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徐州市环境监测中心
《徐州市生态环境核与辐射应急监测能力建设项目》
招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章 投标邀请
江苏海外集团国际工程咨询有限公司对徐州市生态环境核与辐射应急监测能力建设项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。
一、项目名称和项目编号
（一）项目名称：徐州市生态环境核与辐射应急监测能力建设项目。
（二）项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2026-0595。
二、对投标人的资格要求
详见本项目公开招标公告。
三、获取招标文件
（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login；或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统。
（3）“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-办事指南-资料下载”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--办事指南----资料下载，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。
（三）售价：免费。
四、投标有关信息
（一）投标截止时间：2026年10月 16 日北京时间09：30。
（二）开标时间：2026年10月 16 日北京时间09：30。
（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
五、采购人
（一）名称：徐州市环境监测中心
（二）地址：黄河南路60号
（三）采购项目联系人：沈冰
（四）联系电话：0516-85831786
六、采购代理机构
（一）名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
（二）地址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室
（三）采购项目联系人：孙逊
（四）联系电话：0516-83999206

 
 

第二章 投标人须知
一、总则
（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。
（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。
（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。
（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。
（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。
（六）投标人的资格条件：
1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。
投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。
（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。
二、招标
（八）招标文件应包括以下内容：
第一章，投标邀请；
第二章，投标人须知；
第三章，投标资料表；
第四章，评标标准；
第五章，拟签订的合同文本；
第六章，采购需求；
第七章，投标文件相关格式。
（九）招标文件澄清或者修改：
1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
三、投标
（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。
（十二）投标文件的构成：
1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。
（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：
1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。
2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十四）投标报价要求：
1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。
3.采购人不支付报价以外的任何费用。
4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十六）投标有效期：
1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。
2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。
3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。
（十七）投标文件的编制要求和签署要求：
（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
（十八）投标文件的盖章要求
1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。
（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。
（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。
（二十二）本项目不允许分包。
（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。
1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；
4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
7.投标文件未按规定期限投标的；
8.投标文件未按招标文件要求签署和盖章的；
9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；
10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
11.不具备招标文件中规定的资格要求的；
12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
13.投标文件含有采购人不能接受的条件的；
14.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
四、开标
（二十五）开标：
1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。
2.投标人不足3家的，不得开标。
3.开标过程由采购代理机构负责记录。
4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。
5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
五、评标
（二十六）公开招标采购项目开标结束后，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬； 
（10）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。
（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。
（二十八）评标
1.评标工作程序：
（1）投标文件初审。
①资格审查。
②符合性审查。
（2）澄清有关问题。
（3）比较与评价。
（4）推荐中标候选供应商名单。
（5）编写评审报告（评标报告）。
2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。
3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（三十）实施政府采购异常低价审查的有关要求：
（一）评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档
（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
（三十二）废标条款：
出现下列情形之一的，应予废标。
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
六、定标
（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。
七、政府采购合同
（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。
3.中标人无正当理由拒签合同的，或在签订书面合同时向采购人提出修改合同或者附加条件，采购人取消其中标资格，其投标保证金(如有)不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金(如有)数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、中标价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。
（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。
（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。
（三十九）腐败和欺诈行为：
1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。
（1）腐败和欺诈行为的含义：
①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。
②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。
（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。
八、询问和质疑
（四十）询问和质疑
供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 
九、电子招标投标交易平台
（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章 投标资料表
该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。
	条款项号
	内 容

	一
	总则

	(一)
	本项目采购人：徐州市环境监测中心

	(二)
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标

	(四)
	采购人确定的采购项目属性：货物

	(五)
	本项目采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

	(六)
	投标人的资格条件：
一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
二、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
同时明确相关事项如下：
1、本项目不接受联合体参与采购活动。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
三、查询及使用供应商信用记录：
（一）由采购人查询信用信息。
（二）查询渠道包括：
1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
3、“信用中国（江苏）”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）；
4、“信用中国（江苏徐州）”（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；
（三）截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。
（四）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
（五）信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

	(七)
	招标代理服务费由中标人支付，按照本章附件：《招标代理服务收费标准》收取。

	二
	招标

	(九)1
	采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

	(九)2
	自行现场勘察。

	(九)3
	不安排开标前答疑会。

	三
	投标

	(十一)
	投标文件的语言为中文

	(十二)1
(十二)2
	线上投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。
（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
3、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。
（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
4、其它（无内容及格式要求，投标人可自行拟定）。

二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝）
（一）投标人合法有效的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件；
（二）财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人2025年度经审计的财务报告扫描件一份；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函扫描件一份；或投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）；
（三）投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；
（四）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料扫描件可不加盖电子签章）；
（五）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》；
（六）投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，必须提供）。 
《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。
注：
1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2、监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。
注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
　　①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
　　②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
　　③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
　　④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
　　⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
　　前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
   具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
(一)报价
1、《报价符合性审查》。
①超预算/最高限价审查要求：投标（响应）报价不得超过采购项目预算/最高限价。
②异常低价审查要求：对于符合异常低价情形的投标（响应）报价，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序，审查标准和程序详见采购文件。属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。
2、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。

（二）商务资信
1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理，法定代表人参与投标的须提供法定代表人身份证明书，不需要单独提供授权委托书）。
3、法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形（无内容及格式要求，投标人可自行拟定）。

（三）技术响应
1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）

四、综合评审评分项
（一）技术部分
1、技术参数及配置响应（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
2、整体供货方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
3、安装调试验收方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
4、售后服务及培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
5、质保期（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
6、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。
（二）商务部分
1、投标人业绩（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）；
2、投标人评价（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）；
3、投标人其它证明文件及材料扫描件。

五、其他部分
企业报价折扣证明：  
投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为非本国产品）。
1、本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
2、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。
注：中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
注：
1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

	(十三)2
	商务条件见：
一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。
二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。

	(十三)3
	交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。

	(十四)
	本项目不接受超过人民币161.50万元（项目采购预算）的投标报价。
投标报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

	(十五)
	以人民币报价。

	（十七）
	投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。

	(十八)1
	见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2

	(十九)
	投标文件的提交与接收： 
1、投标文件提交与接收时间：2026年10月 16 日9：30前。
2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

	（二十）
	电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。

	
	线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。
所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。
“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	
	“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。

	
	因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

	
	投标文件解密失败的补救方案：无。

	四
	开标

	(二十五)1
	开标时间及地点：
1、开标时间：2026年10月 16 日09：30（标准时间）。
2、开标地点：“苏采云”系统（网址： https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

	(二十五)1
	招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。

	五
	评标

	(二十七)
	采用综合评分法。

	(二十八)
	一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。
二、中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：
（一）确定人：采购人。
（二）确定中标人方式：
按照以下顺序确定中标人：
1、投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书（不包括强制采购要求（如有），下同）的；或所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。
2、都符合第1种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。
3、都符合第2种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书份数最多的，被确定为中标人。
4、第3种情况无法确定的，由采购人确定。
说明：所投产品的环境标志产品认证证书、所投产品的节能产品认证证书要求：见招标文件第三章《投标资料表》。
三、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。

	（二十九）
	1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

	（三十）
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK4]启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。

	七
	政府采购合同

	(三十六)
	采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

	（三十八）
	履约保证金：无。

	(四十)
	供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。
质疑接收人：孙逊      联系电话：0516-83999055
地址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室

	附加说明
	中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。
邮箱：jocxz03@jocite.com

	
	1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
4、招标文件中如需“授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档。签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。
5、中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交完整纸质版的投标文件（需盖投标人公章且胶装成册，1正2副本）。  
6、投标人应严格按照要求在投标系统指定位置上传相应文件及材料。因未上传或上传位置有误，导致评标委员会未能检索到相关内容的，由此产生的一切不利后果均由投标人自行承担。


本章附件：招标代理服务收费标准
	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额(每个委托项目)
	5000元

	50万元以下(含50万元)
	1.6%

	50-400万元(含400万元)
	1.5%

	400-1000万元(含1000万元)
	1.1%

	1000-5000万元(含5000万元)
	0.8%

	5000-1亿元(含1亿元)
	0.25%

	1-10亿元(含10亿元)
	0.05%

	10-50亿元(含50亿元)
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%


说明：
1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2、代理服务费按差额定率累进法计算。
3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）。
4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。
5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。
6、有分包（分标段）项目按总项目中标（成交）金额收费。
7、根据苏财规[2026]1号文件有关规定，本项目代理服务费由中标人支付，各投标人在投标报价时应充分考虑在内。
8、该表为自行约定的代理服务费标准。
9、账户信息：
账户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司徐州分公司
开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行
账号：11110154740005866

第四章 评标标准
	评审因素
	评分标准

	价格
（30分）
	各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30
注：促进本国产品优惠政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%）
享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。
得分四舍五入保留小数点后2位。

	投标人业绩（4分）
	投标文件中提供投标人为乙方，合同签订日期在2021年1月1日（含）以后，与本项目相同或类似项目（合同内容应至少包含便携式X-γ辐射剂量率仪、综合场强仪、累积剂量测量装置、电磁辐射选频测量装置、便携式γ能谱测量仪其中一个设备）的业绩证明材料扫描件的，每份得2分，本项最高得4分。
注：
（1）投标文件中提供：①合同的原件扫描件；②中标（成交）通知书扫描件，或对应发票扫描件，或对应银行收款进账凭证扫描件；要求提供上述证明材料并加盖投标人电子签章方为有效。不提供或提供内容模糊不清的不得分。
（2）合同中需明确体现货物品牌、货物清单、签订日期等关键信息，合同关键信息不完整的不得分。

	投标人评价（3分）
	投标人具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的，每个证书得1分，本项最高得3分。
注：投标文件中同时提供上述证书扫描件以及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料方为有效，未提供或提供不全的均不得分。

	技术参数及配置响应（30分）
	完全符合招标文件第六章《采购需求》中“三、技术参数及配置要求”的，得基本分30分。
需求中注明需提供证明材料的为重要参数，重要参数每有一项不满足或负偏离的扣2分；未注明需提供证明材料的部分为一般技术参数，一般参数每有一项不满足或负偏离的扣1分；扣完为止。本项最高得30分，最低得0分。 
注：
（1）投标人投标文件中需详尽真实的提供投标产品的《技术响应偏离表》（格式自拟，加盖投标人电子签章方为有效）；
（2）具体由评标委员会根据招标文件《第六章 采购需求》中“三、技术参数及配置要求”及本项评标标准，对各投标单位投标产品的技术响应情况进行评分。
（3）《偏离表》应按照招标文件“《第六章 采购需求》-三、技术参数及配置要求”逐条列出。招标文件“《第六章 采购需求》-三、技术参数及配置要求”中要求提供的相关证明材料的，投标文件必须按要求提供，否则视为负偏离。

	整体供货方案（12分）
	根据投标人投标文件中提供的整体供货方案，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。
全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面详实得3分；全面性一般得2分；不全面得1分。
针对性（4分）：针对性强得4分；针对性一般得2分；针对性不强得1分。
可行性（4分）：符合实际切实可行得4分；可行性一般得2分；可行性欠缺得1分。
未提供得0分，本项最高得12分，最低得0分。

	安装调试
验收方案（7分）
	根据投标文件中提供的针对本项目的《安装调试验收方案》进行评价。
提供的安装调试验收方案详细，流程清晰合理，完全符合采购人安装调试验收要求的得7分；
提供的安装调试验收方案简单，流程基本合理，基本符合采购人安装调试验收要求的得4分；
提供的安装调试验收方案粗略，流程不清晰不合理，不太符合采购人安装调试验收要求的得2分；
未提供安装调试验收方案的得0分。
本项最高得7分，最低得0分。

	售后服务及培训方案（8分）
	根据投标文件中提供的针对本项目的《售后服务及培训方案》（包含但不限于：质保期内服务方案及承诺、质保期外服务方案及承诺、培训计划及承诺、故障响应承诺）进行评价。
有详细、合理、切合采购人实际的售后服务及培训方案，发生故障响应迅速，保修期外运行与维修成本优惠合理的得8分；
有较详细、基本合理可行的售后服务及培训方案，发生故障响应比较快，保修期外运行与维修成本较高的得5分；
提供的售后服务及培训方案粗略简单，发生故障响应较慢，保修期外运行与维修成本高的得2分；
未提供售后服务及培训方案的得0分。
本项最高得8分，最低得0分。

	质保期
（6分）
	投标人所投所有设备均满足招标文件免费质保期要求（2年）的得2分；
所有核心设备的免费质保期，在招标文件基本要求基础上每增加1年的得2分，最高加4分（增加不足1年的不计分）；
不满足招标文件免费质保期要求（2年）的得0分。
本项最高得6分，最低得0分。
注：
（1）投标人投标文件中提供《质保期承诺函》（格式自拟，加盖投标人电子签章）。中标后签合同前需提供设备制造厂家针对本项目的质保函原件（厂家质保期限与投标人承诺期限应一致），否则视为放弃中标资格。
（2）若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据。


本章说明：本项目采用综合评分法，结果保留2位小数。

第五章 拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同


项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2026-0595

项目名称：徐州市生态环境核与辐射应急监测能力建设项目

采购单位：徐州市环境监测中心

中标供应商（乙方）：

签订日期：    年  月  日



友情提醒：采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
合同专用条款

采购单位（全称）：               （简称甲方）
中标单位（全称）：               （简称乙方）
依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就         （项目名称）（项目编号：      ）相关事项协商一致，达成如下合同条款：
一、乙方向甲方提供总价为           元的标的（货物）。
主要标的物清单（详细列明）
	序号
	货物名称
	品牌、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	质保期
（X年）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币金额（大写）：          元整（￥：           ）


二、交货时间、地点
（一）采购合同签订后 15个工作日 内全部交付并安装调试完毕。
（二）交货地点： 甲方指定地点 。
三、质量技术标准
乙方提供的服务和产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。
四、实施方式及费用
由乙方视情况自定实施方式，费用自负。
五、验收
（一）在货物进场并安装调试后  五  个工作日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。
（二）甲方按合同约定时间组织验收，验收合格的出具验收合格证明。
（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在 十 天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在 三 天内予以处理。
（四）验收不合格的甲方有权选择退货，并由乙方按照中标价格的双倍赔偿给甲方。
六、付款方式
1、本项目含税合同总额为： ￥      元（大写：   元整）（含税）；
2、经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：
（一）付款方式（提交预付款保函的）
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个 15 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之五十（50%），小写￥       大写：人民币        。
（2）安装调试完毕并通过甲方验收合格后 15 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 五十（50%），小写￥         大写：人民币          。
(二)付款方式(不提交预付款保函的)
（1）合同签订，收到乙方开具的合规发票后_15 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之五十(50%)，小写￥       ，大写：人民币         元整。
（2）安装调试完毕并通过甲方验收合格，收到乙方开具的合规发票后_15个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之五十（50%），小写￥      ，大写：人民币         元整。
乙方要求付款应提供以下资料：
①乙方出具的等额正式发票；
②甲方出具的验收合格证明。
收款人： 
开户行： 
账  号： 
七、售后服务
（一）验收通过之日起对设备免费保修     年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在规定时间内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。
（二）技术支持响应时间。服务响应时间为接电话即可响应，若电话不能解决，则接到用户通知后24小时内达到现场，48小时内解决问题。若48小时内仍不能解决问题，乙方提供备机。质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。
八、违约条款
（一）如果乙方未能按照合同规定的交货期限交货，乙方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同标的的义务。若乙方逾期交货超过十天的，甲方有权解除合同，乙方退回全部已收款项并赔偿损失、支付违约金。
（二）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。 
（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。
（四）本项目不得转让分包，如有发生，除没收其履约保证金（无履约保证金的乙方应承担合同金额30%的违约金）外，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。
九、知识产权
乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
十、合同生效及审核
本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。
十一、合同的组成部分
本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在投标时的书面承诺等构成合同的组成部分。
十二、本合同一式  六  份，以中文书写，甲方、乙方各执  两  份，采购代理机构、财政监管部门各一份。
十三、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。
通用条款
十四、词语涵义
（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。
（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。
（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。
（五）甲方：采购单位，即 徐州市环境监测中心 。
（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即              。
（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。
十五、技术规格
乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。
十六、专利权
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。
十七、包装要求
（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。
十八、装运条件
根据甲方指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。
十九、付款
（一）本合同以人民币付款。
（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款，否则甲方有权拒绝付款：
1、发票；
2、制造厂家出具的质量检验证书等；
3、装箱单；
4、验收合格证书；
5、甲方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。
二十、伴随服务
乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：
（一）货物的现场安装；
（二）提供货物组装和维修所需的工具；
（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；
（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。
（五）乙方需配合仪器设备的年检工作，如有外地检定，乙方需提供专用的车辆保证货物的正常转运。
（六）年检期限：       年。
二十一、质量保证
（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。
（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。
二十二、检验
（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。
（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔，检验报告送市政府采购中心备案。
二十三、索赔
（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。
2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。
3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。
（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方的合同款中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。
二十四、不可抗力
在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
二十五、税费
乙方收取的款项应包含增值税金，乙方须开具等额发票（增值税专用发票）给甲方，否则付款时间相应顺延。接受劳务合同方、付款方和发票开具的单位名称应一致。
二十六、合同争议
本合同未尽事宜，可以以补充合同或协议的形式加以补充。补充合同或协议与本合同具有同样的法律效力。甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。
双方可以选择以下 （2） 方式解决争议：
（1）双方约定向  徐州  （项目所在地）仲裁委员会申请仲裁。
（2）向有管辖权的人民法院起诉。       
二十七、适用法律
本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：                             （盖章）
地址：                             
法定（授权）代表人：               
电  话：                           
签	 于：          年       月      日

乙方：                             （盖章）
地址：                             
法定（授权）代表人：               
乙方开票信息如下：
户名：                             
账号：                             
开户行：                           
统一社会信用代码：                 
地  址：                           
电  话：                           
签	 于：          年       月      日






[bookmark: _Toc324452802][bookmark: _Toc322457054]第六章 采购需求
一、项目说明
（一）采购人：徐州市环境监测中心。
（二）项目名称：徐州市生态环境核与辐射应急监测能力建设项目。
（三）采购标的：徐州市生态环境核与辐射应急监测能力建设项目，具体详见本招标文件第六章《采购需求》中“二、采购清单”。
徐州市生态环境核与辐射应急监测能力建设项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准：（二）工业。
从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（四）本项目不接受超过人民币161.50万元（采购项目预算金额）的投标报价。
注：投标报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
（五）本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
（六）本项目采购的为非进口产品。
二、采购清单：
	序号
	设备名称
	数量（台/套）
	备注

	1
	便携式X-γ辐射剂量率仪
	1
	核心产品

	2
	空气中氡浓度测量仪
	1
	

	3
	综合场强仪
	1
	

	4
	工频场强仪
	1
	

	5
	累积剂量测量装置
	1
	

	6
	电磁辐射选频测量装置
	1
	

	7
	便携式γ能谱测量仪
	1
	

	8
	气象测量仪
	1
	

	9
	移动充电电源
	1
	

	合计
	9
	



注：本条“采购清单”中数量要求是不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
三、技术参数及配置要求（未按照招标文件要求提供证明材料的视为负偏离）：
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: _Hlk236387756]（一）便携式X-γ辐射剂量率仪
1、用途
用于测量环境中的X、γ辐射剂量率。
2、系统配置
2.1：主机1台
2.2：高灵敏γ剂量探头1台
2.3：便携箱1个
2.4：连接电缆1根
3、技术参数
3.1系统主机
3.1.1探测器类型：正比计数管；
3.1.2测量常数：光子剂量率当量[H*(10)]；
3.1.3测量范围：10nSv/h~100mSv/h；
3.1.4过载承受上限：50Sv/h（短时不损坏仪器）；
3.1.5能量范围：30keV~4.4MeV；
3.1.6角度依赖性：-75°~+75°之间纵轴方向的单位内角度变化小于20%；
3.1.7读数出错率：典型值<5%,最大20%（137Cs，662keVγ射线，校准常用标准源）；
3.1.8保护等级：不低于IP67（投标文件中提供测试报告扫描件）；
3.1.9电池使用寿命：>200小时；
3.1.10探测器灵敏度：2.0s-1/μSv/h；
3.1.11在测量范围内剂量和剂量率报警连续可调；
3.1.12连接外部探头显示会自动转换到相应模式并显示该探头的探测辐射线类型；
3.2环境γ剂量率探测器
3.2.1探头类型：高灵敏度大体积塑料闪烁体，内置碘化钠探测器，探头灵敏体积：≥570cm3；
3.2.2测量范围：1nSv/h～100μSv/h；
3.2.3能量范围：40keV-4.4MeV；
3.2.4探测人工γ放射性极限：<20%天然放射剂量率值；
3.2.5探测效率不小于2400S-1/μSv/h（137Cs）；
3.2.6滤过器：能对辐射水平轻微增加做出快速探测。能够针对Am/Be、252Cf进行指示性报警；

（二）空气中氡浓度测量仪
1、用途
用于环境空气氡浓度监测。设备须具备高精度、高灵敏度、操作便捷等特性，满足现场快速检测需求。
2、配置
2.1：主机 1台
2.2：无线打印机及配套电池充电器 1套
2.3：干燥装置 1套
2.4：过滤及连接装置 1套
2.5：USB/RS232连接线 1根
2.6：数据读取软件 1套
2.7：电源线 1根
3、技术参数
3.1 探测器：固态平面硅半导体α探测器，探测腔体积不小于0.7L；
3.2 可同时测量Rn-222﹝氡气﹞Rn-220﹝钍射气﹞，探测到氡和钍射气时有蜂鸣声提醒，并可根据需要扩展水中氡、土壤氡及介质表面氡气析出速率监测功能；
3.3 测量范围：不小于0.1～20000 pCi/L（4～750000Bq/m3），微处理控制器可定时或连续控制采样流量；
3.4 检测限：空气中氡最低检出限≤3.7 Bq/m³（等效0.1 pCi/L）
3.5 灵敏度：具备嗅探与常规监测双工作模式，嗅探模式下灵敏度不低于0.25 CPM/pCi/L（等效0.0067 cpm/(Bq/m³)）响应时间3分钟，可快速定位氡气泄漏源。正常监测模式下灵敏度不低于0.5 CPM/pCi/L（等效0.013 cpm/(Bq/m³)）
3.6 稳定性：≤7%；
3.7 重复性：≤3%；
3.8相对固有误差：≤5%；
3.9可探测本底：不大于2.5 Bq/m3；
3.10采样系统：内置采样泵，可自动控制采样流速，采样流量不小于0.7L/min；
3.11 能谱分析：带α能谱分析功能可区分不同时期氡子体，在快速嗅探模式下只记录钋218的衰变计数，在普通模式下记录钋218和钋214的衰变计数。并可读取每种氡子体的计数率；
3.12腔体氡浓度恢复效能:从高氡气暴露值恢复恢到小于峰值10%不超过12分钟，并在30分钟内恢复到峰值的1%，在1小时内从20000 pCi/L降至1 pCi/L；
3.13 测量周期设置：可自定义设置测量时间及测量模式；
3.14 数据存储：存储内容包括测量时间、日期、温度、湿度、电池电压、探测模式、氡气及钍射气和统计不确定度，保证测量数据可溯源验证；
3.15 软件功能：配软件数据采集与处理，可同时连接多台测氡仪实时监控测量状态和远程控制仪器，可独采集每台仪器和合并采集多台仪器测量数据并统计分析任意指定时段氡浓度平均值和不确定性，同时具备自动计算任意规格取样瓶中水氡浓度和连续不间断水流中氡浓度功能；
3.16 现场打印数据：无需连电脑和线缆可即时现场打印氡气和钍射气的α能谱和随时间变化的氡气浓度；
3.17 高密度刚性外壳与高度密封结构设计，所有样机均通过具备CNAS或CMA资质的国家权威检测机构的运输环境试验与冲击跌落性能验证，抗碰撞跌落性能完全符合国家相关标准要求；
3.18供电方式：支持220V 交流电源连续监测，内置电池满足不小于70小时测量。

（三）综合场强仪
1、用途
用于测量环境和工作场所的射频电场，能进行电磁环境的安全评估。
2、系统配置
2.1：电磁辐射分析仪主机1台
2.2：射频探头1个
2.3：探头校准器1个
2.4：其他必要配件等1套
2.5：专用便携箱1个
3、技术参数
3.1宽频电磁辐射分析仪主机
3.1.1低频射频一体式超宽频主机，可选配不同频段的全向电磁场探头，可扩展测量频率范围不小于1Hz～350GHz（投标文件中提供由国家计量器具软件测评中心出具的软件测评证书扫描件）；
3.1.2显示单位：V/m，KV/m，μW/cm2，W/m2，mW/cm2，mA/m，A/m，nT，μT，mT；根据监测结果单位自动切换：V/m和KV/m，μT和mT；
3.1.3更新速率：默认1s，最快200ms；
3.1.4结果类型（三维全向）：实时值，最大值，最小值，平均值（方均根平均、算数平均），三维分量值，统计场强（E5，E50，E80，E95）；
3.1.5空间平均：支持多位置空间平均，最多79个场所的空间平均，存储每个点的数据及总值；
3.1.6仪器具备支持定位、温湿度显示、自动识别探头、软件远程管理等功能，输变电检测支持FFT频谱分析，12次谐波分析，计权（曝露比）功能；
3.1.7具有简易法、标准法和自定义测量功能，自动测量和数据存储；
3.1.8仪器数据稳定性，仪器生产厂家实验室具有电磁辐射测量仪校准装置，频率范围需包含6GHz（投标文件中提供法定有效的的计量标准考核证书扫描件，证书包含以上频率范围）；
3.1.9仪器生产厂家须有能提供资质扩项及供检测技术支持和服务的能力；
3.1.10能够承受各种复杂电磁场骚扰的能力；
3.1.11设备具有中华人民共和国计量器具型式批准证书；
3.1.12工作时长：不小于13小时；
3.1.13工作温度：-10°C～+60°C；
3.2射频电场探头
3.2.1频率范围：100KHz～6GHz；
3.2.2量程：0.2V/m～650V/m；
3.2.3动态范围：70dB；
3.2.4最大过载：850V/m  192mW/cm2；
3.2.5传感器类型：三轴全向，电场，偶极子；
3.2.6线性度：±0.5dB；
3.2.7各向同性：±0.8dB（100kHz~5GHz）、±1dB（5GHz~6GHz）；
3.3射频校准器
3.3.1输出信号频率：900MHz或1GHz；
3.3.2.电场强度（探头卡位处）：4V/m；
3.3.3.最大允许误差：±1.1dB；
3.3.4.输入电压：220V，50Hz；
3.3.6.射频校准器稳定可靠，具有国家法定计量技术机构测试（投标文件中提供法定有效的校准器测试报告扫描件，报告中需包含校准器铭牌照片、校准器和射频探头连接照片、测试结果）。

（四）工频场强仪
1、用途
用于测量环境和工作场所的低频电磁场，能进行电磁环境的安全评估。
2、系统配置
2.1 场强仪主机1台
2.2 工频电磁场合一探头1个
2.3 无感应三脚架（1.5m）1个
2.4 工频专用光纤1根
2.5 其他必要配件等1套
2.6 专用便携箱1个
3、技术参数
3.1 宽频场强仪主机
3.1.1低频射频一体式超宽频主机，可选配不同频段的全向电磁场探头，可扩展测量频率范围不小于1Hz～350GHz；
3.1.2显示单位：V/m，KV/m，μW/cm2，W/m2，mW/cm2，mA/m，A/m，nT，μT，mT；根据监测结果单位自动切换：V/m和KV/m，μT和mT；
3.1.3更新速率：默认1s，最快200ms；
3.1.4结果类型（三维全向）：实时值，最大值，最小值，平均值（方均根平均、算术平均），三维分量值，统计场强（E5，E50，E80，E95）；
3.1.5空间平均：支持多位置空间平均，不少于80个场所的空间平均，存储每个点的数据及总值；
3.1.6低频监测过程中，工频电场和磁场检测能同时进行，数据同屏显示；
3.1.7具有简易法、标准法和自定义测量功能，快速高效自动测量和数据存储；
3.1.8可选配置全流程智能管理系统App：涵盖监测任务管理、现场检测、原始记录、数据传输、报告审核及报告出具等，实现对监测任务的管理及监控，满足监管部门对监测工作进行管理及监控的需求；
3.1.9仪器数据稳定性，仪器生产厂家具有电磁辐射测量仪校准装置，频率范围需包含100KHz、400KHz（投标文件中提供法定有效的计量标准考核证书扫描件，证书包含以上频率范围）；
3.1.10仪器生产厂家须有能提供资质扩项及供检测技术支持和服务的能力；
3.1.11能够承受各种复杂电磁场骚扰的能力（投标文件中提供国家认可的第三方出具的通过电磁兼容射频电磁场辐射抗干扰度测试报告扫描件）；
3.1.12设备具有中华人民共和国计量器具型式批准证书；
3.1.13工作时长：不小于13小时；
3.1.14工作温度：-10°C～+60°C；
3.2工频电磁场探头
3.2.1频率范围：1Hz-100KHz；
3.2.2量程：电场0.01V/m-100KV/m；磁场1nT-10mT；
3.2.3平坦度：≤±0.35dB；
3.2.3线性度：≤±0.2dB（典型值）；
3.2.4最大过载：电场199.9KV/m；磁场19.9mT；
3.2.5频响误差：≤±0.4dB（典型值）；
3.2.6各向同性：≤0.12dB（典型值）；
3.2.7带宽频率：符合GB8702-2014公众暴露限值频率范围划分：1Hz~25Hz、25Hz~1.2KHz、1.2KHz~2.9KHz、2.9KHz~100KHz；
3.3.8工作模式：探头置于木质三脚架上、光纤连接主机使用，满足HJ681-2013标准的工频检测方式；
3.3.9测量结果：FFT，给出频率与场强曲线；具有包含50Hz的场强值的曲线。

（五）累积剂量测量装置
1、用途
辐射从业人员全身照射剂量验证，个人/环境剂量测量，辐照食品的测试，放射性年代测定等。
2、系统配置
2.1：热释光剂量仪主机一台
2.2：退火炉1台
2.3：台式数据处理系统1套
2.4：操作软件1套
2.5：个人剂量探测元件200套（含1个铅盒）2套
2.6：配套野外便携式数据处理系统2台
2.7：便携式输出系统2台
3、技术参数
3.1热释光读出器主机
3.1.1兼容多种构型的探测器，支持玻璃管、方形及圆形热释光元件的测量，探测元件应符合国内产品通用尺寸；
3.1.2加热方式：电加热；
3.1.3每次可放置并自动测量不少于60个样品，数据测好之后仪器自动计算平均值、标准偏差、变异系数等；
3.1.4测量范围≥：0.01μGy-10Gy；
3.1.5恒温温度：≥400°C（误差<±0.5%）；
3.1.6提供不少于四段测量量程，满足不同的测量需要（投标文件中提供四段量程显示界面照片）；
3.1.7单位：Gy、Sv可切换选择；
3.1.8仪器能自动扫描标签无需外接其它辅助设备；
3.1.9仪器自动本底扣除（投标文件中提供仪器实物图片）；
3.1.10每个探测器位置采用独立的加热盘，每个位置的加热盘可单独取出清洁维护和检查；
3.1.11仪器配有氮气接口；需要时可接入氮气使用；
3.1.12发光曲线显示：读出器显示屏上可显示数据和发光曲线；
3.1.13系统具备探测器（剂量片）筛选不低于以下功能：对测量过的多个探测器（剂量片）按照对分散性要求的设置进行选片。仅需要输入档差(分散性)，仪器自动计算显示分档值（且显示分了几个档）、计数/数量有几片（仪器可显示每个档/分档值的数量）,取出探测器（剂量片）：选中所要分档值后，所有符合该档范围的值都会被标记出，点击“取样确认”，仪器转盘可依次按标记转动，方便取出探测器（剂量片）避免量大出错，也可显示在哪个位置上；
3.1.14个人剂量监测数据处理软件系统性能要求：
（1）可由热释光测量仪接口传入数据；
（2）数据库可与Excel兼容；
（3）可实现数据、统计、分析、报告、报表功能；
（4）可接收条形码输入；
（5）可以通过这套软件直接打印条形码编码并且可以导出数据、在条码纸上或者导出的数据需有不少于：编码信息：单位名称、人员名称、人员编码、条形码等；
（6）不少于3种模板选择，每种模板不少于出具四种报表（周期检测报告，大剂量报告，年度报告，统计报告）（投标文件中提供文件中提供软件截图）；
3.1.15配套野外便携式数据处理系统：配置不小于内存16G硬盘不小于512G，每台配置键盘，触控笔及充电器，支持WIFI连接2套；
3.1.16输出系统：支持无线便携野外环境使用，支持USB、蓝牙、WIFI多种连接方式，支持彩色黑白输出2套；
3.2热释光精密退火炉性能要求:
3.2.1温度：仪器常温～400度可设置，240度这个点炉膛内温度均匀性不大于±1度（投标文件中提供计量院证书扫描件）；
3.2.2可一次性退火不少于400片；
3.2.3可用于等各种热释光探测器的退火；
3.2.4退火后仪器自带自动冷却功能；
3.2.5数字温度计：温度数字式显示，校准点温度240度小于±0.5度；
3.2.6仪器有专门的电子温度计测温孔保证温度没有外漏；
3.2.7设备采用一体式设计：在设备上集成，退火、冷却可同时进行，互不干扰；
3.2.8仪器自带退火倒计时或者设置时间到点有报警功能。
3.3铅盒
3.3.1、用于存放热释光剂量片，防止射线穿透；
3.3.2、结构组成：外壳采用不小于0.2cm钢板，内衬不小于1.5cm实铅体；
3.4热释光剂量片
3.4.1探测对象：X-γ射线；
3.4.2成分：LiF（Mg，Cu，P）；
3.4.3测量范围：1μGy—10Gy；
3.4.4能量响应（30KeV～3MeV的光子）：＜20%；
3.4.5角度响应：＜11%；
3.4.6重复性（离散度）：＜4%；
3.5剂量盒
3.5.1可放置圆片、方片、粉末管等各种形状探测器；
3.5.2结构牢固，不易于拆卸需要有专门的开盒工具，容易佩戴，不易损坏；
3.5.3可放置不少于12个圆片剂量片及1个氡探测器提供实物图片及实物规格尺寸。

（六）电磁辐射选频测量装置
1、用途
用于对各种复杂的空间电磁环境进行频谱测量、选频分析或综合场强测量，可应用于FM广播、电视、移动通信（5G/4G/3G/2G）基站、雷达、导航和工科医领域的电磁场选频测量。
2、系统配置
2.1：选频式电磁辐射监测仪主机1台
2.2：三轴全向电场天线1台
2.3：三脚架1个
2.2：充电器1个
2.4：备用锂电池组1个
2.5：现场校准器1台
2.6：专用便携箱1个
2.7：出厂校准证书1本
3、技术参数
3.1主机技术指标
3.1.1满足《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法（试行）》HJ1151-2020标准的技术要求，内置各移动通信运营商5G、4G、3G、2G基站及广播电视选频测量，支持任意频段积分，支持自定义编辑选频测量列表；
3.1.2可接入1Hz-60GHz多种综合场强测量探头，支持接入工频电磁场探头，中短波电磁场选频探头、射频综合电场探头和射频选频探头；
3.1.3显示类型：不小于8英寸彩色液晶，触控屏，方便频谱曲线的展示以及操作控制；
3.1.4自动保存功能，可以设置六分钟及以上时间，测量自动停止并保存所有数据，数据可以重新浏览并播放，可以再次对频谱数据进行标记、积分、设置单元等操作；
3.1.5支持方均根检波方式，测量结果类型支持平均值、最大值、实时值；
3.1.6显示单位：μW/cm2，W/m2，V/m，A/m，dBm，dBμV，dBμV/m；
3.1.7防护等级：室外常用仪器，防护等级不小于IP55；
3.1.8保障仪器数据稳定，仪器生产厂家具有法定电磁辐射测量仪校准能力，频率范围需包含1GHz-6GHz，便于后期仪器维修校准（投标文件中提供法定有效的计量标准考核证书扫描件，证书包含以上频率范围）；
3.1.9够承受各种复杂电磁场骚扰的能力，电磁场抗扰度试验场强不小于28V/m（投标文件中提供法定计量技术机构出具的电磁兼容射频电磁场辐射抗扰度测试报告扫描件）；
3.1.10支持测量过程实时测量数据保存及回放，回放速度优于1s，支持保存的数据重新积分等后处理，以方便监测过程的管理；
3.1.11配置可现场更换的备用电池。单个电池工作时长不低于3小时；
3.1.12具有选频测量（列表）模式、频谱测量模式，选频测量模式下，测量结果包含6分钟平均值的频谱曲线；
3.1.13仪器生产厂家须有能提供资质扩项及供检测技术支持和服务的能力；
3.1.14工作温度：-10℃～+50℃；相对湿度：0~95%，无冷凝；
3.1.15在40℃环境温度、95%RH环境湿度的环境下运行工作4小时仪器工作正常；在50℃环境高温下连续运行2小时仪器工作正常；
3.1.16提供PC端软件，Windows平台，用于读取浏览和分析处理选频分析仪主机保存的数据文件，后处理包括但不仅限于标记、积分、更改测量单位等，可实现测量数据的重放和溯源，方便出具检测报告；
3.1.17主机可自行生成HJ1151-2020《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》中格式的现场记录表和监测报告，生成格式为PDF或WORD格式，能够在PC端打开并编辑，并且在主机端就可以输入或选择点位描述、基站距离、终端应用场景、所需运营商及频段等信息，并自动显示在现场记录表和监测报告中；
3.1.18选频式电磁辐射监测仪能快速捕捉信号，全频带扫描速度：≥200GHz/s(RBW=300kHz时) 、频率误差：≤0.6ppm ；
3.1.19具备雷达脉冲测量功能，可测量机场雷达、气象雷达的频谱、脉冲时域波形、脉冲峰值及方均根值；
3.2选频射频电场探头技术指标
3.2.1频率范围：不小于30MHz～6GHz；
3.2.2量程：优于0.01mV/m～250V/m，优于7×10-6W/m2～165W/m2；
3.2.3频率响应：满足900MHz～3GHz，≤±1.5dB；＜900MHz，或＞3GHz，≤±2dB；
3.2.4各向同性：满足全频段，各向同性＜1.5dB；
3.2.5动态范围：＞60dB；
3.2.6频率误差：＜被测频率的10-4；
3.2.7线性度：≤1.5dB；
3.2.8天线接入主机后自动识别，主机可查看天线的序列号及校准信息等；
3.3选频仪射频校准器
3.3.1输出信号频率：3.5GHz；
3.3.2电场强度（探头卡位处）：4V/m；
3.3.3最大允许误差：±1.1dB；
3.3.4输入电压：220V，50Hz；
3.3.5射频校准器稳定可靠，能通过国家法定计量技术机构测试（投标文件中提供法定有效的校准器测试报告扫描件，报告中需包含校准器铭牌照片、校准器和选频仪连接照片、测试结果）。

（七）便携式γ能谱测量仪
1、用途
用于事故应急监测中X-γ空气吸收剂量率的测量、核素识别、谱测量和活度识别。
2、系统配置
2.1：谱仪主机1台
2.2：2″×2″NaI探头1个
2.3：充电器1台
2.4：探头连接线1根
2.5：便携箱1个
2.6：配套软件1套
3主要技术指标
3.1探测器；
3.2γ射线探测器：2″×2″NaI闪烁体探测器；
3.3能量范围：20keV—3MeV；
3.4剂量率范围：10nSv/h～0.1mSv/h，总剂量范围：100nSv～1Sv；
3.5灵敏度：不小于3000cps/μSv/h；
3.6可在1秒钟内识别混合的同位素（投标文件中提供制造商出具的参数确认函并加盖制造商公章）；
3.7转换模式：线性，256，512；QCC，256，512道；
3.8收集模式：线性–16384通道；
3.9分辨率：不大于8%（能量为662keV，NaI探头）；
3.10探测器与主机既可一体化使用，也可分体使用以便在探测器需尽可能靠近被测物时主机仍有很好的可视性和可操作性；
3.11校准：具有核素识别功能，内置K-40校准源，能量、检测器效率自动校准、自动剂量校准；
3.12峰值时间：40ns~5.1μs；
3.13增益：0.25x~16x；
3.2电气参数
3.2.1工作条件：环境温度：-20℃-+50℃；
3.2.2适用电源：内置充电电池，也可使用普通碱性电池，连续工作时间不小于8小时；
3.3数据采集系统
3.3.1显示：320*240高亮，32000种色彩，液晶显示屏；
3.3.2核素识别种类：（至少包含一下核素）（投标文件中提供制造商出具的技术白皮书并加盖制造商公章）；
（1）特殊核材料：Ncap，Np237，Pu238，Pu239，Pu240，Pu241，U233，U235；
（2）工业放射源：Am241，Am241s，AmBe，Ba133，Cd109，Cf252，Co56，Co57，Co60，Cs134，Cs137，Eu152，Fe57m，Ir192，Mn54，Na22，Tl204，Y88，Zn65；
（3）医用放射源：Cr51，F18，Ga67，I123，I125，I131，In111，Mo99，Pd103，Se75，Sm153，Sr82，Sr85，Sr89，Tc99m，Tl201，Xe133m，Xe133；
（4）天然放射源：K40，La138，Lu176，Ra226，Th232，U238；
（5）加速器核素：Ag108m，Ag110m，Ti44，Co56，Co58，Ta182，Sc46，Sb124，Be7，Kr85，Xe135。
3.3.3数据存储：具备数据存储功能，能存储≥10000组谱数据；
3.3.4置信度：滞后技术，在2秒内为核素识别提供97%的置信度；
3.3.5报警：视觉报警或声音报警；
3.3.6用户可设置剂量率报警阈值，剂量率测量状态，实时显示报警阈值，任何报警被触发时同时产生声音和显示报警提示；
3.3.7数据传输：通过以太网、RS232或闪存卡与计算机进行数据传输；
3.3.8对于特定触发器的颜色编码峰值识别；
3.3.9电脑端能谱分析软件应具备手动寻峰功能，可以任意设置峰值的能量范围，并能给出峰值范围内的计数值。

（八）气象测量仪
1、用途
用于现场风速温湿度等气象的测定。
2、配置清单
2.1：主机一台
2.2：便携箱1个
2.3：随机电池1组
2.4：通讯线缆1根
2.5：随机文件1套
2.6：可伸缩三脚架1副
3、技术参数要求
3.1功能要求：测量大气温度、湿度、风速、风级、风向、气压值等参数；
3.2风速量程：0~45m/s，精度：±（0.5+0.02*测量风速），分辨率：0.1m/s；
3.3.风级量程：0~12级，精度：±1，分别率：1级；
3.4.风向范围：8方位/0~359°精度：±1方位/±3，分辨率：1方位/1°；
3.5.大气温度范围：-40~100℃精度：±0.3℃，分辨率：0.1℃；
3.6.相对湿度范围：0~100%RH精度：±5%RH，分辨率：0.1%RH；
3.7.大气压力范围：300~1100hpa，精度：±0.5hpa 分辨率：0.1hpa。

（九）移动充电电源
1、用途
为突发环境应急现场提供外部电力支持，尤其在无固定电源的场景中发挥关键作用。
2、系统配置
2.1：电源主机1台
2.2：AC充电线1根（充电器）
2.3：随机文件1套
3、技术参数要求：
3.1额定容量‌：大于3000Wh‌，支持后期扩容升级，采用车载级磷酸铁锂电芯，支持深度循环（≥2000次充放电）；
3.2电池结构‌：应用汽车级电池包结构；
3.3防护等级‌：电池包达‌IP65防尘防水‌，整机具备5VA防火外壳，适应极端环境使用；‌
3.4额定输出功率‌：3600W AC输出‌，支持升维驱动技术；
3.5市电充电‌：支持闪电快充及车载充电；
3.6双向逆变‌：支持边充边放，适用于连续作业场景；‌
3.7工作温度‌：放电：-10℃~45℃充电：0℃~45℃。

四、项目实施要求
（一）项目交付要求
1、交付时间：合同生效后15个工作日内，将合同标的全部交付并安装调试完毕。
2、交付地点：采购人指定地点。
3、交付方式：由中标人送货上门并负责安装调试。
4、中标人交货时提供货物所必备的各种证书及相关证明材料、技术资料等。
5、中标人所供产品必须为原厂原装、全新的、符合国家强制性技术标准的产品。
说明：“（一）项目交付要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

五、安装调试验收要求
1、中标人应委派具有相应资质且经验丰富的技术人员，在了解采购人关于安装进度要求的前提下，负责完成以下工作：
（1）中标人负责设备的安装和调试，并保证安装稳固，如因仪器倾倒掉落导致安全事故，中标人负责处理，并由中标人承担相应的赔偿责任。
（2）调试过程中需使用的工具、设备、耗材、运输和劳务等所有费用均由中标人承担。
（3）所有设备安装完成后，应按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行调试、验收。
（4）所有设备拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责完成。具体实施前，应先经采购人同意且在其指定人员的参与下方可进行。调试的原始记录须经各方签字后留作验收文件。
2、属于计量器具的仪器设备，首次检定/校准产生的费用由中标人承担。
3、设备送到指定地点后，中标人与采购人一起按照合同标准进行初步验收。中标人不得故意隐瞒产品瑕疵，提供水货、返修、冒牌产品等存在问题的货物。采购人对设备验收合格后，双方共同签署设备初步验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，或货物有明显损坏，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。初步验收合格证明只作合同货物清单数量、品牌型号、参数符合性证明。验收合格后中标人负责完成指定地点的搬运、安装以及调试。项目实施过程中需要进行水电等改造的必须获得使用人同意。实施过程中须依据相关规范进行安装。
4、最终验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。安装设备时，安装人员到场安装，安装所需设备及费用由中标人承担。
5、中标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。中标人须提供所有货物安装连接所必须的配件及辅材。所有设备的安装附件及零部件必须是厂家原装配置。
6、设备安装调试工作完成后，应进行后期处理。中标人应提供全面咨询与技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人。
7、中标人应服从采购人的管理，保证产品及人身安全，只能在项目实施现场操作，不得进入采购人其他场所，不得损坏采购人财物，如有损失由中标人照价赔偿。中标人安装时应采取必要的安全措施，对安装施工安全及质量全面负责，如有意外造成安全、质量事故，中标人应承担一切经济法律责任。
8、中标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

六、售后服务及培训要求
（一）售后服务要求
1、所有设备整机质保不低于2年，从验收合格之日起算。
2、中标人负责质保期内属于质保范围产品的正常投运，质保期内免费服务，质保期后按双方商定的协议继续提供服务。
3、服务响应时间为接电话即可响应，若电话不能解决，则接到用户通知后24小时内达到现场，48小时内解决问题。若48小时内仍不能解决问题，中标人提供备机。
4、操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。
5、投标文件中提供针对本项目的售后服务及培训方案（包含但不限于：质保期内服务方案及承诺、质保期外服务方案及承诺、培训计划及承诺、故障响应承诺）
6、投标人投标文件中提供所有设备的《质保期承诺函》（质保期承诺函格式自拟，并加盖投标人电子签章）。中标后签合同前需提供设备制造厂家针对本项目的质保函原件（厂家质保期限与投标人承诺期限应一致），否则视为放弃中标资格。
（二）培训要求
1、所有核心设备的培训要求：安装调试合格后，由中标人工程师为采购方操作人员做现场基本操作培训；仪器使用一段时间后，中标人向采购方提供4人次国内实验室培训名额。在国内须设有培训中心为采购方提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，为采购方提供现场免费上机培训。中标后应指派具备专业资格证书的人员负责与采购人联系及负责售后服务培训事宜。
2、其他设备（不含核心设备）的培训要求：中标人需免费提供现场基本操作培训、国内实验室集中操作培训、维保技术培训。

七、其他要求：见第五章《拟签订的合同文本》。
徐州市生态环境核与辐射应急监测能力建设项目招标文件
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第七章 投标文件相关格式
一、投标函格式
致：徐州市环境监测中心
根据     项目[项目编号：     ]招标文件，     (姓名)代表我方     （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 投标有效期为开标之日后90天。
5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6. 投标人同意按照招标文件规定支付招标代理服务费。
7、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。如我单位被确定为中标供应商，采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）和《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。
8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。
9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 
电话： 
传真： 
投标人：      （电子签章）
日期：  年 月 日


二、开标一览表格式 



 政府采购客户端工具输入报价自动生成

三、分项价格表格式

项目编号：
项目名称：
          　 货币单位：人民币元

	序号
	名称
	品牌、规格、型号
	产品制造企业名称（全称）
	产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位）
	数量
	数量单位
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）
	



投标人：      （电子签章）
日期：   年  月  日


注：
1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2、投标人对以上数据的真实性负责。
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。


四、偏离表格式
项目编号：
项目名称：
	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：    （电子签章）
 
日期： 年 月 日
  

五、授权委托书格式

委托人：
地址：
法定代表人：
职务：
统一社会信用代码：
受托人：        性别：男（女）
年龄：  岁      民族：  族
职务：
身份证号：
兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：     ）的招、投标活动及签订合同。（    ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（   ）无转委托权。
委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。
特此授权委托。

委托人（电子签章）：
法定代表人（签字或盖章）： 
受托人（签字或盖章）：
受托人联系方式：                   邮箱：
年  月  日 
(有效期内的受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式
项目编号：
项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市环境监测中心）的（徐州市生态环境核与辐射应急监测能力建设项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（便携式X-γ辐射剂量率仪），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；
2.（空气中氡浓度测量仪），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）
3.（综合场强仪），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）
4.（工频场强仪），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）
5.（累积剂量测量装置），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）
6.（电磁辐射选频测量装置），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）
7.（便携式γ能谱测量仪），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）
8.（气象测量仪），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）
9.（移动充电电源），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：
日期：  年  月  日

说明：
1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。
5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958



七、残疾人福利性单位声明函格式

项目编号：
项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
投标人：           （电子签章）
 
日期： 年 月 日
 
 


八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式
 
我单位在参加徐州市生态环境核与辐射应急监测能力建设项目（项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2026-0595）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
投标人：         （电子签章）
 
日期： 年 月 日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

九、关于符合本国产品标准的声明函 

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1、（便携式X-γ辐射剂量率仪）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2、（空气中氡浓度测量仪），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
3、（综合场强仪），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成
4、（工频场强仪），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
5、（累积剂量测量装置），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
6、（电磁辐射选频测量装置），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
7、（便携式γ能谱测量仪），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
8、（气象测量仪），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
9、（移动充电电源），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
......
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（电子签章）：　        
日期：  年  月  日

注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  / ”的地方无需填写。
十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥      大写：人民币      。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）合同标的全部交付并安装完毕并验收合格后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥      大写：人民币      。
……
符合条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥      大写：人民币      。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）合同标的全部交付并安装完毕并验收合格后，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（  XX%），小写￥      大写：人民币      。
……
注:
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。
十一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式（投标人可自行拟定）

项目编号：
项目名称：
投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：      ，项目编号：         所必需的设备和专业技术能力， 具体为：
设备：
1、       （证明材料扫描件附后） 
2、      （证明材料扫描件附后）
…………
专业技术能力：
1、       （证明材料扫描件附后）
2、      （证明材料扫描件附后）
…………
特此声明。
投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：
日期：  年  月  日
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