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第一章 招标公告
项目概况
南京市江宁妇幼保健院采购心电图机、监护仪、分娩监护镇痛仪等设备一批的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年10月13日14点00分（北京时间）前递交投标文件。
 
 一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320115-JCEC-G2026-0367  
1.2项目名称：南京市江宁妇幼保健院采购心电图机、监护仪、分娩监护镇痛仪等设备一批
1.3预算金额：369.644万元；其中：
包1：生命体征监测仪、病人监护仪等235.144万元
包2：心电图机、动态心电记录仪等61.80万元
包3：分娩监护镇痛仪37.80万
包4：尿动力学分析装置34.90万
1.4最高限价：369.644万元；其中：
包1：生命体征监测仪、病人监护仪等235.144万元
包2：心电图机、动态心电记录仪等61.80万元
包3：分娩监护镇痛仪37.80万
包4：尿动力学分析装置34.90万
1.5采购需求：南京市江宁妇幼保健院采购心电图机、监护仪、分娩监护镇痛仪等设备一批，具体要求见本招标文件第四章。
1.6合同履行期限：自合同签订后15日内设备供货并完成安装调试交付使用。
1.7行业划分：工业
1.8本项目（非专门）面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。
1.9本项目包1、包2、包3不接受进口产品投标，包4接受进口产品投标。
1.10本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1） 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：(如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)本项目按照采用以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求:
(1)本项目整体专门面向中小企业采购服务。
(2)本项目整体专门面向小微企业采购服务。
(3)本项目通过以下第()种方式预留部分采购份额采购中小企业服务:
1本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 %。
2本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 %。
(4)本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见评标办法与标准。
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：
(1)投标产品如果属于医疗器械注册范畴的，须具有《医疗器械注册证》或者《医疗器械备案凭证》(原件扫描加盖电子公章);
(2)若投标供应商为代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》(原件扫描加盖电子公章);
(3)若投标供应商为生产商，须具有有效的《医疗器械生产许可证》或《生产备案凭证》(如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供)(原件扫描加盖电子公章)。
（4）本项仅适用标包4：投标产品若为进口设备，供应商须提供代理商/经销商证书或制造商专项授权书。
2.4拒绝下述供应商参加本次招标活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
3.2地点：在“江苏政府采购网”免费下载
3.3方式：本项目采用网上注册登记方式免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
4.1 2026年10月13日14点00分（北京时间）
4.2 提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.3开标地点：“苏采云”开标大厅
 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
 
六、其他补充事宜
6.1本项目在 南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网 网站发布公告。
6.2投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。
操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。
“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
 有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
6.3 勘察现场：无
6.4根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。详见第六章附件十四《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》则该供应商投标文件按无效投标处理。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
符合国家相关规定的财务状况报告
依法缴纳税收的证明材料
依法缴纳社会保障资金的证明材料
具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
根据宁财购通[2021]5号文规定，属于该文件列明的不适用信用承诺情形的供应商在资格审查环节仍需提供其满足中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明材料，具体规定见招标文件。供应商在资格审查环节使用信用承诺替代相关证明材料参加南京市政府采购活动，在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：
供应商被列入严重失信主体名单；
被相关监管部门做出行政处罚且尚在处罚有效期内；
被其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
 
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
 7.1采购人信息
名 称：南京市江宁妇幼保健院
地址：南京市江宁区秣陵街道双金社区佑宁路1号 
联系方式： 沙老师025-52289689
7.2采购代理机构信息
名 称： 江苏省设备成套股份有限公司
地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋1004室
联系方式：汪惠子、刘寅
电子邮箱：2277893572@qq.com
7.3项目联系方式
项目联系人：汪惠子
电　话：13655172889 
采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司
                                                2026年9月22日
 


第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）评标标准
（4）采购需求
（5）合同主要条款及格式
（6）投标文件格式及附件
投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理联系。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527]7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]8.招标文件的修改
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285]8.1 在投标截止时间前，招标代理可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
8.3 招标代理有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531]10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12.投标分项报价表（如有）
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954848]13.响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表
14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。
14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，招标代理于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297]17.投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。
17.3 招标代理可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]18.投标文件的拒收
18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]19.投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218]19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]20.开标
20.1 招标代理在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]21.评标
21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
22.评标过程的保密与公正
22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 招标代理和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]23.投标文件的澄清
23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]24.投标文件的审查
24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理及评委会联系。
25.无效投标和废标
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc120614219]25.1 无效投标情形
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。
25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
25.1.6 未通过符合性审查。
25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。
25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
25.1.10 评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
25.2 废标情形
25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。
25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
25.2.3 因重大变故采购任务取消。
25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。
25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。
六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]26.确定中标单位
26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，招标代理自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
26.3 招标代理将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
26.4.1 提供虚假材料谋取中标。
26.4.2 向评审专家、采购人或招标代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或招标代理工作人员恶意串通。
26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
[bookmark: _Toc200451960]26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.中标通知书
27.l 中标结果确定后，招标代理将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]28.签订合同
28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
29.标的物的追加
29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
30.政府采购履约资金扶持政策
30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或招标代理提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
[bookmark: _Hlk218852672]34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，招标代理和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送招标代理。
36.以下情形的质疑不予受理：
36.1 超出政府采购法定期限的质疑；
36.2 在法定期限内对同一采购程序环节提出第一次质疑之外的多次质疑；
36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。
37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
九、政策功能落实
38.促进中小企业发展
38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。
38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。
38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
39.节能环保产品
39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。
40.绿色采购
40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
41.创新产品采购
41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
42.网络产品、市场准入类产品采购
42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
43.实施本国产品标准及相关政策
43.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府米购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
43.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
43.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
43.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第三章。
43.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

10、 费用
招标代理服务费：本次招标，中标人按《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》苏政采协【2024】20号文招标收费基准费率的 40% 向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需单列。



 第三章 评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。


	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位）
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	包1：产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1.5分，其余指标有1项负偏离扣0.1分，扣完为止。
包2：产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1.5分，其余指标有1项负偏离扣0.3分，扣完为止。
包3：产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2.5分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。
包4：产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣3分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。
	28
	客观分

	2.2
	所投产品综合性能评价
	评委根据投标人所投产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于材质证明材料、工艺证明材料等，以及产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容，体现产品的安全性、稳定性、易用性、配置及功能。产品安全性高、稳定性好，操作界面简便流畅，操作流程符合临床需要，配置高，功能全面，优于采购需求的得7分；产品安全性较高、稳定性较好，操作界面较为简便流畅，操作流程基本符合临床需要，配置较高，功能较全面，完全符合采购需求的得4分；产品安全性一般、稳定性一般，操作界面较为复杂，操作流程不太符合临床需要，配置一般，功能不太全面，基本符合采购需求但有待改进的得1分；其余或不提供不得分。
	7
	主观分

	2.3
	项目实施方案
	评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分，包含：1.货物的包装与运输；2.供货进度保证措施；3.质量体系与措施；4.安全管理体系与措施；5.协调配合措施。以上每项内容逐条阐述。
（1）上述每项内容完整，科学合理、操作性强的，得2分； 
（2）上述每项内容较完整，较科学合理，有可操作性的，得1分； 
（3）上述每项内容不科学合理、无操作性或未提供的不得分。
	10
	主观分

	3.服务

	3.1
	售后服务方案
	评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分，包含：1.服务内容；2.故障解决方案；3.预防性维护方案；4、售后服务流程；5、服务人员配备。以上每项内容逐条阐述。
（1）上述每项内容完整，科学合理、操作性强的，得2分； 
（2）上述每项内容较完整，较科学合理，有可操作性的，得1分； 
（3）上述每项内容不科学合理、无操作性或未提供的不得分。
	10
	主观分

	3.2
	调试和应急维护方案
	评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分，包含：1.设备调试方案；2.应急维护方案；3. 应急保证措施；4.验收计划；5、调试和应急人员配备。以上每项内容逐条阐述。
（1）上述每项内容完整，科学合理、操作性强的，得1分； 
（2）上述每项内容较完整，较科学合理，有可操作性的，得0.5分； 
（3）上述每项内容不科学合理、无操作性或未提供的不得分。
	5
	主观分

	3.3
	培训方案
	评委根据投标人提供的项目培训方案评分, 包含：1.培训内容；2.培训培训日程安排；3.培训人数及培训时长；4.培训师资力量。以上每项内容逐条阐述。
（1）上述每项内容全面合理、针对性及操作性强的，得1分；
（2）上述每项内容较合理、针对性及操作性较强的，得0.5分；
（3）上述每项内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。
	4
	主观分

	4.业绩

	4.1
	产品业绩
	提供2023年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）所投产品（至少包含核心产品的同品牌同型号）业绩，每提供1个得1分，最多得3分。注：需提供有效合同（至少包含合同标的信息、合同盖章页、合同签订时间）、发票和验收报告，材料应清晰可见相应内容，同一个业绩的合同、发票、验收合格报告的用户单位必须一致，否则视为无效业绩。同一用户单位的多个业绩仅视为一个业绩，不重复得分。
同时，投标人需提供所投业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、供货机型、合同金额、数量、签订时间、联系人及电话等，采购人将根据此表随机抽查，如有虚假将取消中标人资格。
	3
	客观分

	5.履约能力

	5.1
	履约能力
	投标人承诺所投产品5年（含）以上原厂质保得3分，所有质保服务及配件等费用包含在总报价中；未提供的不得分（提供承诺函，格式自拟）。
备注:投标时提供产品原厂公章的质保承诺函原件，格式自拟。
	3
	客观分

	合计
	
	100分



 
说明：
1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。
2.小微企业价格扣除
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.6.本国产品的价格扣除
6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
6.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四章 采购需求
一、货物需求一览表
	序号
	设备名称
	数量(台)
	科       室
	最高限价 （万元）
	交货期
	交货地点

	包1：生命体征监测仪、病人监护仪等

	1
	生命体征监测仪
	5
	急诊，2台；产前病区，2台；产后病区，1台；
	235.144
	自合同签订后15日内设备供货并完成安装调试交付使用
	南京市江宁妇幼保健院指定地点

	2
	脉搏血氧监测仪
	22
	急诊，1台；产前病区，1台；妇科，4台；综合外科，2台；儿科PICU病区，2台；儿科，4台；妇保设备-儿童保健，1台；成人综合门诊，1台；一站式服务中心，1台；口腔科，1台；产后病区，4台；
	
	
	

	3
	病人监护仪     
	64
	急诊，3台；医学影像科，1台；LDRP病区，6台；综合外科，8台；产前病区，2台；儿科，6台；妇科，10台；超声医学科，1台；产科门诊，1台；儿科PICU病区，9台；妇保设备-预防接种，1台；生殖中心，4台；产房，2台；LDRP病区，6台；产后病区，4台；
	
	
	

	4
	新生儿监护仪
	10
	儿科，10台；
	
	
	

	5
	手术室病人监护仪（核心产品）
	11
	产房，1台；计生及妇科门诊手术室，10台；
	
	
	

	6
	复苏室病人监护仪
	4
	妇科门诊手术室，4台；
	
	
	

	7
	转运监护仪
	8
	手术室，5台；ICU，2台；急诊，1台；
	
	
	

	8
	血流动力学监护仪
	1
	ICU，1台；
	
	
	

	9
	核磁监护仪
	1
	医学影像科，1台；
	
	
	

	包2：心电图机、动态心电记录仪等

	1
	便携式心电图机（核心产品）
	17
	急诊抢救室，1台；超声医学科，16台；
	61.80
	自合同签订后15日内设备供货并完成安装调试交付使用
	南京市江宁妇幼保健院指定地点

	2
	数字多道心电图机
	1
	ICU，1台；
	
	
	

	3
	动态心电记录仪
	15
	超声医学科，15台；
	
	
	

	4
	动态血压测量仪
	8
	超声医学科，8台；
	
	
	

	包3：分娩监护镇痛仪

	1
	分娩监护镇痛仪   （核心产品）
	3
	产房，1台；LDRP病区，2台；
	37.80
	自合同签订后15日内设备供货并完成安装调试交付使用
	南京市江宁妇幼保健院指定地点

	包4：尿动力学分析装置

	1
	尿动力学分析装置（核心产品）
	1
	妇科，1台；
	34.90
	自合同签订后15日内设备供货并完成安装调试交付使用
	南京市江宁妇幼保健院指定地点


2、 技术参数及要求
包1：生命体征监测仪、病人监护仪等技术参数及要求
	产品序号
	货物名称
	品目
	技术参数

	1
	生命体征监测仪
	适合成人、小儿、新生儿全年龄段患者生命体征监测，支持点测或连续监测模式

	
	
	≥8英寸TFT彩色显示屏，≥1024x768分辨率，标配旋钮与按键操作，可选配触摸屏

	
	
	★支持监测无创血压、血氧、脉搏、体温等参数，支持多达30个可定制手动输入参数

	
	
	无创血压支持充气测量，15秒即可出值，支持血压平均值测量与直立性血压测量

	
	
	血氧测量显示PI血流灌注指数

	
	
	支持自定义工作模式，灵活调整应用科室、界面布局与参数设置，减少操作时间

	
	
	内置可充电锂电池，无需工具快速拆装，最高可支持不少于8小时供电，支持关机延迟

	
	
	可选内置热敏双通道记录仪，支持多种记录类型

	
	
	具有EWS早期预警评分与图形化疼痛评分模板，同时支持自定义评分方法

	
	
	最多支持200个事件回顾，点测模式最多支持5000组数据回顾，连续监测模式最多支持240小时数据回顾

	
	
	能够与中央监护站集成，同时查看连续监测与点测数据

	
	
	主机外壳采用无缝设计与优质选材，IPX2级防水，CF型防电击程度，支持多种清洁消毒剂，易于清洁消毒

	2
	脉搏血氧检测仪
	适合成人、小儿、新生儿全年龄段患者脉搏血氧监测，支持点测或连续监测模式

	
	
	▲≥8英寸TFT彩色显示屏，≥1024x768分辨率，标配旋钮与按键操作，可选配触摸屏

	
	
	血氧测量显示PI血流灌注指数

	
	
	内置可充电锂电池，无需工具快速拆装，最高可支持≥8小时供电，支持关机延迟

	
	
	可选配CCHD筛查工具，作为新生儿严重型先心病的有效筛查手段

	
	
	最多支持≥200个事件回顾，点测模式最多支持≥5000组数据回顾，连续监测模式最多支持≥240小时数据回顾

	
	
	能够与中央监护站集成，同时查看连续监测与点测数据

	
	
	主机外壳采用无缝设计与优质选材，IPX2级防水，CF型防电击程度，支持多种清洁消毒剂，易于清洁消毒

	3
	病人监护仪
	整机要求
	★模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，≥12英寸彩色液晶屏及电容触摸屏，≥10通道波形显示

	
	
	
	▲监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性

	
	
	
	内置锂电池，支持监护仪工作时间≥4小时，支持的消毒剂≥40种

	
	
	
	安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型

	
	
	
	监护仪设计使用年限≥10年

	
	
	监测参数
	配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，标配2.4G/5G无线WiFi

	
	
	
	心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能

	
	
	
	▲心电支持智能导联脱落提醒，4导同步分析功能，≥27种心律失常分析

	
	
	
	提供呼吸测量，呼吸测量范围：1-200 rpm

	
	
	
	无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH，提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，并提供24小时动态血压统计结果

	
	
	
	配1个有创压监测模块和1个旁流EtCO2监测模块

	
	
	系统功能
	具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源

	
	
	
	支持≥1000条事件回顾，支持≥3000组NIBP测量结果的存储与回顾，支持≥120小时ST模板存储与回顾

	
	
	
	具备药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算

	
	
	
	具有智能光感器，自动调节屏幕亮度，屏幕支持手势滑动操作，可快速切换界面

	
	
	
	产品型号通过国家III类注册

	4
	新生儿监护仪
	整机要求
	★模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，≥10英寸彩色液晶屏及电容触摸屏，≥8通道波形显示

	
	
	
	▲监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性

	
	
	
	内置锂电池，支持监护仪工作时间≥4小时，监护仪设计使用年限≥10年

	
	
	监测参数
	配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测

	
	
	
	心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，适用于新生儿

	
	
	
	心电支持智能导联脱落提醒，4导同步分析功能，≥27种心律失常分析

	
	
	
	提供呼吸测量，适用于新生儿，呼吸测量范围：0-200 rpm

	
	
	
	提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式

	
	
	
	每台提供新生儿专用血压测量袖带一套，包括≥3个尺寸不同的袖带，满足不同新生儿臂围的监测

	
	
	
	配2个有创压监测模块，适用于小儿和新生儿，通过国家三类注册认证

	
	
	
	配2个EtCO2监测模块，支持新生儿呼末CO2监测

	
	
	系统功能
	具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源

	
	
	
	支持≥1000条事件回顾，支持≥1000组NIBP测量结果的存储与回顾，提供多种新生儿监护界面，包括呼吸氧合、大字体、单血氧界面

	
	
	
	提供CCHD筛查工具，支持新生儿先天性心脏病通过患者血氧进行筛查

	
	
	
	具备药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算

	
	
	
	具有智能光感器，自动调节屏幕亮度，屏幕支持手势滑动操作，可快速切换界面

	
	
	
	产品通过国家III类注册

	5
	手术室病人监护仪
	监护仪结构
	模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥6个，≥18英寸彩色电容触摸屏，≥12通道显示

	
	
	
	▲监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性

	
	
	
	▲标配锂电池，供电时间≥2小时，配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备

	
	
	
	监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C

	
	
	监测参数
	★标配心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温，双通道有创血压，呼末二氧化碳监测

	
	
	
	▲基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，可升级的转运监护仪可以实现插入监护仪主机的任意插槽

	
	
	
	▲心电支持智能导联脱落提醒，4导同步分析功能，≥27种心律失常分析

	
	
	
	支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm

	
	
	
	QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms

	
	
	
	无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式

	
	
	
	NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

	
	
	
	支持升级肌松NMT模块

	
	
	
	共配备麻醉深度BIS监测模块10个

	
	
	
	★支持升级微创连续血流动力学监测模块，采用PiCCO技术，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数，直观观察病人的变化情况

	
	
	
	可支持升级RM呼吸力学模块监测，提供≥18项呼吸力学参数指标，可监测包括：PIF峰值吸气流量，PEF峰值呼气流量、PIP峰值吸入压力、WOB病人呼吸功， RSBI浅呼吸指数 、RAW气道阻力

	
	
	
	支持升级区域组织氧饱和度模块监测，提供rSO2数值

	
	
	
	支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印、计算

	
	
	系统功能
	具有图形化报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源

	
	
	
	具备药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算

	
	
	
	具有智能光感器，自动调节屏幕亮度，屏幕支持手势滑动操作，可快速切换界面

	
	
	
	具有多种界面显示标准界面、大字体界面、动态趋势界面、呼吸氧合界面、它床观察、ECG全屏、ECG12导、呼吸环、PAWP、EWS、单血氧等

	
	
	
	可升级麻醉平衡指引显示，能显示麻醉状态下的信息，包括术前诱导界面、术中维持界面、术后复苏界面，能反映病人生理体征参数的动态趋势

	
	
	
	支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，支持≥800条事件回顾，具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能，支持≥120小时（分辨率1分钟）ST片段数据存储与回顾

	
	
	
	监护仪可与呼吸机以及输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面

	
	
	
	★配备两套中央监护系统，具备2个大屏，尺寸根据现场匹配≥50英寸，要求可集中管理监护仪、呼吸机、输注泵等设备(提供承诺函)

	
	
	
	产品通过国家III类注册

	6
	复苏室病人监护仪
	监护仪结构
	★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥6个，≥15英寸彩色电容触摸屏，≥10通道显示

	
	
	
	监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性

	
	
	
	标配锂电池，供电时间≥2小时，配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备

	
	
	
	监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C

	
	
	监测参数
	标配心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温，双通道有创血压，呼末二氧化碳监测

	
	
	
	▲基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，可升级的转运监护仪可以实现插入监护仪主机的任意插槽

	
	
	
	心电支持智能导联脱落提醒，4导同步分析功能，≥27种心律失常分析

	
	
	
	支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm

	
	
	
	QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms

	
	
	
	无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式

	
	
	
	NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

	
	
	
	支持升级肌松NMT模块

	
	
	
	支持升级麻醉深度BIS

	
	
	
	支持升级脑电麻醉深度指数ESI，实现患者麻醉深度的监测

	
	
	
	★支持升级微创连续血流动力学监测模块，采用PiCCO技术，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数，直观观察病人的变化情况

	
	
	
	可支持升级RM呼吸力学模块监测，提供≥18项呼吸力学参数指标，可监测包括：PIF峰值吸气流量，PEF峰值呼气流量、PIP峰值吸入压力、WOB病人呼吸功， RSBI浅呼吸指数 、RAW气道阻力

	
	
	
	支持升级区域组织氧饱和度模块监测，提供rSO2数值

	
	
	
	支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印、计算

	
	
	系统功能
	具有图形化报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源

	
	
	
	具备药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算

	
	
	
	具有智能光感器，自动调节屏幕亮度，屏幕支持手势滑动操作，可快速切换界面

	
	
	
	具有多种界面显示标准界面、大字体界面、动态趋势界面、呼吸氧合界面、它床观察、ECG全屏、ECG12导、呼吸环、PAWP、EWS、单血氧等

	
	
	
	可升级麻醉平衡指引显示，能显示麻醉状态下的信息，包括术前诱导界面、术中维持界面、术后复苏界面，能反映病人生理体征参数的动态趋势

	
	
	
	支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，支持≥800条事件回顾，具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能，支持≥120小时（分辨率1分钟）ST片段数据存储与回顾

	
	
	
	监护仪可与呼吸机以及输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面

	
	
	
	产品通过国家III类注册

	7
	转运监护仪
	转运监护仪，适用于成人、小儿、新生儿的监测，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准

	
	
	★≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作，整机重量＜1Kg，小巧便携

	
	
	IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境

	
	
	坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境

	
	
	整机无风扇设计

	
	
	内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测

	
	
	内置DC电源接口，可以进行车载充电

	
	
	具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温

	
	
	具备2通道有创血压及模拟输出/除颤同步

	
	
	支持提供EWS早期预警评分工具，包括NEWS、NEWS2和MEWS，可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警

	
	
	▲转运监护仪支持插入床旁监护仪任意模块插槽作为参数模块使用，即插即用

	
	
	心电支持≥4个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析

	
	
	心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm

	
	
	波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选

	
	
	滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）

	
	
	提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板

	
	
	具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms

	
	
	提供手动、自动间隔、连续、序列和整点五种无创血压测量模式

	
	
	≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

	
	
	≥800条NIBP测量结果回顾，≥40小时全息波形回顾，≥100小时趋势数据回顾

	
	
	通过国家III类注册，品设计使用年限≥10年

	8
	血流动力学监护仪
	监护仪结构
	模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥6个，≥18英寸彩色电容触摸屏，≥12通道显示

	
	
	
	监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性

	
	
	
	标配锂电池，供电时间≥2小时，配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备

	
	
	
	监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C

	
	
	监测参数
	标配心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温，双通道有创血压，呼末二氧化碳监测

	
	
	
	基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，可升级的转运监护仪可以实现插入监护仪主机的任意插槽

	
	
	
	心电支持智能导联脱落提醒，4导同步分析功能，≥27种心律失常分析支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm

	
	
	
	QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms

	
	
	
	无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式

	
	
	
	NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

	
	
	
	支持升级肌松NMT模块

	
	
	
	支持升级麻醉深度BIS监测模块

	
	
	
	★标配微创连续血流动力学监测模块，采用PiCCO技术，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数，直观观察病人的变化情况

	
	
	
	可支持升级RM呼吸力学模块监测，提供≥18项呼吸力学参数指标，可监测包括：PIF峰值吸气流量，PEF峰值呼气流量、PIP峰值吸入压力、WOB病人呼吸功， RSBI浅呼吸指数 、RAW气道阻力

	
	
	
	支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印、计算

	
	
	系统功能
	具有图形化报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源

	
	
	
	具备药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算

	
	
	
	具有智能光感器，自动调节屏幕亮度，屏幕支持手势滑动操作，可快速切换界面

	
	
	
	具有多种界面显示标准界面、大字体界面、动态趋势界面、呼吸氧合界面、它床观察、ECG全屏、ECG12导、呼吸环、PAWP、EWS、单血氧等

	
	
	
	可升级麻醉平衡指引显示，能显示麻醉状态下的信息，包括术前诱导界面、术中维持界面、术后复苏界面，能反映病人生理体征参数的动态趋势

	
	
	
	支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，支持≥800条事件回顾，具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能，支持≥120小时（分辨率1分钟）ST片段数据存储与回顾

	
	
	
	监护仪可与呼吸机以及输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面

	
	
	
	产品通过国家III类注册

	9
	核磁监护仪
	整机要求
	产品适用范围：成人、儿童、新生儿

	
	
	
	磁共振兼容容环境：用于1.5T及3.0T磁共振成像扫描仪运行环境磁共振兼容容环境：监护仪主机可承受的最大磁场强度为20mT(200 Gauss)， 无线参数模块可承受的最大磁场强度为3.0T

	
	
	
	支持监测参数：ECG、SPO2、PI、NIBP

	
	
	
	屏幕显示：≥15英寸电容触摸屏，支持手势操作，屏幕分辨率≥1920×1080 像素；可以显示≥6 个波形和 ≥4 个数值参数

	
	
	
	安全保护措施：有磁场指示器保证监护仪在核磁室内安全定位，通过不同颜色指示灯提示是否处于核磁室内的安全位置

	
	
	
	推车：推车可以进入核磁房间内，兼容3.0T磁共振环境内置电池使用时间：主机内置锂电池连续工作时间≥8小时

	
	
	
	数据存储：≥1000条事件，≥24小时2道ECG全息波形，≥120小时的趋势数据

	
	
	
	防电击程度：心电 （ECG）、脉搏血氧饱和度 （SpO2）、体温（Temp）、无创血压 （NIBP）部分属于 CF 型

	
	
	监测参数
	心率范围：成人：15 bpm~300 bpm；小儿 / 新生儿：15 bpm~350 bpm

	
	
	
	ECG无线监测模块内置电池使用时间：不少于12小时, 支持更换电池

	
	
	
	SPO2监测范围：0％~100％

	
	
	
	PI范围：0.05%~20 %

	
	
	
	SPO2无线监测模块内置电池使用时间：不少于12小时, 支持更换电池

	
	
	
	NIBP工作模式：手动测量、自动间隔测量、连续测量、序列测量、整点测量

	
	
	
	NIBP测量参数：收缩压，舒张压，平均血压

	
	
	
	成人收缩压测量范围：25-280 mmHg

	
	
	
	产品型号通过国家III类注册


包2：心电图机、动态心电记录仪等技术参数及要求
	产品序号
	货物名称
	技术参数

	1
	便携式心电图机
	★支持标准12导心电图，适用于对人体心电信号的采集、显示、处理功能，供临床诊断；设备本身具备＞5英寸的显示屏，不接受心电采集盒模式。

	
	
	手持式便携移动心电采集终端，设备主机重量小于300g

	
	
	设备属于CF型防除颤类型，提供设备铭牌图片证明，具有CF型防除颤图标

	
	
	心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi

	
	
	▲内部噪声：≤10μVP-P【提供医疗器械注册证明材料】

	
	
	定标电压各档位灵敏度最大允许误差为士1%

	
	
	共模抑制比：＞125dB；频响范围：0.01-350Hz全频滤波

	
	
	▲耐极化电压：≥±980mV【提供医疗器械注册证明材料】

	
	
	▲时间常数：＞5s【提供医疗器械注册证明材料】

	
	
	支持通过无线座充充电

	
	
	临床信息完善：支持识别特定类型病人并提醒采集人员补充完善临床信息，如患者是否佩戴了起搏器，从源头上规避影响诊断的重采问题

	
	
	支持NFC识别功能

	
	
	支持GPS定位功能

	
	
	可靠性：支持时间基准选择（走纸速度）和增益控制功能，确保准确度误差≤±3%

	
	
	QTc参数测量：内置5种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置

	2
	数字多道心电图机
	★适用于对人体心电信号的测量、采集、显示、处理和记录患者心电信号，供临床诊断；设备本身具备＞10英寸的显示屏，不接受心电采集盒模式。

	
	
	12导数字式心电图机，支持12导心电图同步采集

	
	
	▲耐极化电压：≥±980mV【提供医疗器械注册证明材料】 

	
	
	输入阻抗：≥100MΩ；共模抑制比：＞125dB

	
	
	定标电压：各档位灵敏度最大允许误差为士1%

	
	
	▲噪声电平：≤10μVP-P【提供医疗器械注册证明材料】

	
	
	频响范围：0.01Hz~350Hz（-30%～+10%）

	
	
	时间常数：＞5s；心率测量范围：30bpm~300bpm

	
	
	增益要求：支持2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV，增益准确度±1%

	
	
	记录速度：至少支持50mm/s、25mm/s和12.5mm/s三种记录速度，时间速度的精度应在土1%范围内

	
	
	QTc参数测量：内置5种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置

	
	
	支持急性心肌梗塞等异常心电图的自动识别，并以弹窗或语音提醒方式提醒医患人员优先诊断

	
	
	记录测值包括：心率、电轴、P波时限、QRS时限、Q-T间期、P-R间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等

	
	
	具备二维码导出图谱功能；心电图机支持本地报告进行同屏对比；心电图机具备报告分享功能

	
	
	锂电池额定容量≥5000mAh，支持8小时以上连续工作

	
	
	数据传输功能：具有有线（LAN口）、内置无线WiFi、4G功能，支持将心电波形及受检者信息传输至心电系统

	
	
	标配热敏打印功能，支持常规10s、节律60s心电图打印

	
	
	▲设备内置NFC通讯技术，支持读取NFC卡信息

	
	
	与现有心电信息管理系统对接，所需的费用包含在投标总价中

	3
	动态心电记录仪
	支持 12导及3通道心电数据采集

	
	
	▲支持最高72小时不间断采集和存储【提供医疗器械注册相关证明】

	
	
	支持信息提示功能：支持低电量提示；支持导联未接入提醒；支持SD卡插入提醒

	
	
	▲耐极化电压：≥±600mV【提供医疗器械注册相关证明】

	
	
	▲系统噪声：≤15μV【提供医疗器械注册相关证明】

	
	
	输入阻抗：≥50MΩ,共模抑制比：＞100dB，采样精度≥24位，时间常数：≥3.2S

	
	
	增益准确度：增益可选选择 20 mm/mV、10 mm/mV 和 5 mm/mV，在每种增益设置下，输入信号等效到输入的最大振幅误差在±1％以内。增益稳定性： 开机1min后，增益变化在72h内的应不超过1%

	
	
	支持USB和SD卡导出数据，SD卡≥16GB；支持蓝牙传输功能，将波形数据通过蓝牙方式实时传输到外部终端

	
	
	支持NFC标签功能，可通过NFC读卡设备读取机器序列号等信息，提高挂盒效率

	
	
	动态心电分析软件与经验证的动态心电图设备联合使用，适用于医疗机构对患者动态心电数据的导入、回放、测量与分析、编辑、报告和实时显示，供临床诊断

	
	
	动态心电分析软件可同时支持60台以上设备与服务器之间交互，支持同时在线查看、调用及诊断

	
	
	软件须支持第三方心电数据导入，其功能经过注册检验认证

	
	
	动态心电分析软件具有自动分析功能；支持用户事件、房早事件、室早事件、心率事件的自动分析

	
	
	支持P波反混淆，可单独叠加放大所选心搏的P波，可快速区分P波形态差异心搏

	
	
	支持HRV分析、T波电交替、心率减速力、心率震荡、睡眠呼吸暂停、心室晚电位、心房晚电位、瀑布图等高级分析功能

	
	
	诊断结论:提供诊断结论界面供用户查看已经挑选的典型图，并对全部心搏信息进行自动统计展示，提供诊断结论框供医生填写结论；提供自定义词库供医生快捷选择

	
	
	支持网络化功能，采用专业数据库管理原始数据和报告，支持科室分析终端、医院与分院、医院与社区医院之间进行原始数据的远程传输、管理和共享

	4
	动态血压测量仪
	测量方法 为线性放气示波法

	
	
	血压测量范围：0~280 mmHg；传感器精度：±3mmHg

	
	
	脉率测量范围：30~200BPM；脉率测量精度：±3bpm或±5%取最大值

	
	
	快速放气功能：测量过程中突然断电能快速放气；用户在测量中感到不适时,可通过按键方式快速放气

	
	
	记录容量：≥1000条血压记录

	
	
	数据采集功能：可在24小时内，按照设定的时间间隔进行测量，并记录测量结果

	
	
	电池：两节AA（5号）碱性电池，电池可支持至少500次测量

	
	
	低电压提示：当电源电压不足时，监测仪有电量提示且有蜂鸣器鸣叫

	
	
	提供血压脉搏波形图显示，辅助医生进行二次诊断

	
	
	提供多种图标辅助分析工具，包括趋势图、关联图、直方图、饼图、K线图等；提供血压变异系数、夜间血压下降比、血压负荷、清晨血压等分析指标，显示在统计页上


包3：分娩监护镇痛仪技术参数及要求
	产品序号
	货物名称
	品目
	技术参数

	1
	分娩监护镇痛仪
	主要用途
	适用于缓解产妇在分娩过程中产生的疼痛（分娩镇痛），同时可以对胎儿进行临床监护（CTG胎儿监护）

	
	
	技术性能要求
	▲可与工作监护站无线连接。连接主机时可实现最大9床位（含1个本地床位）分娩镇痛和CTG监护，连接工作监护站时可实现最大200床位分娩镇痛和CTG监护

	
	
	
	▲与工作监护站无线联网，可实现生物反馈自动调控功能，靶向自动调控镇痛处方输出（内置≥10个处方波群），经皮神经电刺激（TENS）产妇相应部位，显著提升镇痛效果

	
	
	
	▲分娩镇痛和胎监一体化设计，可满足临床同步实现分娩镇痛和CTG胎监，大大节省了医疗空间（胎监功能模块可根据临床需求选配）

	
	
	
	▲便携式设计，子机小巧美观，可由产妇随身携带，支持自由体位分娩，根据宫缩智能化调节镇痛处方，镇痛效果更为突出

	
	
	
	脉冲低频调制频率：1Hz～1000Hz；脉冲中频重复频率：1kHz～10kHz

	
	
	
	脉冲宽度：镇痛仪的脉冲宽度应为100～1000us

	
	
	
	▲输出幅度：应能按步进式调节，输出应连续均匀，每一步进应不大于1V，从0 -100档任意调节。其最小输出设定值，应不超过最大设定值的2%

	
	
	
	电源适应范围：d.c.3.6V～4.2V

	
	
	
	仪器在500欧的负载电阻下，输出电流限值不大于18mA(r.m.s)

	
	
	
	仪器开路输出峰值电压不大于300V

	
	
	
	监护参数包括：有线胎心（FHR）探头监护、有线宫压（TOCO）探头监护、自动胎动监护

	
	
	
	胎儿监护信息可存储，可任意调档浏览、永久保存档案数≥100万

	
	
	
	配备手部和腰部电极片，专为产妇临床使用设计，即使孕妇躺着也能轻松连接或拆卸；配备抗折拉线缆柔软粗细适中，可靠耐用，不影响孕妇的舒适度

	
	
	临床效果要求
	1）产妇始终保持清醒，参与全程分娩

	
	
	
	2）非药物分娩镇痛有效缩短产程，安全可靠

	
	
	
	3）自然分娩过程中可持续镇痛，充分满足第一产程的镇痛需要

	
	
	
	4）镇痛起效时间快，15分钟内迅速见效，镇痛效果显著确切

	
	
	
	5）有效缓解产妇焦虑、恐惧和烦躁的情绪

	
	
	
	6）明显改善产妇的精神状态，补充体力，全力配合完成第二产程

	
	
	
	7）操作简单、方便，不需要配备麻醉医师，由助产士或经过培训的技师即可操作

	
	
	
	8）避免药物镇痛的副作用和风险，可降低剖宫产率，提高临床服务水平，有利于优生优育


包4：尿动力学分析装置技术参数及要求
	产品序号
	货物名称
	技术参数

	1
	尿动力学分析装置
	主机配备液晶触摸屏，可触摸屏操作完成组件连接校验与设备标定

	
	
	▲主机各功能组件与工作站相互独立，支持蓝牙无线数据传输

	
	
	▲压力传感器可同时搭载气体测压、液体水测压双模式传感器

	
	
	压力测量范围(包含): -40～350cmH2O，测量精度 ≤±4%

	
	
	▲气体传感器可反复无次数限制使用，具有一键标定功能

	
	
	尿流率传感器采用蓝牙无线通讯，检测数据无线上传至工作站

	
	
	尿流率传感器内嵌锂电池供电 ，同时具有外接电源供电及充电装置，蓝牙指示灯标识

	
	
	尿流量测量范围(包含): 0～1500ml，精度 ≤±2%

	
	
	尿流率测量范围(包含): 0～50ml/min，精度 ≤±4%

	
	
	灌注泵灌注流速可调区间(包含): 5～100ml/min，可实时调节，支持自定义单次灌注总量，超过设定量后，自动停止

	
	
	灌注泵具备灌注量保护功能，膀胱压力保护功能

	
	
	★尿道测压牵引器与主机无线蓝牙链接，内置锂电池供电，牵引拉杆上具备按钮可控制牵引、返回、停止

	
	
	牵引速度范围(包含): 0.5～3mm/s，速度精度 ≤±3%；到达顶段后自动停止；有效牵引长度≥240mm，测量精度 ≤±3%

	
	
	▲单台独立可移动式动态测压模块，蓝牙无线连接、锂电供电、具有液晶显示屏实时显示设备工作状态

	
	
	至少集成4个测压通道和2个肌电图通道或5个测压通道和1个肌电图通道

	
	
	便携式蓝牙无线肌电采集设备，数据无线同步至工作站，可动态监测

	
	
	肌电图测量范围(包含): 10～1000μV；采样频率 ≥5000Hz/s

	
	
	搭载动态成像、模拟膀胱排尿分析模块；内置VBN尿流生理曲线自动生成软件；检测完成后自动生成患者实测尿流曲线，并匹配同性别生理标准曲线对比

	
	
	全中文操作界面，内置男、女性人群正常生理参考值数据库，一键对比分析

	
	
	▲配套耗材需在阳光平台中标（提供产品中标编码）


★三、商务要求
1. 付款方式：以第五章合同文本内容为准。
2. 交货期：自合同签订后15日内设备供货并完成安装调试交付使用。
3.质保期：设备验收合格后原厂质保不少于5年，质保期外提供终身维修服务，软件终身免费升级。
4.维修保证：
（1）维修响应时间：使用过程中出现设备故障，接到报修电话后即时响应，工作期间（星期一至星期五8：00-18：00），4小时到达现场，非工作期间，6小时内到达现场，予以排除故障、修复或更换零部件。若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，中标人应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。
（2）保修期内，中标人负责对其提供的货物进行维修，不再收取任何费用，所有维修配件均为原厂全新合格产品，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
（3）所有货物保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。
（4）对设备及相关配套设备作出定期维护保养计划，定期进行保养、维护，并提供记录（设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，根据客户要求对设备的数据进行备份。根据用户要求的时间段，进行必要的保养工作），每年不少于2次。
（5）中标人应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，中标人还需就货物的功能对采购人人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由采购人安排。
（6）保修期内提供不限次数现场维修，免费更换所含备件/配件。
（7）免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持。
5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和中标人投标文件的承诺，供应商提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准。
6.货物到达需方地址至验收合格期间，由供应商负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供应商应负责修理，同时费用由供应商承担。
7.根据国家保密法律法规，供应商在参与项目采购、服务保障过程中，需严格依法承担保密义务，采取严格有效的内部保密制度和措施，避免无关人员获悉相关信息。供应商应对获得的或收到的采购人的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他文件或信息的内容保守秘密。事先未经采购人书面同意，不得向本项目以外的任何其他方披露。

四、其他
1.落实商品包装、快递包装政府采购需求标准。具体详见投标人须知第29条，在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。
2.项目实施方案
根据该项目提供符合采购人情况的设备交付方案和安装调试方案，应具有明确的交货时间、设备交付安装安排、时间进度安排。
3.售后服务方案
根据该项目提供符合采购人情况的售后服务承诺及应急方案，应体现售后响应时间、应急售后措施、对可能存在的情况有具体应对方案和具体时间节点安排，售后及应急人员安排。
4.培训及技术支持方案
根据该项目提供符合采购人情况的培训服务方案及技术支持方案，应具有对采购人工作人员的操作培训和售后培训以及采购人所需的技术和学术支持。
5.应急方案
根据该项目提供符合采购人情况的应急方案及措施、应急人员安排、应急预案，应明确应急响应时间和应急人员（单位）的联系方式。
6.投标设备产品综合性能评价
根据该项目采购需求选择最适合本项目的设备进行响应，提供材质证明材料、工艺证明材料等，以及产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容，体现产品的安全性、稳定性、易用性、配置及功能。
★7.所投产品需取得该产品的允许销售证明。(投标时提供承诺函，中标后提供允许销售证明原件)。


第五章 合同主要条款及格式
（以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订）
 
政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
    甲、乙双方根据江苏省设备成套股份有限公司组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：采购人指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：____________________元（_________________元）人民币。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金
6.1 签订合同时，乙方无需缴纳履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
8.1.2 货到验收合格设备正常运行，由最终用户单位签章的验收报告回执作为付款的依据，甲方收到供应商开具的合法有效发票后支付合同总价款的20%。
8.1.3 验收合格设备正常运行满一年，甲方收到供应商开具的合法有效发票后一次性付清余款。
8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后60个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 
8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。
10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终身维修，维修时只收取部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人南京鼓楼医院和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人南京鼓楼医院共同参与验收。
11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.5 甲方牵头成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十二、维保条款
12.1 乙方按投标文件所响应的保修期限提供质保，并需向甲方提供设备厂家确认的质保承诺或授权书。保修期自设备验收合格之日起计算，保修范围包括合同中所有配置（单独列明保修期限的配置或附件除外）。乙方确保设备保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周。保修期外乙方对本设备终身负责维修。
12.2 如设备发生故障，乙方在接到甲方或实际使用人南京鼓楼医院报修电话后1小时之内响应，3小时内到达设备现场（若无维修站点，24小时内到达现场），48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方或实际使用人南京鼓楼医院可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方或实际使用人南京鼓楼医院不能响应的原因，在获得甲方或实际使用人南京鼓楼医院同意后，才可推迟响应时间。
12.3 保修期内，乙方每年按投标文件响应的维保次数对设备进行定期维保，每次维护需经甲方或实际使用人南京鼓楼医院工程师签字确认，留档备查。
12.4 无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修。出保后的维修，只收取配件成本费，免收上门费、人工费和其他工时杂费。乙方工程师到达设备维修现场，必须事先与甲方或实际使用人南京鼓楼医院医用物资保障处取得联系，并需在甲方或实际使用人南京鼓楼医院工程师在场的情况下完成维修工作，并做好相应记录，否则引起的一切责任由乙方负责。
12.5 如设备软件升级，乙方负责免费提供设备厂家相应的软件升级，保证软件为最新、最高版本。
12.6 如有设备具有远程维修诊断功能，乙方负责免费为甲方或实际使用人南京鼓楼医院安装。
12.7 乙方需在交货后五个工作日内免费提供全套资料并加盖公章，含产品合格证、出厂计量合格证(强检设备）、操作手册、维修手册（含详细电路图）、海关报关单（进口设备）、商检合格证明(进口设备）、使用许可证明文件（如有）等。如技术资料不全，甲方或实际使用人南京鼓楼医院有权不支付货款或退货，因此产生的损失由乙方自行承担。
12.8 技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方或实际使用人南京鼓楼医院工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（过塑后封好，挂在设备上），解答甲方或实际使用人南京鼓楼医院人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法和工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。详见乙方的承诺书。
12.9 如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方保证无条件地为甲方或实际使用人南京鼓楼医院永久免费打开，直至最底层维修模式。
12.10 若该设备涉及网络问题，甲方或实际使用人南京鼓楼医院只负责提供一个网络接口，设备内部的局域网建设由乙方负责提供。
12.11 乙方须免费开放所投产品的所有输入输出接口，并能与甲方或实际使用人南京鼓楼医院现有网络及信息系统对接，如接入第三方系统产生费用，该费用由乙方承担。
十三、货物的包装、发运及运输
13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全完好运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方。
13.4 乙方在货物发运前须提前向甲方报备，并执行甲方对甲方场地内货物运输、吊装、安装的方案、路径、安全、职责、管理等相关规定，确保货物完好无损地送达甲方指定地点。
13.5货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.6 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并经甲方签收后视为交付（对乙方有货物安装要求的除外）。
十四、专机专用耗材试剂
14.1 乙方提供的设备有专机专用耗材试剂，设备配套耗材、试剂采购价格不得高于省市挂网平台价及实际使用人南京鼓楼医院历史采购价，平台价格下调后采购价格同步下调。
14.2 合同期内耗材、试剂价格不得涨价，遇市场低价可依规单方调价。
14.3 若设备选型与实际使用人南京鼓楼医院一致，采用实际使用人南京鼓楼医院统一耗材试剂管理标准；若选型不一致，参照实际使用人南京鼓楼医院现有耗材试剂管理制度执行。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。 
15.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
15.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十七、解决争议的方法
17.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十八、合同生效及其它
18.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
18.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
[bookmark: _Hlt16619369]  
甲  方：（公章）                       乙  方：（公章） 
地  址：                               地  址： 
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
联系电话：                             联系电话：          
                                          
签订日期：      


《*******合同》补充协议（合同附件）
招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。






第六章 投标文件格式及附件
 
 
 投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   



投标文件目录
[bookmark: _Toc120614284]一、供应商信用承诺函
二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）
三、法人授权书
四、投标函
五、开标一览表
六、核心产品品牌一览表
七、投标分项报价表
八、技术要求响应及偏离表
九、商务要求响应及偏离表
十、中小企业声明函（如有）
十一、残疾人福利性单位声明函（如有）
十二、联合体协议（如有）
十三、关于符合本国产品标准的声明函
十四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》














一、供应商信用承诺函
供应商信用承诺函
江苏省设备成套股份有限公司：
我公司                             （供应商名称）郑重承诺：
我公司符合下列要求：
(一)具有独立承担民事责任的能力；
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称：（加盖电子公章）
日  期：








二、满足特定资格要求的证明文件
本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。









三、法人授权书
法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日    期：











四、投标函
投标函
致：江苏省设备成套股份有限公司
根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（在对应内打“√”）
8.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：







五、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	投标总报价

	小写（元）：                             



                                              日  期：


备注：投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。












六、核心产品品牌一览表
核心产品品牌一览表
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	…
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注：
1.供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。











七、投标分项报价表
投标分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	产品名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标总价（元）：



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.供应商所投产品须与“第四章-货物需求一览表”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出最高限价，视为无效投标。
4.行数不够，可自行添加。










八、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离
	证明材料在投标文件中页码及条款号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。
2.技术参数及要求必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）并在技术要求响应及偏离表中清晰标明页码及条款号，同时需用红框标明技术支持资料对应位置，未满足上述要求和未提供相应资料的，评审时视为负偏离。注：证明材料内容须清晰可见。项目参数、技术参数和相关要求响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标。
3.行数不够，可自行添加。





九、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。









十、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。



十一、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：
1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。
2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。


                                         









十二、联合体协议
联合体协议
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。
2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。
3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为小型、微型企业 残疾人福利性单位 监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

                                          
联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）    
日   期：

备注：
1.牵头单位必须为联合体成员。
2.在所属企业类型前的内打“√”。
3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。




十三、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。6
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


十四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

南京市政府采购供应商信用承诺书
                                                                                                         XXXX年XX月XX日

	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

XXXX年XX月XX日
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