江苏省疾病预防控制中心

(江苏省预防医学科学院)

2026年度江苏省免费一线抗结核药品

异福片/胶囊(FDC)采购项目（第二次）

招标文件

项目编号:JSZC-320000-JITC-G2026-0198 （JSTCC26011102546）

采购人：江苏省疾病预防控制中心

(江苏省预防医学科学院)

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

2026年6月

目   录

第一章  招标公告	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求	4

三、获取招标文件	5

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	5

五、公告期限	5

六、其他补充事宜	5

七、本次招标联系方式	6

第二章  供应商须知	8

一、总则	8

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的递交	10

五、开标与评标	11

六、定标	14

七、授予合同	16

八、其他	16

第三章  合同文本	18

第四章  采购需求	22

一、药品需求一览表	22

二、药物的规格要求	22

三、技术服务和售后承诺	22

四、现场考察	22

五、样品	22

第五章  评标方法与评标标准	23

第六章  投标文件格式	28

投标文件的组成	29

一、基本目录	29

二、资格审查内容	29

三、符合性审查内容	30

四、价格扣除证明文件	30

附件1 开标一览表	32

附件2 分项报价表	33

附件3 技术要求响应及偏离表	34

附件4 商务要求响应及偏离表	35

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	36

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	37

附件7 法人授权书	38

附件9 中小微企业声明函（货物类项目）	40

附件10 残疾人福利性单位声明函（货物类项目）	41

附件11 联合体协议（参考格式，本项目不适用）	42

附件12 实质性要求响应及偏离表	43

附件13 《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）、《成本比例声明函》	44

附件14 政府采购节能产品政策	46

附件15 政府采购环境标志产品政策	47

第一章  招标公告

项目概况

2026年度江苏省免费一线抗结核药品异福片/胶囊(FDC)采购项目（第二次）JSZC-320000-JITC-G2026-0198招标项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购交易系统获取招标文件(投标人必须在“苏采云”政府采购交易系统获取招标文件，方能参与本次政府采购项目)，并于2026年7月16日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0198（JSTCC26011102546）

项目名称：2026年度江苏省免费一线抗结核药品异福片/胶囊(FDC)采购项目（第二次）

预算金额：人民币118.428万元

最高限价：人民币0.5元/片

采购需求（简介）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 成分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异福片/胶囊(FDC) | 片（粒） | 利福平 | 300mg |
|  |  |  | 异烟肼 | 150mg |
| 备注：本次招标采购不接受进口药品投标。 |  |  |  |  |

合同履行期限：18个月。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.供应商必须是遵守中华人民共和国的相关法律、法规，具有承担民事责任能力的独立法人或其他组织；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，需提供企业2024年度或2025年度财务审计报告或企业近六个月中任一月份的财务状况报告复印件（至少包括资产负债表和利润表，加盖供应商公章）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）或其基本开户银行出具的资信证明（距开标时间3个月内开具）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

4.供应商必须具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺或有效证明材料）；

5.供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（需提供承诺书，格式自拟，加盖公章，但必须包含此条内容）；

6.供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单内(提供信用中国网站截图，加盖公章)；

7.本次采购不接受未经采购人同意的任何形式的转包、分包（需提供承诺书，格式自拟，加盖公章，但必须包含此条内容）。

8.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

9.本项目不接受进口产品投标（注：指产品而非构成产品的零件或部件，本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》 (财库〔2020〕46号)，本项目为专门面向中小企业采购，只面向中型、小型或微型企业采购，非中小企业参与本项目投标，将作无效标处理，投标人须提供中小企业声明函。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

（三）本项目的特定资格要求

1.投标人需提供所投标药品的药品注册证书；

2.投标人若为药品生产企业的，必须具备《药品生产许可证》及所投标药品的生产批件；

3.投标人若为药品代理企业的，除需提供药品生产企业的《药品生产许可证》及所投标药品的生产批件，另需提供代理企业的《药品经营许可证》及其他合法有效来源证明材料；

4.若所投标药品为药品上市许可持有人委托其他药品生产企业生产的，投标人需提供药品上市许可持有人和受托生产企业签订的委托协议和质量协议。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云”政府采购交易系统

方式：在“苏采云”政府采购交易系统获取招标文件(投标人必须在“苏采云”政府采购交易系统获取招标文件，方能参与本次政府采购项目)

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年7月16日9点30分（北京时间）。

地点:“苏采云”政府采购交易系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》；

（5）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》；

（6）《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》；

2.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

3.本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省招标中心有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

5.本次招标不收取投标保证金。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省疾病预防控制中心(江苏省预防医学科学院)

地址：南京市江苏路172号

联系人：徐老师

联系方式：025-83759340

2.江苏省招标中心有限公司信息

地    址：江苏省南京市郑和中路118号D座12楼

联 系 人：汪律、姜瑶、陈诚

联系方式：025-83240902、83248600、83249926

第二章  供应商须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

2.3合格的药品

（1）供应商所提供的必须是其合法生产的药品，并能够按照国家相关规定、招标人要求及药品购销合同规定的品名、包装、规格、产地、质量、价格、效期、配送时间等要求及时供货。

（2）供应商须提供本企业药品生产许可证以及所投标药品的注册证等有效证明文件。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省招标中心有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

7.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 供应商按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 供应商需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

12.3产品证明文件

（1）供应商提交的产品证明文件应能够证明其投标的药品是合格的，符合招标文件的规定。

1）供应商应提供投标药品的注册证、产品授权书、产品符合药监部门要求的药检报告书复印件或类似检测报告复印件（加盖单位印章）。

2）供应商应提供投标药品的原料质量证明文件。进口产品须提供口岸检验机构出具的检测报告书复印件或类似检测报告复印件（加盖单位印章），原料须提供符合药监部门要求的药检报告复印件或类似检测报告复印件（加盖单位印章）。药品生产企业使用的国产原料不是自己生产的，应提供原料生产企业的资质证明文件和产品证明文件。

（2）供应商提交的产品证明文件审核通过后，将成为评标的重要依据。如供应商提交的产品证明文件不齐全，其后果由供应商自负。

（3）供应商需提供投标药品的最小包装单位样品，作为评标委员会评价包装及药品外观和实用性的依据。供应商要求退还样品的，江苏省招标中心有限公司将在中标通知书发布后予以退还。

12.4中标药品的配送

（1）供应商应当具备接到采购人通知后，72小时内满足采购人使用药品需求的配送能力。

（2）评标委员会通过评审和比较，确认供应商不具备对采购人进行及时配送的能力，有权认定供应商投标无效。

13、投标函和开标一览表

13.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

20.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值x50%;

（2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价x50%;

（3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%(未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价);

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中标注★号条款为实质性要求）

25.1.8 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对供应商进行异常低价投标审查后，认为供应商不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12 供应商所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

26.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1供应商认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。

27.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对招标过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

27.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

27.4供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

27.5以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.6供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则招标代理机构有权不予接受。

27.7质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

27.8质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.9质疑函应当现场书面提交至招标代理机构联系人（详见招标公告）处，提交时应出示有效身份证明。

28、投诉处理

28.1供应商对招标代理机构的答复不满意或者招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

28.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

八、其他

32、招标代理服务费

32.1支付主体和报价要求：本项目采购代理服务费由中标供应商支付，供应商在报价时应将代理服务费全额包含在投标总价中，采购人不再另行支付。

32.2原因：为优化采购资金使用效率，依据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）第十五条规定，经采购人研究确定，本项目代理服务费由中标供应商支付。

32.3收取标准及方式：中标供应商在领取中标通知书前按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]002号）收费标准的80%一次性足额向采购代理机构缴纳采购代理服务费用；如需开具增值税专用发票，必须提交增值税专用发票开票信息采集表、三证合一营业执照或老税务登记证、开户许可证（银行开具）、增值税一般纳税人证明（税务开具）。

32.4确定标准的依据：《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）、《江苏省招标代理服务收费的指导意见》(苏招协〔2022〕002号)、本项目委托代理协议。

32.5服务费缴纳账号信息：

户名:江苏省招标中心有限公司；

开户行：中信银行江苏路支行；

账号：7321810182600023404。

第三章  合同文本

1、通用合同条款前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结算时间 | 货到验收合格后两个月内 |
| 2 | 结算价格 | 招标人以中标价格结算货款。 |
| 3 | 结算方式 | 由招标人直接与中标人结算货款 |

2、通用合同条款

2.1定义

本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”，是指招标人和中标人按照药品购销合同格式签署的协议，内容包括：

1）投标人提交的投标函和投标报价表；

2）中标通知书；

3）药品购销合同；

4）其他相关文件。

（2）“合同价”，是指中标人在完全履行合同义务后招标人应支付给中标人的价格，也可解释为中标人对招标人的实际供应价。

（3）“伴随服务”，是指根据合同规定中标人承担的与供货有关的辅助服务、国家相关规定、招标人要求及合同中规定投标人应承担的其它义务。

（4）“招标人”是指本次招标采购单位江苏省疾病预防控制中心（江苏省预防医学科学院）。

（5）“中标人”是指为江苏省疾病预防控制中心（江苏省预防医学科学院）提供药品的药品生产企业。

（6）“经办机构”，是指招标人委托的药品招标代理机构即江苏省招标中心有限公司。

2.2产地

“产地”，是指药品生产企业所在地。

2.3规格

（1）交付药品的规格应与中标通知书规定的规格相一致。

（2）计量单位应该使用公制。

2.4有效期

（1）交付药品的有效期应与投标文件中规定的有效期相一致。

（2）除非招标人对有效期另有规定，中标人所提供药品的有效期自到货之日起不得少于12个月。

2.5知识产权

中标人应保证招标人在使用中标药品时，不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉。

2.6包装

（1）除非对包装另有规定，中标人提供的全部药品均应按标准保护措施进行包装，以防止药品在转运中损坏或变质，确保药品安全无损运抵指定地点。

（2）每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量检验报告书。包装、标记和包装箱内外的单据应符合合同的要求，包括招标人后来提出的特殊要求。

2.7付款

买方在货到验收合格后两个月内向卖方支付收到货物的全部货款。

2.8价格

除非国家价格调整或双方另有约定，在合同有效期内中标人在本合同项下提交药品和履行服务的价格应该是中标通知书中确认的价格。

2.9配送

配送由中标人负责。每次配送的时间和数量以招标人的采购计划或合同为准。配送时应提供同批号药品的批签发报告书（有效复印件），并按业主要求送往指定地点。

2.10伴随服务

（1）中标人可能被要求提供下列服务中的一项或全部服务。

1）药品的现场搬运或入库；

2）提供药品开箱或分装的用具；

3）对开箱时发现的破损、近效期药品或其他不合格包装药品及时更换；

4）在招标人指定地点为所供应药品的临床应用进行现场讲解或培训；

5）其他中标人应提供的相关服务项目。

（2）如果中标人对可能发生的伴随服务需要收取费用，应在投标报价时予以注明。

2.11质量保证及检验

（1）按合同交付的药品质量应符合药典或国家药品监督管理部门规定的标准，并与投标时承诺的质量相一致，确保药品使用安全有效。

（2）如果招标人确认需要进行药品质量检验，应及时以书面形式把质量检验的具体要求通知投标人。如果中标人同意进行药品质量检验，或者通过检验证明药品存在质量问题，则进行药品质量检验的费用由投标人承担。检验在中标人交货的最终目的地进行。

（3）招标人在接收药品时，应对药品进行验货确认，对不符合合同要求或质量要求的，招标人有权拒绝接受。中标人应及时更换被拒绝的药品，不得影响招标人的使用。

3.2.12中标人履约延误

（1）中标人应按照中标合同中招标人规定的时间，配送药品并提供伴随服务。

（2）在履行合同的过程中，如果中标人遇到妨碍按时配送药品和提供伴随服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知招标人及经办机构。招标人或经办机构在收到中标人通知后，应尽快对情况进行核实，并由招标人确定是否酌情延长交货时间以及是否收取违约金或终止合同。延期可通过双方认可的方式办理相关手续。

（3）如中标人无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费和/或终止合同。

2.13误期赔偿

（1）除本合同条款第3.2.12条规定的情况外，如果中标人没有按照合同规定的时间配送药品并提供伴随服务，招标人应从价款中扣除违约金而不影响本合同项下的其它补救办法。每延误一周的违约金为迟交药品价款的5%，直至交货或提供服务为止。一周按7日计算，不足7日的按一周计算。违约金的最高限额是合同总价的10%，一旦达到违约金的最高限额，招标人可以终止合同。

（2）中标人在支付违约金后，还应当履行应尽的交货义务。

2.14招标人履约义务

（1）招标人必须无条件采购本合同项下的中标品种。

（2）招标人将完成中标合同采购量的采购。

（3）招标人须按照合同规定及时结算价款。指定结算银行的招标人，不得以任何理由干涉结算银行的正常结算行为。

（4）招标人必须要求中标人按实际成交价格如实开据发票，并如实记帐。

（5）如招标人不履行上述合同义务，将受到以下制裁：支付法定滞纳金和/或终止合同。

2.15不可抗力

（1）中标人因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

（2）本条所述的“不可抗力”是指《合同法》第117条第二款所称“本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况”。

（3）在不可抗力事件发生后，中标人应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知招标人。除招标人另行要求外，中标人应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。不可抗力事件影响消除后，双方可通过协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

2.16争议的解决

因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；也可以向江苏省工商局合同争议调解委员会申请调解，协商或调解不成，向南京仲裁委员会申请仲裁。

2.17违约终止合同

（1）在招标人对中标人违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，招标人可向中标人发出书面通知书，提出部分或全部终止合同。

1）中标人未能在合同规定的限期或经招标人同意延长的限期内提供部分或全部药品。

2）中标人未能履行合同规定的其他义务。

3）招标人有足够的事实和理由认定中标人在本合同的实施过程中有严重违规行为。

（2）招标人未按中标合同的规定按时结算价款，中标人有权要求招标人支付法定滞纳金并承担相应的违约责任直至终止合同。

2.18破产终止合同

药品供应方破产或无清偿能力，招标人可在任何时候以书面形式通知供应方，提出终止合同而不给供应方补偿。该终止合同将不损害或影响招标人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

2.19转让

除非招标人事先书面同意，中标人不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.20适用法律

本合同应按照中华人民共和国现行法律、法规和规章进行解释。

2.21合同生效

本合同条款在双方签字后生效。

2.22主导语言

本合同以中文书写。

2.23合同修改

除了双方签署书面补充协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有任何变化或修改。

2.24补充条款

中标人必须按照国家相关规定严格执行本合同中约定的各项条款，如违反任何一款项（招标文件中规定的药品的品名、包装、规格、产地、质量、价格、效期、运输、配送时间等要求），招标人有权从货款中扣除10%的金额作为赔偿，具体实施办法由招标代理机构监督落实。

第四章  采购需求

一、药品需求一览表

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 成分 |  | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异福片 /胶囊(FDC) | 片/粒 | 利福平 | 300mg | 2368560 |
|  |  |  | 异烟肼 | 150mg |  |
| 备注：本次招标采购不接受进口药品投标。 |  |  |  |  |  |

二、药物的规格要求

2.1投标企业需提供样品（每种最小单位包装1盒以上），该样品将作为评标及验收的依据。

★2.2最小包装上必须贴或印有“政府提供  免费药品”字样。

三、技术服务和售后承诺

3.1投标人应提供药品使用期间的技术支持、培训、售后服务等方面的方案；

3.2药品在使用单位使用过程中，如有任何质量问题，联系投标人后，投标人应12小时内答复，72小时内到达用户现场，保证药品能够正常使用；

3.3在质量保证期内，凡因正常使用出现的质量问题，供货商应提供免费更换。供货商应支付包装费和运费。对更换药品使用之日起重新计算质量保证期。

3.4药品到达使用单位时的剩余效期不得少于该药品最长效期的80%，如不满足要求的应在接使用方通知后7日内完成更换。

3.5投标人根据招标人的要求分批配送药品，单品种药品的单批次配送须一次完成，不得分多次进行配送。

3.6供应商提供免费卸货、搬运服务，根据接收单位的要求将药品卸货并搬运至指定地点。

四、现场考察

为保证药品质量，必要时将派出有关专家到生产厂家进行现场考察，了解所需产品的实际生产情况。

五、样品

样品（如有）提交注意事项：（供应商应在提交投标文件截止时间前将投标样品提交到江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座12楼1203室，迟于提交投标文件截止时间提交的投标样品，代理机构不予收取），联系人：杨工，19825056388。

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合打分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会依次推荐三家中标候选供应商。

政府采购政策功能落实

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。

投标标的属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供在投标文件中提供《节能产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

2、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少。

投标标的属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并提供在投标文件中提供《环境标志产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

3、对本国产品的支持政策

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

注：

1）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

2）评审中发现《符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

| 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、价格：30分 |  |  |
| 投标价格 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。投标报价等于评标基准价的得满分30分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 | 30 |
| 二、商务：25分 |  |  |
| 质量认证 | 1、供应商具备投标药品生产场所的有效期内的GMP认证的（或现场检查结果合格通知或其他有效证明材料），得3分。 2、供应商或委托配送的物流企业（委托配送关系需提供有效证明材料）具备有效期内的GSP认证的（或现场检查结果合格通知或其他有效证明材料），得3分。 | 6 |
| 销售数量 | 2025年1月1日至2025年12月31日间（合同签署时间），投标药品累计销售业绩为评价依据（只计医疗机构用户业绩合同，药品销售企业业绩合同不计），总销售数量最高者得7分，其余依次扣1分，扣完为止。 注：（1）供应商需提供销售数量明细表及合同有效复印件证明材料，否则不得分。 （2）若销售数量明细表未自行合计并明示出总量的或经评标委员会核实总量不实的均不得分。 | 7 |
| 市场覆盖率 | 2025年1月1日至2025年12月31日间（合同签署时间），投标药品供货业绩（只计医疗机构用户业绩合同，药品销售企业业绩合同不计）为评价依据，合同份数最多者得7分，其余依次扣1分，扣完为止。 注：（1）供应商需提供销售数量明细表及合同有效复印件证明材料，否则不得分。 （2）若销售数量明细表未自行合计并明示出总量的或经评标委员会核实总量不实的均不得分。 （3）同一业主或同一省份或直辖市均不重复计。 | 7 |
| 既往履约评价 | 根据供应商提供的自2025年1月1日以来既往用户对投标人既往履约服务的评价进行评审，每提供一份满意或优秀评价得0.5分，最多得5分（同一用户不重复计）。 | 5 |
| 三、技术：45分 |  |  |
| 临床效果及安全性 | 投标药品临床效果好，安全性高，提供第三方检测部门（或使用单位）出具的临床使用报告且数据显示效果好，安全性最高的得5分； 数据显示效果较好，安全性比较高的得3分； 数据显示效果一般，安全性一般的得1分； 未提供第三方检测部门（或使用单位）出具的临床使用报告的不得分。 | 5 |
| 项目实施方案 | 根据供应商提供的项目整体实施方案（包括项目组织生产实施方案、人员保障配置方案、产品运输方案、交付验收方案等），内容是否详细、思路清晰、先进性等进行综合评分： 整体实施方案完全满足或优于本项目要求的得5分； 基本满足要求的得3分； 部分满足的得1分； 完全不满足或未提供整体项目实施方案的不得分。 | 5 |
| 质量及检验标准 | 根据生产厂家药品（含原料药）各项生产质量标准及药检数据与国家标准进行比较评审，每有一项高于国标得1分，最多得5分； 需提供药品生产厂家出具的质量标准、药检数据有效复印件及与国标详细的逐项数据对比表格，否则不计分。 | 5 |
| 药品包装质量 | 根据提供的样品包装（指最小包装）是否符合国家标准和要求、患者日常服用及保存、包装防潮性能、免费标志字迹印刷明显清晰可辨、包装箱文字区别颜色显著等五个方面进行评审，各方面均优得满分10分，其余每一项不符合规定或质量差者扣2分，扣完为止。 | 10 |
| 配送时间 | 供应商承诺在履约期间内可在接到招标人或用户通知后24小时以内为送达本合同项下所有地市、区、县内或招标人指定地点的得5分，48小时以内的得3分，72小时以内得1分，其余不得分。 注：需提供承诺及切实可行的配送保障措施（若评标委员会认为保障措施不具备可行性或未提供保障措施，本项不得分）。 | 5 |
| 有效期 | 满足招标文件基本有效期要求的不得分（若文件中未明确，按国家规定的最低年限计）；承诺到货后产品剩余有效期时间最长者得满分5分，其余每少1个月扣1分（不足1个月不计），扣完为止。 注：需提供承诺书格式自拟，加盖公章。 | 5 |
| 伴随服务 | 根据供应商提供的伴随服务，包括但不限于破损药品退换、临近效期药品处理及其他配套服务等，承诺伴随服务内容详尽且具备配套可行性保障措施得5分； 内容比较详尽并伴有一定措施的得3分； 内容一般且保障措施缺乏得1分； 无承诺服务内容或不具备保障措施的不得分。 | 5 |
| 质量检查记录 | 供应商自2023年1月1日以来，在行政主管部门的相关质量检查、督查中未存在被通报记录的，得3分，否则不得分（本项可由供应商自行出具自证材料或甲方出具相关证明材料）。 | 3 |
| 增值服务 | 根据供应商承诺在履约期间针对本项目可提供的增值服务进行评审，每承诺一条针对本项目具备实际意义且经评标委员会认可切实可行的，得1分，最多得2分。 | 2 |
| 合计：100分 |  |  |

备注：投标人必须逐条响应上述所有评审细则提供有效证明材料并列明评标索引、页码，否则将可能导致不得分。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.供应商必须是遵守中华人民共和国的相关法律、法规，具有承担民事责任能力的独立法人或其他组织；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，需提供企业2024年度或2025年度财务审计报告或企业近六个月中任一月份的财务状况报告复印件（至少包括资产负债表和利润表，加盖供应商公章）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）或其基本开户银行出具的资信证明（距开标时间3个月内开具）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

4.供应商必须具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺或有效证明材料）；

5.供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（需提供承诺书，格式自拟，加盖公章，但必须包含此条内容）；

6.供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单内(提供信用中国网站截图，加盖公章)；

7.本次采购不接受未经采购人同意的任何形式的转包、分包（需提供承诺书，格式自拟，加盖公章，但必须包含此条内容）。

8.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

9.特定资格要求的证明文件（如果本项目对供应商做出特定资格要求的，必须提供）

（1）投标人需提供所投标药品的药品注册证书；

（2）投标人若为药品生产企业的，必须具备《药品生产许可证》及所投标药品的生产批件；

（3）投标人若为药品代理企业的，除需提供药品生产企业的《药品生产许可证》及所投标药品的生产批件，另需提供代理企业的《药品经营许可证》及其他合法有效来源证明材料；

（4）若所投标药品为药品上市许可持有人委托其他药品生产企业生产的，投标人需提供药品上市许可持有人和受托生产企业签订的委托协议和质量协议。

10.法人授权书（格式见附件7）

11.投标函（格式见附件8）

12.中小微企业声明函（本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

根据财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》 (财库〔2020〕46号)，本项目为专门面向中小企业采购，只面向中型、小型或微型企业采购，非中小企业参与本项目投标，将作无效标处理，投标人须提供中小企业声明函。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

13.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

14.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，供应商是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条供应商必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

1.投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

★2.如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

★3.投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求签署或盖章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

3.《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）、《成本比例声明函》（格式见附件13）

- 附件1 开标一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号（如有）：

| 投标总报价 | 小写： （人民币：元） |
| --- | --- |
|  | 大写： |

- 附件2 分项报价表

项目名称：

项目编号：

采购包号（如有）：

| 序号 | 药品名称 | 规格型号 | 数量 | 最小单位报价（元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交付期：接招标人通知 小时内交付至指定地点。 |  |  |  |  |  |  |
| 到货后剩余有效期: |  |  |  |  |  |  |

注：

1.此表由供应商自行填写；

2.总价须与开标一览表中的价格保持一致。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期： 年 月 日

- 附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对招标文件技术要求中非实质性要求（未标注★号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：______年		月		日

- 附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

注：

1.供应商须根据招标文件商务条款要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2.所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应优于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：______年		月		日

- 附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：______年		月		日

- 附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：______年		月		日

- 附件7 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附：法定代表人身份证复印件、被授权人的有效身份证复印件；

法定代表人身份证扫描件：                       受委托人身份证扫描件：

身份证正反面                                      身份证正反面
附件8 投标函

致：江苏省招标中心有限公司

根据贵方的***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

供应商开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期：

- 附件9 中小微企业声明函（货物类项目）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收 入为   万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。

- 附件10 残疾人福利性单位声明函（货物类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。本单位参加项目编号为       的       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程、提供服务），或提供其他残疾人福利性单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 附件11 联合体协议（参考格式，本项目不适用）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省招标中心有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

- 附件12 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加★号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对招标文件（含技术要求）中的实质性要求（标注★号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：______年		月		日

- 附件13 《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）、《成本比例声明函》

1、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

2、成本比例声明函

（适用于采购项目或者采购包中含有多种产品时，不提供或者提供声明的比例达不到要求时，不享受价格扣除）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到（填写具体百分比）。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：   年   月   日

注：当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 附件14 政府采购节能产品政策

1、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

3、投标产品（最小计算单位为品目）如为节能产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不做价格扣除。

4、投标供应商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

5、节能产品报价表

节能产品信息表

供应商（CA公章）：                               项目编号：

| 品目序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 节字标志认证证书号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，节能产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表（签字）:

日期：      年  月  日

- 附件15 政府采购环境标志产品政策

1、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

3、投标产品（最小计算单位为品目）如为环境标志产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不做价格扣除。

4、投标供应商必须保证使用环境标志产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

5、环境标志产品报价表

环境标志产品信息表

供应商（CA公章）：                               项目编号：

| 品目序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 中国环境标志认证证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，环境标志产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表（签字）:

日期：      年  月  日