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第一章 竞争性磋商公告
	项目概况

2026-2029年江宁开发区自动监测站运维服务项目JSZC-320115-JSZS-C2026-0003采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026-09-18 14:30 （北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320115-JSZS-C2026-0003 

项目名称：2026-2029年江宁开发区自动监测站运维服务项目
采购方式：竞争性磋商

预算金额：89.73244万元/年
最高限价（如有）：89.73244万元/年
采购需求：依据《江苏省工业园区限值限量自动监测站运行管理办法》，园区大气站须委托具备专业技术能力的单位实施运维保障，做好站点日常运维、数据联网、审核分析等工作，确保监测数据真实、准确、有效。
合同履行期限：三年。合同一年一签，当年合同履约验收合格后方可续签下一年合同。
本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体

二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供由第三方专业机构出具的2024年度或2025年度财务审计报告（财务审计报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表、第三方专业机构盖章和注册会计师签字页,加盖投标供应商公章）或近半年内任一月的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）的复印件加盖公章，法人或者其他组织成立未满一年的可不提供）；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
无。
（三）本项目的特定资格要求：

无。
三、获取采购文件
时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、响应文件提交
截止时间：2026-09-18  14:30（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启
时间：2026-09-18 14:30（北京时间）

地点：南京市建邺区所街100号乐基广场东区1号楼1014室

六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜
1.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.采购人不组织现场考察或答疑。

3.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）依法缴纳税收的证明材料；
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

4. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名称：南京江宁经济技术开发区管理委员会
联系人：
邸少宁
地址：南京市江宁区将军大道166号

联系方式： 025-52101773
2.采购代理机构信息（如有）

名称：江苏中审方维工程咨询有限公司

地　　址：南京市建邺区所街100号乐基广场东区1号楼1015室

联系方式：13382799448

3.项目联系方式

项目联系人：殷沛中

电　　话：13382799448 
第二章竞争性磋商须知
一、总则
1、适用法律
参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1“采购人、招标人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“供应商、投标人”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。
2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。
3、政策功能
3.1中小企业政策
（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）
（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%（工程5％）的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。
（3）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。
以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
3.2节能产品、环境标志产品政策
（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。
（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。
（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.3进口产品政策
（1）除在磋商文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
二、磋商响应文件编制
4、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制
4.1供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
4.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
4.3供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。
4.4磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。
4.5磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。
4.6供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
4.7本项目报价单位应为“元/年”，因系统中无法修改投标报价的单位，投标供应商报价填所投单价（即“元/年”）即可。

5、磋商响应文件的组成
5.1供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。
5.2磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
5.3本次采购的最小单位是包。采购项目的技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。
5.4磋商响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，评标委员会有权否决供应商的投标）：
（1）竞争性磋商申请及声明（格式见附件）；
（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件（格式见附件）；
（3）第一章竞争性磋商公告中“《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；”
（4）第一章竞争性磋商公告中“采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；”
（5）分项报价表；
（6）《商务条款偏离表》；
（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
5.5磋商响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。
（1）项目技术方案或服务说明；
（2）《采购需求条款偏离表》；
（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。
5.6磋商响应文件的价格部分
（1）价格部分是对服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。
（2）报价应包含与磋商项目有关的所用费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。供应商系中小企业（含小型、微型企业），并由本企业提供服务的，须在《报价表》、《分项报价表》中注明。
（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。
（5）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的响应文件，按无效投标处理。
（6）经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。
5.7磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。
6、磋商保证金
本项目无需缴纳磋商保证金。
三、磋商响应文件的递交
7、磋商响应文件的签署、密封和递交
7.1磋商响应文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，在磋商文件中注明须加盖公章、签字的地方加盖公章，并由供应商的法定代表人或授权代表签字，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、磋商小组认为需要时，供应商应提供原件供核对。
7.2磋商响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字。
7.3供应商应当在竞争性磋商文件要求递交磋商响应文件的截止时间前，将磋商响应文件密封送达指定地点。
7.4有下列情形之一的响应文件将拒收：
（1）未按竞争性磋商文件要求密封的；
（2）在竞争性磋商文件要求的递交响应文件截止时间之后送达的。
8、诚实信用
8.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。
8.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。
四、磋商
9、磋商组织
9.1在递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。
9.2磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。
10、磋商程序
10.1磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。
10.2磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就竞争性磋商采购项目的技术、服务进行磋商，磋商完成后，采购代理机构将集中组织所有供应商进行第二轮报价。
10.3磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
10.4如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
10.5磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
10.6提交最后报价的供应商不得少于2家（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外）。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
10.7出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：
（1）不满足“第一章竞争性磋商公告中申请人的资格要求”的规定的；
（2）未实质性响应采购文件要求的；(实质性要求是指本竞争性磋商文件中用带星号（“※”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。)
（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（7）不同供应商的投标文件相互混装；
（8）报价超过磋商文件中规定的项目预算或者最高限价的；
（9）与磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（10）与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（11）与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的（措施项目增项除外）；

（12）缺少投标报价格式中已列出的表格；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（15）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（16）响应文件未按要求签字盖章的（投标报价表封面除外），签字使用印章、签名章或其他电子制版签名的；

（17）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

10.8出现下列情形之一的磋商终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。
10.9磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期。
11、评分方法和标准
11.1采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。
11.2综合评分的主要因素是：价格、项目负责人、技术负责人、拟投入机械设备、体系证书、机械到场响应时间等。
11.3评分标准详见第三章。
12、确定成交供应商
12.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。
12.2成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。
12.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
12.4成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应需向另一方支付补偿金，以及为磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。
12.5成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。
12.6采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。
12.7所有响应文件不论成交与否，采购代理机构均不退回。
13、编写磋商（评审）报告
13.1磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。
14、签订合同
14.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。
14.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
14.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，以此类推。
14.4合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
五、质疑与投诉
15、质疑
15.1供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。
15.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
15.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
15.4供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
15.5以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
15.6供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
15.7质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
15.8质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
15.9质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。
16、投诉
16.1供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
16.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
16.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
16.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
16.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：
（1）捏造事实；
（2）提供虚假材料；
（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
六、诚实信用
17.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
17.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
17.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
17.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。
七、磋商费用
18.1招标代理服务费：招标代理咨询服务费参照国家计委《计价格(2002)1980号》、发改价格[2011]534号规定的收费标准，按60%计算收取。相关技术咨询费:前期方案论证、市场调研、控制价审核等相关技术咨询服务，参照《苏价服(2014)383号》规定收费标准，按60%计算收取。由成交供应商在领取成交通知书时支付给采购代理机构，本项费用无需在投标报价表中单列，请供应商予以关注并核算到总报价中。

第三章评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30（小数点保留两位）
注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
	30

	2
	业绩
	供应商自2023年1月1日（含）至今（以签订合同时间为准），承担过包含环境空气VOCs自动监测站运维的业绩的，有一个得3分，最多得9分；同时承担过包含大气常规站运维项目的业绩的，有一个加2分，最多得4分。（同一业绩可重复计分。供应商仅具有大气常规站运维项目、不具有环境空气VOCs自动监测站运维业绩的，本项不得分。提供中标通知书及合同，材料不全不得分）
	13

	3
	资质
	供应商具有环境空气连续自动监测系统运营服务（监测因子至少需包含CO、NO2、O3、SO2、挥发性有机物、颗粒物）认证证书二级及以上资质的得4分，三级资质的得2分，本项最多得4分，不提供不得分。（提供有效期内资质证书）
	4

	4
	人员配备
	（1）供应商为本项目配备的运维人员，具备环境空气挥发性有机物监测技术培训合格证的，每有1人得2分，本项最多得4分。
（2）供应商为本项目配备的运维人员，具备环境空气自动监测运维与质控技术培训合格证的，每有1人得1分，本项最多得2分。
（提供相关证书及2026年1月1日以来供应商为其缴纳的至少3个月社保缴费证明，不提供不得分）
	6

	5
	服务保障
	（1）供应商承诺提供2小时内响应服务的得2分；（须提供加盖公章的承诺书原件，不提供不得分）

（2）供应商为本项目投入2辆运维车辆的得2分；（提供车辆牌照、行驶证信息、车辆采购或租赁等证明材料）
（3）供应商能够提供自动监测仪器作为备机的得2分（需提供备机的采购合同和采购发票等证明材料，不提供不得分）
	6

	6
	运维方案
	评委根据供应商为本项目提供的运维方案评分，方案包含且不限于运维目标、运维内容、运维计划、数据审核等。
运维方案详细全面、逻辑清晰、内容明确，具有很强的可行性、针对性的得11分；
运维方案较为详细、内容基本贴合实际，逻辑清晰、有一定针对性的得7分；
运维方案基本能满足项目要求，逻辑性一般、内容没有针对性的得3分；
未提供方案不得分。
	11

	7
	管理方案
	评委根据供应商提供的管理方案评分，涉及内容包括但不限于人员管理、设备管理、进退场管理、台账及项目资料管理等：
方案中各项制度完整，人员岗位职责具体清晰，权责分明，能够针对项目运维内容和要求全面提供符合规范要求的管理样表，有专人保管项目资料的得10分；
方案中各项管理制度基本完整，岗位职责合理，有管理台账样表但不完全的得6分；
方案不全面或表述混乱，跟本项目贴合度较低的得2分；
未提供不得分。
	10

	8
	质控方案
	评委根据供应商编写的数据质控方案评分。供应商根据《国家光化学监测网自动监测数据审核技术指南》编写质控方案：
方案中质量保证与质量控制体系完善，完全符合实际需求，并对应制定了详实可行的质控措施，科学合理、针对性强的得10分；
方案中建立了质量保证与质量控制体系，有具体的质控措施，但略有缺陷，比较合理、具有一定针对性的得6分；
方案中质量保证与质量控制体系不完善，质控措施不合理，不具备针对性和可操作性的得2分；
未提供相关方案措施得不得分。
	10

	9
	应急方案
	评委根据供应商为本项目提供的应急预案和解决措施评分。方案内容包括且不限于各种突发事件的预警及处理，对系统运行和数据质量的重大问题的预防和应急措施等。
应急方案全面、合理，工作流程完善的，应急情景、应急措施及解决方案针对性强且具有可操作性的得10分；
应急方案比较合理，有工作流程但略有缺陷，列出的几种应急情景、应急措施及解决方案有一定针对性的得6分；
应急方案缺漏较多，整体较差的得2分；
未提供方案不得分。
	10

	
	合计
	
	100 


说明：
1.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。
2.小微企业的价格扣除
2.1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%（工程项目为5%）的价格扣除。
2.2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除。
3.1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除。
4.1.本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2.残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.上述评分办法均以响应文件、评委的判断为准。
7.评标委员会不保证有效报价最低的投标人成交。
第四章采购需求
一、基本情况 

1、项目名称：2026-2029年江宁开发区自动监测站运维服务项目
2、预算金额：89.73244万元/年
3、最高限价：89.73244万元/年
4、合同履行期限：2026年12月9日至2029年12月8日。合同一年一签，当年合同履约验收合格后方可续签下一年合同。
5、本项目不接受联合体投标。

二、服务范围

根据国家、省、市相关标准及规范要求，开展运维服务采购，委托第三方机构对南京市江宁开发区辖区内1台常规六参站（秣周东路站）和3台116种PAMS物质VOCs站（秣周东路VOCs站、牛首山VOCs站、九龙湖VOCs站）的仪器设备提供运维服务，运维包括承担自动监测站房环境保障、所有监测仪器设备的巡检、维修、质控、数据传输和数据审核等工作，费用包括但不限于：耗材、标气、配件、辅助设施（空调、UPS、数采仪等）维修费、网络通讯费、防雷检测等全部运行费用。
1、站点位置
	序号
	站点名称
	站点详细地址
	经度
	纬度

	1
	秣周东路站标准站和VOC站
	南京市江宁区秣周东路9号
	118.8209
	31.8711

	2
	牛首山站VOC站
	南京市江宁区宁丹大道牛首山北坡
	118.7505
	31.9287

	3
	九龙湖站VOC站
	南京市江宁区九龙湖国际企业总部园 
	118.8777
	31.9834


2、站点主要仪器设备及附属设施
（1）空气自动监测标准站
	序号
	设备名称
	设备品牌
	设备型号
	数量

	1
	SO2分析仪
	天虹
	TH-2002H
	1套

	2
	NOx分析仪
	天虹
	TH-2001H
	1套

	3
	CO分析仪
	天虹
	TH-2004H
	1套

	4
	O3分析仪
	天虹
	TH-2003H
	1套

	5
	PM10分析仪
	雪迪龙
	AQMS-900C
	1套

	6
	PM2.5分析仪
	天虹
	TH-2000PM
	1套

	7
	动态校准仪
	天虹
	TH-2008H
	1套

	8
	零气发生器
	天虹
	TH-2007H
	1套

	9
	气象五参数
	智翔宇
	MULTI-5P
	1套

	10
	工控机
	/
	/
	1套

	11
	空压机
	/
	/
	1套

	12
	空调
	海尔
	/
	1套

	13
	通讯系统
	电信
	无线网卡
	1套

	14
	仪器架
	/
	原装
	1套


（2） 空气自动监测VOC站：武汉天虹TH-300B VOCs吸附浓缩在线采样系统3套，使用在线气相色谱 FID 法，监测116种VOCs组分。
三、质量标准与要求
《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量环境空气自动监测监控系统运行管理技术规范（试行）》

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ654-2013）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ193-2013）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ818-2018）

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653-2021）

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ655-2013）

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ817-2018）

《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》

《国家大气光化学监测网自动监测数据审核技术指南（2021版）（试行）》
四、服务内容
（一）VOCs站运行维护服务内容
1.运维工作目标

运维单位必须建立完善的的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，子站的运行质量应达到以下指标：

（1）系统正常运行率和有效数据捕获率均达到90%以上；

（2）日常质控措施执行率100%；

（3）异常情况处理率达到100%。

2.运维工作内容

2.1数据日常查看审核

（1）每日两次检查仪器状态，峰窗积分情况，每日一次检查外标情况。登陆数据平台查看数据采集、传输及仪器运行状态，必要时进行远程诊断和运行管理，发现问题及时上报并处理。

（2）每日12点之前审核前一天0时~23时的原始数据，手动二次重积分。

2.2站房及辅助设备日常巡检

站房及辅助设备日常巡检应满足HJ818-2018、HJ1010-2018等相关要求。对站房及辅助设备定期巡检，每周至少巡检1次，巡检工作主要包括：

（1）检查站房内温度是否保持在25 ℃±5 ℃，相对湿度保持在80%以下，应注意站房内外温差，应及时调整站房温度，对采样管或采样总管采取适当的温控措施，防止因温差过大造成采样装置出现冷凝水的现象。

（2）检查采样总管、排风排气装置运行是否正常。

（3）检查采样头、采样管、采样总管的完好性，采样支管是否存在冷凝水，及时进行清理。

（4）检查监测仪器工作参数和运行状态是否正常。

（5）检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

（6）检查各种运维工具、仪器耗材是否完好齐全。

（7）检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗。

（8）检查各种消防、安全设施是否完好齐全，是否在有效期内。

（9）对站房周围的杂草和积水应及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样有影响的树枝等应及时进行剪除。

（10）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源，一旦发现污染源，应及时在运维记录上记录；

（11）检查避雷设施是否正常，房屋是否有漏雨现象。

（12）检查监测仪器设备、采集传输工控机及平台时间是否同步。

（13）及时清理站房内外卫生。

（14）严格记录巡检情况。

 3.运维工作要求
主要包括样品预处理部分(采样管、预浓缩等)、样品分离测试部分(气相色谱以及氢气发生器、零气发生器、动态校准仪等辅助设施(如有)、外标气等。

进行日常维护时，应作好记录。主要包括仪器及辅助设备运行状况、校准工作等维护项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护、维修记录。

4.具体维护工作包含且不限于以下内容：

4.1每日维护内容

（1）每日检查仪器设备运行状态及数据：

①检查仪器控制软件参数(包括富集温度、采样流量等)，发现异常报警时，应及时处理。

②检查仪器谱图及浓度趋势，异常判断(基线、峰响应或峰飘情况)。

③检查仪器参数、数据文件的完整性。

④检查数据上传至数据采集系统及数据平台是否正常。

（2）每日开展保留时间检查，通全部目标化合物的标准品，确保每个目标化合物定性正确，保留时间漂移应小于±0.5min。

（3）每日使用混合标气对组分进行单点(工作点)检查与校准，当20%以上组分数量的标准气体单点浓度偏差大于20%需重新标定校准曲线。

4.2每周维护内容

（1）每周开展空白检查，要求每个目标化合物的空白响应小于0.1ppb，所有目标化合物的空白总响应小于3ppb；否则需要重新调整仪器，进行系统标定。

（2）每周检查钢瓶气压力并记录。判断压力是否下降异常，如异常，需查明原因；及时更换气瓶(一般压力低于2 MPa更换，更换后需保压验漏)。

（3）每周检查并酌情更换仪器采样滤膜(一周至两周更换)，更换滤膜后，需进行检漏检查。

（4）检查仪器运行是否正常，查看参数是否处于正常范围，查看是否有报警信息，判断仪器是否需要更换耗材或维修，并做好记录。

如：冷阱温度或除水管温度加热异常：可能由于水渗入模块内部结冰导致，进行模块除水，或者更换相应模块。

4.3每月维护内容

（1）检查钢瓶压力并做好记录。将当前压力值与过去的压力值比较以估计标准气的消耗速度。如果预测一个月后压力将降到100PSI（压力下限），就安排更换钢瓶。

（2）清洁空调滤网，清洁站房。

（3）清洁各仪器滤网。

（4）对色谱仪进行质控，如果超出质控范围，进行工作多点校准。

（5）查看色谱滤膜更换记录，是否到了更换时间（每两个月更换一次）。

（6）查看色谱多点线性校准，是否到了校准时间（每季度校准一次）。

（7）采样流量检查，在仪器采样时使用流量计测试采样泵出口流量，采样泵出口流量须与仪器软件中储存的流量接近，否则更换样品过滤器。

4.4每季度维护内容

（1）每季度进行多点线性检查。至少用6点不同浓度(0、1、2、4、8、10 ppb从低浓度到高浓度依次通入)标准气体对仪器开展线性化测试，以确定VOCs各组分定量的准确性。

（2）每季度开展高浓度残留检查。通入10 ppb标准气体后，采集1个循环的零气后再通入一组零气，第二组零气每个目标化合物的响应需小于0.1ppb。

（3）每季度对动态校准仪进行流量检查。对动态校准仪的质量流量控制器，进行1次单点检查，相对标准偏差需≤±2.5%，否则进行校准(应使用经过计量院检定的标准流量计)。

4.5每半年维护内容

（1）每半年检查气路连接的密封性。

（2）每半年对零气发生器外置泵进行检查。检查膜片是否有裂痕、污迹，并酌情更换。

（3）屋顶采样口及气象杆密封胶检查。

（4）仪器参数检查。

半年度维护及检查项目主要包括：

①确认仪器各运行参数是否在正常范围

②仪器报警信息查询、确认：点击软件报警信息，查看近期仪器出现的报警及问题，根据报警信息检查仪器及附属设备运行情况

③采样流量检查

在仪器采样时使用流量计测试采样泵出口流量，采样泵出口流量须与仪器软件中保存的标准采样流量接近，否则更换样品过滤器。

④重新建立校准曲线

将仪器连接至动态校准仪，使用动态校准仪配制不同浓度的标准气体，随后建立校准曲线，并且将新建的校准曲线加载至循环运行方法。

4.6每年维护内容

（1）主要检查包括各仪器采样泵隔膜，各连接部密封圈，机械动作是否正常。清洁，耗材更换完毕后开机检查仪器各参数，与说明书中给出范围比较，如接近或超过限度则作相应调节或更换。

（2）清洁色谱FID检测器，更换载气过滤器，更换预浓缩管等。

（3）每年开展预防性维护及性能指标测试。对校准仪的流量控制器进行校准、传递。

（4）对气象仪进行标定。

5.其他工作内容

（1）每次巡检、维护后，及时填写相应的记录表格。

（2）每次维护后，及时检查数据采集软件运行及集成平台情况，并开启采集软件。

（3）每次在更换色谱柱、改变分析条件、切换等均要重新进行色谱校准，并对仪器进行多点线性校准。

（4）重大活动等保障以及应急任务，设备不得无故停机。

运维单位须配合完成各级的质控检查和样品考核，对需整改的项目按时整改。

（二）大气常规站运行维护服务

1. 运维目标：运维单位必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，子站的运行质量应达到以下指标：
（1）所获取的有效监测数据必须满足国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求；
（2）设备运行率必须高于90%(含)；
（3）有效数据捕获率达到90％以上；
（4）异常情况处理率100%。
（5）相关运行维护要求国家、省如有更新，将按新标准执行。
2. 维护内容

每天至少两次（包括早晨、夜晚）检查各子站数据是否存在异常，以及仪器设备参数是否在范围内，每周至少一次巡检各个子站，对整个空气自动监测子站进行检查，对各个子站站房外部环境、内部环境、仪器设备系统、通讯系统、防雷系统、各气路系统、外部采样系统等的运行情况进行检查，检查各仪器单元的工作状态，必须关注关键的技术参数如：仪器的光强，仪器数据的有效性，空调的工作情况，稳压电源的工作情况，室内温度湿度，采样管，PM10、PM2.5加热温度，室内密封情况，室外采样头，避雷，接地等情况，数据采集器的数据是否与仪器一致，子站通讯是否正常，数据采集工控机及数据采集软件运行情况，易损耗件使用情况等。要按照行业标准要求及时更换易耗品及进行检查。
遇到可能影响空气站运行的特殊天气情况如台风、雷电、暴雨等时，应及时到达现场，并对站房及所有仪器进行常规检查，确保正常运行。
（1）远程监视
运维技术人员每天上午和下午至少两次远程检查各子站数据是否存在异常，以及仪器设备参数是否在范围内，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：
判断系统数据采集与传输情况；
根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；
根据仪器分析数据判断仪器运行情况；
根据故障报警信号判断现场状况；
每日检查数据是否及时按照要求上传；
每日对数据情况进行初审，完成数据标记位标识，对异常数据进行标注。发现数据有持续异常值出现时，应立即前往现场进行检查和处理。
（2）例行巡检
每周至少巡视空气自动监测站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：
A.站房
a) 检查站房门窗、门禁系统是否正常，外围设施有无破损；
b) 对子站房周围的杂草和积水应及时清除，当周围树木生长对采样或监测光束有影响的树枝应及时进行剪除；站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行；
c) 检查站房是否漏水，烟感、温感探测器是否正常，避雷设施是否可靠；
d) 检查子站的接地线路是否可靠，排风装置工作是否正常；
e) 根据需要开启空调，站房温度25±5℃，（最佳：夏季28℃或更高、冬季20℃左右，注意站房内外温差，防止采样装置出现冷凝水现象），相对湿度小于80%；
f) 检查灭火器是否处于有效期，将灭火器放置在站房门口附近显眼位置；
g) 检查站房内物件摆放是否整齐，清理杂物，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。
B.设备
每周：
a) 检查子站气象杆和天线是否被刮坏，对气象仪器的运行情况进行检查；
b) 查看子站设备是否齐备，无丢失和损坏；标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；
c) 检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常；检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅；
d) 检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；
e) 检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；
f) 检查空气自动站的通讯系统，保证空气自动站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；
g) 检查硅胶是否变色，3/5变红时及时更换；
h) 检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜；
i) 检查纸带位置、长度是否正常（采样斑点需圆滑、均匀、完整）；
每月：
a) 更换PM10及PM2.5分析仪纸带，进行系统自检；
b) 清洗PM10及PM2.5切割头，检查仪器喷嘴、压环等部件；
c) 检查PM10及PM2.5、气态分析仪、动态校准仪流量，必要时校准；检查仪器是否泄漏；
d) 检查加热装置是否正常，加热温度是否正常；
e) 对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；对数据进行备份；
f) 清洗各仪器散热防尘网和站房空调的过滤网，防止尘土。
每季度：
a) 校准和检查PM10及PM2.5温度、气压、时钟；
b) 用标准气压计、温度计、手持式风速风向仪校准气象五参数；
c) 采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；
d) 对气态分析仪进行多点线性检查；
每半年：
a) 检查PM2.5 、PM10分析仪气体湿度传感器，仪器读数与标准湿度计读数应在±4%范围内，超出时应校准。
b) 检查氮氧化物分析仪钼炉转化率，转换效率≥96%；
c) 更换零气发生器中的氧化剂、活性碳等，对零气性能进行检查；
d) 每年（合同期内）
e) 对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换耗材。供应商在投标响应文件中应注明预防性维护需更换的耗材种类、价格以及来源，作为评标时的重要依据。
f) 对采样管路至少进行一次清洗，清洗后须进行气密性检查，并进行采样流量校准；
g) 更换所有泵组件（易损件）。

（三）设备应急维护要求

1、仪器故障处置

以设备实际发生故障的时刻作为计时起点，故障发生在当日6:00‑18:00的，须4小时内抵达现场开展检修；故障发生在当日18:00‑次日 6:00的，须于次日10:00前抵达现场开展检修。自故障实际发生时刻起算，原则上要求24小时内完成故障修复。若24小时内故障仍无法排除，须同步完成电话通报、系统填报与书面上报，并启用备机开展数据监测。

2、异常情况处置

发现运行数据有持续异常值时，应立即上报（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系）。如确定为空气质量异常或气站所在区域发生污染事故时，需要立即上报。在保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通的同时，协助进行手工监测。
持续异常值的判断以仪器运行日志、原始数采记录作为判定依据，瞬时尖峰扰动、雷电电磁干扰、仪器自动零点或跨度校准、膜带切换、日常质控操作等非设备故障导致的短时数据偏离，不认定为持续异常。
3、停复站管理

因特殊情况，如子站改造、子站搬迁、自然灾害、停电等情况导致气站无法正常运行时，应及时上报；恢复正常运行后，要及时申请复站。

4、设备维护记录
运维人员进行维护时，应及时做好设备记录。设备记录应包含该故障发生的时间、故障现象、维修措施和内容、维修结果、校准检查等记录。

（四）质量控制与质量保证

各种技术与质量文件均保持现行有效，需根据管理需要进行调整或修订，各项质量保证与质量控制记录均须按要求填写，每年整理归档。
(1)量值溯源要求
在每个站点需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家环保部标样所或国家标物中心生产的一级有证标准物质。另外，当钢瓶压力低于1.5MPa（含）时，标准停止使用。标准气体必须在有效期内使用。
每半年对站点所用的校准设备进行核查，性能指标应符合要求。供应商所用的量值传递设备，例如流量、温度、气压检查设备，臭氧校准仪等每年应通过技术监督部门的检定或校准。
(2)日常校准要求
每周对气态分析仪进行零点及跨度检查，漂移超过国家规范要求，需对仪器的状态进行校准；
PM10、PM2.5设备每月进行一次流量校准，必要时进行标准膜片校准，每次更换纸带后，应检查仪器的采样流量；
每季度动态校准仪流量单点检查（±5%），各监测仪器精密度监测（相对标准偏差≤5%）；
每季度对仪器设备进行1次多点线性校准，0.95≤斜率≤1.05，相关系数>0.999，截距≤±1%满量程；仪器进行维修或更换关键零部件后，对仪器进行1次多点校准；
仪器大修或更换关键部件后，应按漂移（零点、跨度）、重复性、多点线性检查，并提交相应报告。
(3)日常质量控制要求
分析仪器在以下情况下需进行校准和再校准①安装时②移动位置时③进行可能影响校准结果的维修或维护后④分析仪暂停工作一段时间后⑤有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化⑥达到国家规范或招标文件要求的校准周期或校准要求的。
（五）考核办法
甲方组织对乙方绩效(职责履行情况)进行考核，填写考核表。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括设备运行率、数据有效率(以下简称两率)和运行维护2部分内容。
(1)运维记录、报告等按照技术需求中的内容与时间，交由甲方，报告未按要求提交，则按相关统计数据为零，进行相应扣款。

(2)两率考核部分
两率是指设备运行率和数据有效率，设备运行率是指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。数据有效率是指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

①设备运行率:根据月报统计结果进行考核，单站设备运行率高于90%(含)时才能按照以下条款对单站点数据有效率进行考核，低于90%（不含），扣除该站点单月全额运维经费。

②数据有效率: 根据月报统计结果进行考核，单站监测数据有效率高于90%(含)的，支付该站点当月全额运维经费。单站监测数据有效率在80%(含)-90%的，则按实际有效率*该站点单月全额运维经费支付。单站点月均有效率<80%，扣除该站点单月全额运维经费。

备注:每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。不可抗力因素包括:停电、外部质控检查、年度性能指标测试、站房条件无法满足仪器运行要求以及其他经本单位确认可纳入不可抗力因素的事项。
（3）运行维护部分

运行维护工作每年由甲方组织核查，考核总分 100 分，实行扣分制，考核具体细则详见附件 1《大气自动监测站运维考核表》。

运维费用依据站点年度考核得分结算：单站点考核得分 90 分（含）以上，支付该站点当年全额运维经费；单站点考核得分 80 分（含）—90 分，按照「实际考核得分 ÷100× 站点全额运维经费」结算；单站点考核得分低于 80 分，不予支付该站点当年全部运维经费。
附件1: 
大气自动监测站运维考核表
	站点名称：                               运维单位：
检查部门：                               检查时间：

	考核内容
	考核要求
	不符合项扣分标准
	落实情况
	扣分
	备注

	
	
	
	是
	否
	
	

	1.人员要求
	运维人员基本固定
	2
	
	
	
	

	
	运维人员经过培训并持有相应证书，操作熟练
	3
	
	
	
	

	2.日常运维工作（运维计划落实情况）
	2.1     每日
	至少1次远程登录仪器检查仪器运行状态
	1分/次
	
	
	
	

	
	
	上、下午至少各1次检查环境空气质量自动监测数据平台数据上传情况
	1分/次
	
	
	
	

	
	2.2  每周

	至少赴现场巡视1次
	3分/次
	
	
	
	

	
	
	站房内外环境检查
	2分/次
	
	
	
	

	
	
	气体发生器（H2)运行状态检查及维护
	2分/次
	
	
	
	

	
	
	采样管路检查及维护（有无积水）
	2分/次
	
	
	
	

	
	
	钢瓶气压力检查
	2分/次
	
	
	
	

	
	
	空调工作状况及站房温控检查
	2分/次
	
	
	
	

	
	
	更换样品过滤膜
	2分/次
	
	
	
	

	
	
	至少1次零点（空白）检查
	3分/次
	
	
	
	

	
	
	至少1次仪器校准（单点）
	5分/次
	
	
	
	

	
	
	使用有证标准物质，且在有效期之内
	5
	
	
	
	

	
	2.3  每月
	按时统计记录上一个月仪器故障次数及具体故障时间
	3
	
	
	
	

	
	
	采样流量检查，偏差≤10%
	2
	
	
	
	

	
	
	清洁仪器，滤网
	2
	
	
	
	

	
	
	按时提交月报
	2
	
	
	
	

	
	2.4  每季度
	清洁仪器采样头
	5
	
	
	
	

	
	
	检查仪器时钟
	5
	
	
	
	

	
	
	多点线性校准，80%因子R≥0.99
	5
	
	
	
	

	
	2.5  每半年
	清洁采样支管
	5
	
	
	
	

	
	2.6  每年
	精密度检查（RSD≤10%，相对误差≤±10%）
	3
	
	
	
	

	
	
	更换仪器外部采样管
	10
	
	
	
	

	3.环境卫生
	站房整洁，配件摆放整齐，地面、台面及仪器表面无明显灰尘
	10
	
	
	
	

	
	未存放对测定有干扰的有机试剂
	5
	
	
	
	

	4.数据异常及响应
	数据异常响应及时（发现异常需要赴现场解决的在规定时间内到达现场，按要求上报，特殊情况除外） 
	3分/次
	
	
	
	

	
	及时恢复正常运行（原则上数据异常时间不超过24小时，超过48小时约谈警告1次，特殊情况除外）
	5分/次
	
	
	
	

	5.其他扣分项
	因数据审核、数据异常、运维不规范等原因，受到上级部门通报批评或造成其他严重影响
	5分/次
	
	
	
	

	
	存在违反、违背合同及相关服务约定条款行为的，视情节轻重予以扣分
	视情况扣分
	
	
	
	

	
	发生其他经由甲方相关业务部门认定应当予以扣分事项的，有权酌情扣分
	视情况扣分
	
	
	
	

	考核结果（总分）：
	

	附注：（1）考核满分为100分，90分及以上合格，采取不符合项扣分的考核方式，考核得分为总分（100）与总计扣分的差值，若不符合项太多，扣分总和会超过100分；（2）符合要求项目勾选“是”，不扣分，不符合项目勾选“否”并根据不符合项扣分标准进行扣分；（3）评分依据主要为现场检查及各类记录、报告、统计结果。

	 运维人员（签名）：                                         
年       月        日


第五章合同主要条款

合同
合同编号 ：          
项目名称 ：          
  采购人 ：          
  供应商 ：          
签订日期 ：          
项目编号：

项目名称： 

采购人（以下称甲方）：

地址：

供应商（以下称乙方）：

地址： 

第一条合同标的
乙方根据甲方需求，按照本次竞争性磋商文件的有关要求提供服务。服务的具体标准：参照竞争性磋商文件要求和乙方响应文件，甲方有权根据客观情况变化进行调整，乙方对此无异议。

第二条金额

本项目人民币总价款为           （大写）/年，总服务期3年。合同一年一签，当年合同履约验收合格后方可续签下一年合同。本合同价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方履行本合同所必需的其他费用（包括但不限于维护维修、零配件更换、耗材更换、仪器校准检定、标气采购、安全防护、防雷检测、网络通讯、车辆交通、人员薪酬、利润税金、用电费用、站房维护等与运维有关而产生的一切费用以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。
第三条组成本合同的有关文件
下列关于标的招响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的响应文件和报价表；
（2）技术规格响应表；
（3）投标承诺；
（4）服务承诺；
（5）中标通知书；
（6）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条权利保证
乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条质量保证及交付验收
乙方所提供的服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
甲方按照行业通行标准、竞争性磋商文件要求、响应文件的承诺进行验收。
乙方严格按招标要求及合同条款向甲方提供维护服务，并向甲方提供维护计划、维护记录、台账等相关资料。
第六条付款要求

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、甲、乙双方根据考核结果及合同履约情况进行结算，扣除相关考核扣款，经甲方审核后，由乙方将甲、乙双方确认无误的当期服务费发票开具给甲方，甲方收到发票后一周内支付当期服务费。
3、付款条件：服务期满一年且验收合格后支付本年度服务费（人民币________元）。
第七条甲方的权利与义务
l、甲方有权制定相应的管理措施、监督标准等，以确保乙方按照合同及甲方的要求提供维护服务。甲方定期组织检查，对乙方维护质量进行考核，乙方根据考核结果及时改进；
2、甲方对乙方维护质量有异议的，可责令乙方立即整改。乙方收到甲方整改通知之日起按甲方要求的时间完成整改；若乙方未整改，或经过三次整改仍不能满足甲方的要求，甲方有权扣除相应的维护服务费用，并有权终止合同另行选择服务单位，所有损失由乙方自行承担，乙方还应当支付合同总价款的20%的违约金给甲方；
3、甲方支持和配合乙方做好维护服务工作，提供开展维护服务工作所必需的水、电等；
4、甲方应指派专人负责联系、协调、监督、检查、验收乙方服务范围内的综合服务质量。
甲方联系人：        联系电话：；
乙方联系人：        联系电话：；
5、甲方应按照合同约定支付乙方运维服务费用。
6、甲方有权要求乙方不得擅自更换运维团队人员，如需更换，报甲方审核，同意后更换人员，其配备人员数量不得低于甲方要求。
第八条乙方的权利与义务
l、乙方应严格按照招投标文件内容及合同要求，执行双方所共同制定的运行维护标准，编制维护方案、管理计划等，为甲方提供专业化的维护服务：
2、乙方应接受甲方的合理建议和要求。乙方应培训并保证其服务人员遵守国家法律法规、甲方的规章制度及本合同的各项服务标准，维护甲方品牌形象；
3、乙方派驻甲方的所有员工，在工作时间内须统一身着工作服、工帽、佩戴工作证，着装整齐有序，做到工完场清，文明作业；
4、做好日常的维护记录，建立维护技术档案并报甲方备案：
5、乙方应严格执行劳动法，与员工签署劳动合同，明确劳动关系，负责承担员工的工资、福利、社会保险及其他相关费用。乙方负责员工的劳动保护，对于乙方员工的工伤，由乙方自行负全部责任。因乙方或乙方员工的过失，给甲方或第三方造成损失的，乙方应当全额赔偿；
6、本合同期满终止或被提前终止、解除后，乙方应按照甲方要求做好交接工作，将维护服务相关资料完整移交给甲方，经甲方验收合格后方可撤场。
第九条违约责任
1、一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。
2、甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日应当向乙方支付延误部分费用万分之二的违约金，违约金上限不超过5%。
3、乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方在收到甲方书面整改通知后应当返工，并按照合同金额5% 标准支付违约金；乙方返工依然达不到标准或要求的，甲方可自行委托第三方处理，甲方应向第三方支付的费用由乙方承担，甲方有权从合同余款中扣除。
4、因乙方人员作业过程中导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部责任。
5、乙方在履行合同过程中有任何违约行为的，甲方有权选择如下一种或几种方式解决：
（1）书面通知乙方进行整改；
（2）根据违约情况直接从合同余款中扣除违约金、赔偿金等款项；
（3）乙方在收到甲方书面整改通知后，不能按照要求整改的，甲方有权单方面解除本合同并追究乙方的违约责任。
6、乙方如出现如下情形中的一种或几种，甲方有权单方解除合同：
（1）乙方或乙方工作人员在作业过程中存在违法行为；
（2）因乙方原因导致甲方遭受行政处罚的；
（3）因乙方原因导致甲方遭受经济或名誉损失的；
（4）其他法定或约定的解除情形的发生。
7、因乙方原因导致本合同解除的，甲方有权视情况要求乙方按照合同总价的30%承担违约金。
8、除本合同另有约定违约金外，乙方违反本合同约定义务的，应向甲方承担合同总额20%的违约金责任。
9、本合同约定乙方支付的违约金或者赔偿不足以弥补甲方实际损失的，乙方还要赔偿甲方因违约行为而遭受的所有损失和实际花费（费用包括但不限于：诉讼费、律师费、保全费、保函费、公证费、鉴定费、食宿交通等其他费用）。 

第十条争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，双方均可向甲方住所地人民法院起诉。
第十一条其他约定
1、甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。
2、系统运行过程中由于甲方管理不善或第三者原因而造成的破坏、误动、受损现象，责任不在乙方。
3、合同履行期间，乙方所获得的一切原始资料及在维护过程中所取得的与履行合同有关的甲方既有工作成果及相关资料属甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。
第十二条附则
本合同自双方法定代表人或授权代表盖章并签字之日生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。本合同加盖双方骑缝印章。
（以下无正文）
甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）
代表人签字：                            代表人签字：
年   月  日                            年   月  日    
第六章
附件
（项目名称）
竞争性磋商响应文件

供应商：（盖公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年月日
目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））
附件一：磋商申请及声明格式
磋商申请及声明
致：江苏中审方维工程咨询有限公司
根据贵方（项目名称）（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表（供应商名称），提交响应文件并参加磋商。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。
2.服务名称：2026-2029年江宁开发区自动监测站运维服务项目。
3.按磋商要求，我方愿按照人民币大写元/年（小写元/年）承包上述项目。
4.我方拟派项目负责人为，服务期：     。
5.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。
7.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人（或采购代理机构）、其它供应商恶意串通、决不向采购人（或采购代理机构）工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8.我方正式通讯方式为：
地址：
电话：
传真：
9.我方正式开户银行和帐号为：
开户银行：
帐号：
供应商授权代表姓名（签字）：
供应商名称（公章）：
日期：年月日
附件二：法定代表人授权书格式
法定代表人授权书
江苏中审方维工程咨询有限公司：
本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）（项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
法定代表人签字：
被授权人签字：
被授权人的身份证明文件的复印件：
附件三报价一览表

项目名称：项目编号：
	投标报价
	合计
	小写：人民币    元/年
大写：人民币     元/年
	备注


	工期
	
	

	投标人是否属于小微型企业
	（填写“是”或“否）
	

	投标人是否属于残疾人福利性单位
	（填写“是”或“否）
	

	投标人是否属于监狱企业
	（填写“是”或“否）
	


投标人（盖章）：
委托代理人（签字）：
说明：
1.本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响服务整体功能。
2.“投标人是否属于小微型企业”“投标人是否属于残疾人福利性单位”“投标人是否属于监狱企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》，如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。
3.本项目报价单位应为“元/年”，因系统中无法修改投标报价的单位，投标供应商本表中报价填所投单价即可。

附件四：投标报价格式
                           （项目名称）
	序号
	名称
	分项目
	单价（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：1、如果行数不够，请自行增加。
   2、各供应商可根据企业自身情况及对项目的理解自行测算分项报价，上述格式可调整但不得缺项、漏项。
附件五、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表

项目名称：
项目编号：

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的商务条款
	磋商响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（盖章）:


授权代表（签字）：


日
期：
年
月
日
附件六、采购需求条款偏离表格式
采购需求条款偏离表
项目名称：
项目编号：

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的采购需求条款
	磋商响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（盖章）:

授权代表（签字）：

日
期：
年
月
日

‘
’
附件七、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表
项目名称：
项目编号：

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	执业资格及证书号
	技术职称
	相关工作年限及工作经历
	拟担任本项目何种工作
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商（盖章）:

授权代表（签字）：

日期：年月日

附件八、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	工作主要内容
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（盖章）:

授权代表（签字）：

日
期：
年
月
日
附件九、企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）,承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）,承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加
单位的
项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的
供应商（盖章）:

日
期：
年
月
日
属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）
节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）
附件十、资格资信证明文件

1.营业执照：

2.供应商资格承诺函
江苏中审方维工程咨询有限公司：

我公司（供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证；提供复印件加盖供应商公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）的会计报表，成立不满一个月的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

附件十一、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十二、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》格式

网络下载打印”南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”
20年月日
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	诚信档案记录情况
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

	
	供应商名称（盖章）：
法定代表人（签字）：
二〇年月日


注：按磋商公告要求下载打印并签字盖章，直接填写无效。
附件十三、其他
根据磋商文件要求自行提供

附件十四、无重大违法记录声明格式
无重大违法记录声明
致：南京江宁经济技术开发区管理委员会
我单位（投标人名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额扣款等行政处罚。）
声明人：（公章）
日期：年月日
2

