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项目名称:淮安市产品质量监督综合检验中心电池测试系统等采购项目

项目编号:JSZC-320800-HAKJ-G2026-0002




采购单位：淮安市产品质量监督综合检验中心

代理机构：江苏凯进项目管理有限公司

二0二六年九月二十三日


第一章  投标邀请
受淮安市产品质量监督综合检验中心的委托，江苏凯进项目管理有限公司就该单位的电池测试系统等采购项目政府采购项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。
项目概况:淮安市产品质量监督综合检验中心电池测试系统等采购项目招标项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2026年10月27日9点30分（北京时间）前提交投标文件。







一、项目基本情况
（一）项目编号:JSZC-320800-HAKJ-G2026-0002
（二）项目名称:淮安市产品质量监督综合检验中心电池测试系统等采购项目
（三）预算金额:354万元  
（四）最高限价:354万元
（五）采购需求:淮安市产品质量监督综合检验中心电池测试系统等采购项目，详见第五章项目采购需求。
（六）合同履行期限:合同签订后45日历天内完成供货安装及调试。   
（七）本项目（£是☑否）接受联合体投标。
[bookmark: bookmark132]（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 。
二、申请人的资格要求:
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:
本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。
2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。
注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。
（三）本项目的特定资格要求:无。
（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:
1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
（一）时间:自招标公告发布之日起五个工作日。
（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2026年10月27日上午9:30
（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起五个工作日。
六、其他补充事宜
本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.招标人信息
名称：淮安市产品质量监督综合检验中心
地址：淮安市健康西路47号
联系方式：郭主任
联系电话：18012088300
2.招标代理机构信息
名称:江苏凯进项目管理有限公司
地址:淮安市智慧谷B1-11楼
联系人:王媛媛      电话：15951265833
3.项目联系方式
项目联系人：王媛媛 电话：15951265833
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏凯进项目管理有限公司在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知
一、总则
1.适用范围
本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。
2.合格的投标人
2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。 
2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏凯进项目管理有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目代理服务费参照苏招协【2002】002号文标准的70%收取。因此各投标人在报价时必须将咨询费用包含在投标报价中，不需单独列项计取。中标人在领取成交通知书之前须向江苏凯进项目管理有限公司支付代理服务费。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件由以下部分组成:
6.1 投标邀请
6.2 投标人须知
6.3评标方法与评标标准 
6.4 合同格式及条款
6.5 项目采购需求
6.6 投标文件
7.招标文件的更正或补充
7.1 在投标截止时间前，代理公司可以对招标文件进行修改。
7.2 代理公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、淮安市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传相应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传相应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。
10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.投标分项报价表
11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）
13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14.投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1 投标有效期为代理公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理公司的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.方案部分
17.1 本项目评标标准中的方案部分采用明标方式进行评审。
四、投标文件上传
18.投标文件的上传
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2 投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。
18.3 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。
18.4 代理公司可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19.投标文件被拒绝接收的情形
19.1 在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。
20.投标文件的修改和撤回
20.1 投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。
20.2 投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。
20.3 投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。
5、 [bookmark: _Toc162083530]开标及评标
21.开标
21.1 代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2 开标仪式由代理公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]22.评标委员会
22.1 开标后，代理公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
  22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23．评标过程的保密与公正
23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 代理公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]24．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理公司将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理公司将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]25.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评标委员会联系。
25.8 异常低价投标审查
25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
25.8.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6 未通过符合性审查的。
26.1.7 不符合招标文件中第五章规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 按照第 34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 投标人未完全满足第五章项目采购需求“技术和服务指标要求”中带星号（“★”）的指标要求。
26.1.14 投标人未完全按照第五章项目采购需求“技术和服务指标要求”中带星号（“★”）要求提供相关承诺函的。
26.1.15其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2 废标条款
26.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
26.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
6、 [bookmark: _Toc120614219]定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27.确定中标单位
27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 代理公司将在“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1 提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2 向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4 与采购人或者其他投标人恶意串通的。
27.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28．质疑处理
28.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商”登录，从“项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按28.5条的要求提供质疑的均不予受理。
28.2 上述应知其权益受到损害之日是指:
（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。
28.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
28.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑，若质疑投标人针对同一环节提出两次及两次以上质疑，仅受理第一次提出的质疑。
28.5 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，代理公司不予受理。
（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期；
【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】
28.6 投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向代理公司提出，由代理公司负责答复。
28.7 代理公司（采购人）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理公司（采购人）将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理公司（采购人）有权不予受理。
对于内容、格式符合规定的质疑函，代理公司（采购人）将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与代理公司（采购人）联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。
28.8 投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
29.中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
7、 [bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308]授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]30. 签订合同	
30.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.货物（包含与货物相关的服务）的追加
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
八、政府采购政策功能落实
32.履约保证金
32.1乙方交纳合同金额的5%作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
33.促进中小企业发展政策
33.1 小微型企业价格扣除
33.1.1 对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.1.2 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
33.2 联合体及分包
33.2.1 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
33.3小微型企业
（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。
33.4残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
33.5监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
34. 节能、环保政策
34.1 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
34.2 节能产品（本项目不涉及）
本项目 (采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。
34.3 环保产品（本项目不涉及）
本项目中 (采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。
34.4 本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。
34.5 节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
35．政府绿色采购
根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
35.1 本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。
35.2 本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能够做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。
35.3 本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。
36. 履约资金扶持政策
36.1 政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
36.2 有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。
37.采购本国产品的支持政策
37.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
37.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“三、投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
37.3 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》，详见第六章“示范格式六”），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
37.4 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
37.5 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：本项目对采购本国产品给予政策支持；适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

第三章  评标方法与评标标准
一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。
二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。
4、 具体标准:
1、价格:40分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40分
2、 技术部分:20分
（1）投标人所投产品技术参数完全满足招标文件第五章采购需求中标注“★”项，未完全满足的作无效投标处理。
（2）投标人所投产品技术参数完全满足招标文件第五章采购需求中标注“▲”项技术参数要求的得20分，每有一项负偏离的扣2分，每有一项负偏离扣2分，扣完为止。
（3）投标人所投产品技术参数与招标文件第五章采购需求中未标注“★”“▲”项技术参数相比较，以20分为基数，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。
3、 方案部分：30分
评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案、模块缺失或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，分项方案或模块不得分。
[bookmark: heading_0]（1）实施方案（15分）
本项共计5个必评子项：实施组织计划、项目质量保证措施、项目实施进度计划和工期安排、供货安装调试方案、技术人员配备情况。每个子项满分3分，按档次独立打分，累加为本项最终得分。
对应子项内容完整、要素齐全，完全贴合本项目实际需求；逻辑清晰、表述专业、细节详实；方案具备极强可操作性、落地性强，能够有效保障项目高质量、按期、安全完成，每个模块得3分；
对应子项内容较为完整，核心要素无缺失，贴合项目需求；表述规范、逻辑清楚；具备较强可操作性，整体能够满足项目实施要求，仅少量细节需完善，每个模块得2分；
对应子项核心内容基本齐全，无关键缺项；表述基本清晰，逻辑基本通顺；具备基本可操作性，能够满足项目基础实施要求，但针对性、细节完整性一般，每个模块得1分；
未提供对应子项内容，或内容严重缺失、逻辑混乱、脱离项目实际，无可操作性的，该模块不得分。
[bookmark: heading_1]（2）项目验收方案（5分）
投标人须结合采购人采购需求提供项目验收方案，必须包含验收依据、验收范围、验收分项、验收标准、验收流程、问题整改、资料归档、验收结论等内容。
验收方案体系完整、流程清晰，包含验收依据、验收范围、验收分项、验收标准、验收流程、问题整改、资料归档、验收结论全流程内容；针对性极强，完全匹配本项目供货、安装、调试内容，可直接落地执行，得5分；
验收方案内容较为详细，核心验收流程、验收标准齐全，贴合项目需求；可操作性较高，仅部分细节不够细化，不影响整体验收实施，得3分；
验收方案基本合理，核心要素无缺失，能够满足项目基础验收要求；内容较为笼统、针对性一般，可操作性一般，得1分；
未提供项目验收方案，或方案内容空洞、严重缺失关键内容、无实际指导意义，不得分。
[bookmark: heading_2]（3）培训方案（5分）
投标人须结合采购人实际使用及运维需求，提供针对性技术培训方案，必须包含培训方式、培训内容、培训师资水平、培训人数、项目实施技术交流等核心内容，缺项酌情扣分，未提供不得分。
培训方案内容全面、结构完整，贴合项目岗位使用、运维需求；培训科目细化、课程体系清晰，培训方式多样、师资保障明确、人员安排合理；包含全过程技术交流机制，方案可行性、针对性极强，得5分；
培训方案要素齐全，覆盖全部要求内容；整体规划合理、具备可行性，但内容描述相对简略，细节不够细化，针对性较好，得3分；
培训方案基本要素齐全，内容完整度一般，仅满足基础培训需求；方案通用性强、项目专属针对性偏弱，基本具备可实施性，得1分。
未提供培训方案，或关键内容严重缺项、无可行性，不得分。
[bookmark: heading_3]（4）售后服务方案（5分）
投标人须结合采购人采购需求，提供售后服务方案，必须包含服务体系、服务内容、故障排查与解决方案、售后响应时效、专业技术人员保障、备品备件保障等核心内容。
售后服务体系健全、架构清晰、服务机制完善；服务内容全覆盖、无遗漏；故障分级处置方案科学、流程闭环；售后响应时效明确、保障有力；技术人员配置充足、专业匹配度高；备品备件储备充足、台账清晰、保障机制完善，可全方位保障项目长期稳定运行，得5分；
售后服务体系较为完善，核心服务内容齐全；故障处置方案合理，响应机制规范；技术人员、备品备件保障到位，整体服务保障能力较强，仅部分细节可优化，得3分；
售后服务体系基本完整，核心要素无缺失；服务内容、故障处置、人员及备件保障基本合理，能够满足基础售后需求，但细化程度、保障力度一般，得1分。
未提供售后服务方案，或关键服务内容大面积缺失、无落地保障措施，不得分。
4、 商务部分
投标人或所投设备（采购需求中任一设备）自2023年1月1日以来具有类似供货业绩的，每有一个得2分，本项最多得10分，没有不得分。（提供合同扫描件并加盖公章，时间以合同签订为准。）

















第四章  合同格式及条款
注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。



                 编号：
买方（甲方）：淮安市产品质量监督综合检验中心
卖方（乙方）：                              
一、说明：
经买方申请，          于      年 月 日组织                           项目所需检测设备及相关服务的招标，       ，确定由卖方中标。
二、合同条款： 
合同由买卖双方签订，并依据                 号招标文件规定，按下列合同条款买方同意购入，卖方同意卖出下列设备及服务。
1． 设备名称、型号规格、数量及服务内容。
	序号
	设备名称
	生产单位
	型号
	台（套）数
	价格（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	￥      .00


技术规格、参数及其他要求见附件。
2．合同总价（大写）：人民币            元整。（小写）：￥     .00元。
2.1上述合同总价包括：本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具、包装费、运输费（运抵买方指定场地）、保险费、装卸费、安装费、调试费、检定校准费、培训费及售后服务等所需费用及税金。
2.2本合同总金额不得做任何变更与调整。
在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。
如设备需计量部门检定或校准方能使用的，卖方须提供检定或校准所必须的配件。
3.交付使用时间：
3.1合同签订后   日内供货安装到位，完成全部设备、材料、备品配件及专用工具的交付，安装、调试并验收合格，交付买方使用。
3.2收货人：淮安市产品质量监督综合检验中心
3.3交货地点：                  。（具体房间号由采购人指定）；
3.4交货时间：正常工作日内的工作时间；
3.5到货通知：卖方应在到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知买方，安装调试需在工作日期间完成。
3.6包装要求：设备包装应符合国家标准，全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。
4.买方付款方式及期限：
根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》要求，在合同签订收到发票后采购人向中标人支付合同总金额的     %。乙方供货安装调试完毕且验收合格后且无质量、服务问题，甲方履行剩余付款义务,一次性付清（不计利息）。
5.安装、调试及验收
5.1卖方负责设备安装及调试，直至设备正常运行。安装、调试的所有费用由卖方承担。如设备不能通过验收，买方有权退货，卖方应退还买方所有款项，并赔偿买方一切损失。
设备安装、调试所需的各种材料、工具和仪器仪表由卖方自行提供。
5.2卖方须提前至买方指定场地进行（即交货地点）勘察，确保设备摆放地点能满足设备的运输、摆放、安装、调试的条件，特别是设备的安装和调试对买方场地面积、空间、水、电等环境有特殊要求的。如因上述事宜导致设备无法安装、调试或买方正常使用的，由卖方承担改造买方指定场地的所有费用，否则买方有权解除本合同，卖方应退还本合同项下的所有款项，并赔偿买方损失。
5.3卖方在本次买卖过程中（包括但不限于交货、安装、调试、验收）发生的人员伤亡和财产损失由卖方承担，与买方无关；
5.4卖方在设备安装、调试、验收过程中，买方提供下列条件和配合，超出下列范围的由卖方自理：
         。
5.5设备的制造应符合相关标准或规范并据此验收：标准、技术参数、招标文件、标书以及卖方明示承诺。
5.6设备、材料安装、调试结束，买、卖双方派员共同验收，达到验收标准及相关功能要求后，双方签署验收合格单，为验收合格。设备验收不合格的情况包括：
（1）卖方未能提供生产设备所需的营业执照、检定校准证书、免费质保和后期售后承诺函及其他相关证件；
（2）设备功能和性能未能达到国家相关标准的规定；
（3）设备功能和性能未能达到技术参数承诺的内容；
（4）设备未能达到应有的功能和性能；
（5）技术参数中约定设备/配件为进口产品，卖方未能提供报关文件及其他证明材料；
（6）卖方未提前勘察买方现场安装环境，造成无法安装、调试或买方正常使用的；
（7）卖方没有按照明示承诺执行；
（8）其他情况。
6．技术服务要求
6.1技术资料
6.1.1仪器使用操作说明书、仪器维护的有关资料及质量认证书
6.1.2相关仪器维护、维修技术资料
6.2技术服务
6.2.1设备安装、调试和验收：仪器到达买方实验室现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在用户提出10日内完成。
6.2.2培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。
6.2.3根据相关标准相关检验项目提供不少于1次免费上门培训和公司为买方免费培训不少于2人。
6.2.4保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，卖方不再收取因此产生的任何费用。
6.3质保期
6.3.1卖方所供设备、材料及安装的质量保证期为     年，自本项目验收合格之日起计算。在质保期内所提供零配件及维修服务全部免费。保修期后，保证长期供应零配件和正常的售后服务；
6.3.2在质保期内，因卖方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接买方通知后，
   小时内响应，并在   小时内赶到买方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。
6.3.3在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，应在6.3.2条款中所述的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。
6.3.4质保期满后，如设备出现故障，卖方在接买方通知后，仍应在6.3.2条款中所述时间内响应、派人赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费（卖方应随设备提供一份与本设备有关的相关备品、备件的报价清单）。
6.4售后服务
6.4.1厂家具有在中国境内的售后服务体系。
6.4.2能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务，快速响应（48小时内到达项目现场）。
6.4.3生产方在中国境内应有属于自己的客户培训及支持中心，为买方提供仪器使用和应用支持，为买方提供分析咨询演示分析和培训等服务。
6.4.4在中国境内还应该提供厂家自身的零备件供应体系，方便客户购买消耗品和零备件。配件费及维修维护费均为酌情收取成本费。
6.4.5本类型工作站软件发布新的版本后，供方应主动免费给用户升级。
7．违约责任
7.1卖方未按合同规定的质量、数量交货的，买方有权拒收且有权单方解除本合同，并由卖方赔偿买方的直接损失和间接损失。
7.2卖方逾期交付应向买方支付违约金。每逾期1天，按合同总价的千分之一计算支付违约金，总违约金最高不超过合同总金额的5%。卖方逾期交付超过30天的，买方有权解除合同，卖方应退还买方交付的所有款项，并赔偿损失。
逾期交付为卖方未在第3条款约定的交付期限内完成交付并验收合格。
交付期限不因场地改造等情况而延长。双方另有约定的除外。
7.3卖方不能交付或不能完成合同，卖方应双倍返还买方已支付的货款。
7.4本合同所有货物的制造及安装、调试，都必须由卖方承担，不得分包给其他单位。否则，买方有权按卖方不能交付或不能完成合同处理。
7.5买方未按合同规定的时间和要求向卖方提供相关安装条件等，卖方有权顺延交付时间。
8．其他约定：
8.1卖方保证所提供的设备、材料、技术等不存在侵犯第三人合法权益的情况。买方使用卖方提供的设备、材料，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉时，一切后果由卖方负责。因侵权事宜导致买方无法继续使用的，卖方应退还本合同项下的全部款项，并赔偿买方的所有损失。
8.2技术参数、招标文件、标书以及卖方承诺是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。
8.3甲乙双方如果涉及名称变更，必须及时告知对方，并继续履行合同和服务。
8.4未尽事宜、双方协商解决。如协商不能达成一致，则任何一方均可将争议提交签约地人民法院诉讼解决。
8.5.合同的生效：本合同一式四份，自买卖双方签字、盖章之日起生效。
	采购方
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淮安市产品质量监督综合检验中心


代表人：
电话：
日期:
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代表人：
电话：
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技术参数协议
一、技术参数
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第五章  项目采购需求
一、采购清单
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	备注

	设备一
	电池测试系统
	套
	1
	

	设备二
	电池测试系统
	套
	1
	

	设备三
	电池测试系统(模组电池测试系统)
	套
	1
	

	设备四
	电池防爆试验箱
	套
	1
	

	设备五
	电池测试系统(电池簇测试系统)
	套
	1
	

	设备六
	电池测试系统
	套
	1
	

	设备七
	电池测试系统
	套
	1
	

	设备八
	电气安全综合测试系统
	套
	1
	

	设备九
	紫外老化试验箱
	套
	1
	

	设备十
	电动振动台
	套
	1
	

	设备十一
	气相色谱
	套
	1
	


二、技术参数要求
设备一、电池测试系统
[bookmark: _Hlk239184088]一、台式扣电恒温试验箱一体机
★用途：用于锂离子纽扣电池的的容量、充放电性能、循环寿命等关键指标进行精确检测。提供标准所要求的温度、充放电等试验环境，确保测试数据的准确性和可重复性。必须满足：GB/T28164.2-2025、GB 31241-2022等的相关标准。
1、技术参数
1.1输入电源：AC(220±10%)V /50Hz；
▲1.2电池规格：扣式电池,可放置32个扣电；
[bookmark: OLE_LINK1]★1.3温度范围：15℃～60℃；
▲1.4箱内有效体积：≤25L；
1.5空气调节：半导体制冷（制热）模块；
1.6温度波动度：≤±1℃（空载、温度稳定时）；
1.7温度偏差：±2.0℃（空载、温度稳定时）；
1.8升温时间：25℃→60℃ ≤50 min（空载，平均非线性）；
1.9降温时间：25℃→15℃ ≤60 min（空载，平均非线性）；
★1.10电压范围：-5V～5V；
★1.11内置32通道50mA四量程充放电设备：电流量程一：0.2μA～0.1mA；量程二：0.1mA～1mA；量程三：1mA～10mA；量程四：10mA～50mA；
1.12充电模式：恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电；
1.13放电模式：恒流放电、恒压放电、恒流恒压放电、恒功率放电、恒阻放电；
1.14保护条件：软件保护：电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限、延时时间；硬件保护：防反接保护、过压保护、过流保护、断电保护，通道保护后设备具有 声光报警功能
1.15编程步数：254  循环测试范围：1～65535次；
▲1.16电压精度：≤0.01%FS；
▲1.17电流精度：≤0.01%FS；
1.18支持充放电设备，温箱软件互联；
▲1.19配套系统软件具备PITT，GITT，dQ/dV等测试功能；(提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
▲1.20配套系统软件，具备曲线对比，可定制自动报表，支持导出EXCEL、TXT、PDF、CSV格式等功能；(提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
▲1.21提供软件管理系统：通过边缘计算进行设备数据采集、缓存、解析和同步，再将关键数据上传至 LIMS，用于业务管理、数据查询、曲线分析和报表统计，构建覆盖人、机、料、法、环、样品、数据、报告的闭环管理系统，通过数字化手段解决传统管理效率低、数据分散、流程不透明等问题，实现测试全流程可追溯、设备高效利用与合规化运营，测试设备需联网接入局域网和系统，用于远程监视；
软件兼容功能:支持通道预约暂停，通道迁移、重置工步、通道锁定、条码扫描；外设集成支持温箱、记录仪、压力、位移等外设支持；支持自定义报表导出，可导出EXCEL、PDF、TXT格式；支持曲线对比功能，方便对工况数据对比分析；支持标称容量动态标定，以及便捷的电流倍率换算，方便进行部分变容量的测试；温箱联动控制，支持多通道与温箱同步控制；支持表达式计算，实现复杂参数公式化计算
▲1.22配32个四线制扣电专用夹具； (提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图内腔实物照片加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
1.23整机尺寸W*D*H：W450 mm×D600 mm×H400 mm；
2、运行环境
温度：25℃±3℃；相对湿度：≤85%；气压：86kPa～106kPa；
3、配置清单
★配32套扣电专用夹具；
4、其他：供货时提供设备的第三方校准报告/计量检定证书；
5、 交流线：配置3米。
二、3C电池测试系统
★用途：用于3C电子产品锂离子电池电芯的容量、充放电性能、循环寿命等关键指标进行精确检测。提供标准所要求的充放电等试验环境，确保测试数据的准确性和可重复性。必须满足GB31241-2022、GB/T36276-2023、GB/T36972-2026、GB40165-2021、GB43854-2024、GB/T46460-2025、SJ/T11808-2022等相关标准的要求。
1、技术参数
★1.1电压范围：充电电压：0V～5V;放电电压：1V～5V
★1.2电流范围：最小电流≤15mA;支持多量程分档：量程一：300mA；量程二：3A；量程三：6A；量程四：15A；
[bookmark: OLE_LINK2]1.3充电模式:恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电； 
1.4放电模式：恒流放电、恒压放电、恒流恒压放电、恒功率放电、恒阻放电； 
1.5保护条件：软件保护：电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限、延时时间； 硬件保护：防反接保护、过压保护、过流保护、断电保护，通道保护后设备具有 声光报警功能
1.6编程步数：＞50000工步；循环次数≥100000次；支持循环嵌套功能，最大嵌套数≥30 ；
★1.7通道总数： 不低于240个； 
▲1.8电压精度：≤0.02%FS；
▲1.9电流精度：≤0.02%FS；
▲1.10配套系统软件，具备PITT，GITT，dQ/dV等测试功能；(提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
▲1.11配套系统软件，具备曲线对比，可定制自动报表，支持导出EXCEL、TXT、PDF、CSV格式等功能；
▲1.12提供软件管理系统：通过边缘计算进行设备数据采集、缓存、解析和同步，再将关键数据上传至 LIMS，用于业务管理、数据查询、曲线分析和报表统计，构建覆盖人、机、料、法、环、样品、数据、报告的闭环管理系统，通过数字化手段解决传统管理效率低、数据分散、流程不透明等问题，实现测试全流程可追溯、设备高效利用与合规化运营,测试设备需联网接入局域网和系统，用于远程监视；
软件兼容功能:支持通道预约暂停，通道迁移、重置工步、通道锁定、条码扫描；外设集成支持温箱、记录仪、压力、位移等外设支持；支持自定义报表导出，可导出EXCEL、PDF、TXT格式；支持曲线对比功能，方便对工况数据对比分析；支持标称容量动态标定，以及便捷的电流倍率换算，方便进行部分变容量的测试；温箱联动控制，支持多通道与温箱同步控制；支持表达式计算，实现复杂参数公式化计算
★1.13测试夹具：配置可兼容软包、圆柱、方形电芯 ，其中圆柱，方壳电芯需要接探针夹具测试，夹具材质：铜镀金，数量不少于240套；配置软包电池夹具不少于240套，软包电池托盘不少于30个，托盘尺寸W*D：300*730mm；
1.14整机尺寸不大于W*D*H：1800*750*1800mm（机柜总尺寸）；
1.15配置电脑1台：主机频率 4G以上 ，内存 16G以上，系统硬盘 SATA接口，2TB机械硬盘 ，显示器23.8寸，文件系统格式 NTFS ，操作系统 Microsoft Windows10  64位或以上系统 ，网口数量不少于2个。USB数量不少于4个；单台电脑最大通道控制数≥240通道，电流响应时间≤3ms、充放电切换时间≤10ms；数据采样时间≤10ms；
2、运行环境
温度：0℃～40℃ 相对湿度：≤70% RH（没有水汽凝结）；
3、配置清单
配置可兼容软包、圆柱、方形电芯 ，其中圆柱，方壳电芯需要接探针夹具测试，夹具材质：铜镀金，数量不少于240套；配置软包电池夹具不少于240套，软包电池托盘不少于30个，托盘尺寸W*D：300*730mm；
配置电脑1台：主机频率 4G以上 ，内存 16G以上，系统硬盘 SATA接口，2TB机械硬盘 ，显示器23.8寸，文件系统格式 NTFS ，操作系统 Microsoft Windows10  64位或以上系统 ，网口数量不少于2个。USB数量不少于4个；
4、其他：供货时提供设备的第三方校准报告/计量检定证书；
5、交流线:配置3米。
[bookmark: OLE_LINK9]三、电池双层高低温试验箱
★用途：用于锂原电池和其它原电池、以及锂离子电池（用于移动电话、笔记本电脑、摄像机等数码电子产品）、镍氢、镍镉以及铅酸电池（用于电动工具、玩具、电动自行车等产品）在高低温交变以及恒定温度的安全性能试验 。
1、技术参数
1.1测试空间尺寸：每个约800*700*600（W*D*H），2个；
1.2机台尺寸： 约 1100*2000*1750（W*D*H）；
★1.3内箱材质：箱体材质:采用≥1.5㎜厚304不锈钢；
1.4外箱材质：采用≥1.5㎜厚耐锈耐腐蚀冷轧钢板，烤漆工艺 ；
★1.5温度范围：-40℃～150℃，连续低温（-40℃）运1000h 不结霜，具有自动化霜功能、化霜时箱内不积水；
1.6升温速率：-40℃～150℃ ，非线性3℃/min （全程平均）；
1.7降温速率：150℃～-40℃ ，非线性1℃/min （全程平均）；
★1.8偏差：≤±2℃、波动度：≤±0.5℃、均匀度：≤2℃；
1.9样品架：配备2层，可承重80kg支架，并附绝缘板；  
1.10照明灯： 1个/层；
1.11脚滚：四只万向轮；
1.12箱门：防爆网、防爆链、防爆泄压口；
★1.13安全装置：带自动排烟、N1230消防灭火（≥3kg）、烟感与可燃气体检测仪等安全措施；
1.14引线孔：箱体左右侧各开2个直径10mm引线孔，共4个，并附胶塞与橡胶泥密封；
1.15降温方式：风冷；
[bookmark: OLE_LINK5]2、★配置清单：推荐品牌：比泽尔、泰康牌压缩机或谷轮压缩机，施耐德、LS、德力西电气等，供应商可以自主选择技术标准相当于或优于推荐品牌的其他品牌。
3、其他：供货时提供设备的第三方校准报告/计量检定证书。

设备二、电池测试系统
一、动力电池测试系统
★用途：用于动力电池、储能电池电芯的容量、充放电性能、循环寿命等关键指标进行精确检测。提供标准所要求的充放电等试验环境，确保测试数据的准确性和可重复性。必须满足GB43854-2024、GB/T36276-2023、GB/T36972-2026、GB40165-2021、GB44240-2024、GB/T46460-2025、SJ/T11808-2022等相关标准的要求。
1、技术参数
★1.1电压范围1：1.5V～5V；电压范围2：-20V～20V；
★1.2电流范围1：5V100A可分多量程：量程1：0.25A～50A 量程2：50A～100A，最小电流≤10mA ；
电流范围2：20V300A可分多量程：量程1：0.1A～50A；量程2：50A～100A；量程3：100A～300A；
1.3充电模式：恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电、脉冲工步、模拟工步；
1.4放电模式：恒流放电、恒压放电、恒功率放电、恒阻放电；
1.5保护条件：软件保护：电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、延时时间；硬件保护：防反接保护、过压保护、过流保护、断电保护，通道保护后设备具有 声光报警功能
1.6上位机通讯方式：基于TCP/IP协议；
★1.7通道数：34个（其中5V100A 配置32个；20V300A 配置2个）；
1.8通道并联：支持整机通道任意并联；
▲1.9电压精度：≤0.05%FS；
▲1.10电流精度：≤0.05%FS；
▲1.11配套系统软件，具备PITT，GITT，dQ/dV等测试功能；(提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
1.12配套系统软件，具备曲线对比，可定制自动报表，支持导出EXCEL、TXT、PDF、CSV格式等功能；
▲1.13提供软件管理系统：通过边缘计算进行设备数据采集、缓存、解析和同步，再将关键数据上传至 LIMS，用于业务管理、数据查询、曲线分析和报表统计，构建覆盖人、机、料、法、环、样品、数据、报告的闭环管理系统，通过数字化手段解决传统管理效率低、数据分散、流程不透明等问题，实现测试全流程可追溯、设备高效利用与合规化运营,测试设备需联网接入局域网和系统，用于远程监视；
软件兼容功能:支持通道预约暂停，通道迁移、重置工步、通道锁定、条码扫描；外设集成支持温箱、记录仪、压力、位移等外设支持；支持自定义报表导出，可导出EXCEL、PDF、TXT格式；支持曲线对比功能，方便对工况数据对比分析；支持标称容量动态标定，以及便捷的电流倍率换算，方便进行部分变容量的测试；温箱联动控制，支持多通道与温箱同步控制；支持表达式计算，实现复杂参数公式化计算
1.14电流响应时间（10%FS → 90%FS）：≤3ms；
1.15电流转换时间（-90%FS → 90%FS）：≤10ms；
★1.16测试夹具：20V300A需要可兼容软包、圆柱、方形电芯 ，其中圆柱，方壳电芯需要接探针夹具测试，夹具材质：铜镀金，数量不少于2套，通道输出线长：3米；采样铜鼻子及软包夹具，数量不少于2套，通道输出线长：3米；
[bookmark: _GoBack]5V100A采样铜鼻子及软包夹具，数量不少于16套，通道输出线长：3米；可兼容软包、圆柱、方形电芯 ，其中圆柱，方壳电芯需要接探针夹具测试，夹具材质：铜镀金，数量不少于16套，通道输出线长：3米；
1.17整机尺寸W*D*H：600*800*1900(mm)
1.18辅助通道要求：温度类型T型热电偶，温度范围：-70～260℃，温度精度：±1℃，温度线长:4米
1.19、配置电脑1台：主机频率 4G以上 ，内存 16G以上，系统硬盘 SATA接口，2TB机械硬盘 ，显示器23.8寸，文件系统格式 NTFS ，操作系统 Microsoft Windows10  64位或以上系统 ，网口数量不少于2个。USB数量不少于4个；
1.20配货架2套，电池架尺寸：W*D*H：1500*500*1950(mm)；
2、运行环境
温度：0℃～40℃ 相对湿度：≤70% RH（没有水汽凝结）
3、配置清单
测试夹具：20V300A需要可兼容软包、圆柱、方形电芯 ，其中圆柱，方壳电芯需要接探针夹具测试，夹具材质：铜镀金，数量不少于2套，通道输出线长：3米；采样铜鼻子及软包夹具，数量不少于2套，通道输出线长：3米；
5V100A采样铜鼻子及软包夹具，数量不少于16套，通道输出线长：3米；可兼容软包、圆柱、方形电芯 ，其中圆柱，方壳电芯需要接探针夹具测试，夹具材质：铜镀金，数量不少于16套，通道输出线长：3米；
配置电脑1台：主机频率 4G以上 ，内存 16G以上，系统硬盘 SATA接口，2TB机械硬盘 ，显示器23.8寸，文件系统格式 NTFS ，操作系统 Microsoft Windows10 64位或以上系统 ，网口数量不少于2个。USB数量不少于4个； 
配置34路辅助温度通道，温度类型T型热电偶,温度范围：-70℃～260℃，温度精度：±1℃，温度线长：4米；
4、其他：供货时提供设备的第三方校准报告/计量检定证书；
5、交流线：配置3米。
二、动力电池倍率测试系统
★用途：用于动力电池、储能电池电芯的容量、充放电性能、循环寿命、倍率等关键指标进行精确检测。提供标准所要求的充放电等试验环境，确保测试数据的准确性和可重复性。必须满足GB/T36276-2023、GB/T36972-2026、GB40165-2021、GB43854-2024、GB44240-2024、GB/T46460-2025、SJ/T11808-2022等相关标准的要求。
1、技术参数
★1.1电压范围：1.5V～5V；
★1.2电流范围：-300A～300A可分多量程：量程1: 50A；量程2: 100A；量程3: 200A；量程4: 300A；最小电流≤10mA；
1.3充电模式:恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电、脉冲工步、模拟工步；
1.4放电模式：恒流放电、恒压放电、恒功率放电、恒阻放电；
1.5保护条件：软件保护：电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、延时时间；硬件保护：防反接保护、过压保护、过流保护、断电保护，通道保护后设备具有 声光报警功能
1.6上位机通讯方式：基于TCP/IP协议；
★1.7通道数：≥8个；
1.8通道并联：支持8个通道并联；
▲1.9电压精度：≤0.02%FS；
▲1.10电流精度：≤0.03%FS；
▲1.11配套系统软件，具备PITT，GITT，dQ/dV等测试功能；(提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
▲1.12配套系统软件，具备曲线对比，可定制自动报表，支持导出EXCEL、TXT、PDF、CSV格式等功能；
▲1.13提供软件管理系统：通过边缘计算进行设备数据采集、缓存、解析和同步，再将关键数据上传至 LIMS，用于业务管理、数据查询、曲线分析和报表统计，构建覆盖人、机、料、法、环、样品、数据、报告的闭环管理系统，通过数字化手段解决传统管理效率低、数据分散、流程不透明等问题，实现测试全流程可追溯、设备高效利用与合规化运营，测试设备需联网接入局域网和系统，用于远程监视；
软件兼容功能:支持通道预约暂停，通道迁移、重置工步、通道锁定、条码扫描；外设集成支持温箱、记录仪、压力、位移等外设支持；支持自定义报表导出，可导出EXCEL、PDF、TXT格式；支持曲线对比功能，方便对工况数据对比分析；支持标称容量动态标定，以及便捷的电流倍率换算，方便进行部分变容量的测试；温箱联动控制，支持多通道与温箱同步控制；支持表达式计算，实现复杂参数公式化计算
1.14电流响应时间（10%FS → 90%FS）：≤3ms；
1.15电流转换时间（-90%FS → 90%FS）：≤5ms；
1.16可兼容软包，方壳电芯测试,采样铜鼻子及软包夹具，数量各8套，通道输出线长：3米；
1.17辅助通道要求：温度类型T型热电偶，温度范围：-70℃～260℃，温度精度：±1℃，温度线长:4米；
1.18整机尺寸W*D*H： 600*700*1335(mm)；
1.19配货架1套，电池架尺寸：W*D*H：1500*500*1950(mm)；
2、运行环境
温度：0℃～40℃ 相对湿度：≤70% RH（没有水汽凝结）；
3、配置清单
★可兼容软包，方壳电芯测试,采用铜鼻子及软包夹具，数量各8套，通道输出线长：3米；
★配置8路辅助温度通道，温度类型T型热电偶，温度范围：-70℃～260℃，温度精度：±1℃，温度线长：4米；
4、其他：供货时提供设备的第三方校准报告/计量检定证书。
三、电池防爆试验箱
★用途：用于锂原电池和其它原电池、以及锂离子电池（用于移动电话、笔记本电脑、摄像机等数码电子产品）、镍氢、镍镉以及铅酸电池（用于电动工具、玩具、电动自行车等产品）的安全性能防爆试验 。
1、技术参数
1.1测试空间尺寸：约600*600*500
1.2机台尺寸： 约 800*800*800
★1.3内箱材质：箱体材质:采用≥5㎜厚高强度碳钢板，内部喷涂防火防水材料；
1.4外箱材质：冷轧板，采用耐锈耐腐蚀的烤漆工艺；
1.5照明灯： 1个；
1.6脚滚： 1 四只脚轮（万向和定向各两只）；
1.7箱门：防爆门锁、箱门侧面装有防爆链；
★1.8安全装置：带自动排烟、泄压、消防等安全措施；
★1.9引线孔：侧面四个直径10mm引线孔，四个孔间距为100mm,位于左侧，靠上边，靠箱门,绝缘板1块，尺寸200mm*200mm.固定于箱体外侧, 4P电气开关1只2，安装于绝缘板上，用于外部线路和内部线路的连接与断开；
1.10泄压口：后部装有泄压门，当压力过大时自动冲开；
★1.11配备4个接线端子；
2、机箱要求： 
2.1本装置采用全封闭的框架加绝缘板的箱体结构，材质采用加厚无缝、无拼接不锈钢板密封构造设计，整体上分为挤压工作腔和设备本体其它部分，外壳工艺采用耐锈耐腐蚀的烤漆工艺；
2.2工作腔内胆工作腔边角设计上全部采用圆角形线，边角部位无拼缝联接。工作腔带排水孔和滤网，便于清洗。工作腔内胆整体可拆卸，便于维护时更换；
2.3工作腔具有隔爆和排气功能。由于电池试验过程中可能会出现着火、甚至爆炸等情况，单如果爆炸，在试验过程中可能伤及周围人与事物，根据上述爆炸释放能量情况要求防爆箱应能满足此防爆要求。通过与设备本体其它部分相对隔离，实现隔爆功能；通过工作腔预定设计的机械强度薄弱环节，实现爆炸压力的瞬时释放（如破坏性薄板翻板结构）；通过启动设备强排烟管道，实现有害性烟尘的定点排放；
2.4提供可观察试验过程的观察窗口和工作腔内置防爆照明灯。观察窗口选用双层玻璃结构，内层为钢化玻璃，中间空气隔离，外层为防弹玻璃。内层的钢化玻璃便于更换；
2.5试验机底部安装四只脚轮（万向和定向各两只），另外加装高度可调的固定支脚；
2.6试验机的箱体颜色标准色为银灰色。


设备三、电池测试系统(模组电池测试系统)
★用途：用于动力模组电池包、储能模组电池包的容量、充放电性能、循环寿命等关键指标进行精确检测。提供标准所要求的充放电等试验环境，确保测试数据的准确性和可重复性。必须满足GB/T36276-2023、GB/T36972-2026、GB40165-2021、GB43854-2024、GB44240-2024、GB/T46460-2025、SJ/T11808-2022等相关标准的要求。
1、技术参数
★1.1电压范围：充电：0V～100V，放电：5V～100V；
★1.2电流范围：100A可分多量程：量程1：0.1A～50A；量程2：50A～100A；最小电流≤50mA；
1.3充电模式:恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电、脉冲工步、模拟工步；
1.4放电模式：恒流放电、恒压放电、恒功率放电、恒阻放电；
1.5保护条件：软件保护：电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限；硬件保护：防反接保护、过压保护、过流保护、断电保护，通道保护后设备具有 声光报警功能
1.6编程步数：＞50000工步；循环次数≥100000次；支持循环嵌套功能，最大嵌套数≥30；
★1.7通道数：8个；
★1.8通道并联：支持8通道并联；
1.9通道控制模式：单独控制；
1.10数据输出方式：EXCEL，TXT；
1.11电压电流采样检测：四线制连接；
1.12输入阻抗:≥1MΩ；
▲1.13电压精度：≤0.02%FS；
▲1.14电流精度：≤0.03%FS；
1.15支持掉电保护；
▲1.16配套系统软件，具备PITT，GITT，dQ/dV等测试功能；(提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图等加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
▲1.17配套系统软件，具备曲线对比，可定制自动报表，支持导出EXCEL、TXT、PDF、CSV格式等功能；
▲1.18提供软件管理系统：通过边缘计算进行设备数据采集、缓存、解析和同步，再将关键数据上传至 LIMS，用于业务管理、数据查询、曲线分析和报表统计，构建覆盖人、机、料、法、环、样品、数据、报告的闭环管理系统，通过数字化手段解决传统管理效率低、数据分散、流程不透明等问题，实现测试全流程可追溯、设备高效利用与合规化运营，测试设备需联网接入局域网和系统，用于远程监视；
软件兼容功能:支持通道预约暂停，通道迁移、重置工步、通道锁定、条码扫描；外设集成支持温箱、记录仪、压力、位移等外设支持；支持自定义报表导出，可导出EXCEL、PDF、TXT格式；支持曲线对比功能，方便对工况数据对比分析；支持标称容量动态标定，以及便捷的电流倍率换算，方便进行部分变容量的测试；温箱联动控制，支持多通道与温箱同步控制；支持表达式计算，实现复杂参数公式化计算
1.19电流响应时间（10%FS → 90%FS）：≤3ms；
1.20电流转换时间（-90%FS → 90%FS）：≤6ms；
★1.21铜鼻子夹具，数量不少于8套，通道输出线长3米；
1.22尺寸不大于W*D*H：700*650*1335(mm)（机柜总尺寸）；
★1.23带8路CAN及8路485CAN与RS485通讯，带DBC配置功能；
1.24配置电脑：配置电脑1台：主机频率 4G以上 ，内存 16G以上，系统硬盘 SATA接口，2TB机械硬盘 ，显示器23.8寸，文件系统格式 NTFS ，操作系统 Microsoft Windows10  64位或以上系统 ，网口数量不少于2个。USB数量不少于4个；
1.25配货架1套，电池架尺寸：W*D*H：1500*500*1950(mm)；
2、运行环境
温度：0℃～40℃ 相对湿度：≤70% RH（没有水汽凝结）；
3、配置清单
铜鼻子夹具，数量不少于8套，通道输出线长3米；
配置电脑：配置电脑1台：主机频率 4G以上 ，内存 16G以上，系统硬盘 SATA接口，2TB机械硬盘 ，显示器23.8寸，文件系统格式 NTFS ，操作系统 Microsoft Windows10 64位或以上系统 ，网口数量不少于2个，USB数量不少于4个；
4、其他：供货时提供设备的第三方校准报告/计量检定证书；
5、交流线：配置3米；
6.设备具有能量回馈功能：回馈效率≥80%；
7.设备功率≤100kW。

设备四、电池防爆试验箱
★用途：依据锂离子蓄电池安全性能防爆试验。用于锂原电池和其它原电池、以及锂离子电池（用于移动电话、笔记本电脑、摄像机等数码电子产品）、镍氢、镍镉以及铅酸电池（用于电动工具、玩具、电动自行车等产品）的安全性能防爆试验 。
1、技术参数
1.1测试空间尺寸：约600*600*500；
1.2机台尺寸： 约 800*800*800；
★1.3内箱材质：箱体材质:采用≥5㎜厚高强度碳钢板，内部喷涂防火防水材料；
1.4外箱材质：冷轧板，采用耐锈耐腐蚀的烤漆工艺；
1.5照明灯： 1个；
1.6脚滚： 1 四只脚轮（万向和定向各两只）；
1.7箱门：防爆门锁、箱门侧面装有防爆链；
★1.8安全装置：带自动排烟、泄压、消防等安全措施；
★1.9引线孔：侧面四个直径10mm引线孔，四个孔间距为100mm,位于左侧，靠上边，靠箱门,绝缘板1块，尺寸200mm*200mm.固定于箱体外侧, 4P电气开关1只2，安装于绝缘板上，用于外部线路和内部线路的连接与断开；
1.10泄压口：后部装有泄压门，当压力过大时自动冲开；
1.11重量： 约150Kg；
★1.12直流电源DC24V 500W，保险丝2A（铅丝0.5mm）,1卷,含短路保险治具支架，触摸屏界面控制手动操作并且可以遥控操作；
★1.13短路装置采用无触点式，直流固态继电器控制，响应时间快，无火花；
★1.14配备4个接线端子；
2、机箱要求： 
2.1本装置采用全封闭的框架加绝缘板的箱体结构，材质采用加厚无缝、无拼接不锈钢板密封构造设计，整体上分为挤压工作腔和设备本体其它部分，外壳工艺采用耐锈耐腐蚀的烤漆工艺；
2.2工作腔内胆工作腔边角设计上全部采用圆角形线，边角部位无拼缝联接。工作腔带排水孔和滤网，便于清洗。工作腔内胆整体可拆卸，便于维护时更换；
2.3工作腔具有隔爆和排气功能。由于电池试验过程中可能会出现着火、甚至爆炸等情况，单如果爆炸，在试验过程中可能伤及周围人与事物，根据上述爆炸释放能量情况要求防爆箱应能满足此防爆要求。通过与设备本体其它部分相对隔离，实现隔爆功能；通过工作腔预定设计的机械强度薄弱环节，实现爆炸压力的瞬时释放（如破坏性薄板翻板结构）；通过启动设备强排烟管道，实现有害性烟尘的定点排放；
2.4提供可观察试验过程的观察窗口和工作腔内置防爆照明灯。观察窗口选用双层玻璃结构，内层为钢化玻璃，中间空气隔离，外层为防弹玻璃。内层的钢化玻璃便于更换； 
2.5试验机底部安装四只脚轮（万向和定向各两只），另外加装高度可调的固定支脚； 
2.6试验机的箱体颜色标准色为银灰色；

设备五、电池测试系统(电池簇测试系统)
★用途：用于较大动力电池模组电池包、储能电池簇的容量、充放电性能、循环寿命等关键指标进行精确检测。提供标准所要求的充放电等试验环境，确保测试数据的准确性和可重复性。GB/T36276-2023、GB40165-2021、GB44240-2024、GB/T46460-2025、SJ/T11808-2022等相关标准的要求。
1、技术参数
★1.1电流范围：-300A～300A；最小电流≤150mA;量程自动分档；
★1.2电压范围：充电电压：0V～500V；放电电压：10V～500V；
1.3充电模式:恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电、脉冲工步、模拟工步；
1.4放电模式：恒流放电、恒压放电、恒功率放电、恒阻放电；
1.5保护条件：软件保护：电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限；硬件保护：防反接保护、过压保护、过流保护、断电保护，通道保护后设备具有 声光报警功能
1.6编程步数：＞50000工步；循环次数≥100000次；支持循环嵌套功能，最大嵌套数≥30；
★1.7通道数：≥2个；
1.8通道并联：支持2通道并联；
1.9通道控制模式：单独控制；
1.10数据输出方式：EXCEL，TXT；
1.11电压电流采样检测：四线制连接；
★1.12输入阻抗:≥1MΩ；
▲1.13电压精度：≤0.01%FS；
▲1.14电流精度：≤0.02%FS；
1.15支持掉电保护；
▲1.16配套系统软件，具备PITT，GITT，dQ/dV等测试功能；(提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图等加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
▲1.17配套系统软件，具备曲线对比，可定制自动报表，支持导出EXCEL、TXT、PDF、CSV格式等功能；
▲1.18提供软件管理系统：通过边缘计算进行设备数据采集、缓存、解析和同步，再将关键数据上传至 LIMS，用于业务管理、数据查询、曲线分析和报表统计，构建覆盖人、机、料、法、环、样品、数据、报告的闭环管理系统，通过数字化手段解决传统管理效率低、数据分散、流程不透明等问题，实现测试全流程可追溯、设备高效利用与合规化运营，测试设备需联网接入局域网和系统，用于远程监视；
软件兼容功能:支持通道预约暂停，通道迁移、重置工步、通道锁定、条码扫描；外设集成支持温箱、记录仪、压力、位移等外设支持；支持自定义报表导出，可导出EXCEL、PDF、TXT格式；支持曲线对比功能，方便对工况数据对比分析；支持标称容量动态标定，以及便捷的电流倍率换算，方便进行部分变容量的测试；温箱联动控制，支持多通道与温箱同步控制；支持表达式计算，实现复杂参数公式化计算
1.19电流响应时间（10%FS → 90%FS）：≤3ms；
1.20电流转换时间（-90%FS → 90%FS）：≤5ms；
★1.21带4路CAN及4路485CAN与RS485通讯，带DBC配置功能；
1.22整机尺寸W*D*H： 1600*1300*2000mm(mm)；
★1.23、铜鼻子夹具，数量不少于2套，通道输出线长3米；
2、运行环境
温度：0℃～40℃ 相对湿度：≤70% RH（没有水汽凝结）
3、配置清单
铜鼻子夹具，数量不少于2套，通道输出线长3米；
4、其他：供货时提供设备的第三方校准报告/计量检定证书；
5、交流线：配置3米；
6.最小记录时间≤10ms;最小工况时间≤20ms；
7.设备具有能量回馈功能：回馈效率≥90%；
8.整机功率≤330kW。

设备六、电池测试系统
一、模组电池测试系统
★用途：用于电动两轮、三轮摩托车电池组、无人机电池组、大型电动工具用电池组、储能电池模组电池包的容量、充放电性能、循环寿命等关键指标进行精确检测。提供标准所要求的充放电等试验环境，确保测试数据的准确性和可重复性。GB/T36276-2023、GB/T36672-2018、GB40165-2021、GB44240-2024、GB/T46460-2025、SJ/T11808-2022等相关标准的要求。
1、技术参数
[bookmark: OLE_LINK3]★1.1电流范围：-200A～200A；最小电流≤50mA;电流分档：可分多档自动分档，提供分档说明；
★1.2电压范围：充电电压：0V～200V;放电电压：8V～200V；
1.3充电模式:恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电、脉冲工步、模拟工步；
1.4放电模式：恒流放电、恒压放电、恒功率放电、恒阻放电；
1.5保护条件：软件保护：电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限；硬件保护：防反接保护、过压保护、过流保护、断电保护，通道保护后设备具有 声光报警功能
1.6编程步数：＞50000工步；循环次数≥100000次；支持循环嵌套功能，最大嵌套数≥30；
★1.7通道数：≥2个；
1.8通道并联：支持2通道并联，通道并联后精度保持不变；
1.9通道控制模式：单独控制；
1.10数据输出方式：EXCEL，TXT；
1.11电压电流采样检测：四线制连接；
★1.12输入阻抗:≥1MΩ；
▲1.13电压精度：≤0.02%FS；
▲1.14电流精度：≤0.03%FS；
1.15支持掉电保护；
▲1.16配套系统软件，具备PITT，GITT，dQ/dV等测试功能；(提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图等加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
1.17配套系统软件，具备曲线对比，可定制自动报表，支持导出EXCEL、TXT、PDF、CSV格式等功能；
▲1.18提供软件管理系统：通过边缘计算进行设备数据采集、缓存、解析和同步，再将关键数据上传至 LIMS，用于业务管理、数据查询、曲线分析和报表统计，构建覆盖人、机、料、法、环、样品、数据、报告的闭环管理系统，通过数字化手段解决传统管理效率低、数据分散、流程不透明等问题，实现测试全流程可追溯、设备高效利用与合规化运营，测试设备需联网接入局域网和系统，用于远程监视；(提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图等加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
1.19电流响应时间（10%FS → 90%FS）：≤3ms；
1.20电流转换时间（-90%FS → 90%FS）：≤5ms；
★1.21带4路CAN及4路485CAN与RS485通讯，带DBC配置功能；
1.22整机尺寸W*D*H：700*650*1335(mm)；
★1.23铜鼻子夹具，数量不少于2套，通道输出线长3米；
2、运行环境
温度：0℃～40℃ 相对湿度：≤70% RH（没有水汽凝结）;
3、配置清单
铜鼻子夹具，数量不少于2套，通道输出线长3米；
带4路CAN及4路485CAN与RS485通讯，带DBC配置功能；
4、其他：供货时提供设备的第三方校准报告/计量检定证书；
5、交流线：配置3米；
6.能量回馈设备：整机效率不低于85%；
7.整机功率≤100kW；
8.最小记录时间10ms;最小工况时间：50ms。
二、电池防低温快速温变试验箱
★用途：用于锂原电池和其它原电池、以及锂离子电池（用于移动电话、笔记本电脑、摄像机等数码电子产品）、镍氢、镍镉以及铅酸电池（用于电动工具、玩具、电动自行车等产品）在高低温快速交变以及热滥用的安全性能试验 。
1、技术参数
1.1测试空间尺寸：约800*600*600（W*D*H）；
1.2机台尺寸： 约 1100*1800*1750（W*D*H）；
★1.3内箱材质：箱体材质:采用≥1.5㎜厚304不锈钢；
1.4外箱材质：采用≥1.5㎜厚耐锈耐腐蚀冷轧钢板，烤漆工艺；
▲1.5温度范围：-40℃～150℃；
★1.6升温速率：-40℃～130℃ ，线性≥5℃/min可调（带载50kg电池）；
★1.7降温速率：85℃～-40℃ ，线性≥5℃/min可调（带载50kg电池）；
▲1.8偏差：≤±2℃、波动度：≤±0.5℃、均匀度：≤2℃；
1.9样品架：配备2层，可承重80kg支架，并附绝缘板；  
1.10照明灯： 1个； 
1.11脚滚：四只万向轮；
1.12箱门：防爆网、防爆链、防爆泄压口；
★1.13安全装置：带自动排烟、N1230消防灭火（＞3kg）、烟感与可燃气体检测仪等安全措施；
1.14引线孔：箱体左右侧各开2个直径10mm引线孔，共4个，并附胶塞与橡胶泥密封；
★1.15降温方式：风冷； 
2、运行环境:风冷；
3、其他：供货时提供设备的第三方校准报告/计量检定证书。

设备七、电池测试系统
一、电动工具电池测试系统
★用途：用于电动工具电池组、无人机电池组的容量、充放电性能、循环寿命等关键指标进行精确检测。提供标准所要求的充放电等试验环境，确保测试数据的准确性和可重复性。GB/T46460-2025、SJ/T11808-2022等相关标准的要求。
1、技术参数
★1.1电流范围：-30A～30A；最小电流≤50mA；
★1.2电压范围：充电范围：0V～30V;放电范围：2V～30V；
1.3充电模式:恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电、脉冲工步、模拟工步；
1.4放电模式：恒流放电、恒压放电、恒功率放电、恒阻放电；
1.5保护条件：软件保护：电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限；硬件保护：防反接保护、过压保护、过流保护、断电保护，通道保护后设备具有 声光报警功能
1.6编程步数：＞50000工步；循环次数≥100000次；支持循环嵌套功能，最大嵌套数≥30；
★1.7通道数：≥32个；
1.8通道并联：支持8通道并联；
1.9通道控制模式：单独控制；
1.10数据输出方式：EXCEL，TXT；
1.11电压电流采样检测：四线制连接；
★1.12输入阻抗:≥1MΩ；
▲1.13电压精度：≤0.05%FS；
▲1.14电流精度：≤0.05%FS；
★1.15支持掉电保护；
▲1.16配套系统软件，具备PITT，GITT，dQ/dV等测试功能；(提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图等加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
▲1.17配套系统软件，具备曲线对比，可定制自动报表，支持导出EXCEL、TXT、PDF、CSV格式等功能；
▲1.18提供软件管理系统：通过边缘计算进行设备数据采集、缓存、解析和同步，再将关键数据上传至 LIMS，用于业务管理、数据查询、曲线分析和报表统计，构建覆盖人、机、料、法、环、样品、数据、报告的闭环管理系统，通过数字化手段解决传统管理效率低、数据分散、流程不透明等问题，实现测试全流程可追溯、设备高效利用与合规化运营，测试设备需联网接入局域网和系统，用于远程监视；(提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图等加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
1.19电流响应时间（10%FS → 90%FS）：≤20ms；
1.20电流转换时间（-90%FS → 90%FS）：≤40ms；
1.21辅助通道要求：温度类型T型热电偶，温度范围：-70℃～260℃温度精度：±1℃，温度线长:4米，电压范围：0～5V 电压精度：±0.05% of FS；
1.22整机尺寸W*D*H:800*800*1920(mm)；
1.23鳄鱼夹具，数量不少于32套，材质：铜，通道输出线长3米；
1.24配货架2套，电池架尺寸：W*D*H：1500*500*1950(mm)；
2、运行环境
温度：0℃～40℃、相对湿度：≤70% RH（没有水汽凝结）
3、配置清单
★鳄鱼夹具，数量不少于32套，材质：铜，通道输出线长3米；
★配置辅助温度通道32路，温度类型T型热电偶，温度范围：    -70℃～260℃ 温度精度：±1℃，温度线长:4米，电压范围：0～5V 电压精度：±0.05% of FS；
4、其他：供货时提供设备的第三方校准报告/计量检定证书；
5、交流线：配置3米。
[bookmark: OLE_LINK4]二、电池双层高低温试验箱
★用途：用于锂原电池和其它原电池、以及锂离子电池（用于移动电话、笔记本电脑、摄像机等数码电子产品）、镍氢、镍镉以及铅酸电池（用于电动工具、玩具、电动自行车等产品）在高低温交变以及恒定温度的安全性能试验 。
1、技术参数
1.1测试空间尺寸：每个约800*700*600（W*D*H），2个；
1.2机台尺寸： 约 1100*2000*1750（W*D*H）；
★1.3内箱材质：箱体材质:采用≥1.5㎜厚304不锈钢；
1.4外箱材质：采用≥1.5㎜厚耐锈耐腐蚀高低温，烤漆工艺 ；
★1.5温度范围：-40℃～150℃，连续低温（-40℃）运1000h 不结霜，具有自动化霜功能、化霜时箱内不积水；
1.6升温速率：-40℃～150℃ ，非线性3℃/min （全程平均）；
1.7降温速率：150℃～-40℃ ，非线性1℃/min （全程平均）；
★1.8偏差：≤±2℃、波动度：≤±0.5℃、均匀度：≤2℃；
1.9样品架：配备2层，可承重80kg支架，并附绝缘板；  
1.10照明灯： 1个/层； 
1.11脚滚：四只万向轮；
1.12箱门：防爆网、防爆链、防爆泄压口；
★1.13安全装置：带自动排烟、N1230消防灭火（≥3kg）、烟感与可燃气体检测仪等安全措施；
1.14引线孔：箱体左右侧各开2个直径10mm引线孔，共4个，并附胶塞与橡胶泥密封；
1.15降温方式：风冷；
★2、配置清单：推荐品牌：比泽尔、泰康牌压缩机或谷轮压缩机，施耐德、LS、德力西电气，供应商可以自主选择技术标准相当于或优于推荐品牌的其他品牌。
3、其他：供货时提供设备的第三方校准报告/计量检定证书。
三、电池防爆试验箱
★用途：用于锂原电池和其它原电池、以及锂离子电池（用于移动电话、笔记本电脑、摄像机等数码电子产品）、镍氢、镍镉以及铅酸电池（用于电动工具、玩具、电动自行车等产品）的安全性能防爆试验 。
1、技术参数
1.1测试空间尺寸：约600*600*500；
1.2机台尺寸： 约 800*800*800；
★1.3内箱材质：箱体材质:采用≥5㎜厚高强度碳钢板，内部喷涂防火防水材料；
1.4外箱材质：冷轧板，采用耐锈耐腐蚀的烤漆工艺；
1.5照明灯： 1个；
1.6脚滚： 1 四只脚轮（万向和定向各两只）；
1.7箱门：防爆门锁、箱门侧面装有防爆链；
★1.8安全装置：带自动排烟、泄压、消防等安全措施；
★1.9引线孔：侧面四个直径10mm引线孔，四个孔间距为100mm,位于左侧，靠上边，靠箱门,绝缘板1块，尺寸200mm*200mm.固定于箱体外侧, 4P电气开关1只2，安装于绝缘板上，用于外部线路和内部线路的连接与断开；
1.10泄压口：后部装有泄压门，当压力过大时自动冲开；
★1.11配备4个接线端子；
2、机箱要求： 
2.1本装置采用全封闭的框架加绝缘板的箱体结构，材质采用加厚无缝、无拼接不锈钢板密封构造设计，整体上分为挤压工作腔和设备本体其它部分，外壳工艺采用耐锈耐腐蚀的烤漆工艺；
2.2工作腔内胆工作腔边角设计上全部采用圆角形线，边角部位无拼缝联接。工作腔带排水孔和滤网，便于清洗。工作腔内胆整体可拆卸，便于维护时更换；
2.3工作腔具有隔爆和排气功能。由于电池试验过程中可能会出现着火、甚至爆炸等情况，单如果爆炸，在试验过程中可能伤及周围人与事物，根据上述爆炸释放能量情况要求防爆箱应能满足此防爆要求。通过与设备本体其它部分相对隔离，实现隔爆功能；通过工作腔预定设计的机械强度薄弱环节，实现爆炸压力的瞬时释放（如破坏性薄板翻板结构）；通过启动设备强排烟管道，实现有害性烟尘的定点排放；
2.4提供可观察试验过程的观察窗口和工作腔内置防爆照明灯。观察窗口选用双层玻璃结构，内层为钢化玻璃，中间空气隔离，外层为防弹玻璃。内层的钢化玻璃便于更换；
2.5试验机底部安装四只脚轮（万向和定向各两只），另外加装高度可调的固定支脚；
2.6试验机的箱体颜色标准色为银灰色。
其他需要的内容:质保期3年。

设备八、电气安全综合测试系统
一、温度功率记录集成系统
★用途：用于家用电器供电、采集温度数据、功率、电压、电流、频率与功率因数等数据，适用于安规测试时记录电参数与温升数据的测定，必须满足：GB/T4706系列标准、GB42296-2022标准。
1、技术参数
由可编程变频交流电源、数据采集仪、功率计、工控电脑与专用软件组成。
★1.1可编程变频交流电源：采用AC-DC-AC全逆变隔离，额定容量≥6kVA；输出电压0～300V连续可调，电压分辨率≤0.1 V；频率45～500 Hz，常态锁定50 Hz。输出正弦波总谐波畸变THD≤1%，电压稳定度≤±0.2%，负载调整率≤±0.5%。具备过压、过流、短路、过热保护，可直接设置0.85Un、1.00Un、1.06Un工况。电压、THD指标可计量溯源，带电压、电流、功率、THD显示；
★1.2数据采集仪：配置数据采集仪、数据采集卡；
数据采集仪参数：模拟测量：电流、电阻、频率和温度；电压、数字IO：48位；模拟输出：-10V～+10V, 20mA；内置信号矩阵切换模块，内部独立开关交叉点数量不少于96个，支持端口间任意互联，可实现多对多信号连通切换，满足线束、元器件、电路板通断及性能测试。集成多路复用通道：单端模式不少于120个1线通道，差分模式不少于60个2线通道，两种模式可配置切换。具备不少于60路独立通用电控开关，可单独控制回路通断。配置射频多路复用模块，射频通道不少于24路，射频通道与低频模拟通道相互隔离。
数据采集卡参数：配置20 通道多路复用器+ 2路电流专用通道，总通道数不少于22路；通道扫描速率：60 通道/秒；最高电压：300V，最大电流：1A，信号带宽不低于10MHz，热偏置＜3μV，保证小信号测量精度。配套热电偶线探头，测温范围-100℃～400℃，温度分辨率：0.01℃；
★1.3功率计：基本功率精度(50/60Hz)：读数的0.1%+量程的0.1%；直接输入电流量程：12个量程/5mA～20A；外部电流输入：2.5/5/10[V]；采样率：100kS/s；数据更新率：100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s ；
1.4工控电脑与专用软件：
额定功率≥250W工业电源；ATX结构工业单板主板，LGA775插槽，≥4个DDR内存槽，带VGA、5路SATA、双千兆网口、10路USB2.0、8路串口（含2路RS232/422/485）、并口、PS2、声卡，4个PCI、PCI-E×16、PCI-E×4及8路数字接口，符合 ROHS；内存≥4G；SATA 硬盘≥500G；配19寸液晶显示器。配套数据通讯可视化软件，支持数据导出，可生成数据曲线；
2、配置清单
★配20根热电偶；
3、其他：供货时提供设备的第三方校准报告/计量检定证书。
二、智能安规综合分析仪
[bookmark: OLE_LINK6]★用途：用于锂电池、动力电池及储能电池的安规综合测试，集成交流耐压、直流耐压、绝缘电阻、交流接地电阻、直流接地电阻（选配）等功能。满足GB38031-2025、GB18384-2020、GB44240-2024等安规测试标准。
1、技术参数
1.1交流耐压测试
1.1.1额定输出（容量）：500VA（5kV/100mA），短路电流大于200mA；
★1.1.2输出电压--范围/允许误差：范围（100～5000）V，分辨力1V，允许误差±（1%×设定值+5V）；
★1.1.3电流测量--上限、下限设置：范围（0.00～100.0）mA，分辨力0.01mA，允许误差±（1%×读数值+5个字）；
1.1.4时间设置--测试、缓升、缓降时间：范围0～999.9s，分辨力0.1s，允许误差±（0.1%×设定值+2个字）；
1.2直流耐压测试
★1.2.1输出电压--范围/允许误差：范围（100～6000）Vdc，分辨力1V，允许误差±（1%×设定值+5V）；
★1.2.2电流测量--上限、下限电流设置：范围（0.0～20000）μA，分辨力0.1μA/1μA，允许误差±（1%×读数值+5个字）；
1.2.3时间设置--测试、缓升、缓降时间：范围0～999.9s，分辨力0.1s，允许误差±（0.1%×设定值+2个字）；
1.3绝缘电阻测试
★1.3.1输出电压--范围/允许误差：范围（100～6000）Vdc，分辨力1V，允许误差±（1%×设定值+5V）；
★1.3.2电阻测量--范围/允许误差：
范围0.100MΩ～100.0GΩ，分辨力0.001MΩ、0.01MΩ、0.1MΩ、0.001GΩ、0.01GΩ；
误差：100V～499V：0.100MΩ～2.000GΩ，±（5%×读数值+2字）；
500V～2500V或10000V：1.0MΩ～999.9MΩ，±（2%×读数值+2字）；
1.000GΩ～9.999GΩ：±（5%×读数值+2字）；
10.00GΩ～49.99GΩ：±（15%×读数值+2字）；
50.00GΩ～100.0GΩ：±（20%×读数值+2字）；
1.3.3时间设置测试、缓升、缓降时间：范围0～999.9s，分辨力0.1s，允许误差±（0.1%×设定值+2个字）；
1.4交流接地电阻测试
★1.4.1输出电流范围/允许误差：范围（2.0A～64.0A），分辨力0.1A，允许误差±（1%×设定值+2个字）；
★1.4.2输出电压范围/允许误差：开路电压范围（3.0～10.0）V AC，分辨力0.1V，允许误差±（1%×设定值+2个字）；
1.4.3报警限值电阻上限与下限范围：3A≤输出电流≤10A：10mΩ～600mΩ；11A≤输出电流≤25A：10mΩ～300mΩ；26A≤输出电流≤64A：10mΩ～200mΩ；允许误差：<100mΩ，±（1%×读数值+1mΩ）；≥100mΩ，±（1%×读数值+2个字）；
1.4.4测试时间范围/允许误差：范围0，（0.5～999.9）s，0为无限长，分辨力0.1s，允许误差±（0.1%×设定值+2个字）；
1.5直流接地电阻测试
★1.5.1输出电流范围/允许误差：范围（1.0A～60.0A）DC，分辨力0.1A，允许误差±（1%×设定值+2个字）；
★1.5.2输出电压范围/允许误差：输出电压范围（0.00～8.00）Vdc，分辨力0.1V，允许误差±（1%×设定值+2个字）；
1.5.3报警限值电阻上限与下限范围：1A≤输出电流≤10A：10mΩ～600mΩ；11A≤输出电流≤25A：10mΩ～300mΩ；26A≤输出电流≤60A：10mΩ～200mΩ；允许误差：1A≤输出电流≤10A：0.1mΩ～600mΩ；10.1A≤输出电流≤30A：0.1mΩ～200mΩ；30.1A≤输出电流≤40A：0.1mΩ～150mΩ；40.1A≤输出电流≤60A：0.1mΩ～100mΩ；
1.5.4测试时间范围/允许误差：范围0，（0.5～999.9）s，0为无限长，分辨力0.1s，允许误差±（0.1%×设定值+2个字）；
1.6  8通道高压扫描卡
8 通道输出，8 个可编程输出端口：高压、回路或开路。
2、功能特点
2.1便捷高效
2.1.1波形显示：参数波形显示，支持光标、缩放、回放；
2.1.2辅助功能：浮地/接地模式、低通滤波、残余电压监测；
2.1.3快速测控：具备并行测试、多路切换、快速放电；
2.2智能测试
2.2.1条码识别：条码扫描、程序匹配、自动启动、数据打包；
2.2.2数据管理：本地存储、网络传输，可直接对接MES系统；
2.2.3接口丰富：RS232、LAN、WIFI、USB、PLC、I/O控制接口；
触摸屏操作、视窗菜单。LAN/RS232通信接口、外部I/O接口、USB数据存储与拷贝；
3、运行环境
0℃～40℃、80%rh以下（无凝结）；精度保证环境：23℃±5℃、80%rh以下（无凝结）。
4、配置清单
	品名
	子件料品·规格

	电源线
	10A-250V-2m-0.75平-灰色-国标

	合格证
	中英文

	用户手册
	1本

	高压测试线
	耐压测试高压输出线-1.5m-红色

	接地测试线
	接地电阻测试线-2m-黑色

	多通道切换卡
	8通道高压扫描卡

	直流接地卡
	60Adc/600mΩ直流接地电阻测试卡



设备九、紫外老化试验箱
★用途：采用UVA-340荧光紫外灯为光源，可以模拟由阳光、雨水和露水造成之危害。UV耐候箱利用荧光紫外线灯模拟阳光照射之效果，利用冷凝湿气模拟露水。被测试材料放置于一定温度下的光照和潮气交替的循环程序中进行测试，对材料进行加速耐候性试验，以获得材料耐候性的结果 。必须满足：GB/T16422.3-2022、GB/T16585-1996等的相关标准。
1、技术参数
1.1测试空间尺寸：W1130mm×H400mm×D500mm；
1.2机台外箱尺寸： 约W1300mm×H1700mm×D660mm；
★1.3内箱材质：不锈钢304；
1.4外箱材质：优质冷轧钢板喷塑；
★1.5灯源配备：美国进口ATLAS UVA-340荧光紫外灯为光源8支；
★1.6波长范围：  UV-A 波长范围为 （315～400）nm；
1.7灯离产品距离：可调(最多不超过450mm）试件离灯表面的最近平行面距离：约100mm；
★1.8辐射强度：（0.5～1.0）W／m2／340nm；
★1.9光照温度范围：50℃～70℃／温度容差为±3℃；
1.10冷凝温度范围：40℃～60℃／温度容差为±3℃；
1.11安全保护：水位低保护,防干烧保护,加热过载保护；
1.12脚轮：四只脚轮；

设备十、电动振动台
★用途：满足对整机(或部件)作常压下的振动、冲击的测试试验，相应的老化试验、结构系统疲劳、运输过程中颠振检验和可靠性检验，结构系统疲劳和可靠性检验，满足GB 31241-2022 7.3、GB/T36672-2018 6.4.1、 GB/T 36276-2023 6.1.2.9、GB 43854-2024 6.4.2.3、SJ/T11815-2022 7.4、SJ/T11808-2022  7.3等标准条款。对试品的性能和品质作出评价满足振动的测试；
1、技术参数
1.1 垂直振动台
★1.1.1额定推力：≥22kN
1.1.2冲击推力：≥44KN
1.1.3频率范围：2～3000Hz
1.1.4最大加速度：≥80g
1.1.5最大速度：≥2m/s
1.1.6最大位移：≥51mm
1.1.7动圈台面尺寸：≥φ320mm
1.1.8运动部件等效质量：≤22kg
1.1.9最大载荷：≥300kg（动圈承载）
1.1.10含4根辅助支撑，载荷：≥200kg
1.2 垂直扩展台
1.2.1台面尺寸：1200mm×1000mm；
1.2.2台面材料：镁合金；
1.2.3工作频率：2～2000Hz
1.2.4最大承载：500kg（不含台面重量，有辅助支撑情况下）
1.3 水平滑台
1.3.1台面尺寸：1200mm×1200mm；
1.3.2台面材料：镁合金；
1.3.3工作频率：2～2000Hz
1.3.4导向方式：油源轴承导向
1.2.4最大承载：500kg（不含台面重量）
1.4控制系统
1.4.1选用品牌：国内一线主流品牌。
1.4.2 控制软件：
1.4.2.1 控制软件功能：正弦、随机、经典冲击、共振搜索与驻留
1.4.2.2分析软件功能：FFT分析（随机），FRF分析（随机加正弦），历史信号分析，信号计算，瀑布图信号分析，离线浏览，Email试验报告
1.4.3连接方式：独立的控制器硬件箱，主动式控制，与计算机高速网络线连接，可以与笔记本电脑直接连接。
1.4.4输入通道：≥4个
1.4.5输出通道：≥1个
1.4.6随机分辨率：6400线
1.4.7可扩展振动剪切功能，严格按照加速度、速度、位移限制值对随机驱动进行剪切，保证振动信号不超出限制值，不是单纯的sigma剪切。
1.4.8可扩展疲劳损伤谱测试功能；
1.4.9可扩展叶片测试功能；
★1.4.10可扩展互通互联：控制仪具备和功放、三综合试验箱、上位机等系统组成多模块多综合集中控制功能，在控制仪界面可以操作功放诸单元上所有功能。（中标后，验收时提供上述功能演示）
1.4.11、传感器：4个（含9米线）1.4.2 控制软件：
1.5 功率放大器
★1.5.1、额定输出功率：≥30kVA
1.5.2、功放效率：≥92%
1.5.3、信噪比：≥65dB
1.5.4、保护方式：用先进的FPGA技术，替代传统的快速熔断丝保护功放单元模块；功放模块具备电流反馈环，具有均流及短路保护功能，在动圈短路的情况下，150ms内反应，保护功率模块不被击穿。
★1.5.5、模块类型：大功率进口IGBT模块；
1.5.6、功放单元模块：采用高集成大功率模块形式，单组模块额定输出功率≥30 kVA ，额定输出电压：120Vrms
★1.5.7、增益调节：用触摸屏操作数字增益开关替代旋钮式电阻电位器；并可以在触摸屏上实时显示增益数值。
1.5.8、控制界面：触摸屏操作，逻辑模块采用PLC控制，PWM控制板，其调节电压、电流、增益、启动、停止、复位均在显示屏内操作，各项保护、故障、报警等功能均可查询。
★1.5.9、互通互联（可选配）：功放具备和控制仪、三综合试验箱、上位机等系统组成多模块多综合集中控制功能。
1.5.10、散热方式：除模块风机散热，机柜顶端由抽风机抽风散热，高效。
1.6控制计算机
1.6.1、CPU：Intel Core i5  2 GHz以上
1.6.2、内存：≥8G
1.6.3、硬盘：≥1000G
1.6.4、显卡：≥4G
1.6.5、显示器：23英寸液晶显示器
2、运行环境
2.1适于在电源380V(±10％)/50Hz、气温摄氏0℃～+35℃和相对湿度小于80％（不结露）的环境条件下运行。能够连续正常工作；
2.2 配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3、配置清单
3.1振动台台体               1台
3.2 垂直扩展台面             1台
3.3 水平滑台（含油源）       1台
3.4 功率放大器               1台
3.5 冷却风机                 1台
3.6 控制器（含控制软件）     1台
3.7控制计算机               1台
3.8 传感器                   4套
3.9 专用工具                 1套
3.10 随机附件、配件          1套
4、其他：供货时提供设备的第三方校准报告/计量检定证书。

设备十一、气相色谱
★用途：用于蓄电池零部件中的隔膜、包装膜等产品的有机溶剂残留组分测试，天然气、液化石油气组分测试；必须满足：GB/T 10004-2008、GB/T 11060.10-2014、GB/T 11174-2025、GB/T 13610-2020等的相关标准。
1、技术参数
1.1主机部分：
▲1.1.1 保留时间重复性：＜0.008%或＜0.0008 min，峰面积重现性：＜0.5% RSD，压力调节精度：0.001 psi；(提供具备CMA资质的计量检定机构出具的检测或检定报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
★1.1.2 电子流量控制（EPC）：所有流量、压力均可以电子控制；(提供具备CMA资质的计量检定机构出具的检测或检定报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
1.1.3 安装5个电子流量控制模块，提供多达13路气体控制，最多可扩展至26路；
1.1.4 进样口电子流量控制模块提供温度补偿，实验室环境温度变化时，仪器流量/压力不受影响；
1.1.5具有分析启动、停止、预运行物理按键；
1.1.6 色谱可兼容各类液体自动进样器、自动顶空进样器等前处理设备；
1.1.7 操作界面：屏幕≥7英寸的电容式触摸屏；
1.1.8 可在触摸屏中设置仪器条件（无需启动工作站），包含前处理设备、进样口、色谱柱、检测器、程序升温/降温等参数；
1.1.9 触摸屏界面支持语言直接切换（中文、英文）；
1.1.10具备参数锁定和键盘锁定功能；
1.1.11 具备诊断功能，可进行流量/压力调零校准。
1.2柱温箱：
1.2.1 柱温箱可容纳两根105 m × 0.530 mm 内径毛细管柱或两根10英尺玻璃填充柱（盘绕直径9英寸，1/4 英寸外径）或两根20英尺长不锈钢填充柱（1/8 英寸外径）；
1.2.2 采用空气加热型容积≥15升；
1.2.3 工作温度：室温+4℃～450℃；
▲1.2.4 程序升温阶数：25阶26平台，可程序降温；(提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
1.2.5 温度控制精度：0.01℃；
▲1.2.6 最高升温设置速率：250℃/min；(提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图等加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
▲1.2.7 配备辅助导风出口装置，柱温箱冷却降温（20℃～25℃室温）：从450℃ 降到50℃  ≤230 s；(提供具备CMA资质的计量检定机构出具的检测或检定报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
1.2.8 最长方法运行时间：9999.99 min；
1.2.9 加热区：除炉膛外，标配6个，可拓展到12个独立控制加热区；
1.2.10 辅助加热区最高操作温度：400℃；
1.2.11 温度两级保护：具有炉膛温度自动保护功能（色谱柱最高温度保护），失温控制保护；
1.2.12 环境温度影响：环境温度变化1℃，柱箱温度变化＜0.01℃。
▲2.13柱箱温度均匀度≤2%；柱箱温度稳定性≤0.5%；柱箱设定温度与实际温度的偏差≤1.5%；柱箱程序升温重复性≤0.5%；柱箱设定温度的最小调节量：0.01℃；(提供具备CMA资质的计量检定机构出具的检测或检定报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
1.3进样口
1.3.1 进样口安装：安装使用1个分流/不分流进样口；
1.3.2 分流/不分流进样口（S/SL）
1.3.2.1 最高使用温度：450°C；采用环型直热方式，有效消除温度梯度；
▲1.3.2.2进样口设计：快速可拆卸模块化进样口设计（无需工具，快速拆卸）；(提供进样口实拍照片证明加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
1.3.2.3 电子流量控制：高精度电子压力/流量控制；
1.3.2.4 柱头压力设定范围：0～100 psi；
1.3.2.5 柱头压力控制设定精度：0.001 psi；
1.3.2.6 流量设定范围：标配0～1000 mL/min（氦气/氢气） 0～200 mL/min（氮气）；可拓展至0～1250 mL/min（氦气/氢气） 0～500 mL/min（氮气）；
1.3.2.7 流量设定精度：0.001 mL/min；
▲1.3.3.8 最大分流比： 12500：1，程序升压/升流：＞5阶；(提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
▲1.3.3.9 气体控制方式：恒定压力、恒定流量、程序升/降压、程序升/降流、脉冲进样、恒定流速；(提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
1.3.3.10具有载气节省模式；
1.3.3.11 压力传感器参数：
精度：满量程误差＜±2%；
重复性：＜±0.05 psi；
温度系数：＜±0.01 psi/℃；
漂移：＜±0.1 psi/6个月；
流量传感器参数：
精度：＜±5 %（取决于载气类型）；
重复性：流量设定值的偏差＜±0.35%；
温度系数：＜±0.5 mL/min/℃（标准温度压力状态，He或H₂）；＜±0.1 mL/min/℃（标准温度压力状态，N₂或Ar/CH₄）；
▲1.3.3.12载气气路系统密封性30min内降压小于0.01MPa；燃气气路系统密封性30min内降压小于0.01MPa；助燃气路系统密封性30min内降压小于0.01MPa；(提供具备CMA资质的计量检定机构出具的检测或检定报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
1.4检测器
1.4.1 检测器安装：可同时搭载3个独立控温的检测器
1.4.2 电子流量控制：高精度电子压力/流量控制；
▲1.4.3 检测器类型：后期可增加的检测器类型至少包含以下7种（FID、TCD、μ-ECD、FPD、PDHID、MS、SCD）；(提供搭配检测器实拍照片和软件证明材料加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
1.4.4 氢火焰离子化检测器（FID）
1.4.4.1 最高使用温度：450℃；
▲1.4.4.2 最低检出限：＜1.2 pg C/s（正十六烷）；(提供具备CMA资质的计量检定机构出具的检测或检定报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
1.4.4.3 基线漂移（30min）：≤2×10-13A；
1.4.4.4 基线噪声：≤2×10-14 A；
▲1.4.4.5 数据采集频率：最高1000 Hz；(提供软件截图及10min采集数据点数（.csv文件）加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
1.4.5 热导检测器（TCD）
▲1.4.5.1 热导检测器：独特的流体切换设计（单丝微池），从启动开关后快速达到平衡（5min以内），低漂移；(提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图证明文件加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
1.4.5.2 最高使用温度：400℃；
1.4.5.3 适配色谱柱类型：填充柱和毛；
1.4.5.4 最低检出限：≤400 pg /ml（苯-甲苯）
▲1.4.5.5 灵敏度：≥50000 mV·mL/mg （苯-甲苯）；(提供具备CMA资质的计量检定机构出具的检测或检定报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
1.4.5.6 基线漂移（30 min）：≤0.2 mV；
1.4.5.7 基线噪声：≤0.02 mV；
▲1.4.5.9 数据采集频率：最高1000 Hz；(提供软件截图及10min采集数据点数（.csv文件）作为证明材料加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
1.4.6 火焰光度检测器（FPD ）
1.4.6.1 最高使用温度：400℃；
▲1.4.6.2 最低检出限：≤2.5 pg/s（S）、 ≤50 fg/s（P）；基线漂移（30min）：≤10pA；基线噪声： ≤1.2pA；(提供具备CMA资质的计量检定机构出具的检测或检定报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
1.4.6.3 动态线性范围：≥103（S）, ≥104（P）；
▲1.4.6.4定性重复性：≤0.02%（P）、≤0.02%( S )；定量重复性：≤1.1%( P )、≤1.2%（S）(提供具备CMA资质的计量检定机构出具的检测或检定报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
1.5单机版色谱工作站参数
1.5.1操作环境：Windows10 专业版（推荐）
1.5.2实时控制
1.5.2.1支持仪器运行参数实时设定与状态可视化监控，可在线反控温度、流量、压力等关键参数，实时调取参数控制曲线；
1.5.2.2各通道实时独立控制，支持多个通道同时采集，兼容双塔进样，提高自动化水平和工作效率，降低人工操作误差；
1.5.2.3软件可反控液体自动进样器、顶空进样器等设备，提升全流程自动化与分析一致性。
1.5.4数据采集
1.5.4.1 支持实时自动积分；
▲1.5.4.2 提供套峰带自动识别功能，对已处理完的数据，显示组分峰的保留时间，有利于判断组分峰保留时间是否偏移；
▲1.5.4.3 支持谱图快照，谱图未采集完毕，即可提前知道关键组分的含量信息；
1.5.4.4 支持停止后自动输出谱图数据； 
1.5.4.5 支持通道合并功能，可将不同通道采集的谱图数据整合至同一图谱展示，便于多组分、多检测器结果对比分析；
1.5.4.6 支持存储路径选择；
1.5.4.7 运行锁定：支持运行时键盘锁定/参数锁定。
1.5.5数据处理
1.5.5.1自动处理/手动处理谱图功能；
1.5.5.2定量功能（归一化法、修正归一法、内标法、外标法、指数法、内标归一法、外标归一法）；
1.5.5.3支持标准曲线建立与数据校正，包含校正曲线方程、校正曲线图谱、线性相关系数等关键信息，系统可自动生成完整校正报告；
1.5.5.4支持数据处理方法的编辑、应用与保存；
1.5.5.5显示谱峰详细信息（保留时间、半峰宽、容量因子、理论塔板、有效塔板、理论板、有效板、分离度、拖尾因子、1/4高峰宽）；
1.5.5.6支持多内标分析；
1.5.5.7支持最高峰/次高峰适应，自动适配高浓度与次高浓度峰的视图范围，便于峰形观察与积分判定；
1.5.5.8支持未知峰隐藏功能，可选择性隐藏未定性组分峰，有效屏蔽非计算干扰峰对目标组分的谱图与数据影响，让报告呈现更整洁、定量结果更清晰可靠；
1.5.5.9具备分组计算功能，支持组校准，优化组分的合并运算；
▲1.5.5.10具备噪声计算功能，提供P2P及6SD两种计算方式，用户可自选噪声区间，输出信噪比结果，满足方法学验；
1.5.5.11支持多谱图重叠比对与重复性分析，可自动计算相对标准偏差（RSD），直观呈现分析方法与检测结果的稳定性；
1.5.5.12支持空白扣除、基线扣除功能，有效消除基质干扰与背景漂移，提升谱图质量与定量结果准确性；
1.5.5.13支持自动计算检出限（LOD）、定量限（LOQ）与回收率等方法学验证指标，无需手动换算，提升方法验证效率与数据一致性；
1.5.5.14支持汇总分析：可对保留时间、峰面积、峰高、组分浓度等核心检测指标进行批量汇总统计，汇总结果可直接导出为 Excel（.xlsx）格式文件，满足实验室数据归档与二次统计需求；
1.5.5.15标准曲线支持多项式拟合计算，可提供一次线性（y=ax+b）、二次多项式（y=ax2+bx+c）、三次多项式（y=ax3+bx2+cx+d）曲线校正模型，满足不同浓度范围样品的校准需求，显著提升非线性响应样品的定量准确性与线性拟合度。
▲1.5.5.16软件可以自行计算样品组分热值，高位发热量，低位发热量，沃泊指数等
1.5.6数据文件
1.5.6.1支持谱图数据导出(导出格式：TXT、CDF/XML、CSV)，支持谱图数据复制到剪贴板；
1.5.6.2支持与Lims联用，实现检验检测业务质量管理体系数字化，实验结果数据整合，统一管控。
1.5.7分析报告：
1.5.7.1支持谱图报告一键生成PDF文件；
1.5.7.2支持用户自定义报告模板与显示内容，可灵活选择仪器条件、配样信息、分析结果、系统评价等内容，并可编辑报告名称、做样人等信息；
1.5.7.3提供批量生成PDF报告功能：多张谱图批量处理，生成PDF报告并存于用户指定路径下；
1.5.8数据通讯：
以太网（LAN），远程启动运行开始/结束（无线互联）；
1.5.9支持多语言：
软件界面支持中文、英文、俄文语言一键切换，满足多区域、多场景使用需求；
1.5.10帮助：
内置完整色谱工作站电子操作手册，便于操作指导与日常培训；
1.5.11日志：
支持系统日志记录与查询；
[bookmark: OLE_LINK13]▲1.5.12.保留时间锁定功能（RTL）：
支持3点及以上拟合校正，软件自动调整方法参数以匹配锁定保留时间，消除不同系统之间或因色谱柱长度改变等条件变化而带来的保留时间变化；(提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图证明文件加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
1.5.13专业版软件：
可按需升级专业分析软件，涵盖天然气热值、非甲烷总烃、变压器油、TVOC、石油烃等专项检测，适配石化、环境监测、电力等行业分析应用场景；
2、运行环境：
2.1工作电压：220V±10% 50Hz；
2.2 工作环境湿度：5%～95%；
[bookmark: OLE_LINK8]2.3 工作环境温度：5℃～40℃；
2.4 仪器功率：2250W；
3、配置清单：
3.1气相色谱仪主机*1；
3.2分流/不分流进样口（SSL）*1；
3.3氢火焰离子化检测器（FID）*1；
3.4热导检测器（TCD）*2；
3.5电子压力流路控制模块*1；
3.6独立控温柱箱*2；
3.7硫惰性化专用过滤器*1；
3.8安装六个自动转子阀（立式），带阀箱加热及管路*1；
3.9 1/16 超洁惰性化净管路及螺母卡套组*2；
3.10六通转子阀（AFP或VICI）*3；
3.11六通转子阀（AFP或VICI）镀膜*1；
3.12十通转子阀（AFP或VICI）*1；
3.13十通转子阀（AFP或VICI）镀膜*1；
3.14钝化定量环(0.25mL)*2；
3.15钝化定量环(0.1mL)*1；
3.16 HN填充柱 （1/16*0.5m小直径）*2；
3.17 13X填充柱（1/16*1.5m小直径）*1；
3.18 HQ填充柱（1/8*1m小直径）*1；
3.19 5A填充柱（1/8*2m小直径）*1；
3.20 HP-PLOT AL2O3“S”,25m×0.32mm×8μm*1；
3.21 DB-1  15m × 0.32mm × 5um *1；
3.22基础安装包*1；
3.23消耗品包*1；
3.24捕集阱-脱水*1；
3.25捕集阱-脱水脱烃*1；
3.26捕集阱-载气*1；
3.27专用软件（授权）*1；
3.28空气发生器、氢气发生器*1；
3.29FPD检测器*1；
3.30电脑*1；
3.31标准品*1；
★三、总体要求：
1、供货要求
1.1投标人在投标前须自行勘察现场，确保设备摆放地点能满足设备的运输、摆放、安装、调试的条件，特别是设备的安装和调试对买方场地面积、空间、水、电等环境有特殊要求的；
1.2在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，投标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在报价之中，且并不因此而影响交付使用的时间；
1.3设备安装完成后须向采购人提供计量校准证书报告，设备如需计量部门检定或校准方能使用的，投标人须提供检定或校准所必须的配件，此项费用包含在投标总价中；
1.4设备的制造应符合国家相关标准或规范，采购人验收时将以国家相关规范标准、招标文件、投标文件作为依据，验收不合格的产品，采购人有权拒收，由此造成的损失由投标人自行承担；
1.5交货期：合同签订后45天内。
2、售后要求
2.1质保期限：设备十保质期1年，其他设备保质期3年。在质保期内所提供零配件及维修服务全部免费。保修期后，保证长期供应零配件和正常的售后服务；
2.2在质量保证期内，涉及的与产品质量（非人为因数）相关的服务（包活上门维修、备品备件）费用由中标人承担，不收取任何维修、差旅费等；
2.3在质量保证期外，涉及的与产品质量相关的产品损坏件收取成本费，并收取一定的服务费，差旅费等；
2.4在质量保证期内外，采购人报告故障后2个小时内中标人予以技术响应，如确认需要现场维修时，工程师48小时内到现场，提供正常的技术、备品备件服务，工程师到现场后8小时内排除故障；
2.5应急情况下：因产品质量造成的故障，工程师到现场后8小时内排除故障，恢复仪器的正常使用；在损坏的检测和控制部件维修期间，为不耽误仪器的正常工作，为采购人提供临时性备件，直到采购人的相关部件修复再替换上去，费用由中标人承担；
2.6仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。中标人在中国需设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。
3、人员培训
3.1采购人应派遣人员参加中标人提供的仪器操作和维护保养培训，并指定由经过专门培训的执证人员维护保养和操作该仪器；
3.2中标人为采购人提供2人及以上的专门培训；设备1质保期内提供2人次的实验室高级应用培训，培训费用由中标人承担（除差旅费外）
3.3按培训内容分为仪器操作和仪器维护，两种培训期限不少于1天（直至教会为止）。(维护培训必须是操作培训合格后)培训经考核合格后，中标人为参加培训人员颁发专门的证书：
3.4最终采购人安装调试期间，中标人安排维修工程师在最终用户现场进行技术指导和培训，包括：仪器构造，工作原理，仪器操作使用，样品分析，日常的维护保养等方面的内容，直到最终用户操作人员能够独立使用仪器分析、会进行维护保养为止；
3.5投标人提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失；
3.6厂商应设有专业的维修站，具备非常完善的售后服务体系，具备培训中心和厂家应用实验室,有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。
★四、商务部分
（一）合同履行期限:合同签订后45日历天内完成供货安装及调试。 
（二）服务地点:由采购人指定。
（三）付款方式:合同签订收到发票后支付合同总金额的50%。收到货物后支付合同总金额的20%。乙方供货安装调试完毕且验收合格后且无质量、服务问题后,一次性付清（不计利息）。
付款时，乙方需提供正规发票。等额的增值税发票。







第六章  投标文件





项 目 名 称:



招 标 编 号:



投标人名称:（加盖CA电子公章）
    


日       期：








[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK14]一、投标函
（采购人）:
关于          采购项目（项目编号:           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。
4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。
5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:             
地址:             邮编:             
    电话:             传真:           
         日期:       年     月     日






















二、开标一览表

	[bookmark: _Toc157775468]项目名称
	

	投标报价
总计
	（小写）¥                                   
（大写）人民币  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整

	核心品牌
	 



供应商:        （电子签章）       

















三、投标报价明细表

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元） 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %。



备注：1、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2、 “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3、 本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4、 投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。


四、技术要求响应偏离表
	序号
	项目采购需求中主要技术
条款描述
	所投产品规格、型号及相应技术参数描述
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商:        （电子签章）      
法定代表人或授权委托人:（电子签章或电子签字）

注:（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。 
淮安市政府采购项目公开招标文件
（2）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。
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五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件
1、提供下列材料之一:
（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；
（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。
2、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；
3、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:
（1）企业声明函（详见示范格式四）；
（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；
（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。
4、投标人提供营业执照扫描件并加盖投标人电子签章。
5、根据本项目的特定资格要求，投标人还须提供下列资料:无。
[bookmark: _Toc157775454]
六、综合评分时投标人需提供的证明文件
（投标人根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

七、示范格式
示范格式一                 

法定代表人资格证明
单位名称:
地址:
姓名:     性别:      年龄:      职务:
系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。


特此证明。
                   
                 投标人:    （电子签章）     
                      日期:       年      月    日

                     
注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。

示范格式二
授权委托书
致（采购人）:
本授权书宣告:
委托方:            地址:            
法定代表人:          
受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日
所在单位:                职务:           
身 份 证:                联系方式:       
兹委托受托人       代表我公司参加（采购人）组织的（项目编号:           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与代理公司协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限:至上述事宜处理完毕止。


                          投标人:     （电子签章）    
                                日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
致（采购人）:
我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:       ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1、我单位具有独立承担民事责任的能力；
2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


  承诺人:     （电子签章）    
                                日期:       年      月      日

示范格式四                                           
企业声明函（货物类）
致（采购人）:
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。                      
                     投标人:        （电子签章）     
                        日期:        年      月      日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五
残疾人福利性单位声明函
致（采购人）:
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:
1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。
2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。
注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    投标人:        （电子签章）    
                        日期:        年      月      日
注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式六
 关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
致（采购人）:
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　
                                日期：　   年　  月　  日         
注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
