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[bookmark: _Toc32652]第一章 投标邀请
	项目概况
	常州市第一人民医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年10月8日09点00分（北京时间）前提交投标文件。


一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320400-CZJC-G2026-0058
2.项目名称：常州市第一人民医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目
3.采购方式：公开招标
4.项目预算：1320万元（采购包1：200万元；采购包2:400万元；采购包3：120万元；采购包4:400万元；采购包5:200万元）
[bookmark: OLE_LINK1]5.最高限价：1320万元（采购包1：200万元；采购包2:400万元；采购包3：120万元；采购包4:400万元；采购包5:200万元）
6.采购需求：常州市第一人民医院需采购彩色多普勒超声诊断仪1批。
	包号
	标的名称
	采购包预算金额
（万元）
	数量（套）
	简要技术需求或服务要求

	1
	彩色多普勒超声诊断仪
	200
	1
	[bookmark: OLE_LINK4]具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过验收以及质保、免费维保等全部工作。

	2
	
	400
	2
	

	3
	
	120
	1
	

	4
	
	400
	2
	

	5
	
	200
	1
	


本项目共分5个采购包，投标人可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行响应，在投标文件中注明所投采购包并响应该采购包全部内容。5个采购包同时评审，按采购包1、采购包2、...→采购包5的顺序依次确定中标人，可兼投兼中。
7.合同履行期限：自合同签订之日起60日内完成所有货物的交付及安装调试。
8.本项目是否接受联合体：□是  ■否。
9.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。
二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /  。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；
3.2 本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求：
3.3.1满足以下两项中任意一项要求：
1）投标人为所投产品制造商:具有有效期内的医疗器械生产许可证；
2）投标人为所投产品经销商:具有有效期内的医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）；
3.3.2所投产品具有有效的医疗器械注册证。
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”系统
3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统获取电子版招标文件。
4.售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年10月8日09点00分（北京时间）。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]地点：“苏采云”系统“开标大厅”。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008]1．本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、政府采购节能产品、环境标志产品、支持乡村产业振兴管理、正版软件、信息安全产品、政府采购创新产品政策、绿色采购政策具体落实情况详见招标文件。
2. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。领取CA和办理电子签章（技术支持服务热线：0519-85588210）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
3. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的公告。
4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：常州市第一人民医院
地    址：常州市局前街185号
联系人：龚女士
联系方式：0519-68870782
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：常州金诚招投标有限公司
地    址：常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室
联系方式：0519-85183350
3.项目联系方式
项目联系人：袁涵
电      话：0519-85183350
4
[bookmark: _Toc14667]第二章 投标人须知
投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目不适用。
■本项目为单一产品采购项目。
□本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：/

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：详见采购需求
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：详见采购需求
（3）样品递交要求：详见采购需求
（4）未中标人样品退还：详见采购需求
（5）中标人样品保管、封存及退还：详见采购需求
（6）其他要求（如有）：详见采购需求

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

	5.8
	采购本国产品的支持政策
	关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：适用。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
具体内容详见招标文件“第四章 评标程序、评标方法和评标标准”。

	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：/

	12
	投标保证金
	免收

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算60日历天。

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：     
（2）允许分包的金额或者比例：    
（3）其他要求：_____。

	26.1
	询问
	询问送达形式：纸质书面送达。

	26.2
	质疑
	质疑送达形式：纸质书面送达。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：常州金诚招投标有限公司；
联系电话：0519-85183350；
通讯地址：常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室常州金诚招投标有限公司（综合办公室）。

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
代理服务费支付说明及原因： 
因采购预算已包含本项目代理服务费用，根据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）第十五条及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第二十条、《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1 号）执行，由中标（成交）供应商支付，中标（成交）供应商应当在响应报价中包含代理服务费，并在领取中标（成交）通知书时向采购代理机构一次性付清。
收费标准：按各采购包中标金额的0.8%计算并支付代理服务费，不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。代理服务费按上述标准计算并一次性缴纳。
缴纳时间：中标后，领取中标（成交）通知书前。
缴纳方式：
代理机构银行账户
单位名称：常州金诚招投标有限公司
单位账号：10615101040236369
开户行：中国农业银行常州新北支行

	28
	履约保证金
	■免收
□/元，由采购人自行收取

	29
	纸质投标文件
	中标人在签订合同前向代理机构提供3套纸质投标文件，纸质投标文件内容需与电子投标文件一致。





投标人须知
[bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc226337214]一、说  明
1 [bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc195842887]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc151190147]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 进口产品
5.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1 中小企业定义
5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资
5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。。
5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评标方法和评标标准》。
5.3 政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。
5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
5.4 支持乡村产业振兴管理
5.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
5.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 政府采购创新产品政策
5.6.1 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
5.7 绿色采购政策
5.7.1 绿色包装：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
5.7.2 绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的招标文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
5.7.3 推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在招标文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
5.7.4 优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在招标文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
5.8 采购本国产品的支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件及财政部、工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）要求，在政府采购中实施本国产品标准及相关支持政策。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
二、招标文件
7 [bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc226309767]招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分：
第一章  投标邀请
第二章  投标人须知
第三章  资格审查
第四章评标程序、评标方法和评标标准
第五章采购需求
第六章  拟签订的合同文本
第七章  投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
三、投标文件的编制
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9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
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10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
10.6 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。
10.7 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11 投标报价
11.1 所有投标均以人民币报价。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。
12 投标保证金：根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金
13 投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc226965806]投标文件的制作、密封与盖章
14.1 招标文件要求签字的内容，可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。
[bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc264969224]四、投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc151193705]投标文件的提交
15.1 本项目使用“苏采云”系统。投标人根据招标文件及“苏采云”系统供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”系统以外任何形式提交的投标文件。
16 [bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc151193706]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统。
17 [bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc150480775]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”系统对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。具体操作方法见《操作手册》。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。
17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc150774638]五、开标、资格审查及评标
18 开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”系统在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 开标过程将使用“苏采云”系统公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。
18.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
18.5 本项目（每标段）投标人不足3家的，不予开标。
18.6 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
18.7 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。
18.8 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”系统”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：1)平台系统发生故障而无法登录访问的；2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》
20 [bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc164229235]评标委员会
20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
21.2 评审内容的保密
21.2.1 开标开始后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评审无关的其他人泄露。
21.2.2 在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
21.2.3 评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc520356169][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc151190172]六、确定中标
22 [bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc151193861]确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
23 [bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网、常州金诚招投标有限公司网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的；
24.1.5 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
25 [bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc226965740]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。
26.2.3 [bookmark: _Hlt100654014][bookmark: _Hlt100653993][bookmark: _Hlt100653994][bookmark: _Hlt101169156]质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）。
26.2.4 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。
26.2.5 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
28 履约保证金
28.1 本项目免收履约保证金。
29 纸质投标文件
29.1 中标人在签订合同前向代理机构提供3套纸质投标文件。
29.2 纸质投标文件需与“苏采云”系统的投标文件一致，中标人应按照要求签字、盖章。
29.3 招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章；盖章是指加盖鲜章。

[bookmark: _Toc32203][bookmark: _Toc104818927]第三章 资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
二、资格审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	投标人资格声明函
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》
	格式见《投标文件格式》

	1-2
	投标人营业执照
	法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供营业执照（如有）及身份证明（双面）
	提供扫描件加盖公章

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购代理机构查询。

	2
	其他特定资格要求
	1、满足以下两项中任意一项要求：
1）投标人为所投产品制造商:具有有效期内的医疗器械生产许可证；
2）投标人为所投产品经销商:具有有效期内的医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）；
2、所投产品具有有效的医疗器械注册证。
	提供相关证明材料扫描件加盖公章




[bookmark: _Toc15236]第四章评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序
1 [bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc305158809]投标文件的符合性审查
1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书
	按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、政府采购供应商信用承诺书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需供应商提供材料）

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需供应商提供材料）

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《开标一览表》，详见附件格式

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；（详见附件投标函）

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需供应商提供材料）

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表，详见附件格式。

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的。（如第五章《采购需求》中有★号条款要求的，按照序号逐项提供相关证明材料；如第五章《采购需求》中没有★号条款要求的，则无需供应商提供材料。）

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书（如有）；

	10
	分包意向协议
（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件；（如有）

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有，由评委审查，无需供应商提供材料）

	12
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评标委员会审查，按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)规定，自2026年2月1日起，政府采购评审中出现异常低价情形，即下文2.2的情形之一，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序）

	13
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；（由评委审查，无需供应商提供材料）

	14
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；
3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；
4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；

	15
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需供应商提供材料）

	16
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	17
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需供应商提供材料）

	18
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需供应商提供材料）


2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
2.2 评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
2.2.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.2.2 .投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
2.2.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
2.2.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正。
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：
■无，按下述2.4.2.2—2.4.7项规定修正
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效；
2.5 落实政府采购政策的价格调整（一）：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 落实政府采购政策的价格调整（二）：只有符合第二章《投标人须知》5.8条规定情形的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第七章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
2.6.3 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
2.6.4 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
2.6.5 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3 投标文件的比较和评价：
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价；
3.2 评标方法和评标标准；
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。
3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。
4 确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
■随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。
6 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评标委员会将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
7 [bookmark: _Hlk159067375]采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
8 
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	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	30
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK5]满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算，小数点后保留2位：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
注意：评审委员会认为投标人的报价属于应当启动异常低价投标审查程序范畴的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。

	2
	技术分
	30
	
	

	2.1
	项目实施方案
	5
	根据投标人提供的项目实施方案内容的完整性及进度计划安排的合理性进行打分，包括但不限于投标人如何在成交后有效地组织技术和人员力量，按时保质地完成供货、安装验收等。
实施方案内容完整、进度计划安排合理、优于采购人需求的得5分；
实施方案内容较完整、进度计划安排较合理、满足采购人需求的得3分；
实施方案内容一般、进度计划安排一般、基本满足采购人需求的得1分；
不提供不得分。
	根据投标文件进行评审

	2.2
	产品质量保障方案
	5
	投标人提供产品质量保障方案，包括货物质量保证、货物检验标准、货物来源渠道等。
方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得5分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得3分；方案所包含的要点有缺漏或内容存在错误的得1分，未提供的不得分。
	根据投标文件进行评审

	2.3
	培训方案
	5
	根据投标人提供针对本项目提供的培训方案进行综合打分，包括但不限于培训内容、时间、地点、人次、培训步骤、培训计划等。
培训方案详细具体，可行性高，完全满足项目需求的得5分；培训方案基本详细具体，可行性较高，基本满足项目需求的得3分；培训方案不够详细具体，可行性较低，不能很好满足项目需求的得1分；
未提供不得分。
	根据投标文件进行评审

	2.4
	售后服务方案
	5
	根据投标人提供的针对本项目制定的售后服务方案进行综合打分，包括售后服务人员分工、服务机制、响应时间、故障解决等内容的合理性和可行性。
售后服务方案完整合理，可行性高，优于项目需求的得5分；
售后服务方案较为完整合理，可行性较高，满足项目需求的得3分；
售后服务方案不够完整合理，可行性较低，不能完全满足项目需求的得1分；
未提供不得分。
	根据投标文件进行评审

	2.5
	投标设备整体配置
情况比较
	5
	投标设备整体配置选型情况综合比较，针对本项目的投标产品配置选型合理、先进，且与项目需求的吻合度高的得5分；针对本项目的投标产品配置选型一般、且与项目需求的吻合度一般的得3分；针对本项目的投标产品配置选型差、且与项目需求的吻合度差的得1分；未提供不得分。
	根据投标文件进行评审

	2.6
	质保期满后维保收费及内容比较
	5
	质保期满后维保收费及内容比较：
提供零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容完整清晰，完全满足项目需求的得5分；零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容较完整，满足项目需求的得3分；
零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容介绍简单的得1分；未提供不得分。
	根据投标文件进行评审

	3
	商务分
	40
	
	

	3.1
	技术要求
	35
	采购包1：
投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“主要技术参数要求”的得35分。 “▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣3分；其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣0.3分；扣完为止。
采购包2：
投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“主要技术参数要求”的得35分。 “▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣3分；其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣0.3分；扣完为止。
采购包3：
投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“主要技术参数要求”的得35分。 “▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣4分；其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣0.4分；扣完为止。
采购包4：
投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“主要技术参数要求”的得35分。 “▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣2.5分；其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣0.3分；扣完为止。
采购包5:
投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“主要技术参数要求”的得35分。 “▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣2.5分；其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣0.2分；扣完为止。
	注1：按招标文件要求提供技术参数的证明材料，如招标文件未明确何种证明材料的，则以投标产品注册证及附件、技术白皮书、产品彩页、产品说明书、认证证书、检测/检验报告、功能截图等技术支持性文件资料为准(如技术支持性文件资料非中文版本的，请同时提供中文翻译版)；
注2：完全复制招标文件技术参数要求的，评标小组有权视为所有技术参数负偏离，文字描述、国标、定制尺寸的技术指标除外。
注3：验收时逐条验证技术指标，如发现供应商虚假投标，采购人将无条件退货并上报相关政府采购监管部门处理。 

	3.2
	业绩
	3
	提供投标人或者制造商(含制造商其他代理商)自2023年1月1日（时间以合同签订日期为准）以来同品牌同类产品在国内的销售合同，有一份得1分，本项最高得3分。
	提供相关业绩合同文本扫描件并加盖投标人公章，合同信息不全或未提供不得分。

	3.3
	质保期
	1
	投标产品的免费质保期满足招标文件要求的基础上，免费质保期延长1年得0.5分，本项最高得1分。
	提供承诺函加盖投标人公章。

	3.4
	政府采购政策功能性得分
	1
	所投产品具有《中国节能产品认证证书》的，得0.5分；所投产品具有《中国环境标志产品认证证书》，得0.5分，本项最高得1分。
	需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件加盖投标人公章，否则不得分。

	合计
	100
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第5章 采购需求
一、采购标的
1．项目名称：常州市第一人民医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目
2.项目预算：1320万元（采购包1：200万元；采购包2:400万元；采购包3：120万元；采购包4:400万元；采购包5:200万元）
3.最高限价：1320万元（采购包1：200万元；采购包2:400万元；采购包3：120万元；采购包4:400万元；采购包5:200万元）
4．采购项目概况（简介）：常州市第一人民医院需采购彩色多普勒超声诊断仪1批。具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过验收以及质保、免费维保等全部工作。
5．合同履行期限：自合同签订之日起60日内完成所有货物的交付及安装调试。
6．是/否接受联合体投标：否
7．是/否接受分支机构参与响应：否
8．是/否属于政府购买服务：否
9．是/否接受进口产品投标：否
10．是/否专门面向中小企业预留采购份额：否 （对应中小企业划分标准所属行业：工业）
11．本项目的特定资格要求：
11.1满足以下两项中任意一项要求：
1）投标人为所投产品制造商:具有有效期内的医疗器械生产许可证；
2）投标人为所投产品经销商:具有有效期内的医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）；
11.2所投产品具有有效的医疗器械注册证。
12．项目类别：货物类
二、商务要求
1.交付的时间和地点
1.1交货期：自合同签订之日起60日内交货并安装调试完毕。
1.2交货地点：采购人指定地点。货物现场交付，采购人检验无误，签署收货通知单后，货物所有权转移给采购人。
2.付款条件
2.1分两次支付：
	期数
	比例
	时间及要求

	首付款
	30%
	设备完成安装、调试并经采购人验收合格，且中标供应商完成对采购人操作人员的培训指导并取得《培训完成确认单》后，中标供应商向采购人提供对应30%货款的增值税发票。采购人收到上述凭证后，按医院签票流程支付首付款（具体到账时间以采购人付款流程为准）

	二期款
	70%
	设备验收合格后正常运行满6个月，中标供应商向采购人提供剩余70%货款的增值税发票。采购人收到发票后，按上述流程支付二期款（具体到账时间以采购人付款流程为准）。


2.2设备验收合格后，中标供应商开具发票，应确保发票上所列品名、型号、金额与合同所列完全一致。
3．包装和运输
货物类必须要求供应商满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））的规定。
4． 售后服务
4.1.质保期：投标人须承诺提供免费原厂质保不少于3年（自双方约定的技术验收通过第二天起计算质保期）。
中标供应商对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责，质保期内免费更换原厂零配件（人为损坏除外）。设备软件享受终生免费升级的服务。免费开放信息采集接口，配合做好信息系统接入。质保期满后实行终身有偿维修保养，对于货物维修只收取基本材料备件费，不收取工时费。保证零配件的供给，提供设备关键配件清单（包括但不限于名称、型号、参考价格等）
4.2确保设备质保期内开机率为95%。如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，质保期延长两周。
4.3设备发生故障，供应商接到保修请求，维修应在2小时内响应，24小时内维修人员到达现场，排除故障；48小时内解决故障问题，恢复设备正常使用。全年因故障导致的停机时间不超过48小时，如超过48小时则需提供同款备用机保证医院正常运行。
4.4质保期结束，不能视为供应商对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，供应商对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），供应商应立即予以无偿修复或更换。
4.5供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。
4.6因供应商所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，供应商必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。
4.7供应商所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。所提供机型为该品牌原厂最新生产（要求提供生产效期为6个月以内的设备），以验收日期为准。
4.8供应商应在交付货物的同时向采购人提供产品全套随机资料一套（包括但不限于含产品合格证书、使用维护说明书、验收报告书、原厂保修单等）。根据采购人要求免费提供并安装操作应用软件。
4.9备件要求：
供应商应设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应技术及维修服务。
5． 保险：无。
三、技术要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
投标人根据招投标文件的要求，生产制作符合要求的产品，并按照要求的时间和地点保质保量完成送货和安装，确保正常使用。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
投标人应严格按照招投标文件规定进行供货，并对其质量负责。所供材料，其品牌规格等必须与招投标文件一致，不得以次充好。并提供原材料相关进货证明，检测报告和合格证等。所提供的货物的技术规格参数指标应等于或高于招标文件规定的技术规格参数指标；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
（二）服务内容及要求/货物技术要求（包括但不限于以下内容）
投标人应保证货物原材料为全新、未使用过的原装合格正品，并符合招标文件规定的质量、规格和技术参数要求。投标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，具有良好的品质保证。
(3） 采购清单
	包号
	标的名称
	预算及最高限价（万元）
	数量
	单位
	备注

	1
	彩色多普勒超声诊断仪
	200
	1
	套
	具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

	2
	
	400
	2
	
	

	3
	
	120
	1
	
	

	4
	
	400
	2
	
	

	5
	
	200
	1
	
	



（4） 技术参数及配置要求
标注“★”项条款，均为实质性要求，必须满足并响应，按要求提供有关材料，未响应或未按要求提供有关材料的，视为投标无效。

采购包1：
1、主要技术参数
1.设备用途及说明：
1.1.用于全身各器官超声诊断和相关科研，包括浅表组织及小器官、血管、心脏、腹部、妇科、产科、泌尿科、皮肤等
1.2支持用户现场和远程更新升级，可满足将来临床应用扩展需求
2.★投标时承诺中标后、签订合同前，须提供设备生产厂家出具的针对本项目的售后质保函，无法提供视为放弃中标资格。（投标文件中提供承诺函加盖投标人公章，否则视为无效投标。）
3.规格及人机交互要求
3.1.显示器要求：≥23英寸彩色显示器，分辨率≥1920*1080
3.2.触摸屏要求：≥13英寸彩色触摸屏，分辨率≥1920*1080，触摸屏角度可以独立于主机调节
3.2.1.操作面板物理TGC时间增益补偿≥10段
3.3.侧向增益补偿≥8段
3.4.▲触摸屏画图示教功能，线条颜色、粗细和透明度支持自定义编辑，方便现场学生带教或演示等场景进行互动交流
3.5.机器内置≥5个探头接口
3.5.1.最大显示深度:≥36cm
3.6.▲具备教学软件，支持扫查教学操作步骤语音解读和扫查手法技巧介绍，包含腹部、浅表、血管、心脏、肌骨关节和神经等标准超声扫查教学内容
3.7.内置远程会诊系统，支持申请、预约远程会诊等流程管理
4.系统成像技术
4.1.频谱多普勒模式，连续多普勒成像
4.2.具备空间复合成像，最高可支持 9 角度复合（曲别针实验可区分 9 条偏转线）
4.3.动态范围≥280dB
4.4.扩展成像：要求凸阵、线阵、相控阵探头可用
4.5.高灵敏血流成像技术，提高对细小血管、低速血流的检测能力,具备独立按键控制
4.6.二维立体血流成像技术，给予临床更加直观立体图像，具备独立按键控制
4.7.智能多普勒跟踪技术，可自动跟踪血管的位置并自动调节ROI框位置、偏转角度、PW取样门、取样容积等参数
5.高级成像功能
5.1.▲具备超分辨微血管成像能力，主机可在机完成造影剂微泡定位、追踪与微血管重建处理
5.1.1.包含密度图，方向图，速度图，角度图，动态视频等多种成像模式
5.1.2.支持多项测量，包含血管复杂度、血管弯曲度、血管直径、血流速度等
5.2.造影成像和造影定量分析功能
5.2.1.具备高帧率造影成像技术，要求支持浅表探头、腹部探头，线阵探头4cm深度，帧率可达100帧/秒及以上，凸阵探头10cm深度，扫描角度45°，帧率可达50帧/秒及以上
5.2.2.具备低机械指数（Low MI）和中等机械指数（Mid MI）两种选择模式
5.2.3.支持微血管造影增强，可记录造影剂微泡在血管内的流动，并通过对当前切面中的微泡灌注情况进行不断累积，动态地显示成像区域中微小血管分布
5.3.超微细血流成像技术，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，有效滤除软组织和噪声信号
5.4.▲多门多普勒，在同一心动周期内，可实时获取2个取样点的多普勒频谱，为临床提供更多血流动力学诊断信息
5.5.压力式弹性成像，支持组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标等分析工具
5.6.▲机器内置乳腺、甲状腺、肝脏病灶自动检测分析功能；实时扫查时可对乳腺病灶提示病灶良恶性并依据病灶特征给出 BI‑RADS 分类，对甲状腺病灶提示病灶良恶性并依据病灶特征给出 TI‑RADS 分类；对肝脏病灶实现实时自动检测，冻结图像后自动测量可疑病灶大小，可对肝脏弥漫性病变及局灶性病变进行提示。
[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK34]5.7.机器内置肾脏病灶自动检测分析功能，实时扫查时自动检测冻结后自动测量可疑病灶大小，可检测肾脏常见病变，包括肾结石、肾囊肿等
[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK44]5.8.机器内置胆囊病灶自动检测分析功能，实时扫查时自动检测并提示病灶位置，冻结后自动测量可疑病灶大小，可检测胆囊常见病变 
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK43]5.9.▲机器内置颈动脉斑块自动检测分析功能，实时扫查时自动检测并提示斑块位置，冻结后自动测量斑块大小，并可提示斑块位置，斑块回声类型，斑块形态，斑块稳定性等特征信息
5.10.机器内置妇科自动检测分析功能，实时扫查时自动检测并提示病灶位置，冻结后自动测量可疑病灶大小。
6.测量/分析和报告
6.1.血管内中膜自动测量 
6.2.支持血管内中膜自动实时测量
6.3.胎儿生长指标和软指标的自动测量
6.4.胎儿心脏评估软件
6.5.卵泡自动识别和测量功能
[bookmark: OLE_LINK50]6.6.支持卵巢自动测量
6.7.支持子宫自动测量
6.8.支持子宫内膜厚度自动测量
6.9.具有新生儿髋关节自动测量，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型
6.10.频谱自动测量
7.检查存储和管理
7.1.内置≥2T固态硬盘
7.2.内置超声工作站
7.3.支持导出图像为PNG、JPEG、BMP、TIFF、AVI、MP4等格式，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像
7.4.导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作
8.探头规格  
8.1.二维、彩色、多普勒均可独立变频
8.2.探头配置数量和要求：
8.2.1.甲乳专用线阵探头：频率范围6-12MHz，阵元≥256，扫查宽度≥50mm
8.2.2.血管线阵探头：频率范围6-10MHz
8.2.3.单晶体腹部凸阵探头：频率范围1.5-6.5MHz，阵元≥192
8.2.4.腔内探头：频率范围5-10MHz
8.2.5.腔内容积探头：频率范围5-10MHz
8.2.6.高频微凸阵探头：频率范围5-11MHz
8.2.7.▲超高频探头：频率范围17-33MHz
2、标的配置明细
	名称
	数量
	单位

	彩色多普勒超声诊断仪主机
	1
	台

	甲乳专用线阵探头
	1
	把

	血管线阵探头
	1
	把

	单晶体腹部凸阵探头
	1
	把

	腔内探头
	1
	把

	腔内容积探头
	1
	把

	高频微凸阵探头
	1
	把

	超高频探头
	1
	把

	超声图文工作站（含打印机）
	1
	台



采购包2：
1、主要技术参数
1.设备用途及说明：
1.1.用途：用于重症、神经、急诊、腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、术中等全身应用。
1.2.▲考虑术中多科室联动使用，可支持经食道探头
1.3.★投标时承诺中标后、签订合同前，须提供设备生产厂家出具的针对本项目的售后质保函，无法提供视为放弃中标资格。（投标文件中提供承诺函加盖投标人公章，否则视为无效投标。）
2.系统技术规格及概述：
2.1.▲≥21英寸液晶屏，可触摸操控，支持单点、多点、滑动等操作
2.2.主机内置≥4个可激活探头接口
2.3.数字波束增强器
2.4.二维灰阶模式
2.5.组织谐波成像模式，组织特异性成像，频率/空间复合成像，斑点抑制成像
2.6.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
2.7.频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒
2.8.造影定量分析功能、弹性成像及定量分析
2.9.组织硬度定量分析软件：支持多种比值分析，柱状图分析等
2.10.扩展成像（要求凸阵、线阵可用）
2.11.实时双幅对比成像
2.12.一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，包括ROI框位置、角度自动改变）
2.13.常规测量软件包（腹部、心脏、血管、小器官，神经，产科、妇科、泌尿等）
2.14.穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头
2.15.▲具备导航穿刺引导功能，屏幕可显示探头与穿刺针空间位置关系的俯视投影示意图以及穿刺引导延长线图标，实时提示针体与针尖空间位置。
2.16.屏幕内具有穿刺中位线，参数显示区可显示靶目标至体表距离，探头中心位置具有穿刺中位点标识，提高穿刺效率及准确性
2.17.内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、FAST、心脏、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用
2.18.支持自动工作流协议
3.测量/分析和报告
3.1.常规测量：距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量
3.2.多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）
3.3.全科测量包，自动生成报告
3.4.心脏功能专用测量及分析
3.5.具备解剖M型
3.6.智能血流跟踪（根据血管走行，自动识别并跟踪血管，自动调整彩色取样框的位置和角度，自动调整PW取样门的大小和角度，无需手动调节；具备多普勒自动识别功能）
4.电影回放和原始数据处理
4.1.支持向后存储和向前存储，时间长度可预置
4.2.图像后处理，可对回放图像进行大于等于20种参数调节
4.3.支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPEG单帧，电影文件包括： AVI)。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失
4.4.支持脚踏开关自定义功能键，要求同一个自定义功能按键支持≥4个功能的输出。
5.连通性要求
5.1.支持有线、无线网络连接
5.2.DICOM 3.0，支持妇产科、心脏、血管、乳腺等结构化报告
5.3.支持条码枪
5.4.支持移动无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台
6.技术参数及要求
6.1.预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件
6.2.最大显示深度:≥38cm 
6.3.TGC: ≥8段，二维灰阶：≥256
6.4.增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100
6.5.彩色多普勒成像（包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等）
6.6.显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW
6.7.频谱多普勒模式（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒）
6.8.最大速度: ≥8m/s（连续多普勒速度: ≥37m/s）
6.9.最小速度: ≤0.5mm /s（非噪声信号）
6.10.取样容积: 0.5-20mm 
6.11.支持频谱自动测量
7.探头规格
7.1.▲配置探头类型：凸阵穿刺探头、 浅表穿刺探头、广角腔内探头、高频小凸阵探头(颅脑术中)、I型术中探头、一线一凸双平面探头、腹腔镜超声探头、机器人探头
7.2.探头防护等级：满足IPX7防水标准
7.3.凸阵、线阵探头具备多角度穿刺引导功能
7.4.凸阵探头频率范围：1.5MHz-6MHz
7.5.腔内探头频率范围：3MHz-11MHz
7.6.按键线阵探头频率范围：4MHz-14MHz
7.7.一线一凸双平面探头，凸阵和线阵部分频率范围：4MHz-13MHz
7.8.线阵探头采用按键设计，探头上按键个数≥3个
7.9.▲腹腔镜超声探头：扫描角度可扩展至70°，频率范围：5-10MHz, 二维成像和多普勒成像可选中心频率分别≥3个：探头前端的扫描阵列可做四向弯曲，最大弯曲角度≥90°，探头具有穿刺通道
7.10.“I”型术中探头：频率范围5.0MHz-10.0MHz
7.11.“T”型术中探头：频率范围5.0MHz-10.0MHz
7.12.▲具有可被外科手术机器人抓钳稳定夹持的凸阵探头，频率范围：5-10MHz，支持通过小于等于12mm穿刺器
7.13.▲腹腔镜超声探头可支持术中造影功能
2、标的配置明细
	名称
	数量
	单位

	彩色多普勒超声诊断仪主机
	2
	台

	凸阵穿刺探头(含引导支架)
	2
	把

	浅表穿刺探头(带造影功能)
	2
	把

	广角腔内探头(带穿刺架)
	1
	把

	高频小凸阵探头(颅脑术中）
	1
	把

	I型术中探头
	1
	把

	一线一凸双平面探头(含穿刺架)
	1
	把

	腹腔镜超声探头(带超声造影功能)
	1
	把

	机器人探头(带超声造影功能)
	1
	把

	超声图文工作站（含打印机）
	2
	台

	自动电源卷线器
	2
	个



采购包3：
1、 主要技术参数
1.设备用途及说明	
1.1 全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、 浅表组织与小器官、神经、血管、儿科、急重症等应用。
1.2★投标时承诺中标后、签订合同前，须提供设备生产厂家出具的针对本项目的售后质保函，无法提供视为放弃中标资格。（投标文件中提供承诺函加盖投标人公章，否则视为无效投标。）	
2.规格及人机交互要求	
2.1▲显示器要求：≥26英寸高分辨率彩色液晶显示器，可上下移动、左右旋转、前后移动。 
2.2液晶触摸屏要求：≥15英寸彩色触摸屏，触摸屏角度可以独立于主机调节
2.3操作面板具备电动调节功能，支持上下升降、左右旋转和前后平移，方便操作者进行操作。		
2.4探头接口数量≥5个，均为无针式接口且大小一致，可全激活。	
2.5▲主机可支持≥1000阵元探头	
2.6具有中央刹车系统；支持电控助力，可轻松推行超声设备	
2.7配置内置电池，不插电状态下，支持60分钟超声检查。	
3.成像技术	
3.1▲设备具备微细血管血流成像功能,可分辨直径≤100μm的微小血管。
3.2多角度扫描空间复合成像技术，调节档位≥3档。	
3.3声速匹配技术，根据人体组织真实情况，自动匹配至最佳成像声速。
3.4扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵，相控阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。	
3.5 二维/彩色取样框角度独立偏转技术，彩色取样框偏转角度≥30度。
3.6▲频谱多普勒成像，连续多普勒成像（要求线阵探头可支持连续多普勒成像）。
3.7超微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，明显提高血流敏感度、血管空间分辨力。
3.8穿刺针增强显示功能，动态增强超声图像中针体显示，增强前后效果，支持自适应校正角度，帮助清晰显示穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作信心 及成功率。	
3.9支持自由解剖M型和曲线解剖M模式（≥3条取样线，360度自由旋转）
4.成像功能	
4.1造影成像	
4.1.1造影成像功能支持腹部探头、浅表探头、相控阵探头、腔内探头	
4.1.2具有双计时器，支持向后存储≥8分钟电影	
4.1.3造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI	
4.1.4支持造影灌注图像与剪切波弹性图像联合显示和分析，便于进行微循环灌注和弹性联合评估。
4.2弹性成像	
4.2.1应变式弹性成像支持：凸阵探头、线阵探头、腔内探头。	
4.2.2具有压力补偿技术，用于减少深部组织的伪像，增加整场图像的均匀度。	
4.2.3支持二维实时剪切波弹性成像和单点式剪切波成像，提供定量的组织硬度信息
4.2.4弹性定量的参数包括杨氏模量E（单位：kPa），剪切波速度Cs （单位：m/s），剪切模量G （单位：kPa）等定量数据	
4.2.5实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，显示格式包括上下，左右多种方式可调。支持剪切波弹性成像全屏显示。	
4.2.6支持可信度图显示，运动稳定性指数显示	
4.2.7支持在同一切面下同时成像应变式弹性和剪切波弹性，并实时双幅显示。	
4.2.8支持造影灌注图像与剪切波弹性图像同一切面同屏显示， 应用于微循环灌注和弹性联合评估和分析。			
4.3心血管成像	
4.3.1支持组织多普勒速度成像：具备组织速度成像、组织频谱成像、组织能量成像、组织M型成像四种模式	
4.3.2基于原始射频信号的实时内中膜自动测量技术，可在实时图像上进行自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据。	
5.测量分析和报告	
5.1全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、急诊科	
5.2支持肝肾比测量，基于B图像自动计算肾皮质和肝脏的灰阶比值进行肝脂肪变性评估，一键式肝肾皮质识别，实现快速简便的肝脂肪变性评估	
5.3血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线	
5.4全自动左心射血分数的测量，不需要连接心电图，并具有专门按键，对冻结的心脏图像，一次按键，机器自动识别左心室的舒张末期和收缩末期，并且以左右双幅图像显示，自动得出EF、SV等测量数值	
5.5小儿髋关节自动测量功能，超声主机可自动识别组织结构，自动计算α角,β角，自动进行临床分型		
6 连通性要求	
6.1支持DICOM 3.0，支持DICOM结构化报告	
6.2支持网络存储功能，基于TCP/IP 协议的网络共享功能，可将超声图像及报告直接传送到PC 端。	
6.3电脑端可将自定义报告模板和测试项导入到超声系统		
7 探头规格	
7.1凸阵探头频率范围：1.2-6.0 MHz	
7.2甲乳高频探头频率范围：3.8-18.0 MHz	
7.3 腔内探头频率范围:  2.0-9.0 MHz
7.4▲血管高频探头频率范围：2.5-11.0MHz
2、标的配置明细
	名称
	数量
	单位

	彩色多普勒超声诊断仪主机
	1
	台

	凸阵探头
	1
	把

	甲乳高频探头
	1
	把

	腔内探头
	1
	把

	血管高频探头
	1
	把

	超声图文工作站（含打印机）
	1
	台



采购包4：
1、 主要技术参数
1.设备用途及说明
1.1身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、 乳腺、小器官、儿科、肌骨、介入临床应用。
1.2★投标时承诺中标后、签订合同前，须提供设备生产厂家出具的针对本项目的售后质保函，无法提供视为放弃中标资格。（投标文件中提供承诺函加盖投标人公章，否则视为无效投标。）
2.主要规格及系统概述
2.1	彩色多普勒超声波诊断仪包括：
2.1.1 显示器与操作系统
2.1.2 连续全场动态聚焦，无焦点
2.1.3 彩色多普勒血流成像
2.1.4  实时频多普勒显示及分析
2.1.5 组织多普勒成像
2.1.6 组织谐波成像
2.1.7 超声造影成像
2.1.8 具备宽景成像技术
2.1.9  实时三维成像
2.2	测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）
2.2.1 一般测量
2.2.2 妇产科测量
2.2.3 心脏功能测量
2.2.4 多普勒血流测量与分析
2.2.5 外周血管测量与分析
2.2.6 泌尿科测量与分析
2.2.7 穿刺针增强显示功能，多角度可调，可独立调节穿刺针增益、具体穿刺针增益数值可显示，支持凸阵及线阵探头
2.2.8 ▲具有灰阶血流成像功能，可显示组织内极低速血流信号。
2.2.9 血管中内膜测量与分析
2.2.10 支持弹性成像技术，包含应变及剪切波弹性成像
2.2.11衰减成像及定量分析技术
2.2.12具备在机造影LI-RADS分类报告系统
3. 技术参数及要求
3.1	 系统通用功能
3.1.1 显示器：≥23英寸高分辨率显示屏
3.1.2 触摸屏：≥12英寸
3.1.4 探头接口：可激活并互换探头接口≥4个
3.1.5▲兼容单晶体探头≥8支（附图）
3.1.6▲支持内置感应器探头≥5支（附图）
3.1.7 扫描深度≥40cm
3.1.8 组织谐波成像,：可用于全部成像探头，频率可视可调，具体中心频率数值可显示
3.1.9 穿刺导向：标配探头支持穿刺引导，穿刺引导角度≥3个 	
3.1.10 集成式耦合剂加热装置，温度分档可调
3.2 彩色多普勒成像主要参数
3.2.1 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示
3.2.2 具有双同步/三同步显示（B/D/CFM）
3.2.3 彩色取样框偏转角度：-20° - +20°
3.2.4 彩色多普勒成像速率：
3.2.5 具备超微细血流成像技术，支持二维立体显示模式
3.2.6 具备二维立体血流成像，立体呈现程度可调节
3.2.7 具备智能多普勒技术，自动调整彩色取样框位置、偏转角度
3.3	造影成像技术
3.3.1 造影成像功能支持凸阵、线阵、相控阵、腔内等探头类型，支持造影功能的探头总数≥12支
3.3.2 支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器
3.3.3 具有机载一体化TIC时间强度分析软件及图像后处理功能
3.3.4 可对造影剂到达时间进行颜色编码，主要用于以不同彩色显示造影剂到达时间 
3.3.5可在造影成像模式下使用微血流成像
3.4 应变弹性成像技术
3.4.1具备成像质量监控色棒和操作动作曲线
3.4.2  具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，提供感兴趣区与参照区的硬度比
3.5 剪切波弹性成像
3.5.1实时二维剪切波弹性成像技术
3.5.2 ▲剪切波弹性成像支持探头最高频率24MHz
3.5.3具备剪切波弹性定量分析，定量数据可选择杨氏模量（KPa）或剪切波速度（m/s）
3.6 衰减成像功能
3.6.1  定量组织的衰减率或衰减系数
3.6.2 ▲支持成人凸阵探头及小儿凸阵探头，凸阵探头支持最高探头频率≥9MHz
3.6.3具备包括衰减图、信号质量图质控图，指导正确放置取样线（ROI）；
3.6.4具备多种测量方式，包括静态单帧多点及动态多帧单点测量
3.7配置一套多影像融合导航模块
3.7.1具备一体化系统内置多影像融合导航功能
3.7.2 支持定位导航多病灶实时追踪定位功能
3.7.3支持自动融合及自动跟踪功能
3.7.4支持腹部凸阵、微凸阵、腔内微凸阵、高频线阵、相控阵探头应用
3.8 配置探头
3.8.1单晶体凸阵腹部探头：单晶体，频率范围1.0-6.0 MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性
3.8.2单晶体凸阵腹部融合导航探头：单晶体，频率范围1.0-6.0 MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性、融合导航功能
3.8.3单晶体凸阵腹部穿刺探头：单晶体，频率范围2.0-9.0 MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性
3.8.4▲单晶体高频按键探头：频率范围4-15MHz，可自定义按键功能，支持≥3种按键功能
3.8.5 单晶体血管线阵探头：单晶体阵元，频率范围2.0-9.0MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性
3.8.6广角腔内微凸阵探头：频率范围3.0-10MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性
3.8.7单晶体甲乳线阵穿刺探头：频率范围6.0-20.0MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性
3.8.8高频凸阵探头(新生儿颅脑)：频率范围2-11MHz，单晶体
▲3.8.9	相控阵心脏探头(兼成人颅脑)：单晶体，可视可调频率范围：2.0-4.0MHz支持造影，成人相控阵探头扫描角度≥110°（非扩展角度）
2、 标的配置明细
	名称
	数量
	单位

	彩色多普勒超声诊断仪主机
	2
	台

	单晶体凸阵腹部探头
	1
	把

	单晶体凸阵腹部融合导航探头
	1
	把

	单晶体凸阵腹部穿刺探头
	2
	把

	单晶体高频按键探头
	3
	把

	单晶体血管线阵探头
	2
	把

	广角腔内微凸阵探头
	2
	把

	单晶体甲乳线阵穿刺探头
	2
	把

	高频凸阵探头(新生儿颅脑)
	2
	把

	相控阵心脏探头(兼成人颅脑)
	1
	把

	超声图文工作站（含打印机）
	2
	台



采购包5：
1、 主要技术参数
1.设备用途及说明    
1.1主要用于腹部、心脏、妇科及胎儿检查、血管、小器官、 肌肉骨骼、神经、术中、弹性、造影及介入等方面的临床诊断和科研教学工作。
1.2★投标时承诺中标后、签订合同前，须提供设备生产厂家出具的针对本项目的售后质保函，无法提供视为放弃中标资格。（投标文件中提供承诺函加盖投标人公章，否则视为无效投标。）
2.主要技术规格及概述：
2.1.1 显示器≥24英寸液晶显示器 ，灵活可调节支撑臂。
2.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥13英寸，可进行高度调整及旋转，左右旋转角度≥90度。
2.1.3探头接口选择≥4种，均为无针式探头接口、可全部激活相互通用。
2.1.4系统动态范围≥380dB。
2.1.5支持单晶体探头技术，可选配单晶体探头≥6支。
2.1.6 支持透镜探头技术。
2.1.7支持多维阵列探头技术。
2.1.8全场动态聚焦成像功能，整个图像区域无焦点，无聚焦带，支持所有探头及应用条件。
2.1.9具备智能实时图像优化功能，无需按键操作，多参数自动优化成像技术，可实时无间断优化二维、彩色多普勒及造影成像参数，维持图像均匀一致性。
2.1.10 自动消除因生理运动及手部运动造成的彩色伪像，提高彩色分辨率，增强血流边界显示，减少伪像。
2.1.11▲具备解剖M型功能；具备基于B型图像的心功能测量功能。
2.1.12 具备高清放大功能，分辨率局部图像放大，并可增加感兴趣区细节显示及图像帧频。
2.1.13▲具备数字化减影技术，可选择感兴趣区域，有效减少血管结构的噪声，提供更为清晰的血管壁定义和组织边界检测, 支持≥5级可调。
2.1.14主机具备在机耦合剂加热一体化装置，温度多档可调。
2.1.15 支持主屏幕和触摸屏同步显示图像，并且可以直接由触摸屏调节图像参数并保存。最多支持4种参数档位供快速选择。
2.1.16 ▲智能动态变频技术，基于取样框的深度可以自动改变脉冲重复频率。
2.1.17▲支持彩色模式与脉冲波多普勒模式下，自动追踪放置取样位置与角度调整，自动追踪血管，减少击键。
2.1.18支持低速血流成像技术，应用智能壁滤波器和自适应信号增强，成像深入组织的低流速的细小血管。
2.1.19支持经颅彩色多普勒模式下，滤除二维图像，仅显示彩色多普勒图形。
2.1.20▲频谱多普勒零键优化技术，冻结瞬间自动优化频谱为最佳图像。
2.2 高级功能
2.2.1 支持宽景成像技术，最高可达60cm，360°自由旋转。并支持彩色宽景成像技术，可用于所有线阵和凸阵探头，同时可同时兼容设备其他图像优化功能。
2.2.2 超声声速矫正技术，多级可调。
2.2.3 具备超声造影技术，利用所获取的造影剂非线性基波及非线性谐波信息进行造影成像
1）支持二次注射，具备双造影计时器
2）具备低机械指数和中机械指数两种模式
3）支持爆破后再灌注显像技术
4）具备造影双幅模式下映射功能，支持同步测量
5）采用声诺维造影剂进行造影检查，造影剂有效显示时间≥8分钟
6）具备超微血管造影成像技术，采用独特算法，可显示细微血管网的造影剂灌注，高清晰显示造影剂微泡灌注和高分辨率显示微血管架构，具有运动抑制功能，可进行图像修正补偿，评估病灶内的血管分布
7）造影功能支持相控阵、凸阵、线阵、腔内探头
8）造影模式下二维和造影的图像增益参数可独立调节
2.2.4 实时应变弹性成像技术
1）支持灰阶或彩阶图像方式显示感兴趣区组织的弹性硬度
2）具备“映射”模式测量，可进行直径比、面积比、应变、应变率比值等定量测量。
3）▲具备剪切波弹性成像质控功能，可提供质控参数（如可信度指数、质控图、IQR/Median等），用于评估弹性测量结果的可靠性。
2.2.5 ▲点式剪切波成像技术，支持显示 m/s 和 kPa 两种单位，功能支持凸阵，线阵及相控阵探头。
2.2.6 二维剪切波成像技术，
1）支持同时定性与定量组织弹性，具备速度、位移、质量等多种显示模式，定量单位支持 m/s 和 KPa 两种。
2）测量取样框大小及位置可调，定量取样范围数量无限制。
3）支持腹部、线阵探头。
4）可显示四分位差数值，自动计算IQR/Median比值并显示在报告页
2.2.7 ▲具备点式剪切波弹性成像功能，支持肝脏硬度定量测量，可在单次测量中获取多个有效测值，以kPa为单位显示硬度值，并提供测量质控参数。
2.2.8▲具备肝脏脂肪定量分析功能，二维灰阶图像引导下放置感兴趣区 ROI，可定量评估肝脏脂肪变性程度。
2.3测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)
2.3.1 一般测量：距离、面积、周长等
 2.3.2 妇科测量和计算
 2.3.3 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数等
 2.3.4 经颅多普勒：支持儿科和成人检查
 2.3.5 心脏功能及外周血管测量和计算
 2.3.6 泌尿科测量和计算
[bookmark: _Hlk186543185] 2.3.7 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)，客户自定义
 2.3.8 自动血管内中膜测量，为临床医生提供自动的颈动脉内膜-中膜厚度测量，作为与患者沟通其心血管系统的相对状态的工具，快速自动化测量，简易操作
2.3.9 小儿髋关节测量
   1）支持 alpha 角、alpha 角和 beta 角、股骨头覆盖面
   2）支持Graf图表
   3）支持超声报告选项
2.4图像存储、(电影)回放重现及病案管理单元
2.4.1 超声图像存档与病案管理系统，可按不同条件检索病历资料，病历与对应的超声图像同时显现，并可翻阅所检索的病历。
2.4.2 主机硬盘容量：固态硬盘存储 ≥1.5 TB  
3.系统技术参数及要求：
3.1 探头规格
3.1.1腹部凸阵探头：频率范围1.0-5.0 MHz
3.1.2腹部穿刺探头：频率范围1.4-5.0MHz
3.1.3高频凸阵探头：频率范围2.7-10.7MHz
3.1.4腔内凸阵探头：频率范围2.9-8.0MHz
3.1.5甲乳线阵探头：频率范围4.6-18.0MHz 
3.1.6血管线阵探头：频率范围3.0-9.9MHz
3.1.7超高频线阵探头：频率范围5.5-20MHz
3.1.8相控阵心脏探头：频率范围1.1-4.9MHz
3.2 二维灰阶显像主要参数
3.2.1 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹， A/D≥14bit 5.2.2 增益调节 (步进1分贝): -20 dB to 20 dB，深度增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节
3.2.2 可视动态范围：10-80 dB，步进为1
3.2.3 回放重现：灰阶图像回放≥8000帧，回放时间≥300秒，并能进行测量和计算
3.2.4 多线信号并行处理
3.2.5线阵探头声束偏转，线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°
3.2.6 支持 双同步、三同步功能。
3.2.7 支持基波和谐波成像模式
3.2.8 一键优化组织均衡技术
   1）通过改变深度增益补偿和总增益来优化感兴趣区域 (FOV) 图像亮度的均匀性
   2）支持2D模式和脉冲波多普勒
   3）一键优化组织均衡成像技术应用于2D、弹性、造影模式图像
2、标的配置明细
	名称
	数量
	单位

	彩色多普勒超声诊断仪主机
	1
	台

	腹部凸阵探头
	1
	把

	腹部穿刺探头(含穿刺架)
	1
	把

	高频凸阵探头（新生儿颅脑)
	1
	把

	腔内凸阵探头
	1
	把

	甲乳线阵穿刺探头
	1
	把

	血管线阵探头
	1
	把

	超高频线阵探头
	1
	把

	相控阵心脏探头(兼成人颅脑)
	1
	把

	超声图文工作站（含打印机）
	1
	台



四、项目实施、验收、培训要求
1.项目实施要求
1.1项目实施过程应严格遵守国家的相关法规、标准，投标人需协助有关部门做好廉政工作，防止腐败现象的出现。投标人应按照采购人的要求，保证实施内容、实施流程的完整性，保证实施过程科学完整；投标人及实施工作人员应按照采购人的要求采取严格的管理措施，应充分考虑项目实施对最终用户正常工作可能产生的不利影响，采取必要的措施将影响降到最低。
1.2本项目由采购人负责监督、管理和协调整个项目的实施工作。投标人在项目实施过程中，承诺按期供货，并进行货物装卸、安装、调试，直到设备正常运转为止；并按照最终用户要求组织培训，免费培训至用户熟练操作为止。保证在不超过承诺的交货时间内供货和完成售后服务工作。
1.3为使项目培训保质、保量有序实施，投标人或所投生产厂家需有足够数量技术人员组成实施团队；投标人须针对本项目成立服务小组，设立项目联系人，指派专人全权处理销售中标设备和服务过程中的一切事宜。
2.验收要求
2.1产品到达交货地点后，采购人和供应商在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由供应商负责并承担相关费用，采购人应积极配合。供应商进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。
2.2对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标供应商提出书面异议，供应商在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。
2.3 经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。
3.人员培训要求
3.1在安装过程中或安装结束后，供应商有义务对采购人提供现场正规培训（提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行培训），直至操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法及基本的维护保养操作技术为止。必要时需按照事先约定跟台手术。
3.2对采购人员工进行设备安全培训。
3.3供应商应免费提供一定数量的培训资料（用户手册、维护手册）。
五、报价方式
本项目投标报价为固定总价，总价不得超过最高限价，否则视为无效投标。投标报价应包括招标文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金、代理费及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，投标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。
六、综合说明
1.供应商须明确所投设备生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供设备的配置清单，并提供详细的技术参数和性能说明书。
2.供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。
3.供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。


第6章 [bookmark: _Toc8351]拟签订的合同文本
销   售  合  同

合同签订地点：常州市第一人民医院               合同编号：                            

甲方：常州市第一人民医院                        乙方：  
法定代表人：周军                                法定代表人：                                         
地址：江苏省常州市局前街185号                  地址：                                      
电话：0519-68870000（医院）                     电话： 
      /68870822（装备物资采管处）                          
传真：0519-86606207                             传真：
邮编：213003                                    邮编：              

一、 产品具体情况：
	商品名称
	规格型号
	产地
	品牌
	单位
	数量
	市场单价
（元）
	成交单价
（元）
	成交总金额
含税价(元)

	此处名称要与后期开票名称一致！！！
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币金额(小写)：¥
	合计人民币金额(大写)：



二、设备详细配置：
见附件1。（若无配置清单，请填“无”）
三、售后服务和要求:
1. 设备验收以甲方的验收报告为准，自双方约定的技术验收通过第二天起计算质保期，整机含配件免费全保   年；质保期过后终身维修，免收人工费，只收配件费，提供配件价格清单。但在本合同质保期过后，甲方有权选择是否购买维保，若甲方选择购买维保，乙方应与甲方另行签订维保合同，维保价格（全保）     元/台/年，维保期间乙方免费提供所有零配件及服务。
2. 确保设备质保期内开机率为95%。如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，质保期延长两周。
3. 如设备发生故障，乙方在接到甲方质保电话2小时内予以响应，24小时内修复完成，如果不能修复完成，公司提供样机确保甲方在质保期内工作正常进行；如不能提供样机，当天不能修复完成，应提前告知甲方，抓紧组织维修，超过一天，质保期延长两周。
4. 与该设备相关的易损件、耗材、试剂分项报价和优惠承诺见：附件2（若无附件，请填“无”）。乙方承诺如各种原因导致成本上涨，附件报价单项下价格不变；如市场价格下降，附件报价单项下价格随市场下调，如上级政府或医院需要重新招标降低价格，可以双方协商解决。
5. 其他特别承诺的售后服务：                                                        
四、到货时间：
自合同签订之日起60日内完成所有货物的交付及安装调试，如逾期到货，每日按该货款金额千分之五承担违约金，逾期60日仍不能到货的，甲方有权解除本合同，并由乙方承担该货款金额30%的违约金。
五、交货地点：
甲方指定地点，货损风险自验收合格交付甲方之日起转移。
六、付款方式和要求：
1.设备完成安装、调试并经采购人验收合格，且中标供应商完成对采购人操作人员的培训指导并取得《培训完成确认单》后，乙方向甲方提供对应30%货款的增值税发票。甲方按医院签票流程走付款程序，具体到账时间以甲方付款流程为准。设备验收合格后正常运行满6个月，乙方向甲方提供剩余70%货款的增值税发票。甲方收到发票后，按上述流程支付二期款，具体到账时间以甲方付款流程为准。
2. 设备验收合格后，乙方所开发票，应确保发票上所列品名、型号、金额与合同所列完全一致。
3. 乙方收款信息如下，如有变更应当提前3日书面告知甲方，否则乙方自行承担不利后果：
公司名称：
开户行：                                      
账号：
七、资质、质量要求及技术标准：
1. 乙方须向甲方提供企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、医疗器械经营许可证（或医疗器械生产企业许可证）、代理证明，以及医疗器械注册证、医疗器械注册登记表（含明细表），并确保所有证件真实、合法、有效。
2. 所提供医疗器械产品注册证必须真实、合法、有效；所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致。国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号。
3. 乙方所提供的产品的技术标准适用国家、行业、企业标准之中最严格的技术标准，且能够实现本合同之目的。
4. 其他未提及事项必须符合国家药品监督管理局的相关规定。
5. 乙方提供的设备均需满足国家网络信息安全要求。
以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。
八、设备到货、安装、验收和培训：
1. 乙方到货、安装和调试必须事先与甲方联系，必要时由甲方联系商检部门监督拆箱和验收货物。设备安装、调试结束后，乙方派工程师现场协助甲方对设备进行验收，填写验收报告。
2. 在安装过程中或安装结束后，乙方工程师负责对甲方进行操作、保养和维修的培训，必要时需按照事先约定跟台手术。
3. 乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。
4. 设备到货后，乙方应提供给甲方机电设备进口证明（如需要）、报关单、海关免税证明（如免税）、原产地证书、质量保证书、商检证书、安装图纸、全套随机技术资料等。
5. 乙方应保证其提供的产品不侵犯第三人知识产权，若甲方因使用该产品遭受第三人主张知识产权侵权，乙方应及时并直接参与处理，造成甲方经济损失的（包括但不限于停用设备补救措施损失、调查费、取证费、保全费、律师费、交通费、保险费等直接和间接损失），均由乙方承担。
九、违约责任：
甲乙双方在执行合同时应依照《中华人民共和国民法典》执行。对于本合同未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。若出现纠纷，协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。                                                                        
十、合同生效：
本合同应经双方法定代表人或授权代表签字、双方盖章（包括骑缝章）后始生效。

十一、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执壹份，代理机构持壹份，每份具有同等法律效力。

甲方（签章）：常州市第一人民医院        		  乙方（签章）：
法定代表人：                                  法定代表人：
授权代表：                    		          授权代表：

日期：                					      日期：
                                             （乙方授权代表联系方式：           ）


见证方： 
代理机构（章）： 
经办人：                     电话：






附件1：配置清单（建议非图片格式）
（若标书内有，则公司自行补充配置清单内容，若无，则删除该段文字信息）   

      





附件2：维修配件价格清单、易耗品价格清单、耗材价格清单等
（若现场谈及维修配件等，则公司自行补充具体内容，若无，则删除该段文字信息）   
  


相关耗材价格清单
	挂网产品名称
	产品编码
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	制造厂商
	产地
	收费编码
	省平台价格
	优惠价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc2704][bookmark: _Toc104818930]第七章 投标文件格式
投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。
投标文件封面（非实质性格式）



投 标 文件



项 目 名 称：
项 目 编 号：
投标人名称 ：
日      期 ：

一、资格证明文件
1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1投标人资格声明函（实质性格式）
投标人资格声明函
致：常州金诚招投标有限公司
常州市第一人民医院
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为     ，全称为       ，统一社会信用代码为     ，法定代表人（单位负责人）为      ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：      
主要专业技术能力有：      
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：      
2、我单位直接控股的其他单位如下：      
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：      
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失


投标人：（加盖公章）
法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
1-2 营业执照（实质性格式）
投标人为法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件加盖公章，投标人为自然人提供营业执照（如有）及身份证明扫描件加盖公章（双面）。

2 其他特定资格要求
2.1满足以下两项中任意一项要求：
1）投标人为所投产品制造商:具有有效期内的医疗器械生产许可证；
2）投标人为所投产品经销商:具有有效期内的医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）；
2.2所投产品具有有效的医疗器械注册证。
提供以上相关证明材料扫描件加盖公章。
二、商务技术文件格式
1 投标函（实质性格式）
投标函
致：常州金诚招投标有限公司
常州市第一人民医院

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________
传真_________________________
电话_________________________
电子函件_____________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

2 法定代表人资格证明书（实质性格式）
法定代表人资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:     性别:       年龄:      职务:
系      （投标单位名称）的法定代表人。为参与      （项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件。
	


	






投标人：（加盖公章）
法定代表人签字或盖章：
日期：    年    月    日

说明：
1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.投标人为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

3 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
政府采购供应商信用承诺书
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   

4 开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc226965831]开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________



	序号
	投标人名称
	报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：此表中，投标合计报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。



投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日  

5 分项报价表（实质性格式）
分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

	序号
	分项
名称
	品牌商标
	规格型号
	技术参数
	数量
	单位
	投标价格

	
	
	
	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	




注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日

6 合同条款偏离表
合同条款偏离表
项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则须在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。


投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日
7 采购需求偏离表
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________项目名称_______________________
	对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则须在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中内容为空白，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______


8 中小企业声明函
说明：
1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。
5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）
6）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。
7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。
中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称①）采购编号为②，（项目名称③）（分包号：④）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称⑤），属于（采购文件中明确的所属行业⑥）行业；制造商为（企业名称⑦），从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）⑪；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：⑫
                         日  期：

	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



填写说明：
1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称，如常州市XXX局。
2.采购编号为②：填写本项目编号，如JSZC-3204XX-CZJC-G20XX-XX。
3.（项目名称③）：填写本项目名称，如常州市XXX项目。
4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。
5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称，如货物涉及不同制造商的，须分别一一列出全部货物所对应的制造商及相关信息。建议格式为：标的名称+（**货物1），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为**企业1。标的名称+（**货物2），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为**企业2……。
6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件“第二章投标人须知资料表”表格中列明的所属行业进行填写。如：工业等。
7.（企业名称⑦）：填写货物制造商的名称，如XXX企业。
8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报货物制造商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：须根据货物制造商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。
10.企业名称（盖章）⑫：加盖投标人CA电子公章。
11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实货物制造商是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。
12.温馨提示
（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。
（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。
（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。
（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。
（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。
（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。
（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：
9 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日     

    
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.横线划除的地方无需填写。
10项目实施方案等，包括但不限于如下主题：
1）项目组织实施方案；
2）项目管理方案；
3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；
4）培训方案、技术支持等方案；
5）优惠条款或承诺；
6）其他。
11 参加本项目人员一览表
参加本项目人员一览表
项目编号： 
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
[bookmark: _Toc288738839][bookmark: _Toc288738397]日期：_____年______月______日   


12 相关业绩案例一览表
相关业绩案例一览表
项目编号：                   
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	单位地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   



13招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料



（全文完）

