## 小学科学实验室
小学科学实验室（48/室）
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位
一、实验室设备
1、教师端实验设备
1 | 教师桌 | 规格：2400*700*850mm(±0.5)桌体为全钢结构。 台面要求：采用≥12.7mm厚实芯理化板（双面膜）台面，为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求： ▲（1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，分级结果为 5 级； ▲（2）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出， ▲（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，其中：表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。 ▲（4）甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³；燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级； ▲（5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%； ▲（6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上测试，结果为5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常； ▲（7）检测参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷，检测结果均未检出。 （注：提供满足1-7项参数要求的由生产厂家送检具有第三方（通过CMA认证）机构出具的检测报告复印件。） | 1 | 台
2 | 教师椅 | 1.椅面/椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，依人体工学设计，使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如； 2.扶手采用透气网布包裹海绵搭配优质工程级PP，耐压耐热，环保耐用； 3.底盘及气压杆：三级气压杆，气动升降；底盘加厚型设计，可下躺平至155°； 4.脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用。 5.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 张
3 | 教师总控台电源装置 | （教学安全电源控制台） 总体性能：符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》 教师控制电源部分： ①教师演示台设有漏电过载自动保护总开关，对学生实验电源进行分组控制。 ②教师可以通过主机控制学生实验电源。 ③各组高压总输出 不小于12A。 教师演示电源部分： ①市电输出220V ②提供：一开五孔多功能插座。 | 1 | 个
2、学生端实验室设备
1 | 学生桌 | 1. 新型塑铝结构，整体1200*600*780mm(±0.5)。学生位镂空式，符合人体工程学设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角。 台面要求：采用≥12.7mm厚实芯理化板（双面膜）台面，为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求： ▲（1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，分级结果为 5 级； ▲（2）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出， ▲（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，其中：24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。 ▲（4）甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³；燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级； ▲（5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%； ▲（6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上测试，结果为5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常； ▲（7）检测参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷，检测结果均未检出。 （注：提供满足1-7项参数要求的由生产厂家送检具有第三方（通过CMA认证）机构出具的检测报告复印件。） 台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长545*宽50*高100mm，壁厚≥3.5mm，内侧设有凹槽。 下腿规格：≥长500*宽50*高100mm，壁厚≥3.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 立柱：采用≥565*50*120mm，壁厚≥2.0mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。 前横梁：≥114*29*29mm，壁厚≥2.0mm。中横梁：≥29*29mm，壁厚≥2.0mm。 后横梁：≥114*29*19mm,壁厚≥2.0mm。后横梁上侧设50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤。 大横梁:≥110*69*14mm，壁厚≥2.0mm。材料均采用优质铝镁合金材料，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 4、书包斗:500*400*175MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。 | 24 | 张
2 | 学生安全电源 | 翻盖防尘结构电源盒接收教师送来220V/2A交流电，有隐蔽式指示灯做输出指示。配阻然五孔插座输出，并设有独立开关及保险座。 | 24 | 套
3 | 学生凳 | 凳面尺寸：直径320mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。凳架采用20×40×1.5mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm. | 48 | 条
二、环境装修装饰
1、实验室基础设施-室内水电综合布线系统
1 | 电路系统 | 采用主线2.5平方，连接线1.5平方国标线材，根据教学实验标准，连接好教师电源和学生电源正常使用。 | 1 | 套
2、实验室基础设施
1 | 实验室安装 | 整体实验室安装 （施工不含土建） | 1 | 套
3、仪器柜
1 | 仪器柜 | 尺寸：2000*1000*500mm(±0.5) 1.铝木板式结构：柜身材料采用16mm厚E1级双贴三聚氰胺板；板材所有截面均经全自动封边机封边处理，封边所用边条均为优质1mm厚PVC封边条,所用热熔胶为优质热熔胶王，一次成型，结合紧密，密封性好。选用优质ABS工程注塑加固角连接，不变形、外形美观、经久耐用。 2.结构: 仪器橱分为上下两部分，上部为厚5mm玻璃及板材拉门，放置两层16mm三聚氰胺活动隔板，下部为板材拉门，放置一层16mm三聚氰胺隔板。 3.配件：优质桥式拉手；柜门采用国产高档90度优质铰链，开关10万次以上；采用35mmABS耐蚀注塑专用垫，可有效防止桌身受潮； | 2 | 套
三、常规仪器
序号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 数量 | 单位
1 | 打孔器 | 4件 | 1 | 套
2 | 打气筒 | 1. 质量等级为合格品，气筒外径Φ30mm，长500mm，充气软管为塑胶或橡胶制品，与充气筒底座、气筒气嘴接合密闭，装卸方便。2. 气筒外管用工程塑料或其他同等强度的材质制成。3. 充气活塞或充气筒推拉轻便、灵活，无气体泄漏现象。4. 最大充气压力不小于0.8MPa（10kg/cm2）。 | 6 | 个
3 | 学生显微镜 | 200倍，单筒 金属 | 12 | 台
4 | 放大镜 | 5倍，直径不小于30mm | 12 | 个
5 | 放大镜 | 3倍，直径不小于40mm | 12 | 个
6 | 酒精喷灯 | 坐式 | 1 | 个
7 | 听诊器 | 1．本产品为普通听诊器，非医用。2．听诊器传音应清晰。3．耳环弹片应用弹簧钢制成。4．耳环的弹力应适宜，弹性良好。5、听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700％。 | 6 | 个
8 | 水槽 | 圆形半透明，透苯塑料注塑成型。外形尺寸：250×180×100 mm(±0.5)。 | 6 | 个
9 | 方座支架 | 1.产品由铸铁矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹组成。2.底座重约0.98kg，尺寸：210×135mm；立杆直径约Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹；烧杯夹为铁制，夹杆尺寸：Φ7*85mm；底座、烧杯夹和立杆表面作防锈处理。3.铁环材料直径约6mm，大环内径约98mm，柄长105mm；小环内径约58mm，柄长125mm。4.垂直和平行夹为金属制。 | 12 | 套
10 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径约73mm ，外径约90mm，厚度约5mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，脚长约155mm，直径约6mm，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。4.三脚架整体高约150mm,表面防锈处理。 ▲5、标的符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》【提供由生产厂家送检具有第三方（通过CMA认证）机构出具的检测报告复印件】。 | 12 | 个
11 | 试管架 | 木质8孔。1.产品由顶板、底板、立柱、插杆组成，8孔、8柱。2.顶板外形尺寸：300×33×8（mm），8孔分布均匀，孔间距约31mm，孔径21.5mm。3．底板外形尺寸：300×63×13（mm），底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔底深约5mm。4．插杆为长约60mm，直径约8mm，与底板孔对应成排。5.立柱直径约15mm、长约65mm。 | 12 | 个
12 | 旋转架 | 产品由底座、支杆、旋转体构成，二件为一套。底座直径65mm，高20mm。支杆直径10mm，长75mm，顶尖为钢制，表面镀铬处理。旋转体外形尺寸：40mm×25mm×20mm，旋转体上有盛放磁铁和胶棒的凹槽。组装后的高度为105mm。 | 12 | 套
13 | 电池盒 | 1．电池盒主体由塑料制成，可放置一节1号电池，可多节串联或并联组合，外形尺寸约96×42×39mm。2．各触点使用金属材料，负极正极均为金属弹片，应接触良好。3.电池盒两端各有M3红黑接线柱一个，与螺杆连接牢固，螺帽在螺杆上的有效行程不小于5mm。4.产品整体结构结实牢固，塑料件光滑、无毛刺。 | 12 | 个
14 | 直尺 | 500mm | 12 | 只
15 | 软尺 | 1500mm | 12 | 个
16 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 12 | 台
17 | 金属钩码 | 50g×10 | 12 | 套
18 | 电子停表 | 0.1s | 12 | 块
19 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 12 | 支
20 | 温度计 | 水银，0℃～100℃ | 1 | 支
21 | 体温计 | 水银，35℃～42℃ | 12 | 支
22 | 寒暑表 | 1．由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成。2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）塑料双刻度，面板标有：摄氏 -40℃～50℃，华氏-30℉～120℉；玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。3.最小分度值：2℃；4.储藏条件：-30℃～60℃；5.外形尺寸：200mm×52mm×10mm。 | 1 | 只
23 | 最高温度表 | -16℃～+81℃ | 1 | 支
24 | 最低温度表 | -52℃～+41℃ | 1 | 支
25 | 条形盒测力计 | 5N | 12 | 个
26 | 条形盒测力计 | 2.5N | 12 | 个
27 | 条形盒测力计 | 1N | 12 | 个
28 | 湿度计 | 指针式 | 1 | 个
29 | 指南针 | 1．外壳直径≥30mm。表面材质为透明塑料。2．衬板印有东、南、西、北等方向性标志。3．小磁针为菱形小磁针 | 12 | 个
30 | 肺活量计 | 一次性吹嘴 塑料 | 1 | 台
31 | 雨量器 | 1、产品主要由储水筒、测量杯、导水漏斗组成。2、储水筒外形尺寸直径：大端110mm，高度：150mm，内底部有一固定测量杯的凸出部位。3、测量杯外形尺寸：70mm，高度：150mm，内壁有10～50ml刻线。4、导水漏斗锥形，外形尺寸直径：大端115mm，长度：100mm，漏斗口直径：12mm±1mm，锥形大口直径：95mm。 | 1 | 套
32 | 斜面 | 塑料斜面板、支杆2根构成。塑料斜面板尺寸：300mm×100mm×10mm，一端边为斜角。板面上印有0－300mm的刻线。斜面高度调节为三档，即50mm、100mm、150mm。 | 12 | 个
33 | 压簧 | 工作极限负荷为5N。用直径1.2mm的钢丝绕成，圈的外径约20mm，间距6mm，长度约80mm。采用优质钢材，防锈电镀处理。 | 12 | 套
34 | 拉簧 | 工作极限5N。密绕，两端带钩环。用直径1mm的钢丝绕成，圈外径约18mm，有效圈数40圈，产品总长约80mm。采用优质钢材，防锈电镀处理。 | 12 | 套
35 | 沉浮块 | 同体积不同质量、同质量不同形 状、可改变质量等物体 | 12 | 套
36 | 杠杆尺及支架 | 产品由杠杆尺、支架杆、底座等构成。底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：170mm×80mm×13mm，底座中间有一孔，用于固定支架用。支架杆采用塑料注塑成型，外形尺寸：高210mm，上端为圆弧，宽15mm，下端宽24mm，整体厚度为8mm。杠杆尺的有效长度不小于500mm，杠杆两侧分别标有数字，每1cm一小刻线、5cm一大刻线、并标有数字（分别为5、10、15、20、25），在大刻线处下应有一挂孔，孔径4.5mm。尺的两端为调平螺母，调平螺母重量不大于8g。 | 12 | 个
37 | 滑轮组及支架 | 产品由底座、支架、横梁、单滑轮2个构成。底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：170mm×80mm×13mm，底座中间有一直径4mm的通孔。支架杆采用塑料注塑成型，外形尺寸：高210mm，上端为圆弧，宽15mm，下端宽24mm，整体厚度为8mm。横梁为塑料制品，长不小于100mm，横梁上应有悬挂滑轮的圆孔2个。 | 12 | 套
38 | 轮轴及支架 | 产品由轮轴、支杆、底座、挂线等组成。底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：170mm×80mm×13mm，底座中间有一直径4mm孔。轮轴为大小两轮，大轮直径90mm，小轮直径50mm。支杆采用塑料注塑成型，外形尺寸：高210mm，上端为圆弧，宽15mm，下端宽24mm，整体厚度为8mm。 | 12 | 套
39 | 齿轮组及支架 | 产品由底座、立杆、大中小齿轮（各1）、手摇柄组成，全套为塑料制品。大齿轮齿数为28 ，中齿轮齿数21，小齿轮齿数为14 。底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：170mm×80mm×13mm，底座中间有一孔，用于固定支杆用。支杆采用塑料注塑成型，外形尺寸：高210mm，上端为圆弧，宽15mm，下端宽24mm，整体厚度为8mm。支杆上有安装齿轮的定位孔。 | 12 | 套
40 | 弹簧片 | 不锈钢片。外形尺寸：100mm×10mm×0.3mm | 12 | 套
41 | 小车 | 塑料制品，外形尺寸应不小于110mm×72mm×40mm,车体上部带有可放置重物的凹槽，凹槽尺寸不小于52mm×58mm×20mm，车轮为塑料制成，直径约20mm，每个车轮上。 | 12 | 个
42 | 三球仪 | 1．产品由底座、太阳模型、地球模型、月球模型、四季盘、月相盘、指针、回转组件、转转台、推柄等组成； 2．底座直径Φ220mm，太阳模型直径Φ100mm，应明显大于地球直径；地球模型上能观察到七大洲、四大洋、南北极圈、南北回归线、赤道和国际日期变更线；四季盘上有表示四季和二十四个节气的名称、次序和日期等标识；月相盘上有月相的位置和地球上的昼夜等标识； 3．刻度表平整不弯曲，不脱落；连接部分螺母紧密，不松动和脱节；转动演示准确无误； | 1 | 台
43 | 太阳高度测量器 | 仪器由塑料制量角器、测量架、重锤、底座等组成，应能测量太阳在天体坐标中高度。1、仪器底座Φ85mm±1mm，为塑料制并装置调平螺丝，并使重锤能对准基尖。2、旋转测量架上的孔与投影屏的孔应同轴，长约100mm。3、量角器直径为100mm，刻线清晰。 | 12 | 个
44 | 风的形成实验材料 | 产品由透明风管、风叶、风叶支架、蜡烛组成。1、风管应为透明塑料，直径不小于55mm±1mm，高度不低于180mm±1mm，壁厚不小于2mm。2、风叶为铝制，为四片叶，直径约为44mm±1mm。 | 12 | 套
45 | 组装风车材料 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验用。 二、技术要求： 1．由方纸片一张（自己动手做风车转叶片用）、转轴、转轴帽、手持柄组成。 2. 转轴、转轴帽为塑料制成，手持柄为空心塑料管。 3.风车叶与转轴间转动顺畅，迎风即可转动，无风时用嘴吹风也可以转动。 | 12 | 套
46 | 组装水轮材料 | 组装式，全塑料制。由底座、支架、轴骰、轴、叶片六片、小皮带轮构成。1.底座尺寸：70mm×50mm×8mm，座上应有安装支架的插孔。2.支架高度为55mm。3.轴骰直径20mm，应有可插叶片的槽。4.叶片尺寸：35mm×25mm×0.8mm，并有插脚。5.小皮带轮直径14mm。 | 12 | 套
47 | 太阳能的应用材料 | 本材料由太阳能电池板、发光二极管、小电机、风叶及蜂鸣器（小喇叭）组成。1.太阳能电池板的外形尺寸不小于：50mm×38mm，并接有正负极导线，导线长不小于200mm，线端接红黑夹。2.发光二极管直径为5mm，红色。3.电机为直流电机，电压不大于3V。4.风叶为塑料制品，叶片数为4片，外径约58mm。5.蜂鸣器（小喇叭）直径为10mm。6.材料采用塑料盒包装，外形尺寸：105mm×65mm×35mm。 | 12 | 套
48 | 音叉 | 256Hz | 12 | 只
49 | 小鼓 | 鼓身为塑料制，直径不小于135mm，高度不小于80mm,双面鼓面，配塑料鼓锤2支及背带一根。 | 12 | 个
50 | 组装土电话材料 | 1、产品为散件袋装，由塑料话筒2个、PVC片2块、话筒圈2个、棉线1根组成； 2、塑料话筒规格Φ48×30mm,表面平整、圆滑、色泽均匀； 3、PVC片直径为25mm，中心孔直径约1.5mm，应与话筒上口大小相符； 4、话筒圈直径约25mm，与塑料话筒组装后无脱落现象； 5、棉线粗约直径0.5mm,硬度适宜，长度5m。 | 12 | 套
51 | 热传导实验材料 | 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 | 12 | 套
52 | 物体热涨冷缩实验材料 | 金属球、塑料球、实验架等 | 12 | 套
53 | 灯座及灯泡 | 1.由底座、电珠座，正（红）、负(黑）接线柱帽等组成；2.该产品底板（塑料）制作，螺丝口由有色金属（铜）制作；3.小灯座为螺旋式灯座与小电珠配用；4.小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流为2.5A。配套小电珠为3.8V和2.5V各1支。 | 12 | 个
54 | 开关 | 1．适用于教学演示实验和学生分组实验用的教学开关；2.开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；3.开关闸刀与接线柱及垫片为导电性好的材料制成，表面镀铬，闸刀的宽度小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm.接线柱直线3mm，有效行程不小于4mm；4.开关应具有足够的强度。 | 12 | 个
55 | 物体导电性实验材料 | 由塑料盒、插座、发光二极管、电池盒、测试片等组成；塑料盒尺寸：116mm×60mm×25mm，盒盖上有插座一对、发光二极管1个，电池盒置于盒底中，电池盒可装五号电池2节。测试片包括铜片、铁片、塑料片。插座由磷铜片制成。 | 12 | 套
56 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 1 | 套
57 | 条形磁铁 | 学生用 | 12 | 套
58 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 1 | 套
59 | 蹄形磁铁 | 学生用 | 12 | 套
60 | 磁针 | 1.磁针体长度为144mm，磁针两极，每一极端点磁感应强度不小于9MT；2.有垂直翼形针体和支座两部分；3.磁针体：具有磁性的片状针体；翼形磁针的磁针体为翼形扭式，两翼面与中部面互相垂直；两翼面端斜面向下；4.磁针体的中间铆接铜轴承套。 | 12 | 套
61 | 环形磁铁 | 学生用。铁氧体制作，形状为圆形。外径约32mm，内径约16mm，厚约5mm。 | 12 | 套
62 | 电磁铁组装材料 | 组装式。材料由塑料成型的线圈骨架2个、铁芯2根、多股导线（长2m、短1m各1根）、小垫片30片组成。 | 12 | 套
63 | 电磁铁 | 演示用 | 1 | 套
64 | 手摇发电机 | 手摇式，透明外壳。小型发电机由齿轮、正负极接头、灯炮、手柄等组成。空载输出电压应6.0V，输出电流:0.2A。 | 12 | 个
65 | 激光笔 | 1、产品由塑胶笔身和激光头、钮扣电池组成； 2、使用范围7-15m，波长650mm； 3、金属外壳，防锈处理，笔型美观。 | 12 | 个
66 | 小孔成像装置 | 组装式 | 12 | 套
67 | 平面镜及支架 | 组装式。产品由底座、支杆、支架、平面镜各2件组成。底座直径65mm，高20mm。支杆直径10mm，长55mm。支架为U形，放置平面镜可靠。平面镜尺寸：95mm×60mm。 | 12 | 套
68 | 透镜、棱镜及支架 | 凸透镜、三棱镜等 | 12 | 套
69 | 成像屏及支架 | 组装式。产品由底座、支杆、支架、毛屏、白屏等，毛屏及白屏尺寸：95mm×60mm×1mm，支座尺寸：直径65mm×20mm。支杆直径10mm，长55mm。支架为U形，放置白屏、毛屏可靠。 | 12 | 套
70 | 昆虫观察盒 | 带不小于3倍的放大镜 | 12 | 个
71 | 动物饲养笼 | 产品为铁丝笼。铁笼不小于260mm×180mm×130mm。采用直径不小于1mm的铁丝围成，表面喷漆处理，上面配有提手，侧面有拉门。 | 1 | 个
72 | 塑料注射器 | 30mL | 12 | 个
73 | 儿童骨骼模型 | 本骨骼模型高42cm，串成人体正常直立，姿势固定在支架上，示头颅骨、脊柱、胸廊、骨盆、上肢骨、下肢骨等及关节均可活动。 | 1 | 台
74 | 儿童牙列模型 | 附牙刷 | 1 | 台
75 | 少年人体半身模型 | 1． 产品规格：高≥650mm；PVC材质；2． 头部做正中矢状切，剥离右侧头面部部分软组织，示部分颅骨、肌肉，眼球固定于眼眶内；3． 示口腔、鼻腔、咽腔、食管、喉腔和气管的纵切面和通道关系；示右侧腮腺；4． 胸腔内示：心脏（可拆下，示心脏及连通心脏的主要动静脉）、两肺（前半部分可拆下，示肺门结构；右肺示内部血管及支气管分布，左肺示其断面结构）、气管、支气管、食管与胸主动脉（贴于胸腔后壁）；5． 膈能拆下，示膈穹隆，示呼气状态的特点；6． 腹腔内示：肝、胃、肠、胰和脾（可分别拆下），腹后壁示肌肉、左右肾及肾上腺、输尿管等结构；胃示外形，十二指肠、胰、脾相连，胰做剖面示胰腺导管，除去十二指肠前壁示胰管及胆总管开口于十二指肠大乳头，肠示空肠、回肠、盲肠、结肠、直肠，盲肠末端示阑尾，结肠示结肠带和肠脂垂，肝示外形和肝门结构：左右肝管、肝总管、胆囊管及胆囊；7． 盆腔内示：膀胱、直肠末端；8． 各器官的形态、结构、位置、毗邻关系应正确；9． 金属连接件应防锈处理，装拆方便。 | 1 | 台
76 | 眼构造模型 | PVC材质，由六倍大成人眼球模型，支架和底座组成，眼球前后极正中水平切面，展示内部结构、器官、血管、神经等， | 1 | 台
77 | 啄木鸟仿真模型 | 自然大，用羽毛制作 | 1 | 件
78 | 猫头鹰仿真模型 | 自然大，用羽毛制作 | 1 | 件
79 | 平面政区地球仪 | 1∶40 000 000 | 1 | 个
80 | 平面地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 1 | 个
81 | 地球构造模型 | 球体直径320mm（可剖分），内部应有嵌块，可直观看到地壳，地幔，外核等圈层。底座直径不小于210mm，模型整体高约为：450mm。 | 1 | 件
82 | 月相变化演示器 | 采用胶合板外箱，图面采用喷绘写真，尺寸不小于690mm×530mm×35mm，箱面绘有新月、峨眉月、上弦月、凸月、下弦月、峨眉月、新月等。 | 1 | 件
83 | 蟾蜍浸制标本 | 适用于小学科学课堂演示。 1. 用身长不小于80mm蟾蜍或青蛙制作。 2. 标本牢固地固定在衬板上，装于无色透明的容器内，使之不能串动。容器长宽高为120mm*75mm*35mm 3. 容器的口与盖密合。容器无色透明、形态端正，无破损及妨碍观察标本的各种缺陷。 | 12 | 瓶
84 | 河蚌浸制标本 | 适用于小学科学课堂演示。 1. 标本应选用前后端长度不小于80mm的河蚌制作。 2. 标本装于无色透明的容器内，容器长宽高为120mm*75mm*35mm. 容器的口与盖密合。容器无色透明、形态端正，无破损及妨碍观察标本的各种缺陷。 | 12 | 瓶
85 | 爬行类动物浸制标本 | 蛇或蜥蜴 | 12 | 瓶
86 | 蛙发育顺序标本 | 动物学浸制标本，用于观察蛙的个体发育的教学与实验。标本盒由密封式透明优质有机玻璃制作而成，标本种类为：单细胞期，尾芽期，具内腮的蝌蚪，具外腮的蝌蚪，具后肢的蝌蚪，具前后肢的蝌蚪，尾缩期的蝌蚪，幼蛙，8个种类。液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂。 | 12 | 瓶
87 | 昆虫标本 | 常见益虫、害虫各(6～7)种 | 12 | 套
88 | 桑蚕生活史标本 | 标本8个种类为：卵，桑叶(幼虫)，蛹，成虫(雌)，茧，丝，绸，成虫(雄)，玻璃纸盒包装，尺寸210*165*30mm或塑料盒包装，尺寸185*125*28mm | 12 | 套
89 | 兔外形标本 | 1、产品为干制标本，仿真兔，毛色正常，形态自然； 2、透明塑料袋包装。 | 12 | 件
90 | 植物种子传播方式标本 | 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播 | 12 | 盒
91 | 矿物标本 | 塑料盒包装,尺寸：125*100*35mm。标本包括赤铁矿、铝矿、煤、萤石、钨矿、石英矿。 | 12 | 套
92 | 岩石标本 | 塑料盒包装,尺寸：125*100*35mm。标本包括花岗石、大理岩、玄武岩、砂岩、石灰岩、页岩。 | 12 | 套
93 | 金属矿物标本 | 铜、铁、铝、钨、锡等 | 12 | 套
94 | 土壤标本 | 土壤标本用小玻璃瓶封装，玻璃瓶尺寸约Φ28mm×58mm，土壤标本5种分别为：红壤、砖红壤、黑钙壤、紫色土、水稻土等组成，塑料盒包装,尺寸：125*100*35mm。 | 12 | 套
95 | 矿物提炼物标本 | 石油、金属等 | 12 | 套
96 | 洋葱表皮装片 | 1．适用于小学科学教学观察；2．标本取材为新鲜的洋葱鳞片叶的表皮，每片取材不小于2mm×2mm，四周剪切整齐；3．标本应平铺装片，不带表皮下的组织，可轻度染色；4．标本在80×和200×显微镜下可清楚观察到排列整齐的许多小长方体（小格），同时可观察到细胞壁、细胞膜、细胞质及数个液泡。 | 12 | 片
97 | 叶片横切 | 1．适用于小学科学教学观察；2．标本取材为木樨科迎春花的叶片；3．切片厚度在20μm以内，每张玻片应放材料不少于二片；标本用番红、固绿染色，使表皮、叶脉呈红色，其他绿色；4．在80×和200×镜下可清楚观察叶子的内部结构、排列紧密的叶表，表皮细胞外壁有一层不易透水的角质层；表皮下有保卫细胞组成的气孔。 | 12 | 片
98 | 叶片气孔装片 | 1.适用小学科学教学使用。 2.标本在显微镜下能清楚的观察到叶片气孔，形态正常。 | 12 | 片
99 | 动物表皮细胞装片 | 1．适用于小学科学教学观察；2．标本取材为两栖动物的表皮，每次取材不小于2mm×2mm，四周剪切整齐，标本应平铺装片染色；3．标本在80×和200×显微镜下可观察到形状不很规则的呈多角形的细胞膜和着色较深的细胞核。 | 12 | 片
100 | 蛙卵细胞切片 | 1．标本选自32~64细胞之间的卵裂期；2．作过动物极和植物极的中部纵切，切片厚度在10μm以内，每张玻片放材料1~2片，动物极向上；3．标本由于有自然色素，可不染色或单一染色；4．卵黄处有轻微破裂时为二级品；5．应符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 | 12 | 片
101 | 骨细胞切片 | 1．适用于小学教学实验用；2．标本在200×和400×显微镜下观察骨细胞的形态结构；3．骨细胞是多突起的细胞，核为卵圆形，骨细胞位于骨板内或骨板之间，细胞的突起穿越骨板层；4．能看清骨细胞、骨基质、骨细胞突起及核仁；5．标本取材大型哺乳动物的股骨；6．标本用能显示骨细胞结构但又不退色的方法染色；7．切片厚度在10μm以内，材料面积不小于4mm×3mm；8．染色协调，无杂质，无余色，脱蜡干净；9．标本无变形、收缩、破裂现象。 | 12 | 片
102 | 口腔粘膜细胞装片 | 1．适用于小学科学教学观察；2．标本取材为人的口腔粘膜；3．标本应平铺装片，用碘液轻染色；4．在低倍显微镜下应看到扁平，呈不规则多边形的上皮细胞；5．在高倍显微镜下可看到细胞膜着色较浅的细胞质和着色较重的细胞核。 | 12 | 片
103 | 人血细胞装片 | 1．标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用；2．血膜应涂布均匀、无污物；血细胞不重叠、无变形和自溶现象；用苏木精、曙红双重染色；3．染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色；4．标本具有下列一项时为二级品：a.血浆着色，但不影响观察血细胞形态；b.红血细胞有变形现象，在400×镜视野内不超过10%；c.血膜上有少量污物不影响观察。 | 12 | 片
104 | 中国政区地图 | 全开 | 1 | 张
105 | 中国地形地图 | 全开 | 1 | 张
106 | 量筒 | 500mL | 12 | 个
107 | 量杯 | 250mL | 12 | 个
108 | 试管 | φ15mm×150mm | 12 | 支
109 | 试管 | φ20mm×200mm | 12 | 支
110 | 烧杯 | 50mL | 12 | 个
111 | 烧杯 | 100mL | 12 | 个
112 | 烧杯 | 250mL | 12 | 个
113 | 烧杯 | 500mL | 12 | 个
114 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 12 | 个
115 | 锥形瓶 | 100mL | 12 | 个
116 | 酒精灯 | 150mL | 12 | 个
117 | 漏斗 | 60mm | 12 | 个
118 | Y形管 | 玻璃制品 | 12 | 个
119 | 滴管 | 玻璃制品 | 12 | 个
120 | 集气瓶 | 125mL | 12 | 个
121 | 镊子 | 不锈钢，长度不小于110mm。 | 12 | 个
122 | 试管夹 | 1.产品为竹制品。2.长度170mm，宽度12mm，厚度7.5mm。3.试管夹弹簧有足够弹性，作防锈处理。 | 12 | 个
123 | 石棉网 | 铁网及石棉，铁网尺寸不小于100mm×100mm。 | 12 | 个
124 | 燃烧匙 | 金属，长度不小于200mm。 | 12 | 个
125 | 药匙 | 塑料，长度不小于100mm。 | 12 | 个
126 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 1 | 千克
127 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 12 | 个
128 | 橡胶管 | 乳胶，直径6-8mm | 1 | 千克
129 | 橡胶塞 | 橡胶制，白色。0号至9号 | 1 | 千克
130 | 试管刷 | 铁线、猪鬃绳 | 12 | 个
131 | 烧瓶刷 | 铁线、猪鬃绳 | 12 | 个
132 | 培养皿 | 100mm | 12 | 个
133 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 12 | 个
134 | 塑料量杯 | 500mL | 12 | 个
135 | pH广范围试纸 | 1～14 | 12 | 本
136 | 载玻片 | 1、在实验时用来放置实验材料的玻璃片，呈长方形，无色透明，平整，有较好的透光性。 2、45°角，抛光边载玻片；规格(mm)≥25.4x76.2（1＂x3＂)；厚度(mm)：0.8-1；包装：50片/盒，化学性能稳定。 ▲3、标的符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》【提供由生产厂家送检具有第三方（通过CMA认证）机构出具的检测报告复印件】。 | 12 | 盒
137 | 盖玻片 | 1、规格：100片/包（盒），标的为钠钙玻璃制品。 2、标的尺寸应为18×18mm或20×20mm，厚度应为0.13～0.17mm。 ▲3、标的符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》【提供由生产厂家送检具有第三方（通过CMA认证）机构出具的检测报告复印件】。 | 12 | 包
138 | 剪刀 | 钢制，表面防锈处理。手握部分采用塑料套，总长160mm。 | 12 | 个
139 | 花盆 | 花盆由塑料制成。 | 12 | 个
140 | 小刀 | 美工刀，塑料外壳，不锈钢可伸缩刀片，带锁定装置。 | 12 | 个
141 | 塑料桶 | 1．用环保材料制；无毒无味。 | 12 | 个
142 | 手摇铃 | 铜制作，直径不小于70mm 壁厚2mm 柄为木制。 | 1 | 个
143 | 手持筛子 | 不锈钢圈及丝网，直径不小于14cm | 12 | 个
144 | 喷水壶 | 全塑料制。手压式。容积500ml；喷壶头可调整水量的大小。 | 1 | 个
145 | 采集捕捞工具 | 标本夹、捕虫网、水网、小铁铲、枝剪等 | 12 | 个

## 初中化学实验室
化学实验室（48座/室）
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位
一、实验室设备
1、教师端实验设备
1 | 教师桌 | 规格：2400*700*850mm(±0.5)，桌体为全钢结构。 台面要求：采用≥12.7mm厚实芯理化板（双面膜）台面，为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求： ▲（1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，分级结果为 5 级； ▲（2）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出， ▲（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，其中：24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。 ▲（4）甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³；燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级； ▲（5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%； ▲（6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上测试，结果为5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常； ▲（7）检测参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷，检测结果均未检出。 （注：提供满足1-7项参数要求的由生产厂家送检具有第三方（通过CMA认证）机构出具的检测报告复印件。） | 1 | 台
2 | 教师椅 | 1.椅面/椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，依人体工学设计，使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如； 2.扶手采用透气网布包裹海绵搭配优质工程级PP，耐压耐热，环保耐用； 3.底盘及气压杆：气动升降； 4.脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用。 5.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 张
3 | 教师总控台电源装置 | 教师高压电源 | 1 | 个
4 | 水槽 | 水槽：高密度PP材料（聚丙烯）一体成型，台下托底式安装，防塞落水头：优质高密度PP材料一体成型，防虹吸、防阻塞。 | 1 | 个
5 | 教师三联水嘴 | 陶瓷阀芯90°旋转，铜质内芯外采用聚碳酸酯一次注塑成型的防腐蚀、耐酸碱的实验室专用水嘴(一高二低) | 1 | 个
2、学生端实验室设备
1 | 学生桌 | 1. 新型塑铝结构，整体1200*600*780mm(±0.5)。学生位镂空式，符合人体工程学设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角。 台面要求：采用≥12.7mm厚实芯理化板（双面膜）台面，为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求： ▲（1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，分级结果为 5 级； ▲（2）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出， ▲（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，其中：24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。 ▲（4）甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³；燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级； ▲（5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%； ▲（6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上测试，结果为5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常； ▲（7）检测参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷，检测结果均未检出。 （注：提供满足1-7项参数要求的由生产厂家送检具有第三方（通过CMA认证）机构出具的检测报告复印件。） 台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长545*宽50*高100mm，壁厚≥3.5mm，内侧设有凹槽。 下腿规格：≥长500*宽50*高100mm，壁厚≥3.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 立柱：采用≥565*50*120mm，壁厚≥2.0mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。 前横梁：≥114*29*29mm，壁厚≥2.0mm。中横梁：≥29*29mm，壁厚≥2.0mm。 后横梁：≥114*29*19mm,壁厚≥2.0mm。后横梁上侧设50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤。 大横梁:≥110*69*14mm，壁厚≥2.0mm。材料均采用优质铝镁合金材料，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 4、书包斗:500*400*175MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。 | 24 | 张
2 | 学生安全电源 | 1、每两个学生中间，配备翻盖式防尘结构的直流电源盒，接受教师演示台送来的交流电源。 2.学生电源低压交直流可同时输出，设有自动过载保护功能，保护电路启动后，红色发光管点亮，工作指示灯熄灭（指示灯均为隐蔽式）。去掉负载电路恢复正常待机，不影响继续实验。 3、高压电源：每台配备220V交流输出电源，电源全部由教师台控制。 | 24 | 套
3 | 水槽 | 水槽台整体规格：长495*宽595*高830mm，分柜体、水槽和滴水架三部分组成。 1、柜体部分采用全新ABS塑料原料，经注塑模一次注塑成型；柜体有上下座、侧板和柜门部件组成，各部件采用卯榫结构连接，螺丝加固确保柜体结构稳固不扭曲变形；上下座和其他部件采用不同颜色套色拼装使整个水槽台有层次感；柜体后面有一个带锁的检修门，方便日后维修；柜体四角做圆角处理，无安全隐患。 2、水槽部分：水槽采用全新耐腐蚀PP材料一次注塑成型，前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽两侧预留安装洗眼器和皂液器安装孔，方便各科室不同需求。槽体内径不小于420*220*160mm，以下水口为低点四周均有坡度防止积水；下水口为大口径直排孔配有不锈钢滤网和PP材质水塞。 3、滴水架规格：460*170*305mm，滴水架顶部设有快接口放置仓，可隐藏放置水槽台的进排水和电源等接口；两侧预留学生电源仓，并带防尘盖方便后期扩展；正面设9条滴水棒用于悬挂晾干各种仪器设备。 4、水槽部分安置在柜体上面，需在柜体内侧使用螺丝加固连接，防止在使用过程中脱离；所有加固螺丝均采用304不锈钢材质，并处在柜体内侧暗处，安装完成后外表无可见螺丝。 | 12 | 个
4 | 三联水嘴 | 1.鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，三联结构(一高二低），陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。特制鹅颈管可360度旋转。 2.出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 3.水龙头表面涂、渡层按QB/T3827进行24h乙酸盐雾试验后，达到QB/T3832中10级的要求。由市级或以上检测机构出具检验报告。 4.水龙头经国家权威第三方检测机构检测，进出水部分的阀体强度符合GB1334-2004《水嘴通用技术条件》的标准要求，阀体均无变形或渗漏。由市级或以上检测机构出具检验报告复印件。 需另外配备上水软管。 | 12 | 套
5 | 学生凳 | 凳面尺寸：直径320mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。凳架采用20×40×1.5mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm. | 48 | 条
二、环境装修装饰
1、实验室基础设施-室内水电综合布线系统
1 | 电路系统 | 采用主线2.5平方，连接线1.5平方国标线材，根据教学实验标准，连接好教师电源和学生电源正常使用。 | 1 | 套
2 | 给排水系统 | 供水主管φ20PPR，国标φ50PVC排水管。 | 1 | 套
2、实验室基础设
1 | 实验室安装 | 整体实验室安装 （施工不含土建） | 1 | 套
3、仪器柜
1 | 仪器柜 | 尺寸：2000*1000*500mm 1.铝木板式结构：柜身材料采用16mm厚E1级双贴三聚氰胺板；板材所有截面均经全自动封边机封边处理，封边所用边条均为优质1mm厚PVC封边条,所用热熔胶为优质热熔胶王，一次成型，结合紧密，密封性好。选用优质ABS工程注塑加固角连接，不变形、外形美观、经久耐用。 2.结构: 仪器橱分为上下两部分，上部为厚5mm玻璃及板材拉门，放置两层16mm三聚氰胺活动隔板，下部为板材拉门，放置一层16mm三聚氰胺隔板， 3.配件：优质桥式拉手；柜门采用国产高档90度优质铰链，开关10万次以上；采用35mmABS耐蚀注塑专用垫，可有效防止桌身受潮； | 2 | 套
三、常规仪器
序号 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 数量 | 单位
1 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200 mm×1800 mm | 1 | 件
2 | 简易急救箱 | 急救箱铝合金材质，25*15*16cm配备绷带、镊子、别针、剪刀、急救包、止血带、消毒无纺布、创可贴、酒精片、碘伏棉片、医用胶带、三角巾、医用棉签等器材 | 1 | 个
3 | 实验服 | 可分为大、中、小号 | 48 | 件
4 | 护目镜 | 耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型或封闭型 | 48 | 个
5 | 学生电源 | 直流 1.5 V～9 V，1.5 A，每 1.5 V 一档 | 12 | 台
6 | 教学电源 | 交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 一档；直流 1.5 V～12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、12 V，共 6 档 | 1 | 台
7 | 试剂瓶托盘 | 1．ABS工程塑料制品，外形尺寸不小于350×240×90 mm； 2．托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等； 3．托盘厚度≥2mm，四周及底面有加强筋，应满足承重要求。 | 12 | 个
8 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，规格：40*30*14cm(总高44cm)，分别含三种大小不同孔径各三个 孔径直径2.5cm， 3.5cm，6.5cm。底部有抽屉 | 1 | 个
9 | 一字螺丝刀 | Ф 6 mm，长 150 mm，工作端带磁性 | 1 | 支
10 | 十字螺丝刀 | Ф 6 mm，长 150 mm，工作端带磁性 | 1 | 支
11 | 钢丝钳 | 160 mm | 1 | 把
12 | 钢锤 | 0.25 kg，羊角锤 | 1 | 把
13 | 三角锉 | 250 mm，带柄 | 1 | 个
14 | 玻璃管切割器 | 可切割直径 20 mm 以下玻璃管 | 1 | 个
15 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 2 | 套
16 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 | 1 | 个
17 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55 HRC～60 HRC，总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚1.8 mm±0.5 mm，刀口角度宜为60°±5°，锋刃＜0.1 mm | 1 | 个
18 | 托盘天平 | 100 g，0.1 g | 6 | 台
19 | 托盘天平 | 500 g，0.5 g | 4 | 台
20 | 电子天平 | 1000 g，0.1 g | 4 | 台
21 | 红液温度计 | 0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜1.5 ℃ | 6 | 支
22 | 水银温度计 | 0 ℃～200 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜0.5 ℃，有保护套 | 6 | 支
23 | 多用电表 | 直流电流、电压、电阻 2.5 级，交流电压 5 级 | 6 | 个
24 | 酸度计 | 笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 6 | 台
25 | 教学支架 | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬 | 12 | 套
26 | 三脚架 | 铁制，环内径 75 mm，高 150 mm | 12 | 个
27 | 泥三角 | 陶制或者瓷制，内径应保证稳定支撑 30 mm 坩埚 | 2 | 个
28 | 试管架 | 木制或塑料制，8 孔，孔径 21 mm，立柱粘结牢固 | 12 | 个
29 | 试管架 | 木制或塑料制，8 孔，孔径 25 mm | 4 | 个
30 | 试管架 | 木制或塑料制，8 孔，孔径 35 mm | 4 | 个
31 | 漏斗架 | 木制或塑料制 | 2 | 个
32 | 滴定台 | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底部有四个橡胶垫脚 | 2 | 个
33 | 滴定夹 | 铝制，加持部位有防滑脱凹槽 | 2 | 个
34 | 多用滴管架 | 塑料制，底部有圆形凹槽 | 12 | 个
35 | 量筒 | 10mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 12 | 个
36 | 量筒 | 25mL ，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 12 | 个
37 | 量筒 | 50mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 12 | 个
38 | 量筒 | 100mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 12 | 个
39 | 量筒 | 500mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 12 | 个
40 | 容量瓶 | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 2 | 个
41 | 容量瓶 | 500mL，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 2 | 个
42 | 滴定管 | 酸式，具塞，25 mL，透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹 | 2 | 支
43 | 滴定管 | 碱式 ，无塞，25 mL，透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹 | 2 | 支
44 | 滴定管 | 活塞材质聚四氟乙烯，25 mL，透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹 | 2 | 支
45 | 试管 | Φ12 mm ×70 mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 24 | 支
46 | 试管 | Φ15 mm ×150 mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 24 | 支
47 | 试管 | Φ18 mm ×180 mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 24 | 支
48 | 试管 | Φ20 mm ×200 mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 24 | 支
49 | 试管 | Φ32 mm ×200 mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 12 | 支
50 | 口部具支管 | Φ20 mm ×200 mm，透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪 | 12 | 支
51 | 硬质玻璃管 | Φ15 mm ×150 mm，透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口 | 12 | 支
52 | 硬质玻璃管 | Φ20 mm ×250 mm，透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口 | 12 | 支
53 | 烧杯 | 10mL，透明硼硅酸盐玻璃制 | 24 | 个
54 | 烧杯 | 25mL，透明硼硅酸盐玻璃制 | 24 | 个
55 | 烧杯 | 50mL，透明硼硅酸盐玻璃制 | 24 | 个
56 | 烧杯 | 100mL，透明硼硅酸盐玻璃制 | 24 | 个
57 | 烧杯 | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制 | 24 | 个
58 | 烧杯 | 500mL，透明硼硅酸盐玻璃制 | 6 | 个
59 | 烧杯 | 1000mL，透明硼硅酸盐玻璃制 | 6 | 个
60 | 烧瓶 | 250 mL，圆底，透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部应规整 | 12 | 个
61 | 烧瓶 | 250 mL，平底，透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶放在平台上时，应直立不摇晃、不转动 | 3 | 个
62 | 锥形瓶 | 100mL | 12 | 个
63 | 锥形瓶 | 250mL | 10 | 个
64 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 2 | 个
65 | 集气瓶 | 125mL | 12 | 个
66 | 集气瓶 | 250mL | 12 | 个
67 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 5 | 个
68 | 广口瓶 | 60mL | 12 | 个
69 | 广口瓶 | 125mL | 12 | 个
70 | 广口瓶 | 250mL | 12 | 个
71 | 广口瓶 | 500mL | 2 | 个
72 | 茶色广口瓶 | 60mL | 12 | 个
73 | 茶色广口瓶 | 125mL | 12 | 个
74 | 茶色广口瓶 | 250mL | 12 | 个
75 | 细口瓶 | 60mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 12 | 个
76 | 细口瓶 | 125mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 12 | 个
77 | 细口瓶 | 250mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 12 | 个
78 | 细口瓶 | 500mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 6 | 个
79 | 细口瓶 | 1000mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 6 | 个
80 | 细口瓶 | 3000mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 6 | 个
81 | 茶色细口瓶 | 60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 12 | 个
82 | 茶色细口瓶 | 125mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 12 | 个
83 | 茶色细口瓶 | 250mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 12 | 个
84 | 茶色细口瓶 | 500mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 12 | 个
85 | 茶色细口瓶 | 1000mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 12 | 个
86 | 滴瓶 | 30mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 | 12 | 个
87 | 滴瓶 | 1、规格:60mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定。 ▲2、标的符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》【提供由生产厂家送检具有第三方（通过CMA认证）机构出具的检测报告复印件】。 | 12 | 个
88 | 茶色滴瓶 | 30mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 | 12 | 个
89 | 茶色滴瓶 | 60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 | 12 | 个
90 | 酒精灯 | 150mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm。玻璃灯罩应磨口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 12 | 个
91 | 干燥器 | 150mL，磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于 5 个圆孔 | 1 | 个
92 | 气体发生器 | 250mL，漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2 mm（单边） | 1 | 个
93 | 冷凝器 | 300 mm ±10 mm，直形，管径均匀，应有防滑脱沟槽 | 2 | 支
94 | 牛角管 | Φ18 mm ×150 mm，弯形，尖嘴处厚度＞1 mm | 2 | 支
95 | 漏斗 | 60mm | 12 | 个
96 | 漏斗 | 90mm | 12 | 个
97 | 安全漏斗 | 直形，径长300 mm，上口直径 40 mm±3 mm，玻璃壁厚度适中 | 12 | 个
98 | 安全漏斗 | 双球，球径高度、直径一致，双球应位于环管中部，应无明显偏斜 | 6 | 个
99 | 分液漏斗 | 50 mL，锥型，瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 6 | 个
100 | 分液漏斗 | 50 mL，球型，瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 6 | 个
101 | 三通连接管 | T形，Φ 7 mm～8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 4 | 个
102 | 三通连接管 | Y形，Φ 7 mm～8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 4 | 个
103 | 滴管 | 100mm，直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm | 12 | 支
104 | 滴管 | 150mm，直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm | 12 | 支
105 | 干燥管 | 145 mm，单球，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2 cm，最好有防滑脱沟槽 | 4 | 支
106 | 干燥管 | Φ15 mm ×150 mm，U 型，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2 cm，最好有防滑脱沟槽 | 2 | 支
107 | 玻璃活塞 | 直形 | 2 | 支
108 | 圆水槽 | Φ200mm×100mm，水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑 | 4 | 个
109 | 圆水槽 | Φ270 mm ×140 mm，水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑 | 4 | 个
110 | 坩埚 | 瓷制，30 mL，耐热≥1200 ℃，内外壁光滑，外壁涂釉，配有坩埚盖 | 6 | 个
111 | 坩埚钳 | 200 mm，钢制，中间弯曲部分内径应在 2 cm～3 cm | 12 | 个
112 | 烧杯夹 | 钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触 | 6 | 个
113 | 镊子 | 不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，前部应有防滑脱锯齿 | 12 | 个
114 | 试管夹 | 木制或者竹制，长度≥200 mm，宽度约 20 mm，厚度约 20 mm。试管夹闭口缝≤1 mm，开口距离≥25 mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15 mm | 12 | 个
115 | 止水皮管夹 | Φ3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º弹性好，不漏液 | 12 | 个
116 | 螺旋皮管夹 | 由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为33 mm×20 mm×8 mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1 mm | 6 | 个
117 | 石棉网 | 金属网尺寸≥125 mm×125 mm，0.8 mm 钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理 | 6 | 个
118 | 陶土网 | 金属网尺寸≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网 | 6 | 个
119 | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径 18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长约300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 6 | 个
120 | 药匙 | 长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 6 | 个
121 | 玻璃管 | Φ5 mm ～6 mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 4 | kg
122 | 玻璃管 | Φ7 mm ～8 mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 4 | kg
123 | 玻璃弯管 | Φ7 mm ～8 mm，一端长度为 6 cm～7 cm，另一端长度约 20 cm，形状为锐角、直角和钝角，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 4 | kg
124 | 玻璃棒 | Φ5 mm ～6 mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 4 | kg
125 | 玻璃棒 | Φ7 mm ～8 mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 4 | kg
126 | 橡胶塞 | 000、00、0-12号，白色，质地均匀 | 8 | kg
127 | 橡胶管 | 外径 9 mm，内径 6 mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 | 4 | kg
128 | 乳胶管 | 外径 6 mm， 内径 4 mm | 12 | m
129 | 乳胶管 | 外径 7 mm， 内径 5 mm | 12 | m
130 | 乳胶管 | 外径 9 mm， 内径 6 mm | 12 | m
131 | 试管刷 | Φ12 mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 6 | 个
132 | 试管刷 | Φ18 mm ，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 6 | 个
133 | 试管刷 | Φ32 mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 6 | 个
134 | 烧瓶刷 | 250 mL 烧瓶用，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 6 | 个
135 | 烧瓶刷 | 500 mL 烧瓶用，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 6 | 个
136 | 结晶皿 | 80 mm，平底，无色硼硅酸盐玻璃制 | 6 | 个
137 | 表面皿 | 60 mm，无色硼硅酸盐玻璃制 | 6 | 个
138 | 表面皿 | 100 mm ，无色硼硅酸盐玻璃制 | 6 | 个
139 | 研钵 | 60 mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 6 | 个
140 | 研钵 | 100 mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 6 | 个
141 | 蒸发皿 | 100 mm，瓷制，耐受温度≥800℃ | 6 | 个
142 | 蒸发皿 | 120 mm ，瓷制，耐受温度≥800℃ | 6 | 个
143 | 反应板 | 白色陶瓷，6 孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透 | 6 | 个
144 | 井穴板 | 透明塑料，9 孔，每孔 0.7 mL，可以重复使用 | 6 | 个
145 | 井穴板 | 透明塑料，6 孔，每孔 5 mL，配 6 个双导气管的井穴塞，可以重复使用 | 6 | 个
146 | 塑料多用滴管 | 弹性圆筒形吸泡和一根 Φ1 mm×120 mm 的径管连接而成，容积 4 mL，环保材料，弹性好 | 6 | 包
147 | 塑料洗瓶 | 250 mL 或 500 mL，水嘴略向下倾斜，口径 1 mm～2 mm，瓶口紧实不漏气 | 6 | 个
148 | 塑料水槽 | 250 mm×180 mm×100 mm | 6 | 个
149 | 注射器 | 10 mL，塑料制，符合医用器具卫生标准 | 6 | 只
150 | 酒精喷灯 | 坐式，铜制，壶体容积≥300 mL，火焰高度为 150mm～180 mm，火焰温度为 960 ℃±60 ℃ | 6 | 个
151 | 储气装置 | 容积≥2 L | 2 | 台
152 | 金属矿物、金属及合金标本 | 1、标本盒210*165*30mm，每种类型不少于5种，耐用，不易损坏，便于保存，适合观察 ▲2、标的符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》【提供由生产厂家送检具有第三方（通过CMA认证）机构出具的检测报告复印件】。 | 1 | 盒
153 | 溶液导电演示器 | 1、溶液导电演示器主要由以下配件组成： 1.2示教板 1套 1.3支撑脚 2个 1.4溶液槽 5个 2、演示器为电表式，工作电压DC6V。 3、示教板采用优质工程塑料ABS制作，规格尺寸不小于295X255X25mm。 3.1示教左上方应安装调校开关，中间安装电表显示屏，右上方安装档位开关。 3.3.2调校开关应有高、低标注；电表应有电压和电流显示；档位开关应有1~7档标注。 3.3.3示教板中间装有5组插线装置和5组LED指示灯，右中间安装电流插孔，插线装置应1~5标注，电流插孔应有正、负极标注。 3.3.4示教板两侧开有飞机孔、便于支撑脚安装。 4、支撑脚采用ABS工程塑料制作，有效尺寸不小于115X13X120mm。 4.1抱住示教板往上推到位后，应摆放平稳，无摇摆现象。 5、溶液槽采用透明塑料制作，规格不小于57X36X61mm，容量不小于60ml。采用石墨电极通电，通电线应有鱼叉接口，通电线长度不小于250mm。 6、电源连接线一端配有鱼叉，一端配有香蕉插，长度不小于400mm。 7、组装后的溶液导电演示器应摆放平稳，通电后按教学要求演示，性能稳定、效果好、正确。 | 1 | 台
154 | 微型溶液导电实验器 | 所需每种溶液≤3 mL | 4 | 套
155 | 水电解演示器 | 1．30mL，铂电极； 2．电解管由透明玻璃制成，刻度线清晰，造型规范，两管平行，粗细均匀，无结瘤、裂痕 等缺陷； 3．使用电源：直流6～12V； 4．电解过程中，氢气与氧气的体积（刻度）比为2:1，无明显差异； 5．支架和底座稳定牢固。 | 1 | 台
156 | 水电解实验器 | 电解液为 10％NaOH 或者 5％H 2 SO 4 溶液。实验时间：制取 20 mL 氢气，使用电压 12 V，时间约 1min；采用相同条件电解 Na 2 SO 4 溶液，时间不超过 5 min。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为 2:1，误差≤5％；仪器无明显外观缺陷，便于操作、坚固耐用；刻度清晰耐磨，示数易于读取，电极不易损坏。 | 6 | 台
157 | 金刚石结构模型 | 1、碳原子：Φ30mm的4孔黑色塑料球30个；化学键：Φ3mm×35mm镀镍金属杆40根。 ▲2、标的符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》【提供由生产厂家送检具有第三方（通过CMA认证）机构出具的检测报告复印件】。 | 1 | 套
158 | 石墨结构模型 | 碳原子：Φ30 mm 的 5 孔黑色塑料球 39 个；化学键：Φ3 mm×50 mm 镀镍金属杆 45 根，Φ3 mm×90 mm 镀镍金属杆 14 根 | 1 | 套
159 | 碳-60结构模型 | 碳原子：Φ30mm 的 3 孔黑色塑料球 60 个；化学键：Φ6mm×25mm 的镀镍金属杆 90 根 | 1 | 套
160 | 碘升华凝华管 | 1、由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度68mm，直径25mm。管内密封碘的质量≥0.1克。2、手柄长90mm，直径为Φ8±1mm。3、管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。4、管体应耐80℃温差的急冷骤热。5、升华与凝华的全过程耗时应≤2分钟。 | 6 | 个
161 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式；Φ40 mm 塑料球：碳原子（黑色）4 个，氧原子（红色）13 个，氮原子（深蓝色）2 个，硫原子（黄色）2 个；Φ30 mm 塑料球：氢原子（白色）12 个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 | 1 | 套
162 | 氯化钠晶体结构模型 | 球棍式，氯原子 Φ30 mm 的 6 孔绿色塑料球 13个；钠原子 Φ30 mm 的 6 孔银灰色塑料球 14 个；化学键：Φ3 mm×60 mm 的镀镍金属杆 54 根 | 1 | 套
163 | 元素周期表 | 带轴，≥150 cm×110 cm，字迹信息清晰，易于观看 | 1 | 件
164 | 原油常见馏分标本 | 不少于 8 种，耐用，易于储存，便于观察，密封完好，固定牢固 | 1 | 盒
165 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于 10 种，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落 | 1 | 盒
166 | 新型无机非金属材料标本 | 标本盒210*165*30mm，包括氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切割整齐，美观 | 1 | 盒

## 初中物理实验室
物理实验室（48座/室）
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位
一、实验室设备
1、教师端实验设备
1 | 教师桌 | 规格：2400*700*850mm(±0.5)桌体为全钢结构。 台面要求：采用≥12.7mm厚实芯理化板（双面膜）台面，为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求： ▲（1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，分级结果为 5 级； ▲（2）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出， ▲（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，其中：24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。 ▲（4）甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³；燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级； ▲（5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%； ▲（6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上测试，结果为5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常； ▲（7）检测参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷，检测结果均未检出。 （注：提供满足1-7项参数要求的由生产厂家送检具有第三方（通过CMA认证）机构出具的检测报告复印件。） | 1 | 台
2 | 教师椅 | 1.椅面/椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，依人体工学设计，使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如； 2.扶手采用透气网布包裹海绵搭配优质工程级PP，耐压耐热，环保耐用； 3.底盘及气压杆：三级气压杆，气动升降；底盘加厚型设计，可下躺平至155°； 4.脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用。 5.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 张
3 | 教师总控台电源装置 | 低压四路主控 | 1 | 个
2、学生端实验室设备
1 | 学生桌 | 1. 新型塑铝结构，整体1200*600*780mm(±0.5)。学生位镂空式，符合人体工程学设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角。 台面要求：采用≥12.7mm厚实芯理化板（双面膜）台面，为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求： ▲（1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检，分级结果为 5 级； ▲（2）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出， ▲（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，其中：24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。 ▲（4）甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³；燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级； ▲（5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%； ▲（6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上测试，结果为5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常； ▲（7）检测参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷，检测结果均未检出。 （注：提供满足1-7项参数要求的由生产厂家送检具有第三方（通过CMA认证）机构出具的检测报告复印件。） 台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长545*宽50*高100mm，壁厚≥3.5mm，内侧设有凹槽。 下腿规格：≥长500*宽50*高100mm，壁厚≥3.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 立柱：采用≥565*50*120mm，壁厚≥2.0mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。 前横梁：≥114*29*29mm，壁厚≥2.0mm。中横梁：≥29*29mm，壁厚≥2.0mm。 后横梁：≥114*29*19mm,壁厚≥2.0mm。后横梁上侧设50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤。 大横梁:≥110*69*14mm，壁厚≥2.0mm。材料均采用优质铝镁合金材料，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 4、书包斗:500*400*175MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。 | 24 | 张
2 | 学生安全电源 | 1、每张台装配1组实验用电源，配交流电压表，直流电压，电流表，做输出指示。 2、每组电源配有漏电保护器、工作指示灯、保险丝二组三孔220V交流电源输出用国产优质插座。 3、低压交流电源：2V—18V、每2V一档，额定电流3A，18V—24，额定电流2A，(短路、过载自动保护、自动复位) 4、低压直流稳压电源：1.5V-16V，额定电流2A，16V—24V，额定电流1A，连续可调电源(短路、过载自动保护、手动复位)85表显示。 5、配灵敏电流计、双量程低压直流电压表、低压直流电流表各一只（测量表）。 6、接线柱输出，选用回型接线柱，不易被学生拧下 7、配铝合金外壳，放置台面上。 | 24 | 套
3 | 学生凳 | 凳面尺寸：直径320mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。凳架采用20×40×1.5mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm. | 48 | 条
二、环境装修装饰
1、实验室基础设施-水电综合布线系统
1 | 电路系统 | 采用主线2.5平方，连接线1.5平方国标线材，根据教学实验标准，连接好教师电源和学生电源正常使用。 | 1 | 套
2、实验室基础设施
1 | 实验室安装 | 整体实验室安装 （施工不含土建） | 1 | 套
3、仪器柜
1 | 仪器柜 | 尺寸：2000*1000*500mm(±0.5) 1.铝木板式结构：柜身材料采用16mm厚E1级双贴三聚氰胺板；板材所有截面均经全自动封边机封边处理，封边所用边条均为优质1mm厚PVC封边条,所用热熔胶为优质热熔胶王，一次成型，结合紧密，密封性好。选用优质ABS工程注塑加固角连接，不变形、外形美观、经久耐用。2.结构: 仪器橱分为上下两部分，上部为厚5mm玻璃及板材拉门，放置两层16mm三聚氰胺活动隔板，下部为板材拉门，放置一层16mm三聚氰胺隔板。 3.配件：优质桥式拉手；柜门采用国产高档90度优质铰链，开关10万次以上；采用35mmABS耐蚀注塑专用垫，可有效防止桌身受潮。 | 2 | 室
三、常规仪器
序号 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 数量 | 单位
1 | 一字螺丝刀 | Φ 6 mm，长 150 mm； Φ 3 mm，长 75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型 | 1 | 套
2 | 十字螺丝刀 | Φ 6 mm，长 150 mm； Φ 3 mm，长 75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型 | 1 | 套
3 | 剥线钳 | Φ 0.5 mm～2.5 mm；刃口闭合状态间隙应不大于 0.3 mm，刃口错位应不大于 0.2 mm；钳口硬度不低于 HRA65 或 HRC30 | 1 | 把
4 | 钢丝钳 | 160 mm，抗弯强度 1120 N，扭力矩 15 N·m，15°；剪切性能 Φ 16 mm 钢丝，580 N；夹持面硬度不低于 44HRC；PVC 环保手柄，在不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22° | 1 | 把
5 | 尖嘴钳 | 160 mm，抗弯强度 710 N，剪切性能 Φ 1.6 mm钢丝，570 N；在不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22°，硬度不低于 44HRC，PVC手柄 | 1 | 把
6 | 斜口钳 | 125 mm，双刃刀 | 1 | 把
7 | 砂纸 | 干磨砂纸，P36～P50、P150～P220、P1000～P2000 | 12 | 张
8 | 民用剪刀 | 长 170 mm，用于剪布 | 1 | 把
9 | 电烙铁套装 | 80 W，内热式，橡胶线，含烙铁架 | 1 | 把
10 | 焊锡膏 | 中性 | 1 | 盒
11 | 焊锡丝 | 无铅 | 1 | 卷
12 | 松香 | 助焊 | 1 | 盒
13 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 1 | 套
14 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料 | 1 | 个
15 | 锥子 | 锥头长 77 mm，锥杆直径渐变 | 1 | 个
16 | 镊子 | 304 不锈钢，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，镊子前部应有防滑脱锯齿状 | 1 | 个
17 | 红液温度计 | 量程0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差<±1.5 ℃ | 24 | 支
18 | 湿度计 | 指针式 | 1 | 个
19 | 蒸发皿 | 瓷， Φ 60 mm | 12 | 个
20 | 橡胶塞 | 0～4 号，应选用白色胶塞，质地均匀 | 12 | 套
21 | 试管 | Φ 15 mm×150 mm，透明，硼硅酸盐玻璃制 | 20 | 支
22 | 试管 | Φ 30 mm×200 mm，透明，硼硅酸盐玻璃制 | 6 | 支
23 | 烧瓶 | 圆、长，500 mL，透明，硼硅酸盐玻璃制 | 6 | 个
24 | 烧瓶 | 平、长，250 mL，透明，硼硅酸盐玻璃制 | 6 | 个
25 | 烧杯 | 100 mL，透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 12 | 个
26 | 酒精灯 | 150 mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 12 | 个
27 | 漏斗 | 漏斗口径 90 mm，斗颈长 90 mm，下口磨成45º角，斜口边口倒角或熔光，耐水性 HGB3级 | 6 | 个
28 | 注射器 | 100 mL，分度值 10 mL，刻度清晰。加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高 | 24 | 个
29 | 三通连接管 | T 形 | 12 | 个
30 | 陶土网 | 功能同石棉网，陶土材质，尺寸不小于 125 mm×125 mm，0.8 mm 钢丝制成 | 12 | 个
31 | 两用气筒 | 活塞胶垫，气嘴外径 8 mm±0.1 mm，长度15 mm，台阶口；抽气压强达到 6.7 kPa 时，放置30 s，漏气引起的压强变化应≤2.6 kPa；充气压强达到 290 kPa 时，放置 30 s，漏气引起的压强变化应≤9.8 kPa | 12 | 个
32 | 方座支架 | 由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2 只）、平行夹、吊杆等组成；立杆长600 mm，方形座长 210 mm，宽 135 mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于 120 ℃的缓压层 | 12 | 套
33 | 碘升华凝华管 | 1、由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度≥45mm，直径≥30mm。管内密封碘的质量≥0.1克。 2、手柄长≥70mm，直径为Φ6±1mm。 3、管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。 4、管体应耐80℃温差的急冷骤热。 5、升华与凝华的全过程耗时应≤2分钟。 ▲6、标的符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》【提供由生产厂家送检具有第三方（通过CMA认证）机构出具的检测报告复印件】。 | 24 | 个
34 | 托盘天平 (样品1) | 1．最大称量200g，分度值0.2 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4．冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 24 | 台
35 | 圆柱体组 | 1、包括铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等3种材质圆柱体；圆柱体直径20mm，高32mm。 ▲2、标的符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》【提供由生产厂家送检具有第三方（通过CMA认证）机构出具的检测报告复印件】。 | 6 | 套
36 | 立方体组 | 包括黄铜、铁、铝、木 4 种材料的 5 个立方体，其中铝材 2 个，黄铜（边长 20 mm）、铁（边长 20 mm）、铝（边长 25 mm）、铝（边长 30 mm）、木材（边长 50 mm）各 1 个，带不锈钢挂钩 | 6 | 套
37 | 量筒 | 100 mL，1 mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和 耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 6 | 个
38 | 放大镜 | 手持式，5×，焦距 50 mm | 4 | 个
39 | 内聚力演示器 | 由 2 个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2根扳杆组成；圆柱体尺寸约 Φ 20 mm×50 mm，铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的 1/2，挤压架应采用铁质结构，2 个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35 mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.25 mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60 N | 1 | 个
40 | 钢直尺 | 适用于小学或中学测量长度，碳钢材质，有效测量长度1000mm，最小分度值0.5mm，任意100mm长度内误差≤±0.05mm，全长误差≤±0.1mm，尺身表面光滑无毛刺，防锈耐磨。产品采用塑料袋包装。 | 6 | 把
41 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于 1.5 年 | 6 | 块
42 | 斜面小车 | 产品由斜面板、小车、支撑杆、摩擦块、砝码桶组成。1.斜面板外形尺寸：815×100×20mm；档条宽15mm、高14mm。2.标尺全长800mm、累计误差不超过2mm、最小分度值10mm，其“0”位与挡条内侧边线齐平，刻线和数字清晰。3.安装支撑杆孔直径为6mm，深30－40mm，孔与支撑杆配合松紧适度。4.滑轮倾角可调，应能承受0.25N·m的转动力矩而不滑动。5.支撑杆总长150mm。6.摩擦块外形尺寸：100mm×80mm×40mm，摩擦面分别有2个和4个圆孔。 | 6 | 套
43 | 气火箭 | 器材由发射支架、导轨、火箭、火箭头组成。发射支架由底座、可调角度加构成，表面烤漆，底座尺寸：270mm×110mm×11mm。 | 1
44 | 螺旋弹簧组 | 由拉力极限分别为 4.9 N、2.94 N、1.96 N、0.98 N 和 0.49 N 的 5 种弹簧构成；各弹簧带长 50 mm 挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板 | 6 | 组
45 | 演示测力计 | 平板式；量程 0 N〜2 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 1 | 个
46 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜1 N，分度值 0.02 N；示值误差≤1/2 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 6 | 个
47 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜2.5 N，分度值 0.05 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 6 | 个
48 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜5 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 6 | 个
49 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜10 N，分度值 0.2 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 6 | 个
50 | 金属钩码 | 10 g（ Φ 22 mm）×l，20 g（ Φ 26 mm）×2，50 g（ Φ 30 mm）×2，200 g（ Φ 48 mm）×1，允许误差：10 g±0.1 g，20 g±0.2 g，50 g ±0.5 g，200 g±2.0 g | 6 | 套
51 | 运动和力实验器 | 1．由水平板、斜面板、小车、过渡塑料片、毛巾，布，瓦楞纸，小球2个(金属球、塑料 球），硬盒、小球滑槽运动块等组成； 2．水平板和斜面板用合页连接，宽度和厚度尺寸要一致，宽度120mm，厚度12mm；水平板长 530mm，斜面板长200mm，小车为塑料制品，尺寸不小于120mm×75mm×40mm，两小球直径一致 为16mm。 | 1 | 套
52 | 惯性演示器 | 观察的物体应能收回，成功率不小于 98% | 1 | 套
53 | 阿基米德原理实验器 | 包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等 | 12 | 套
54 | 浮力原理演示器 | 由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通管 A 中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮 | 1 | 套
55 | 气体浮力演示器 | 1、适用于物理实验教学用。 2、抽气式。 ▲3、标的符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》【提供由生产厂家送检具有第三方（通过CMA认证）机构出具的检测报告复印件】。 | 1 | 套
56 | 物体浮沉条件演示器 | 由透明盛液筒（内径≥95 mm，深度≥285 mm）、浮体及附件（U 形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态 | 1 | 套
57 | 潜水艇浮沉演示器 | 由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于 2 次，悬浮时倾斜不超过 10° | 1 | 套
58 | 压力和压强演示器 | 1、压力和压强演示器主要由压强小桌，海绵块组成。 2、压强小桌金属加工制成，表面防锈处理。桌面板厚度应≥2mm,外形尺寸应≥200mm×100mm×100mm。桌脚底部应为圆台形。 3、海绵块尺寸应≥210mm×105mm×40mm，切割平整。 ▲4、标的符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》【提供由生产厂家送检具有第三方（通过CMA认证）机构出具的检测报告复印件】。 | 1 | 套
59 | 液体内部压强实验器 | 1、本仪器由承压盒、支杆、胶膜等组成。 2、承压盒的内经约Φ36mm，转轴孔径Φ3.8mm。3、支杆由Φ3.8mm的低碳钢制成，一端弯成为90°±1°，表面电镀（或油漆）。 | 12 | 套
60 | 微小压强计 | 1、产品由U形玻璃管、刻度板、三通管、夹持柄等组成。2、量度范围：300mm。3、刻度板外形尺寸360×37×12mm.。4、U形管用内经均匀的玻璃管制成，其内经为3.5－5.5mm，壁厚1mm。U形管竖直长度约365mm，两管间距25±3mm。一端成喇叭口，另一端成平口状。5、三通管用外径为5.8mm的半透明塑料制成，三个端头均为“接头”状。6、刻度板最小刻度为5mm，刻度总长为300mm。 | 12 | 台
61 | 透明盛液筒 | 1、外形尺寸：高300mm±5mm，直径100mm±2mm，壁厚≥2mm；2、口部圆正，底部平整，表面无凸凹平现象；3、标尺为透明不干胶标尺，毫米单位，黑色字体。4、材料为透明塑料注塑成型。 | 12 | 个
62 | 液体对器壁压强演示器 | 1、透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有3个喷嘴，对面应有1个喷嘴；配4个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺。 ▲2、标的符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》【提供由生产厂家送检具有第三方（通过CMA认证）机构出具的检测报告复印件】。 | 1 | 台
63 | 连通器 | 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸 210 mm×210 mm×120 mm，底座应平稳；粗管外径 30 mm，细管外径 12 mm，无色透明材料透光率≥90％ | 1 | 个
64 | 乳胶管 | 外径 9 mm、内径 6 mm，拉伸强度≥21 MPa，扯断伸长率≥700％ | 10 | m
65 | 乳胶管 | 外径 6 mm、内径 4 mm，拉伸强度≥21 MPa，扯断伸长率≥700％ | 10 | m
66 | 马德堡半球 | 由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管 2 根以及底座等组成；球体外径应≥80 mm，气嘴外径 8 mm | 1 | 套
67 | 流体压强与流速关系演示器 | 液体式，由液体流动管道、液体接入部件、液体回收部件、压强观测部件 4 部分组成 | 1
68 | 杠杆 | 塑料制品。由杠杆、轴、调平装置和 6 个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500 mm，杠杆中心孔为铁质镶件，杠杆上带刻度，中间为0，两边分别印有5、10、15、20、25等数值，最小刻度为1cm，两端有调节丝杆和调平螺母，调平螺母重约4.4克，调节范围不小于20mm，轴为金属制，表面电镀，直径6mm，长80mm。 | 6 | 套
69 | 演示滑轮组 | 1、由单滑轮2件、三并滑轮2件、三串滑轮2件、支杆滑轮2件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％。 ▲2、标的符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》【提供由生产厂家送检具有第三方（通过CMA认证）机构出具的检测报告复印件】。 | 6 | 组
70 | 滑轮组 | 由单滑轮 4 件、二并滑轮 2 件、二串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件构成，每个滑轮组中至少有 1 个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％ | 6 | 组
71 | 音叉 | 256 Hz±0.3 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 300 mm×80 mm×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB | 12 | 套
72 | 音叉 | 512 Hz±0.4 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 140 mm×80 mm×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB | 12 | 套
73 | 电铃 | 在 15 m 范围内铃声清晰 | 1 | 个
74 | 声传播演示器 | 由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒、连接皮管等组成；可密封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085 MPa，并在 10 s 内保持气压低于-0.080 MPa；可演示声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验 | 1 | 套
75 | 抽气盘 | 由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接口外径 8 mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置。密封性能：当压强达到－9.8×10－2MPa 后停止抽气，关闭阀门，保持 10 min 后钟罩内气 压应不高于－9.0×10－2MPa。实验效果：未装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声装置 0.5 m 处应不低于 90 dB，装入钟罩后抽气前的声强应不低于 75 dB，抽气后的声强应不大于 45 dB | 1 | 套
76 | 发音齿轮 | 包括 3 片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数分别为 80、40、20，半圆形齿；齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料 | 1 | 个
77 | 凹面镜 | 直径 100 mm，焦距 65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 6 | 块
78 | 凸面镜 | 直径 100 mm，焦距-65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 6 | 块
79 | 光的传播、反射、折射实验器c | 包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2 个条形玻砖、2 个半导体激光光源（不加扩束镜，1 个为入射光源，1 个提供法线）等，表盘直径≥300 mm | 24 | 台
80 | 平面镜成像实验器 | 镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚 5 mm，尺寸不小于 150 mm×100 mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志；支架 2 个；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志 F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为 90°±1´，成像清晰无叠影 | 12 | 套
81 | 透明水槽 | 250 mm×180 mm×100 mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2 mm | 6 | 个
82 | 透明水槽 | Φ 200 mm×100 mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2 mm | 6 | 个
83 | 透镜及其应用实验器 | 简单测量凸透镜的焦距，用凸透镜和凹透镜做望远镜，用凸透镜做投影、照相的原理等 | 24 | 盒
84 | 白光的色散与合成演示器 | 由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成；两块棱镜应配对，用 ZF3 玻璃制，其折射率之差不大于 0.003，中部色散之差不大于 0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光 | 1 | 套
85 | 光的三原色合成实验器 | 可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色 | 24 | 套
86 | 光具座 | 导轨长 1000 mm，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度 900 mm，分度值 l mm。光源出口处照度应≥500 1x，500 mm 处照度≥300 1x。附件包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双 凹透镜 1 件，“1”字屏 1 件，白屏 1 件，插杆 5 根，带支架毛玻璃屏 1 件，烛台 1 件。各器件易于装配、固定及拆卸 | 12 | 套
87 | 光具组 | 器件包括： 双凸透镜（F=100mm±2，Ф40mm）1面，平凸透镜（F=300mm±12，Ф50mm）1面，光源（6V3W 聚光透镜）1个，毛玻璃屏1块，屏夹1组，蜡烛台1个，双凸透镜（F=50mm±2，Ф30mm） 1面，双凹透镜（F=-75mm±4．5，Ф30mm）1面，白屏1块，“1”字屏，1块，插焊4个。 | 12 | 套
88 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350 mm×350 mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电器检验张角≥30°（≥50°） | 6 | 对
89 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150 mm×150 mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电器检验张角≥30°（≥45°） | 6 | 对
90 | 电磁实验用旋转架 | 1、产品由底座、支杆、旋转体构成，二件为一套。底座直径65mm，高20mm。支杆直径10mm，长75mm，顶尖为钢制，表面镀铬处理。旋转体外形尺寸：40mm×25mm×20mm，旋转体上有盛放磁铁和胶棒的凹槽。组装后的高度为105mm。 ▲2、标的符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》【提供由生产厂家送检具有第三方（通过CMA认证）机构出具的检测报告复印件】。 | 6 | 对
91 | 验电器连接杆 | 产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于130mm；连接杆采用直径不小于Φ2mm的钢丝制作，长度约200mm，一端成形为“∨”形。 | 1 | 个
92 | 箔片验电器 | 教师用，一对装。产品由金属外壳、金属球、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料，透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25mm。外形尺寸约14cm×8.5cm×20cm。 | 1 | 对
93 | 指针验电器 | 由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料（透光率≥90%）；指针用非磁性材料，长度≥100 mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆球加 9 kV 直流高压，指针张开角度在 45°～50°；移去高压后，指针保持 30°以上的时间≥20 min | 1 | 对
94 | 感应起电机 | 1、环境温度：-10~40℃ 2、起电盘直径：235mm。 3、放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm。 4、本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。 | 1 | 台
95 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T | 6 | 对
96 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055 T | 6 | 个
97 | 翼形磁针 | 2 支，针体 140 mm×8 mm，座 Φ 71 mm×112 mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9 mT | 1 | 组
98 | 菱形小磁针 | 16 支，磁针 28 mm×8 mm，座 Φ 25 mm×25 mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5 mT | 6 | 组
99 | 磁感线演示器 | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸不小于 200 mm×120 mm；环境温度大于 10 ℃时，摇匀铁粉时间每次≤20 s | 1 | 套
100 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 1 | 套
101 | 磁感线演示板 | 每块板上有 130 以上个空穴，内含自由活动小铁棒 | 1 | 套
102 | 电流磁场演示器 | 直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布 | 1 | 套
103 | 蹄形电磁铁 | 磁路总长度不小于 220 mm，两磁极面中心距离不小于 40 mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1 A，工作电压≤6 V，连续工作 20 min 后线圈温升应不大于 75℃，吸力≥49 N，剩余磁力≤5.88 N | 1 | 个
104 | 原副线圈 | 原线圈：0.56 mmQZ 型漆包线 310～330 匝，线圈架内径 11 mm，绕线宽度 57 mm；副线圈：0.25 mmQZ 型漆包线 670～680 匝，线圈架内径 24 mm，绕线宽度 52 mm | 6 | 套
105 | 螺线管 | 透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈绕向清晰可见，宜附带手柄磁针 | 6 | 组
106 | 充磁器 | 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于 80 mm，能充两极间距大于 28 mm、磁极截面积小于 42 mm×24 mm 的 U 形磁铁以及截面积小于 42 mm×24 mm 的条形磁铁，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度 3000 V | 1 | 台
107 | 演示电磁继电器 | 1、包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流9V，工作电流100mA±15mA，吸合电流≤70mA，释放电流20mA～40mA。触点常闭电阻≤1Ω，常开电阻≤0.5Ω，开距≥2mm。 ▲2、标的符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》【提供由生产厂家送检具有第三方（通过CMA认证）机构出具的检测报告复印件】。 | 1 | 个
108 | 方形线圈 | 非金属材料正方形框架；线圈应由直径 Φ0.41 mmQZ 型漆包线绕 150 匝以上制成，线圈边长为 63 mm±3 mm；线圈引线为截面积为 0.20 mm2 ～0.25 mm 2 、长 320 mm 的多股软线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成，长度 150 mm～160 mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径 10 mm，能固定在方座支架的垂直夹上 | 12 | 套
109 | 手摇交直流发电机 | 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为 1600 r/min 空载时，输出端交流和直流电压均应≥8 V；接 16 Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5 V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4 V，电流应≤0.4 A | 1 | 个
110 | 演示电表 | 2.5 级，直流电流：200 μA、0.5 A、2.5 A，直流电压：2.5 V、10 V，检流：－100 μA～100 μA，电压灵敏度：5 kΩ/V | 1 | 台
111 | 直流电流表 | 0.6 A、3 A 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％ | 5 | 台
112 | 直流电压表 | 3 V、15 V 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％ | 5 | 只
113 | 多用电表 | 指针式，不低于 2.5 级 | 1 | 只
114 | 多用电表 | 数字式，4-1/2 位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试 | 1 | 只
115 | 灵敏电流计 | 300 μA，G 0 档表头内阻 80 Ω～125 Ω，G 1档表头内阻 2400 Ω～3000 Ω | 6 | 只
116 | 电珠(小灯泡) | 1.5 V、0.3 A | 24 | 个
117 | 单刀开关 | 1、由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。2、底座：黑色塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm ,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。3.各金属部件采用铜质材料制成。 | 12 | 个
118 | 滑动变阻器 | 5 Ω，3 A，误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃ | 2 | 个
119 | 滑动变阻器 | 20 Ω，2 A ，误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃ | 2 | 个
120 | 滑动变阻器 | 50 Ω，1.5 A ，误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃ | 1 | 个
121 | 电阻圈 | 包括 5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 共 3 种规格，阻值误差≤±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作 15 min 后，5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 电阻圈外壳两侧温升分别不应高于 60 K、60 K 和 45 K；按额定电流连续工作 2 h 后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在1%以内 | 4 | 组
122 | 导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；插头导线；宜用不同线色 | 4 | 套

## 初中生物实验室
生物实验室（48座/室）
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位
一、实验室设备
1、教师端实验设备
1 | 教师桌 | 规格：2400*700*850mm(±0.5)，桌体为全钢结构。 台面要求：采用≥12.7mm厚实芯理化板（双面膜）台面，为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求： ▲（1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，分级结果为 5 级； ▲（2）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出， ▲（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，其中：密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。 ▲（4）甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³；燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级； ▲（5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%； ▲（6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上测试，结果为5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常； ▲（7）检测参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷，检测结果均未检出。 （注：提供满足1-7项参数要求的由生产厂家送检具有第三方（通过CMA认证）机构出具的检测报告复印件。） | 1 | 台
2 | 教师椅 | 1.椅面/椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，依人体工学设计，使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如； 2.扶手采用透气网布包裹海绵搭配优质工程级PP，耐压耐热，环保耐用； 3.底盘及气压杆：三级气压杆，气动升降；底盘加厚型设计，可下躺平至155°； 4.脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用。 5.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 张
3 | 教师总控台电源装置 | 教师高压电源 | 1 | 个
4 | 水槽 | 水槽：高密度PP材料（聚丙烯）一体成型，台下托底式安装，防塞落水头：优质高密度PP材料一体成型，防虹吸、防阻塞。 | 1 | 个
5 | 教师三联水嘴 | 陶瓷阀芯90°旋转，铜质内芯外采用聚碳酸酯一次注塑成型的防腐蚀、耐酸碱的实验室专用水嘴(一高二低) | 1 | 个
2、学生端实验室设备
1 | 学生桌 | 1. 新型塑铝结构，整体1200*600*780mm(±0.5)。学生位镂空式，符合人体工程学设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角。 台面要求：采用≥12.7mm厚实芯理化板（双面膜）台面，为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求： ▲（1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，分级结果为 5 级； ▲（2）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出， ▲（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，其中：表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。 ▲（4）甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³；燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级； ▲（5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%； ▲（6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上测试，结果为5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常； ▲（7）检测参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷，检测结果均未检出。 （注：提供满足1-7项参数要求的由生产厂家送检具有第三方（通过CMA认证）机构出具的检测报告复印件。） 台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长545*宽50*高100mm，壁厚≥3.5mm，内侧设有凹槽。 下腿规格：≥长500*宽50*高100mm，壁厚≥3.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 立柱：采用≥565*50*120mm，壁厚≥2.0mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。 前横梁：≥114*29*29mm，壁厚≥2.0mm。中横梁：≥29*29mm，壁厚≥2.0mm。 后横梁：≥114*29*19mm,壁厚≥2.0mm。后横梁上侧设50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤。 大横梁:≥110*69*14mm，壁厚≥2.0mm。材料均采用优质铝镁合金材料，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 4、书包斗:500*400*175MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。 | 24 | 张
2 | 学生安全电源 | 翻盖防尘结构电源盒接收教师送来220V/2A交流电，有隐蔽式指示灯做输出指示。配阻然五孔插座输出，并设有独立开关及保险座。 | 24 | 套
3 | 水槽 | 水槽台整体规格：长495*宽595*高830mm，分柜体、水槽和滴水架三部分组成。 1、柜体部分采用全新ABS塑料原料，经注塑模一次注塑成型；柜体有上下座、侧板和柜门部件组成，各部件采用卯榫结构连接，螺丝加固确保柜体结构稳固不扭曲变形；上下座和其他部件采用不同颜色套色拼装使整个水槽台有层次感；柜体后面有一个带锁的检修门，方便日后维修；柜体四角做圆角处理，无安全隐患。 2、水槽部分：水槽采用全新耐腐蚀PP材料一次注塑成型，前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽两侧预留安装洗眼器和皂液器安装孔，方便各科室不同需求。槽体内径不小于420*220*160mm，以下水口为低点四周均有坡度防止积水；下水口为大口径直排孔配有不锈钢滤网和PP材质水塞。 3、滴水架规格：460*170*305mm，滴水架顶部设有快接口放置仓，可隐藏放置水槽台的进排水和电源等接口；两侧预留学生电源仓，并带防尘盖方便后期扩展；正面设9条滴水棒用于悬挂晾干各种仪器设备。 4、水槽部分安置在柜体上面，需在柜体内侧使用螺丝加固连接，防止在使用过程中脱离；所有加固螺丝均采用304不锈钢材质，并处在柜体内侧暗处，安装完成后外表无可见螺丝。 | 12 | 个
4 | 生物灯 | 台灯式，采用隐蔽式30W进口名牌高档日光灯，可上下旋转180度。 | 24 | 套
5 | 三联水嘴 | 1.鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，三联结构(一高二低），陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。特制鹅颈管可360度旋转。 2.出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 3.水龙头表面涂、渡层按QB/T3827进行24h乙酸盐雾试验后，达到QB/T3832中10级的要求。由市级或以上检测机构出具检验报告。 4.水龙头经国家权威第三方检测机构检测，进出水部分的阀体强度符合GB1334-2004《水嘴通用技术条件》的标准要求，阀体均无变形或渗漏。由市级或以上检测机构出具检验报告。 需另外配备上水软管。 | 12 | 套
6 | 学生凳 | 凳面尺寸：直径320mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。凳架采用20×40×1.5mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm. | 48 | 条
二、环境装修装饰
1、实验室基础设施-室内水电综合布线系统
1 | 电路系统 | 采用主线2.5平方，连接线1.5平方国标线材，根据教学实验标准，连接好教师电源和学生电源正常使用。 | 1 | 套
2 | 给排水系统 | 供水主管φ20PPR，国标φ50PVC排水管。 | 1 | 套
2、实验室基础设
1 | 实验室安装 | 整体实验室安装 （施工不含土建） | 1 | 套
3、仪器柜
1 | 仪器柜 | 尺寸：≥2000*1000*500mm 1.铝木板式结构：柜身材料采用16mm厚E1级双贴三聚氰胺板；板材所有截面均经全自动封边机封边处理，封边所用边条均为优质1mm厚PVC封边条,所用热熔胶为优质热熔胶王，一次成型，结合紧密，密封性好。选用优质ABS工程注塑加固角连接，不变形、外形美观、经久耐用。 2.结构: 仪器橱分为上下两部分，上部为厚5mm玻璃及板材拉门，放置两层16mm三聚氰胺活动隔板，下部为板材拉门，放置一层16mm三聚氰胺隔板。 3.配件：优质桥式拉手；柜门采用国产高档90度优质铰链，开关10万次以上；采用35mmABS耐蚀注塑专用垫，可有效防止桌身受潮； | 2 | 室
三、常规仪器
序号 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 数量 | 单位
1 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 2 | 套
2 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 | 1 | 个
3 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用 65 M 板制成，表面热处理， 55 HRC ～60 HRC，总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚 1.8 mm±0.5 mm；刀口角度宜为60°±5°，锋刃＜0.1 mm | 1 | 个
4 | 一字螺丝刀 | Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm，工作部带磁性，硬度≥48 HRC；旋杆采用铬钒钢，旋杆长度≥100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型 | 1 | 套
5 | 十字螺丝刀 | 用于实验材料的加工，仪器维修，自制教具等。 | 1 | 套
6 | 钢手锯 | A 型（单面）300 mm，齿数：18（每 25 mm）；可调钢锯架，前后固定销与相应孔的配合间隙≤0.3 mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度≤2 mm；钢锯在达到 99 N拉力后经 1 min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落。钢板制锯架在达到 900 N 张力时，侧弯不得超过 1.8 mm | 1 | 把
7 | 剥线钳 | 剥线钳手柄由防滑橡胶包裹，两个手柄之间有弹簧。剥线口有Φ0.6mm、Φ0.8mm、Φ1.0mm、Φ1.3mm、Φ2.0mm、Φ2.6mm标识。剥线钳手柄长90mm±1.0mm，手柄间最大宽度115mm±1.0mm。剥线钳头部宽27mm±1.0mm。剥线钳长约160mm。 | 1 | 把
8 | 钢丝钳 | 160 mm，抗弯强度：1120 N；扭力：15 N·m，15°；嘴顶缝隙：0.4 mm；剪切性能：Φ16 mm 钢丝，580 N；夹持面硬度≥44 HRC，PVC 全新料环保手 柄，在≤18 N 的力作用下撑开角度≥22° | 1 | 把
9 | 钢锤 | 0.25 kg，羊角锤 | 1 | 把
10 | 活扳手 | 200 mm，活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度≥40 HRC | 1 | 把
11 | 砂轮片 | Φ20 mm～Φ30 mm | 3 | 片
12 | 软尺 | 1500 mm | 4 | 个
13 | 托盘天平 | 200 g，0.2 g | 6 | 台
14 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5 年 | 6 | 个
15 | 红液温度计 | 0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜1.5 ℃ | 6 | 支
16 | 水银温度计 | 0 ℃～200 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜0.5 ℃，有保护套 | 6 | 支
17 | 干湿球温度计 | 本产品供室内观测天气及空气温度用。1.由两支液体温度计组成，一只红液头由纱布连接在盛水槽内。2.两支并排固定在刻度面板上，外壳为塑料制，外形尺寸85mm×18mm×215mm。3.显示温度值：一25℃～+46℃，背面有干湿差度对照表。 | 6 | 支
18 | 计数器 | 手持式 | 6 | 支
19 | 解剖器 | 不锈钢材料，7 件，包括：2 把解剖剪（直剪、弯剪各 1）、2 个镊子（直头、弯头各 1）、2个解剖刀（圆头、尖头各 1）、1 个解剖针 | 6 | 套
20 | 解剖盘 | 1.产品为盛有石蜡的金属盘。 2.解剖盘不锈钢板冲压成型。 3.金属盘外尺寸：260mm×190mm×15mm。4.石蜡体积：220mm×150mm×3mm。 | 6 | 个
21 | 骨剪 | 不锈钢材料，130 mm | 1 | 把
22 | 普通手术剪 | 不锈钢制，直尖头，总长约120mm，非医用。 | 2 | 把
23 | 眼用手术剪 | 不锈钢制，直尖头，总长约90mm，非医用。 | 2 | 把
24 | 手术刀柄 | 不锈钢制，全长约125mm，能与20、21、22、23、24、25号手术刀片配合使用，非医用。 | 2 | 把
25 | 手术刀片 | 刀片硬度不锈钢不低于650HV10,刀片弹性良好；能与20、21、22、23、24、25号普通刀柄配合使用，非医用。 | 2 | 包
26 | 双面刀片 | 43 mm×22 mm | 5 | 包
27 | 镊子 | 尖头，140 mm | 6 | 把
28 | 镊子 | 弯头，140 mm | 2 | 把
29 | 眼科镊 | 直，100 mm，非医用。 | 6 | 把
30 | 解剖针 | 六菱全钢，非医用 | 6 | 把
31 | 教学支架 | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬 | 12 | 套
32 | 三脚架 | 铁质，环内径 75 mm，高 150 mm | 12 | 个
33 | 试管架 | 木质或塑料质，8 孔，孔径 21 mm，立柱黏结牢固 | 12 | 个
34 | 量筒 | 10 mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 6 | 个
35 | 量筒 | 50 mL ，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 6 | 个
36 | 量筒 | 100 mL ，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 6 | 个
37 | 量筒 | 500 mL ，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 6 | 个
38 | 容量瓶 | 500 mL，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 6 | 个
39 | 试管 | Φ12 mm×70 mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 12 | 个
40 | 试管 | Φ15 mm×150 mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 12 | 个
41 | 烧杯 | 50 mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10 mm，并应采用容量差值较大的一种 | 12 | 个
42 | 烧杯 | 100 mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10 mm，并应采用容量差值较大的一种 | 12 | 个
43 | 烧杯 | 250 mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10 mm，并应采用容量差值较大的一种 | 12 | 个
44 | 烧杯 | 500 mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10 mm，并应采用容量差值较大的一种 | 12 | 个
45 | 锥形瓶 | 100 mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 12 | 个
46 | 锥形瓶 | 250 mL ，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 12 | 个
47 | 广口瓶 | 125 mL ，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 12 | 个
48 | 广口瓶 | 500 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 12 | 个
49 | 细口瓶 | 250 mL ，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 6 | 个
50 | 细口瓶 | 500 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 6 | 个
51 | 滴瓶 | 30 mL ，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 | 12 | 个
52 | 滴瓶 | 60 mL ，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 | 12 | 个
53 | 茶色滴瓶 | 30 mL ，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 | 12 | 个
54 | 茶色滴瓶 | 60 mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 | 12 | 个
55 | 培养皿 | 60 mm，玻璃薄厚均匀、耐高温高压 | 12 | 套
56 | 培养皿 | 90 mm，玻璃薄厚均匀、耐高温高压 | 12 | 套
57 | 干燥器 | 磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5 个圆孔 | 6 | 套
58 | 干燥管 | U 型，Φ15 mm×150 mm，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2 cm，最好有防滑脱沟槽 | 12 | 个
59 | 漏斗 | 60 mm，直径准确，锥度适中 | 12 | 个
60 | 三通连接管 | Y 形，Φ7 mm～Φ8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 12 | 个
61 | 滴管 | 100 mm，直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm | 50 | 支
62 | 玻璃钟罩 | Φ150 mm×280 mm，玻璃壁厚度＞3 mm | 2 | 个
63 | 载玻片 | 无色透明，平整 | 5 | 盒
64 | 盖玻片 | 无色透明，平整 | 12 | 包
65 | 酒精灯 | 150 mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5 mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 12 | 个
66 | 玻璃管 | Φ5 mm～Φ6 mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 1 | kg
67 | 玻璃弯管 | Φ7 mm～Φ8 mm，一端长度为 6 cm～7 cm，一端长度约 20 cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 0.5 | kg
68 | 玻璃棒 | Φ3 mm～Φ4 mm，粗细均匀 | 1 | kg
69 | 试管夹 | 木制或竹制，长度≥200 mm，宽度 20 mm，厚度 20 mm；试管夹闭口缝≤1 mm，开口距≥25 mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15 mm | 12 | 把
70 | 止水皮管夹 | Φ3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液 | 12 | 个
71 | 陶土网 | 功能等同于石棉网，尺寸≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土 | 12 | 个
72 | 燃烧匙 | 铜勺，勺Φ18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长 300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 12 | 把
73 | 药匙 | 长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 12 | 把
74 | 橡胶塞 | 000、00、0-12号，白色，质地均匀 | 1 | kg
75 | 橡胶管 | 外径 9 mm，内径 6 mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 | 1 | kg
76 | 试管刷 | Φ12 mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 12 | 个
77 | 试管刷 | Φ18 mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 12 | 个
78 | 研钵 | 100 mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 12 | 个
79 | 记数载玻片（计数板） | 计数区边长为 1 mm，由 400 个小方格组成 | 12 | 片
80 | 枝剪 | 高碳钢 | 5 | 把
81 | 水网 | 1．网袋用尼龙网眼纱缝制，开口圆形，底部平整； 2．网圈用直径不小于4mm的镀锌铁丝制成，可插入网柄固定； 3．网柄为无毒注塑件，长105mm，用紧固件与网杆固定； 4．所有材料应无瑕疵，并应符合JY0001-2003中6．1～6．12的规定。 | 5 | 把
82 | 保温桶 | 1 L～2 L | 1 | 个
83 | 标记笔 | 双头，油性墨水 | 4 | 支
84 | 显微镜 （样品2） | 双目，消色差物镜：4×、10×、40×、100×； 广视场目镜：WF10×；带照明光源和聚光镜， 亮度连续可调；双层移动式载物台 | 15 | 台
85 | 字母装片 | “e”或“b”，多重染色 | 6 | 片
86 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径≥40 mm，5 倍 | 6 | 个
87 | 口腔上皮细胞装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 6 | 片
88 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 6 | 片
89 | 蚕豆叶下表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰，保卫细胞形态应正常，应清晰可见细胞核和叶绿体 | 6 | 片
90 | 草履虫接合生殖装片 | 虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象 | 6 | 片
91 | 草履虫分裂生殖装片 | 虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象 | 6 | 片
92 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 应明显显示处于分裂中的三个时期，即前期、中期、后期或中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，纺锤丝隐约可见；中期、后期的中心体应清晰可辨，染色体、细胞核、中心体应着色明显，细胞质色淡 | 6 | 片
93 | 植物细胞模型 | 以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构 | 1 | 件
94 | 动物细胞模型 | 示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构 | 1 | 件
95 | 草履虫模型 | 草履虫纵剖模型，各部着色应协调，并能相互区分 | 1 | 件
96 | 植物细胞有丝分裂切片 | 洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡 | 12 | 片
97 | 纤维结缔组织切片 | 腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞 | 12 | 片
98 | 疏松结缔组织装片 | 取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞 | 12 | 片
99 | 骨骼肌纵横切 | 取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等 | 12 | 片
100 | 平滑肌分离装片 | 取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞 | 12 | 片
101 | 心肌切片 | 取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞） | 12 | 片
102 | 运动神经元装片 | 应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维 | 12 | 片
103 | 玉米种子纵切 | 应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘 | 6 | 片
104 | 根纵剖模型 | 应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等 | 1 | 件
105 | 植物根尖纵切 | 应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等 | 6 | 片
106 | 顶芽纵切 | 应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象 | 6 | 片
107 | 桃花模型 | PVC材质，桃花直径不小于20cm，结构包含花柄、花托、花萼（萼片5个）、花冠（花瓣5个）、雄蕊（25或30个）和雌蕊。花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。其它技术要求JY195-1985 | 1 | 件
108 | 小麦花模型 | 放大的小麦花模型，高 300 mm±20 mm，并附以小穗为单位（至少八个）的复穗状花序模型，高 250 mm±20 mm，示外稃、内稃、雄蕊、雌蕊和浆片，复穗状花序模型：至少 1 个小穗可拆下，至少 1 个小穗去掉颖片和外稃 | 1 | 件
109 | 单子叶植物茎模型 | 应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、气道，各结构应位置准确，修饰自然、正确 | 1 | 件
110 | 双子叶草本植物茎模型 | 应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构，应示角质层、表皮、厚角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、形成层各部位 | 1 | 件
111 | 导管、筛管结构模型 | 显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结构应正确、自然 | 1 | 件
112 | 单子叶植物茎横切 | 应能看清表皮、皮层、机械组织、散生维管束和薄壁组织 | 6 | 片
113 | 双子叶植物茎横切 | 取材于向日葵幼茎，应能看清表皮厚角组织、薄壁组织、髓及维管束等 | 6 | 片
114 | 木本双子叶植物茎横切 | 取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线 | 6 | 片
115 | 南瓜茎纵切 | 应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等结构 | 6 | 片
116 | 叶构造模型 | 以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造，示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位 | 1 | 件
117 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 由透明的有机透明容器，漏斗、上盖板、试管及试管架组合而成 | 1 | 套
118 | 人体半身模型 | 1. 模型采用pvc滚塑成型后喷漆绘色而成。模型高650mm的男性少年人头、颈、躯干解剖模型。 2. 产品能显示人体内脏器官的正常位置，形态结构及相互关系，重点显示呼吸、消化和泌尿三个系统。 3. 内脏各器官形态正确，比例适当，纹理清晰，连接正确，切面平整，突出少年生理发育特征。 4. 各部结构着色准确、鲜明，颜色不溶出分界。 5. 头颈部作正中矢状切面，颈部作水平切面。 6. 胸腹部两侧近腋前线切下胸腹壁，在其断面上示肋骨和胸腹壁肌。 7. 心脏、两肺、气管和支气管、食管与胸主动脉、膈、肝、胃、肠和脾均可拆下，归位方便。 8. 金属另件和嵌件均作表面处理，定位准确牢固，松紧适度，拆装方便。 9.产品为少年体型，置于底座上； 10. 产品执行JY 158的全部规定。 | 1 | 件
119 | 胃壁切片 | 应能看清粘膜皱襞、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等 | 5 | 片
120 | 小肠切片 | 应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等 | 5 | 片
121 | 喉解剖模型 | 应正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征 | 1 | 件
122 | 肺泡模型 | 应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征 | 1 | 件
123 | 肺活量计 | 电子式，量程 0 mL～9999 mL，分辨力 5 mL | 1 | 台
124 | 人血涂片 | 染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象 | 5 | 片
125 | 动静脉血管横切 | 取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮应 90%以上完整 | 5 | 片
126 | 肺血管注射切片 | 能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网 | 5 | 片
127 | 肾血管注射切片 | 能看清肾皮质中血管的分布，肾小体的毛细血管网和髓质中并行的血管 | 5 | 片
128 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口 | 1 | 件
129 | 心脏解剖模型 | 1、自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室。 ▲2、标的符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》【提供由生产厂家送检具有第三方（通过CMA认证）机构出具的检测报告复印件】。 | 6 | 件
130 | 听诊器 | 1、听诊器非医用，导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700%。听诊器有双用功能；即可听肺音与胎音。 2、听诊器的两个听诊头及耳测听音头必用铜合金并电镀。耳测听音效果应清晰，无杂音。 | 6 | 个
131 | 血压计 | 汞柱式 | 6 | 个
132 | 电子血压计 | 数字式液晶显示，量程 0 mmHg～299 mmHg，分辨力 3 mmHg | 6 | 个
133 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 1 | 件
134 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 1 | 件
135 | 肾单位、肾小体模型 | 肾单位模型≥400 mm×240 mm，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径≥100 mm，半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等 | 1 | 件
136 | 肾脏纵切 | 应能看清经过肾门的肾脏整体纵断面，并区分皮质、髓质和皮质外的被膜 | 5 | 片
137 | 皮肤结构模型 | 可看到表皮层、真皮层、汗腺及毛囊，表皮层可看到角质层与表皮深层形态结构、真皮层可看到神经末梢和血管 | 1 | 件
138 | 眼球解剖模型 | 1、6倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然 ▲2、标的符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》【提供由生产厂家送检具有第三方（通过CMA认证）机构出具的检测报告复印件】。 | 1 | 件
139 | 耳解剖模型 | 6 倍自然大，应完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构 | 1 | 件
140 | 脑解剖模型 | 自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位 | 1 | 件
141 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 6 | 把
142 | 人体骨骼模型 | 850 mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 1 | 件
143 | 人体肌肉模型 | 850 mm 全身，示浅层肌及部分深层肌 | 1 | 件
144 | 家蚕生活史标本 | 干制或包埋 | 1 | 块
145 | 蝗虫生活史标本 | 干制或包埋 | 1 | 块
146 | 蜜蜂生活史标本 | 干制或包埋 | 1 | 块
147 | 菜粉蝶生活史标本 | 干制或包埋 | 1 | 块
148 | 蛙发育顺序标本 | 浸制或包埋 | 1 | 块
149 | 正常人染色体装片 | 多重染色 | 4 | 片
150 | 海葵标本 | 浸制或包埋 | 1 | 块
151 | 海蛰标本 | 浸制或包埋 | 1 | 块
152 | 珊瑚标本 | 干制 | 1 | 盒
153 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条，浸制或包埋 | 1 | 块
154 | 蚯蚓横切 | 应能看清表皮、肌层、体腔等结构 | 4 | 片
155 | 蚯蚓解剖模型 | 一半完整，可见环带；另一半剖面，示消化系统、循环系统、神经系统 | 1 | 件
156 | 节肢动物标本 | 常见六种以上，干制或包埋 | 1 | 块
157 | 昆虫标本 | 常见六种以上，干制或包埋 | 1 | 块
158 | 褐藻类标本 | 海带等四种，浸制或包埋或覆膜，清楚显示组成藻体的“叶片”、柄部和固着器等基本结构 | 1 | 块
159 | 红藻类标本 | 紫菜等四种，浸制或包埋或覆膜，各标本应形态完整，能清楚显示组成藻体的“叶片”、柄部和固着器等基本结构 | 1 | 块
160 | 果酒果醋发酵装置 | 透明，最大容积 1 L，采用安全、环保材质，具水封及气泡限速装置 | 5 | 个
161 | 蛔虫卵装片 | 结构应清晰且典型 | 5 | 片