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[bookmark: _Toc163482573]第一章  投标邀请
受连云港师范学院的委托，江苏中瑞建设项目管理有限公司就连云港师范学院应用化学专业物理化学实验室建设项目（项目编号JSZC-320700-JSZR-G2026-0067）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况：
连云港师范学院应用化学专业物理化学实验室建设项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年10月12日10:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320700-JSZR-G2026-0067 
项目名称：连云港师范学院应用化学专业物理化学实验室建设项目
采购方式：公开招标
预算金额：人民币190万元
最高限价：人民币190万元，报价超出最高限价的按无效响应处理；
采购需求：拟建设物理化学实验室，围绕化学动力学、电化学、热力学、表面与胶体化学及结构化学，拟采购万分之一电子天平、电化学工作站、差示扫描量热仪、纳米粒度及Zeta电位分析仪系统、激光粒度分析仪系统、全谱电感耦合等离子体原子发射光谱仪等设备，具体要求详见采购需求。
对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限：合同签订后30日内（投标人应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作）。
质量：符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询信用中国网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）
8.本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。（符合要求的供应商须提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：自招标公告发布之日起至2026年09月28日（北京时间）
地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件
方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年10月12日10:30:00（北京时间）
开标时间：2026年10月12日10:30:00（北京时间）
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：连云港师范学院
地址：连云港市海州区圣湖路28号
联系方式： 18896512730
2.采购代理机构信息
名    称：江苏中瑞建设项目管理有限公司
地    址：连云港市海州区朝阳东路32-6号东盛阳光大厦A座502
联系方式：张工 18936586917
3.项目联系方式
项目联系人：王贞凯
电      话：18896512730
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一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本项目招标代理费按苏招协（2022）002号文标准的30.5%计取（包含全部费用），以上费用由中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9.投标文件编写注意事项
9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
10.投标文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11.投标文件构成
11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。
11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。
12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13.投标分项报价表
13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：
（1）投标的货物总价；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；
（3）必要的保险费用和各项税金；
（4）投标总价要求包含安装维保费用。
13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。
13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16.投标函和开标一览表
16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
17.投标有效期
17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后在原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
18.电子投标文件的递交
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。
19.投标截止时间
19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。
19.2 采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20.投标文件的拒收
20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。
21.投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22.开标
22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。
22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23.评标委员会
23.1 开标后，采购代理机构将组织评委会进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。
24.评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25.投标文件的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。
26.对投标文件的初审
26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人进行资格性审查的同时，在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。
本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
26.1.3政府采购异常低价审查：
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商应随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。
26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。
27.无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款
（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。
（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）投标人未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.3 废标条款
（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。
六、定标
28.确定中标单位
28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。
（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29.中标通知书
29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和采购代理机构提供一正三副与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。
七、授予合同
30.履约保证金
30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。
30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。
31.合同签订及合同标的的追加
31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
32.政府采购履约资金扶持政策
32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
33.询问
33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。
34.质疑提出
34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。
34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
35.质疑函的受理和答复
35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。
35.2 对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
35.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
35.4 以下情形的质疑不予受理
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
35.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。
36.质疑处理
36.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。
36.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。
36.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。
36.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。
36.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）
36.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。
36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政府采购政策功能
37.促进中小企业发展
37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。
37.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料： 
（1）投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
37.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
38.采购本国产品的支持政策
38.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 
38.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式十四 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
38.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
38.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
38.5政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
39.支持绿色发展
39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
39.3本项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）的相关要求。涉及本次采购标的的设备在履约验收中将对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。
39.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
40.政府采购需求标准
40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
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连云港市政府采购合同
甲方：（买方）连云港师范学院
乙方：（卖方）                   
甲、乙双方根据      年   月  日    项目（标段编号：    ）的采购结果，签订本合同。
一、货物内容
1.1 货物名称：
1.2 型号规格：
1.3 技术参数：
1.4 数量（单位）：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_______________元（¥_____________）人民币。
（详见投标报价表）
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。
五、无产权瑕疵条款
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。
六、履约保证金：  无  
七、质保期
7.1 质保期       年（自交货验收合格之日起计）。
7.2 质保金   无  。
八、交货期、交货方式及交货地点
8.1 交货期：         。
8.2 交货方式：       。
8.3 交货地点：       。
九、合同款支付
9.1付款方式：合同签订后，货到，安装、调试、人员培训及验收合格后，支付合同金额的100%。每次支付前，中标单位均应出具正规发票。
9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
十、质量保证及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。
10.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。
十一、调试和验收
11.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。
11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由中标供应商负责。
11.5 对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，并出具验收报告，相关费用由甲乙双方协商解决。
十二、货物包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、争议解决
15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：
（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。
（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：
（1）供货清单和分项价格表
（2）技术规格
（3）乙方报价函的内容及其澄清内容
（4）其他与本合同相关的资料
（5）本合同适用的特殊条款
16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
16.4 本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，采购人报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                                  乙方：                     
地址：                                  地址：                     
法定代表人：                            法定代表人：               
委托代理人：                            委托代理人：           
电话：                                  电话：                     
传真：                                  传真：                     
[bookmark: _Toc163482576]签订日期：      年  月  日

第四章  采购需求
说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业。
根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。
3.根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
本项目核心产品为： 全谱电感耦合等离子体原子发射光谱仪 。
一、项目概况
本次拟建设的物理化学实验室，是支撑制药工程、应用化学两个本科专业建设、落实国家教学质量标准的必要举措，具有基础性、强制性和不可替代性。物理化学实验教学环节是本科人才培养质量标准中的刚性规定，直接关系到学生对核心理论的理解与实践能力的培养。实验室将严格对标国家标准，夯实基础，围绕热力学、物性相变、化学动力学、电化学及高分子物性五大核心模块，系统配置先进的仪器设备，通过更新升级实验室环境与设施，消除安全隐患，打造一个安全、开放、创新的实验环境，为开展综合性、设计性实验提供条件。同时将鼓励创新，依托先进设备，将科研反哺教学，引导学生积极探索前沿科学问题。
二、采购需求
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	紫外可见分光光度计
	（1）需带有USB接口，大容量内存可以储存超过30条浓度曲线；
（2）需支持微机测量系统，T - A转换精度高，并有自动调0％T和调100％T，浓度因子设定、浓度直读；
（3）显示器不小于7英寸彩色触摸屏；
（4）测光方式：单光束；
（5）单色器：交叉C-T；
（6）焦距：焦距不小于160mm；
（7）光栅：光栅不小于1200 线/mm；
（8）光谱带宽：≤2nm；
（9）波长范围：200 ~ 1000nm；
（10）波长准确度：±2nm；
（11）波长重复性：≤1nm；
（12）光源切换波长：光源切换波长不小于340nm ；
（13）杂散光： ≤0.1% T （在220nm处，以NaI测定）；（在360 nm处，以NaNO2测定）；
（14）需支持动力学时间扫描、时间设置、多种语言切换等功能；
（15）每台设备配备1套比色皿。
	台
	12

	2
	恒温搅拌器
	（1）加热功率和搅拌速度，无级可调；
（2）带不锈钢温度计支架和搅拌子；
（3）搅拌容量：1500-2500 mL；
（4）调速范围：100~2000 rpm；
（5）加热功率：≥0.18 kW
（6）最高温度：不低于350℃
（7）外装：陶瓷涂层。
	台
	24

	3
	万分之一电子天平
	（1）显示屏清晰直观，有中文操作提示，标配USB和RS232通讯接口，通讯便利；
（2）最大秤量：≥220g；
（3）可读性：0.1mg；
（4）铝压铸金属基座，塑料外壳，可拆卸不锈钢秤盘，玻璃风罩，下挂式秤钩，防盗锁，保护罩，防尘罩；
（5）最小称量值（USP, 0.1%，典型值）：≤200 mg；
（6）秤盘结构：不锈钢；
（7）稳定时间：不超过2 s；
（8）用户可调节环境参数和亮度、自动去皮、自动变暗、可设置量程校准点、软件锁定和重置菜单；可调节通讯设置和数据打印选项；用户可自定义项目名和用户ID、软件过载/欠载指示、稳定指示；
（9）测量单位：克拉；定制；谷物；克；两（中国香港）；千克；毫克；牛顿；盎司；盎司（金衡制）；本尼威特；磅；两（新加坡）；两（中国台湾）等；
（10）工作环境：10°C-30°C，80%RH，非冷凝； 5℃-40℃下保证开机正常。
	台
	6

	4
	电化学工作站（配备输出装置）
	▲（1）电化学分析仪满足的功能测试：循环伏安法（CV）、线性扫描伏安法（LSV）、阶梯波伏安法（SCV）、Tafel图（TAFEL）、计时电流法（CA）、计时电量法（CC）、差分脉冲伏安法（DPV）、常规脉冲伏安法（NPV）、方波伏安法（SWV）、交流（含相敏）伏安法（ACV）、二次谐波交流（相敏）伏安法（SHACV）、电流-时间曲线（i-t）、控制电位电解库仑法（BE）、流体力学调制伏安法（HMV）、扫描-阶跃混合方法（SSF）、多电位阶跃方法（STEP）、交流阻抗测量（IMP）、交流阻抗-时间测量（IMPT）、交流阻抗-电位测量（IMPE）、开路电压-时间曲线（OCPT）、RDE控制（0-10V输出）、任意反应机理CV模拟器、交流阻抗数字模拟器和拟合程序（需提供证明功能界面截图，要求内容能体现满足此参数要求）。
（2）硬件参数指标
1.恒电位仪/双恒电位仪
零阻电流计
2，3，4电极结构
浮动地线或实地
两个通道最大电位范围：±10 V
最大电流：±250 mA 连续（两个通道电流之和）， ±300 mA 峰值
槽压：±13 V
恒电位仪上升时间：小于等于 1 μs
恒电位仪带宽（-3分贝）：1 MHz
所加电位范围：±10 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±650 mV, ±3.276 V, ±6.553 V, ±10 V
所加电位分辨率：电位范围的0.0015%
所加电位准确度：±1 mV，±满量程的0.01%
所加电位噪声：< 10 μV 均方根植
测量电流范围：±10 pA 至 ±0.25 A，12量程
测量电流分辨率：电流量程的0.0015%，最低0.3 fA
电流测量准确度：电流灵敏度1e-3A/V至1e-7A/V时为0.2%，其他范围为1%
输入偏置电流：< 10 pA
2.恒电流仪
恒电流范围：0.3 nA – 250 mA
所加电流分辨率：电流范围的0.03%
测量电位范围：±0.025 V, ±0.1 V, ±0.25 V, ±1 V, ±2.5 V, ±10 V
测量电位分辨率：测量范围的0.0015%
所加电流准确度：±20pA，电流3e-7A至 3e-3A时为0.3%，其他范围为1%
3.Electrometer: 电位计
参比电极输入阻抗：1e12 欧姆
参比电极输入带宽：10 MHz
参比电极输入偏置电流：≤10 pA @ 25°C
4.实验参数
CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10,000 V/s，双通道同步扫描及采样至10,000 V/s
扫描时的电位增量：≤0.1 mV（当扫速为 1,000 V/s时）
CA和CC的脉冲宽度：0.0001至1000 sec
CA的最小采样间隔：≤0.4 ms，双通道同步
CC的最小采样间隔：≤0.4 ms
CC模拟积分器
DPV和NPV的脉冲宽度：0.001 至 10 sec
SWV频率：1 Hz至100 kHz
i-t 的最小采样间隔：≤0.4ms，双通道同步
ACV频率范围：0.1 Hz至10 kHz
SHACV频率范围：0.1 Hz至5 kHz
FTACV频率范围：0.1Hz至50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据
交流阻抗：0.00001Hz至3 MHz
交流阻抗波形幅度：0.00001 V至0.7 V均方根值
5.其他特点
自动或手动iR降补偿（正反馈和电流中断法）
电流测量偏置：满量程，16位分辨，0.003% 准确度
电位测量偏置：±10V，16位分辨，0.003% 准确度
外部电位输入
电位和电流的模拟输出
可控电位滤波器的截止频率：1.5 MHz, 150 KHz, 15 KHz, 1.5 KHz, 150 Hz, 15 Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz
可控信号滤波器的截止频率：1.5 MHz, 150 KHz, 15 KHz, 1.5 KHz, 150 Hz, 15 Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz
旋转电极控制电压输出：0-10V 对用于 0-10000 rpm的转速，16位分辨，0.003% 准确度，需要某些旋转电极装置才能工作
通过宏命令可以控制数字输入输出线
内闪存储器可迅速更新程序
USB口数据通讯
电解池控制：通氮，搅拌，敲击（需要特殊电解池系统）
CV数字模拟器和拟合器。用户定义反应机理或预定义反应机理
交流阻抗模拟器和拟合器
最大数据长度：256K-16,384K 点可选择
6.配套装备
（1）每台含电极架、玻璃电解杯、电极帽各2套
（2）增配饱和甘汞电极，Ag/AgCL（银/氯化银）参比电极，2mm直径铂盘电极，铂丝对电极，参比电极室各4套。
（3）控制终端：x86架构处理器，核心线程≥12核20线程，最高睿频≥4.0GHz；内存≥16G，固态硬盘≥1T，显示器≥23.8英寸。
	台
	2

	5
	电动势测量仪
	1.电动势直接显示；
2.电动势、温度、倒计时、锁定值液晶同时显示；
3.测量范围：0~±2400.00mv；
4.精度：优于0.005%FS；
5.分辨率：低于0.01mv；
6.电源电压：220V±10％，50Hz；
7.USB数据接口，提供专用计算机记录软件；
8.除仪器自身外，每台设备增配1套电极（含银电极，铂电极，饱和甘汞电极，盐桥玻璃管，H型电池及支架），红黑连接线10对。
	台
	8

	6
	台式pH计
	（1）采用高清液晶屏幕，显示清晰；
（2）支持中英文；
（3）两种分辨率可选：pH支持0.01pH和0.1pH，mV支持0.1mV和1mV
（4）温度单位可选：℃和℉；
（5）支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能；
（6）支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求；
（7）支持IP54防护等级；
（8）智能检测、自动识别：智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数；
（9）数据管理，信息追溯；
（10）电极接口至少有三个，分别是pH电极、参比电极、温度电极；
（11）PC端操作软件，可同步数据，测量数据；
（12）每台设备标配三复合pH电极、电极支架、防尘罩和校准缓冲溶液各一套。
	台
	12

	7
	台式电导率仪
	（1）高清液晶屏幕，显示清晰；
（2）支持中英文；
（3）温度单位可选：℃和℉；
（4）参比温度20℃或25℃可选；
（5）支持开机自诊断，自动关机，断电保护和恢复出厂设置、恢复默认参数等功能；
（6）支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求；
（7）支持IP54防护等级；
（8）每台设备标配复合电导电极、电极支架、防尘罩和校准溶液各一套。
	台
	12

	8
	自动电位滴定仪
	（1）彩色触摸电容屏，导航式操作；实时显示测试方法、滴定曲线和测量结果；
（2）采用阀门滴定管一体化设计，直接更换，有效避免干扰，支持10mL、20mL等多种规格滴定管；
（3）滴定管路采用耐酸碱、耐高氯酸、耐有机试剂腐蚀的材料，可进行非水滴定；
（4）支持上搅拌器和下搅拌器；
（5）支持动态滴定、等量滴定、预设终点滴定、恒pH滴定、空白滴定和手动滴定等多种滴定模式（需提供证明功能界面截图，要求内容能体现满足此参数要求）；
（6）支持酸碱滴定、非水相酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定和络合滴定等多种滴定方法；
（7）支持滴定剂管理（1~7种）；
（8）支持 pH 电极标定，最多3 点标定，自动识别 GB、DIN、NIST 标液；
（9）具有公式编辑器功能，直接显示计算结果；
（10）符合GLP规范，支持数据存储1000 套、查阅、删除、分析、传输和打印；
（11）支持用户管理至少8个，支持密码管理；
（12）支持中／英文两种操作语言；支持断电保护和恢复出厂设置；
（13）支持USB、RS232与PC连接，双向通讯；通过专用滴定软件可连接自动进样器实现批量样品的滴定分析。
	台
	12

	9
	超声波清洗机
	（1）容积：≥2.0 L；
（2）加热功率：≥100W；
（3）工作温度：≤80℃。
	台
	6

	10
	真空干燥箱（配真空泵）‌
	（1）容积：20L-25L；
（2）真空泵抽速：≥8m3/h （2.2L/S）；
（3）极限分压力-关闭气镇 ：≤5×10-2（Pa）；
（4）极限全压力-关闭气镇：≤5×10-1（Pa）；
（5）极限全压力-开启气镇：≤10（Pa）；
（6）电源：220V/50Hz；
（7）功率：≤0.55kW；
（8）防护等级：IP44；
（9）进气排气接口：KF16；
（10）油量：0.6-1.0（L）；
（11）电机转速：≥1400（r/min）；
（12）工作环境温度：10-40（℃）。
	台
	1

	11
	差示扫描量热仪（配备输出装置）
	（1）规格参数
1.温度范围：室温~600℃；
2.温度分辨率：≤0.001℃；
3.温度波动：±0.01℃；
4.温度重复性：±0.1℃；
5.升温速率：0.1～100℃/min；
6.恒温时间：0~400min；
7.控温方式：升温，降温，恒温；
8.DSC量程：0～±700mW；
9.DSC解析度：0.001mW；
10.DSC灵敏度：0.001mW；
11.工作电源：AC220V/50Hz或定制；
12.气氛控制气体：氮气、氧气（仪器自动切换）；
13.气体流量：0-300 mL/min  ；
14.气体压力：0.2 MPa；
15.显示方式：不低于24bit色，不低于7寸LCD触摸屏显示；
16.数据接口：标准USB接口；
17.参数标准： 配有标准物质（铟，锡），用户可自行校正温度；
18.上位机操作软件，坐标量程自动切换，无需手动调节；软件分析结果可以随意拖动显示位置；
19.仪器有多组热电偶，一组测试样品温度，一组测试仪器内部环境温度；
20.下位机带多点校正功能，至少3点校正；一键校正；
21.上位机软件可以同时打开3条曲线以上曲线同时分析； 
22.曲线扫描：升温扫描、恒温扫描 降温扫描；
23. 操作显示屏界面具备中英文切换功能；
▲24.比对模式≥50段，可拓展（需提供证明功能界面截图，要求内容能体现满足此参数要求）； 
25.操作显示屏界面具备中英文切换功能；
▲26.软件内置聚合物理论焓库（PET、PE、PP、PA、PEEK、POM、PTFE、PVDF...）种类不少于25种，一键算结晶度，不用查表（需提供证明功能界面截图，要求内容能体现满足此参数要求）；
（2）主要配置
1.控制终端：x86架构处理器，核心线程≥12核20线程，最高睿频≥4.0GHz；内存≥16G，固态硬盘≥1T，显示器≥23.8英寸；
2.彩色激光打印机；
3.配备5.5*5.5氧化铝密封坩埚、敞口坩埚各400只；
4.配备生物质样品制备表征配件2套；
5.配有标准物质（铟，锡）2套，用户可自行校正温度；
6.标配气瓶柜。
	台
	1
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	饱和蒸气压测定实验装置
	1.压差测量范围：-101.30～0KPa；
2.压差分辨率：≤0.01KPa；
3.实时温度、目标温度、压差值液晶同屏显示；
4.内置双稳压调压包：总容积大于5L；
5.工作水浴采用标准烧杯，可以取下加水，通用性强；
6.控温范围：室温～100℃；
7.温度显示分辨率：≤0.01℃；
8.温度控制精度：±0.05℃（低扰动环境±0.02℃）；
9.加热保护：“欠水位”传感器；
10.仪器宽度尺寸：小于37cm，工作区加LED照明；
11.管路材质：304不锈钢+PA管路；
12.调压方式：不锈钢阀门和针型放气口；
13.加热圈、传感器、搅拌器和液位开关均为304不锈钢材质；
14.气路控制：不锈钢阀门、针型放气口配面板路径图提示；
15.可控制烧杯升降，取放换水安全方便；
16.USB数据接口，提供专用计算机记录软件；
配套：饱和蒸气压测控和数据处理分析软件
1.软件可以通过USB接口完成系统温度控制和温度压差测量；
2.可以完成温度、压差图形实时绘制，打印保存和读取；
3.有实验操作步骤提示，记录保存8点平衡点数据；
4.停止实验操作后，可以直接导出实测数据进入数据处理分析；
5.可以完成环境数据、1/T、lnp的计算，并按数据作图；
6.有最小二乘法拟合直线、按拟合获取结果和保存图形功能；
7.配套：
（1）每台设备各配备一台旋片式真空泵
抽气速度：≥1L/S；
工作电源：220V单相交流；
功率：≥0.25KW；
（2）除设备自身外，每台仪器增配1套冷凝管与饱和等位计。
	套
	6
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	溶解热（中和热）实验装置
	A溶解热模式；
1.液晶超高精千分温度计，附千分温度计记录分析软件；
2.测温范围：-50～180℃，分辨率：0.001℃；
3.加热电流：0～2A连续可调，电流分辨率：0.0001A；
4.加热电压：0～24V连续可调，电压分辨率：0.001V；
5.加热功率显示分辨率：0.001W；
6.功显示范围：0～999.9J，分辨率：0.1J；
7.多组样品连续分段记录功和时间，按键切换记录/停止；
8.单样品记录，按键切换记录/停止/清零；
9.USB口通讯，专用编制V1.0实验软件；
10.软件可进行：按数据作图、拟合曲线、结果获取、结果；
贴图、保存图片；
11.输出硝酸钾热效应：摩尔积分溶解热、摩尔微分溶解热、摩尔积分冲淡热、摩尔微分冲淡热；
B.中和热模式
1.液晶超高精千分温度计，附千分温度计记录分析软件；
2.测温范围：-50～180℃，分辨率：0.001℃；
3.加热电流：0～2A连续可调，电流分辨率：0.0001A；
4.加热电压：0～24V连续可调，电压分辨率：0.001V；
5.加热功率显示分辨率：≤0.001W；
6.温度记录倒计时锁定功能，倒计时时间：0～120秒可设定；
7.USB通信，配套专用实验软件；
8.底置磁力搅拌或者顶置搅拌杆搅拌可选。搅拌无级调速；
9.除设备自身外，每台仪器增配1套杜瓦瓶、中和热专用玻璃加料器（漏斗）、溶解热加热棒、溶解热温度传感器。
	套
	6
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	双液系气液平衡相图实验装置
	1.测温范围：-50～180℃；
2.测温分辨率：≤0.01℃；
3.电流输出范围：0～2.4A；
4.电流分辨率：≤0.1mA；
5.电压输出范围：0～24V；
6.电压分辨率：≤0.001V；
7.温度传感器：不锈钢封装微型PT100（￠5*190mm）；
8.加热棒封装材质：304不锈钢；
9.温度计、加热电源、沸点仪支架一体设计；
10.电源：～220V±10% 50Hz；
11.环境：温度-5～50℃ 湿度≤85%；
12.除设备自身外，每台仪器增配1套沸点加热棒、沸点温度传感器、沸点仪玻璃。
	套
	6
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	超级恒温水浴
	1.控温范围：室温~100℃，分辨率：~0.01℃；
2.控温精度：±0.05℃（低扰动环境±0.02℃）；
3.加热功率：≥1200W；
4.泵流量：≥6L/min；
5.显示：液晶显示，至少包含：设定温度、测量温度、计时、工作状态四显示；
6.电机PWM控制，电动无级调速；
7.不锈钢冲压内胆无焊缝，不存污，不漏水；
8.主体304不锈钢材料，不氧化，耐腐蚀；
9.计时范围：0～9999.9秒。
	台
	6
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	精密恒温槽
	（1）实验室恒温水槽，单列四孔；
（2）跟踪报警：5℃，温度波动：±0.5 ℃；
（3）电源电压：AC220V 50Hz；
（4）控温范围：RT+5~100°C；
（5）温度精度：＜1°C；
（6）输入功率：＜1000W。
	台
	6
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	纳米粒度及Zeta电位分析仪系统（配备输出装置）
	（1）粒径测试范围：0.3 nm-15 μm或更宽（依赖于样品和样品池选件）；
（2）检测角度：粒径检测：采用动态光散射（DLS）技术，以经典 90°侧向散射为基准检测角度，检测结果稳定、灵敏度高；允许性能等效的其他角度配置方案，实现同等测量性能。Zeta 电位检测：前向散射角检测（参考 10°～15° 范围），具备高灵敏度检测能力，允许性能等效配置。
（3）测试时间：手动或自动；
（4）Zeta电位测试原理：相位分析光散射技术；
（5）Zeta电位测试可以提供快慢场相图结合；
▲（6）微流变测试：可以得到均方位移、复数模量、弹性模量、粘性模量、蠕变柔量（需提供证明功能界面截图，要求内容能体现满足此参数要求）；
（7）流动模式测试：具备连接FFF/GPC/SEC系统的功能，接收RI和UV检测器及触发信号，得到优于1.3倍分辨率的粒径分布结果（需要提供硬件彩页证明文件和软件截图证明文件）；
（8）温控范围：不低于-15°C - 120°C，±0.1°C；
（9）检测器：APD（高性能雪崩光电二极管）；
（10）配备装置：
1. 控制终端：x86架构处理器，核心线程≥12核20线程，最高睿频≥4.0GHz；内存≥16G，固态硬盘≥1T，显示器≥23.8英寸。
2. 增配耗材：PS样品池*200个，玻璃样品池（螺口）*2个，毛细管电极样品池*20个。
	台
	1

	18
	激光粒度分析仪系统（配备输出装置）
	1.主要性能
（1）测试范围：不低于0.1-1000 μm； 
（2）准确性重复性误差：≤1%（国家或国际标样D50偏差）；
2.主机系统 
（1）激光器：半导体激光器，激光器功率可调，不得使用气体激光器；
（2）探测器：不少于80个；
（3）光路结构：正傅里叶光路系统；
（4）对中系统：自动对中；
（5）测试窗污染检测功能：可对测试窗口污染进行预警，便于维护保养；
3. 分散系统
（1）循环系统：离心泵的循环设计，循环池体积不小于600mL，循环速度连续可调；
（2）超声波分散系统：1-50W连续可调，具有“防干烧”设计，杯中无水时误开不会损坏；
（3）进排水系统：具有自动进水（无需外部水压，主动吸水）、自动清洗、自动排水等功能；
（4）液位检测系统：双液位检测器；
4. 软件系统
（1）具备完善的安全管理和审计追踪功能；
（2）SOP设置：通过软件可完成所有的SOP测试，自动完成进水、消泡、背景、浓度调整、测试、保存、打印、清洗等所有功能，单次最快测试时间小于10S，测试结果不受人为因素影响；
（3）QC诊断工具：对所测试的样品可以直接出具质量检测报告并给出合格与否的判定；
▲（4）准确性标定及准确性验证：提供1瓶刚玉标样进行准确性标定功能；同时免费提供玻璃微珠2um和15um标样验双峰分辨力，提供玻璃微珠15um标样验证仪器的准确性。（需提供证明功能界面截图，要求内容能体现满足此参数要求）；
（5）准确性标定：具有准确性标定功能，免费提供一个工作标样，可随时验证仪器状态；
（6）PQ验证功能：仪器自带PQ验证测试流程；
5. 控制终端：x86架构处理器，核心线程≥12核20线程，最高睿频≥4.0GHz；内存≥16G，固态硬盘≥1T，显示器≥23.8英寸；
6.除设备自身外，增配一套样品池，密封垫，颗粒度标准样品，样品池刷，湿法管路清洗剂，硅胶管（泵）。
	台
	1
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	高聚物摩尔质量测定实验装置
	1.控温范围：室温~100℃（可扩展180℃）；
2.控温精度：±0.05℃（低扰动环境±0.02℃）；
3.分辨率：≤0.01℃；
4.加热功率：≥1200W；
5.玻璃缸尺寸：~Φ300×300mm（可根据要求定制）；
6.显示：液晶显示，至少包含设定温度、测量温度、计时、工作状态四显示；
7.全304不锈钢结构：壳体、上盘、加热器、搅拌器全不锈钢；
8.电机PWM控制，电动无级调速；
9.除设备自身外，每台仪器增配1套乌氏粘度计及配套支架。
	套
	6
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	玻璃观察窗
	（1）开窗洞；
（2）修复墙面；
（3）钢化玻璃：3170*1400mm；≥8mm单层钢化玻璃，具有隔音、防爆、高透光性。
（4）不锈钢窗框包边；清洁窗框安装面、玻璃安装、安装密封条‌、填充密封胶‌。
	面
	2
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	玻璃展示柜
	（1）尺寸：120×40×90cm；
（2）包安装；
（3）具有射灯。
	个
	3
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	全谱电感耦合等离子体原子发射光谱仪（配备输出装置）
	（1）仪器工作环境；
1.工作环境温度： 18~24℃ （温度变化 < 2℃/h）；
2.工作环境湿度：（20~80）%R.H. （无冷凝）；
3.氩气纯度：不小于99.995%；
4.排风：不小于400立方米/小时。
（2）进样系统
1.雾化器： 高效同心雾化器或平行通道雾化器，保证仪器高灵敏度的同时具有良好的耐盐特性，可选标准雾化器、高盐雾化器、耐氢氟酸雾化器；
2.雾室： 雾室为高效稳定的旋流型雾室并可选配Scott双通道石英或耐HF雾化室，同时可选配半导体温控装置，保证仪器良好的稳定性；
3.炬管： 配备电感线圈为3匝，垂直放置的一体式炬管，可选配可拆卸式矩管；矩管可灵活拆装， 气路快插拔设计，方便清洗维护， 中心管可选0.8mm、1.5mm、2.0mm；
4. 蠕动泵：配备4通道12滚轮蠕动泵，可选配5 通道12 滚轮蠕动泵，分别用于样品、废液、内标或稀释剂、氢化物发生器等辅助试剂， 泵速连续可调，确保样品导入稳定性，具有快速清洗功能；蠕动泵滚轮采用非金属耐腐蚀材料，保证长寿命平稳运行；
5.气路：气路部分均采用高精度的质量流量计控制，流量连续可调；同时可扩展氧气辅助有机进样系统，防止碳沉积；可扩展Ar，实现氩气加湿，提升仪器耐盐度；
氩气消耗量：8L/min~18L/min；
冷却气：0.00L/min~20.00L/min，精度0.01L/min；
辅助气：0.00L/min~2.00L/min，精度0.01L/min；
载气：0.00L/min~2.00L/min，精度0.01L/min；
6.仪器可配备系列经过优化的进样系统，可用于有机溶剂、高盐/复杂基体样品、含氢氟酸等样品的测试。
（3）等离子源
▲1.固态光源技术，样品适应性好，频率27.12MHz，它激式全固态RF发生器，功率500-1600W步进1W连续可调，耦合效率大于85%，功率稳定性≤0.1%，RF频率稳定性：≤0.01%；一键式点火，熄火操作；保证电磁场泄露辐射强度：<0.5V/m（提供技术证明文件）。
（4） 光学系统
1.光栅：中阶梯光栅，52.67g/mm，闪耀角63.5°；
2.棱镜：采用超纯CaF2材料 （提供技术证明文件）；
3.分析谱线范围：165nm-950nm；
▲4焦距：≥400mm（提供技术证明文件）；
5.分辨率：≤0.007nm@200nm；
6.杂散光：10000 μg/ml的Ca溶液在As189.042nm处的等效背景浓度<2ug/mL；
▲7.光室恒温：高精度恒温38℃±0.1℃（需提供证明功能界面截图，要求内容能体现满足此参数要求）；
8.光室充气：多点充气技术，小流量吹扫1 L/min，大流量吹扫4L/min；无需使用真空泵，避免真空返油，污染光室；
9只需要使用背景光谱即可完成谱线飘移校准，无需额外的氖灯、汞灯等光源设备。
（5）检测器
▲1.采用高效半导体制冷的大面积背照式CCD检测器，能任意选择波长，全谱段响应，且具有防溢出功能设计，高紫外量子化效率；
2. 检测器表面无任何光转换化学涂膜，不会因为涂层老化而导致检测器损坏更换；量子化效率不低于75%，具有极宽的动态范围和极快的信号处理速度；
3.检测单元：像面尺寸：25.4mm x 25.4mm；CCD像素：1024x 1024；单像素面积：24μm x 24μm；一次曝光，完成全谱光谱信号的采集读取，从而获得更为快速、准确的分析结果；
4.冷却系统：高效的三级半导体制冷，制冷温度：≤-35℃，稳定时间<3分钟；
5.智能化积分设计：针对低含量的元素和高含量元素智能调整积分时间，拓宽动态范围，使高低含量元素可以同时检测，避免试样反复稀释。
（6）分析软件
1.全中文界面，支持中、英、俄等多语言，人性化的界面设计，流畅易懂，简便易用，针对分析应用优化的软件系统，无须复杂的方法开发，即可快速开展分析操作。具有定性、半定量、定量分析功能；
2.多窗口多方法分析程序，可同时测量、编辑、查看不同的方法数据。
▲3.软件谱线库不少于7万多条谱线库，智能提示潜在干扰元素，帮助用户合理选择分析谱线（提供软件截图）。
4.软件提供多样化的标准系列编辑模式，支持先测试后设置标准、“三明治”方法测试样品等多种曲线校准模式。
5.软件支持标准曲线法、标准加入法等分析方法，具有扣除空白、内标校正、IEC干扰校正等多种数据处理方法。
6.轻松的观测方式设置，直观的测试结果显示，具有多种报表输出格式。
7.具有仪器校准功能，支持光源优化等功能，方便用户日常维护；可选配等离子体监视摄像头，实时观测等离子体状态。
8. 具有登录口令保护，保护数据安全。
9.可配置审计追踪功能和3Q认证文件。
（1）仪器性能要求
1.短期稳定性：RSD≤0.5%
2.长期稳定性：RSD≤1.0%
3.谱线的线性动态范围：≥105（以Mn 257.6 nm测定，相关系数≥0.999）
5.检出限：（ug/L，按JJG 768-2005要求测定）Zn213.856-1、Ni231.604-2、Mn257.610-0.2、 Cr267.716-1、Cu324.754-1、Ba455.403-0.2。
（7）配套设备及其他
1.控制终端：x86架构处理器，核心线程≥12核20线程，最高睿频≥4.0GHz；内存≥16G，固态硬盘≥1T，显示器≥23.8英寸；
2.黑白激光打印机；
3.智能循环冷却水装置（制冷量≥3.27kW）、配有水管（白色透明）10m" 、稳压电源（5kVA）、稳压电源用三芯电缆线5米；
4.U盘（包含安装软件和操作视频）；
5.除仪器自身外，增配2套标准玻璃进样系统，减压阀，无机溶剂进样蠕动泵管，无机溶剂排液蠕动泵管，气路气管（白色透明6mm x 4mm），气路气管（白色透明6mm x 3mm），进样毛细管（1米/根），排液毛细管（1米/根）；
6.标配气瓶柜。
	台
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	显微熔点仪
	（1）测量范围：室温~320°C；
（2）测量方法：目视；
（3）放大镜倍数：＞40x；
（4）测量模式：毛细管法、热台法；
（5）最小示值：＜1℃；
（6）观察方式：单目显微镜；
（7）每台仪器配备1套毛细管、盖玻片。
	台
	6
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	移液枪100ml
	（1）移液枪100 mL1支；
（2）含配套同品牌枪头96支/盒；
（3）顶部旋转式按钮帽，确保移液流畅，避免手指摩擦导致的液量改变；
（4）底部彩色转盘，易于液量调节，可单手操作；
（5）配备清晰的移液量程显示屏。
	套
	8
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	移液枪200ml
	（1）移液枪200 ml1支；
（2）含配套同品牌枪头96支/盒；
（3）顶部旋转式按钮帽，确保移液流畅，避免手指摩擦导致的液量改变；
（4）底部彩色转盘，易于液量调节，可单手操作；
（5）配备清晰的移液量程显示屏。
	套
	8
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	移液枪1ml
	（1）移液枪1 mL1支；
（2）含配套同品牌枪头96支/盒；
（3）顶部旋转式按钮帽，确保移液流畅，避免手指摩擦导致的液量改变；
（4）底部彩色转盘，易于液量调节，可单手操作；
（5）配备清晰的移液量程显示屏。
	套
	8
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	移液枪5ml
	（1）移液枪5 mL1支；
（2）含配套同品牌枪头54支/盒；
（3）顶部旋转式按钮帽，确保移液流畅，避免手指摩擦导致的液量改变；
（4）底部彩色转盘，易于液量调节，可单手操作；
（5）配备清晰的移液量程显示屏。
	套
	8
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	移液枪10ml
	（1）移液枪10 mL1支；
（2）含配套同品牌枪头24支/盒；
（3）含配套同品牌移液枪枪架1套；
（4）顶部旋转式按钮帽，确保移液流畅，避免手指摩擦导致的液量改变；
（5）底部彩色转盘，易于液量调节，可单手操作；
（6）配备清晰的移液量程显示屏。
	套
	8
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	仪器柜
	（1）外尺寸：≤1800*850*390mm；
（2）容积：＞400 L；
（3）双门；
（4）可调层板：3-4块；
	个
	6
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	电动搅拌器
	（1）容量：20-25 L；
（2）转速范围：100-2000 rpm；
（3）升降行程：≥360mm（不包括搅拌桨长度）；
	台
	12
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	电子调温磁力搅拌电热套
	（1）容量不小于250 mL；
（2）功率不小于216W；
（3）电源满足~220V，50Hz；
（4）控温精度需满足+3°C；
（5）控温方式需支持无极调压，可控硅控制；
（6）加热温度需满足表面温度最高380°C；
（7）绝缘层满足无碱玻璃纤维，可耐温450度；
（8）绝缘系数满足相对湿度≤35%时≥500兆；
（9）保温层宜采用硅酸铝棉真空定型环保保温体。
	台
	12
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	超低温冰箱
	1.工作条件：环境温度10～32℃，相对湿度:≤83%RH，工作电压：198～242V，频率：50±1Hz；
2.温度范围：-40℃～-86℃可调节，控温精度0.1℃；
3.样式：立式，有效容积100L±10%，标配4*3规格冻存架6组及配套2英寸标准冻存盒；可置于820mm试验台下，节省实验室空间；可双机堆叠，使用更灵活，适用于个人专属样本存储场景；
4.控制界面：采用不低于10英寸触摸屏（分辨率不低于800*1280px），动态显示箱内温度、设定温度、环境温度、报警状态、当前时间、WiFi网络连接、蓝牙连接、登录用户等信息，具备存取管理、数据查看、数据曲线、设置管理、留言板等至少3种功能模块；
4.1 报警管理功能：可以查看报警内容、报警发生时间、解除时间、查看报警时间；可对报警时间及日期进行筛选；
4.2 数据查看：可查看历史运行数据、历史操作记录（登录/登出、添加/修改用户、导出、温度/报警设置、开锁、打印、开门/关门）、历史报警记录、导出数据、打印数据（连接蓝牙打印机）；
4.3 设置管理：温度设置可通过滑动滑杆修改设定温度/点击温度值修改设定温度，℃（摄氏温标）/℉（华式温标）温标可切换；报警设置滑动滑杆/点击数值输入，可设置高温/低温/环温报警值；用户管理可添加/修改/创建用户；系统设置可调整设备亮度/无操作自动息屏时间/自动回到主界面时间/音量大小/报警音/日期时间/用户自动登出时间/语言；网络设置可设置Wi-Fi连接，链接无线网络；
5.报警功能：包括但不限于数据通讯故障、箱门打开超时、环温传感器故障、冷凝传感器故障、温度传感器故障、箱内高温、箱内低温、冷凝器高温、环温高温、低电量、电池电量检测、断电等多种报警，物品存储更安全；
6.报警方式：包括但不限于声音蜂鸣、LED灯带变色、运行状态指示圈变色报警、微信小程序报警（选配）、短信报警（选配）；配置运行状态指示圈，正常运行时，液晶屏温度显示外圈为蓝绿渐变色，温度异常时，温度外圈颜色变成红橙渐变色；
7.运行保护：具备开机延时、停机间隔、断电记忆、过载保护空气开关；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；
8.制冷系统：配置高效变频压缩机、低噪音风机；压缩机具备高效变频运行特性，风机运行噪声低，满足设备整机温控及散热需求。冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。使用碳氢成分制冷剂，制冷剂用量应符合国家安全标准，单制冷系统可燃制冷剂灌注量≤150g；
9.产品标识：根据《低温保存箱》GB/T 20154-2024国家标准，低温保存箱铭牌上标注制冷剂的详细名称及装入量；
10.整机能耗：功率≤400W；依据CQC6104-2016规定的检测方法进行检测及《低温保存箱》国家标准GB/T20154-2024规定的检测方法，节能评价值≤5 kW.h/24h，插值法计算-75℃温度下的耗电量≤5 kW.h/24h。
11.温度均匀性：按照《低温保存箱》国家标准GB/T20154-2024规定的检测方法，温度均匀性≤2℃、波动度≤2℃；
12.降温时间：依据《医用冷冻保存箱》YY/T1757-2021规定的测试方法，空载降温到-80℃时间≤110分钟。
13.保温材料：采用高性能VIP真空绝热材料，VIP保温板厚度≥20mm，大幅提升保温效果；
14. 保温性能：按照《低温保存箱》国家标准GB/T20154-2024规定的检测方法，空载稳定运行断电后，温度恢复至-50℃时间≥200分钟。
15.开门恢复时间：按照《低温保存箱》国家标准GB/T20154-2024规定的检测方法，实测值≤15分钟。
16.把手设计：一体式手把门锁设计，单手实现开关门，可同时使用暗锁；
17.箱体材质：箱体采用冷轧钢板，经防腐磷化、喷涂，抗过氧化氢、臭氧腐蚀，抗腐蚀性通过第三方检测机构检测。内胆采用镀锌板喷涂，使用寿命长，清洗方便。
18.噪音值：按照《低温保存箱》国家标准GB/T20154-2024规定的检测方法，整机运行噪音≤45dB（A）。
19.测试孔：标配1个温度测试孔，孔径25mm，方便温度探头采集箱内温度；
20.配套软件：标配单机版样本管理软件及触摸屏操作软件，软件需符合国内实验室通用数据管理、信息安全及数据溯源规范，具备实验数据完整记录、存储、查询、留存及安全管控功能，满足高校常规理化实验室使用需求，同等性能标准的各类软件系统均可适配。
21.后备电池：采用12V蓄电池，断电状态电池可持续温度报警和为USB端口供电。电池通过振动、压差、漏液抽检测试；
22.标配USB接口，可用于记录、导出箱内温度数据、运行曲线及操作记录等数据，实现数据的可追溯性，数据可长达10年以上。标配RS485数据接口、远程报警接口，实现数据通讯。
	台
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	箱式电阻炉
	（1）炉膛材料采用高纯氧化铝纤维，能最大程度减少能量损失；
（2）炉膛表面涂有高温氧化铝涂层可以提高加热效率和使用寿命；
（3）炉膛内置进气和排气口，可去除不良污染物和湿气，延长加热元件和炉膛的使用寿命；
（4）带有过热和断偶保护，并设有开门断电功能；
（5）炉膛内三面加热，加热速率快，温场均匀；
（6）高纯硅钼棒，工作寿命长，炉温均匀性良好。全系列标配程序控温仪表，配置高精度传感器；配备调压模块与全铜芯变压器，炉温控制稳定、控温精度高；传感器、调压模块需满足本设备温控使用性能要求；
（7）漏电保护、热电偶故障，开门断电，超温保护，超温声光报警灯多项安全防护措施，确保实验安全；
（8）标配隔热手套、坩埚钳、氧化铝承烧板；
（9）使用温度范围：最高1600℃（长期最高连续使用温度1500℃）；
（10）温度精度：±1；
（11）温度分辨率：1℃；
（12）控温仪：程序控温LED数码显示 P型；程序控温LCD液晶显示。
	台
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	1100℃迷你型箱式炉
	（1）基本参数
电源：AC220V/50Hz；
额定功率：≤1.2KW；
加热区尺寸：~130 长*100 宽*100mm 高；
温度：最高使用温度：1100 度（≤30min）；
工作温度：不大于1000 度；
升温速率：≤10 度/min；
加热元件：电阻丝（掺钼铁铬铝合金）。
	台
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	冰箱
	（1）能效等级：一级能效；
[bookmark: _GoBack]（2）总容积不低于480L。
	台
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	实验室环境恒温保障系统（1）
	（1）5匹柜机；
（2）一级能效冷暖；
（3）含主机、管路、安装辅材等。
	台
	2
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	实验室环境恒温保障系统（2）
	（1）3匹挂机；
（2）一级能效冷暖；
（3）含主机、管路、安装辅材等。
	台
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	试剂架
	1.原木制试剂架拆除更换为金属单层立柱。
2.金属件外喷纯环氧树脂，高温固化。固定件采用4mm厚的专用合金件，充分保证试剂架安装后的稳定性。电源盒采用防溅结构。试剂架的螺丝均采用不锈钢螺丝，层板采用8mm 浮法玻璃。
3.单排试剂架约为长度4500mm*高450*mm深度300mm。
4.每位配置2个电源插座。
	个
	6



三、商务（服务）要求
1、项目实施的地点：江苏省连云港市海州区圣湖路28号连云港师范学院吉余楼C306、C307
2、项目交付或者实施的时间要求：合同签订后 30 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。
3、本项目免费质保期要求：质保期不低于2年，零部件免费更换。
四、履约验收
1、验收主体：采购人； 
2、验收程序：由采购人组织中标人开展验收工作，验收完成共同签署项目验收单； 
3、验收内容：采购文件中的全部内容； 
4、验收标准：符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。
五、付款方式与履约保证金
1、付款方式
合同签订后，货到，安装、调试、人员培训及验收合格后，支付合同金额的100%。每次支付前，中标单位均应出具正规发票。
2、履约保证金
本项目不收取履约保证金。
六、报价要求
投标报价包含本项目有关的所有费用，包括施工人员意外伤害保险费、清单所列物资及施工（包含但不限于：人、材、机、管理费、利润、措施费、规费、税金等所有费用以及人工、材料变动所带来的风险）、设备、集成、备件、配件、软件、包装、运输、安装、调试、验收合格、管理、售后服务、原厂免费质保、免费维护、免费升级、人员培训（含培训教师食宿）、验收前所有货物的保管费、保险、利润、税金、政策性文件规定的取费等、货物交付使用前所产生的其它费用以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及不可预见费等全部费用。本项目单项报价中含税。
七、其他
本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。



[bookmark: _Toc163482577]第五章  评标方法与评标标准
一、评标委员会构成：
本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。
二、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
三、评标原则
评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。
四、评标标准
（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+商务技术分。
（4）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目推荐3名中标候选人。
综合评分法
1.价格分（37分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×37分。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
2.商务技术分（63分）
	评审因素
	评审标准

	
技术参数
（20分）
	本项技术参数满分为20分，标有“▲”的技术参数有一项不满足，每项扣2分，扣完为止。
注：本项目需求中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。投标人针对本项评审内容在响应文件《技术参数偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供材料的，按要求提供，未按要求提供相关材料或者提供材料与要求不符的视为不满足。

	业绩
（9分）
	投标人提供自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过与本项目类似业绩的（包括全谱电感耦合等离子体原子发射光谱仪或电化学工作站或溶解热测量装置等物理化学实验专用设备采购相关业绩），每提供一个得3分，本项最高得9分。
注：提供完整合同扫描件上传，合同标的名称、内容、时间等信息必须清晰，不得覆盖，否则该项合同不得分。

	项目实施
方案
（8分）
	根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于建设管理、进度安排、质量管理、安装调试、安全文明施工、人员配置、应急预案等）进行评分。方案应能满足实验室改造要求，并支持国家及江苏省化学化工相关专业赛事。
方案内容完整，涵盖上述要素；管理机构健全，职责明确；进度安排合理，有保障措施；质量管理体系完善，有验收标准；安装调试方案详细可行；安全文明施工和应急措施到位；人员配备充足；针对性强，完全满足需求，能有力支持相关赛事，得8分。
方案内容较完整，基本涵盖要素；管理机构较健全，职责基本明确；进度安排较合理，有一定保障措施；质量管理措施较具体；安装调试方案可行；有安全文明施工和应急措施；人员配备满足要求；针对性较强，能满足需求，能支持相关赛事，得6分。
方案内容基本完整，但存在缺项或深度不足；机构基本建立但职责不够清晰；进度安排基本合理但保障一般；质量管理措施基本可行；安装调试方案基本可行；安全文明施工一般；人员配备基本满足；针对性一般，基本满足需求，对赛事支持一般，得4分。
方案内容不完整，明显缺项；机构不健全，职责不清；进度不合理或缺乏保障；质量管理不具体或缺失；安装调试粗略或有缺陷；安全文明施工不足；人员配备不足；针对性差，难以满足需求，不能有效支持赛事，得2分。
方案核心要素严重缺失；无有效的建设管理、进度、质量、安装调试、安全及应急处置内容；人员配置缺失；内容脱离实验室改造及化学化工专业赛事保障实际，完全无法满足项目要求，未提供本部分实施方案的，得 0 分。

	售后服务
（7分）
	根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于安装调试、质保范围、售后响应时间、缺陷解决、使用培训等）进行评分。方案应满足实验室改造项目售后需求，并保障相关赛事期间设备设施正常运行。
方案内容完整，涵盖上述要素；安装调试方案详细；质保范围明确合理；响应时间迅速且承诺具体；缺陷解决措施完善；培训方案具体可行；针对性强，完全满足并优于采购需求，能有效保障赛事运行，得7分。
方案内容较完整，基本涵盖要素；安装调试方案可行；质保范围较明确合理；响应时间较快且有承诺；缺陷解决措施较具体；培训方案基本可行；针对性较强，能满足采购需求，能保障赛事运行，得5分。
方案内容基本完整，但存在缺项或深度不足；安装调试方案基本可行；质保范围不够明确；响应时间一般；缺陷解决措施基本可行；培训方案简单；针对性一般，基本满足需求，对赛事保障一般，得3分。
方案内容不完整，明显缺项；安装调试方案粗略；质保范围不明确；响应时间较长或未承诺；缺陷解决措施缺失或不可行；培训缺失；针对性差，难以满足需求，不能保障赛事运行，得1分。
方案核心要素严重缺失；无有效安装调试方案；未约定质保范围；无故障响应承诺；缺陷处置措施完全缺失；未提供培训相关内容；内容脱离项目实际，无针对性，完全无法保障赛事运行，未提供本部分方案的，得 0 分。

	质保期
（6分）
	在满足招标文件两年免费质保期要求的基础上，每增加一年得2分，最高得6分。
注：提供承诺函并加盖投标人公章，承诺函中须明确免费质保期年限，格式自拟。

	培训方案
（7分）
	根据投标人提供的培训方案（包括但不限于培训目标、培训内容、培训频次、培训资料、培训方式等）进行评分。方案应满足实验室改造后设备操作及软件应用培训需求，保障相关赛事顺利运行。
方案内容完整，涵盖上述要素；培训目标明确，内容全面覆盖设备操作与软件应用；培训频次和时长完全满足需求；培训资料规范齐全；培训方式合理，可操作性强，能直接落地执行，完全满足采购人需求，得7分。
方案内容较完整，基本涵盖要素；培训目标较明确，内容基本覆盖设备操作与软件应用；培训频次和时长较合理，基本满足需求；培训资料较齐全；培训方式可行，稍加完善即可落地，能满足采购人需求，得5分。
方案内容基本完整，但存在缺项或深度不足；培训目标不够明确，内容覆盖不全面；培训频次或时长不够合理；培训资料基本齐全但不够规范；培训方式基本可行，针对性一般，需较大调整后方可落地，得3分。
方案内容不完整，明显缺项；培训目标不明确，内容未覆盖设备操作或软件应用；培训频次或时长不足；培训资料缺失或不规范；培训方式不合理，可操作性差，难以满足需求，得1分。
方案核心要素严重缺失；无清晰培训目标，缺少设备操作、软件应用相关培训内容；无培训频次时长、培训资料、培训方式等实质内容；内容脱离实验室设备及赛事培训实际，完全无法满足培训要求，未提供本部分培训方案的，得 0 分。

	风险控制与应急预案
（6分）
	根据投标人提供的风险控制与应急预案（包括但不限于风险识别、风险分析、应急措施、应急组织、资源保障等）进行评分。方案应针对实验室改造后设备操作、软件应用及赛事运行中可能出现的设备故障、软件异常、安全事故、进度延误等风险，提出具体可行的预防和应对措施。
方案内容完整，涵盖上述要素；风险识别全面，充分结合设备操作、软件应用及赛事运行实际，对主要风险均有明确分析；应急措施具体、针对性强，有清晰操作流程和责任人；应急组织架构明确，资源保障到位；可操作性强，能直接落地，完全满足需求，得6分。
方案内容较完整，基本涵盖要素；风险识别较全面，基本覆盖主要风险；应急措施基本可行，有相应流程和责任人；应急组织和资源保障基本满足；可行性较好，稍加完善即可落地，能满足需求，得4分。
方案内容基本完整，但存在缺项或深度不足；风险识别不够全面，部分主要风险未涉及；应急措施针对性一般，流程和责任人不够明确；组织或资源保障有缺失；基本可行，但需较大调整后方可落地，部分满足需求，得2分。
方案内容不完整，明显缺项；风险识别严重不足，未涉及关键风险；无实质性应急措施或措施不可操作；无应急组织、资源保障内容；脱离实验室设备及赛事运行实际，完全无法满足风险防控要求；未提供本部分方案的，得0分。
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投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：                   







一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明






二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

投标人（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺


投标人（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日






四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料


我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）


主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）


附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日





五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）



七、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）


八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）

九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明
授权委托书
致：采购单位
本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人, 联系电话：         。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：             
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：          
委托代理人（签字/签章）：             
日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	

	



委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	

	



填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。


法定代表人（单位负责人）身份证明


致： 采购单位 

兹证明，姓名：        性别：        年龄：        职务：        系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	





投标人名称（加盖公章）：             
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             
日期：    年     月     日
十、投标函
投标函
致：  （采购人名称）    
根据贵方的JSZC-_________号招标文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
十一、中小企业声明函
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：     ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
 1. （货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：
日   期：
填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。
十二、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：
1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位； 
2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；
 …… 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　企业名称(盖章)：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：   年   月   日


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。





十三、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　      
                                日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。
8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。
十四、投标分项报价表
投标分项报价表
项目名称：      项目编号：      分包号：
单位：元
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
2、以上总价包含所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、运输、保险及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
4、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5、行数或事项不够，可自行增加。

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号： 
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日






[bookmark: _Hlt26955054]十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号： 
	[bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26782999]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26955066]
















十七、类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
项目名称：      项目编号：      分包号： 
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


















十八、项目团队人员一览表
项目团队人员一览表
项目名称：          项目编号：         分包号： 
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	学历
	年龄
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日



    注：表格格式不为固定格式，请各投标人根据招标文件具体内容自行编制。










十九、开标一览表
投标人全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	投标货物名称
	总价（小写）

	
	                          元

	核心产品
	


   年     月     日









质疑函范本
致：                                                                 
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                         
地址：                             邮编：                            
联系人：                      联系电话：                             
授权代表：                                                           
联系电话：                                                           
地址：                         邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                     
质疑项目的编号：                         包号：                      
采购人名称：                                                         
采购文件获取日期：                                                   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                          
事实依据：                                                            
                                                                      
法律依据：                                                            
                                                                      
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。


