## Sheet1
附件1：采购包1的技术参数及功能指标
序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及功能指标 | 备注
1 | 32排螺旋CT | 1 | 台 | 1 探测器及扫描架系统 1.1 扫描架倾角：≥±30° ▲1.2 扫描架孔径：≥70cm ★1.3 探测器z轴物理排数：≥32排 1.4 每排探测器单元数（X-Y轴）：≥860个 ★1.5 探测器Z轴覆盖宽度：≥22mm ▲1.6 焦点到扫描野中心距离：≤540mm ▲1.7 焦点到探测器距离：≥970mm 2 扫描参数 2.1 最快扫描时间/360°：≤0.75秒 2.2 最薄扫描层厚：≤0.6mm 2.3 最大重建矩阵：≥1024×1024 ▲2.4 单次螺旋连续最长扫描时间：≥120秒 2.5 螺距调节范围至少包含：0.1--1.5 3 球管及高压系统 3.1 球管阳极热容量（不含等效概念）：≥3.5MHU 3.2 阳极最大散热率（不含等效概念）：≥740KHU/min 3.3 最小管电压：≤60kV 3.4 最大管电压：≥140kV 3.5 球管电压档位：≥6档 3.6 最大管电流（不含等效概念）：≥320mA 3.7 球管小焦点尺寸：≤0.7mm² 3.8 球管大焦点尺寸：≤1.7mm² 3.9 高压发生器实际功率（不含等效概念）：≥32KW 4 检查床系统 4.1 可扫描范围：≥1500mm 4.2 床升降最高高度：≥880mm ▲4.3 最大水平进床速度：≥215mm/s 5 扫描与重建参数 ▲5.1 （X-Y轴)空间分辨率 @0% MTF：≥21 lp/cm 5.2 密度分辨率：≤5mm @0.3% 6 主控台计算机系统 6.1 具备显示器逐行扫描功能 6.2 具备网络接口DICOM 3.0 6.3 永久贮存刻录方式：DVD 6.4 具备激光相机DICOM3.0接口 6.5 具备DICOM3.0所有传出及传入接口功能 6.6 具备自动语音系统及双向语音传输功能 6.7 具备同步并行图像处理功能 6.8 主控制台可以独立完成MPR、SSD、MIP、CTA 6.9 具备三维容积重建等三维后处理功能 7 主要应用软件 7.1 具备图像减影功能 7.2 具备CT电影功能 7.3 具备MPR/CPR/SSD/VR 7.4 具备高级三维肺气肿分析评估软件 ▲7.5 具备深度学习重建算法 7.6 具备血管分析功能 7.7 具备齿科分析软件 7.8 具备去金属伪影软件 7.9 具备人工智能摆位系统 | 含防护
2 | DR（带透视系统） | 1 | 台 | 1、本产品具有透视和摄影功能，供医疗单位用于胸部、腹部、骨与软组织摄影及造影检查。 ▲2、探测器类型：动态平板探测器 3、探测器尺寸：≥43cm*43cm ▲4、透视像素：≥230万 ▲5、透视帧率≥30 f/s 6、摄影最大管电压：≥150kV ▲7、点片摄影准备时间：≤0.8s 8、具有自动亮度控制功能（ABS） 9、焦点：小焦≥0.6mm、大焦≥1.2mm 10、具备≥10英寸牛头端触控屏 11、具备语音对讲系统 ▲12、具有透视视频的录制、保存、截取、抽帧和回放功能。且视频支持发送PACS ▲13、具备透视过程中图像局部放大显示功能：可三档放大，分别可放大17/15、17/12、17/9倍 | 含防护
3 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 1 | 台 | 1. 发生器及球管相关性能指标 1.1 X射线束类型：锥形束 1.2 阳极类型：固定阳极，焦点大小：0.5mm×0.5mm 1.3 曝光模式：连续曝光 1.4 管电流：≥2mA-10mA 1.5 管电压：≥60 kV-100 kV ▲1.6 扫描曝光时间：CT模式、全景模式、头颅模式、TMJ模式各模式扫描时间均≤20s 2. 探测器及图像相关成像性能 ▲2.1 探测器数量不少于2块，要求在全景拍摄和CT扫描模式探测器自动切换，无需手动拆装，拍摄头侧时不需要拆卸平板探测器 2.2 探测器灰阶：≥16bit 2.3 头颅探测器像素尺寸：≤100μm 2.4 CT图像最小体素尺寸：＜50μm 2.5 CT有效成像视野(FOV)：≥13cm（宽）×10cm（高），非拼接非融合，且包含多视野选择 2.6 CT的图像重建时间：＜60s ▲2.7 CT成像空间分辨率：CT≥2.5lp/mm；全景≥3.0lp/mm；头颅≥2.0 lp/mm 3. 机械装置性能及其他要求 ▲3.1 开放式定位：CT模式摆位及扫描过程中受检者面向柱设计（非侧对立柱站立），方便调整患者至正确的位置；底座要求U型设计，非X型底座，方便轮椅患者拍摄 3.2 立柱升降行程：≥720mm 4. 软件功能要求 4.1基本功能需求：具备基本CT图像功能；集成化界面，可将同一患者所有影像数据融合在同一软件中诊断管理。 4.2 图像处理功能：2D/3D图像编辑工具；测量工具；注释。 4.3 正畸软件：内置≥20种头影测量方法，≥165个测量项目，涵盖≥65个测量点，支持个性化的测量分析方法，一键生成分析报告，支持诊疗各阶段的影像轮廓对比，支持可视化矫正模拟。 4.4 全景功能：具备二维全景片的拍摄功能；具备多层全景拍摄功能，对于牙弓曲面可智能自适应识别生成牙弓曲线，自动脊骨补偿，拟合出最佳的全景影像。 4.5 标准投影侧位影像：同时提供正位/侧位的投照影像。 4.6 局部放大镜：具备局部放大镜功能选项，提供图像感兴趣区域随移动实时放大检查功能（无需调整图像整体尺寸），便捷检查及医患沟通。 4.7 金属伪影校正：降低金属以及其他致密不透射线物体对影像产生的条纹或阴影状伪影，显著提高图像质量。 4.8 自动神经管：下颌神经管着色，标记，且三维重建模型能显示; 具备自动检测并标注神经管功能。 4.9 模拟种植软件：可在种植体库中选择合适的种植体长度、直径；设计种植体植入位置及植入方向，一键定位种植体中心。 4.10智能气道测量：快速分割气道， 可自动计算容积与最小区域并将患者的气道以色谱形式进行呈现。 4.11 颌骨分割：可自动分割出下颌骨模型，并进行颌骨各点三维距离及颌骨体积的测量计算，可导出三维颌骨分析报告。 5. 数据管理及相关功能要求 5.1 诊断报告：提供报告编辑、打印功能；可自定义报告结构支持多种布局选择；患者管理：包括患者预约、登记、检查等信息，能够增加、编辑、删除患者个人信息，可以将图像归档到服务器，可以将图像导出到指定位置，支持DCM和BMP；图像格式：以标准DICOM3.0格式输出图像文件。 5.2 PACS接口：能将设备接入医院现有PACS网络，提供存储、传输、远程打印、查询功能；没有PACS情况下，也能实现医院局域网自由传输。 6. 工作站要求 6.1 主机：1套 6.2 运行内存：≥16GB ▲6.3 硬盘≥2TB 6.4独立显卡，≥2GB显存 6.5 显示器：≥23.8吋彩色显示器 | 含防护