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第一章  投标邀请
受连云港市质量技术综合检验检测中心的委托，江苏省设备成套股份有限公司就连云港市质量技术综合检验检测中心检验检测设备购置（第一批）（JSZC-320700-JCEC-G2026-0339）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况
连云港市质量技术综合检验检测中心检验检测设备购置（第一批）的潜在供应商应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年10月9日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320700-JCEC-G2026-0339
项目名称：连云港市质量技术综合检验检测中心检验检测设备购置（第一批）
预算金额：分包1:320万元；分包2:160.5万元；分包3:340万元；分包4:329.5万元；分包5:235万元；分包6:285万元；分包7:160万元；分包8:210万元
最高限价：分包1:320万元；分包2:160.5万元；分包3:340万元；分包4:329.5万元；分包5:235万元；分包6:285万元；分包7:160万元；分包8:210万元

投标总报价超过各分包最高限价、单设备超单台限价的均投标无效。
采购方式：公开招标
采购需求：连云港市质量技术综合检验检测中心检验检测设备购置（第一批）

货物（标的）采购清单
	分包号
	货物（标的）名称
	数量
	单位
	是否核心产品
	单台限价（万元）

	1
	液相色谱串联质谱仪
	1
	台/套
	是
	320

	2
	高效液相色谱仪－二极管阵列/荧光检测器+柱后衍生
	1
	台/套
	是
	65

	
	高效液相色谱仪－二极管阵列/示差检测器
	1
	台/套
	
	56

	
	冷冻离心机
	1
	台/套
	
	12.5

	
	旋转蒸发仪
	1
	台/套
	
	12

	
	食品粉碎机
	1
	台/套
	
	15

	3
	顶空-气相色谱串联质谱仪
	1
	台/套
	是
	170

	
	气相色谱串联质谱联用仪
	1
	台/套
	
	170

	4
	顶空-气相色谱仪-氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器
	1
	台/套
	是
	80

	
	气相色谱仪1（FID×2+TCD×2）
	1
	台/套
	
	50

	
	气相色谱仪2（FPD+NPD）
	1
	台/套
	
	50

	
	气相色谱仪3（FID+TCD+ECD+顶空）
	1
	台/套
	
	75

	
	高通量微波消解仪
	1
	台/套
	
	30

	
	不锈钢霉菌培养箱
	1
	台/套
	
	3

	
	立式压力蒸汽灭菌器
	1
	台/套
	
	8

	
	a、β计数器
	1
	台/套
	
	25

	
	纯水/超纯水处理系统
	1
	台/套
	
	8.5

	5
	电感耦合等离子体发射光谱仪
	1
	台/套
	是
	65

	
	压差法气体渗透仪
	1
	台/套
	
	45

	
	水蒸气透气量测试仪
	1
	台/套
	
	65

	
	水分测定仪
	1
	台/套
	
	25

	
	自动电位滴定仪
	1
	台/套
	
	35

	6
	电子万能材料试验机（机器人全自动电子拉力试验机）
	1
	台/套
	是
	220

	
	导热系数测量设备
	1
	台/套
	
	50

	
	电液伺服压力试验机
	1
	台/套
	
	15

	7
	电子万能材料试验机（300KN）
	1
	台/套
	
	30

	
	电子万能材料试验机（50KN电子拉伸试验机）
	1
	台/套
	
	20

	
	微机控制环刚度试验机（100KN）
	1
	台/套
	
	20

	
	红外碳硫分析仪
	1
	台/套
	是
	90

	8
	蠕变试验机（电子式高温蠕变持久试验机）
	1
	台/套
	
	20

	
	管材耐压爆破试验机（管材静液压试验机）
	1
	台/套
	
	35

	
	液压式万能材料试验机（2000KN微机控制电液伺服万能试验机）
	1
	台/套
	是
	50

	
	液压式万能材料试验机（1000KN微机控制电液伺服万能试验机）
	1
	台/套
	
	35

	
	建材放射性检测仪（全自动低本底多道γ能谱仪）
	1
	台/套
	
	70


具体详见第四章项目需求。
对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限（交货期）：分包1、2、3、4、5、7、8为合同签订后60个工作日内供货、安装、调试完毕。分包6为合同签订后5个月内供货、安装、调试完毕。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度财务报表（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网
方式：供应商办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年10月9日9:00:00（北京时间）
开标时间：提交投标文件截止时间
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

7.本项目不接受进口产品投标。
8.本项目标的所属行业：工业。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息
名    称：连云港市质量技术综合检验检测中心
地    址：江苏省连云港市海州区振华东路18号
联 系 人：陈慧
联系电话：0518-85681543
2.采购代理机构信息
名    称：江苏省设备成套股份有限公司
地    址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D座10楼1002室
联 系 人：李婷婷
联系电话：025-86635193

邮箱：litt@jcec.cn

3.项目联系方式
项目联系人：李婷婷

电话：025-86635193
第二章  供应商须知
一、总则
1.采购方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏省设备成套股份有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 各包供应商投标时报价须包含代理费（供应商在投标报价时可综合考虑此费用，不单列）。依据本项目委托代理协议约定，本项目采购代理费由中标人支付。具体金额如下：分包1: 2万元；分包2: 1.2万元；分包3: 2.5万元；分包4: 2.5万元；分包5：2万元；分包6: 2万元：包7: 1万元；分包8: 1.3万元。
5.招标文件的约束力
5.1 供应商一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件的构成
6.1 招标文件由以下部分构成：
（1）投标邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
三、投标文件编制
9.投标文件编写注意事项
9.1 供应商应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
10.投标文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，供应商提交的投标文件以及供应商与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11.投标文件的构成
11.1 供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。
11.3 特别提醒供应商，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是供应商的风险。
12.证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件
12.1 供应商应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 供应商委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13.投标分项报价表
13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：
（1）投标的货物总价；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；
（3）必要的保险费用和各项税金；
（4）投标总价要求包含安装维保费用。
13.2 供应商应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。
13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。供应商应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2 供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 供应商应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 供应商应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 供应商应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16.投标函和开标一览表
16.1 供应商应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
17.投标有效期
17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后90天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，采购代理机构于原投标有效期满之前可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件递交
18.电子投标文件的递交
18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。
19.投标截止时间
19.1 供应商递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
供应商应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因供应商自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。
19.2 采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
20.投标文件的拒收
20.1 采购代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。
21.投标文件的撤回和修改
21.1 供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。
21.2 供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件做任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。
五、开标与评标
22.开标
22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。
22.3 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.4 供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。
22.5 供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
22.6 供应商在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。
23.评标委员会
23.1 开标后，采购代理机构将组织评委会进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。
24.评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25.投标文件的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个供应商都提出澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的供应商如未按要求响应，其风险由供应商自行承担。
26.对投标文件的审查
26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。
未通过资格审查或符合性审查的供应商，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7政府采购异常低价审查：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。
27.无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款：
（1）供应商未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）供应商不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）供应商的报价超过了采购预算或者最高限价的。
（7）评委会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）供应商未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：
（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（5）不同供应商的投标文件相互混装。
27.3 废标条款：
（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。
六、定标
28.确定中标单位
28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判的。
（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29.中标通知书
29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30.履约保证金
30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。
30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。
31.签订合同
31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32.合同标的的追加
32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
33.政府采购履约资金扶持政策
33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
34.询问
34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。
35.质疑提出
35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。
35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
36.质疑函的受理和答复
36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。
36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
36.4 以下情形的质疑依法不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
36.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。
36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。
37.质疑处理
37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。
37.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。
37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。
37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。
37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）
37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。
37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政府采购政策功能
38.促进中小企业发展
38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。
38.2 供应商提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。
本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝供应商的最后报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的最后报价×10%。
38.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料： 
（1）供应商提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
38.4 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
39.政府采购中实施本国产品标准及相关政策
39.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
39.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
39.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
39.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
39.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
39.6适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
39.7本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
40.支持绿色发展
40.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
40.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
40.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。供应商使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
41.政府采购需求标准
41.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
第三章  合同文本
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

连云港市政府采购合同
甲方：【采购单位】

乙方：

甲、乙双方根据      年   月  日【分包名称】项目（标段编号：【分包编号】）的采购结果，签订本合同。
一、货物（标的）内容
1.1 货物（标的）名称：_________。
1.2 型号规格：_________。
1.3 技术参数：_________。
1.4 数量（单位）：_________。
二、合同金额
2.1 本合同金额为人民币（大写）：_______________元（¥_____________）。

（详见投标报价表）

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。
五、无产权瑕疵条款
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。
六、履约保证金
6.1本项目不收取履约保证金。
七、质保期
7.1 质保期           年（自项目验收合格之日起计算）。

八、交货期、交货方式及交货地点
8.1 交货期：         。
8.2 交货方式：       。
8.3 交货地点：       。
九、合同款支付
9.1 付款方式：                          。
9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
十、质量保证及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。
10.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。
十一、调试和验收
11.1 甲方对乙方交付的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后符合验收标准，甲方组织验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由乙方立即予以更换，不得拒绝和延误。
11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前，乙方需负责安装调试并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试费用由乙方负责。

11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由甲乙双方协商解决。

11.5 验收要求：
（1）本项目验收以招投标文件、合同文件、第三方检测及国家标准规范为质量评定标准。

（2）设备到达采购人现场前，应提前通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场商检和验收；
（3）货物安装调试完成后，中标人须提供产品合格证、主要货物厂家质保书、保修证明等书面资料，并报请采购人进行检测验收。
（4）本项目的最终用户为招标人，中标人必须提供本项目的所有文档。项目建成后，移交前文档资料准备应包括以下三部分资料：

（5）一是工程过程的指导性文件：如技术交底、招投标文档、项目实际进度执行情况、系统日常操作与维护手册等。

（6）二是项目运作过程的记录性文件：如各种验收记录、系统修改日记等。

（7）三是项目过程的质量保证性文件：如设备签收记录、系统测试报告等。

（8）具备以下条件，方可通过验收：
① 经验收，设备及系统的各类性能及指标完全符合招标文件的技术要求、用途及功能需求。
② 初验中出现的问题，已由中标人全部做好处理（永久性的而非临时性的），并经再次检测合格。
③ 合同规定的技术文件，除竣工验收文件外，其他已经如数提交给采购人。
④ 合同规定由中标供应商提供的技术服务已经实现。
⑤ 甲乙双方共同组织或委托第三方来确认是否达到验收标准（参照验收大纲及有关标准由双方协商决定），若符合验收标准则验收合格。
十二、货物包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最高限额为本合同总价的百分之五。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总价的百分之五。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、争议解决
15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。
十六、合同生效及其他
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签名并加盖单位公章后生效。
16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：
（1）供货清单和分项价格表
（2）技术规格
（3）乙方报价函的内容及其澄清内容
（4）其他与本合同相关的资料
（5）本合同适用的特殊条款
16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
16.4 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执一份，采购人报一份至政府采购监督管理部门。
甲方：                                  乙方：                     
地址：                                  地址：                     

法定代表人：                            法定代表人：               
委托代理人：                            委托代理人：           
电话：                                  电话：                     
传真：                                  传真：                     
签订日期：      年  月  日

第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1 合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2 本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10.知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11.保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12.合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13.履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14.售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1 质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1 合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2 合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3 合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18.不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19.解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20.政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21.法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	无

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	合同货物安装调试完毕后七日内。

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	无

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	无

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	无

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	无

	
	指定现场
	连云港市质量技术综合检验检测中心

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	无

	第二节
第7.3款
	保险要求
	无

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	设备安装调试经验收合格后提供原厂质保不少于2年

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	无

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	合同签订后采购人支付至合同金额的50%，设备安装调试经验收合格后，采购人支付至合同金额的100%。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	1、 所供货物不符合合同约定的质量标准、品牌、规格或等级的。
2、 未按合同约定的时间供货的。
3、 乙方无正当理由拒绝签订合同，或在签订时提出附加条件的。
4、 乙方将政府采购合同转包或违法分包的

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	1、乙方违约的，甲方将根据违约责任条款扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
2、逾期退还履约保证金的甲方承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	详见第四章采购需求

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	无

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	无

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	《中华人民共和国产品质量法》第四十条

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	每延迟一天交付，按照合同金额1‰向甲方支付逾期交付违约金，违约金总额不超过合同总额的1%。（因甲方原因，逾期交付违约金不予计算）

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	在逾期时段按月息2%计息

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	如乙方无法提供制造商质保承诺或协议的，甲方有权单方面解除合同、扣除履约保证金、将乙方清退出场，同时报政府采购监督管理部门

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为        ；
（2）向连云港市人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	


第四章  采购需求
说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。
根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

分包一：液相色谱串联质谱仪
一、技术参数
1.超高效液相色谱仪
1.1二元超高压输液泵： 最高操作压力≥18000psi；最高流速可达5.0mL/min；流量精度：≤0.075%RSD；在线脱气机：≥4路在线真空脱气

▲1.2柱温箱：温度设定范围：4～110℃（提供产品彩页及软件截图作为证明材料）；

1.3自动进样器系统：可制冷自动进样器（温控范围：4～40℃）；进样范围：0.1～10μL；交叉污染：≤0.004%；样品位数：≥108位2ml样品瓶

2.质谱仪技术参数
2.1正负切换速度：≤5ms（提供软件截图作为证明材料）
2.2 MRM灵敏度：  
1）ESI+：实际柱上进样1pg利血平，流速0.8mL/min，m/z 609.3>195.1，数据无平滑，信噪比（peak to peak ）≥1,500,000:1，基线噪声采集区间不低于0.3min。重现性实验：1pg利血平分别连续进样10次，峰面积CV小于3% （提供完整的实验谱图及实验结果等证明文件）。
2）ESI-:实际柱上进样1pg氯霉素，流速0.8mL/min，m/z321.0>152.0，数据无平滑，信噪比（peak to peak ）≥1,500,000:1，基线噪声采集区间不低于0.3min。重现性实验：1pg氯霉素分别连续进样10次，峰面积CV小于3%（提供完整的实验谱图及实验结果等证明文件）。
2.3真实样品灵敏度：
1）超痕量检测灵敏度与重复性验证（PFAS化合物）：在柱上进样量为5fg的条件下，对全氟-2,5-二甲基-3,6-二氧杂庚酸进行检测，采用多反应监测（MRM）模式，离子对为母离子为m/z 395，子离子为m/z 85。结果表明，在未进行数据平滑且基于 peak-to-peak 方法计算信噪比的条件下，目标峰信噪比（S/N）大于 30。此外，在 5 fg 柱上进样条件下连续进样 10 针，峰面积相对标准偏差（RSD）小于 5%，表明方法在超低检测水平下具有良好的重复性和稳定性。（要求提供完整谱图及实验结果作为证明材料）
2）一针进样正负切换检测GB 316583.25-2022中6种利尿剂不损失灵敏度，正离子包括氨苯蝶啶、螺内酯、坎利酮，负离子包括氢氯噻嗪、4-氨基-6-氯苯-1,3-二磺酰胺、氯噻嗪。（要求提供完整谱图及实验结果作为证明材料）
▲3）草甘膦灵敏度与重复性验证实验：按照 GB 23200.122-2026 规定的色谱条件进行分析，采用季铵化聚乙烯醇阴离子分析柱（4.0 mm × 150 mm × 5 μm）。流动相 A 为水，流动相 B 为含 200 mmol/L 碳酸氢铵及 0.05% 氨水的水溶液。在柱上进样量为 2pg的条件下，对草甘膦进行检测。结果表明，在未进行数据平滑且基于 peak-to-peak 方式计算信噪比的情况下，目标峰信噪比（S/N）大于 10，满足痕量检测要求。此外，在柱上进样量为 2pg的条件下连续进样至少 8 针的峰面积相对标准偏差（RSD）小于 3%，表明仪器具有良好的重复性与稳定性。（要求提供完整谱图及实验结果作为证明材料）
▲2.4 灵敏度稳定性：多菌灵 (carbendazim)甲醇溶液，不接色谱柱仅接二通的情况下，使用80%的乙腈水溶液作为流动相，不同流速0.4、0.8、1、2mL/min下分别进样1µL，分别测定峰高值（多重反应监测 192/160），计算{（最高值峰高值-最低值峰高值）/最高值峰高值}≤5%。（提供软件界面全屏的截图，要求界面上显示多重反应监测离子对及峰高信息；提供具备CNAS或其他第三方认证机构出具的投标型号质谱的检测报告证明，以上证明材料需加盖投标人公章）
▲2.5 ESI电喷雾离子源耐流速范围：无需分流即可达到3ml/min；且农药多菌灵在不同流速：0.4，0.8，1，2.0mL/min灵敏度不损失（即农药多菌灵在不同流速下得到的各个色谱峰峰高差在5%以内）。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件及实验谱图作为证明材料）
2.6质量稳定性＜0.1amu/24小时，质量准确度: <0.01% amu(全质量数范围)
▲2.7碰撞池：碰撞池弯曲度不小于90度，Dwell time低至2ms时，灵敏度不损失（即农药多菌灵在2ms和10ms的驻留时间时得到的色谱峰峰高差在5%以内）。（提供所投产品官网上碰撞室弯曲度数据截图或官网上下载彩页碰撞室结构截图及所投产品拆机视频（视频内容无剪辑，1分钟左右，至少展现出仪器型号、碰撞室结构等内容），同时提供农药多菌灵在2ms和10ms的驻留时间时，灵敏度不损失的谱图及数据证明，以上材料缺一不可）。
2.8一针进样分析，采用APCI电离源对双酚S（BPS）进行检测，双酚S（BPS）：在浓度为0.005 μg/L、进样体积为5 μL条件下，信噪比（S/N）>10；连续进样10针，峰面积的变异系数（CV）≤5%。（要求提供完整谱图及实验结果作为证明材料）
▲2.9全氟类化合物定量：全氟类化合物定量灵敏度：全氟-3,6,9-三氧杂癸酸多重反应监测（m/z 411--85）定量灵敏度：ESI-模式下，定量限不大于20ng/L。全氟类化合物线性范围：全氟-3,6,9-三氧杂癸酸多重反应监测（m/z 411--85）线性范围：ESI-模式下，定量曲线在（50-10000）ng/L范围内线性良好，线性相关系数 y>0.99 。全氟类化合物测量重复性：全氟-3,6,9-三氧杂癸酸多重反应监测（m/z 411--85）测量重复性：ESI-模式下，浓度为20ng/L，连续6次进样，RSD<5%；标准品2fg利血平(609/195)柱上进样，仪器检出限IDL＜0.5fg。（以上参数指标需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料）

2.10离子源和进样方式: 
2.10.1离子源类型：离子源接口采用锥孔真空设计（无实体管路）或毛细管引流等有实体管路的离子通道设计；若为锥孔真空设计，需额外多配1个锥孔；若为毛细管引流等有实体管路的离子通道设计，由于损耗较大，需额外多配50根毛细管等耗材（提供离子源硬件结构图并加盖投标人或制造商公章，投标人提供锥孔或50根毛细管等耗材的承诺函）。
▲2.10.2 离子源内标配两路加热雾化气，辅助加热气温度≥720℃（提供所投产品官方数据截图和第三方检测报告作为证明材料）。

2.11拓展升级能力：可兼容毛细管电泳作为CE-MS/MS检测大分子蛋白多肽分析；可兼容离子色谱质谱联用方法 IC-MS/MS 检测强极性化合物如卤代乙酸/溴酸盐高氯酸盐等；可拓展离子淌度模块提高同分异构体区分能力（提供实际分析案例等证明文件）。
▲2.12气源要求：为节约成本，方便用户管理气体，一台氮气发生器即可满足所投产品所有气源（包括雾化气、辅助加热气、碰撞气等）要求，无需高压钢瓶、液氮罐及额外发生器等其他辅助设备再提供气源。（需提供安装说明书及所投产品实际安装案例（需提供仪器品牌型号、安装单位名称、安装报告、安装现场气源照片等作为证明材料））。
2.13数据系统:
2.13.1 正版操作环境, 质谱系统软件能对整套系统进行控制, 进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析、建立数据库功能，谱库检索功能，GLP认证、自动校正和全自动分析功能。全自动定量软件等。
▲2.13.2提供原厂开发（非第三方开发）完整、标准化的实验方法包：≥1750种化合物（其中：农药≥750种（覆盖GB 23200.121-2026、GB 2763-2026），兽药≥600种（覆盖GB 31650系列），新污染物≥400种（覆盖《重点管控新污染物清单（2023年版）》），方法涵盖MRM离子对及其保留时间信息、离子源参数、色谱柱配置、液相梯度及流动相条件等关键要素，实现真正意义上的“开箱即用”。（提供公开发布的技术应用文章、投标人出具本项目为原厂开发承诺函及演示视频1分钟左右，需体现出化合物数量，MRM离子对及其保留时间信息、离子源参数等关键信息作为证明材料）。
2.13.3 软件具有数据自动计算及结果变化趋势绘图功能，内置定性、定量数据管理插件，自动给出定性定量报告。
3.仪器配置清单
3.1三重四极杆质谱仪1套（配置独立的ESI和APCI离子源）

3.2超高效液相色谱仪1套（高压二元泵、在线脱气机、自动进样器和柱温箱）

3.3仪器控制和数据处理系统1套（≥32GB 内存, ≥1TB 固态硬盘, ≥23英寸屏显示器，包括数据采集与分析软件）

3.4不间断稳压电源UPS（6kV/2H）1台

3.5液质专用氮气发生器1套（氮气流速≥19L/min，80psi，纯度≥99.5%）

3.6耗材包1批（包含ESI喷针5根，APCI喷针2根，泵油2瓶，样品瓶1000个，PPG安装标准品1盒，PEEK1套，C18色谱柱2根。）
分包2：

	品目
	名称
	数量
	备注

	1
	高效液相色谱仪—二极管阵列/荧光检测器+柱后衍生
	1
	核心产品

	2
	高效液相色谱仪—二极管阵列/示差检测器
	1
	

	3
	冷冻离心机
	1
	

	4
	旋转蒸发仪
	1
	

	5
	食品粉碎机
	1
	


品目1：高效液相色谱仪—二极管阵列/荧光检测器+柱后衍

一、技术参数

1. 溶剂管理系统

1.1 色谱泵：独立柱塞输液结构，电机驱动，配置双压力传感器(提供色谱泵结构示意图

和色谱泵实物照片证明)
1.2  pH范围：1~12.5

1.3  梯度模式：低压混合，四元梯度，1~4路溶剂任意混合

1.4  流量范围：0.001~ 5.000 mL/min，增量为0.001 mL 

1.5 最大操作压力：9500 psi（全流量范围）

1.6 流速精度：＜0.075% RSD

1.7 流速准确度：±1.0%

1.8 梯度变化模式：预编11种梯度曲线，分为1线性、2步进、4凹线、4凸线四种类型，由色谱软件实现准确控制
▲1.9 内置自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化，增量为0.1，缓冲盐配置体系数量：≥8种，梯度种类：3种（流动相组成变化、流速变化、pH值变化）（需提供操作说明截图及制造商官方证明文件）

2. 自动进样器管理系统

2.1 样品容量：96位（2 mL样品瓶架） 

2.2 样品交叉污染/样品残留：<0.002%（咖啡因），UV条件下

2.3 进样体积：0.1~50 μL，增量：0.1 μL

2.4 样品室温度范围：4℃~40℃，增量：0.1℃

3. 色谱柱管理器

3.1温度范围：20℃~65℃，增量：1℃；

3.2温控精度：0.1℃；

4. 二极管阵列检测器

▲4.1 波长范围：190~800 nm，单一光源氘灯，无其他辅助光源（需提供制造商官方证明文件，作为验收指标）

4.2 波长准确度：±1 nm

4.3 带宽：1.2 nm

4.4 固定狭缝：保持良好线性和光谱分辨率，简化操作；

4.5内置灯优化软件：减少可见光波长噪音，补偿等损耗能量

4.6 可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值

5. 荧光检测器

5.5.1激发波长：200~890 nm，发射波长：210~900 nm

5.5.2带宽：20 nm

5.5.3数据采集模式：最多4个2D通道或1个3D通道

5.5.4波长准确度：±3 nm 

5.5.5波长重现性：±0.25 nm

5.5.6灵敏度 ：S/N≥1000（水测量信号的拉曼光谱）；

5.5.7测量范围：0.001~100,000.000 发射单位（默认）

5.5.8流通池：≤13uL，长轴发光，最大程度减少杂散光并增加光通量，提高荧光信号质量；

5.5.9光源：氙灯，150W，质保：寿命2000小时或1年（以先到者为准）

5.5.10流通池耐压：145 psi （10 bar）。

6. 柱后衍生模块

6.1.1该模块包含1个衍生泵和1个反应器；

6.1.2泵流速：0.05-2.0mL/min，步进0.01 mL/min；

6.1.3流速精度：RSD ≤ 0.5 %；

6.1.4液体接触材质：惰性； 

6.1.5反应器温度范围：（室温）- 120℃；

6.1.6反应器温控精度：±0.1℃； 

6.1.7反应器安全管理：熔断保护，接地保护，溶剂泄漏排放通道，超温保护功能；

6.1.8安全测试：在 120°C、450 psi条件下连续运行≥72 小时无故障；

6.1.9柱后衍生模块与液相色谱仪主机和软件均为同一品牌，反应器参数集成在同一方法文件中心，确保时序同步，数据溯源更完整。

7. 色谱数据管理系统
7.1中文及英文原厂原代码软件，非第三方插件翻译版本。

▲7.2软件内置图文数据库，原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，实验人员仅通过数据文件即可查询到相应信息。（需提供软件操作说明截图及制造商官方证明文件）

7.3登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。

7.4具有数据安全可追溯能力：数据库内部必须维护一套ID，用于识别不同的处理结果，各类方法文件，样品，样品组等。该 ID 不可人为干预修改。

7.5操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。

7.6 ≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用；
7.7≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索。

7.8报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告，原始数据和结果可通过多种方式输出到其他软件中（如Excel）。

▲7.9软件内置两套积分模式：传统一阶斜率阈值积分和基于二阶导数曲率的高级积分模式，可自动提供更准确的肩峰、负峰和拖尾峰的积分。（需提供操作说明截图及制造商官方证明文件）

7.10用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算：样品信息类型 ≥6；数据类型≥6

8. 基本配置：

8.1 高效液相色谱四元泵，1套

8.2 在线脱气机，1套

8.3 自动进样器，1套

8.4 柱温箱，1套

8.5 样品冷却装置，1套

8.6 二极管阵列检测器，1套

8.7 荧光检测器，1套

8.8 柱后衍生装置，1套

8.9关系型图文数据库，1套

8.10数据处理系统，1套

8.11色谱柱，1根

8.12液相小瓶，300个

8.13过滤白头，2包

品目2：高效液相色谱仪--二极管阵列/示差检测器

一、技术参数
1. 溶剂管理系统

1.1 色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需阻尼

1.2  pH范围：1~12.5

1.3  梯度模式：低压混合，四元梯度，1~4路溶剂任意混合

1.4  流量范围：0.001~ 5.000 mL/min，增量为0.001 mL 

1.5 最大操作压力：9500 psi（全流量范围）（需提供制造商官方证明文件或软件耐压操作截图）

1.6 流速精度：＜0.075% RSD

1.7 流速准确度：±1.0%

▲1.8 梯度变化模式：预编11种梯度曲线，分为1线性、2步进、4凹线、4凸线四种类型，由色谱软件实现准确控制（需提供操作说明截图及制造商官方证明文件）

1.9 内置自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化，增量为0.1，缓冲盐配置体系数量：≥8种，梯度种类：3种（流动相组成变化、流速变化、pH值变化）

2. 自动进样器管理系统

2.1 样品容量：96位（2 mL样品瓶架） 

2.2 样品交叉污染/样品残留：<0.002%（咖啡因），UV条件下

2.3 进样体积：0.1~50 μL，增量：0.1 μL

2.4 样品室温度范围：4℃~40℃，增量：0.1℃

3. 色谱柱管理器

3.1温度范围：20℃~65℃，增量：1℃；

3.2温控精度：0.1℃；

4. 二极管阵列检测器

4.1 波长范围：190~800 nm，单一光源氘灯，无其它辅助光源

4.2 波长准确度：±1 nm

4.3 带宽：1.2 nm

4.4 固定狭缝：保持良好线性和光谱分辨率，简化操作；

4.5内置灯优化软件：减少可见光波长噪音，补偿等损耗能量

4.6 可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值

5. 示差折光检测器

5.1折光率范围：1.00~1.75 RIU

5.2噪音：±1.5 x 10⁻⁹RIU

5.3基线漂移：≤±1.0 x 10⁻⁷RIU/hr

5.4检测器具备独立控温系统，控温范围30~55℃，控温精度±0.5℃

5.5光源：LED 880 nm

5.6 流通池：采用梯形狭缝的光路设计，从硬件上消除示差折光效应

6. 色谱数据管理系统

6.1中文及英文原厂原代码软件，非第三方插件翻译版本。

6.2软件内置图文数据库，原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，实验人员仅通过数据文件即可查询到相应信息。

6.3登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。

▲6.4具有数据安全可追溯能力：数据库内部必须维护一套ID，用于识别不同的处理结果，各类方法文件，样品，样品组等。该 ID 不可人为干预修改。（需提供制造商官方证明文件或软件功能截图）。

6.5操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。

▲6.6 ≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用；（需提供制造商官方证明文件或软件功能截图）。
6.7≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索；

6.8报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告，原始数据和结果可通过多种方式输出到其他软件中（如Excel）。

6.9软件内置两套积分模式：传统一阶斜率阈值积分和基于二阶导数曲率的高级积分模式，可自动提供更准确的肩峰、负峰和拖尾峰的积分。

6.10用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算：样品信息类型 ≥6；数据类型≥6

7. 基本配置：

7.1 高效液相色谱四元泵，1套

7.2 在线脱气机，1套

7.3 自动进样器，1套

7.4 柱温箱，1套

7.5 样品冷却装置，1套

7.6 二极管阵列检测器，1套

7.7 示差折光检测器，1套

7.8关系型图文数据库，1套

7.9数据处理系统，1套

7.10色谱柱，1根

7.11液相小瓶，300个

7.12过滤白头，2包

品目3：冷冻离心机

一、技术参数
1.转速/离心力：200-14,000rpm, 100rpm递增

2.离心时间1 min-99 min，1min 递增；

3.最大转子容量：4×750mL；

4.噪音水平：≤56dB(A)

5.具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能，确保离心安全

6.快速锁定转子盖，确保操作便捷与安全（提供彩页或者其他证明文件加盖公章）
7.可选10个加速档和10个刹车档，保护敏感样品，防止样品重悬（提供彩页或者其他证明文件加盖公章）
8.所有转子、转子盖、吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌（121°C，20分钟）

9.定速计时功能，达到预定转速后才开始倒计时，提高离心重复性

▲10.具有气密性转子盖，转子气密性经由第三方测试并认证，可高温高压灭菌（提供彩页或者其他证明文件加盖公章）
11.温度范围：-9°C至40°C

12.快速制冷功能，只需15分钟即可预冷腔体

13.待机冷却功能，离心机盖关闭的状态下保持设定温度 

14.ECO自动待机功能，8小时不使用后自动待机，节约能耗，延长压缩机使用寿命

15.内置冷凝水槽，避免水珠积聚，防止腐蚀（提供彩页或者其他证明文件加盖公章）

二、配置要求

1.主机一台

2. 4*250mL水平转子一个，含15/50mL适配器

3 6*85mL定角转子一个,含15/50mL适配器

品目4：旋转蒸发仪

一、主要用途

旋转蒸发仪专门用于标准蒸馏、结晶、产物浓缩、粉末干燥以及一种或多种溶剂的分离，也可用于气相、液相以及质谱分析过程中样品的前处理中，普遍应用于化学及制药实验室。

二、详细性能指标

1.转速范围：10-280rpm；

2.蒸发瓶浸入高度限高设计可自行设置高度调节范围，最大调节高度≥155mm；

3.蒸发瓶角度连续可调，调节范围：20-80度；

4.加热及旋转独立控制，具备清晰的状态指示功能，方便操作人员实时掌握设备运行状态，实时提醒，方便随时中断蒸馏过程，确保操作安全

5.控制面板LCD显示屏可同时显示转速、设定温度及实际温度，方便操作；控制面板可拆卸，通过延长电缆置于通风橱外，进行远程控制；
6.为避免蒸汽烫伤或液体喷溅至面板上造成污染腐蚀，要求控制面板面板采用加强玻璃材质，防护等级≥IP42；

7.加热锅加热功率≥1300W，温度范围：20-210℃，数字显示，控温精度≤± 1℃；

8.加热锅容积4.5L，可适用于0-5L蒸发瓶操作； 

9.加热锅要求AISI316L不锈钢材质，双层绝热设计预防热损耗和烫伤，并配有安全把手，排液口；
10.加热锅电缆接口防护等级≥IP67；
11.加热锅内置过温保护功能，温度高于设定温度5℃或温度高于250℃，加热锅自动停止加热； 

12.加热锅水平移动距离：0-200mm；

▲13.蒸发管轴套设计，方便安装及拆卸蒸发管，同时避免蒸发管粘连在驱动轴上，易于清洁；

14.便捷地退瓶夹具设计，可轻松安装及移除蒸发瓶，并防止玻璃碎裂；

15.密封圈采用抗腐蚀性PTFE和FKM材质制成，密封性能好，使用寿命长；

16.有多种型号的冷凝器可选，最大冷凝面积可达2200cm2，极大地提高了蒸馏效率；

▲17.螺帽式放气阀设计，无需涂抹真空油脂，方便放气操作，非传统的磨砂玻璃接口，有效防止玻璃管卡住或油脂堵塞；

18.可选配透明加固的塑料保护罩，充分保证实验过程安全；

19.主机外壳采用铸铝材质并带有防冷凝涂层，密封性能好，确保仪器可持续使用及长寿命周期；所有与介质直接或间接接触的组件，均完全符合FDA标准，应用范围广；

(真空系统）

20.真空控制器，可自行编辑设定真空值进行程序蒸馏，连续抽气模式和自定义控制模式，可选调出真空过程波动曲线图形并导出；  

21.二级隔膜真空泵， 输入功率65W，抽气速率0.75m³/h，极限真空度12mbar； 

22.内部隔膜片及管路均为PTFE材质，耐强化学腐蚀 。

23.可选配带透明树脂涂层的防爆玻璃组件；

24.电源：240V，50/60 Hz；

25.工作温度：0-40℃；

(冷却循环水机）

26.循环方式：密闭式循环；   

27.制冷换热方式：微通道平行流换热技术

28.三风扇高效散热，保证制冷效果

29.冷凝温度设定范围：－20℃～室温℃；

30.最大电功率：700w  

31.冷凝冷却能力：制冷量950W at液温10℃

32.循环泵最大流量10L/min、最大揚程不小于10m

33.显示屏实时显示循环泵流量状态、制冷状态（压缩机运行及风扇运行状态）

34.灯光指示水箱液位，保证液位清洗可见

35.标配制冷安全报警系统，流量报警系统，界面实时显示报警信息并停机保护（流量报警、制冷系统故障报警等）

三、配置清单

1.旋转蒸发仪主机，1台

2.垂直玻璃冷凝管组件，1套

3.1L蒸发瓶，1个

4.1L收集瓶，1个

5.真空隔膜泵
6.电子真空控制器
7.冷却循环水机
品目5：食品粉碎机

一、技术参数：

1.性能要求：可对弹性、软性、中硬性、韧性、含水、含油等样品的常规粉碎和重金属粉碎；可加液氮或干冰进行低温粉碎或者样品液氮冷冻后放入粉碎腔中粉碎，达到均质化效果。

2.最大进样尺寸≥40毫米，出样尺寸≤300微米；

▲3.转刀的刀片数≥4片，转刀直径≥128 mm，刀具圆周速度0~67m/s，刀片上具有预切口，刀片不在一个水平面上；（提供彩页或者其他证明文件加盖公章）
4.转速范围：2000~14000rpm；（提供彩页或者其他证明文件加盖公章）
5.可设置存储20组粉碎程序；每个程序可以编辑15个研磨步骤，能实现变速研磨；

▲6.配置容器≥1.4升，容器材质共聚酯容器（常规粉碎）、PC容器（可高温高压灭菌）、不锈钢容器（用于硬性、韧性样品粉碎）等等；针对需要一次性工具处理的样品，可选配容积40ml和100ml的PP制一次性研磨套件；（提供彩页或者其他证明文件加盖公章）
7.最大样品处理量≥1100ml；

8.设备可以实现每分高到≥56000次有效剪切；

9.研磨时间1s~60min,液晶触摸屏数字显示设置，可设置正转模式、反转模式、间歇粉碎模式、快速粉碎模式；

10.设备可以输入详细的样品名称以及其他信息；

11.仪器具有电子锁，在控制面板上开启；样品粉碎结束后，电子锁自动开启；

12.主机马达负载可显示，配备过温保护，过载保护装置；

13.所有的配件可高温高压灭菌；

1.14设备采用≥1250W工业电机，确保高效率持续研磨；

15.设备可以配置全不锈钢材质刀头和不锈钢保护盖，用于冷冻研磨；

16.控制方式：设备采用机械旋钮和彩色触摸屏双重控制设计，数字显示，能够输入参数和读取机器状态；

17.设备可配置重力顶盖用于压缩研磨室空间，避免了样品由于高速旋转的刀头被甩滑而贴于容器的内壁，进而避免了样品粉碎不彻底的现象；

18.设备可以配置带有溢流渠的重力顶盖，在处理液体含量极大的样品时使用这种顶盖，能保证液体通过溢流渠被导回研磨室的中心，这样样品即可反复的切割粉碎，也可避免样品流出；

19.设备配有用于SOP管理的集成USB接口，用于程序编制和软件更新。

20.主机质保期2年
二、详细配置：

1.刀式研磨仪 主机 1台

2.四叶不锈钢转刀   3个

3.硅胶材质顶盖     3个

4.PC制1.4L研磨杯    3个

5.氮化钛涂层四叶镰形转刀  1个

6.316L不锈钢材质制1.4L研磨杯   2个

7.液氮专用316L材质透气顶盖     2个

8.刮刀     1个
分包3：

	品目
	名称
	数量
	备注

	1
	顶空-气相色谱串联质谱仪
	1
	核心产品

	2
	气相色谱串联质谱联用仪
	1
	


品目1：顶空-气相色谱串联质谱仪(核心产品)

一、用途和说明

该气相色谱质谱联用仪应能用于大多数有机化合物的检测，用于对相关样品定性定量分析，具备大批量样品检测的能力。

2、 技术规格及要求

1.工作条件

1.1电源:220V，50Hz

1.2温度:操作环境20˚C-35˚C

1.3湿度: 操作状态25-50%，非操作状态20-80% 

2.性能指标

2.1 气相色谱仪

2.1.1智能化用户界面

2.1.2浏览器用户界面提供可监测气相色谱系统、查看系统日志以及在实验室内部和外部执行诊断测试的远程连接功能。 可使用移动终端如手机、平板电脑等远程连接气相色谱仪。

2.1.3内置的智能化功能可自动监测系统的健康状况，提供超过15项及以上的仪器性能相关的参数监控功能（如进样次数、灯丝使用时间、离子源清洗时间、EMV电压等等），在潜在问题影响色谱性能之前提醒用户，并提供有助于解决问题的分步指南。（提供含进样次数，衬管使用次数，离子源状态信息等相关监测截图证明材料并加盖投标人公章）

2.14 彩色触控屏幕操作界面，操作界面可提供包含图形文字的仪器维护、用户帮助等信息，以便于用户对仪器进行操作。

2.1.5 具备色谱柱使用记录功能，可记录色谱柱的使用次数、时间等信息。

▲2.1.6 不少于5个气相色谱柱内嵌式智能记录钥匙，并具备门锁保护（提供官方产品性能彩页以及实物照片证明材料并加盖投标人公章）

2.1.7 长期进样重复性，连续不少于120针连续进样，色谱峰面积重现性≤0.5%RSD（提供具有计量资质单位出具的报告并加盖投标人公章）

2.1.8 色谱主机应具有拓展连接质谱的功能，通过触摸屏对质谱端进行状态监测，以及对质谱离子源温度，分子涡轮泵参数，质谱IP地址等质谱参数的状态监测（提供含质谱温度和分子涡轮泵参数触摸屏截图作为证明材料并加盖投标人公章，作为验收指标）

2.2柱箱

2.2.1柱箱温度：室温上5˚C-450˚C，19梯度/20平台程序升温

2.2.2升温速率：最大升温速度100˚C/min，以0.01˚C/min增加

2.2.3降温速率：从450˚C降至50˚C＜220秒  

2.2.4控温准确性：0.01℃

2.3流路控制系统

2.3.1最大压力设定范围：100psi  

2.3.2压力设定精度：0.001psi

2.3.3流量设定范围：0-1000mL/min

2.3.4 微流路 EPC可以抵抗气体污染物，如颗粒、水汽和油，同时延长仪器消耗品的寿命。 

2.3.5 进样口配有扳转式顶部密封系统，无需额外工具辅助，就可以快速、简便地更换进样口衬管。

3. 液体自动进样器

3.1 保留时间重现性: ＜0.008%

3.2自动进样器位数：≥165位

3.3液体进样量范围：通常介于0.1-40μL之间

3.4进样速度：3种模式:高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调

3.5样品优先模式：当进行样品批处理进样时,可对某样品进行优先进样设定, 而后继续完成批处理设定，配有免泄真空更换色谱柱功能

▲3.6 自动进样器具有摇匀加热功能，双向混合，速度≥3000转/分钟。（提供官方产品性能彩页证明文件并加盖投标人公章，作为验收指标）

3.7顶空进样器

3.8 顶空样品位数：≥47位，加热位≥12；
▲3.9 顶空进样器需与气相色谱同一品牌；（提供官方产品性能彩页及其官方网站链接并加盖投标人公章）

3.10 顶空进样器可灵活安装在GC的左侧或右侧，以适应不同的安装环境；

3.11 操作温度范围：室温以上5ºC至300ºC；

3.12 可多次进样方式进行方法优化；可设置多次进样达100次之多；

3.13 进样传输方式：通过惰性样品传输管线；

3.14 带专用软件控制和顶空面板键控制；与GC化学工作站兼容；

3.15 内置EPC控制，提供顶空样品传输管的反压控制功能和对样品瓶内加压的自动电子控制；

3.16 顶空进样峰面积重现性：RSD＜1%。

3.17 质谱软件可以反控顶空进样器，一个序列即可执行顶空GCMS进样。（提供相关证明文件并加盖投标人公章，此条作为验收参数）

4.质谱部分

4.1质量数范围：10—1000m/z；              

4.2仪器检测限指标及灵敏度：

4.2.1 IDL(MRM):≤0.5fg，2fg八氟萘连续8次进样，99%置信区间

EI MRM信噪比：1µL100fg/µL八氟萘对m/z272→222离子对的信噪比大于100000:1(RMS)（提供国家级计量单位出具的校准报告并加盖投标人公章）；

▲4.2.2后期可升级到具有氢气惰性化离子源（提供官方产品性能彩页并加盖投标人公章）；

氢气做载气，IDL(MRM): ≤8.0fg ，10fg OFN 连续8次进样，99%置信区间。

4.2.3可实现10分钟内超过两百种农药的分析，并具备完整的氦气和氢气做载气的研究数据（提供官方文章证明并加盖投标人公章）

4.3分辨率：0.4～4amu分辨可调；

▲4.4碰撞池具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0～5.0 ml/min可调（提供碰撞池氦气软件设定界面扫描件并加盖投标人公章，此条作为验收指标）；

4.5 扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.5ms；

4.6 无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-280uA；

4.7 最大离子化能量：不少于240eV；

4.8 离子源:配置EI源，独立控温，最高温度可到350℃；

4.9 四极杆质量分析器：

①共轭双曲面四极杆（提供产品官方彩页扫描件并加盖投标人公章）；

②能独立温控，最高可达 190℃(提供产品操作界面截图扫描件并加盖投标人公章，内容包括软件控制四极杆温度中文显示证明；若不满足最高可达 190℃(非预四极杆加热)，需另外配置两套四极杆系统备用，提供相关承诺书并加盖投标人公章）；
4.10 气质接口温度: 独立控温，最高温度可到350℃；

4.11 质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能；

4.12扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（SRM）、触发产物离子扫描（tMRM）

▲4.13可实现10分钟内超过两百种农药的分析，并具备完整的氦气和氢气做载气的研究数据（提供官方文章证明并加盖投标人公章）

▲4.14共轭双曲面四极杆质量分析器，电场接近理论值，保障全质量范围的信号质量和传输效率，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性(提供官方证明材料并加盖投标人公章)；

4.15 定量能力要求：取西柚酮标准溶液，配置成5μg/ml，进样1μL，采用多反应监测模式扫描146.8-91离子对和全扫描模式两种方式，连续进样8针，以30m ×0.25mm，0.25µm色谱柱为标准，氦气做载气，要求达到IDL(MRM)：≤1.0μg/L(1μL进样 99%置信区间，证明该设备具有良好的灵敏度。（提供带有该化合物与NIST谱库对比定性的质谱图结果和定量软件中实际结果截图作为证明文件并加盖投标人公章）

5.数据处理系统

5.1软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件，包含未知物解析、解卷积（非NIST带有的AMDIS）功能，（提供两种功能及未知物分析功能的软件操作界面证明并加盖投标人公章）

5.2 三种不同软件都具备解卷积功能（提供具备解卷积功能3种不同软件截图作为证明材料并加盖投标人公章，作为验收指标）
三、配置要求 

1.GCMSMS质谱主机：数量1台；

2.气相色谱主机：数量1台；

3.进样口 (含电子流量控制)：数量2个；

4.顶空自动进样器：数量1套；

5.液体自动进样器：数量1套；

6.具有两套独立离子源：EI源+CI源；

7.耗材：数量1包（含气相色谱柱，衬管，隔垫，O型圈，自动进样针等）；

8.样品瓶组件1套：自动进样器样品瓶：1000个/盒；顶空瓶：1000个/盒

9.输入系统、输出系统：各1台（CPU 四核，单主频不低于3.2G、8G内存、500G硬盘或以上、DVD-RW、19寸LCD；具备双面打印功能激光打印机）。

10.UPS电源及隔离器，除湿机：各1套；

品目2：气相色谱串联质谱联用仪

一、用途和说明

该气相色谱质谱联用仪应能用于大多数有机化合物的检测，用于对相关样品定性定量分析，具备大批量样品检测的能力。

3、 技术规格及要求

1.工作条件

1.1电源:220V，50Hz

1.2温度:操作环境20˚C-35˚C

1.3湿度: 操作状态25-50%，非操作状态20-80% 

2.性能指标

2.1 气相色谱仪

2.1.1智能化用户界面

2.1.2浏览器用户界面提供可监测气相色谱系统、查看系统日志以及在实验室内部和外部执行诊断测试的远程连接功能。 可使用移动终端如手机、平板电脑等远程连接气相色谱仪。

2.1.3内置的智能化功能可自动监测系统的健康状况，提供超过15项及以上的仪器性能相关的参数监控功能（如进样次数、灯丝使用时间、离子源清洗时间、EMV电压等等），在潜在问题影响色谱性能之前提醒用户，并提供有助于解决问题的分步指南。
2.14 彩色触控屏幕操作界面，操作界面可提供包含图形文字的仪器维护、用户帮助等信息，以便于用户对仪器进行操作。

2.1.5 具备色谱柱使用记录功能，可记录色谱柱的使用次数、时间等信息。

2.1.6 不少于5个气相色谱柱内嵌式智能记录钥匙，并具备门锁保护
2.1.7 长期进样重复性，连续不少于120针连续进样，色谱峰面积重现性≤0.5%RSD
2.1.8 色谱主机应具有拓展连接质谱的功能，通过触摸屏对质谱端进行状态监测，以及对质谱离子源温度，分子涡轮泵参数，质谱IP地址等质谱参数的状态监测

2.2柱箱

2.2.1柱箱温度：室温上5˚C-450˚C，19梯度/20平台程序升温

2.2.2升温速率：最大升温速度100˚C/min，以0.01˚C/min增加

2.2.3降温速率：从450˚C降至50˚C＜220秒  

2.2.4控温准确性：0.01℃

2.3流路控制系统

2.3.1最大压力设定范围：100psi  

2.3.2压力设定精度：0.001psi

2.3.3流量设定范围：0-1000mL/min

2.3.4 微流路 EPC可以抵抗气体污染物，如颗粒、水汽和油，同时延长仪器消耗品的寿命。 

▲2.3.5 进样口配有扳转式顶部密封系统，无需额外工具辅助，就可以快速、简便地更换进样口衬管。（提供实物图片证明材料并加盖投标人公章）

3. 液体自动进样器

3.1 保留时间重现性: ＜0.008%

▲3.2自动进样器位数：≥165位（提供官方产品性能彩页证明文件并加盖投标人公章）
3.3液体进样量范围：通常介于0.1-40μL之间

3.4进样速度：3种模式:高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调

3.5样品优先模式：当进行样品批处理进样时,可对某样品进行优先进样设定, 而后继续完成批处理设定，配有免泄真空更换色谱柱功能

3.6 自动进样器具有摇匀加热功能，双向混合，速度≥3000转/分钟。
3.7顶空进样器

▲3.8 顶空样品位数：≥47位，加热位≥12；（提供官方产品性能彩页其官方网站链接并加盖投标人公章）；

3.9 顶空进样器需与气相色谱同一品牌；
3.10 顶空进样器可灵活安装在GC的左侧或右侧，以适应不同的安装环境；

3.11 操作温度范围：室温以上5ºC至300ºC；

3.12 可多次进样方式进行方法优化；可设置多次进样达100次之多；

3.13 进样传输方式：通过惰性样品传输管线；

3.14 带专用软件控制和顶空面板键控制；与GC化学工作站兼容；

3.15 内置EPC控制，提供顶空样品传输管的反压控制功能和对样品瓶内加压的自动电子控制；

3.16 顶空进样峰面积重现性：RSD＜1%。

3.17 质谱软件可以反控顶空进样器，一个序列即可执行顶空GCMS进样。（提供相关证明文件并加盖投标人公章，此条作为验收参数）

4.质谱部分

4.1质量数范围：10—1000m/z；              

4.2仪器检测限指标及灵敏度：

4.2.1 IDL(MRM):≤0.5fg，2fg八氟萘连续8次进样，99%置信区间

EI MRM信噪比：1µL100fg/µL八氟萘对m/z272→222离子对的信噪比大于100000:1(RMS)（提供国家级计量单位出具的校准报告并加盖投标人公章）；

▲4.2.2后期可升级到具有氢气惰性化离子源（提供官方产品性能彩页并加盖投标人公章）；

氢气做载气，IDL(MRM): ≤8.0fg ，10fg OFN 连续8次进样，99%置信区间。

4.2.3可实现10分钟内超过两百种农药的分析，并具备完整的氦气和氢气做载气的研究数据
4.3分辨率：0.4～4amu分辨可调；

▲4.4碰撞池具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0～5.0 ml/min可调（提供碰撞池氦气软件设定界面扫描件并加盖投标人公章，此条作为验收指标）；

4.5 扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.5ms；

4.6 无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-280uA；

4.7 最大离子化能量：不少于240eV；

4.8 离子源:配置EI源，独立控温，最高温度可到350℃；

4.9 四极杆质量分析器：

①共轭双曲面四极杆（提供产品官方彩页扫描件并加盖投标人公章）；

②能独立温控，最高可达 190℃(提供产品操作界面截图扫描件并加盖投标人公章，内容包括软件控制四极杆温度中文显示证明；若不满足最高可达 190℃(非预四极杆加热)，需另外配置两套四极杆系统备用，提供相关承诺书并加盖投标人公章）；
4.10 气质接口温度: 独立控温，最高温度可到350℃；

4.11 质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能；

4.12扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（SRM）、触发产物离子扫描（tMRM）

▲4.13可实现10分钟内超过两百种农药的分析，并具备完整的氦气和氢气做载气的研究数据（提供官方文章证明并加盖投标人公章）

▲4.14共轭双曲面四极杆质量分析器，电场接近理论值，保障全质量范围的信号质量和传输效率，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性(提供官方证明材料并加盖投标人公章)；

4.15 定量能力要求：取西柚酮标准溶液，配置成5μg/ml，进样1μL，采用多反应监测模式扫描146.8-91离子对和全扫描模式两种方式，连续进样8针，以30m ×0.25mm，0.25µm色谱柱为标准，氦气做载气，要求达到IDL(MRM)：≤1.0μg/L(1μL进样 99%置信区间，证明该设备具有良好的灵敏度。（提供带有该化合物与NIST谱库对比定性的质谱图结果和定量软件中实际结果截图作为证明文件并加盖投标人公章）

5.数据处理系统

5.1软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件，包含未知物解析、解卷积（非NIST带有的AMDIS）功能
5.2 三种不同软件都具备解卷积功能

三、配置要求 

1.GCMSMS质谱主机：数量1台；

2.气相色谱主机：数量1台；

3.进样口 (含电子流量控制)：数量2个；

4.顶空自动进样器：数量1套；

5.液体自动进样器：数量1套；

6.具有两套独立离子源：EI源+氢气化惰性源；

7.耗材：数量1包（含气相色谱柱，衬管，隔垫，O型圈，自动进样针等）；

8.样品瓶组件1套：自动进样器样品瓶：1000个/盒；顶空瓶：1000个/盒

9.输入系统、输出系统：各1台（CPU 四核，单主频不低于3.2G、8G内存、500G硬盘或以上、DVD-RW、19寸LCD；具备双面打印功能激光打印机）。

10.UPS电源及隔离器，除湿机：各1套；

11.配套色谱柱：

11.1 聚（5%二苯基-95%二甲基硅氧烷)石英毛细管柱1根或同等性能色谱柱；

11.2 6%氰丙基/苯基94%二甲基聚硅氧烷毛细管气相色谱柱1根或同等性能色谱柱。

11.3 35%苯基-65%二甲基聚硅氧烷毛细管气相色谱柱1根或同等性能色谱柱；

11.4 改性聚乙二醇色谱柱1根或同等性能色谱柱；

11.5 聚乙二醇毛细管柱1根或同等性能色谱柱；

11.6 5%苯基-甲基聚硅氧烷石英毛细管柱1根或同等性能色谱柱；

11.7 6%氰基苯基-聚甲基硅氧烷毛细管气相色谱柱1根或同等性能色谱柱。
其他

1.培训计划：除提供安装调试后的使用及维护培训外，承诺自设备经甲方最终验收合格后三年内再提供不少于3次工程师免费上门培训、答疑，每次服务时间不少于4h。（提供承诺书并加盖投标人公章）

2.验收标准：

2.1.后续工程师需在仪器端完成以下分析方法的建立（包含但不限于）：GB/T 32952-2016，GB 31604.30-2025，GB/T 30646-2014，GB/T 36488-2018，GB/T 21842-2008， GB 31604.14-2016，GB 31604.20-2016，GB 31604.29-2023，GB 31604.30-2025，GB 31604.31-2025，GB 31604.60-2024，GB 31604.62-2025，SN/T 3814-2014，GB∕T 26713-2025，GB 31604.53-2022。

3.2. 技术指标、配置和精度均应满足技术协议、相关标准、招标文件和投标文件的要求。相关参数的符合性由采购方委托有资质的计量部门针对待交货设备出具的校准或检定证书进行验收，技术指标经校准满足技术协议规定的要求通过验收，否则不能通过验收。

分包4:

	品目
	名称
	数量
	备注

	1
	顶空-气相色谱仪-氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器
	1
	核心产品

	2
	气相色谱仪1（FID×2+TCD×2）
	1
	

	3
	气相色谱仪2（FPD+NPD）
	1
	

	4
	气相色谱仪3（FID+TCD+ECD+顶空）
	1
	

	5
	高通量微波消解仪
	1
	

	6
	不锈钢霉菌培养箱
	1
	

	7
	立式压力蒸汽灭菌器
	1
	

	8
	a、β计数器
	1
	

	9
	纯水/超纯水处理系统
	1
	


品目1：顶空-气相色谱仪-氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器
一、设备用途描述
用于对相关样品定量的分析。

二、采购内容：

气相色谱仪

三、技术规格和性能要求

1.工作条件

1.1 电源:220V，50Hz电源；

1.2 环境温度:15-35℃；

1.3 环境湿度:5%~95%RH。

2.性能要求

2.1智能化用户界面

2.1.1浏览器用户界面提供可监测气相色谱系统、查看系统日志以及在实验室内部和外部执行诊断测试的远程连接功能。可使用移动终端如手机、平板电脑等远程连接气相色谱仪；

2.1.2内置的智能化功能可自动监测系统的健康状况，提供超过15项及以上的仪器性能相关的参数监控功能（如进样次数、灯丝使用时间、离子源清洗时间、EMV电压等等），在潜在问题影响色谱性能之前提醒用户，并提供有助于解决问题的分步指南；

2.1.3彩色触控屏幕操作界面，操作界面可提供包含图形文字的仪器维护、用户帮助等信息，以便于用户对仪器进行操作；

2.1.4具备色谱柱使用记录功能，可记录色谱柱的使用次数、时间等等信息。

▲2.1.5提供不少于5个气相色谱柱智能记录钥匙为仪器内嵌式（提供仪器实物图片证明，如果不满足作为负偏离）

2.1.6 最多可同时安装和运行四个检测器。
2.2柱箱

2.2.1温度范围:室温以上4℃~450℃；

2.2.2温度设定精度:0.1℃；

2.2.3升温速度:≥110℃/分钟；

2.2.4温度稳定性；当环境温度变化1℃时，优于0.01℃；

2.2.5程序升温:19阶20平台，可梯度降温；

2.2.6最大运行时间:999.99分钟；

2.2.7降温速率:从450℃降至50℃<240秒(22℃室温下)；

2.2.8保留时间重现性: <0.008% 或<0.0008min；

2.2.9峰面积重现性: <0.5% RSD；

2.2.10可以扩展微板流控，具有中心切割、反吹、分流、全二维气相，后期用户现场必须能升级安装质谱仪等技术特点。

2.3分流/不分流毛细管柱进样口(带电子气路控制)

2.3.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比；

2.3.2最高使用温度400℃；

2.3.3压力设定范围: ≥100 psi,控制精度0.001psi； 

2.3.4流量设定范围: 0~1240ml/min（以H2，He为载气时）；

2.3.5分流比可达12500:1，避免色谱柱超载； 

▲2.3.6 进样口配有扳转式顶部密封系统，无需额外工具辅助，就可以快速、简便地更换进样口衬管。（提供仪器实物图片证明）

2.4电子压力控制

2.4.1具有自动海拔高度压力及室温补偿；

2.4.2控制精度:0.001psi；

2.4.3 压力/流量程序:3级；

2.4.4 具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制；

2.4.5除柱箱外，可加热控温的区域应不少于6个，其最高温度可达400℃。

2.5 液体自动进样器

▲2.5.1自动进样器位数:≥165位；（必须与气相色谱仪为同一个品牌，提供官方证明材料）

2.5.2 进样针:1，5，10，25ul；

2.5.3 进样量范围:0.1-40ul；

2.5.4 进样量线性:≥99%；

▲2.5.5具有三层三明治进样功能，如单次进样可以在注射器内形成“溶剂 - 空气 - 样品 - 空气 - 溶剂”的多层结构（必须提供软件截图，如果不满足作为负偏离，作为验收指标）
▲2.5.6 自动进样器具有摇匀加热功能，双向混合，速度≥3000转/分钟。（必须提供产品性能彩页证明文件及软件截图，如果不满足作为负偏离）。
2.6. 电子捕获检测器


2.6.1 温度范围：400℃

2.6.2 检测下限：3.8 fg/sec（林丹）

2.6.3 动态范围：对林丹> 5×10^4

▲2.6.4 数据采集速率：最大980Hz（提供官软件截图作为证明材料，如不提供，作为负偏离）

2.7. 火焰离子化检测器 (FID)

2.7.1 对大多数有机化合物有响应

2.7..2 最低检测限（十三烷）：< 1.2 pg C/s

2.7.3 线性动态范围：> 107(±10 %)。全程数字数据路径能够在一次运行中对整个107浓度范围内的峰进行定量分析

▲2.7.4 最高≥980Hz的数据采集速率适合半峰宽仅5ms的峰（提供官方性能参数证明材料，如不提供，作为负偏离）

2.8顶空进样器

2.8.1 顶空样品位数：≥47位，加热位≥12位；（提供产品官方彩页扫描件并加盖投标人电子签章，不提供的作负偏离处理）；

2.8.2 顶空进样器需与气相色谱同一品牌；（必须提供官方产品性能彩页证明文件，加盖投标人公章）

2.8.3 顶空进样器可灵活安装在GC的左侧或右侧，以适应不同的安装环境；

2.8.4 操作温度范围：室温以上5 ºC 至300ºC；

2.8.5 可多次进样方式进行方法优化；可设置多次进样达100次之多；

2.8.6 进样传输方式：通过惰性样品传输管线；

2.8.7 带专用软件控制和顶空面板键控制；与GC化学工作站兼容；

2.8.8 内置EPC控制，提供顶空样品传输管的反压控制功能和对样品瓶内加压的自动电子控制；

2.8.9 顶空进样峰面积重现性：RSD < 1%。

3.硬件及软件系统：
3.1 具有仪器控制、数据采集和数据定量分析及报告、自动故障诊断功能，并同版本软件可以免费升级更新。如有相应汉化软件，须免费提供。软件包含美国EPA方法、ISO方法等。
3.2具有保留时间锁定软件（RTL）功能。
4.工作站软件

4.1具有审计跟踪功能并且能对审计跟踪的结果电子签名

4.2具有5级权限管理

4.3采用LAN通讯方式，保证数据真正意义的数字化和网络化，可连接单元数量不受控制，充分满足设备对升级的需要。

4.4报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告，峰纯度报告，光谱检索报告等，用户可编辑个性化的报告模板

4.5维护信息预报系统（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护

4.6电子日志实时记录仪器使用操作情况，随时查阅仪器状态

4.7 5OQ/PV（操作合格/性能验证）

四、备件与耗材
1.气相主机1套，

2.分流不分流进样口2套，

3.ECD检测器1套，

4.TCD检测器1套

5.FID检测器1套，

6.液体自动进样器1套，

7.顶空自动进样器 1套

8.工作站操作系统1套

9.输入存储系统1套，

10.氢气发生器*1，

11.空气发生器*1

12.一年耗材包（含气相色谱柱，衬管，隔垫，O型圈，自动进样针等）

13.样品瓶组件至少1套：自动进样器样品瓶：1000个/盒；顶空瓶：1000个/盒

14.计算机，CPU 四核，单主频不低于3.2G、8G内存、500G硬盘或以上、DVD-RW、19寸LCD、具备双面打印功能激光打印机。 

15.配套(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷石英毛细管柱或性能类似的分析柱1根；6%氰基苯基-聚甲基硅氧烷毛细管气相色谱柱或等效柱1根或同等性能色谱柱。

五、其他
1.培训计划：除提供安装调试后的使用及维护培训外，承诺自设备经甲方最终验收合格后三年内再提供不少于3次工程师免费上门培训、答疑，每次服务时间不少于4h。（提供承诺书并加盖投标人公章）
品目2：气相色谱仪1（FID×2+TCD×2）

一、用途和说明

该气相色谱仪应能用于GB 11174-2025《液化石油气》、GB/T 10410-2008《人工煤气和液化石油气常量组分气相色谱分析法》、GB 31633-2014 《食品安全国家标准 食品添加剂 氢气》、GB/T 13610-2020《天然气的组成分析 气相色谱法》的检测，并具备大批量样品检测的能力，满足重点工业品气体气相色谱法领域的工作需求。

二、采购内容

气相色谱仪（FID×2+TCD×2）一套

三、主要技术规格及要求

1.工作条件

1.1 电源:220V，50Hz电源；

1.2 环境温度:15-35℃；

1.3 环境湿度:5%～95%RH。

2.性能要求

2.1智能化用户界面

2.1.1浏览器用户界面提供可监测气相色谱系统、查看系统日志以及在实验室内部和外部执行诊断测试的远程连接功能。可使用移动终端如手机、平板电脑等远程连接气相色谱仪；

2.1.2内置的智能化功能可自动监测系统的健康状况，提供超过15项以上的仪器性能相关的参数监控功能（如进样次数、灯丝使用时间、离子源清洗时间、EMV电压等），在潜在问题影响色谱性能之前提醒用户，并提供有助于解决问题的分步指南；

2.1.3彩色触控屏幕操作界面，用户帮助等信息，以便于用户对仪器进行操作；操作界面可提供包含图形文字引导的仪器维护流程。

2.1.4具备色谱柱使用记录功能，可记录色谱柱的使用次数、时间等信息。

▲2.1.5提供不少于5个气相色谱柱智能记录钥匙为仪器内嵌式（提供仪器实物图片证明并加盖投标人公章）

2.1.6 可同时安装和运行四个检测器。包含四个检测器信号在内，可设定8通道数据同时采集。（提供官方彩页及性能参数证明并加盖投标人公章）

2.1.7 用户液晶屏界面可进行诊断、早期维护提醒和查看系统健康报告：分流进样口和多模式进样口可进行至少4项检测，FID可进行至少2项测试；早期维护提醒分流进样口可进行9项提醒、FID可进行3项提醒。

2.1.8 用户可在液晶屏上进行≥3种色谱载气类型检查，可以查看设置所使用载气类型和实际使用气体类型是否一致；

2.1.9 并可在液晶屏上进行仪器用载气量和电量消耗检查，可指定时间段内查看任一种载气消耗和电量的消耗趋势，绘制每日耗用趋势图。

2.1.10 色谱具有IP直联控制，无需通过远程电脑或者中转APP或者插件程序，便可由windows浏览器直接连接和控制仪器登陆为用户浏览器界面。

2.2柱箱

2.2.1温度范围:室温以上4℃～450℃；

2.2.2温度设定精度:0.1℃；

2.2.3升温速度:≥110℃/分钟；

2.2.4温度稳定性；当环境温度变化1℃时，优于0.01℃；

2.2.5程序升温:32阶33平台，可梯度降温；

2.2.6最大运行时间:999.99分钟；

2.2.7降温速率:从450℃降至50℃＜240秒(22℃室温下)；

2.2.8保留时间重现性: ＜0.008% 或<0.0008min；

2.2.9峰面积重现性: ＜0.5% RSD；

2.2.10 可以扩展微板流控，具有中心切割、反吹、分流、全二维气相，后期用户现场必须能升级安装质谱仪等技术特点。

2.3分流/不分流毛细管柱进样口(带电子气路控制)

2.3.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比；

2.3.2最高使用温度400℃；

2.3.3压力设定范围: ≥100 psi,控制精度0.001psi； 

2.3.4流量设定范围: 0～1240ml/min（以H2，He为载气时）；

2.3.5分流比可达12500:1，避免色谱柱超载； 

▲2.3.6 进样口配有扳转式顶部密封系统，无需额外工具辅助，就可以快速、简便地更换进样口衬管。（提供仪器实物图片证明并加盖投标人公章）

2.4电子压力控制

2.4.1具有自动海拔高度压力及室温补偿；

2.4.2控制精度:0.001psi；

2.4.3 压力/流量程序:3级；

2.4.4 具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制；

2.4.5除柱箱外，可加热控温的区域应不少于6个，其最高温度可达400℃。

2.5. 火焰离子化检测器×2(FID×2)

2.5.1 对大多数有机化合物有响应

2.5.2 最低检测限（十三烷）：＜ 1.2 pg C/s

2.5.3 线性动态范围：＞ 107(±10 %)。全程数字数据路径能够在一次运行中对整个107浓度范围内的峰进行定量分析

▲2.5.4 最高≥980Hz的数据采集速率适合半峰宽仅5ms的峰（提供官方性能参数证明材料并加盖投标人公章）

2.6 热导检测器×2（TCD×2）

2.6.1 模块式数字化电子气路控制； 

2.6.2最高使用温度：≥400˚C； 

2.6.3线性动态范围：＞105； 

2.6.4最低检出限：≤400pg 十三烷/mL； 

▲2.6.5 数据采集速率≥980Hz（提供官软件截图作为证明材料并加盖投标人公章）

3.阀切换系统（作为现场验收指标）：

3.1 本分析仪必须同时配置四个检测器，并可支持四检测器同时数据采集功能。

3.2该色谱分析仪必须具备至少两个独立的色谱柱控温区，可同时设定不同的温度程序，互不干扰，即色谱炉膛毛细管柱程序升温区和填充柱恒温区。

3.3 所有阀体必须为VICI Valco的阀体，且所有加热阀体都位于外部独立阀箱内，可统一设定加热。

3.4 该系统为三通道进样系统，任何一个进样通道都可实现独立进样功能，不与其他分析通道进样功能耦合。

3.5. 为了缩短TCD的分析周期，TCD通道必须都配置反吹系统。

4. 闪蒸自动进样器

4.1与主机同品牌

4.2全惰性化流路，进样流路耐压最大值1000psi

4.3与色谱主机之间采用USB 接头与GC智能互联LED 状态指示灯

4.4 重复性 RSD ＜2%

4.5 样品残留 ＜1%

4.6样品输入压力，max 1000psi

4.7可以双进样口，两位三通自由切换

4.8惰性化管线和接头，采用加压阀闪蒸原理，避免毛细管闪蒸原来带来的堵塞效果。

4.9设备控制，进样方法可在色谱工作站设置，并和色谱工作站方法作为一个方法保存。进样方式可设置在序列中并保存，进样设置可保存在方法中，可触屏和用户浏览器界面操作统一控制和维护；无需闪蒸独立软件控制，也无需物理按键独立控制闪蒸。

4.10 设备控制，可在仪器液晶屏和用户浏览器上统一智能控制，在不同界面可进行维护，并有4项早期维护提醒项目。

5.硬件及软件系统：

5.1 具有仪器控制、数据采集和数据定量分析及报告、自动故障诊断功能，并同版本软件可以免费升级更新。如有相应汉化软件，须免费提供。软件包含美国EPA方法、ISO方法等。

5.2具有保留时间锁定软件（RTL）功能。

6.工作站软件

6.1具有审计跟踪功能并且能对审计跟踪的结果电子签名

6.2具有5级权限管理

6.3采用LAN通讯方式，保证数据真正意义的数字化和网络化，可连接单元数量不受控制，充分满足设备对升级的需要。

6.4报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告，峰纯度报告，光谱检索报告等，用户可编辑个性化的报告模板

6.5维护信息预报系统（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护

6.6电子日志实时记录仪器使用操作情况，随时查阅仪器状态

6.7 5OQ/PV（操作合格/性能验证）

四、备件与耗材

1.气相主机1套，

2.惰性化分流不分流进样口2套，

3.FID检测器2套，

4.TCD检测器2套，

5.电子气路模块 2套

6.独立温控六阀大阀箱1套

7.自动十通进样反吹阀 2套

8.自动六通隔离阀 1套

9.自动六通切换阀 1套

10.自动六通进样阀 1套

11.恒温区色谱柱固定轴 2套

12.人工煤气分析套柱 1套（现场作为验收指标）

13.液化石油气烃组成和氧化物分析套柱1套（现场作为验收指标）

14.H2分析套柱1套

15.安装启动包1套

16.载气净化器

17.工作站操作系统1套

18.输入存储系统1套

19.氢气发生器1套

20.闪蒸自动进样器1套

21.数据处理系统，软件应该同时包含中文和英文两种软件

22.一年耗材包（其中自动进样针每台配置6根）

23.样品瓶组件至少1套：自动进样器样品瓶：1000个/盒；顶空瓶：1000个/盒

24.计算机，CPU 四核，单主频不低于3.2G、8G内存、500G硬盘或以上、DVD-RW、19寸LCD、具备双面打印功能激光打印机。 

25.配套(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷石英毛细管柱或性能类似的分析柱1根；6%氰基苯基-聚甲基硅氧烷毛细管气相色谱柱或等效柱1根或同等性能色谱柱。

五、其他
1.培训计划：除提供安装调试后的使用及维护培训外，承诺自设备经甲方最终验收合格后三年内再提供不少于3次工程师免费上门培训、答疑，每次服务时间不少于4h。（提供承诺书并加盖投标人公章）

2.验收标准：

2.1后续工程师需在仪器端完成以下分析方法的建立（包含但不限于）：GB/T 10410-2008，GB 11174-2025（NB/SH/T 0230），GB 31633-2014，GB/T 13610-2020。 

2.2技术指标、配置和精度均应满足技术协议、相关标准、招标文件和投标文件的要求。相关参数的符合性由采购方委托有资质的计量部门针对待交货设备出具的校准或检定证书进行验收，技术指标经校准满足技术协议规定的要求通过验收，否则不能通过验收。

品目3：气相色谱仪2（FPD+NPD）

一、用途和说明
   该气相色谱仪应能用于含氮、磷、硫类元素的化合物分析检测，并具备大批量样品检测的能力。
二、采购内容

气相色谱仪（NPD+FPD）一套

三、主要技术规格及要求

1.工作条件

1.1 电源:220V，50Hz电源；

1.2 环境温度:15-35℃；

1.3 环境湿度:5%～95%RH。

2.性能要求

2.1智能化用户界面

2.1.1浏览器用户界面提供可监测气相色谱系统、查看系统日志以及在实验室内部和外部执行诊断测试的远程连接功能。可使用移动终端如手机、平板电脑等远程连接气相色谱仪；

2.1.2内置的智能化功能可自动监测系统的健康状况，提供超过15项以上的仪器性能相关的参数监控功能（如进样次数、灯丝使用时间、离子源清洗时间、EMV电压等等），在潜在问题影响色谱性能之前提醒用户，并提供有助于解决问题的分步指南；

2.1.3彩色触控屏幕操作界面，操作界面可提供包含图形文字的仪器维护、用户帮助等信息，以便于用户对仪器进行操作；

2.1.4具备色谱柱使用记录功能，可记录色谱柱的使用次数、时间等等信息。

2.1.5提供不少于5个气相色谱柱智能记录钥匙为仪器内嵌式（提供仪器实物图片证明并加盖投标人公章）

2.1.6 最多可同时安装和运行四个检测器。（提供官方彩页及性能参数证明并加盖投标人公章）

2.2柱箱

2.2.1温度范围:室温以上4℃～450℃；

2.2.2温度设定精度:0.1℃；

2.2.3升温速度:≥110℃/分钟；

2.2.4温度稳定性；当环境温度变化1℃时，优于0.01℃；

2.2.5程序升温:19阶20平台，可梯度降温；

2.2.6最大运行时间:999.99分钟；

2.2.7降温速率:从450℃降至50℃＜240秒(22℃室温下)；

2.2.8保留时间重现性: ＜0.008% 或＜0.0008min；

2.2.9峰面积重现性: ＜0.5% RSD；

2.2.10 可以扩展微板流控，具有中心切割、反吹、分流、全二维气相，后期用户现场必须能升级安装质谱仪等技术特点。

2.3分流/不分流毛细管柱进样口(带电子气路控制)

2.3.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比；

2.3.2最高使用温度400℃；

2.3.3压力设定范围: ≥100 psi,控制精度0.001psi； 

2.3.4流量设定范围: 0～1240ml/min（以H2，He为载气时）；

2.3.5分流比可达12500:1，避免色谱柱超载； 

▲2.3.6 进样口配有扳转式顶部密封系统，无需额外工具辅助，就可以快速、简便地更换进样口衬管。（提供仪器实物图片证明并加盖投标人公章）

2.4电子压力控制

2.4.1具有自动海拔高度压力及室温补偿；

2.4.2控制精度:0.001psi；

2.4.3 压力/流量程序:3级；

2.4.4 具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制；

2.4.5除柱箱外，可加热控温的区域应不少于6个，其最高温度可达400℃。

2.5 液体自动进样器

▲2.5.1自动进样器位数:≥165位；（必须与气相色谱为同一个品牌，提供官方证明材料并加盖投标人公章）

2.5.2 进样针:1，5，10，25ul；

2.5.3 进样量范围:0.1-40ul；

2.5.4 进样量线性:≥99%；

2.5.5具有三层三明治进样功能（作为验收指标）

2.6. 火焰光度检测器 (FPD)

2.6.1，用于含硫或含磷化合物的高灵敏度专用检测器

2.6..2 最低检测限：＜45 fg P/s，采用甲基对硫磷时＜2.5 pg S/s

2.6.3 线性动态范围：动态范围：＞103 S，采用甲基对硫磷时104 P。

2.6.4 选择性：106 g S/g C，106 g P/g C

▲2.6.5 最高≥980Hz的数据采集速率（提供官方软件截图证明材料并加盖投标人公章，作为验收指标）

2.7 氮磷检测器（NPD，带电子气路控制）

2.7.1最高使用温度：400˚C
2.7.2 最低检测限：＜0.08 pgN/sec, ＜0.01 pgP/sec

2.7.3动态范围：＞105N, ＞105P(偶氮苯/马拉硫磷混合物）

2.7.4 选择性：25,000/1 g N/g C, 200,000/1 g P/g C(偶氮苯/马拉硫磷混合物）

2.7.5 软件数据采集速率≥980 Hz（提供官软件截图作为证明材料并加盖投标人公章）

3 硬件及软件系统：

3.1 具有仪器控制、数据采集和数据定量分析及报告、自动故障诊断功能，并同版本软件可以免费升级更新。如有相应汉化软件，须免费提供。软件包含美国EPA方法、ISO方法等。

3.2具有保留时间锁定软件（RTL）功能。

4工作站软件

4.1具有审计跟踪功能并且能对审计跟踪的结果电子签名

4.2具有5级权限管理

4.3采用LAN通讯方式，保证数据真正意义的数字化和网络化，可连接单元数量不受控制，充分满足设备对升级的需要。

4.4报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告，峰纯度报告，光谱检索报告等，用户可编辑个性化的报告模板

4.5维护信息预报系统（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护

4.6电子日志实时记录仪器使用操作情况，随时查阅仪器状态

4.7 5OQ/PV（操作合格/性能验证）

四、备件与耗材

1.气相主机1套

2.分流不分流进样口2套

3.FPD检测器1套

4.NPD检测器1套

5.自动进样器1套

6.工作站操作系统1套

7.输入存储系统1套

8.氢气发生器 1套

9.一年耗材包（其中自动进样针每台配置6根）

10.样品瓶组件至少1套：自动进样器样品瓶：1000个/盒；顶空瓶：1000个/盒

11.数据处理系统，软件应该同时包含中文和英文两种软件

12.计算机，CPU四核，单主频不低于3.2G、8G内存、500G硬盘或以上、DVD-RW、19寸LCD、具备双面打印功能激光打印机。 

13.配套毛细管色谱柱由玻璃或熔融石英制成,基于键合多孔聚合物技术的色谱柱1根或同等性能色谱柱；硝基对苯二酸修饰的聚乙二醇毛细管色谱柱1根或同等性能色谱柱。

五、其他

1.培训计划：除提供安装调试后的使用及维护培训外，承诺自设备经甲方最终验收合格后三年内再提供不少于3次工程师免费上门培训、答疑，每次服务时间不少于4h。（提供承诺书）

2.验收标准：

2.1后续工程师需在仪器端完成以下分析方法的建立（包含但不限于）：GB 31604.17-2016。 

2.2技术指标、配置和精度均应满足技术协议、相关标准、招标文件和投标文件的要求。相关参数的符合性由采购方委托有资质的计量部门针对待交货设备出具的校准或检定证书进行验收，技术指标经校准满足技术协议规定的要求通过验收，否则不能通过验收。

品目4：气相色谱仪3（FID+TCD+ECD+顶空）

一、用途和说明
   该气相色谱仪应能用于大多数有机化合物的检测，具备大批量样品检测的能力。
二、采购内容

气相色谱仪（FID+TCD+ECD+顶空）一套

三、主要技术规格及要求

1.工作条件

1.1 电源:220V，50Hz电源；

1.2 环境温度:15-35℃；

1.3 环境湿度:5%～95%RH。

2.性能要求

2.1智能化用户界面

2.1.1浏览器用户界面提供可监测气相色谱系统、查看系统日志以及在实验室内部和外部执行诊断测试的远程连接功能。可使用移动终端如手机、平板电脑等远程连接气相色谱仪；

2.1.2内置的智能化功能可自动监测系统的健康状况，提供超过15项以上的仪器性能相关的参数监控功能（如进样次数、灯丝使用时间、离子源清洗时间、EMV电压等等），在潜在问题影响色谱性能之前提醒用户，并提供有助于解决问题的分步指南；

2.1.3彩色触控屏幕操作界面，操作界面可提供包含图形文字的仪器维护、用户帮助等信息，以便于用户对仪器进行操作；

2.1.4具备色谱柱使用记录功能，可记录色谱柱的使用次数、时间等等信息。

▲2.1.5提供不少于5个气相色谱柱智能记录钥匙为仪器内嵌式（提供仪器实物图片证明并加盖投标人公章）

2.1.6 最多可同时安装和运行四个检测器。（提供官方彩页及性能参数证明并加盖投标人公章）

2.2柱箱

2.2.1温度范围:室温以上4℃～450℃；

2.2.2温度设定精度:0.1℃；

2.2.3升温速度:≥110℃/分钟；

2.2.4温度稳定性；当环境温度变化1℃时，优于0.01℃；

2.2.5程序升温:19阶20平台，可梯度降温；

2.2.6最大运行时间:999.99分钟；

2.2.7降温速率:从450℃降至50℃＜240秒(22℃室温下)；

2.2.8保留时间重现性: ＜0.008% 或＜0.0008min；

2.2.9峰面积重现性: ＜0.5% RSD；

2.2.10 可以扩展微板流控，具有中心切割、反吹、分流、全二维气相，后期用户现场必须能升级安装质谱仪等技术特点。

2.3分流/不分流毛细管柱进样口(带电子气路控制)

2.3.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比；

2.3.2最高使用温度400℃；

2.3.3压力设定范围: ≥100 psi,控制精度0.001psi； 

2.3.4流量设定范围: 0～1240ml/min（以H2，He为载气时）；

2.3.5分流比可达12500:1，避免色谱柱超载； 

▲2.3.6 进样口配有扳转式顶部密封系统，无需额外工具辅助，就可以快速、简便地更换进样口衬管。（提供仪器实物图片证明并加盖投标人公章）

2.4电子压力控制

2.4.1具有自动海拔高度压力及室温补偿；

2.4.2控制精度:0.001psi；

2.4.3 压力/流量程序:3级；

2.4.4 具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制；

2.4.5除柱箱外，可加热控温的区域应不少于6个，其最高温度可达400℃。

2.5 液体自动进样器

▲2.5.1自动进样器位数:≥165位；（必须与气相色谱为同一个品牌，提供官方证明材料并加盖投标人公章）

2.5.2 进样针:1，5，10，25ul；

2.5.3 进样量范围:0.1-40ul；

2.5.4 进样量线性:≥99%；

2.5.5具有三层三明治进样功能（作为验收指标）

2.6. 火焰离子化检测器 (FID)

2.6.1 对大多数有机化合物有响应

2.6.2 最低检测限（十三烷）：＜1.2 pg C/s

2.6.3 线性动态范围：＞107(±10 %)。全程数字数据路径能够在一次运行中对整个107浓度范围内的峰进行定量分析

▲2.6.4 最高≥980Hz的数据采集速率适合半峰宽仅5ms的峰（提供官方性能参数证明材料并加盖投标人公章）

2.7 热导检测器（TCD） 

2.7.1 模块式数字化电子气路控制； 

2.7.2 最高使用温度：≥400˚C； 

2.7.3 线性动态范围：＞105； 

2.7.4 最低检出限：≤400pg十三烷/mL； 

▲2.7.5 数据采集速率：最大980Hz（提供官软件截图作为证明材料并加盖投标人公章）
2.7.6 三个TCD必须可同时安装在同一台气相主机上，可以对复杂样品分析多通道TCD配置，提高分析效率。

2.8. 电子捕获检测器（ECD）

2.8.1 温度范围：400℃

2.8.2 检测下限：3.8 fg/sec（林丹）

2.8.3 动态范围：对林丹＞5×104
▲2.8.4 数据采集速率：最大980Hz（提供官软件截图并加盖投标人公章）

2.9顶空进样器

▲2.9.1 顶空样品位数：≥47位，加热位≥12位；（提供产品官方彩页扫描件并加盖投标人公章）；

2.9.2 顶空进样器需与气相色谱同一品牌；（提供官方产品性能彩页证明文件并加盖投标人公章）

2.9.3 顶空进样器可灵活安装在GC的左侧或右侧，以适应不同的安装环境；

2.9.4 操作温度范围：室温以上5ºC至300ºC；

2.9.5 可多次进样方式进行方法优化；可设置多次进样达100次之多；

2.9.6 进样传输方式：通过惰性样品传输管线；

2.9.7 带专用软件控制和顶空面板键控制；与GC化学工作站兼容；

2.9.8 内置EPC控制，提供顶空样品传输管的反压控制功能和对样品瓶内加压的自动电子控制；

2.9.9 顶空进样峰面积重现性：RSD ＜1%。

3.硬件及软件系统：
3.1 具有仪器控制、数据采集和数据定量分析及报告、自动故障诊断功能，并同版本软件可以免费升级更新。如有相应汉化软件，须免费提供。软件包含美国EPA方法、ISO方法等。
3.2具有保留时间锁定软件（RTL）功能。
4.工作站软件

4.1具有审计跟踪功能并且能对审计跟踪的结果电子签名

4.2具有5级权限管理

4.3采用LAN通讯方式，保证数据真正意义的数字化和网络化，可连接单元数量不受控制，充分满足设备对升级的需要。

4.4报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告，峰纯度报告，光谱检索报告等，用户可编辑个性化的报告模板

4.5维护信息预报系统（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护

4.6电子日志实时记录仪器使用操作情况，随时查阅仪器状态

4.7 5OQ/PV（操作合格/性能验证）

四、备件与耗材
1.气相主机1套

2.分流不分流进样口2套

3.FID检测器器1套

4.TCD检测器1套

5.ECD检测器1套

6.液体自动进样器1套

7.顶空自动进样器 1套

8.工作站操作系统1套

9.输入存储系统1套

10.氢气发生器 1套

11.一年耗材包（其中自动进样针每台配置6根）

12.数据处理系统，软件应该同时包含中文和英文两种软件

13.计算机，CPU 四核，单主频不低于3.2G、8G内存、500G硬盘或以上、DVD-RW、19寸LCD、具备双面打印功能激光打印机。 

14.配套5%苯基/95%甲基聚硅氧烷毛细管柱1根或同等性能色谱柱；中等极性色谱柱(6%氰丙苯基)94%聚二甲基硅氧烷毛细管柱1根或同等性能色谱柱。

15.样品瓶组件至少1套：自动进样器样品瓶：1000个/盒；顶空瓶：1000个/盒

五、其他
1.培训计划：除提供安装调试后的使用及维护培训外，承诺自设备经甲方最终验收合格后三年内再提供不少于3次工程师免费上门培训、答疑，每次服务时间不少于4h。（提供承诺书并加盖投标人公章）
2.验收标准：

2.1后续工程师需在仪器端完成以下分析方法的建立（包含但不限于）：GB 30981.1-2025，GB/T 23986.2-2023，GB/T 41953-2022 ，GB/T 23990-2009，GB 30981.2-2025， GB/T 23986-2009，GB 1886.382-2025，GB 1886.383-2025，GB 25531-2010，GB 29216-2012，GB 18583-2008，GB/T 23992-2009，GB/T 18446-2009，GB 31604.12-2016 ，GB 31604.16-2016，GB 31604.20-2016，GB 31604.43-2016，GB 31604.44-2016，GB 31604.51-2021，GB 31604.60-2024，GB 31604.61-2025，GB∕T 17592-2011，GB 15979-2024。

2.2技术指标、配置和精度均应满足技术协议、相关标准、招标文件和投标文件的要求。相关参数的符合性由采购方委托有资质的计量部门针对待交货设备出具的校准或检定证书进行验收，技术指标经校准满足技术协议规定的要求通过验收，否则不能通过验收。

品目5：高通量微波消解仪

一、技术参数要求 

1.主机要求

1.1采用模块化设计，主机具有微波消解、微波萃取、微波蛋白质水解、微波高温熔融、微波浓缩赶酸等应用。（需提供产品彩页或官网截图作为证明材料并加盖投标人公章）

1.2 内置智能处理器，内置详细EPA、ASTM、GB等国内外标准方法库，可储存≥600种方法，即调即用。

1.3 采用双磁控管设计，微波功率≥1800W，输出微波为连续非脉冲微波，微波控制精度±1W，确保对样品的均匀加热。（需提供产品彩页或官网截图作为证明材料并加盖投标人公章）

▲1.4 内置高效的原位风冷系统，无需搬运转子，可在15分钟内将温度从180℃降至40℃以下，大幅提高样品批量检测的效率。（需提供第三方检测报告或实测视频作为证明材料并加盖投标人公章）

1.5 内置报警传感器，实时监控仪器腔体内情况，若有探测到火焰或明烟存在，仪器自动给出安全警告并立即停止微波发射及加大排风，防止危险进一步发生。

2.转子和消解管

2.1 批处理量要求：每批次可同时处理样品量≥40个，消解管内管体积≥56 mL，满足高通量样品检测需求。

▲2.2 消解管内管材质：必须采用高纯改性PTFE-TFM材质，压力套管材质：高强度防腐铝合金材质，最高耐压≥140bar，最高耐温≥300℃。（需提供产品彩页以及耐压证明材料佐证并加盖投标人公章）

2.3 消解罐必须具备智能泄压保护技术，当罐内压力超过安全限值时能自动泄压并自动恢复密封，避免频繁更换耗材，同时有效应对复杂基体样品反应初期的压力骤升。

▲2.4 消解管外壁配置多条冷却通风沟槽，通风沟槽数量不少于10条，有利于强化风冷散热。（需提供消解管外壁实物图片予以佐证并加盖投标人公章）

2.5 仪器可配备样品干燥转子，消解转子可升级最大批处理量≥60位。

▲2.6仪器可配备符合洁净室要求的蒸发浓缩转子，每批次可同时处理样品量≥24个，通量螺帽盖自带防止样品污染的针式过滤器，能在主机内利用微波快速加热、红外温度过程控制实现快速赶酸及样品浓缩操作。（需提供相关证明材料并加盖投标人公章）

3.控制系统

▲3.1 液晶触摸显示，中文操作软件，可在主机上实时显示温度、功率、时间等参数并显示实时反应温度曲线。（需提供软件界面截图作为证明材料并加盖投标人公章）

▲3.2采用非接触式全罐底部透射红外测温技术，并在主机显示屏上同时显示每个消解管的温度数据和温度曲线。测量温度范围：0-330℃，精度：±1℃。实验结束后可查看每个样品反应过程中任意时间的温度数据。（需提供全罐测温功能的实拍图片以及实验结束后实时温度曲线截图作为证明材料并加盖投标人公章）

▲3.4 内置温度校正程序及方法，具有≥4点温度验证及温度校正功能。（需提供仪器内置校正程序的操作截图作为证明材料并加盖投标人公章）

3.5 系统配置智能压力控制系统，工作过程中压力超过设定安全阈值，系统自动停止微波工作并启动紧急排风。

▲3.6 仪器具备最高温度控制，最低温度控制，平均温度控制三种控制模式，当任意反应罐达到目标温度，系统自动实时调整微波输出功率。（需提供仪器操作界面截图作为证明材料并加盖投标人公章）

4.样品消解性能要求

▲4.1 仪器必须具备对高硅酸盐基质土壤样品的彻底消解能力。使用国家标准物质（如GBW07403或同级别土壤标样），连续3次平行消解实验，元素测定值应落在所使用的标准物质标示值范围内。（要求提供符合国家或行业标准的性能检测报告或等效证明材料）

▲4.2 仪器必须具备针对高油脂、高有机质样品的安全消解能力。使用高脂肪或高有机质样品进行阶梯升温消解测试。要求仪器在反应初期产气剧烈阶段，能够通过智能压力控制系统平稳控制压力波动。在智能泄压保护机制的有效性，确保无爆罐、无酸液泄漏现象，且消解液最终澄清透明。（需提供实测记录或实测检测数据作为证明材料并加盖投标人公章）

二、设备配套要求

1.标准配件： ≥40位高通量消解转子1套， 全套消解反应管≥60 套、与消解管数量配套（≥45孔）的电热石墨赶酸系统等。

2.技术资料： 提供操作手册、维护手册及应用方法库。

品目6：不锈钢霉菌培养箱

一、技术参数

1.工作容积：≥248L 

2.控温范围：10℃～50℃；恒湿工作模式：15℃～50℃ 

3.温度分辨率：≦0.1℃ 

4.温度波动度：±0.5℃ 

5.控湿范围：50% RH～90% RH 

6.湿度波动度：±5% RH 

7.控制系统：微电脑触摸屏可编程控制器，支持定值运行、30段程序可编程控温控湿，具备 PID 自整定、实时曲线显示功能 

8.工作室材质：镜面不锈钢内胆，圆弧结构，耐腐蚀、易清洁 

9.箱体结构：双层门结构，外门保温、内门钢化透明观察窗 

10.消毒配置：内置紫外消毒灯，可实现箱内灭菌消毒 

11.工作室尺寸（宽×深×高）：≧600mm×550mm×750mm 

12.标配搁板：标配2层可调节网架 

13.制冷系统：环保制冷剂模块式制冷，具备高低压保护、延时启动保护功能

14.额定功率：≧1800W 

15.工作电源：AC220V 50Hz 

16.设备功能：适用于微生物培养、霉菌培养、质检、环境试验、药检、农检、疾控实验室恒温恒湿培养试验

品目7：立式压力蒸汽灭菌器

一、技术参数

1.容积：≥80L。

2.罐体部分拥有中国质量监督检验检疫总局颁发的压力容器设计、生产许可证

3.随机提供主管部门特种设备（压力容器）质量安全检测中心颁发的检测报告

4.高性能，操作简单，全机型冷却风扇标准装备，缩短降温时间，提高工作效率，大幅缩短等待时间

5.翻盖式高性能高压蒸汽灭菌器，最高使用温度为135℃，可以作为蛋白改质之用，不管是通常的灭菌还是培养基和液体的灭菌，或者是培养基的溶解都能简单设定，简单操作除了各种灭菌程序设定之外，也可以任意进行工程设定，反复运行

6.数码式操作控制面设置在盖子的前侧，容易查看，使用方便

7.槽内温度及推移过程通过LED实时显示监测

8.设有三重压力盖开启保护锁，各种安全保护措施充分。

9.搭载定时开始和预热功能，可以根据实际情况有效利用自己的时间，方便操作人员

10.灭菌器内腔采用≥3mm厚不锈钢制作，表面经镜面抛光、防腐处理

11.GLP/GMP检测规则对应

12.温度显示、控制精度：0.1℃；使用温度范围：45--135℃

    45-80℃（预热温度）  45-60℃（保温工程） 65-100℃（溶解工程）

    105-135℃（灭菌工程）

13.最高使用压力：≥0.255MPa，压力表和压力安全阀都可方便的进行拆卸，以便校验。

14.使用环境温度：5-35℃

15.手动上下翻盖开启式（附有安全锁定机构），节约占地空间

16.排气阀：全开放用和慢开放用各一个

17.其他配置用接口：样品传感器用（1/4），记录仪用（1/4），压力表用（电磁阀配管分支）

▲18.冷却风扇：轴流风扇马达（提供彩页或者其他证明文件加盖公章）

19.控制器：微电脑PID控制，对话型输入型式，避免重复输入；上下键数码设定显示

20.定时功能（任意模式）：定时0或者1分—99小时59分，分解能力：1分

21.运行模式：器具灭菌模式，液体灭菌模式，灭菌保温模式，溶解模式，手动操作模式

▲22.其他功能：程序记忆功能、预热功能、强制冷却功能、灭菌流程显示功能、故障查询功能（提供彩页或者其他证明文件加盖公章）
23.安全装置：自诊断功能、传感器异常、SSR短路、加热器断线、空烧防止、排水箱未设置警告、压力盖锁定异常、内存异常、专门蒸汽接收杯、过电流漏电保护开关、异常时自动中止运行并进行蜂鸣警报和故障显示、独立防止过温功能、安全阀，倡导以人为本的安全、环保理念

24.附属品：灭菌框2个，蒸汽接收杯1个，冷却水壶1个，排水管1根，抱箍1个，灭菌效果测试卡30
品目8：a、β计数器

一、技术参数
▲1.可同时测量的样品数量不少于4个，并可分别给出每个被测样品中的总α、总β、的活度浓度，每个通道水样品由控制器和软件独立控制分析检测，提高测量的灵活性和仪器的使用效率。

2.支持半衰期活度校正，支持工作源测量，标准源测量，本底测量，气溶胶样品，一般样品测量和生物样品测量等七种测 量方式，样品测量中自动计算平均值，活度浓度，标准误差，探 测限和相对误差等。

▲3.能够自动计算总α、总β等核素的平均值，活度浓度，标准误差，探测限和相对误差，扩展不确定度等

4.本底计数率（cm-2min-1）：对于 239Pu α源（活性区φ30mm）2π探测效率比≥85%，平均本底计数率α≤0.003；对于 90Sr-90Yβ源（活性区φ20mm）2 π探测效率比≥ 58%，平均本底计数率β≤0.10。

▲5.总放射性测量仪分析软件具备K（40）扣除、不确定度、B类不确定度和综合扩展不确定度、 C±2U的结果表达功能。

6.配置清单：

6.1 带散热系统四通道机柜 1 个；

6.2 控制系统 1 套；

6.3 闪烁体的反符合探测器1 套；

6.4 塑料双闪烁体的主探测器 4 只；

6.5 四通道铅室 1 套；

6.6 带滑轮四通道铅室底座一套；

6.7 标准粉末源 KCl 1 瓶；

6.8 标准粉末源 241Am 1 瓶；

6.9 铅室搬运把手 2 个；

6.10 机脚扳手 1 个；

6.11 吋螺丝刀 1 把；

6.12 样品盘 100 个；

6.13 探测器连接线 1 套；

6.14 USB 数据电缆 1 根；

6.15 电源线 1 根；

6.16 四通道产品使用说明书 1 份；

6.17 符合新国标系统分析软件1套（具备40K扣除、不确定度、B类不确定度和综合扩展不确定度、 C±2U的结果表达功能）

6.18 产品合格证 1 份、计量证书一份；

6.19品牌电脑、品牌打印机一套

6.20水样蒸发仪

6.20.1适用于放射性总α、β放射性水样检测过程中的水样蒸发浓缩赶酸灰化前处理，溶解性总固体(TDS)的蒸发浓缩，环境空气降尘样品自动蒸发浓缩。

6.20.2各路样品独立控制、互不干扰，同时处理样品通道数≥4个。

6.20.3容器规格：不小于200ml瓷蒸发皿

6.20.4采用前处理水样蒸发装置，最大处理量：水样体积≥15L，（0~15）L自动注水，实现水样蒸发自动化作业，全过程无人值守。

6.20.5一键启动无人值守工作，采用滴水蒸发进样，操作界面实时显示操作步骤、运行状态、故障报警等信息，具有报警提示功能;

6.20.6配置要求

6.20.6.1 全自动平行水样蒸发仪主机 1 台

6.20.6.2 使用说明书 1套

6.20.6.3 蒸发皿8个

6.20.6.4 随机附件 1套

6.20.6.5 抽风机  1套

品目9：纯水/超纯水处理系统

一、技术参数
1. 进水条件：城市自来水。

2. 出水水质参数：

2.1  超纯水水质：

产水速度不低于10L/H； TOC：2 ppb； 致热原(内毒素) <0.001 EU/ml； 电阻率(25℃)：18.2 MΩ.cm； 电导率(25℃)：0.055 μs/cm； 

2.2  EDI去离子水水质：

电阻率(25℃)：>15 MΩ.cm； 电导率(25℃)：<0.067 μs/cm； 

2.3反渗透水水质：

电阻率(25℃)：>0.2 MΩ.cm； 电导率(25℃)：<5 μs/cm；

3.操作系统

▲3.1 系统采用双级反渗透工艺，内嵌式EDI模块，延长下游纯化单元寿命，降低维护成本。

3.2 内置TOC检测模块，可实时监测超纯水的TOC，检测范围:0.5-999.9 ppb，检测精度±0.1 ppb。

3.3 主界面以动态百分比的形式显示滤芯剩余寿命，3色滤芯寿命逐级提醒，所有滤芯状态清晰可见。

3.4 配备不小于60升双层储水箱，由HDPE聚乙烯材料制造，外层加入抗UV助剂，内层使用纯PE原料（需提供原厂官方彩页或官网截图证明文件），水箱需采用锥形底设计，具有液位测量功能，集成于水箱上的独立液位控制模块和LCD显示屏，水箱内表面光滑，粗糙度Ra≤0.6μm（需提供权威第三方检测机构的检测报告）。
3.5 UF超滤组件定时自动冲洗功能。确保有效去除热原/内毒素，延长UF组件的寿命。（需提供原厂官方彩页或官网截图证明文件）

3.6 ≥12英寸预处理柱，单根树脂填量不低于1.36L/根，降低使用成本。

4. 配置

一体化纯水超纯水主机-1套，不低于60升双层PE纯水箱-1个，源水软化装置一套，预处理纯化柱6个，精纯化柱2个，EDI模块1个，UV紫外灯1根，UF超滤组件1个，终端除菌滤器1个等。

分包5：

品目1：电感耦合等离子体发射光谱仪

一、用途和说明

该设备主要用于测量肥料、食品及食品添加剂、化工产品、油品、涂料等金属元素。适用于NY/T 1978-2022、GB 38400-2019、NY/T 1974-2010、GB/T 34764-2017、GB/T 39486-2020、GB 5009.268-2025、GB/T 39356-2020、GB/T 23942-2009、GB/T 34099-2017等标准。

2、 采购内容

电感耦合等离子体发射光谱仪一套

三、主要技术规格及要求

1.工作条件：

1.1 适于在气温+15℃～+35℃，相对湿度20-80％的环境条件下长期连续运行

1.2 适于在交流电源相电压为230V±10％，频率50/60Hz的电网条件下长期正常工作

2.光学元件密封于恒温光室中，保证最低的检出限和优异的长期稳定性。

3.1ppm的锰标准溶液257nm谱线的强度不少于50万cps或cts。

4.具有雾化器压力实时提示功能，随时监控雾化器是否堵塞。

5.雾化器流量控制精度为0.01L/min。

▲6.等离子体正常运行的氩气消耗≤10L/min。

7.耐氢氟酸（HF）进样系统，至少耐：浓度≥30% (v/v) 的盐酸、硝酸；浓度≥30% (v/v) 的氢氟酸；浓度≥30%的高盐溶液等。

8.自激式射频发生器，频率≥40MHz。

9.等离子体具有实时全彩色摄像系统，操作者在仪器的控制软件中可以实时全彩色看到等离子体的运行图形，并观察炬管、炬管中心管是否变脏需要清洗。
10.可双向观测，实现轴向和径向观测功能，其中采用径向观测时，同一个方法里的不同元素的径向观测高度可分别设置，在一次分析中可以采用轴向和径向两种观测方式，满足复杂基质样品中的高、低含量元素的检测。（提供官方彩页或技术说明书或软件截图证明）

11.检测器采用半导体制冷，可以达到-40℃及以下。

12.系统类型：高性能二维(交叉)色散中阶梯光栅(或棱镜)，波长范围：不小于165-780nm。

▲13.在光学设计上采用全谱直读的设计，而且强光和弱光同时测量可以采用不同的积分时间，以避免检测器的损坏，曝光时间和曝光次数自动确定，随样品中谱线的不同而自动变化，无需人工设置积分时间。（提供官方彩页或技术说明书或软件截图证明）
14.检测器系统为SCD、CCD或者CID检测系统，具有独立的紫外光分光系统和可见光分光系统，两套系统分别拥有自己独立的分光光学器件和独立的检测器。（提供官方彩页或官方规格参数文件）

15.软件必须具有元素间干扰校正技术、谱线拟合干扰校正技术、单边实时背景扣除、双边实时背景扣除、无背景扣除功能，缺一不可。

▲16.有全谱全读功能，在用户分析样品的同时，仪器自动采集所有元素的所有谱线（不少于5000条谱线），当用户需要查看分析方法中没有设置的元素时，只需在方法中增加需要查看的元素谱线，再处理数据即可获得结果，无需重新分析样品。（提供软件截图证明）

▲17.具有等离子体切割装置/冷锥，免维护的平板等离子体设计或者冷锥原厂质保≥2年。

18.软件界面中文化或中英文兼有、软件无激活码等限制，使用不受电脑和次数限制。

19.软件在测试结束后，可以任意添加标准点，且只需测试添加的标准点，无需再测试其他测试过的标准和样品。

四、配置要求

1.电感耦合等离子体发射光谱仪主机1套

2.等离子体全彩色监测摄像装置1套。

3.双向观测系统1套，

4.等离子体尾焰切割装置/冷锥1套。

5.固态射频发生器1套。

6.内置式水平4通道蠕动泵1套。

7.等离子体平板1套

8.紫外光分光系统1套

9.紫外光固态检测器1套

10.可见光分光系统1套

11.可见光固态检测器1套

12.高精密度雾化器氩气流量控制质量流量计1套

13.可拆卸式炬管2套。

14.刚玉炬管中心管2根。

15.用于主机的循环水冷机1台。

16.进样泵管48根，排废液泵管48根，各类O圈各一套，轴向观测窗一套，径向观测窗一套。

17.各路气体专用连接管路各1套。

18.空气压缩机和空气过滤器各1套（如需请配）。

19.有机进样系统1套。

20.耐HF进样系统1套。

21.ICP-OES仪器控制软件1套。

22.输入与输出设备（CPU 四核，单主频不低于3.2G、8G内存、500G硬盘或以上、DVD-RW、19寸LCD；具备双面打印功能激光打印机）各1套。

五、验收指标要求

1.分析As、Zn、Mn、La、Ba元素10次RSD必须都小于0.1%。

2.轴向观测背景等价浓度（BEC），BEC=空白强度×标准浓度/(标准强度-空白强度)Cd 226 BEC ≤ 150 µg/L；径向观测背景等价浓度（BEC），BEC=空白强度×标准浓度/(标准强度-空白强度)Mn 257 BEC ≤ 45 µg/L。

3.可实现十秒钟70元素或谱图重复三次测定。

4.验收指标需在设备安装后配合计量鉴定部门同时验收，验收通过签订验收报告。

六、其他
1.培训计划：免费提供不限时间3人次以上的外部培训。

品目2：压差法气体渗透仪
一、技术参数
1.压差法气体渗透仪
1.1功能要求：适用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、保鲜膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔复合膜、玻纤铝箔纸、复合膜等膜状、片材材料在各种温度下的气体透过率、溶解度系数、扩散系数、渗透系数的测试。

1.2原理要求：基于差压法测试原理，将预先处理好的试样夹紧于测试腔之间，首先对低压腔（下腔）进行真空处理，然后对整个系统抽真空； 当达到规定的真空度后，关闭测试下腔，向高压腔（上腔）充入一定压力的试验气体，并保证在试样两侧形成 一个恒定的压差（可调）；气体会在压差梯度的作用下，由高压侧向低压侧渗透，通过对低压侧内压强的监测分析，从而得出所测试样的各项气体阻隔性参数。符合GB/T 1038.1-2022、ISO 15105-1、ISO 2556、ASTM D1434、JIS K7126-1、YBB 00082003等多项国家及国际标准要求。

1.3仪器参数要求

（1）仪器要求至少具有6个测试腔，支持同一条件下6个试样同时测试，数据相互独立。

▲（2）采用全域气流循环恒温技术，测试时测试腔内置在主机内部，可对六个测试上下腔同时控温，包含气体管路、传感器等共同位于一个整体的空气浴中，且温度可调，腔体外部需配备控温智能仓盖，自动开闭，可为测试腔体整体提供恒温的测试环境。（需提供设计方案、实物图片证明材料）
▲（3）仪器具备良好的高、中、低阻隔性材料的测试能力，需配备高精度真空传感器，实现0.01～0.1 cm3/ m2•24h•0.1MPa超高阻隔材料的准确测试。（需提供软件实物图片证明材料）
（4）试验温度：5℃～95℃，温度分辨率：0.01℃；温度波动：±0.1℃。控湿范围 2% RH-98.5% RH，精度 ±1% RH。配备进口高精度温度传感器仪器全自动温度控制系统，采用舱体空间立体恒温技术，确保温度控制更加均匀稳定快速。

▲（5）测试腔体需气动夹持可实现自动夹紧试样，夹紧力度一致，需确保系统整体密封良好，保障测试精度。配备试样固定夹，方便夹装试样，快速装样、换样。（提供气动夹持技术证明文件）
▲（6）配备高精度真空规传感器及真空泵，能使低压室的压力≤10 Pa，分辨率：≤0.1 Pa，真空精度：±0.2%。自动控制，无需人工开启/关闭。（需提供元器件规格型号、技术参数证明材料）

▲（7）配备高精度压力传感器，试验过程自动恒压补压，压力变化≤0.2 kPa。支持20kPa~150kPa范围内灵活设定高压腔压力，系统精确保压。（需提供元器件规格型号、技术参数证明材料）

（8）采用台式计算机电脑，全自动测试，自动结束试验、自动保存数据。

（9）测试周期（含抽真空时间）：高阻隔材料测试时间＜24h，中、低阻隔材料测试时间＜6h。（需提供测试软件功能说明证明材料）
▲（10）测试平台长度不大于800mm，深度不大于700mm，节省实验室空间。（需提供设计方案证明材料）
（11）测试范围：0.1～100000 cm³/mm²・24h・0.1MPa，扩展腔体测试范围应≥ 200,000 cm3/m2•24h•0.1MPa。分辨率： ≤0.01 cm3/ m2·24h·0.1MP。试样尺寸：不超过 13cm x 13cm。透过面积 ：≥30 cm2。试验气体：O2、N2、He、CO2等气体

（12）为保障数据的准确性，与国内外数据体系的一致性，设备厂家为用户免费提供每年至少一次的国内外数据比对活动，方便与国际数据接轨。可以提供标准CNAS阻隔（透氧透湿）实验室的技术支持。（需提供证明材料） 

（13）设备校验模式采用整机校验，即对整套系统进行校验。

1.4配置要求：

主要配置 ：气体透过率测试仪主机、台式计算机（CPU 四核，单主频不低于3.2G、8G内存、500G硬盘或以上、DVD-RW、19寸LCD）、测试软件系统、真空泵、取样器、空压机、式样夹6套、双面打印功能激光打印机。

品目3：水蒸气透气量测试仪
一、技术参数
1.能要求：各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、保鲜膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔复合膜、玻纤铝箔纸复合膜等膜状材料的水蒸气透过率测试。

2.原理要求：仪器采用规范的间歇式称重方法，严格符合 GB1037-2021最新标准要求，自动间歇称重测试，每次测量前称重器自动清零，保证测试精度。在称量后由升降机构将透湿杯与天平分离开，在称量时由升降机构将透湿杯置于天平上进行称量，实验过程中需不断将透湿杯与天平执行分离与放置称量的操作，同时符合ASTM E96、GB/T 16928、ASTM D1653、ISO 2528、TAPPI T464、DIN 53122-1、YBB00092003-2015等各标准要求。
3.仪器参数要求

（1）仪器要求至少具有12个测试腔，个数据独立。同时具备增重法和减重法测试模式。

（2）为快速进行温度和湿度控制，仪器应采用先进的圆形测试腔结构，具备先进的流体力结构，使温度和湿度更加均匀稳定，测试周期更短，结果更精准。无温度湿度死角。

▲（3）测试腔内内置高精度风速计和温湿度传感器，有效防止透湿杯上方湿度梯度的形成，可实时测定和自动调节，外置可见，可拆卸，可计量（提供温湿度、风速传感器实物图片）
（4）温度控制，要求仪器全自动温度控制，同时采用舱体空间立体恒温技术，使温度控制更加均匀稳定快速。

▲（5）湿度控制，配备高效率无水雾湿度自动调节装置，满足长时间连续测试需要；配备气体干燥装置无需更换内芯，连续工作寿命至少两万小时。（提供气体干燥装置技术证明文件）
▲（6）设备自动抽水，采用自动启动泵抽水式加水，自动启停，可实现超长时间测试，无须人工加水。

（7）风速控制要求，具备标准的风速设计要求，同时风速可进行实时测定和自动调节，确保测试腔的湿度均匀恒定；具有国标要求的标准风速（风速范围为 0.3～2.5 m/s），有效防止透湿杯上方湿度梯度的形成，保证测试准确性。（提供风速电机规格参数证明文件）
▲（8）采用气动封腔设计，试验腔与称量腔自动隔离，避免高温、高湿对天平的影响，（提供气动封腔技术证明文件）
▲（9）测试腔采用上开盖结构设计，可直观观测 12 个透湿杯，测试舱电动开启闭合，确保测试腔整体密封性。（提供腔体设计证明文件）
（10）测试过程数据与测试结果数据一致；可提供标准膜和标准砝码双重快速校准模式，保证检测数据的准确性和通用性。

（11）采用台式计算机电脑，全自动测试，自动结束试验、自动保存数据。

（12）配备透湿杯自动旋紧装置，自动所紧、开启透湿杯盖；可设定加水量自动加水。

（13）为保障数据的准确性，与国内外数据体系的一致性，设备厂家为用户免费提供每年至少一次的国内外数据比对活动，方便与国际数据接轨。可以提供标准CNAS阻隔（透氧透湿）实验室的技术支持。
（14）测试范围：0.05-10000/n(1-12件）g/(m2·day)

（15）测试精度要求至少为 0.01 g/m2•24h

（16）天平：最大称量≥200g，进口品牌天平更佳，全时段分度值0.1mg及以上的I级天平含组件，必须有防潮保护功能,不接受分段式分度值天平。

（17）测试效率：高阻隔试样测试时间＜36h，中低阻隔试样测试时间＜12h。（需提供测试软件时长实物图片证明材料）

（18）试验温度：23～38℃；控温精度： ±0.1℃；试验湿度：50%～90%RH，100%RH±1%RH；样品尺寸 ：≤Φ74mm；测试面积：≥33cm；试样厚度 ≤3mm

4.配置要求：

标准配置：水蒸气透过率测试系统、台式计算机（CPU 四核，单主频不低于3.2G、8G内存、500G硬盘或以上、DVD-RW、19寸LCD）、透湿杯组件12套、密封平垫圈12个、过滤减压阀组件一套、分子膜式气体干燥器、圆形取样器、精密透湿杯拆装工具、天平配重盘组件及天平标定罩、储水系统1套、空压机、双面打印功能激光打印机。

二、其它要求：

1.在接到用户的报修请求后，48小时内到达现场。

2.提供员工培训，内容包括设备测试原理、使用方法、设备日常维护保养、常见故障排除等内容。

品目4：水分测定仪

一、用途和说明

用于检测肥料、食品添加剂、化工产品等样品水分，适用GB/T 8577-2010、GB/T 2441.3-2010、GB/T 10513-2012、GB 5009.3-2016、GB/T 6283-2008等标准。

3、 采购内容

水分测定仪一套

三、主要技术规格及要求

1.设工作条件

1.1电源电压：110~220mV

1.2环境湿度：不大于80%

2.水分仪技术参数
2.1主机：自动进行精密滴定控制、电极信号采集处理及实验数据的分析计算； 

▲2.2用户自定义方法不少于600个；

2.3极化电压：测量分辨率：0.1 mV，最大可能误差不超过0.2 mV；

2.4滴定管：2ml、5ml、10ml等不同规格可选；

2.5.滴定通道：可同时连接多套驱动。

2.6水分测量范围：10ppm-100%，分辨率：1ppm；

2.7滴定单元可实现微量分步滴加；
2.8.外接不少于24位卡式加热炉自动样品进样器

2.9.自动抽排液系统功能：自动抽入溶剂和排出废液的功能。

3.加热炉技术参数

3.1.样品点位数：24个及以上

3.2.温度范围 ：室温-300°C

3.3.样品瓶可重复使用、密封性好，完全隔绝外界环境的影响

3.4.加热炉流量范围0-200 ml/min可调，流量控制精度满足样品吹扫要求，气流稳定在±2mL/min范围。

四、配置清单
1、水分仪主机 1套

2、磁力搅拌器 1套

3、驱动器1套

4、5ml加液管1套

5、铂针电极1套

6、干燥管3套

7、50ml滴定杯1个

8、分子筛1瓶

9、垫片2套

10、电极电缆线 1根

11、24位以上加热炉1套

12、加热炉垫片1000片

13、输入与输出设备（具备双面打印的激光打印机）各一套。
五、验收指标

1、采用有证水分标准物质，平行测定6次RSD不超过1.0%

2、提供权威部门出具的计量证书

六、售后服务及其他

1、售后服务：免费安装调试，维修在24小时内响应，在48小时之内到达仪器现场进行维护；保修期后的服务工作由供应商公司专业维修中心负责。

2、技术资料及培训：供应商提供完整的中文版操作使用手册、维修手册等相关资料。在仪器安装调试过程中，供应商免费对采购人指定的技术人员对仪器的维护及使用进行培训。同时，免费提供2人次以上的外部培训。

3、供应商在国内要有专业的固定服务中心和足够完善的维修服务实力，确保备件的供应顺畅。
品目5：自动电位滴定仪

一、用途和说明
该设备主要用于酸碱滴定、络合滴定、沉淀滴定、氧化还原滴定等。适用于GB/T 15063-2020、GB 25538-2010等标准。

二、采购内容

自动电位滴定仪一套
三、主要技术规格及要求

▲1.电极电位测量范围：±2000mv； 电极分辨率：0.1mv；

2.滴定仪主机可同时连接6套以上驱动器，扩展单元均可独立用于滴定加液，具备双通道平行滴定控制能力。
3.可直接测定温度、pH值、极化电流、极化电压等。

4.测量分辨率：电位0.1mV，pH值0.001pH，温度0.1℃。

5.滴定管应可充分排空管路残留试剂，死体积尽可能最小，具备排空清洗功能，减少试剂交叉污染。
6.滴定管分辨率：1/10000或更优

7.可扩展电极接口，内置应用方法库，全自动测定；

四、配置清单
1.标配主机、具备双面打印的激光打印机及滴定管驱动器等附件1套；

2.手工滴定台1套（含螺旋桨搅拌器、塞子和搅拌桨、电极保护套、滴定杯）；

3.磁力搅拌棒1套；

4.滴定管：20ml滴定管2套，50ml滴定管1套
5.电极：水相酸碱电极1根，非水相PH电极1根，铂电极1根，钙离子电极1根；电极连接线缆2根。
6.100mL聚丙烯滴定烧杯100个；

7.操作说明书等技术资料1套。  

五、验收指标要求
1.滴定管加液误差（20mL）：±30 μL以内，滴定重复性≤0.5%
2.提供权威部门出具的计量证书
六、售后服务及其他

1.售后服务：免费安装调试，维修在24小时内响应，在48小时之内到达仪器现场进行维护；保修期后的服务工作由供应商公司专业维修中心负责。

2.技术资料及培训：供应商提供完整的中文版操作使用手册、维修手册等相关资料。在仪器安装调试过程中，供应商免费对采购人指定的技术人员对仪器的维护及使用进行培训。同时，免费提供2人次以上的外部培训。
3.供应商要有专业的固定服务中心和足够完善的维修服务实力，确保备件的供应顺畅。

分包6：

品目1：电子万能试验机（机器人全自动电子拉力试验机）
一、用途和说明

机器人全自动电子拉力试验机主要用于高效解决金属材料拉力性能指标自动测量，可批量自动化上下样，连续性自动运行测试；系统配置了称重测长仪、横截面测量装置，可自动完成钢筋重量偏差测定和中厚板的横截面尺寸测量；主机配置了视频引伸计，可自动测量抗拉强度、屈服强度、伸长率、Rp、Rt等力学性能参数；全自动试验软件在高采集频率的进口控制器下可精确实时采集试验数据获得试验曲线。 

二、采购内容

电子万能试验机（全自动电子拉力试验机一套（一拖二））
三、主要技术规格及要求

1. 技术规格

1.1主机1000KN

1.1.1最大试验力：1000kN

1.1.2试验空间：单空间

1.1.3过载保护：150% 的最大试验力

▲1.1.4精度等级：0.5 级

1.1.5试验力测量范围：1%～100% FS

▲1.1.6数据采样频率：最高 2500Hz

1.1.7试验力示值误差：±0.5% 以内

1.1.8试验力分辨力：满量程的 1/10000000 FS

▲1.1.9位移分辨力：不低于0.016μm
▲1.1.10横梁速度调节范围：0.005‑300mm/min

1．1.10横梁速度相对误差：设定值的 ±0.5% 以内

1.1.11横梁行程（带平推夹具）：900mm

1.1.12力控速率调节范围：0.05～5% FS/s

1.1.13力控速率相对误差：设定值的 ±1% 以内

1.1.14试验宽度：900mm

1.1.15主机外形尺寸：1500×820×3540mm

1.1.15功率：12kW

1.1.17重量：约 6200kg

1.2 主机600KN

▲1.2.1最大试验力：600kN

1.2.2过载保护：150% 的最大试验力

▲1.2.3精度等级：0.5 级（0.5% FS～100% FS）

1.2.4试验力示值误差：±0.5% 以内

1.2.5试验力分辨力：满量程的 1/10000000 FS

▲1.2.6横梁移动速度调节范围：0.0005‑330mm/min

1.2.7带平推液压夹具行程：750mm

1.2.8主机外形尺寸：1430×850×2760mm

1.2.9功率：6kW

1.2.10重量：4500kg

1.3全自动送样系统
1.3.1负载：60kg

1.3.2自由度：6 自由度

▲1.3.3工作范围：≥2.05m
▲1.3.4重复定位精度：≤±0.06mm

1.3.5防护等级标配：IP67

1.3.6 TCP 最大加速度：≥49m/s²

1.3.7安装方式：落地式

1.3.8控制柜尺寸：970×725×710mm

1.4视频引伸计

1.4.1 相机像素：900 万

1.4.2 感应芯片类型：COMS

1.4.3 镜头：16mm 镜头

1.4.4 光源：白色条形光源

1.4.5光源控制器：模拟式光源控制器

1.4.6 接口：以太网

▲1.4.7精度等级：0.5 级

▲1.4.8视野范围：500mm

▲1.4.9 采样频率：30Hz

1.5液压夹具100T

1.5.1夹持方式：液压平推

1.5.2最大夹持力：1000kN

1.5.3夹片硬度：HRC60

1.5.4开口宽度：80mm

1.5.5定心 (对中) 精度：0.2mm

1.5.6钳口夹持范围：平钳口夹持试样厚度：2‑50mm；V 型钳口夹持试样直径：Φ12‑Φ40mm

1.6液压夹具60T

1.6.1夹持方式：液压平推

1.6.2最大夹持力：720kN

1.6.3夹片硬度：HRC60

1.6.4开口宽度：65mm

1.6.5定心 (对中) 精度：0.2mm

1.6.6钳口夹持范围：钳口夹持试样厚度：2‑40mm；V 型钳口夹持试样直径：Φ8‑Φ32mm

1.7扫码系统

1.7.1算法：支持一维及二维码快速识别算法
1.7.2图像分辨率：1280×960 全局快门

1.7.3图像传感器：1/3”CMOS

▲1.7.4采集速度：45fps

1.7.5最高读取速度：45 个 / 秒

1.7.6扫码类型：一维和堆叠代码、全向一维代码、二维代码

1.7.7 瞄准器：2 个绿色瞄准器 LED

1.7.8 通信：RS‑232 和以太网接口

1.7.9 防护等级：IP65

1.8试样架

钢板试样（板状）

1.8.1试样容量：1 个框架 15 组，一组 2 根，共放 30 根

1.8.2试样规格：5‑20mm

1.8.3试样长度：350‑450mm

钢板试样（圆棒）

1.8.4试样容量：1 个框架 15 组，一组 5 根，共放 75 根

1.8.5试样规格：Φ12‑Φ40mm

1.8.6试样长度：500‑650mm

1.9称重测长测量装置

1.9.1称重范围：0.1kg‑50kg

1.9.2示值相对误差：示值的 ±0.5% 以内

1.9.3长度测量精度：±0.5mm

1.10系统总体及安全保护

1.10.1系统占地面积：约 6000×6500mm

1.10.2安全保护：包含引伸计防压、安全报警、安全防护、过载保护及其它设备安全保护装置等

2. 技术性能要求：

2.1机械技术要求：

2.1.1 横梁采用铸钢ZG270-500，采用高强度光杠固定上横梁和工作台面，使之构成高刚性的结构框架；

2.1.2 力值传感采用原装进口高性能传感器，具有安全过载范围（%）：±150，极限过载范围（%）：300%，非线性度0.05%，滞后误差：0.05%，非重复性：0.02%，具有TEDS自动识别功能；

▲2.1.3高性能交流伺服电机及控制器为机器提供了稳定、强大的动力，并能根据电气系统的指令及时作出调整，选用圆弧形静音同步带，效率高，噪声低；

2.1.4支持双模式通讯方式，既能与控制器直连，也可与PC直连，支持机器人把当前位置实时发送至外部系统，响应速度5ms内

▲2.1.5自动上料机器人采用国际主流工业机器人,机器人送样定位重复精度：≤0.06mm。

2.1.6设备配件：配套激光黑白打印机，电脑（内存1TB，运存≥8G，1080P显示器≥23寸）。

▲2.1.7主机配置符合IEC 60073标准的设备状态可视化交互系统，通过不同颜色灯语直观展示当前主机运行状态，避免误操作，最大限度的保护设备及人员；（需提供制造商公开发行的产品彩页证明）

2.2软件技术要求

2.2.1 视频引伸测量系统，可自动设定标距，标距无级可调，采用激光可见光方式，试样上无需预先做标记点，实时测量纵向变形、横向变形及断面收缩率等；满足ASTM E83 B2级，工作距离：≥450mm

▲2.2.2单通道数据采集频率：≥2500 Hz并在软件上可调（提供相关证书和软件现场截图，并加盖投标人公章）；

▲2.2.3专用中文版试验软件一套,软件自主研发，且能一键切换多语言模式（提供软件功能界面截图或现场演示视频 证明相关功能）；软件可在开始试验、移除引伸计、试验结束时执行语音播报提示预警，用户可自定义播报内容
▲2.2.4 软件支持视频录制回放，可实现视频画面的每一帧和曲线上的数据点逐一对应，测试结束后同步自动停止录像。（提供软件功能截图）
四、配置要求 

1.1000KN/600KN拉伸试验主机                  2台

2.全自动送样系统                            1套

3.横截面测量装置                            1套

4.测长称重装置                              1套

5.控制器                                    2套

6.试样架                                    4套

7.电脑终端系统                              1套

8.扫码系统                                  1套

9.防护围栏                                  1套

10.液压平推夹具                              2套

11.反复拉压装置                              1套

12.常温引伸计 （标距50/100mm）              各2套

13.液压站                                    2套

14.视频引伸计                                2套

五、其他

1.培训计划：除提供安装调试后的使用及维护培训外，承诺自设备经甲方最终验收合格后三年内再提供不少于3次工程师免费上门培训、答疑，每次服务时间不少于4h。（提供承诺书）

2.验收标准：

技术指标、配置和精度均应满足技术协议、相关标准、招标文件和投标文件的要求。相关参数的符合性由采购方委托有资质的计量部门针对待交货设备出具的校准或检定证书进行验收，技术指标经校准满足技术协议规定的要求通过验收，否则不能通过验收。

品目2：导热系数测量设备

一．设备需满足标准：

GB/T 10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》

GB/T 10295-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》

设备用于各种匀质板状绝热保温材料及非良导热材料导热系数的检测。

微机自动控制系统、计量加热单元、防护加热单元、背防护加热单元、冷板单元、外防护单元（保温系统）、测量系统、升降系统、位移检测系统、制冷系统、箱体等组成。

设备为单试件检测装置，被测试样水平放置于冷板表面，热板悬吊状态置于试件上方，依靠自重对试件施加恒定压紧力，升降采用电动升降机构来实现，保证试件与热板、冷板可靠接触，冷板控温精度满足指标，制冷方式不限，控温速度快捷，冷板温度控制精度高，冷板最低温度为5℃。

保证冷板表面温度均匀。

测温元件采用高精度铂电阻PT100，配合高精度温度采集模块使热板、该设备测试结果重复性≤1% 。

装置采用微机自动控制系统，具有试验过程自动控制、自动完成数据采集和生成报表，智能化程度高。

二．技术指标：

1.试件规格（外形尺寸）：≤ 300×300（mm）

2.试件厚度：10-37.5mm
▲3.导热系数测定范围：0.001～1W/(m.K)（设备到货验收时需覆盖该测试区间）。

4.冷板温度：5℃～60℃

5.热板温度：室温+5℃～80℃

6.冷板温度控制稳定度：0.01℃

7.热板温度控制稳定度：0.002℃

8.热板计量单元加热功率控制稳定度：0.001W

9.试验时间：约为1h

10.测试重复性： ≤1%    

三、其他

1.培训计划：除提供安装调试后的使用及维护培训外，承诺自设备经甲方最终验收合格后三年内再提供不少于3次工程师免费上门培训、答疑，每次服务时间不少于4h。

2.验收标准：

技术指标、配置和精度均应满足技术协议、相关标准、招标文件和投标文件的要求。相关参数的符合性由采购方委托有资质的计量部门针对待交货设备出具的校准或检定证书进行验收，技术指标经校准满足技术协议规定的要求通过验收，否则不能通过验收。 

品目3：电液伺服压力试验机

一、用途和说明

试验机主要用于测试砖、石、水泥、混凝土等建筑材料的抗压强度试验。基于国际先进技术的DSP试验机数字闭环控制及测量系统，具有微机控制、全数字闭环、图形显示及自动采集试验数据等功能。该设备具有结构新颖、功能强大、数据处理准确、全汉化系统、操作简单、使用维护方便等特点，广泛用于建材行业、科研单位、质量检测中心等部门

二、采购内容

300KN电子压力试验机一套

三、主要技术规格及要求

1. 技术指标

▲1.1 主机最大载荷：抗压300kN，;

▲1.2 准确度等级：0.5级

▲1.3 试验力测量范围：0.4%～100%FS

1.4 立柱净距离：不低于330㎜

1.5 加荷速度：不低于2400±200(N/s)；

▲1.6 压板间距离： 不低于230mm；

1.7  上下压板行程：不低于100mm；

1.8  压板移动最大速度：不低于50mm/min；

▲1.9  数据采集频率（获取从试验机到PC的最终原始数据）：最快采集速率不低于每秒钟采集1000组数据（不限于速度控制、载荷控制、应力控制、位移控制等试验模式，且至少4通道同步采集）（需提供制造商公开发行的产品彩页证明）

1.10 BNC接口：2个，DC:±10V;

1.11 压板尺寸： ≥150㎜

4、 配置要求 

1.300KN电子压折一体试验机主机 1台

2.数字交流伺服电机 1套；

3.水泥抗压夹具   1套；

4.全数字闭环电气系统 1套；

5.电脑终端，i5-12500H/16G/1TBSSD/集显/Win11/22’ 1套；

6.专用试验软件      1套；

五、其他

1.培训计划：除提供安装调试后的使用及维护培训外，承诺自设备经甲方最终验收合格后三年内再提供不少于3次工程师免费上门培训、答疑，每次服务时间不少于4h。（提供承诺书）
2.验收标准：

技术指标、配置和精度均应满足技术协议、相关标准、招标文件和投标文件的要求。相关参数的符合性由采购方委托有资质的计量部门针对待交货设备出具的校准或检定证书进行验收，技术指标经校准满足技术协议规定的要求通过验收，否则不能通过验收。

分包7：

品目1：电子万能材料试验机（300KN）
一、用途和说明

主要应用于最大试验力300kN的塑料、金属、汽车工业、建筑材料、纺织品、复合材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、顶破等测力试验。

二、采购内容

300KN电子万能试验机一套

三、主要技术规格及要求

1. 技术指标

▲1.1 主机最大载荷：不小于300kN

▲1.2 准确度等级：0.5级

▲1.3 试验速度范围：0.00005-600 mm/min可调，（需提供制造商公开发行的产品彩页证明）

1.4 横梁位移分辨力：不低于0.02μm

1.5 最大返回速度：不低于1200 mm/min；

▲1.6 机架轴向刚度： 不低于380kN/mm（需提供制造商公开发行的产品彩页证明）
1.7  横梁移动速度精度：优于设定值的±0.2 %

1.8  位移测量精度：优于设定值的±0.2 %

▲1.9  数据采集频率（获取从试验机到PC的最终原始数据）：最快采集速率不低于每秒钟采集1200组数据（不限于速度控制、载荷控制、应力控制、位移控制等试验模式，且至少4通道同步采集）（需提供制造商公开发行的产品彩页证明）

1.10 BNC接口：2个，DC:±10V;

1.11 增量编码器通道（TTL）： 2个

▲1.12 横梁行程：工作平台到横梁间的最大可移动距离不低于1200mm（需提供制造商公开发行的产品彩页证明）

1.13有效试验宽度：不小于600mm；

1.14 主机带触摸屏和手操控盒；触摸屏自带操作系统，可通过触摸屏完成试验操作；

1.15 主机结构：台式型设备，门式结构；

2. 技术性能要求

2.1 主机系统

▲2.1.1 主机采用双导柱导向增加设备的横向刚性，确保横梁线性运动；

2.1.2  传动系统采用伺服直驱带动同步带传动结构，可有效应对高强度、高频次试验场景；

2.1.3 高刚度的传感器组件，可以达到150%过载力；

▲2.1.4主机配置设备状态可视化交互系统，通过不同颜色灯语直观展示当前主机运行状态，避免误操作，最大限度的保护设备及人员；（需提供制造商公开发行的产品彩页证明）

▲2.1.5 设备配置双通道配电单元，提供2路独立直流电源输出，方便用户扩展外围设备（需提供制造商公开发行的产品彩页证明）
▲2.1.6  设备配备液晶触摸彩屏操作盒，具有载荷、位移显示、微调横梁及夹具调节功能，具有双模式通讯，全面满足高精度测试场景需求；（需提供制造商公开发行的产品彩页证明）

▲2.1.7 防护系统配置安全门开关锁，并在软件里面配置相应的门禁策略，为操作人员提供全方位安全防护。（需提供制造商公开发行的产品彩页证明）

2.2 控制器系统

2.2.1 具有全数字控制、多信道采集、高速数据传输等功能

2.2.2 具有TEDS自识别功能，可实现系统能自动识别传感器，并读取校准参数；

▲2.2.3 支持以太网/USB接口方式，可完成低频率的波形试验，如正弦波，三角波等（需提供制造商公开发行的产品彩页）

2.2.4 AD测量通道不少于6路，信号采集频率不少于4MHz，分辨率不少于20bit;

▲2.2.5 配置防撞保护功能，电气系统符合IPC/WHMA-A-620D标准；

2.3 软件系统

2.3.1 软件支持横、竖向自适应布局，支持脱机运行模拟试验；

▲2.3.2 软件支持试验进度可视化显示、一键导出原始数据及支持一键切换语言等功能；（需提供两种语言软件功能界面截图，中、英软件界面）

2.3.3 试验曲线可进行全局或单坐标轴的定位、缩放、平移操作支持添加辅助线等功能，满足用户在曲线分析与结果比对方面的需求；

▲2.3.4 软件允许用户自定义坐标轴默认边界，支持单坐标轴及双Y轴曲线显示，方便用户试验数据进行比对分析；（需提供制造商公开发行的产品彩页）

2.3.5 软件支持周期波形试验，如正弦波，三角波、梯形波及方波等；

2.3.4具有三闭环（力、变形、位移）控制功能，实现力、变形、位移全数字三闭环控制，各控制环间可自动切换，并在各方式间切换时实现无冲击平滑过渡。

2.3.5支持夹具压力的自动设置功能，试验力超过门槛值后，根据力值的变化，同步增加夹持压力，防止在试验中出现试样打滑。

▲2.3.6支持依据预设的维护保养规则自动提醒用户帮助用户及时进行设备维护保养，提升设备安全性和使用寿命；（需提供制造商公开发行的产品彩页及软件界面截图）

2.3.7满足试验数据记录与回放的基本功能需求，可实现视频画面的每一帧和曲线上的数据点逐一对应，测试结束后同步自动停止录像。（提供软件功能截图）
四、配置要求

1.300KN拉伸试验主机                    1台

2.楔形液压拉伸夹具                     1套

3.压缩夹具                            1套

4.弯曲夹具                            1套

5.全自动机械式引伸计                  1套

6.螺母保载夹具                        1套

7.螺栓保证载荷及契负载夹具           1套

8.缠绕夹具                           1套

9.电脑终端系统                         1套

五、其他

1.培训计划：除提供安装调试后的使用及维护培训外，承诺自设备经甲方最终验收合格后三年内再提供不少于3次工程师免费上门培训、答疑，每次服务时间不少于4h。（提供承诺书）
2.验收标准：技术指标、配置和精度均应满足技术协议、相关标准、招标文件和投标文件的要求。相关参数的符合性由采购方委托有资质的计量部门针对待交货设备出具的校准或检定证书进行验收，技术指标经校准满足技术协议规定的要求通过验收，否则不能通过验收。

品目2：电子万能材料试验机（50KN电子拉伸试验机）
一、用途和说明

主要应用于最大试验力50kN的金属材料、纤维增强塑料、改性塑料、橡胶、薄膜、防水卷材、防水涂料、电线电缆、粘结剂、纺织品、生物材料、食品包装、汽车工业、纺织品、复合材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、顶破等力学性能试验。

二、采购内容

50KN电子拉伸试验机一套

三、主要技术规格及要求

1. 技术指标

▲1.1 主机最大载荷：不小于50kN

▲1.2 准确度等级：0.5级

▲1.3 试验速度范围：0.00005-850 mm/min可调，（需提供制造商公开发行的产品彩页证明）

1.4 横梁位置分辨力：不低于0.02μm

1.5 最大返回速度：不低于1200 mm/min；

▲1.6 机架轴向刚度： 不低于270kN/mm（需提供制造商公开发行的产品彩页证明）
1.7  横梁移动速度精度：优于设定值的±0.2 %

1.8  位移测量精度：优于设定值的±0.2 %

▲1.9  数据采集频率（获取从试验机到PC的最终原始数据）：最快采集速率不低于每秒钟采集1000组数据（不限于速度控制、载荷控制、应力控制、位移控制等试验模式，且至少4通道同步采集）（需提供制造商公开发行的产品彩页证明）

1.10 BNC接口：2个，DC:±10V;

1.11 增量编码器通道（TTL）： 2个

▲1.12 横梁行程：工作平台到横梁间的最大可移动距离不低于1350mm（需提供制造商公开发行的产品彩页证明）

1.13有效试验宽度：不小于600mm；

1.14 主机带触摸屏和手操控盒；触摸屏自带操作系统，可通过触摸屏完成试验操作；

1.15 主机结构：台式型设备，门式结构；

2. 技术性能要求

2.1 主机系统

▲2.1.1 主机采用双导柱导向增加设备的横向刚性，确保横梁线性运动；

2.1.2  传动系统采用伺服直驱带动同步带传动结构，可有效应对高强度、高频次试验场景；

2.1.3 高刚度的传感器组件，可以达到150%过载力；

▲2.1.4 主机配置符合IEC 60073标准的设备状态可视化交互系统，通过不同颜色灯语直观展示当前主机运行状态，避免误操作，最大限度的保护设备及人员；（需提供制造商公开发行的产品彩页证明）

▲2.1.5 设备配置双通道配电单元，提供2路独立直流电源输出，方便用户扩展外围设备（需提供制造商公开发行的产品彩页证明）
▲2.1.6  设备配备液晶触摸彩屏操作盒，具有载荷、位移显示、微调横梁及夹具调节功能，具有双模式通讯，全面满足高精度测试场景需求；（需提供制造商公开发行的产品彩页证明）

▲2.1.7 防护系统配置安全门开关锁，并在软件里面配置相应的门禁策略，为操作人员提供全方位安全防护。（需提供制造商公开发行的产品彩页证明）
2.2 控制器系统

2.2.1 具有全数字控制、多信道采集、高速数据传输等功能

2.2.2 具有TEDS自识别功能，可实现系统能自动识别传感器，并读取校准参数；

▲2.2.3 支持以太网/USB接口方式，可完成低频率的波形试验，如正弦波，三角波等（需提供制造商公开发行的产品彩页）

2.2.4 AD测量通道不少于6路，信号采集频率不少于4MHz，分辨率不少于20bit;

▲2.2.5 配置防撞保护功能，电气系统符合IPC/WHMA-A-620D标准；

2.3 软件系统

2.3.1 软件支持横、竖向自适应布局，支持脱机运行模拟试验；

▲2.3.2软件支持试验进度可视化显示、一键导出原始数据及支持一键切换语言等功能；（需提供两种语言软件功能界面截图，中、英软件界面）

2.3.3 试验曲线可进行全局或单坐标轴的定位、缩放、平移操作支持添加辅助线等功能，满足用户在曲线分析与结果比对方面的需求；

▲2.3.4 软件允许用户自定义坐标轴默认边界，支持单坐标轴及双Y轴曲线显示，方便用户试验数据进行比对分析；（需提供制造商公开发行的产品彩页）

2.3.5 软件支持周期波形试验，如正弦波，三角波、梯形波及方波等；

2.3.6具有三闭环（力、变形、位移）控制功能，实现力、变形、位移全数字三闭环控制，各控制环间可自动切换，并在各方式间切换时实现无冲击平滑过渡。

▲2.3.7软件支持视频录制回放，可实现视频画面的每一帧和曲线上的数据点逐一对应，测试结束后同步自动停止录像。（提供软件功能截图）

四、配置要求 

1.50KN拉伸试验主机                   1台

2. 楔形拉伸强度夹具                   1套

3.压缩夹具                           1套

4.电脑终端系统                       1套

5.大行程电子引伸计                    1套

6.电子引伸计                         1套

7.缠绕夹具                           1套

五、其他

1.培训计划：除提供安装调试后的使用及维护培训外，承诺自设备经甲方最终验收合格后三年内再提供不少于3次工程师免费上门培训、答疑，每次服务时间不少于4h。（提供承诺书）
2.验收标准：技术指标、配置和精度均应满足技术协议、相关标准、招标文件和投标文件的要求。相关参数的符合性由采购方委托有资质的计量部门针对待交货设备出具的校准或检定证书进行验收，技术指标经校准满足技术协议规定的要求通过验收，否则不能通过验收。

品目3：微机控制环刚度试验机（100KN）
一、用途和说明

主要应用于最大试验力100kN的大直径环形截面的塑料管材环刚度的测定，也可以对金属、非金属材料进行拉伸、压缩和弯曲等力学性能试验。

二、采购内容

100KN微机控制环刚度试验机一套

三、主要技术规格及要求

1. 技术指标

▲1.1 主机最大载荷：不小于100kN

▲1.2 准确度等级：0.5级

▲1.3试验力示值相对误差：±0.5％以内

1.4变形分辨力：最大变形量的1/1000000

1.5有效试验空间宽度：1050mm；

▲1.6内径测量分辨力：0.01mm 

▲1.7  移动横梁最大行程：2500mm

▲1.8  主机外形尺寸(长×宽×高): 1690×850×3230mm

1.9主机重量： 不低于1500kg

2. 技术性能要求

2.1 关键受力部件采用优质碳钢整体加工制造，保证机架的整体刚度

2.2为设备提供良好的动力，必须采用高性能交流伺服电机。
▲2.3 控制器具有三闭环（力、变形、位移）控制功能，采用四层PCB走线，带锁定功能接插件，六路24位AD测量通道，每路通道最高可达1200Hz采集频率，支持以太网/USB接口方式，配备传感器自识别系统，校正参数记忆功能，可实现多种传感器快速替换。

▲2.4专用中文版试验软件一套,软件自主研发，且能一键切换多语言模式（提供软件功能界面截图、第三方检测报告或功能演示视频证明软件加盖投标人公章）

▲2.5采用高精度的负荷传感器具有高刚度、高稳定性和低非线性度，供过载和侧向负荷保护,可拉压双向使用，能更好的满足测试需求，负荷传感器可以达到0.04%FS的测量精度

四、配置要求 

1.100KN环刚度试验主机                   1台

2.内径测量装置（φ250mm～φ2000mm）        1套

3.环刚度压板                           1套

4.电脑终端系统                       1套

五、其他

1.培训计划：除提供安装调试后的使用及维护培训外，承诺自设备经甲方最终验收合格后三年内再提供不少于3次工程师免费上门培训、答疑，每次服务时间不少于4h。（提供承诺书）
2.验收标准：技术指标、配置和精度均应满足技术协议、相关标准、招标文件和投标文件的要求。相关参数的符合性由采购方委托有资质的计量部门针对待交货设备出具的校准或检定证书进行验收，技术指标经校准满足技术协议规定的要求通过验收，否则不能通过验收。

品目4：红外碳硫分析仪
一、仪器功能要求

1.碳硫分析仪要求为高频燃烧红外吸收法检测的分析原理。

▲2.通道配置要求：低碳、高碳、低硫、高硫，共四个独立通道配置可选（四个任选三个）。

3.碳硫分析仪要求能广泛适用于黑色金属、有色金属、稀土磁材、陶瓷材料、电池材料、电子材料、地质矿产等固体无机材料中总碳和总硫的含量分析。
二、仪器工作环境

1.工作环境温度：18-29℃。

2.工作环境湿度：＜80%（无冷凝）。

3.电源：单相220V，50Hz。
三．仪器技术要求

▲1.分析范围（500mg样品）：

低碳：0.5ppm～0.1%          高碳：0.1%～2%

低硫：0.5ppm～0.1%          高硫：0.1%～1%

改变称样量可以扩展分析范围至100%。

▲2.分析精度：

低碳：0.3ppm，RSD≤0.5%    高碳：RSD≤0.5%

低硫：0.3ppm，RSD≤0.5%    高硫：RSD≤1.0%

3.灵敏度：0.01ppm。

4.分析时间：30-40秒。

5.高频燃烧炉系统

5.1高效合理的高频加热炉设计，电子管智能保护，19MHz 2.7kVA；

▲5.2设备高频供电系统、灯丝供电系统具备优良的抗串扰、抗电磁干扰设计，整机具备强抗干扰能力。设备输出功率稳定、纹波低、抗外界及内部线路串扰能力强，长时间连续工作状态下输出功率稳定性高，数据重复性好、无漂移、无串扰干扰误差，可保证仪器长期高精度稳定分析。（提供证明材料：样机结构实物照片/原理结构图；项目到货验收时现场核查该结构。）
▲5.3要求采用三层辐射屏蔽设计，独立高频箱、炉头屏蔽罩、机壳三层分别接地，有效屏蔽高频辐射，保护环境及实验人员安全；（提供证明材料：高频箱照片 / 原理示意图作为佐证）

5.4采用专用金属粉尘过滤装置，无需任何工具即可拆洗清理，操作简单快捷；

▲5.5每次分析过程可实现两次自动清扫燃烧室，并外接吸尘器实现自动负压吸尘，自动正压反吹粉尘过滤器，双重除尘防止粉尘累积产生吸附效应；（提供证明材料：外接吸尘器接口实物图，自动吸尘控制界面软件图 / 原理示意图作为佐证）
▲5.6设备清扫机构采用耐高温、抗灼烧、耐磨损防护结构设计，可有效隔离高温热辐射，降低清扫刷高温烧蚀与机械损耗，显著延长清扫耗材使用寿命。设备整体维护便捷、耗材更换频次低、运维成本少，保障仪器长期连续稳定运行、分析数据的稳定性和准确性。（提供证明材料：保护套实物图，结构示意图/原理示意图作为佐证）

5.7采用双气路燃烧设计，载气采用两路进气，既可避免较轻样品的飞溅，也可使样品充分燃烧。

6.红外检测系统

6.1选用抗氧化、稳定的红外光源，原始光强信号强度大，信噪比好；

▲6.2要求采用高精度切光马达机械调制的设计方案；（提供证明材料：红外系统机械调制设计示意图/ 原理示意图作为佐证）

6.3采用德国进口热释电固态红外检测器，高探测率红外敏感元、精细结构高光效红外光室、内表面镀金石英材质光路、高阶模拟信号处理电路；

6.4整个气室进行恒温控制，保证分析气温度恒定，确保测量精度；

▲6.5红外光源及检测器采用微正压气氛保护、净化，隔绝周围环境气氛的影响，提高稳定性和测量精度。（提供证明材料：红外吸收池实物照片，并注明分析气入口、分析气出口、保护气入口管路位置/ 原理示意图作为佐证）
▲6.6红外吸收池的光学窗口采用胶粘方式，确保光径无死体积，无红外光损。（提供证明材料：光学窗口胶粘实物照片/ 原理示意图作为佐证）

7.气路系统

▲7.1要求采用分体式压差体积流量控制技术，双温度补偿，流量控制精准；（提供证明材料：比例阀和流量传感器分体式设计实物照片/ 原理示意图作为佐证）

7.2采用先进的PID控制模型，可在短时间内稳住气流，开气5分钟即可开始分析；

7.3仪器待机后系统可自动进入节气状态；

▲7.4采用阀岛设计方式的集成气路，将氧枪、炉室、炉后、反吹、排空分析气路集中在一起，气路流程简捷、稳定，无死体积。（提供证明材料：阀岛设计实物图，气路示意图/ 原理示意图作为佐证）

8.催化转化系统

8.1分析气进入碳检测池前，经过氧化铜炉催化，将分析气中CO转化为CO2，保证样品燃烧过程中所产生的CO和CO2完全能够被检测到；

8.2将分析后的SO2转化为SO3后经SO3陷阱吸收，保证无污染排放。

9.软件功能

9.1快速显示分析的结果和分析曲线，分析结果自动存储；

9.2仪器可自动读取样品重量、助熔剂重量，并自动完成天平去皮功能；

9.3高低碳、硫通道可自动切换；

9.4可对存储的数据进行多模式查询（按日期或样品编号查询），可对数据进行筛选，可对数据进行统计处理（平均、标准偏差、相对偏差），可对分析结果的释放曲线进行信号比对；

9.5可根据具体样品对冲洗时间、分析时间、助熔剂空白等分析参数进行灵活调整；

9.6对不同种类样品可以分别建立相应的校准方法及参数，并存储到数据库，分析方法数量不受限制。

10.仪器自检功能

10.1入口总氧压力、炉后分析气压以及动力气压自动监测并报警；

10.2高频炉开关炉自动监测并报警；

10.3高频炉内清扫装置复位自动监测并报警；

10.4软件提供分步自检功能，包括红外信号的监测和调整、气路各阀的动作检查等。
四、其他

1.培训计划：除提供安装调试后的使用及维护培训外，承诺自设备经甲方最终验收合格后三年内再提供不少于3次工程师免费上门培训、答疑，每次服务时间不少于4h。（提供承诺书）
2.验收标准：技术指标、配置和精度均应满足技术协议、相关标准、招标文件和投标文件的要求。相关参数的符合性由采购方委托有资质的计量部门针对待交货设备出具的校准或检定证书进行验收，技术指标经校准满足技术协议规定的要求通过验收，否则不能通过验收。

分包8：

品目1:蠕变试验机(电子式高温蠕变持久试验机)
一、用途和说明
电子式高温蠕变持久试验机主要用于高温合金、有色金属等材料进行高温持久，高温蠕变，应力松弛、周期加载试验。试验机硬件包括力值加载系统、高温试验炉、温控系统、变形测量系统及安全保护装置等功能部件。软件除可进行高温蠕变、持久试验控制外，还具有力值、变形、试验温度等各项曲线输出和数据列表功能，可实现程序设定后，自动化实现升温，保温，加荷，数据记录，卸载，结果保存等功能。

二、采购内容
电子式高温蠕变持久试验机一套
三、主要技术规格及要求
1.主机参数
1.1最大试验力：50kN
1.2精度等级：0.5级
1.3试验力有效测量范围：0.4%-100%FS
1.4试验力测量误差：±0.5%
1.5试验力分辨力：最大试验力的1/500000（全程分辨力不变）
1.6下拉杆移动速度范围：0.5-100mm/min
1.7下拉杆移动速度误差：±0.5%
1.8下拉杆行程：250mm
▲1.9上下夹头偏心率（同轴度）：≤8%（提供专业机构出具的证明文件，否则视为负偏离）
1.10手动卸载机构：设置有手动调节机构，意外停电时，可用其卸载，能有效地保护机器及在测试样的安全。
1.11计时误差：±0.1%
▲1.12采用双采集系统，主机自带触摸控制屏和电脑的软件同时采集，保证数据不丢失。高温炉的升降可通过软件触摸屏来控制（提供触摸屏实物图，实物图能看到制造商设备LOGO，并加盖投标人公章，否则视为负偏离）
▲1.13采用带自润滑的平面轴承，不仅性能稳定，更适合做长时间的大拉力工况，且性能持续的稳定和统一，拉杆的连接采用插销的方式（提供实物图，实物图能看到制造商设备LOGO，并加盖投标人公章，否则视为负偏离）
2.高温炉主要参数：
▲2.1电炉结构：筒式电动缸升降结构电阻炉，采用三段电炉丝加热，分段控制（提供升降电缸实物图，实物图能看到制造商设备LOGO，否则视为负偏离）
2.2工作温度范围：200～1200℃
2.3有效均温区长度：200mm
2.4炉膛内径尺寸：Φ90mm
2.5电炉外型尺寸：Φ320×500mm
2.6炉丝（电热体）：采用HREφ5mm
2.7加热炉供电电压：24V低压大电流
2.8炉表温度（平均）：1200℃时，≤90℃ ；700℃时，≤50℃
2.9高温炉功率：5kW
2.10测控温仪表：温度控制仪表
2.11测控温热电偶：S型热电偶（工作温度范围：200℃-1200℃）
2.12温度波动度：200-600℃：±2℃；600～900℃：±2℃ ；900-1200℃：±2℃
2.13温度梯度：  200-600℃： 3℃； 600～900℃：  3℃ ；900-1200℃： 3℃
3.光栅尺变形测量参数
3.1变形测量范围： 0～12mm
3.2变形测量分辨率：0.0003mm
3.3变形测量误差：0.001mm
4.设备主要配置
4.1电子式高温蠕变持久试验机主机 1台
4.2 50kN高精度负荷传感器1套
4.3伺服电机及控制系统1套
4.4减速系统1套
4.5筒式高温炉/温控系统1套
4.6测控温仪表1套
4.7 S型测控温热电偶1套
4.8工控机、显示器、鼠标1套
▲4.9高温蠕变测控系统及软件1套（提供软件著作权证书，否则视为负偏离）
4.10高温拉杆1套
4.11 M12棒材拉伸夹具1套（满足Φ5棒材试样）
4.12 M16棒材拉伸夹具1套（满足Φ10棒材试样）
4.13板材夹具1套（满足0.1-3mm板材试样）
4.14高温蠕变引伸装置1套（满足Φ5，Φ10棒材试样）
4.15高温蠕变引伸装置1套（满足0.1-3mm板材试样）
4.16光栅尺变形测量系统1套
四、其他
1.培训计划：除提供安装调试后的使用及维护培训外，承诺自设备经甲方最终验收合格后三年内再提供不少于3次工程师免费上门培训、答疑，每次服务时间不少于4h。（提供承诺书）
2.验收标准：
2.1 后续工程师需在仪器端完成仪器设备相关标准的编辑。（提供承诺书）
2.2 技术指标、配置和精度均应满足技术协议、相关标准、招标文件和投标文件的要求。相关参数的符合性由采购方委托有资质的计量部门针对待交货设备出具的校准或检定证书进行验收，技术指标经校准满足技术协议规定的要求通过验收，否则不能通过验收。

品目2：管材耐压爆破试验机(管材静液压试验机)
一、用途和说明

管材静液压试验机是压力管道核心型式检验设备，模拟管材实际通水承压工况，考核管材在恒定温度、恒定内部水压下的长期耐内压性能与瞬时爆破性能，是PE、PP‑R、PVC‑U、铝塑复合、钢丝网骨架等给排水、燃气管材出厂检验、型式认证、科研开发必备仪器。

二、采购内容

管材静液压试验机一套

三、主要技术规格及要求

1.主要技术参数

1.1最大压力：20MPa

1.2试验介质：洁净水

1.3压力范围（MPa）：5%~100%满量程

1.4恒压准确度：±1%

1.5压力精度：±1%

1.6压力显示准确：0.001MPa(软件)

1.7试验时间（h）：10000

1.8电源：AC380V±10%  50Hz

2.环境箱参数

2.1试验温度（℃）：15-95

2.2试样放置形式：立式悬挂或卧式

2.3均温性（℃）：±0.5

2.4温度准确度（℃）：±1

2.5加热功率（kW）：10

2.6制冷功率（kW）：5.2

2.7水箱容积（m³）：1.9

2.8试用管径（mm）：Φ400管径以下

2.9最大路数：18

2.10电源：AC380V±10%  50Hz

3.主要配置

3.1静液压试验机主机：1套

3.2主机柜：1台

3.3柱塞泵：1台

3.4电机：1台

3.5压力变送器：18只

3.6高压电磁阀：36个

3.7 0.75L蓄能器：18个

3.8 2.5L蓄能器：1个

3.9不锈钢管路系统：18套

3.10手动球阀：18个

3.11不锈钢高压过滤器：2

3.12高压尼龙管：18套

3.13不锈钢高净水过滤器：1套

3.14电气控制系统：1套

3.15可编程控制器：5个

3.16工业触摸工控一体机（19寸电容屏）：1台

3.17专用软件：1套
3.18管材夹具：Φ16（3套），Φ20（3套），Φ25（3套），Φ32（3套），Φ40（3套），Φ50（3套），Φ63（3套），Φ75（3套），Φ90（3套），Φ110（3套），Φ125（2套），Φ140（2套），Φ160（2套），Φ200（2套），Φ315（2套）

四、其他
1.培训计划：除提供安装调试后的使用及维护培训外，承诺自设备经甲方最终验收合格后三年内再提供不少于3次工程师免费上门培训、答疑，每次服务时间不少于4h。（提供承诺书）

2.验收标准：

2.1 后续工程师需在仪器端完成仪器设备相关标准的编辑。（提供承诺书）
2.2 技术指标、配置和精度均应满足技术协议、相关标准、招标文件和投标文件的要求。相关参数的符合性由采购方委托有资质的计量部门针对待交货设备出具的校准或检定证书进行验收，技术指标经校准满足技术协议规定的要求通过验收，否则不能通过验收。

品目3：液压式万能材料试验机(2000KN微机控制电液伺服万能试验机)
一、用途和说明

用于金属棒材、板材、螺栓的拉伸试验和相关的弯曲试验，以及管材的扩口、压扁和混凝土等的压缩试验。

二、采购内容

2000KN微机控制电液伺服万能试验机一套

三、主要技术规格及要求

1.主要技术参数

1.1最大试验力：2000kN；

1.2试验机级别：0.5级；

1.3试验力测量范围：1%-100%FS；

1.4立柱数：6柱；

1.5试验力分辨力：满量程的1/1000000(全程不分档，全程分辨率不变)；

1.6试验力示值相对误差：±0.5%；

1.7位移测量分辨力：0.007mm；

1.8位移示值相对误差：±0.5%；

1.9变形示值相对误差：±0.5%；

1.10加荷速率范围：400N/s～40kN/s；

1.11拉伸夹头间最大距离：950mm；

1.12最大压缩空间：780mm；

1.13两立柱有效距离：700mm；

1.14圆试样夹持范围：Φ15-Φ30mm, Φ30-Φ55mm, Φ55-Φ70mm；

1.15板试样夹持范围：10-40mm，40-70mm；

1.16上下压板尺寸：Φ240mm；

1.17活塞最大行程：250mm；

1.18活塞移动最大速度：80mm/min；

▲1.19采样频率：5000Hz（提供第三方检测机构出具的证明文件，否则视为负偏离）
2.设备主要配置

2.1主机

2.1.1高刚性双空间主机框架，球面浮动式试台，楔形钳口、内置式液压夹头，双重密封的主油缸一套；

2.1.2高精度轮辐式负荷传感器；

2.1.3高精度位移传感器；

2.2油源系统

2.2.1 7.5L/min油源一台；

2.2.2直动式伺服阀，内啮合齿轮泵，电机，插装阀，以及其它的换向阀、风冷器、滤油器、压力表、空气滤清器、卡套式管接头等附件，304不锈钢无缝钢管，镀锌油箱；

2.3测控系统

▲2.3.1全数字多闭环测量控制器一台（提供控制器振动+高低温老化检测证书，及控制器MTBF证书，否则视为负偏离）；
▲2.3.2测控软件一套（提供软件著作权证书，否则视为负偏离）；

2.3.3联想台式电脑一套；

2.4试验器具

2.4.1圆试样夹块：Φ15-Φ30mm, Φ30-Φ55mm, Φ55-Φ70mm；

2.4.2板试样夹块：10-40mm，40-70mm；

2.4.3压扁夹具一套（盘径：Φ200mm）；

2.4.4弯曲夹具一套（弯芯φ30）；

2.4.5螺栓拉伸夹具一套（螺栓拉伸、楔负荷-4°6°10°、螺母保载规格：M27,M30,M33,M36,M39 M42,M45,M48）；

2.4.6扩口夹具一套（满足30°、45°、60°满足60mm管径）；

2.4.7电子引伸计二套（标距50mm/100mm，变形量25mm）；

2.4.8视频引伸计一套；

2.4.9防护罩一套。

2.5视频引伸计参数

2.5.1设备名称：视频引伸计


2.5.2测量范围：350mm

2.5.3测量精度：±1.5μm

2.5.4位移分辨力：0.1μm

2.5.5最大跟踪速度：1000mm/min

2.5.6测量标距：测量范围内任选

2.5.7应变测量范围：0--1000%

2.5.8测量距离：约450mm

2.5.9适用温度范围：室温

2.5.10工作电压：220V

2.5.11工作温度：5 － 40 ℃

2.5.12通讯方式：数字信号或模拟信号

2.5.13测量头重量：4.5Kg

四、其他
1.培训计划：除提供安装调试后的使用及维护培训外，承诺自设备经甲方最终验收合格后三年内再提供不少于3次工程师免费上门培训、答疑，每次服务时间不少于4h。（提供承诺书）
2.验收标准：

2.1后续工程师需在仪器端完成仪器设备相关标准的编辑。（提供承诺书）

2.2技术指标、配置和精度均应满足技术协议、相关标准、招标文件和投标文件的要求。相关参数的符合性由采购方委托有资质的计量部门针对待交货设备出具的校准或检定证书进行验收，技术指标经校准满足技术协议规定的要求通过验收，否则不能通过验收。

品目4：液压式万能材料试验机(1000KN微机控制电液伺服万能试验机)
一、用途和说明

用于金属棒材、板材、螺栓的拉伸试验和相关的弯曲试验，以及管材的扩口、压扁和混凝土等的压缩试验。

二、采购内容

1000KN微机控制电液伺服万能试验机一套

三、主要技术规格及要求

1.主要技术参数

1.1最大试验力：1000kN；

1.2试验机级别：0.5级；

1.3试验力测量范围：1%-100%FS；

1.4立柱数：6柱；

1.5试验力分辨力：满量程的1/1000000(全程不分档, 分辨率不变)；

1.6试验力示值相对误差：±0.5%；

1.7位移测量分辨力：0.007mm；

1.8位移示值相对误差：±0.5%；

1.9变形示值相对误差：±0.5%；

1.10加荷速率范围：200N/s～20kN/s；

1.11拉伸夹头间最大距离：800mm；

1.12最大压缩空间：700mm；

1.13两立柱有效距离：490mm；

1.14圆试样夹持可选范围：Φ15-Φ30mm, Φ30-Φ45mm, Φ45-Φ60mm；

1.15板试样夹持可选范围：2-20mm，20-40mm；

1.16上下压板尺寸：Φ200mm；

1.17活塞最大行程：250mm；

1.18活塞移动最大速度：100mm/min；

▲1.19采样频率：5000Hz（提供第三方检测机构出具的证明文件，否则视为负偏离）
2.设备主要配置

2.1主机

2.1.1高刚性双空间主机框架，球面浮动式试台，楔形钳口、内置式液压夹头，双重密封的主油缸一套；

2.1.2高精度轮辐式负荷传感器；

2.1.3高精度位移传感器；

2.2油源系统

2.2.1 5L/min油源一台；

2.2.2直动式伺服阀，内啮合齿轮泵，电机，插装阀，以及其它的换向阀、风冷器、滤油器、压力表、空气滤清器、卡套式管接头等附件，304不锈钢无缝钢管，镀锌油箱；

2.3测控系统

▲2.3.1全数字多闭环测量控制器一台（提供控制器振动+高低温老化检测证书，及控制器MTBF证书，否则视为负偏离）；

▲2.3.2测控软件一套（提供软件著作权证书，否则视为负偏离）；
2.3.3联想台式电脑一套；

2.4试验器具

2.4.1圆试样夹块：Φ15-Φ30mm, Φ30-Φ45mm，Φ45-Φ60mm；

2.4.2板试样夹块：2-20mm,20-40mm；

2.4.3压扁夹具一套（盘径：Φ200mm）；

2.4.4弯曲夹具一套（弯芯φ30）；

2.4.5螺栓拉伸夹具一套（螺栓拉伸、楔负荷-4°6°10°、螺母保载规格：M8,M10,M12,M14,M16,M18,M20,M22,M24）；

2.4.6扩口夹具一套（满足30°、45°、60°,满足60mm管径）；

2.4.7电子引伸计二套（标距50mm/100mm，变形量25mm）；

2.4.8视频引伸计一套；

2.4.9防护罩一套。

2.5视频引伸计参数

2.5.1设备名称：视频引伸计


2.5.2测量范围：350mm

2.5.3测量精度：±1.5μm

2.5.4位移分辨力：0.1μm

2.5.5最大跟踪速度：1000mm/min

2.5.6测量标距：测量范围内任选

2.5.7应变测量范围：0--1000%

2.5.8测量距离：约450mm

2.5.9适用温度范围：室温

2.5.10工作电压：220V

2.5.11工作温度：5 － 40 ℃

2.5.12通讯方式：数字信号或模拟信号

2.5.13测量头重量：4.5Kg

五、其他

1.培训计划：除提供安装调试后的使用及维护培训外，承诺自设备经甲方最终验收合格后三年内再提供不少于3次工程师免费上门培训、答疑，每次服务时间不少于4h。（提供承诺书）

2.验收标准：

2.1 后续工程师需在仪器端完成仪器设备相关标准的编辑。（提供承诺书）

2.2 技术指标、配置和精度均应满足技术协议、相关标准、招标文件和投标文件的要求。相关参数的符合性由采购方委托有资质的计量部门针对待交货设备出具的校准或检定证书进行验收，技术指标经校准满足技术协议规定的要求通过验收，否则不能通过验收。

品目5：建材放射性检测仪(全自动低本底多道γ能谱仪)
一、用途和说明

全自动低本底多道γ能谱仪是实验室低水平 γ 射线放射性核素定性、定量分析设备。

二、采购内容

全自动低本底多道γ能谱仪一套

三、主要技术规格及要求

1.标准要求

1.1 GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》

1.2 GB5101-2003《烧结普通砖》

1.3 GB13545-2003《烧结空心砖和空心砌块》

1.4 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

2.技术指标

2.1.可测能量范围：20keV～10MeV

▲2.2 能量分辨力：≤7.5%（137Cs）（提供专业机构出具的证明文件，并加盖投标人公章，否则视为负偏离）

2.3 铅室测量本底：≤180cpm

2.4 稳定性：24h峰位漂移≤1%

2.5 样品质量测量精度：0.01g

▲2.6活度示值相对误差的扩展不确定度：226Ra、232Th、40K均≤10%（k=2）。（提供专业机构出具的证明文件，并加盖投标人公章，否则视为负偏离）

3.自动进样系统

▲3.1大通量堆叠放样：采用吸盘取样方式，样本盒叠放，样本通量≥220个（φ75×70mm样本盒）。（投标人须提供实物图片，并加盖投标人公章，否则视为负偏离）

3.2全自动检测：实现“样本进-结果出”无人值守检测，支持远程查看数据。

3.3模块化设计：便于维护。

3.4防撞与急停功能：具备防撞功能及一键急停按钮，防止仪器损坏。

3.5紧急加样功能：支持检测过程中紧急添加或追加样本。

3.6样品定位功能：支持一键查找样品并放回原位。

▲3.7样本瓶自动扫码：具备样本瓶自动识别功能。（投标人须提供软件截图，并加盖投标人公章，否则视为负偏离）

3.8内部照明：设备内部设置照明灯，便于加样及观察自动进样运行情况。

3.9安全防护：开门即急停，保障操作人员安全。

3.10运行状态监测：界面提示同步状态灯指示，实时掌握仪器运行状况。

3.11操作逻辑简洁：设置启动、暂停、终止三大功能按键，支持重复点击，具备防误操作。

3.12断电记忆与快速恢复：支持断电后记忆状态，一键初始化即可复位样品，恢复检测。

3.13人机交互界面：可视化程度高，通过样品位置颜色或状态标志实时显示测量结果与进度。

3.14测量模式切换：支持自动测量与手动测量双模式切换。

3.15移动便利性：底部配置移动滑轮，便于设备移动。

4.采样方式

4.1支持定时间采样和定计数采样两种模式。

4.2测量时间范围：0～200000s可选，可在测量过程中更改测量时长。

4.3定计数采样：在未知样品活度情况下，可通过设定总捕获计数值获取足够计数。

5.分析软件

5.1快速脉冲整形滤波技术：全波采集，无脉冲漏计，具备基线修正、干扰识别功能，支持示波器显示信号波形，测量期间可基线监测。

5.2系统软件功能：软件需包含测氡、铀功能。

5.3纯中文界面，鼠标操作，采样完成报警提示，支持打印预览。

5.4断电谱线自动保存：突发断电时自动保存当前测量谱线。

5.5分析核素种类：Ra、Th、K、Rn、U，并可依据用户需求添加U、Cs、Co等核素。

5.6峰位监测：具备自动寻峰、断点续采、掉电谱线自动保存功能，保证数据采集质量。

5.7自动计算功能：依据GB6566-2010要求，自动计算放射性核素含量及内外照射指数（含不确定度计算）。

6.多道分析器

6.1快速脉冲整形滤波技术，支持1024道/2048道/4096道软件选择。

6.2超低功耗，主机功率＜20W。

7.样品测量

7.1分析核素种类：226Ra、232Th、40K、222Rn、238U，可扩充至60Co、137Cs等。

7.2支持连续采样与单次采样切换，连续采样谱线数目可自定义。

7.3样品中226Ra、232Th、40K放射性比活度之和＞37Bq/kg时，测量扩展总不确定度≤20%（扩展因子k=1）。

8.铅室

8.1五层分体式结构，探测器晶体加厚保护（铅当量厚度160mm），整体铅当量厚度100mm，内径220mm，外径440mm。

9.探测器

▲9.1配备恒温系统：实时显示探测器温度，保证仪器稳定性。（投标人须提供软件截图，并加盖制造商投标人公章，否则视为负偏离）

▲9.2一体化封装：多道脉冲幅度分析器与探测器一体式封装，抗干扰能力强，稳定性好。（投标人须提供实物图，并加盖投标人公章，否则视为负偏离）

10.制造商资信及技术证明

▲制造商需具备《辐射安全许可证》，《质量管理体系认证证书》，《职业健康安全管理体系认证证书》，《环境管理体系认证证书》，《核能行业合格供应商证书》，《售后服务认证证书》
11.产品配置要求

11.1能谱仪主机×1台；

11.2标准铅室×1套；

11.3自动进样装置×1套；

11.4φ75高灵敏度射线探测器×1套；

11.5系统操作软件×1套；

11.6镭、钍、钾标准单源各×1个；

11.7放射性标准样品盒×100个；

11.8说明书×1份、合格证×1份；

11.9输入输出设备×1套；

11.10射源豁免文件×1份。

四、其他

1.培训计划：除提供安装调试后的使用及维护培训外，承诺自设备经甲方最终验收合格后三年内再提供不少于3次工程师免费上门培训、答疑，每次服务时间不少于4h。（提供承诺书）

2.验收标准：

2.1 后续工程师需在仪器端完成仪器设备相关标准的编辑。（提供承诺书）
2.2 技术指标、配置和精度均应满足技术协议、相关标准、招标文件和投标文件的要求。相关参数的符合性由采购方委托有资质的计量部门针对待交货设备出具的校准或检定证书进行验收，技术指标经校准满足技术协议规定的要求通过验收，否则不能通过验收。
第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法
综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。
二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+技术分+商务分。
综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

（2）技术分（68分）
	评审细则
及分值
	评审标准

	技术指标性能响应

（43分）
	完全满足采购文件技术参数要求的得43分；采购文件中标注“▲”的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，每项扣4分；其他非重要参数负偏离的，每项扣1分，扣完为止。缺项漏项视为负偏离。
注：招标文件要求提供技术内容支撑资料的应完整，完善，无遗漏地提供，否则视为未响应。

	项目实施方案（5分）
	针对本项目设备采购安装全过程，评审供应商组织实施架构、项目人员配置、运输供货保障、现场安装施工、调试测试、竣工验收等（包括但不限于以上）核心环节的完整性、科学性、落地性及项目适配性。未提供本项目实施方案的本项不得分。

1、实施方案内容全面详实、针对性极强，完全贴合本项目实际建设需求，组织实施、人员配置、运输供货、安装施工、调试测试、竣工验收等实施环节完整无缺项，同时覆盖不限于上述环节的项目进度管控、质量管控、安全管控、风险防控、全过程资料归档、交付移交、售后衔接等配套实施内容。整体方案科学合理、统筹规划周全，各类管控体系完善，各环节专项保障措施细化精准、无模板化通用内容、可直接落地，能够完全满足本项目设备采购、安装、调试、验收全流程落地实施的所有需求，得5分。

2、实施方案体系完整、贴合项目实际，六大核心实施环节齐全，整体规划科学合理、可操作性强，各环节实施流程规范、保障措施完善，项目针对性良好，可充分满足本项目全流程实施交付需求，仅少量细节未深度细化，无实质性短板，得4分。

3、实施方案整体较为完整，基本匹配项目实际需求，六大实施环节均有对应规划、无关键缺项，实施流程、保障措施基本周全到位，项目针对性较强，可平稳保障本项目全过程顺利实施交付，得3分。

4、实施方案基本完整、基本契合项目要求，六大核心环节均有基础规划框架，整体方案无原则性问题、可基本落地，但细节规划存在明显欠缺、精细化不足，项目针对性一般，仅可满足项目基础实施交付需求，得2分。

5、实施方案内容完整性不足、实用性偏弱，各实施环节规划考虑不周全，质量、进度、安全等保障措施落实不到位，项目针对性较差，仅能勉强满足项目最低基础实施需求，方案需大幅优化整改，得1分。

	整体技术方案（5分）
	针对本项目食品/重点工业产品法定检验、质量核验、合规抽检、产业质量技术支撑的专业工作场景，面向具备第三方公正属性、承担常态化质量筛查与技术保障职能的检验检测工作需求，评审供应商整体技术方案的科学先进性、整体设计合理性、安全防护体系、设备安全性、可扩展性、升级开发能力、长期适配性等（包括但不限于以上）核心内容的完整性、科学性、专业性及项目适配性。未提供本项目整体技术方案的本项不得分。

1、整体技术方案内容全面详实、针对性极强，深度贴合食品/重点工业产品法定检验、合规抽检、质量溯源、风险筛查、常态化技术支撑及长期能力建设需求，设备架构设计、安全防护、设备安全、扩展升级、长期适配等核心内容完整无缺项，同时覆盖不限于上述环节的国家/行业标准合规适配、法定检测项目兼容、检测数据溯源保真、设备长期稳定受控、迭代升级保障、后期持续技术支撑等配套技术内容。整体方案科学先进、架构规范、统筹规划周全，技术体系完善、安全防护机制全面、拓展升级方案细化精准、无模板化通用内容、可直接落地，能够完全满足本项目食品/重点工业产品公正检验、质量管控、合规核验、持续迭代扩容的全部业务需求，得5分。

2、整体技术方案体系完整、贴合食品/重点工业产品公共检验检测工作实际，各项核心技术评审内容齐全，整体设计科学规范、技术可操作性强，设备安全防护体系完善、拓展升级能力良好、长期适配性可靠，项目针对性良好，可充分满足本项目食品/重点工业产品常态化公正检测、质量风险管控、合规核验、常规升级扩容的全部需求，仅少量技术细节未深度细化，无实质性技术短板，得4分。

3、整体技术方案整体较为完整，基本匹配食品/重点工业产品公共检验检测工作实际使用需求，各项核心技术内容均有对应规划、无关键缺项，技术设计、安全防护、扩展适配措施基本周全到位，项目针对性较强，可平稳保障本项目检测设备合规受控运行及常态化产品抽检、质量核验、风险排查业务适配需求，得3分。

4、整体技术方案基本完整、基本契合项目检测业务要求，各项核心技术内容均有基础设计框架，整体方案无原则性技术问题、可基本满足设备使用需求，但技术细节规划存在明显欠缺、精细化不足，针对法定检测、数据溯源、合规管控等专项业务针对性一般，仅可满足设备基础开机运行、基础样品检测业务使用需求，得2分。

5、整体技术方案内容完整性不足、专业实用性偏弱，技术设计、安全防护、扩展升级等核心内容规划考虑不周全，安全保障、适配优化等措施落实不到位，项目针对性较差，仅能勉强满足设备最低基础使用需求，方案需大幅优化整改，得1分。

	售后服务方案（5分）
	针对本项目食品/重点工业产品公共检验检测设备常年值守、不间断检测、法定抽检、质量技术支撑的常态化运维服务需求，评审供应商保修时限、服务响应速度、日常运维保养、备品备件保障、售后人员专业能力、客户反馈处置机制等（包括但不限于以上）核心服务要素的完整性、科学性、落地性及项目适配性。未提供本项目售后服务方案的本项不得分。

1、售后服务方案内容全面详实、针对性极强，完全贴合食品/重点工业产品公共检验检测不间断值守、法定抽检任务常态化开展、检测数据公正有效的实际服务需求，保修时限、响应速度、日常运维、备品备件、人员保障、反馈处置等六大核心服务要素完整无缺项，同时覆盖不限于上述环节的专项周期巡检、设备状态预警、合规性维保、检测工况校核、服务台账可追溯、全周期技术兜底保障等配套服务内容。整体服务体系健全、统筹规划周全，各项服务保障措施细化精准、无模板化通用内容、可直接落地，能够完全保障本项目设备全年稳定运行、支撑各类法定检验与质量筛查工作有序开展，满足全生命周期售后服务需求，得5分。

2、售后服务方案体系完整、贴合食品/重点工业产品检测运维实际需求，六大核心服务要素齐全，整体服务规划科学合理、可操作性强，各项服务流程规范、保障措施完善，项目针对性良好，可充分满足本项目全周期售后服务及常态化检测业务运维交付需求，仅少量服务细节未深度细化，无实质性服务短板，得4分。

3、售后服务方案整体较为完整，基本匹配食品/重点工业产品检测运维实际需求，六大核心服务要素均有对应规划、无关键缺项，服务流程、保障措施基本周全到位，项目针对性较强，可平稳保障本项目设备全过程售后运维及常态化检测业务服务需求，得3分。

4、售后服务方案基本完整、基本契合项目售后要求，六大核心服务要素均有基础服务框架，整体方案无原则性问题、可基本满足售后需求，但服务细节规划存在明显欠缺、精细化不足，项目针对性一般，仅可满足设备基础售后运维服务需求，得2分。

5、售后服务方案内容完整性不足、运维实用性偏弱，各项核心服务要素规划考虑不周全，维保保障、响应处置、备件保障等服务措施落实不到位，项目针对性较差，仅能勉强满足设备最低基础售后需求，方案需大幅优化整改，得1分。

	培训实施方案（5分）
	针对本项目食品/重点工业产品检测设备操作、质量检测、业务应用及技术拓展需求，评审供应商培训内容、时间地点安排、科研技术培训能力、师资配置及培训人次、培训统筹管理、培训效果评价等（包括但不限于以上）核心培训要素的完整性、科学性、实操性及项目适配性。未提供本项目培训方案的本项不得分。

1、培训方案内容全面详实、针对性极强，完全贴合食品/重点工业产品检测设备特性、实操应用、产品质量检测及行业技术拓展工作实际需求，培训内容、时间安排、科研技术能力、师资配置、统筹管理、效果评价等六大核心培训要素完整无缺项，同时覆盖不限于上述环节的分层分级培训、一对一实操带教、课后答疑辅导、培训资料归档、持证上岗指导、常态化复训提升等配套培训内容。整体培训体系完善、统筹规划周全，各项培训举措细化精准、无模板化通用内容、可直接落地，能够完全满足岗位人员设备实操、食品及重点工业产品检测、质量管控业务应用、技术拓展的全部培训需求，得5分。

2、培训方案体系完整、贴合食品/重点工业产品检测业务实际，六大核心培训要素齐全，整体培训规划科学合理、可操作性强，培训流程规范、师资及保障措施完善，项目针对性良好，可充分满足本项目设备实操、合规检测、数据管理、质量管控的全部岗位培训交付需求，仅少量培训细节未深度细化，无实质性培训短板，得4分。

3、培训方案整体较为完整，基本匹配食品/重点工业产品检测业务培训实际需求，六大核心培训要素均有对应规划、无关键缺项，培训安排、师资保障、考核机制基本周全到位，项目针对性较强，可平稳保障本项目设备实操、食品及重点工业产品基础检测工作培训顺利开展，得3分。

4、培训方案基本完整、基本契合项目培训要求，六大核心培训要素均有基础规划框架，整体方案无原则性问题、可基本完成基础培训，但培训细节规划存在明显欠缺、精细化不足，针对法定检测规范、数据溯源、合规操作等专项培训针对性一般，仅可满足岗位人员基础入门操作培训需求，得2分。

5、培训方案内容完整性不足、实操实用性偏弱，各项核心培训要素规划考虑不周全，师资配置、课程设计、考核管控等培训措施落实不到位，项目针对性较差，仅能勉强满足最低限度基础培训需求，方案需大幅优化整改，得1分。

	维修保障方案
（5分）
	针对食品/重点工业产品公共检验检测工作全年不间断值守、法定抽检任务刚性开展、检测数据严谨可追溯、结果具备公信力的特殊运维特点，评审供应商质保期内/质保期满后故障响应时效、现场维修处置能力、应急维修预案、突发故障保障、设备备用保障、检测数据安全防护等（包括但不限于以上）核心运维环节的完整性、科学性、应急性及项目适配性。未提供本项目维修保障方案的本项不得分。

1、维修保障方案内容全面详实、针对性极强，完全贴合食品/重点工业产品常态化法定检验、批量抽检、风险监测、不间断值守的核心运维需求，故障响应、现场处置、应急预案、突发保障、备用设备、数据防护等核心运维环节完整无缺项，同时覆盖不限于上述环节的故障溯源复盘、运维台账闭环管理、设备定期隐患排查、重大专项检测任务专项保障、质保期满后持续合规运维支撑等配套运维内容。整体保障体系完善、统筹规划周全，各项应急及常态化运维保障措施细化精准、无模板化通用内容、可直接落地，能够完全满足食品及重点工业产品日常公正检测、突发设备故障快速处置、检测数据安全保真、业务不间断运行的全流程保障需求，得5分。

2、维修保障方案体系完整、贴合食品/重点工业产品公共检验检测运维实际，各项核心运维保障环节齐全，整体运维规划科学合理、可操作性强，应急处置流程规范、保障措施完善，项目针对性良好，可充分满足常态化质量检测运维及突发设备故障应急保障、保障法定检测任务按期完成的需求，仅少量应急细节未深度细化，无实质性保障短板，得4分。

3、维修保障方案整体较为完整，基本匹配食品/重点工业产品公共检验检测应急运维实际需求，各项核心运维保障环节均有对应规划、无关键缺项，响应时效、处置流程、应急保障措施基本周全到位，项目针对性较强，可平稳保障检测设备常规运行及一般故障快速处置，保障日常抽检、风险监测等基础业务正常推进，得3分。

4、维修保障方案基本完整、基本契合项目运维要求，各项核心运维环节均有基础保障框架，整体方案无原则性问题、可基本保障设备运行，但应急运维细节规划存在明显欠缺、精细化不足，针对突发场景保障能力一般，仅可满足设备基础常规运维需求，得2分。

5、维修保障方案内容完整性不足、应急实用性偏弱，各项核心运维保障环节规划考虑不周全，响应时效、应急处置、数据安全等保障措施落实不到位，项目针对性较差，仅能勉强满足设备最低基础运维需求，方案需大幅优化整改，得1分。


（3）商务分（2分）

	评审细则
及分值
	评审标准

	类似项目业绩

（2分）
	自2025年1月1日以来所投核心产品同品牌同类型（以合同签订时间为准）的业绩，每提供一份类似业绩的合同得0.5分，最多得2分。
提供业绩合同扫描件加盖供应商公章，业绩时间以合同签订时间为准，未提供不得分。


第六章  投标文件格式
投  标  文  件
项 目 名 称：
项 目 编 号：
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、2024或2025年度的财务状况报告
（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函
致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺
供应商（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                   。（须附证明材料）
主要专业技术能力有：                       。（须附证明材料）
供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）
七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）
八、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）
九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明
授权委托书
致：采购单位
本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日
法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

	
	


委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

	
	


填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位 
兹证明，
姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	
	


供应商名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：
日期：    年     月     日
十、投标函
投标函
致：采购人
根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
供应商开户行：
账        号： 
供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日   期：
填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。
十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位； 
2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；
……
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日   期：
填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。
十三、联合体协议（参考格式）（本项目不适用）
联合体协议
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市质量技术综合检验检测中心组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）
供应商1全称（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：     年   月   日
供应商2全称（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：     年   月   日
……
备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。
十四、投标分项报价表（分包号：**）
投标分项报价表
项目名称：      项目编号：      分包号：
单位：元
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。


注：投标总报价超过各分包最高限价、单设备超单台限价的均投标无效。
供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金、制造商保修费用和其他费用。
3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符
4、行数或事项不够，可自行增加。
十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
技术要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
商务要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）
类似项目业绩一览表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
十八、项目团队人员一览表（分包号：**）
项目团队人员一览表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	学历
	年龄
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
十九、开标一览表
供应商全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	投标货物名称
	总价（小写）

	
	元

	核心产品
	


          年     月     日

二十、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日
1、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3、该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4、该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5、该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
6、划除栏无需填写。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

