## Sheet1
附件2：采购包2的技术参数及功能指标
序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及功能指标 | 备注
1 | 彩色多普勒超声系统 | 1 | 台 | 一.设备名称：彩色多普勒超声系统 二.用途说明 2.1.用途：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其他 三.物理规格及人机交互要求 ▲3.1.显示器要求：≥23英寸高分辨率彩色液晶显示器 3.2.触摸屏要求：≥13英寸彩色触摸屏 3.3.探头接口数量≥4个 四.系统成像技术 4.1.二维灰阶模式 4.2.M型模式 4.3.彩色多普勒成像 4.4.频谱多普勒成像，连续多普勒成像 4.5.组织多普勒成像 4.6.空间复合成像技术 4.7.扩展成像 ▲4.8.全程动态聚焦技术，支持全场任意焦点聚焦，保证成像效果均一 4.9.具备B模式局部ROI区域高分辨率显示技术 4.10.立体血流技术 ▲4.11.具有超微血流成像技术 ▲4.12.具有超声波回声衰减技术，可对衰减信号回收处理，辅助定量评估生物组织脂肪变程度 五.高级成像功能 ▲5.1.具有高端造影成像技术和分析软件，并提供原厂技术白皮书 5.1.1.造影成像功能支持腹部探头、浅表探头、相控阵探头、腔内探头 5.1.2.B型图与造影图像实时同屏双幅显示 5.1.3.具有双计时器 5.1.4.可使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点 ▲5.2.具有弹性成像单元，可支持应变式弹性、剪切波弹性等弹性成像方法，并可进行弹性定量分析；（要求提供厂家技术参数白皮书等证明文件） 六.测量分析和报告 6.1.全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 6.2.支持一键自动对肝脏的灰阶和肾皮质进行肝脂肪变性评估 6.3.血管内中膜自动测量技术 6.4.自动工作流协议，用户可自定义操作协议，完成自动切换图像模式、自动标记体表示意图等操作 7.1.电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放 八.系统技术参数及要求 8.1..二维灰阶模式 8.1.1. TGC: ≥8段 8.1.2. LGC: ≥8段 8.2.彩色多普勒成像 8.2.1.包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 8.2.2.取样框偏转: ≥±25度（线阵探头） 8.2.3.支持B/C 同宽 8.3. 频谱多普勒模式 8.3.1.最大速度: ≥8.0m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s） 8.3.2.最小速度: ≤1 mm /s 8.3.3.取样容积: 0.5-25mm ，支持所有探头 9.1.支持网络连接 9.2.智能终端互联，可以一键将设备中的图像与电影保存至手机或移动终端中，并且可以在机实时开启远程会诊 ★10.1.探头配置（至少配4把）：单晶体凸阵探头、线阵探头、单晶体相控阵探头
2 | 全自动生化免疫流水线（生化模块+发光模块各1个 | 1 | 套 | 全自动生化免疫流水线招标参数 一、样本进样系统基本参数 1.样本架进样方式：样本架号和条码模式，支持门诊优先、重测优先； 2.样本架类型：去盖样本架和常规样本架，可通过样本架条码识别； 3.样本输入：最高可同时容纳240个样本上机检测； 二、生化模块基本参数 1.仪器类型：随机任选、分立式全自动生化分析仪 2.测试速度：生化恒速1000测试/小时，选配ISE速度可达1200测试/小时 3.测试原理：比色法、比浊法 4.分析方法：终点法、固定时间法（两点法）、动力学法（速率法） 5.试剂模式：支持单/双、三/四试剂测试 6.试剂系统：盘式试剂盘，最大试剂位218个 7.样本加样：1.0μl~25μl，0.1μl步进 8.样本针：具有液面检测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测功能，具有样本针超声波清洗功能 9.试剂针：具有液面检测、立体防撞、气泡检测，气泡自动吸除功能 12.反应盘恒温装置：恒温槽固体直热，日常免维护保养 三、化学发光免疫模块基本参数 1.分析方法：双抗体夹心法、间接法和竞争法； 2.反应杯：1200个，随时添加，防静电设计 3.反应温度：37°C±0.3°C，温度波动≤0.1°C，恒温槽固体直热 4.生物安全：可进行反应后物质固体和液体分离技术 5.磁分离机构布局：独立磁分离盘，4重磁分离清洗，自动底物注入 5.质控规则：Westgard多规则质控、Twinplot 6.溯源性：符合国际量值溯源体系要求 7.拓展功能：具有模块化拓展功能，可以与同品牌全自动生化仪联机 8.TSH满足功能灵敏度≤0.02μIU/mL,HIV可进行抗原抗体联合检测，乙肝五项及HIV通过认证 四、操作系统参数 1.操作系统：21.5寸宽屏液晶触摸显示器，支持英文或中文语言 2.操作软件：1套操作软件，同时操作生化和免疫模块的测试
3 | 全自动五分类血细胞分析仪 | 1 | 台 | 1. 为保证检测效率，一台仪器可做血细胞计数、白细胞分类以及C-反应蛋白等项目的检测。（实质性参数） 2.检测参数：≥28项可报告参数（不含散点图和直方图） 3.研究参数：≥12项，包括中性粒细胞和淋巴细胞比值、血小板和淋巴细胞比值、大红细胞、小红细胞、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞等 4.进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式 5.样本用量：五分类+CRP模式≤35μl，CRP模式≤20μl 6.血红蛋白及CRP线性范围需满足HGB：0-260g/L；CRP：0.2~320mg/L 7.为保证试剂耗量准确性，CRP试剂包装规格按人份数注册（附注册证）
4 | 全自动尿液分析一体机 | 1 | 台 | 1.尿液分析工作站组合形式：尿液干化学有形成分分析一体机； 2. 工作原理：有形成分分析：采用机器视觉成像自动识别技术；干化学分析：采用光电比色法； 3.一次吸样可完成有形成分和干化学项目的检测； 4. 检测项目：干化学测定参数≥14个，可提供蛋白肌酐比、微量白蛋白肌酐比；尿有形成分测定参数≥25项； 5.检测速度：有形成分检测模式≥100个测试/小时；干化学检测模式≥160个测试/小时；干化学+有形成分检测模式≥100个测试/小时； 6. 自动调焦技术：仪器具有自动调焦技术，无需定焦液进行人工调焦； 7. 图片分辨率：≥400W 像素，图片分辨率≥2400*2000 8.可提供红细胞位相参数：其中报告参数≥9项；可提供直方图≥3个，散点图≥2个；
5 | 全自动凝血分析仪 | 1 | 台 | 1.可以对凝血凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目进行检测。 2.最大检测速度PT≥300 T/h。 3.综合测速凝血四项≥80T/h 4.样本位≥25个 5.试剂位≥25个，冷藏试剂腔位，能同时兼容联杯试剂和玻璃瓶试剂 6.任意通道可做急诊检测 7.支持自动复检，不额外消耗存储复检样本用反应杯。 8.仪器内斜轨段最多能缓存≥70个反应杯，支持不停机添加反应杯
6 | 碳十四分析仪 | 1 | 台 | 1、采用双通道采集数据。 2、双测量室，同时测量≥2个样本，节省时间 3、无需淬灭校正。 4、自动给出DPM及HP感染的阴性，不确定，阳性+，阳性++，阳+++，++++六类诊断结果。 5、自动故障诊断。 6、自动扣除本底计数。 7、自动进行测量数据打印，自带热敏式微型打印机。 8、采用≥8寸液晶触屏显示操作界面和输入患者信息 9、具有RFID读卡器，通过授权仪器使用次数功能，达到专卡专用。 10、检测仪的本底计数率≤50min。 11、检测仪检测样本的重复性:≤10%。 12、检测仪检测样本的准确度:±10%。 13、测量时间仪器自动选定250S、功耗≤30VA。 14、仪器可随时升级，与用户电脑系统连接实现海量数据管理和连接标准打印机打印格式化报告。 15、可接入医院局域网，连接扫码枪，接入LIS系统。
7 | 糖化血红蛋白 | 1 | 套 | 1.检测原理:离子交换高效液相色谱(HPLC)法。 2.样本容量:循环式轨道进样，单次最大上样量≥80个样本，样本自动混匀。 3.分析柱寿命≥6000次。 4.HbA1c的检测线性范围≥3%-18%。
8 | 血沉分析仪 | 1 | 台 | 1.分析结果：魏氏法（mm/h） 2.分析容量：≥80个测试/小时 3.结果分辨率：0.1mm/1h 和 0.1mm/2h 4.压积测试速度：≥900个测试/小时 5.通道误差：≤±4mm/h 6.测量范围：≥0~150 mm/h
9 | 纯水机 | 1 | 台 | 1.产水量：≥80L/H（水温25℃）； 2.产水水质：≤0.1μS/cm电导（在线检测）； 3.产水水质符合GB/T6682-2008实验室用水标准。 4.实时进行产水水质、压力监测，运行状态显示等； | 非医疗产品
10 | 生物安全柜 | 1 | 套 | 1.气流模式：30%外排，70%循环； 2.通过生物安全柜YY0569-2011Ⅱ级生物安全柜认证和GB 41918-2022 生物安全柜认证； 3.流入气流平均风速≥0.52m/s，下降气流平均风速≥0.32m/s； 4.紫外灯安装在工作区背面上部，确保操作区能完全覆盖照射杀菌，同时具有一键紫外灯预约30min功能，并可设定更改预约时长； 5.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃，防护人员安全； 6.报警代码显示提醒设计； 7.柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜操作区后部的左右两侧，操作区两侧取电方便； 8.具有水阀、气阀孔交错设计，位于正视安全柜方向的左侧； | 非医疗产品
11 | 医用冰箱 | 1 | 台 | 1、温度区间包含在2~8℃范围内，微电脑控制。 2、样式：立式、双门。 ▲3、有效容积≥750L。 4、变频压缩机，适配性强，碳氢制冷剂，直流静音冷凝风机，产品性能更加稳定可靠。 5、门体材质：电加热玻璃门，可根据使用环境选择常开、常关、自动电加热三种模式，门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露。 6、高亮度LED白色数码屏，视觉更柔和，同时可显示箱内温度和湿度，显示精度0.1℃。 7、超薄涡流风机位于顶部设计，配合嵌入式风道，高效制冷、降低能耗的同时，箱内顶部平整设计，使用更安全，提高存储空间。 8、完善的声光报警系统：采用声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式，具备高低温报警、断电报警、传感器故障报警、环温报警、开门报警、通讯故障报警等功能，确保存储物品的安全。 9、可调搁架设计：标配10个高密度钢丝浸塑搁架，间距小于1公分，防止物品掉落，带价目条，方便放置物品标识，易于清洗。 10、门体标配机械锁，安全门锁设计，保护样本安全。 11、采用风幕匀冷技术，箱门处形成风幕包裹，箱内温度长效保持在2~8℃；开门时气流阻隔外部热空气进入间室，保证箱内温度波动性≤2℃。 12、多重保护功能：童锁保护、压机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、停机间隔保护等多重保护功能。 13、标配蓄电池，断电情况下，可提供不少于24小时报警功能，实时显示箱内温度变化。
12 | 低速离心机 | 1 | 台 | 1. 微机控制，直流无刷电机驱动，运行稳定、噪声低、转速精度高； 2. 触控面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置自动存储； 3. 实时RPM/RCF之间读数换算和设定，方便快捷； 4. 采用高强度ABS工程塑料一次注塑成型外壳，外形美观、抗腐蚀、耐酸碱； 5. 转速≥4000r/min； 6. 相对离心力≥2500×g； 7. 容量：≥50ml×6； 8. 整机噪音：：＜60dB(A)； | 非医疗产品
13 | 显微镜 | 1 | 台 | 1.生物显微镜，铝合金金属机身，具有保护外壳； 2.光学系统：无限远光学系统，齐焦距离≤国际标准45mm； 3.载物台：钢丝传动，无齿条结构，行程为：≥76mm（X）x 30mm（Y），微调旋钮最小调节距离≤2.5um； 4.双目观察筒：瞳距调整范围：≥48-75mm， 倾斜角度≤30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20； 5.目镜：≥10X，带眼罩，视场数≥20； 6.物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27mm）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）油镜。 | 非医疗产品
14 | 恒温水浴箱 | 1 | 套 | 1、适用范围：适用于蒸馏干燥、浓缩及恒温加热化学药品、生物制品，检查血清和生化实验，恒温培养以及对注射器和小型手术器械进行煮沸消毒之用。 2、箱盖内部非对称斜坡设计，避免箱内水汽凝结后滴落在试验样品上，造成样品失效； 3、温度范围：室温+5℃至65℃； 4、温度波动度：≤±0.5℃； 5、温度均匀度：≤±0.5℃； 6、温度显示精度：≤0.1℃； 7、温度控制精度：≤0.1℃； | 非医疗产品
15 | 干式电解质分析仪 | 1 | 台 | 1.仪器性质：干式电解质分析仪. 2.标本类型：血清、血浆 3.样本量：50ul，K、Na、Cl三项目同时检测 4.测试载体：多层化学涂膜干试剂片，具备展开层，反射层，反应层和透明支持体结构. 5.测试原理：离子选择电极法。 6.测试项目：钾、钠、氯三个项目 7.测试速度：1分钟/钾钠氯三个测试 8.测试方式：电解质K、Na、Cl三项目在一张测试片 9.试剂包装：测试试剂干片单片包装，冷藏储存，不冷冻、不浪费 10.校准方法：参比液定标 11.样品位：1个 12.开机准备：无需开机前的繁琐准备,24小时开机,操作方便. 自带热敏打印机。 13.管道：无需水和排污管道，故需最少的保养. 14.环保：没有上下水管道系统,真正实现“零污染”,没有排污口,所有废料都包含在已用过的干片上. 15.数据结果：自带热敏打印机，可以连接LIS
16 | 平衡功能训练及评估系统 | 1 | 套 | 1、额定输入功率：50VA。 2、测试平台外形尺寸（长宽高）：≥1100×835×1090mm。 3、操作台外形尺寸（长宽高）：≥790×700×1900mm。 4、扶手杆调节高度：0～250mm。 5、活动平台绕球心摆动范围：-10°～+10°。 6、液压阻尼器可提供6个等级的阻力调节，一键电动调节。 7、配置2个固定脚轮和1个万向脚轮方便转移整机。 8、配置可穿戴式安全防护腰围。 9、测试平台与主机之间连接方式：有线、无线两种。 10、测试平台最大承重：≥136kg。 11、情景互动模式训练：稳定、承重转移、承重转移和稳定、双重任务四种训练类别，≥30款游戏，可进行单双侧、单双向、单双轴训练，训练后自动生成游戏训练报告及数据评估。 12、评估报告：根据患者的稳定指数、标准差、区域占比等数据，生成整体的评估报告，支持打印功能。 13、训练方式：游戏训练、常规训练。 14、测试方式：睁眼稳定范围测试、睁眼姿态稳定测试、闭眼姿态稳定测试。 15、具有系统管理、患者管理、病历储存、备份恢复功能。
17 | 语言障碍康复评估训练系统 | 1 | 套 | 1.产品组成：由硬件和专用软件组成。硬件包括：电脑主机、显示器、隔离变压器、打印机、键盘、鼠标、加密狗、麦克风、音箱、工作台和通讯电缆线等。专用软件包括四大功能模块：系统简介、资料管理、评估筛查和康复训练； 2.输入功率：300VA； 3.使用电源：220V，50Hz； 4.硬件配置 (1)CPU：双核及以上 (2)内存：8GB及以上 (3)硬盘：200G及以上； 5.系统简介功能：详尽解释整个系统的按键功能和操作说明 6.资料管理功能：具有登记，查询，修改患者基本情况信息、病例资料等功能 7.评估筛查功能：包括了听检查、视检查、语音检查和口语表达检查四部分。 (1)听检查：包括图匹配、指图、指数字、指字、是否判断检查。 (2)视检查：包括视图匹配、视执行检查。 (3)语音检查：包括清浊音检查。 (4)口语表达检查：包括跟读、记忆、看图讲名、看朗读、自己讲检查。 8.康复训练功能：包括评估结果、康复内容、康复建议三部分。 9.评估结果：查看当前患者当次评估测试结果。 10.康复内容：包括听训练、视训练、语音训练、发音器官训练、口语表达训练和学老师平台六大部分。 (1)听训练：根据语音提示，通过触摸屏或鼠标选择正确的图形、文字或答案，包括听指令指图、听理解指图、听理解指字和听理解判断训练。 (2)视训练：根据屏幕文字提示，通过触摸屏或鼠标选择正确的图形、文字或答案，包括看指令指图、看文字指图、看文字指字和认知是否判断训练。 (3)语音训练：根据屏幕文字或语音提示，对麦克风进行发声，使屏幕中出现相对应的事件，包括发声训练、音量训练、音长训练、声调训练、跟读训练、清浊音训练和韵母轨迹训练。 (4)发音器官训练：根据屏幕文字或语音提示，完成相应训练动作，包括松弛运动训练、呼吸训练、口部运动和唇部训练，其中口部运动包括鼓腮练习和舌部运动。 (5)口语表达训练：根据屏幕文字、图形或语音提示，完成相应训练，包括复述训练、阅读训练、命名训练、记忆训练和自发言语训练。 (6)学老师平台：可设计复述、命名、判断、理解、阅读、造句、选择、匹配、视频9种训练题型。 11.▲ 康复建议：针对失语、智能障碍、构音障碍三大类语言障碍疾病提供康复训练建议，可选择相对应的康复建议进行康复训练。 12.▲ 效率：软件功能界面间切换、信息查询处理时间≤2s。 13.连续工作时间大于8h。
18 | 多关节主被动训练仪 | 1 | 台 | 1.用于对肢体运动功能障碍的使用者肢体进行主被动康复训练。 ▲2.设备应具有主动训练，被动训练，主被动训练，助力训练，等速训练模式。 3.转速康复器被动模式的转速可调节范围：5～60 r/min，调节步长为1 r/min。 4.康复器上肢输出扭矩不小于9.2 N·m，具有三档阻力调节 。 5.康复器的阻力扭矩可调节范围：0～20档，分别对应0-20N.m的阻力扭矩值。 6.康复器训练时间可调节范围1～99min,步长1min。 7.康复器提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据。 8.紧急保护措施：具有手动急停和痉挛保护功能。 9.监测到痉挛发生时，康复器作出保护动作，在5s之内停止运转，并自动转入反向低速运转。该功能默认为开启状态，可在参数设置时关闭功能。 10.痉挛等级四挡可调，关闭，低，中，高。 11.具有语音互动功能，在治疗过程中提示及督促患者训练。 ▲12.肌张力显示：具有最低肌张力，最高肌张力，平均肌张力三种显示。 13.采用不小于10英寸的彩色触摸屏操作显示。 14.具有自动换向，手动换向两种方式，自动换向时间可调。 ▲15.训练结束会显示主动训练时间和被动训练时间，及主动训练里程，被动训练里程，能量消耗，痉挛次数，对称性，肌张力等信息。 16.标配两种手部握具及手部固定带。
19 | 减重步态康复平台 | 1 | 套 | 1、外形尺寸(mm)：≥1100×1080×1580 2、立柱升降调节范围（mm）：0～300 3、扶手高度调节范围(mm)：0～300 4、根据患者体重，通过吊带控制，调节患者训练中下肢的承重量，保证行走安全。 5、立柱升降可调节；通过调节立柱升降高度，从而调节训练者下肢的承重，使患者处于能承受范围内，从而进行步态训练； 6、配备手柄开关，方便对患者进行点控操作。 7、配备DC24V备用电源，确保设备在没有电网电源提供下的正常使用 8、配备海绵扶手用来保持患者身体平衡或支撑，可以保证人身安全。 9、静电喷塑架，涂层外观质量优异，附着力及机械强度强，对人体无毒害。 10、带刹脚轮，有效地控制训练器在使用过程中的移动幅度，使患者在相对安全的情况下进行训练。
20 | 肋木 | 1 | 套 | 1、规格：≥973×550×2153mm。 2、肋木杠直径：≥φ25mm。 3、肋木杠间距离：≥150mm。 4、额定载荷：≥135kg。 5、用途：借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练。 | 非医疗产品
21 | 矫正镜（带格） | 1 | 套 | 1、规格：930×650×1840mm。 2、镜面玻璃厚度：≥5mm。 3、用途：各种姿势矫正训练。 | 非医疗产品
22 | 平行杠（配矫正板 | 1 | 套 | 1、规格：≥3500×1150×800～1250mm。 2、矫正板坡度：≥15°。 3、杠杆直径：≥φ38mm。 4、杠杆宽度调节范围：340～600mm。 5、额定载荷：≥135kg。 6、用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态练习。 7、材质：型材、多层板、橡胶、地板革。 8、结构形式：底架、扶手、矫正板。 | 非医疗产品
23 | 楔形垫(软) | 2 | 套 | 1、规格：≥500×600×150mm，倾斜角15°。 2、用途：卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松弛训练者。 3、材质：泡沫、皮革。 4、结构形式：楔形垫。 | 非医疗产品
24 | 体操棒与抛接球 | 1 | 套 | 1、规格：≥400×400×1020mm。 2、体操棒规格：≥φ29×1000mm。 3、体操棒数量：≥5个。 4、抛接球直径：≥φ250mm。 5、抛接球数量：≥4个。 6、用途：通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力。 7、材质：多层板、实木、绒布。 8、结构形式：支撑架、训练棒、抛接球。 | 非医疗产品
25 | 系列沙袋（绑式） | 1 | 套 | 1、沙袋规格数量：0.5kg，0.75kg，1.0kg，1.5kg，2kg，2.5kg各两件。 2、规格：≥640×380×710mm。 3、用途：肌力训练、关节活动度训练、关节屈伸训练。 | 非医疗产品
26 | 系列哑铃 | 1 | 套 | 1、规格：≥500×500×1080mm。 2、哑铃：1磅2件、2磅4件、3磅4件、4磅4件、5磅4件。 3、用途：进行肌力和医疗体操训练。 4、材质：型材、橡胶。 5、结构形式：底座、脚轮、哑铃。 | 非医疗产品
27 | 复式墙拉力器 | 1 | 套 | 1、拉力器套数：2。 2、行程范围：0～126cm。 3、配重块质量：1.8kg。 4、配重块数量：10块。 5、绳索额定载荷：720N。 6、手柄额定载荷：480N。 7、规格：630×190×1800mm。 8、用途：进行四肢抗阻力运动，训练肌肉力量。 | 非医疗产品
28 | 前臂旋转练习器(前臂康复训练器) | 1 | 套 | 1、规格（mm)：≥470×400×990。 2、手柄至转动轴距离的调节范围（mm）：0～630。 3、前臂垫前后调节范围(mm)：0～350。 4、用途：对关节功能障碍患者进行康复训练。 5、材质：型材、橡胶、海绵、皮革。 6、结构形式：前臂垫、前臂垫调节螺栓、阻尼装置、阻尼调节手柄、固定装置、平台、平台升降手柄。 | 非医疗产品
29 | 滑轮吊环训练器 | 1 | 套 | 1、规格：≥500×420×1000mm。 2、升降支架调节范围：0～200mm。 3、额定载荷：15kg。 4、用途：用于肩关节活动范围训练，关节牵引，肌力训练。 5、用途：训练上肢稳定性、协调性功能。提高上肢的日常活动能力。 6、材质：不锈钢、橡胶、尼龙。 7、结构形式：固定座、把手、训练架、尼龙绳。 | 非医疗产品
30 | PT床 | 2 | 张 | 1、外形尺寸（长×宽×高）：≥190㎝×123㎝×48㎝ 2、床面高度：≥48㎝ 3、产品用途：用作PT受训者在床上进行各类康复训练活动。 | 非医疗产品
31 | PT凳(医用诊疗椅) | 4 | 张 | 1、规格尺寸：≥600×600×420～560mm。 2、升降功能：升降轻便灵活，无噪音。 3、椅面载荷：静载荷≥135kg。 4、功能适用：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具。 | 非医疗产品
32 | 牵引网架(网架和床) | 1 | 套 | 1、规格(mm)：≥2000×1150×2050 2、床面高度（mm）：490 3、床面宽度（mm）：1100 4、水平网架额定载荷：80.0kg 5、绳索、吊带额定载荷：50kg 6、床面额定载荷：135.0kg 7、用途：肌力、关节活动度、放松调整训练，可进行牵引治疗 | 非医疗产品
33 | 训练用阶梯（双向） | 1 | 套 | 1、外形尺寸：≥长3550mm，宽800mm，高1350~1550mm。 2、扶手杠调节范围：0-200mm。 3、额定负载：≥135kg。 4、阶梯应着地平稳，底脚与水平面的差值≤2mm，并在使用中不应产生晃动。 | 非医疗产品
34 | 双轮助行器 | 1 | 套 | 1、规格：≥460×520×760～930mm。 2、扶手宽度：≥480mm。 3、额定承载质量：≥100kg。 4、调节孔位数：≥8。 5、用途：辅助代步用具。 6、材质：铝型材。 7、结构形式：把手、支撑杆、脚轮。 | 非医疗产品
35 | 平衡板（带扶手） | 1 | 套 | 1、规格（mm）：≥900×700×170。 2、面板摆动角度：-17°～+17°。 3、最大承载质量为：135kg。 4、用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡协调训练。 5、材质：多层板、不锈钢。 6、结构形式：平衡板、扶手。 | 非医疗产品
36 | 站立架(双人) | 1 | 套 | 1、肘部垫尺寸：≥280×80×40mm。 2、肘部垫额定承载质量：80kg。 3、臀部垫和绑带额定承载质量：200kg。 4、规格：1420×930×1080mm。 5、用途：截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等。 6、材质：型材、多层板、橡胶、海绵、皮革。 7、结构形式：台面，肘部垫，臀部绑带，膝部垫，支架等。 | 非医疗产品
37 | OT综合训练工作台 | 1 | 套 | 1、规格：≥1930×1065×940mm。 2、左右操作面板：500×390mm。 3、后操作面板：980×390mm。 4、操作面板调节范围：0～350mm。 5、用途：改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力。 6、组件：上肢协调功能训练器（手指）、分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮。 | 非医疗产品
38 | 上肢协调功能练习器（手指） | 1 | 套 | 1、规格：≥320×230×285mm。 2、用途：训练上肢稳定性、协调性功能。提高上肢的日常活动能力。 3、材质：实木、橡胶。 4、结构形式：滑动球、支撑杆。 | 非医疗产品
39 | 上肢协调功能练习器（腕） | 1 | 套 | 1、规格：≥800×200×410mm。 2、材料：木制、不锈钢。 3、用途：训练上肢稳定性、协调性功能。提高上肢的日常活动能力。 4、材质：多层板、不锈钢、橡胶。 5、结构形式：底座、手柄、训练曲线架。 | 非医疗产品
40 | 分指板 | 2 | 套 | 1、规格尺寸：≥220×170×50mm。 2、用途：用于防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形。 3、材质：实木、多层板。 4、结构形式：分指板、弹力带。 | 非医疗产品
41 | 手功能组合训练箱 | 1 | 套 | 1、规格：≥550×400×140mm。 2、木插棍外形尺寸及数量：4支大φ29mm、5支中φ24mm、5支小φ19mm。 3、铁插棍外形尺寸及数量：大φ8×60mm、中φ6×60mm、小φ4×60mm，各21支。 4、螺栓外形尺寸及数量：M10×50（3只）、M8×50（2只）、M6×50（3只）。 5、螺母外形尺寸及数量：M10（3只）、M8（3只）、M6（3只）。 6、用途：组合训练患者眼一手协调功能，改善手指功能，提高手协调性、灵活性。 7、材质：实木、多层板、玻璃、不锈钢。 8、结构形式：木箱、玻璃球、不锈钢棒。 | 非医疗产品
42 | 认知图形插板（木制图形插板） | 1 | 套 | 1、规格：≥300×300×7mm。 2、用途：患者感知能力及大脑对图形的识别训练。 3、材质：多层板。 4、结构形式：底座、训练块。 | 非医疗产品
43 | 电动起立床 | 1 | 张 | 1、电源：AC220V±22V；50Hz±1Hz。 2、功率：250VA。 3、控制方式：手柄控制； 4、床面尺寸（长宽）：≥1780×620mm。 5、床面离地高度：≥550mm。 6、外形尺寸（长宽高）：≥2050×780×840mm； 7、桌面尺寸（长宽）：≥700mm×500mm； 8、起立角度：0°～90°连续可调，允差±5°； 9、脚踏板调整角度：背屈最大为20°，跖屈最大为30°，允差±3°。 10、活动脚轮：4个脚轮通过脚踏四联动装置锁定，压下脚踏四联动装置，床架上升，4个脚轮着地，升起脚踏四联动装置，床架下降，4个脚轮升起锁止。 11、电机最大升降推力：8000N。 12、承重：≥175kg。
44 | 康复床（电动） | 1 | 张 | 1、电源条件为： a)、供电电源：a.c.220V 频率50Hz. b)、额定输入功率：240VA。 3、外观尺寸（长宽高）：≥2020×1240×500～1000mm。 4、床面升降行程：0～500mm。 5、最大安全载荷：200kg。 6、控制方式：手柄开关和脚踏开关。 7、配备4个脚轮通过脚踏四联动装置锁定，压下脚踏四联动装置床面上升，四个脚轮着地，升起脚踏四联动装置床面下降，四个脚轮升起锁止。 8、配备支腿调节地脚，方便对床体进行调整。 9、电机最大推力：8000N。
45 | 康复床 | 1 | 张 | 1.用途：按摩师对患者按摩时用床 2.参考规格(cm)：≥190×60×60 3.额定载荷：≥1700N
46 | 磁振热治疗仪 | 1 | 套 | 1、额定输入功率：150VA。 2、磁场强度范围：≤38mT。 3、振动频率：50Hz±1Hz。振动幅度：2mm～5mm。 4、具备六种治疗模式 5、温度控制：默认常温工作模式，可选择温控工作模式，40℃～55℃四档可调，允差±3℃。 6、治疗定时时间：1min～60min可调，步距1min，允差±5%。 7、将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合，由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行。 8、输出通道：单通道。 9、数码管显示窗口。 10、标配一个标准温热导子，一个颈肩温热导子。 11、治疗仪治疗完毕，并有峰鸣音提示。 12、超温保护装置：治疗仪具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，停止输出，应用部分的温度不超过60℃。 13、具有负载检测功能。
47 | 空气波压力循环治疗仪 | 1 | 套 | 1、操作方式：数码显示，按键控制，使用简便。 2、气囊腔数：配备双下肢气囊。 3、压力范围：0kPa～27kPa（0mmHg～203mmHg），步进1kPa。 4、压力调节：采用数据采集技术，快速识别压力值，利用旋钮电位器进行快速压力调节，操作简便。 5、零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。 6、治疗时间：1min～99min自由设置，开机默认20min。 7、提示与警示：具备过压保护提示功能。 8、自动泄压功能：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。 9、安全保护功能：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止。 10、静音治疗：设备使用噪声不超过60dB(A)。 11、压强监测：内置压强检测模块，实时监测工作状态下压强。 12、充气间隔时间：8s。 13、充气保持时间：1s。
48 | 四肢联动康复训练仪 | 1 | 台 | 1、外形尺寸（长宽高）：1655×750×1200mm，允差±10%。 ▲2、供电方式：内部、外部电源供电两种可自由转换。 3、最大承重：200kg。 4、操作显示：7英寸液晶触摸显示屏。 5、操作屏幕显示内容：时间、功率、步频、新陈代谢率、步数、卡路里、阻力等级。 6、步频范围：0～250步/分，功率范围：0～800瓦特，累积计步：9999步，卡路里消耗：0～999卡。 7、阻力调节：10级阻力（0～20N·m），允差±10%，步进2N·m。 8、座椅前后可调，由前向后调节范围 0～325mm，允差±5%，在调节范围内放下前后移动拉杆 可以进行位置锁定。座椅高度升高范围 0~40mm，允差±5%。 9、把手长度调节范围：0～400mm，允差±5%。 10、座椅可向左右旋转90°，旋转至90°时自动锁定，允差±2°。 11、人体工程学靠椅设计，两侧扶手可折叠，方便病人转移。 12、座椅靠背调节角度：0～31°，允差±5°。
49 | 神经肌肉电刺激 | 2 | 台 | 1、外形尺寸（长宽高）：360×340×200mm。 2、操作显示：触控操作，数码显示。 3、输出通道：三通道脉冲输出（每个通道分两路输出）。 4、输出波形：双向不对称方波。 5、单个脉冲能量：不超过300mJ。 6、治疗模式：完全失神经、部分失神经两种。 7、完全失神经： ▲7.1、输出脉冲频率：500Hz，调制波频率0.5Hz～10Hz，步进为0.5Hz，允差±15%。 7.2、脉冲宽度：由5个1ms组成，调制波宽度10ms，允差±30%。 8、部分失神经： ▲8.1、输出脉冲频率：0.5Hz～10Hz，步进为0.5Hz，允差±15%。 8.2、脉冲宽度：10ms，允差±30%。 9、刺激仪在500Ω的负载电阻下，幅值最大50V，允差±15%。 10、治疗时间：0～99min可调，允差±10%，治疗时间结束有蜂鸣器提示声，输出停止。
50 | 干扰电(单通道) | 1 | 台 | 1、一路三维干扰电输出。 2、数码触摸玻璃面板。 3、便携台式，可选配台车。 4、工作频率：5kHz。 5、差频频率范围：1Hz～200Hz。 6、每路最大输出电流有效值60mA。 7、调制频率：0～150Hz。 8、调幅度：0%、25%、50%、75%、100%。 9、动态节律：15s; 10、差频周期：1/F（随机变化）。 11、定时设置范围：1min～99min连续可调，级差1min。 12、9个固定处方，可实现正弦波调制，方波调制。 13、自粘式电极。 14、具备输出通道开路，短路保护功能。
51 | 超短波治疗仪 | 1 | 台 | 1、工作频率：27.12MHz，允差±1.5%。 2、治疗时间：分10min、15min、20min、25min、30min五档可调，各档允差1min，预热时间≤120s。治疗结束后有蜂鸣声提示治疗结束。 3、治疗模式：连续和脉冲。 4、输出功率：分0W、20W、40W、60W、100W、200W六档可调，允差±20%。 5、脉冲模式： 5.1、脉冲调制频率：疏波MF70Hz，密波DF350Hz；允差±10%。 5.2、调制波形：方波。 5.3、调制脉冲脉宽：疏波2.0ms，密波1.8ms，允差±20%。 5.4、调制度：100%，允差±5%。 6、输出线长度：≥1100mm，允差±10%。 7、指示灯条：指示输出强度。 8、治疗结束后输出保护功能：有声音提示并断开输出。 9、具有手动调谐功能。
52 | 红外偏振艾疗仪 | 1 | 台 | 1、电源：AC 220V，频率：50Hz。 2、额定输入功率：1000VA。 3、主机外形尺寸（长宽高）：455×405×980mm，允差±10%。 4、输出通道：单通道。 5、支架高度调节范围：460～1400mm，允差±30mm。 6、显示方式：数码管显示。 7、治疗头：支持三维旋转方向；具有磁吸装置，确保在不同位置下盖子不掉落。 8、艾灸能量裙，使艾灸集中于病灶，又避免暴露隐私。 9、红外光波长范围：580nm～1050nm。 10、输出光功率：最大10W，允差±2W。 11、光疗档位：1～3档可调。 12、光疗频率：on、60Hz、50Hz、25Hz、10Hz、5Hz共6档。 13、艾灸加热温度：100℃～160℃可调，允差±10℃，级差10℃。 14、工作时间：1min～99min可调，级差1min，允差±60s。 15、具有双重独立的温度保护装置。 16、红光和艾灸可单独或同时使用。 17、具备防倾倒保护功能。
53 | 电脑中频治疗仪（双通道） | 1 | 台 | 1、尺寸：≥长380mm，宽310mm，高120mm。 2、显示方式：液晶显示（7寸）。 3、输出通道：两路中频加透热输出、两路离子导入直流输出、一路干扰电输出。 4、中频频率为2kHz～10kHz。 5、调制频率为0～150Hz。 6、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～250us。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。 7、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%。 8、具有60个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。 9、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。
54 | 吞咽治疗仪 | 1 | 台 | 1.产品组成：由主机、输出线、电源线、手持控制器、电极组成。 2.操作方式：彩色液晶触摸屏，配合一键飞梭进行定位操作。 3.通道数量：单通道便携机型 4.4种输出模式：成人连续模式，儿童交替模式，手控触发脉冲模式，自动触发脉冲模式（选配手持电极具有手持电极模式）。 5.设备内置电极放置和粘贴示意图，便于临床操作人员根据不同病症灵活选择。 6.患者病历信息管理：记录患者详情信息，可新增、查询、删除、导出病历信息。
55 | 体外冲击波治疗仪 | 1 | 台 | 1、工作压力：1.5×10²kPa-4.0×10²kPa（1.5—4.0bar），调节步进值0.1×10²kPa（0.1bar） 2、频率：单次。1Hz～15Hz可调，步进1Hz。 3、冲击次数10～9900次可调，步进单点10次，长按100次。 4、智能化管理系统，自动检测手枪连接状态。 5、具有4种模式 6、单通道冲击治疗，标配1把冲击手枪。 7、冲击手枪具有减振功能，减少对操作人员的手部的后冲力。 8、一共配备6个治疗头。标配1个子弹和1个弹道。 9、输出压力波脉宽最小为170us，其误差不应超出±10%。 10、治疗头金属部分可以在高温+135℃高温高压消毒。 11、机器自带高分辨率智能彩色触摸屏，8英寸。 12、带语音播报功能，治疗开始和结束有提示音。 13、过压安全装置，具有双重过压安全装置，防止空气压缩机在正常和单一故障状态下发生压力突然增大。 14、带有人体治疗部位选择图，可以根据身体部位选择相应的治疗处方，内置处方数量150个。 15、具有连续无限次冲击模式。 16、最大能量密度：3mJ/mm²，允差±20%。
56 | 超声波治疗仪 | 1 | 台 | 1、仪器至少配有1个手持移动式1MHz探头； 2、声工作频率：1MHz±10%； 3、功率：80VA； 4、额定输出功率：5W±20%； 5、使用电源：220V，50Hz； 6、波束类型：准直型； 7、波束不均匀系数：≤8； 8、治疗头有效辐射面积：2.5cm²±20%；
57 | 深层肌肉刺激仪 | 1 | 台 | 1、主机尺寸：长宽高115mm×61mm×328mm，允差：±20mm。 2、转速：400rpm～3200rpm可调，当前设定值允差±5%。 3、振动幅度：≥6mm。 4、工作时间：10min，允差±5%。 5、最高振动频率：≥75Hz，振动频率越高，可供医生选择的治疗范围越广。 6、噪声：≤60dB（A）。 7、按摩头：≥13个，可通过更换按摩头种类，模拟传统按摩手法：禅推、雀啄、掌摩、齿梳、指揉、指压、指按、拳振、揉捏、推、垂、击、拍、打、叩等。+E59
58 | 生物反馈主力电刺激仪 | 4 | 台 | 1、双通道输出，每通道可独立设置治疗参数，一个通道同时具备电刺激/肌电采集功能。 2、内置锂电池，可随身携带治疗，充电后循环使用，充满电可持续使用≥4小时。 ▲3、工作模式：5种，包括：电刺激、触发电刺激、助力电刺激、镜像治疗、肌电检测。 4、输出波形：双向对称波。 5、反馈阈值：10μV～1000μV。 6、分辨率（测量灵敏度）：≤2μV。 7、通频带：不窄于20Hz～500Hz（-3dB）（不包括陷波波段）。 8、系统噪声：≤lμV。 9、差模输入阻抗：>5MΩ。 10、共模抑制比：>100dB。 11、输出频率：2～100Hz可调。 12、脉冲宽度：50μs～450μs可调，步进10μs。 13、输出强度：0～60mA可调。 14、上升、下降时间：0～10s可调。 15、刺激、休息时间：0～20s可调。 16、主机治疗时间：1min～60min可调。设置从机最长工作时间：1min～99h59min，步进1min。也可设置不限制时间。 17、延迟时间：0～5s可调。 18、主机具有开路报警和低电量报警提示功能。 19、具备（可选配）阴道电极、直肠电极，可实现盆底、产后治疗。
59 | 牙科综合治疗机（配医生椅和护士椅） | 2 | 套 | 1、牙科椅(座垫)≥长1200mm，宽500mm，靠背长480，宽560mm，靠背转角-5°~80° 2、器械横臂转角：90°; 3、平衡臂转角：320°,上下移动范围：440mm；11.器械盘转角：≧160°; 4、灯臂转角：300°,上下移动范围：≧560mm； 5、手术灯转角：300°；助手臂转角：90°；助手臂挂架盒转角：≧300°; 6、手机管流量：0.22MPa时，不小于30L/min，手机转速不小于320000r/min； 7、精钢一体靠背，坚固结实，美观大方； 8、强吸：气压为500kPa时，真空度应不小于25kPa，气压为500kPa时，抽水速率应不小于1000mL/min 9、弱吸：水压为200kPa时真空度大于10kPa；水压为200kPa时，抽水速率应不小于400mL/min
60 | 超声喷砂牙周治疗仪（含原厂推车） | 1 | 套 | 1、输出的尖端主振动偏移（最大值）：90μm，偏差：±50% 2、输出的尖端振动频率：30±5kHz 3、输出的半偏移力（最大值）：10N 偏差：±50% 4、尖端输出功率：3W～20W 5、主机保险：T3.15AH 250V 6、进水压力：1bar～5bar (0.1MPa～0.5MPa) 7、进气压力：5.5bar～7.5bar（0.55MPa～0.75MPa)
61 | 热熔牙胶充填机 | 1 | 套 | 1、标配2颗2000mAh大容量电池，可1秒快速更换，充满电可供充填约100个根管； 2、有5个预设温度档位可以选择，满足不同的牙胶材料需求，100℃、120℃、150℃、180℃、200℃； 3、有3个注胶速度档位可以选择，满足不同根管的充填需求；
62 | 根管预备机 | 1 | 套 | 1、采用高性能无刷电机，扭力大，寿命长，转速高，噪音小，发热小，输 出更精准，更稳定，更高效； 2、超迷你6:1减速比弯机头，360°可旋转，使治疗更方便，口内视野更开阔； 3、采用实时反馈技术，对电机输出扭矩实时动态控制，有效预防断针； 4、往复模式角度每10°可调，精准的往复角度控制减小器械分离的风险，预备更高效； 5、无线手柄，操作更自如； 6、10种自定义程序和内置多种主流锉系统； 7、扭矩和速度范围宽，速度：100--1200 rpm,扭矩0.4--5.0Ncm;
63 | 牙根尖定位仪（根测仪） | 1 | 套 | 1、配有彩色液晶屏，图像清晰，多种颜色清晰指示工作锉针在根管中的轨迹 2、基于多频独立网络测量技术，自动校准保证了测量的准确度； 3、锉夹、唇挂钩、测量仪探针、牙髓活力探针可高温高压消毒，避免交叉感染； 4、大容量电池，可充电，不必反复更换电池； 5、设定根尖止点报警功能，可根据专业化需求设定，及时提醒测量距离；
64 | 超声洁牙机 | 2 | 套 | 1、超声洁牙机主要用于牙齿洁治，具有洁牙、牙周、根管治疗功能。 2、工作过程采用微处理器全自动控制，可进行频率自动跟踪，搜索达到最佳工作状态。 3、接插式手柄，操作方便，效率高。 4、手柄能耐 134℃高温和0.22Mpa 高压消毒 5、输出的尖端主振动偏移：≤100um 6、输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz 7、输出的半偏移力：<2N 8、尖端输出功率：3W～20W 9、进水压力:0.1bar~5bar(0.01MPA~0.5MPA)
65 | 低速手机 | 2 | 套 | 1、转速比1:1 2、供水系统：外水道 3、转速：20000rmp±10% 4、气压：245~3000KPa 5、气体消耗量≤65L/min 6、接口：标准4孔 7、喷水≥50mL/min 8、转矩≥1.5N·cm | 非医疗产品
66 | 光固化灯 | 1 | 套 | 1、光照强度：1000~1600mW/cm2 2、导光棒光学有效面积：50mm² 3、波长：420nm－480nm 4、外形尺寸： 260×34×31mm(长×宽×高) 5、运行模式：短时运行设备 6、工作模式：全功率模式
67 | 高速手机 | 15 | 套 | 1、车针夹持方式：按压式 2、气压：2.5-3.0kgf/cm² 3、水压：0.08-0.2（MPa） 4、转速：280000-450000r/min 机头尺寸：直径12mm*高度13.1mm
68 | 牙科电动抽吸系统 | 1 | 套 | 1、高效分离 结构紧凑 低使用成本 2、无需水源的分离和抽吸一体设计 3、分离器采用锥形设计降低进气阻力，抽吸更流畅、效率更高 4、内置二级离心式分离系统 5、大流量高吸力风机、自主研发控制系统。 6、监测牙椅自动启停
69 | 牙科电动无油空压机 | 1 | 套 | 1、最大压力：8bar 2、启动压力：5.5bar 3、气罐容量：60L
70 | 污水处理机 | 1 | 套 | 1、自流进水高度：120mm 2、出水高度：110mm 3、适用牙椅数：3台 4、一体化水箱，有效防止臭氧泄漏 5、进水口防臭设计，有效防止臭氧泄漏 | 非医疗产品
71 | 医用封口机 | 1 | 台 | 1、≥7英寸彩色液晶触控屏； 2、封口速度10 m/min，采用光控技术实现封口和打印自动检测； 3、封口宽度12 mm，封口指标符合标准《YY/T 0698.5-2009》的要求； 4、封口留边0～35mm可调； 5、浮动式恒定压力压合结构设计，适应立体袋和不同厚度纸袋的封口需要； | 非医疗产品
72 | 口腔真空压膜机 | 1 | 台 | 1、内置加热、真空吸附系统； 2、不锈钢成型网板，手动升降压膜框架； 3、配套成型钢珠； | 非医疗产品
73 | 手持打磨机 | 1 | 台 | 1、转速 0‑35000rpm 无级调速；支持正反转； 2、脚踏开关控制启停； 3、配手柄支架； | 非医疗产品
74 | 圆盘振荡器 | 1 | 台 | 1、电机功率：550w 2、转速：≥2800转/分 | 非医疗产品
75 | 手机清洗注油机 | 1 | 台 | 1、可同时为两支高速手机和一支低速手机进行维护保养。 2、适用于各品牌的低速手机和高速手机的维护保养。 3、特别设计的“空气键”，能在注油清洗结束后除去手机内多余残油。 4、气流量：≥60L/min | 非医疗产品
76 | 超声波清洗机 | 1 | 台 | 1、容器体积:≥6L 2、具有防潮集成电路和电子版，能够在不同的工作环境中工作，具有更好的抗干性能；连续运行的冷却器保护器； 3、壁厚4mm，耐高冲击，防水： 4、预置温度：≥65摄氏度可防过热； 5、可调计时器1-30分钟； 6、高效≥60W超声换能器； 7、≥100W陶瓷加热器； 8、独立开关； 9、可移动电源电缆有利于运输、储存和使用。 | 非医疗产品
77 | 口腔数字印模仪 | 1 | 台 | 1、扫描范围18*16mm， 扫描深度多档可调（最高可达20mm） 2、与CAD\CAM对接 3、自动去除软组织，避开颊、舌、唇黏膜的影响 4、根据扫描对象的不同特征，可对扫描探头进行个性化调整，以保证扫描的最好的效果 5、可口内扫描多个单位的种植体和杆卡类植体
78 | 高压气枪 | 1 | 把 | 1、接头规格：标准快插，适配中心供水接口 2、双喷头：尖嘴用于细小管腔内部冲洗，防溅喷头减少水花飞溅； | 非医疗产品
79 | 高压水枪 | 1 | 把 | 1、接头规格：标准快插，适配中心供水接口 2、不锈钢细喷嘴，深入牙科手机内腔，吹干残留水分，防止手机锈蚀； | 非医疗产品
80 | 口腔种植机 | 1 | 台 | 1、马达空载转速：300~40,000 r/min 2、弯手机齿轮速比（标配）：20:1 3、扭矩范围：5~80 N•cm 4、蠕动泵流量：0~110mL/min 5、使用期限：10年
81 | 种植手机 | 2 | 台 | 1、齿轮最大可承受扭矩80 N•cm，最高转速2000 r/min； 2、采用标准的E型接口，转速比为20：1，可适配市面上带光的种植马达； 3、采用内外水双重冷却方式，内冷设计在半程和全程导板种植手术中提供足够的有效水冷却，提高手术的成功率。 4、可承受134°C高温高压灭菌。 | 非医疗产品
82 | 慢速弯机 | 4 | 台 | 1、换针方式 按压式，无需扳手 2、最大输出转速 30000rpm 3、灭菌条件 134℃高温高压灭菌，可反复灭菌
83 | 拔牙手机（仰角手机） | 4 | 台 | 1、接头类型：M4（四孔）接口，适配四孔牙椅接头 2、空载转速320000‑380000rpm 3、工作气压0.25‑0.30MPa 4、供水水压0.2‑0.25MPa 5、消毒耐受支持 134℃高温高压灭菌
84 | 洁牙机柄 | 4 | 把 | 1、可拆卸、带 LED 冷光源，可高温高压灭菌 2、接口标准插拔式手柄接口，可快速拆装更换工作尖 3、适用范围口腔临床洁治、牙周治疗，配合超声洁牙机主机使用
85 | 移动技工台（喷砂打磨） | 1 | 套 | 1、工作压力：0.15-0.35MPA 2、打磨转速：0-35000r/min | 非医疗产品
86 | 口腔超声骨刀 | 1 | 套 | 1、工作尖尖端主振幅：20~80 um 2、工作尖尖端横向振幅：≤30um 3、工作尖振动频率：24.0 KHz~29.5 KHz 5.保险丝：2×T1.6AL 250V 4、蠕动泵流量：30~110ml/min 5、导出的输出声功率：200~500mW 6、主声输出面积：<10 mm² 7、次级横振声输出面积：<20 mm²
87 | 牙科微动力系统 | 1 | 套 | 1、马达空载转速：1000~41,500 r/min 2、马达规格：重量68g 尺寸Φ22x76.7mm 3、主机尺寸(不含水箱)：155mm×167mm×227mm 4、使用期限：10年
88 | 微动力配套手机（拔牙+修复） | 2 | 套 | 1、拔牙手机：外水道，拔牙模式用盐水冲洗 2、1:5 修复手机：内水冷，修复模式纯水喷雾冷却 3、微动力外科拔牙手机1:4.2:（45° 反角） 4、微动力外科拔牙弯机1:3 5、微动力修复增速弯机1:5 | 非医疗产品
89 | 口腔显微镜 | 1 | 台 | 1.显微镜采用光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计，保证最佳对比度和清晰度。 2.变角双目镜筒，角度调节范围不低于0-180°。 3.双目镜筒瞳距可调，瞳距覆盖范围不小于55mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于1mm，调节旋钮带消毒罩。 4.高眼点广角目镜，护眼杯高度可调, 视度调节范围不小于±7D。 5.视场直径范围不小于10mm-80mm。 6.双目镜筒倾摆功能装置：在医生坐姿不变的情况下，镜身向左向右倾摆时可保持双目镜筒保持水平观察位置。 7.变焦系统：焦距覆盖范围不小于F190mm-300mm,带物镜防溅罩
90 | 藻酸盐印模粉搅拌机 | 1 | 套 | 1、转 速:3400转/分(60Hz)、2850转/分(50HZ) 2、记忆时间:≥3种 | 非医疗产品
91 | 电刀 | 1 | 套 | 1、工作频率：1.2MHz±10%； 2、最大输出电压：400V±10%； 3、最大峰值系数：1.7±10%； 4、工作模式：间歇加载连续运行，持续时间：10s 开/30s 关；
92 | 牙髓活力测试仪 | 1 | 套 | 1、电测和热测二合一 2、电活力测试频率 1.6Hz±0.2Hz 3、电活力测试值范围： 1-80，电活力测试速率，共3档调节。
93 | 口腔局部麻醉助推仪 | 1 | 套 | 1、3种注射档位，每种速度档位还可进一步调整注射时间，更加灵活。 2、剩余药量百分比显示，精度达0.02ml(1.8ml 麻 药 ) 。 3、高温高压灭菌消毒。 4、机器含有语音提示、可设置注射音乐，减少患者恐惧。
94 | 根管荡洗器 | 1 | 台 | 1、振动频率40kHz±10kHz 超声振动 2、尖端振动偏移≤150μm 3、功率档位3 档可调：E1（低）、E2（中）、E3（高） 4、手柄头部可旋转调节角度；工作尖、扳手支持 134℃高温高压灭菌
95 | 口腔3.5倍放大镜（眼镜架式） | 1 | 台 | 1、放大镜角度在0°～ 40°任意调整 2、同步调节，可适用于各种瞳距，瞳距调节范围：46mm-82mm； 3、放大镜倍数：2.5X、3.0X、3.5X可选； 4、工作距离：340mm、420mm、460mm、500mm可选；
96 | 牙科移动边柜 | 2 | 套 | 1、轮子:带刹车静音轮 2、抽屉:带缓冲自吸轨 3、柜子尺寸:860mm*505mm*520mm | 非医疗产品
97 | 内窥镜 | 2 | 套 | 1、内窥镜 17寸 口腔观察仪 2、分辩率:≥1280*1024 3、图片储存格式：JPG格式 大小：1280*1024像素 4、储存照片数量：≥6000张
98 | 洗胃机 | 1 | 台 | 1、流量 ≥2L/min 2、自控冲液量 250～350ml / 次 3、自控吸液量 300～450ml / 次；吸液 - 冲液差值≤150ml 4、液量平衡阈值 冲液量 100～200ml / 次 5、冲吸工作压力 47～67KPa
99 | 心脏除颤仪 | 1 | 台 | 1、彩色显示屏≥7英寸,显示≥4通道监护参数波形； 2、手动除颤、AED等模式； 3、最大能量可达360J； 4、充电迅速，充电至200J≤3s； 5、设备支持每天定时自动自检，支持定期自动大能量自检（最大放电能量）； 6、配备锂电池，可支持360J除颤≥200次。
100 | AED | 3 | 台 | 1、采用双相波除颤技术，成人最大输出能量360J，具备成人及儿童一键切换功能； 2、具备≥1.8英寸显示屏； 3、开始心电分析到200J放电就绪≤5秒，开始心电分析到360J放电就绪≤12秒； 4、电池容量≥4000mAh，在不进行电击的情况下电池待机时间≥5年； 5、单块电池最大可进行200次360J除颤放电； 6、电极片有效期≥60个月； 7、使用寿命：≥10年； 8、采用挂柜式机箱
101 | 吸痰器 | 4 | 台 | 1、抽气速率：＞20L/min， 2、极限负压值：＞0.09MPa， 3、负压调节范围：0.02MPa 至极限负压值，
102 | 有创呼吸机 | 1 | 台 | ▲1、通过CFDA（NMPA）国家三类医疗器械注册； 2、多功能呼吸机，具备高流速氧疗（氧疗流速≥80L/min）、无创通气、有创通气功能 ，采用≥12英寸彩色触摸控制屏，≥120分钟内置后备可充电锂电池，电池总剩余电量能显示； ▲3、适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持； 4、整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源，适用于院内转运； 5、主机设计使用年限≥10年； 6、屏幕显示：多至4道波形同屏显示，波形的颜色可调；≥3种环图，支持波形、环图、监测值同屏显示；支持全参数显示界面和大字体界面； 7、具备动态肺视图； 8、标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式；高级模式：压力调节容量控制通气、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式；双水平气道正压通气模式、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气AMV； 9、具有心肺复苏通气模式，在呼气阶段停止送气帮助排出患者肺内气体，使患者胸腔回弹时产生胸腔负压； 10、无创通气模式； 11、具备高流速氧疗功能； 12、标配内源性PEEP； 13、参数设置； 14、监测参数； 15、分钟通气量监测； 16、潮气量监测； 17、呼吸频率监测； 18、肺力学参数监测； 19、报警参数：气道压力：过高报警，分钟通气量：过高/过低报警，窒息报警，时间可设置（5-60s）； 20、吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。 21、气源方案：支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。
103 | 无创呼吸机 | 3 | 台 | 1、适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持； 2、无需近端压力采样管即可正常通气且无报警； 3、标配内置电池，持续续航≥2小时； 4、高性能涡轮，最大流速≥220L/min； 5、具有氧气源接口，可在机器内部完成混氧； 6、具有≥6英寸彩色电容触摸显示屏，同屏显示通气模式、双波形、控制参数、监测参数、报警信息； 7、主机重量≤3kg，便于转运； 8、标配模式不少于：持续气道正压通气模式CPAP、自主/时控通气模式 S/T、自主通气模式 S、时控通气模式 T、 压力控制/辅助通气模式 P-A/C、容量支持通气模式 VAPS、自主/时控通气+模式 S/T+； 9、标配氧浓度监测功能，无需氧电池等耗材； 10、潮气量不少于： 100ml—2500ml； 11、吸气压力不少于：4—40 cmH2O； 12、氧疗流量不少于：10—90 L/min； 13、呼吸频率不少于：1—60 /min； 14、吸气时间不少于：0.20—5.00 s； 15、监测参数：氧浓度、潮气量、吸气压力、呼末正压、呼吸频率、分钟通气量、病人泄漏量、总泄漏量、氧疗流量等关键参数； 16、报警：气道压力、潮气量、呼吸频率、分钟通气量、窒息、血氧饱和度、脉率、水量不足、加热盘温度、氧气不足、管路断开、管路堵塞、氧疗流速未达到、涡轮故障、机器故障、电量不足等。
104 | 心电监护仪 | 5 | 台 | 1、标配≥10.2英寸彩色触摸屏 2、支持同屏显示11道波形 3、具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势 4、支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式等 5、支持七道心电波形同屏显示、心电波形级联 ▲6、共模抑制比：弱滤波>95dB，监护、强滤波>105dB ▲7、ST段分析功能：在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析，保证各类病人监护安全 8、技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色，有利于医护人员远距离辨识报警情况 9、可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率 10、支持选配无线联网功能，实现无线\有线等混合方式联网 11、可拆卸充电锂电池；
105 | 心电图机（12导） | 3 | 台 | 1、 ECG输入通道：12导联同步采集 2、 频率响应：0.01Hz ~ 500Hz 3、定标电压：1mV±1% 4、 噪声电平：≤12.5μVp-p 5、 时间常数：≥5s 6、 共模抑制比：≥140dB 7、 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 9、采样率：≥120000Hz 10、≥5 英寸电容彩色触摸屏操作 11、内置热敏式点阵打印机，可以直接打印心电图报告，支持外接打印机打印报告 12、标配大容量锂电池，充满电后，可工作时间不低于10小时
106 | 电针治疗仪 | 20 | 台 | 1、输出电流阻值：≤10MA (250Ω 负载阻抗)， 2、输出脉冲频率：1-100Hz，
107 | 烤灯（双头） | 20 | 台 | 1、定时方式:机械定时 2、辐射板直径:≥Φ124 3、功率:500VA 4、时间调节范围:0min-60min 5、常通支臂伸缩范围:0-560mm | 非医疗产品
108 | 无烟艾灸仪 | 5 | 台 | 1、调节高度约62cm–150cm 2、工作温度50–250℃ 3、功能特点：明火艾灸、烟雾过滤、排烟净化、可移动、防倾倒底座、万向轮 4、稳固底座，防倾倒设计 5、移动方式：360°橡胶万向轮 6、滤网配置：高密度防烫滤网
109 | 胎心监护 | 1 | 台 | 1 、监护参数：胎心率，宫缩压力，胎动 2、 多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1 mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm； 3 、无凸点设计的宫缩探头，0~100相对单位，分辨率1% ，非线性误差≤±3%，归零方式：自动/手动； 4 、宫缩压探头采用防水、透气设计，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性（提供专利文件说明） 5 、胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图； 6 、▲≥5.5英寸高清晰显示屏， 多角度翻转； 7 、胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调 8 、双胎心率重合报警(SOV)；
110 | 电动吸引器 | 1 | 台 | 1、极限负压值：0.075MPa-0.09MPa 区间内， 2、负压调节范围：0.01MPa 至极限负压值内可任意调节。
111 | 超声骨密度仪 | 1 | 台 | 1、测量原理：临界角反射理论 2、超声波参数：SOS、T值 3、其他参数：Z值、成人比、同龄比、骨生理年龄、BQI、RRF、EOA 4、探头频率：1MHz±15% 5、测量时间：单次＜25s，重复＜75s 6、适用人群：婴幼儿、儿童、成人（包含孕妇及中老年）
112 | 黄疸测试仪 | 2 | 台 | 1、测量方式：光反射式 2、测量结果显示：三位数显示 3、测量示值误差：0~20±1 4、重复性：不超过±0.5 5、充电时间3小时。使用时间长（一次充足电后可检测800次） 6、使用年限8年。
113 | 裂隙灯 | 1 | 套 | 1、微镜系统性能参数 2、显微镜类型:交角体式 3、光学分辨率≥1800 Nlp/mm（168 lp/mm） 4、变倍方式:非连续2级拨杆变倍式 5、放大倍率:10X、16X 6、瞳距调节范围:52mm~80mm 7、屈光度调节:-8D~+5D 8、视场直径:18mm、 14.5mm 9、照明系统性能参数 10、裂隙宽度:0-14mm 连续可调（在 14mm 时，裂隙呈圆形） 11、裂隙长度:1-14mm连续可调 12、光 源:LED 13、裂隙角度:0°~180°由垂直到水平方向连续可调 14、滤 色 片:隔热片、无赤片、钴蓝片 15、光阑大小:14mm、8mm、3.5mm、0.2mm 16、照 度:≥150klx
114 | 耳鼻喉内镜 | 1 | 套 | 1.鼻镜，规格 4×175，0°；外径 Φ4 mm，工作长度 175 mm，视向角 0° 2.耳镜，规格 2.7×100，0°；外径 Φ2.7 mm，工作长度 100 mm，视向角 0° 3.喉镜，规格 8×178，70°；外径 Φ8 mm，工作长度 178 mm，视向角 70°
115 | 消化内镜系统（2胃1肠） | 1 | 套 | 图像处理器 ▲1.1.一体式主机； 1.2.五路LED光源； 1.3.具有≥4种特殊光照模式； ▲1.4.支持分辨率≥3840*2160（UHD）； ▲1.5.支持激光传输和电传输； 1.6.主机具有≥10英寸交互触摸屏； ▲1.7.主机屏幕具有防误触开关； 1.8.自动白平衡； ▲1.9.白平衡记忆功能； ▲1.10.具备血液强化功能； ▲1.11.具备双光双画功能； 1.12.支持亮度补偿； 1.13.具备标准色条输出用于颜色校正； 1.14.具备独立降噪功能； 1.15.具有自动测光、峰值测光、平均测光三种测光模式； ▲1.16.具备场景亮度识别； ▲1.17.具备电子去雾； 1.18.支持图像冻结，预冻结 1.19.具有≥六种信号输出方式； 1.20.支持图像保存和视频录制功能并能回放； 1.21.具有≥4个USB接口； 1.22.具有透光功能； 1.23.主机支持PIP，POP； ▲1.24.≥100级手动调光； 1.25.光源寿命：≥30000小时； ▲1.26.主机使用寿命≥10年； 1.27.内置工作站，支持编辑并输出报告； ▲1.28.具有电子放大功能：≥4倍放大，≤0.2步进，3挡可调 电子上消化道内窥镜 （检查） 2.1视场角≥145°； 2.2景深：2-100mm； 2.3头端外径 ≤9.1mm； ▲2.4插入部外径 ≤9.1mm，具有独立副送水孔道； 2.5弯曲角度：向上 210°向下 100°，左右各 100°； 2.6插入部有效长度 ≥1030mm ； （治疗） 2.7视场角≥145°； 2.8景深：2-100mm； ▲2.9插入部外径 ≤9.6mm，具有独立副送水孔道； 2.10器械通道内径 ≥3.2mm； 2.11弯曲角度：向上210°向下120°，左右各100°； 2.12插入部有效长度 ≥1030mm ； 2.13镜体全长 ≥1350mm ； 电子下消化道内窥镜 3.1视场角≥170°； 3.2景深：2-100mm； ▲3.3光窗，插入部外径 ≤11.5mm，器械通道内径≥3.2mm； 3.4弯曲角度：上下各180°，左右各160°； 3.5插入部有效长度 ≥1330mm ； 3.6镜体全长≥ 1655mm； 3.7具有独立送水孔道； ▲3.8镜体具有刚度可调，具有≥4种插入部刚度选择； 3.9被动弯曲；
116 | 消化内镜配套设备 | 1 | 套 | 1、满足配套的内镜使用 2、水气泵 3、清洗刷 4、消毒灯、传递窗 5、内镜专用台车 | 非医疗产品
117 | 内镜工作站软件 | 1 | 套 | 满足配套的内镜及临床使用 | 非医疗产品
118 | 氩气高频电刀 | 1 | 套 | 1、单极功能模块，切割功率≥200瓦，电凝功率≥200瓦，功率可调； ▲2、模块化、分体式设计并具有软、硬件升级功能； 3、有切割控制系统和功率峰值补偿技术，输出功率根据组织变化进行动态智能调节； ▲4、具有内镜电切； 5、适于内镜下使用的较低峰值电压设计，最高峰值电压≤3800V； 6、具备中性电极安全监测系统，且具备幼儿专用模式。
119 | 胃肠清洗工作站 | 1 | 套 | 1、材质：槽体、台面、背板采用均高分子复合材料吸塑成型。主体厚度大于6mm,骨架/底板为不锈钢材质。台面承重≥90KG。 ▲2、消毒槽为全封闭/节液型结构，采用自动/脚踏开盖，可避免消毒液气体外泄。 ▲3、台面均采用前高后低防溅水设计，高度840~870mm。 ▲4、清洗槽内侧底部具有凸起设计，四周设计有专门防泛水边。 ▲5、干燥台采用凹式平台圆弧设计，可有效防止内镜和和附件等意外滑落。 ▲6、可按现场实际需要提供个性化设计施工。 7、采用模块化隐藏式安装在多功能背板上，方便操作，一键式触摸屏控制；注水注气全自动转换。 8、触摸屏控制器为中文显示，触摸键启动，清洗—漂洗—消毒—末洗—干燥各流程倒计时工作，每个流程结束均有提示。 9、自动灌流器：采用集成式模块化设计；自动实现注液一干燥功能 10、各流程均为单手插拔式快速接头全管道灌流设计，耐酸碱腐蚀，耐磨损； 11、干燥空气配置净化过滤/减压装置：油水分离器为分离空气中的油污，水分，避免进入气过滤器，保障干燥气体的清洁度，气压调节范围：0.05 Mpa~0.85Mpa,压力表显示精度≤0.02Mpa。 12、医用无油空气压缩机为低噪音，有主动散热、自动排水功能，供气压力：≥0.8MPa;供气量：≥60L/min(0.4Mpa);储气量：≥25L;噪音≤60dB。 13、酒精灌注干燥器为一键式启动，模块化设计，隐藏式安装。灌注时间1秒-99秒可调。 14、高压水/气枪：枪芯采用SUS304不锈钢材质，防止管腔腐蚀生锈，避免二次污染，可选配不少于8个适用于不同管腔的清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗/干燥；耐受压力0-0.7MPa,流量5-6L/min。 15、供水管路均采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求；所有排水管采用硬质UPVC排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，具有耐热、耐压、保温节能、无毒、无锈蚀、不结垢、不易滋生细菌、流速快、使用寿命长，绿色环保。 16、水龙头采用抽拉喷淋式，SUS304不锈钢材质。360度旋转式设计，可承受弱酸/碱环境的使用；进水管为304优质高压编织供水软管及管件。 17、下水组件采用耐腐蚀PP材质一体成型，密封圈均为硅胶材质，使用寿命长，不易跑漏水设计。 18、配备前端水质过滤器：软化水质，过滤杂质，带反冲洗功能，定期更换前置滤芯，可提高设备的使用寿命。 19、测漏报警器：可根据不同内镜设置测漏压力及测漏时间；测漏压力范围0-170mmHg,采用模块化设计，一键式操作，简便安全。
120 | 纯水设备 | 1 | 套 | 1.环境温度:5~40℃； 2.功率≤1500W 3.组成：至少由预处理系统、反渗透（过滤）系统、及消毒系统组成 4.进水要求:城市自来水；进水压力0.2-0.4mpa 5.离子截留率：≥96%-99%； 6.有机物截留率：≥99%； 7.颗粒和细菌截留率：≥99%； 8.产水量：≥300升/小时（水温25℃的时候）； 9.菌落数≤10CFU/100ml（提供具备CMA标识的第三方纯水检测报告） 10.控制系统：全自动微电脑控制系水质实时在线检测。液晶屏显示运行状态，实时显示冲洗.制水.水满.缺水状态，并具有声光报警功能； 11.主要功能：定时自动冲洗程序，具有开机自检.缺水保护报警.停电自动复位.低压和高压保护等功能； 12.具有消毒装置； 13.具有储水装置； | 非医疗产品
121 | 微电脑数显双门储镜柜 | 1 | 套 | 1、外部材料采用不锈钢材质整体简洁、实用、美观、大方。 2、内胆材料工艺，内胆采用不锈钢材质；实用方便、安全、快捷；对内镜无磨损等特性。 3、 储存方式，柜内设计有高分子复合材料制成的内镜悬挂系统，该系统为上中下三件套，全方位的定位内镜，防止相互碰撞，并且下部件为可升降式，保持内镜垂直存放，避免碰撞损伤。 4、控制方式。微电脑液晶中文显示，操作面板为触摸屏，温度、湿度显示；智能化控制循环风消毒系统，消毒时紫外线不能直接照射到内镜，避免消毒时对内镜造成老化等损坏。 5、消毒模式：智能化控制循环风消毒循环风闭式空气消毒系统，程控自动运行，带消毒累时功能。 6、双门可储存柜4-8条软式内镜。 | 非医疗产品
122 | 内镜专用检查床 | 2 | 套 | 1、配置构成：由床体、丝杆、靠背转接机构、脚踏刹车和导向机构所构成； 2、功能要求：通过丝杆的摇动，可以实现床体的上升或下降，通过液压升降杆可选择半卧位功能，通过脚踏刹车可以实现刹车和解刹车，中间直线轮可实现行走直线功能； 3、功能参数：床面靠背部分可折起角度0～65±5°，高低调整范围520～810±10mm； 4、床面尺寸≥1900*600mm； 5、配置要求：床体配带氧气瓶架及锁紧开关，采用中控刹车系统，配导向轮装置，ABS 气动四小护栏升降设计，气动背部升降。 | 非医疗产品
123 | 内镜转运车 | 1 | 套 | 1、车体由钢体喷塑而成，周转盘材料由PMMA高分子复合材料独立开模制成 2、两层设计使客户在使用过程中可将清洁和污染的内镜分层标明后置放，可达到高效周转，避免交叉感染等功效。 3、配置高分子复合材料独立开模制成的透明盖子，带把手，带角轮。 | 非医疗产品
124 | 负压吸引器 | 1 | 套 | 1、极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg) 2、负压调节范围：0.02～0.09MPa(150～680mmHg) 3、抽气速率：≥40L/min 4、贮液瓶：2500ml×2只(玻璃)
125 | 麻醉呼吸机 | 1 | 套 | 1.标配一节锂电子后备电池，后备电池使用时间≥120分钟； 2.▲标配≥3个辅助电源接口； 3.整机NMPA注册适用范围包含成人、小儿类型； 4.▲接口：≥4个(至少配备LAN接口, RS-232 接口，视频信号接口，USB接口）； 5.标配氧气、空气两气源； 6.快速充氧范围不少于25 - 75 L/min； 7.标配双麻醉罐位； 8.标配一个高品质七氟醚挥发罐，挥发罐和主机同品牌，具备压力、流速和温度补偿； 9.回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染； 10.二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml，满足临床低微流量麻醉需求； 11.呼吸系统泄漏量≤60mL/min（在3.0kPa压力条件下）； 12.气动电控呼吸机，全中文操作和显示； 13.提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV； 14.潮气量设置范围不少于：10ml-1500ml； 15.具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差； 16.▲具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示； 17.▲≥10英寸彩色触摸屏，手势操作；
126 | 可视喉镜 | 1 | 套 | 1、▲屏幕：采用≥3.2寸广角高亮显示屏。 2、电池：内置≥2500mAh高容量锂电池，具备电量管理功能，充电时间≤90分钟，工作时间≥240分钟。 3、显示器能大幅度上转动。 4、▲同一手柄可满足婴幼儿、小儿、成人、特殊体型患者的插管需求。 5、手柄滑承重90KG拉力。 6、照明采用1个LED灯，亮度≥1000LUX。 7、▲最小开口度≤13mm。