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第一章  投标邀请
受江苏省特种设备安全监督检验研究院的委托，江苏励邦招标代理有限公司就江苏省特检院机电类检验检测设备采购进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省特检院机电类检验检测设备采购的潜在投标人可在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年9月29日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320000-LBZB-G2026-0011
2、项目名称：江苏省特检院机电类检验检测设备采购
3、预算金额及最高限价：人民币195.11万元。本项目共有两个分包，其中：分包一：109.11万元；分包二：86万元。
4、采购需求：拟采购多功能转速表等一批设备，满足江苏省特种设备安全监督检验研究院机电类日常检验检测需求，具体详见第四章采购需求。设备采购清单见下表：

	分包号
	品目
	设备名称
	数量
	简要技术要求
	预算金额及最高限价

（万元/人民币）
	合同履行期限
	备注

	1
	一
	多功能转速表
	1
	详见招标文件第四章技术规格及要求
	1
	合同签订后2个月内货到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点。
	

	
	二
	防爆绝缘电阻
	1
	
	0.9
	
	

	
	三
	防爆型接地电阻测量仪
	1
	
	0.3
	
	

	
	四
	防爆型钳形电流表
	1
	
	0.7
	
	

	
	五
	防爆型远红外测温仪
	1
	
	0.5
	
	

	
	六
	防爆温湿度计
	3
	
	0.75
	
	

	
	七
	起重机钢丝绳探伤仪(无线一体机)
	3
	
	29.4
	
	

	
	八
	高精度电子水准仪
	1
	
	3.5
	
	

	
	九
	防爆型红外线测温仪
	2
	
	0.76
	
	

	
	十
	防爆绝缘电阻测试仪
	1
	
	0.6
	
	

	
	十一
	高频液压压力传感器
	1
	
	1.6
	
	

	
	十二
	智能热像检测仪
	1
	
	9.5
	
	

	
	十三
	便携式油液污染度测定仪
	1
	
	7
	
	

	
	十四
	大气温湿压传感器阵列系统
	1
	
	8
	
	

	
	十五
	嵌入式气象站(移动式)
	1
	
	7
	
	

	
	十六
	激光位移计
	1
	
	1
	
	

	
	十七
	雷击模拟发生器
	1
	
	10
	
	

	
	十八
	电梯钢丝绳探伤仪
	1
	
	7.1
	
	

	
	十九
	起重机腹板翘曲度自动检测机器人
	1
	
	18
	
	核心产品

	
	二十
	激光测距仪(起重机激光测拱仪)
	1
	
	1.5
	
	

	2
	一
	微波全场形变与振动测量仪
	1
	
	4.8
	
	

	
	二
	便携式高精度单点微波位移振动测量仪
	1
	
	1.2
	
	

	
	三
	全场应变实测与仿真优化分析系统
	1
	
	80
	
	核心产品


注：投标人所投分项报价表中的单台设备报价不得超过该设备所对应的预算金额，否则作无效投标处理。
5、合同履行期限：详见第四章采购需求。

6、本项目所属行业为工业（制造业）。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供提交投标文件截止时间前 1 年内的经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、落实政府采购政策的资格要求：无。
3、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

4、本项目不接受进口产品投标。
5、本项目不接受联合体投标。


6、本项目拒绝下述供应商参加本次采购活动： 
6.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
6.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（二）特定资格要求

本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：江苏政府采购网。
3、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

4、售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2026年9月29日14点30分

2、地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无
七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名称：江苏省特种设备安全监督检验研究院
地址：南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦 

联系人：李老师 

电  话：025-89621099

2、采购代理机构信息

名称：江苏励邦招标代理有限公司

地址：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街268号苏宁慧谷E08-1幢2205、2206室
联系人：徐老师

电话：13851424090
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
2、同一投标人可同时参加多个包投标，兼投兼中。投标人应分别制作投标文件。本项目按包1、包2顺序开评标。按照评标先后顺序确定入围供应商，投标人在前一分包中被评为中标候选人后，仍然可参加后续分包的评审且在后续分包中可继续被评为中标候选人。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏励邦招标代理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金。
第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理服务费
4.2.1支付主体及原因：本项目的代理服务费用已纳入采购项目预算。根据《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库〔2018〕2号)第十五条及《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》(苏财规〔2026〕1号)相关规定，该项费用由中标供应商支付。供应商应当将该费用包含在投标报价中。
4.2.2计费依据及标准：本项目代理服务费的计费标准依据采购人与采购代理机构签订的委托代理协议执行。费用以中标金额为基数，按照下表所列费率采用差额定率累进法计算后，按基准费金额的80%计取。若计算金额低于人民币3000元的，则按人民币3000元收取。

	代理服务基准费计算标准表

	中标金额(万元)
	货物类项目费率
	服务类项目费率
	工程类项目费率

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%


4.2.3收取方式：中标供应商在领取中标通知书前，向代理机构一次性全额支付代理服务费。
收款账户信息如下：

账户名称：江苏励邦招标代理有限公司

开户银行：中国银行草场门支行

账    号：509277386442

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

7.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会进行评标。
22.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.8.2评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款 

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。  

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 

27.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递）。
代理机构质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市鼓楼区集庆门大街268号苏宁慧谷E08-1幢2205、2206室。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

政府采购合同

（拟签订的合同文本）

合同编号：           
项目名称：           
采购人（甲方）：        
供应商（乙方）：        
签订日期：           
注：货物类采购合同参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准。

甲方：江苏省特种设备安全监督检验研究院

乙方：

采购代理机构：

一、说明：

受甲方委托，采购代理机构于       年     月     日组织了                      采购项目（项目编号：       ）的评审活动，经评委认真严格地评审，确定由乙方成交。

二、合同条款：

合同由甲乙双方签订，并依据       号招标文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意出售下列设备及服务。

1.设备名称、型号规格、数量及服务内容。

	设备名称
	品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	￥


2.合同总价（大写）：人民币               。（含13%增值税）

（小写）：￥       元。
2.1合同总价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方指定地点）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及乙方认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。
2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

3. 交付使用时间：合同签订后    日历天内供齐所有货物及服务，完成安装、调试及初步验收。
4. 收货人：江苏省特种设备安全监督检验研究院。
5. 交货地点：甲方指定地点。
6. 设备的制造应符合下列标准或规范并据此验收：招标文件、投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准。（上述标准或规范不一致时，则以要求较高者为准。）
7. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

8.1合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价的50%；乙方在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点，并安装调试结束，初步验收合格后，甲方收到乙方提供的合同总价10%的履约保函后向乙方支付合同总价的50%；在设备通过甲方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，甲方将无息退还乙方的履约保函。

8.2履约保函

（1）履约保函金额：合同总价10%；

（2）履约保函的形式：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

（3）履约保函的退还：在设备通过甲方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，甲方将无息退还乙方的履约保函；

（4）逾期退还履约保函的处理：甲方未按照规定退还履约保函的（因乙方自身原因导致无法及时退还的除外），由财政部门依照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定处理；

（5）不予退还履约保函的处理：对于符合政府采购政策和招标文件规定不予退还的履约保函，甲方应当确认相关情形后按照财政非税收入管理等规定上缴甲方同级预算级次国库。

9. 交付和验收

9.1乙方应当在合同签订后，根据招标文件及投标文件的要求完成服务事项。

9.2验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

9.3验收方式：所提供的设备（含服务）符合招标文件及投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准，综合验收合格后，经甲方项目负责人确认填写项目验收报告。

10. 质保期及售后服务

10.1 乙方所供设备、材料及安装的质量保证期：安装验收合格后   年。
10.2 在质保期内，因乙方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，乙方在接到甲方通知(包括书面通知、电话、传真、电子邮件等)2小时内予以回复，8小时内提出解决方案，24小时内派有经验的技术人员到达工作现场，履行保修义务，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。乙方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

10.3 在质保期内，因甲方使用不当原因出现设备故障时，乙方在接到甲方通知后，应在10.2条款中所述的时限内响应并派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。

10.4 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接到甲方通知后，仍应在上述时限内响应、派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

11. 技术资料

按第四章技术规格、参数及其他要求中的要求提供相关资料（见附件）。

12.货物风险承担

12.1乙方应当按照甲方指定的地点交货，需要运输的货物，乙方应当妥善保障货物在运输过程中的安全。

12.2乙方将货物运输至甲方指定的地点后，应当及时通知甲方进行接收，由甲方进行检验。

12.3在货物验收合格之前毁损、灭失的风险由乙方承担，因甲方原因造成货物毁损、灭失的除外。

13. 乙方的违约责任

13.1乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方承担。

13.2乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方应向甲方支付合同总价款的5‰的逾期违约金。

13.3货物有合格证及说明书等资料的，在交付货物时，乙方应当一并交付合格证及说明书等资料，未交付的甲方有权拒绝接收。因此造成的损失由乙方承担。

13.4 乙方拒绝交付、不能交付、不能完成合同约定的义务或者未取得处分权致使货物所有权不能转移的，甲方有权解除本合同并要求乙方双倍返还甲方已支付的货款。甲方在未支付货款前因此解除合同的，乙方应当向甲方支付违约金（违约金标准：合同金额50万（含）以下的违约金按照合同总价款的20%计算，合同金额50万至100万（含）的违约金按照合同总价款的10%计算，合同金额超过100万元的违约金按照合同总价款的5%计算）。

13.5乙方逾期交付达10天，视为乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，解除合同造成的直接损失和间接损失全部由乙方承担。

13.6本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，甲方有权按乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同处理。

13.7乙方所交付的货物或服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付违约金（违约金标准：合同金额50万（含）以下的违约金按照合同总价款的20%计算，合同金额50万至100万（含）的违约金按照合同总价款的10%计算，合同金额超过100万元的违约金按照合同总价款的5%计算）。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

13.8乙方履行义务不符合合同约定时，甲方将扣减合同总价款10%的尾款，同时甲方有权按照本合同的约定追究乙方的违约责任。

13.9乙方应当向甲方提供合法且符合甲方要求的发票，在乙方未提供发票之前甲方有权拒绝支付合同款项，由此造成的损失由乙方承担，因乙方未提供发票导致甲方未支付货款的，并不因此免除乙方按约定供货的义务。


14.甲方的违约责任

14.1甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供技术资料等，乙方交付时间顺延。

15. 乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由乙方负责。

16. 乙方在设备安装、调试、验收过程中，甲方提供下列条件和配合，超出下列范围的由乙方自理：无。

17. 甲方使用乙方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉时，一切后果由乙方负责，包括但不限于甲方被起诉赔偿、停止使用等所产生的损失以及甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用。

三、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

3、在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

四、合同权利义务的转让

合同履行过程中，乙方未经甲方书面同意，不得将合同权利义务转让给第三方，否则甲方有权解除合同，同时乙方应当向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成甲方损失的还应当进行赔偿。

五、货物、服务的购买或租赁权利瑕疵

乙方应保证提供的货物、设备或服务不存在所有权、抵押权、使用权、知识产权等权利瑕疵。

六、争议解决条款

合同履行过程中发生争议，双方应友好协商，协商不成的，同意提交南京仲裁委员会按其仲裁规则裁决，仲裁产生的仲裁费、鉴定费、保全费、担保费、律师费等合理支出由违约方承担。

七、廉洁条款

合同签订前、履行期间及履行完毕后，乙方应当遵守廉洁原则，不得向甲方工作人员行贿、变相行贿，不得以任何理由向甲方工作人员及第三方赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证，不得以任何理由为甲方工作人员报销应由个人支付的费用。一旦发生上述事由，甲方有权无条件解除本合同。

八、保密条款

双方应当对合同的内容、因履行合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向合同以外的任何第三方披露。双方均不得将合同中的内容及在合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

九、不可抗力

本项目所指的不可抗力按照国家法律法规等规定执行，包括：（1）战争、叛乱、恐怖主义、骚乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾、自然灾害等以及《民法典》中不可抗力定义的内容；（2）本地区发生烈度Ⅶ度以上（含Ⅶ度）的地震。

十、送达条款

合同尾部联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达，送达文书的效力及于本合同纠纷所引发的仲裁、诉讼程序和执行程序。乙方确认的最后送达地址如发生变更等情形，应在三日内重新确认填写最后送达地址并以书面方式予以通知甲方，否则原确认的最后送达地址继续有效，乙方自行承担由此可能产生的法律后果。

十一、其他

11.1、合同的生效：本合同一式陆份，自甲乙双方签字并加盖骑缝章之日起生效。

11.2、未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定调整。

11.3、采购文件、成交通知书、乙方的响应文件及响应承诺书是签订本合同的依据，本合同未尽事项首先依据采购文件、成交通知书、乙方的响应文件及响应承诺书进行履行，双方也可以在不违背本合同实质性内容的基础上达成补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。

	甲方（盖章）：

单位名称：江苏省特种设备安全监督检验研究院

单位地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦

法定代表人：

委托代理人（签字）：

联系方式：

签订日期：  年  月  日
	乙方（盖章）：

单位名称：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人（签字）：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

税号：

签订日期：  年  月  日


第四章  采购需求
一、采购标的清单

	分包号
	品目
	设备名称
	数量
	简要技术要求
	预算金额

及最高限价
（万元/人民币）
	合同
履行期限
	备注

	1


	一
	多功能转速表
	1
	详见招标文件第四章技术规格及要求
	1
	合同签订后2个月内货到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点。
	

	
	二
	防爆绝缘电阻
	1
	
	0.9
	
	

	
	三
	防爆型接地电阻测量仪
	1
	
	0.3
	
	

	
	四
	防爆型钳形电流表
	1
	
	0.7
	
	

	
	五
	防爆型远红外测温仪
	1
	
	0.5
	
	

	
	六
	防爆温湿度计
	3
	
	0.75
	
	

	
	七
	起重机钢丝绳探伤仪(无线一体机)
	3
	
	29.4
	
	

	
	八
	高精度电子水准仪
	1
	
	3.5
	
	

	
	九
	防爆型红外线测温仪
	2
	
	0.76
	
	

	
	十
	防爆绝缘电阻测试仪
	1
	
	0.6
	
	

	
	十一
	高频液压压力传感器
	1
	
	1.6
	
	

	
	十二
	智能热像检测仪
	1
	
	9.5
	
	

	
	十三
	便携式油液污染度测定仪
	1
	
	7
	
	

	
	十四
	大气温湿压传感器阵列系统
	1
	
	8
	
	

	
	十五
	嵌入式气象站(移动式)
	1
	
	7
	
	

	
	十六
	激光位移计
	1
	
	1
	
	

	
	十七
	雷击模拟发生器
	1
	
	10
	
	

	
	十八
	电梯钢丝绳探伤仪
	1
	
	7.1
	
	

	
	十九
	起重机腹板翘曲度自动检测机器人
	1
	
	18
	
	核心产品

	
	二十
	激光测距仪(起重机激光测拱仪)
	1
	
	1.5
	
	

	2
	一
	微波全场形变与振动测量仪
	1
	
	4.8
	
	

	
	二
	便携式高精度单点微波位移振动测量仪
	1
	
	1.2
	
	

	
	三
	全场应变实测与仿真优化分析系统
	1
	
	80
	
	核心产品


注:

1.投标人需按上表各个设备分别报价，并以分包为单位合并计入投标总价。

2.投标人各分包的投标总价不得超过本项目对应分包的预算金额，否则作无效响应处理；投标人所投分项报价表中的单台设备报价不得超过该设备所对应的预算金额，否则作无效投标处理。

3.投标人报价为最终报价，如因国家政策调整，增加的税费由投标人自行承担。

4.招标文件中标注的“★”条款，若不满足，经评委一致认定的作无效投标处理。

二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、技术规格及要求

分包一：

（一）多功能转速表（1台）
1、功能要求
（1）云数据存储与分析：需支持测量数据实时同步至云端平台，提供历史数据回溯、趋势分析及异常预警功能。

（2）3D模型可视化：云平台内置电梯部件3D模型库（含曳引机、制动器、轴承等），实时映射速度、转速等数据，支持交互式旋转/缩放操作。

（3）转速-轴承强度联动检测：需通过转速表数据实时测量转速与转轴振动评估轴承强度，生成健康度报告并标识潜在故障点。

（4）多模式测量：支持速度（0-10m/s，精度0.02%）、转速（0.1r/min）、长度（0.1mm）、制动距离测量。

（5）智能制动检测：具备制动性能功能，自动识别制停点，无需触发开关即可完成制动性能测量。

2、技术参数要求
（1）主机参数

1)用户交互：不低于2.4寸IPS屏（分辨率不低于320×240），6个物理按键操作；
2)操作系统：RTOS嵌入式系统，支持自定义开机动画及长期通电显示，≤2秒内进入测量界面；
3)电池容量：不低于3.7V/2000mAH，USB Type-C充电（≥18W快充）；
4)升级接口：USB接口本地升级，支持软件升级与调试；
5)云功能：具备数据云端上传功能，通过电脑端软件将数据上传/同步至本地，方便后续云端查看；
6) 3D模型：APP端内置电梯部件3D模型库，实时显示运行参数并支持交互操作。

（2）测量参数：

1)速度测量：范围≤0-10m/s，精度≤0.02%，分辨率≤0.01m/s；
2)转速测量：分辨率≤0.1r/min，支持轴承强度评估；
3)距离测量：分辨率≤0.1mm；
4)制动检测：自动识别制停点，实时计算制动距离。

（3）云平台功能要求：

1)支持Web端/APP端多终端访问，数据可视化展示；
2)AI分析模块：自动生成测量数据趋势图、异常值预警、设备健康度评估报告；
3)地理位置查看：在云平台地图中显示测量点位分布，支持按时间/区域筛选数据。

3、配置要求
测量主机1台、U盘(含APP安装文件)1个、说明书1份、服务器账号1个、充电器1个、第三方计量证书1份、合格证1份、保修卡1份。

（二）防爆绝缘电阻（1台）
1、功能要求

防爆绝缘电阻表要求是集数字万用表和数字绝缘测试仪为一体的真有效值手持式兆欧表，包含交直流电压测试(真有效值)、频率测试、电阻测试、电容测试(连续性)测试和绝缘电阻测试等功能。

2、技术参数要求
（1）输出电压：至少包含50V/100V/250V/500V/1000V，0%-10%。
（2）绝缘电阻(Ω)： 

1) 50V：0.01MΩ-50.0MΩ≤±(3%+5)；
2) 100V：0.01MΩ-100.0MΩ≤±(3%+5)；
3) 250V：0.01MΩ-200.0MΩ≤±(1.5%+5)；
4) 500V：0.01MΩ-500MΩ≤±(1.5%+5)；
5) 1000V：
0.1MΩ-2000MΩ≤±(1.5%+5)；
2.0GΩ-9.9GΩ≤±(10%+3)；
10.0GΩ-20GΩ≤±(20%+10)。
（3）负载电流： 

1) 50V(R=50KΩ)≤1mA   0%-10%；
2) 100V(R=100KΩ)≤1mA 0%-10%； 

3) 250V(R=250KΩ)≤1mA 0%-10%；
4) 500V(R=500KΩ)≤1mA 0%-10%；
5) 1000V(R=1MΩ)≤1mA  0%-10%。
（4）短路电流：

1) 低电阻：0.01Ω-20.00KΩ(大约5.0V/>200mA)≤±(1.5%+3)；
2) 直流电压：0.0V-600.0V≤±(2%+3)；
3) 交流电压：0.0V-600.0V≤±(2%+3)。
（5）步进电压：50%-120%量程内与10%步进。
（6）吸收比(DAR)：60s/15s和60s/30s。
（7）数据存储：不低于99组。
（8）防爆标志：不低于Ex ib IIC T4 Gb。
3、配置要求
主机1台，测试线1条、表笔1支、鳄鱼夹1个、电池1组、布包1个、第三方计量证书1份。  

（三）防爆型接地电阻测量仪（1台）
1、功能要求

（1）防爆型产品，可用于相应的环境中，外壳需采用防静电材料。

（2）防爆标志：不低于Ex ia ⅡB T3 Ga。

（3）在测量有回路的接地系统时，要求不需断开接地引下线，不需辅助接地极。

（4）钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障，能应用于传统方法无法测量的场合。

（5）至少包含功能：声光报警功能、数据存储、数据保持功能。

2、技术参数要求

（1）电阻量程：

1）测量范围：0.010Ω-0.099Ω，分辨力≤0.001Ω，准确度：≤±（1%rdg＋0.01Ω）；
2）测量范围：0.10Ω-0.99Ω，分辨力≤0.01Ω，准确度：≤±（1%rdg＋0.01Ω）；
3）测量范围：1.0Ω-49.9Ω，分辨力≤0.1Ω，准确度：≤±（1%rdg＋0.1Ω）；
4）测量范围：50.0Ω-99.5Ω，分辨力≤0.5Ω，准确度：≤±（1.5%rdg＋0.5Ω）；
5）测量范围：100Ω-199Ω，分辨力≤1Ω，准确度：≤±（2%rdg＋1Ω）；
6）测量范围：200Ω-395Ω，分辨力≤5Ω，准确度：≤±（5%rdg＋5Ω）；
7）测量范围：400Ω-590Ω，分辨力≤10Ω，准确度：≤±（10%rdg＋10Ω）；
8）测量范围：600Ω-880Ω，分辨力≤20Ω，准确度：≤±（20%rdg＋20Ω）；

9）测量范围：900Ω-1200Ω，分辨力≤30Ω，准确度：≤±（25%rdg＋30Ω）。
（2）钳口尺寸：≤65mm×32mm。
（3）钳口张开尺寸：≤32mm。
（4）钳表尺寸：长宽厚≤285mm×85mm×56mm。
（5）液晶显示器：4位LCD数字显示。
（6）数据存储：不低于99组。
（7）声光报警：具备报警提示音，按快捷键可开、关。
3、配置要求

主机1个，合格证1份，说明书1份，包装箱1个，第三方计量证书1份。 

（四）防爆型钳形电流表（1台）
1、功能要求

（1）防爆标志不低于Ex ib ⅡC T4 Gb/Ex ib ⅢC T130℃ Db。
（2）NCV电场检测具备声光报警提示。
（3）电压测量600V，并具有交流高压频率测量功能10Hz~10kHz。
（4）电流400A，频响50HZ~100HZ，并具有交流电流频率测量功能。
（5）全功能误测保护，最大可承受600V(30kVA)的能量冲击，并设置过压、过流报警提示。
（6）在不开背光情况下，整机功耗低于1.8mA，电路可设置自动省电功能，睡眠状态下消耗<11uA，有效延长电池的使用寿命不低于400小时。

2、技术参数要求

（1）交流电流

1）量程4.000A，分辨率≤0.001A，准确度≤±(4%+10)，过载保护：420A；
2）量程40.00A，分辨率≤0.01A，准确度≤±(2%+10)，过载保护：420A；
3）量程400.0A，分辨率≤0.1A，准确度≤±(2%+10)，过载保护：420A；
4）电流频率监测50Hz～100Hz，分辨率≤0.1Hz，准确度≤±(1.0%+5)。
2、交流电压

1）量程4.000V，分辨率≤0.001V，准确度≤±(1.0%+5)，过载保护：600Vrms；
2）量程40.00V，分辨率≤0.01V，准确度≤±(0.8%+5)，过载保护：600Vrms；
3）量程400.0V，分辨率≤0.1V，准确度≤±(0.8%+5)，过载保护：600Vrms；
4）量程600.0V，分辨率≤1V，准确度≤±(0.8%+5)，过载保护：600Vrms；
5）电压频率监测10Hz～10kHz，分辨率≤0.01Hz~0.01kHz，准确度≤±(1.0%+5)。
3、直流电压

1）量程400.0mV，分辨率≤0.1mV，准确度≤±(0.7%+3)，过载保护：600Vrms；
2）量程4.000V，分辨率≤0.001V，准确度≤±(0.5%+2)，过载保护：600Vrms；
3）量程40.00V，分辨率≤0.01V，准确度≤±(0.7%+3)，过载保护：600Vrms；
4）量程400.0V，分辨率≤0.1V，准确度≤±(0.7%+3)，过载保护：600Vrms；
5）量程600.0V，分辨率≤1V，准确度≤±(0.7%+3)，过载保护：600Vrms。
3、配置要求

主机1台、表笔1副、K型温度探头1条、说明书1份、合格证1份、保修卡1份、第三方计量证书1份。

（五）防爆型远红外测温仪（1台）
1、功能要求

利用目标红外辐射能量，红外能量聚焦在红外传感器上并转变为相应的电信号，信号经放大调理后，最后转为被测目标的温度值显示在LCD上。
2、技术参数要求

（1）温度范围：-20℃～600℃。
（2）基本精度：-50℃～0℃≤±2℃；0℃～100℃≤±1.5℃；101℃～650℃≤真值的±2%。
（3）分辨率：≤0.1℃/ ºF 。
（4）校准范围：≤±3.0。
（5）显示方式：绿色背光、液晶显示器。

（6）距离系数比：16:1，更新频率：1.4Hz。
（7）二极管激光器：输出＜1mw；630-670mm；Ⅱ类激光产生。
（8）发射率：可调（0.1~1.0）。
（9）响应时间：＜400ms。
（10）光谱响应：6~14um。
（11）重复性：≤0.5%的读数或者≤±1℃（1.8 ºF）。

（12）单位转换：摄氏温度℃和华氏温度℉转换测量。
（13）防爆标志：不低于Ex ib I Mb/Ex ib IIC T6 Gb。
（14）防护等级：不低于IP65，防尘、防水溅。
3、配置要求

红外测温仪1台，保护套1个，说明书1份，保修卡1份，第三方计量证书1份，仪表箱1个。
（六）防爆温湿度计（3台）
1、功能要求

（1）具有同时测量空气温度、空气湿度、露点温度、湿球温度功能。
（2）具有湿度可和另外三种测量参数中任意一种同时显示功能。
（3）具有最大值、最小值及数据保持功能。
（4）具有带背光数字液晶显示屏。
（5）具有摄氏温度和华氏温度的转换功能。
（6）具有自动关机功能。
2、技术参数要求
（1）温度量程：-30℃～50℃。
（2）湿度量程：0%～100%RH。
（3）温度精准度：20%~80%，≤±2.0%RH；<10%和>90%，≤±2.5%RH 。
（4）分辨率：≤0.01% RH，≤0.01℃/℉。
（5）防爆标志：不低于Ex ib I Mb。
（6）防护等级：不低于IP65。
3、配置要求

主机1个，说明书1份，保修卡1份，第三方计量证书1份。
（七）起重机钢丝绳探伤仪（无线一体机）（3台）
1、功能要求

（1）具有在线检测各类起重机械钢丝绳内外部断丝、磨损、锈蚀、变形、松股、跳丝、材质变化等各种缺陷功能。

（2）产品符合GB/T21837-2023的要求，能检测局部损伤（LF）和金属横截面积变化（LMA），并在报告中直读出两项结果。

（3）传感主机采用合金材料导套，具有高耐磨性、高灵敏度特性，圆形结构、周向环绕、轴向磁化，可将钢丝绳瞬间磁化到饱和状态。

▲（4）传感主机具有双模功能：WiFi、TF卡闪存。

▲（5）系统可兼容安卓系统、WINDOWS系统、TF卡数据存储三种模式。

▲（6）主机具有与手机或平板互通功能，同时具备蓝牙与WiFi多重联接方式。

（7）可连接移动电源续电工作。

（8）仪器可在线自动标定，具有缺陷自动评估诊断功能。

（9）利用Wifi直接采样处理分析，具有在线声光报警与实时显示结果功能。

（10）仪器能根据缺陷程度分限值与危值不同的报警。

（11）在同个界面能显示单根或多根钢丝绳检测曲线，并能对多根检测数据同步分析，生成电子文本报告。

（12）软件适应于各种Windows版本的计算机操作系统。

2、技术参数要求

（1）受测钢丝绳直径：不低于Φ10－40mm。
（2）传感器与钢丝绳相对最大速度：不低于12.0 m/s。 

（3）最佳安全速度：不低于0.3～3 m/s。

（4）采集处理频率：不低于5000Hz。
（5）通道兼容数量：不低于24路。
（6）闪存扩充容量：不低于128G。
（7）无线传输距离：不低于80m。
（8）不连续缺陷（LF局部缺陷）检测能力：

1）局部缺陷的定性检测准确率：≥98%；
2）断丝定性检测准确率：≥100%；
3）断丝定量检测准确率：≥95%；
4）单处集中断丝根数允许一当量根误差。
（9）连续缺陷（LMA金属横截面积损失）检测能力：

1）金属横截面积损失检测不确定度：≤±0.2%； 

2）轴向位置示值检测能力：≤±0.3%。
（10）输出DC 3.7V，1A。

（11）工作温度-20℃～40℃，相对湿度≤90％RH。
3、配置要求

传感器主机1台，显示终端1台，固定锁1条、充电器1个、说明书1份、软件U盘1张、保修卡1份、合格证1份、出厂检测报告1份、第三方计量证书1份、专用仪器箱1个。
（八）高精度电子水准仪（1台）
1、功能要求

通过摄像进行粗瞄，图形化界面显示。

2、技术参数要求

（1）高程测量每公里往返标准偏差：≤0.3mm（铟瓦条码尺），≤1.0mm（标准标尺），≤1.5mm（光学测量）。
（2）距离测量：精度：≤10mm（D≤10m），D*0.001（D>10m）。
（3）测距范围：电子：1.8m-110m，光学：≥0.9m。
（4）测量时间：典型≤2秒。
（5）最小显示：高程：≤0.01mm；距离：≤0.001m。
（6）数据传输：支持USB存储，支持串口RS232传输、Type-C传输。
（7）望远镜：放大倍率：50X，物镜直径：50mm。
（8）显示：不低于3.5″TFT LCD，不低于彩色320x240像素，触摸屏。
（9）补偿器：磁阻尼补偿；补偿范围：≥14′；补偿误差：≤0.2″。
（10）水准器灵敏度：圆水准器：≤8′/2mm。
（11）测量程序：线路测量、中间点测量、放样测量、线路平差等。
（12）外部控制命令：可实现机外软件升级。
（13）视线倾斜误差改正：自动。
（14）存储：内置大容量存储器，可存储至少60000点测量数据，并支持U盘扩展。
（15）具有摄影粗瞄功能：自带广角相机，通过影像快速照准目标。
（16）配备25键背光照明键盘，可在暗环境下有效防止误触。
（17）高精度图形化电子水泡实时提醒。
（18）工作温度：不低于-20℃到 +50℃。
（19）防尘防水等级：不低于IP54。
3、配置要求

主机1个，说明书1份，保修卡1份，第三方计量证书1份。

（九）防爆型红外线测温仪（2台）
1、功能要求

红外测温仪具有可测量不透明物体表面温度的功能。测温仪的光学元件具有感应物体散发的、反射的和传递的能量，并将能量汇集到检测器上，然后通过测温仪的电子元件将此信息转化成温度读数并显示在显示屏上的功能。
2、技术参数要求
（1）防爆标志：不低于Ex ib ⅠMb /Ex ib ⅡC T6 Gb /Ex ib ⅢC T80℃ Db。
（2）发射率可调，最大值、最小值、平均值、温差值、高温报警设定，低温报警设定，不低于12组数据存储。
（3）测温范围：-20℃~900℃。
（4）测量精度：≤±1℃。
（5）D:S物距比：12:1。
（6）发射率：0.10~1.00连续可调。
（7）重复性：≤±0.5℃或1%。
（8）响应时间：≤400ms。
（9）显示分辨率：≤0.1℃/0.1℉。
（10）光谱响应：8μm~14μm。
（11）显示保持：持续不小于8秒。
（12）具有℃/℉转换选择、激光开关、自动关机、电池电量显示、LCD背景光开关、最大值、最小值、差值、平均值、数据存储、高温限值报警设定、低温限值报警设定功能。
3、配置要求

主机1台，说明书1份，保修卡1份，第三方计量证书1份，工具箱1个。
（十）防爆绝缘电阻测试仪（1台）
1、功能要求

防爆绝缘电阻表是集数字万用表和数字绝缘测试仪为一体的真有效值手持式兆欧表，包含交直流电压测试(真有效值)、频率测试、电阻测试、电容测试(连续性)测试和绝缘电阻测试等功能。

2、技术参数要求
（1）输出电压：至少包含50V/100V/250V/500V/1000V，0%-10%。
（2）绝缘电阻(Ω)： 

1）50V ：0.01MΩ-50.0MΩ  ≤±(3%+5) ；
2）100V ：0.01MΩ-100.0MΩ ≤±(3%+5)；
3）250V ：0.01MΩ-200.0MΩ ≤±(1.5%+5) ；
4）500V ：0.01MΩ-500MΩ  ≤±(1.5%+5)；
5）1000V ：

0.1MΩ-2000MΩ     ≤±(1.5%+5) ；
2.0GΩ-9.9GΩ      ≤±(10%+3) ；
10.0GΩ-20GΩ      ≤±(20%+10) 。
（3）负载电流： 

1）50V(R=50KΩ)  ≤1mA 0%-10% ；
2）100V(R=100KΩ) ≤1mA 0%-10% ；
3）250V(R=250KΩ) ≤1mA 0%-10%；
4）500V(R=500KΩ) ≤1mA 0%-10%；
5）1000V(R=1MΩ)  ≤1mA 0%-10%。
（4）短路电流：

1）低电阻：0.01Ω-20.00KΩ(大约5.0V/>200mA) ≤±(1.5%+3)；
2）直流电压：0.0V-600.0V ≤±(2%+3)；
3）交流电压：0.0V-600.0V ≤±(2%+3)。
（5）步进电压：50%-120%量程内与10%步进。
（6）吸收比(DAR)：60S/15s和60s/30s。
（7）数据存储：不低于99组。
（8）防爆标志：不低于Ex ib IIC T4 Gb。
3、配置要求
主机1台，测试线1条、表笔1支、鳄鱼夹1个、电池1组、布包1个、第三方计量证书1份。  
（十一）高频液压压力传感器（1台）
1、功能要求

支持液体压力测试。
2、技术参数要求

（1）压力测量量程：0～60MPa。
（2）综合精度：环境温度 25℃±2℃工况下，综合精度≤1%。
（3）谐振频率：≥0～200kHz。
（4）安装接口：标准 M20×1.5外螺纹。
（5）电气连接：标配航空插头出线、直出电缆线两种接线方式，线缆长度≥5m。

（6）工作温度：≥-40℃～110℃，可满足高低温复杂工况使用。

（7）测量分辨率：≤0.001%。
（8）测量介质：覆盖气体、液体等流体。
（9）供电要求：直流宽电压供电，输入电压9～36V DC。
（10）输出信号：标准0-5V电压模拟量输出。
（11）密封配置：采用氟橡胶或紫铜垫片密封圈，具备耐油、耐腐蚀、耐老化性能。
（12）防护等级：防护等级不低于IP68，适用于潮湿、粉尘、户外恶劣环境。
（13）长期稳定性：设备长期漂移小，年稳定性≤0.2% FS/年。

3、配置要求

传感器、合格证、保修卡、说明书。
（十二）智能热像检测仪（1台）
1、功能要求

（1）支持安全检测距离预警。
（2）AutoFusion双光谱自动融合：支持红外与可见光双光谱自动融合功能，可自主调节叠加透明度，实现可见光测温功能。
（3）温度补偿：具备发射温度补偿、环境温度补偿、环境湿度补偿、距离-温度补偿功能，提升测温精度。
（4）预警方式：支持声音预警、颜色预警、全局预警、分区预警，同时具备检测安全距离预警功能，保障检测人员安全。
2、技术指标要求

（1）红外探测器分辨率：不低于640×512，采用非制冷焦平面探测器。
（2）超像素SR功能：支持超像素SR增强技术，增强后分辨率不低于1280×1024像素。
（3）波长范围：7.5μm~14μm，覆盖常规红外检测波段。
（4）可见光像素：前置不低于800W像素，后置不低于1500W像素，满足可见光成像及辅助检测需求，投标时提供制造商盖章的产品彩页扫描件佐证。

（5）显示屏：分辨率≥1440×720，屏幕≥5.5英寸触摸操作。
（6）专业级激光测距：具备远距离激光测距，毫米级，测量范围2.5m，精度为土1mm。
▲（7）具备智能检测助手：自定义场景模板，⽀持扫描⼆维码扫码检索，⽀持AI语⾳听写命名。（提供产品实物功能图佐证）
▲（8）具备本机分析功能：软件可二次编辑、分析、保存图像/视频数据，添加/删除测温点、线、区域，修改测温设置（全幅/区域发射率、环境/反射温度、报警温度）。（提供产品实物功能图佐证此功能）
▲（9）具备相间温差分析功能：实时自动计算出电⽓设备的相间温差数值，提供判断依据。(提供产品实物功能图佐证此功能)
（10）发射率计算：具有现场测量未知发射率功能，对于未知材料的发射率不确定的情况下，仪器可在现场快速测量确定出材料的发射率。
（11）测温范围：支持-20℃～120℃、0℃～650℃双范围测温。
（12）远程实时控制：通过USB-C（有线）/无线（4G/5G/WIFI）接⼝连接PC实时查看全辐射热像视频流，可通过连接分析软件进⾏远程操作控制。
（13）电池及续航时间：≥9000mAh大容量锂电池，外接DC充电，单次续航>8小时。
（14）尺寸（W×H×D）：≤171mm×80mm×80mm（含镜头）。
（15）主机重量：≤0.55kg（含镜头）。
3、配置要求

设备主机×1、充电器×1、USB数据线×1、用户手册×1、防脱腕带×1、保修卡×1、合格证×1、三防工具箱×1。

（十三）便携式油液污染度测定仪（1台）
1、功能要求

（1）支持数据存储功能，方便检测数据的存档、检索和分析。
（2）支持计量取样，实现取样速度恒定和取样体积精确控制。
（3）内置打印机，可直接打印出检测报告。
（4）具有冲洗功能，冲洗体积可任意设置。
2、技术参数要求

（1）光源：采用半导体激光器。

（2）检测范围：最大可达600μm。
（3）粒径范围：可覆盖1～100μm或4～70μm (c)。
（4）灵 敏 度：≥1μm或≥4μm（c)。
（5）检测通道：≥8个通道。
（6）检测准确度：≤±0.5个污染度等级。
（7）重合误差极限：12000～40000粒/mL。
（8）输出：支持RS232通讯输出。
（9）离线检测粘度：≤100cSt。
（10）在线压力：≥0～0.6MPa。
（11）适合流速：5～60 ml/min。
（12）检测样品温度：0～80℃。
（13）工作温度：-20℃～50℃。
（14）电源：100V～265VAC或24VDC或锂电池。

（15）外形尺寸：≤410mm×330mm×170mm。
（16）仪器重量：≤9kg。
3、配置要求

油液污染度测定仪1台、超声波清洗器1台、出液管1套、进液管1套、内六角扳手2把、六角套筒1把、O型密封圈2个、热敏打印纸2卷、锂电池1个、锂电池充电器1套、锂电池输出电缆1根、附件背包1个、合格证1份、保修卡1份、说明书1份。
（十四）大气温湿压传感器阵列系统（1套）
1、技术参数要求

（1）记录仪

1）测量精度：温度精度≤±0.3℃，湿度精度≤±3%RH，分辨率≤0.1℃/0.1%RH；

2）存储能力：内置非易失性存储器，本地存储≥20000组温湿度数据，支持断电续传；

3）通讯接口：同时支持LoRa无线通讯和RS485有线扩展接口，可直接外接第三方RS485传感器，无需额外采集模块；

4）报警功能：内置蜂鸣报警器，支持温湿度上下限超限声光报警，报警阈值可现场按键设置；报警时可通过组合键关闭蜂鸣器；

5）供电配置：支持DC9-30V宽电压供电，同时内置可充电锂电池，断电后可独立工作≥4小时，低功耗设计，支持长时间运行；

6）显示界面：配备≥3英寸LCD液晶屏，可同时显示实时温度、湿度、日期时间及电池电量；

7）通讯协议：支持MODBUSRTU标准协议，同时兼容Zigbee、Thread无线协议，便于后续系统扩展；

8）合规认证：符合GSP认证要求，通过CE、ROHS认证；

9）设备尺寸：尺寸≤125mm×67mm×40mm，净重≤200g，支持壁挂安装；

10）设备功能：支持数据本地存储、超限报警、历史数据导出。

（2）温湿度大气压传感器

1）测量范围：可覆盖10～1100hPa；

2）测量参数：同时测量温度、湿度、大气压三项参数，单传感器集成输出；

3）测量精度：温度≤±0.3℃，湿度≤±3%RH，大气压≤±0.3hPa；大气压分辨率≤0.1hPa；

4）通讯协议：标准Modbus-RTU，默认通讯参数9600,8,N,1，支持设备地址修改；

5）供电：DC5–24V宽电压供电，适配采集记录仪供电输出；

6）防护等级：≥IP65，支持户外及潮湿环境安装；

7）数据格式：支持16位有符号整数输出，可直接解析温度负值，无需额外转换。

（3）无线数据记录仪

1）设备功能：实时显示16点位温湿度、大气压数据，支持远程监控与平台对接；

2）显示配置：配备≥10.1英寸电容式触摸屏，分辨率≥1280×800，支持屏幕上下翻转显示；

3）无线接收：支持LoRa无线通讯，单网关可同时接收≥16路LoRa采集终端数据，无丢包；

4）本地采集通道：自带≥8路万能输入本地采集通道，支持热电偶、热电阻、4-20mA、0-10V等信号输入；

5）供电续航：内置≥6000mAh/12V锂电池，满电状态下独立续航≥6小时；支持DC15-24V外接供电；

6）通讯接口：同时支持以太网、4G（选配）、RS485（≥3路）、USB2.0接口；其中1路RS485固定为北向接口，支持对接第三方平台；

7）数据处理：支持本地数据存储、历史曲线查询、报表自动生成及U盘数据导出；

8）报警功能：支持本地声光报警+远程微信/短信报警，报警信息可按点位分类推送；

9）扩展能力：支持Zigbee、Thread、蓝牙等多种无线协议扩展，最大可扩展至200个采集通道。

2、配置要求

记录仪16台（含天线、电源适配器）、温湿度大气压传感器16只、无线数据记录仪1台（含天线、电源适配器）、安装辅材1批、随机附件一套。

（十五）嵌入式气象站（移动式）（1台）
1、功能要求

（1）设备供电

1）内置电池：配备不低于12.6V大容量锂电池组，电池容量≥10AH；
2）太阳能供电：可外接柔性折叠太阳能充电板；
3）直流供电：支持24V直流外接电源供电，满足多场景供电方式；
4）充电时长：充电时间<10小时，最大充电电流1A；
5）时长：≥50小时（息屏）。
▲（2）屏幕显示：≥7英寸触屏，电阻触摸。
（3）数据存储：内置存储≥512M，可存储≥100万条数据；存储间隔可设置，最小为1分钟间隔。
（4）数据上传：上传间隔最小为1分钟。
（5）数据查询方式：至少包含云端网页、手机小程序、触屏显示。
（6）通讯方式：至少包含4G无线、RS485有线。
（7）通信协议：可支持ModBus、MQTT通用通信协议，同时兼容设备私有通信协议。
（8）工作环境：至少包含温度-20℃～70℃，湿度0～100%RH。
（9）防护等级：等级不低于IP65，全防水。
（10）产品重量：设备主体≤3.9Kg+支架≤2.0Kg+包装箱≤7.6Kg。
（11）产品尺寸：包装箱尺寸：≤长710mm×宽420mm×高240mm。
2、技术参数要求

（1）超声波风速：量程≥0～70m/s；准确度启动风速≤0.8m/s，±(0.5+0.02rdg)m/s；分辨率≤0.01m/s。
（2）超声波风向：量程≥0～360°；准确度≤±3°；分辨率≤1°。
（3）大气温度：量程≥-40～80℃；准确度≤±0.3℃，分辨率≤0.1℃。
（4）大气湿度：量程≥0～100%RH；准确度≤±5%RH，分辨率≤0.1%RH。
（5）大气压力：量程≥300～1100hPa；准确度≤±1hPa（25℃）；分辨率≤0.1hPa。
（6）雨量强度：量程≥0～4mm/min；准确度≤±4%（室内静态测试，雨强为2mm/min）带日雨量累计，分辨率≤0.03mm。
（7）光照度：量程≥0～200000Lux（室外），准确度：≤±4%，分辨率：≤1Lux。
（8）电子罗盘：量程≥0～360°；准确度≤±5°；分辨率≤1°。
（9）GPS：经度（≥-180～180°）；纬度（≥-90～90°）；海拔（≥-500～9000）。
（10）湿度范围：可覆盖0—100%RH。
（11）湿度精度：≤2%RH。
（12）温度范围：可覆盖-20～60°C。

（13）可显示最大温度、最小温度、平均温度、最大湿度、最小湿度、平均湿度。
▲（14）可实时显示实时温湿度数值及曲线。（投标时提供实物软件功能截图佐证）
（15）屏幕尺寸：≥11cm*6cm高清触摸全面屏。（投标时提供实物图片佐证）
（16）外壳材质：铝合金或其他类似材质。
▲（17）模块主机具备快接拔插式接头及3.5mm插入式接头。（投标时提供实物图片佐证）
3、配置要求：

传感器、手持终端、支架、包装箱、合格证、保修卡、说明书。
（十六）激光位移计（1台）
1、功能要求

（1）具备USB联机导出功能。
（2）支持拍照、录像、录音存储记录。
（3）自带4倍数码变焦功能。
2、技术参数要求

（1）测量量程：≥0.05m～200m。
（2）测量精度：≤士(2mm+D*1/10000)。
（3）最小显示单位：≤1mm。
（4）激光类型：2级630-670<1mW。
（5）≥16GB大容量存储空间。
（6）工作环境温度：0℃～40℃，存储温度-20℃～60℃。
（7）供电配置：2x1.2V 适配2400mAh AA充电电池。
（8）激光延时20～120s可设，整机自动关机100～300s可设。
（9）机身尺寸：≤144mm×59mm×30mm。
3、配置要求

主机1台、合格证、保修卡、说明书各1份。
（十七）雷击模拟发生器（1台）
1、功能要求

（1）应配备≥7寸彩色触控显示屏，人机交互操作直观便捷。
（2）支持多国语言切换，适配不同使用场景及操作人员使用需求。
（3）搭载环境自动检测程序，可实时监测试验环境，并具备异常提醒功能。
（4）内置国际标准等级试验参数。
（5）具备自主校准功能。
（6）标配RS232通讯接口，可拓展选配PC端控制软件。

2、技术参数要求

（1）浪涌波形电压波形：1.2/50μs；电流波形：8/20μs。
（2）开路输出电压：应覆盖0.2kV～6kV。
（3）短路输出电流：应覆盖0.1kA～3kA。
（4）浪涌输出极性：支持正向、反向、正/负、负/正、正负交替等多种模式。
（5）触发模式：具备同步、异步、自动等多种触发方式。
（6）相位调节范围：0°～360°，同步/异步模式下调节步进≤1°。
（7）测试程序：内置IEC标准试验程序，支持用户自定义编程存储，可存储程序组数≥40组。
（8）耦合去耦网络：内置一体式结构，单相三线，额定16A，适配50Hz/60Hz工况，支持定制化配置。
（9）内置耦合模式：支持L-N、L-PE、N-PE、L+N-PE等多种耦合方式。
（10）试验次数设置：1～9999次可自由设定。
（11）试验间隔时间：10s～9999s可调。
3、配置要求

设备主体、说明书、合格证、保修卡。
（十八）电梯钢丝绳探伤仪（1台）
1、功能要求
（1）能在线检测电梯钢丝绳内外部断丝、磨损、锈蚀、变形、松股、跳丝、材质变化等各种缺陷功能，满足防爆工况。计算机软件自动采集运行速度、断丝波形及损耗情况，软件版本Windows或Android均可。
（2）固件升级：测量主机及APP程序可远程通过数据平台自行选择版本升级，无需返厂。
▲（3）测量主机防爆等级不低于Ex ib IIB T4 Gb，外壳防护等级不低于IP65（提供防爆证书复印件）。

（4）专用数据采集一体主机：报警盒、传输模块、显示模块与测量探头集成化设计，传感器用合金铝外壳或类似材质，系统兼容安卓、WINDOWS系统、TF卡数据存储，有WIFI、蓝牙连接方式。
▲（5）实时报警器面板集成多功能LED指示灯，方便了解仪器工作状态。（提供实物图片及释义佐证）
（6）传感主机用合金材料导套，高耐磨、高灵敏，半圆形结构、周向环绕、轴向磁化，可连接移动电源续电。
（7）软件适应各种操作系统，提供钢丝绳规格参数，便于精准设置，实现缺陷精确分类，减少误判漏判；可在线自动标定，自动评估诊断缺陷。利用计算机直接采样处理分析，有在线声光报警与实时显示结果功能。
（8）软件满足同个界面显示单根或多根钢丝绳检测曲线，同步分析多根检测数据，生成Word报告。
（9）数据传输模式：可升级为网络监控模式，统一管理检测数据，自有物联网用户数据平台，可生成图文并茂的检测报告（提供软件图片及释义佐证）。

▲（10）AI分析能力：搭载特种设备检测专用AI算法，支持文本智能识别、缺陷智能识别、数据自动校准、检测结果自动判定， 识别准确率≥98%， 可适配多类检测设备数据解析；（若满足提供软件截图等材料佐证）。
2、技术参数要求：

▲（1）一次最多可检测1-8根单排钢丝绳，两根绳间距可调（提供实物图片佐证）。
（2）可在线自动标定，自动评估诊断缺陷，检测电梯曳引钢丝绳损伤，钢丝绳直径范围6-16mm。
（3）采集处理频率不低于5000Hz；通道兼容不低于24路。
（4）探头磁吸力不低于100N。
（5）传感器与钢丝绳相对最大速度12.0m/s，最佳使用速度0.3-3m/s；软件可连续检测绳长≥10000m。
（6）不连续缺陷检测能力：局部缺陷定性准确率≥98%，断丝定性准确率≥99%，断丝定量准确率≥95%，单处集中断丝根数允许一当量根误差；连续缺陷检测能力：轴向位置示值检测能力≤±0.3%，金属横截面积损失检测不确定度≤±0.2%。
（7）输出DC 3.7V，1A。

（8）工作温度 - 20℃～40℃，相对湿度≤90％RH。
3、配置要求：

数据采集分析显示测量探头一体机1台（提供防爆证明）、显示终端1台、移动电源1个、安全固定锁1条、专用测量软件U盘1个、计量证书等文件1套、专用包装箱体1个。 

（十九）起重机腹板翘曲度自动检测机器人（1台，核心产品）
1、检测依据

依据通用桥式起重机中华人民共和国国家标准《GB/T14405-2011》中关于主梁腹板的局部翘曲检测条目。

2、性能要求

对起重机钢结构进行连续自动化爬行检测，测量分析腹板钢结构翘曲度状态，评估钢结构使用寿命，排查起重机安全隐患。

3、技术参数要求

（1）激光光源采用激光环栅技术，可为系统测量提供准直激光光束。初始对正模式下，光束可横向纵向电动点动、连续调节，自动对正测量靶靶心。

▲（2）动态测量靶集成高精度光敏位置传感器，可全程自动跟踪激光光源发射的光束，偏离轨迹自动修正，接近障碍物可主动避让。（若满足投标时提供设备操作演示佐证。投标人若提供操作演示视频，视频需按照招标文件规定的内容制作功能证明视频文件，视频文件的格式为x.mp4或x.avi,投标人须将视频文件分段压缩为x.zip文件上传(单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M)。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。）

▲（3）动态测量靶与手持终端之间无线通讯，运行于手持终端上的综合测量APP可以向动态测量靶设置测量间隔、测量长度等测量参数，显示测量数据、动态测量靶电池剩余电量。APP可以实时接收检测数据也可以一次性读取动态测量靶的检测数据，生成腹板翘曲度曲线。（若满足提供软件截图等材料佐证）

（4）Android版专用触控终端及配置软件：

1）wifi，蓝牙，GPS，4g全网通，TYPE-C接口实现5V安全电压；

2）触控操作，外壳防护，防刮花材质轻，前后双置摄像头；

3）存储容量：不小于64 G；

4）电池至少可连续工作8小时；

5）专用软件：可自定义模块，可通过网络授权，进行登录；

6）可记录输入的历史数据。
（5）快速充电：TYPE-C接口实现5V安全电压，12V快速充电。

▲（6）手持终端可控制光源主机不低于270°广角旋转，标定测量起始点及终点。（若满足提供设备实图及软件功能截图等材料佐证）

（7）X、Y向测量范围：不低于±25mm，测量精度：≤±0.5mm。
（8）爬行速度：不低于15m/min，爬行定位精度：≤±1mm。
（9）无线通讯距离：手持终端与测量主机：不低于100m。
（10）光源有效范围：不低于0.05-50m。
▲（11）四轮驱动，配备四轮磁吸，保证设备高空运行稳定性。（若满足提供设备实图等材料佐证）

（12）动态检测，精准定位。
（13）测量过程中显示实时曲线。
（14）实时位置显示，分辨率≤0.1m。
（15）实时高度显示，分辨率≤0.01mm。
（16）工作湿度：＜90% RH；工作温度：-10℃～50℃。

▲（17）AI分析能力：搭载特种设备检测专用AI算法，支持文本智能识别、缺陷智能识别、数据自动校准、检测结果自动判定，识别准确率≥98%，可适配多类检测设备数据解析；（若满足提供软件截图等材料佐证）

▲（18）具有移动端专用评估APP及物联网电脑端评估管理平台；软件集成安全管控助手，可实现实时通讯、发地图定位导航，报警发送、报警接收和救援路径显⽰等功能，可以实现维保人员和用戶信息交流和快速救援。（若满足提供软件截图等材料佐证）

▲（19）支持自定义评估范围，内容包括设备本体、建筑相关、使用管理、日常维护保养等模块的组合选择；（若满足提供软件截图等材料佐证）
4、配置要求：

无线爬行测量主机1台、无线激光发射主机1台、Android版专用触控终端（智能可攀爬机器人系统V1.0）1台、第三方计量证书1份、说明书保修卡等文件资料 1 套、专用包装箱体1个。

（二十）激光测距仪（起重机激光测拱仪）（1台）
1、功能要求

（1）激光测距仪（起重机激光测拱仪）敏感元件需被实心橡胶保护，并通过不低于2米高度的跌落测试。密封设计，有效防止水和灰尘侵入。

（2）主要应用起重机的拱度、挠度等多项指标进行检测功能。

2、技术参数要求

（1）测程：0.05m-250m。
（2）精度：≤±1mm。
（3）激光点直径：6mm/30mm/60mm （@10m/50m/100m）。
（4）倾角传感器：360°≤±0.2°。
（5）P2P范围：Hz 360° V -64°to ＞ 90°。
（6）数码取景器：4x 缩放/可关闭 。
（7）蓝牙：Bluetooth® v5.0。
（8）Windows免费数据传输软件。
（9）iOS和Android 标配软件。
（10）需具有智能量房功能、P2P 测量、P2L 测量、3D 数据采集、多功能底座、智能水平模式、高度跟踪、断面测量、手势测量、图像测量、测量报告、触摸大屏功能。
（11）电池：锂电池。
（12）每组电池测量次数：不低于4000次/约8h。
（13）防护等级：不低于IP65。
（14）工作温度：-10～+50°C。
3、配置要求

主机1台，软包1个, 保修卡1份，挂绳1条，充电器1个，第三方计量证书1份。
分包二：

（一）微波全场形变与振动测量仪（1台）
1、硬件参数要求

（1）最大测量距离：80m。
▲（2）最大同步测量点数：25。
▲（3）最大量程：±100mm。
▲（4）测量精度：0.01mm@10m；0.02mm@50m；0.1mm@80m。
（5）单点最大测量频率：100Hz@25测点同步测量。
（6）电磁兼容要求：应符合GB/T 17626.2-2018、GB/T17626.8-2006要求。
（7）工作温度范围：-40～85°C。
（8）防护等级：IP67。
（9）供电方式：220V AC或内置电池（＞4h）。
（10）数据传输方式：有线TCP/IP，协议开放。
2、配套软件功能要求

（1）实时振动位移测量以及模态/振幅频谱输出。
（2）位移和挠度测量

可捕捉结构在静态荷载、动态荷载下的位移或挠度，实时跟踪变形轨迹，同步记录挠度、位移、振动频率、振幅等动态参数。

（3）多测点同步采集

单台设备可同时标记不少于25个监测点，同步记录不同位置的变形数据。

（4）实时数据可视化与分析

监测过程中实时生成位移和时间曲线、挠度和时间曲线等图。
（5）数据自动存储与导出，支持导出为 Excel、CSV兼容格式。

3、其他要求

（1）有CNAS资质的第三方机构出具的检验报告

（二）便携式高精度单点微波位移振动测量仪（1台）
1、硬件参数要求
（1）最大测量距离：0.1m～10m。

（2）量程：>±150mm。
（3）振动最大测量频率：2000Hz。
▲（4）位移与振动幅值测量精度：<0.003mm@2m,<0.01mm@10m。
（5）供电及数据传输方式：POE网线，RJ45。
（6）电磁兼容要求：应符合GB/T 17626.2-2018、GB/T17626.8-2006要求。
（7）防护等级：IP67。
（8）工作温度范围：-40～85°C。
2、配套软件功能要求

（1）实时振动位移测量以及模态/振幅频谱输出。
（2）位移和挠度测量

可捕捉结构在静态荷载、动态荷载下的位移或挠度，实时跟踪变形轨迹，同步记录挠度、位移、振动频率、振幅等动态参数。

（3）实时数据可视化与分析

监测过程中实时生成位移和时间曲线、挠度和时间曲线等图。
（4）数据自动存储与导出，支持导出为 Excel、CSV兼容格式。

3、其他要求

（1）有CNAS资质的第三方机构出具的检验报告。
（三）全场应变实测与仿真优化分析系统（1套，核心产品）
（1）监测被测材料试样或结构表面的全场位移和应变、速度场。

▲（2）支持ODS模态分析功能可导出Simcenter Testlab模态分析软件可读取的*.ldsf格式文件。

▲（3）软件须包含先进的VFM虚功法本构模型参数反求功能，以改进有限元模型的仿真精度。该功能须已集成VonMises,Hill1990,Yoshida2011,Vegter,Hu2005,BarlatYLD89, BanabicBBC2008等屈服准则和弹塑性、超弹性等材料模型库；塑性阶段应包含：Bilinear, Voce+Swift,Voce I,Voce II, Ludwik等硬化模型；并具有材料模型库二次开发接口。（须提供软件界面截图证明材料；投标人需提供承诺书，承诺在中标之后1周之内对该功能进行演示。）
▲（4）软件的有限元评估验证功能须可将DIC散斑实测结果.dat数据与ABAQUS，ANSYS等有限元软件的统一网格的.def数字孪生数据在相同的子集，步长，应变窗口和形函数下精准全场量化有限元模型的误差，自动出评估报告。（须提供软件界面截图证明材料；投标人需提供承诺书，承诺在中标之后1周之内对该功能进行演示。）
▲（5）软件精度可靠，须可量化不同的子集,步长,应变窗口,形函数,插值函数等参数设置对应变的噪声，分辨率，精度在全局或局部的影响，并生成信噪比曲线图。（须提供软件界面截图证明材料；投标人需提供承诺书，承诺在中标之后1周之内对该功能进行演示。）
▲（6）具有断裂力学模块：包含裂纹路径识别、裂纹宽度计算、Williams Series Expansion以及J-积分等裂纹分析处理模块，可计算应力强度因子K，J-积分支持定义域分析和线分析。（须提供软件界面截图证明材料；投标人需提供承诺书，承诺在中标之后1周之内对该功能进行演示。）
▲（7）软件须可读取*.cine和*.cihx文件，对透明液体，玻璃等复杂光路进行校正，自动保存成*.caldat校正结果文件。（须提供软件界面截图证明材料）
（8）软件后处理功能完善，可以一次性批量输出所有时刻的视频、图表、任意点、线、区域的时间变化曲线；可以输出 CSV,matrix,HDF,Matlab等不同格式的位移，应变，应力，坐标等全域数据。还支持用户直接在MATLAB, Python, C# ,C++等等软件界面进行直接调用DIC计算结果进行复杂后处理。

（9）软件可自动输出PDF,RTF,Text,LaTeX格式报告，报告内容包含DIC计算相关设置参数，数据结构，噪声评估结果，PDF报告可自动输出位移，应变的云图和提取的感兴趣区域的曲线图表。

（10）软件可以根据ISO6892标准，VDI2626标准自动输出测试报告。

▲（11）软件须提供开放二次开发接口，方便用户根据本单位的需求利用MATLAB,Python,C#,C++等等软件自行编写符合项目工程需求的应用小程序，所编写的应用小程序可以在软件上顺畅运行并可以在应用商店上进行分享和售卖。

（12）软件须可自动设别二维码自动设置校正板的参数，自动设置zhang,Bundle-adjustment等校正算法进行并行计算。

（13）软件须适合大视野应用的单独校正算法。

（14）工业相机的最大分辨率7008x7000下频率不低于20Hz，数量2台。

（15）照明装置2台，固定装置数量1套，标定板3块。

（16）高性能镜头2套，包含至少4900万像素高分辨率的焦距为25mm, 50mm定焦镜头各2个。

（17）散斑滚章1套，包含：散斑点的大小为1mm,1.5mm,5mm。

（18）控制台1台，I9处理器或同性能类似处理器；内存≥32GB。

注:1.本技术规格及要求提出的是最低限度的技术条件。投标人应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和产品的技术标准，不具有指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和产品，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和产品。

2.技术参数中提到的证明材料，均需投标人在投标文件中提供复印件并加盖公章，原件备查。
四、商务条款

1、投标报价：

1.1应包括本次招标范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵采购人项目现场）、保险费、安装费、调试费、采购人操作维护人员培训费、验收检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及供应商认为需要的其他费用等。发现漏项、缺项，供应商应无条件无偿补齐，必须保证各系统正常运行，所发生的一切费用，视为已包含在投标人投标报价中，且并不因此而影响交付使用时间。

1.2在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。

2、付款方式：

2.1合同签订生效后，采购人向供应商支付合同总价的50%；供应商在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点，并安装调试结束，初步验收合格后，采购人收到供应商提供的合同总价10%的履约保函后向供应商支付合同总价的50%；在设备通过采购人验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，采购人将无息退还供应商的履约保函。

3、交货期及交货地点：

3.1、交货期：合同签订后2个月内。

3.2、交货地点：江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点。

4、设备包装要求：

全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

5、安装、调试和验收

5.1、由供应商负责设备的现场安装和调试，按合同规定的时间、地点完成交货、组装、调试、验收完毕。在设备的搬运、安装、调试、试运行期间，供应商安装调试人员一切费用自理。

5.2、调试检验验收要求：设备和配件是否齐全，外观是否完好，设备各部分功能是否能正常使用，所提供设备及零配件规格是否与采购人要求相符。

5.3、最终验收要求：技术指标要求符合招标要求。

6、技术培训及售后服务

6.1、供应商应在安装调试时免费为采购人培训2名以上的操作人员，培训时间根据采购人实际情况来定，内容包括仪器的基本原理、结构、基本操作、维护知识，并指导采购人进行样品分析检测。

6.2、在设备使用过程中，供应商向采购人及时提供相关技术咨询，现场技术服务及维修用零备件，并提供跟踪服务。

6.3、质保期：验收合格后1年。

6.4、质保期内售后服务由供应商免费负责。供应商在接到服务通知（传真或信函）后1小时内给予答复，如采购人不能自行解决的问题，供应商需要派员到厂处理时，保证在2个工作日内到达采购人现场排除故障。

7、维护保养

供应商应在质保期内免费提供一次全面的保养，在质保期外应根据采购人需要提供全面保养服务，且保养费用不得超过投标时提交的报价。

第五章  评标方法与评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术参数优劣顺序排列，由评标委员会确定中标供应商。

适用于分包一：
	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	1
	价格部分（30分）
	1.1价格分。满足招标文件要求且投标报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分数统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×30。
	30

	2
	技术部分

（44分）
	2.1技术要求。根据投标文件第四章中“三、技术规格及要求”内容的响应情况进行打分。完全满足招标文件要求的得36分。其中技术参数标注“★”条款为实质性技术参数，每有一条负偏离项作无效投标处理；标注“▲”的内容为重要技术参数，如有负偏离的，每项扣1分；其他参数为普通技术参数，如有负偏离的，则每项扣0.5分；扣完为止。

备注：投标人须对标注“▲”的参数提供相应技术支持资料(如彩页或者白皮书或者检测报告或者截图证明等) ,并在《技术参数响应表》中详细标明技术支持资料在投标文件中的页码和位置。未提供技术支持资料的作负偏离处理，如因未在《技术参数响应表》中注明支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由供应商自行承担。
	36

	
	
	2.2技术方案评价。投标人根据项目需求提供完善的技术方案，评委对产品选型、规格、设计的科学性、合理性、材质选用、制造设备、工艺水平等进行打分。选型及规格高、设计方案清楚合理、可操作性强、材质选用及制造工艺水平高，优于项目需求的得4分；选型及规格一般、可操作性一般、材质选用及制造工艺水平一般，基本满足项目需求的得2分；不满足或未提供的不得分。
	4

	
	
	2.3产品质量保证。投标文件中可提供产品图片、使用说明书、检测报告、产品用户评价等证明材料，评委根据投标供应商的产品的稳定性、先进性、耐用性、材料选择等对投标产品进行综合评审。稳定性、先进性、耐用性高，优于项目需求的得4分；稳定性、先进性、耐用性一般，满足项目需求的得2分；不满足或未提供的不得分。
	4

	3
	项目方案

（20分）
	3.1实施方案。投标人根据项目需求提供实施方案，内容包括但不限于组织计划、实施流程、人员安排、设备安装方案（含调试验收）、进度计划、质量保证措施、紧急预案等：方案包含上述全部内容，实施流程清晰，安装及进度计划内容详细，措施完善，预案可操作性强，优于项目需求的得6分；方案包含上述全部内容，流程较清晰，安装及进度计划内容较详细，有对应措施，预案可操作性较强，满足项目需求的得4分；上述内容有缺项，内容合理性一般，措施简单粗糙，可操作性不强，基本满足项目需求的得2分；不满足或未提供的不得分。
	6

	
	
	3.2用户培训方案。投标人根据项目需求提供培训方案，内容包括但不限于培训计划、培训内容、培训对象等，根据项目组织实施管理方案的合理性、人员安排、培训内容（含培训材料）及时间安排等方面进行打分。培训内容丰富，科学合理，培训形式多样，优于项目需求的得4分；培训内容较丰富，较合理，培训形式较多样，满足项目需求的得2分；培训内容简单，合理性一般，形式单一，基本满足项目需求的得1分；不满足或未提供的不得分。
	4

	
	
	3.3售后服务方案。投标人根据项目需求提供售后服务方案，内容包括但不限于服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障、服务培训、服务保障体系等：方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，人员配备合理，支撑保障措施完善，具备完善的服务保障体系，优于项目需求的得6分；方案阐述较详细，响应时间及故障处理较及时，人员配备较合理，支撑保障措施较完善，具有较完善的服务保障体系，满足项目需求的得4分；方案内容简单粗糙，上述内容有缺项，响应时间及故障处理不够及时，人员配备不够合理，支撑保障措施不够完善，服务保障体系不够完善，可实施性一般，基本满足项目需求的得2分；不满足或未提供的不得分。
	6

	
	
	3.4免费质保期。投标人所投所有产品均满足招标文件基本要求的，不得分；在此基础上，投标人所投所有产品都增加1年免费质保期的得2分，都增加2年免费质保期的得4分，本项最多得4分。（若投标文件中出现质保期前后不一致或多个产品质保期不统一的，以投标文件中最低免费质保期作为评分依据。）
	4

	4
	业绩

（6分）
	4.1自2023年1月1日(含)以来，投标人(或所投分包核心产品制造商)具有所投本分包核心产品同类或类似产品销售业绩，每份业绩须同时提供对应销售合同及至少一笔有效对应发票，业绩认定时间以合同签订时间为准。每提供1份完整、合规的有效业绩得2分，本项最高得6分。未提供、资料不完整或无法佐证业绩真实性及符合性的，本项不得分。
	6


适用于分包二:
	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	1
	价格部分（30分）
	1.1价格分。满足招标文件要求且投标报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分数统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×30。
	30

	2
	技术部分

（44分）
	2.1技术要求。根据投标文件第四章中“三、技术规格及要求”内容的响应情况进行打分。完全满足招标文件要求的得30分。其中技术参数标注“★”条款为实质性技术参数，每有一条负偏离项作无效投标处理；标注“▲”的内容为重要技术参数，如有负偏离的，每项扣1分；其他参数为普通技术参数，如有负偏离的，则每项扣0.5分；扣完为止。

备注：投标人须对标注“▲”的参数提供相应技术支持资料(如彩页或者白皮书或者检测报告或者截图证明等) ,并在《技术参数响应表》中详细标明技术支持资料在投标文件中的页码和位置。未提供技术支持资料的作负偏离处理，如因未在《技术参数响应表》中注明支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由供应商自行承担。
	30

	
	
	2.2技术方案评价。投标人根据项目需求提供完善的技术方案，评委对产品选型、规格、设计的科学性、合理性、材质选用、制造设备、工艺水平等进行打分。选型及规格高、设计方案清楚合理、可操作性强、材质选用及制造工艺水平高，优于项目需求的得10分；选型及规格较高、设计方案较合理、可操作性较强、材质选用及制造工艺水平较高，满足项目需求的得7分；选型及规格一般、可操作性一般、材质选用及制造工艺水平一般，基本满足项目需求的得4分；不满足或未提供的不得分。
	10

	
	
	2.3产品质量保证。投标文件中可提供产品图片、使用说明书、检测报告、产品用户评价等证明材料，评委根据投标供应商的产品的稳定性、先进性、耐用性、材料选择等对投标产品进行综合评审。稳定性、先进性、耐用性高，优于项目需求的得4分；稳定性、先进性、耐用性一般，满足项目需求的得2分；不满足或未提供的不得分。
	4

	3
	项目方案

（20分）
	3.1实施方案。投标人根据项目需求提供实施方案，内容包括但不限于组织计划、实施流程、人员安排、设备安装方案（含调试验收）、进度计划、质量保证措施、紧急预案等：方案包含上述全部内容，实施流程清晰，安装及进度计划内容详细，措施完善，预案可操作性强，优于项目需求的得6分；方案包含上述全部内容，流程较清晰，安装及进度计划内容较详细，有对应措施，预案可操作性较强，满足项目需求的得4分；上述内容有缺项，内容合理性一般，措施简单粗糙，可操作性不强，基本满足项目需求的得2分；不满足或未提供的不得分。
	6

	
	
	3.2用户培训方案。投标人根据项目需求提供培训方案，内容包括但不限于培训计划、培训内容、培训对象等，根据项目组织实施管理方案的合理性、人员安排、培训内容（含培训材料）及时间安排等方面进行打分。培训内容丰富，科学合理，培训形式多样，优于项目需求的得4分；培训内容较丰富，较合理，培训形式较多样，满足项目需求的得2分；培训内容简单，合理性一般，形式单一，基本满足项目需求的得1分；不满足或未提供的不得分。
	4

	
	
	3.3售后服务方案。投标人根据项目需求提供售后服务方案，内容包括但不限于服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障、服务培训、服务保障体系等：方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，人员配备合理，支撑保障措施完善，具备完善的服务保障体系，优于项目需求的得6分；方案阐述较详细，响应时间及故障处理较及时，人员配备较合理，支撑保障措施较完善，具有较完善的服务保障体系，满足项目需求的得4分；方案内容简单粗糙，上述内容有缺项，响应时间及故障处理不够及时，人员配备不够合理，支撑保障措施不够完善，服务保障体系不够完善，可实施性一般，基本满足项目需求的得2分；不满足或未提供的不得分。
	6

	
	
	3.4免费质保期。投标人所投所有产品均满足招标文件基本要求的，不得分；在此基础上，投标人所投所有产品都增加1年免费质保期的得2分，都增加2年免费质保期的得4分，本项最多得4分。（若投标文件中出现质保期前后不一致或多个产品质保期不统一的，以投标文件中最低免费质保期作为评分依据。）
	4

	4
	业绩

（6分）
	4.1自2023年1月1日(含)以来，投标人(或所投分包核心产品制造商)具有所投本分包核心产品同类或类似产品销售业绩，每份业绩须同时提供对应销售合同及至少一笔有效对应发票，业绩认定时间以合同签订时间为准。每提供1份完整、合规的有效业绩得2分，本项最高得6分。未提供、资料不完整或无法佐证业绩真实性及符合性的，本项不得分。
	6


政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。


第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：                     
招 标 编 号：                     

      投标人名称 ：（加盖CA电子公章） 

      日      期 ：                     
投标文件的组成
一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供提交响应文件截止时间前 1 年内的经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一年不需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间

前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12）
附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：
采购编号：                                   

采购包号：

	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	


附件2 

投标分项报价表（采购包号：**）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品

名称
	品牌
	规格

型号
	制造商名称
	产地
	交货期
	数量
	分项

单价
	分项

总价

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 
技术要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
附件4 
商务要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
附件5 

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         

法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就采购编号为     ，      项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          被授权人身份证号码：                              

          被授权人联系电话：（手机）                          

被授权人电子邮箱：                

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         

      日期：                                         
附件8                            

投标函
致：江苏励邦招标代理有限公司

根据贵方采购编号为     ，      项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号： 

日           期：___年____月____日

附件9  

中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏励邦招标代理有限公司组织的（单位名称）采购编号为     ，      项目（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日
备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        

附件10

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位采购编号为     ，      项目（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                供应商全称（加盖CA电子公章）：

                  日  期：___年____月____日 
附件11

实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如招标文件（含技术要求和商务要求）中没有实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）的则无需提供此表格。

3.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

4.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件12  关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
     日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                                              

地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 

联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              

采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                

法律依据：                                                                 

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                                                     

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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