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	1
	液相色谱串联质谱仪
（核心产品）
	是
	1
	238
	238
	　
	[bookmark: OLE_LINK18]一、技术指标（序号1-59小计59个指标，含11个▲指标)
液相色谱部分-超高压梯度泵
▲1、配备超高压梯度泵，采用串联式双柱塞往复泵，泵压力范围：≥1290bar或≥18850psi，自动连续可变冲程25～100ul，具备在软件里直接调节功能（提供泵压产品制造商网站截图证明或冲程参数设置操作软件截图证明文件）。
2、可设定流量范围：0.001 mL/min–5.0 mL/min，递增率0.001 mL/min。泵步进体积：≤300皮升。
3、流量精度：≤0.072 %RSD。
4、梯度精度：<0.15%RSD。
5、含真空在线脱气装置。
6、可通过智能模拟或其他技术可模拟不同型号仪器的方法，做到一机多用。

液相色谱部分-自动进样器
▲7、自动进样器样品容量：≥216个样品瓶（2mL），且最多可以拓展的位数≥430个2mL样品瓶；（提供软件截图证明文件或实物照片）。
[bookmark: OLE_LINK27]8、进样线性：0.9999，范围为 0.1–100 μL。
9、进样精度：<0.15%RSD（以咖啡因测量）。
10、交叉污染度：<0.0009%。
11、温控：4℃-40℃（提供产品制造商网站截图或操作软件截图证明文件）。
12、可通过自动进样器实现样品的多种自动化前处理，包括样品自动在线衍生、自动在线稀释和自动样品加标等功能，极大提高样品的前处理和分析的效率。
13、使用多种溶剂的三个单独清洗选项（内部洗针、外部洗针和针座清洗），可降低交叉污染。
14、提供不少于两种进样硬件模式，一种常规液体进样，另外一种为消除溶剂效应的进样方式，进样器溶剂效应消除装置，通过补偿泵在线稀释的手段来消除溶剂效应，并且方法运行过程中方法总流速始终保持不变（提供进样模式的软件截图证明）

液相色谱部分-智能化可降温柱箱
▲15、柱温范围：4℃–110℃（提供产品制造商网站截图或操作软件截图证明文件）。
16、温度稳定性：±0.03℃。
17、温度精度：不低于0.05℃。
18、柱容量：同时容纳30cm柱四根或10cm柱8根（提供产品制造商网站截图或操作软件截图证明文件）。
19、独立控温区域：最少2个独立控温区域。
20、柱温箱高压阀最大压力≥1290bar或≥18850psi（提供产品制造商网站截图或操作软件截图证明文件）。
21、具备色谱柱自动切换功能，与液相色谱仪操作软件兼容直接控制，自动进行溶剂置换、色谱柱切换及系统平衡，自动进行系统冲洗、色谱柱冲洗及保存，实现不同方法无缝衔接（提供阀切换功能截图）
    
三重串联四极杆质谱仪
22、离子源：具有独立ESI源。
23、接口多样性：具有同品牌的毛细管电泳（CE）及与质谱联机方案，具有超临界流体色谱（SFC）-质谱联机方案，且均为同一品牌，要求联机性能好，同一软件控制。
24、源内流路切换设计：内置电子控制阀，软件可编程控制任意时间段或多个时间段，在MS或废液间切换。
25、方法开发全自动一体化：质谱方法优化全参数自动化，包括化合物母离子等参数， 同时包括离子源如雾化气流速、压力、温度等所有参数，并可直接生成候选方法供使用。
26、离子源具备抗污染技术，防止系统受污染，便于维护，，降低日常使用成本。
27、扫描方式: 全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM（用于定量分析）、触发式MRM（用于二级离子定性）、选择性离子监测，手动时间编程、动态MRM（自动时间编程）、正/负极性切换。
▲28、检测性能-质量范围：母离子单电荷m/z 5–2000amu（提供产品制造商网站截图或操作软件截图证明材料）。
29、检测性能-最大扫描速率：≥185,000amu/s（以0.1amu步径做全扫描）（提供产品制造商网站截图或操作软件截图证明材料）。
▲30、检测性能-动态范围：≥6*10^6；分辨率：＜0.4da FWHM。
▲31、检测性能-灵敏度：ESI+模式1pg利血平柱上进样，m/z 609>195，信噪比≥850,000: 1;仪器检测下限IDL＜3.5fg利血平； ESI-模式，1pg氯霉素柱上进样，m/z 321>152，信噪比≥850,000: 1（提供信噪比≥850,000: 1的产品制造商网站截图或其他相关证明材料）。
32、正负模式切换时间：≤25ms。
33、MRM最小驻留时间：0.5ms。
34、可同时做500个MRM离子对检测（提供产品制造商网站截图或其他有效证明材料）。
35、重复性：10ug/kg 红茶提取物加标农残样品MRM模式连续进样300针，噻菌胺（penthiopyrad）, 灭蝇胺（Cyromazine）， 氟虫腈（Fipronil sulfone） RSD不得大于5%（提供产品制造商网站截图或其他相关证明材料）。
36、碰撞反应池：弯曲高压加速碰撞反应池，锥形设计，提高离子传输效率以及碰撞反应稳定性，零交叉污染。（验收时，提供拆机验收碰撞室结构服务）。
▲37、四极杆温度：恒温温控不低于90度，质谱工作站软件实时显示温度（提供软件控温截图证明材料）。
38、检测器：电子倍增器。
39、气体：离子源和碰撞气只需氮气一种气体，无需其他气体，降低使用成本。
40、仪器检测性能：硝基呋喃衍生物（AOZ, AMOZ），浓度1ng/L 进样量10ul, S/N >10。1ng/mL 连续进样10针，峰面积RSD<1%（提供原始图谱数据证明）。
41、 ESI正离子模式，维生素D2，D3，浓度0.1ng/mL, 进样量10ul, S/N>10。 1ng/mL连续进样10针，峰面积RSD<5%（提供原始图谱数据证明）。
42、ESI负离子模式，17-α-雌二醇， MRM 295.2-183/145，检出限不低于20ng/L。 17-β-雌二醇，MRM 271.2-183/145，检出限不低于5ng/L。（提供产品制造商网站截图或产品制造商应用文献）。
43、通量能力：一针进样，20分钟内质谱端不分时间段至少可同时检测500种以上化合物，无需手动设定保留时间和驻留时间（提供应用文献支持，提供产品制造商网站截图证明或其他有效证明材料）。
44、智能工作流技术：设定序列数据自动分析，并执行分析反馈，对于污染超限等数据进行清洗或再分析等自动化操作。
45、真空系统: 带有差动抽气真空系统，分子涡轮泵抽速大于800升/秒和大抽速的前级机械泵。具有自动断电保护功能。

工作站软件
46、全自动调谐系统，调谐液自动输送，自动参数优化。无需配置针泵或注射泵，即可完成调谐。
47、自动方法优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量。
48、离子源参数自动优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化离子源温度，气流压力和速度。
49、多反应监测 (MRM)可以链接内标化合物名称。样品信息自动导入，可以对每一个离子设定驻留时间、碰撞电压、碰撞能量。一次进样可同时进行500对离子检测。
50、同时定量和定性确认。MRM自动触发二级离子定性检测的同时，MRM定量检测灵敏度不得低于单独检测时的灵敏度，获得的二级离子谱图可以进行谱库检索。
51、液相色谱和质谱为同一品牌。色谱和质谱需使用同一个软件平台，以保证服务的一致性。
52、为保证仪器使用效率，质谱关机状态下，质谱软件平台可独立控制液相色谱。所配的质谱软件要求可以反控全套液相色谱系统。
53、智能数据储存管理系统，具备云管理服务，提供安全可靠、可扩展的共享文件存储服务。
    
智能化面板
▲54、可提供不少于5个不同的用户角色登录，并具备不同操作权限（提供智能化面板设置截图证明）；
▲55、可设定不少于50个任务程序且可根据分析项目名称命名（非method 1, method 2命名），每个任务程序中包含至少3项不同工作，如：purge, 预冲洗，平衡，后冲洗等；（提供智能化面板设置可设定不少于50个任务程序和每个任务程序中包含至少3项不同工作截图证明）
▲56、至少2种判定仪器Purge和色谱柱平衡终点的方式；（提供智能化面板设置截图证明）
▲57、至少3种以上任务开启模式：实时开启，定时开启，循环定时开启，并能在面板显示未来开启的具体日期和时间；（提供智能化面板设置截图证明）
58、锁屏界面提供不少于8种仪器状态显示供使用人员监控仪器；
59、面板操作不会干扰样品分析过程。

二、配置要求
[bookmark: OLE_LINK20]1、工作站硬件 
服务器级工作站：配置不低于Intel 4核CPU, 8GB内存, 2×500GB硬盘（一个备份）, Microsoft windows 10 以上操作系统，HP 22”液晶显示器，激光双面打印机。
2、辅助设备：UPS电源续航时间≥1小时。氮气发生器：最大气体输出流速：≥30 L/min，最大气体输出压力：≥ 6.9bar。
3、配置内容
    3.1 三重四级杆质谱主机1套
    3.2 超高效液相1套
    3.3 超高效液相自动进样器1套
    3.4 超高效液相柱温箱1套
    3.5前级机械泵1套
    3.6 品牌氮气发生器1套
    3.7 品牌UPS稳压电源及电池组1套
    3.8 原装质谱操作系统1套
    3.9 原装品牌商用台式电脑1套
    3.10 激光打印机1台
    3.11. 配套启动备件及安装维护工具等1套
    3.12. 工作站软件1套
    3.13. 智能数据存储管理系统1套
    3.14. UHPLC分析型色谱柱1根
    3.15. 电喷雾针1个
    3.16. 在线过滤器1套
    3.17. 在线过滤器滤芯1个
    3.18. PEEK管8米
    3.19. 机械泵油（规格1L/瓶）1瓶
    3.20. 安装标准测试溶液包1套
    3.21. 溶剂瓶4个
    3.22.色谱柱接头10个
    3.23. 2ml进样瓶（带瓶盖及垫片）500个

	2
	双通道离子色谱-电导检测器+安培检测器
	是
	1
	126
	126
	　
	[bookmark: OLE_LINK23]一、技术指标（序号1-46小计46个指标，含21个▲指标)
离子色谱系统
[bookmark: OLE_LINK25]1、离子色谱系统，包括耐6000psi压力的PEEK高压泵2套（带有泵前脱气装置），在线电解淋洗液发生器，内置电动六通阀，可升降温且能同时容纳四根以上色谱柱的柱温箱，阴、阳离子抑制器，无需通过增加模块即可在仪器主机内部同时安装阴、阳离子双抑制器，且可同时安装两套电导检测器或安培检测器，兼容4μm小粒径色谱柱。
▲2、标配漏液传感器，实时监控泵、色谱柱、六通阀、电导检测器及管路的连接状态，（需提供带有漏液传感器的仪器截图）。
▲3、兼容Viper接头及管线。（需提供操作手册截图）。

泵
4、梯度泵：高性能/低脉冲高压双柱塞泵，泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。
▲5、流速设定值误差：<0.1%，（需提供计量院出具的型式评价报告，以实际报告结果为准）。
▲6、流速稳定性误差：<0.1%，（需提供计量院出具的型式评价报告，以实际报告结果为准）。
▲7、梯度精度和准确度：≤0.5%。（需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图）。
8、压力波动：＜1%。
▲9、梯度产生方式：使用四相机械式混合的梯度单泵产生多阶淋洗梯度(Gradient)，不可为使用多组泵产生多阶淋洗梯度。（需提供带有比例阀的四元梯度泵的证明图片）。
[bookmark: OLE_LINK12]
色谱分析柱
▲10、配备高效高容量阴离子分析柱及保护柱 1套。耐受0-14的pH工作范围，且最大耐压不小于3000psi，且耐受2.0mL/min及以上的流速，并且柱容量不小于200 μeq/根。
11、配备高效高容量阳离子分析柱及保护柱 1套。最大耐压不小于3000psi，且耐受1.5 mL/min及以上的流速，且柱容量不小于1000μeq/根，若柱容量小于50μeq/根，需提供至少30根色谱柱以达到容量的匹配。

柱温箱
12、种类：原装柱温控模块。
13、温度控制稳定性：＜0.05℃。
14、温控范围：10 - 70℃。
▲15、加热方式：采用非接触式加热，可满足样品和淋洗液预热的需求，控温效果比接触式加热更好。
[bookmark: OLE_LINK26]
抑制器-阴离子抑制器
16、抑制背景总电导小于5.0μS。
▲17、自动电解连续再生微膜抑制器。
18、无需外加酸（包括但不限于硫酸、硝酸、盐酸、甲基磺酸等）进行化学再生。
19、无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子切换。
20、抑制器容量 200mM氢氧化钠或氢氧化钾，1.0mL/min流速，至少持续30min。

抑制器-阳离子抑制器
21、抑制背景总电导小于5.0μS。
▲22、抑制器连接在阳离子色谱柱和电导检测器之间。（提供仪器连接图片证明，不能以软件功能代替）。
23、自动电解连续再生微膜抑制器。
24、无需外加再生液（碳酸钠/碳酸氢钠）进行化学再生。
25、无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子切换。 
▲26、 抑制器容量不低于100mM甲基磺酸，1.0mL/min流速，至少持续30min。

电导检测器
▲27、类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号。（提供具有电导输出的色谱图）。
28、电导池控温范围：环境+5℃到60℃
29、电导池温度稳定性：<0.001℃
30、电导池电极材料：钝化316不锈钢
31、电导池体材料：化学惰性聚合材料
▲32、检测器分辨率：≤0.003nS/cm。（需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图或其他有效证明材料）。
▲33、检测器耐受最大压力：≥8Mpa。（需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图或其他有效证明材料）。
34、检测器性能：Cl-：NO2-的分离能力可达到10000:1。

软件
35、操作界面模拟Microsoft®office操作系统。
▲36、基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据。（需提供软件该功能截图）。
▲37、可导出txt格式原始数据，以满足国外期刊用专门画图软件绘制谱图的需求。可输出PDF、EXCEL、cmbx、AnDI等格式数据，方便数据读取和传输。（需提供软件该功能截图）。

在线电解淋洗液发生器
38、产生方式：利用电解产生的H+或OH-在线生成酸性或碱性淋洗液，而非通过加液单元进行不同溶液间的在线混合或稀释产生。
▲39、支持同时安装两个淋洗液罐供双系统使用，或两淋洗液罐串联使用。（提供可安装两淋洗液罐系统截图）。
▲40、软件控制：在软件中直接输入所需淋洗液浓度，而非编写百分比等其他非浓度参数。（需提供软件控制截图）。

安培检测器
41、电子元件类型：微处理器控制的数字信号输出模式，提供直流安培，积分安培，脉冲积分安培，循环伏安以及3D扫描五种检测方式。
42、平衡扭矩安装旋钮：提供稳定的池体积，易于安装。
▲43、参比电极类型：pH-Ag/AgCl复合型参比电极，可耐受0-14的pH范围，可通过监控系统pH值来判断参比电极的健康状况，并可减少因pH变化而引起的基线漂移。（需提供能显示电极pH值的软件截屏）。
[bookmark: OLE_LINK10]
自动进样器
▲44、样品盘能放置1.5mL、10mL样品瓶及96孔板。（能放置100个以上1.5mL进样瓶；80个以上10mL进样瓶）
45、满环进样精密度：RSD<0.3%。  
▲46、带有样品盘保护罩，降低外界环境对样品的影响。（需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图或其他有效证明材料）。
二、配置要求
1、双通道离子色谱仪一台，含高压等度泵一套、四元梯度泵一套、柱温控模块一套、阴离子淋洗液发生器一套、阳离子淋洗液发生器一套、阴离子抑制器一套、阳离子抑制器一套，电导检测器一套，电化学检测器一套，预留质谱接口。
2、自动进样器一台。
3、阴离子保护柱一根（食品中用于多种磷酸盐分析及水中消毒副产物分析）。
4、阴离子分析柱一根（食品中用于多种磷酸盐分析及水中消毒副产物分析）。
5、糖保护柱一根。
6、糖分析柱一根。
7、计算机一台，配置要求：I5处理器，16G内存，256G（固态）+1TB（机械）硬盘，DVDRW驱动器，22寸液晶显示屏，WINDOWS 10中文专业版软件 。                                                                                                            三、售后服务
1、供应商须在交货日期7天内到采购人提供的现场免费安装、调试设备并验收，直至技术指标与投标文件符合。 
2、免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到采购人能正常使用和维护仪器。
3、供应商安排两名人员提供免费提高操作培训，培训地点厂家培训中心；
4、提供一年仪器免费原厂保修期，
5、设备制造商须为采购人长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。
6、免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。

	3
	高灵敏度化学发光凝胶成像系统
	是
	1
	48
	48
	符合GB/T 27403-2026检测标准
	一、技术指标（序号1-8小计8个指标，含7个▲指标)
1、功能涵盖：化学发光，光密度成像，荧光成像，免染成像等。
▲2、分辨率：≥500万像素，且支持16×16 合并超敏模式。
▲3、采用≥9.6寸触摸屏，支持多点触控功能（≥2点），可实时预览化学曝光成像效果，光圈：f/0.95。
▲4、自动优化曝光功能，所有成像过程均保持自动对焦。自动模式，手动模式，累积曝光模式，化学发光预览模式。
▲5、动态范围：＞4 OD，真16bit数据输出（65,536灰度级）。
▲6、智能样品托盘技术，系统自动识别插入的样品盘类型并调整成像参数及对应软件设置。支持3种样品托盘，包括Chemi/UV/免染样品盘（化学发光、紫外和免染样品成像）；白光样品盘（将透射紫外转换为透射白光，考染、银染及其他蛋白成像）；蓝光样品盘（SYBR 等荧光染料）。
▲7、光源：透射紫外LED，反色白光LED, 透射琥珀色LED, 落射紫外LED，落射绿色LED。可选配透色白光LED光源及透射蓝光LED光源。
▲8、支持≥2色荧光检测功能；激发波长430-470nm，发射波长520nm及700nm。最大成像面积(W×H)≥21×14cm。

二、配置要求
1、成像系统一台；
2、白光样品托盘一套；
3、数据分析工作站1套：
4、配置不低于I5 14600处理器，≥16GB内存，≥500GB固态硬盘，≥21.5英寸显示器。

	4
	96通道实时荧光定量PCR仪（四色）
	是
	1
	47
	47
	符合GB/T 27403-2026检测标准
	一、技术指标（序号1-12小计12个指标，含4个▲指标)
▲1、≥六个检测通道，可实现≥5重PCR，可同时检测≥5个靶基因，具有FRET检测通道。
2、多品种试剂开放，适用于各种科研和临床试剂。
3、适用于多种荧光方法，如 Taqman，Molecular Beacon，FRET，SYBR Green I 等。
4、耗材开放，可使用 0.2mL 单管、八联管、96 孔板等。
▲5、样品容量：≥96x0.2mL，反应体系：1-50µL；可选384 高通量模块，反应体系：1-30ul。
6、光源：LED；检测器：光敏二极管或 CCD。
7、升降温速度：≥5℃/秒；温控范围：0-100℃；温度准确性：≤±0.2℃（90℃ 时）；温度均一性：≤±0.3℃（10秒内达到 90℃）。
▲8、动态温度梯度功能：同时运行≥8 个不同的温度；梯度温控范围：30-100℃；梯度温差范围：1-24℃；激发/发射波长范围：450-730nm；动态范围：≥10 个数量级。
▲9、数据分析模式：标准曲线定量、熔解曲线、CT基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、t 检验及方差分析功能、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、熔解曲线分析功能。
10、软件具有可视化显示功能，实验结果可直接输出成柱状图、箱状图、点状图、聚类图、散点图、火山图、热图等，提供软件截图
11、可连接致病菌快速分析软件，快速检测多种致病菌，无需通过Ct值即可判定样本的阴阳性。
12、支持wifi连接网络，支持原厂云平台远程控制

二、配置要求
1、配套移液器12把，
2、配套涡旋5台，
3、设备控制工作站1台，
4、数据分析工作站1套。

	5
	气相色谱仪-氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器
	是
	1
	45
	45
	　
	一、技术指标（序号1-50小计50个指标，含16个▲指标)
工作条件
1、温度：操作环境15˚C-35˚C
2、湿度：操作状态25-50%，非操作状态10-95%

柱箱
3、温度范围：室温以上4˚C~430˚C，多级程序升温，不少于32阶33平台。
4、温度设定：温度1˚C；程序设定升温速率0.1˚C
5、控温精度：≤0.01˚C
6、温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C
▲7、具备远程智能访问功能，支持平板电脑、笔记本电脑或台式机等从任何浏览器登录访问，无需依托色谱工作站即可编辑 GC方法和序列（提供产品制造商网站截图或其他有效证明材料）
▲8、同一气相主机至少同时支持安装2个进样口，4个检测器（提供投标型号仪器的实机照片，验收时每套仪器均应要预留安装位置、方便用户拓展功能）
▲9、降温速率：从450˚C降至50˚C<240秒(22℃室温下)
10、保留时间重现性: <0.008% 或 <0.0008min
11、峰面积重现性: < 0.5% RSD
[bookmark: OLE_LINK17]▲12、具备内置自引导诊断和维护功能，可自动监测系统运行状况、跟踪样品分析情况并在泄漏时及时发出警报，（提供产品制造商网站截图或其他有效证明材料）
▲13、可搭载≥5个用于 EPC 设备的狭缝，便于扩展，提供技术证明文件
14、升温速度：0.1˚C/分钟~120˚C/分钟, 最大升温速度可拓展至：1800℃/min以上，提供截图或有效技术证明资料
▲15、一键智能诊断功能：用户液晶屏界面可进行诊断、早期维护提醒和查看系统健康报告：分流进样口和多模式进样口可进行至少4项检测，MS可进行至少2项测试；早期维护提醒分流进样口可进行不少于6项提醒。（提供GC触摸屏截图作为证明材料）
16、色谱主机应具有拓展连接质谱的功能，如通过彩色触摸屏对质谱端进行状态监测，包括对质谱四极杆温度，离子源温度，质谱IP地址等质谱参数的状态监测（提供GC触摸屏截图作为证明材料）。
17、软件内嵌消耗品目录，可通过货号直接选择对应衬管及色谱柱，避免误操作（提供软件截图作为证明）
▲18、可搭载≥5个用于 EPC 设备的狭缝，便于扩展（提供产品制造商网站截图或其他有效证明材料）

毛细柱分流/无分流进样口（带EPC电子流量控制）
19、最高使用温度：395˚C
▲20、可编程电子参数设定压力，流速和分流比，分流比≥12500:1（提供分流比软件截图证明）
▲21、压力设定范围：0-148Psi（提供软件截图证明文件）
▲22、压力控制稳定性：仪器不少于2小时连续测量，压力波动不超过±0.001Psi（提供与投标产品同品牌同型号的校准证书或校准报告作为证明文件）
23、流量范围：0-500mL/分钟N2, 0-1230mL/min H2 or He
24、数字式电子气路控制保证气体流量精度
25、配备快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝，便于使用（提供图片证明材料）

氢火焰离子化检测器（FID）
26、最低检测限（对十三烷）：<1.2 pg C/s。
27、线性动态范围：>10e7（±10%）。全量程的数字化数据输出使得一次进样中可以对检测器的整个浓度范围（10e7）的峰实现定量分析。
▲28、数据采集速率：≥990Hz（提供软件截图证明材料）
29、标准的EPC 用于三种气体：空气、氢气、尾吹气
30、灭火自动检测和自动再点火。
31、最高使用温度：不低于420℃。

电子捕获检测器
▲32、最低检测限：< 4.5 fg/mL（林丹）
33、线性动态范围：> 5 × 10e4（林丹）
▲34、数据采集速率：最高 990 Hz（提供软件截图证明材料）
35、最高使用温度：不低于450°C。

氮磷检测器 (NPD)
36、检测限 MDL < 0.08 pg N/s
37、 选择性为 25000 到 1 gN/gC
38、动态范围 > 10e5 N
39、 数据采集速率不低于 900 Hz （提供软件截图证明材料）
40、最高操作温度 不低于400 °C

液体自动进样器
41、液体进样量范围：通常介于0.1-50μL之间，支持250ul进样针，兼容气体进样针
▲42、样品瓶位数：不少于48位2ml样品瓶，仪器可扩展升级液体自动进样器位数：大于165位（提供操作软件截图技术证明材料）
43、进样量线性：≥99% 
44、峰面积重现性：小于0.3% RSD
45、进样针规格：采用标准进样针支架，最大容量为 1 µL、2 µL、5 µL、10 µL、25 µL、50 µL和 100 µL采用可选件增强型样品操作进样针支架，最大容量为 250 µL和 500 µL
▲46、液体自动进样器样品盘具备加热恒温功能，最大加热到60℃。（提供操作软件截图技术证明材料）。
▲47、液体自动进样器样品盘含样品瓶震荡摇匀功能，双向混合，速度≥3000转/分钟。（提供操作软件截图技术证明材料）。

硬件及软件系统
48、具有仪器控制、数据采集和数据定量分析及报告、自动故障诊断功能，并同版本软件可以免费升级更新。如有相应汉化软件，须免费提供。软件包含美国EPA方法、ISO方法等。
49、具有保留时间锁定软件（RTL）功能。
50、智能数据储存管理系统，具备云管理服务，提供安全可靠、可扩展的共享文件存储服务

二、配置要求
1、气相色谱仪主机1套
2、分流不分流进样口、2套
3、FID检测器带EPC控制1套
4、ECD检测器带EPC控制1套
5、NPD检测器带EPC控制1套
6、液体自动进样器1套
7、电脑打印机1套:商用机 i5处理器,1T硬盘，16G以上内存，23寸液晶显示器，及正版中文Windows 11以上系统；激光打印机各一套
8、化学工作站控制及色谱数据处理系统1套
9、毛细管色谱柱2根
10、安装工具包1套
11、2ml样品瓶和盖，100个/包  10包
12、石墨密封垫,10/包  1包
13、空气发生器、1套
14、氢气发生器1套

	6
	高通量微波消解仪
	是
	1
	36.8
	36.8
	GB/T26814-2011
	一、技术指标（序号1-18小计18个指标,含1个▲指标)
主机
1、微波源：采用专业的双磁控管系统，输出功率 ≥1800W，微波源0-100%连续非脉冲微波输出。
2、炉腔结构：不锈钢整体腔体，炉腔体积大于60L。多层特氟龙防腐涂层，要求耐强酸、耐高温、防腐蚀，易清洁。
3、防爆安全门：全自动安全感应门，超压自动平行弹出，释放横向冲击波危害，异常时自动切断微波源。门体具有大面积防弹玻璃视窗，可观察腔内消解罐。
4、安全与泄露：执行零负载检测标准，防止瞬时零负载导致微波溢出。具有微波电磁过载安全装置，空载无损坏，微波泄露 <0.05mw/cm²。
5、一体化主机，不采用分体式设计，外壳具有耐腐蚀及漏电保护功能。

温度控制系统
▲6、高精度温度控制系统：主动式无线全罐控温，精确直接测量每个样品温度。传感器数量：≥2个，自动跟踪记录和控制每个反应罐内温度。测温范围：室温 ~ 330℃；温度测量准确度（测温精度）：±0.1℃。温度控制稳定性：±0.1℃；温度均匀度：±0.1℃。
7、界面可以显示升温曲线图，并且显示和自动更新每个反应罐罐内温度变化图，无需任何手动操作，直观反应温度差异，确保实验的安全性和有效性。

压力控制系统
8、全罐压力智能控制：精确监控消解罐内压力值，任何压力罐达到设定值，自动给出安全警告并停止微波发射。
9、微波腔内压力监控：内置压力传感器，实时监控并显示微波腔内压力波动，异常时自动控制排风系统，排除酸气并释放多余热量。

火焰报警系统
10、腔内火焰报警：内置火焰报警系统，实时监控腔内有无火焰。若有异常，自动给出安全警告并立即停止微波发射，防止危险发生。

操作系统
11、操作方式：一键式操作，用户选择样品类型，仪器自动匹配消解程序和温度、压力、时间等参数。
12、实时显示：可实时显示温度曲线图、功率曲线图、所有反应罐的温度图、微波腔内压力波动图等。
13、方法修正与溯源：任意状态下查看消解罐温度是否符合要求，超出误差的罐位置给出图形标识。运行中的功率、时间和温度等数据可逐秒显示，自由导入导出方法，生成采购人制式实验报告（含自定义单位名称和图标）。
14、界面与内置方法：主机与触摸屏一体化设计，内置电容式触摸屏+防腐涂层。中文界面，包含EPA、GB等国际国内通用方法，用户可建立、储存及修改方法。

消解罐组件
15、泻压与冷却：采用二阶缓冲泻压 + 非金属压力弹片双重泻压方式，及内冷凝循环技术，无后续使用耗材。
16、耐压外套：材质：高安全绝缘阻燃的宇航复合非金属材料，不含PEEK成分。结构：光滑外壁，保证受压均匀。性能：最高压力 ≥8000psi，最高温度 ≥600℃，具备垂直定向防爆功能，每个保护外套可以单独拆卸，便于清洁保养。
17、消解内罐：材质：不含任何PTFE添加的高纯TFM材料，光滑外壁，和外罐紧密贴合，保证受力均匀。性能：最高温度不低于310℃，最高压力≥22000psi。体积：≥56mL。整套组件不含金属材质，防止元素污染及金属打火放电。内罐（罐体、内塞、内盖）可泡酸清洗。
18、消解转盘：采用TFM或同等微波透明材质，不得使用任何微波反射材质。可根据需求放入不同数量的内罐和外罐。

二、配置要求
1、含全套安全装置的微波消解萃取系统主机：1套
2、一体式智能操作系统：1套
3、底部高精度温度控制系统：2套
4、全罐压力智能监控系统：1套
5、消解罐智能识别控制系统：6个
6、40位双层高温高压高通量消解罐转盘支架：1个
7、消解罐组件（含高纯TFM消解内罐、高纯PFA盖子、高纯TFM防爆弹片、宇航复合纤维非金属防爆外套）：40套
8、电热赶酸装置：1套

	7
	自动脂肪测定仪
	是
	1
	8.55
	8.55
	GB 5009.6-2016 食品中脂肪的测定
	一、技术指标（序号1-13小计13个指标，含2个▲指标)
1、可测定食品、饲料、药品、土壤、污泥、聚合物、纤维制品、石化产品、清洁剂、橡胶、塑料等物质中的可溶性有机化合物。也可以从固体混合物或半固体物质中分离一种或一类物质。
▲2、全自动完成样品加热、抽提循环、样品淋洗、终点浓缩、溶剂回收。包含索式标准萃取法、索氏加热法、热萃取法、连续萃取法。
▲3、可单独控制任意一组工位升降，可保证工位密闭效果（提供仪器实物照片）。
4、六套独立控温金属加热系统，每个工位可单独控制加热，分别检测不同样品（提供仪器实物照片）。
5、样品量：0.5-15g。
6、测试范围：0.1-100％。
7、重复性：相对误差±0.5%。
8、控温精度：±1℃。
9、处理温度范围：室温-300℃。
10、每批次处理量≥6位；溶剂回收率，回收率大于80%（时间：90min，溶剂：石油醚或乙醚)。
11、可存储不少于1000套实验方案，配合不同样品灵活配置。
12、仪器具有乙醚泄露报警、冷凝水检测、溶剂杯到位检测安全保护功能。
13、采用封闭式冷凝瓶，大大提高试剂回收率。

	8
	智能立式灭菌器
	是
	1
	7.8
	7.8
	符合GB 4789.1-2016检测标准
	[bookmark: OLE_LINK19]一、技术指标（序号1-8小计8个指标，含3个▲指标)
1、灭菌时间1-6000分钟，保温时间1-9999分钟，可预约灭菌0-10天；
▲2、容量：≥120升，立式结构，底部带脚轮，可放入直径48cm灭菌架；
▲3、干烧保护装置：灭菌腔底同时具有4种干烧保护装置，保护装置至少包括液胀式、温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护方式，保护装置至少要有一种采用耐腐蚀又导热快的铜质材料。
▲4、高压灭菌器厂家具有特种设备（压力容器）制造许可证（提供压力容器制造许可证），验收时所投灭菌器生产商与特种设备（压力容器）实际制造商一致。可提供特种设备备案服务。
5、高耐压腔体及腔门：腔体厚度≥4mm，腔门（上封头盖板）厚度≥6mm；
6、灭菌结束可设定≥6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来；
7、压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置；
8、配置冷却风扇:灭菌结束可快速降低腔体温度。
二、配置要求
1、不锈钢提篮3个；
2、压力表2套；
3、安全阀2套。
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	冷冻离心机
	是
	1
	3.8
	3.8
	符合SN/T 1204-2016检测标准
	一、技术指标（序号1-6小计6个指标，含1个▲指标)
1、容量：≥4×750mL；最高转速：≥20800r/min；最大相对离心力：≥31150×g。
2、转速精度：±20r/min；
3、温控范围：-20℃～+40℃，温度调节精度≤±1℃；
4、噪音量：≤65db(A)；
5、20档升速/20档降速；三级阻尼减震，保证样本平稳运行，无重悬现象；可存储99组程序；可根据用户需求编程完成点动、定时、差时、密度、梯度离心，满足多元化实验要求。定时范围：1s～99h59min59s，具备连续离心及瞬时离心。
▲6、具有转子自动识别功能，自动加载并锁定转子参数；运行中可修改参数无须停机，当前参数自动保存。

二、配置清单
1、主机1台
2、转角子：24×1.5/2.0mL；12×10mL；12×10mL；8×50m尖
3、PCR八联排转子：6×8×0.2mL
4、水平转子：4×50mL；4×750mL圆
5、电源线1根
6、合格证说明书1份
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	智能超声波细胞破碎仪
	是
	1
	5.8
	5.8
	/
	一、技术指标（序号1-10小计10个指标，含1个▲指标)
1、样本处理：应采用磁致伸缩共振超声技术开展样本破碎处理，支持多种超声频率同时工作，要求能量输出均衡、超声密度均一；支持非接触处理，保证实验处理效果的一致性。
2、触摸屏控制：配备≥7寸医用级电阻触摸屏，屏幕可实时显示工作参数时间、温度、功率，同时支持连续模式、间隙模式显示、运行状态倒计时显示；微处理控制器应设有密码保护功能，可自由编辑不少于50组操作程序及自动记忆设定的程序；仪器应具有超温报警功能，当温度超过设定温度，可自动停止超声并触发报警，保证样品的完整性。
▲3、超声标称功率：500W，功率可调：0-100%，步进10%，也可细化至步进1%。
4、仪器采用多频超声换能器不少于3组。
5、适配器参数：应配备多种规格适配器，可处理18*0.1 mL\0.2mL、14*0.5 mL、10*2 mL\1.5mL、5*5 mL和4*50 mL离心管；适配器材质应为316不锈钢材质，可使用0.1 mL、0.2mll，0.5 mL、0.65 mL、1.5 mL、2 mL、15 mL、50 mL等多种规格离心管进行实验，支持按需定制适配器。超声处理样品体积应覆盖5ul-2 mL以上；无需采用玻璃等特殊材质耗材，可节约实验耗材成本。
6、超声水槽容积：≥2000mL ，材质不低于304不锈钢材质。
7、整机钣金材质，内置隔音棉，噪音等级：≤70 dB。
8、冷却系统：便携式恒温槽主机，压缩机制冷，压缩机功率：≥600W；冷却系统温控范围:2℃-40℃，温度读数精确性±0.1℃。
9、超声频率：20-80kHz之间混频超声功能，频率自适应。
10、超声时间：总时间可调：0.1s-9999m99s，脉冲间隙时间可调：0.1s-99.9s。

二、配置清单
1、超声主机1套 
2、适配器旋转上盖1套 
3、离心管紧固下盖1套 
4、0.5ml、1.5ml及0.1ml不锈钢适配器3套
5、便携式冷却循环机1套
6、保温套管2根
7、使用说明书 合格证1份

	11
	普通PCR仪
	是
	1
	4
	4
	符合GB/T 27403-2026检测标准
	一、技术指标（序号1-9小计9个指标，含3个▲指标)
1、工作温度：15-31℃；工作湿度：20-80%；工作电源：100–240 VAC (±10%), 50–60HZ。
2、≥5.7寸高分辨率超大彩色液晶显示屏，文字及温度曲线全信息动态显示，保证实时控制实验过程
3、可设置休眠模式。
▲4、标准反应模板：96*0.2 ml 反应板或96个0.2ml PCR管。
▲5、升降温速率：≥4℃/秒。
▲6、可选温度梯度：同时运行≥8个不同温度；温度梯度范围：30-100℃；温差范围：1-25℃。
7、温度范围：4-100℃。
8、可存储不少于500个用户程序。
9、接口：不少于1个USB。
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	微生物振荡培养箱
	是
	1
	3.15
	3.15
	符合GB 4789.28-2024检测标准
	[bookmark: OLE_LINK7]一、技术指标（序号1-6小计6个指标，含2个▲指标)
1、振荡频率：10rpm-300rpm，温度4-60℃；
2、转速误差：±1r/min；
▲3、温度调节精度：±0.1℃，均匀度±1℃；
4、容积：≥176L；
▲5、带紫外灯消毒；
6、安全功能：上、下限温度偏差报警；上、下限速度偏差报警；独立式超温保护器；开门停机保护；漏电保护；制冷机超荷保护。

	13
	大通量水平电泳槽（含制胶器）
	是
	1
	2.5
	2.5
	符合GB/T 27403-2026检测标准
	一、技术指标（序号1-11小计11个指标，含3个▲指标)
工作条件
1、工作温度：5-32℃；工作和存储湿度：20-80%；工作电源：100-240V，50/60Hz。

电源
▲2、输出范围：电压10-300V；电流4-400mA；功率≤75W。
3、输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1-999分钟。
4、显示：LED显示。
▲5、有暂停/继续功能。
6、输出插孔不少于4对并联，可同时对四个及以上同类型的电泳槽进行电泳。
▲7、安全检测：自动检测无负载，过载，短路等，自动断电保护。

电泳槽
8、带有荧光标尺的紫外透光凝胶盘，尺寸为10x15 cm或15x15cm。
9、支持多种不同大小的手灌胶选择。
10、所有电泳梳支持多通道移液器上样。
11、可支持预制胶。

二、配置清单
1、电泳槽电源1个；
2、电泳槽1个。
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	离心机
	是
	1
	1.78
	1.78
	　
	一、技术指标（序号1-14小计14个指标，含1个▲指标)
1、转速：不低于5000转/分；相对离心力：不低于6000×g；
▲2、容量：50ml×24、10ml×72；
3、最大容量：6×100ml
4、定时：1分钟~99分钟~HOLD（连续运行）
5、加速功能：不少于9档
6、减速功能：不少于10档
7、噪声：≤60dB(A)(机器正前方1m)
8、兼容转头数：不少于16个
9、驱动电机：变频电机
10、具备全自动电吸门功能，一键完成开关盖，配有双门锁控制（电子反馈和机械门锁）系统，一键完成开关盖
11、具备转子自动识别功能，可自动匹配转子，且内置不平衡传感系统功能，实时监控离心过程，在高速运转时如出现不平衡状态，能及时报警且停止运行
12、具有定速计时功能，达到预定转速后再倒计时确保离心效果
13、内腔采用不低于316不锈钢材质
14、具有超速、过温保护，状态自诊断等多级智能安全保护功能

二、配置要求：
1、离心机主机1套
2、适配50ml 转子 1个
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	马弗炉
	是
	1
	1.18
	1.18
	　
	一、技术指标（序号1-5小计5个指标)
1、设计温度（额定温度）：大于1000℃
2、长期工作温度：不低于1100℃
3、温度稳定性：±1℃
4、升温速度：1-20℃/min；炉膛尺寸（mm,W×D×H）：不低于200×300×120
5、温控要求：不小于7英寸大屏幕触控智能PID温控仪表，支持中英文切换，PID参数自整定功能，超温报警功能。可储存15条升温工艺，每个工艺可编辑30个时段的温度曲线；自动升温、自动保温、自动停止，可满足连续恒温和控温要求。温控仪表自带曲线记录功能，实时记录升温曲线，也可查看历史升温数据，随时USB接口数据导出，可在计算机上查看和打印升温数据报告。控温精度：±1℃

二、配置要求：
1、炉体一台
2、合格证一份
3、热电偶一支
4、说明书一份
5、坩埚钳一把
6、高温手套一双
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	恒温恒湿培养箱
	是
	3
	1
	3
	符合GB 4789.1-2016检测标准
	一、技术指标（序号1-5小计5个指标)
1、温度范围：5～50℃；
2、温度均匀度：±2℃，温度波动度：±1℃；温度控制精度：±1℃；
3、内部容积：≥250L；
4、安装脚轮；
5、内部装有照明装置。

	17
	三用紫外分析仪（透射+反射）
	是
	1
	0.75
	0.75
	符合GB/T 27403-2026检测标准
	一、技术指标（序号1-4小计4个指标，含1个▲指标)
▲1、具备反射紫外光源波长：254nm和365nm；
2、透射紫外光源波长：312nm；
3、透射面积：≥20×15cm²；
4、用于各种凝胶的观察照相。
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	超声波提取器
	是
	1
	0.67
	0.67
	　
	一、技术指标（序号1-10小计10个指标，含2个▲指标)
1、容量：不小于30L
2、超声频率：40kHz
3、超声功率：不小于800W
4、超声功率可调范围：40-100%
5、加热功率：不小于800W
6、温度设定范围：室温-80℃
7、工作时间可调：1-480min
▲8、具备液位显示、保护功能
9、性能要求：清洗器采用单片机软件操作；清洗器主体材质均为304优质不锈钢；数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示。
▲10、数显显示工作液位。数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、加热温度（及实际温度）。清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低。 

二、配置要求：
1、降音盖
2、不锈钢网架
3、不锈钢托架
4、手控进排水
5、AC220V/50Hz电源
6、超声波主机1台

	19
	数显电热鼓风干燥箱
	是
	3
	0.4
	1.2
	　
	一、技术指标（序号1-10小计10个指标，含1个▲指标)
1、加热方式：封闭式不锈钢加热管加热；配备不锈钢内胆
2、控温范围：RT+10~300℃（±1℃）
3、屏幕设置：智能数显微电脑控制系统双排显示具有定时报警、开门断加热功能、超温保护功能
4、控温程序：定值式（程控仪表）
5、温度均匀度：±2％℃
6、温度分辨率：0.1℃
7、工作室尺寸（内尺寸）(单位 mm) ：不小于 450x550x550
8、定时范围： 0-9999min/h（分钟/小时可调节）默认模式为 99 小时 60 分钟
▲9、容积（L）：≥125L
10、具备加装部件功能
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