江苏省特种设备安全监督检验研究院

压力管道元件（金属阀门、燃气用聚乙烯管）型式试验能力提升设备采购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0132

采购人：江苏省特种设备安全监督检验研究院

采购代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二六年九月

第一章  投标邀请

项目概况 压力管道元件（金属阀门、燃气用聚乙烯管）型式试验能力提升设备采购招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年9月29日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0132

项目名称：压力管道元件（金属阀门、燃气用聚乙烯管）型式试验能力提升设备采购

预算金额：687.85万元（采购包1：395万元；采购包2：148万元；采购包3：144.85万元）

最高限价：采购包1：395万元；采购包2：148万元；采购包3：144.85万元

采购需求：本项目共分为3个采购包，技术要求详见招标文件第四章采购需求。

| 采购包号 | 品目 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 项目预算金额/最高限价 （万元） | 是否接受进口设备投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一 | 阀门流量流阻试验装置 | 1 | 395 | 否 |  |
| 2 | 一 | 阀门寿命测试机 | 1 | 69 |  | 核心产品 |
|  | 二 | 阀门测试机 | 1 | 29 |  |  |
|  | 三 | 应变硬化试验机 | 1 | 50 |  |  |
| 3 | 一 | 加工中心 | 1 | 41.8 |  | 核心产品 |
|  | 二 | 数控车床 | 1 | 31.6 |  |  |
|  | 三 | 平面磨床 | 1 | 20.8 |  |  |
|  | 四 | 线切割机床 | 2 | 34 |  |  |
|  | 五 | 锯床 | 1 | 8.8 |  |  |
|  | 六 | 炮塔铣 | 1 | 7.85 |  |  |

注：投标人所投报价不得超过每个品目所对应的预算金额，否则作无效投标处理。

合同履行期限：合同签订后90日历天内供齐所有货物及服务，完成安装、调试及初步验收。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下三种材料的任意一种，扫描件加盖公章）：

①上一年度的经第三方会计师事务所审计的财务报告扫描件（包括报告及报表等内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章）；

②提交投标文件截止日前六个月内基本开户银行出具的资信证明；

③提交投标文件截止时间前六个月内任意一个月的财务状况记录（至少包括资产负债表和损益表，并加盖公章）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标人需要提供提交投标文件截止日前六个月内任意一个月的企业依法缴纳税收（个人所得税除外）和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件，自拟文件无效】；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目非专门面向中小企业采购）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”中找到对应项目并进行操作。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月29日9点00分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目标的所属行业：工业

2.本项目不接受联合体投标，不接受转包、分包。

3.本项目不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

4.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的采购活动。

5.集中考察或答疑：采购人不组织。

6.公告媒体

（1）本公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布，敬请各投标人关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告。

7.采购项目需要落实的政府采购政策：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政府采购文件。

8.本项目共分为3个采购包，投标人可参加任意包或全部包的投标，投标人多包投标的需按采购包分别制作投标文件。采购包评审顺序以采购包序号顺序进行，投标人可以同时中标多个采购包。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏省特种设备安全监督检验研究院

地址：南京市鼓楼区草场门大街150号龙江大厦

联系方式：李风华025-89621099

2.采购代理机构信息

名称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室

联系方式：张薇025-84207240、025-83616261

3.项目联系方式

项目联系人：张薇

电话：025-84207240、025-83616261

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1“采购人”是指江苏省特种设备安全监督检验研究院

2.2“采购代理机构”是指南京苏宁工程咨询有限公司

2.3“供应商”“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

3.政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务，符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业投标人参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.4 脱贫攻坚支持政策

根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。对注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司，各级预算单位可根据符合条件的物业公司数量等具体情况，按规定履行有关变更采购方式报批程序后，采用竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源等非公开招标采购方式，采购有关物业公司提供的物业服务。

各级预算单位要按照注重实效、切实可行的原则确定采购贫困地区物业服务的需求。按上述政策优先采购有关物业公司物业服务的，除按规定在政府采购指定媒体公开项目采购信息外，还应公开物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，确保支持政策落到实处，接受社会监督。

3.5 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.6 提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

3.7 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

3.8 提供的产品属于环境标志产品的，投标人应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

3.9实施本国产品标准及相关政策

3.9.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

3.9.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

3.9.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.9.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第三章。

3.9.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评标委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3.10 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4.招标文件的约束力

4.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

5.招标文件组成

5.1 招标文件组成：投标邀请、投标人须知、评标方法与评标标准、采购需求、合同主要条款及格式、投标文件格式及附件等。

5.2 招标的最小单位是采购包。招标货物数量及技术要求中未划分采购包的，投标人对要求提供的货物不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，应当以采购包为单位投标。

5.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

6.招标文件的澄清修改

6.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

6.3 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无更正公告。

三、投标

7.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

7.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以简体中文文本为准。

7.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 投标人应用人民币报价。

7.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人签字或盖章，或授权委托人签字或加盖投标人公章。

7.5 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

7.6 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

7.7 投标人所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

8.联合体及分包：本项目不接受联合体投标，不接受分包、转包。

8.1 采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

8.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8.3 政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目投标人就分包项目承担责任，中标人与分包投标人之间应该签订分包意向协议。

8.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.5 预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9.投标费用

9.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2 招标代理服务费：因项目预算中已包含招标代理服务费用，故本次项目服务费由中标供应商直接向招标代理机构支付。本次招标，中标人参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）代理收费基准费率80%计算，在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中（无须在报价表中单列此费用），后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

10.投标文件组成

10.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。

10.2 投标人递交的投标文件，所有内容均应真实有效；投标人所提供的产品或相关服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），由于投标人违反国家相关强制性规定给采购人造成损失，一切责任和后果均由投标人承担。

10.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成，格式见第六章。

11.投标文件的商务部分

11.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函；

（2）★法定代表人授权委托书、授权委托人的身份证扫描件及投标人或分支机构为其缴纳的社保证明（有授权委托的），或法定代表人身份证扫描件（无授权委托的）；

（3）★第一章投标邀请中“二、申请人的资格要求”规定的证明文件；

（4）《商务条款偏离表》；

（5）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

12.投标文件的技术部分

12.1 技术部分是证明投标人提供的货物及相关服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对提供的货物及相关服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

12.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.3 提供的货物及相关服务的技术指标如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

13.投标文件的价格部分

13.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的税金。

13.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标处理。

13.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。

13.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项。开标一览表须加盖公章。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。

14.投标文件的其他部分

14.1 投标人编制投标文件需要提供的其他相关文件。

15.投标保证金：无

16.投标有效期

16.1 自开标之日起九十日内投标有效。投标有效期未达到规定期限的，按无效投标处理。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，但接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

17.投标文件的签署

17.1 投标文件须经法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的授权委托人签字（可采用电子签名）和加盖投标人电子公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按做无效投标处理。

19.有下列情形之一的投标文件将被拒收

19.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

20.投标文件的修改和撤回

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

四、开标、评标与确定中标人

21.开标

21.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.4 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的情况，不得开标。

22.评标

22.1 评标组织

22.1.1 评标工作由代理机构组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表（如有）和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2 评标程序

22.2.1 投标文件的资格审查

22.2.1.1 采购人代表依法对投标人的资格进行审查。

22.2.1.2 采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

22.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。采购代理机构将查询结果以网页打印的形式留存并归档。

22.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

22.2.2 投标文件的符合性审查

22.2.2.1 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的要求。

22.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

22.2.2.4 算术错误的修正

22.2.2.4.1 评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

22.2.2.4.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.2.5 相同品牌产品投标的处理方法

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下（采购包）投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下（采购包）投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见招标文件规定。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.2.2.6 异常低价审查

22.2.2.6.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.2.2.6.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.2.2.7 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同投标人的投标文件相互混装；

（9）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）不同投标人的授权委托人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（11）未实质性响应招标文件要求的；

（12）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动投标人的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）评标委员会启动异常低价投标审查程序后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

（15）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；

（16）不符合法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.8 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）评标委员会认为招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请投标人后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的；

（7）因苏采云系统故障造成开标不成功。

如出现（1）或（4）情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

22.2.2.9 投标截止时间结束参加投标的投标人不足三家的处理

（1）如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

（2）在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

22.2.2.10 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.11 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

22.2.3 投标文件的进一步评审

22.2.3.1 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

22.2.3.2 澄清有关问题。

22.2.3.2.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.2.2 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.3 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1 采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.3.2 评审因素和评审标准详见招标文件第三章。

23.确定中标人

23.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。

23.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）采购人授权评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第（2）种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术指标优劣的方式确定中标人，技术指标优劣相同的，采取随机抽取的方式确定。

23.3 中标人确定之日起2个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出《中标通知书》。

23.4 《中标通知书》对采购人和中标人具有同等法律效力。

23.5 《中标通知书》发出后，中标人无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。

23.6 代理机构和评标委员会对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

23.7 所有投标文件不论中标与否均不退回。

24.编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

25.评标过程的保密与公正

25.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 公开开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.4 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.5 采购代理机构和评标委员会不得向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

五、签订合同

26.签订合同

26.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.3 中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

26.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

27.询问

27.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

28.质疑

28.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达代理机构。

28.2 质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的投标人或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

28.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。质疑供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构或采购人将只对质疑供应商第一次质疑作出答复。

28.5 代理机构在收到投标人的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

28.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

29.投诉

29.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

30.诚实信用

30.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

30.2 投标人不得向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。

30.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

30.5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，采购人或采购代理机构有权上报相关部门，并由相关部门按有关规定进行处理。

第三章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1.评标方法：

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值（四舍五入保留小数点后2位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。

2.定标原则：

采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人按照技术指标优劣的方式确定中标人，技术指标优劣相同的，采取随机抽取的方式确定。

二、综合评分标准

评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为100分。具体评分因素及评分明细如下：

采购包1：

| 序号 | 评分 因素 | 评分明细 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。 其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/投标报价）×30。（小数点后保留两位） | 30 |
| 2 | 技术指标响应情况 | 根据招标文件《第四章采购需求》的“技术指标明细”，对投标人所投产品技术指标满足程度进行评审： 完全满足招标文件“技术指标明细”要求的得30分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”负偏离的，则每项扣3.6分；其他非重要参数和商务条款负偏离的，则每项扣1.5分，扣完为止。正偏离不加分，缺项漏项视为负偏离。 投标人须提供《技术条款偏离表》针对“技术指标明细”的内容逐条响应，并说明所投产品的技术指标性能。如招标文件中要求提供支撑材料的，必须按要求提供支撑材料佐证，否则视为负偏离。 注：为方便评审，可详细标明证明材料在投标文件中页码和位置；证明材料内的技术参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 30 |
| 3 | 整体实施方案 | 投标人应根据招标要求及项目实际，提供整体实施方案（包含人员安排、安装、调试、验收等），评委对投标人的整体实施方案进行评价。 方案贴合项目需求，完整全面、合理可行、针对性强的得6分； 方案完整性、合理性、针对性一般的得4分； 方案仅满足基本要求的得2分； 不符合要求或未提供不得分。 | 6 |
| 4 | 进度计划及保证措施 | 投标人应根据本项目情况，提供供货、安装进度计划及保证措施方案，评委对投标人的安装进度计划及保证措施进行评价。 计划及措施完整全面、描述详细、科学可行、针对性强的得6分； 计划及措施完整性一般、描述一般、可行性一般、针对性一般的得4分； 安装进度计划及保证措施仅能满足项目基本要求的得2分； 不符合要求或未提供不得分。 | 6 |
| 5 | 突发情况应急处理措施 | 投标人应根据本项目情况，提供的突发情况应急处理方案，评委对投标人的突发情况应急处理措施进行评价。 措施详细、考虑周全、对突发事件能迅速应对并能及时解决的得6分； 措施详细程度一般、对突发事件应对速度及解决时效性一般的得4分； 突发情况应急处理措施仅能满足项目基本要求的得2分； 不符合要求或未提供不得分。 | 6 |
| 6 | 产品质保售后服务方案 | 投标人针对本项目需求提供完整的产品质保售后服务方案（包括响应时间、人员配置、保障措施方案等方面），评委根据产品质保售后服务方案进行评价。 产品质保售后服务完整全面、考虑周到、合理可行、优于招标文件要求的得6分； 产品质保售后服务方案完整性一般、合理性一般、满足招标文件要求的得4分； 产品质保售后服务方案仅能满足项目基本要求的得2分； 不符合要求或未提供不得分。 | 6 |
| 7 | 用户培训方案 | 投标人应根据本项目情况，提供完善的项目培训计划和培训方案（包括人员安排、培训内容（含培训材料）及时间安排等方面），评委根据用户培训方案进行评价。 培训方案全面，服务响应及时，可操作性强的得6分； 培训方案可行，服务响应较及时，具有可操作性的得4分； 培训方案一般，服务响应及时性一般，可操作性一般的得2分； 不符合要求或未提供不得分。 | 6 |
| 8 | 业绩 | 自2023年8月1日（含）以来，投标人或其所投本分包核心产品制造商需具备类似项目业绩，业绩内容需至少包含与本分包核心产品同类或相近的产品。每份业绩需同时提交对应销售合同及合同项下至少一张有效发票，业绩认定时间以合同签订时间为准。每提交1份有效业绩得2分，本分项满分6分。未提供业绩材料、佐证资料残缺，或材料无法证实业绩真实、产品类型与本项目要求不符的，本分项不得分。 | 6 |
| 9 | 免费质保 | 投标人所投所有产品均满足招标文件基本要求的，不得分；在此基础上，投标人所投所有产品均每增加1年免费质保得2分，最多得4分。 （若投标文件中出现质保年限前后不一致或多个产品质保年限不统一的情况，以最低免费质保期作为评分依据） | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

采购包2：

| 序号 | 评分 因素 | 评分明细 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。 其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/投标报价）×30。（小数点后保留两位） | 30 |
| 2 | 技术指标响应情况 | 根据招标文件《第四章采购需求》的“技术指标明细”，对投标人所投产品技术指标满足程度进行评审： 完全满足招标文件“技术指标明细”要求的得30分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”负偏离的，则每项扣0.55分；其他非重要参数和商务条款负偏离的，则每项扣0.25分，扣完为止。正偏离不加分，缺项漏项视为负偏离。 投标人须提供《技术条款偏离表》针对“技术指标明细”的内容逐条响应，并说明所投产品的技术指标性能。如招标文件中要求提供支撑材料的，必须按要求提供支撑材料佐证，否则视为负偏离。 注：为方便评审，可详细标明证明材料在投标文件中页码和位置；证明材料内的技术参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 30 |
| 3 | 整体实施方案 | 投标人应根据招标要求及项目实际，提供整体实施方案（包含人员安排、安装、调试、验收等），评委对投标人的整体实施方案进行评价。 方案贴合项目需求，完整全面、合理可行、针对性强的得6分； 方案完整性、合理性、针对性一般的得4分； 方案仅满足基本要求的得2分； 不符合要求或未提供不得分。 | 6 |
| 4 | 进度计划及保证措施 | 投标人应根据本项目情况，提供供货、安装进度计划及保证措施方案，评委对投标人的安装进度计划及保证措施进行评价。 计划及措施完整全面、描述详细、科学可行、针对性强的得6分； 计划及措施完整性一般、描述一般、可行性一般、针对性一般的得4分； 安装进度计划及保证措施仅能满足项目基本要求的得2分； 不符合要求或未提供不得分。 | 6 |
| 5 | 突发情况应急处理措施 | 投标人应根据本项目情况，提供的突发情况应急处理方案，评委对投标人的突发情况应急处理措施进行评价。 措施详细、考虑周全、对突发事件能迅速应对并能及时解决的得6分； 措施详细程度一般、对突发事件应对速度及解决时效性一般的得4分； 突发情况应急处理措施仅能满足项目基本要求的得2分； 不符合要求或未提供不得分。 | 6 |
| 6 | 产品质保售后服务方案 | 投标人针对本项目需求提供完整的产品质保售后服务方案（包括响应时间、人员配置、保障措施方案等方面），评委根据产品质保售后服务方案进行评价。 产品质保售后服务完整全面、考虑周到、合理可行、优于招标文件要求的得6分； 产品质保售后服务方案完整性一般、合理性一般、满足招标文件要求的得4分； 产品质保售后服务方案仅能满足项目基本要求的得2分； 不符合要求或未提供不得分。 | 6 |
| 7 | 用户培训方案 | 投标人应根据本项目情况，提供完善的项目培训计划和培训方案（包括人员安排、培训内容（含培训材料）及时间安排等方面），评委根据用户培训方案进行评价。 培训方案全面，服务响应及时，可操作性强的得6分； 培训方案可行，服务响应较及时，具有可操作性的得4分； 培训方案一般，服务响应及时性一般，可操作性一般的得2分； 不符合要求或未提供不得分。 | 6 |
| 8 | 业绩 | 自2023年8月1日（含）以来，投标人或其所投本分包核心产品制造商需具备类似项目业绩，业绩内容需至少包含与本分包核心产品同类或相近的产品。每份业绩需同时提交对应销售合同及合同项下至少一张有效发票，业绩认定时间以合同签订时间为准。每提交1份有效业绩得2分，本分项满分6分。未提供业绩材料、佐证资料残缺，或材料无法证实业绩真实、产品类型与本项目要求不符的，本分项不得分。 | 6 |
| 9 | 免费质保 | 投标人所投所有产品均满足招标文件基本要求的，不得分；在此基础上，投标人所投所有产品均每增加1年免费质保得2分，最多得4分。 （若投标文件中出现质保年限前后不一致或多个产品质保年限不统一的情况，以最低免费质保期作为评分依据） | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

采购包3：

| 序号 | 评分 因素 | 评分明细 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。 其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/投标报价）×30。（小数点后保留两位） | 30 |
| 2 | 技术指标响应情况 | 根据招标文件《第四章采购需求》的“技术指标明细”，对投标人所投产品技术指标满足程度进行评审： 完全满足招标文件“技术指标明细”要求的得35分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”负偏离的，则每项扣0.5分；其他非重要参数和商务条款负偏离的，则每项扣0.2分，扣完为止。正偏离不加分，缺项漏项视为负偏离。 投标人须提供《技术条款偏离表》针对“技术指标明细”的内容逐条响应，并说明所投产品的技术指标性能。如招标文件中要求提供支撑材料的，必须按要求提供支撑材料佐证，否则视为负偏离。 注：为方便评审，可详细标明证明材料在投标文件中页码和位置；证明材料内的技术参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 35 |
| 3 | 整体实施方案 | 投标人应根据招标要求及项目实际，提供整体实施方案（包含人员安排、安装、调试、验收等），评委对投标人的整体实施方案进行评价。 方案贴合项目需求，完整全面、合理可行、针对性强的得5分； 方案完整性、合理性、针对性一般的得3分； 方案仅满足基本要求的得1分； 不符合要求或未提供不得分。 | 5 |
| 4 | 进度计划及保证措施 | 投标人应根据本项目情况，提供供货、安装进度计划及保证措施方案，评委对投标人的安装进度计划及保证措施进行评价。 计划及措施完整全面、描述详细、科学可行、针对性强的得5分； 计划及措施完整性一般、描述一般、可行性一般、针对性一般的得3分； 安装进度计划及保证措施仅能满足项目基本要求的得1分； 不符合要求或未提供不得分。 | 5 |
| 5 | 突发情况应急处理措施 | 投标人应根据本项目情况，提供的突发情况应急处理方案，评委对投标人的突发情况应急处理措施进行评价。 措施详细、考虑周全、对突发事件能迅速应对并能及时解决的得5分； 措施详细程度一般、对突发事件应对速度及解决时效性一般的得3分； 突发情况应急处理措施仅能满足项目基本要求的得1分； 不符合要求或未提供不得分。 | 5 |
| 6 | 产品质保售后服务方案 | 投标人针对本项目需求提供完整的产品质保售后服务方案（包括响应时间、人员配置、保障措施方案等方面），评委根据产品质保售后服务方案进行评价。 产品质保售后服务完整全面、考虑周到、合理可行、优于招标文件要求的得5分； 产品质保售后服务方案完整性一般、合理性一般、满足招标文件要求的得3分； 产品质保售后服务方案仅能满足项目基本要求的得1分； 不符合要求或未提供不得分。 | 5 |
| 7 | 用户培训方案 | 投标人应根据本项目情况，提供完善的项目培训计划和培训方案（包括人员安排、培训内容（含培训材料）及时间安排等方面），评委根据用户培训方案进行评价。 培训方案全面，服务响应及时，可操作性强的得5分； 培训方案可行，服务响应较及时，具有可操作性的得3分； 培训方案一般，服务响应及时性一般，可操作性一般的得1分； 不符合要求或未提供不得分。 | 5 |
| 8 | 业绩 | 自2023年8月1日（含）以来，投标人或其所投本分包核心产品制造商需具备类似项目业绩，业绩内容需至少包含与本分包核心产品同类或相近的产品。每份业绩需同时提交对应销售合同及合同项下至少一张有效发票，业绩认定时间以合同签订时间为准。每提交1份有效业绩得2分，本分项满分6分。未提供业绩材料、佐证资料残缺，或材料无法证实业绩真实、产品类型与本项目要求不符的，本分项不得分。 | 6 |
| 9 | 免费质保 | 投标人所投所有产品均满足招标文件基本要求的，不得分；在此基础上，投标人所投所有产品均每增加1年免费质保得2分，最多得4分。 （若投标文件中出现质保年限前后不一致或多个产品质保年限不统一的情况，以最低免费质保期作为评分依据） | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

政府采购政策功能落实：

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照招标文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。货物采购项目中产品制造商须为残疾人福利性单位。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。货物采购项目中产品制造商须为监狱企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式及附件”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

③投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

④投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用删除线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

⑤评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第四章  采购需求

一、采购清单

| 采购包号 | 品目 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 项目预算金额/最高限价 （万元） | 是否接受进口设备投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一 | 阀门流量流阻试验装置 | 1 | 395 | 否 |  |
| 2 | 一 | 阀门寿命测试机 | 1 | 69 |  | 核心产品 |
|  | 二 | 阀门测试机 | 1 | 29 |  |  |
|  | 三 | 应变硬化试验机 | 1 | 50 |  |  |
| 3 | 一 | 加工中心 | 1 | 41.8 |  | 核心产品 |
|  | 二 | 数控车床 | 1 | 31.6 |  |  |
|  | 三 | 平面磨床 | 1 | 20.8 |  |  |
|  | 四 | 线切割机床 | 2 | 34 |  |  |
|  | 五 | 锯床 | 1 | 8.8 |  |  |
|  | 六 | 炮塔铣 | 1 | 7.85 |  |  |

注：1.投标人在《投标分项报价表》中填列的数量不接受负偏离，否则按无效投标处理。

2.投标人所投报价不得超过每个品目所对应的预算金额，否则作无效投标处理。

二、技术指标明细

注:本技术要求提出的是最低限度的技术条件。投标人应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和产品的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和产品，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和产品。

采购包1：

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀门流量流阻试验装置 | 1.主要技术参数 ★（1）试验系统可测试的产品：调节阀、通用阀门、减压阀及水力控制阀等阀门的流量系数和流阻系数；调节阀的流量特性曲线测试等。 ★（2）试验系统可测试阀门的尺寸：DN15～DN300 ▲（3）试验压差范围：0～0.3MPa ▲（4）阀门连接方式：法兰连接 （5）试验系统介质：清洁水 （6）试验系统储水系统：地下水池（甲方建设） （7）试验系统基本功能： ①阀门压差-流量特性曲线； ②阀门开度-流量特性曲线； ③阀门流量系数； ④阀门流阻系数； ⑤调节阀的额定流量系数； （8）主要技术指标：流量误差为±2%；压差误差为±2%；温度精度为±1℃。 ▲2.设计及制造要求 （1）系统设计要求 ①试验装置按照GB/T 30832《阀门 流量系数和流阻系数试验方法》设计建造。 ②试验装置由机械循环部分、测控硬件部分、计算机测控软件部分组成，循环水源采用地下水池。 ③整套装置配有视频监控系统，可监控被试阀、水泵和整个装置运行状况。 ④控制系统包括现场控制柜、动力控制柜、以及试验控制台。 （2）控制系统要求 ①依托组态软件开发上位程序，既可模拟流体流动状态，也可完成流体控制元件性能测试；能够实时采集各测点与试验设备运行数据，自动生成报表和趋势曲线。 ②控制系统后期需提供提供不低于3年的免费升级服务，满足测试技术发展的要求。 （3）硬件设备要求 ①测控硬件由水泵、试验管道、稳压罐、阀门、流量变送器、压力变送器、压差变送器、温度变送器、数据采集器、通讯串口、计算机、变频控制柜等组成。 ②动力系统为四台泵并联，为试验提供介质循环，满足试验要求的流量和压差。每台水泵均配备变频器，实现泵的变频启动和调节。 ③测试管路和稳压罐等均采用304不锈钢（06Cr19Ni10）材质。 ④现场截断阀、调节阀等阀门均采用电动阀，实现集控室集中控制方式。阀门必须开关灵活。 ⑤试验装置最少设置五个规格的试验管道，可测验DN15-DN300全部规格的阀门。 ⑥各试验道路均安装有气动伸缩装置，保证不同结构长度的阀门都可安装测试。 ⑦现场控制柜设有接线快插接头，为不同电源要求的电动被试阀提供电源和信号接入。满足各种电源要求的被试阀现场就地接线，基本覆盖目前阀门行业电动阀门产品的全部电源要求。 ⑧试验装置选择的测量仪表精度不低于：流量计准确度等级1.0级；压力、压差传感器0.5级；温度传感器±1℃；压力表1.5级。 ▲3.设备安全系统技术要求 （1）电控系统设有安全联锁保护装置及声光报警装置。 （2）对于可能会出现危险的位置，设置安全警示。 （3）控制台有紧急停机按钮，确保在紧急和危险的情况下，能使设备立即停止运行。 ▲5.产品配置清单 序号; 名称; 内容; 数量; 备注. 1; 离心水泵组; /; 4. 2; 稳压系统; 稳压罐、集分水器等; /; 不锈钢. 3; 管路部件及附件; 管路部件、气动伸缩器、托架、变径管、法兰等; /; 不锈钢. 4; 管路阀门; 调节阀、开关阀等; /; 电动. 5; 测试仪器仪表; 流量、压力、压差、温度变送器、变频器、工控机、数据采集器、PLC、监控等; /. 6; 控制柜; 动力柜、试验控制柜、调节表等; /. |

采购包2：

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀门寿命测试机 | 1.DN100~DN400 最大试验压力：≥30Mpa，具有寿命试验通能：能够实时显示压力——时间曲线的动态数据采集系统。 2.结构与功能 ▲（1）抱压式阀门试压机有左、右两个工作位，左工作位可以前后移动以适应不同规格长度的被测阀门。 ▲（2）每个工作位上装有3只夹紧油缸，组成一套可移动的压爪抱紧机构，可根据阀门的法兰大小来同步调整压爪的位置。 ▲（3）左工作位可翻转≥90°。 （4）密封方式：端面O型圈密封。 （5）底架设有集水盘，装储试验用水，以及收集做完试验后阀门里面的水。 （6）设备带阀门开关扭矩控制。 ▲（7）设备具备阀门寿命试验功能。 3.技术参数要求 ▲（1）设备的水系统为循环系统，试压时低压水泵以较大的流量向阀门腔内注满水，低压水注满后，设备自动启动高压泵将阀门腔内的水加压到设定的压力值，并自动进入保压状态。 ▲（2）设备具有带压保护功能：夹紧油缸的放松，与被测阀门腔体内试验介质的压力之间，有安全锁定控制，当被测阀门腔体内的试验介质有压力时，夹紧油缸将无法放松，当且仅当被测阀门腔体内试验介质的压力泄放后，夹紧油缸才能放松。 ▲（3）水系统的增压由高压增压泵实现，高压增压泵最高输出压力≥70MPa。配置高压气泵，最高输出压力≥50MPa。 （4）压力采集以压力变送器为主，预留机械压力表取压接口，压力表径向连接。 （5）预留外接压力输出接口。 （6）试验介质通过左、右盲板中心孔进入被测阀门，可以双边进水或低压气。 （7）电气控制安装剩余电流动作断路器对电气系统的漏电、短路、过载进行保护。 （8）电气系统使用PLC可编辑控制器，方便布线与控制。 ▲（9）试验压力范围：口径压力：DN100：PN100-PN250；DN125：PN50-PN250；DN150：PN16-PN250；DN200：PN16-PN200；DN250：PN16-P150；DN300：PN16-PN100；DN350：PN16-PN64；DN400：PN16-PN50。 （10）盲板间距：250-1220mm。 （12）阀门法兰直径：φ275-φ650mm。 （13）夹爪到盲板的距离：15-110mm。 （14）夹紧油缸：左右各3只，缸径φ180mm。 （15）扭矩传感器量程：≥6000Nm。 4.配置要求 （1）试验数据记录系统：数量1套， （2）工业电脑：数量1台，配置：≥15寸平板/CPU:I7/内存: 32G/硬盘:1T （3）压力变送器，数量2个， （4）电器元件，数量1套， （5）PLC数量1套， （6）气动电磁阀，数量≥7个， （7）液压电磁阀，数量≥15个 （8）低压水泵：数量1台， （9）高压气驱泵：数量2台， （10）操作手册：数量1本，纸版 （11）合格证：一套 （12）电气原理图、水气管路图、液压原理图：各一份 （13）易损件清单：一份 （14）设备密封圈清单：一份 （15）密封盘图纸：一套 |
| 2 | 阀门测试机 | 1.DN300～DN1000 用于蝶阀的高压水壳体、密封试验，以及低压气密封试验。最大试验压力：≥22.5Mpa，具有能够实时显示压力——时间曲线的动态数据采集系统。 2.结构与功能 ▲（1）双工位分体结构，左边为小口径工位，右边为大口径工位，控制柜放置在中间。 ▲（2）可根据适用阀门法兰大小同步收拢、张开、上升、下降的夹爪抱紧机构。夹紧油缸轴向运动采用精密液压同步马达控制，实现同步上升和下降。 ▲（3）夹紧方式为被测阀门整体抱压式。 （4）工作盘下面设有集水盘，装储试验用水，以及收集做完试验后阀门里面的水。 （5）预留一路外接压力输出接口，螺纹M22X1.5,平面O型圈密封。 （6）测试项目：高压水试验、低压气试验（0.6～0.8MPa）。 3.技术参数要求 ▲（1）双工位共用液压系统和水系统。可以只使用一个工位或多工位同时试压（必须试验相同的压力）。 ▲（2）设备的水系统为循环系统，试压时低压水泵以较大的流量向阀门腔内注满水，低压水注满后，设备自动启动高压泵将阀门腔内的水加压到设定的压力值，并自动进入保压状态，保压时间到达设定的值后，保压结束，指示灯点亮。 ▲（3）设备具有带压保护功能：夹紧油缸的放松，与被测阀门腔体内试验介质的压力之间，有安全锁定控制，当被测阀门腔体内的试验介质有压力时，夹紧油缸将无法放松，当且仅当被测阀门腔体内试验介质的压力泄放后，夹紧油缸才能放松。 ▲（4）水系统的增压由高压增压泵实现，高压增压泵最高输出压力≥50MPa。 ▲（5）试验介质的压力由压力传感器采集。压力传感器精度0.5级，采集的压力在数显表上显示。左右工位各预留一个压力表快速接口（接口所使用的压力表由客户自备） （6）试验介质管路为不锈钢管路，控制阀为气控阀。 （7）试验介质通过下方工作盘中心孔进入被测阀门。 （8）电气控制安装剩余电流动作断路器对电气系统的漏电、短路、过载 进行保护。 ▲（9）电气系统使用PLC可编辑控制器，方便布线与控制。 ▲（10）试验压力范围： 左工位; 右工位. DN300-DN350; PN10-PN64; DN350; PN150. DN400; PN10-PN40; DN400; PN50-PN150. DN450-DN500; PN10-PN25; DN500; PN10-PN100. DN600; PN10-PN64. DN700; PN10-PN50. DN800; PN10-PN40. DN900-DN1000; PN10-PN25. （11）夹爪到工作盘距离：左工位：300-600mm 右工位：500-1100mm。 （12）阀门法兰直径：左工位：445-730mm 右工位：670-1320mm。 （13）夹紧油缸：左工位4只，缸径φ140mm 右工位4只，缸径φ250mm。 4.配置要求 （1）试验数据记录系统：数量1套 （2）工业电脑：数量1台，不低于15存平板电脑/CPU:I7/内存: 32G/硬盘:1T （3）压力变送器，数量3个 （4）电器元件，数量1套 （5）PLC数量1套 （6）气动电磁阀，数量≥6个 （7）液压电磁阀，数量≥6个 （8）低压水泵：数量1台 （9）高压气驱泵：数量2台 （10）操作手册：数量1本，纸版 （11）合格证：一套 （12）电气原理图、水气管路图、液压原理图：各一份 （13）易损件清单：一份 （14）设备密封圈清单：一份 |
| 3 | 应变硬化试验机 | 1.符合标准：试验方法符合GB/T 40919-2021《管道系统用聚乙烯材料与慢速裂纹增长相关的应变硬化模量的测定》标准。 2.主机参数： （1）最大试验力：≥10kN （2）试验机级别：≤0.5级 （3）试验力测量范围：0.4%～100%FS （4）试验力示值相对误差：±0.5%以内 （5）试验力分辨力：≤1/300000FS （6）横梁位移示值相对误差：±0.50%以内 （7）位移分辨力：≤0.03µm； ▲（8）横梁速度调节范围：0.001～500mm/min （9）横梁速度相对误差：≤设定值的±0.5%以内 （10）有效试验宽度：≥400mm （11）横梁最大行程（无夹具）：≥1150mm （12）横梁最大行程（有夹具）：≥850mm） （13）宽度：≥700mm （14）深度：≥510mm （15）高度：≥1940mm （16）电源：220V±10%；≥750W 3、主要配置 （1）拉力机1台； ▲（2）气动全温对夹拉伸夹具1套；空压机1台 （3）环境箱1套：采用平衡调温控制系统（BTC），以P.I.D.方式控制SSR。 （4）视频引伸计1套：分辨力≤0.5μm，测试视野≤80mm，实时采样帧率≤50fps；精度等级≤0.5级； （5）应变硬化试验测试软件1套；具备实时控制、记录、分析计算、数据导出等功能； （6）工业操作系统1台 （7）应变硬化试样压塑制样机：1台 （8）应变硬化试样冲裁机：1台 |

采购包3：

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加工中心 | 一、技术特点 立式加工中心三轴采用滚柱线性直线导轨，机床应具有高刚性、高速度、高精度、高可靠性等特点。机床加工精度可达IT6级。在设计上应采用模块化设计理念，使得设备结构更加紧凑，维护便捷。设备外观应简洁大气、线条流畅。以加工各种中小型复杂零件为对象，应具有高速、高精度、高刚性、环保等特点；该设备广泛应用于汽车零部件、阀门、工程机械、IT设备、光学设备、医疗设备等行业。可进行中、小型箱体类、板类、盘类、壳体类等复杂零件的多品种加工，实现工件一次装夹完成铣、钻、镗、扩、铰、锪、攻丝等多种工序的加工。 二、主要技术参数要求 1.工作台 ▲（1）外形尺寸（W×L）：≥650×1200mm×mm ▲（2）T型槽：5-18mm ▲（3）T型槽间距：≥110mm ▲（4）最大承重：≤800kg 2.主轴 （1）主轴锥孔：BT40 （2）主轴功率：≥11/15kW （3）主轴转速：≥8000r/min 3.行程 （1）左右行程（X向）：≥1100mm （2）前后行程（Y向）：≥650mm （3）上下行程（Z向）：≥700mm 4.加工范围 ▲（1）主轴中心至立柱导轨距离：≥715mm ▲（2）主轴端面至工作台面距离：≥95-795mm 5.进给（直联） （1）最高进给速度（X/Y/Z）：≥10000mm/min （2）快速移动速度（X/Y/Z）：≥36/36/32m/min （3）X、Y、Z轴电机功率：≥3kW 6.刀库 ▲（1）刀库容量：≤24把圆盘刀库 （2）最大刀具重量：≤8kg （3）最大刀具尺寸：≤Φ80×300mm 7.其他 （1）电源：≤26kVA；源流量：≤350L/min；气压：≤0.6-0.8MPa ▲三、验收执行标准 1、GB/T18400.2《加工中心检验条件第2部分：立式或带垂直主回转轴的万能主轴头机床几何精度检验（垂直Z轴）》 2、GB/T18400.4《加工中心检验条件第4部分：线性和回转轴线的定位精度和重复定位精度检验》 3、GB/T18400.6《加工中心检验条件第6部分：进给率、速度和插补精度检验》 4、GB/T18400.7《加工中心检验条件第7部分：精加工试件精度检验》 |
| 2 | 数控车床 | 一、技术功能 1.应具有宽矩形淬硬导轨实用经济型数控车床，可进行车削各种内外圆柱面、圆锥面、圆弧曲面、公英制螺纹等加工。特别适合汽车、电机、轴承、液压等行业对旋转体类零件进行高效、大批量加工时采用。 二、主要技术参数要求 1.加工范围 ▲（1）床身上最大回转直径：≤Φ400mm ▲（2）床鞍上最大回转直径：≤Φ260mm ▲（3）推荐车削直径/长度：≤Φ165/1000mm ▲（4）最大车削直径：≤Φ285mm ▲（5）最大棒料直径：≤Φ42mm 2.主轴 （1）液压卡盘直径：≤Φ200mm （2）主轴头型式：A2-5（GB/T5900.1） （3）主轴锥孔规格：MT No6 （4）主轴通孔直径：Φ57mm （5）主轴轴承直径（前/后）：Φ90/Φ80mm （6）主轴转速：70-3000r/min （7）主电机功率（连续/30分钟）：7.5/11kW 3.尾座 （1）套筒直径/行程：Φ70/80mm （2）标准结构顶尖锥度：MT No.4 4.床鞍 （1）倾斜角度及导轨：DEG45°整体式硬轨斜床身 （2）移动距离X/Z：165/1030mm （3）快速移动速度X/Z：12/16m/min （4）伺服电机扭矩X/Z：11/20Nm （5）滚珠丝杠直径X/Z：Φ28/Φ40mm 5.刀架 ▲（1）刀位数：≥12 （2）刀具尺寸（车削/镗孔）：20×20/Φ32mm 6.其它 （1）电源：25kVA；体积（长×宽×高）不含排屑器：≤3200×1700×1970mm；总重量：≤4500kg；最大工件重量（两端装卡）：≤360（6˝卡盘）kg |
| 3 | 平面磨床 | 一、技术特点： 1.两轴程控平面磨床，具备批量工件自动磨削循环功能，设定加工起始点后，砂轮轴会依相同加工起始点进行磨削作业。 二、技术参数要求 1.机床规格： ▲（1）最大磨削工件尺寸（长×宽×高）：≤1000×300×400mm ▲（2）工作台面尺寸（长×宽）：≤1000×300mm ▲（3）工作台T型槽（宽度×槽数）：18mm×3 ▲（4）磨头主轴中心线到台面的最大距离：≤575mm 2.工作台驱动参数： ▲（1）工作台纵向移动速度：液压无级调速3~25m/min ▲（2）工作台最大行程：≤1100mm 3.磨头垂直控制参数： （1）伺服电机功率：1.5Kw （2）小进给量：≤0.005mm （3）垂直最大速度：≤400mm/min 4.磨头横向控制参数： （1）伺服电机功率：1.2Kw （2）最小进给量：≤0.025mm （3）横向进给速度：≤0.5～2m/min 5.主轴，驱动，砂轮参数 （1）磨头电机功率：4.5KW （2）砂轮尺寸（外径×厚度×内径）：≤350×40×127mm （3）主轴跳动：轴向≤0.01mm，径向≤0.01mm （4）砂轮转速：1440r/min 6.冷却装置参数 （1）冷却液流量：25L/min 7.电机总容量参数 （1）电机总功率（约）：11KW；电压：380V；频率：50HZ 8.机床标准工作精度 （1）加工表面对于基面的等厚度：300:0.008mm （2）粗糙度：Ra0.63µm |
| 4 | 线切割机床 | 一、技术参数要求 ▲1.工作台行程：≤500mm×400mm；最大切割厚度≤300mm ▲2.工作台尺寸：≤750mm×500mm ▲3.工作台承载：≤500kg 4.最大切割效率：≤160mm2/min； 5.最小钼丝耗：20-30万平方损耗0.01mm；（Cr12 40-50mm厚时） 6.最大峰值电流：6A； 7.最大切割锥度：≤6°（100mm厚内） 8.粗糙度：加工20mm厚的Cr12 （10×10直升）粗糙度多刀切割：Ra≤1.2μm； 9.加工精度/直径：≤0.012（Φ10mm40mm厚）； 10.机床消耗功率：3kw； 11.电极丝使用直径范围：Φ0.15～Φ0.20mm； 12.走丝速度：≤4～11m/s；（变频器控制，无极调速） 13.整机重量：≤1800kg。 14.机床外形尺寸：≤1780*1300*1900mm 二、机床的性能： 1.床身应采用高强度铸铁成型的基座，为机床的承重部件。C型结构，T型床身（慢走丝机身结构），铸件体都应采用树脂砂铸造技术铸造（慢走丝铸件就采用此技术），两次高温退火处理，在同类型机床中自重也大，确保机械精度的恒久不变。 标配二轴光栅数显 二、主要性能指标和技术要求 1.编程软件的基本功能： （1）坐标系：增量坐标（相对坐标）； （2）图形坐标变换、缩放、旋转功能，图形跟踪显示功能； （3）直线、圆弧插补功能； （4）斜度加工功能； （5）上下异面加工功能； （6）短路、断丝处理功能； （7）停电记忆功能，加工结束自动停机功能； （8）自动对端面、对中心功能； （9）反向加工功能； （10）菜单技术、自动编程功能； （11）数据传输； （12）多刀切割功能； 2.CNC系统的配置组成功能及其技术性能: （1）CNC的硬件组成：工控PC机：≥P4以上；≥4G内存；≥30GB电子硬盘；USB接口、网络接口；≥17″液晶彩显；键盘及鼠标； （2）CNC的软件组成及操作平台：CNC软件由自动编程系统功能模块组成； （3）CNC系统的技术性能：≥4轴联动；斜度加工； （4）CNC系统运行环境：温度：5～40℃；相对湿度：40%～80%。 3.机床精度： （1）X轴的定位精度：≤0.02mm；X轴的单向重复定位精度：≤0.005mm； （2）Y轴的定位精度：≤0.02mm；Y轴的单向重复定位精度：≤0.005mm； （3）丝与工作台的垂直度：可调整到≤0.01mm； （4）储丝筒径向跳动≤0.02mm；储丝筒钼丝储丝量为≥300m |
| 5 | 锯床 | 一、主要特点和功能 1.机床通过机械、电气、液压的配合，应具有自动夹紧、自动进刀、切割完毕锯架自动快速退刀的功能。应配置大功率齿轮减速机，动力强劲、可靠性高，能满足长时间运转。锯切进给应采用液压控制，配合智能调速系统，实现智能锯切。应采用设计简洁电路板以及电器箱优异的空间，确保机器低故障率且方便维修并节省空间。应采用液压夹紧工件。应采用精磨圆柱导向，运动精度高、耐磨性好。触摸屏和按钮双控系统操作。 二、主要技术参数要求 ▲1.最大切削范围：≤430×430mm 2.带锯条规格：≤41×1.3×5080mm 3.带锯条线速：≤18-80m/min 4.带锯条进给速度：≤0-300mm/min 5.机床输入电源：A.C380V、50Hz 6.主电机功率：≤7.5kW；液压电机功率：≤1.5kW；泵功率：≤0.135kW 7.工作台高度：≤770mm 8.最小夹持尺寸：≤10mm 9.端面垂直度：0.2/100mm 10.液压箱容积：60L；冷却箱容积：60L 11.送料方式：液压夹紧送料 12.单次最大送料油缸行程：≤500mm 13.重复送料精度：≤±0.2mm 14.最小尾料长度：≤单根：245mm，成捆：290mm 15.主传动方式：齿轮传动 16.夹紧方式：液压夹紧 17.锯带张紧方式：液压张紧 18.锯屑清理方式：电动钢丝刷 19.油箱形式：外置独立 20.控制方式：PLC控制+触摸屏、按钮操作 |
| 6 | 炮塔铣 | 一、机床特点： 1.铸件应采用米汉纳铸造工艺，床身一体铸造而成。特殊的双壁加强筋式床身、刚性和减震性强。 二、技术参数要求 ▲1.工作台面积：≤1372×330mm 2.纵向行程（X）：≤1020mm；横向行程（Y）：≤400mm；垂向行程（Z）：≤380mm ▲5.主轴端面到工作台距离：≤470mm 6.主轴电机功率：5HP 7.电压：三相 380V（或 220V 、415V 、440V） 8.频率（H）：50/60 9.主轴锥孔：NT40 10.主轴级速：16steps 11.低速：≤70、110、180、270、600、975、1540、2310rpm 12.高速：≤140、220、360、540、1200、1950、3080、5440rpm 13.主轴行程：≤120mm 14.套筒进给速度/套筒外径：0.04、0.08、0.15/85.725mm 15.T型槽：3×16×65mm 16.滑枕伸出臂行程：≤600mm |

★三、商务要求：

（一）服务要求：

1.交付使用时间及交货地点：

（1）交付使用时间（合同履行期限）：合同签订后90日历天内供齐所有货物及服务，完成安装、调试及初步验收。

（2）交货地点：采购人指定地点。

（3）设备包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

（4）安装、调试和验收

设备到达最终采购人现场并且现场条件合格后，在接到采购人通知后，供应商需安排有经验的工程技术人员到采购人现场指导安装、调试设备，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。如因产品质量导致产品无法正常使用，由供应商无偿更换。

（5）验收标准：按行业通行标准和供应商投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

2.付款方式及履约保函：

2.1合同签订生效后，采购人向中标人支付合同总价的50%；中标人在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点，并安装调试结束，初步验收合格后，采购人收到中标人提供的合同总价10%的履约保函后向中标人支付合同总价的50%；在设备通过采购人验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，采购人将无息退还中标人的履约保函。

2.2履约保函

（1）履约保函金额：合同总价10%；

（2）履约保函的形式：中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

（3）履约保函的退还：在设备通过采购人验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，采购人将无息退还中标人的履约保函；

（4）逾期退还履约保函的处理：采购人未按照规定退还履约保函的（因乙方自身原因导致无法及时退还的除外），由财政部门依照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定处理；

（5）不予退还履约保函的处理：对于符合政府采购政策和招标文件规定不予退还的履约保函，甲方应当确认相关情形后按照财政非税收入管理等规定上缴采购人同级预算级次国库。

3.培训：

（1）现场培训：供应商在设备的组装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至采购人基本掌握使用操作、维护保养技术。

（2）专门培训：供应商就设备的组装、检验、调试、使用和维护等培训采购人不少于2名技术人员，直到采购人受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

（3）培训方式：理论知识技术培训、实际操作培训。

（4）培训人员、地点和时间：受训人员及培训次数由采购人确定，培训地点和时间由双方商定。

4.质保及维保：

（1）免费质保期：供应商所供设备、材料及安装的质量保证期至少为综合验收合格后1年。

（2）在质保期内，因供应商所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，供应商在接到采购人通知（包括书面通知、电话、传真、电子邮件等）2小时内予以回复，8小时内提出解决方案，24小时内派有经验的技术人员到达工作现场，履行保修义务，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。乙方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

（3）在质保期内，因采购人使用不当原因出现设备故障时，乙方在接到采购人通知后，应在上述序号（2）条款中所述的时限内响应并派设备厂家工程师赶到采购人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。

（4）质保期满后，如设备出现故障，供应商在接到采购人通知后，仍应在上述时限内响应、派设备厂家工程师赶到采购人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

（5）设备维护保养：

投标人应在设备质保期内每年免费提供全面的设备保养，在质保期外应根据采购人需要免费提供设备全面保养服务。在不涉及硬件更换条件下，投标人需无偿提供系统的升级服务。

（二）报价要求及违约责任：

1.本项目报价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方指定地点）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及供应商认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。

2.在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。

3.供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

4.供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

第五章  合同主要条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

（拟签订的合同文本）

合同编号：

项目名称：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订日期：

注：货物类采购合同参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准。

甲方：江苏省特种设备安全监督检验研究院

乙方：

采购代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

一、说明：

受甲方委托，采购代理机构于       年     月     日组织了江苏省特种设备安全监督检验研究院所需压力管道元件（金属阀门、燃气用聚乙烯管）型式试验能力提升设备采购采购项目（项目编号：       ；采购包号：     ）的评审活动，经评委认真严格地评审，确定由乙方成交。

二、合同条款：

合同由甲乙双方签订，并依据       号招标文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意出售下列设备及服务。

1.设备名称、型号规格、数量及服务内容。

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  | ￥ |  |  |

2.合同总价（大写）：人民币               。（含13%增值税）

（小写）：￥       元。

2.1合同总价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方指定地点）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及乙方认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。

2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

3. 交付使用时间：合同签订后    日历天内供齐所有货物及服务，完成安装、调试及初步验收。

4. 收货人：江苏省特种设备安全监督检验研究院。

5. 交货地点：甲方指定地点。

6. 设备的制造应符合下列标准或规范并据此验收：招标文件、投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准。（上述标准或规范不一致时，则以要求较高者为准。）

7. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

8. 付款方式及履约保函

8.1合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价的50%；乙方在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点，并安装调试结束，初步验收合格后，甲方收到乙方提供的合同总价10%的履约保函后向乙方支付合同总价的50%；在设备通过甲方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，甲方将无息退还乙方的履约保函。

8.2履约保函

（1）履约保函金额：合同总价10%；

（2）履约保函的形式：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

（3）履约保函的退还：在设备通过甲方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，甲方将无息退还乙方的履约保函；

（4）逾期退还履约保函的处理：甲方未按照规定退还履约保函的（因乙方自身原因导致无法及时退还的除外），由财政部门依照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定处理；

（5）不予退还履约保函的处理：对于符合政府采购政策和招标文件规定不予退还的履约保函，甲方应当确认相关情形后按照财政非税收入管理等规定上缴甲方同级预算级次国库。

9. 交付和验收

9.1乙方应当在合同签订后，根据招标文件及投标文件的要求完成服务事项。

9.2验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

9.3验收方式：所提供的设备（含服务）符合招标文件及投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准，综合验收合格后，经甲方项目负责人确认填写项目验收报告。

10. 质保期及售后服务

10.1 乙方所供设备、材料及安装的质量保证期：安装验收合格后1年。

10.2 在质保期内，因乙方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，乙方在接到甲方通知（包括书面通知、电话、传真、电子邮件等）2小时内予以回复，8小时内提出解决方案，24小时内派有经验的技术人员到达工作现场，履行保修义务，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。乙方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

10.3 在质保期内，因甲方使用不当原因出现设备故障时，乙方在接到甲方通知后，应在10.2条款中所述的时限内响应并派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。

10.4 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接到甲方通知后，仍应在上述时限内响应、派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

11. 技术资料

按第四章技术规格、参数及其他要求中的要求提供相关资料（见附件）。

12.货物风险承担

12.1乙方应当按照甲方指定的地点交货，需要运输的货物，乙方应当妥善保障货物在运输过程中的安全。

12.2乙方将货物运输至甲方指定的地点后，应当及时通知甲方进行接收，由甲方进行检验。

12.3在货物验收合格之前毁损、灭失的风险由乙方承担，因甲方原因造成货物毁损、灭失的除外。

13. 乙方的违约责任

13.1乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方承担。

13.2乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方应向甲方支付合同总价款的5‰的逾期违约金。

13.3货物有合格证及说明书等资料的，在交付货物时，乙方应当一并交付合格证及说明书等资料，未交付的甲方有权拒绝接收。因此造成的损失由乙方承担。

13.4 乙方拒绝交付、不能交付、不能完成合同约定的义务或者未取得处分权致使货物所有权不能转移的，甲方有权解除本合同并要求乙方双倍返还甲方已支付的货款。甲方在未支付货款前因此解除合同的，乙方应当向甲方支付违约金（违约金标准：合同金额50万（含）以下的违约金按照合同总价款的20%计算，合同金额50万至100万（含）的违约金按照合同总价款的10%计算，合同金额超过100万元的违约金按照合同总价款的5%计算）。

13.5乙方逾期交付达10天，视为乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，解除合同造成的直接损失和间接损失全部由乙方承担。

13.6本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，甲方有权按乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同处理。

13.7乙方所交付的货物或服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付违约金（违约金标准：合同金额50万（含）以下的违约金按照合同总价款的20%计算，合同金额50万至100万（含）的违约金按照合同总价款的10%计算，合同金额超过100万元的违约金按照合同总价款的5%计算）。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

13.8乙方履行义务不符合合同约定时，甲方将扣减合同总价款10%的尾款，同时甲方有权按照本合同的约定追究乙方的违约责任。

13.9乙方应当向甲方提供合法且符合甲方要求的发票，在乙方未提供发票之前甲方有权拒绝支付合同款项，由此造成的损失由乙方承担，因乙方未提供发票导致甲方未支付货款的，并不因此免除乙方按约定供货的义务。

14.甲方的违约责任

14.1甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供技术资料等，乙方交付时间顺延。

15. 乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由乙方负责。

16. 乙方在设备安装、调试、验收过程中，甲方提供下列条件和配合，超出下列范围的由乙方自理：无。

17. 甲方使用乙方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉时，一切后果由乙方负责，包括但不限于甲方被起诉赔偿、停止使用等所产生的损失以及甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用。

三、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

3、在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

四、合同权利义务的转让

合同履行过程中，乙方未经甲方书面同意，不得将合同权利义务转让给第三方，否则甲方有权解除合同，同时乙方应当向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成甲方损失的还应当进行赔偿。

五、货物、服务的购买或租赁权利瑕疵

乙方应保证提供的货物、设备或服务不存在所有权、抵押权、使用权、知识产权等权利瑕疵。

六、争议解决条款

合同履行过程中发生争议，双方应友好协商，协商不成的，同意提交南京仲裁委员会按其仲裁规则裁决，仲裁产生的仲裁费、鉴定费、保全费、担保费、律师费等合理支出由违约方承担。

七、廉洁条款

合同签订前、履行期间及履行完毕后，乙方应当遵守廉洁原则，不得向甲方工作人员行贿、变相行贿，不得以任何理由向甲方工作人员及第三方赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证，不得以任何理由为甲方工作人员报销应由个人支付的费用。一旦发生上述事由，甲方有权无条件解除本合同。

八、保密条款

双方应当对合同的内容、因履行合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向合同以外的任何第三方披露。双方均不得将合同中的内容及在合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

九、不可抗力

本项目所指的不可抗力按照国家法律法规等规定执行，包括：（1）战争、叛乱、恐怖主义、骚乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾、自然灾害等以及《民法典》中不可抗力定义的内容；（2）本地区发生烈度Ⅶ度以上（含Ⅶ度）的地震。

十、送达条款

合同尾部联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达，送达文书的效力及于本合同纠纷所引发的仲裁、诉讼程序和执行程序。乙方确认的最后送达地址如发生变更等情形，应在三日内重新确认填写最后送达地址并以书面方式予以通知甲方，否则原确认的最后送达地址继续有效，乙方自行承担由此可能产生的法律后果。

十一、其他

11.1、合同的生效：本合同一式陆份，自甲乙双方签字并加盖骑缝章之日起生效。

11.2、未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定调整。

11.3、采购文件、成交通知书、乙方的响应文件及响应承诺书是签订本合同的依据，本合同未尽事项首先依据采购文件、成交通知书、乙方的响应文件及响应承诺书进行履行，双方也可以在不违背本合同实质性内容的基础上达成补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）： 单位名称：江苏省特种设备安全监督检验研究院 单位地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦 法定代表人： 委托代理人（签字）： 联系方式： 签订日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 税号： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第六章  投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

投标文件封面格式：

正本/副本

投  标  文  件

项目编号：_______________

项目名称：_______________

投标人名称：（加盖电子公章）

日      期：________________

投标文件目录

（注：投标人根据附件编制投标文件并制作目录）

目录一、开标一览表

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |

年   月    日

目录二、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该项目提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（CA公章）：

目录三、投标函

投标函

致：江苏省特种设备安全监督检验研究院

根据贵方                       （项目名称、项目编号）投标邀请，正式授权下述       （签字人姓名、职务）代表         （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我公司的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我公司同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.我公司已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，在提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3.我公司同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.一旦我公司中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证在合同履行期内完成本项目所述内容。

5.我公司决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6.与本次投标有关的正式联系方式为：

地址：

固定电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

目录四、法定代表人身份证明格式或法定代表人授权书格式

法定代表人身份证明（无授权委托的须提供）

投标人名称：

地址：

姓名：          性别：        年龄：           职务：

身份证号码：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：法定代表人身份证扫描件

法定代表人授权委托书

江苏省特种设备安全监督检验研究院：

本授权书声明：注册于                   （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人                        （法定代表人姓名、职务）代表我公司授权在下面签字的                        （投标人代表姓名、职务）为我公司的合法代理人，就贵方组织的                        （项目名称、项目编号）投标，以我公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证扫描件：

授权委托人身份证扫描件：

投标人或分支机构近半年内任意一个月为授权委托人缴纳社保的证明：

目录五、资格证明文件

资格证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下三种材料的任意一种，扫描件加盖公章）：

①上一年度的经第三方会计师事务所审计的财务报告扫描件（包括报告及报表等内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章）；

②提交投标文件截止日前六个月内基本开户银行出具的资信证明；

③提交投标文件截止时间前六个月内任意一个月的财务状况记录（至少包括资产负债表和损益表，并加盖公章）。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

江苏省特种设备安全监督检验研究院：

我公司     （投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。（若有）

主要专业技术能力有：                  。（若有）

投标人名称：（盖章）

日期：   年   月  日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标人需要提供提交投标文件截止日前六个月内任意一个月的企业依法缴纳税收（个人所得税除外）和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件，自拟文件无效】

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

无重大违法记录声明

江苏省特种设备安全监督检验研究院：

我公司            （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中     （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称（盖章）：

日期：     年  月  日

目录六、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求的技术条款 | 投标响应 | 偏离 |

投标人名称：                 （盖章）

说明：1.如果行数不够，请自行增加；

2.投标人应针对第四章采购需求的技术部分内容逐一说明。

附：证明材料1，证明材料2……（如招标文件要求提供佐证材料的，须将证明材料列于技术条款偏离表之下）

目录七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

投标人名称：                 （盖章）

说明：1.如果行数不够，请自行增加。

2.投标人应针对第四章采购需求的商务部分内容逐一说明。

附：证明材料1，证明材料2……（如招标文件要求提供佐证材料的，须将证明材料列于商务条款偏离表之下）

目录八、政府采购政策功能

（一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

注1：为方便投标人识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注3：投标人如不提供此声明函，不享受中小企业扶持政策。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

我公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

日期：

注：非残疾人福利性单位无须提供。

（三）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：非监狱企业无须提供。

（四）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年    月    日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用删除线划除的地方无需填写。

目录八、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）