苏 州 市 政 府 采 购

招 标 文 件

招标编号：JSZC-320500-HWZX-G2026-0582

采 购 人：苏州大学

项目名称：核酸制备

采购类别：货物类

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

二〇二六年九月

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 核酸制备 |
| 2 | 交货期限 | 中标单位应当在合同签订后60天内将货物运送至采购人指定仓库，由双方对货物进行预验收。 |
| 3 | 采购预算 | 本项目采购预算：人民币185万元 其中，采购包1：125万元；采购包2：60万元 |
| 4 | 最高限价 | 本项目最高限价：人民币185万元 其中，采购包1：125万元；采购包2：60万元 |
| 5 | 申请人的资格要求 | 详见招标公告 |
| 6 | 联合体投标 | 不接受 |
| 7 | 进口产品 | 不接受进口产品投标 |
| 8 | 现场考察 | 不集中组织现场考察 |
| 9 | 投标答疑会 | 不召开,供应商对招标文件如有疑问，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。 |
| 10 | 投标文件份数 | 中标后，中标单位需提供纸质投标文件，送至招标代理机构。 |
| 11 | 投标货币 | 人民币 |
| 12 | 合同方式 | 固定总价合同 |
| 13 | 代理服务费 | 本项目采购预算内含代理服务费，为优化采购资金使用效率，依据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）第十五条规定，经采购人研究确定，本项目各采购包代理服务费由该采购包中标（成交）人支付，供应商报价内应包含代理服务费，支付金额的收费标准为：固定收费；收取方式：中标（成交）人在领取中标（成交）通知书前，一次性向采购代理机构足额支付；支付方式为银行转账。服务费金额：采购包1为4936元，采购包2为2369元。 |
| 14 | 投标保证金 | 不提交，招标文件内关于投标保证金的相关规定均不适用。 |
| 15 | 投标文件有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 16 | 投标截止时间 | 时间：2026年10月16日13时30分（北京时间） |
|  | 投标地点 | 地点：“苏采云”系统 |
| 17 | 开标时间和地点 | 时间：2026年10月16日13时30分（北京时间） 地点：“苏采云”系统 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 定标办法 | 采购人授权评标委员会按照采购文件要求确定中标单位。 |
| 20 | 履约保证金 | （√）提交 金额：合同金额的10%，相关条款详见招标文件。 （）不提交 |
| 21 | 质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函须以当面递交等法定途径送达。供应商质疑应符合政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令第94号） 联系部门：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 通讯地址：苏州市高新区资管大厦8楼 联系人：何磊、孙翠华 联系方式：0512-65160659 |
| 22 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内 |
| 23 | 监督电话 | 政府采购监督电话：025-83633058 |
| 24 | 特别提醒 | 本项目为不见面开标 1、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面招标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 2、请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。 |
| 25 | 其他 | 1.本项目成交供应商数量：1家/采购包 2.供应商的报价不得超过每采购包的预算金额和最高限价，否则作无效投标。本项目兼投不兼中，供应商可以选择一个采购包或者多个采购包进行投标，但只能中其中一个采购包，进入每个采购包评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于3家（已中标的供应商不再计入其他采购包的供应商数量且不参与其他采购包评审），否则应认定该采购包采购失败。开评标顺序为采购包1、采购包2。 |

目录

第一章 招标公告	4

第二章 供应商须知	9

第三章 投标文件格式	29

第四章 采购内容	44

第五章 合同条款	47

第六章 评标办法及标准	58

第一章 招标公告

招标公告

项目概况

核酸制备的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2026年10月16日13时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320500-HWZX-G2026-0582

项目名称：核酸制备

预算金额：人民币185万元（其中，采购包1：125万元；采购包2：60万元）

最高限价：人民币185万元（其中，采购包1：125万元；采购包2：60万元）

交货地点：苏州大学指定地点

采购需求：核酸制备，具体采购需求详见招标文件

合同履行期限：中标单位应当在合同签订后60天内将货物运送至采购人指定仓库，由双方对货物进行预验收

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

1.6根据政府采购法及相关法规，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

1.7法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件：

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统

方式：线上获取

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2026年10月16日13时30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事项：

1.线上获取方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

2.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3.本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。

4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

5.供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书(如有)中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

6.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件,视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7.更正(补充)公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正(补充)公告，同时在“苏采云”系统中下载更正(补充)资料，如有遗漏(包括但不限于文件未下载或下载不完整)，可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

8.政府采购监督管理电话：025-83633058。

9.本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布，敬请留意！

七、对本次招标提出的询问，请按以下方式联系。

采购包1、采购包2

1.采购人信息

单位名称：苏州大学

单位地址：苏州市姑苏区东环路50号

联系人：秦老师

联系电话：0512-67169460

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

单位地址：苏州市高新区资管大厦8楼

联系人：何磊、章宏杰、孙翠华

联系电话：0512-65160659

3.项目联系方式

项目联系人：何磊、孙翠华、章宏杰

电话：0512-65160659

第二章 供应商须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于江苏海外集团国际工程咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于江苏海外集团国际工程咨询有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3投标人：指参加政府采购货物服务投标活动的供应商。

2.4采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

2.5招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.6评标委员会：是指在招标投标和政府采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.7响应：供应商根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物最终地点。

2.11不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.12实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.13进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、供应商

3.合格供应商的基本条件

详见招标公告。

4.合格供应商的落实政府采购政策资格要求、特定资格条件

详见招标公告。

5.供应商必须进入苏采云系统进行网上报名，否则不能参加本次招标活动。

6.供应商代表

6.1指全权代表供应商参加投标活动并签署投标文件的人，如果供应商代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

7.联合投标（本项目不接受联合体投标）

接受联合体投标的，由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个供应商的身份共同投标时，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。同时还应符合以下要求：

7.1联合体各方中至少应当有一方符合本招标文件规定的供应商资格条件的特定条件。

7.2联合体各方应签订联合投标协议（详见统一格式)，明确联合体的牵头人，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该联合投标协议随投标文件一并提交给采购代理机构。联合体牵头人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。

7.3联合体各成员之间签订的联合体协议书应与投标文件一起递交。

7.4参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体各成员的投标资格。

7.5联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

7.6除非另有规定或说明，本文中“供应商”一词亦指联合体各成员。

8.投标费用

8.1供应商应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

三、招标文件说明

9.招标文件

9.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，供应商报名确认后下载获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件2日内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构处获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

10.现场考察

10.1采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已依法获取招标文件的潜在供应商现场考察。组织现场考察的，应当在招标文件前附表中载明，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有已报名的潜在供应商。

10.2供应商应规定对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。

10.3招标采购单位向供应商提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使供应商可利用的资料。招标采购单位对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.4经招标采购单位允许，供应商可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但供应商不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担考察现场的责任和风险。

10.5供应商应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

11.投标答疑

11.1供应商如有疑问需要澄清，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。

11.2迟于前附表规定时间的询问或提交的疑问或未在开标前答疑会提出的，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对供应商投标结果的影响。

12.招标文件的澄清和修改

12.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在苏州市政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、招标公告的组成部分，对供应商起约束作用。

12.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

四、投标文件说明

13.投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对供应商不利的后果，招标采购单位概不负责。

14.知识产权

14.1供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

15.投标文件的组成

基本目录：

15.1封面

15.2法定代表人授权委托书（如有授权）；

15.3法定代表人身份证扫描件、代理人身份证扫描件签公章（如有授权）、代理人社保缴纳证明签公章（如有授权）；

15.4供应商基本情况表；

15.5拟用于本项目人员名单；

15.6企业类似业绩一览表；

15.7针对本次项目的设备供货安装实施方案，内容包括但不限于设备供货、安装、验收方案（需具体说明交货进度计划、验收的方案等内容）；

15.8产品质量承诺；

15.9货物的技术服务、售后服务承诺与售后服务方案等，其中售后服务承诺书格式见投标文件格式；

15.10满足“节能产品和环境标志产品”政策规定的证明（如属于）；

15.11招标文件规定提交的其他相关材料（如有）。

资格条件：

15.12单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动：提供关于资格文件的声明函及供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表（详见投标文件格式）。

15.13供应商《营业执照》副本扫描件。

15.14供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明。

15.15供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供税务登记证（如有）和近一年内依法缴纳税收的凭据；提供近一年内依法缴纳社会保险的凭据的相关材料。供应商如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料。

15.16供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺（格式自拟）。

15.17供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供证明材料或承诺函（格式自拟）。

15.18供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明函（格式自拟）。

15.19本项目其它有关资格证明文件。

符合条件：

15.20投标函（详见投标文件格式）。

15.21《开标一览表》(统一格式，用于唱标)。

15.22货物清单表（含投标货物名称、数量、材质、规格、品牌型号、性能、技术指标说明与描述、质量要求等）。

15.23技术规格偏离表和商务条款偏离表（详见投标文件格式）。

15.24供应商对招标文件其他符合性条款的响应情况（如有）。

综合评审评分项：

15.25招标（采购）文件评分标准中规定提交的其他相关材料。

价格折扣文件：

15.26中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或其他享受政府采购政策的证明材料（详见投标文件格式）：提供对应的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

15.27关于符合本国产品标准的声明函。

注：供应商应完整提交上述资料，制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。注意不要漏项。如有不确定上传的位置的，可以上传至其他相关材料。否则，投标文件将可能因资格性条件不符或符合性审查不符而判定为无效标。

16.投标文件编制要求

16.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

16.2电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，投标无效。

联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

16.3《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

17.投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，供应商对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括完成对应采购包所有相关工作可能发生的一切费用，包括全部所投货物及备品、备件、辅配件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

17.2供应商应对招标文件对应采购包内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分采购包投标的，则供应商可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个采购包，也可以投全部采购包，但各采购包应分别计算填写单价和总价。

17.3一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低报价不能作为中标的保证。

18.投标保证金

本项目不提交，文件内关于投标保证金的相关规定均不适用。

19.投标文件的有效期

19.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，供应商所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，招标采购单位可与供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的供应商的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

五、投标文件的递交

20.投标截止时间

20.1电子投标文件上传截止时间之前对投标文件进行加密并上传，否则视为放弃参加该采购项目。

20.2招标采购单位推迟投标截止时间时，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，招标采购单位和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

20.3在投标截止时间以后送达的投标文件，招标采购单位拒绝接收。

20.4在投标截止时间止招标采购单位收到的投标文件少于三份，招标采购单位有权宣布本次招标失败。

20.5电子投标文件必须在电子投标文件上传截止时间前完成投标文件上传。

20.6.投标文件的修改和撤回

供应商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但须在投标截止时间之前。

六、开标和评标

21.开标

21.1开标由采购人或者采购代理机构主持，供应商参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

21.3线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

21.4开标时，供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请供应商及时关注。

21.5开标时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

21.6供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

21.7供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

21.8至投标文件提交截止时间，递交投标文件的供应商不足三家的采购包，不得开标。

21.9供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

22.资格审查

22.1采购人或采购代理机构在开标后，评标前按照招标文件供应商须知第3款、第4款和第15款资格审查证明文件的规定对供应商的资格进行资格审查。

22.2未通过资格审查的供应商为无效供应商，采购人或采购代理机构将未通过资格审查的供应商名单和原因提交评标委员会，以便编制评标报告；通过资格审查的供应商将提交评标委员会进行符合性审查。

22.3采购人或采购代理机构现场告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

23.评标工作的组织

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

23.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

23.2宣布评标纪律；

23.3公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

23.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

23.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

23.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

23.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

23.8核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

23.9评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

23.10处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

24.评标委员会

24.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.2.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.2.3对投标文件进行比较和评价；

24.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标单位；

24.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。

26.符合性审查

26.1评标委员会依据招标文件的规定对投标文件进行符合性审查。存在以下情形，符合性审查不合格：

1）投标文件存在招标文件供应商须知第29款“无效投标”规定情形的；

2）投标文件载明的有效期短于招标文件规定；

3）投标文件载明的招标项目完成期限不满足招标文件规定；

4）投标文件载明的免费质保期限不满足招标文件规定；

5）投标文件载明的履约保证、付款方式不满足招标文件规定；

6）投标文件未按招标文件规定的格式填写或递交，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，从而影响投标文件有效性；

7）不同供应商的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

8）不同供应商的投标文件存在“视为串通投标”的情形；

9）供应商的报价存在选择性的；

10）供应商的报价或响应只响应了项目中部分招标内容；

11）供应商拒绝修正错误影响评标的；

12）投标文件不符合招标文件规定的其他实质性条款；

13）不同投标文件存在“机器码”一致情形；

14）投标文件存在招标文件规定的其他无效投标情形的。

26.2对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人或者采购代理机构应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明。

26.3供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2本项目采用线上澄清。

线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，招标代理机构将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

接到评标委员会澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

28.投标报价评审

28.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

28.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

28.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

28.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的单价为准，并修改单价；

28.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

28.2价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×价格权值

28.3评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

29.无效投标

供应商存在下列情况之一的，投标无效：

29.1投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

29.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

29.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

29.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

29.5法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.6供应商未对电子投标文件进行解密或解密失败的。

30.废标

30.1.1该采购包符合招标文件按要求的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

30.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.1.3供应商的报价均超过了采购预算或者最高限价的，招标人不能支付的；

30.1.4因重大变故，采购任务取消的。

30.2废标后，采购人应当将废标理由通知供应商。

31.投标文件的评价和比较

31.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31.2评价和比较采用的办法：综合评分法，具体内容详见招标文件第六章。

31.3最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

32.中标单位的确认

32.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位。

32.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标单位（采购人授权评标委员会直接确定中标人的情形除外）。中标候选人并列的，根据相关法规及采购文件规定确定中标单位。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标单位，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标单位。

32.3本项目中标单位数量：1家/采购包。

32.4采购人或者采购代理机构自中标单位确定之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

33.合同授予标准

33.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为中标的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

33.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标单位签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34.中标通知书

34.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标单位发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标单位具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标单位无正当理由不得放弃中标，否则应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书将成为合同的组成部分。

35.告知招标结果

35.1对未通过资格审查的供应商，告知其未通过的原因。

35.2在发放中标通知书的同时，向参与项目评审的未中标单位发放未中标通知书（如有），告知其评审得分与排名。告知方式为电子邮件，接收方式以供应商投标文件中《投标书》所列电子邮件为准。未中标单位未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

36.履约保证金

36.1详见前附表

36.2签订合同后，中标单位不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标单位也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标单位的履约保证金将不予退还。转包或分包造成招标人损失的，中标单位应承担相应赔偿责任。

37.合同的签订

37.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标单位投标文件的规定，与中标单位签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改。

37.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

八、其他事项

38.招标代理服务费

38.1中标单位须按前附表的规定，按其预算总金额计算并支付招标代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

38.2中标单位如果未按规定支付招标代理服务费，招标采购单位将不予退还其投标保证金，并保留诉讼的权利。

39.监督和公证

39.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

39.2招标人的开标、评标过程将通过公证机关进行公证（如有）。

40.政府采购政策

40.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的相关规定，对于专门面向中小微企业的项目，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，声明函未签公章或未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致的不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

供应商提供声明函内容不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购促进中小企业发展管理办法》等法律法规规定追究法律责任。

价格的折扣：如供应商属于小型或微型企业，对小型和微型企业产品或服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；

以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

40.2促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策：

40.2.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位（如为），应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

40.2.2根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业（如为）应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

40.3信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于苏州市政府采购网下线“供应商信用查询”功能的通知》的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

40.3.1查询截止时点：投标文件递交截止时间。

40.3.2查询渠道：

将通过苏采云系统跳转查询实现,通过“信用中国”及“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。

40.3.3查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

40.3.4信用记录使用规则：

评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

40.4采购文件的质疑、澄清

40.4.1根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

40.4.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

40.4.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

40.4.4供应商提出质疑应当提交质疑函、报名确认单和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑联系方式详见采购公告。

40.5根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关政策规定如下：

（1）政府采购节能产品、环境标志产品

节能产品和环境标志产品实施品目清单管理，以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商在投标文件中提供强制采购产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件或相关截图等证明材料。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

41.对本国产品的支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的相关规定在政府采购活动中，本国产品标准及相关政策如下：

41.1本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

④简单的上漆、磨光和分装；

⑤其他不属于属性改变的情形。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本政策第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

注：产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

①产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

②二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

③产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

④需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

41.2本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

41.3对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

42.未尽事宜

42.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

一、投标函

（采购代理机构名称）：

我方全面研究了（招标编号）项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目的投标。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。我方的投标报价已包括本项目所有货物的供货、辅助材料、人工、运输、检验、送货、保险、装卸、仓储、代理服务费、保管、各种税费及其他伴随服务等一切必须费用。

2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括澄清或者修改(如有)，对招标文件及澄清或者修改(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起____天。

5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

通讯地址：邮政编码：

联系电话：

传真：

日期：

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司授权委托人（即代理人），以本公司的名义参加江苏海外集团国际工程咨询有限公司组织实施的编号为  （项目编号）   号的采购包      的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字）

日期：       年    月     日

三、开标一览表

| 序号 | 招标编号 | 项目名称 | 采购包号 | 投标总价（元） | 交货期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采购包 |  |  |
| 投标总价（人民币大写： ￥ ） |  |  |  |  |  |

注：1.报价金额全部采取人民币表示，响应报价精确到分。

2.本表投标总价须与苏采云系统内填报的投标总价一致，如不一致，以苏采云系统内填报的投标总价为准。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

四、货物清单表

货物清单表（格式）

招标编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 规格、材质、参数等 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额：人民币大写 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.各供应商可按照招标文件要求参照上述格式自制《货物清单表》投标，根据自身情况详细报出分项价格，但不得修改实质性内容。

2.供应商须遵循政府采购公平竞争、诚实信用原则，遵守相关法律法规，不得恶意低价，扰乱市场秩序。招标人（采购人）、评审专家有权核实相关价格，一旦发现存在采用不诚实报价等虚假方式谋取入围的，按“政府采购法”相关规定处理。

供应商（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：       年       月     日

五、投入的实施、交货、安装、验收方案

提示： 1、供应商应针对本次采购项目特点编写中标后拟投入的实施、交货、安装、验收方案及相关保证措施等； 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

供应商名称：（盖章）

六、拟用于本项目人员名单

招标编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 在本项目中的岗位 | 工作年限 | 曾参与过的类似项目 | 在曾参与过的项目中担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

七、资格证明文件

7.1关于资格文件的声明函

（采购代理机构名称）：

1.本公司愿就由贵公司组织实施的编号为（招标编号）号采购包       的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

2.我方已知晓招标文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方遵守如下条款的规定：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。

（供应商）法定代表人（签字或盖章）：

供应商：（单位盖章）：

年     月     日

7.2投标供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

招标编号：

| 与投标供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：供应商须如实填写所有与之有控股管理关系的情况。

投标供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

八、供应商基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 202 年 万元 |  |
| 实现利润 | 202 年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 是否处于被行政或司法机关责令停业或停止承接工程任务或停止投标资格 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（本页不够可另加页附后）

供应商名称：（盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：

九、技术规格、商务偏离表

（一）技术规格偏离表

招标编号∶

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：

（二）商务条款偏离表

招标编号∶

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 交货期限 |  |  |  |
| (2) | 交货地点 |  |  |  |
| （3） | 付款方式 |  |  |  |
| (4) | 售后服务承诺 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

注：1.供应商提交的投标文件应在本表中将投标文件实际响应的技术、商务部分与招标文件的技术、商务部分进行逐项对应列出对比，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，供应商可根据投标内容的实际情况另纸说明。

十、售后服务承诺书

招标编号：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 响应后到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| .. |  |  |  |

注：1.针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2.如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

供应商（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：

十一、中小企业声明函

：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的物名称），属于工业 ；制造商为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

2. （标的物名称），属于工业；制造商为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。

2、如供应商认定本项目制造商为中型、小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、供应商所投不同货物的生产制造商信息均需填报。

5、供应商应对照中小企业划分标准和采购标的所属行业：工业 ，如实、完整填报《中小企业声明函》，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中、小、微企业，不享受相应扶持政策。

十二、残疾人福利性单位声明函

：

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位） 单位的（招标编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（单位盖章）

日期：      年      月      日

十三、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　年　月　日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

第四章 采购内容

受苏州大学的委托，江苏海外集团国际工程咨询有限公司作为招标代理机构，就其核酸制备进行国内公开招标。

一、招标编号：JSZC-320500-HWZX-G2026-0582

二、招标内容：核酸制备

三、预算金额和最高限价

1.预算金额：本项目采购预算：人民币185万元（其中，采购包1：125万元；采购包2：60万元），其中：

采购包1：全自动核酸合成仪  1台  85万

16通道核酸合成仪  1台  40万

采购包2：高通量核酸提取仪  1台  60万

2.最高限价：本项目最高限价：人民币185万元（其中，采购包1：125万元；采购包2：60万元），其中：

采购包1：全自动核酸合成仪  1台  85万

16通道核酸合成仪  1台  40万

采购包2：高通量核酸提取仪  1台  60万

注：各采购包供应商的各设备报价不得超过该设备预算金额或最高限价，否则视为无效投标。

四、采购内容

采购包1

本采购包核心产品为：全自动核酸合成仪

全自动核酸合成仪

（一）技术参数

1 系统输液泵

1.1.1配置高精度输液系统，支持双泵梯度及叠加输液模式。

1.1.2双泵梯度运行模式：流速范围不低于0.01-100ml/min。

1.1.3双泵叠加运行模式：流速范围不低于0.01–200ml/min。

1.1.4压力范围：0–10 MPa (100bar，1450 psi)

1.1.5流速重复性：条件：0.25–100 ml/min,流速准确度：不低于±1.2%，流速精度：RSD<0.5%

1.1.6梯度精度: ±0.5%, 梯度流速范围：0.1-100ml/min

1.1.7粘度：优于0.35–5 cP

1.1.8支持体积流速、压力流速、线性流速的设置 。

2.紫外检测器

★2.1 配置二极管阵列检测器（DAD），支持同时检测四个波长，波长范围不低于200nm-600nm

2.2 波长精度：不低于±1nm

2.3 波长重复性：不低于±0.5 nm

2.4 噪声：≤±1×10-4AU （@254nm，1s）

2.5 标准流通池：光径≥1mm，流通池死体积不高于10ul。

3. 电导检测器

3.1 检测范围：不低于0.001mS/cm－999.9mS/cm

3.2 检测池体积：≤20ul

3.3 电导精确度：≤±2%，0-200mS/cm,实时自动检测，配置温度检测器，利用校正因子做自动校正。

3.4 电导率内置温度传感器

4.温度检测器

4.1 温度范围：0- 99℃

4.2 温度准确度：±0.5℃ （在 4℃–45℃ 之间）

5. 流路

5.1 整个流路兼容DNA、RNA合成常用试剂，乙腈、偶联试剂、脱帽剂、

氧化试剂、盖帽剂、硫代试剂等（不兼容四氢呋喃）；

5.2系统具备反应液循环功能，可提高偶联反应效率；

5.3流动相选择阀：具备不少于4个多口阀，单体入口≥12个，溶剂入口≥8个，支持多种试剂和单体的自动切换；

5.4柱位阀：支持单柱位（可扩展至多柱位），具备Column和ByPass切换功能，可连接6.3mL、12mL、24mL、48mL等规格合成柱，合成规模10μmol~9mmol，合成效率：DNA＞99%，RNA＞98%。

5.5出口阀：≥2通道

6. 其它部件

6.1压力感应器：在线实时监测系统压力，保证系统及工艺安全性。

6.2 合成柱柱架： 固定合成柱，可用于支撑6.3-48ml合成柱。

7. 惰性气体保护系统

7.1一般采用氮气或氩气作为保护气体；

7.2系统气体控制允许惰性气体压力至0.30-0.35 bar，气体供应管道入口压力为0.45-0.50 bar；

7.3 惰性保护气体用于确保试剂的无水环境。系统具备气体分配模块，可将保护气体分配至各试剂瓶。

8. 控制系统

8.1 配置工作站与中文操作系统。

8.2软件可在中文系统下流畅运行。

8.3 方法编辑可以采用阶段属性模式和文本模式，方便工艺开发。

8.4可在方法编辑阶段完成序列中某个单体的偶联/盖帽次数设置。

8.5自动记录，显示，保存所有操作。

8.6 流路实时监控和控制，手动模式下可随时修改参数设置。

8.7 支持远程数据存储，可自动备份，保证数据安全性。

8.8 序列合成程序与操作界面联动，可对运行步骤增加运行时间，可批量修改序列中相同碱基的合成方法，可单独修改某个特殊碱基合成条件；可独立编辑阶段内容并单独保存

（二）配置清单

1. 全自动核酸合成仪主机 1套；

2. 高精度输液泵 2套；

3. 二极管阵列（DAD）紫外检测器 1套；

4. 电导检测器 1套；

5. 温度检测模块 1套；

6. 惰性气体保护系统 1套；

7. 核酸合成柱支架及配套合成柱 1套；

8. 软件控制系统 1套；

9. 计算工作站1套；

16通道核酸合成仪

（一）技术参数要求

1. 合成参数

1.1 合成柱位数量：不少于16个柱位。

1.2 合成柱规格：兼容1 mL、3 mL、6 mL三种规格的合成柱。

1.3 排废口：不少于1个。

1.4 单步耦合率≥ 99%。

1.5 合成规模支持10 nmol ~ 20 μmol范围：

10 nmol ~ 3 μmol（适配1 mL合成柱）

3μmol ~ 10 μmol（适配3 mL合成柱）

10μmol ~ 20 μmol（适配6 mL合成柱）

2. 进样系统

2.1 气路系统：具备不少于四路独立气压控制通道，支持合成腔室、试剂瓶、单体瓶的分路压力控制，确保各环节压力独立可调。

2.2 压力控制精度≤ 0.5 kPa。

2.3 进样控制：采用电磁阀精密控制进样量，进样精度 ≤ 1 μL。

3. 试剂与单体

3.1 试剂位点：不少于8个。

3.2 单体位点：不少于10个。

3.3 合成种类：支持DNA和RNA合成。

3.4 支持自动合成兼并碱基。

4. 排液系统

★采用注射泵排液及反推，控制精度 ≤ 2 μL。

5. 照明系统

合成腔室内应配备照明系统，可通过软件控制开启和关闭。

6. 二维运动进样系统

采用X轴、Y轴闭环步进电机驱动，可快速准确定位进样口及合成柱位置。

7. 控制软件

7.1 设备可通过软件实现自动化控制，具备用户管理、数据记录、设备控制及审计追踪功能，支持开始、停止、锁屏等操作。

7.2 系统支持软件自动控制及手动控制两种模式。

7.3 用户权限管理：不少于三级权限。

7.4 密码安全保护：管理员可设置密码复杂度等级、输入次数限制及密码修改提醒。

7.5 审计追踪：可记录人员登录/登出、运行参数、报警信息、错误信息及对应时间。

7.6 实时显示：系统运行状态、合成进度及运行数据可实时显示。

7.7 断电记忆功能：断电或异常停机后，软件具备记忆功能，重新启动后可继续执行未完成的合成程序。

8. 工作站

不低于以下配置：Intel i5-12400处理器或同级；正版Windows专业版操作系统；内存≥16 GB；硬盘≥512 GB SSD；配备独立显卡、扬声器及无线网卡。

（二）配置清单

1.核酸合成仪主机 1台（含合成腔室、二维运动进样系统、气路系统及照明系统）

2.合成柱位模块：适配1 mL、3 mL、6 mL合成柱

3.电磁阀组 1套

4.试剂瓶及单体瓶（含瓶盖及管路接口）1套

5.注射泵排液系统 1套

6.正版控制软件 1套（含用户管理、审计追踪、数据记录等功能）

7.设备管路附件包 1套（含合成柱密封圈、管路接头等常用易损件）

8.计算工作站 1套

采购包2

本采购包核心产品：高通量核酸提取仪

高通量核酸提取仪

（一）技术参数

1.单次运行可纯化不少于24个样本。全过程由全自动机械臂操作，无需离心、过滤等人工干预步骤。

2. 适用样本类型：支持全血、血浆、血清、新鲜冰冻组织、培养细胞、尿液、拭子、痰液、脑脊液、粪便等多种样本类型；单次运行可支持多种不同类型样本（如全血、血浆、血清、组织、细胞、拭子等）同时提取。

3. 纯化方式：分离纯化全过程在专用样本处理架内完成，确保高产率、高纯度地分离纯化核酸。

4. 样本管兼容性：支持原始样本管直接上机（如采血管、2 mL离心管等）；洗脱产物可收集于8联管、PCR管或2 mL离心管中。

★5. 自动分液功能：具备洗脱产物自动分液功能，支持PCR体系构建，便于核酸保存及下游检测双重需求。

6. 液体处理体积

6.1 起始样本体积：200 ~ 4000 μL

6.2 洗脱体积：50 ~ 200 μL

7. 移液系统

7.1 内置不少于8通道移液吸嘴，吸嘴角度可调整，具备枪头感应检测及液面检测传感器，保证移液精确性。

7.2 吸嘴具备可靠的密封和适配检测技术，确保枪头良好契合及移液过程准确性。

7.3 移液体积范围：5 ~ 1000 μL

8. 洗脱产物保存模块：洗脱产物处设有制冷模块，可冷却至5 ~ 10℃，用于抽提实验完成后核酸的短期保存。

9. 安全与防污染设计

★9.1 系统具备红外感应器和液面监测功能，可实时监控运行状态，检测枪头是否缺失及是否存在凝块堵塞等异常；配有内置式紫外灯，有效防止样品间交叉污染；工作台面内置一次性枪头停放架，防止液滴散落。

9.2 配备专用废液收集及废弃耗材收集装置，位置设计合理，严格实现固液分离，避免扩散污染。

9.3 配置条码扫描器，可对纯化试剂、样本、耗材进行全程识别与记录。

9.4 全过程无需手动开盖操作，无人工干预步骤，防止样品间污染和生物危害。

10. 配套质控解决方案

10.1 可提供宿主细胞DNA残留检测方案（可由主机供应商或第三方专业供应商提供）。

10.2 可提供支原体检测试剂盒方案（可由主机供应商或第三方专业供应商提供）。

11. 软件数据管理与可追溯性

11.1 硬件/软件系统：标配内置一体化彩色触摸屏操作界面，机身内置条码扫描器。

11.2 全流程审计追踪：可自动扫描并记录样本ID、试剂盒批号、耗材状态及操作人员信息。支持全流程数据追溯，运行报告可自动导出，文件格式兼容实验室信息管理系统（LIMS/LIS）。

★11.3 内置独立控制系统，软件具备审计追踪、权限管理及数据完整性功能（如符合FDA 21 CFR Part 11相关要求，具体符合程度以验收时的功能测试为准）。

（二）配置清单

1.全自动核酸提取仪主机 1台（含机械臂、样本处理架、磁分离模块、加热/制冷模块及紫外灯）

2.内置控制单元及彩色触摸屏操作界面 1套

3.全自动核酸提取控制软件 1套（含用户管理、审计追踪、数据记录及报告导出功能）

4.8通道移液吸头组件 1套（含配套枪头，数量满足开机及验收测试需求）

5.条码扫描器（内置或外置） 1个

6.废液收集及废弃耗材收集装置 1套

7.配套启动及验证试剂盒 1套

五、付款条款（适用于所有采购包）

1.合同签订且采购人收到中标单位缴纳的履约保证金后支付10%预付款；设备运至采购人指定仓库且预验收合格后支付40%货款；设备完成二次运输、安装、调试，双方签署最终验收合格证明后支付50%货款。每次付款前，中标单位均须提供对应的等额增值税专用发票。

2.履约保证金：中标单位须在签订合同前向采购方缴纳合同金额的10%作为履约保证金，至双方签署最终验收合格证明之日起稳定运行1年后无息退还。履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的见索即付保函等非现金形式提交（保函内容须经学校认可）。

六、交付及安装调试（适用于所有采购包）

1.交付流程：中标单位应当在合同签订后60天内将货物运送至采购人指定仓库，由双方对货物进行预验收。预验收合格后，供应商应在接到采购人通知后5天内，约定二次运输日期（最晚不晚于合同签订后一年），到采购人指定仓库开展二次运输，将货物从指定仓库运送至最终安装地点（指定仓库与最终安装地点位于同一建筑的不同楼层）。货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等应一并最迟在二次运输完成时交付给采购方。

2.安装、调试及培训：供应商完成二次运输后的5个工作日内，采购方与供应方应确认安装调试日期，采购方应根据供应商要求准备好安装调试条件，供应商派专人到现场进行安装调试，并对采购方人员进行相关培训。

七、验收标准（适用于所有采购包）

（1）预验收

货物到达采购人指定的仓库后，对货物包装是否完好进行验收。若货物包装存在损坏，采购人有权拒收，供应商应在7个工作日内重新送达。

（2）最终验收

安装调试完毕，由采购人组织最终验收，设备配置、所有技术参数须符合招标文件和中标商投标响应文件要求。验收内容还包括资料完整性、设备“三漏”(漏水、漏电、漏气)检查、设备运行稳定性、技术规格符合性。各项指标还应符合国家质量和安全标准，设备可以在现有条件下安全稳定运行。

八、质保服务要求（适用于所有采购包）

1.设备免费质保期不少于5年，自最终验收完成合格之日起算；

2.质保期内设备发生任何部件故障，供应商须在48小时内上门免费维修。若货物故障在维修48小时后仍无法排除，供应商应在72小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.供应商保证，如供应商在二次运输前对货物包装检查后，确认货物包装完整，供应商同意对二次运输完成后开箱发现的任何货物损害、货物型号、规格或数量不一致等承担全部责任，包括但不限于提供免费的换货或维修。供应商对上述货物包装不完整的异议应当以书面形式，在二次运输开展前向采购方提出，如供应商未能在二次运输开展前提出异议，则视为异议不成立。

九、采购主要标的物数量、交付期及交付方式、付款方式、质保期、质保方式及★参数属于实质性响应要求，不得出现负偏离，否则视为无效投标。

十、综合说明及其它要求（适用于所有采购包）

1.供应商在投标时应注明所投货物的生产厂家、品牌、规格和型号，提供货物配置清单，提供所用材质、配件的生产厂家、品牌清单等。供应商必须承诺招标文件中提出的全部技术要求；如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2.中标单位应保证采购人免除且中标单位承担由于采购人在其本国使用该产品时而引起第三方提出的侵犯其专利权、商标权或外观设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用。

3.验收标准：设备安装调试完成后，采购方按国际和国家标准、行业通用标准、厂方标准及采购文件规定内容进行质量验收。当甲乙方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由供应商承担。

4.售后服务：

质保期内根据采购人需要提供免费保养服务，质保期满后每年提供一次免费保养，软件终身免费升级，保证零配件的供给。

5.报价要求：

（1）报价币种为人民币。

（2）本次采购共两个采购包，各采购包投标总报价一次报定，投标总报价应包括完成对应采购包所有相关工作可能发生的一切费用，包括全部所投货物及备品、备件、辅配件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（3）报价为固定价格，在合同执行过程中不因交货时间更改、物价变动、政策变动、供应商漏项或少报等风险因素而调整。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8.如接受进口产品投标的项目，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

9.采购项目需要落实的政府采购政策：

9.1根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定执行。

9.2根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定执行。

9.3根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定执行。

9.4绿色采购（本项目不涉及节能环保产品采购）

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。

10.凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以政府采购网所发布的公告为准。

第五章 合同条款

合同主要条款

合同编号：

甲方：苏州大学

乙方：

根据政府采购编号            号采购文件及乙方中标的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的                  事宜，签订本合同书。

第一条 乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 单价（万元人民币） | 总价（万元人民币） | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

设备配置、技术指标、安装条件及验收指标等详见附件一技术协议。

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价款为人民币                  （大写）。

本合同总价款是包括完成本合同所有相关工作可能发生的一切费用，包括全部所投货物及备品、备件、辅配件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条  履约保证金

乙方须在签订合同前缴纳合同金额的10%作为履约保证金，至双方签署最终验收合格证明之日起稳定运行1年后无息退还。履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的见索即付保函等非现金形式提交（保函内容须经学校认可）。

第四条  权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条  质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3、设备的质保期为甲乙双方最终验收合格之日起    个月。质保期内仪器设备本身所发生的问题（人为因素除外），由乙方提供完全无偿的维修服务。

4、乙方保证，如乙方在二次运输前对货物包装检查后，确认货物包装完整，乙方同意对二次运输完成后开箱发现的任何货物损害、货物型号、规格或数量不一致等承担全部责任，包括但不限于提供免费的换货或维修。乙方对上述货物包装不完整的异议应当以书面形式，在二次运输开展前向甲方提出，如乙方未能在二次运输开展前提出异议，则视为异议不成立。

第六条  包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单、质量合格凭证以及其他必须的相关材料。

第七条  交货

1、乙方应在本合同生效后60天内按照甲方要求将货物运送至指定仓库开展预验收。预验收合格后，乙方应当在接到甲方通知后5天内，约定二次运输日期（最晚不晚于合同签订后的一年）到甲方指定的仓库开展二次运输，将货物从指定仓库运送至最终安装地点（指定仓库和最终安装地点位于同一建筑的不同楼层）。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等最晚在二次运输完成时交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

第八条 安装调试、培训和验收

1、甲方在乙方完成二次运输后5个工作日内与乙方联系，约定安装调试日期，并在约定日期前根据乙方提供的货物安装条件准备好水电，并签字确认回传至乙方，然后乙方派专人到现场进行安装调试（如甲方未在乙方安装调试人员到达前准备好，应提前告知），并对甲方人员进行相关培训。

2、验收条款

（1）预验收

货物到达甲方指定的仓库后，对货物包装是否完好进行验收。若货物包装存在损坏，甲方有权拒收，乙方应在7个工作日内重新送达。

（2）最终验收

安装调试完毕，由甲方组织最终验收，设备配置、所有技术参数须符合招标文件和乙方投标响应文件要求。验收内容还包括资料完整性、设备“三漏”(漏水、漏电、漏气)检查、设备运行稳定性、技术规格符合性。各项指标还应符合国家质量和安全标准，设备可以在现有条件下安全稳定运行。

最终验收完成后，双方应当签署最终验收证明，载明验收是否合格。若验收不合格，验收证明应同时列明不合格的具体原因，乙方应当在30天内通过免费更换、维修等方式予以补正，双方再次验收。若再次验收仍不合格，乙方应当再次在30天内予以补正。如双方第三次验收时，货物仍不能达到合同约定的技术及质量标准，甲方有权立即终止合同，不予退还履约保证金，且要求乙方退还甲方已支付的全部款项。若履约保证金不足以覆盖甲方因此遭受的损失，乙方还应在收到甲方通知后15天内向甲方赔偿不足部分。

（3）如果双方对验收结果有争议，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，以检测结果作为最终验收结果，费用由乙方承担。

第九条  伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”（如果有）提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护（乙方上门服务），不再收取任何费用。

4、货物故障报修的响应时间为：质保期内设备发生任何部件故障，供应商须在48小时内上门免费维修。

5、若货物故障在检修48小时后仍无法排除，乙方应在72小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

6、质保期后的货物维护由双方协商确定。

第十条   货款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同按照以下付款节点及条件支付：

（1）合同签订且甲方收到乙方缴纳的履约保证金后支付合同总金额的10%作为预付款；

（2）设备运至甲方指定仓库且预验收合格后支付合同总金额的40%；

（3）设备完成二次运输、安装、调试，双方签署最终验收合格证明后支付合同总金额的50%。

（4）每次付款前，乙方均须提供对应的等额增值税专用发票。

乙方开户银行：

银行账号：

3、付款方式：银行汇票或转账

4、增值税专用发票开票信息

| 户名：苏州大学 |  |
| --- | --- |
| 银行账号：325601000010149002255 |  |
| 开户行：交通银行股份有限公司苏州苏大支行 |  |
| 地址：苏州市十梓街1号 |  |
| 电话：051267500493 |  |
| 银行联行号：301305000221 |  |
| 纳税识别号：123200004660073435 |  |

第十一条　违约责任

1、乙方逾期将货物运送至甲方指定仓库的，每逾期1周（不足1周按1周计算），乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期15天仍未交齐货物的，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的5%向甲方支付违约金，并全额退还甲方所有预付给乙方的货款。

2、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方应向甲方支付货款总额10%的违约金，甲方有权直接从乙方缴纳的履约保证金中扣除上述违约金。

3、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如因乙方货物质量原因，就同一问题经乙方两次维修或更换，货物仍不能恢复正常使用（满足合同约定的技术指标），甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并向甲方支付货款总额10%的违约金。如履约保证金尚未退还，甲方有权直接从乙方缴纳的履约保证金中扣除。如乙方支付的违约金不足以覆盖甲方遭受的损失，乙方还应在收到甲方通知后15天内向甲方赔偿不足部分。

4、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

5、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十二条  不可抗力

1、本合同所称不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。

2、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本协议终止，双方无须承担任何责任，但本协议另有规定的除外。

3、因发生不可抗力致使部分不能履行本合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。

4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后，合理期限内（30个工作日内）向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

5、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

第十三条　合同的变更和终止

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十四条　合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条  争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十六条   合同生效及其他

1、下列文件作为本合同不可分割的部分：

采购文件及其附件；

乙方的响应文件；

乙方在采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

合同附件等。

2、本合同自合同双方签字、盖章之日起生效。

3、本合同一式5 份，甲方执 3 份，乙方执 1 份，代理机构执1份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

单位地址：                       单位地址：

设备购置负责人：                 授权代表：

电话：                           电话：

采购部门经办人：                 经办人：

审核人：

电话：                           电话：

日期：   年     月    日         日期：   年     月    日

第六章 评标办法及标准

一、评标办法（适用于所有采购包）

1.本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，按评标总得分高低顺序推荐中标候选供应商。

2.评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个供应商的投标文件进行评价、打分。将评委对投标文件的除价格部分外的其他因素评分，并按算术平均法汇总，计算出每个供应商的除价格部分外的其他因素评审得分（保留小数点后两位）。价格标得分按法规规定的计算公式直接计算取得。除价格部分外的其他因素评审得分和价格标得分相加即为供应商的评标总得分。

3.通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标，提供的品牌（核心品牌）相同的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标单位推荐资格；评审综合得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会确定一个投标报价最低的同品牌供应商获得中标单位推荐资格；同品牌供应商综合得分和投标报价均相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定获得中标单位推荐资格的同品牌供应商，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

二、评审要求（适用于所有采购包）

1.政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商30分钟提供相关证明材料。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，如供应商属于小型或微型企业，对小型和微型企业产品或服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评分标准（适用于所有采购包）

（一）价格（30分）

以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（价格权值为30%）

（二）技术参数及技术方案（30分）

1.技术参数及配置（20分）

以供应商提供的能直接反映该产品技术参数的彩页或产品说明书等作为主要评判依据，其他情况由评标委员会根据实际情况进行评判。

所提供产品不满足招标文件要求（负偏离）、配置不详、技术参数不明确、缺漏项的，每处扣2分，扣完为止。（20分）

2.技术方案（10分）

供应商提供为实现本项目招标文件技术参数要求而制定的技术方案。

技术方案详尽合理、针对性强，能完全符合用户科研需求的得10分。

技术方案基本规范合理、具有较强针对性，能基本符合用户科研需求的得6分。

技术方案有疏漏、合理性及针对性较差，仅能符合用户部分科研需求的得2分。

技术方案完全不能符合用户科研需求或未提供技术方案的不得分。

（三）项目实施方案（9分）

应包括但不限于（1）安装调试、系统集成、试运行测试调优等内容，（2）组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理措施；（3）实施协调方法、关键步骤的思路和要点等：

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的每项得3分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得9分。

（四）综合商务（31分）

1.业绩（4分）

提供所投产品（同型号设备）自2023年10月起至今的销售业绩，每提供1份业绩得1分，满分4分。（注：①提供业绩合同复印件；②以合同签订日期为准；③同一单位业绩不重复计分。）

2.市场反馈情况（5分）

提供所投产品（同型号设备）现有用户反馈情况，每提供1份得1分，满分5分。反馈情况需含项目名称、型号、采购时间、满意度、联系人及电话（注：材料须加盖所属用户单位公章）。

3.售后服务（20分）

（1）售后服务方案（12分）

包括①针对本项目制定的售后服务响应机制及响应时间；②针对投标人服务体系的完备性；③投入本项目专业技术服务人员及技术力量保障性。

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的每项得4分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得2分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得12分。

（2）培训方案（8分）

包括（1）培训内容、时间、地点、人次、安装维护、调试、配置；（2）使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等。

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的每项得4分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得2分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。

4．其它优惠措施（2分）

根据供应商提供的在招标文件要求范围以外，评标委员会认可的优惠措施综合评定。

优惠措施内容具体明确，具有实际价值及可行性高的得2分；

优惠措施内容较为具体明确，实际价值及可行性较高的得1分；

优惠措施内容不够具体明确，实际价值及可行性较低的得0.5分；

不具备可行性或未提供具体内容的不得分。

（全文完）