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第一章  投标邀请
项目概况
南京市溧水区晶桥镇省级耕地有机质提升行动项目（2026-2027）的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年10月16日9点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况：
1、项目编号：JSZC-320117-NJMY-G2026-0004
2、项目名称：南京市溧水区晶桥镇省级耕地有机质提升行动项目（2026-2027）
3、预算金额：372.5万元（采购包1：317.5万元；采购包2：46.875万元；采购包3：8.125万元）。
4、最高限价：
（1）采购包1商品有机肥：450元/吨（含撒施）；
（2）采购包2生物有机肥：1187.49元/吨（含撒施）；
（3）采购包3农用微生物菌剂：32500元/吨（含撒施）。
5、采购需求：采购不少于7000吨商品有机肥（包含5000亩撒施作业），预算总额317.5万元；
不少于394.32吨生物有机肥（包含700亩撒施作业），预算总额46.875万元；
不少于2.5吨农用微生物菌剂（包含1250亩撒施作业），预算总额8.125万元；
本项目分为 3 个采购包，投标单位可选择对其中任意一个或多个采购包进行投标。本项目实行兼投兼中规则，投标单位可同时中标一个或多个采购包。各采购包评审、中标结果分别独立确定。
6、 合同履行期限：
采购包1.商品有机肥应用，供货期预计从2026年10月15日起至2026年11月30日（具体时间以项目区农时为准）；
采购包2.生物有机肥应用，供货期预计从2027年5月20日至2027年6月20日（具体时间以项目区农时为准）；
采购包3.农用微生物菌剂，供货期预计从2026年10月15日起至2026年11月30日（具体时间以项目区农时为准）。
7、 本项目不接受联合体投标。
8、 本项目不接受进口产品投标
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年的会计报表）（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供相应的专业设备说明、技术管理人员情况说明、专业技术资质等）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）（成立未满一个月的可以不提供）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 工业 。
3、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：
包1、包2所投标产品必须具有肥料登记证，投标供应产品的各项技术指标与登记的产品相同，且在有效期内（提供肥料登记证相关证明复印件并加盖投标单位公章、相关技术参数必须提供2025年以来具有CMA检测资质的省级或以上检测部门出具的产品检测报告证明复印件并加盖投标单位公章）；
包3所投标产品必须具有农用微生物菌剂登记证，登记证有效菌种以木霉菌为主，剂型为粉剂。有效活菌数≥10亿/g（依据检测报告），其他参数均要符合《农用微生物菌剂》（GB20287）标准，且在有效期内（提供肥料登记证相关证明复印件并加盖投标单位公章、相关技术参数必须提供2025年以来具有CMA检测资质的省级或以上检测部门出具的产品检测报告证明复印件并加盖投标单位公章）。
三、获取招标文件：
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网
方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
售价：0.00元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：
时间：2026年10月16日9点00分（北京时间）
地点：“苏采云系统”网上开标大厅
五、公告期限：
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜：
1、集中勘察或答疑：不组织集中勘察，供应商如果对采购需求有疑问请和采购单位联系人沟通。
2、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。
3、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。
3.1江苏省政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源代理公司北门外1255室（025-68505941）办理）。具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。
3.2供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人信息
名称：南京市溧水区晶桥镇人民政府
地址：‌溧水区晶桥镇府前路 1 号
联系方式：李工 （025）57280805
2.采购代理机构信息
名称：南京明莹工程项目管理有限公司
地址：南京市溧水区永阳街道琉璃路67号湖韵怡居B15幢106室
联系方式：李工 （025）57505729




第二章  供应商须知
一、总则
1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
2、定义
2.1 “供应商”“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。本项目不接受进口产品（或服务）。
2.3 本次招标除特别说明外不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.4 “用户或使用单位”是指使用货物或服务的单位。
3、政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
中小企业，是指在中华人民共和国境内依法成立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的同志》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。
3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。
3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
3.7提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
3.8对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.8.1政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评标委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
2、 招标文件
4、招标文件组成
4.1招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的服务要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。
4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
5、招标文件的澄清、修改
5.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知南京明莹。
5.2采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2 采购人或者采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
5.3 供应商应在投标截止时间前关注原招标公告发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标
6、 投标
6.1供应商应由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的投标时间内完成响应。
6.2 供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在投标文件中逐条应答。
6.3 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）提供复印件并加盖公章。
6.4 供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）规定的，应按要求在投标文件中提供《中小企业声明函》，否则不享受相应政策。
6.5 供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件真实性、合法性承担法律责任。
7、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
7.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
7.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
7.3 供应商应用人民币报价。
7.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。
8、联合体投标
8.1采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
8.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同资质的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。
8.3联合体各方之间应当签订共同投标联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
8.4鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受6%的价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
8.5政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。
8.6享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
8.7预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
9、投标费用
9.1 供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
9.2招标代理费：招标代理费由中标（成交）人支付，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》国家发展计划委员会计价格（2002）1980号文件基准费率的50.00%收取，在领取中标通知书时一次性付清，此费用不单独列项。专家评委费由采购人支付。
9.3本项目还涉及税费、管理费等相关为完成本次项目招标的费用由中选单位支付；以上费用由中标人支付并含在投标综合单价内。
10、投标文件组成
10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术参数必须在投标文件中按要求提供技术支持资料（生产厂家提供加盖公章的彩页或制造厂商性能参数响应书），未提供技术支持资料的，评标时不予认可。（采购需求中另有规定的，也可从其规定）
10.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
10.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
11、投标文件的商务部分
11.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。
  （1）★ 投标申请及声明；
  （2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证；
（3）★第一章投标邀请 二 《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（4）第一章投标邀请 二 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件；
（5）《中小企业声明函》；
（6）★《商务条款偏离表》
（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。
12、投标文件的技术部分
12.1 技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
12.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；
12.3 提供的技术或服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术规格偏离表》中逐条予以说明。
12.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：
（1）货物材质、主要技术指标和性能、生产产地、品牌、型号等详细说明或服务内容的详细说明；
（2）★《技术参数响应及偏离表》；
（3）服务承诺（不得低于本项目招标要求）；
（4）供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。
13、投标文件的价格部分
13.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。
13.2 报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
13.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦中标，价格不变。如果有漏项，视同让利。
13.4 供应商应在《开标一览表》、《分项报价表》等标明提供的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）或监狱和戒毒企业或残疾人福利性单位的，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《分项报价表》中注明，如无法划分计算的，将不予认可。供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利单位政策。
14、投标文件的其他部分：供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。
15、投标保证金：本项目不收取保证金。
16、 投标有效期
16.1 自开标之日起六十日内投标有效。
16.2 在特殊情况下，采购人或代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
17、投标文件的递交
17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络宽带等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4条规定做无效投标处理。
18、有下列情形的投标文件将拒收：
18.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的任何电子投标文件。
19、投标文件的修改和撤回
19.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》
19.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
四、开标、评标与确定中标供应商
20、开标
20.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人名称和投标价格。
20.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21、 评标
21.1 评标组织
21.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；
（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。
21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
21.2 评标程序
21.2.1 投标文件的资格审查。
21.2.1.1采购人代表将依法对投标人的资格进行审查。
21.2.1.2资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
21.2.1.3  在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。
21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定资格条件的；
（2） 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
21.2.2 投标文件的符合性检查。
21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和服务要求或文件中作出特别说明的其他要求。
21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
21.2.2.4 投标文件属下列情形之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：
（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2） 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的；
（4）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；
（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（8）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致；
（9）不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
（10）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（11）没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；
（12）不同投标人的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
（13）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动供应商的；
（14）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（15）评标委员会认为投标人的报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；
（16）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（本招标文件中打“★”内容为实质性要求和条件）
21.2.2.5 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算或者最高限价的，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的；
（6）因苏采云系统故障造成开标不成功的；
21.2.2.6 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
21.2.3 投标文件的进一步评审。
21.2.3.1 评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
21.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
21.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
21.2.3.4 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
21.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
21.2.3.6 相同品牌产品投标要求
（1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人；
（2）采用最低评标价法的采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加本项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效； 
（3）非单一产品采购项目，以提供的核心产品品牌为准，核心产品详见第四章招标项目的技术规格、要求和数量等。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理；
（4）如有四家通过资格性审查、符合性审查的不同投标人参与投标，有三家投标人所投产品（核心产品）均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效投标人仅有两家，即实质性响应招标文件的投标人不足三家，项目废标。
21.3 评标方法和标准（详见第三章）
21.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素及诚信记录进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评审方法。
21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、投标人履约能力等。
22、确定中标供应商
22.1 综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准”说明中确定的评分因素优劣顺序排列。评标委员会根据排名确定3名中标候选人。
22.2按以下第（1）种方式确定中标供应商
（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；
（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
按第二种方式确定中标供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
22.3中标供应商确定之日起2个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标供应商及时到采购代理机构领取《中标通知书》。中标供应商领取中标通知书时提供3份纸质版投标文件（与系统中提交的电子投标文件一致并胶装）。
22.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
22.5 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。
22.6 对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。采购人、采购代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。
23、 编写评标报告
23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
24、评标过程的保密性
24.1 采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。
25、签订合同
25.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
25.3 中标供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。
25.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。
25.5 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
六、询问、质疑、投诉和诚实信用
26、询问
26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27、质疑
27.1 供应商认为采购文件、采购过程或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（质疑函原件）向采购人或采购代理机构提出质疑。通过现场提出的，提出时间以采购代理机构收到时间为准；通过邮寄、快递方式提出的，提出时间以邮寄件上的寄出邮戳时间、快递件上签注的寄出时间为准。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
27.3 上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。 
27.4 在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑供应商应当一次性提出。对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出。质疑供应商需要修改、补充质疑函的，应当在法定质疑有效期内提交修改或补充材料。
27.5 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。关于质疑函，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑时，应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。质疑函通过现场提交至采购代理机构联系人处的，提交时应出示有效身份证明。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
27.6 采购代理机构将在一定范围内公开质疑人的名称、质疑事项、质疑处理结果，供有关采购人、财政部门、行业协会查询。
27.7 质疑函存在以下情形的，代理机构不予受理：
（一）质疑主体不满足《政府采购质疑和投诉办法》第十一条规定的；
（二）供应商超过法定质疑期提出质疑的；
（三）其它不符合受理条件情形的。
27.8 供应商以质疑函形式递交，但无具体、明确质疑事项，实质内容为询问的，代理机构可视为书面询问受理，后续事宜按照询问答复流程办理。
27.9 质疑文件应包括以下主要内容，并附上相关证明材料：
（1）质疑供应商姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目名称、项目编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
27.10 采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后，采购代理机构将及时配合采购人进行调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
27.11 采购人或采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将报财政部门记入供应商诚信档案或列入不良行为记录名单。
28、投诉
28.1 质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
29、诚实信用
29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
29.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。


第三章 评审标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。评标顺序依次为采购包1、采购包2、采购包3，本项目实行兼投兼中规则，投标单位可同时中标一个或多个采购包。各采购包评审、中标结果分别独立确定。

采购包1：商品有机肥，本项目采购总价为317.5万元。
	序号
	评审因素
	评分细则
	分值
设置

	1
	价格
（40分）
	商品有机肥（含撒施5000亩）最高限单价≤450元/吨。即满足招标文件要求且投标价格（单价）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价（单价）得分=(评标基准价（单价）/投标报价（单价）)×40
（评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。）
	40

	2
	产品质量与技术参数要求
（18分）
	2.1投标单位须详细阐明原、辅料的名称、组成、来源，原料应不添加化学肥料和污泥。
（1）畜禽粪便占总原料≥50%的，原材料以畜禽粪便为主，菇渣、药渣、植物秸秆等动植物残体为辅，并添加适宜发酵腐熟剂得满分10分；
（2）畜禽粪便占总原料＜50%的，原材料主要有畜禽粪便、菇渣、药渣、植物秸秆等动植物残体，添加适宜发酵腐熟剂得5分；
（3）没有畜禽粪便，有毒有害物质超标及添加化学肥料和污泥的不得分。
（须提供2025年1月1日以来原料采购畜禽粪便的采购合同、银行支付凭证的复印件加盖投标单位公章）。
	10

	
	
	2.2（1）发酵过程添加高温发酵菌剂，自产发酵菌剂（有机物料腐熟剂）并有发酵菌剂（有机物料腐熟剂）有效登记证的得6分；
（2）本身不生产发酵菌剂，在外购买有登记证的发酵菌剂得3分；（3）不添加发酵菌剂或添加没有登记证的发酵菌剂不得分。
（投标单位须提供2025年1月1日以来购买发酵菌剂的发票及采购合同扫描件，或提供发酵菌剂（有机物料腐熟剂）登记证扫描件）
	6

	
	
	2.3包装标识、产品使用说明书:应提供彩页包装标识、使用说明书（复印件加盖投标单位公章）。评委根据包装标识是否符合国家标准、包装性能等方面进行评价。
（1）产品标签、标识完好，齐全、规范，使用说明书包括亩用量、用法、使用条件的得2分；
（2）产品标签、标识较完好，较齐全、较规范的，使用说明书内容基本完整的得1分；
（3）没有产品使用说明，包装标识不规范的不得分。
	2

	3
	企业履约能力
（35分）
	3.1产品生产能力与质量控制关键技术:
（1）采用条垛式或槽式发酵，各类生产设备齐全且与生产能力匹配、机械化程度高，工艺先进、合理的（附主要设备的型号）得3分；
（2）发酵设施与生产设备基本齐全且与生产能力基本匹配、工艺一般的得1分；
（3）无发酵设施与生产设备的不得分。
（投标单位说明拟投入本项目的生产场地和设备，列表说明主要设备名称、型号、数量，详细阐述投标产品生产采用的工艺、生产周期等，并提供主要设备实景照片；阐述关键质量控制技术和措施，以及产品储存、运输、保管、销售和使用等技术要领、方略和建议）
	3

	
	
	3.2产品自检能力及制度:具有正规的化验室以及完备的检测设备和人员，并能按规定标准和方法实施正常检测。
（1）提供生产产品企业的检测设备清单和主要检测设备实景照片，以及企业自检质量检测报告的得3分；
（2）有委托正规的检测机构检验的合同或协议的得1分；
（3）既没有正规的化验室又没有委托检验合同的不得分。
（投标单位提供本企业的检测设备清单和实景照片，检测人员名录及2026年以来近三月（任意一月）的社保证明，以及本企业自检质量检测报告扫描件，本企业没有化验室的提供正规化验室相关委托检验证明）
	3

	
	
	3.3供肥能力：列表说明情况。
（1）投标单位2025年1月1日以来商品有机肥年销售量1万吨以上得5分；
（2）投标单位2025年1月1日以来商品有机肥年销售量0.5万吨-1万吨（含）得3分；
（3）投标单位2025年1月1日以来商品有机肥年销售量0.5万吨（含）以下得1分；
（4）投标单位2025年1月1日以来无商品有机肥销售不得分。
（须提供2025年1月1日以来商品有机肥合同复印件并加盖投标公章）
	5

	
	
	3.4业绩:提供2025年1月1日以来耕地质量提升相关项目（有机质提升行动、耕地质量提升、耕地质量保护提升、耕地地力提升等项目）商品有机肥供肥业绩，列表说明情况，每提供一例得3分，最高得9分。
（投标单位须提供相应的合同复印件并加盖投标公章，业绩计算时间以合同签订时间为准。）
	9

	
	
	3.5投标单位承担过农业畜禽粪便集中式处理专项项目（提供畜禽废弃物处理中心建设项目文件及备案证加盖投标单位公章）或承担过与农业相关的国家重点研发计划项目（或课题）得5分，没有不得分。此项最高得5分。
	5

	
	
	3.6机械施肥能力：
（1）投标单位自有撒施机械10台以上的，得10分；
（2）投标单位自有撒施机械6台-10台的，得5分；
（3）投标单位自有撒施机械1台-5台的，得1分；
（4）投标单位无自有撒施机械的不得分。
注：自有撒肥机械，需提供撒肥机械发票、购买合同及付款凭证复印件加盖公章。
	10

	4
	售后服务与技术培训
（4分）
	投标单位提供针对本项目的售后服务方案和服务承诺：包括售后服务机构设置、售后服务人员配置、售后服务响应时间、售后流程、培训计划、验收保证措施等。根据方案合理性和完善性分档计分。
1.按照招标文件项目需求中技术指导要求，送货至指定地块，在使用过程如出现问题第一时间有专人负责处理，服务体系完整的，技术培训方案内容完整严谨，要素齐全得4分；
2.服务体系简单，技术培训方案内容较为完整、要素较为齐全的得2分；
3.服务体系有缺失，处理不得当的，技术培训方案内容不全、要素不全的不得分。
	4

	5
	售后服务技术团队（3分）
	售后服务团队技术人员具有副高级职称（高级农艺师）及以上的得3分，中级职称（农艺师）的得1分。本项最多得3分。
注：须提供政府相关部门或科研院校颁发的职称证书及投标截止时间前3个月投标单位为其缴纳的任意1个月缴纳社保证明材料复印件加盖投标单位公章。职称证书需能反应其专业，如不能反映其专业，则提供学历证书，专业以学历专业为准。原件备查。
	3

	合计
	100



采购包2：生物有机肥，本项目采购总价为46.875万元。
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	投标报价
（40分）
	生物有机肥（含撒施700亩）最高限单价≤1187.49元/吨。即满足招标文件要求且投标价格（单价）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价（单价）得分=(评标基准价（单价）/投标报价（单价）)×40
（评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。）
	40

	2
	产品有机质原料
（5分）
	生物有机肥有机质的原料以食用菌渣、畜禽粪便、植物秸秆等动植物残体为主且承诺原材料没有污泥（提供承诺书）的得5分。
（投标单位详细阐明原料的名称、组成、来源，并提供2025年以来与所投产品相关的原材料购入凭证或采购合同或供货协议及银行支付凭证）
	5

	3
	产品质量优越性
（15分）
	1.所投产品每含一个有效菌种得2分，最高得6分；
2.所投产品有效活菌数＞0.2亿/g得2分，有效活菌数≥0.7亿/g得4分，有效活菌数≥1.0亿/g得6分，有效活菌数≥1.2亿/g得9分。
注：产品有效菌种数量、有效活菌数以产品登记证上登记的信息为准，提供相关证书复印件并加盖公章，原件备查。
	15

	4
	产品自检能力及制度
（3分）
	1.具有正规的化验室以及相应的检测设备和人员，并建有规范、合理的检测制度条款，能按规定标准和方法实施正常检测，得3分；
2.企业本身没有化验室及化验设备，委托正规的检测机构检验的，提供合同或协议得1分；
3. 既没有正规的化验室又没有委托检验的不得分。
（投标单位提供本企业的检测设备清单和实景照片，检测人员名录及2026年以来近三月（任意一月）的社保证明，以及本企业自检质量检测报告扫描件，本企业没有化验室的提供正规化验室相关委托检验证明）
	3

	5
	主要设备
（3分）
	说明企业具备的生产场地、设施、设备和年生产能力。详细阐述投标产品生产采用的工艺、主要设备（列表说明名称、型号、数量）、生产周期等，并提供本企业关键设备实景照片；阐述关键质量控制技术和措施，以及产品储存、运输、保管、销售和使用等技术要领、方略和建议。根据生产设备是否齐全且与生产能力匹配情况、工艺是否先进、合理情况评分：
1.采用条垛式或槽式发酵，各类生产设备齐全且与生产能力匹配、机械化程度高，工艺先进、合理的（附主要设备的型号），得3分；
2.发酵设施与生产设备基本齐全且与生产能力基本匹配、工艺较先进、合理的，得2分；
3.发酵设施与生产设备简单、工艺一般的，得1分；
4.未提供不得分。
（根据提供的主要设备、型号清单、工艺与照片等资料判定）。
	3

	6
	产品包装（3分）
	1.提供彩页包装标识、使用说明书。产品标签、标识完好、齐全、规范，且使用说明书包括亩用量、用法、使用条件的，得3分；
2.产品 标签、标识、使用说明书较完好规范的，得1分；
3.产品标签、标识、使用说明书一 般及没有产品标签、标识、使用说明书的，不得分。
	3

	7
	实施方案（7分）
	评标委员会根据项目实施方案中组织实施(细化到人包括具体实施人数)、物资保障、配送方案、风险管控及应急措施等内容进行分档计分。
1.方案完整、科学合理、针对性、可行性强的计7分；
2.方案较完整、基本合理、可行性较强的计4分；
3.方案基本完整、可行性一般的计1分；
4.内容不完整、可行性差的不得分。
	7

	8
	业绩
（3分）
	投标单位提供2025年1月1日以来政府采购生物有机肥项目的中标业绩，每提供1份合同得1分；此项最高得3分。
（需同时提供采购合同复印件，提供不全的不得分，合同原件备查）
	3

	9
	奖项及承担项目或课题
（5分）
	投标单位承担过农业畜禽粪便集中式处理专项项目（提供畜禽废弃物处理中心建设项目文件及备案证加盖投标单位公章）或承担过与农业相关的国家重点研发计划项目（或课题）得5分，没有不得分。此项最高得5分。
	5

	10
	机械施肥能力
（10分）
	1.投标单位自有撒施机械10台以上的，得10分；
2.投标单位自有撒施机械6台-10台的，得5分；
3.投标单位自有撒施机械1台-5台的，得1分；
4.投标单位无自有撒施机械的不得分。
注：自有撒肥机械需提供撒肥机械发票、购买合同及付款凭证复印件加盖公章。
	10

	11
	售后服务与技术培训
（3分）
	投标单位提供针对本项目的售后服务方案和服务承诺：包括售后服务机构设置、售后服务人员配置、售后服务响应时间、售后流程、培训计划、验收保证措施等。根据方案合理性和完善性分档计分。
1.按照招标文件项目需求中技术指导要求，送货至指定地块，在使用过程如出现问题第一时间有专人负责处理，服务体系完整的，技术培训方案内容完整严谨，要素齐全得3分；
2.服务体系简单，技术培训方案内容较为完整、要素较为齐全的得1分；
3.服务体系有缺失，处理不得当的，技术培训方案内容不全、要素不全的不得分。
	3

	12
	售后服务 技术团队（3分）
	售后服务团队技术人员具有副高级职称（高级农艺师）及以上的得3分，中级职称（农艺师）的得1分。本项最多得3分。
注：须提供政府相关部门或科研院校颁发的职称证书及投标截止时间前3个月投标单位为其缴纳的任意1个月缴纳社保证明材料复印件加盖投标单位公章。职称证书需能反应其专业，如不能反映其专业，则提供学历证书，专业以学历专业为准。原件备查。
	3

	合计
	100



采购包3：农用微生物菌剂，本项目采购总价为8.125万元。
	序号
	评分点
	评分细则
	分值

	1
	投标报价（40分）
	农用微生物菌剂（含撒施1250亩）最高限单价≤32500元/吨。即满足招标文件要求且投标价格（单价）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价（单价）得分=(评标基准价（单价）/投标报价（单价）)×40
（评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。）
	40

	2
	技术实施方案（15分）
	1.菌种与工艺方案：提供目标菌种鉴定证明、菌株保藏证明、成熟液体/固体发酵工艺、菌剂稳定保活技术、保质期保障方案等（5分）；
（1）方案完整、科学合理、可行性强的计5分；
（2）方案较完整、较合理、可行性较强的计3分；
（3）方案基本完整、基本合理、可行性一般的计1分；
（4）内容不完整、可行性差的不得分。
	5

	
	
	2.应用技术方案：包含适用作物、施用时期、用量、施用方法、配套施肥方案、土壤改良/促生/抑病技术说明、田间示范实施方案（5分）；
（1）方案完整、科学合理、可行性强的计5分；
（2）方案较完整、较合理、可行性较强的计3分；
（3）方案基本完整、基本合理、可行性一般的计1分；
（4）内容不完整、可行性差的不得分。
	5

	
	
	3.投标单位与国内高等院校、科研院所（农业相关科研机构）针对本项目农用微生物菌剂产品，具备正式产学研技术合作协议、技术联合研发证明、菌株技术支撑协议等有效佐证材料（5分）。
	5

	3
	商务资质（30分）
	1.投标单位营业执照包含肥料生产，生产资质齐全，有环评批复或有效排污许可证（5分）
2.投标单位具有对应农用微生物菌剂产品肥料登记证且在有效期内；登记证登记产品名称、有效菌种名称应与投标产品一致（5分）；
3.提供投标产品具备近12个月内由省级或以上具有CMA资质第三方检测机构出具的检测报告，检测指标覆盖 GB 20287《农用微生物菌剂》规定核心项目（有效活菌数、杂菌率、水分、pH、无害化指标等），检测结论合格（5分）；
4.投标农用微生物菌剂产品持有国家认监委备案的认证机构出具、有效期内的有机农业生产资料评估证明（有机投入品评估证书），证书产品名称、剂型、菌种与投标产品、肥料登记证保持一致（5分）；
5投标单位拥有配套农用微生物菌剂完整生产设备（发酵罐、配料、灭菌、灌装、成品仓储等核心生产设备），提供有效佐证材料（5分）；
6.本项目供货配套包含菌剂机械化撒施服务，投标单位营业执照经营范围包含农业机械服务，提供自有农机设备证明，农机操作人员佐证材料等（5分）。
	30

	4
	供货及售后（15分）
	1.投标单位提供的产品储存、运输、保管、等方案进行综合评分，可包括备货方案、交付周期、运输保障、防活菌失活包装方案、应急补货方案（5分）；
（1）方案完整、科学合理、可行性强的计5分；
（2）方案较完整、较合理、可行性较强的计3分；
（3）方案基本完整、基本合理、可行性一般的计1分；
（4）内容不完整、可行性差的不得分。
	5

	
	
	2.质保承诺具有完整的售后服务体系，按照标书项目需求中技术指导要求，送货并卸货至指定地点，在使用过程如出现问题第一时间有专人负责处理保质期承诺、到货复检不合格退换货、赔付承诺（5分）；
	5

	
	
	3.配套技术服务，派驻农技人员现场指导、农户培训、田间回访、售后响应时限、质量异议处理流程等服务方案（5分）。
（1）方案完整、科学合理、可行性强的计5分；
（2）方案较完整、较合理、可行性较强的计3分；
（3）方案基本完整、基本合理、可行性一般的计1分；
（4）内容不完整、可行性差的不得分。
	5

	合计
	100



1、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的扫描件（加盖公章）为依据，原件备查。(供应商必须提供真实信息，如有提供虚假信息、合同或证书等虚假资料的，按照无效投标处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任。)

2、供应商提供的业绩证明材料必须真实可靠，采购人将对业绩的真实性及相关采购项目的实施情况进行调查，如发现供应商弄虚作假，则取消其次投标资格，并向主管部门汇报。 
4、小微企业的价格扣除
4.1.对小微企业生产的产品给予报价的 10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的， 联合体视同为小型、微型企业享受 6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：
4.3小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：
（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。
5、监狱和戒毒企业的价格扣除
5.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件。
5.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。
6、残疾人福利性单位的价格扣除
本项目对残疾人福利性单位，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。
7、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
8.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8.1.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在响应文件中对此作出承诺的（按照招标文件要求在《分项报价表》中作出承诺），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
8.2.供应商需按照招标文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
8.3.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。



9、上述评分办法均以响应性文件、评委的判断为准。 
10、评标委员会不保证有效报价最低的供应商中标。 
11、供应商提供虚假资料，一经查实作无效投标处理。
12、异常低价投标审查程序启动:
评审过程中出现下列情形之一的，评审小组启动异常低价响应审查程序:
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限单价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限单价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，评审小组要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，对响应价格作出解释。其中，属于第（3）项情形的，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。
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第四章 采购需求

一、项目名称
南京市溧水区晶桥镇省级耕地有机质提升行动项目（2026-2027）。
二、项目内容
遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
	序号
	货物名称
	★技术要求
	单位
	数量
	单项最高限价（元/吨）
	预算总额（元）

	包1
	商品有机肥
	1. 有机质的质量分数(以烘干基计)：≥30 %
2. 总养分（N+P2O5+K2O)的质量分数(以烘干基计)：≥4.0 %
3. 水分的质量分数：≤30 %
4. 酸碱度(pH)：5.5~8.5
5. 机械杂质的质量分数：≤0.5 %
6. 总砷(As),mg/kg：≤15
7. 总汞(Hg),mg/kg：≤2
8. 总铅(Pb),mg/kg：≤50
9. 总镉(Cd),mg/kg：≤3
10. 总铬(Cr),mg/kg：≤150
11. 粪大肠菌群数,个/g：≤100
12. 蛔虫卵死亡率,%：≥95
13. 投标单位须满足项目实施方案基地所需产品的形状（颗粒或粉末形状由实施基地选择）；投标单位所投商品有机肥产品质量符合或优于农业行业标准：NY/T 525《有机肥料》要求；提供肥料登记证相关证明复印件并加盖投标单位公章、相关技术参数必须提供2025年以来具有CMA检测资质的省级或以上检测部门出具的产品检测报告证明复印件并加盖投标单位公章。
14. 含5000亩撒施作业。
	吨
	≥7000
	450
	3175000

	包2
	生物有机肥
	1. 有效活菌数(cfu)：≥0.20亿/g
2. 有机质（以干基计）：≥40.0%
3. 水分：≤30.0%
4. pH值：5.5-8.5
5. 粪大肠菌群数：≤100个/g
6. 蛔虫卵死亡率：≥95%
7. 总砷（As）（以干基计）：≤15mg/kg
8. 总镉（Cd）（以干基计）：≤3 mg/kg
9. 总铅（Pb）（以干基计）：≤50 mg/kg
10. 总铬（Cr）（以干基计）：≤150 mg/kg
11. 总汞（Hg）（以干基计）：≤2 mg/kg
12. 投标单位须满足项目实施方案基地所需产品的形状（颗粒或粉末形状由实施基地选择）；投标单位所投生物有机肥产品质量符合或优于农业行业标准：NY 884《生物有机肥》要求；提供肥料登记证相关证明复印件并加盖投标单位公章、相关技术参数必须提供2025年以来具有CMA检测资质的省级或以上检测部门出具的产品检测报告证明复印件并加盖投标单位公章。
13. 含700亩撒施作业。
	吨
	≥394.32
	1187.49
	468750

	包3
	农用微生物菌剂
	1. 菌种以木霉菌为主，剂型为粉剂（依据肥料登记证）
2. 有效活菌数 (cfu)≥10 亿 /g（依据检测报告）
3. 霉菌杂菌数（个/g）≤3.0×10⁶
4. 杂菌率≤20%
5. 水分≤35%
6. 细度≥80%
7. pH值：5.5-8.5
8. 粪大肠菌群数/（个/g） ≤100
9. 蛔虫卵死亡率/（%）≥95
10. 砷及其化合物（以As计）（mg/kg）≤75
11. 镉及其化合物（以Cd计）（mg/kg）≤10
12. 铅及其化合物（以Pb计）（mg/kg）≤100
13. 铬及其化合物（以Cr计）（mg/kg）≤150
14. 汞及其化合物（以Hg计）（mg/kg）≤5
15. 投标单位所投农用微生物菌剂产品质量符合或优于《农用微生物菌剂》（GB20287）标准；提供肥料登记证相关证明复印件并加盖投标单位公章、相关技术参数必须提供2025年以来具有CMA检测资质的省级或以上检测部门出具的产品检测报告证明复印件并加盖投标单位公章。
16. 含1250亩撒施作业。
	吨
	≥2.5
	32500
	81250

	
	合计
	3725000


备注：本项目分为 3 个采购包，投标单位可选择对其中任意一个或多个采购包进行投标。本项目实行兼投兼中规则，投标单位可同时中标一个或多个采购包。各采购包评审、中标结果分别独立确定。


（2） ★商务要求

一、考核及验收方案
1.物化产品质量考核
物化产品送达后，采购人对中标单位提供的产品依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，否则不予签收。采购人联合区农业农村局随机抽取样品进行封存（采购包1按每2000吨抽取一个样品或每个品种抽取一个样品、采购包2按每400吨抽取一个样品或每个品种抽取一个样品、采购包3按每3吨抽取一个样品或每个品种抽取一个样品），送至具有CMA检测资质的省级或以上检测部门进行质量检测，检测费用由中标单位支付。如农户在使用过程中提出异议或举报有质量问题的重新验收，包括产品质量抽检，采购人可请具有CMA检测资质的省级或以上检测机构进行检测并出具质量检测报告。检测不合格的，责令中标单位限期更换合格产品，并按合同约定追究违约责任。
2.作业服务质量考核
对肥料撒施实行全程监督。作业实施主体须做好作业现场实时举牌监督，相关作业内容、时间、地点、人员等信息在公示牌详细记录，并留存监督调查人员手举公示牌照片（带时间经纬度）影像资料。撒施作业须做到均匀撒施、无漏撒。
3.全程信息化溯源考核
所有物化产品出厂过磅、配送到户、撒施作业等信息及照片，必须按要求在项目全程信息化溯源系统中及时填报（肥料投标单位自行配备所需定位系统），实现物化产品落地实施责任可追溯。未按要求填报的，扣减相应补助资金。
4.验收方案
项目实施完成后，组织开展以下验收工作：
核查项目实施台账、检测报告、作业记录、影像资料、项目全程信息化溯源系统等是否齐全规范。
考核验收结果与资金拨付挂钩，未达到合同约定质量标准的，不予付款，情节严重的，依法追究违约责任并纳入不良行为记录。
二、付款比例及进度安排
[bookmark: _GoBack]数量由项目区农业农村局委托的第三方机构进行核查验收，质量由区农业农村局和采购人在中标单位供肥过程中随机抽样送至具有CMA检测资质的省级或以上机构进行检测，检测费用由中标单位承担。投标单位向采购人提供供肥及撒施台账、经核查、检测合格后，采购人按实际供货数量一个月内结算拨付货款，最终付款金额不超过项目预算总价。
注：甲方向乙方支付款项时，乙方都应提供支付款项同等金额的增值税专用发票，因乙方未按甲方要求出具相应票据导致的延迟付款，甲方不承担违约责任。
三、采购人对产品的维护、保修、升级等要求（提供承诺书）
1.物化产品质量保证：中标单位须保证所供商品有机肥、生物有机肥、农用微生物菌剂符合国家及行业标准，质保期不少于6个月。在质保期内发现产品质量不合格的，中标单位须在24小时内免费更换合格产品，并承担由此造成的损失。
2.产品配送服务：中标单位须按采购人要求的时间、地点将物化产品配送到项目区指定位置，配送过程中须采取防雨、防潮、防破损措施，确保产品质量不受影响。
3.技术指导服务：中标单位须配合采购人开展技术培训和现场指导，提供产品使用说明、注意事项等技术资料，指导种植主体科学施用。
4.售后服务响应：中标单位须在接到采购人质量异议后24小时内到达现场处理。
四、报价说明
本项目采用综合单价报价。投标人需填写综合单价（元 / 吨，包含货物、撒施、包装、运输、装卸、税费等完成本项目发生的所有费用（含税）、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等），合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算，最终付款金额不超过项目预算总价。
投标报价超过单价最高限价（如有）的，按无效投标处理。投标人报价须充分考虑市场风险，采购人不承担因供货数量变化产生的任何补偿。

特别说明：本章打★内容均为实质性要求，供应商均应完全响应不允许负偏离，否则作为无效文件。供应商应根据招标文件编制《技术条款偏离表》和《商务条款偏离表》。



第五章  合同主要条款及格式

政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
    甲、乙双方根据南京明莹组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：采购人指定地点。
二、合同金额
2.1 本合同单价金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
数量由项目区农业农村局委托的第三方机构进行核查验收，质量由区农业农村局和采购人在中标单位供肥过程中随机抽样送至具有CMA检测资质的省级或以上机构进行检测，检测费用由中标单位承担。投标单位向采购人提供供肥及撒施台账、经核查、检测合格后，采购人按实际供货数量一个月内结算拨付货款，最终付款金额不超过项目预算总价。
注：甲方向乙方支付款项时，乙方都应提供支付款项同等金额的增值税专用发票，因乙方未按甲方要求出具相应票据导致的延迟付款，甲方不承担违约责任。
8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算，最终付款金额不超过项目预算总价。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后 24 小时内到达甲方现场。
10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5 物化产品质量保证：中标单位须保证所供商品有机肥、生物有机肥、农用微生物菌剂符合国家及行业标准，质保期不少于6个月。在质保期内发现产品质量不合格的，中标单位须在24小时内免费更换合格产品，并承担由此造成的损失。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。
13.3 乙方应根据项目区种植主体要求保质保量完成肥料配送及撒施。乙方未能在 24 小时内及时完成配送撒施的，每逾期 24 小时，按逾期未完成撒施部分对应价款的0.1%向甲方支付违约金；违约金累计总额最高不超过本合同总价的5%。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿全部损失。 
13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
[bookmark: _Hlt16619369]  
甲  方：（公章）                       乙  方：（公章） 
地  址：                               地  址： 
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
联系电话：                             联系电话：          
                                          
签订日期：
 

 



第六章  投标文件参考格式及附件


投  标  文  件





项 目 名 称：                
项 目 编 号：                
      投标人名称 ：（加盖电子公章）
      日      期 ：                

[bookmark: _Toc405408732] 




目录一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
致：南京市溧水区晶桥镇人民政府
根据贵方                                   （项目名称）              （项目编号）投标邀请，正式授权                        (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交投标文件。
据此函，兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按照招标需求的报价（单价）为         （大写）元人民币，         （小写）元人民币。我方拟派项目负责人为          。服务期为         。
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。
6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、政府采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                                             
固定电话：                 
投标人名称：（加盖电子公章） 
日期：   年    月    日





目录二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证格式
法定代表人授权委托书
南京市溧水区晶桥镇人民政府：
本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），            （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                                              
被授权人联系电话：（手机）                      
授权单位名称（加盖CA电子公章）：              
单位地址：                                                   
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]日期：   年    月    日                       

注：提供委托代理人的身份证正反面复印件加盖公章（加盖CA电子公章）


目录三、开标一览表格式（按苏采云系统中统一格式填报）
开标一览表
投标人全称：
项目名称：
项目编号：
	标题
	内容

	               投标总报价           
	小写（人民币：元）：
大写（人民币：元）：

	是否全部为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位提供的服务
	

	服务期限
	



[bookmark: _Toc10045211][bookmark: _Toc13932601]投标人名称：（加盖电子公章） 
日期：   年    月    日
说明：“是否全部由小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

目录四、资格证明文件
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年的会计报表）（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供相应的专业设备说明、技术管理人员情况说明、专业技术资质等）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）（成立未满一个月的可以不提供）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。
3、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：包1、包2所投标产品必须具有肥料登记证，投标供应产品的各项技术指标与登记的产品相同，且在有效期内（提供肥料登记证相关证明复印件并加盖投标单位公章、相关技术参数必须提供2025年以来具有CMA检测资质的省级或以上检测部门出具的产品检测报告证明复印件并加盖投标单位公章）；包3所投标产品必须具有农用微生物菌剂登记证，登记证有效菌种以木霉菌为主，剂型为粉剂。有效活菌数≥10亿/g（依据检测报告），其他参数均要符合《农用微生物菌剂》（GB20287）标准，且在有效期内（提供肥料登记证相关证明复印件并加盖投标单位公章、相关技术参数必须提供2025年以来具有CMA检测资质的省级或以上检测部门出具的产品检测报告证明复印件并加盖投标单位公章）。




目录五、分项报价表格式（如有，格式自拟）
分项报价表（如有，格式自拟）
项目名称：                                                项目编号：
	序号
	名称
	品牌
	规格型号等技术参数
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注（符合小微企业等规定的请注明）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标单价（人民币大写）：


	本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。



投标人名称：（加盖电子公章） 
日期：   年    月    日

注： 1、投标人按“分项报价明细表”的格式详细报出投标单价的各个组成部分的报价，如需增加内容，请自行增加。





目录六、技术参数响应及偏离表格式
技术参数响应及偏离表
	序号
	招标文件条目号
	响应文件内容
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章） 
日期：   年    月    日

说明：
1.行数不够，可自行添加。


目录七、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	序号
	招标文件条目号
	响应文件内容
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章） 
日期：   年    月    日
说明：
1.行数不够，可自行添加。




目录八、货物材质、主要技术指标和性能、生产产地、品牌、型号等详细说明或服务内容的详细说明

货物材质、主要技术指标和性能、生产产地、品牌、型号等详细说明或服务内容的详细说明


目录九、拟投入本项目的人员一览表

拟投入本项目的人员一览表
	序号
	姓名
	部门和职务
	职责
	获得证书及年限
	主要资历、经验及
承担过的项目

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
1、提交有关人员获得的资质认证证书或证明文件的复印件，并加盖供应商公章；
2、如被发现虚假将取消中选资格。
投标人名称：（加盖电子公章） 
日期：   年    月    日


目录十、类似项目业绩清单
类似项目业绩清单格式
	序号
	项目名称
	委托方名称
	服务内容
	实施
时间
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	…
	
	
	
	
	



注：1、项目按照时间顺序排列，排列时请将内容与本次响应吻合度最高、时间最近、金额最大的排在前；
2、列出项目为符合要求的相关业绩，并提供业绩证明文件的复印件（合同协议书相关页（含服务范围等内）），无关项目不必罗列；
3、如被发现虚假将取消中选资格。
投标人名称：（加盖电子公章） 
日期：   年    月    日




目录十一、投标需要的其他证明文件、列表及材料（格式自拟）


目录十二、企业供肥能力
企业供肥能力格式
	序号
	买方全称
	销售产品名称
	数量
	合同金额
	合同时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	年销量汇总
	
	
	
	
	



说明：1、提供销售合同，按照时间顺序排列，排列时请将内容与本次响应吻合度最高、时间最近的排在前；
投标人名称：（加盖电子公章） 




附件一、中小企业声明函格式
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加            （单位名称）采购编号为          项目（分包号：    ）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于□中型企业□小型企业□微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于□中型企业□小型企业□微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（加盖CA电子公章）： 
日 期： 
（1） 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（2）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
说明：
“微型”或“小型”企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号的规定为准。



残疾人福利性单位声明函 （非必须提供）
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                投标人：（加盖电子公章） 

日期：   年    月    日




附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市溧水区晶桥镇人民政府：
我单位                                       （投标人名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人：（加盖电子公章） 

日期：   年    月    日
注：提供网上信用查询资料并加盖公章（若需要）。



附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
南京市溧水区晶桥镇人民政府：
我单位                             （投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。(若有)
主要专业技术能力有：                  。(若有)

投标人：（加盖电子公章） 
日期：   年    月    日
注：其他证明材料及文件（如果投标人认为需要提供的话）



格式四、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：         
日期：      年   月   日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
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