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[bookmark: _Toc198824863][bookmark: _Toc17291077][bookmark: _Toc198824795][bookmark: _Toc17291673]第一章  投标邀请
[bookmark: _Hlk171434165][bookmark: _Hlk173750310]项目概况
江苏省特种设备安全监督检验研究院超声波测厚仪设备第一批采购项目的潜在投标人应在本公司要求的相关渠道获取招标文件，并于 2026年 09 月 30日 09:30（北京时间）前递交投标文件。
南京小旸树招标代理有限公司受江苏省特种设备安全监督检验研究院（以下简称采购人）的委托，决定就其所需的超声波测厚仪设备第一批采购采用政府采购公开招标采购方式实施采购程序，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。 
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320000-NJXY-G2026-0036
2.项目名称：江苏省特种设备安全监督检验研究院超声波测厚仪设备第一批采购
[bookmark: OLE_LINK3]3.预算金额：人民币153.66万元。分项与合计报价超过预算金额的为无效报价，按照无效投标处理。
[bookmark: _Hlk198821749][bookmark: _Hlk172798180][bookmark: _Hlk214368982][bookmark: _Hlk211354287]4.采购需求：采购人因工作需要，需要采购一批超声波测厚仪。具体详见采购文件第四章项目需求。
具体配置与采购清单及明细内容如下：
	[bookmark: OLE_LINK5]序号
	设备名称
	数量（台）
	预算金额（元/人民币）
	合同履行期限
	是否接受进口产品
	备注

	1
	超声波测厚仪
	29
	435000
	交付时间(供货期)自合同签订生效后60日历天内
	是
	

	2
	超声波测厚仪(含PE测厚)A
	36
	741600
	
	
	核心产品

	3
	超声波测厚仪(含PE测厚)B
	16
	360000
	
	
	


5.项目所属行业：工业
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]（一）符合政府采购法律法规及监管部门要求的有关条件：
1.符合《政府采购法》第二十二条、《政府采购法实施条例》第十七条及其他资格性规定并提供以下证明材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照（事业单位法人登记证书，社会团体法人登记证书）等证明文件（复印件并加盖CA电子公章）；自然人投标需提供自然人的身份证明（复印件并加盖CA电子公章）；非独立法人独立参加投标需提供法人授权其独立参加投标并承诺承担全部责任与风险的授权书原件、非独立法人营业执照复印件等证明文件（加盖CA电子公章）。
1.2 2025年度的年度财务状况报告（复印件并加盖公章，成立不满一年仅需提供提交投标文件截止之日前的一个月的会计报表）。
[bookmark: _Hlk45601447][bookmark: _Hlk47339251]1.3依法缴纳税收的相关材料（距提交投标文件截止之日前的一年内任意一月相关证明材料复印件并加盖公章）。
1.4依法缴纳社会保障资金的相关材料（距提交投标文件截止之日前的一年内任意一月相关证明材料复印件并加盖公章）。
1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件并加盖公章）。
[bookmark: _Hlk47339273]1.6参加政府采购活动前3年内（距提交投标文件截止之日前）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件并加盖公章）。
[bookmark: _Hlk168575798]（二）本项目的特定资格要求：
本项目采购接受进口产品投标（本文件所称进口产品，是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的完整产品，不含构成产品的零散零件、部件），如投标人使用进口产品参与投标，必须满足以下条件之一:
1.如投标人为所投产品制造商直接授权的代理商，须提供制造商出具的有效授权证明文件；
2.如投标人非所投产品制造商直接授权代理商，须提供从制造商至投标人之间完整、连续，逐级有效的授权链条证明文件，授权链路不得中断、缺失。
[bookmark: _Hlk235944188]（三）本项目的其他资格要求（按要求格式提供承诺函）：
1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（承接单位可以不提供证明材料，以现场查询并截图留存为准）。
2.本项目不接受联合体投标。
3.本项目接受供应商使用进口产品参与投标。 
4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
[bookmark: _Hlk235944280]①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
[bookmark: _Hlk235944289]②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
[bookmark: _Hlk235944300]③公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得参加本项目的采购活动。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自招标公告发布之日起至2026年09月30日09:30（北京时间）
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Hlk219329385]注：查看公告附件链接的采购文件不代表参与投标，供应商须登陆“江苏政府采购网”→首页点击“苏采云”→点击“用户注册”→“新CA办理指南” →获取CA后绑定、登录系统→“项目参与”→“可参与项目”→“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目，办理投标登记手续、正式获取并下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。详细步骤请查看并以《苏采云系统供应商操作手册》为准。
[bookmark: _Hlk43111579]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标文件接收截止时间：2026年09 月 30 日 09 :30（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]自招标公告在江苏政府采购网发布之日起5个工作日。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。任何因未及时关注江苏政府采购网发布的该项目信息导致的任何后果均由供应商自行承担，采购人及代理机构均不承担任何责任。
江苏政府采购网：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/
六、其他补充事宜
1.本采购文件中标★部分为实质性投标条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效投标文件处理。
2.投标供应商应保证采购人在使用其成交后的投标产品（包含相应服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其知识产权（如专利权、版权、商标权、著作权或其他权利）的主张或起诉。一旦出现被主张或认定侵权而引起的法律和经济纠纷，投标供应商应承担所有法律责任带来的全部最终不利后果。
3. 本采购项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目。
本采购项目落实的政府采购政策：
①政府采购促进中小企业发展政策；
②政府采购促进残疾人就业政策；
③政府采购支持监狱企业发展政策；
④优先采购节能环保产品政策；
⑤在政府采购中实施本国产品标准及相关政策；
⑥落实政府采购政策需满足：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等文件要求。
[bookmark: OLE_LINK12]4.本项目通过苏采云系统进行招标，有意参与投标的供应商应在规定的采购文件获取期限内及时进入苏采云系统予以登记确认。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：
http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：江苏省特种设备安全监督检验研究院
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]单位地址：江苏省南京市草场门大街107号龙江大厦
联系人：李工
联系方式：025-89621099
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名称：南京小旸树招标代理有限公司
地址：南京市雨花台区雨花大道2号邦宁科技园505
联系方式： 025-52813631
3.项目联系方式
项目联系人：朱工
电话：025-52813631
对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。









[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc198824864][bookmark: _Toc17291078][bookmark: _Toc17291674][bookmark: _Toc198824796][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc17291079][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207]4、投标费用
4.2代理服务费（按整个项目计算）
4.2.1支付主体和原因：为优化采购资金使用效率，依据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）第十五条、《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）规定，经采购人研究确定，本项目代理服务费由中标供应商支付。
4.2.2报价要求：本项目采购代理服务费用已纳入采购预算，供应商在报价时应将代理服务费全额包含在投标报价中，采购人不再另行支付。
4.2.3收费标准：代理服务费按差额定率分档累进费率和金额分段计算，有分包的以一个项目整体计算后由各分包中标供应商按比例分担，本项目按基准费率计算后的80%收取代理服务费。基准费率标准如下：
	金额（单位：万元）
	货物类分段费率
	服务类分段费率

	金额≤100
	1.50%
	1.50%

	100＜金额≤500
	1.10%
	0.80%

	500＜金额≤1000
	0.80%
	0.45%

	1000＜金额≤5000
	0.50%
	0.25%


4.2.4确定标准的依据：《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）、采购代理合同。
4.2.5收取方式：中标供应商在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构足额支付；支付方式为公对公银行转账汇款。上述费用由中标（成交）供应商领取中标(成交)通知书时提供汇款凭据，本项目代理服务费金额：人民币16722元整。
账户信息：
收款单位：南京小旸树招标代理有限公司
开户行：交通银行南京水西门支行 
账号：320006642018010101049
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc17291080][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与南京小旸树招标代理有限公司联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知南京小旸树招标代理有限公司。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，南京小旸树招标代理有限公司可以对招标文件进行修改。
8.2 南京小旸树招标代理有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc17291081][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]9、投标文件的语言及度量衡单位
[bookmark: _Hlk47018775]9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与南京小旸树招标代理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文，同一条款内容既有中文也有外文的，以中文意义为准。投标文件中如提供外文证明材料或资料、授权的，所有外文材料均须提供准确有效且完整的一一对应的中文译本，并由翻译机构盖章或者翻译人员签名以对其真实性和准确性负责，否则评审小组成员有权因语言文字不同导致不能准确理解判定而作出否决或负偏离认定，供应商需自行承担由此引起的一切后果。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件与符合性证明文件、分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354]11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
[bookmark: _Hlk45605972]11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]12、供货一览表和投标配置与分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物
详见项目需求。
[bookmark: _Hlk47018844]12.3有关报价内容与范围
[bookmark: _Hlk214374092]该项目预算为全口径预算，包含了本项目所需的产品制造或服务提供过程中可能发生的所有费用，包括但不限于所投产品全部费用、安装调试费、安装中的相关费用、外贸公司进口代理费用（含办理免税手续费用）、国际国内运输（至采购人指定地点）及保险费用、运行维护费用、全部税金、培训、售后服务、进口产品因汇率波动产生的汇总损益、采购代理服务费等各项相关费用。本次采购投标供应商的报价应包括为完成本项目发生的上述所有费用及采购代理服务费用（无需单独报价也无需单列），中标后采购人除按中标价格支付采购资金以外，不再另行支付任何费用。本采购文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求作出响应或偏离，并说明原因。对招标文件明确的具体参数、数值指标要求，如投标文件简单复制招标文件并标注响应或无偏离但无相关完整技术支持资料证实，以及对招标文件明确的需主观判定的功能性要求未做任何情况说明或响应承诺的，评标委员会有权予以否决或做负偏离处理。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的投标总报价应与投标文件中分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、投标有效期
16.1 投标有效期为南京小旸树招标代理有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，南京小旸树招标代理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝南京小旸树招标代理有限公司的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc17291082][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084]18、投标文件的密封和标记
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 南京小旸树招标代理有限公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]20、投标文件的拒收
20.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]21、投标文件的撤回和修改
21.1投标文件的撤回
21.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc17291083][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]22、开标
22.1 南京小旸树招标代理有限公司在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由南京小旸树招标代理有限公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]23、评标委员会
23.1 开标后，南京小旸树招标代理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、南京小旸树招标代理有限公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3在评标期间，南京小旸树招标代理有限公司将设专门人员与投标人联系。
24.4 南京小旸树招标代理有限公司和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]25．投标的澄清
25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，南京小旸树招标代理有限公司将通过苏采云系统告知其具体原因，评审结束后，南京小旸树招标代理有限公司将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]26.6使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
26.8评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会将启动异常低价投标(响应)审查程序:
[bookmark: _Hlk220752912]（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.9评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，要求相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能按时提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效投标（响应）处理。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]27.1无效投标条款
27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3投标人同一项目（无分包）或同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中标★项内容为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。
27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10 启动异常低价投标(响应)审查后，投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章或公章的（本项目对投标文件有盖章要求的，加盖公章或CA电子公章均可，具有同等效力。公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章)。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
[bookmark: _Toc17291084][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]27.2每个采购包废标条款：
27.2.1每个采购包符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后任一采购包参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1任一采购包如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间符合要求的或对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]28、确定中标单位
28.1 评委会根据本招标文件规定的评分办法与评分标准向采购人推荐出不超过3家的中标候选人。
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人顺序确定每个采购包排名第一的中标候选人为拟中标人并予以公告。
28.3 南京小旸树招标代理有限公司将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、南京小旸树招标代理有限公司行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.4.6不符合法律、法规的规定的。
28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29、质疑处理
29.1投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向南京小旸树招标代理有限公司或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.1.3对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。
29.1.4供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，南京小旸树招标代理有限公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.2质疑必须按《政府采购法》《政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》《政府采购质疑处理流程》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）南京小旸树招标代理有限公司有权不予受理。
29.3供应商（含潜在供应商）对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
29.4质疑函应当包括下列内容：
29.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；
29.4.2具体、明确的质疑事项及明确的请求；
29.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关事实依据、必要的法律依据以及证据材料；
29.4.4提起质疑的日期；
29.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位CA电子公章。质疑人委托代理质疑的，应当向南京小旸树招标代理有限公司提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
29.5南京小旸树招标代理有限公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，南京小旸树招标代理有限公司将告知质疑人进行补正。
29.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，南京小旸树招标代理有限公司将不予受理。
29.7对于内容、格式符合规定的质疑函，南京小旸树招标代理有限公司应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，南京小旸树招标代理有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
30、中标通知书
[bookmark: _Hlk217588515]30.1 中标结果确定后，将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc17291085][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
31、签订合同
31.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照投标文件、招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
★31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物和服务的追加和添购
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc198824797][bookmark: _Toc198824865][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346]
第三章  合同条款及格式
以下为成交后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。
政府采购合同
（拟签订的合同文本）




合同编号：           
项目名称：           
采购人（甲方）：        
供应商（乙方）：        
签订日期：           


注：货物类采购合同参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准。
甲方：江苏省特种设备安全监督检验研究院
乙方：
采购代理机构：
一、说明：
受甲方委托，采购代理机构于       年     月     日组织了江苏省特种设备安全监督检验研究院所需检测设备采购项目（项目编号：       ）的评审活动，经评委认真严格地评审，确定由乙方成交。
二、合同条款：
合同由甲乙双方签订，并依据       号招标文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意出售下列设备及服务。
1.设备名称、型号规格、数量及服务内容。
	设备名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	￥


2.合同总价（大写）：人民币               。（含13%增值税）
（小写）：￥       元。
2.1合同总价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方指定地点）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及乙方认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。
2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。
3. 交付使用时间：合同签订后    日历天内供齐所有货物及服务，完成安装、调试及初步验收。
4. 收货人：江苏省特种设备安全监督检验研究院。
5. 交货地点：甲方指定地点。
6. 设备的制造应符合下列标准或规范并据此验收：招标文件、投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准。（上述标准或规范不一致时，则以要求较高者为准。）
7. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。
8.1合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价的50%；乙方在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点，并安装调试结束，初步验收合格后，甲方收到乙方提供的合同总价10%的履约保函后向乙方支付合同总价的50%；在设备通过甲方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，甲方将无息退还乙方的履约保函。
8.2履约保函
（1）履约保函金额：合同总价10%；
（2）履约保函的形式：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；
（3）履约保函的退还：在设备通过甲方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，甲方将无息退还乙方的履约保函；
（4）逾期退还履约保函的处理：甲方未按照规定退还履约保函的（因乙方自身原因导致无法及时退还的除外），由财政部门依照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定处理；
（5）不予退还履约保函的处理：对于符合政府采购政策和招标文件规定不予退还的履约保函，甲方应当确认相关情形后按照财政非税收入管理等规定上缴甲方同级预算级次国库。
9. 交付和验收
9.1乙方应当在合同签订后，根据招标文件及投标文件的要求完成服务事项。
9.2验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。
9.3验收方式：所提供的设备（含服务）符合招标文件及投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准，综合验收合格后，经甲方项目负责人确认填写项目验收报告。
10. 质保期及售后服务
10.1 乙方所供设备、材料及安装的质量保证期：安装验收合格后  年。
10.2 在质保期内，因乙方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，乙方在接到甲方通知(包括书面通知、电话、传真、电子邮件等)2小时内予以回复，24小时内派技术人员上门维修（保修期后按此执行），履行保修义务，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。保证常用的备件可以在48小时内送达用户。乙方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。
10.3 在质保期内，因甲方使用不当原因出现设备故障时，乙方在接到甲方通知后，应在10.2条款中所述的时限内响应并派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。
10.4 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接到甲方通知后，仍应在上述时限内响应、派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。
11. 技术资料
按第四章技术规格、参数及其他要求中的要求提供相关资料（见附件）。
12.货物风险承担
12.1乙方应当按照甲方指定的地点交货，需要运输的货物，乙方应当妥善保障货物在运输过程中的安全。
12.2乙方将货物运输至甲方指定的地点后，应当及时通知甲方进行接收，由甲方进行检验。
12.3在货物验收合格之前毁损、灭失的风险由乙方承担，因甲方原因造成货物毁损、灭失的除外。
13. 乙方的违约责任
13.1乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方承担。
13.2乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方应向甲方支付合同总价款的5‰的逾期违约金。
13.3货物有合格证及说明书等资料的，在交付货物时，乙方应当一并交付合格证及说明书等资料，未交付的甲方有权拒绝接收。因此造成的损失由乙方承担。
13.4 乙方拒绝交付、不能交付、不能完成合同约定的义务或者未取得处分权致使货物所有权不能转移的，甲方有权解除本合同并要求乙方双倍返还甲方已支付的货款。甲方在未支付货款前因此解除合同的，乙方应当向甲方支付违约金（违约金标准：合同金额50万（含）以下的违约金按照合同总价款的20%计算，合同金额50万至100万（含）的违约金按照合同总价款的10%计算，合同金额超过100万元的违约金按照合同总价款的5%计算）。
13.5乙方逾期交付达10天，视为乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，解除合同造成的直接损失和间接损失全部由乙方承担。
13.6本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，甲方有权按乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同处理。
13.7乙方所交付的货物或服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付违约金（违约金标准：合同金额50万（含）以下的违约金按照合同总价款的20%计算，合同金额50万至100万（含）的违约金按照合同总价款的10%计算，合同金额超过100万元的违约金按照合同总价款的5%计算）。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。
13.8乙方履行义务不符合合同约定时，甲方将扣减合同总价款10%的尾款，同时甲方有权按照本合同的约定追究乙方的违约责任。
13.9乙方应当向甲方提供合法且符合甲方要求的发票，在乙方未提供发票之前甲方有权拒绝支付合同款项，由此造成的损失由乙方承担，因乙方未提供发票导致甲方未支付货款的，并不因此免除乙方按约定供货的义务。	
14.甲方的违约责任
14.1甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供技术资料等，乙方交付时间顺延。
15. 乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由乙方负责。
16. 乙方在设备安装、调试、验收过程中，甲方提供下列条件和配合，超出下列范围的由乙方自理：无。
17. 甲方使用乙方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉时，一切后果由乙方负责，包括但不限于甲方被起诉赔偿、停止使用等所产生的损失以及甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用。
三、合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
3、在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
[bookmark: _Toc19018]四、合同权利义务的转让
合同履行过程中，乙方未经甲方书面同意，不得将合同权利义务转让给第三方，否则甲方有权解除合同，同时乙方应当向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成甲方损失的还应当进行赔偿。
五、货物、服务的购买或租赁权利瑕疵
乙方应保证提供的货物、设备或服务不存在所有权、抵押权、使用权、知识产权等权利瑕疵。
[bookmark: _Toc30322]六、争议解决条款
合同履行过程中发生争议，双方应友好协商，协商不成的，同意提交南京仲裁委员会按其仲裁规则裁决，仲裁产生的仲裁费、鉴定费、保全费、担保费、律师费等合理支出由违约方承担。
[bookmark: _Toc20895]七、廉洁条款
合同签订前、履行期间及履行完毕后，乙方应当遵守廉洁原则，不得向甲方工作人员行贿、变相行贿，不得以任何理由向甲方工作人员及第三方赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证，不得以任何理由为甲方工作人员报销应由个人支付的费用。一旦发生上述事由，甲方有权无条件解除本合同。
八、保密条款
双方应当对合同的内容、因履行合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向合同以外的任何第三方披露。双方均不得将合同中的内容及在合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。
九、不可抗力
本项目所指的不可抗力按照国家法律法规等规定执行，包括：（1）战争、叛乱、恐怖主义、骚乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾、自然灾害等以及《民法典》中不可抗力定义的内容；（2）本地区发生烈度Ⅶ度以上（含Ⅶ度）的地震。
十、送达条款
合同尾部联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达，送达文书的效力及于本合同纠纷所引发的仲裁、诉讼程序和执行程序。乙方确认的最后送达地址如发生变更等情形，应在三日内重新确认填写最后送达地址并以书面方式予以通知甲方，否则原确认的最后送达地址继续有效，乙方自行承担由此可能产生的法律后果。
十一、其他
11.1、合同的生效：本合同一式陆份，自甲乙双方签字并加盖骑缝章之日起生效。
11.2、未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定调整。
11.3、采购文件、成交通知书、乙方的响应文件及响应承诺书是签订本合同的依据，本合同未尽事项首先依据采购文件、成交通知书、乙方的响应文件及响应承诺书进行履行，双方也可以在不违背本合同实质性内容的基础上达成补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。


（以下无正文）
	甲方（盖章）：
单位名称：江苏省特种设备安全监督检验研究院
单位地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦
法定代表人：
委托代理人（签字）：
联系方式：



签订日期：  年  月  日
	乙方（盖章）：
单位名称：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人（签字）：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：
税号：
签订日期：  年  月  日


    

[bookmark: _Toc17291676][bookmark: _Toc198824798][bookmark: _Toc198824866]第四章 项目需求（货物类）
[bookmark: _Toc17291677][bookmark: _Toc17291089][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]一、项目概述
1.项目简介
1.1采购人因工作需要，需采购一批超声波测厚仪。
具体配置与采购清单及明细内容如下：
	序号
	设备名称
	数量（台）
	项目预算金额（元/人民币）
	合同履行期限
	是否接受进口产品
	备注

	1
	超声波测厚仪
	29
	435000
	交付时间(供货期)自合同签订生效后60日历天内
	是
	

	2
	超声波测厚仪(含PE测厚)A
	36
	741600
	
	
	核心产品

	3
	超声波测厚仪(含PE测厚)B
	16
	360000
	
	
	


1.2本项目建设需符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。采购的项目及范围包含：采购清单内所有设备和相关配件以及安装、调试、保险、运输、装卸、验收、保养、保修、人员培训、必需的零配件等正常交付使用所需的一切内容。
1.3 采购文件中若有要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有技术指标应不低于推荐的品牌或型号，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。
1.4 如采购清单所列产品属于政府强制采购节能产品或强制性产品认证目录内的产品，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品或符合强制性产品认证要求的已认证产品投标，并提供有效的节能产品认证证书或强制性产品认证证书（复印件加盖CA电子公章）。
二、技术（服务）要求（所有“技术要求”在《技术条款响应及偏离表》中明确是否响应或偏离）
本项目需求中标“★”号技术要求的指标为核心指标项，必须满足，有一条负偏离视为无效投标。标注“▲”为重要技术参数与性能要求，未标注的为一般参数，如负偏离均将扣除相应分值，扣完为止。
[bookmark: OLE_LINK16]技术指标需在投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，提供制造商出具的产品出厂自测报告或检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息/说明书，且投标人应在《技术条款响应及偏离表》中，明确标明是否满足或是否存在正负偏离，如标注“★”和标“▲”的技术参数有具体要求的，提供材料以具体要求为准。未提供完整技术支持资料的，评审时评审委员会成员有权不予认可。
[bookmark: _Toc480362314][bookmark: _Toc480362319][bookmark: OLE_LINK2]（一）超声波测厚仪  
1、技术参数
1.1 具有双晶探头的测量模式；
1.2 主机测量范围覆盖0.50mm～635.00mm；
1.3 常温探头能满足150℃工件的测量，高温探头至少满足500℃工件的测量；
▲1.4 分辨率不低于0.01 mm；
▲1.5 材料声速范围覆盖0.508 mm/μs～18.699mm/μs；
1.6 探头频率范围覆盖2.25 MHz～10 MHz（–3 dB）;
1.7 接收器带宽覆盖 1 MHz ～ 18 MHz（–3 dB）；
▲1.8 测量功能至少包含：最小值/最大值模式、差值模式、增益调整、冻结模式、自动探头识别和零位补偿；
▲1.9 每秒钟不低于20 个测量值的速度获取最小或最大厚度值；
1.10 操作温度范围覆盖–10°C～50°C；
▲1.11 具备报警功能，可编程高/低报警设定点，带有声音和视觉指示器；
▲1.12 测量完成后，能设置屏幕上可以继续显示测到的数据，或显示为空白；
1.13 具有公制/英制模式设置公制或英制单位；
1.14 可拆卸电池，连续工作时间不少于100小时；
1.15 机壳设计至少符合IP65；
1.16 外型尺寸（宽 x 高 x 厚）不超过85.0 mm x 153mm x 40 mm；
1.17 重量不超过345g。
（二）超声波测厚仪(含PE测厚) （A、B）
1、主要功能
★1.1 可测量钢、铸铁、塑料、玻璃、铝、铜等材料的厚度；
★1.2 可穿透涂层测量基体厚度；
1.3 增益可调节；
1.4 具备TDG时间增益校正功能；
2、技术参数
2.1 主机测量范围覆盖0.63～914.4mm ；
▲2.2 显示精度不低于0.01mm；
▲2.3常温探头能够测量金属、PE，高温探头能够测量480℃金属工件；
▲2.4 声速范围覆盖305～18542m/s；
▲2.5 探头频率覆盖1MHz～10MHz；
2.6 手动或自动调零；
2.7 配备低温型LCD显示屏，显示刷新率不低于10Hz；
★2.8 扫描方式：每秒测量不少于100个点，可以捕捉到扫描过程中的最薄值；
2.9 能够显示测量值与预先设定值的差值；
2.10 具有报警功能， 如果测量值小于用户输入最小允许值/高于用户输入的最大允许值，能够给出声光报警；
2.11  具有声速模式；
2.12 可拆卸电池，连续工作时间不低于45小时。当电池供电不足时，显示器有低电量提醒。具有自动关机功能；
2.13 存储不少于10000个测量数据，存储文件格式通用的.csv格式，不需要专用的软件即可打开；
2.14 键盘可防水、防油；
2.15 操作温度范围覆盖-30℃～75℃；
2.16 外壳材质坚固耐用；
2.17 重量不超过320g；
2.18机壳设计至少符合IP65；

三、商务要求（所有“商务要求”在《商务条款响应及偏离表》中明确是否响应或偏离）
1. 质保及售后要求
★1.1所有产品须提供原厂免费质保服务，质保期为验收合格后 1 年，终身维修。
质保期内，设备发生任何非人为原因造成的故障和损坏，均由投标人负责免费修复，失效零部件予以免费更换。由此产生的一切相关费用（运输、保险、进出海关环节费用、零部件费用、人力费用）均由投标人完全承担。维修期间，原厂供应商应尽全力配合提供样机支持。
质保期内设备的关键功能部件如出现由于设计或制造引起的重大故障或功能失效，自用户发出故障通知后两个月仍无法恢复正常使用，用户有权要求退换同类设备，损失由投标人承担。
质保期满后，因系统涉及技术、设备等问题而影响正常运行或出现用户无法自行处理的问题，投标人必须及时提供技术支持。
供应商需在投标文件中提供免费原厂质保服务书面承诺函并加盖CA电子公章，承诺函格式自拟，内容须完全包含以上所有采购人要求的质保服务内容。
1.2供应商免费安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户指定场地免费培训操作技术人员，免费培训用户的操作技术人员。
    1.3质保期内，供应商负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，除合理的易损耗材外不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
1.4供应商应在投标文件中声明终身售后服务承诺、售后服务的方式和能力。能够提供快速的安装调度，操作指导和维修等方面的技术服务，要求接到报修通知后2小时内给予答复，必要时24小时内派技术人员上门维修（保修期后按此执行），保证常用的备件可以在48小时内送达用户，因停机耽误的时间，保修期向后顺延。
1.5质保期满后，供应商需提供仪器设备终身维修。服务及时快捷，包括软件免费升级，保证采购人能够及时买到设备所需的备品备件和易损件。
1.6供应商必须提供质保期内的维修、维护内容和范围。维修期间，原厂供应商应尽全力配合提供样机支持。
1.7供应商必须提供质保期满后的收费、维修、维护内容，费用和服务方式、范围（产品、技术、模块、部件），供采购人参考，其费用不计入总价。
1.8供应商必须根据相关应用软件系统的升级要求对有关软件提供一定周期内的免费升级和维护，系统的软件升级应当与设备检测的后续开发和升级统一考虑。
1.9供应商应长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。
2. 验收标准（验收方式）
2.1货物到货后，双方组织有关人员按照国家和行业相关标准、合同、磋商响应文件及磋商过程中的有关材料、投标产品技术手册进行现场验收。验收人员按照合同书和装箱清单逐一查验货物的数量和型号是否相符，配件、说明书及其它技术资料是否配套，质量、性能是否合格。货物以及配件的验收，应在货物到达现场30日内完成。
2.2验收时发现不符合质量要求，供应商须无条件予以退换，采购人不接受维修方式。退换发生的费用均由供应商自行承担，且不影响合同的正常履行，因此造成的不能按时履约属于供应商违约。如在验收中发现双方均无法认定的争议，可聘请双方认可的具有国家认可检测资质的第三方检测机构予以检测，费用按双方约定处理。
3. 交付及安装要求
[bookmark: OLE_LINK13]3.1交付时间（供货期）：自合同签订生效后60日历天内。
[bookmark: _Hlk207800666]3.2交付地点（供货地点）：采购人指定地点。
3.3交货方式：全部设备、材料经检定合格后，投标人应按照采购人指定时间、地点现场交货，并在接到买方通知后，卖方需安排有经验的工程技术人员在采购人要求时间内到达买方现场安装、调试设备，直至可正常使用达到验收要求，其所有费用包含在供应商报价总价中。签订技术协议时，供应商应向采购人提供设备地基图及设备对水、电、气，环境等方面的具体要求，以便采购人及时按要求完成设备的安装准备工作。设备到达采购人现场后，供应商配合采购人对设备进行接收、就位、安装，采购人通知供应商，派人员进行免费安装调试。安装调试完毕后，对采购方人员提供测试设备的工作原理和测试技术的培训，直到用户人员能独立上岗。
★3.4供应商应保证投标产品都是原厂产品且是交付前最新生产的、并未被使用过的全新产品，产品的附属设备、资料均完整，保证提供给采购人的是一套完整的设备。
每台设备均不得低于以下配置要求：
	设备名称
	最低配置要求

	超声波测厚仪
	（1）主机1台；
（2）常温探头1个；
（3）高温探头1个；
（4）高温耦合剂1瓶；
（5）普通耦合剂1瓶；
（6）用户手册1份，存于CD盘上；
（7）简易入门说明书1份；
（8）手提箱1个；
（9）试块1个；
（10）电池一组；
（11）手腕带1根；

	超声波测厚仪(含PE测厚) A
	（1）主机1台；
（2）常温探头2个；
（3）普通耦合剂1瓶；
（4）电池1组；
（5）出厂合格证1份；
（6）中文说明书1份；
（7）手提箱1份；

	超声波测厚仪(含PE测厚) B
	（1）主机1台；
（2）常温探头1个；
（3）高温探头1个；
（4）普通耦合剂1瓶；
（5）高温耦合剂1瓶；
（6）电池1组；
（7）出厂合格证1份；
（8）中文说明书1份；
（9）手提箱1份；


供应商需在投标文件中提供产品附属配置书面承诺函并加盖CA电子公章，承诺函格式自拟，内容须完全包含并不低于采购人要求的所有附属配置设备。
★4. 知识产权要求
4.1投标人应保证采购人在使用其中标后的投标产品（包含相应服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其知识产权（如专利权、版权、商标权、著作权或其他权利）的主张或起诉。一旦出现被主张或认定侵权而引起的法律和经济纠纷，投标供应商应承担所有法律责任带来的全部最终不利后果。
投标人需提供书面承诺函并加盖CA电子公章，格式自拟。
5.付款方式
合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价的50% ；乙方在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点，并安装调试结束，初步验收合格后，甲方收到乙方提供的合同总价10%的履约保函后向乙方支付合同总价的50%；在设备通过甲方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，甲方将无息退还乙方的履约保函。
6. 项目实施能力
供应商完成本项目需具备相应的项目保障能力及售后响应能力。供应商的响应文件中应提出明确的供货方案、售后服务方案、培训方案等保证采购人正常使用操作供应商所投产品需明确的相应内容。
[bookmark: OLE_LINK15]6.1供货方案：投标人提供针对本项目供货方案，包含供货计划、设备安装计划安排等。包括产品组织、备货、供货计划、步骤、流程、应急处理措施、时间安排、安装调试等应明确的供货计划方案内容，匹配本项目要求。
6.2售后服务方案：投标人提供针对本项目售后服务方案，包括服务体系、服务内容范围以及故障解决方案、专业技术人员保障、售后服务电话、服务环节与流程、服务措施等，匹配本项目要求。 
6.3培训方案：投标人提供针对本项目培训方案，负责对招标人的管理员和操作人员进行培训，提供实验室参观，确保被培训人员熟练掌握设备操作，了解设备工作原理，确保管理员、操作人员安全熟练使用设备。包括完善的培训内容、培训资料、培训师资、培训期限、培训次数、培训方式、培训效果等内容，匹配本项目要求。
7. 关于报价
该项目预算为全口径预算，包含了本项目所需的产品制造或服务提供过程中可能发生的所有费用，包括但不限于所投产品全部费用、安装调试费、安装中的相关费用、外贸公司进口代理费用（含办理免税手续费用）、国际国内运输（至采购人指定地点）及保险费用、运行维护费用、全部税金、培训、售后服务、进口产品因汇率波动产生的汇总损益、采购代理服务费等各项相关费用。本次采购投标供应商的报价应包括为完成本项目发生的上述所有费用及采购代理服务费用(无需单列也无需单独报价)，中标后采购人除按中标价格支付采购资金以外，不再另行支付任何费用。
★8. 真实投标要求
投标人承诺所有投标内容为真实有效投标，如投标人中标后经查发现虚假投标内容，取消投标人中标资格，并承担因投标人虚假投标造成的采购方损失。
投标人需提供书面承诺函并加盖CA电子公章，格式自拟。
9. 培训要求
供应商应在在设备安装现场对主要设备进行技术培训。技术培训内容包括软件应用功能操作，系统及设备的运行操作、维修保养、校准或标定操作等。系统及设备简易故障的判别、排除及调整；系统的实际运行使用。
培训开始前（一周）投标人应向采购人提供书面的培训计划、培训教材和文件，并经双方协商修改与确定后执行；
提供不低于1天的培训，培训内容包括主要设备的技术原理，测试、操作、基本维护等；培训讲师由有丰富经验的技术工程师承担。
四、综合能力要求
1．类似业绩
自 2023 年1月1日起至首次递交投标文件截止时间止，投标人（或产品制造商）提供至少包含核心产品的类似销售合同业绩（以合同签订时间为准），需提供体现合同主要内容的清晰复印件并加盖公章（至少包含合同标的、主要条款及金额页、双方盖章页），原件备查。













[bookmark: _Toc198824867][bookmark: _Toc198824799]第五章  评标方法与评标标准
本项目采用综合评分法，总分为100分，将所有评委的评分进行算术平均计算，按四舍五入规则小数点后保留两位。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按主要技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标候选人。本项目选择1名中标供应商。
	序号
	项目
	评审标准
	备注

	1
	价格分
(30分)
	以进入详细评审的各投标人评审价的最低值为A值，A值为价格分的满分，即30分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人价格分=（A／该投标人评审价）× 30。
	价格分

	


2
	技术参数
(41分)
	根据供应商所投产品对采购文件“第四章 二、技术（服务）要求” 中具体技术要求的响应程度：供应商完全满足采购文件技术要求，或优于采购文件要求的得41分。
技术参数中：
标★指标项（共3项）为必须满足项，如有任意一项负偏离视为无效投标。
标▲指标项（共10项）有一项负偏离扣1.5分；
其他未做标记项（共26项）有一项负偏离扣1分；
本评分项分值扣完为止。
投标人应为所有技术指标参数提供技术支持材料并加盖投标人公章，提供制造商出具的产品出厂自测报告或检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息/说明书，如标注“★”和标“▲”的技术参数有具体要求的，提供材料以具体要求为准。未提供或不符合要求不得分。
	客观分

	
3
	业绩
(9分)
	自2023年1月1日起至首次递交投标文件截止时间止，投标人（或产品制造商）提供至少包含核心产品的类似销售业绩合同（以合同签订时间为准），每个得 3分，最高得9分。需提供体现合同主要内容的清晰复印件并加盖公章（至少包含合同标的、主要条款及金额页、双方盖章页），合同甲方相同的多份合同按一份计算，未提供或不符合要求或关键页不全不清晰的，不得分。
	客观分

	4
	供货方案
(5分)
	投标人提供针对本项目供货方案，包含供货计划、设备安装计划安排等。包括产品组织、备货、供货计划、步骤、流程、应急处理措施、时间安排、安装调试等应明确的供货计划方案内容，匹配本项目要求。
优于需求得5分；
满足需求得3分；
内容有欠缺需进一步修改完善的得1分；
其他或未提供不得分。
	主观分

	


5
	

售后服务
(14分)
	5.1质保期
质保期满足采购人需求即1年免费原厂质保服务，在此基础上承诺每增加1年免费原厂质保服务得2分（若增加不足1年，不计分），最多得4分。
提供书面承诺函并加盖公章，格式自拟。未提供承诺函者或不符合要求者不得分。
	客观分

	
	
	5.2售后服务方案
投标人提供针对本项目的售后服务方案，包括服务体系、服务内容范围以及故障解决方案、专业技术人员保障、售后服务电话、服务环节与流程、服务措施等，匹配本项目要求。
优于需求得5分；
满足需求得3分；
内容有欠缺需进一步修改完善的得1分；
其他或未提供不得分。
	主观分

	
	
	5.3培训方案
投标人提供针对本项目培训方案，包括完善的培训内容、培训资料、培训师资、培训期限、培训次数、培训方式、培训效果等内容，匹配本项目要求。
优于需求得5分；
满足需求得3分；
内容有欠缺需进一步修改完善的得1分；
其他或未提供不得分。
	主观分

	6
	国家政策导向
（1分）
	6.1投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。

6.2投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的优先采购节能产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。

特别说明：供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不予认可。
	客观分




[bookmark: _Hlk68293239]说明：
1、小微型企业价格扣除
[bookmark: _Hlk218763045]（1）对小型和微型企业提供的产品在价格上给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、采购节能产品、环境标志产品相关政策
5.1为发挥政府采购的政策导向作用，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品 政府采购执行机制的通知》 （财库〔2019〕9 号）的规定，若投标产品属于“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知财库（〔2019〕19 号）”中强制采购的节能产品，实行强制采购；若投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”中优先采购的节能产品，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，实行优先采购。投标人须提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及“节能产品政府采购品目清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人CA电子公章。节能产品政府采购品目清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）上发布。
5.2为发挥政府采购的环境保护政策功能，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。投标人须提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及“环境标志产品政府采购品目清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人CA电子公章。环境标志产品政府采购品目清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布。
5.3节能产品、环境标志产品价格扣除 
[bookmark: _Hlk235737299]a、投标人所投产品被列入优先采购的节能产品政府采购品目清单中产品，其投标报价将给予 1%的价格扣除(强制采购节能产品除外)，如评分标准赋予分值则按标准予以评分。 
评标委员会根据投标人提供的投标产品在中国政府采购网公布的“节能产品政府采购品目清单”所在清单页截图及《节能产品认证证书》认定其是否属于节能产品价格扣除的优惠政策。
[bookmark: OLE_LINK10] b、投标人所投产品被列入优先采购的环境标志产品政府采购品目清单中产品，其投标报价将给予 1%的价格扣除，如评分标准赋予分值则按标准予以评分。
评标委员会根据投标人提供的投标产品在中国政府采购网公布的“环境标志产品政府采购品目清单”所在清单页截图及《环境标志产品认证证书》认定其是否属于环境标志产品价格扣除的优惠政策。
[bookmark: _Hlk229554008]6、本国产品价格扣除
（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、所有认证、证明或业绩均以有效的证明文件的复印件并加盖CA电子公章为依据，原件备查。






















[bookmark: _Toc17291678][bookmark: _Toc17291090][bookmark: _Toc198824868][bookmark: _Toc198824800]第六章  投标文件格式
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244]
投  标  文  件


  


项 目 名 称：                          
项 目 编 号：                          
      投标人名称（CA电子公章）：               
法定代表人或授权代表（签名/签单）：          
      日      期 ：                          





投标文件主要目录
一、评分索引表………………………………………………………页码（下同）
二、资格性和符合性检查响应对照表
（一）资格性检查证明材料（自行添加子目录）
1、
2、
…
（二）符合性检查证明材料(自行添加子目录)
1、
2、
…
三、非实质性资信证明文件目录
四、投标配置与分项报价表
五、供货一览表
六、技术条款响应及偏离表
七、商务条款响应及偏离表
八、业绩一览表
九、项目需求响应方案
[bookmark: _Hlk69971766]十、供应商认为需提供或采购文件要求的其他证明材料或实施方案
1、
2、
…
一、评分索引表
	序号
	评分项目
	证明材料或方案内容在投标文件中的页码位置（如无页码可不填写）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：请供应商仔细阅读采购文件，根据采购文件评分要求填写至上表并标注评审所需要的证明材料或方案内容的具体页码（如无页码可不填写）。


二、资格性和符合性检查响应对照表
	序号
	资格和符合性检查响应内容
	是否响应
（填“是”或者“否”）
	投标文件中支撑材料的页码位置（可不填写）

	（一）资格性检查主要内容（根据政府采购法律法规及采购文件要求需满足的资格条件）

	1
	法人或者其他组织的营业执照（事业单位法人登记证书，社会团体法人登记证书）等证明文件（复印件并加盖公章）；自然人投标需提供自然人的身份证明（复印件并加盖公章）；非独立法人独立参加投标需提供法人授权其独立参加投标并承诺承担全部责任与风险的授权书原件、非独立法人营业执照复印件等证明文件（加盖公章）
	
	

	2
	2025年度的年度财务状况报告（复印件并加盖公章，成立不满一年仅需提供提交投标文件截止之日前的一个月的会计报表）
	
	

	3
	依法缴纳税收的相关材料（距提交投标文件截止之日前的一年内任意一个月的相关证明材料复印件并加盖公章）
	
	

	4
	依法缴纳社会保障资金的相关材料（距提交投标文件截止之日前的一年内任意一个月的相关证明材料复印件并加盖公章）
	
	

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件并加盖公章）
	
	

	6
	参加政府采购活动前3年内（距提交投标文件截止之日前）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件并加盖公章）
	
	

	7
	本项目的特定资格要求：本项目采购接受进口产品投标（本文件所称进口产品，是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的完整产品，不含构成产品的零散零件、部件），如投标人使用进口产品参与投标，必须满足以下条件之一:
1、如投标人为所投产品制造商直接授权的代理商，须提供制造商出具的有效授权证明文件；
2、如投标人非所投产品制造商直接授权代理商，须提供从制造商至投标人之间完整、连续，逐级有效的授权链条证明文件，授权链路不得中断、缺失。
	
	

	8
	未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料（供应商可以不提供证明材料，以现场查询并截图留存为准）
	
	

	9
	其他资格要求承诺函（原件并加盖CA电子公章）
	
	

	（二）符合性检查主要内容（根据政府采购法律法规及采购文件要求需满足的各项符合性、实质性要求，包括形式要求和内容要求。包括但不限于投标文件的有效性、完整性，采购文件要求的各类承诺函、声明函，采购文件标★的实质性要求所需的证明文件、证明材料或响应方案等。本采购文件的项目需求中技术服务条款和商务条款标★的实质性要求在“技术及服务条款响应偏离表”和“商务条款响应偏离表”中填写后，可无须在此重复填写，但无论在何处填写均不得缺失）

	1
	法人授权书（原件并加盖CA电子公章）
	
	

	2
	投标函（原件并加盖CA电子公章）
	
	

	3
	开标一览表
	
	

	4
	免费原厂质保服务承诺函（原件并加盖CA电子公章，格式自拟，内容需满足采购文件要求）
	
	

	5
	知识产权要求承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）
	
	

	6
	真实投标承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）
	
	

	7
	不予转包或分包承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）
	
	

	8
	产品附属配置书面承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）
	
	

	9
	本招标文件第四章项目需求 “二、技术（服务）要求”的标“★”号技术要求（逐一列举并按要求提供相关证明材料）
	
	

	10
	…（请根据采购文件是否提出其他应具备的符合性要求或实质性要求自行添加删减序号与内容）
	
	



注：上述表格是资格性和符合性检查的主要检查内容和基本格式，供投标供应商参照，不代表全部检查内容也不是最终表格，请供应商务必仔细阅读采购文件全文，按采购文件要求和上述表格格式完整列举填写所有资格性和符合性检查的内容，并在投标文件以下附件中提供相应支撑材料（以下系格式列举，实际制作投标文件时可按要求自行添加、填写具体内容材料或按提供的规定格式填写详细内容，每项证明材料可单独成一页并在投标文件目录中制作子目录、标注页码）。
 
附件：(一)资格性检查证明材料
1、法人或者其他组织的营业执照（事业单位法人登记证书，社会团体法人登记证书）等证明文件（复印件并加盖CA电子公章）；自然人投标需提供自然人的身份证明（复印件并加盖CA电子公章）；非独立法人独立参加投标需提供法人授权其独立参加投标并承诺承担全部责任与风险的授权书原件、非独立法人营业执照复印件等证明文件（加盖CA电子公章）
[bookmark: _Hlk69969156]…（自行添加内容）

2、2025年度的年度财务状况报告（复印件并加盖公章，成立不满一年仅需提供提交投标文件截止之日前的一个月的会计报表）
…（自行添加内容）

3、依法缴纳税收的相关材料（距提交响应文件截止之日前的一年内任意一个月的相关证明材料复印件并加盖CA电子公章）
…（自行添加内容）

4、依法缴纳社会保障资金的相关材料（距提交响应文件截止之日前的一年内任意一个月的相关证明材料复印件并加盖CA电子公章）
[bookmark: _Hlk126856116]…（自行添加内容）

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式如下，按要求填写，原件并加盖CA电子公章）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
声  明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
                                       供应商名称：（盖章）
日期：

6、参加政府采购活动前3年内（距提交响应文件截止之日前）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式如下，按要求填写，原件并加盖CA电子公章）
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                         声  明   
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                                         供应商名称：（盖章）
日期：

7、本项目的特定资格要求：
本项目采购接受进口产品投标（本文件所称进口产品，是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的完整产品，不含构成产品的零散零件、部件），如投标人使用进口产品参与投标，必须满足以下条件之一:
（1）如投标人为所投产品制造商直接授权的代理商，须提供制造商出具的有效授权证明文件；
（2）如投标人非所投产品制造商直接授权代理商，须提供从制造商至投标人之间完整、连续，逐级有效的授权链条证明文件，授权链路不得中断、缺失。
…（自行添加内容）

8、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料（可以不提供，以现场查询截图留存为准）
…（自行添加内容）


9、其他资格要求承诺函（格式如下，不得随意更改，加盖公章）
其他资格要求承诺函
我单位承诺：
1、 我单位独立参加本项目采购活动，未与其他潜在供应商组成联合体响应。
2、我单位参加本次采购活动，遵守并符合以下要求：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一包响应的情形。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。
（3）公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得参加本项目的采购活动；我单位性质不属于此类情况。
特此承诺。

供应商名称：        （加盖CA电子公章）：
日期：



附件（二）符合性检查证明材料

1.法人授权书（格式如下，不得随意更改，请按要求填写，原件并加盖CA电子公章）	
法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
★代理人（被授权人）身份证号码：                              
代理人（被授权人）联系电话：（手机）                          
代理人（被授权人）联系邮箱：                          
★授权单位（CA电子公章）：_________________________________
代理人（被授权人）联系邮箱：____________________________
单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380]日期：                                         
1.1被授权人身份证复印件（扫描上传）：

1.2  2026年5月至递交投标文件截止之日期间任意一个月由授权单位为被授权人缴纳社保的证明材料（扫描上传）：




2.投标函（格式如下，不得随意更改，请按要求填写，原件并加盖CA电子公章）。
投标函格式
致：南京小旸树招标代理有限公司
根据贵方的            号招标文件，正式授权下述签字人________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________（被授权人）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          户： 
投标人名称（CA电子公章）： 
日           期：________年____月____日


3.开标一览表（格式如下，不得随意更改，请按要求填写，原件并加盖CA电子公章）
开标一览表
[bookmark: _Hlk176357545]投标人全称（加盖CA电子公章）：
项目名称：
招标编号：                                                                             
	                      投标报价（总价）

	小写：                            

	核心产品品牌
	



                                        日期：       年   月   日
请仔细阅读本文件“第二章  投标人须知”第26.8条、第26.9条、第27.1.10条内容，如投标供应商报价触发异常低价审核程序，启动异常低价投标审查后，投标供应商不按时提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作无效投标处理。









4.免费原厂质保服务承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）
…（自行添加内容）

5.知识产权要求承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）
[bookmark: _Hlk88130636]…（自行添加内容）

6.真实投标承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）
…（自行添加内容）

7、不予转包或分包承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）
…（自行添加内容）

8.产品附属配置书面承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）
…（自行添加内容）

[bookmark: OLE_LINK4]9、 本招标文件第四章项目需求 “二、技术（服务）要求”的标“★”号技术要求（逐一列举并按要求提供相关证明材料）
…（自行添加内容）



10.…（请根据采购文件是否提出其他应具备的符合性要求或实质性要求自行添加序号与内容）
…（自行添加内容）

三、非实质性资信证明文件目录
1.《中小企业声明函》（格式如下，请按要求填写，加盖CA电子公章）
 中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.   （标的名称） ，属于 工业 行业；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为       万元 ，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；
 2.  （标的名称） ，属于 工业 行业；制造商为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为           万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（加盖CA电子公章）：
日 期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报
[bookmark: _Hlk47508669]（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、所投全部产品生产制造商必须是小型、微型企业方可享受价格折扣，否则不予享受。3、此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。






[bookmark: _Hlk218763857]2.《残疾人福利性单位声明函》（格式如下，请按要求填写，加盖CA电子公章）
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

[bookmark: _Hlk218764703][bookmark: _Hlk47501871]（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

[bookmark: _Hlk218764382]                供应商全称（加盖CA电子公章）：
                              日  期：





3. 本国产品相关资信证明文件
3.1《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件
3.1.1《关于符合本国产品标准的声明函》
（特别说明：格式如下，请按要求填写，加盖CA电子公章。供应商填写以下具体情况时，序号、产品名称请与《具体配置与采购清单及明细》中各采购包的序号、产品名称在顺序、内容上均保持一致，供评委现场评审时逐一核对确认，请勿遗漏）
关于符合本国产品标准的声明函
本单位郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定，本单位提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:
1.(产品名称1)1，生产厂为(厂名)2，厂址为(生产厂址)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)3。(产品名称1)的(关键组件)4在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)5在中国境内完成。
2.(产品名称2)，生产厂为(厂名)，厂址为(生产厂址)。(产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。
.....
本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
[bookmark: _Hlk218765471]供应商全称（加盖CA电子公章）：
                              日  期：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填，下同。
[bookmark: _Hlk218765485]注：1）投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。 
2）此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

3.1.2财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）
…(自行添加内容)



3.2《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》（格式如下，请按要求填写，加盖CA电子公章）
关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函
本单位郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定，本单位为本次采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到    % 。
供应商全称（加盖CA电子公章）：
                              日  期：
注：1）供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。 
2）此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。


[bookmark: _Hlk218764013]4.其他非实质性资信证明文件（如有）
…(自行添加内容)
































[bookmark: _Toc17291097]
四、投标配置与分项报价表
项目名称：                                           
[bookmark: _Hlk214441277]项目编号：                             
	序号
	货物名称
	品牌
	规格、型号
	产地
	数量/单位
	单价（元）

	1
	
（核心产品）
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：（加盖CA电子公章）
日期：
价格构成或报价要求：
[bookmark: _Hlk214441327]1、此表可以根据需要自行增减行数。
2、项目如有分包，请各投标供应商按投报的采购包分别列表。
[bookmark: OLE_LINK1]3、对小型和微型企业生产的产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
4、对符合本国产品标准的产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。



五、供货一览表
项目名称：                
项目编号：                                 
	货物名称
	品牌
	规格及型号
	产地
	交货期

	****（核心产品）
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、此表可以根据需要自行增减行数。
2、项目如有分包，请各投标供应商按投报的采购包分别列表。
供应商名称：（加盖CA电子公章）
日期：
[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Toc17291099]

六、技术条款响应及偏离表
[bookmark: _Hlk23857810]项目名称：                    
项目编号：                          
	[bookmark: _Hlk69980256]序号
	采购文件条目号
	招标要求
	投标响应内容
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk69974263]注：请将采购文件项目需求中列举的技术（服务）条款要求逐项作出应答并提供必要的证明材料或实施方案。

说明：如果行数不够，请自行增加。
                                       
供应商名称：（加盖CA电子公章）
日期：


[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389]七、商务条款响应及偏离表
项目名称：                   
项目编号：                                                
	序号
	采购文件条目号
	招标要求
	投标响应内容
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26609391]注：请将采购文件项目需求中列举的商务条款要求逐项作出应答并提供必要的证明材料或实施方案。

说明：如果行数不够，请自行增加。
[bookmark: _Hlk61427037]供应商名称：(加盖CA电子公章)                   
                               日期：






[bookmark: _Hlk17979956]
八、业绩一览表
项目名称：                                     
项目编号：                                       
	年份
	业主名称
（合同甲方）
	项目名称
	合同签订时间
	完成时间
	合同款项发票开具时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附招标文件要求的业绩证明材料

供应商名称：(加盖CA电子公章)                    
                                  日期：






九、项目需求响应方案
……（格式自拟）







十、供应商认为需提供或采购文件要求的其他证明材料或实施方案
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