招　标　文　件

项目名称：金陵科技学院软件工程学院智能科学与技术专业实践教学平台建设

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0236

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2026年8月

总目录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………31

- 投标文件格式………………………………34

第一章投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0236

2.项目名称：金陵科技学院软件工程学院智能科学与技术专业实践教学平台建设

3.预算金额：180万元；

4.最高限价：180万元；

5.采购需求（简介）：该项目含网络搭建组网设备、人工智能教学实验箱、机械臂、台式计算机、交互智能一体机等设备。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后20天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

9.本项目不允许分包。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。

2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月2日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（具体操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.对采购方式、采购需求、投标人资格要求、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：胡老师，收件地址：南京市江宁区弘景大道99号，联系电话：18168092293。

交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：金陵科技学院

地  址：南京市江宁区弘景大道99号

联系人：胡老师

联系电话：18168092293

2.交易中心

地址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：马女士

联系电话：025-68505961

第二章 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对投标人资格要求。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.2 投标人应在投标截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

7.3 交易中心有权按照法定要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告发布媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、投标分项报价表（如有）、响应及偏离表、投标函、法定代表人授权委托书。

9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的招标文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件内容为准。

10.投标报价

10.1 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

10.2 投标人应按照招标文件规定完整、准确填报开标一览表和投标分项报价表（如有），否则作为无效投标。

11.响应及偏离表

11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

12.投标函和授权委托书

12.1 投标人应按照招标文件规定完整、正确填报投标函和法定代表人授权委托书，否则作为无效投标。

13.投标有效期

13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。

14.投标有效期的延长

14.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交、撤回和修改

15.投标文件的递交

15.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标截止时间后上传的投标文件将被拒绝。

15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.1条规定作无效投标处理。

15.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

16.投标文件的撤回和修改

16.1 投标文件的撤回

16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件。

16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

16.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

16.2 投标文件的修改

16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改。

16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

五、开标与评标

17.开标

17.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

17.2 投标人在开标过程中通过苏采云系统进行投标文件解密、开标结果确认等工作。

17.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应在苏采云系统提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

17.4 如出现投标截止时间递交投标文件的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

18.评标

18.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

18.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

18.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

19.评标过程的保密与公正

19.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

19.2 投标人不得以任何方式影响评标。

19.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

19.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

20.投标文件的澄清

20.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

20.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

20.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

21.投标文件的审查

21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

21.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

21.1.2 符合性审查。评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。

21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评委会按上述规定修正投标文件报价的，应通过苏采云系统要求投标人确认，修正后的报价按照本章第20条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

21.6 异常低价审查

21.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值55%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×55%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价55%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×55%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价60%的，即投标报价<采购项目最高限价×60%；

（4）评委会基于专业判断，认为投标报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

21.6.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

22.无效投标和废标

22.1 无效投标情形

22.1.1 未在招标文件规定时间内上传电子投标文件。

22.1.2 未在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件。

22.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（招标文件另有约定的除外）。

22.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。

22.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

22.1.6 未通过符合性审查。

22.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

22.1.8 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

22.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

22.1.10 投标人串通投标。

22.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

22.2 有下列情形之一的视为投标人串通投标：

22.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

22.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

22.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

22.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

22.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。

22.2.6 不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。

22.3 废标情形

22.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。

22.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

22.3.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价。

22.3.4 因重大变故，采购任务取消。

六、定标

23.确定中标单位

23.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

23.4.1 提供虚假材料谋取中标。

23.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

23.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

23.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

23.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

24.中标通知书

24.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

25.签订合同

25.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。

25.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

25.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

26.标的物的追加

26.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

27政府采购履约资金扶持政策

27.1 中标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

28.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

29.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第31条、第32条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

29.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。

29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

30.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

31.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

32.投标人根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

投标人对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市财政局提起投诉。

33.以下情形的质疑不予受理：

33.1 超出政府采购法定期限的质疑。

33.2 属于第30条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑。

33.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

34.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

九、政策功能落实

35.促进中小企业发展

35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。中标人享受中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标结果公开。

35.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（不对项目涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求），即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受相应的中小企业扶持政策。

35.4 评委会评审中发现投标人提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

35.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

36.节能产品和环境标志产品

36.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

36.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

36.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。

37.绿色采购

37.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

37.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。

37.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

37.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

38.创新产品采购

38.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

39.网络产品、市场准入类产品采购

39.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

39.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

40.实施本国产品标准及相关政策

40.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

40.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

40.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

40.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。

40.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第三章合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的_金陵科技学院软件工程学院智能科学与技术专业实践教学平台建设___项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后  12  小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起  3  年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款  5%  的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日  5‰  向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的  5%  。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日  5‰  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价  5%  的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：       地  址：

法定代表人或授权代表：         法定代表人或授权代表：

联系电话：         联系电话：

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

智能科学与技术专业具备交叉性、实践性极强的办学特点，当前专业教学依赖纯软件仿真，无法复刻真实硬件运行的物理特性，存在理论与实操脱节、学生工程落地能力薄弱等问题，难以适配产业对AI工程化实操人才的需求。为完善实践教学体系，支撑专业核心课程实验、课程设计与科创研究工作，夯实智能科学与技术专业建设根基，助力控制科学与工程、计算机科学与技术相关科研方向发展，学院拟建设智能科学与技术实践教学平台，补齐硬件实训短板，实现教学、科研与产业人才培养精准衔接。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验台 | 40 | 个 | 1940 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 2 | 实验椅1 | 80 | 个 | 190 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 3 | 控制台 | 1 | 个 | 2240 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 4 | 实验椅2 | 2 | 个 | 2800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 5 | 48口接入交换机 | 1 | 个 | 5500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 6 | 扩音设备 | 6 | 个 | 1250 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 7 | 音频功率放大器设备（功放设备） | 1 | 个 | 3400 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 8 | 话筒设备 | 1 | 套 | 2500 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 9 | 显示器 | 1 | 个 | 6000 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 10 | 行业应用软件 | 81 | 个 | 280 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 11 | 专业设备柜 | 1 | 个 | 8600 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 12 | 系统集成 | 1 | 个 | 20000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 13 | 110寸交互智能一体机 | 1 | 个 | 44500 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 14 | 台式计算机 | 81 | 个 | 7830 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 15 | 人工智能教学实验箱 | 22 | 个 | 34700 | 核心产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 16 | 机械臂 | 5 | 个 | 29800 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 17 | 智能小车 | 1 | 个 | 28000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 18 | 操作系统 | 81 | 套 | 50 |  | 软件 | 货物 | 否 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实验台 | 规格不低于2200L/1500L*600W*760H（mm）,根据箱体定制，含五孔插座等；钢木结构。2mm封边皮封边，桌面颜色可以选，桌面预留两个过线孔，并配置孔盖，自带4位PDU。桌下方有一空腔设计。可用于放置电脑主机和线材等设备，带1个电脑主机吊架，每个吊架可安装2台主机，空间尺寸定制，底部预留穿线孔。可根据现场需要进行桌面开孔；含木器的搬运、组合及安装。 |
| 2 | 实验椅1 | 智能桌椅符合人体工程学设计，满足教师讲授、分组活动、个人学习三种模式，且能增强学生的舒适感、加深其相互间联系、提高其课堂参与度。 |
| 3 | 控制台 | 规格不低于1400L*600W*760H（mm）；款型：L型。钢木结构，桌子由两部分组成，2mm封边皮封边，桌面颜色可以选。桌面预留两个过线孔，并配置孔盖。桌子侧方有抽屉柜、主机柜组成，可用于放置电脑主机和线材等设备，底部预留穿线孔；可根据现场需要进行桌面开孔。含木器的搬运、组合及安装。 |
| 4 | 实验椅2 | 规格：面料:选用真皮面料,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便；辅料:采用高回弹聚氨酯海绵，具备阻燃性能，回弹性好，结构稳定；脚架：五星脚盘；气杆：采用85#电镀气杆，厚度2.0mm；轮子：采用尼龙万向轮，不易损坏。 |
| 5 | 48口接入交换机 | 1、单台配置：≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP+口；整机交换容量 ≥672Gbps；转发性能 ≥166Mpps（以官网最小值为准）； 2、支持sFlow功能，可以对网络上的数据包进行采样，用于对网络流量进行统计分析和控制；支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3；支持G.8032以太网环保护协议ERPS；支持基于端口的认证和基于MAC的认证；支持10KV业务端口防雷能力，参数配置完成后，需连接到学院网络中心。 |
| 6 | 扩音设备 | 1、频率响应不低于50Hz-20kHz(-10dB);70Hz-20kHz(+/-3dB)；灵敏度不低于88dB/1watt/1meter；最大声压级不低于111dB；指向性不低于110×90；Q值：3.10； 2、功率不低于50W；峰值功率不低于200W； 3、低音单元不低于6"两段式、双阻抗线圈锥形驱动器；高音单元不低于1"软球顶驱动器；分频器件：16欧姆无源分音网络；分频点：2.5kHz。 |
| 7 | 音频功率放大器设备（功放设备） | 立体声输出不低于8Ω/250W×2、4Ω/400W×2；频响不低于20Hz-20kHz±0.5dB，失真≤0.01%，信噪比>102dB。输入灵敏度/阻抗：音乐0.3V/22kΩ，话筒0.017V/3.3kΩ。功能：MP3、蓝牙、录音、升降调、音量限制；功耗840W。 |
| 8 | 话筒设备 | 接收机参数： 1、振荡方式: 锁相环频率合成；频率范围不低于UHF490MHz-950MHz；频率稳定性不低于±0.001%；调制方式：FM；信噪比：＞100dBA；相邻信道抑制：＞60dB 失真度:<0.5%@1KHz；接收灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB 电源供应：DC 12V-15V；音频输出：6.3MM接口非平行输出：+12DBU；XLR接口平行输出：+18DBU； 发射器参数： 2、类型：电容式； 极性模式：单一指向性； 频率响应：40Hz-20KHz ；话筒灵敏度：-43±3dB@1KHz；载波频率不低于UHF490MHz-950MHz；频率稳定度：±0.001%；信噪比：>60dB；邻频干扰比：>80dB ；动态范围：≥100dB ； 3、含一个无线领夹话筒，一个有线鹅颈话筒。 |
| 9 | 显示器 | 85英寸4K显示器，不低于2个HDMI接口，不低于2个USB接口，分辨率不低于3840*2160，含1根25米HDMI高清线，含安装及5年维保服务。 |
| 10 | 行业应用软件 | ▲1、支持B /S管理架构，可通过移动设备通过网页方式对机房进行远程管理，包括远程开关机、时间同步、系统切换、消息广播等操作，可对电脑本地硬盘操作系统（xp\win7\win8\win10\linux）的立即还原和还原点瞬间创建（签订合同时提供第三方检测报告或功能界面截图、白皮书等证明材料）； ▲2、支持SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和同传（签订合同时提供第三方检测报告或功能界面截图、白皮书等证明材料）； 3、支持MBR分区系统和GPT分区系统混合安装,可支持60个以上的不同操作系统； 4、支持从WINDOWS界面对1000台以上的电脑进行数据差异拷贝，非增量拷贝、变量拷贝、进度同步等上一代部署方式。根据网络状况可选择广播、组播、单播等方式； ▲5、支持操作系统分权管理，可分配不同的管理员管理不同的操作系统（签订合同时提供第三方检测报告或功能界面截图、白皮书等证明材料）； 6、支持批量修改Windows用户登录名、计算机名和IP地址以及对3DMAX、CAD等图形设计、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活。 |
| 11 | 专业设备柜 | 1、柜体组合式模块化设计，可按现场尺寸调整（参考设备尺寸：a、机械臂尺寸：高0.7m，底座直径0.16m；b、智能小车尺寸：342*256*172mm(未包含天线长度)；） 2、结构：上半部分玻璃门展示区，下半部分封闭储物区（抽屉/柜门）；外观：哑光灰色柜体+黑色金属边框。 柜体板材：材质：E1级环保颗粒板/多层实木板（可指定），甲醛释放量≤0.124mg/m³，厚度：侧板≥18mm，层板≥25mm（承重≥50kg/层，不变形），背板≥5mm；工艺：四面封边，防水防潮，边缘光滑无毛刺，无甲醛异味。 3、金属框架与五金件：框架：冷轧钢/铝合金型材，厚度≥1.2mm，表面静电喷塑处理，防腐防锈，无掉漆、划痕；玻璃门：钢化超白玻璃，厚度≥5mm，防爆防刮，边缘磨边处理；五金：液压铰链（开合≥10万次）、静音滑轨、不锈钢拉手，带防倾倒装置，安装稳固；可选：玻璃门配磁吸缓冲，关闭静音无碰撞。 4、LED照明系统：光源：嵌入式LED灯带，色温3000-4000K（暖白光），显色指数Ra≥80；控制：触摸/感应开关，可独立控制，亮度可调（可选）； 电源：220V/50Hz，低电压安全供电，无频闪、无眩光，节能省电；布线：隐藏式走线，无外露电线，不影响外观。 5、环保与安全：所有材料均符合国家环保标准，无甲醛、苯等有害物质超标；板材阻燃等级达到B1级（可选）；玻璃采用钢化工艺，破碎后呈钝性小颗粒，无尖锐棱角；金属件无毛刺、无锐边，避免划伤。 6、工艺与细节：柜体拼接缝隙≤1mm，水平、垂直误差≤2mm；表面平整光滑，无气泡、鼓包、开裂；柜门开合顺畅，无异响，关闭后与柜体齐平；背板与柜体连接牢固，无松动、变形。 |
| 12 | 系统集成 | 包含六类非屏蔽4对双绞线；安装双口面板；多媒体地插；六类非屏蔽面板模块、水晶头、1.5m网络跳线、24口RJ45配线架、理线架；JDG管等材料，含JDG管路开槽铺设及线缆穿管，81工位，满足学生工位网络点≥1个，教师工位网络点≥2个，教学多媒体设备有专用网络信息点等使用要求；包含原线路拆除。 |
| 13 | 110寸交互智能一体机 | ★1、整机屏幕采用不低于110英寸液晶屏。（签订合同时提供符合国家及行业相关管理规范要求的第三方检测机构出具的检测报告） 2、整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9,分辨率3840×2160。整机输入接口具备不低于3路HDMI IN，不低于5路USB口(至少包含2路USB3.0)，不低于1路TYPE-C接口，不低于1路RJ45 IN，不低于1路RS232;输出接口具备不低于1路AUDIO OUT，1路RJ45 OUT。 ▲3、嵌入式系统版本不低于Android 14，内存≥8GB，存储空间≥128GB，整机嵌入式系统采用8核CPU，主频≥2.1GHz。（签订合同时提供符合国家及行业相关管理规范要求的第三方检测机构出具的检测报告） ▲4、整机具备两路RJ45双网口，支持网络交换的功能，实现交换机功能，能为教室内其他有线网络设备提供便利。（签订合同时提供符合国家及行业相关管理规范要求的第三方检测机构出具的检测报告） 5、整机内置2.1声道扬声器，前朝向功率≥15W中高音扬声器2个，后朝向功率≥20W低音扬声器1个，额定总功率50W。整机上边框内置8阵列麦克风，支持回声消除、背景噪音抑制和增益补偿。 ▲6、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥4800万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。（签订合同时提供符合国家及行业相关管理规范要求的第三方检测机构出具的检测报告） - 三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机，支持将自定义图片、动画设置为开机画面。 8、整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号≥LMP 11。 ▲9、整机内置双WiFi6无线网卡(不接受外接),在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。（签订合同时提供符合国家及行业相关管理规范要求的第三方检测机构出具的检测报告） 10、支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 11、支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。 12、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电，支持65W快充。（签订合同时提供符合国家及行业相关管理规范要求的第三方检测机构出具的检测报告） 13、支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体。（签订合同时提供符合国家及行业相关管理规范要求的第三方检测机构出具的检测报告） 14.整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作，部署单根网线可实现Android、Windows系统双系统有线网络连通。 15.OPS模块：CPU：≥6核12线程，主频≥2.5GHz，最大频率≥4.4GHz，三级缓存≥18MB，支持DDR5，内存≥8G，存储≥256G；具有独立非外拓展的电脑USB接口，至少具有3个USB3.0接口，至少具有1个Type-C 接口；至少具有1个HDMI out 接口；至少具有1个DP接口。 16、110寸定制绿板整体结构：由两块安装于一体机侧面的固定黑板组成。整体尺寸：7500*1490mm，黑板部分2500*1490mm(可根据多媒体设备调整尺寸) 17、110寸定制绿板黑板材质要求：采用金属烤漆面板，板面滚涂抗酸碱、耐溶济的特制专用烤漆，呈墨绿色，板面可兼容所有的粉笔，无尘粉笔，水溶性粉笔，无尘水笔板书，实现板书无尘。笔迹均匀，字迹清晰，易写易擦，不反光、不变形，整板无拼接，厚度为≥0.3mm，表面漆膜硬度：≥8H，经耗磨仪一万次摩擦后不露底，表面粗糙度仍可达到1.8 um。光泽度＜12%，没有明显眩光；表面附有保护膜。边框采用高档银白色铝材，色泽柔和，不反光。包角材料采用抗疲劳ABS工程塑料，模具成型，无锐角，边框与书写面板的固定。全部实行隐形安装，没有裸露金属紧固件。 |
| 14 | 台式计算机 | ★1、操作系统:预装正版操作系统 ★2、CPU:物理核心数≥16、主频≥2.1GHz、末级缓存容量≥30MB、线程数≥24、热设计功耗≤65W及内存的最高速率≥4800MT/S、通道数≥2和位宽≥128bit ★3、主板(芯片组):主板系列芯片组DMI 通道最大数≥8, PCI Express 通道数的最大值≥24，支持pcie 4.0；支持DDR5系列内存扩展，I/O规格USB端口数≥14，其中支持USB3.2个数≥10； ★4、内存:内存类型≥DDR5;内存条数量≥1;内存条容量≥16GB; ★5、硬盘:硬盘类型≥M.2 SSD;硬盘数量≥1;硬盘容量≥1TB ★6、显示器:尺寸≥23.8寸;分辨率≥1920×1080;屏幕比例≥16：9刷新率≥100HZ，接口≥VGA+HDMI，静态对比度≥3000：1； ▲7、外部接口:机箱前面板≥4*USB3.0 接口(其中≥3个USB 3.2 Gen2 Type-A端口，≥1个USB 3.2 Gen2 Type-C端口)，后置：≥3个USB 3.2 G1 Type-A端口；≥2个USB2.0端口，≥1*HDMI+ DP 接口；主板插槽≥1个PCIe4x16插槽；≥1个PCIe3x1插槽；≥2个M.2接口； ★8、机箱: ≤8L 9、电源≥240W 90%能效电源； 10、保修服务：原厂商（主机，键盘，鼠标）三年全保修+4年供应商上门质保，费用包含在投标总价中。 |
| 15 | 人工智能教学实验箱 | 一、硬件参数 1.实验箱结构：实验箱箱体采用铝合金包边，箱体内部采用分层结构，至少分出显示屏区，实验区和储物区，键盘、鼠标、机械臂、实验物块可存放在储物区的专用存放区，实验时可放到实验区的专用放置区进行实验（包括机械臂放置区、实验物块放置区）；箱体带卡扣，方便实验箱的设备安全管理；针对实验功能，实验箱具有整体化、一体化设计，不接受散件拼装。 2.嵌入式AI运算单元：至少采用六核架构，运算能力至少达到67TOPS、支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算，最高运算能力不低于67TOPS；支持TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等一系列的框架网络模型、不低于4GB内存；不低于32GB 外存。 ★3.配备不低于10英寸、分辨率不低于1920*1080的显示终端。 4.AI运算单元主板：提供有CSI摄像头接口、电源接口、40PINI/O接口、TYPE-C接口、RJ45千兆网口、USB接口、DP接口、M.2接口等常用接口。 5.AI控制单元：搭载32位微处理器核心板；标配摄像头接口、SWD下载接口、TTLUART接口等常用接口。提供一键启动复位功能，控制传感器、机械臂等单元进行启动和复位。 6.AI通用底板：主板设计方式：采用整块PCB板设计方式；AI运算单元主板、AI控制单元、语音识别单元、AIoT无线传感单元、AIoT无线通信单元、RFID射频单元固定在AI运算单元主板上，保证系统整体性、一体化。配备可编程指示灯。同时也需具有机械臂复位和机械臂紧急停止功能。RFID单元接口，需支持多种不同频段的RFID单元；至少配备2组无线传感网络接口，可自动识别多种传感网络。具有板载蜂鸣器、按键等常用资源。 7.双目摄像头：高清无畸变，USB免驱，支持手动调物距，可实现双目同步/识别/标定测距/深度检测，移动式摄像头，方便实现标定、跟踪等学习，需要提供双目摄像头测距算法，与机械臂手眼标定后的基坐标系的空间位置坐标算法。 ★8.六关节机械臂：机械臂为全自主开发架构，源代码完全开放，可在机械臂的主控上直接进行开发及支持使用边缘计算平台进行开发。 9.为适配多场景教学，需提供机器臂夹爪，且支持替换。至少具备高精度的刚性物体抓取和自适应贴合不规则或易损物体抓取的功能。 10.六关节机械臂主控制器：提供电路原理图和源码，搭载32位微处理器核心板。 11.提供机械臂强化学习仿真场景至少两个：有但不限于Mujoco与PyBullet，实现在仿真场景中与真实机械臂完全1:1的机械臂模型的关节控制与强化学习，典型算法案例，实现机械臂的定点抓取等任务场景。 12.AIoT无线传感单元：至少配备3个无线通信协调器，要求任何一个通信协调器都可以插接到任何一个无线传感网节点上，具体包含：1个ZigBee通信协调器；1个高度集成2.4GHz WiFi通信协调器；一个集成2.4GHz Wi-Fi6、星闪、BLE多模IoT通信协调器。配置3个无线传感网模块，可以支持接口兼容的ZigBee、蓝牙、IPv6、Wi-Fi、LoRa、NB-IoT通信协调器；可以支持接口兼容的多种传感器同时也可以单独调试、可以移动工作。支持还原功能。支持低功耗显示终端，用于显示传感器数据及通信信息。 13.为方便教学管理，设备需支持一键还原功能。无论无线传感网节点插入哪种通信单元和传感单元都可以自动识别。即使单元原有程序完全损坏，也可以实现一键还原功能（签订合同时提供完整程序还原截图证明材料）。 14.AIoT无线通信单元：配备3个无线通信协调器，包含：1个ZigBee通信核心板；1个高度集成2.4GHz WiFi通信核心板；一个集成2.4GHz Wi-Fi6、星闪、BLE多模IoT通信协调器。 15.传感器单元：传感器单元可实现传感器的开发，至少配备市面上常用的温湿度传感器、直流风扇、光强传感器、继电器、人体红外传感器等传感器。 16.RFID单元：配备13.56M RFID单元（可扩展相同封装的125K、NFC、915M、2.4G等），板载低功耗MCU，Cortex-M0核，独立USB转串口，TFT LCD 显示终端，多路IO扩展，SWD下载口，独立复位，至少可以提供USB、UART、I2C等3种访问方式。（签订合同时提供图片证明）。 17.语音识别单元：至少配备两路麦克风，两路喇叭，状态灯；在线识别通信到AI运算单元，并结合大模型实现语音识别、大模型理解、语音合成等实现对话能力。 18.嵌入式操作系统：搭载64位Ubuntu，Python，TensorFlow、PyTorch、ROS等操作系统。 二、《人工智能教学实验系统》课程资源： 1.实验部分： 平台配套神经网络、深度学习、强化学习、自然语言处理、机械臂运动开发、计算机视觉等不少于15套完整课程教学资源，可一站式提供全部课程所需配套软件运行环境与硬件实训支撑，满足多方向人工智能综合实训教学需求。 2.物品识别与分拣整理项目：AI语音机械臂控制、货物分拣，AR仓库货物分拣。 3．基于YOLO算法的综合项目包括：基于YOLOV8的目标检测项目；基于YOLO的手势机械臂跟踪；图像分割；人体骨骼节点检测。 4.基于机械臂的综合项目：机械臂轨迹可视化具身智能应用；目标检测应用；车牌识别应用；mobilenet网络部署应用；卷积网络部署应用；RetinaFace人脸关键点检测应用；deeplabv3分割应用。 5.支持Whisper语音识别应用。 6.主流大模型应用：多模态大模型应用，多模态大模型智能助手应用 三、其他资源 1.供应商提供永久在线人工智能课程账号至少2个，每个账号应不少于300小时；提供在线课程网址（签订合同时提供截图证明）。 2.供应商配套提供人工智能方向常态化实训支撑服务，包含实训项目案例、教学实验指导文档、课程实施方案，能够派遣专业技术讲师入校开展学生实操实训、教师师资研修、实训项目调试指导。 |
| 16 | 机械臂 | 1.机器人轴数：6轴；最大负载：不低于750g；工作半径：不低于450 mm 2.重复定位精度：不低于±0.1 mm；最大工作速度：不低于0.5m/s ▲3.机械臂末端需具备不少于2个功能按键，功能需包含但不限于：拖动示教按键，通过不同动作，进入拖动模式、轨迹录制模式及停止轨迹录制。末端控制按键，机器人未使能、使能且空闲或处于拖动模式时，通过不同动作，切换指定末端工作的状态，用于控制末端工具。可通过软件的末端IO插件配置要控制的末端DO。（签订合同时提供产品彩页或者实物照片证明，并注明按键位置） ▲4.采用一体化设计，控制器置于底座中，底座需具备电源开关、运行/停止按键、使能按键等至少3个机械按键。（签订合同时提供产品彩页或者实物照片证明，并注明按键位置） 5. 安全要求：机械臂需具备碰撞检测功能、机械臂底座需为椭圆形设计，防止因学生不小心碰撞尖锐边角造成严重伤害；用户手册需具备安全说明板块，内容需包含但不限于：安全警告标志、通用安全、人身安全、紧急情况等注意事项。 6. 支持windows、Android、iOS等平板或PC操作终端，通过网线或WiFi模块与机器人连接； 7. 支持 ROS, Matlab、Labview、C++等控制方式,配置有开发接口，支持二次开发；可适配吸盘、夹爪、滑轨等工业级生态组件，应用场景灵活扩展。 8. 可基于ROS、Matlab、Python、C++等进行控制算法、模拟仿真、控制逻辑开发等领域的科研项目。 9. 配套软件：支持一平台多控制，解决传统一个产品对应一个软件的弊端，增强用户的体验感； 10支持多平台运行，适应 Windows 7/10（32/64bit 操作系统），兼容性高、软件集成了图形化编程、脚本编程两种编程方式。 |
| 17 | 智能小车 | 1、核心处理器：8颗高性能芯片，内建6TOPs算力NPU； 2、内存存储：8GB RAM+64GB ROM；操作系统 ：Linux操作系统； 3、AI传感器1：环形六MIC阵列10米拾音，信噪比65dB； 4、AI传感器2：IMU姿态检测模块 俯仰/横滚（静态）：0.05°；俯仰/横滚（动态）：0.1°；绝对航向（磁辅助）：0.5°RMS；速度精度：±0.05m/s； 5、AI传感器3：RGB单目超广角相机 像素1920*1080@30FPS；视场角：水平FOV124.8°、垂直FOV67°、对角FOV160° F/NO(Infinite)：2.6±5%； 6、AI传感器4：激光雷达 三角测距，频率：4000-9000Hz； 7、扫描距离：0.12m-16m（扫描频率4000Hz），0.28m-16m（扫描频率9000Hz），相对误差为2%；扫描角度：0°-360°，角度分辨率为0.28°； 8、执行机构：驱动电机 无刷电机，供电电压：12V；空载转速：320±10% rpm ；堵转矩：>10kg·cm 、轮组配置 麦克纳姆轮，运动方向：全向移动；直径*宽度：94mm*44mm。 |
| 18 | 操作系统 | 正版操作系统：64 位图形化系统，兼容主流教学应用软件、各类外设驱动；支持域管理、安全策略配置。系统需与本次采购终端硬件充分适配，安装调试完成后整机稳定运行。 |

★2.其他技术要求

标记为政府强制采购节能产品的，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

本项目所有采购设备须适配智能科学与技术专业教学与科研需求，兼容ROS系统及Python、C++主流开发语言，可支撑嵌入式感知、机械臂操控、移动机器人SLAM导航等递进式实验教学场景。中标后供应商须提供完整成套的标准化设备方案，保证各设备间软硬件兼容互通，杜绝技术孤岛。供应商须完成设备送货、安装、调试、部署一站式服务，同步配套完整教学资源，确保设备进场后可快速投入课程实验、科研项目及学科竞赛使用。

（2）质量要求

本次采购所有设备需为全新原装正品、未拆封未使用的全新产品，符合国家行业标准及高校教学设备技术规范，性能稳定、安全可靠，适配长期高频次教学实训使用。设备核心硬件、配套模块质量需达标，传感器、控制器、执行器等关键部件无质量缺陷，可真实模拟物理实验环境。供应商须提供正规质保服务，质保期内提供维修、更换、系统升级及技术答疑服务，保障教学科研工作不间断开展，费用包含在投标总价中。

（3）验收要求

本项目所投产品安装调试完成正常运行7天后，由供应商提出验收申请，项目单位同意后，按照采购方验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。包含并不限于如下：①原厂原包装；②包装完好；③设备清单与响应文件一致；④其他要求：可正常开展课程实验、算法部署与实物验证工作。

如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，成交供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

（4）质保（维保）及售后要求

①本项目质保期三年，招标文件中另有约定的，从其约定（自验收合格之日起，进入质保期）；质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

（5）培训要求

供应商须对采购人相关使用人员（包括但不限于使用科室、项目主管科室等至少10人）进行集中培训，包括但不限于硬件设备使用、软件功能讲解等，集中培训次数以采购人实际需要为准；供应商须根据采购人实际工作需要，对产品硬件及软件使用人员进行点对点单独培训等，相关费用包含在本次报价中。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后20天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

第五章评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、本国产品价格扣除

1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且投标人在投标文件中对此作出承诺的（按照招标文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

3.投标人需按照招标文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。投标人需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

三、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

四、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标（共10项）为重要指标，有1项负偏离扣1分，其余指标有1项负偏离扣0.2分。 | 30 | 客观分 |
| 2.2 | 视频演示1 | 评委根据投标人提供的110寸交互智能一体机（产品清单13）视频演示情况综合评分（每位投标人演示时间不超过7分钟）： 1、所投110寸交互智能一体机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 2、所投110寸交互智能一体机支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体。 以上成功演示每小项全部内容得2分，最多4分，缺项或未提供不得分。 投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 4 | 客观分 |
| 2.3 | 视频演示2 | 评委根据投标人提供的行业应用软件（产品清单10）视频演示情况综合评分（每位投标人演示时间不超过8分钟）： 1、所投行业应用软件支持模板的共享和转让，管理用户可将所属权限下的模板共享给其他管理员，便于其他管理员编辑使用，也可直接转让模板，让被转让的管理员拥有模板所有操作权限，从而实现模板的分权管理。 2、所投行业应用软件支持模板分享链接，管理员可以将编辑模板的链接分享给需要编辑模板的用户，在浏览器中直接输入链接地址即可对模板进行编辑，支持分享日期、分享链接的失效期设置。 3、所投行业应用软件教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔。 以上成功演示每小项全部内容得2分，最多6分，缺项或未提供不得分。 投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 6 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.供货进度保证措施；2.质量保证措施；3.协调配合措施；4.安装调试方案。以上每项内容逐条阐述。 方案内容完整、合理、具有操作性，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包括：1.售后服务内容；2.故障解决方案；3.售后服务体系；4.应急处理方案。以上每项内容逐条阐述。 方案内容完整、合理、具有操作性，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.3 | 培训方案 | 根据本项目采购需求中“培训要求及相关要求”编制方案，内容包括：1.培训内容；2.培训日程安排；3.培训时长；4.培训质量保障措施。以上每项内容逐条阐述。 方案内容完整、合理、具有操作性，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 平均无故障运行时间 | 投标人所投台式计算机（产品清单14）MTBF平均无故障运行时间≥120万小时（不含），得4分，未提供不得分。 备注：提供提供符合国家及行业相关管理规范要求的第三方检测机构出具的检测报告或认证证书或官网截图和链接。 | 4 | 客观分 |
| 5.绿色采购 |  |  |  |  |
| 5.1 | 节能产品 | 投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 1 | 客观分 |
| 5..2 | 环境标志产品 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 1 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日期 ：

一、信用承诺函

二、法定代表人授权委托书

三、投标函

四、开标一览表

五、核心产品品牌一览表

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

十三、分包情况说明及分包意向协议（如有）

一、信用承诺函

信用承诺函

我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在投标、开标、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。

3.投标人为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。

4.投标人应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。

5.未按招标文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效投标处理。

三、投标函

投标函

致：                    （采购人名称）

根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。

7.我方为：□大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业（在对应□内打“√”）

8.我方为：□民营企业□非民营企业□事业单位或其他组织（在对应□内打“√”）

9.我方与本次投标有关信息

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户行：

账号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

四、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

五、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：采购包号：

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

备注：投标人须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

六、投标分项报价表

投标分项报价表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 □是 □否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。

4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：采购包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：采购包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于□中型企业 □小型企业 □微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于□中型企业□小型企业 □微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.货物采购项目中，货物全部由符合政策的中小企业制造，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。招标文件第四章采购需求“项目清单”中的“货物”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写制造商的具体情况。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：

1.我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各投标人所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为□小型、微型企业□残疾人福利性单位 □监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各投标人全称：（加盖电子公章）

日 期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

十三、分包情况说明及分包意向协议

分包情况说明

致：                （采购人名称）

我单位参加项目编号为_______的_________项目（项目名称）中___（采购包号）的投标。拟在中标后将以下非主体、非关键内容进行分包，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同，将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型（大型、中型、小型、微型） | 分包承担主体资质 | 分包标的内容 | 分包合同金额（元） | 占合同总额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：______

日期：_____年___月___日

注：

1.如本项目（包）允许分包，且投标人拟在中标后进行分包的，必须在投标文件中提供分包情况说明。

2.如本招标文件载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并提供资质证书。

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（分包承担主体）：________

甲方承诺，一旦在项目编号为_______的_________项目（项目名称）___（采购包号）中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________

乙方（盖章）：_________

日期：_____年___月___日

注：

1. 如本项目（采购包）允许分包，且投标人拟在中标后进行分包的，必须在投标文件中提供本协议。

2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条

有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

- 投标人须按分包情况说明与所有拟分包承担主体分别签订《分包意向协议》，并在投标文件中提交。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字（签章）：              公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。