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项目名称:淮安市产品质量监督综合检验中心颗粒度
测定仪等设备采购项目 


项目编号:JSZC-320800-HAKJ-G2026-0001




采购单位：淮安市产品质量监督综合检验中心

代理机构：江苏凯进项目管理有限公司
二0二六年九月八日


第一章  投标邀请
受淮安市产品质量监督综合检验中心的委托，江苏凯进项目管理有限公司就该单位的颗粒度测定仪等设备采购项目政府采购项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。
项目概况:淮安市产品质量监督综合检验中心颗粒度测定仪等设备采购项目招标项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2026年9月30日9点30分（北京时间）前提交投标文件。







一、项目基本情况
（一）项目编号:JSZC-320800-HAKJ-G2026-0001
（二）项目名称:淮安市产品质量监督综合检验中心颗粒度测定仪等设备采购项目 
（三）预算金额:120万元  
（四）最高限价:120万元
（五）采购需求:淮安市产品质量监督综合检验中心颗粒度测定仪等设备采购项目 ，详见第五章项目采购需求。
（六）合同履行期限: 合同签订后45日历天内完成供货安装及调试。   
（七）本项目（£是☑否）接受联合体投标。
[bookmark: bookmark132]（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 。
二、申请人的资格要求:
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:
本项目按照以下第 3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。
2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。
注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。
（三）本项目的特定资格要求:无。
（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:
1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
（一）时间:自招标公告发布之日起五个工作日。
（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2026年9月30日上午9:30
（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起五个工作日。
六、其他补充事宜
本项目采购部分设备为进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.招标人信息
名称：淮安市产品质量监督综合检验中心
地址：淮安市健康西路47号
联系方式：郭主任
联系电话：18012088300
2.招标代理机构信息
名称:江苏凯进项目管理有限公司
地址:淮安市智慧谷B1-11楼
联系人:王媛媛      电话：15951265833
3.项目联系方式
项目联系人：王媛媛 电话：15951265833
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏凯进项目管理有限公司在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知
一、总则
1.适用范围
本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。
2.合格的投标人
2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。 
2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏凯进项目管理有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 采购预算中包含代理服务费，本项目代理服务费参照苏招协【2002】002号文标准的70%收取。因此各投标人在报价时必须将咨询费用包含在投标报价中，不需单独列项计取。中标人在领取成交通知书之前须向江苏凯进项目管理有限公司支付代理服务费。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件由以下部分组成:
6.1 投标邀请
6.2 投标人须知
6.3评标方法与评标标准 
6.4 合同格式及条款
6.5 项目采购需求
6.6 投标文件
7.招标文件的更正或补充
7.1 在投标截止时间前，代理公司可以对招标文件进行修改。
7.2 代理公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、淮安市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传相应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传相应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。
10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.投标分项报价表
11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）
13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1 投标有效期为代理公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理公司的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.方案部分
17.1 本项目评标标准中的方案部分采用明标方式进行评审。
四、投标文件上传
18.投标文件的上传
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2 投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。
18.3 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。
18.4 代理公司可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19.投标文件被拒绝接收的情形
19.1 在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。
20.投标文件的修改和撤回
20.1 投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。
20.2 投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。
20.3 投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。
5、 [bookmark: _Toc162083530]开标及评标
21.开标
21.1 代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2 开标仪式由代理公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]22.评标委员会
22.1 开标后，代理公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
  22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23．评标过程的保密与公正
23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 代理公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]24．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理公司将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理公司将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]25.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评标委员会联系。
25.8 异常低价投标审查
25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
25.8.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
26.无效投标条款和废标条款（三个分包均适用）
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6 未通过符合性审查的。
26.1.7 不符合招标文件中第五章规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 按照第 34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 投标人未完全满足第五章项目采购需求“技术和服务指标要求”中带星号（“★”）的指标要求。
26.1.14 投标人未完全按照第五章项目采购需求“技术和服务指标要求”中带星号（“★”）要求提供相关承诺函的。
26.1.15其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2 废标条款
26.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
26.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
6、 [bookmark: _Toc120614219]定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27.确定中标单位
27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 代理公司将在“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1 提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2 向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4 与采购人或者其他投标人恶意串通的。
27.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28．质疑处理
28.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商”登录，从“项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按28.5条的要求提供质疑的均不予受理。
28.2 上述应知其权益受到损害之日是指:
（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。
28.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
28.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑，若质疑投标人针对同一环节提出两次及两次以上质疑，仅受理第一次提出的质疑。
28.5 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，代理公司不予受理。
（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期；
【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】
28.6 投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向代理公司提出，由代理公司负责答复。
28.7 代理公司（采购人）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理公司（采购人）将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理公司（采购人）有权不予受理。
对于内容、格式符合规定的质疑函，代理公司（采购人）将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与代理公司（采购人）联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。
28.8 投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
29.中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
7、 [bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]30. 签订合同	
30.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.货物（包含与货物相关的服务）的追加
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
八、政府采购政策功能落实
32.履约保证金
32.1乙方交纳合同金额的5%作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
33.促进中小企业发展政策
33.1 小微型企业价格扣除
33.1.1 对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.1.2 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
33.2 联合体及分包
33.2.1 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
33.3小微型企业
（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。
33.4残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
33.5监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
34. 节能、环保政策
34.1 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
34.2 节能产品（本项目不涉及）
本项目 (采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。
34.3 环保产品（本项目不涉及）
本项目中 (采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。
34.4 本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。
34.5 节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
35．政府绿色采购
根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
35.1 本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。
35.2 本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能够做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。
35.3 本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。
36. 履约资金扶持政策
36.1 政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
36.2 有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。
37.采购本国产品的支持政策
37.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
37.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“三、投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
37.3 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》，详见第六章“示范格式六”），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
37.4 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
37.5 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：本项目对采购本国产品给予政策支持；适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

第三章  评标方法与评标标准
一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。
二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。
4、 具体标准:
1、价格:30分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分
2、技术部分:30分
（1）投标人所投产品技术参数必须完全满足招标文件第五章项目采购需求中标注“★”技术参数，未完全满足的作无效投标处理。
（2）投标人所投产品技术参数与招标文件第五章项目采购需求“二、技术参数要求”中标注“▲”技术参数要求相比较，以14分为基数，每有一项负偏离扣2分，扣完为止。
（3）投标人所投产品技术参数与招标文件第五章项目采购需求“二、技术参数要求”中未标注“★”和“▲”技术参数要求相比较，以16分为基数，每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。
注：投标人应认真填写投标文件格式中的投标偏离表，每项技术指标及要求需逐一列明，未逐一列明或未进行明确标注的，评标委员会以投报的技术文件和有关证明材料（并对响应内容进行标注）为准进行打分。
3、方案部分:24分
（1）项目实施方案（7分）
主要包含拟投入的技术人员及设备技术方案，方案全面、设备技术响应优秀、性能先进、实现的功能完全满足本项目需求。
方案内容详细、全面满足项目需要的得7分；
方案内容较详细、较全面的得6分；
方案内容基本详细、基本全面的得4分；
方案内容一般，不够详细、全面的得2分；
未提供，不得分。
（2）供货安装调试方案（6分）
投标人应根据招标文件要求提供详细的项目实施方案及进度控制方案，包括安装部署、调试、供货及安装各节点时间进度、人员配置安排等。
方案内容详细、全面的得6分；
方案内容较详细、较全面的得5分；
方案内容基本详细、基本全面的得3分；
方案内容一般，不够详细、全面的得1分；
未提供，不得分。
（3）培训方案（6分）
包含但不限于培训人员资质、培训工作时间安排、培训内容。
方案内容详细、全面，人员资质能力强的得6分；
方案内容较详细、较全面的得5分；
方案内容基本详细、基本全面的得3分；
方案内容一般，不够详细、全面的得1分；
未提供，不得分。
（4）项目验收方案（5分）
提供详细的验收方案，验收方案内容详细完整，表述准确清晰、可操作性强的得5分；
验收方案内容较详细、可操作性较高得4分；
验收方案内容基本合理、可操作性一般得2分；
验收方案内容不够详细、可操作性差得1分；
未提供，不得分。
4、商务部分:11分
（1）投标人或所投产品生产企业具有ISO 9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证和ISO50001能源管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高得3分，没有的不得分。（提供有效期内证书扫描件、全国认证认可网站查询截图加盖投标人电子签章）
（2）投标人自2023年1月1日起至今（以合同签订日期为准）承接过类产品供货业绩的，每提供一个得2分，最高得6分。（提供合同扫描件并加盖投标人电子签章）
（3）投标人所投产品在满足招标文件要求免费质保（设备1保质期1年，其他设备保质期3年）基础上，每增加一年免费质保期的得1分，本项最高得2分。（提供承诺函加盖投标人电子签章，格式自拟，不承诺不得分）
5、售后服务（5分）
就投标人提供的售后服务方案进行综合评审，内容包括但不限于：售后服务范围及内容、售后培训及频次、售后服务人员及设备配备、售后响应时间、质保期外的售后服务范围等情况。 
方案内容完整，售后服务范围及内容全面且清晰，售后培训方案可执行性强的，配备专业售后服务人员及设备，售后响应时间相较其他投标人迅速，交付使用后全周期免费维修详细列明、服务承诺及保证条款设置有处罚措施的，得5分；方案内容较完整，售后服务范围及内容较为全面且清晰，售后培训方案可执行性较强，配备售后服务人员及设备较专业，响应时间相较其他投标人适中，交付使用后全周期免费维修售后较详细列明的得3分； 方案内容一般，售后服务范围及内容基本明确，售后培训方案可执行性较弱，配备售后服务人员及设备单一，交付使用后全周期免费维修售后服务范围阐述简单的，得1分；未提供，不得分。






















第四章  合同格式及条款
注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。



                 编号：
买方（甲方）：  淮安市产品质量监督综合检验中心    
卖方（乙方）：                              
一、说明：
经买方申请，          于      年 月 日组织                           项目所需检测设备及相关服务的招标，       ，确定由卖方中标。
二、合同条款： 
合同由买卖双方签订，并依据                 号招标文件规定，按下列合同条款买方同意购入，卖方同意卖出下列设备及服务。
1． 设备名称、型号规格、数量及服务内容。
	序号
	设备名称
	生产单位
	型号
	台（套）数
	价格（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	￥      .00


技术规格、参数及其他要求见附件。
2．合同总价（大写）：人民币            元整。（小写）：￥     .00元。
2.1上述合同总价包括：本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具、包装费、运输费（运抵买方指定场地）、保险费、装卸费、安装费、调试费、检定校准费、培训费及售后服务等所需费用及税金。
2.2本合同总金额不得做任何变更与调整。
在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。
如设备需计量部门检定或校准方能使用的，卖方须提供检定或校准所必须的配件。
3.交付使用时间：
3.1合同签订后   日内供货安装到位，完成全部设备、材料、备品配件及专用工具的交付，安装、调试并验收合格，交付买方使用。
3.2收货人：淮安市产品质量监督综合检验中心
3.3交货地点：                  。（具体房间号由采购人指定）；
3.4交货时间：正常工作日内的工作时间；
3.5到货通知：卖方应在到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知买方，安装调试需在工作日期间完成。
3.6包装要求：设备包装应符合国家标准，全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。
4.买方付款方式及期限：
根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》要求，在合同签订收到发票后采购人向中标人支付合同总金额的     %。乙方供货安装调试完毕且验收合格后且无质量、服务问题，甲方履行剩余付款义务,一次性付清（不计利息）。
5.安装、调试及验收
5.1卖方负责设备安装及调试，直至设备正常运行。安装、调试的所有费用由卖方承担。如设备不能通过验收，买方有权退货，卖方应退还买方所有款项，并赔偿买方一切损失。
设备安装、调试所需的各种材料、工具和仪器仪表由卖方自行提供。
5.2卖方须提前至买方指定场地进行（即交货地点）勘察，确保设备摆放地点能满足设备的运输、摆放、安装、调试的条件，特别是设备的安装和调试对买方场地面积、空间、水、电等环境有特殊要求的。如因上述事宜导致设备无法安装、调试或买方正常使用的，由卖方承担改造买方指定场地的所有费用，否则买方有权解除本合同，卖方应退还本合同项下的所有款项，并赔偿买方损失。
5.3卖方在本次买卖过程中（包括但不限于交货、安装、调试、验收）发生的人员伤亡和财产损失由卖方承担，与买方无关；
5.4卖方在设备安装、调试、验收过程中，买方提供下列条件和配合，超出下列范围的由卖方自理：
         。
5.5设备的制造应符合相关标准或规范并据此验收：标准、技术参数、招标文件、标书以及卖方明示承诺。
5.6设备、材料安装、调试结束，买、卖双方派员共同验收，达到验收标准及相关功能要求后，双方签署验收合格单，为验收合格。设备验收不合格的情况包括：
（1）卖方未能提供生产设备所需的营业执照、检定校准证书、免费质保和后期售后承诺函及其他相关证件；
（2）设备功能和性能未能达到国家相关标准的规定；
（3）设备功能和性能未能达到技术参数承诺的内容；
（4）设备未能达到应有的功能和性能；
（5）技术参数中约定设备/配件为进口产品，卖方未能提供报关文件及其他证明材料；
（6）卖方未提前勘察买方现场安装环境，造成无法安装、调试或买方正常使用的；
（7）卖方没有按照明示承诺执行；
（8）其他情况。
6．技术服务要求
6.1技术资料
6.1.1仪器使用操作说明书、仪器维护的有关资料及质量认证书
6.1.2相关仪器维护、维修技术资料
6.2技术服务
6.2.1设备安装、调试和验收：仪器到达买方实验室现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在用户提出10日内完成。
6.2.2培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。
6.2.3根据相关标准相关检验项目提供不少于1次免费上门培训和公司为买方免费培训不少于2人。
6.2.4保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，卖方不再收取因此产生的任何费用。
6.3质保期
6.3.1卖方所供设备、材料及安装的质量保证期为     年，自本项目验收合格之日起计算。在质保期内所提供零配件及维修服务全部免费。保修期后，保证长期供应零配件和正常的售后服务；
6.3.2在质保期内，因卖方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接买方通知后，
   小时内响应，并在   小时内赶到买方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。
6.3.3在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，应在6.3.2条款中所述的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。
6.3.4质保期满后，如设备出现故障，卖方在接买方通知后，仍应在6.3.2条款中所述时间内响应、派人赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费（卖方应随设备提供一份与本设备有关的相关备品、备件的报价清单）。
6.4售后服务
6.4.1厂家具有在中国境内的售后服务体系。
6.4.2能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务，快速响应（48小时内到达项目现场）。
6.4.3生产方在中国境内应有属于自己的客户培训及支持中心，为买方提供仪器使用和应用支持，为买方提供分析咨询演示分析和培训等服务。
6.4.4在中国境内还应该提供厂家自身的零备件供应体系，方便客户购买消耗品和零备件。配件费及维修维护费均为酌情收取成本费。
6.4.5本类型工作站软件发布新的版本后，供方应主动免费给用户升级。
7．违约责任
7.1卖方未按合同规定的质量、数量交货的，买方有权拒收且有权单方解除本合同，并由卖方赔偿买方的直接损失和间接损失。
7.2卖方逾期交付应向买方支付违约金。每逾期1天，按合同总价的千分之一计算支付违约金，总违约金最高不超过合同总金额的5%。卖方逾期交付超过30天的，买方有权解除合同，卖方应退还买方交付的所有款项，并赔偿损失。
逾期交付为卖方未在第3条款约定的交付期限内完成交付并验收合格。
交付期限不因场地改造等情况而延长。双方另有约定的除外。
7.3卖方不能交付或不能完成合同，卖方应双倍返还买方已支付的货款。
7.4本合同所有货物的制造及安装、调试，都必须由卖方承担，不得分包给其他单位。否则，买方有权按卖方不能交付或不能完成合同处理。
7.5买方未按合同规定的时间和要求向卖方提供相关安装条件等，卖方有权顺延交付时间。
8．其他约定：
8.1卖方保证所提供的设备、材料、技术等不存在侵犯第三人合法权益的情况。买方使用卖方提供的设备、材料，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉时，一切后果由卖方负责。因侵权事宜导致买方无法继续使用的，卖方应退还本合同项下的全部款项，并赔偿买方的所有损失。
8.2技术参数、招标文件、标书以及卖方承诺是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。
8.3甲乙双方如果涉及名称变更，必须及时告知对方，并继续履行合同和服务。
8.4未尽事宜、双方协商解决。如协商不能达成一致，则任何一方均可将争议提交签约地人民法院诉讼解决。
8.5.合同的生效：本合同一式四份，自买卖双方签字、盖章之日起生效。
	采购方
	供货商

	采购单位（章）
淮安市产品质量监督综合检验中心


代表人：
电话：
日期:
	供应商（章）



代表人：
电话：
日期:

	见证单位（章）



代表人：
电话：
日期:






技术参数协议
一、技术参数


采购商确认：                                  供应商确认：

                                                                     年    月    日








第五章  项目采购需求
一、采购清单
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	备注

	设备一
	颗粒度检测仪
	台
	1
	接受进口产品

	设备二
	总硫闪蒸进样器
	台
	1
	

	设备三
	电池重物冲击试验机
	台
	1
	

	设备四
	电池针刺、挤压一体机
	台
	1
	

	设备五
	可分散性测定仪
	台
	1
	

	设备六
	吸收速度测定仪
	台
	1
	

	设备七
	纸餐具挺度测定仪
	台
	1
	

	设备八
	纸吸管戳穿性能测定仪
	台
	1
	

	设备九
	纸吸管挺度测定仪
	台
	1
	

	设备十
	气动边压（粘合）取样器
	台
	1
	

	设备十一
	电池交流内阻测试仪
	台
	1
	


二、技术参数要求：
设备一、颗粒度检测仪
★用途：用于可检测纯水、溶剂、酸（HF除外）、碱等电子化学品中颗粒度和数量检测，必须满足：JIS B9925：2010、GB/T 29024.2-2016、GB/T 11446.9-2013、SJ/T 11638-2016等的相关标准。
1、技术参数
1.1可测样品：包括纯水、溶剂、酸（HF除外）、碱等任何不会腐蚀接触样品部件材质的液体；
★1.2测量原理：光散射法；(投标人参加投标时，提供产品的宣传彩页或官网截图等证明文件加盖投标人电子签章，未提供作无效投标处理)
1.3测试方式：Off-line （离线）测试；
★1.4粒径范围：包含0.5μm～20μm，最小测试粒径0.1μm～0.5μm；(投标人参加投标时，提供产品的宣传彩页或官网截图等证明文件加盖投标人电子签章，未提供作无效投标处理)
1.5粒径设定通道：可通过控制器自行扩充至10通道；
1.6取样针筒：容量≥25mL，PP材质，内部PFA涂层，取样误差≤0.5mL；
1.7流速：5～100mL/min ，误差值≤1%；
▲1.8液体导入采用流体毛细管技术；
★1.9光源：镭射二极管，波长 780nm，输出功率：≥5mW，镭射等级Class1,IEC 60825-1；
1.10 光检测器：PIN 型光电二极管；
1.11 可测试粒子浓度：最大浓度不小于1200 颗/mL，同时可检测低颗粒浓度样品，如超纯水、高纯试剂等；
1.12 接液部位材质：合成石英、PFA、PTFE，保证接液部位不产生新的颗粒；
★1.13侦测效率：包含70%～110%；
1.14数据传输界面：传输至控制器，触摸屏操控，无需外接电脑；
1.15 数据输出方式：内置打印机/记忆卡存储；
▲1.16 测试模式：手动测试、平均值测试、循环测试、定时测试；(投标人参加投标时，提供产品的宣传彩页或官网截图等证明文件加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
1.17样品检测时的模式：清洗模式、测试模式、清洗&测试组合模式；
★1.18测试标准：符合JIS B9925：2010、GB/T 29024.2-2016、GB/T 11446.9-2013、SJ/T 11638-2016等的相关标准；
▲1.19漏液报警：自带漏液报警装置，在发生漏液时，自动切断镭射光源，保护核心部件；
1.20上限警报：针对粒径选择，计数值的particle 超过所设的上限值而产生警讯；
▲1.21安全防护：附透明外罩，防止样品喷溅到使用者，外罩附安全装置，拆除外罩时，机台无法运行。
2、功能特点
控制化学品中的粒子，采用模块化设计离线测试各类化学品，如半导体制造过程中的超纯水、高纯电子化学品、溶剂和清洗用化学剂等。
3、运行环境
温度15～35℃，湿度不超过85%（无结露）。
4、配置清单
	编号
	品名规格
	单位
	数量

	1
	传感器
	EA
	1

	2
	控制器
	EA
	1

	3
	取样器
	EA
	1

	4
	4mm管路
	EA
	2

	5
	讯号线
	EA
	1

	6
	电源线
	EA
	1



5、其他：
	编号
	品名规格
	单位
	数量

	1
	57mm热感打印纸
	EA
	2

	2
	原厂出厂报告
	EA
	1

	3
	英文和中文操作说明
	EA
	1

	4
	1G  CF卡
	EA
	1

	5
	取样针筒
	EA
	1




设备二、总硫闪蒸进样器
★升级加装总硫闪蒸进样器1套（用于气态烃及液化石油气中总挥发性硫测定的进样装置（紫外荧光法））；升级改造采购方原有型号苏州埃兰分析仪器有限公司生产的Elab5500型总硫测定仪，升级后的设备满足：NB/SH/T0917-2015和《液化石油气》（GB 11174-2025）等的相关检测标准。
1、硬件改造技术参数：
1.1气体闪蒸进样器温控范围：室温～250℃；
1.2满足气袋进样和钢瓶进样两种模式，无需切换；
1.3流量控制精度：≤0.1ml/min；
▲1.4要求气体闪蒸进样器内部管路全流程钝化。保证测定气体中1ppb含量的总硫样品无吸附（验收标准）；(投标人参加投标时，提供产品的宣传彩页或官网截图等证明文件加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
1.5开放式通讯接口，配转换模块后可以与任何一家总硫分析仪进行连接使用；
1.6 配套相关数据分析软件，在气体进样模式下，软件输出含mg/m³单位，测量结果单位为mg/m³。
2、硬件改造后功能特点：
[bookmark: OLE_LINK1]2.1能够分析气袋和钢瓶中的气体样品的总硫进样分析；。
2.2系统内部管路全部经过钝化处理，不会吸附活性硫化物，如硫化氢、硫醇等物质。避免样品中硫化物的损失，影响测定结果。
3、运行环境
3.1环境条件：
工作温度：15℃～28℃；
工作湿度：10%～75%。
[bookmark: _Hlk234913490]3.2电源要求：
电压：220V （±10%），50Hz；
功率：300W。
4、其他需要的内容：提供操作说明书1套。
5、升级改造配置清单
	序号
	名称
	数量

	1
	气体闪蒸进样器
	1台

	2
	钢瓶支架
	1套

	3
	钢瓶快速连接接头
	2个

	4
	聚四氟乙烯管
	3米

	5
	硅橡胶管（外径6mm,内径2mm）
	50cm

	6
	气体氮吹浓缩装置(12位）
	1个



设备三、电池重物冲击试验机
★用途：用于锂原电池和其它原电池、以及锂离子电池（用于移动电话、笔记本电脑、摄像机等数码电子产品）、镍氢、镍镉以及铅酸电池（用于电动工具、玩具、电动自行车等产品）的重物冲击试验 ，必须满足：GB8897.4-2002、GB/T18287-2000、IEC60086-4： 2000、UL1642： 2006、UL38.3、SN/T1414.1-2004、SN/T1414.3-2004、GB 31241-2022、SJ/T11815-2022、SJ/T11808-2022等的相关标准。
1、技术参数
1.1重锤提升高度：300mm～1500mm；
▲1.2高度允差范围：0～+5mm；(投标人参加投标时，提供产品的宣传彩页或官网截图等证明文件加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
1.3工作腔底面面积：不小于600mm×600mm；
1.4适用样品最大尺寸：500mm；
1.5操作区和工作腔为一体机；
1.6 重锤重量：9.1kg±0.1kg；
1.7金属棒：直径15.8mm±0.2mm；
★1.8试验内箱尺寸：600mm(长)×600mm(宽)1000mm(高)，内箱钢板厚度≥8mm。
2、其他：供货时提供设备的第三方校准报告/计量检定证书。

设备四、电池针刺、挤压一体机
★用途：用于该设备用于模拟动力蓄电池单体、模组、PACK 级别电池包及结构件在使用、运输及储存过程中，遭受挤压的情形，人为呈现电池在遭受强大外力挤压时可能出现的不同状况，以考核和评定产品在挤压环境下的安全性的测定，必须满足：GB 46460-2025、GB 31241-2022、GB/T36276-2023、GB 43854-2024等的相关标准。
1、技术参数
1.1挤压速度：0.1mm/s～25mm/s(可调)；
1.2有效测力范围：0～100kN；
1.3具备温度采集和电压采集功能；
1.4视频监视功能(录音、录像)；应在玻璃视窗以外设置摄像头用于监控试验过程。
1.5防爆、阻燃、过载、过流、过位、过热、漏电的保护和报警功能；
1.6具有抽风排气灭火功能；
1.7力测量精度：±1%以内；
1.8位移控制精度：±1%以内；
1.9速度控制精度：±0.5%以内；
★1.10控制软件：为便于二次开发及升级，制造原厂应提供具有相关知识产权的测试软件，并提供永久授权，支持免费升级；
1.11适用样品最大尺寸：500mm(长)*400mm(宽)*400mm(高)；
1.12试验机箱外形尺寸：约1200mm(长) ×800mm(宽)×2600mm (高);顶可拆卸，内箱尺寸：≥600mm(长)×500mm(宽)500mm(高)，内箱箱厚度≥5mm。
2、功能特点：抽风风扇应采用金属叶片。
3、配置清单：
含直径为25mm的钢质半圆柱体（用于长度不小于25 mm的方型软包装电池）, 直径Φ5 mm的耐高温钢针（如钨钢,针尖的圆锥角为45°,10支）,以上半圆柱体及钢针均为可拆卸式，以用于针刺或挤压试验。
4其他：供货时提供设备的第三方校准报告/计量检定证书。

设备五、可分散性测定仪
★用途：用于卫生纸，纸巾可分散性能及湿巾可冲散性的测定，必须满足：GB/T20810-2018、GB/T 20808-2022、GB/T 27728.1-2024等的相关标准。
1、技术参数：
1.1加液体积：5L；
1.2转子转速：(250±1)r/min、(350±1)r/min ；
1.3测试时间：（0～999s）；
1.4气源压力：0.40±0.02MPa；
1.5气源流量：10.0±0.5L/min.
2、功能特点：
▲2.1仪器适配纸巾及湿巾两种测试模式，一键切换；(投标人参加投标时，提供产品的宣传彩页或官网截图等证明文件加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
▲2.2仪器针对纸巾及湿巾不同产品的检测，配置双转子；(投标人参加投标时，提供产品的宣传彩页或官网截图等证明文件加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
▲2.3仪器内置流量计，压力表，屏幕监控数据，精准可靠；
▲2.4仪器内置PLC控制系统，测试数据可打印、可传输至外部PC； (投标人参加投标时，提供产品的宣传彩页或官网截图等证明文件加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
2.5触屏操作，方便智能。
3、运行环境：
3.1电源为220V/50Hz，三爪10A插头；
3.2设备放置桌面，平稳无磁场干扰。
4、配置清单：
	序号
	名称
	数量

	1
	可分散性测定仪主机
	1台

	2
	可分散梅花筒桶盖
	1个



设备六、吸收速度测定仪
★用途：用于卫生巾，女性卫生裤吸收性能的测定，必须满足：GB/T8939-2025、GB/T 39391-2020等的相关标准。
★1、技术参数：
1.1加液体积：5.0±0.1ml；
1.2模块质量：127±2.5g；
1.3回渗压块质量：1085±15g；
1.4测试时间：0～300s.
2、功能特点：
▲2.1仪器测试效率高,可以一次性测试5片卫生巾样品； (投标人参加投标时，提供产品的宣传彩页或官网截图等证明文件加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
▲2.2设备可以自动二次加液，自动加压，自动称重，自动计时；
▲2.3设备可以按照非标模式，设置加液量，测试时间；
▲2.4设备设置了双储液系统，清水罐和合成液罐，一键切换，便于保养；(投标人参加投标时，提供产品的宣传彩页或官网截图等证明文件加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
▲2.5模块底座为防粘材质，不残留背胶；
▲2.6自带天平，自带通信，支持数据导入系统；(投标人参加投标时，提供产品的宣传彩页或官网截图等证明文件加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
2.7触屏操作，便捷高效。
3、运行环境：
3.1电源为220V/50Hz，三爪10A插头
3.2设备放置桌面，平稳无磁场干扰
4、配置清单：
	序号
	名称
	数量

	1
	吸收速度测定仪主机
	1台

	2
	天平（量程范围：0～300g，精度:0.01g）
	1台

	3
	弧形试样座
	5个

	4
	加液模块
	1个

	5
	加压模块
	1个

	6
	清洗罐
	1套

	7
	合成液管
	1套

	8
	内六角扳手
	1套



设备七、纸餐具挺度测定仪
★用途：用于测定纸餐盘整体挺度及纸刀/叉/勺抗弯曲性能，必须满足：GB/T 27591-2025等的相关标准。
★1、技术参数：
1.1餐盘尺寸:直径 120mmm～305mm的浅底盘；
1.2纸刀、叉、勺尺寸范围：长度90mm～220mm；
1.3力值分辨力:0.001N；
1.4示值准确度:示值误差± 0.5%；
1.5测试速度:(25±2)mm/min；
1.6支撑头间距:（30±1）mm；
1.7夹持点到支撑头的距离:40/50/60mm 可调；
1.8下压头底部直径：φ4mm；
1.9回程速度：≤500 mm/min。
▲2、显示：彩色触摸屏。
3、打印输出：模块式一体型热敏打印机；
▲4、通讯输出： WIFI、RS232。(投标人参加投标时，提供产品的宣传彩页或官网截图等证明文件加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
5、功能特点：
▲5.1仪器能根据样品的大小和长度，自动调节压头的按压距离；(投标人参加投标时，提供产品的宣传彩页或官网截图等证明文件加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
5.2配备3套夹具，即可测试不同尺寸的纸餐盘，又可以测试纸刀（叉、勺）；
▲5.3触屏操作，实时显示测试过程的数据和力值曲线；(投标人参加投标时，提供产品的宣传彩页或官网截图等证明文件加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
▲5.4仪器具有强大的数据处理能力，测试结果准确可靠；
5.5运行环境：室内温度（20±10）℃；相对湿度＜85％。 
6、运行环境：
6.1电源为220V/50Hz，三爪10A插头；
6.2设备放置桌面，平稳无磁场干扰；
7、配置清单：
	序号
	名称
	数量

	1
	纸餐具整体挺度测试仪
	1台

	2
	夹具
	3套

	3
	热敏打印纸
	5卷



设备八、纸吸管戳穿性能测定仪
★用途：用于纸吸管戳穿性能的测定，必须满足：GB/T44833-2024等的相关标准。
★工作原理：在规定的试验条件下，纸吸管的中点处加载特定质量，吸管尖头朝下，以恒定速度垂直戳向封口膜。通过检测纸吸管是否成功戳穿封口膜，来评估其戳穿性能。
★1、技术参数：
1.1测量范围：6mm～14mm外径纸吸管；
1.2夹头质量：1000±10g；
1.3瞬时速度：1.0m/s；
1.4气源：0.4MPa以上的压缩空气。
2、功能特点：
▲2.1搭载高性能伺服电机，控制精度高，瞬时速度可至1m/s以上，满足多种测试需求；(投标人参加投标时，提供产品的宣传彩页或官网截图等证明文件加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
▲2.2安全防护：配备急停按钮，具有超量程、超限位等报警功能，确保操作安全
▲2.3数据可视化：支持测试结果以曲线和柱形图展示，便于直观析；(投标人参加投标时，提供产品的宣传彩页或官网截图等证明文件加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
▲2.4仪器带智能机械手，自动夹持加持点并全完成戳穿测试；
▲2.5仪器具有WIFI数据传输功能，同时配置RS232/USB通信接口，支持远程在线软件更新，提供QMS检测数据管理系统软件，可以对全部检测数据实再海量存储、统计管理功能；(投标人参加投标时，提供产品的宣传彩页或官网截图等证明文件加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
2.6触屏操作，实时显示测试结果，便捷高效.
3、运行环境：
3.1电源(100～240)VAC  2A  50/60Hz；
3.2设备放置桌面，平稳无磁场干扰；
4、其他需要的内容：气源（配空压机）
5、配置清单：
	序号
	名称
	数量

	1
	纸吸管戳穿性能测定仪
	1台

	2
	封口膜架
	1套

	3
	气管（φ8mm 3m）
	1根

	4
	热敏打印纸
	10卷

	5
	封口膜
	1卷

	6
	纸吸管夹持装置
	1套



设备九、纸吸管挺度测定仪
★用途：用于纸吸管挺度性能的测定，必须满足：GB/T44833-2024等的相关标准。
★工作原理：在规定的试验条件下，纸吸管两端受到支撑力，仪器以恒定速度（25±2） mm/min向纸吸管中点施加垂直方向的力，记录纸吸管压折时的最大力值，作为其挺度指标。
★1、技术参数：
1.1测量范围：0～60N；
1.2分辨力：0.001N；
1.3测试速度：（25±2）mm/min（1mm～500 mm/min可设定）；
1.4支座距离：40mm～280mm手动可调；
1.5定位精度：±1mm。
2、功能特点：
▲2.1采用步进电机，位置控制精确，带断电保护功能；(投标人参加投标时，提供产品的宣传彩页或官网截图等证明文件加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
▲2.2安全防护：配备急停按钮，具有超量程、超限位等报警功能，确保操作安全；(投标人参加投标时，提供产品的宣传彩页或官网截图等证明文件加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
2.3人机操作界面采用彩色触摸屏，实时显示力值变化曲线；
▲2.4预置参数，支持一键测试，支持测试结果以曲线和柱形图展示，便于直观分析；(投标人参加投标时，提供生产厂商产品的宣传彩页或官网截图等证明文件加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
▲2.5单位切换：支持N、kgf、lbf等多种单位切换，满足不同测试需求；(投标人参加投标时，提供产品的宣传彩页或官网截图等证明文件加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理)
▲2.6仪器具有WIFI数据传输功能，同时配置RS232/USB通信接口，支持软件在线更新，提供QMS检测数据管理系统软件，可以对全部检测数据实再海量存储、统计管理功能。
3、运行环境：
3.1电源 (100～240)VAC  2A  50/60Hz；
3.2设备放置桌面，平稳无磁场干扰。
4、配置清单：
	序号
	名称
	数量

	1
	纸吸管挺度测试仪
	1台

	2
	内六角（M2.5）
	1个

	3
	热敏打印纸
	10卷



设备十、气动边压（粘合）取样器
[bookmark: OLE_LINK2]★用途：用于为瓦楞纸板的边压（ECT）、粘合(PAT)实验取样而设计的专用取样器，必须满足：GB/T6544-2026、GB/T6546-2021、GB/T 6548-2011、QB/T 1671等的相关标准。
★1、技术参数：
1.1气源压力：适配气源压力范围（0.6～0.8）MPa；
1.2取样宽度： 25mm、32mm、38.1mm、50.8mm、80mm、100mm六档；
1.3取样误差：±0.5mm；
1.4取样长度：0～200mm；
1.5取样厚度：0～18mm。
2、功能特点： 
2.1.采用气动取样，省力；
2.2.取样厚度大，弥补了机械式取样不足；
2.3. 采用进口刀片，刀片锋利，减少取样误差。
3、运行环境：室内温度（20±10）℃；相对湿度＜85％； 
4、其他需要的内容：气源（空压机）
5、配置清单：
	序号
	名称
	数量

	1
	气动边压（粘合）取样器
	1台

	2
	刀片一包
	6包

	3
	内六角扳手
	1只

	
	气管（φ8mm 3m）
	1根



设备十一、电池交流内阻测试仪
★用途：用于电池交流内阻和开路电压的测定，必须满足：GB/T 36972-2026的相关标准。
1、技术参数：
★1.1内阻(AC-IR)量程：3mΩ/30mΩ/300mΩ/30Ω/300Ω/3000Ω(最小分辨率0.1μΩ);
★1.2电压(开路电压OCV)量程：6V/60V/100V/300V(最大300VDC，最小分辨率10uV);
★1.3精度要求内阻：不低于±0.5%rdg.（仪表显示读数）±5dgt.(显示能力的最小单位);
1.4电压精度：不低于±0.01%rdg. （仪表显示读数）±3dgt(显示能力的最小单位)；
★1.5交流电参数：频率1.0±0.1kHz。
2、功能及外部接口
2.1支持触摸屏操作、视窗菜单。
2.2支持LAN\RS232通信接口。
2.3支持外部I/O接口。
2.4支持USB数据存储与拷贝。
3、运行环境
3.1使用环境：0～40℃、80%相对湿度以下(无凝结);
精度保证环境：23℃±5℃、80%相对湿度以下(无凝结)
▲4、必要配置及规格：
4.1电源线：10A-250V电源线，长度不少于2m，导线截面积不低于0.75㎜²；
4.2电池内阻测试仪主机，不少于1台；
4.3测试线：四线屏蔽开尔文测试夹-埃塔（中间编织网两边套管），不低于2跟-2m-φ4直式香蕉插头（双插头H、L双绞）（红+黑））（中间编织网两边套管）
5、其他：用户服务手册、用户手册纸质版和电子版各一份。
★三、总体要求：
1、供货要求
1.1投标人在投标前须自行勘察现场，确保设备摆放地点能满足设备的运输、摆放、安装、调试的条件，特别是设备的安装和调试对买方场地面积、空间、水、电等环境有特殊要求的；
1.2在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，投标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在报价之中，且并不因此而影响交付使用的时间；
1.3设备安装完成后须向采购人提供计量校准证书报告，设备如需计量部门检定或校准方能使用的，投标人须提供检定或校准所必须的配件，此项费用包含在投标总价中；
1.4设备的制造应符合国家相关标准或规范，采购人验收时将以国家相关规范标准、招标文件、投标文件作为依据，验收不合格的产品，采购人有权拒收，由此造成的损失由投标人自行承担；
2、售后要求
2.1质保期限：设备1保质期1年，其他设备保质期3年。在质保期内所提供零配件及维修服务全部免费。保修期后，保证长期供应零配件和正常的售后服务；
2.2在质量保证期内，涉及的与产品质量（非人为因数）相关的服务（包活上门维修、备品备件）费用由中标人承担，不收取任何维修、差旅费等；
2.3在质量保证期外，涉及的与产品质量相关的产品损坏件收取成本费，并收取一定的服务费，差旅费等；
2.4在质量保证期内外，采购人报告故障后2个小时内中标人予以技术响应，如确认需要现场维修时，工程师48小时内到现场，提供正常的技术、备品备件服务，工程师到现场后8小时内排除故障；
2.5应急情况下：因产品质量造成的故障，工程师到现场后8小时内排除故障，恢复仪器的正常使用；在损坏的检测和控制部件维修期间，为不耽误仪器的正常工作，为采购人提供临时性备件，直到采购人的相关部件修复再替换上去，费用由中标人承担；
2.6仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。中标人在中国需设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。
3、人员培训（最基本的要求，可以提供更高要求，另：大型设备有去厂家学习培训名额）
3.1采购人应派遣人员参加中标人提供的仪器操作和维护保养培训，并指定由经过专门培训的执证人员维护保养和操作该仪器；
3.2中标人为采购人提供 2 人及以上的专门培训；设备1质保期内提供2人次的实验室高级应用培训，培训费用由中标人承担（除差旅费外）
[bookmark: _Hlk170416831]3.3按培训内容分为仪器操作和仪器维护，两种培训期限不少于1天（直至教会为止）。(维护培训必须是操作培训合格后)培训经考核合格后，中标人为参加培训人员颁发专门的证书：
3.4最终采购人安装调试期间，中标人安排维修工程师在最终用户现场进行技术指导和培训，包括：仪器构造，工作原理，仪器操作使用，样品分析，日常的维护保养等方面的内容，直到最终用户操作人员能够独立使用仪器分析、会进行维护保养为止；
3.5投标人提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失；
3.6厂商在国内应设有专业的维修站，具备非常完善的售后服务体系，具备培训中心和厂家应用实验室,有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。
★四、商务部分
（一）合同履行期限:合同签订后45日历天内完成供货安装及调试。 
（二）服务地点:由采购人指定。
（三）付款方式:合同签订收到发票后支付合同总金额的40%。乙方供货安装调试完毕且验收合格后且无质量、服务问题后,一次性付清（不计利息）。
付款时，乙方需提供正规发票。等额的增值税发票。








第六章  投标文件





项 目 名 称:



招 标 编 号:



投标人名称:（加盖CA电子公章）
    


日       期：








[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK7]一、投标函
（采购人）:
关于          采购项目（项目编号:           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。
4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。
5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:             
地址:             邮编:             
    电话:             传真:           
         日期:       年     月     日






















二、开标一览表

	[bookmark: _Toc157775468]项目名称
	

	投标报价
总计
	（小写）¥                                   
（大写）人民币  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整

	核心品牌
	 



供应商:        （电子签章）       

















三、投标报价明细表

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
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	投标总报价（人民币：元） 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %。



备注：1、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2、 “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3、 本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4、 投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。


四、技术要求响应偏离表
	序号
	项目采购需求中主要技术
条款描述
	所投产品规格、型号及相应技术参数描述
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商:        （电子签章）      
法定代表人或授权委托人:（电子签章或电子签字）

注:（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。 
淮安市政府采购项目公开招标文件
（2）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。
1

五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件
1、提供下列材料之一:
（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；
（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。
2、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；
3、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:
（1）企业声明函（详见示范格式四）；
（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；
（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。
4、投标人提供营业执照扫描件并加盖投标人电子签章。
5、根据本项目的特定资格要求，投标人还须提供下列资料:无。
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc157775454]
六、综合评分时投标人需提供的证明文件
（投标人根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

七、示范格式
示范格式一                 

法定代表人资格证明
单位名称:
地址:
姓名:     性别:      年龄:      职务:
系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。


特此证明。
                   
                 投标人:    （电子签章）     
                      日期:       年      月    日

                     
注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。

示范格式二
授权委托书
致江苏凯进项目管理有限公司:
本授权书宣告:
委托方:            地址:            
法定代表人:          
受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日
所在单位:                职务:           
身 份 证:                联系方式:       
兹委托受托人       代表我公司参加江苏凯进项目管理有限公司组织的（项目编号:           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与代理公司协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限:至上述事宜处理完毕止。


                          投标人:     （电子签章）    
                                日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
致江苏凯进项目管理有限公司:
我公司参加贵中心组织实施的（项目编号:       ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1、我单位具有独立承担民事责任的能力；
2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


  承诺人:     （电子签章）    
                                日期:       年      月      日

示范格式四                                           
企业声明函（货物类）
致淮安市政府采购中心:
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。                      
                     投标人:        （电子签章）     
                        日期:        年      月      日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五
残疾人福利性单位声明函
致江苏凯进项目管理有限公司:
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:
1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。
2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。
注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    投标人:        （电子签章）    
                        日期:        年      月      日
注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式六
 关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
致江苏凯进项目管理有限公司:
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　
                                日期：　   年　  月　  日         
注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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