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[bookmark: _Toc28359086]第一章 招标公告

项目概况
新能源汽车相关产品检验检测设备更新项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年10月15日15点00分（北京时间）前递交投标文件。






[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320900-JSCS-G2026-0008
2.项目名称：新能源汽车相关产品检验检测设备更新项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：215万元。
5.最高限价：215万元。报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
6.采购需求：根据国家市场监督管理总局的工作部署，盐城市质量技术监督综合检验检测中心拟对新能源汽车相关产品检验检测设备更新：耐压爆破试验机，自动电位滴定仪，X射线荧光光谱仪，电气安全综合测试系统，全自动运动粘度仪，压力脉冲试验机，油液颗粒计数器，超纯水机，水分测定仪等（详细内容见本招标文件第四章）。
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]7.合同履行期限：自合同签订之日起 90 日历天内供货并验收合格。如遇国家政策调整或采购人有其他要求，供应商应适时进行调整。
8.本项目（是/否）接受联合体参与招标：否
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6法律、行政法规规定的其他条件；
1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）；
1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购。投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）文件规定自行填写。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。 
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：于2026年10月15日15点00分（北京时间）。
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章【请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）】、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件，《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。
2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市质量技术监督综合检验检测中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：盐城市质量技术监督综合检验检测中心
地址：盐城高新技术产业区纬七路2号
联系人：王先生
联系方式：051581990987
2.采购代理机构信息
名 称：江苏创盛项目管理有限公司
地 址：盐城市毓东小区8号楼401室江苏创盛项目管理有限公司招标代理部
联系人：杨工
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：15950220718
[bookmark: _Toc28359021]3.项目联系方式
项目联系人：杨工
[bookmark: _Toc120614211]电话：15950220718









[bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Hlt16619475]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
4.3本项目招标代理服务费参照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]002号）文规定取费标准的60%计算，由采购人承担；计取的招标代理服务费最高不超过贰万零捌佰伍拾元（小写：20850元），最低不低于叁仟元（小写：3000元）。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527]7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十五日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人或代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287]10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件。
11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846]13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求（如果有）提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求（如果有）提供培训计划。
14.3投标人需根据招标文件要求（如果有）提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15.投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16.投标有效期
16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541]18.电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]20.投标文件的拒收
20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]21.投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]22.开标
22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]23.评标委员会
23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购人或代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]25．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26.对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
27.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×60%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×60%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×60%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
  采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc513029238]28.确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 代理机构将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29.质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为江苏创盛项目管理有限公司招标代理部，联系地址：盐城市毓东小区8号楼401室，联系电话：15950220718。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30.中标通知书
30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32.货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.政府采购政策功能落实
33.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
33.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
33.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
33.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
33.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8实施本国产品标准及相关政策
33.8.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
33.8.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
33.8.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
33.8.4进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
33.9履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例至5%。
34. 预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为 45 %（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
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第三章  合同条款
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政府采购货物买卖合同




项目名称：新能源汽车相关产品检验检测设备更新项目

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：      年      月      日














使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
[bookmark: _Toc22209]3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。


























第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：
乙方（全称）：
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
1.项目信息
（1）采购项目名称：新能源汽车相关产品检验检测设备更新项目
     采购项目编号：
（2）采购计划编号：
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）；品牌：规格型号：
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	品牌
	规格型号

	1
	耐压爆破试验机
	台/套
	1
	
	
	
	

	2
	自动电位滴定仪
	台/套
	1
	
	
	
	

	3
	X射线荧光光谱仪
	台/套
	1
	
	
	
	

	4
	电气安全综合测试系统
	台/套
	1
	
	
	
	

	5
	全自动运动粘度仪
	台/套
	1
	
	
	
	

	6
	压力脉冲试验机
	台/套
	1
	
	
	
	

	7
	油液颗粒计数器
	台/套
	1
	
	
	
	

	8
	超纯水机
	台/套
	1
	
	
	
	

	9
	水分测定仪
	台/套
	1
	
	
	
	

	10
	总合计（含税）
	元
	


采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
[bookmark: OLE_LINK6]（4）政府采购组织形式：□政府集中采购  □部门集中采购  ☑分散采购
（5）政府采购方式：☑公开招标  □邀请招标  □竞争性谈判  □竞争性磋商
□询价  □单一来源  □框架协议  □其他：
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：□是  □否
      本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☑是  □否
      若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是  □否
      中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是  □否
     中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是  □否
（7）合同是否分包：□是  ☑否
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是  □否
     外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资  □部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
  □是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：  金额：  
        国别：  品牌：  规格型号：
  □否
    （10）是否涉及节能产品：
  □是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
  □强制采购  □优先采购
  ☑否
是否涉及环境标志产品：
  □是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
  □强制采购  □优先采购
  ☑否
□是否涉及绿色产品：
  □是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：
  □强制采购  □优先采购
  ☑否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
[bookmark: OLE_LINK12]  □是  □否  ☑不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：
大写：
分包金额（如有）小写：
大写：
 （2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节第12.2款）：
□全额付款： （应明确一次性支付合同款项的条件） 
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]☑分期付款：  完成全部供货并通过验收合格后，甲方收到进度款发票、上级部门拨款到位后10个工作日内，支付合同价款的90%；剩余尾款于验收合格12个月内，甲方收到尾款发票、上级部门拨款到位后10个工作日内一次性付清 ，其中涉及预付款的： 自合同签订生效之日起，甲方收到预付款发票后10个工作日内、上级部门拨款到位后，甲方向乙方支付合同价45%作为预付款。
□成本补偿： （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件） 
□绩效激励： （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件） 
合同履行
（1）自合同签订之日起 90 日历天内供货并验收合格。如遇国家政策调整或采购人有其他要求，供应商应适时进行调整。起始日期：      年    月    日，完成日期：      年    月    日。
（2）履约地点： 同专用条款 第二节 第23.1款 
（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是  □否
收取履约保证金形式： 供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。 
收取履约保证金金额： 合同金额的10%，采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）降低履约保证金缴纳比例至5%。 
履约担保期限： 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。 
履约保证金的退还：
1）方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
2）时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。
3）条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
4）不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
①中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
②中标人不履行与采购人订立的合同的；
③中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
④中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
⑤中标人将合同内容转包、违法分包的；
⑥中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
5）逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
（4）确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
（5）分期履行要求：  /  
（6）风险处置措施和替代方案：  /  
合同验收
验收组织方式：☑自行组织  □委托第三方组织
验收主体： 盐城市质量技术监督综合检验检测中心，验收工作依据《江苏省政府采购履约验收管理办法》的要求开展。 
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是  ☑否
是否邀请专家参加验收：☑是  □否
是否邀请服务对象参加验收：□是  ☑否
是否邀请第三方检测机构参加验收：□是  ☑否
是否进行抽查检测：□是，抽查比例：☑否
是否存在破坏性检测：□是，☑否
验收组织的其他事项：
（2）履约验收时间： 计划于供应商提出验收申请之日起15日内组织验收 
（3）履约验收方式：☑一次性验收  
□分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序： 同专用条款 第二节 第23.1款 
（5）履约验收的内容： 型号、规格、数量、外观、使用功能等是否满足招投标文件要求。 
（6）履约验收标准： 合格 
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是  ☑否
（8）履约验收其他事项： 因验收不合格而导致增加的整改、退换货等所有费用（包括但不限于第三方检测机构费用等）均由乙方承担。 
组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自 2026 年    月    日生效。
7.合同份数
本合同一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：      年    月    日
合同订立地点：  盐城市  
附件：具体标的及其技术要求和商务要求等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住所
	
	住所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


[bookmark: _Toc27624][bookmark: _Toc20313]第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。




第三节 政府采购合同专用条款

	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	同招标公告及文件

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	同合同通用条款

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	十五个工作日内

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	同合同通用条款

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	同合同通用条款

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	同协议书

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到：
1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%；
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。
2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。
3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	货物交货前由乙方承担保险义务

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	1.货物免费质保期 2 年。（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。

	第二节
第8款补充
	质量保证要求
	1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。
2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。
3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担（双方视项目情况调整）。
4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。
5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。
6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。
7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。
8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	事先未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间及要求
	1.合同款项的支付方式及进度安排：
①自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内、上级部门拨款到位后，甲方向乙方支付合同总价的45% 款项作为预付款；
②完成全部供货并通过验收合格后，甲方收到进度款发票、上级部门拨款到位后10个工作日内，支付合同价款的90%；剩余尾款于验收合格12个月内，甲方收到尾款发票、上级部门拨款到位后10个工作日内一次性付清。
2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：
(1) 发票；
(2) 制造厂家出具的质量检验证书等；
(3) 装箱单；
(4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	1.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
2.退还方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
3.退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。
4.退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
5.逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	免费保修期为 2 年。

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	同合同通用条款。

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	超过质保期的设备，终生维修（含维护），全年提供24小时技术咨询服务，乙方在接到甲方要求对所购设备进行维修通知时，应在4小时内给予答复，并派出设备制造商的专门维修人员24小时内到达甲方现场进行故障确认并维修，12小时内处理完毕，同时提供维修配件清单和报价，只收取零配件成本费（如需异地维修，乙方应向甲方提供临时代用设备）。

	第二节
第15.1款
	修理、重做、更换相关具体规定
	详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。
乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。
2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。
3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额的每日 5‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同，乙方应向甲方支付合同总值 10% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价 10% 的滞纳金。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	按照银行同期存款利息计算。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为  /  ；
（2）向甲方所在地人民法院起诉。
2. 纠纷解决办法
2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。
2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。
3.验收不合格的货物，乙方应在 3 个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额 5 %的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
4.货物验收要求
（1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。
（2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。
（3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。
（4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。
交货时间：自合同签订之日起 90 日历天内供货并验收合格。如遇国家政策调整或采购人有其他要求，供应商应适时进行调整。
交货地点： 盐城市质量技术监督综合检验检测中心 。
（5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的 15 日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章。
（6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。

	
	税费
	1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。
2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

	
	伴随服务
	1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。
2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务：
(1)招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容；
(2)负责货物的开孔，货物的现场安装；
(3)提供货物组装和维修所需的工具；
(4 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；
(5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。
3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

	
	索赔
	1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。
2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
(1)乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。
(2)根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。
(3)用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。
3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

	
	合同生效及其他
	1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。
2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。
3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。


























第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]
项目属性:货物类项目。
一、基本情况
1.根据国家市场监督管理总局的工作部署，盐城市质量技术监督综合检验检测中心拟对新能源汽车相关产品检验检测设备更新：耐压爆破试验机，自动电位滴定仪，X射线荧光光谱仪，电气安全综合测试系统，全自动运动粘度仪，压力脉冲试验机，油液颗粒计数器，超纯水机，水分测定仪等。
2.项目编号：JSZC-320900-JSCS-G2026-0008
3.项目名称：新能源汽车相关产品检验检测设备更新项目
4.采购方式：公开招标
5.预算金额：215万元。
6.最高限价：215万元。报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
二、设备用途、执行标准（在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行）、技术参数、供货清单
（一）耐压爆破试验机
1.用途：用于钢丝编织增强液压橡胶软管组合件、钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管组合件、汽车制动软管及其他软管等产品的验证压力、最小爆破压力、泄漏试验、气密性、长度变化率等试验。
2.产品验收执行标准（以下标准按最新版）
2.1 GB/T 3683-2023《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型 规范》
2.2 GB/T 10544-2022《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝缠绕增强外覆橡胶液压型 规范》
2.3 GB/T 5563-2025《橡胶和塑料软管及软管组合件 静液压试验方法》
3.技术参数
▲3.1试验压力范围：应具备2套压力控制装置，保证低压、高压两种试验压力控制的精度和需要。其中低压范围0.1MPa～2MPa，高压范围：2MPa～300MPa，压力显示精度：0.01MPa，传感器精度不低于0.5%FS，恒压控制精度不低于±2%FS；气密试验压力0.1-2.5MPa。
▲3.2升压速率：0～300MPa/min可任意调节。
3.3可测试试件公称内径范围：试件公称内径5mm～76mm；
▲3.4测试通路：应具备介质和气体2种试验通路，其中介质通路可使用水、油液等介质进行耐压、爆破、泄漏等测试，气体通路为空气等气密性测试。
3.5试件允许最大安装长度：应能安装符合GB/T 3683-2023、GB/T 10544-2022规定的所有试件公称内径及按GB/T 5563-2025各测试项目长度的试件。
3.6设备材质：柜体采用不小于2mm碳钢板材结构，试验间采用不小于2mm的304#不锈钢材质，液压管路及气压管使用304#不锈钢管路，配套气密性水槽。
3.7测试功能：设备具有用户自定义程序功能，应至少具备以下实现以下试验过程的功能和程序：恒速升压-爆破、恒速升压-保压-爆破、恒速升压-保压-泄压、递增升压-保压、递增升压-爆破等，各阶段升压速率恒速、可调，压力、时间可自行设定，递增阶数可设定，恒压控制精度不低于±2%FS，计时设定范围：0.1s～9999min任意设定，计时精度±1s。
3.8试件破坏自动停机保护功能：试件在试验过程中泄漏或破坏后，试验机应能自动检测并停止试验，试验箱主体观察窗应坚固牢靠，起保护作用。
3.9气源：如设备运行需要气源，应配备试验机正常运行所需的气源，流量至少1m3/min，压力至少0.8MPa。
3.10试验箱体照明：试件箱体内应有照明功能，能够清晰观察试验过程中试件的情况。
3.11系统安全防护：设备具备无人值守运行能力，出现各项异常和故障时自动报警停机功能，试验过程中，发生泄漏或压力过高等故障能够自动停机，软件可显示故障原因（如泄漏、压力过高、紧急停机等）。
3.12噪声及减振控制：工作时试件箱应密封，噪声应小于85分贝，试验时不应有振动。
3.13自动控制：试验过程由计算机自动控制，配套的软件操作系统，可通过软件控制相关试验过程，具有数据采集、处理功能，能够实时显示时间-压力曲线，并自动记录试验过程中的压力峰值等。具备异常报警和故障报警显示功能，试验暂停功能，试验数据应能保存、导出和打印。
3.14断电自动保存数据功能：试验过程中断电，可自动保存当前试验参数，方便开机后进行试验。
3.15安全权限设置：应有系统维护参数设定操作密码及权限设定。
3.16远程协助功能：设备控制电脑上安装有远程协助软件，在设备出现故障时，通过远程协助软件，维护人员进行远程控制，通过现场分析和控制结合，达到分析和解决故障目的。
[bookmark: OLE_LINK7]3.17台式计算机：CPU：≥10核、≥16线程、≥主频2.5G Hz；内存：≥8G；硬盘：≥512G固态；显卡：集成显卡；显示器：≥23.8英寸；配鼠标和键盘；正版操作系统；品牌非组装电脑。
4.供货清单 
4.1 耐压爆破试验机，1套；
4.2 接头工装，2套；
4.3 仪器控制及数据处理软件（含计算机），1套。
（二）自动电位滴定仪
1.用途：用于润滑油、液压油、机油、汽油柴油、变压器油的酸值检测。
2. 产品验收执行标准（以下标准按最新版）
2.1 GB/T 7304-2014《石油产品酸值的测定 电位滴定法》
2.2 GB/T 264-1983《石油产品酸值测定法》
2.3 ASTM D664-18e1《石油产品酸值的标准试验方法 电位滴定法》
3.技术参数
3.1主机
3.1.1主机能够自由编写滴定程序，自由控制各个连接在主机上的配液单元，可用于酸碱滴定、络合滴定、沉淀滴定、氧化还原滴定、永停滴定、两相滴定（如表面活性剂类样品）、光度滴定，并能直接测量pH值、氧化还原电位和测量并直接显示离子浓度；
3.1.2 滴定仪主机具备双通道平行滴定的功能，且每台主机至少可同时连接6套的驱动器，每套均可用于滴定分析和加液，均可用于滴定、加液、配液、移液、稀释等用途；
3.1.3工作站，完全通过软件操控滴定仪，中英文可选的操作界面；报告生成器，内容形式与输出格式可根据用户的要求任意编辑；满足if…then条件判断功能，可设定条件来拟定下一步的分析步骤；参数设置及测定数据可溯源，防止修改。
3.1.4 可直接测定温度、pH值、极化电流、极化电压等。
3.1.5 测量范围： 电位：±1200.0mV， pH值：- 13…+ 20。
3.1.6 测量分辨率：电位0.1mV，pH值0.001pH，温度0.1℃。
3.2驱动配液器与滴定管单元
3.2.1 滴定管应可以彻底将残留的液体排空，无死体积，可完全实现自动排空、清洗、充液、滴定和液体转移的过程，四通路设计，可用作液体转移；
3.2.2 滴定管分辨率：1/10000或更优；
3.2.3 滴定管加液误差（20mL）：≤± 30 μL（0.15 %，优于ISO/ EN/ DIN的标准要求0.3%）；
3.2.4 滴定管具备50mL 规格可选。
3.3 螺旋搅拌滴定台
3.3.1 螺旋搅拌，搅拌速度控制根据模糊逻辑概念设计，搅拌力矩随溶液粘度的变化自动调整，正反双向搅拌控制，10档以上变速；
3.3.2 含任意升降的电极架，开放式滴定或者密闭式滴定，无需特定滴定杯，可选用多种规格（2ml～1000ml）和形状的液体容器作为滴定杯；
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]3.4台式计算机：CPU：≥10核、≥16线程、≥主频2.5G Hz；内存：≥8G；硬盘：≥512G固态；显卡：集成显卡；液晶显示器：≥23.8英寸；配鼠标和键盘；正版操作系统；品牌非组装计算机。
4.供货清单
4.1 自动电位滴定仪主机，1套（包含以下附件 : 电源线 ，说明书， 防扩散阀， 连接管 ）；
4.2 搅拌器，1个；
4.3 驱动配液器，1个；
4.4 20mL滴定管，1个；
4.5 非水相pH电极，1根；
4.6 智能电极连接线缆，1根；
4.7 软件工作站，1套；
4.8计算机，1套
（三）X射线荧光光谱仪
1.用途：用于测定润滑油、液压油、机油中的总硫含量快速检测。
2. 产品验收执行标准（以下标准按最新版）
2.1 GB/T 17040-2019《石油和石油产品中硫含量的测定 能量色散X射线荧光光谱法》
2.2 ASTM D4294-21《用能量色散X射线荧光光谱法测定石油和石油产品中硫含量的标准试验方法》
3.技术参数
3.1 分析量程：0.001%～9.999%；
3.2 分析精度：样品浓度100mg/kg时，＜±15mg/kg；样品浓度1000mg/kg时，＜±5%；样品浓度1%时，＜±1%。
▲3.3 仪器检出限：5mg/kg。
3.4 测量时间：100s、300s、自动、手动设定（5～10000s、每步1s自由选择）。 
3.5 样品消耗量：4～10mg/kg。
3.6 外部输出：设置外接接口，可上传数据至电脑。
3.7 仪器成套性：仪器机电微机一体化，采用触摸屏彩色大液晶显示屏，操作如同平板电脑，无须再外接电脑。
3.8仪器检测器：采用CPLD，FPGA，DSP技术的多道脉冲幅度分析器有增益调整、比率校正、偏差修正等功能，长期稳定性好。
3.9 样品分析中不接触、不破坏、无需转化、无需高温操作，无需化学试剂，无需消耗惰性气体。高浓度样品无需稀释，可直接检测，不会对仪器检测系统造成任何污染。
3.10 仪器校正简便：放入校正专用标准样品，一键校正仪器偏差。 
▲3.11曲线自动选择，自动工作曲线切换，适合宽测量范围，仪器会在测量中自动选择适用于该样品的曲线，无须在测量过程中更换曲线 ，无须知道样品的含量范围。
▲3.12自动稳谱功能，避免探测器因温度变化及内部衰减造成的能谱漂移。仪器长期稳定性与准确性得到确实保证，参照GB/T 17040-2019《石油和石油产品中硫含量的测定 能量色散X射线荧光光谱法》的国标要求，自行采用样准样品标定的次数：一年标定少于两次。 
3.13 保护装置：防止检测过程中因液样泄漏损坏仪器，采用二道膜（防溢检测窗）装置。 
▲3.14 安全防护：仪器设有严密的防X射线泄漏措施，防尘、防腐装置，具备环保豁免证书。
3.15 气体发生器
3.15.1气体纯度：99.999%；
3.15.2氢气输出流量：0～300ml/min；
3.15.3空气输出流量：0～2000ml/min；
3.15.4输出压力：小于 0.4Mpa.
3.16 自动进样器
3.16.1 至少能够容纳32位样品位，保证样品杯体积不小于200mL；
3.16.2配置搅拌功能；
3.16.3预置方法程序，可随意编程和储存500个方法以上；
3.16.4软件要求：仪器控制和数据处理完全由原版中英文操控软件进行；完全符合GLP、GMP、FDA 21 CFR-11要求：软件可以自动识别已经连接的软硬件设备，具有完备的电极管理、滴定剂管理、文件管理、用户分级管理和电子签名等功能，可自动记录日志化文件；
▲3.16.5 自动进样器可用于自动电位滴定仪、卡氏水分仪等不同仪器的自动进样。
4.配置清单
4.1 X 射线荧光光谱仪主机，1套；
4.2 样品盒，200 套；
4.3 X 射线专⽤薄膜，1 卷(50 ⽶，相当于 500 张)；
4.4 模具，1 套；
4.5 气体发生器，1套；
4.6 标样，1套（12件、具体标样的规格型号在签合同时确定）；
4.7自动进样器，1套，包含：200mL*32位进样盘（不少于32位），抽排液系统。
（四）电气安全综合测试系统
1.用途：用于家用电器、电子产品的泄漏电流、电气强度、接地电阻、绝缘电阻的安规试验。
2. 产品验收执行标准（以下标准按最新版）
2.1 GB/T 4706.1-2024《家用和类似用途电器的安全第一部分：通用要求》
2.2 GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》
3.技术参数
3.1 需满足能在一台设备上进行泄漏电流、耐压试验、接地电阻、绝缘电阻试验。
▲3.2耐压电压：电压频率50Hz，AC 0—5000V，电压精度±5%。
3.3时间显示：5—9999s，精度±（5%+1个字）。
▲3.4 绝缘电阻：量程需满足1-10000MΩ，精度满足±5%。
3.5 接地电阻测试电流0—30A，频率50Hz。
3.6接地电阻量程：满足0-500mΩ。
3.7接地电阻精度：±5%。
3.8泄漏电流量程：0-20mA。
3.9泄漏电流精度：±5%。
3.10需能进行单相和三相测试。
3.11具备安全保护功能，防止意外发生。
3.12上述测试电压需能够自行设置，且存在预设标准电压可供选择。
3.13上述测试时间需能够自行设置，且存在预设标准时间可供选择。
3.14测试接口需简便好用，避免测试前大量接线工作。
3.15试验数据最好能够实现保存功能。
3.16设备购买时需配备绝缘手套及绝缘脚垫。
3.17设备若存在测试软件，生产单位需能够及时提供有效的远程帮助。
4.配置清单
电气安全综合测试系统，1套
包含如下附件：
1.接地电阻测试夹，1付；2.高压测试线，1根；3.测试线，3根；4.三相电源输入线，4根；5.三相电源输出线，4根；6.接地线，1根；7.电源线，1根；8.保险丝（8A），1只；9.使用说明书，1份；10.产品合格证，1份；11.保修单，1份。
（五）全自动运动粘度仪
1.用途：用于润滑油、液压油、机油的粘度检测。
2. 产品验收执行标准（以下标准按最新版）
2.1 ASTM D445:2024《透明和不透明液体运动粘度的标准试验方法（和动态粘度的计算）》
2.2 GB/T 265-1988《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》
2.3 GB/T 30515-2014《透明和不透明液体石油产品运动黏度测定法及动力黏度计算法》
3.技术参数
3.1 仪器有双独立恒温浴独立控温，双通道测试、清洗、干燥可分别同时进行。
3.2 采用光电检测或热敏检测，时间检测精度0.01秒；可以进行不透明样品检测。
3.3 仪器每个浴槽自带不低于16位自动进样盘，双浴不低于32位自动进样盘，具备连续自动进样、自动测定、自动清洗和干燥粘度计、自动清洗样品杯等功能。
3.4 配置恒温系统，控温范围20℃～100℃，且控温精度不低于±0.01℃。
3.5 具有样品智能预热功能，且预加热样品位与当前测试样品位相邻，确保样品预热后立即进入测试，防止样品冷却影响测试。
3.6 仪器为双层玻璃浴槽设计，采用Pt100。
3.7 测量范围：0.3～10000mm2/s，粘度管测量跨度可达10000倍。
3.8 载样数量：≥16位×2（32位），浴槽容积：≥3L×2；控温范围：20～100℃。
3.9 重 复 性：≤0.4%。
3.10 整机功率：≤1600 W，电源：AC220V±10%  50Hz±10%。
3.11台式计算机：CPU：≥14核、≥20线程、≥主频2.6G Hz；内存：≥16G；硬盘：≥512G固态；显卡：集成显卡；液晶显示器：≥23.8英寸；配鼠标和键盘；正版操作系统；品牌非组装电脑。
4. 供货清单
4.1全自动运动粘度测定仪，1套；
4.2 制冷系统，1台；
4.3 空压机，1台；
4.4计算机，1台。
（六）压力脉冲试验机
1.用途：用于钢丝编织增强液压橡胶软管组合件、钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管组合件、汽车制动软管及其他软管等产品的无曲挠液压脉冲试验。
2. 产品验收执行标准（以下标准按最新版）
2.1 GB/T 3683-2023《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型 规范》
2.2 GB/T 10544-2022《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝缠绕增强外覆橡胶液压型 规范》
2.3 GB/T 5568-2022《橡胶或塑料软管及软管组合件 无曲挠液压脉冲试验》
3.技术参数
▲3.1脉冲试验频率：0～2Hz，其中高压脉冲试验频率0.50Hz～1.3Hz之间可调，低压脉冲试验频率0.20Hz～1.3Hz之间可调。
3.2压力循环：根据压力不同，每一压力循环应落在GB/T 5568-2022图2（高压试验）或图3（低压试验）的阴影区域内，即图示的公差范围内，升压速率应符合GB/T 5568-2022条款4.1的要求。
3.3 应具备图形记录仪或数字贮存器或示波器，能测量压力循环，以确保波形符合3.2的要求，记录仪应具有超过250Hz的固有频率，并应被严格减振，能在0.6倍及以下固有频率给出误差在5%以内的平坦响应。
3.4 介质加热温度范围：常温～200℃，PID控制。
3.5介质加热温度控制精度：150℃以下，控制精度±3℃；150℃以上，控制精度±5℃。
3.6脉冲试验压力范围：0～10MPa 、10～100MPa，压力显示精度：0.01MPa，测量精度0.5%FS。
3.7试验波形：试验波形：梯形波（0～1.3Hz），介质可控温，同时具备三角波（0～2Hz）、正弦波（0～2Hz）等其它波形、介质不控温，可自行设定、控制输出波形。
3.8可测试试件公称内径范围：试件公称内径5mm～76mm；
▲3.9可测试试件数量：1根～8根（公称内径31.5mm及以上试件可同时试验2根），试件在试验过程中泄漏或破坏，试验机应能自动检测并停止试验，试验箱主体观察窗应坚固牢靠，起保护作用。
3.10试件弯曲安装角度：90°或180°可选。
3.11试件允许最大安装长度：应能安装符合GB/T 3683-2023、GB/T 10544-2022规定的所有试件公称内径及按GB/T 5568-2022条款7.2中规定的试件自由长度公式计算得出的长度的试件。
▲3.12冷却系统及超温保护：试验机应配备冷却系统，防止高温试验造成试验机温度过高，导致停机或发生故障等；配备超温保护装置，当油温超过设定极限温度时，自动停止运行设备，安装紧急按钮，遇故障自动停机，也可手动按下急停按钮停机，出现紧急停机，能够手动泄除试件及设备内部压力。
3.13系统液压站用油：应提供液压站启动及正常工作的系统用油，不少于300L。
3.14试验流体：应提供必要的试验用油，以保证试验机正常调试和工作，试验用油应选取40℃下运动粘度为32mm2/s-100mm2/s的试验流体，不少于100L。
3.15试件用转接头及堵头等工装：配备适合GB/T 3683-2023.GB/T 10544-2022规定的，由甲方指定公称内径及安装螺纹的工装2套及堵头等，每套不少于20件；配备必要的工具，方便安装、拆卸等。
3.16气源：如设备运行需要气源，应配备试验机正常运行所需的气源，流量至少1.5m3/h，压力至少0.8MPa。
3.17试件长度调节：应有试件长度调节功能，并配备长度标尺。
3.18试件破坏自动停机保护功能：试件在试验过程中泄漏或破坏后，试验机应能自动检测并停止试验，试验箱主体观察窗应坚固牢靠，起保护作用。
3.19试验箱体照明：试件箱体内应有照明功能，能够清晰观察试验过程中试件的情况。
3.20试验介质回收功能：泄漏的试验介质应可自动采集并方便回收。
3.21系统安全防护：设备具备无人值守运行能力，出现各项异常和故障时自动报警停机功能，试验过程中，发生泄漏或压力过高等故障能够自动停机，软件可显示故障原因（如泄漏、压力过高、温度过高、紧急停机等）。
3.22噪声及减振控制：工作时试件箱应密封，噪声应小于85分贝，试验时不应有振动。
3.23软件系统：应有成熟的软件操作系统，具有数据采集、处理功能。可通过软件控制相关试验过程，软件界面应有实时的试验波形图及相关数据监控显示功能，具备异常报警和故障报警显示功能，试验暂停功能，试验数据应能保存、导出和打印。应有系统维护参数设定操作密码及权限设定。
3.24远程协助功能：设备控制电脑上安装有远程协助软件，在设备出现故障时，通过远程协助软件，维护人员进行远程控制，通过现场分析和控制结合，达到分析和解决故障目的。
3.25台式计算机：CPU：≥10核、≥16线程、≥主频2.5G Hz；内存：≥8G；硬盘：≥512G固态；显卡：集成显卡；液晶显示器：≥23.8英寸；配鼠标和键盘；正版操作系统；品牌非组装电脑。
4.供货清单 
4.1.压力脉冲试验机，1套；
4.2.冷水机，1台；
4.3.接头工装，2套；
4.4.设备用油，1套；
4.5.仪器控制及数据处理软件（含计算机），1套。
（七）油液颗粒计数器
1.用途：用于润滑油、液压油、机油的颗粒污染度检测。
2. 产品验收执行标准（以下标准按最新版）
2.1 DL/T 432-2018《电力用油中颗粒度测定方法》
2.2 GB/T 14039-2002《液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号》
2.3 ISO 4402:1991《液压传动.液体中悬浮颗粒自动计数仪表的校准.使用分类AC精细试验粉尘污染物法》
2.4 GB/T 37163-2018《液压传动 采用遮光原理的自动颗粒计数法测定液样颗粒污染度》
3.技术参数
3.1 光源：半导体激光器
▲3.2 粒径范围：1μm～400μm。
▲3.3 灵敏度： 1μm（ISO4402）或 4μm（c)（GB/T18854，ISO11171）。
▲3.4 检测通道：16 个，1μm 至 100μm 或 4μm（C）至 70（C） μm 范围内任意设定的粒径尺寸通道，最大检测粒径可达200μm。
3.5取样方式：瓶式取样检测。
3.6取样体积：0.2～100ml，间隔 0.1ml。
3.7取样体积精度：优于±0.5%。
3.8检测速度：5mL/min～80mL/min。
3.9清洗速度：5mL/min～80mL/min。
3.10取样舱最大真空：0.08MPa。
3.11取样舱最大压力：1MPa。
3.12检测样品黏度：最高 650cSt。
3.13检测样品温度：0℃～80℃。
3.14工作温度：0℃～60℃，储存温度: -30℃-80℃。
3.15分辨力：优于 8%(GBT18854-2002，ISO11171)。
3.16重合误差极限：18000 粒/mL（小于 5%重合误差）。
3.17重复性：RSD<2%。
3.18采用精密注射器式取样系统，实现取样速度恒定和取样体积精确控制。
3.19正/负压取样舱装置，实现样品脱气和高粘度样品检测。
▲3.20内置GB/T14039、ISO4406、NAS1638、SAE749D、GJB420A、GJB420B 、JTS005等颗粒污染等级标准及两组用户自定义粒径通道设置；可根据用户要求内置所需标准。
3.21 RS232接口及数据软件，可实现外接计算机对仪器的控制及对检测数据的处理。
3.22台式计算机：CPU：≥10核、≥16线程、≥主频2.5G Hz；内存：≥8G；硬盘：≥512G固态；显卡：集成显卡；液晶显示器：≥23.8英寸；配鼠标和键盘；正版操作系统；品牌非组装电脑。
4.供货清单
4.1 油液颗粒计数器主机，1台	；
4.2 颗粒计数测试分析软件及电脑，1套；
4.3 气压舱手柄，2只	；
4.4 250ml取样瓶，3只；
4.5 5A保险管，1只；
4.6 搅拌转子，2只；
4.7 10A 250V电源线，1根；
4.8 泄液管，1根，废液管；
4.9 气压管，2根	；
4.10 触摸笔，1支	；
4.11 注射器10ml，1支；
4.12 气压泵，1台
4.13 磁场隔离片，1片；
4.14 气压舱密封圈，Φ80×3.55，1个，备用；
4.15 传感器密封圈，Φ6×1.8，2个，备用；
4.16 热敏打印纸	57mm×50mm，2卷	，保存期7年；
4.17 干燥包，2包，备用；
4.18 扳手，2把；
4.19 使用说明书，1份；
4.20 出厂检定记录表，1份；
4.21 保修单，1份；
4.22 装箱单，1份；
4.23 超声波清洗器，1台；
★4.24 法定计量机构颗粒度专业检定证书，1份。
（八）超纯水机
1.用途：用于生产纯水、超纯水，满足实验室检测用水的要求。
2. 产品验收执行标准（以下标准按最新版）
2.1 GB/T 11446.1-2013《电子级水》
2.2 GB/T33087- 2016《仪器分析用高纯水规格及试验方法》
2.3 GB/T 16631-2008《高效液相色谱法通则》等
3. 技术参数
3.1 以城市自来水为水源，可耐受电导率≥1900µs/cm@25℃的较差市政自来水、进水压力：1-6 bar，进水温度：5-35℃，进水氯浓度：≥2.8ppm，进水LSI＞0.25；采用新型结构的纯化柱，内嵌专业的二级RO系统和大容量的离子交换纯化单元，可同时生产超纯水、高纯水、二级RO纯水，纯水质量满足ASTM D1193-06、GB/T 11446.1-2013、GB/T33087-2016、GB/T6682-2008、CP、EP、USP、JP、CAP、CLSI等规定的水质标准要求。
▲3.2 产水量：大于20升/小时。
3.3 出水口：三路出水：UP超纯水/DI高纯水/二级RO反渗透水。
▲3.4 出水水质参数：
超纯水水质：电阻率(25℃)：18.2 MΩ.cm，TOC：2 ppb，微粒<1 /ml (>0.2μm)，细菌<0.01 CFU/ml；内毒素（热原）:＜0.001EU/ml、RNA酶:＜1pg/ml、DNA酶: ＜5pg/ml；
高纯水水质：电阻率(25℃)：>15 MΩ.cm，TOC：30 ppb，微粒<1 /ml (>0.2μm)，细菌<0.01CFU/ml；
二级RO纯水水质：电导率(25℃) < 5 μs/cm，可溶性有机物截留>99%(MW>300 Dalton) ，微粒及细菌去除率>99%。
▲3.5  4路水质监测及超标报警（进水、RO水、EDI水和UP水）。电极常数0.01cm-1，温度灵敏度0.1℃，可同时显示温度补偿后的电导率/电阻率和水温。4路水量测量，包含3路（RO水、EDI水和UP水）定量取水功能和1路进水量累计功能。
▲3.6 内置TOC检测模块，可实时监测超纯水的TOC，检测范围:0.5-999.9 ppb，检测精度±0.1 ppb，符合USP和EP系统适应性测试。
3.7	主界面以动态百分比的形式显示滤芯剩余寿命，用显著颜色展示提醒功能，如蓝（正常）、黄（预警）、红（报警）3色滤芯寿命逐级提醒功能，所有滤芯状态清晰可见。耗材管理，以结合水质、时间及处理量对耗材寿命进行管理，耗材具有原装序列号验证识别功能，防止耗材更换错误。
▲3.8系统配备同品牌60升储水箱，内层使用纯PE原料（需提供原厂证明文件），水箱需采用锥形底设计，水箱需标配复合空气滤器。水箱采用先进的压力传感器进行液位测量，水箱上自带LCD显示屏，可显示水箱储存量（L）及储存百分比（%）。水箱内表面光滑，粗糙度Ra≤0.6μm（提供以往同类设备产生水的检测报告）。
▲3.9配备远程取水臂，通过取水臂彩色显示器，可在线监测取水电阻率、水温、流速、单次和累积取水量，取水臂具有常规、定量、即时3种取水模式，可在水平120度的角度内固定在支架上使用，可实现与主机的纯水循环，时刻保证纯水品质，单台主机至多可连接5套HiDis取水手臂。
3.10 配备172nm氧化紫外灯，无汞，氙激发（激发二聚体）技术，通过波长172nm紫外光氧化有机物，可降低TOC含量至≤2ppb的痕量级别，适用于HPLC、UPLC、LC-MS等精密仪器的分析用水。
3.11配备双级反渗透系统，配备UF超滤组件定时自动冲洗功能，确保有效去除热原/内毒素，延长UF组件的寿命。
4.仪器配置清单：
4.1 超纯水机主机，1套；
4.2 纯化柱，1套；
4.3 取水臂，1个；
4.4 60升PE纯水箱，1个；
4.5 脚踏开关，1个；
4.6 外置漏水检测器，1个。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]（九）水分测定仪
1.用途：仪器采用经典卡尔费休原理通过电解试剂与样品中水分发生反应来测定样品中的含水率。可测定润滑油等样品中的水分。具有自动化程度高、测量精度高、速度快、数据稳定可靠等优点
2. 产品验收执行标准（以下标准按最新版）
2.1 GB/T 11133-2015《石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法》
2.2 GB/T 7600-2014《运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法（库仑法）》
3.技术参数
3.1 仪器内置不小于7寸全彩触屏、全数字键盘、界面简洁，操作简单。
3.2 采用库伦法卡尔费休测试水分原理，辅助卡式加热炉，符合行业标准。
3.3 全自动恒流极化检测，无需人工判定终点，电解电流值可在1mA-400mA之间自动调节，电解电流控制精度为0.1mA，水质量分辨率0.01ug。
▲3.4 具有E-T滴定曲线，载气流量电子显示，并适时显示升温曲线和水分含量曲线，可直观了解分析测试过程。
3.5 具备数据校准功能，内含多条计算公式、结果可自动保存并实时查询。
▲3.6 标配至少36位样品工位，支持用户自定义样品分析次序、对于紧急情况，具有中途暂停和临时加样功能。
3.7 独特进样针设计，可有效避免测试过程中的堵针和断针现象。
3.8 加热模块具有恒温、程升等多种温控模式，升温速度快；具有过温保护功能。
3.9 内置空气泵，并附带过滤干燥装置，同时预留外接气源接口，给用户多重选择。
3.10 智能状态检测、具有硬件保护、异常终止、定时停止等功能，有效延长产品使用寿命。
▲3.11 仪器具有自动加试剂和自动排废液功能。
3.12 具备用户管理、审计追踪功能，符合GLP规范。
▲3.13 测量范围：绝对水质量：3ug-199mg(H2O质量）；水含量比：1ppm-100%。
▲3.14 量分辨率：水质量分辨率：0.01ug 。
3.15 测定重复性：＞99.7%（1000μg水）。
3.16 样品瓶规格：10ml。
3.17 载气流速：0-100ml/min。
3.18 温度控制：0-280℃。使用环境条件：温度：5-40℃；湿度：≤60%。
3.19 电源电压：电源电压：220VAC±10%；频率：50Hz。
3.20 使用环境：环境温度：5--40℃；环境湿度：≤60%。
3.21笔记本电脑：CPU：内核数≥16，总线程数≥16，主频≥4.7GHz；内存：≥32G；硬盘：≥1T，固态硬盘；显卡：独立显卡，核心数量≥3840个，显存配置不低于8 GB；显示器：屏幕尺寸≥16英寸，分辨率≥3.2K，屏幕刷新率≥165Hz；操作系统：预装正版操作系统；设备需为品牌原装出厂状态，非后期组装或硬件改装产品。
4.仪器配置清单
4.1 水分测定仪主机（内置隔膜泵），1套；
4.2全封闭电解测量池组件（不含电极），1套；
4.3双铂针测量电极，1套；
4.4隔膜电解电极，1套；
4.5玻璃干燥管（装分子筛&变色硅胶），1套；
4.6 至少36位全自动多样品进样器干燥炉，1套；
4.7 玻璃注射器 （气相微量进样针0.5ul、50ul各一只），2只；
4.8 微量注样针（2.5ml、5ml各一只），2只；
4.9 自动吸排液装置，1套；
4.10 备用消耗品包，1套，包含：真空硅脂1瓶 、 进样垫 10只、 搅拌子 35mm 1只 、 搅拌子 30mm 1只 、卡尔费休库伦法试剂 250ml/瓶、保险丝 1只、锥形垫圈接头 1包 、手紧螺母 1包、10ml样品瓶  100套、样品瓶垫 500个、FEP气路管  1根、进气针 1根、夹瓶器 1个。
4.11 笔记本电脑，1台。
注：
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK35]1.本项目采购需求中“台式计算机”、“笔记本电脑”、“液晶显示器”，分别属于《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）规定的采购节能产品范畴，对应品目：★A02010104台式计算机、★A02010105便携式计算机、★A02010604显示设备。投标人须提供由国家确定的节能产品认证机构出具、处于有效期内，且证书载明的产品规格型号与所投产品一致的节能产品认证证书。“台式计算机、笔记本电脑、液晶显示器”为实质性要求，不满足的投标将被视为无效。
2投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的优先；投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的优先。
3.带▲的参数为重要参数，投标人必须用图片或文字对参数逐条提供证据，逐条对响应程度进行说明，所提供的证明材料必须由投标供应商加盖公章，如没有按照以上要求提供依据进行逐条说明的可认定为该条没有响应。
★4.供应商应提供能使设备调试及正常工作所必须的其他方面，不应出现通过二次采购其他物品，才能使试验设备（仪器）正常工作的情况。
★5.响应供应商投标的设备必须真实反映，响应供应商在响应时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格并将投标单位纳入我单位招投标采购黑名单。
三、商务部分
（一）供货要求
1.一般要求
1.1供应商保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合要求。
1.2供应商应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂商等内容，对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使投标文件中未列出和/或数目不足，供应商仍须在执行合同时补足。
1.3供应商应提供现场测试所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。
1.4提供的所供设备中的进口件、备品备件、专用工具和仪器仪表在响应文件中给出具体清单。
2.供货清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	耐压爆破试验机
	台/套
	1
	

	2
	自动电位滴定仪
	台/套
	1
	

	3
	X射线荧光光谱仪
	台/套
	1
	

	4
	电气安全综合测试系统
	台/套
	1
	

	5
	全自动运动粘度仪
	台/套
	1
	

	6
	压力脉冲试验机
	台/套
	1
	

	7
	油液颗粒计数器
	台/套
	1
	

	8
	超纯水机
	台/套
	1
	

	9
	水分测定仪
	台/套
	1
	


3.供货期
★自合同签订之日起 90 日历天完成相关供货并通过验收。如遇国家政策调整或采购人有其他要求，供应商应适时进行调整。
4.验收方式
产品到达用户指定地点安装调试完成后，供应商提出验收申请之日起15日内由用户组织对设备进行验收，验收工作依据《江苏省政府采购履约验收管理办法》的要求开展。
（二）质量保证及售后服务
★1.质保期： 2 年（自交货验收合格之日起计，中标供应商在签订采购合同前提供制造厂家盖章售后服务承诺书）
2.技术支持以及售后服务
2.1供应商应提供持续、广泛的技术支持以及售后服务，及时对采购人遇到的技术问题或故障予以答复和修复。
★2.2质保期内的服务：质保期验收合格后 2年，质保期内，由于产品本身在设计制造上的缺陷或质量问题而造成的故障，供应商负责免费维修，并保证在收到采购人方通知后的24小时内作出响应。
★2.3质保期外的服务：超过质保期的设备，终身维修（含维护），全年提供24小时技术咨询服务，供应商在接到采购人要求对所购设备进行维修通知时，应在4小时内给予答复，并派出设备制造商的专门维修人员24小时内到达采购人现场进行故障确认并维修，12小时内处理完毕，同时提供维修配件清单和报价，只收取零配件成本费（如需异地维修，供应商应向采购人提供临时代用设备）。
★2.4制造厂家在国内应设有专业的维修站，具备完善的售后服务体系，具备培训中心和厂家应用实验室。有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。
3.人员技术培训及指导
★3.1制造厂家在国内须设有仪器教育培训中心和应用实验室，可提供课程服务培训，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程。为用户提供现场免费上机培训和每台设备不少于2人次培训中心培训名额。
4.资料交付
（1）产品合格证。
（2）产品说明书。
（3）其他国家法律、法规及本招标文件中提及（或未提及，但应提交）的资料。
（三）包装和运输
1.所有设备及附件都有固定铭牌，铭牌不易损坏，标志醒目、整齐、美观。
★2.货物运输至需方指定地点。
★（四）付款方式
1.付款方式：银行转账，非现金。
2.预付款：自合同签订生效之日起，采购人收到供货方发票10个工作日内、上级部门拨款到位后，采购人向供货方支付合同总价的 45% 作为预付款；
3.进度款及尾款：完成全部供货并通过验收合格后，采购人收到进度款发票、上级部门拨款到位后10个工作日内，支付合同价款的90%；剩余尾款于验收合格12个月内，甲方收到尾款发票、上级部门拨款到位后10个工作日内一次性付清。
四、投标人投标时应提供以下内容
投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的投标文件应包括以下内容：
1.类似业绩
投标供应商需要具备丰富的类似供货经验，确保本项目的顺利实施。投标供应商于2023年1月1日至今（以供货合同签订时间为准）供应过同类产品的优先（拟采购9套设备中至少3个不同设备，相同设备的不同供货业绩按一个业绩计算）。
五、项目实施方案
投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的方案，至少包含以下内容：
（一）安装调试方案
1.设备的安装、调试，至少包含以下内容：
提供详细的现场安装、调试实施方案，至少包括
1.1整体的工作目标：设备运行稳定，经采购人验收合格，可以即刻投入使用；
1.2设备实施的程序和步骤：应罗列设备安装与调试的全部工序流程，包含每一步骤的具体操作方法、所需工具、注意事项，以及可能遇到的问题及其解决办法，以确保整个安装调试过程有序、高效且安全地开展。
1.2.1原材料、器件采购；
1.2.2厂内设备生产、组装、调试；
1.2.3出厂前验收，出厂包装、运输；
1.2.4至采购人指定地点卸货、安装，设备现场调试。
1.3安装、调试人员构架：设备到货后，2个工作日内人员到现场进行安装；应至少6名人员，包括安装维修工程师和应用工程师。
应详细列举实施团队的所有成员，以及他们各自具备的专业能力和技能水平。需明确指出每位团队成员的姓名、职务，以及在项目中承担的具体职责，详细描述其工作经验、技术特长，以及在过往类似项目中取得的成就与贡献，为项目的成功实施提供有力支撑。
1.4调试方案，投标人根据本项目的采购需求，制定科学合理的安装调试方案，形成管线敷设方案、设备安装调试方案、系统联调方案等。方案需结合现场施工环境、设备技术标准及行业规范编制，细化各工序施工工艺、操作标准、施工流程及注意事项，区分单项设备调试与整体系统联调重点，做好安装全过程质量把控与测试校验，保障设备及系统安装合规、运行稳定达标：
1.4.1调试前准备；
1.4.2分阶段调试；
1.4.3调试记录和问题处理等方面。
1.5设备安装、调试的关键要点
1.5.1安装场地准备确认表；
1.5.2电气安全防护；
1.5.3调试参数设置合理性；
1.5.4安全应急处置；为保证在紧急情况下能够迅速、有效地应对各类突发状况，保障工作的顺利推进和人员的安全，应全面、细致地列举各项应急保障能力及其具体实施措施。
1.5.5文档记录完整性。
1.6设备供货时间进度计划及进度保证措施，至少包含以下内容：
投标单位需制定详细的项目实施时间表，明确各阶段工作内容及时间节点。项目整体周期不超过90天，从合同签订之日起计算。实施过程中需统筹把握项目进度，科学安排进度，形成总进度计划表，分项进度计划，阶段性目标及里程碑计划等。供应商需结合项目整体实施流程，合理穿插各分项施工工序，规避工序冲突与工期延误风险，明确各阶段节点任务、交付成果及责任人，建立进度动态管控与纠偏机制，确保项目严格按照90天总工期保质保量如期完成交付。
（二）验收方案
1.设备的验收，至少包含以下内容：提供详细的验收实施方案，至少包括。
1.1验收的程序和步骤；
1.1.1安装结束并经采购方同意，可申请验收；资料核对准备：收集合同、技术协议、图纸、出厂合格证、说明书、检测报告、装箱单、备品备件清单；
1.1.2安装调试和试运行期间出现的问题均已被解决；制定验收方案：明确验收项目、指标、测试方法、合格标准、验收记录表单；
1.2验收的组织和协调；
1.3投标供应商参与验收组成人员：使用部门、采购、技术、质量/质检，必要时邀请第三方专家；
1.4采用的质量验收标准：国家规定的设备质量标准以及客户自身检验领域的方法要求；
[bookmark: OLE_LINK18]1.5验收问题整改方案：
1.5.1验收问题简述。
1.5.2验收存在问题清单及风险等级评估。
1.5.3整改目标：所有验收问题全部闭环整改，满足合同、技术协议及相关规范要求；整改完成后，设备满足安全运行、性能指标要求，一次性通过复验；完善设备技术资料，完成操作维护交底，具备移交条件。
1.5.4复验安排：供方全部整改完成并自检合格后，书面提交整改完成报验单，申请复验；由验收小组组织现场复验，对照问题清单逐项核查。复验结果判定，全部问题整改合格，问题闭环，进入后续验收流程；仍存在不合格项，限期二次整改，重新报验。
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]1.6验收过程中突发情况应急预案；
1.7验收文档交付方案，汇总全部资料：开箱记录、安装记录、调试报告、试运行记录、整改闭环资料。签署《设备验收报告》，验收合格：各方签字，设备移交使用部门，进入质保期。
（三）培训服务
1.设有分析仪器教育培训和应用实验室，可提供课程服务培训，为采购方提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程。须提供现场免费上机培训和每台设备不少于2人次培训。至少包含：
1.1培训内容和目标：应详细列出培训的目标、内容、方法、时间安排以及评估机制。目标应明确培训旨在提升操作人员的专业技能、安全意识和设备维护能力。供应商需根据项目进度制定合理的岗前及在岗培训安排，明确培训批次、课时分配、教学方式及考核标准，建立完整的培训效果评估与归档机制，确保培训有序开展、效果可核查、质量可保障。
培训内容应涵盖设备的操作指南、维护保养知识、故障诊断与排除技巧、安全操作规程等，确保操作人员能够深入理解设备，从而更好地进行日常操作和维护。培训内容需理论结合实操，贴合本项目设备运行特点，重点解决日常操作、常见故障、日常维保中的实际问题，全面覆盖岗位刚需技能，杜绝形式化教学。
1.1.1包括仪器基础原理；
1.1.2仪器操作和日常维护等，包括但不限于掌握原理，操作熟练，基础维护能力。
1.2培训的地点和时间安排：
1.2.1培训地点：在设备实际安装地点；
1.2.2培训时间：每台设备需提供不少于2人次培训；培训内容不少于10课时的理论培训和不少于20课时的培训工程师旁站指导的实践操作。以确保设备在使用过程中的安全与合规。供应商需针对不同岗位设置差异化培训侧重点，实现岗位全覆盖、能力全达标，保障采购人的人员会使用、会维保、会监管，形成完整的设备管理运维体系。
1.3培训的方法要点：
1.3.1理论教学通过实际案例可视化辅导；
1.3.2实操教学通过示范-模仿的方式辅导。
1.4培训的师资和人次：有丰富经验的培训工程师对设备使用人员进行培训，培训老师的数量每个设备确保至少一人。同时，讲师还应具备良好的沟通能力和教学技巧，能够根据学员的实际情况灵活调整教学内容和方法，以达成最佳的教学效果。讲师需熟悉同类设备运维特点，具备项目授课经验，可针对性解答现场实操难题，保障培训质量。
1.5培训的管理和协调：在培训前优先对接使用人员了解需求并在现场培训中进行有重点的解答，响应用户需求。应至少确保讲师具备丰富的实践经验和理论知识，能够为学员提供高质量的教学和指导。
1.6培训的效果评价：通过理论考试和上机实操考核方式，对培训内容掌握度进行考核。
1.7设备安装现场培训：内容包括设备使用操作、注意事项以及常规故障的排查等。
（四）售后服务方案
1.售后服务方案，至少包含以下内容：
提供详细的售后服务方案，至少包括：
1.1保修时间响应，质保期内，由于产品本身在设计制造上的缺陷或质量问题而造成的故障，供应商负责免费维修，并保证在收到用户方通知后的24小时内作出响应；
1.2日常维护和保养，负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发；专业的维修站（需在投标文件中明确维修站地点），具备完善的售后服务体系。有不少于4人的专职维修工程师，有效保证售后维修的及时、快捷；
1.3零配件和维修备品备件的供应保障，储备不低于总量5%的常用配件；
1.4服务人员专业素养，设备制造商的专门维修人员；售后人员配置应充足且专业，包括项目经理、技术工程师、维修技师和客户服务专员等，维修服务响应时间及措施应明确且高效。售后团队需固定定岗，保障服务专业性、连续性，杜绝临时调配非专业人员处置问题。
1.5软件免费升级保障；
1.6客户反馈处理机制等。
（五）应急预案方案
1.针对质保期内突发性产品故障提供紧急响应服务；紧急故障处理预案能应对可能发生的突发事件。中标人在紧急情况下，能够迅速启动预案，组织专业团队进行故障排查和处理，最大程度地减少故障对业务运行的影响。预案需明确应急流程、人员分工、处置步骤、保障措施，确保突发故障快速闭环处置。至少包括：
1.1应急组织与人员架构；
1.2设立7×24小时应急服务专线（需在投标文件中提供具体联系方式）；
1.3如因重大设备维修导致设备48小时内无法恢复正常使用的，需在至少48小时内提供同规格的备用机；
1.4提供现场指导等技术支持的应急服务；
1.5现场紧急服务响应，保证在收到采购人通知后的至少8小时内做出响应，供应商在接到采购人通知后在 24 小时内到达采购人现场。
六、本采购文件中加★部分为实质性要求，不接受负偏离。
七、本项目 不接受 进口产品投标。
八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	新能源汽车相关产品检验检测设备更新项目
	工业





























[bookmark: _Toc120614281]第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则
本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.采购本国产品的支持政策，本项目进口产品投标（不接受）。
5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20 %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20 %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
二、评标方法与评标标准
本次采购的评审方法采用综合评分法，评标委员会将按以下评审方法和标准进行评分，总分值为100分。
	价格
（35分）
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]投标供应商的价格分统一采用低价优先法计算，满足采购文件要求且最后报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算响应报价得分=(评标基准价／最后报价)×35

	技术要求响应（30分）
	满足采购文件全部的技术指标、参数要求的得30分，由评委根据投标供应商的投标文件中产品情况、《技术要求响应及偏离表》等有关资料情况打分。带“▲”的技术指标、参数满足要求，每项得0.6分，共28项；其他不带“▲”技术指标、参数满足要求，每项得0.1分，共132项。
技术参数评审要求：
1.技术参数要求中打“▲”的技术参数条款，须按技术参数及要求中规定的要求用图片或文字对参数逐条提供相关证明材料，逐条对响应程度进行说明，所提供的证明材料必须由投标供应商加盖公章（并在《技术参数响应及偏离表》中标注证明材料所在页码）。如没有按照以上要求提供依据进行逐条说明的可认定为该条没有响应，投标人不按要求提供或未在《技术参数响应及偏离表》中标注证明材料所在页码，视为负偏离。
2. 未有标▲号的，须提供《技术参数响应及偏离表》为依据，否则视为负偏离。
3. 《技术参数响应及偏离表》中的内容须是投标人投标设备的真实反映，投标人在投标时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格。

	项目实施方案
（31分）
	安装调试方案（6分）
	供应商根据本项目第四章第五条中“安装调试方案”要求提供至少包含：
1.提供详细的现场安装、调试实施方案，至少包含以下内容：
1.1整体的工作目标；1.2设备实施的程序和步骤；1.3安装、调试人员构架；1.4调试方案；1.5设备安装、调试的关键要点；1.6设备供货时间进度计划及进度保证措施。
方案内容完整、满足以上全部要求且符合本项目实际需求的得6分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一处存在缺陷(缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形)的扣0.5分，直至扣完1分为止，不提供不得分。

	
	验收方案（7分）
	供应商根据本项目第四章第五条中“验收方案”要求提供至少包含：
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]1.提供详细的验收实施方案，至少包含以下内容：
1.1验收的程序和步骤；1.2验收的组织和协调；1.3投标供应商参与验收组成人员；1.4采用的质量验收标准；1.5验收问题整改方案；1.6验收过程中突发情况应急预案；1.7验收文档交付方案。
方案内容完整、满足以上全部要求且符合本项目实际需求的得7分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一处存在缺陷(缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形)的扣0.5分，直至扣完1分为止，不提供不得分。

	
	培训服务方案（7分）
	供应商根据本项目第四章第五条中“培训服务方案”要求提供至少包含：
1. 设有分析仪器教育培训和应用实验室，可提供课程服务培训，为采购方提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程。至少包含以下内容：
1.1培训内容和目标；1.2培训的地点和时间安排；1.3培训的方法要点；1.4培训的师资和人次；1.5培训的管理和协调；1.6培训的效果评价。1.7设备安装现场培训：内容包括设备使用操作、注意事项以及常规故障的排查等。
方案内容完整、满足以上全部要求且符合本项目实际需求的得7分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一处存在缺陷(缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形)的扣0.5分，直至扣完1分为止，不提供不得分。

	
	售后服务方案（6分）
	供应商根据本项目第四章第五条中“售后服务方案”要求提供至少包含：
1.提供详细的售后服务方案，至少包含以下内容：
1.1保修时间响应；1.2日常维护和保养；1.3零配件和维修备品备件的供应保障；1.4服务人员专业素养；1.5软件免费升级保障；1.6客户反馈处理机制等。
方案内容完整、满足以上全部要求且符合本项目实际需求的得6分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一处存在缺陷(缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形)的扣0.5分，直至扣完1分为止，不提供不得分。

	
	应急预案方案（5分）
	供应商根据本项目第四章第五条中“应急预案方案”要求提供至少包含：
1.针对质保期内突发性产品故障提供紧急响应服务，至少包括：
1.1应急组织与人员架构；1.2应急服务专线；1.3重大设备维修提供同规格的备用机；1.4提供现场指导等技术支持的应急服务；1.5现场紧急服务响应。
方案内容完整、满足以上全部要求且符合本项目实际需求的得5分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一处存在缺陷(缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形)的扣0.5分，直至扣完1分为止，不提供不得分。

	[bookmark: OLE_LINK21]类似业绩（3分）
	投标供应商于2023年1月1日至今（以供货合同签订时间为准）供应过同类产品（供货合同中至少有1台本项目拟采购的设备，相同设备的不同供货合同按一个业绩计算）的，每提供1个合同得1分，本项最高得3分；
注：须提供于2023年1月1日至今的供货合同或验收合格文件加盖投标供应商公章（合同需明确体现具体产品名称及合同签订时间），否则不得分，未体现前述满足要求的时间的不得分。

	节能环保（1分）
	1.投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 

	
	2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。


































第六章  投标文件格式


[bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Hlt26671244]投 标 文 件





项 目 名 称：                       

项 目 编 号：                       

投标人名称 ：  （加盖CA电子公章）  

日    期 ：                       













投标文件目录
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
[bookmark: OLE_LINK8]七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、关于符合本国产品标准的声明函
十二、投标人提供的“台式计算机、笔记本电脑、液晶显示器”三个产品，由国家确定的节能产品认证机构出具、处于有效期内，且证书载明的产品规格型号与所投产品一致的节能产品认证证书。
十三、投标分项报价表
十四、技术要求响应及偏离表
十五、商务要求响应及偏离表
十六、开标一览表
十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等
十八、类似业绩，投标人认为需要提供的其他材料等
十九、盐城市政府采购事前信用承诺书








一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明


二、上一年度的财务状况报告
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK15]（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）


三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：        。
主要专业技术能力有：        。


四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。


五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


六、特定资格要求的证明文件
如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
[bookmark: _Toc120614284]



七、法人授权书

本授权书声明：                （投标人名称）授权                （被授权人的姓名）为我方就JSZC-                号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于      年      月      日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                 
被授权人联系电话：（手机）           
授权单位名称：  （加盖CA电子公章）  
单位地址：                           
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]日期：                               























八、投标函
致：盐城市质量技术监督综合检验检测中心
根据贵方的JSZC-320900-JSCS-G2026-0008号招标文件，正式授权下述签字人     (姓名)代表我方                （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，          签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 
日        期：        年    月    日











九、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市质量技术监督综合检验检测中心（单位名称）组织的，采购编号为JSZC-320900-JSCS-G2026-0008的新能源汽车相关产品检验检测设备更新项目（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任


企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。






十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市质量技术监督综合检验检测中心单位的采购文件编号为JSZC-320900-JSCS-G2026-0008的新能源汽车相关产品检验检测设备更新项目项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督



企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：
















十一、 关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2. （产品名称2）1，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　

日期：        年    月    日

                
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。
备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

十二、投标人提供的“台式计算机、笔记本电脑、液晶显示器”三个产品，由国家确定的节能产品认证机构出具、处于有效期内，且证书载明的产品规格型号与所投产品一致的节能产品认证证书。



十三、投标分项报价表（分包号：***）

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品名称
	品牌
	型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

十四、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。

[bookmark: _Hlt26955054]


十五、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。
 
[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Toc462564146]十六、开标一览表

项目编号：JSZC-320900-JSCS-G2026-0008
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	新能源汽车相关产品检验检测设备更新项目
	详见投标文件
	元

	总价（大写：）
	金额大写


投标人公章：          （电子签章）

日期：       年   月   日



十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等




十八、类似业绩，投标人认为需要提供的其他材料等
根据招标文件“第四章 采购需求；第五章 评标方法与评标标准”的要求需要提供的材料及投标供应商认为有必要提供的其他材料

[bookmark: _GoBack]十九、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。


法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

        年    月    日





质疑函范本

一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                   
地址：                                                         
邮编：                                                         
联系人：                                                       
联系电话：                                                     
授权代表：                                                     
联系电话：                                                     
地址：                                                         
邮编：                                                         
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                
质疑项目的编号：                                                
包号：                                                          
采购人名称：                                                    
采购文件获取日期：                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                    
事实依据：                                                      
法律依据：                                                      
质疑事项2：                                                    
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                         
签字(签章)：             公章：              日期：             
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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