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第一章 招标公告
项目概况
江苏省药品监督检验研究院实验室建设项目(设备)的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年10月27日13:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc96347851][bookmark: _Toc93909065]一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0354
1.2项目名称：江苏省药品监督检验研究院实验室建设项目(设备)
1.3预算金额：本项目总预算6002.6万元。
1.4★最高限价：本项目投标总价不得高于人民币5885.6万元，采购包一投标报价不得高于人民币3029.4万元；采购包二投标报价不得高于人民币2856.2万元，投标人投标报价不得超过上述限价和对应品目最高限价金额，否则将作无效标处理，对应品目最高限价金额具体详见招标文件第四章《项目需求》。
1.5采购需求：具体要求详见招标文件第四章《项目需求》。
1.6采购包划分：本项目共划分2个采购包，本项目允许兼投兼中。
1.7★合同履行期限：具体要求详见招标文件第四章《项目需求》。
1.8★本项目是否接受联合体投标：不接受
[bookmark: _Toc80264698][bookmark: _Toc80792689][bookmark: _Toc93909066][bookmark: _Toc96347852]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc96347853][bookmark: _Toc93909067][bookmark: _Toc80792690][bookmark: _Toc80264699]2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
2.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上年度财务报表复印件（即2025年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明；
2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；
2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内（即2026年03月（含）以来），至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；
2.1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
2.1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK12]2.2.1.本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、(苏财购[2022]45号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受10%价格扣除优惠政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（供应商必须提供中小企业声明函（见格式））
2.2.2.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为其他未列明行业。
2.3本项目的特定资格要求：
2.3.1.法定代表人授权书（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近6个月内（即2026年03月（含）以来），至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。
2.3.2.本项目 接受 进口产品投标。
2.3.3.如果投标产品为进口产品，且投标人为代理商的，需提供如下授权文件之一：
2.3.3.1.制造商出具的授权书并加盖公章，格式自拟。
2.3.3.2.制造商的国内控股子公司或代理人出具的授权书并加盖公章，格式自拟。
2.3.3.3.制造商对授权的区域代理商出具的授权书及该区域代理商给投标人出具的授权书。
2.3.3.4.投标人取得的产品代理证书。
2.4.投标人所投设备按国家规定须进行3C强制认证的，须提供3C证书，投标时需提供复印件加盖公章。
2.5如投标产品为医疗器械：
（1）根据国家相关规定提供投标产品有效的医疗器械产品注册证复印件或产品备案凭证复印件；
（2）若投标供应商为代理商，应根据国家相关规定提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证复印件；
（3）若投标供应商为生产商，应根据国家相关规定提供医疗器械生产许可证复印件或生产备案凭证复印件。
2.6.拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：
2.6.1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.6.2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
2.6.3.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc80264700][bookmark: _Toc80792691][bookmark: _Toc96347854][bookmark: _Toc93909068]时间：自本公告发布之日起5个工作日
获取地点：江苏政府采购网。
获取方式：网上下载
售价：0元。
四、递交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间、开标时间：2026年10月27日13:30（北京时间）
提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
开标地点：“苏采云”网上开标大厅
[bookmark: _Toc80792693][bookmark: _Toc96347855][bookmark: _Toc93909069]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc93909070][bookmark: _Toc96347856]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc80792694][bookmark: _Toc80264702][bookmark: _Toc96347857][bookmark: _Toc93909071]1．政府采购支持政策:
（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》
（二）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》
（三）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》
（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》
（五）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》
（六）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见
2、潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
3、本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。如因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359085]1．采购人信息
名 称：江苏省药品监督检验研究院
地址：南京市建邺区康文路17号
联系方式：李晶晶 
联系方式：025-86251030
2．采购代理机构信息
名 称：江苏省招标中心有限公司
地 址：南京市雨花台区宁双路19号云密城C栋3楼305室
联系人：彭洪岩、周伟业、许一凡、宗超、马继烨
联系方式：15312419809、15151818335
3．项目联系方式
项目联系人：周伟业
电 话：15151818335
[bookmark: _Toc1202]
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
本表是对《投标人须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。
标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	序号
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	2.1
	采购人
	名 称：江苏省药品监督检验研究院
地址：南京市建邺区康文路17号
联系方式：李晶晶 
联系方式：025-86251030

	2
	2.2
	采购代理机构
	名 称 ：江苏省招标中心有限公司
地 址 ：南京市雨花台区宁双路19号云密城C栋3楼305
联系人：彭洪岩、周伟业、许一凡、宗超、马继烨
电  话：15151818335、18761879918

	3
	4
	本项目执行的政府采购政策
	详见招标文件第一章《招标公告》

	4
	8.1
	现场考察
	■不组织

	5
	9.1
	开标前答疑会
	■不召开

	6
	10.1
	联合体投标
	■不接受

	7
	11.1
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：
■不允许

	8
	12.1
	样品
	投标样品递交：■不需要

	9
	13.1
	采购进口产品
	详见招标文件第一章《招标公告》

	10
	14.1
	采购预算
	详见招标文件第一章《招标公告》

	11
	14.2
	本项目设定的最高限价
	详见招标文件第一章《招标公告》

	12
	15.1
	供应商资格条件
	详见招标文件第一章《招标公告》

	13
	20.5
	投标报价
	投标报价的其他要求：无

	14
	21.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天

	15
	22.1
	投标保证金
	■不需要

	16
	23.1
	投标文件份数
	■不适用

	17
	24.1
	投标文件的递交
	投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

	
	
	提交投标文件的截止时间、地点
	详见招标文件第一章《招标公告》

	18
	25.1
	开标时间、地点
	详见招标文件第一章《招标公告》

	19
	28.1
	投标文件份数
	■不适用

	20
	29.2.1
	信用查询
	■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将与其它采购文件一并保存。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。

	21
	30.1.1
	评标委员会
	5人及以上单数。

	22
	30.5.3
	核心产品	
	■采购包一：全自动蛋白质表征分析系统
■采购包二：高分辨液质联用仪

	23
	31.3
	确定中标单位
	评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人每个标段推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人有权重新开展政府采购活动。

	24
	31.4
	公告媒体
	《江苏政府采购网》（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）

	25
	35.1
	履约保证金
	■不要求提供

	26
	36.1
	供应商对采购文件的询问
	时间：递交投标文件截止时间前15日。
形式：以书面形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至zwy@jstcc.cn邮箱）通知采购代理机构。

	27
	37.1
	供应商对采购文件提出的
质疑
	形式：以书面形式通知采购代理机构。如采用邮件形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至zwy@jstcc.cn邮箱）通知，采购代理机构将以邮件形式进行答复。

	28
	38.1
	招标代理服务费
	本项目采购代理服务费用（包括专家费）由采购人江苏省药品监督检验研究院支付。本项目收费标准按采购人与本项目代理机构协议约定执行中标金额的0.5%的比例向采购代理机构交付招标代理服务费（如实际发生的招标代理费低于3500元，按照3500元收取，如实际发生的招标代理费高于100000元，按照100000元收取）。

	29
	39.1
	其他规定
	采购项目类型：货物

	
	
	
	标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

	
	
	
	1、 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2、 异常低价处理：
 （一）采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
　　评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	
	
	
	对本国产品的支持政策：
1.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
注：
①本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
②评审中发现《符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
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[bookmark: _Toc107246213][bookmark: _Toc104560837][bookmark: _Toc100905199][bookmark: _Toc1306][bookmark: _Toc103848526][bookmark: _Toc80264714]投标人须知
[bookmark: _Toc80264706][bookmark: _Toc107246214][bookmark: _Toc6906]一．总则
[bookmark: _Toc107246215][bookmark: _Toc11009][bookmark: _Toc103848528][bookmark: _Toc100905201][bookmark: _Toc96347862][bookmark: _Toc104560839]1.采购方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc96347863][bookmark: _Toc107246216][bookmark: _Toc104560840][bookmark: _Toc100905202][bookmark: _Toc299][bookmark: _Toc103848529]2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。
2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。
2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。
2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.5“中标供应商”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。中标供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。本招标文件中中标供应商也称中标人。
2.6“评标委员会”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。
2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。
2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
[bookmark: _Toc96347864][bookmark: _Toc14938][bookmark: _Toc104560841][bookmark: _Toc107246217][bookmark: _Toc103848530][bookmark: _Toc100905203]3.适用法律
[bookmark: _Toc100905204]3.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
[bookmark: _Toc103848531][bookmark: _Toc104560842][bookmark: _Toc107246218][bookmark: _Toc12406]4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.1.1中小企业定义：
4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
4.1.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。
4.2政府采购节能产品、环境标志产品
4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。
4.3信息安全产品
4.3.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。
4.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
[bookmark: _Toc96347865][bookmark: _Toc107246219][bookmark: _Toc103848532][bookmark: _Toc11034][bookmark: _Toc100905205][bookmark: _Toc104560843]5.相关费用
[bookmark: _Toc80264707]5.1参加投标活动的投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc107246220][bookmark: _Toc96347866][bookmark: _Toc7797][bookmark: _Toc100905206][bookmark: _Toc103848533][bookmark: _Toc104560844]6.保密
[bookmark: _Toc100905207][bookmark: _Toc96347867]6.1本招标文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取招标文件的供应商被视为无条件对本招标文件的内容负有保密义务。
[bookmark: _Toc107246221][bookmark: _Toc103848534][bookmark: _Toc27651][bookmark: _Toc104560845]7.语言文字、计量单位
7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
7.2所有文件中的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc100905208][bookmark: _Toc96347868][bookmark: _Toc104560846][bookmark: _Toc22572][bookmark: _Toc103848535][bookmark: _Toc107246222]8.现场考察
8.1投标人须知前附表规定现场考察的，供应商须按照投标人须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。
8.2供应商不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期投标文件相关的投标、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。
8.3除非有特殊要求，招标文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc29225][bookmark: _Toc102117275][bookmark: _Toc107246223]9.开标前答疑会
9.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购方按投标人须知前附表规定的时间和地点召开开标前答疑会，澄清供应商提出的询问。
9.2供应商应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。
[bookmark: _Toc107246224][bookmark: _Toc104560847][bookmark: _Toc100905210][bookmark: _Toc12793][bookmark: _Toc103848536][bookmark: _Toc96347869]10.联合体投标
10.1本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。
10.2供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：
（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合采购人规定的特定资格条件；
（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc3493][bookmark: _Toc103848537][bookmark: _Toc100905213][bookmark: _Toc104560848][bookmark: _Toc107246225][bookmark: _Toc100905211]11.分包
11.1采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见投标人须知前附表。
11.2政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
[bookmark: _Toc104560849][bookmark: _Toc107246226][bookmark: _Toc7163]12.样品
12.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见投标人须知前附表。
12.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评标方法与评标标准》。
[bookmark: _Toc100905214][bookmark: _Toc104560850][bookmark: _Toc103848538][bookmark: _Toc29917][bookmark: _Toc107246227]13.采购进口产品
13.1本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc107246228][bookmark: _Toc104560851][bookmark: _Toc26299]14.采购项目预算及最高限价
14.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。
14.2本项目最高限价要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc17159][bookmark: _Toc107246229][bookmark: _Toc104560852]15. 供应商资格条件
15.1供应商资格条件见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc107246230][bookmark: _Toc25118]二．招标文件
[bookmark: _Toc107246231][bookmark: _Toc103848540][bookmark: _Toc100905217][bookmark: _Toc104560854][bookmark: _Toc19414][bookmark: _Toc96347871]16.招标文件的构成
16.1招标文件各章节的内容如下：
第一章：招标公告
第二章：投标人须知
第三章：政府采购合同条款及格式
第四章：采购需求
第五章：评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc96347872]第六章：投标文件格式
对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。
16.2供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现招标文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。
16.3供应商按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
16.4本项目招标文件如包括多个分包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各分包通用要求。
[bookmark: _Toc107246232][bookmark: _Toc20713][bookmark: _Toc103848541][bookmark: _Toc100905218][bookmark: _Toc104560855][bookmark: _Toc96347873]17.招标文件的澄清或者修改
[bookmark: _Toc100905219]17.1采购方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，任何口头答复、通知无效。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分并具有法律效力，招标文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。
17.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购方应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购方应当顺延提交投标文件的截止时间。
17.3投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
[bookmark: _Toc30060][bookmark: _Toc107246233][bookmark: _Toc104560856][bookmark: _Toc91836558][bookmark: _Toc80264708]三．投标文件
[bookmark: _Toc107246234][bookmark: _Toc15709][bookmark: _Toc104560857][bookmark: _Toc103848543][bookmark: _Toc100905221][bookmark: _Toc96347875]18.投标文件的组成
18.1投标文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见招标文件第六章《投标文件格式》。
18.2投标文件的价格及商务部分，包括但不限于下列文件：
（1）投标函，格式见附件。
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。
（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。
（3-2）授权委托书（适用于自然人），格式见附件。
（4）开标一览表，格式见附件。
（5）分项报价表，格式见附件。
（6）商务条款偏离表，格式见附件。
（7）投标人具备投标资格的证明文件（如为南京市政府采购项目，则投标人应按照公告要求提供）：
（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照），格式见附件。
（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。
（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。
（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。
（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。
（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件，格式见附件。
（7-2）财务报表，格式见附件。
（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。
（7-4）依法缴纳税收的相关材料，格式见附件。
（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料，格式见附件。
（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。
（7-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。
（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。
（8）投标保证金（如需），格式见附件。
（9）联合体协议书（如需），格式见附件。
（10）分包意向协议（如需），格式见附件。
（11）公章授权书（如需），格式见附件。
（12）投标人参加远程异地开标仪式须知（如需），格式见附件。
18.3投标文件的技术部分，包括但不限于下列文件：
（1）技术方案或服务方案。
（2）技术条款偏离表，格式见附件。
（3）投标人售后服务承诺（如需）。
（4）用于本项目人员简历表（如需）。
（5）投标标的物符合招标文件规定的证明文件（如需）。
18.4投标文件的其他部分
18.4.1投标文件的其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
[bookmark: _Toc4874][bookmark: _Toc107246235][bookmark: _Toc104560858]19.投标文件编制的原则
19.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人应按格式逐项填写内容。
19.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。
19.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。
[bookmark: _Toc107246236][bookmark: _Toc24500]20.投标报价
20.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。
★20.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。
20.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。
20.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项。★开标一览表须加盖公章或电子公章。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。
20.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc107246237][bookmark: _Toc19990][bookmark: _Toc100905224][bookmark: _Toc103848545][bookmark: _Toc104560859][bookmark: _Toc96347878][bookmark: _Toc100905223][bookmark: _Toc103848544]21.投标有效期
21.1投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。★投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。
21.2特殊情况需延长投标有效期的，采购方可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购方的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Toc3460][bookmark: _Toc107246238][bookmark: _Toc104560860]22.投标保证金
[bookmark: _Toc68159552][bookmark: _Toc466452044][bookmark: _Toc420657357][bookmark: _Toc519241651][bookmark: _Toc96347879][bookmark: _Toc420487862]22.1本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。
22.2投标人须知前附表规定交纳投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向采购方提交投标人须知前附表规定的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与投标人须知前附表规定的投标有效期一致。★投标人未按规定缴纳投标保证金的或由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。
22.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
22.4未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
22.5中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还中标人。
22.6投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还（本款仅适用于要求递交投标保证金的项目）：
[bookmark: _Toc103848546][bookmark: _Toc100905225][bookmark: _Toc96347880][bookmark: _Toc104560861]（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标文件；
（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（3）投标人在本次采购活动中存在恶意串通行为的；
（4）中标人未能按规定交纳采购代理服务费；
（5）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；
（6）招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
[bookmark: _Toc22632][bookmark: _Toc107246239]23.投标文件的制作和签署
[bookmark: _Toc107246240]23.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
23.2★投标文件应加盖公章并由投标人法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目投标。
23.3投标文件规定盖章的地方，应盖单位公章或电子公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如投标人为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。
23.4★如投标过程中投标人使用其他形式的印章（如带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（格式见后），明确“针对本次项目，我单位专用章作为直接参与投标时相关文件的签章，其效力等同于公章”，“公章授权书”须同时加盖投标人公章及本次投标使用的专用章，否则不予认可。
23.5除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。
[bookmark: _Toc8542]四．投标文件的递交
[bookmark: _Toc103848548][bookmark: _Toc104560863][bookmark: _Toc100905226][bookmark: _Toc96347881][bookmark: _Toc107246241][bookmark: _Toc14857][bookmark: _Toc11952][bookmark: _Toc96347882][bookmark: _Toc48151397][bookmark: _Toc40202948][bookmark: _Toc38933357][bookmark: _Toc5042][bookmark: _Toc19963][bookmark: _Toc46960670][bookmark: _Toc38931614][bookmark: _Toc11464][bookmark: _Toc4536][bookmark: _Toc46939510][bookmark: _Toc50528805][bookmark: _Toc91399404][bookmark: _Toc97561941][bookmark: _Toc100905227][bookmark: _Toc46219699][bookmark: _Toc103848549][bookmark: _Toc51928343][bookmark: _Toc469850063][bookmark: _Toc89586904][bookmark: _Toc38931800]24.投标文件的递交
投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
[bookmark: _Toc104560864][bookmark: _Toc107246242][bookmark: _Toc1045]25.投标文件解密
[bookmark: _Toc96347883]25.1投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
25.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
[bookmark: _Toc103848550][bookmark: _Toc104560865][bookmark: _Toc107246243][bookmark: _Toc23996][bookmark: _Toc100905228]26.投标文件的修改和撤回
26.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购方。
26.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
26.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
26.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc104560866][bookmark: _Toc103848551][bookmark: _Toc107246244][bookmark: _Toc3476]27.诚实信用
27.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
27.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc107246245][bookmark: _Toc23313][bookmark: _Toc96347885]五．开标和评标
[bookmark: _Toc24890][bookmark: _Toc103848553][bookmark: _Toc107246246][bookmark: _Toc104560868][bookmark: _Toc100905230]28.开标
[bookmark: _Toc107246247][bookmark: _Toc100905231]28.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。
28.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
28.3投标人不足3家的，不得开标。
28.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
28.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
28.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc12755]29.资格性审查
[bookmark: _Toc104560869][bookmark: _Toc103848554]29.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
★29.2投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。
29.3已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购方。
[bookmark: _Toc18943][bookmark: _Toc107246248]30.评标
[bookmark: _Toc2566][bookmark: _Toc103848555][bookmark: _Toc104560870][bookmark: _Toc107246249]30.1评标委员会
30.1.1评标委员会成员组成见投标人须知前附表，负责具体评标事务，并独立履行职责。
[bookmark: _Toc103848556][bookmark: _Toc104560871][bookmark: _Toc31997][bookmark: _Toc107246250]30.2符合性审查
30.2.1投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
★30.2.2如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
★30.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
[bookmark: _Toc107246251][bookmark: _Toc103848557][bookmark: _Toc104560872]（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4）投标文件未按照招标文件要求签署或盖章的；
（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
[bookmark: _Toc25823]30.3投标文件澄清
30.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
30.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
30.3.3评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。
30.3.4有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc107246252][bookmark: _Toc7446]30.4报价修正
30.4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc107246253][bookmark: _Toc20047][bookmark: _Toc104560873][bookmark: _Toc103848558]30.5同品牌多家投标人处理原则
30.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
30.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
30.5.3非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc104560874][bookmark: _Toc28859][bookmark: _Toc103848559][bookmark: _Toc107246254]30.6比较与评价
30.6.1评标委员会应当按照招标文件中第五章《评标方法和评标标准》，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。
[bookmark: _Toc107246255][bookmark: _Toc23580]30.7编写评标报告
30.7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
[bookmark: _Toc822][bookmark: _Toc107246256][bookmark: _Toc104560876][bookmark: _Toc103848561]30.8评标过程的保密	
30.8.1评标委员会成员名单在评标结果公示前应当保密。
30.8.2采购方应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
30.8.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
[bookmark: _Toc28325][bookmark: _Toc107246257]六．确定中标
[bookmark: _Toc103848563][bookmark: _Toc104560878][bookmark: _Toc29910][bookmark: _Toc107246258]31.确定中标人
31.1评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。
31.2 采用综合评分法的，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。采用最低评标价法的，综合比较与评价后按评标价进行排列；评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。
31.3采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。
[bookmark: _Toc107246259][bookmark: _Toc103848564][bookmark: _Toc104560879]31.4评审结束后，中标人名单将省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告媒体见投标人须知前附表。公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
[bookmark: _Toc2228]32.中标通知书
32.1采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。
32.2中标通知书将是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。
[bookmark: _Toc103848560][bookmark: _Toc104560875]32.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc107246260][bookmark: _Toc6644]33.废标
★33.1出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
33.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc104560880][bookmark: _Toc107246261][bookmark: _Toc103848565][bookmark: _Toc32537][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]34.签订合同
34.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
34.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
34.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
34.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc103848567][bookmark: _Toc18091][bookmark: _Toc107246262][bookmark: _Toc104560881]35.履约保证金
35.1本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。
35.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
★35.3中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
[bookmark: _Toc1505][bookmark: _Toc107246263][bookmark: _Toc103848569]七．询问与质疑
[bookmark: _Toc104560883][bookmark: _Toc102117305][bookmark: _Toc107246264][bookmark: _Toc21938]36.询问
36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按投标人须知前附表载明的形式通知采购方。
36.2采购方对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc102117306][bookmark: _Toc104560884][bookmark: _Toc4185][bookmark: _Toc107246265]37.质疑
37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以投标人须知前附表的要求向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。
37.2以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
37.3质疑函应使用财政部制定的范本文件。
[bookmark: _Toc10948][bookmark: _Toc107246266]八．其他
[bookmark: _Toc103848572][bookmark: _Toc25169][bookmark: _Toc104560886][bookmark: _Toc107246267]38.招标代理服务费
38.1中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc103848573][bookmark: _Toc107246268][bookmark: _Toc104560887][bookmark: _Toc13680]39.其他规定
39.1投标文件的其他规定见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc25647][bookmark: _Toc104560888][bookmark: _Toc107246269][bookmark: _Toc103848574]40.文件解释权
40.1本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。
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[bookmark: _Toc91836563][bookmark: _Toc24398]
第三章 政府采购合同条款及格式
[bookmark: _Toc91836564]
[bookmark: _Toc6085]（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）

（采购人）（项目名称）采购合同
（货物类模板）

甲方（采购人）：
乙方（供应商）：
招标编号：
签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照 项目名称        （招标编号：        ） 采购文件、投标（响应）文件规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲方向乙方购置相关货物，双方同意以下内容。
第一条：合同签订依据
甲方采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；
（2）供货一览表；
（3）交货地点一览表；
（4）技术规格响应表；
（5）投标承诺；
（6）服务承诺；
（7）中标或成交通知书；
（8）甲乙双方商定的其他文件。
第二条：合同标的   
乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量详见货物清单 “供货一览表”（格式可自拟）：
	序号
	货物名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
及单位
	单价
（元）
	金额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）（小写）


第三条：合同总价款    
本合同项下货物总价款为元人民币，大写；分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
本合同总价款包括货物设计、制造、包装、仓储、运输、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及相关资料、以及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，同时还包含乙方应当提供的售后服务等费用。
第四条  权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条  质量保证
1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件、投标（响应）文件和承诺相一致。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
第六条  包装要求
1、乙方提供的货物均应按采购文件、投标（响应）文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若采购文件、投标（响应）文件无特殊说明，则按国家最新标准及规范进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第七条  交货和验收
1、交货时间地点
（1）交货时间：年月日，也可以甲方书面通知的具体时间为准。
乙方应按照本合同或采购文件规定的时间和方式向甲方交付货物，如招投标文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在（期间）前将货物交付甲方。
（2）交货地点由甲方指定，交货地点：。
2、验收标准
（1）乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
（2）验收标准依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）按照技术协议约定内容执行；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。
（3）货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。若合同货物为设备产品，则整机设备在提货前由乙方先行空车运转验收。
4、乙方负责在货物到达甲方交货地点或者指定地点____日内到甲方现场调试服务，甲方在调试过程中作整体验收，如调试验收不合格则由甲方出具书面通知，并责令乙方限期整改。
5、甲方应当在到货后的个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招投标文件对检验期限另有规定的，从其规定。
6、验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
7、甲方对验收有异议的或者经整改仍验收不合格的，在验收后____个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。
第八条 付款方式和期限
1、本合同所有款项均以人民币支付，合同执行期间合同总价不变，该价格已经包含本合同第三条约定的所有费用。
2、付款条件
乙方要求付款应提交下列单证和文件：
A、国家税务机关监制的正式发票。
B、制造厂家出具的货物质量合格证书。
C、甲方已收讫货物的验收凭证。
D、甲方签发的验收合格文件。
3、付款方式
甲乙双方协商，选定的货物交货付款方式是
第九条   履约、质量保证金（如有）
1、乙方在签订本合同之前，按合同总价款 / 比例向甲方提交履约保证金，待货物验收合格且甲乙双方签署验收单且加盖甲方公章无异议后个工作日内无息返还。
2、甲方按本合同总价款____比例留存质量保证金，质量保证期____个月，甲方应在质量保证期届满后     个工作日内按规定无息返还乙方。
第十条  安装和培训
1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
第十一条 售后服务
1、乙方应按国家相关法规及采购文件、投标（响应）文件对售后服务的要求和响应提供服务。自甲乙双方签署验收单且加盖甲方公章之日的次日起算。货物保修起止时间：起至止。
2、乙方将定期派员对甲方使用的货物进行检测，应保证货物处于正常使用状态。
3、若招投标文件中不包含有关售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
3.2货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为  小时；非工作期间为  小时。
3.3若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
3.4 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
4、保修期届满后，双方可另行签订维护保养合同。
第十二条 合同的变更、终止与转让
1、按照《中华人民共和国政府采购法》第50条规定，本合同一经签订，除本合同约定外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2、双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方。
3、乙方逾期未完成约定义务超过_____工作日，甲方有权单方解除本合同。
4、乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过     次，仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。
第十三条　违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收本合同约定总价款的10%_违约金。
2、甲方无故逾期验收和办理价款支付手续的，甲方应按逾期付款总额部分每天 5‰ 计算，向乙方支付违约金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 10% 。
3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货部分总价款每天__5‰_向甲方支付违约金，由甲方从待付价款中直接扣除；逾期超过约定日期 10 工作日不能交货的，甲方可解除本合同。
4、如乙方不能交付货物，乙方需退还甲方已支付货款；同时乙方应向甲方支付合同总价 20% 的违约金。
5、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招投标文件规定的标准的，甲方有权拒收该货物，乙方应按本合同总价款的__10%__向甲方支付违约金。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可以单方面解除合同。
6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第4款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价款的_10_%向甲方承担违约责任。
8、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
9、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
第十四条 保密条款
1、双方对合作及本合同的具体内容负有保密责任。未经对方事先书面同意，任何一方不得将双方的合作及本合同中涉及的商业秘密披露给任何第三方。
本条所指的商业秘密是指以各种有形或无形形式存贮的观点、计划和信息，包括但不限于：技术或商业性质的信息、标语口号、版权物品、计算机软件、源代码、目标代码、技术、技术诀窍、数据、营销企划、摘要、报告及邮件列表等。
2、本合同如有任何部分被视为无效或不可执行，均不影响保密条款的有效性。
3、本条约定在本合同终止履行后两年内仍然有效。
第十五条 不可抗力
1、“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。
2、由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。
第十六条  争议的解决
1、因货物质量问题发生争议，由质量技术监督部门或质量技术监督部门指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
第十七条  合同生效及其他
1、合同附件是本合同不可分割组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。 
3、对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方签字盖章确认后生效。
4、本合同一式份，甲方份，乙方份。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。
	甲方（公章）



年   月    日
	乙方（公章）



年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人（或委托代理人）
（签字）：
	法定代表人（或委托代理人）
（签字）：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：





[bookmark: _Toc26853]
第四章 项目需求
采购包一项目需求：
[bookmark: _Toc32765]一、采购清单：最高限价3029.4万元

	采购
包号
	序号
	设备名称
	数量
	最高限价合计（人民币：万元）
	是否接受进口产品投标

	1
	1.1
	全自动蛋白质表征分析系统（核心产品）
	1
	231
	是

	
	1.2
	毛细管电泳仪分析系统（三检测器）
	2
	450.4
	是

	
	1.3
	生物惰性超高效液相色谱（紫外+荧光检测器）
	1
	80.4
	是

	
	1.4
	生物惰性超高效液相色谱（紫外+示差）
	1
	76.9
	是

	
	1.5
	生物惰性液相色谱（二极管+示差）
	1
	80.6
	否

	
	1.6
	生物惰性超高效液相色谱（二极管+荧光）
	1
	84.1
	否

	
	1.7
	超高效生物液相（紫外检测器+示差检测器）
	1
	79
	是

	
	1.8
	超高效生物液相（二极管检测器+示差检测器）
	1
	86
	是

	
	1.9
	超高效液相色谱仪（紫外+蒸发光检测器）
	1
	89
	是

	
	1.10
	超高效液相色谱仪（二极管+荧光检测器）
	1
	88
	是

	
	1.11
	超高效液相色谱（紫外+荧光检测器）
	1
	81
	是

	
	1.12
	生物惰性液相色谱仪（二极管阵列检测器+荧光检测器）
	1
	77
	是

	
	1.13
	生物惰性液相（二极管+荧光检测器）
	1
	66.7
	否

	
	1.14
	生物惰性液相（二极管+示差）
	1
	63.2
	否

	
	1.15
	生物惰性液相（双波长紫外检测器+荧光检测器）
	1
	72
	是

	
	1.16
	高效液相色谱仪（二元高压+二极管阵列检测器+荧光检测器）
	1
	62
	否

	
	1.17
	高效液相色谱仪（二元高压+紫外检测器+示差折光检测器）
	1
	50
	否

	
	1.18
	超高效生物惰性液相（二极管阵列+电喷雾检测器)
	1
	135.6
	是

	
	1.19
	荧光定量PCR仪
	2
	191.6
	是

	
	1.20
	气相色谱仪（氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器+热导检测器）
	1
	58
	否

	
	1.21
	不溶性微粒仪
	3
	52.5
	否

	
	1.22
	超微量紫外可见光分光光度计
	1
	15
	是

	
	1.23
	电位滴定仪
	2
	95.6
	是

	
	1.24
	96道孔板加样系统
	1
	32.2
	是

	
	1.25
	除湿机
	5
	2
	否

	
	1.26
	电子天平（十万分之一）
	1
	8.5
	是

	
	1.27
	电子天平（十万分之一）
	1
	5.3
	是

	
	1.28
	超净工作台
	4
	5.4
	否

	
	1.29
	超低温冰箱
	4
	35.6
	否

	
	1.30
	医用冷藏箱
	10
	28
	否

	
	1.31
	全自动洗瓶机
	2
	17.2
	否

	
	1.32
	制冰机
	1
	1.2
	否

	
	1.33
	生物安全柜
	10
	78
	否

	
	1.34
	小鼠动物笼架
	15
	25.5
	否

	
	1.35
	大鼠动物笼架
	1
	1.6
	否

	
	1.36
	豚鼠动物笼架
	2
	3.4
	否

	
	1.37
	屏障实验动物饲养笼具（小鼠）负压IVC
	2
	61.6
	否

	
	1.38
	脉动真空灭菌器
	3
	126
	否

	
	1.39
	过氧化氢灭菌器
	3
	21.9
	否

	
	1.40
	洗板机
	4
	12
	否

	
	1.41
	微孔板恒温振荡器
	5
	4.5
	否

	
	1.42
	二氧化碳培养箱
	5
	41.5
	否

	
	1.43
	倒置显微镜
	5
	70
	否

	
	1.44
	垫料倾倒机
	1
	1
	否

	
	1.45
	二氧化碳窒息机
	2
	1.8
	否

	
	1.46
	荧光定量PCR仪
	2
	79.6
	是




[bookmark: _Toc19865]注：
1.★号条款为实质性要求和条件，如不满足则为无效响应；
2.▲号条款（如果有）为重要技术条款，重要技术条款和一般技术条款偏离将导致扣分
3.超过对应品目预算金额作无效投标处理

[bookmark: _Toc15143]二、技术参数：（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。投标人应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）（技术响应评分项）




品目1.1全自动蛋白质表征分析系统（核心产品）
数量 1台/套
1、技术要求
1.1 主机
1.1.1 毛细管卡盒设计：即插即用，无需组装。
1.1.2 样品室控温范围：不窄于4~40℃，温控精确度：不低于±1℃。
1.1.3 样品盘容量：96孔板或≥42位样品管。
1.2 CE-SDS模式
1.2.1 检测器：220nm紫外检测器。
1.2.2 标准分离电压≥5500V。
1.2.3 分子量检测范围：10～240kD或更宽。
1.2.4 分子量偏差范围：≤2%。
1.2.5 相对迁移时间偏离：≤1%（还原IgG）。
▲1.2.6 分子量分离度：≥1.5（NGHC/HC IgG标准品）。
1.2.7 动态范围：≥2个数量级。
1.2.8 线性：≥0.995。
1.2.9 灵敏度：≤0.3g/mL。
1.3 cIEF模式
1.3.1 毛细管全柱式成像，无聚焦后的迁移过程。
1.3.2 紫外检测器：高灵敏度线性CCD检测器。
1.3.3 自发荧光检测器：超灵敏度线性CCD检测器。
1.3.4 聚焦电压：≥2800V，可手动设定。
1.3.5 等电聚焦结果分辨率：≤0.01pI。
1.3.6 检测器线性范围：≥2个数量级。
1.3.7 灵敏度：紫外检测器≤3g/mL，自发荧光检测器≤0.7g/mL。
1.4 化学工作站
1.4.1 配备可控制整机所有部件参数和运行，并进行数据分析的软件。
1.4.2 cIEF模式下，软件可同时采集UV及NIF两种结果，并可分别导出。
1.4.3 电子日志实时记录仪器使用操作情况，可审计跟踪对数据文件、方法文件等的操作。
1.4.4 满足GLP/GMP要求，严格遵循制药行业的法规要求。
2、单台配置要求
2.1 具有CE-SDS、cIEF双检测模式的蛋白质表征分析系统主机1套。
2.2 等电点卡盒5个和纯度卡盒2个。
2.3 安装启动试剂盒及IQ/OQ验证服务1套。
2.4 电脑2台：处理器基本主频≥2.1GHz、核心≥12核、总线程数≥20、三级缓存≥25MB；固态硬盘≥1TB；配备DVDRW；内存≥8G；安装不低于Windows 10 64位专业版正版软件；配备24寸及以上显示器。
2.5 整体控制机器及检测器的软件和相应接口。
2.6 免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册、仪器维护等有关资料及质量认证书。

品目1.2毛细管电泳仪分析系统（三检测器）
数量 2台/套

1、技术要求
▲1.1 毛细管温控装置：采用液体温控方式，温度控制范围15℃～60℃，温度控制准确度≤0.1℃。
▲1.2 样品温控装置：半导体温度控制方式，温度控制范围4℃～60℃，温度控制准确度≤0.1℃。
1.3 样品、缓冲液处理系统，缓冲盘：≥72位，样品盘：≥96位，可使用1.8mL样品瓶、PCR样品管、2×96孔酶标板。
1.4 自动进样系统：压力进样（范围至25 psi）、真空进样（范围至-5 psi）、电压进样（范围至10 kV），且进样装置带有毛细管和电极保护系统。
▲1.5 分离方式: 分离电压：最高30kV，分离电流：最大300μA，分离功率：最大9W。
▲1.6 高效毛细管冲洗装置: 自动压力泵提供冲洗压力，最高自动冲洗压力≥100psi（6.9bar）。
1.7 二极管阵列检测器,波长范围：190nm～600nm,光导纤维传输组合设计。
1.8 紫外/可见检测器,波长范围：190nm～600nm，检测波长; 200、214、254、280nm, 波长准确度：≤2nm。光导纤维传输组合设计。
1.9 激光诱导荧光检测器, 激发波长300～700nm, 发射波长：350～750nm，灵敏度：1×10⁻¹¹M（荧光素，S/N＞2）, 基线噪声：＜0.005RFU（峰间），基线漂移：＜2RFU/h。
1.10 蛋白分子量测定：分子量分析范围10kD～225kD。
1.11 蛋白质等电点测定,蛋白质等电点分析范围3pH～10pH, 分辨率≤0.01pH。
1.12 软件
1.12.1 兼容Windows 10操作系统。
1.12.2 含蛋白纯度、等电点等快捷分析界面及模块,操作后自动对收集到的数据进行计算。
1.12.3 配备二极管阵列检测器时，可使用实时电泳峰纯度检测软件。谱图比较功能可同时显示多于32张层叠式或平铺式电泳图。
1.12.4 软件提供审计追踪、权限管理、密码保护、电子签名等功能。
2、单台配置要求
2.1 毛细管电泳仪分析系统主机1台。
2.2 紫外/可见检测器1个。
2.3 二极管阵列检测器1个。
2.4 激光诱导荧光检测器1个。
2.5 毛细管卡盒2套。
2.6 安装启动试剂盒1套。
2.7 电脑2台：处理器基本主频≥2.1GHz、核心≥12核、总线程数≥20、三级缓存≥25MB；固态硬盘≥1TB；配备DVDRW；内存≥8G；安装不低于Windows 10 64位专业版正版软件；配备24寸及以上显示器。
2.8 报告打印机1台。
2.9 涂层毛细管3盒。
2.10 裸管毛细管7盒。
2.11 通用小瓶盖1000个。
2.12 通用小瓶1000个。

品目1.3生物惰性超高效液相色谱（紫外+荧光检测器）
数量 1台/套

1、技术要求
1.1 系统控制器
1.1.1 可连接单元：溶剂输送单元≥4个、自动进样器≥1个、柱温箱≥4个、检测器≥2个。
1.1.2 最多可连接单元：≥5个。
1.2 输液泵
1.2.1 泵类型：并联双柱塞（冲程体积10μL）。
1.2.2 物理双泵头：降低故障率，便于维护。
1.2.3 自我诊断、自我修复功能：自动检测到批处理分析过程中意外混入的气泡，自动执行Purge操作，快速恢复至正常分析状态。
▲1.2.4 材质：钛合金、镍合金等材质，支持高盐浓度流动相的持续稳定送液。
▲1.2.5 耐压：≥100MPa。
▲1.2.6 流速范围：0.0001～10.0000mL/min。
1.2.7 梯度类型：二元高压梯度。
1.3 脱气机
1.3.1 流路数目：≥5个。
1.3.2 脱气流路体积：≥400µL/每流路。
1.4 自动进样器
1.4.1 进样体积：0.1～50μL。
1.4.2 进样速度：＜4秒。
1.4.3 进样周期：≤6.7秒。
▲1.4.4 样品数量：≥160位（1.5mL/2mL样品瓶）。
1.4.5 交叉污染：＜0.0003%。
1.4.6 样品仓能够防止冷凝现象发生。
▲1.4.7 样品控温设定范围：4～45℃。
1.5 柱温箱
1.5.1 温度控制范围：室温-10℃～85℃。
1.5.2 柱容量：单个柱温箱可放置≥6根250mm色谱柱。
1.6 紫外检测器
1.6.1 光源：氘灯。
1.6.2 波长范围：190～700nm。
1.6.3 双波长功能：支持。
1.6.4 漂移：＜0.1×10⁻³AU/h。
1.6.5 噪音：＜5.0×10⁻⁶AU。
1.6.6 线性范围：＞2.5AU。
1.6.7 控温单元：光源、光路系统、流通池。
1.7 荧光检测器：光源为氙灯，波长范围200～750nm，光谱带宽≥20nm，波长准确度±2nm，波长精度±0.2nm；水的拉曼峰S/N≥2000，暗背景下S/N≥12000；检测池体积≥12μL，最大耐压≥2MPa。
1.8 色谱工作站
1.8.1 可将报告、分析结果以及所有操作日志全部汇总到一个PDF文件（报告集）中；制作简单，在安全管理到位的数据库内生成、保管，具有数据完整性功能。
1.8.2 具有自动峰识别功能、智能峰解卷积功能、动态范围扩展功能。
▲1.8.3 可接入到网络版软件中。
2、单台配置要求
2.1 输液泵2套。
2.2 脱气机1套。
2.3 自动进样器1套。
2.4 柱温箱1套。
2.5 紫外检测器1套。
2.6 荧光检测器1套。
2.7 惰性管路包1套。
2.8 控制器1套。
2.9 网络版软件接入许可1套。
2.10 电脑1台：处理器基本主频≥2.1GHz、核心≥12核、总线程数≥20、三级缓存≥25MB；固态硬盘≥1TB；配备DVDRW；内存≥8G；安装不低于Windows 10 64位专业版正版软件；配备24寸及以上显示器。

品目1.4生物惰性超高效液相色谱（紫外+示差）
数量 1台/套

1、技术要求
1.1 系统控制器
1.1.1 可连接单元：溶剂输送单元≥4个、自动进样器≥1个、柱温箱≥4个、检测器≥2个。
1.1.2 最多可连接单元：≥5个。
1.2 输液泵
1.2.1 泵类型：并联双柱塞（冲程体积10μL）。
1.2.2 物理双泵头：降低故障率，便于维护。
1.2.3 自我诊断、自我修复功能：自动检测到批处理分析过程中意外混入的气泡，自动执行Purge操作，快速恢复至正常分析状态。
▲1.2.4 材质：钛合金、镍合金等材质，支持高盐浓度流动相的持续稳定送液。
1.2.5 耐压：≥100MPa。
▲1.2.6 流速范围：0.0001～10.0000mL/min。
1.2.7 梯度类型：二元高压梯度。
1.3 脱气机
1.3.1 流路数目：≥5个。
1.3.2 脱气流路体积：≥400µL/每流路。
1.4 自动进样器
1.4.1 进样体积：0.1～50μL。
1.4.2 进样速度：＜4秒。
1.4.3 进样周期：≤6.7秒。
▲1.4.4 样品数量：≥160位（1.5mL/2mL样品瓶）。
1.4.5 交叉污染：＜0.0003%。
1.4.6 样品仓能够防止冷凝现象发生。
▲1.4.7 样品控温设定范围：4～45℃。
1.5 柱温箱
1.5.1 温度控制范围：室温-10℃～85℃。
1.5.2 柱容量：单个柱温箱可放置≥6根250mm色谱柱。
1.6 紫外检测器
1.6.1 光源：氘灯。
1.6.2 波长范围：190～700nm。
1.6.3 双波长功能：支持。
1.6.4 漂移：＜0.1×10⁻³AU/h。
1.6.5 噪音：＜5.0×10⁻⁶AU。
1.6.6 线性范围：＞2.5AU。
1.6.7 控温单元：光源、光路系统、流通池。
1.7 示差检测器
1.7.1 范围：1.00～1.75 RIU。
1.7.2 漂移：＜1×10⁻⁷ RIU/h。
1.7.3 池体积：≤9μL。
1.7.4 池耐压：≥100psi（有过压保护）。
1.8 色谱工作站
1.8.1 可将报告、分析结果以及所有操作日志全部汇总到一个PDF文件（报告集）中；制作简单，在安全管理到位的数据库内生成、保管，具有数据完整性功能。
1.8.2 具有自动峰识别功能、智能峰解卷积功能、动态范围扩展功能。
▲1.8.3 可接入到网络版软件中。
2、单台配置要求
2.1 输液泵2套。
2.2 脱气机1套。
2.3 自动进样器1套。
2.4 柱温箱1套。
2.5 紫外检测器1套。
2.6 示差检测器1套。
2.7 惰性管路包1套。
2.8 控制器1套。
2.9 网络版软件接入许可1套。
2.10 电脑1台：处理器基本主频≥2.1GHz、核心≥12核、总线程数≥20、三级缓存≥25MB；固态硬盘≥1TB；配备DVDRW；内存≥8G；安装不低于Windows 10 64位专业版正版软件；配备24寸及以上显示器。

品目1.5生物惰性液相色谱（二极管+示差）
数量 1台/套

1、技术要求
1.1 系统控制器：可连接溶剂输送单元≥4个、自动进样器≥1个、柱温箱≥4个、检测器≥2个；最多可连接单元≥5个。
1.2 输液泵：采用并联双柱塞泵（冲程体积10μL），配备物理双泵头，便于维护、降低故障率；具备自我诊断及自我修复功能，可自动检测批处理分析过程中意外混入的气泡，并自动执行Purge操作，快速恢复正常分析状态。
▲1.2.1 输液泵材质：采用钛合金、镍合金等材质，可支持高盐浓度流动相持续稳定送液。
1.2.2 输液泵耐压：≥100MPa。
▲1.2.3 输液泵流速范围：0.0001～10.0000mL/min。
1.2.4 输液泵梯度类型：二元高压梯度。
1.3 脱气机：
1.3.1流路数目≥5，每流路脱气流路体积≥400μL。
1.4 自动进样器：
1.4.1进样体积0.1～50μL，进样速度＜4秒，进样周期≤6.7秒，交叉污染＜0.0003%。
▲1.4.2 自动进样器样品数量：≥160位（适配1.5mL/2mL样品瓶）。
1.4.3 自动进样器控温：能够避免冷凝现象发生。
▲1.4.4 自动进样器控温范围：4～45℃。
1.5 柱温箱：
1.5.1温度控制范围为室温-10℃～85℃。
1.5.2 柱温箱柱容量：单个柱温箱可放置≥6根250mm规格色谱柱。
1.6 二极管阵列检测器：
1.6.1二极管数量≥1024，波长范围190～750nm，漂移≤0.4×10⁻³AU/h，噪音≤4.5×10⁻⁶AU。
1.6.2 二极管阵列检测器光源：配备氘灯和钨灯。
▲1.6.3二极管阵列检测器控温：光源、光路系统、流通池均配备控温单元。
1.7 示差检测器：
1.7.1检测范围1.00～1.75RIU，漂移＜1×10⁻⁷RIU/h，池体积≤9μL，池耐压≥100psi（具备过压保护功能）。
1.18 色谱工作站：具备自动峰识别、智能峰解卷积、动态范围扩展功能；可将报告、分析结果及所有操作日志汇总至一个PDF文件（报告集），制作简便，可在安全管理到位的数据库内生成、保管，具备数据完整性功能。
▲1.8 色谱工作站联网：可接入网络版软件。
2、单台配置要求
2.1 主机配置：输液泵2套、脱气机1套、自动进样器1套、柱温箱1套、二极管阵列检测器1套、示差检测器1套、惰性管路包1套、控制器1套、网络版软件接入许可1套。
2.2 电脑1台：处理器基本主频≥2.1GHz、核心≥12核、总线程数≥20、三级缓存≥25MB；固态硬盘≥1TB；配备DVDRW；内存≥8G；安装不低于Windows 10 64位专业版正版软件；配备24寸及以上显示器。

品目1.6生物惰性超高效液相色谱（二极管+荧光）
数量 1台/套

1、技术要求
1.1 系统控制器：可连接溶剂输送单元≥4个、自动进样器≥1个、柱温箱≥4个、检测器≥2个；最多可连接单元≥5个。
1.2 输液泵：
1.2.1采用并联双柱塞泵（冲程体积10μL），配备物理双泵头，便于维护、降低故障率；具备自我诊断及自我修复功能，可自动检测批处理分析过程中意外混入的气泡，并自动执行Purge操作，快速恢复正常分析状态。
▲1.2.2 输液泵材质：采用钛合金、镍合金等材质，可支持高盐浓度流动相持续稳定送液。
1.2.3 输液泵耐压：≥100MPa。
▲1.2.4 输液泵流速范围：0.0001～10.0000mL/min。
1.2.5 输液泵梯度类型：二元高压梯度。
1.3 脱气机：
1.3.1流路数目≥5，每流路脱气流路体积≥400μL。
1.4自动进样器：
1.4.1 进样体积0.1～50μL，进样速度＜4秒，进样周期≤6.7秒，交叉污染＜0.0003%。
▲1.4.2 自动进样器样品数量：≥160位（适配1.5mL/2mL样品瓶）。
1.4.3 自动进样器控温：能够避免冷凝现象发生。
▲1.4.4自动进样器控温范围：4～45℃。
1.5 柱温箱：
1.5.1温度控制范围为室温-10℃～85℃。
1.6 柱温箱柱容量：
1.6.1单个柱温箱可放置≥6根×250mm规格色谱柱。
1.7 二极管阵列检测器：
1.7.1二极管数量≥1024，波长范围190～750nm，漂移≤0.4×10⁻³AU/h，噪音≤4.5×10⁻⁶AU。
1.7.2 二极管阵列检测器光源：配备氘灯和钨灯。
▲1.7.3 二极管阵列检测器控温：光源、光路系统、流通池均配备控温单元。
1.17 荧光检测器：光源为氙灯，波长范围200～750nm，光谱带宽≥20nm，波长准确度±2nm，波长精度±0.2nm；水的拉曼峰S/N≥2000，暗背景下S/N≥12000；检测池体积≥12μL，最大耐压≥2MPa。
1.8 色谱工作站：
1.8.1具备自动峰识别、智能峰解卷积、动态范围扩展功能；可将报告、分析结果及所有操作日志汇总至一个PDF文件（报告集），制作简便，可在安全管理到位的数据库内生成、保管，具备数据完整性功能。
▲1.8.2 色谱工作站联网：可接入网络版软件。
2、单台配置要求
2.1 主机配置：输液泵2套、脱气机1套、自动进样器1套、柱温箱1套、二极管阵列检测器1套、荧光检测器1套、惰性管路包1套、控制器1套、网络版软件接入许可1套。
2.2 电脑1台：处理器基本主频≥2.1GHz、核心≥12核、总线程数≥20、三级缓存≥25MB；固态硬盘≥1TB；配备DVDRW；内存≥8G；安装不低于Windows 10 64位专业版正版软件；配备24寸及以上显示器。

品目1.7超高效生物液相（紫外检测器+示差检测器）
数量 1台/套
1、技术要求
1.1生物兼容性输液泵
▲1.1.1类型：由生物兼容性材料组成的二元泵，适用于生物制药及其他高盐和极端 pH 条件下的应用。（提供公开可查询官网截图及有效查询链接证明）
1.1.2流速精密度：<0.07% RSD
1.1.3流速准确度：≤1%
1.1.4pH范围：2-12
1.1.5泵步进体积：≤300 pL
1.1.6流速范围：0.001–5mL/min，以 0.001mL/min 增量。
▲1.1.7梯度系统操作压力：≥ 1200 bar
1.1.8梯度延迟体积：≤45μL
1.1.9脱气机：≥2个通路
1.1.10梯度准确度：±0.35%绝对
1.1.11梯度范围：可设置范围：0-100%，建议范围：1-99%
1.1.12自动连续可变冲程，冲程可设置范围20ul-90ul或覆盖此区间更宽范围（需提供冲程设置软件截图证明）
▲1.1.13具有智能系统模拟技术或等效技术，可模拟不同厂家的色谱泵工作模式以及不同梯度曲线设置；包括主流液相品牌选择和通用模拟两种模拟方式。（提供软件设置截图证明）
▲1.1.14梯度曲线：大于22条，包括线性、凹型、凸型等类型。（提供梯度表曲线软件截图）

1.2生物兼容性自动进样器
1.2.1样品室避光，适于光敏样品长时间放置。如进样室配备灯光，需具备常关功能。
1.2.2进样精度：< 0.15% RSD  
1.2.3进样范围：0.1-40μL。
▲1.2.4样品容量：≥ 430位（2ml样品瓶）或≥8个深孔板（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.2.5进样间隔：<10s。
1.2.6样品残留：≤0.0009%（9ppm）。
1.2.7最大操作压力：≥ 1200bar  
1.2.8温控范围：4℃-40℃
▲1.2.9进样流路材质：具有生物兼容性样品流路，非常适合生物分子分析，可确保生物分子的完整性，并最大程度减少不必要的表面相互作用。（提供公开可查询官网截图及有效查询链接证明）
1.2.10采用高压流通式进样器，不采用玻璃注射器，进样器不需要脱气避免气泡产生。
▲1.2.11进样器高级功能：内置5种进样程序，包括标准曲线配置，氨基酸在线衍生等直接调用，无需手动编写程序。（提供软件设置截图证明）
1.2.12支持拓展双针进样模式

1.3生物惰性柱温箱 
▲1.3.1控温范围：4 ℃-110 ℃（提供公开可查询官网截图及链接证明）
1.3.2控温精度：≤0.05℃
▲1.3.3柱容量：100 mm色谱柱≥8根，300 mm色谱柱≥4根，可配快接接头。（提供公开可查询官网截图及链接证明）
1.3.4生物惰性流路设计，流路中无金属材质
▲1.3.5加热模式：独立双温区，每个温区可独立控温。（提供体现柱温箱型号的软件设置截图证明）
1.4生物惰性双波长紫外检测器 
1.4.1生物惰性流通池，流路中无金属材质。
1.4.2波长范围：190～600 nm。
1.4.3波长准确度：±1 nm。
1.4.4信号数量：单波长检测和双波长检测双模式。
1.4.5基线漂移：≤1x10-4AU/h，在230nm条件下。
1.4.6基线噪音：≤0.15x10-5AU
▲1.4.7最大采集速率：单波长检测≥240Hz。（提供公开可查询官网截图及有效查询链接证明）
1.5示差折光检测器
1.5.1示差折光范围 1-1.75 RIU。
1.5.2测量范围 ±600×10-6 RIU。
1.5.3采集频率：≥74 Hz。
1.5.4控温范围：室温+5℃～55℃。
1.5.5漂移：<200×10-9 RIU/hr。
1.5.6提供分子量分布软件。
1.6化学工作站
1.6.1配有高性能工作站，配置不低于：i7处理器，16G内存，512G SSD，独立显卡，23寸显示屏，正版操作系统。
★1.6.2所有液相模块均可接入网络版，提供可接入网络版软件的接入许可，承担软件接入的所有软件和外围硬件及接入工时等费用（需提供承诺函，如无法接入作退货处理）。
▲1.6.3色谱软件应支持符合FDA 21 CFR Part 11、欧盟附录11电子记录法规的要求（提供公开可查询的白皮书并附有效查询的网页链接）

★2、单台配置要求
2.1输液泵（含脱气机，二元梯度泵，≥1200bar），1套。
2.2可温控自动进样器（样品位数≥430位），1套。
2.3可降温柱温箱，1套。
2.4紫外检测器，1套。
2.5示差检测器，1套。
2.6工作站，1套。
2.7分子量分布软件。
2.8整体控制机器及检测器的软件许可和相应接口。


品目1.8超高效生物液相（二极管检测器+示差检测器）
数量 1台/套

1、技术要求
1.1生物兼容性输液泵
▲1.1.1类型：由生物兼容性材料组成的二元泵，适用于生物制药及其他高盐和极端 pH 条件下的应用。（提供公开可查询官网截图及有效查询链接证明）
1.1.2流速精密度：<0.07% RSD
1.1.3流速准确度：≤1%
1.1.4pH范围：2-12
1.1.5泵步进体积：≤300 pL
1.1.6流速范围：0.001–5mL/min，以 0.001mL/min 增量。
▲1.1.7梯度系统操作压力：≥ 1200 bar
1.1.8梯度延迟体积：≤45μL
1.1.9脱气机：≥2个通路
1.1.10梯度准确度：±0.35%绝对
1.1.11梯度范围：可设置范围：0-100%，建议范围：1-99%
▲1.1.12自动连续可变冲程，冲程可设置范围20ul-90ul或覆盖此区间更宽范围（需提供冲程设置软件截图证明）
1.1.13具有智能系统模拟技术或等效技术，可模拟不同厂家的色谱泵工作模式以及不同梯度曲线设置；包括主流液相品牌选择和通用模拟两种模拟方式。
1.1.14梯度曲线：大于22条，包括线性、凹型、凸型等类型。

1.2生物兼容性自动进样器
1.2.1样品室避光，适于光敏样品长时间放置。如进样室配备灯光，需具备常关功能。
1.2.2进样精度：< 0.15% RSD  
1.2.3进样范围：0.1-40μL。
▲1.2.4样品容量：≥ 430位（2ml样品瓶）或8个深孔板（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.2.5进样间隔：<10s。
1.2.6样品残留：≤0.0009%（9ppm）
1.2.7最大操作压力：≥ 1200bar  
1.2.8温控范围：4℃-40℃
▲1.2.9进样流路材质：具有生物兼容性样品流路，非常适合生物分子分析，可确保生物分子的完整性，并最大程度减少不必要的表面相互作用。（提供公开可查询官网截图及有效查询链接证明）
1.2.10采用高压流通式进样器，不采用玻璃注射器，进样器不需要脱气避免气泡产生。
▲1.2.11进样器高级功能：内置5种进样程序，包括标准曲线配置，氨基酸在线衍生等直接调用，无需手动编写程序。（提供软件设置截图证明）
1.2.12支持拓展双针进样模式。

1.3生物惰性柱温箱 
▲1.3.1控温范围：4℃ -110 ℃（提供公开可查询官网截图及链接证明）
1.3.2控温精度：≤0.05℃
▲1.3.3柱容量：100 mm色谱柱≥8根，300 mm色谱柱≥4根，可配快接接头。
1.3.4生物惰性流路设计，流路中无金属材质。
▲1.3.5加热模式：独立双温区，每个温区可独立控温。（提供体现柱温箱型号的软件设置截图证明）

1.4二极管阵列检测器
1.4.1二极管数量：≥1024
1.4.2波长范围：190～640 nm。
1.4.3波长准确度：±1 nm。
1.4.4基线漂移：≤1x10-3AU/h，在230nm条件下。
1.4.5基线噪音：≤±3x10-6 AU
▲1.4.6最大采集速率：≥120Hz。（提供公开可查询官网截图及有效查询链接证明）

1.5示差折光检测器
1.5.1示差折光范围 1-1.75 RIU。
1.5.2测量范围 ±600×10-6 RIU。
1.5.3采集频率：≥74 Hz。
1.5.4控温范围：室温+5℃～55℃。
1.5.5漂移：<200×10-9 RIU/hr。
1.5.6提供分子量分布软件。
1.6化学工作站
1.6.1配有高性能工作站，配置不低于：i7处理器，16G内存，512G SSD，独立显卡，23寸显示屏，正版操作系统。
★1.6.2所有液相模块均可接入网络版，提供可接入网络版软件的接入许可，承担软件接入的所有软件和外围硬件及接入工时等费用（需提供承诺函，如无法接入作退货处理）。
▲1.6.3色谱软件应支持符合FDA 21 CFR Part 11、欧盟附录11电子记录法规的要求（提供公开可查询的白皮书并附有效查询的网页链接）
★2、单台配置要求
2.1输液泵（含脱气机，二元梯度泵，≥1200bar），1套
2.2可温控自动进样器（样品位数≥430位），1套
2.3可降温柱温箱，1套
2.4二极管阵列检测器，1套
2.5示差检测器，1套
2.6工作站，1套
2.7整体控制机器及检测器的软件许可和相应接口
品目1.9超高效液相色谱仪（紫外+蒸发光检测器）
数量 1台/套

1、技术要求
1.1 生物兼容性输液泵
▲1.1.1类型：由生物兼容性材料组成的二元泵，适用于生物制药及其他高盐和极端 pH 条件下的应用。（提供公开可查询官网截图及有效查询链接证明）
1.1.2流速精密度：<0.07% RSD
1.1.3流速准确度：≤1%
1.1.4 pH范围：2-12
1.1.5泵步进体积：≤300 pL
1.1.6流速范围：0.001–5mL/min，以 0.001mL/min 增量。
▲1.1.7梯度系统操作压力：≥ 1200 bar
1.1.8梯度延迟体积：≤45μL
1.1.9脱气机：≥2个通路
1.1.10梯度准确度：±0.35%绝对
1.1.11梯度范围：可设置范围：0-100%，建议范围：1-99%
▲1.1.12 自动连续可变冲程，冲程可设置范围20ul-90ul或覆盖此区间更宽范围（需提供冲程设置软件截图证明）
▲1.1.13具有智能系统模拟技术或等效技术，可模拟不同厂家的色谱泵工作模式以及不同梯度曲线设置；包括主流液相品牌选择和通用模拟两种模拟方式。（提供软件设置截图证明）
▲1.1.14梯度曲线：大于22条，包括线性、凹型、凸型等类型。（提供梯度表曲线软件截图）
1.2 生物兼容性自动进样器
1.2.1样品室避光，适于光敏样品长时间放置。如进样室配备灯光，需具备常关功能。
1.2.2进样精度：< 0.15% RSD  
1.2.3进样范围：0.1-40μL。
▲1.2.4样品容量：≥ 430位（2ml样品瓶）或≥8个深孔板（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.2.5进样间隔：<10s。
1.2.6样品残留：≤0.0009%（9ppm）
1.2.7最大操作压力：≥ 1200bar  
1.2.8温控范围：4℃-40℃
▲1.2.9 进样流路材质：具有生物兼容性样品流路，非常适合生物分子分析，可确保生物分子的完整性，并最大程度减少不必要的表面相互作用。（提供公开可查询官网截图及有效查询链接证明）
1.2.10采用高压流通式进样器，不采用玻璃注射器，进样器不需要脱气避免气泡产生。
▲1.2.11进样器高级功能：内置5种进样程序，包括标准曲线配置，氨基酸在线衍生等直接调用，无需手动编写程序。（提供软件设置截图证明）
1.2.12支持拓展双针进样模式

1.3 生物惰性柱温箱 
▲1.3.1控温范围：4 ℃ -110 ℃（提供公开可查询官网截图及链接证明）
1.3.2控温精度：≤0.05℃
▲1.3.3柱容量：100 mm 色谱柱≥8根， 300 mm 色谱柱≥4根，可配快接接头。（提供公开可查询官网截图及链接证明）
1.3.4生物惰性流路设计，流路中无金属材质
▲1.3.5加热模式：独立双温区，每个温区可独立控温。（提供体现柱温箱型号的软件设置截图证明）
1.4生物惰性双波长紫外检测器 
1.4.1生物惰性流通池，流路中无金属材质。
1.4.2波长范围：190～600 nm。
1.4.3波长准确度：±1 nm。
1.4.4信号数量 单波长检测和双波长检测双模式。
1.4.5基线漂移：≤1x10-4AU/h，在230nm条件下。
1.4.6基线噪音：≤0.15x10-5AU
▲1.4.7最大采集速率：单波长检测≥240Hz。（提供公开可查询官网截图及有效查询链接证明）
1.5蒸发光散射检测器
1.5.1液相软件可完成蒸发光散射检测器参数设置、运行、数据采集步骤。
1.5.2雾化器：关闭，25～90 °C。
1.5.3蒸发器：非冷却，关闭，25～120 °C
1.5.4气体流量范围：0.9～3.25 SLM （可控的气体关闭）
1.5.5噪音：≤0.2 mV。
1.5.6漂移：≤1 mV/h。
★1.5.7与液相色谱仪为同一品牌，同一套软件控制，不接受贴牌或第三方组装模块。（提供承诺函）
1.6化学工作站
1.6.1配有高性能工作站，配置不低于：i7处理器，16G内存，512G SSD，独立显卡，23寸显示屏，正版操作系统。
★1.6.2所有液相模块均可接入网络版，提供可接入网络版软件的接入许可，承担软件接入的所有软件和外围硬件及接入工时等费用。（需提供承诺函，如无法接入作退货处理）。
▲1.6.3色谱软件应支持符合FDA 21 CFR Part 11、欧盟附录11电子记录法规的要求（提供公开可查询的白皮书并附有效查询的网页链接）
★2、单台配置要求
2.1输液泵（含脱气机，二元梯度泵，≥1200bar），1套。
2.2可温控自动进样器（样品位数≥430位），1套。
2.3可降温柱温箱，1套。
2.4紫外检测器，1套。
2.5蒸发光散射检测器，1套。
2.6工作站，1套。
2.7整体控制机器及检测器的软件和相应接口。

品目1.10超高效液相色谱仪（二极管+荧光检测器）
数量 1台/套

1.1生物兼容性输液泵
▲1.1.1类型：由生物兼容性材料组成的二元泵，适用于生物制药及其他高盐和极端 pH 条件下的应用。（提供公开可查询官网截图及有效查询链接证明）
1.1.2流速精密度：<0.07% RSD
1.1.3流速准确度：≤1%
1.1.4 pH范围：2-12
1.1.5泵步进体积：≤300 pL
1.1.6流速范围：0.001–5mL/min，以 0.001mL/min 增量。
▲1.1.7梯度系统操作压力：≥ 1200 bar
1.1.8梯度延迟体积：≤45μL
1.1.9脱气机：≥2个通路
1.1.10梯度准确度：±0.35%绝对
1.1.11梯度范围：可设置范围：0-100%，建议范围：1-99%
▲1.1.12自动连续可变冲程，冲程可设置范围20ul-90ul或覆盖此区间更宽范围（需提供冲程设置软件截图证明）
▲1.1.13具有智能系统模拟技术或等效技术，可模拟不同厂家的色谱泵工作模式以及不同梯度曲线设置；包括主流液相品牌选择和通用模拟两种模拟方式。（提供软件设置截图证明）
▲1.1.14梯度曲线：大于22条，包括线性、凹型、凸型等类型。（提供梯度表曲线软件截图）

1.2生物兼容性自动进样器
1.2.1样品室避光，适于光敏样品长时间放置。如进样室配备灯光，需具备常关功能。
1.2.2进样精度：< 0.15% RSD  
1.2.3进样范围：0.1-40μL。
▲1.2.4样品容量：≥ 430位（2ml样品瓶）或≥8个深孔板（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.2.5进样间隔：<10s。
1.2.6样品残留：≤0.0009%（9ppm）
1.2.7最大操作压力：≥ 1200bar
1.2.8温控范围：4℃-40℃
1.2.9进样流路材质：生物兼容性材质
1.2.10采用高压流通式进样器，不采用玻璃注射器，进样器不需要脱气避免气泡产生。
▲1.2.11进样器高级功能：内置5种进样程序，包括标准曲线配置，氨基酸在线衍生等直接调用，无需手动编写程序。（提供软件设置截图证明）
1.2.12支持拓展双针进样模式

1.3生物惰性柱温箱 
▲1.3.1控温范围：4℃ -110 ℃（提供公开可查询官网截图及链接证明）
1.3.2控温精度：≤0.05℃
▲1.3.3柱容量： 100 mm 色谱柱≥6根，300 mm 色谱柱≥4根，可配快接接头。（提供公开可查询官网截图及链接证明）
1.3.4生物惰性流路设计，流路中无金属材质
▲1.3.5加热模式：独立双温区，每个温区可独立控温。（提供体现柱温箱型号的软件设置截图证明）
1.4高灵敏度二极管阵列检测器
1.4.1波长范围：190～640 nm。
1.4.2波长准确度：±1 nm。
1.4.3二极管数量：≥1024。
1.4.4基线漂移：≤1x10-3AU/h，在230nm条件下。
▲1.4.5基线噪音：＜±3x10-6AU（提供公开可查询官网截图及链接证明）
1.4.6最大采集速率：≥120Hz。
1.5荧光检测器
▲1.5.1数据采集速率 ≥ 160 Hz（提供软件截图证明）
1.5.2激发光范围：200 nm - 1200 nm
1.5.3发射光范围：200 nm - 1200 nm
1.5.4波长重复性：  ±0.2 nm
1.5.5波长准确度 ：±3 nm 
1.5.6可时间表编程。
1.5.7光源：汞-氙灯（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
▲1.5.8耐压≥60bar（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）

1.6化学工作站
▲1.6.1色谱软件应支持符合FDA 21 CFR Part 11、欧盟附录11电子记录法规的要求（提供公开可查询的白皮书并附有效查询的网页链接）
1.6.2配有高性能工作站，配置不低于：i7处理器，16G内存，512G SSD，独立显卡，23寸显示屏，正版操作系统。
★1.6.3所有液相模块均可接入网络版，提供可接入网络版软件的接入许可，承担软件接入的所有软件和外围硬件及接入工时等费用。（需提供承诺函，如无法接入作退货处理）
★2、单台配置要求
2.1输液泵（含脱气机，二元梯度泵，≥1200bar），1套。
2.2可温控自动进样器（样品位数≥430位），1套。
2.3可降温柱温箱，1套。
2.4二极管阵列检测器，1套。
2.5荧光检测器，1套。
2.6工作站，2套。
2.7整体控制机器及检测器的软件和相应接口。

品目1.11超高效液相色谱（紫外+荧光检测器）
数量 1台/套

1、技术要求
1.1生物兼容性输液泵
▲1.1.1类型：由生物兼容性材料组成的二元泵，适用于生物制药及其他高盐和极端 pH 条件下的应用。（提供公开可查询官网截图及有效查询链接证明）
1.1.2流速精密度：<0.07% RSD
1.1.3流速准确度：≤1%
1.1.4pH范围：2-12
1.1.5泵步进体积：≤300 pL
1.1.6流速范围：0.001–5mL/min，以 0.001mL/min 增量。
▲1.1.7梯度系统操作压力：≥ 1200 bar
1.1.8梯度延迟体积：≤45μL
1.1.9脱气机：≥2个通路
1.1.10梯度准确度：±0.35%绝对
1.1.11梯度范围：可设置范围：0-100%，建议范围：1-99%
1.1.12自动连续可变冲程，冲程可设置范围20ul-90ul或覆盖此区间更宽范围（需提供冲程设置软件截图证明）
▲1.1.13具有智能系统模拟技术或等效技术，可模拟不同厂家的色谱泵工作模式以及不同梯度曲线设置；包括主流液相品牌选择和通用模拟两种模拟方式。（提供软件设置截图证明）
▲1.1.14梯度曲线：大于22条，包括线性、凹型、凸型等类型。（提供梯度表曲线软件截图）
1.2 生物兼容性自动进样器
1.2.1样品室避光，适于光敏样品长时间放置。如进样室配备灯光，需具备常关功能。
1.2.2进样精度：< 0.15% RSD  
1.2.3进样范围：0.1-40μL。
▲1.2.4样品容量：≥ 430位（2ml样品瓶）或≥8个深孔板（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.2.5进样间隔：<10s。
1.2.6样品残留：≤0.0009%（9ppm）
1.2.7最大操作压力：≥ 1200bar  
1.2.8温控范围：4℃-40℃
1.2.9进样流路材质：生物兼容性材质
1.2.10采用高压流通式进样器，不采用玻璃注射器，进样器不需要脱气避免气泡产生。
▲1.2.11进样器高级功能：内置5种进样程序，包括标准曲线配置，氨基酸在线衍生等直接调用，无需手动编写程序。（提供软件设置截图证明）
1.2.12支持拓展双针进样模式
1.3生物惰性柱温箱 
▲1.3.1控温范围：4℃ -110 ℃（提供公开可查询官网截图及链接证明）
1.3.2控温精度：≤0.05℃
▲1.3.3柱容量： 100 mm 色谱柱≥8根， 300 mm 色谱柱≥4根，可配快接接头。（提供公开可查询官网截图及链接证明）
1.3.4生物惰性流路设计，流路中无金属材质
1.4生物惰性双波长紫外检测器 
1.4.1生物惰性流通池，流路中无金属材质。
1.4.2波长范围： 190～600 nm。
1.4.3波长准确度：±1 nm。
1.4.4信号数量 单波长检测和双波长检测双模式。
1.4.5基线漂移：≤1x10-4AU/h，在230nm条件下。
1.4.6基线噪音：≤0.15x10-5AU
▲1.4.7最大采集速率：单波长检测≥240Hz。（提供公开可查询官网截图及链接证明）
1.5荧光检测器
1.5.1数据采集速率 ≥ 160 Hz
1.5.2激发光范围：200 nm - 1200 nm
1.5.3发射光范围：200 nm - 1200 nm
1.5.4波长重复性：±0.2 nm
1.5.5波长准确度：±3 nm 
1.5.6可时间表编程。
▲1.5.7光源：汞-氙灯（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
▲1.5.8 耐压≥60bar（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）

1.6化学工作站
▲1.6.1色谱软件应支持符合FDA 21 CFR Part 11、欧盟附录11电子记录法规的要求（提供公开可查询的白皮书并附有效查询的网页链接）
1.6.2配有高性能工作站，配置不低于：i7处理器，16G内存，512G SSD，独立显卡，23寸显示屏，正版操作系统。
★1.6.3所有液相模块均可接入网络版，提供可接入网络版软件的接入许可，承担软件接入的所有软件和外围硬件及接入工时等费用。（需提供承诺函，如无法接入作退货处理）
★2、单台配置要求
2.1输液泵（含脱气机，二元梯度泵，≥1200bar），1套
2.2可温控自动进样器（样品位数≥430位），1套
2.3可降温柱温箱，1套
2.4紫外检测器，1套
2.5荧光检测器，1套
2.6工作站，2套
2.7整体控制机器及检测器的软件和相应接口

品目1.12生物惰性液相色谱仪（二极管阵列检测器+荧光检测器）
数量 1台/套

1、技术要求
1.1生物惰性输液泵
1.1.1泵体接触流动相的材质为生物惰性材质，无不锈钢直接接触流动相。
1.1.2pH范围：1～14。
▲1.1.3最大耐压：≥600 bar。
1.1.4流速准确度：≤1%
1.1.5梯度形成方式：四元梯度。
1.1.6混合范围：0 ～ 100 %。
1.1.7流速范围：0.001～10mL/min，以 0.001mL/min 增量。
1.1.8脱气机：≥4个通路。
1.1.9连接管路内侧为生物惰性材质。
▲1.1.10具备缓冲液顾问软件，支持快速、简便地创建 pH 和盐梯度。（提供公开可查询官网截图及有效链接证明）
1.2生物惰性自动进样器
▲1.2.1流路材质：陶瓷针头、PEEK 针座和不锈钢涂层 PEEK 毛细管（提供公开可查询官网截图及有效链接证明）
1.2.2可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。用户可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。
1.2.3采用高压、阀进样技术，使用微型计量泵准确控制取样体积，进样后，进样针始终置于流路中，保证最小样品残留量；通过工作站，可启动洗针程序，自动清洗进样针的外壁，因此可将样品在进样针中的残留降至最低。
1.2.4进样精度：< 0.15% RSD。
1.2.5进样范围：0.1～500μL，增量为≤0.1μL，提供≥1ml定量环附件。
▲1.2.6样品容量：≥ 430位（2ml进样瓶）或8个微孔板。（提供公开可查询官网截图及有效链接证明）
▲1.2.7支持在高达600 bar 的压力下从微孔板和样品瓶中进样。（提供公开可查询官网截图及有效链接证明）
1.2.8进样间隔：<18s。
▲1.2.9具备多重清洗功能，用三种溶剂冲洗进样针的表面，并采用针座反冲程序，残留＜9ppm。（提供公开可查询官网截图及有效链接证明）
1.2.10最大操作压力：≥ 600bar。
1.2.11温控范围：4℃～40℃ 。
1.3生物惰性柱温箱 
1.3.1生物惰性流路设计，流路中无金属材质
▲1.3.2帕尔帖冷却/加热具有两个独立的温区，温度范围为环境温度以下 10 °C（最低4℃） 至 85 °C（提供公开可查询官网截图及有效链接证明）
1.3.3控温精度：≤0.05℃
▲1.3.4柱容量：300 mm 色谱柱≥4根，配快接接头。（提供公开可查询官网截图及有效链接证明）
1.4生物惰性二极管阵列检测器 
1.4.1生物惰性流通池，流路中无金属材质。
▲1.4.2波长范围：190～900nm或更宽范围（提供公开可查询官网截图及有效链接证明）
1.4.3波长准确度：≤1nm。
1.4.4短期噪音：≤±0.7*10-5AU/h。
1.4.5基线漂移：≤0.9*10-3AU/h。
▲1.4.6最大采集速率：≥ 120Hz。
1.5荧光检测器
1.5.1灵敏度：单波长水的拉曼光谱 ＞2500
1.5.2光源：汞氙弧光灯
1.5.3激发光范围：200 nm - 1200 nm
1.5.4发射光范围：200 nm - 1200 nm
1.5.5波长重复性：  ±0.2 nm
1.5.6波长准确度 ：±3 nm 
1.5.7流通池耐压：≥ 60bar。
▲1.5.8最大采集频率：≥ 160Hz（提供软件截图证明）
1.6化学工作站
1.6.1配有高性能工作站，配置不低于：i7处理器，16G内存，512G SSD，独立显卡，23寸显示屏，正版操作系统。 
1.6.2配置有缓冲液顾问软件
★1.6.3所有液相模块均可接入网络版，提供可接入网络版软件的接入许可，承担软件接入的所有软件和外围硬件及接入工时等费用。（需提供承诺函，如无法接入作退货处理）
▲1.6.4色谱软件应支持符合FDA 21 CFR Part 11、欧盟附录11电子记录法规的要求（提供公开可查询的白皮书并附有效查询的网页链接）
★2、单台配置要求
2.1生物惰性输液泵（含脱气机，四元梯度泵，密封垫清洗模块），1套。
2.2可降温生物惰性自动进样器，1套。
2.3可降温生物惰性柱温箱，1套。
2.4生物惰性二极管阵列检测器，1套。
2.5荧光检测器，1套。
2.6工作站，2套。
2.7整体控制机器及检测器的软件和相应接口。


品目1.13生物惰性液相（二极管+荧光检测器）
数量 1台/套

1、技术要求
1.1 输液泵
1.1.1 传动机构：微体积（柱塞体积10µL）双柱塞往复泵，免维护润滑系统。
1.1.2 传动方式：皮带传动，非齿轮传动。
▲1.1.3 耐压：≥66MPa。
1.1.4 脱气机通道数：≥5路。
▲1.1.5 混合方式：二元高压混合。
1.1.6 流速重现性：≤0.06%RSD。
1.1.7 泵头：采用惰性碳涂层泵头。
1.1.8 刃环：镀金刃环，增强密封性。
1.2 自动进样器
1.2.1 进样方式：全量进样，进样量可变式。
▲1.2.2 样品温控：4℃～40℃。
1.2.3 进样量设定范围：0.1μL～100μL。
1.2.4 样品瓶数目：≥105个（1.5/2mL样品瓶）。
1.2.5 进样精度：＜0.2%RSD。
1.2.6 交叉污染：＜0.005%。
1.2.7 进样针：陶瓷等低吸附材质进样器。
1.2.8 管路：生物惰性材质
1.3 柱温箱
1.3.1 柱容量：单个柱温箱可放置≥6根250mm色谱柱。
1.3.2 温度控制范围：（室温-10）℃～85℃。
1.3.3 温度设定准确度：±0.5℃。
1.4 控制器
1.4.1 具有数据转换功能，可作为工作站或网络客户计算机与分析装置连接的接口；
1.4.2 具有内存缓冲功能。
1.4.3 配有Web服务器功能，可不使用专用软件，直接通过互联网浏览器对仪器进行系统访问、系统控制、监视及装置维护管理等操作。
1.5 二极管阵列检测器
1.5.1 光源：氘灯和钨灯。
1.5.2 二极管数量：≥1024个。
1.5.3 波长范围：190～750nm。
1.5.4 漂移：≤0.4×10⁻³AU/h。
1.5.5 噪音：≤4.5×10⁻⁶AU。
▲1.5.6 控温单元：光源、光路系统、流通池。
1.6 荧光检测器
1.6.1 光源：氙灯。
1.6.2 波长范围：200～750nm。
1.6.3 光谱带宽：≥20nm。
1.6.4 波长准确度：±2nm。
1.6.5 波长精度：±0.2nm。
1.6.6 S/N：水的拉曼峰≥2000（S/N），暗背景下≥12000（S/N）。
1.6.7 检测池：体积≥12μL，最大耐压≥2MPa。
1.7 色谱工作站
1.7.1 可将报告、分析结果以及所有操作日志全部汇总到一个PDF文件（报告集）中；制作简单，在安全管理到位的数据库内生成、保管，具有数据完整性功能。
1.7.2 具有自动峰识别功能、智能峰解卷积功能、动态范围扩展功能。
▲1.7.3 可接入到网络版软件中。
2、单台配置要求
2.1 主机单台配置要求：输液泵2套、溶剂选择阀1套、高效混合器1套、独立脱气机1套、自动进样器1套、柱温箱1套、二极管阵列检测器1套、荧光检测器1套、控制器1套、网络版软件1套。
2.2 电脑1台：处理器基本主频≥2.1GHz、核心≥12核、总线程数≥20、三级缓存≥25MB；固态硬盘≥1TB；配备DVDRW；内存≥8G；安装不低于Windows 10 64位专业版正版软件；配备24寸及以上显示器。

品目1.14生物惰性液相（二极管+示差）
数量 1台/套

1、技术要求
1.1 输液泵
1.1.1 传动机构：微体积（柱塞体积10µL）双柱塞往复泵，免维护润滑系统。
1.1.2 传动方式：皮带传动，非齿轮传动。
▲1.1.3 耐压：≥66MPa。
1.1.4 脱气机通道数：≥5路。
▲1.1.5 混合方式：二元高压混合。
1.1.6 流速重现性：≤0.06%RSD。
1.1.7 泵头：采用惰性碳涂层泵头。
1.1.8 刃环：镀金刃环，增强密封性。
1.2 自动进样器
1.2.1 进样方式：全量进样，进样量可变式。
▲1.2.2 样品温控：4℃～40℃。
1.2.3 进样量设定范围：0.1μL～100μL。
1.2.4 样品瓶数目：≥105个（1.5/2mL样品瓶）。
1.2.5 进样精度：＜0.2%RSD。
1.2.6 交叉污染：＜0.005%。
1.2.7 进样针：陶瓷等低吸附材质进样器。
1.2.8 管路：不锈钢复合PEEK管路。
1.3 柱温箱
1.3.1 柱容量：单个柱温箱可放置≥6根250mm色谱柱。
1.3.2 温度控制范围：（室温-10）℃～85℃。
1.3.3 温度设定准确度：±0.5℃。
1.4 控制器
1.4.1 具有数据转换功能，可作为工作站或网络客户计算机与分析装置连接的接口；
1.4.2 具有内存缓冲功能。
1.4.3 配有Web服务器功能，可不使用专用软件，直接通过互联网浏览器对仪器进行系统访问、系统控制、监视及装置维护管理等操作。
1.5 二极管阵列检测器
1.5.1 光源：氘灯和钨灯。
1.5.2 二极管数量：≥1024个。
1.5.3 波长范围：190～750nm。
1.5.4 漂移：≤0.4×10⁻³AU/h。
1.5.5 噪音：≤4.5×10⁻⁶AU。
▲1.5.6 控温单元：光源、光路系统、流通池。
1.6 示差折光检测器
1.6.1 示差折光范围：1～1.75 RIU。
1.6.2 测量范围：±600×10⁻⁶ RIU。
1.6.3 采集频率：≥148Hz。
1.6.4 控温范围：室温+5℃～55℃。
1.6.5 漂移：＜±200×10⁻⁹ RIU/hr。
1.6.6 具备自动吹扫和自动溶剂循环功能。
1.6.7 可通过软件控制信号极性转换。
1.7 色谱工作站
1.7.1 可将报告、分析结果以及所有操作日志全部汇总到一个PDF文件（报告集）中；制作简单，在安全管理到位的数据库内生成、保管，具有数据完整性功能。
1.7.2 具有自动峰识别功能、智能峰解卷积功能、动态范围扩展功能。
▲1.7.3 可接入到网络版软件中。
2、单台配置要求
2.1 主机配置要求：输液泵2套、溶剂选择阀1套、高效混合器1套、独立脱气机1套、自动进样器1套、柱温箱1套、二极管阵列检测器1套、示差检测器1套、控制器1套、网络版软件1套。
2.2 电脑1台：处理器基本主频≥2.1GHz、核心≥12核、总线程数≥20、三级缓存≥25MB；内存≥16G；256GB及以上固态硬盘+1TB机械硬盘；双网卡；安装不低于Windows 10 64位专业版正版软件；配备22寸及以上显示器。

品目1.15生物惰性液相（双波长紫外检测器+荧光检测器）
数量 1台/套

1、技术要求
1.1生物惰性输液泵
1.1.1泵体接触流动相的材质为生物惰性材质，无不锈钢直接接触流动相。
1.1.2 pH范围：1～14。
▲1.1.3最大耐压：≥600 bar。
1.1.4流速准确度：≤1%
1.1.5梯度形成方式：四元梯度。
1.1.6混合范围：0～100 %。
1.1.7流速范围：0.001～10mL/min，以0.001mL/min 增量。
1.1.8脱气机：≥4个通路。 
1.1.9连接管路内侧为生物惰性材质。
▲1.1.10具备缓冲液顾问软件，支持快速、简便地创建 pH 和盐梯度。（提供公开可查询官网截图及有效链接证明）
1.2生物惰性自动进样器
▲1.2.1流路材质：陶瓷针头、PEEK 针座和不锈钢涂层 PEEK 毛细管（提供公开可查询官网截图及有效链接证明）
1.2.2可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。用户可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。
1.2.3样品室避光，适于光敏样品长时间放置。如进样室配备灯光，需具备常关功能。
1.2.4进样精度：< 0.15% RSD。
1.2.5进样范围：0.1～100μL，增量为≤0.1μL，提供≥1mL定量环附件。
▲1.2.6样品容量：≥ 430位或8个微孔板（提供公开可查询官网截图及有效链接证明）。
▲1.2.7支持在高达600 bar 的压力下从微孔板和样品瓶中进样。（提供公开可查询官网截图及有效链接证明）
1.2.8进样间隔：<18s。
1.2.9样品残留：<0.003%（30ppm）。
1.2.10最大操作压力：≥ 600bar。
1.2.11温控范围：4℃～40℃。
1.3生物惰性柱温箱 
1.3.1生物惰性流路设计，流路中无金属材质
▲1.3.2帕尔帖冷却/加热具有两个独立的温区，温度范围为环境温度以下10 °C（最低4℃）至85 °C。（提供公开可查询官网截图及有效链接证明）
1.3.3控温精度：≤0.05℃。
▲1.3.4柱容量：300 mm色谱柱≥4根，配快接接头。（提供公开可查询官网截图及有效链接证明）

1.4生物惰性双波长紫外检测器 
1.4.1生物惰性流通池，流路中无金属材质。
1.4.2波长范围：190～600 nm。
1.4.3波长准确度：±1 nm。
1.4.4信号数量 单波长检测和双波长检测双模式。
1.4.5基线漂移：≤0.9*10-3AU/h。
▲1.4.6最大采集速率：≥ 120Hz。（提供公开可查询官网截图及有效链接证明）
1.4.7漂移 <1*10-4 AU/h，在 230 nm 条件下。
1.4.8线性>2.5 AU 上限
1.5荧光检测器
1.5.1灵敏度：单波长水的拉曼光谱 ＞2500
1.5.2光源：汞氙弧光灯
1.5.3激发光范围：200 nm - 1200 nm
1.5.4发射光范围：200 nm - 1200 nm
1.5.5波长重复性：±0.2 nm
1.5.6波长准确度：±3 nm 
1.5.7流通池耐压≥ 60bar。
▲1.5.8最大采集频率：≥ 160Hz（提供软件截图证明）
1.6化学工作站
1.6.1配有高性能工作站，配置不低于：i7处理器，16G内存，512G SSD，独立显卡，23寸显示屏，正版操作系统。
1.6.2配置有缓冲液顾问软件
★1.6.3所有液相模块均可接入网络版，提供可接入网络版软件的接入许可，承担软件接入的所有软件和外围硬件及接入工时等费用。（需提供承诺函，如无法接入作退货处理）
▲1.6.4色谱软件应支持符合FDA 21 CFR Part 11、欧盟附录11电子记录法规的要求。（提供公开可查询的白皮书并附有效查询的网页链接）

★2、单台配置要求
2.1生物惰性输液泵（含脱气机，四元梯度泵，密封垫清洗模块），1套。
2.2可降温生物惰性自动进样器，1套。
2.3可降温生物惰性柱温箱，1套。
2.4生物惰性双波长紫外检测器，1套。
2.5荧光检测器，1套。
2.6工作站，1台。
2.7整体控制机器及检测器的软件和相应接口。

品目1.16高效液相色谱仪（二元高压+二极管阵列检测器+荧光检测器）
数量 1台/套

1、技术要求
1.1高压输液泵
1.1.1梯度类型：二元高压梯度。
▲1.1.2耐压：≥600bar。
1.1.3单泵流动相数：≥2，可切换。
1.1.4流速范围：0.05～5mL/min。
1.1.5流速精确度：≤0.07％RSD。
▲1.1.6组分范围：可设置0%-100 %。（提供该品牌公开可查询官网截图附有效查询的网页链接证明）
1.1.7脱气机通道数：≥2。
▲1.1.8串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程，冲程可设置范围30μl-80μl或覆盖此区间更宽范围。（需提供冲程设置软件截图证明）
▲1.1.9泵配置主动入口阀。（提供实物图证明）
1.2自动进样器
★1.2.1耐压：≥600bar。
1.2.2温控范围：4℃～40℃。
1.2.3进样量范围：0.1μl～100μl。
▲1.2.4样品瓶数目：2 mL样品瓶≥130个。
1.2.5进样精度：<0.3%RSD。
1.2.6进样量准确度：≤±1%。
1.2.7交叉污染: < 0.004%。
▲1.2.8采用高压流通式进样器，不采用玻璃注射器，进样器不需要脱气避免气泡产生。（提供高压流路图和官方指标证明文件）
▲1.2.9内置5种进样程序，包括标准曲线配置，氨基酸在线衍生等直接调用，无需手动编写程序。（提供带自动进样器模块型号的软件截图证明）
1.3柱温箱
▲1.3.1帕尔帖冷却/加热具有两个独立的温区，温度范围为环境温度以下10 ℃（最低4℃）-85 ℃。（提供公开可查询官网截图证明）
3.2控温精度：≤0.05℃。
▲1.3.3柱容量：可支持放≥4根配备快速连接接头或预柱的30cm色谱柱。（提供公开可查询官方网站截图证明）
1.4二极管阵列检测器
1.4.1光源：氘灯和钨灯。
1.4.2二极管数量：1024。
▲1.4.3波长范围：190～900nm。（提供公开可查询官方网站截图证明）
1.4.4漂移：≤±0.9×10-3AU/h。
1.4.5噪音：≤±7×10-6AU。
▲1.4.6采集频率：≥120Hz。（提供公开可查询官方网站截图证明）
[bookmark: OLE_LINK8]1.5荧光检测器
1.5.1灵敏度：单波长水的拉曼光谱 ＞2500。
▲1.5.2光源：汞-氙灯。（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.5.3激发光范围：200 nm - 1200 nm。
1.5.4发射光范围：200 nm -1200 nm。
1.5.5波长重复性：±0.2 nm。
1.5.6波长准确度：±3 nm。
▲1.5.7耐压≥60bar。（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
▲1.5.8最大采样速率：≥160Hz。（提供软件截图证明）
1.6化学工作站
[bookmark: OLE_LINK16]1.6.1配有高性能工作站，配置不低于：i7处理器，16G内存，1T硬盘，独立显卡、23寸显示屏。正版操作系统及办公软件。
★1.6.2所有液相模块均可接入网络版，提供可接入网络版软件的接入许可，承担软件接入的所有软件和外围硬件及接入工时等费用。（需提供承诺函，如无法接入作退货处理）
▲1.6.3色谱软件应支持符合FDA 21 CFR Part 11、欧盟附录11电子记录法规的要求。（提供公开可查询的白皮书并附有效查询的网页链接）
★2、单台配置要求
2.1输液泵（含脱气机，二元高压梯度泵，在线密封圈清洗装置），1套。
2.2可降温自动进样器，1套。
2.3可降温柱温箱，1套。
2.4二极管阵列检测器，1套。
2.5荧光检测器，1套
2.6工作站 1套。

品目1.17高效液相色谱仪（二元高压+紫外检测器+示差折光检测器）
数量 1台/套

1、技术要求
1.1高压输液泵
1.1.1梯度类型：二元高压梯度。
▲1.1.2耐压：≥600bar。
1.1.3单泵流动相数：≥2，可切换。
1.1.4流速范围：0.05～5mL/min。
▲1.1.5流速精确度：≤0.07％RSD。
1.1.6组分范围：可设置0%-100 %。（提供该品牌公开可查询官网截图附有效查询的网页链接证明）
1.1.7脱气机通道数：≥2。
▲1.1.8串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程，冲程可设置范围30ul-80ul或覆盖此区间更宽范围。（需提供冲程设置软件截图证明）
▲1.1.9泵配置主动入口阀。（提供实物图证明）
1.2自动进样器
★1.2.1耐压：≥60MPa。
1.2.2温控范围：4℃～40℃。
1.2.3进样量范围：0.1μL～500μL或更宽范围。
▲1.2.4样品瓶数目：2 mL样品瓶≥130个。
1.2.5进样精度：<0.3%RSD。
1.2.6进样量准确度：≤±1%。
1.2.7交叉污染: < 0.004%。
▲1.2.8采用高压流通式进样器，不采用玻璃注射器，进样器不需要脱气避免气泡产生。（提供高压流路图和官方指标证明文件）
▲1.2.9内置5种进样程序，包括标准曲线配置，氨基酸在线衍生等直接调用，无需手动编写程序。（提供带自动进样器模块型号的软件截图证明）
3柱温箱
▲1.3.1帕尔帖冷却/加热具有两个独立的温区，温度范围为环境温度以下10 °C（最低4℃）-85 °C（提供公开可查询官网截图证明）
1.3.2控温精度：≤0.05℃。
▲1.3.3柱容量：可支持放≥4根配备快速连接接头或预柱的30 cm色谱柱（提供公开可查询官方网站截图证明）。
1.4紫外检测器
▲1.4.1波长范围：190～600 nm或更宽范围。
1.4.2波长准确度：≤±1 nm。
1.4.3信号数量：单波长检测和双波长检测双模式。
1.4.4基线漂移：≤±0.1×10-3AU/h。
1.4.5噪音：≤±2.5×10-6AU（单波长模式）。
▲1.4.6采集频率：≥120Hz（提供公开可查询官方网站截图证明）

1.5示差折光检测器
1.5.1示差折光范围 1-1.75 RIU。
1.5.2测量范围 ±600×10-6 RIU。
1.5.3采集频率：≥74 Hz。
1.5.4控温范围：室温+5℃～55℃。
1.5.5漂移：<200×10-9 RIU/hr。
★1.5.6提供分子量分布软件
1.6化学工作站
1.6.1配备可控制整机所有部件参数、运行和分析，带审计追踪功能的网络版软件。
▲1.6.2色谱软件应支持符合FDA 21 CFR Part 11、欧盟附录 11电子记录法规的要求（提供公开可查询的白皮书并附有效查询的网页链接）。
1.6.3配有高性能工作站，配置不低于：i7处理器，16G内存，1T硬盘，独立显卡、23寸显示屏。正版操作系统及办公软件。
★1.6.4所有液相模块均可接入网络版，提供可接入网络版软件的接入许可，承担软件接入的所有软件和外围硬件及接入工时等费用（需提供承诺函，如无法接入作退货处理）。
★2、单台配置要求
2.1输液泵（含脱气机，二元高压梯度泵，在线密封圈清洗装置），1套。
2.2可降温自动进样器，1套。
2.3可降温柱温箱，1套。
2.4紫外检测器，1套。
2.5示差折光检测器和分子量分布软件，1套。
2.6工作站，1台。
品目1.18超高效生物惰性液相（二极管阵列+电喷雾检测器)
数量 1台/套

1、技术要求
1.1 四元泵
1.1.1 工作原理：串联双柱塞。
1.1.2 通道数量：4个。
1.1.3 流量范围：0.001～8.000 mL/min，步进0.001 mL/min。
1.1.4 最大压力：2～103MPa（20～1034 bar，290～15000 psi）。
1.1.5 压力波动：＜0.2 MPa 或 ＜1%。
▲1.1.6 流量准确度：±0.1%。
1.2 自动进样器
▲1.2.1 样品瓶位：下述任意4个托盘和/或孔板（符合SBS规格）： • 54×12 mm OD 进样瓶（≤1.5 mL） • 96×6、7 和 8 mm OD 进样瓶（≤1.2 mL） • 16×15 mm OD 进样瓶（≤4 mL） • 9×22.5 mm OD 进样瓶（≤10 mL） • 孔板（96孔和384孔，深孔式和浅孔式） 再加上12个9×22.5 mm OD 进样瓶位。
1.2.2 进样方式：流经针环模式，无样品损失，无残留。
▲1.2.3 进样体积：标配0.01～25μL，最小步骤=0.01μL；可选范围：0.01～100μL。
1.2.4 进样准确度：通常对10μL水为±0.5%。
1.2.5 进样量精度：对1μL（咖啡因水溶液），峰面积RSD＜0.25%；对0.5μL（咖啡因水溶液），峰面积RSD通常＜0.5%。
1.2.6 交叉污染：0.0004%。
▲1.2.7 最大压力：2～103MPa（20～1034 bar，290～15000 psi）。
1.2.9 所需最小样品体积：进样体积为1μL时需要2μL。
1.2.10 温控范围：4～40℃。
1.2.11 洗针液（外部）：1种溶剂，连续浸没清洗。
▲1.2.12 UDP用户自定义进样：可实现去溶剂效应、在线稀释和在线衍生功能。
1.2.13 进样线性：r＞0.99999（咖啡因水溶液）。
1.3 柱温箱
1.3.1 安全性能：2个门具有防止误开门功能，内置液体泄露传感器、快速冷却按钮。
1.3.2 控温原理：帕尔贴结合空气循环模式、直热模式，即双模式温控。
1.3.3 温控范围：5～120℃。
1.3.4 温度准确度：±0.5℃。
1.3.5 温度稳定性：±0.05℃。
1.3.6 容量：最多2支色谱柱，最长30cm。
1.3.7 升温速率：典型值5min从25℃升温至40℃。
1.3.8 降温速率：典型值15min从50℃降温至20℃。
1.3.9 预留额外的两个六通阀或七通阀位置，可用于在线样品前处理等应用。
1.3.11 温度精度：0.1℃。
1.4 检测器
1.4.1 二极管阵列检测器
1.4.1.1 光学设计：单光束反向光学设计，包括凹面全息光栅、消色差光学元件、1024像素光电二极管阵列。
1.4.1.2 波长范围：190～800 nm。
1.4.1.3 波长准确度：±1 nm。
1.4.1.4 波长精密度：±0.1 nm。
1.4.1.5 光谱带宽：像素分辨率：0.6 nm（平均）。
1.4.1.6 灯：氘灯、钨灯。
▲1.4.1.9 最大数据采集频率：250Hz。
1.4.1.10 自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证。
1.4.1.11 噪声：＜±6μAU 在254 nm。
1.4.1.12 漂移：＜1 mAU/h 在254 nm。
1.4.1.13 线性：2.2 AU 时 ＜5%（2.7 AU 时通常 ＜5%）。
1.4.1.14 光谱全扫描：具备。
1.4.1.15 流通池：半微量生物兼容流通池（2.5μL，7mm，12MPa，钛）。
1.4.2 电雾式检测器（CAD）
1.4.2.1 雾化气：氮气（推荐）或压缩空气。
1.4.2.2 气体压力：70～80psi。
1.4.2.3 气体流速：≤4L/min。
1.4.2.4 流速范围：0.01～2mL/min。
1.4.2.5 蒸发温控范围：10℃（室温上5℃）～100℃。
1.4.2.6 温度耦合模式：控制检测器流路下游的温度梯度。
1.4.2.7 采样率：200Hz。
1.4.2.8 时间过滤常数：0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、3.6、5.0、10.0s可选。
1.4.2.9 流路管理：三位置分流阀（进雾化器、进废液、走旁路）。
1.4.2.10 动态线性范围：4个数量级。
1.4.2.11 正相兼容性：是，无需硬件改动。
1.4.2.12 峰面积重现性：RSD≤2%（典型值RSD＜1%），0.5mg/mL咖啡因水溶液，1mL/min，甲醇：水=20:80。
1.4.2.13 噪声：≤13rms（1mL/min，甲醇：水=20:80。
1.4.2.14 漂移：≤11μV/min（1mL/min，甲醇：水=20:80。
1.4.2.15 线性系数：≥0.999（1、5、25、125、250、500μg/mL咖啡因水溶液，1mL/min，甲醇：水=20:80。
1.4.2.16 具备Power Value功能：可将二次函数的标准曲线转变为线性函数，让结果更准确可靠。
1.4.2.17 幂函数可调范围：1.5～2.4之间连续可调。
1.4.2.18 通道数目：最多实现4个不同Power Value值的通道同时采集信号。
1.4.2.19 软件控制：一款软件可直接控制泵、自动进样器、柱温箱、电雾式检测器及其他检测器模块，无需借助数模转换器进行数据采集，检测器参数须在软件中直接进行设置。
1.4.2.20 反梯度功能：软件须支持自动生成与分析梯度互补的补偿梯度，用于确保梯度实验中各个化合物的响应因子一致性。
2、单台配置要求
2.1 超高效生物惰性四元泵1套。
2.2 超高效生物惰性自动进样器1套。
2.3 柱温箱1套。
2.4 二极管阵列检测器1套。
2.5 电雾式检测器1套。
2.6 软件(并入网络版)1套。
2.7 电脑2台：处理器基本主频≥2.1GHz、核心≥12核、总线程数≥20、三级缓存≥25MB；固态硬盘≥1TB；配备DVDRW；内存≥8G；安装不低于Windows 10, 64位专业版正版软件；配备24寸及以上显示器。

品目1.19荧光定量PCR仪
数量 2台/套


1、技术要求
1.1热循环系统： 珀耳帖效应系统
▲1.2荧光通道数：至少具有6 色激发光通道和6 色检测光通道，且可自由组合，≥21种不同的荧光光谱，每一孔可同时检测6 种不同的目标基因。（提供制造商彩页资料或官网截图）
▲1.3同一台仪器可支持4种模块：标准96孔模块； 快速96孔模块； 384孔模块； 微流体芯片模块。且客户可自行更换模块。（提供制造商彩页资料或官网截图）
1.4支持耗材： 国际标准96孔 (0.2 mL) 反应板与光学盖膜，0.2 mL八连管，0.2mL单管；384孔反应板与光学盖膜，微流体芯片。
▲1.5温控模块最大变温速率：6°C/秒（提供制造商彩页资料或官网截图）
1.6平均样本变温速率：3.66°C/秒；
1.7温控范围： 4°C–99.9°C
1.8★光路采用固定的高亮度白光LED激发光源(工作寿命≥5年)，且无需光纤等易损分光装置分光。（提供制造商彩页资料或官网截图）
▲1.9温控模块:支持≥6个独立的精确数码温控区域,每个控温区域可设置实际温度且非模拟温度。（提供实物照片和制造商软件截图）
▲1.10配备防系统误差方法至少具备以下功能：软件支持FAM、VIC、JUN和ROX等至少四种荧光校正去除移液误差功能；参比荧光校正加样误差和管间差异，检测体系是否蒸发和污染，支持无参比荧光设置。（提供实物操作视频截图）
★1.11检测系统：采用CMOS成像检测器，光路系统稳定易维护，每个循环保证整板一次性成像检测，无荧光信号采集时间差，不存在光纤等易损件。（提供制造商彩页资料或官网截图）
1.12开放的API：开放的应用程序界面（API）允许整合第三方系统，如LIMS（实验室综合管理系统）或定制的自动化平台。可选的符合FDA 21 CFR Part 11法规的模块，以便数据的审查记录。
1.13支持自动化机械臂，自动进样装置带有反应板放置架，可提供自动化的反应板进样能力。
1.14内置触摸屏电脑：触摸屏电脑可备份还原超过100次的实验数据；仪器触摸屏提供了一键式的实验方案，可快速地设置多种应用
1.15检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系
1.16精密度：最低可分辨1.5倍拷贝数差异 
1.17自采购完成，设备到货之日时止，仪器出厂年限不超过12个月或365天；提供原厂设备和软件以及原厂质保。（提供厂家授权和售后服务承诺书）
2、软件主要功能
2.1基于标准曲线的绝对定量、相对标准曲线 、基于比较Ct值的相对定量 
2.2免费内置基因表达 (RQ) 相对定量分析功能，可同时分析100块板的实验数据，并用热点图和散点图提供数据质量的快速检查。
2.3实时监控基因分型聚类分析：在基因分型实验中，能利用实时荧光定量PCR进程监控器优化基因分型运行程序设这，以确定聚类分析的理想循环。
2.4支持熔解曲线分析
2.5支持基于或非基于实时扩增的基因分型 ；
▲2.6基于荧光定量PCR的蛋白表达分析功能、Non-coding RNA和microRNA分析、基因拷贝数（CNV）分析等，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件（提供制造商彩页资料或软件截图）
2.7基于荧光定量PCR的肿瘤稀有突变分析，可检测占背景野生型细胞0.1%的微量突变细胞或DNA，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件
▲2.8独立的基因表达二级分析软件，可同时分析至少100块板的实验数据，并提供热图、散点图、聚类图等不同格式的数据分析结果统计（需提供软件设置操作的实物照片）；独立的蛋白热稳定性分析软件，支持多块96孔或384孔板数据合并分析；软件提供至少两种Tm值分析方法，并对结果进行聚类展示。（需提供原厂软件设置操作的视频截图）
2.9设置向导/高级设置/快速启动、自动标准曲线建立、相对标准曲线、基因分型，数据和反应板读取、移液反应/反应体系设计等
3.0智能远程支持及智能帮助功能；高级分析选项，每孔手动基线设定；产品查询等

3、单台配置要求：
★3.1实时荧光定量PCR仪（非多台仪器组合） 1台
3.2其他原厂标配附件 1套
3.3配套电脑   1套
3.4分析软件   1套
3.5配套384孔模块    1个
3.6配套标准96孔模块    1个

品目1.20气相色谱仪（氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器+热导检测器）
数量 1台/套

1、技术要求
1.1 柱箱
1.1.1 操作温度范围：室温以上2℃～450℃
1.1.2 标配柱箱升温速率：最大±220℃/min（无需升级），以0.01℃/min递增
1.1.3 程序升温：32阶33平台
1.1.4 控温准确性：±0.01℃
1.1.5 冷却速度：从450℃降至50℃≤3.5min（210s）
1.1.6 柱温箱可升级配置氢气传感器，具备氢气漏气报警功能，可实时监控泄漏，确保安全使用。
1.1.7 柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，便于色谱柱安装和更换。
1.2 流路系统：支持双柱双流路系统
1.3 分流/不分流毛细管进样口（SPL）
1.3.1 支持恒流、恒压、程序增流速、程序升压及压力脉冲操作模式，具备恒线速度控制功能。
1.3.2 最高温度：450℃
1.3.3 压力设定范围：0～1010kPa
1.3.4 流量设定范围：0～1250mL/min
1.3.5 主机最多可同时安装3个SPL进样口。
1.4 自动进样器单元
1.4.1 样品位：≥150位
1.4.2 进样量范围：0.1～150μL，10μL注射器以0.1μL步进
1.4.3 保留时间重复性：＜0.001min
1.4.4 峰面积重复性：＜1% RSD
1.5 顶空进样器
1.5.1 样品流路温度：中温设置（室温+10℃至220℃）；高温设置（150℃至300℃）
1.5.2 进样阀：6通阀
1.5.3 进样环：标配1ml Sulfinert惰化处理；可选0.2ml、3ml
1.5.4 温度：室温+10℃至350℃，1℃增量，精度±0.5℃
1.5.5 样品瓶数量：≥90位
1.5.6 恒温炉加热孔数量：≥12个样品瓶位
1.5.7 配备专属顶空软件，可接入网络版软件。
1.6 氢火焰离子化检测器（FID）
1.6.1 最高使用温度：450℃
1.6.2 具备自动点火功能
▲1.6.3 检测限：1.3×10⁻¹²g/s（十二烷）
1.6.4 动态范围：10⁷
1.6.5 数据采集速度：400Hz
1.7 热导检测器（TCD）
1.7.1 最高使用温度：400℃
▲1.7.2 灵敏度：20000mV·mL/mg（癸烷）
1.7.3 动态范围：10⁵
1.7.4 数据采集速率：400Hz
1.7.5 热导丝：铼-钨丝
1.7.6 双灯丝结构，其中一根作为参比
1.8 电子捕获检测器（ECD）
1.8.1 最高使用温度：400℃
▲1.8.2 检测限：4.2fg/s（γ-BHC）
1.8.3 动态范围：8×10⁴
1.8.4 数据采集速率：400Hz
1.9 数据处理系统
1.9.1 采用一体化数据结构，可通过定量浏览器和数据浏览器进行分析操作及信息追溯，满足GLP/GMP操作规范；具备丰富计算功能和数据比较功能，可显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）；可灵活设定软件操作界面，快速批处理窗口可图形化显示系统样品瓶架。
1.9.2 具备灵活的报告制作功能，可快捷选用各类模板，支持自建模板，标配PDF输出功能。
1.9.3 支持网络化控制，可通过网络式CDS（数据管理系统）实现软件远程控制和人机分离操作；支持通过智能手机或平板电脑远程访问GC主机。
2、单台配置要求
2.1 主机1台（含FID检测器、TCD检测器）
2.2 液体自动进样器1台
2.3 顶空进样器1台
2.4 ECD检测器1台
2.5 氢气发生器1台
2.6 空气发生器1台
2.7 电脑2台：处理器基本主频≥2.1GHz、核心≥12核、总线程数≥20、三级缓存≥25MB；固态硬盘≥1TB；配备DVDRW；内存≥8G；安装不低于Windows 10 64位专业版正版软件；配备24寸及以上显示器。

品目1.21不溶性微粒仪
数量 3台/套

1、技术要求
1.1 满足《中国药典》、《美国药典》、《药包材标准》及输液器具GB8368-2018等多项医疗器具国家标准的要求。
1.2 进样狭缝及管路采用316L及PTFE材料，可直接检测有机溶剂、油基质等弱酸碱腐蚀性特殊溶液。
1.3 自动升降系统，电动升降进样台，固定取样针，适用于不同包装检品的检测。
1.4 自动排空功能，仪器清洗后，升降台自动下降排空管路，避免液体残留。
1.5 全自动校准，仪器自行计算校准数值，提高校准效率，保证测试数据准确可靠。
1.6 可按中国药典、美国药典、ISO21510等标准进行标定、校准仪器，可满足药品进出口检测要求。
1.7 具备权限管理功能，保障数据安全。
▲1.8 数据输出：内置彩色液晶触摸显示屏，触摸屏操控仪器；内置针式微型打印机（非外置）；RS232接口可接计算机、USB存储接口，可连接LIMS。
1.9 通道设置：同时显示六十四个粒径通道，精度≤0.1μm。
1.10 粒径范围：1～150μm。
1.11 粒径设置：可设置“＞、≥、＝、两粒径区间”四种模式。
1.12 计数范围：0～9999999粒。
1.13 进样体积：0.2～1000mL（精度0.1mL）。
1.14 进样体积精度：＜±0.5%。
1.15 进样速度：5～80mL/min。
1.16 计数准确度：＜规定值±5%。
1.17 通道分辨率：＞90%。
1.18 相对标准偏差：RSD＜2%。
1.19 极限检测浓度：≥18000粒/mL。
1.20 打印设置：打印内容至少包括检测人、测试类型、样品规格、样品名称、样品批号、测试体积、标称体积、测试时间、设备编号、设备型号、数据、均值、第一次数据计入均值、第一次数据。
1.21 搅拌速度：0～1000转/分钟。
1.22 工作温度：10～40℃。
1.23 配备专业电脑和数据库版审计追踪功能，完整记录用户动作、行为、数据，保证电子数据的完整性。
1.24 可随时调取设备的使用信息及当时的检测数据，可导出Word、Excel、PDF、网页等多种文件格式。
1.25 具有分级（不少于四级）管理功能，保障数据安全，满足计算机化系统中对数据审计跟踪的要求。
2、单台配置要求
2.1 主机 1台。
2.2 数据处理工作站 1套（电脑1台），处理器基本主频≥2.1GHz、核心≥12核、总线程数≥20、三级缓存≥25MB；固态硬盘≥1TB；配备DVDRW；内存≥8G；安装不低于Windows 10 64位专业版正版软件；配备24寸及以上显示器。

品目1.22超微量紫外可见光分光光度计
数量 1台/套

1、技术要求
▲1.1 检测浓度范围：dsDNA 1ng/μL～27500ng/μL，BSA 0.03mg/mL～820mg/mL。
1.2 波长范围：190～850nm，支持连续波长全光谱分析。
▲1.3 光程：≥5个光程（0.03、0.05、0.1、0.2、1mm），可根据样品浓度自动匹配最佳光程，无需手工设置。
1.4 测光范围：0.02～550 Abs（10mm当量），准确度：302nm、0.97A时≤3%。
1.5 检测重复性：≤0.002A（1.0mm光程）或≤1%CV。
1.6 最小样品体积：≤1μL。
▲1.7 污染物鉴定：当样本中存在污染物时，可确定污染物具体物质，可鉴定污染物≥5种。
1.8 操作显示：配备高清彩色触摸屏，支持戴手套操作；操作系统内存≥64GB；内置扬声器。
1.9 操作系统：支持≥9种语言。
1.10 辅助功能：内置qPCR配方辅助计算器，用户可选择qPCR试剂盒或通过试剂盒编辑器自定义，软件可计算qPCR反应推荐样本准备步骤，含高浓度样品稀释提示。
1.11 软件支持：提供可免费下载的电脑软件，可用于操控仪器、分析及管理实验结果。
▲1.12 样品探测：仪器内置传感器，检测前可探测样品液柱，确认无气泡；若存在气泡，将发出报警提示，保障检测可靠性。
1.13 连接功能：支持无线局域网及蓝牙连接。
1.14 污染物校正与样品分析：样本存在污染物时可鉴定污染物，并自动扣除污染物OD值，保证样本浓度检测精确；支持哺乳动物、植物及细菌源DNA及RNA分析。
1.15 检测速度：测量及数据处理总时间≤7s。
1.16 LIMS支持：支持LIMS控制仪器及数据传输，可快速调用LIMS中标准化方法，实现数据直接传输；可快速生成图表、表格及统计数据，支持样本数据排序、查找及查看。
1.21 合规要求：本机及PC端均支持21 CFR Part 11合规要求。
1.22 报告与打印：支持直连打印机；报告可打印、以PDF格式保存，具备预览功能。
1.23 备用电源：支持USB-C电池（75Wh，可连续运行约8小时）。
2、单台配置要求
2.1 主机 1台
2.2 电源线 1根
2.3 基座清洁剂 1盒
2.4 性能验证溶液 1盒
2.5 USB WIFI接收器 1个

品目1.23电位滴定仪
数量2台/套

1、技术要求
1.1模块化设计，可实现恒mV/pH滴定、电导率滴定、酸碱滴定、非水滴定、沉淀滴定、氧化还原滴定、络合滴定等一键滴定功能。
2仪器参数及功能
▲2.1电势测量电极接口测量范围： -2000mV～+2000mV/-26～40pH，分辨率：0.1mV/0.001pH。
2.2温度电极接口测量范围：-20～130℃，分辨率：0.1℃。
2.3内置应用方法库，能够多点的等当点和终点设定滴定，恒pH/电位滴定，恒电流/恒电压极化滴定，具备离子测定标准加入法功能，可进行离子浓度自动计算并直接显示浓度。
2.4通讯接口：至少具备1个以太网接口，3个RS232接口，2个USB接口。
2.5电极接口：至少具备2个智能识别电极接口。
2.6	所有硬件即插即用，插拔电极、滴定管、打印机、自动进样器、U盘等外接设备，均不需要重启仪器。
▲2.7	滴定仪控制方式：不小于7英寸彩色触摸屏和专用电脑软件双通道操控滴定仪，即使一种终端出现故障时仪器仍能正常工作。
2.8滴定管驱动器步进精度不低于20000步。
2.9电极和滴定管连接到主机后，主机触摸屏会自动弹出对话框，显示识别到电极型号、滴定剂种类、浓度等信息，并可以修改。
2.10自动进样器位数≥18位，滴定杯体积≥100mL，具备自动清洗电极和搅拌桨功能。
▲2.11滴定仪主机、触摸屏和自动进样器均带有状态指示灯，不同工作状态显示不同灯色，避免误操作。
2、单台配置要求
2.1 滴定仪1套（含滴定管驱动器2套、智能水相酸碱滴定电极1套、10mL和20mL滴定管各1套）。
2.2 自动进样器1套。
2.3 电脑及软件1套：电脑配置不低于：处理器基本主频≥2.1GHz、核心≥12核、总线程数≥20、三级缓存≥25MB；固态硬盘≥1TB；配备DVDRW；内存≥8G；安装不低于Windows 10 64位专业版正版软件；配备24寸及以上显示器。

品目1.24 96道孔板加样系统
数量1台/套

1、技术要求
1.1 开机即可使用，无需额外预处理。
1.2 单个分液头可完成5～1000μL体积移液，无需更换硬件。
1.3 每个分液头可适配两种规格吸头。
1.4 可对96孔板、384孔板进行移液操作。
1.5 具备384孔板加液引导功能。
1.6 标准工作板位≥2个。
▲1.7 移液技术：采用气垫活塞式移液原理，精确移液体积≤0.5μL。
1.8 移液方式：移液速度可根据液体物理特性分别调整，具备预润湿、上下反复吸放液混匀等多种操作模式。
1.9 更换一次模块可覆盖0.5～1000μL移液范围。
1.10 可选50μL、300μL、1000μL三种规格吸头，系统可自动识别耗材类型。
1.11 人体工程学设计，控制单元位于设备下方，便于在安全柜内操作。
1.12 具备半自动吸头装载与脱卸功能。
1.13 300μL以下移液精确性：≤2.5%（5μL）。
1.14 300μL以上移液准确性：≤4.5%（5μL）。
1.15 兼容孔板规格：96孔、384孔微孔板，PCR板及深孔板。
1.16 操作模式：具备移液、连续分液、连续吸液、移液+混匀、手动移液、稀释混匀、反向移液、小体积移液、程序编辑、高度设定等功能。
2、单台配置要求
2.1 主机 1台。
2.2 0.5-300μL 96道分液头 1套。
2.3 5-1000μL 96道分液工具 1套。

品目1.25除湿机
数量5台/套

1、技术要求
1.1 适用面积：90～150平方米。
1.2 除湿能力：27℃、60%工况下，除湿量≥2.3kg/h；日除湿量≥90L/天。
1.3 循环风量：≥1000m³/h。
1.4 控制方式：采用自动/数码屏控制，具备智能湿度自动控制功能，可根据环境湿度自动调节运行状态。
1.5 排水方式：采用软管直排，配备外接排水口，可实现自动排水，支持连续运行。
1.6 水管规格：内径16mm，±1mm。
1.7 外壳：高强度钣金材质，具备防腐蚀性能，耐用性强；配备便捷式扶手及大后轮，移动灵活。
1.8 压缩机：配置高性能压缩机，保证设备使用寿命和运行稳定性。
1.9 功能：具备定时开关机功能，可预设运行时间；具备故障自检功能，可自动提示故障代码，便于维护维修。
2、单台配置要求
2.1 主机 1台。
2.2 水管 1根。

品目1.26电子天平（十万分之一）
数量1台/套

1、技术要求
1.1 最大载荷：60g/120g
1.2 实际分度值：0.01/0.1mg
1.3 5%负载时可重复性允差：0.015mg
1.4 最大负载时可重复性允差：0.06mg
1.5 线性偏差允差：0.15mg
1.6 50g砝码测试偏载偏差允差：0.2mg
1.7 灵敏度漂移值（+10℃至+30℃）：1ppm/K
1.8 天平准确度等级：一级
1.9 检定分度值e：1mg
1.10 最小秤量：1mg
1.11 典型稳定时间：≤2s
1.12 7英寸彩色LED电容触摸屏，支持滑屏操作、中文图形菜单，操作直观便捷
1.13 电子模块与称重模块可分离，避免电子模块发热影响称重结果
1.14 秤盘下沉式设计，钛制秤盘，耐磨耐腐蚀无磁
1.15 外壳金属底座，耐磨耐腐蚀、化学耐受性强
1.16 全自动调水平功能，电机驱动，无需手动调整
1.17 配备电动防风罩+内置静电消除器；电动防风罩带自学习功能，可通过屏幕手掌操作键控制开关，可同时控制上、左、右三扇防风罩；内置静电消除器带四个喷嘴，可自定义电离强度、持续时间及触发模式
1.18 启动内部校准与调整功能时，自动检测水平状态，不水平则启动全自动水平调整
1.19 配置电子水泡与物理水泡，确保水平准确性
1.20 防风罩玻璃表面镀特殊导电涂层，减少静电对称重干扰
1.21 配置USB-A×2、USB-B×1、USB-C×1、RS232C×1、网口×1，接口全开放，可直接连接外设及外部数据管理系统
1.22 支持GLP打印格式，可自定义数据输出内容，可同时输出至两个端口，支持CSV、PDF格式导出
2、单台配置要求
2.1 天平主机 1台
2.2 钛制秤盘 1个
2.3 支架板 1个
2.4 交流适配器 1个
2.5 电源线 1根
2.6 USB连接线缆 1根
2.7 屏幕防尘罩 1个
2.8 天平防尘罩 1个
2.9 电子模块与天平连接线缆 1根
2.10 电动防风罩+内置静电消除器 1个（与主机匹配）
2.11 打印机 1台

品目1.27电子天平（十万分之一）
数量1台/套

1、技术要求
1.1 最大载荷：60g/120g
1.2 实际分度值：0.01/0.1mg
1.3 5%负载时可重复性允差：0.015mg
1.4 最大负载时可重复性允差：0.06mg
1.5 线性偏差允差：0.15mg
1.6 50g砝码测试偏载偏差允差：0.2mg
1.7 灵敏度漂移值（+10℃至+30℃）：1ppm/K
1.8 天平准确度等级：一级
1.9 检定分度值e：1mg
1.10 最小秤量：1mg
1.11 典型稳定时间：≤2s
1.12 7英寸彩色LED电容触摸屏，支持滑屏操作、中文图形菜单，操作直观便捷
1.13 电子模块与称重模块可分离，避免电子模块发热影响称重结果
1.14 秤盘下沉式设计，钛制秤盘，耐磨耐腐蚀无磁
1.15 外壳采用PBT工程塑料，金属底座，耐磨耐腐蚀、化学耐受性强
1.16 全自动调水平功能，电机驱动，无需手动调整
1.17 配备防风罩（手动），操作便捷，有效防尘防风
1.18 启动内部校准与调整功能时，自动检测水平状态，不水平则启动全自动水平调整
1.19 配置电子水泡与物理水泡，确保水平准确性
1.20 配置USB-A×2、USB-B×1、USB-C×1、RS232C×1、网口×1，接口全开放，可直接连接外设及外部数据管理系统
2、单台配置要求
2.1 天平主机 1台
2.2 钛制秤盘 1个
2.3 支架板1个
2.4 交流适配器1个
2.5 电源线1根
2.6 USB连接线缆1根
2.7 屏幕防尘罩1个
2.8 天平防尘罩1个
2.9电子模块与天平连接线缆1根
2.10 打印机1台

品目1.28超净工作台
数量4台/套

1、技术要求
1.洁净工作台为垂直流设计，顶部进风。外部尺寸宽：≥1710mm，工作区尺寸宽≥1600mm
2.分体式结构，配置带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠，可调高度底脚，方便安装移动。
3.防紫外线5mm平衡式滑动玻璃前窗，自封闭结构技术，方便门体移动的同时，有效延长滑动拉伸使用寿命，减少维护成本；同时增加产品整体密封性能，保证左右操作区域的洁净度。
4.平均风速0.2～0.5m/s，可根据实验要求进行不同档位风速调整。
5.采用高效过滤器（HEPA），对于直径0.3μm的微粒过滤效率不低于99.995%，洁净度符合ISO 4级标准。
6.初效预过滤器可初步拦截过滤实验操作异物，无需工具即可拆卸清洗，便于维护。
7.采用内嵌式照明，避免日光灯对眼睛照射，眼睛不疲劳。
8.标配两个IP54级别防水防尘万能插座，插座独立控制通断电，保障实验便捷及安全。
9.采用微电脑智能控制面板，3英寸高清彩色数显屏，主界面无需其他操作实时显示风速大小、门体状态、温度、过滤器/紫外灯寿命、运行时间、预约计时等参数信息，操控简单便捷。
10.紫外灯和前窗互锁：前窗采用防紫外玻璃，设有紫外灯前窗互锁功能，当前窗关闭时，紫外灯按键按下可点亮，当前窗打开时，紫外灯被锁闭不可点亮，充分保护操作者免受紫外伤害。具有多种紫外灯操作功能：紫外灯延时开启，保护操作人员；紫外灯预约开启，方便实验前后灭菌消杀；紫外灯时长设置，便捷不同实验灭菌消杀需求。
11.具有断电参数记忆功能，来电恢复功能。
12.洁净台工作区中≥0.5μm尘埃粒子数≤3520个/m3，≥5μm尘埃粒子数≤29个/m3。
13.平均照度（Lx）≥600；平均紫外强度（mW/m2)≥1100。
14.震动幅值：≤2μm；噪音：≤65dB（A）。输入功率≤300W（不含插座）。
15.
2、单台配置要求
2.1超净工作台 1台

品目1.29超低温冰箱
数量4台/套
1、技术要求
1、箱内温度 -40℃~-86℃可调
▲2、有效容积：≥700L，整机装箱量（2ml冻存管容量）≥50000份样本；
3、微电脑控制，10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK45]4、具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警、A/B系统故障报警；具有报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；
5、多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护；
6、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；
[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK41]7、2个变频压缩机;
▲8、25℃环温时，耗电量应≤8Kw.h/24h，降温至-80℃，所需时间≤6小时。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]▲9、箱内温度均匀性要求≤3℃，单系统温度均匀性≤3℃。
▲10、采用双系统，单系统故障，另一系统可保持箱内温度≤-80℃。
▲11、产品噪音（声功率级）≤60分贝，18、产品具有节能、环保证书；
12、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁；
[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]13、4 个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好；
14、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门。具三个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。
15、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。
16、标配单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理。
2、单台配置要求
2.1主机 1台。

品目1.30医用冷藏箱
数量10台/套

1、技术要求
▲1、立式对开门设计，有效容积≥1030L，产品外部尺寸≥1200*730*1990mm（宽*深*高）；
2、微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，箱内控湿范围35-75%Rh，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度、湿度，观察方便；控温、控湿精度显示精度均为0.1℃、0.1%RH；
▲3、风冷设计，设定温度默认5℃（用户可调整为4℃），温度均匀度±1.5℃；
4、整机配备2个测试孔，满足用户根据实际需要检测箱内温度；
5、标配12个蘸塑搁架，充分利用空间，满足用户存放要求；标配10个价目条； 
6、采用三层钢化镀膜玻璃，边框电加热结构，智感除露（受环温控制），32℃、80%湿度下无凝露；
7、全角度自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧；
8、具备4种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警、云平台报警；报警功能齐全：高温报警、低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警、电池故障报警、冷凝器脏堵报警、通讯故障报警；
9、7路传感温度控制：上温、下温、化霜、控制、冷凝器脏堵、环温、环湿；有效保证温控的准确性；
10、箱内设置4个LED照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用。
11、标配WIFI物联模块，通过手机APP程序，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况。
12、标配门锁，用户可自行加装锁具，四个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便；
13、产品具备医疗器械注册证。
2、单台配置要求
2.1医用冷藏箱主机 1台。

品目1.31全自动洗瓶机
数量2台/套

1、技术要求
1.1 外部尺寸≤宽600×深700×高920mm。
▲1.2 清洗内腔容量≥200L，可放置1-2层清洗篮架；放置两层清洗篮架时，每层间距≥23.5cm，可实现上下两层同时放置72个250mL容量瓶。
1.3 针对本单位设置专门清洗程序，程序参数：时间≤40分钟，自来水≤48L，纯水≤48L，清洗液≤36mL，中和剂≤12mL。
1.4 篮架采用背部供水，为模块化设计，每个清洗底座可放置2个清洗篮架，篮架可互换位置。
1.5 采用微电脑控制系统（非PLC系统），配备电容感应式触摸按键，点触灵敏，可带水、带手套操作。
1.6 三层不锈钢一体门，内门为全316L不锈钢材质，具备保温、降噪功能。
1.7 配有自动监测系统，当机器出现清洗压力不足、进水不足等情况时自动报警，无需人工值守。
1.8 门框连接处采用满焊焊接、无缝拼接，无漏水漏汽风险。
1.9 外壳为304不锈钢，经拉丝及防指纹处理；内腔为316L不锈钢。
1.10 篮架为316L不锈钢，篮架喷管采用自动满焊连接，避免后期脱落。
1.11 内置水软化系统，可根据自来水硬度3档可调，支持自来水直接清洗，无需外接软水系统。
1.12 内置纯水增压泵（非外置），可适配无压力纯水源。
1.13 内置双排水泵，可向高处排水，安装地点无需正对地漏，安装灵活。
1.14 设备出现异常时，系统可通过中文或英文对异常状态进行文字描述。
1.15 为本单位定制离心管、三角瓶专用不锈钢方形爪托。
1.16 容量瓶被脂类化合物污染后，清洗完毕随机抽取进液相检测，色谱图与空白一致，无异常峰检出，残留含量＜2ng/mL。
2、单台配置要求
2.1 主机 1台。
2.2 清洗篮架 1套。

品目1.32制冰机
数量 1台/套

1、技术要求
1.1 制冰量：≥85kg/24h。
1.2 储冰量：≥25kg。
1.3 输入功率：≤420W。
1.4 耗水量：≤3.5L/H。
1.5 冷凝方式：风冷。
1.6 压缩机/制冷剂：无氟/R134a。
1.7 冰型：不规则细小颗粒状雪花碎冰。
2、单台配置要求
2.1 主机 1台。
2.2 水管 2根。
2.3 冰勺 1个。

品目1.33生物安全柜
数量10台/套

1、技术要求
1.1 II级A2型生物安全柜，气流循环模式：30%外排，70%循环；工作区宽度为≥1800mm，适合2人操作。
1.2 双直流风机，实现低噪、节能、高可靠性的需求，同时满足流入气流：0.53±0.025 m/s ，下降气流：0.35±0.025 m/s，接近最佳气流匹配。
1.3 送风过滤器和排风过滤器均采用防潮、阻燃玻璃纤维超高效过滤器ULPA，对0.12微米颗粒物过滤效率为99.9995%。洁净度等级10级，使空气更洁净更安全，并且具有过滤器寿命不足10%的预警，告知操作者过滤器需要更换。
1.4 LCD液晶显示屏，可显示下降风速、流入风速、过滤器寿命、紫外灯预约时间等参数，方便观察设备运行情况。
1.5 温湿度传感器及双风速传感器：可实时检测并显示工作区内温湿度，热球式风速传感器，实时监测下降风速、流入风速及操作区安全状态。
1.6 具有紫外灯一键式预约功能，自由设置0分钟到24小时自动开启/关闭时间、灭菌间隔，减少等待时间，同时紫外灯剩余寿命不足10%发出更换预警。
1.7 安全性能保障：具备紫外消毒、照明灯、前窗及风机的四者联动互锁系统
1.8 智能报警模式，异常状况全监控：出现开门高度异常报警，流入风速过大/过小报警，下降风速过大/过小报警、温湿度过高/过低报警、硬件故障报警等异常情况，自动发出声光报警。
1.9 防水插座定时专利技术：具有防水插座2个，可实现定时开启/关闭功能，整机具有断电保护功能。
1.10 气流阻断专利技术，杜绝防护盲点：对前窗上沿和两侧采用气流阻断专利技术，杜绝安全防护盲点。
1.11 人性化设计：进风口的提手设计、可拆卸式搁手架，以及人体工学原理的前操作面10°倾斜角设计，使用舒适，减少疲劳。
2、单台配置要求
2.1 生物安全柜主机 1台


品目1.34 小鼠动物笼架
数量15台/套

1、技术要求
▲1.1 小鼠平板架规格（5层7列）：≤1600mm×400mm×1600mm
1.2 材质：采用304不锈钢，板材厚度≥1.2mm；立柱圆管规格≥38mm×1.5mm；外形美观、牢固稳定，焊点无毛刺，表面无划痕。
1.3 底部配置：配备4个不锈钢万向脚轮，其中2个带刹车装置，便于移动和固定。
1.4 小鼠笼盒：
1.4.1 规格：≥325mm×210mm×160mm
1.4.2 笼盒材质：采用全新PSU材料，无毒无味、耐磨损。
1.4.3 饮水瓶：方形带液位刻度设计，容积≥200ml；材质为全新PSU材料，配备硅胶瓶塞，瓶嘴为304不锈钢材质（经抛光处理），确保水嘴无漏水、动物饮水咬合处无金属毛刺。
1.4.4 不锈钢网盖：主框304不锈钢丝直径≥3.5mm，主框内矩形网格不锈钢丝直径≥1.6mm；网罩成品经表面电化处理，外表光滑无毛刺。
2、单台配置要求
2.1 小鼠动物笼架1套，每套含平板架：1个、小鼠笼盒：35个。

品目1.35大鼠动物笼架
数量1台/套

1、技术要求
▲1.1 大鼠平板架规格（5层4列）：≤1500mm×500mm×1600mm
1.2 材质：采用304不锈钢，板材厚度≥1.2mm；立柱圆管规格≥38mm×1.5mm；外形美观、牢固稳定，焊点无毛刺，表面无划痕。
1.3 底部配置：配备4个不锈钢万向脚轮，其中2个带刹车装置，便于移动和固定。
1.4 大鼠笼盒：
1.4.1 规格：≥500mm×360mm×200mm
1.4.2 笼盒材质：采用全新PSU材料，无毒无味、耐磨损。
1.4.3 饮水瓶：方形带液位刻度设计，容积≥500ml；材质为全新PSU材料，配备硅胶瓶塞，瓶嘴为304不锈钢材质（经抛光处理），确保水嘴无漏水、动物饮水咬合处无金属毛刺。
1.4.4 不锈钢网盖：主框304不锈钢丝直径≥3.5mm，主框内矩形网格不锈钢丝直径≥1.6mm；网罩成品经表面电化处理，外表光滑无毛刺。
2、单台配置要求
2.1 大鼠平板架：1个
2.2 大鼠笼盒：20个

品目1.36豚鼠动物笼架
数量2台/套

1、技术要求
▲1.1 豚鼠平板架规格（5层4列）：≤1700mm×500mm×1600mm
1.2 材质：采用304不锈钢，板材厚度≥1.2mm；立柱圆管规格≥38mm×1.5mm；外形美观、牢固稳定，焊点无毛刺，表面无划痕。
1.3 底部配置：配备4个不锈钢万向脚轮，其中2个带刹车装置，便于移动和固定。
1.4 豚鼠笼盒：
1.4.1 规格：≥540mm×390mm×210mm
1.4.2 笼盒材质：采用全新PSU材料，无毒无味、耐磨损。
1.4.3 饮水瓶：方形带液位刻度设计，容积≥500ml；材质为全新PSU材料，配备硅胶瓶塞，瓶嘴为304不锈钢材质（经抛光处理），确保水嘴无漏水、动物饮水咬合处无金属毛刺。
1.4.4 不锈钢网盖：主框304不锈钢丝直径≥3.5mm，主框内矩形网格不锈钢丝直径≥1.6mm；网罩成品经表面电化处理，外表光滑无毛刺。
2、单台配置要求
2.1 豚鼠动物笼架1套，每套含平板架：1个，豚鼠笼盒：20个。

品目1.37屏障实验动物饲养笼具（小鼠）负压IVC
数量2台/套

1、技术要求
1.1 生物安全型IVC需通过国家级生物安全检测，并能提供一拖一类型生物安全检测报告。
1.2 IVC笼架规格：≤1910mm×470mm×1880mm，8层×8笼=64笼位；笼架主进风管道和主回风管道与主机连接时，主机带VHP消毒灭菌接口，可对主机高效过滤器、笼架管道、笼盒内高效过滤器一起在线消毒。
1.3 IVC主机规格：≤630mm×450mm×1800mm；主机外壳采用SUS304不锈钢发纹板制作，表面光滑无毛刺；底部带有4个活动脚轮，其中2个具备刹车功能。
1.4 主机设有送风系统和排风系统：送风系统装有进风初效过滤器和HEPA高效过滤器，过滤效率≥99.99%；排风系统安装HEPA高效过滤器，过滤效率≥99.99%。
1.5 主机送风风机和排风风机采用低噪音变频风机；主机需具有TUV安全认证证书。
1.6 主机控制方式为智能控制，操作采用7寸HMI真彩操作界面，界面可直观显示主机控制内容，包括：温度、湿度、压差、送风风机和排风风机运行状态、换气次数、北京时间、后备电池电量等。
1.7 主机具备实时报警功能：当温度、湿度及压差超差，或主供电电路断电时，进行实时报警；主机内置报警器，报警时发出“嘀嘀”报警声。
1.8 主机内置UPS电源，当主机断电时，后备电源自动连接，且续航能力不少于8小时。
1.9 主机具备通讯功能：采用RS485通讯，通讯协议为Modbus协议，通讯距离不小于1000m；主机背面应提供通讯接驳端子。
1.10 可将所有设备通讯信号连接到中央控制电脑，具备观察和修改任意一台主机数据等功能。
1.11 具有短信报警功能：通过中央控制室电脑，将某台设备的报警信息以短信形式发送给当事人，提醒操作人员及时处置，传输方式为透明传输。
1.12 笼架主体采用不锈钢制作，包括主进风管道、主回风管道及进回风支路管道；笼架采用25mm×25mm×1.5mm不锈钢方管制作，表面拉丝处理；笼架带有4个活动脚轮，其中2个具备刹车功能。
1.13 IVC笼架安装的笼盒导轨采用高分子工程塑料，并有笼位就位指示标记；笼架支路管道与每个笼盒对接的气嘴为硅胶材料。
1.14 笼架必须有镭射打印标识，用于表示笼位位置：笼架两侧纵向带有坐标编号1、2、3、4…，笼架顶部横向位置带有坐标编号A、B、C、D…；坐标为激光打印，永不褪色，方便笼盒位置的准确记录。
1.15 笼盒脱离笼架后，笼架送风、排风阀门能即刻自动关闭，确保取下笼盒时无丝毫外泄。
1.16 用于IVC的附件（如：螺丝、螺母、压差管接口等）全部采用SUS304不锈钢材质。
1.17 笼盖采用双硅胶O形圈密封弹簧气嘴，使用状态下，进风、排风阀门可保持笼盒与气嘴间良好的密封状态；笼盒排风处设有高效过滤器，保证排风洁净度，高效过滤效率≥99.99%，可耐高温121℃、至少10次循环高压灭菌不变形，且该高效过滤器可重复使用。
1.18 生物安全型IVC笼盒，规格≥380mm×220mm×190mm；采用内置式≥250ml饮水瓶，饮水瓶为全新PPSU（聚苯砜）透明材料。
1.19 不锈钢网罩：网罩食盒位置设置在笼盒前侧；网罩主框不锈钢丝直径≥3.5mm，主框内矩形网格不锈钢丝直径≥1.6mm；网罩成品应做表面电化处理，保证外表光滑无毛刺。
1.20 每个IVC笼盒必须单独进行气密性检测：单个笼盒抽负压至-100Pa，从-100Pa衰减到0Pa的时间不得少于5分钟。
1.21 笼盒搭扣必须采用航天工程塑料制造，置于盒盖左右两侧；搭扣具有保险装置，防止误操作导致笼盒泄漏；搭扣开启方便、快捷，不易断裂，使用寿命长。
▲1.22 笼内风速：≤0.18m/s
▲1.23 压差：-125~0Pa（可调）
1.24 换气次数：20~60次/小时（可调）
▲1.25 噪音：≤55dB(A)
2、单台配置要求
2.1 屏障实验动物饲养笼具（小鼠）负压IVC 1套，每套含生物安全IVC主机1台、不锈钢笼架1台、生物安全IVC笼盒64套。

品目1.38脉动真空灭菌器
数量3台/套

1、技术要求
1.1 容积≥660L，外形尺寸≤1570×1350×2050mm；内室尺寸≥780×1100×750mm；双扉设计，内置蒸发器。
1.2 主体为环形加强筋结构；内壳采用316L不锈钢，夹套、门板采用304不锈钢；主体设计寿命≥10年。
1.3 采用全自动焊接机器人焊接，保证焊缝质量。
▲1.4 密封门：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式；双门通道型、机动门，配备安全联锁装置、双门互锁，实现灭菌器前后区域有效隔离。
1.5 门密封圈为高抗撕圆形硅胶条，装于主体密封槽内，与压缩气连接管路为金属固定管路。
▲1.6 设计压力≥0.3MPa，设计温度≥150℃，内室耐压试验压力≥0.4MPa。
1.7 控制系统
1.7.1 PLC：运行数据可通过打印机打印，预留电脑远程监控接口。
1.7.2 网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程维护，兼容TCP/IP等多种网络协议。
1.7.3 通讯协议：配备多种通讯接口，支持MODBUS_TCP、RTU及多种自定义协议，可与多种组态软件互联。
1.8 彩色触摸屏人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等参数可自定义设定；屏幕为64K真彩，尺寸≥7英寸，分辨率≥800×480，容量≥128M Flash、256M RAM；前面板防护等级≥IP65。
1.9 控制系统配备校正程序，可实现不同海拔地区压力、温度等参数校正；具备多级控制保护、帮助功能。
1.10 具备管理员、工艺员、操作员三级权限管理。
1.11 灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等自动显示；可配监控电脑，配备打印机打印工作过程参数。
1.12 程序选择：包含但不限于121℃饲料灭菌、121℃塑料物品灭菌、134℃金属物品灭菌、134℃织物灭菌、121℃开口容器液体灭菌、121℃固体废弃物灭菌、134℃垫料灭菌、134℃塑料物品灭菌、121℃快速液体程序、BD测试、真空测试、自定义程序。
1.13 设备后端自带密封结构，实现前后区域严格隔离密封。
1.14 灭菌器主体具备良好保温措施，表层温度≤45℃。
▲1.15 抽空装置：单级直连式水环真空泵，防护等级≥IP55，效率≥86%；真空泵安装于设备侧面，与主体保持一定间距，配置缓冲水箱，真空泵从缓冲水箱吸水。
1.16 换热装置采用板式换热器，换热效率高、使用寿命长。
1.17 配备节水降噪装置。
1.18 配备换热器水回收系统，节约能源。
1.19 管路为卫生级，卡箍连接，管路内外抛光处理。
1.20 投标产品制造商具备中华人民共和国特种设备生产许可证（压力容器）。
2、单台配置要求
2.1 脉动真空灭菌器 1台
2.2 消毒内车 1辆（适配脉动真空灭菌器）
2.3 外搬运车 1套（适配脉动真空灭菌器）
2.4 无油静音空压机 1台（适配脉动真空灭菌器）
2.5 安全阀 2个、压力表 4个、过滤器和胶条 1套
2.6 1台脉动真空灭菌器安装

品目1.39过氧化氢灭菌器
数量3台/套

1、技术要求
▲1.1 采用超声波干雾发生技术，非高压喷雾、非闪蒸。
1.2 干雾粒径均匀，发生稳定。
1.3 液珠直径≤5μm。
1.4 噪音≤60dB。
1.5 工作容积≥2.5L。
1.6 采用过氧化氢消毒剂。
1.7 触屏操作。
1.8 配置静音脚轮。
1.9 具备溶液回收系统。
1.10 具备自动清洗功能。
1.11 过氧化氢用量6-10ml/m³，无残留、无腐蚀。
1.12 外壳注塑工艺，耐腐蚀、易清洁。
▲1.13 四方向出风口。
1.14 具备远程控制、延时启动、无线遥控、数据记录功能。
1.15 液珠输送量25m³/min。
2、单台配置要求
2.1 过氧化氢灭菌器 1台

品目1.40洗板机
数量4台/套

1、技术要求
1.1 残液量：≤1μl/孔。
1.2 显示功能：彩色液晶屏。
1.3 暂停功能：具有暂停功能，按暂停键后可继续完整执行后续洗板程序。
1.4 清洗头：配备1×8或1×12清洗头，适配不同实验需求。
1.5 针位控制：具备加样器定位系统，可进行水平和垂直方向调节。
1.6 适用微孔板：兼容平底、U型底、V型底和C型底96孔微孔板。
1.7 清洗方式：支持中心、两点、多点等多种清洗模式。
1.8 清洗排数：1～12排可调。
1.9 清洗体积：50～2000μl，以50μl递增。
1.10洗液通道：至少3个，可切换不同清洗液。
1.11 洗瓶配置：连接多规格洗瓶，满足常规实验用量。
1.12 程序存储：可自动贮存100个用户洗板程序，便于标准化操作调用。
1.13 注液准确性：300μL时≤±2.0%（或96孔CV≤1.5%），保证实验重复性。
1.14 浸泡和振荡：可同时进行微孔板浸泡和振荡操作。
1.15 防堵塞功能：洗瓶内管路内置滤网，并具备自动冲洗功能。
1.16 自动报警功能：洗液瓶带有均匀体积刻度线，便于工作液配制；具备洗液用完报警、废液满自动报警功能，提升操作安全性。
1.17针位显示：清洗头位置参数数字化显示，精度可达0.1mm，适配国内外各类96孔酶标板。
1.18 多功能水洗：可设置洗液管路冲洗和蒸馏水洗功能，冲洗时间和间隔板数可调。
▲1.19 操作系统：用户界面直观易懂，操作人员经简单培训即可掌握操作方法。
2、单台配置要求
2.1 主机 1台
2.2 废液瓶 3个
2.3 USB线 1套

品目1.41微孔板恒温振荡器
数量5台/套

1、技术要求
1.1 温度设置范围：室温+5℃～70℃。
1.2 定时设置：1min～99h59min。
1.3 控温精度：≤±0.5℃。
1.4 显示精度：≤±0.1℃。
1.5 震荡转速：100～1500rpm，支持连续可调。
1.6 震荡幅度：水平回转震荡，幅度2mm。
1.7 升温速度：25℃升至70℃，升温时间≤20min。
1.8 容量：可容纳4块微孔板/深孔板。
2、单台配置要求
2.1 微孔板恒温振荡器主机 1套。

品目1.42二氧化碳培养箱
数量5台/套
1、技术要求
▲1.1 内部容积在≥180L；标配搁板数目：≥4块；
1.2 温度控制范围：高于室温5℃～50℃；
1.3 温度控制精度：±0.1℃；温度均一性: ±0.3℃(在37℃下)。
1.4 加热方式：直热式；
1.5 二氧化碳控制范围：0～20%；二氧化碳控制精度：±0.1%。
1.6 二氧化碳跟踪报警：有；
1.7 二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器；
▲1.8 HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次。
1.9  显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度。
1.10 断电自动启动：有；
▲1.11 具有140℃干热灭菌程序。
2、单台配置要求
2.1配置：主机：1台；搁板： 4块/台；增湿盘：1个

品目1.43倒置显微镜
数量5台/套

1、技术要求
1.1 倒置显微镜主机主要技术指标
1.1.1 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm
1.1.2 观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22mm
1.1.3 照明装置：高性能LED光源，功耗≤4W
▲1.1.4 物镜：
1.1.4.1 万能平场半复消色差相差物镜4X（N.A.≥0.10）
1.1.4.2 万能平场半复消色差相差物镜10X（N.A.≥0.20）
1.1.4.3 长工作距离平场半复消色差相差物镜20X（N.A.≥0.4）
1.1.4.4 长工作距离平场半复消色差相差物镜40X（N.A.≥0.50）
1.1.5 载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮；载物台行程：X≥110mm，Y≥74mm，且载物台可再向左右扩展70mm
1.1.5.1 载物台配置：适用于玻片、培养瓶、培养皿、腔室玻片和Terasaki板；除普通容器外，可放置不小于190mm的多层组织培养瓶（细胞工厂）
1.1.6 目镜：10×，视场直径≥22mm
1.1.7 超长工作距离聚光镜：W.D.≥72mm
1.1.8 相差系统：4X、10X、20X、40X对应相差环板
1.2 荧光系统：
1.2.1 荧光光源：宽光谱白光LED，波长350nm-700nm，满足各种染料需求
1.2.2 荧光LED光源寿命：≥25000小时，即开即用，无需预热，使用后可立即关闭
1.2.3 LED光源耦合方式：与显微镜直接光学耦合（非光纤耦合），保证最大亮度；通过遥控手柄控制光源的亮度与开关，亮度0-100%连续可调，光源强度支持手柄数值显示
1.2.4 激发块配置：标配红、绿、蓝三色激发块
1.3 高分辨率显微专用数码相机：
▲1.3.1 相机类型：与显微镜同品牌彩色CMOS图像采集系统，像素≥2000万
1.3.2 芯片尺寸：≥1/1.2英寸，彩色CMOS全局快门
1.3.3 测光模式：自动、SFL自动、手动
1.3.4 曝光时间：39μs - 60s
1.3.5 实时帧速：≥60fps，可实时显示1920×1200像素无压缩高清图像，捕捉细腻细节
1.3.6 功能要求：支持即时景深扩展、即时图像拼接功能；支持位置导航
1.4 显微图像控制及分析软件：
1.4.1 软件配置：配备显微镜及相机同品牌正版图像处理软件
1.4.2 图像采集：支持多种型号专业CCD
1.4.3 滤镜功能：支持反转滤镜
1.4.4 标尺功能：输入硬件信息即可实现添加标尺功能，显示图像的放大比例关系
1.4.5 白平衡功能：支持离线白平衡
1.4.6 测量功能：可执行简单的手动测量功能，如长度测量和面积测量
2、配置要求（5台合计）
2.1 主机：合计5台
2.2 荧光系统：合计2套
2.3 高分辨率显微专用数码相机：合计2个
2.4 显微图像控制及分析软件：合计2套
2.5 电脑：合计2台；配置要求：处理器基本主频≥2.1GHz、核心≥12核、总线程数≥20、三级缓存≥25MB；固态硬盘≥1T，配备DVDRW；内存≥8G；预装win10 64位专业正版软件；配备24寸及以上显示器

品目1.44垫料倾倒机
数量1台/套

1、技术要求
1.1 外形尺寸（长×宽×高）：≤1200mm×680mm×1880mm
1.2 排风量：≥800m³/h
1.3 负压净化系统：采用负压设计，操作时柜内空气经负压风机导入空气过滤装置，过滤颗粒物后净化排出，有效保护操作人员安全
1.4 柜体材质：柜体采用SUS304不锈钢材质制作；台面垫料倾倒口与台面一次成型；柜体前侧为斜面设计，斜面配备可翻开亚克力窗，操作便捷
1.5 风机配置：负压风机采用低噪音、低功耗型风机，运行符合环保噪音标准，无周边噪音污染
1.6 移动设计：设备左右两侧配备不锈钢拉手，便于设备移动
1.7 垫料收集配置：收集柜配套1个圆形塑料垫料收集桶，容积≥80L
2、单台配置要求
2.1 主机：1台

品目1.45二氧化碳窒息机
数量2台/套

1、技术要求
▲1.1 外形尺寸（长×宽×高）：≤450mm×660mm×1200mm
1.2 功耗：≤20W
1.3 使用气源：二氧化碳（纯度≥99.9%）
1.4 控制方式：自动控制，可实现二氧化碳浓度、窒息时间自动调节及精准控制
1.5 结构：SUS304不锈钢结构
1.6 结构设计：上下两层设计，上层用于窒息实验，下层可放置配套笼盒及实验工具
1.7 材质：采用304不锈钢拉丝板，厚度≥1.2mm；立柱采用≥20mm×20mm×1.2mm不锈钢方管；表面平滑，焊点无毛刺，外形美观、牢固稳定
1.8 底部配置：安装4个不锈钢脚轮，其中2个带刹车装置，便于移动和固定
2、单台配置要求
2.1 主机：1台

品目1.46荧光定量PCR仪
数量2台/套

1、技术要求
1.1热循环系统，加热冷却方式为半导体
★1.2 温度范围4℃-99.9℃（提供制造商彩页资料或官网截图）
1.3样品适用8联管和96孔板，无需适配器或者辅助器，保证实验结果
1.4反应体系20-100μL‌
▲1.5机械设计应使样品无需移动，反应后可降温至4℃保存（提供制造商彩页资料或官网截图）
★1.6 五色滤光片同时检测5色荧光，实现多重定量、SNPs基因型分型等研究；能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于基因拷贝数(CNV)检测（提供制造商彩页资料或官网截图）
▲1.7配备防系统误差方法至少具备以下功能：软件支持FAM、VIC、JOE和ROX等至少四种荧光校正去除移液误差功能；参比荧光校正加样误差和管间差异，检测体系是否蒸发和污染，支持无参比荧光设置（需提供实物操作视频截图）
1.8激发光源配备时间监测及自我诊断程序，滤光系统为五色光源滤光片结合荧光滤光片
★1.9检测系统为CCD或CMOS成像，实时动态检测，动态显示，可同时检测5种荧光染料，96孔样品同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差，且没有光纤等易损件（提供制造商彩页资料或官网截图）
1.10检测性能：能有效区分5000和10000拷贝的模板，置信度99.7%，线形范围在109以上
1.11软件能进行绝对和相对定量，可同时对无限个数据进行分析、比对和作柱形图
1.12使用多组分算法，用于多色荧光分辨，去除不同荧光之间的干扰
1.13软件系统包括有绝对定量和相对定量软件，并有荧光校正软件
1.14有正版引物探针软件，可用于PCR引物，巢式PCR，多重PCR引物，RT-PCR引物的设计和自动测试
▲1.15独立的原厂基因表达二级分析软件，可同时分析至少100块板的实验数据，并提供热图、散点图、聚类图等不同格式的数据分析结果统计（需提供软件设置操作的实物照片）；独立的蛋白热稳定性分析软件，支持多块96孔或384孔板数据合并分析；软件提供至少两种Tm值分析方法，并对结果进行聚类展示。（需提供原厂软件设置操作的实物照片）
1.16试剂盒可提供原厂生产的基于taqman MGB技术检测microRNA的试剂盒
▲ 1.17 可提供原厂家400万种SNP检测试剂盒，满足SNP和基因表达研究需求（提供制造商彩页资料或官网截图）
1.18 可提供原厂生产的基因拷贝数变异（CNV）检测试剂盒
★1.19自采购完成，设备到货之日时止，仪器出厂年限不超过12个月或365天；提供原厂设备和软件以及原厂质保（提供厂家授权和售后服务承诺书）
2、单台配置要求：
2.1实时荧光定量PCR仪主机1台
2.2其他原厂标配附件1套
2.3电脑 1套：处理器基本主频≥2.1GHz、核心≥12核、总线程数≥20、三级缓存≥25MB；固态硬盘≥1TB；配备DVDRW；内存≥8G；安装不低于Windows 10 ，64位专业版正版软件；配备24寸及以上显示器
2.4分析软件 1套
2.5配套标准96孔模块1个

★三、付款方式：
1.签订合同后预付70%货款；
2.货到安装调试验收合格后，支付30%货款；
若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合条款其他要求以及《中华人民共和国民法典》有关规定执行。

★四、交货期、交货地点及验收：
1.合同履行期限（交货期）：合同签订后90个工作日内，如有特殊情况延期交货的，各分包项下最多不超过5台，且须取得采购人同意。
2.交货地点及验收：江苏省药品监督检验研究院指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
3、验收标准：按招标文件的技术参数和中标供应商投标文件的承诺进行验收，各项性能指标参数满足招标文件要求。

★五、免费质保期：
全部设备均为1年。


采购包二项目需求：
一、采购清单：最高限价2856.2万元

	采购
包号
	序号
	设备名称
	数量
	最高限价合计（人民币：万元）
	是否接受进口产品投标

	2
	2.1
	高分辨液质联用仪（核心产品）
	1
	573.5
	是

	
	2.2
	离子色谱仪
	2
	320
	是

	
	2.3
	纳米粒度及Zeta电位分析仪
	1
	55
	是

	
	2.4
	多功能酶标仪
	4
	227.6
	是

	
	2.5
	气相色谱仪（氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器+热导检测器）
	1
	68
	否

	
	2.6
	圆二色谱仪
	1
	161.8
	是

	
	2.7
	紫外分光光度计
	3
	54
	否

	
	2.8
	渗透压摩尔浓度测定仪
	3
	33
	否

	
	2.9
	可变光程分光光度计
	1
	78
	是

	
	2.10
	库仑法、容量法卡尔费休水分仪及干燥炉
	2
	117.8
	是

	
	2.11
	8通道电动可调间距移液器
	4
	10
	是

	
	2.12
	超速离心机
	3
	284.4
	是

	
	2.13
	超纯水仪
	6
	114
	否

	
	2.14
	超声波破碎仪
	1
	1.6
	否

	
	2.15
	小型冷冻离心机
	2
	16
	否

	
	2.16
	电子天平（十万分之一）
	5
	34
	是

	
	2.17
	电子天平（百万分之一）
	2
	47.6
	是

	
	2.18
	核酸提取仪
	2
	19.8
	否

	
	2.19
	高压灭菌器
	2
	11.8
	否

	
	2.20
	马弗炉
	2
	16
	是

	
	2.21
	无菌隔离器
	2
	418
	否

	
	2.22
	集菌仪
	6
	72
	否

	
	2.23
	台式高速离心机
	7
	66.5
	是

	
	2.24
	细胞计数仪
	4
	34
	否

	
	2.25
	液氮罐
	4
	20
	否

	
	2.26
	烘箱
	2
	1.8
	否




注：
1.★号条款为实质性要求和条件，如不满足则为无效响应；
2.▲号条款（如果有）为重要技术条款，重要技术条款和一般技术条款偏离将导致扣分
3.超过对应品目预算金额作无效投标处理

二、技术参数：（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。投标人应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）（技术响应评分项）




品目2.1高分辨液质联用仪（核心产品）
数量 1台/套

1、技术要求
1.1 质谱部分
1.1.1 离子源部分
1.1.1.1 独立的可加热电喷雾离子源（ESI源），集成式气路电路设计，安装离子源时即可实现气路电路连接，自动识别，无需进行额外操作。
1.1.1.2 喷针采用60度喷雾设计，前后、左右、上下可调，正对废液出口；雾化后，废产物直接进入废液出口，确保离子源腔体洁净。
1.1.1.3 具有雾化气和辅助雾化气，进一步提高雾化效率和稳定性，具有强的雾化效果和抗污染能力。
1.1.1.4 可加热ESI源，离子源加热温度最高可达600℃；不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为1μL~1000μL/min；APCI流速为50μL~2000μL/min。
1.1.1.5 全自动注射泵实现质谱直接进样、自动调谐和校正，可通过软件自动切换模式。
1.1.1.6 质谱配置软件具备实时监控并反馈喷雾稳定性的功能。
1.1.1.7 离子源腔体具有观察窗口，可直接观察喷雾效果以及离子源腔体洁净程度。
1.1.2 质量分析器部分
1.1.2.1 质量分析器采用四极杆与静电场轨道阱串联的组合，质量范围50~8000m/z。
▲1.1.2.2 仪器分辨率：240000 FWHM（m/z≤200）；≥4档可调。
1.1.2.3 主动离子束传输组件：先进的主动离子束传输组件由离子传输和弯曲四极杆组成，用于离子的预过滤，去除中性粒子，增强系统的灵敏性和耐用性，同时便于仪器清洗维护。
1.1.2.4 前级四极杆母离子选择：前级四极杆为三段式金属钼共轭双曲面四极杆，高分辨母离子选择≤0.4Da。
1.1.2.5 谱内动态范围：＞5000。
1.1.2.6 高分辨质谱采集速率：最高30Hz。
▲1.1.2.7 质量轴稳定性：设备校正一次后，连续48小时内不再校正质量轴；重复进样100fg利血平，m/z 609质量精确度≤3ppm。
▲1.1.2.8 正负离子切换速度：小于1秒（35000分辨率下，一个正负切换循环扫描时间＜1s；即每秒可完成一次正模式全扫描和一次负模式全扫描，获得正负离子谱图各一张）；在进行快速正负切换模式下连续运行2小时，质量轴的稳定性≤3ppm（用10ppb咖啡因和10ppb SDS混合溶液作为测试液，蠕动泵连续进样2小时，正负快速扫描同时监测咖啡因和SDS分子离子峰，两者的质量偏差均≤3ppm）。
▲1.1.2.9 灵敏度：
1.1.2.9.1 FullMS灵敏度：500fg丁螺环酮，柱上S/N 100:1；
1.1.2.9.2 选择离子扫描（SIM）灵敏度：30fg丁螺环酮，柱上S/N 100:1；
1.1.2.9.3 提高仪器分辨率时，设备的灵敏度基本保持不降低；采用100fg利血平标品进样，ESI+模式下，分辨率分别为35000和70000时，其他仪器参数维持不变的前提下，主峰的信号强度值相差不超过8%。
1.1.2.10 扫描模式：
1.1.2.10.1 高分辨全扫描（MS）和二级质谱（MS/MS）；
1.1.2.10.2 高分辨选择离子扫描（SIM）；
1.1.2.10.3 高分辨全子离子碰撞碎裂扫描；
1.1.2.10.4 高分辨正负离子切换扫描；
1.1.2.10.5 高分辨数据依赖子离子扫描（DDA-MS/MS）；
1.1.2.10.6 高分辨数据非依赖扫描（DIA-MS/MS）；
1.1.2.10.7 高分辨平行反应监测子离子扫描（PRM）。
▲1.1.2.11 检测器: FT无损检测；若质谱采用微通道板（MCP）或电子倍增器等消耗型检测器，需额外提供相应备用检测器至少3个。
1.2 数据处理系统
1.2.1 电脑工作站，含质谱分析软件、Windows操作系统，可实现液相色谱（LC）和二级质谱（MS/MS）的全自动控制。
1.2.2 工作站操作界面简洁人性化，可实现高效的仪器调谐。
1.2.3 软件具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能。
1.2.4 软件能够满足当今分析检测实验室需求，提供实现最优化痕量分析的全套系统解决方案。
2、单台配置要求
2.1 四极杆-静电场轨道阱组合型超高分辨质谱仪1台。
2.2 超快速二元高压输送泵1套。
2.3 温控自动进样器1套。
2.4 柱温箱1套。
2.5 二极管阵列检测器1套。
2.6 荧光检测器1套。
2.7 质谱合规采集数据控制软件1套。
2.8 生物药分析软件1套。
2.9 耗材包1套。
2.10 氮气发生器1套。
2.11 不间断电源1套。
2.12 二维液相1套。
2.13 电脑1台：处理器基本主频≥2.1GHz、核心≥12核、总线程数≥20、三级缓存≥25MB；固态硬盘≥1TB；配备DVDRW；内存≥8G；安装不低于Windows 10 ，64位专业版正版软件；配备24寸及以上显示器。

品目2.2离子色谱仪
数量 2台/套

1、技术要求
1.1 离子色谱系统，包括耐6000psi压力的PEEK高压泵2套（带有原装进口泵前脱气装置）、在线电解淋洗液发生器、内置电动六通阀、可升降温且能同时容纳四根以上色谱柱的柱温箱、阴阳离子抑制器，兼容4μm小粒径色谱柱。
1.2 泵
1.2.1 高性能/低脉冲高压双柱塞泵，泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。
1.2.2 流速范围：0.000～10.000mL/min（无需更换泵头）。
▲1.2.3 最大耐压：6000psi。
1.2.4 压力脉冲：＜1.0%。
1.2.5 流量设定值误差：＜0.1%。
1.2.6 流量稳定性：＜0.1%。
1.3 抑制器
1.3.1 抑制背景总电导小于5.0μS。
1.3.2 无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子切换。
1.3.3 抑制器容量：200mM氢氧化钠或100mM甲基磺酸，1.0mL/min流速下，至少持续30min。
1.3.4 所有样品和标样均通过同一抑制器，且淋洗液与再生液通道完全独立。
1.4 电导检测器
1.4.1 全程信号输出范围：0～16000μS/cm，无需调整量程。
1.4.2 检测器耐受最大压力：≥8MPa。
1.4.3 信号采集频率：可调，且最大采集频率不低于80Hz。
1.5 软件
1.5.1 操作界面易于学习和操作。
1.6 在线电解淋洗液发生器
1.6.1 淋洗液发生器耐压5000psi，兼容高压色谱柱。
1.6.2 梯度精度：＜0.2%。
1.6.3 梯度准确度：＜0.2%。
1.6.4 支持KOH、LiOH、NaOH、MSA和K₂CO₃等多种电解淋洗液发生罐选择。
1.6.5 工作站软件直接控制：在工作站软件仪器控制界面/仪器方法中直接输入所需淋洗液浓度，而非编写百分比等其他非浓度参数。
1.7 自动进样器
1.7.1 样品盘可放置1.5mL、10mL样品瓶及96孔板（可放置100个以上1.5mL进样瓶、80个以上10mL进样瓶、3个96孔板）。
1.7.2 满环进样精密度：RSD＜0.3%。
1.7.3 带有样品盘保护罩，降低外界环境对样品的影响。
1.7.4 标配漏液传感器，可自动报警提示。
1.7.5 标配自动震荡混匀功能。
1.8 柱温箱
1.8.1 温度控制稳定性：＜0.1℃。
1.8.2 温控范围：10～70℃（最低温度：环境温度-15℃）。
1.8.3 具有升降温和加热块预加热功能。
1.8.4 加热方式：采用非接触式加热，可满足样品和淋洗液预热的需求，控温效果优于接触式加热。
1.8.5 可同时容纳四根以上色谱柱。
1.9 安培检测器
1.9.1 工作电极：1mm和3mm永久电极可供选择，并可提供一次性电极。
1.9.2 参比电极类型：pH-Ag/AgCl复合型参比电极，可耐受0～14的pH范围。
1.9.3 池体积：＜0.2μL。
2、单台配置要求
2.1 双系统离子色谱主机1台。
2.2 阴离子抑制器1套。
2.3 阳离子抑制器1套。
2.4 在线电解淋洗液发生器（含阴阳离子发生罐和捕获柱）1套。
2.5 自动进样器1套。
2.6 电导检测器1套。
2.7 安培检测器1套。
2.8 电脑1台：处理器基本主频≥2.1GHz、核心≥12核、总线程数≥20、三级缓存≥25MB；固态硬盘≥1TB；配备DVDRW；内存≥8G；安装不低于Windows 10， 64位专业版正版软件；配备24寸及以上显示器。
2.9 色谱分析软件1套。
2.10 打印机1台：激光A4打印机，支持有线和无线打印（配备USB、以太网、WIFI端口）。

品目2.3纳米粒度及Zeta电位分析仪
数量 1台/套

1、技术要求
▲1.1 采用高性能He-Ne气体激光器，波长633nm±2nm。
1.2 激光衰减：软件界面可快速设定，支持自动、手动选择衰减器，衰减器个数＞10个，透射率100%至0.0005%。
▲1.3 检测器：雪崩光电二极管（APD）。
1.4 温度控制范围：0℃～90℃。
1.5 粒度相关要求
1.5.1 粒度范围：0.3nm～10μm。
▲1.5.2 测量角度：90°、13°。
1.5.3 软件界面可选择显示稳态数据和瞬时数据。
1.6 ZETA电位相关要求
1.6.1 测量次数：支持自动、手动选择，可在1～30000之间设定。
1.6.2 电压设定：软件界面支持自动、手动设定，电压范围1～110V。
1.6.3 ZETA电位适配粒度范围：4nm～100μm。
1.6.4 ZETA电位范围：无有效限制。
1.6.5 迁移率：＞±20μcm/V·s。
1.6.6 采用混合模式测量（高频电场和低频电场），软件界面可显示施加的相位图。
1.6.7 采用恒流模式，避免电极氧化影响，软件界面可显示施加的电压和电流图。
1.6.8 样品池：可抛弃型折叠毛细管样品池。
1.6.9 可采用扩散障法，避免样品与电极直接接触，最小样品量100μL。
1.6.10 电导率范围：0～250mS/cm。
1.7 软件功能
1.7.1 测试方法可一键复制，支持序列测试。
1.7.2 软件界面设有质量指示图标，可直观显示数据质量。
1.7.3 具备数据质量指南功能，数据质量较差时可给出指导意见。
1.7.4 具有尺寸显示限制模式，可分别设定尺寸上限和下限。
1.7.5 测试数据采用数据库方式存储。
2、单台配置要求
2.1 主机 1台。
2.2 审计追踪软件 1套。
2.3 聚苯乙烯粒径池（100个/盒） 3盒。
2.4 可抛弃型折叠毛细管样品池（10个/包） 3包。
2.5 电脑 1台：处理器基本主频≥2.1GHz、核心≥12核、总线程数≥20、三级缓存≥25MB；固态硬盘≥1TB；配备DVDRW；内存≥16G；安装不低于Windows 11 64位专业版正版软件；配备24寸及以上显示器。
2.6 IQ、OQ验证(包含粒度和Zeta电位使用标准品测试应符合标准品说明书要求）。

品目2.4多功能酶标仪
数量 4台/套

1、技术要求
▲1.1 检测类型：6～384孔微孔板。
▲1.2 应用范围：基于四光栅技术，可实现吸收光、荧光强度、化学发光检测。
1.3 光源：高能氙闪灯。
1.4 温度控制：室温+5℃～66℃。
1.5 震荡方式：线性、圆周、双圆周（强度和速度可调）。
1.6 检测器：-5℃制冷PMT。
1.7 吸收光
▲1.7.1 波长范围：230nm～1000nm，1nm可调。
1.7.2 波长带宽：4.0nm。
1.7.3 波长准确度：≤±2.0nm。
1.7.4 波长重复性：≤±1nm。
1.8 荧光强度
1.8.1 荧光检测支持：微孔板顶部及底部检测。
▲1.8.2 波长范围：250nm～850nm，1nm可调。
1.8.3 带宽：（EX）15nm；（EM）25nm。
1.8.4 动态学范围：≥6个数量级。
1.9 化学发光
1.9.1 化学发光检测支持：微孔板顶部检测。
▲1.9.2 波长范围：300nm～850nm，1nm可调。
1.9.3 动态学范围：≥7个数量级。
1.10 软件
1.10.1 数据分析软件可自动进行数据运算及存储；可完成图表曲线制作，可自由定义和转换坐标轴，具备≥20种曲线拟合方式；可存储及运行自编公式和程序；数据导入支持：可选Excel或XML格式外部数据导入功能，支持模板分组导入、多种模式（ABS\FI）检测数据导入同一程序；支持多种数据导出格式：Excel、TXT、XML和PDF。
1.10.2 软件符合GLP/GMP规范要求，数据不可修改（验证包、IQ/OQ验证手册可选），兼容Windows 10/11专业版或企业版系统。
1.11 审计追踪软件
1.11.1 采用主流SQL数据库存储方式。
1.11.2 用户账户信息、系统审计追踪信息、数据完整信息、软件各类操作信息，均存储在数据库中。
1.11.3 SQL数据库可有效与LIMS系统对接。
1.11.4 软件系统可审核并追踪所有操作，包括登录信息、软件所有操作信息、数据文件的所有修改及电子签名、日期和时间戳等信息。
1.11.5 可任意创建不同数量的项目，用户可在不同项目中扮演不同角色，实现项目式多重分级管理。
1.11.6 登录方式：可通过审计追踪软件登录，也可通过连接域管理系统登录（服务器版本）。
1.11.7 网络版软件：数据采集、分析和用户管理可在多台计算机上进行，所有计算机均连接到托管在中央服务器上的数据库。
2、单台配置要求
2.1 主机1套（内置光吸收、荧光强度和化学发光三功能模块）。
2.2 硬件IQ/OQ一套。
2.3 审计追踪软件1套（网络版，含4个授权账号，含安装验证）。
2.4 电脑1台：处理器基本主频≥2.1GHz、核心≥12核、总线程数≥20、三级缓存≥25MB；固态硬盘≥1TB；配备DVDRW；内存≥16G；安装不低于Windows 10 64位专业版正版软件；配备24寸及以上显示器。
2.5 电源线、数据线、安装使用手册各1套。

品目2.5气相色谱仪（氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器+热导检测器）
数量 1台/套


1柱箱
1.1温度范围：室温以上5℃～450℃。
1.2程序升温：20阶21平台。
1.3温度设定值精度：≤0.1℃。
▲1.4升温速率：最大升温速度120℃/min，以0.01℃/min增加；支持低热容色谱柱和快速升温模块安装，最高升温速度可达700℃/min。（提供利用低热容色谱柱和快速升温模块的公开发表的应用文献包含期刊杂志名称、出版号作为证明文件，发表文献不能为制造商自拟文献）
1.5温度稳定性：当环境温度变化1℃，柱箱温度变化<0.01℃。
1.6降温速率：从450℃降至50˚C≤240秒。
▲1.7同一气相主机至少同时支持安装2个进样口，除质谱外4个不同类型检测器。（提供投标型号仪器的实机照片并标示出不同检测器类型予以证明）
1.8压力设定精度： ≤0.001 psi ，压力可以显示到小数点后第四位。
▲1.9具有色谱柱智能识别功能，识别功能接口≥5个，可记录色谱柱使用情况，反馈色谱柱型号及生产时间，进样次数，使用时间，最大应用温度等信息，满足数据完整性需求，每根色谱柱具备专属的智能钥匙，智能识别端口在主机上具备保护门锁。（提供仪器控制面板显示色谱柱生产时间的照片，仪器主机含智能端口和保护门实物图片）
▲1.10记录分析载气、电力消耗或节省功能：支持智能记录、分析日常载气和电力消耗量或节省量，至少能记录7天数据。（需提供上述功能的软件截图）
▲1.11气相色谱内部自带载气识别功能，可以智能判断所连接的载气与所需要的载气是否一致。（需提供载气类型判断功能触摸屏图片作为证明）
2流路控制系统
2.1最大压力设定范围：0～148psi。
2.2压力设定精度：0.001psi。
2.3流量设定范围：0～1000mL/min。
3分流/不分流毛细管柱进样口
3.1压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定，最大压力可到100 psi。
3.2快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝。
3.3压力设定精度：0.001psi。
3.4进样口经超高惰性化处理。
3.5温度范围: 50℃～400℃或更宽，步进≤1℃。
▲3.6最大分流比：不低于12000:1。（需提供显示分流比的仪器控制软件截图，加盖投标人和制造商公章）
4液体自动进样器
▲4.1样品位数：单个进样塔的样品盘位数≥15位，样品盘样品位：≥150位，支持拓展双进样塔进样（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
4.2进样量范围：0.1～50μL。
4.3进样量线性：≥99%。
▲4.4样品盘可支持升级加热、制冷功能，实现150个样品瓶统一温控范围5℃-60℃。（提供官方彩页或第三方检测报告等）
[bookmark: _Hlk239326409]▲4.5进样速度：3种模式：高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调。（提供该功能软件界面截图证明）
▲4.6自动进样器具备两层，三层等多次进样功能。（提供相关参数设置软件截图作为证明）
▲4.7针对高沸点复杂样品，进样针可以在进样口停留加热，进样器和进样后最大停留时间1min。（提供进样器进样前，后驻留时间工作站设置界面截图证明）
5 顶空自动进样器
5.1气路控制：全电子气路EPC控制，压力控制精度为0.001 psi。
5.2具备样品瓶检漏及大气压补偿功能。
▲5.3样品瓶容量：≥120位，加热炉位：≥10位。（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
5.4峰面积重复性：<1% RSD。
5.5控温精度：≤0.1℃。
5.6进样针、传输管线均为惰性管路。
★5.7顶空进样器、液体自动进样器与气相色谱仪为同一厂家生产，非第三方品牌或者OEM生产，方便仪器使用和维护。（需提供承诺函）
▲5.8具备样品瓶振荡功能。（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
6氢火焰离子化检测器（FID）
6.1最高使用温度：≥450℃；步进：≤1℃。
6.2最低检测限：<1.4pg碳/秒（十三烷）。
6.3线性动态范围：≥107。
▲6.4数据采样速率：≥1000Hz。（需提供仪器控制软件截图或官网截图证明）
7电子捕获检测器（ECD）
7.1最高使用温度：≥400℃。
7.2最低检测限：＜4 fg/mL（林丹）。
7.3动态范围：＞5×104（林丹）。
8 热导检测器 （TCD）
8.1最高使用温度：≥400℃。
8.2最低检测限：≤400 pg 十三烷/mL。
8.3动态范围：> 105 ±5%。
9化学工作站
9.1配有高性能品牌工作站，配置不低于：i7处理器，16G内存，1T硬盘，独立显卡、23寸显示屏。正版操作系统及办公软件。
★9.2气相色谱仪支持接入网络版，提供可接入网络版软件的接入许可，承担软件接入的所有软件和外围硬件及接入工时等费用。（需提供承诺函，如无法接入作退货处理）
▲9.3色谱软件应支持符合FDA 21 CFR Part 11、欧盟附录11电子记录法规的要求。（提供公开可查询的白皮书并附有效查询的网页链接）
★10单台配置要求
10.1气相色谱主机，1套。
10.2惰性分流不分流进样口（含电子流量控制），2套。
10.3 FID检测器，1套。
10.4 ECD检测器，1套。
10.5 TCD检测器，1套。
10.6 ≥150位电子控温液体进样器及≥15位自动进样塔，1套。
10.7 ≥120位顶空进样器，1套。
10.8 氢气和空气发生器，各1套。
10.9 配有高性能工作站2套，配置不低于：i7处理器，16G内存，1T硬盘，独立显卡、23寸显示屏。正版操作系统及办公软件。

品目2.6圆二色谱仪
数量 1台/套

1、技术要求
1.1 分析光源：配备150W氙灯，可依据应用需求配置对应光源。
1.2 分光原理：采用双偏振式棱镜分光方式。
1.3 检测波长范围：常温常压实验室现场条件下，有效检测波长范围≥175nm～1150nm；采用单检测器，无检测盲区及断层。
1.4 检测器量子效率：175nm～800nm波段范围内，量子效率≥30%。
▲1.5 波长准确度：175～500nm为±0.1nm，500～800nm为±0.5nm，801～1200nm为±0.6nm；
1.6 波长重现性：175～500nm为±0.05nm，500～1200nm为±0.1nm。
▲1.7 波长分辨率：≤0.02nm。
▲1.8 光谱带宽：可调节范围≥0～30nm，支持连续任意可调。
1.9 杂散光：200nm处杂散光＜3ppm。
1.10 圆二色信号分辨率：＜0.00001mdeg。
1.11 圆二色信号噪音水平：2秒采集时间、1nm带宽条件下，噪音优于0.05mdeg，检测波长点至少包含175nm、180nm、185nm、250nm、500nm、1000nm；8秒采集时间、1nm带宽条件下，噪音优于0.007mdeg，检测波长点至少包含175nm、180nm、185nm、250nm、500nm、1000nm，覆盖全光谱范围。
1.12 圆二色信号测量范围：正负信号绝对值≥9000mdeg。
1.13 基线稳定性：≤0.01mdeg/H。
1.14 深紫外区检测能力及吹扫气体用量：常温常压实验室现场条件下，可实现深紫外区178nm及更短波段蛋白质或化合物药物样品的有效检测并获取数据；投标时需出具实际现场测试数据案例等证明材料。
1.15 软件控制功能：软件可控制光学系统吹扫气体流量、光源开关，可预设气体吹扫及关灯时间，支持自动点灯、关灯控制。
▲1.16 帕尔帖电子控温变温系统：配备电子控温系统，温度范围≥-40℃～150℃，控温准确度≤±0.1℃。
1.17 变温机制：支持温度连续变化（连续升温、连续降温、阶梯升温、阶梯降温）时同步进行光谱扫描；配备生物大分子构象变化热力学分析软件（可计算Tm、ΔH热力学数据），具备高灵敏微量热DSC（VP-DSC）检测及正交验证功能。
1.18 IQOQ验证：提供一次全套标准品验证测试及全套文件签署服务。
1.19 控制系统：配置CPU不低于i7，硬盘≥1T，内存≥16G，配备23吋显示装置。
2、单台配置要求
2.1 圆二色光谱仪主机 1台
2.2 电子控温系统 1套
2.3 符合圆二色测试要求的比色皿 2套（含0.5mm、1.0mm光程，配套支架和垫片）
2.4 分析软件 1套（含蛋白质结构分析软件、单波长热变形Tm软件、多波长热变形Tm软件）
2.5 IQOQ验证服务及配套文件 1套
2.6 USP电源 1套（不低于3KV，2400W）
2.7 电脑1台：处理器基本主频≥2.1GHz、核心≥12核、总线程数≥20、三级缓存≥25MB；固态硬盘≥1TB；内存≥8G；安装不低于Windows 10 ，64位专业版正版软件；配备24寸及以上显示器。

品目2.7紫外分光光度计
数量 3台/套

1、技术要求
1.1 分光系统
1.1.1 光学系统：双光束。
1.1.2 分光器：单色器。
1.1.3 设定波长范围：100～900nm。
1.1.4 波长准确性：±0.1nm（656.1nm）。
▲1.1.5 波长重复精度：±0.05nm。
1.1.6 波长扫描速度：波长移动速度10000nm/min；最大扫描速度4000nm/min。
1.1.7 谱带宽度：0.1/0.2/0.5/1/2/5nm。
1.1.8 测光方式：双光束测光方式。
▲1.1.9 测光范围：吸光度：-5～5 Abs。
1.1.10 光度准确性：±0.002Abs（0～0.5Abs）。
1.1.11 噪音：0.00003Abs（500nm）。
▲1.1.12 基线稳定性：＜0.0002Abs/hour。
1.2 光源：卤素灯和氘灯。
1.3 检测器：光电倍增管。
1.4 软件：可执行自动光谱评价，实时导出Excel数据。
2、单台配置要求
2.1 主机1套。
2.2 比色皿 1套。
2.3 电恒温六联池 1套。
2.4 CPS电源 1套。
2.5 电脑1台：处理器基本主频≥2.1GHz、核心≥12核、总线程数≥20、三级缓存≥25MB；固态硬盘≥1TB；配备DVDRW；内存≥8G；安装不低于Windows 10 64位专业版正版软件；配备24寸及以上显示器。

品目2.8渗透压摩尔浓度测定仪
数量 3台/套

1、技术要求
1.1 同屏显示摩尔浓度值、冰点值、渗透压摩尔浓度比。
1.2 采用双制冷系统。
1.3 探头自动升降取样方式。
1.4 可进行任意浓度校准液的校准。
1.5 冷却系统采用无热传导液设计。
1.6 具备自动清洗探针功能。
1.7 审计追踪为专业电脑配数据库形式，实时记录所有设备及用户动作和行为事件，可导出多种文件格式；具有分级（不少于四级）管理、数据备份与恢复、存储与检索等功能，满足计算机化系统中对数据审计跟踪的要求。
1.8 测量范围：0～3000 mOsmol/kg H₂O。
1.9 样品量：50μL（50μL～100μL）。
1.10 测试时间：＜1.5分钟。
1.11 重复性：RSD≤±1%（300 mOsmol/kg）。
1.12 准确度：±2 mOsmol/kg（≤400 mOsmol/kg）；±1%（＞400 mOsmol/kg）。
1.13 分辨率：1 mOsmol/kg。
1.14 线性偏差：＜1%。
2、单台配置要求
2.1 主机 1台。
2.2 数据处理工作站 1套（电脑1台），处理器基本主频≥2.1GHz、核心≥12核、总线程数≥20、三级缓存≥25MB；固态硬盘≥1TB；配备DVDRW；内存≥8G；安装不低于Windows 10 64位专业版正版软件；配备24寸及以上显示器。

品目2.9可变光程分光光度计
数量 1台/套

1、技术要求
1.1 单色器：Czerney-Turner单色器设计。
1.2 光源：脉冲式氙灯。
1.3 波长范围：190～1100nm。
1.4 光度范围：±3.3 Abs。
1.5 光度准确性：≤±0.0077 A（吸光度值不大于1 A）。
1.6 光程改变速度：＞1.3 mm/秒。
1.7 最小光程：≤0.002 mm。
1.8 最大光程：≥15.000 mm。
1.9 光程步进精度：每次光程变化的最小步进（光程步进马达的步进精度）：≤0.002 mm。
▲1.10 快速斜率值线性：快速斜率值的线性满足R²＞0.999。
▲1.11 快速斜率值重复性：≤±2%。
1.12 单个样品检测耗时：每个样品耗时小于1分钟。
▲1.13 样品测定浓度范围：0.05 mg/mL～300 mg/mL。
1.14 最小测定体积：≤20 μL。
▲1.15 软件功能：具备电子签名、审计追踪、权限控制等功能。
1.16 检测模式：每个样品测量时，自动采集6至10个连续不同光程下的吸光度值，系统自动验证数据集是否符合Lambert-Beer定律线性范围并给出线性相关系数。
1.17 高浓度样品检测：高浓度样品（最高300 mg/mL）无需稀释可直接检测。
1.18 背景校正：无需背景校正。
2、单台配置要求
2.1 可变光程分光光度计主机 1套。
2.2 安全软件 1套（电子签名、审计追踪、权限控制等功能要求）。
2.3 电脑 1套：处理器基本主频≥2.1GHz、核心≥12核、总线程数≥20、三级缓存≥25MB；固态硬盘≥1TB；配备DVDRW；内存≥8G；安装不低于Windows 10，64位专业版正版软件；配备24寸及以上显示器。
2.4 IQOQ验证服务 1项。

品目2.10库仑法、容量法卡尔费休水分仪及干燥炉
数量2台/套

1、技术要求
1.1 测试范围及精度：
▲1.1.1 电位测量范围：-2300mV～2300mV
1.1.2 电位分辨率：0.1mV
1.1.3 极化电流：-240μA～240μA
1.1.4 极化电流分辨率：0.001μA
1.1.5 水分测量范围：10ppm～100%、10μg～200mg
1.1.6 水分测量分辨率：0.1μg
1.1.7 测量漂移值：在线漂移＜2μg/min（与环境和操作有关）
1.1.8 测量重复性：≤0.3%（>1 mg H₂O/样品）（与环境和操作有关）
1.2 控制操作单元：
1.2.1 不小于7英寸彩色触摸屏。
1.3 主机功能：
1.3.1 滴定管运动方式由下往上，滴定管及管路中无气泡，避免气泡对结果的影响。
1.3.2 具有自动排空滴定管功能，无需插拔管路或拆卸滴定管，使用触摸屏即可实现一键排空滴定管，无液体残留。
▲1.3.3 滴定管分辨率: 1/120000滴定管体积（5ml滴定管为例，精度：5ml/120000=0.042µL），滴定管驱动器为120000步驱动马达。
1.3.4 滴定管具备2ml、5ml、10ml规格可选。
1.3.5 智能滴定管、滴定驱动器与主机连接采用即插即用方式，无需重新启动主机。
1.3.6 滴定管内置RFID智能芯片，储存滴定管相关信息，包括滴定管编号、体积、溶剂类型、溶液的浓度、配制日期、有效期、过期报警信息等；智能芯片采取封闭式设计，避免机械碰撞和化学腐蚀造成的损坏。
1.3.7 溶剂管理器：全密封更换卡尔费休试剂，防止操作人员与有毒试剂接触，并防止废液溢流。
1.4 搅拌器：
1.4.1 内置磁力搅拌器，可在0～100%的范围内随意调节转速。
1.4.2 可连接均质器，高速搅拌固体样品，快速测量水分。
1.5 加热炉自动进样器：
1.5.1 温度范围：40～280℃
1.5.2 温度准确度：±3℃
1.5.3 温度稳定性：±0.5℃
1.5.4 温度重现性：±0.5℃
▲1.5.5 加热速率：＞70℃/min
1.5.6 冷却速率：＞20℃/min（T＞100℃时）
1.5.7 样品瓶体积：6～10ml可选
1.5.8 气体流量范围：0～300mL/min可调
1.5.9 进样器具有≥24个样品位，可进行自动进样。
1.5.10 同一个方法中可连续做样的样品数不少于110个，满足高效率工作需求。
▲1.5.11 气相萃取单元具备状态指示灯功能，可用红、黄、绿标识不同状态，及时发现仪器问题。
1.5.12 多样品自动卡氏干燥炉不允许独立操作和设定参数，仅可被水分仪主机控制，干燥炉的加热温度和气体流量仅允许在水分仪主机上设置和显示；干燥炉加热温度和气体流量可以与水分测试的结果直接打印在同一张实验报告单中，以保证对结果和测定参数的追溯。
1.5.13 样品穿刺夹套针上方带有硅胶密封盖装置，可避免针和样品瓶垫片之间气体外泄，保证样品检测准确度。
1.5.14 样品瓶采用螺旋盖密封，封瓶、开瓶无需任何工具，缩短样品与空气中水分接触时间，提高做样准确度，并能减少样品准备时间，提高工作效率。
2、单台配置要求：
2.1 库仑水分仪 1套
2.2 容量法模块 1套
2.3 自动进样干燥炉 1套
2.4 配套工作站软件 1套
2.5 电脑 1套：处理器基本主频≥2.1GHz、核心≥12核、总线程数≥20、三级缓存≥25MB；固态硬盘≥1TB；配备DVDRW；内存≥8G；安装不低于Windows 10 64位专业版正版软件；配备24寸及以上显示器。

品目2.11 8通道电动可调间距移液器
数量4台/套

1、技术要求
1.1 规格：8通道，移液范围50～1250μL；电动可调间距范围9～14mm，可用于48孔板、96孔板间转移，适配相应容量离心管、试管及各种非标板。
1.2 具备客户自定义编辑功能，可存储最多40个程序，每个程序最多可设置98步操作，支持通过软件编辑复杂程序。
1.3 内置10种预设移液模式，包括重复分液、梯度稀释、反向移液、混合、变量吸液等。
1.4 支持蓝牙及数据线连接，可通过计算机远程控制移液动作。
1.5 配备10档吸排液速度调节功能，可灵活应对不同黏度试剂。
1.6 采用先进锂电池技术，一次充满电可连续完成不少于3000次移液操作。
1.7 采用三重自锁式吸头设计，可避免吸头脱落及密封不紧导致的结果误差。
1.8 提供免费操作软件，软件版本升级免费。
1.9 配备彩色屏幕及经典触摸转盘用户界面，可实时显示每步操作，支持包括中文在内的多种语言操作界面，操作便捷。
1.10 可搭配工作站实现移液自动化操作。
▲1.11 移液性能：准确度≤2%，精确度≤0.8%。
1.12 使用环境：温度5～40℃，湿度＜80%。
2、单台配置要求
2.1 主机 1台。
2.2 充电器 1个。

品目2.12超速离心机
数量3台/套

1、技术要求
▲1.1 最高转速：≥100000rpm；最大离心力：≥803000×g。
▲1.2 转速控制精度：±2rpm。
1.3 操作显示：配备触摸式液晶显示屏。
1.4 制冷系统：离心腔体采用半导体制冷元件制冷。
1.5 操作系统：采用嵌入式操作系统，具备中文操作界面。
1.6 输出接口：标配USB接口≥2个。
1.7 程序预设：具备RTC功能，可切换正计时、倒计时模式预设未来离心程序。
1.8 真空显示：操作界面可实时显示真空度。
1.9 样品平衡：采用目视平衡方式，样品不平衡容许度为对称管相差≥±5mm或样品体积±10%。
1.10 不平衡检测：采用非接触式不平衡检测，可真实反映转子平衡状态。
1.11 加减速调节：≥10档加速、≥11档减速可调。
1.12 离心时间：设定范围为1秒～999小时59分，支持连续离心模式。
1.13 资料查询：可本机查询转头、离心管数据库等相关资料。
1.14 权限管理：区带/连续流操作具备授权功能，可对使用者进行权限管理。
1.15 真空泵功能：真空泵具备自动除水功能，可防止真空阱内水油混合乳化，保障真空性能。
2、单台配置要求
2.1 超速离心机主机 1台（最高转速100000rpm，最大相对离心力RCF:803000×g）。
2.2 P100AT2固定角转1个（最高转速100000rpm，最大RCF:803000×g，最大容量6.5mL×8，K因子18）。
2.3 P70AT固定角转1个（最高转速70000rpm，最大RCF:505000×g，最大容量40mL×8，K因子44）。
2.4 P21A2固定角转1个（最高转速21000rpm，最大RCF:71000×g，最大容量230mL×6，K因子486）。
2.5 P45AT固定角转1个（最高转速45000rpm，最大RCF:235000×g，最大容量94mL×6，K因子130）。

品目2.13超纯水仪
数量6台/套

1、技术要求
1.1. 进水要求：系统以经EDI、DI、RO或蒸馏技术处理的纯水作为进水，用于制备超纯水。
1.2. 产水速度：超纯水产水速度为逐滴至最大2L/min，可选择8种不同取水流速，支持脚踏辅助取水。
1.3. 产水水质：实验室一级超纯水，需达到或超过ASTM D1193、ASTM D5196、CAP、ISO 3696、CLSI、JIS K0577、GB6682、GB33087等标准规定的I级水质，及USP、EP、JP、ChP规定的试剂级超纯水要求。
1.4. 具体水质指标：产水电阻率≥18.2MΩ·cm（25℃）；TOC含量≤5ppb。
1.5. 管路及配件材质：系统管路、接头、弯头、连接器、密封圈采用PE（聚乙烯）、POM（聚氧化甲基）、EPDM（三元乙丙橡胶）等耐热、耐腐蚀、耐氧化、低吸水率、绝缘性良好的材料。
1.6. 纯化柱提示功能：纯化柱到达使用期限后机器自动提示更换。
1.7. 电阻率检测：系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数0.01cm⁻¹，温度灵敏度0.1℃，符合USP电阻率系统适应性测试要求。
1.8. 电导率测量：可设定2种温度补偿模式和1种非温度补偿模式；测定痕量离子电导率或比对验证电导率仪时，可选择针对进水的专用温度补偿模式。
1.9. TOC检测模块：系统内置带独立回路的TOC检测模块，检测范围1～900ppb；符合USP电阻率系统适应性测试要求
1.10. 紫外灯配置：系统内置2个无汞设计紫外灯，采用氙激发技术发射172nm波长紫外线，可充分氧化水中有机污染物。
1.11. 休眠模式：机器可设置休眠模式，长时间不使用时每日进行1次回路内水循环，使用前24小时自动恢复为每小时1次回路内水循环，在保障水质的同时节省电耗和水耗。
1.12. 数据管理：集成式数据管理功能，可生成每日水质测量报告、取水事件报告、系统事件历史记录；所有报告可通过USB导出，导出文件为适配各类LIMS系统的开放格式。
1.13. 取水报告：每次取水后可立即生成取水报告，屏幕显示报告二维码；可手动输入用户ID或实验编号，扫码下载专属取水报告。
1.14. 取水手臂：内置流量计，定量取水范围20mL～99L。
▲1.15. 定容取水：辅助定容取水体积范围50mL～5L，可±1mL调节。
1.16. 显示屏配置：取水装置配备5寸彩色LCD触控显示屏，支持120°旋转，便于查看。
1.17. 显示屏设计：显示屏与取水臂采用分离式设计，可防止取水臂意外掉落损坏屏幕。
1.18. 流路监控：显示屏可查看系统流路示意图，流路图内显示各检测器动态参数（如压力、温度、电阻率等），确保机器处于最佳运行状态。
1.19.终端过滤器：可提供≥5种与主机同品牌的终端过滤器，适配不同实验水质要求；每个终端过滤器带有无线射频识别芯片，到达使用期限后机器自动提示更换，并提供图文更换指导。
1.20. 连接方式：终端过滤器采用鲁尔接口，具备防污染、连接密封的设计。
2、单台配置要求
2.1. 每套含主机一台，主机配件包 1套，取水手臂 1个，连接组件 1套，初纯化柱 2个，精纯化柱 2个，终端过滤器 2个。

品目2.14超声波破碎仪
数量1台/套

1、技术要求
1.1 输出功率：≥1200W，功率调节范围1%-100%可调
1.2 工作频率：20-25KHz，具备自动追频、自适应功能
1.3 破碎容量：5-1200ml（可根据需求选配相应探头）
1.4 温度控制：配备温度传感器，控温范围0-99.9℃，具备温度报警功能
1.5 超声模式：支持连续超声、间歇性超声两种模式
▲1.6 超声探头：采用钛合金材质，标配至少1种规格，可按需选配多种规格探头
1.7 操作功能：具备定时功能，运行时间0-960min可调，支持间隔输出时间调节
1.8 机身配置：配备隔音装置，具备电动/手动升降台，升降行程≥150mm
1.9 显示功能：可清晰显示振幅、功率、温度、时间等关键参数
1.10 电路系统：采用节能数字超声电路，可自动追踪频率及谐振点，实现功率自动控制
2、单台配置要求
2.1 主机：1台
2.2 变频器：1个
2.3 超声探头：1个

品目2.15小型冷冻离心机
数量2台/套

1、技术要求
1.1 最大相对离心力（rcf）：21300×g（15060 rpm）。
1.2 离心时间：1～2min，10s递增；2～10min，30s递增；＞10min，1min递增；支持连续离心。
1.3 最大转子容量：24×1.5/2.0mL离心管、10×5mL离心管、96×0.2mL PCR管。
1.4 所有转子可与同型号非冷冻离心机共用、互换。
1.5 噪音水平：＜54 dB(A)。
1.6 加速时间：从零加速至最高转速≤15秒；减速时间：从最高转速降速至零≤15秒。
1.7 离心计时范围：10秒～9小时59分钟，支持连续离心。
1.8 具备SOFT软刹车功能，可防止样品重悬，保护敏感样品。
1.9 转子材质：铝合金。
1.10 配备独立瞬时离心按键，无需持续按压，便于快速离心操作。
1.11 配备独立rpm（转速）/rcf（相对离心力）转换按键，操作便捷。
1.12 具备定速计时功能，可在达到预定转速后开始倒计时，确保离心效果。
1.13 具备离心结束计时功能，便于观察离心状态及判断是否需要再次离心。
1.14 转子配备气密性转子盖，转子气密性经第三方机构测试认证，可高温高压灭菌。
1.15 温控范围：-10℃～40℃，最高转速下可稳定保持4℃。
1.16 具备快速预冷功能，从室温（21℃）降至4℃≤8分钟。
1.17 配备高效压缩机控制，具备ECO自动待机功能，可优化制冷性能、延长压缩机使用寿命。
1.18 配备冷凝水槽，可防止离心机腔体内冷凝水积聚，避免腔体腐蚀。
1.19 不使用离心功能且离心机盖关闭时，可进行持续制冷，确保温度恒定。
2、单台配置要求
2.1 主机 1台。
2.2 标配角转子 1个。

品目2.16电子天平（十万分之一）
数量5台/套

1、技术要求
1.1 称量范围：0～41g/120g。
1.2 可读性：0.01mg/0.1mg。
1.3 重复性：≤0.01mg。
1.4 最小称量值（USP，允差=0.10%）：≤20mg。
1.5 配备状态指示灯，可通过颜色直观显示天平状态。
1.6 具备中文界面彩色触摸屏，实现安全、便捷的天平操作。
▲1.7 配备悬挂式网格秤盘，可获得快速、准确的称量结果。
1.8 具备全功能用户管理功能（支持无限个用户）。
1.9 采用高分辨率后置式传感器，内置两组校正砝码，可满足用户高精度称量需求。
1.10 具备水平向导功能，当天平未处于水平状态时提供警告，并在触摸屏上显示完整说明和实时图形化水平泡。
1.11 具备专业级全自动校准技术，可通过温度漂移和时间设置触发自动内置砝码校正和线性校正，获得精确称量结果。
1.12 内置称量应用程序：基础称量、计件称量、密度测定。
1.13 标配不少于4个USB接口、不少于1个网络接口。
1.14 配备电动开关门。
1.15 后续可拓展完全符合FDA 21CFR Part 11计算机化系统的软件。
2、单台配置要求
2.1 主机1台。
2.2 打印机1台。

品目2.17电子天平（百万分之一）
数量2台/套

1、技术要求
1.1 称量范围：0～3.1g。
1.2 可读性：0.001mg。
1.3 重复性：≤0.0005mg。
1.4 最小称量值（USP）：≤1mg。
1.5 配备状态指示灯，可通过颜色直观显示天平状态。
1.6 具备中文界面彩色触摸屏。
1.7 具备全功能用户管理功能（支持无限个用户）。
1.8 具备水平向导功能，当天平未处于水平状态时提供警告，并在触摸屏上显示完整说明和实时图形化水平泡。
1.9 具备专业级全自动校准技术，可通过温度漂移和时间设置触发自动内置砝码校正和线性校正，获得精确称量结果。
1.10 内置称量应用程序：基础称量、计件称量、密度测定。
1.11 标配不少于4个USB接口、不少于1个网络接口。
1.12 配备辅助第二显示屏，便于称量读数。
1.13 配备红外感应器，可实现无需用手接触的称量操作（开关门、打印、去皮等）。
1.14 后续可拓展完全符合FDA 21CFR Part 11计算机化系统的软件。
2、单台配置要求
2.1 电子天平1台。
2.2 打印机1台。

品目2.18核酸提取仪
数量2台/套

1、技术要求
1.1 样本通量：1～48人份。
1.2 样本体积：最大2.5mL。
1.3 核酸提取时间：≤40min。
1.4 核酸提取方法：磁珠法。
1.5 提取样本：血清、血浆、拭子、尿液、粘膜分泌物、组织、细胞等。
2、单台配置要求
2.1 核酸提取仪1台。
2.2磁棒条有配套四根
2.3电源线，配套操作软件包、说明书

品目2.19高压灭菌器
数量2台/套

1、技术要求
▲1.1 上掀盖开启，容积≥80L；灭菌胆内径≥Φ450。
1.2 灭菌温度105-138℃；溶解温度50-100℃；保温温度40-60℃；开盖温度80℃，可选40-95℃。
▲1.3 配置PT1000温度传感器，显示精度0.1℃。
1.4 设定时间范围：灭菌/融化时间1-9999分钟；保温时间1-9999小时；预约灭菌0-99小时。
1.5 内胆为SUS304材质，厚度≥3mm，一体拉伸成型，镜面抛光。
▲1.6 设计压力0.35MPa，设计使用年限20年，最高设计温度148℃。
1.7 具备灭菌精度图形显示功能。
1.8 具备多程序存储功能。
1.9 智能20级排气，多档位可调。
1.10 压力表量程-0.1～0.5MPa。
1.11 具备定时启动、自动排气、饱和蒸汽检测、自校验、记忆存储功能。
▲1.12 标配独立三风机冷却系统，灭菌结束自动启动。
1.13 配置USB数据导出接口。
1.14 具备二次蒸汽收集功能。
▲1.15 配置压力安全阀、防干烧、门锁连锁、腔盖关闭检测、过压检测、超温检测、漏电短路检测装置。
▲1.16 双温度传感器（气温+水温），支持校准，实时显示水温。
1.17 可按海拔高度调整沸点。
▲1.18 压力表为模块化卡扣式，可快速拆卸校验。
1.19 功率≥4800W。
▲1.20 支持选装打印机，可打印F0值、运行时间、实时温度等参数。
2、单台配置要求
2.1 高压灭菌器 1台

品目2.20马弗炉
数量2台/套
1、技术要求

1.1.最高温度：1200℃，S型热电偶。
1.2.升温时间（至1100℃）：≤85分钟。
1.3.炉膛体积：≥15L，最大功率：≤3.5kW，
1.4.炉门上设有进气阀，调节所需进气量，提供腔体内部充足的氧气，促进氧化、燃烧反应，提高炉膛换气量，加快烟雾排放。炉后设有排气口。
1.5.加热丝内置，减少有机物挥发造成寿命缩短，并易于维护和更换 。
1.6.控制器可存储至少5个程序，每个程序可至少设置4个升降温段。
1.7.具有预约启动、延时启动功能。开门即停止程序加热，启动断电保护。
1.8.彩色触摸屏，支持中文，提供免费的软件记录炉子升温过程。实时记录工艺流程，配有USB数据导出接口，具有温度记录、存储和USB数据导出功能。
1.9.可用参比热电偶对5个温度点进行校正，校正值补偿值至少在-5--5℃间可调。
1.10.可选配用于控制器控制的排风系统，加快炉膛不利物质排出。
1.11.可选配惰性气体保护接口，过温保护装置。
2、单台配置要求
2.1 配置：主机 1台。

品目2.21无菌隔离器
数量2台/套

1、技术要求
1.1 设备整体外形尺寸（长×宽×高）：≤2850×920×2420mm。
1.2 舱体总成：
1.2.1 操作舱空间尺寸（长×宽×高）：≥1790×680×700mm；传递舱尺寸（长×宽×高）：≥600×550×700mm。
1.3 舱体泄漏率：Q/V≤0.5%/h。
1.4 控制系统：
1.4.1 12寸及以上触摸工业平板电脑，PLC采用通过UL和CE认证的型号。
1.4.2 舱内温度、湿度过氧化氢传感器采用薄膜电容测量原理，无耗材损耗，测量速度快，不易受环境因素影响；传感器本身经过特殊处理，在100%湿度饱和环境下可杜绝传感器表面冷凝，提供准确测量结果。
1.4.3 配有无菌检查实验品信息管理系统软件。
1.4.4 设备具有数据存储、记录、审计追踪功能。
1.4.5 设备应具有视频管理系统，可实时记录舱内实验操作，实现操作可追溯。
1.5 送排风及空气过滤单元：
1.5.1 送排风高效过滤器规格：H14级。
1.5.2 排风风量：操作舱0m³/h、传递舱0m³/h；隔离器整体运行无需额外新风量，不影响房间压差。
1.6 操作单元：
1.6.1 实验舱手套：单面4个；手套袖套采用CSM材质；袖套圈法兰规格：254mm（10英寸）。
1.7 过氧化氢（VHP）灭菌系统：
▲1.7.1 VHP技术：采用集成式汽化过氧化氢干法灭菌技术，灭菌前及灭菌过程中均需进行除湿，避免灭菌过程出现任何形式的冷凝；包括未冷凝过氧化氢灭菌气体均需经过高效过滤器过滤后进入舱内，不采用二导管加药技术（二流体加药技术）。无菌隔离器应具有过氧化氢浓度反馈调节功能，可根据实时监测浓度，反馈调节控制过氧化氢加入量，避免因浓度过高或过低造成无菌检查结果假阴性及假阳性风险。
1.7.2 灭菌效力：对嗜热脂肪芽孢杆菌（ATCC7953#）杀灭能力达10⁶。
1.7.3 VHP灭菌循环时间：常规灭菌模式下，操作室灭菌周期≤2.5小时；采用过氧化氢分解仪模式，灭菌周期（含除湿、调节、灭菌和排残至安全浓度的整个生物去污循环时间）≤70min。
1.7.4 VHP浓度监测：量程0～2000ppm。
▲1.7.5 过氧化氢溶液：采用国产35%食品级过氧化氢，单次最大填充量500ml；储存容器为非金属材质，采用密闭式无色透明高硼硅玻璃。
▲1.7.6 为保证隔离器整体顺利运转及售后维护，VHP灭菌系统、1.6操作单元及隔离器内置集菌仪需为同一生产厂家。
1.8 洁净度：
1.8.1 舱内净化级别：实验舱和传递舱均需满足2020版药典《无菌检查法》要求的无菌环境标准。
1.9 手套完整性测试装置：
▲1.9.1 手套完整性测试仪的控制系统与隔离器控制系统集成，手套测试仪采用无线控制模式。
1.10 配置1台隔离器专用浮游菌采样仪，仪器需耐受VHP灭菌并具有VHP原位灭菌程序，可与隔离器VHP灭菌同步完成，且能防止VHP泄漏。
1.11 隔离器应配有浮游菌采样器、过氧化氢消解系统和在线尘埃粒子检测仪。
▲1.12 设备运行取房间新风，不得因取风导致房间负压，不破坏、不更改房间现有新风系统及相关参数；不破坏、不更改顶部排风管现有结构，仅允许增加2根直径＜50mm管路通向夹层。
1.13 设备交付需包含搬运至最终用户指定地点服务。
1.14 设备需包含空压机、干燥机及除菌过滤系统1套。
1.15 需包含温度、湿度、过氧化氢传感器备用件2套，风速、压差、压力、温度传感器备用件各1套，以及5年使用量的手套、袖套、密封条、高效过滤器。
1.16 需包含5年再验证服务。
2、单台配置要求
2.1 硬舱体单面4手套操作层流隔离器1台、硬舱体层流传递舱1台、集成式汽化过氧化氢发生器1台、无线手套完整性测试仪1台、隔离器内置集菌仪1台、过氧化氢催化分解系统1套、无菌检查管理信息系统软件1套、视频追溯管理系统1套、电子签名组件1套、在线浮游菌采样器1套、在线尘埃粒子检测仪1套、专用废弃物通道1套，以及满足5年使用需求的备品备件1套。

品目2.22集菌仪
数量6台/套

1、技术要求
1.1 转速范围与精度：转速范围1～300rpm，无级可调；转速控制稳定，不同转速下运行无明显抖动，可记忆常用转速。
1.2 控制与显示：配置≥4.3寸彩色液晶显示屏、钢化玻璃触控面板；支持触摸+数字脉冲旋钮双重控制方式，操作便捷。
1.3 运行模式：支持常规模式与SOP预设模式自主切换；可存储≥300个SOP程序。
1.4 管路安装：支持泵管直线装管、自动夹管设计，安装拆卸便捷，降低人为污染风险。
1.5 压力控制功能：具备压力监测保护功能；支持至少三种压力模式（报警模式、调节模式、关闭模式），可根据实验需求切换。
1.6 安全保护：具备过流、过压、过载、堵转四重保护功能；泵头及防护罩具备安全防护设计，避免操作风险。
1.7 电源与功率：电源95-260VAC/50-60Hz，宽电压适配；额定功率≤120W。
1.8 机身材质：机身主体采用316L不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁消毒，符合无菌实验室洁净要求。
1.9 物理尺寸：设备主体尺寸≤22.5×40.0×13.5cm；悬架总高度≤43cm，适配常规无菌实验室操作台。
1.10 操作配件：标配脚踏开关，支持点动/连续运行模式切换，解放双手，适配无菌操作流程。
1.11 排液设计：配置可旋转排液槽，废液收集便捷，避免交叉污染。
2、单台配置要求
2.1 主机1台：含集菌仪主体、蠕动泵头、悬架支架、废液收集槽。
2.2 标准配件：脚踏开关1个、电源线1根、备用泵管若干、产品说明书、合格证各1份。

品目2.23台式高速离心机
数量7台/套

1、技术要求
▲1.1 最大相对离心力（RCF）：≥30130×g（17500rpm）。
▲1.2 转速/离心力调节：转速100～5000rpm（10rpm递增）、5000～17500rpm（100rpm递增）；离心力10～3000×g（10×g递增）、3000～30130×g（100×g递增）。
1.3 离心时间：30s～10min（30s递增）、10min～9h59min（1min递增），支持连续离心。
1.4 最大转子容量：48×1.5/2.0mL离心管。
1.5 噪音水平：≤54dB(A)。
1.6 加速/减速时间：从零加速至最高转速≤15秒，从最高转速降速至零≤15秒。
1.7 转子兼容性：支持≥12款不同转子，可适配0.2mL至50mL各类离心管、微孔板及PCR板。
1.8 转子配置：配备48孔金属转子。
1.9 转子盖设计：具备快速锁定转子盖功能，可快速、可靠锁紧转子盖。
1.10 刹车功能：具备SOFT软刹车功能，可防止样品重悬。
1.11 转子识别：可自动识别不同转子，并进行限速控制。
1.12 安全保护：具备自动转子失衡识别功能，保障离心安全。
1.13 程序存储：可存储≥50个常用程序。
1.14 快捷操作：配备5个快捷程序按键。
1.15 瞬时离心：具备瞬时离心功能，按住即可启动离心。
1.16 定时功能：具备定时计时功能，达到预定转速后开始倒计时。
1.17 转子气密性：转子盖具备气密性，转子气密性需经权威机构测试认证，可高温高压灭菌。
1.18 制冷功能：具备快速制冷编程功能。
1.19 控温稳定性：所有转子在最高转速下，可维持温度≤4℃。
1.20 节能功能：具备自动待机功能。
▲1.21 防腐蚀设计：内置冷凝水槽。
2、单台配置要求
2.1 台式离心机 1台
2.2 气密性定角转子 1个（48×1.5/2mL，含气密性转子盖）

品目2.24细胞计数仪
数量4台/套

1. 技术要求
▲1.1 可识别活、死细胞并快速成像，准确计数；一键获取细胞总数、活率、直径等信息。
1.2 主机为台式一体机，无需外接电脑，摆放不受限制。
1.3 计数模式：明场、台盼蓝。
1.4 光源：高亮度白色LED冷光源，寿命≥30000小时。
1.5 检测细胞直径：4-60μm；细胞浓度范围：1×10⁴-1×10⁷cells/mL。
1.6 样品体积：≤20μl；测量时间：＜10秒。
1.7 镜头：≥500万像素CMOS；对焦方式：自动对焦、手动对焦。
1.8 储存：≥512G内存；数据导出：U盘导出；数据呈现：至少包含Excel、PDF、JPG格式。
1.9 辅助功能：数据再分析、计算器、细胞标识、生长曲线。
2. 单台配置要求
2.1 主机1台。

品目2.25液氮罐
数量4台/套

1、技术要求
1.1.箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料
▲1.2.液氮容量：≥175L，液氮罐瓶颈：≤216mm
1.3.冻存架层数：10，标配7个冻存架，可容纳1.2/2ml冻存管5670个
1.4.冻存架采用悬挂及隔箱设计，便于样本管理
1.5.可选配低液位报警器，当液位低于设定高度时，发出声光报警，该报警器具有远程报警接口，可连远程报警设备
1.6.罐体高度*直径:  67.5*103.6cm，空罐重量：≤52.5kg。
1.7.具有安全锁扣设计，充分保证样品安全
2. 单台配置要求
2.1 液氮罐1个

品目2.26烘箱
数量2台/套

1、技术要求
1.1 有效容积：≥129L
1.2 外形尺寸（长×宽×高）：≤715mm×616mm×842mm
1.3 内腔尺寸（长×宽×高）：≥570mm×400mm×570mm
1.4 控温范围：RT+5～300℃
1.5 定时范围：0～9999min/h（可连续定时）
1.6 预约功能：具备公历预约功能，可提前设定启动时间，实现自动化运行
1.7 升温时间：从室温升至150℃≤20min
1.8 温度均匀性（150℃）：≤±1℃
1.9 温度波动度（150℃）：±0.3℃
1.10 载物托架：标配≥2块，可按需扩展
1.11 每层承重：≥25kg
1.12 重叠码放：支持重叠码放，最多可码放≥2层，节省安装空间
2、单台配置要求
2.1 主机：1台

★三、付款方式：
1.签订合同后预付70%货款；
2.货到安装调试验收合格后，支付30%货款；
若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合条款其他要求以及《中华人民共和国民法典》有关规定执行。

★四、交货期、交货地点及验收：
1.合同履行期限（交货期）：合同签订后90个工作日内，如有特殊情况延期交货的，各分包项下最多不超过5台，且须取得采购人同意。
2.交货地点及验收：江苏省药品监督检验研究院指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
3、验收标准：按招标文件的技术参数和中标供应商投标文件的承诺进行验收，各项性能指标参数满足招标文件要求。

★五、免费质保期：
全部设备均为1年。



第5章 [bookmark: _Toc31774] 评标方法与评标标准
一、评标方法
本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人。
综合评分保留至小数点后两位。
二、评标标准
本项目采用综合评估法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
采购包一：
	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	1
	报价
	1.价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格审查和符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。有效投标报价必须不高于本采购项目的预算或最高限价，否则为无效报价。
2.其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，小数点后保留2位
	30

	2
	技术响应
	投标产品技术参数全部满足招标要求的得满分45分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；招标文件中标注203条“▲”的为重要参数，每负偏离一项扣0.17分，其他1076条非重要参数负偏离的，则每项扣0.01分。
所有对标注“★”和“▲”的技术内容的响应均应提供支撑资料（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、或带有CMA标识的检测报告等证明材料，单台配置要求中“★”参数除外），如第四章有规定支撑资料类型的以规定为准，否则视为未实质性响应。 
	45

	3
	实施方案
	根据投标人提供的实施方案（如进度计划、安装调试、包装和运输等）进行评审： 
（1）给出的进度计划具体且切实可行，包含了生产、发货、运输、送货、安装、培训、验收等各关键节点，时间明确，考虑了潜在的风险因素，并制定了相应的应对措施，以保障项目按时完成得2分；进度计划内容有缺失，应对措施不能保障项目按时完成得1分；未提供得0分；
（2）给出的安装调试方案完整、内容清晰，包括了安装调试的各个环节、方法、步骤及可能遇到的问题与解决方案得2分；安装调试方案内容有缺失得1分；未提供得0分；
（3）对产品的包装和运输方案进行了周密的规划，考虑了产品的保护、防潮、防震等措施，以确保产品在运输过程中的安全得1分；包装和运输方案内容有缺失，相关措施不能确保产品在运输过程中的安全得0.5分；未提供得0分。
	5

	4
	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案（如故障解决方案、响应时间、专业技术人员情况及保障服务能力、质保期满后的服务方案等）进行评审：
（1）提供了的故障响应及解决方案完整，针对本项目，包括远程支持和现场服务以及特殊情况解决措施等得2分，方案内容有缺失，缺少针对本项目特殊情况的处理措施得1分，未提供得0分；
（2）拥有专业技术人员，人员经过专业培训具有服务经验得2分，人员没有经过专业培训，没有服务经验得1分，未提供得0分；
（3）质保期满后，提供了延续服务方案，包括有偿维修（各项维修费用有明细清单，且对采购人有优惠）、免费定期巡检等得1分，提供的服务内容有缺失，费用清单无明细，巡检收费或无巡检得0.5分，未提供得0分。
	5

	5
	培训方案
	[bookmark: _Hlk160527588]根据投标人提供的培训方案（如培训目标、培训方法、培训内容、教师资历、培训时间、拟提供的培训资料等）进行评审：
（1）提供了明确的培训目标，培训方法，时间安排，能确保培训效果，包括演示教学、学员动手实操，培训考核，得2分；内容有缺失，不能保证培训效果得1分；未提供得0分；
（2）提供的培训内容全面，提供的培训名额充足，满足或超出采购需求，提供的培训资料完整、实用得2分；内容有缺失，不能满足采购需求得1分；未提供得0分；
（3）提供的培训教师资历高，具有相关培训经验，能确保培训质量得1分；教师没有相关培训经验，不能确保培训质量得0.5分；未提供得0分。
	5

	6
	免费质保期
	项目整体及所有设备满足招标文件免费质保要求的不得分；在此基础上核心产品免费质保期每增加1年加1分，本项最高得2分。需提供售后服务承诺书（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）
	2

	7
	业绩证明
	2023年1月1日（含）至今投标人实施过的类似设备采购项目成功案例（以合同签订时间为准，提供合同复印件），每提供一个有效业绩得2分，最高得6分。
	6

	8
	国家政策导向
	1.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，有得1分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。
2.投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，有得1分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。
特别说明：投标人需提供环境标志产品证书/节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。
	2




采购包二：
	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	1
	报价
	1.价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格审查和符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。有效投标报价必须不高于本采购项目的预算或最高限价，否则为无效报价。
2.其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，小数点后保留2位
	30

	2
	技术响应
	投标产品技术参数全部满足招标要求的得满分45分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；招标文件中标注68条“▲”的为重要参数，每负偏离一项扣0.44分，其他501条非重要参数负偏离的，则每项扣0.03分。
所有对标注“★”和“▲”的技术内容的响应均应提供支撑资料（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、或带有CMA标识的检测报告等，单台配置要求中“★”参数除外），如第四章有规定支撑资料类型的以规定为准，否则视为未实质性响应。 
	45

	3
	实施方案
	根据投标人提供的实施方案（如进度计划、安装调试、包装和运输等）进行评审： 
（1）给出的进度计划具体且切实可行，包含了生产、发货、运输、送货、安装、培训、验收等各关键节点，时间明确，考虑了潜在的风险因素，并制定了相应的应对措施，以保障项目按时完成得2分；进度计划内容有缺失，应对措施不能保障项目按时完成得1分；未提供得0分；
（2）给出的安装调试方案完整、内容清晰，包括了安装调试的各个环节、方法、步骤及可能遇到的问题与解决方案得2分；安装调试方案内容有缺失得1分；未提供得0分；
（3）对产品的包装和运输方案进行了周密的规划，考虑了产品的保护、防潮、防震等措施，以确保产品在运输过程中的安全得1分；包装和运输方案内容有缺失，相关措施不能确保产品在运输过程中的安全得0.5分；未提供得0分。
	5

	4
	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案（如故障解决方案、响应时间、专业技术人员情况及保障服务能力、质保期满后的服务方案等）进行评审：
（1）提供了的故障响应及解决方案完整，针对本项目，包括远程支持和现场服务以及特殊情况解决措施等得2分，方案内容有缺失，缺少针对本项目特殊情况的处理措施得1分，未提供得0分；
（2）拥有专业技术人员，人员经过专业培训具有服务经验得2分，人员没有经过专业培训，没有服务经验得1分，未提供得0分；
（3）质保期满后，提供了延续服务方案，包括有偿维修（各项维修费用有明细清单，且对采购人有优惠）、免费定期巡检等得1分，提供的服务内容有缺失，费用清单无明细，巡检收费或无巡检得0.5分，未提供得0分。
	5

	5
	培训方案
	根据投标人提供的培训方案（如培训目标、培训方法、培训内容、教师资历、培训时间、拟提供的培训资料等）进行评审：
（1）提供了明确的培训目标，培训方法，时间安排，能确保培训效果，包括演示教学、学员动手实操，培训考核，得2分；内容有缺失，不能保证培训效果得1分；未提供得0分；
（2）提供的培训内容全面，提供的培训名额充足，满足或超出采购需求，提供的培训资料完整、实用得2分；内容有缺失，不能满足采购需求得1分；未提供得0分；
（3）提供的培训教师资历高，具有相关培训经验，能确保培训质量得1分；教师没有相关培训经验，不能确保培训质量得0.5分；未提供得0分。
	5

	6
	免费质保期
	项目整体及所有设备满足招标文件免费质保要求的不得分；在此基础上核心产品免费质保期每增加1年加1分，本项最高得2分。需提供售后服务承诺书（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）
	2

	7
	业绩证明
	2023年1月1日（含）至今投标人实施过的类似设备采购项目成功案例（以合同签订时间为准，提供合同复印件），每提供一个有效业绩得2分，最高得6分。
	6

	8
	国家政策导向
	1.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，有得1分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。
2.投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，有得1分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。
特别说明：投标人需提供环境标志产品证书/节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。
	2






注：
[bookmark: _Toc91836565]一、落实政府采购政策的价格调整：符合第二章《投标人须知》4条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审。
1、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
4、价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
5、中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
6、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
7、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
8、若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
9、非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/__。
10、关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）___/__。
二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见，需对本国产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件或《成本比例声明函》，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件：
1.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
4.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
5.评审中发现《符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。




[bookmark: _Toc7374]第六章 投标文件格式
注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

[bookmark: _Toc96347900]
附件
江苏省药品监督检验研究院实验室建设项目(设备)

[bookmark: _Toc100905255]
投 标 文 件


项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0354
（采购包一/采购包二）




投标人名称：_____________________
  地址：_____________________   
联系人及联系方式：_____________________   
二O   年  月  日
目录
一、价格及商务部分
（1）投标函，格式见附件。
（2）法定代表人（非法人单位负责人）身份证明，格式见附件。
（3）法定代表人授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。
（4）开标一览表，格式见附件。
（5）分项报价表，格式见附件。
（6）商务条款偏离表，格式见附件。
（7）投标人具备投标资格的证明文件：
（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照），格式见附件。
（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。
（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。
（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。
（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。
（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。
（7-2）财务报表等证明文件。
（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。
（7-4）依法缴纳税收的相关材料，格式见附件。
（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料，格式见附件。
（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。
（7-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。
（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。
（8）公章授权书（如需），格式见附件。
（9）售后服务条款
二、技术部分
（1）技术条款偏离表
（2）需求响应方案
（3）投标人售后服务承诺（如需）
（4）用于本项目人员简历表（如需）
三、其他部分
（1）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料
（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料
（3）提供符合政府采购政策的证明材料
1、 [bookmark: _Toc107246274][bookmark: _Toc103848582][bookmark: _Toc104560897][bookmark: _Toc4161][bookmark: _Toc104560893]
价格及商务部分

[bookmark: _Toc107246275][bookmark: _Toc13070]（1）投标函
[bookmark: _Toc103848580][bookmark: _Toc96347902]江苏省药品监督检验研究院（采购人）：
       (投标人全称)   授权    （授权代表姓名）   （职位） 为全权代表，参加贵方组织的 江苏省药品监督检验研究院实验室建设项目(设备)（项目名称）（项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0354投标的有关活动，并对此项目进行投标。
为此：
1、我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。
2、我方已详细审查全部采购文件，我们完全理解并同意放弃对采购文件提出质疑或争议的权利。
3、本投标有效期为自投标日起90日历天。
4、如果在规定的递交投标文件截止时间后，我方在投标有效期内撤销投标文件，投标保证金将不予退还。
5、我方同意贵方查询或调查我们提交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。
6、我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购方，与采购人为本项目所委托的咨询单位或其附属机构没有直接或间接的任何关联。
7、我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。
8、我方保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供贵方要求的与该项投标有关的数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：								
邮编：								
联系人：							
手机：								
固定电话：							
邮箱：								
投标人名称（公章）：				
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：		
日期：______年		月		日
[bookmark: _Toc104560898][bookmark: _Toc103848583][bookmark: _Toc107246276][bookmark: _Toc6696]
（2）法定代表人（非法人单位负责人）身份证明


投标人名称： 	
姓名： 	性别： 	年龄： 	职务： 	
系 	（投标人名称）的法定代表人/非法人单位负责人。
特此证明。


附：法定代表人（非法人单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）


	身份证正面
	
	身份证反面





投标人名称（公章）： 	
                                            日期：______年    月    日
[bookmark: _Toc103848584][bookmark: _Toc107246277][bookmark: _Toc104560899][bookmark: _Toc24967]
（3）法定代表人授权委托书（适用于法人/非法人）
本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就江苏省药品监督检验研究院实验室建设项目(设备)（项目名称）（项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0354）以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。
代理人无转委托权，特此委托。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
投标人名称（公章）：                            
法定代表人（签字或盖章）：                      
身份证号码：                                   
授权代表（签字）：                            
身份证号码：                                   
附：法定代表人有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面


授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面


注： 
1.若供应商为分公司或分支机构等无法定代表人的机构（仅当招标文件注明允许分公司或分支机构等投标时），则本投标文件各法定代表人签字处的签署人可为单位负责人。
[bookmark: _Toc107246279][bookmark: _Toc104560895]2.若投标文件中签字之处均为法定代表人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（非法人单位负责人）身份证明》。
3、需提供被授权人近6个月内（截止到开标时间）至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明（如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。


[bookmark: _Toc107246278][bookmark: _Toc103848585][bookmark: _Toc104560900][bookmark: _Toc5077][bookmark: _GoBack]（3-2）授权委托书（适用于自然人投标）

本授权书声明：我    （姓名）    系自然人，现授权在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名）（身份证号码：             ）为本人的合法代理人，就江苏省药品监督检验研究院实验室建设项目(设备)（项目名称）（项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0354），以本人名义处理一切与之相关的事务，其后果由我本人承担。
代理人无转委托权，特此委托。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
自然人姓名（签字）：                            
身份证号码：                                   
授权代表（签字）：                            
身份证号码：                                   
附：自然人有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面


授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面



注：若投标文件中签字之处均为投标自然人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供自然人身份证复印件。
2、需提供被授权人近6个月内（截止到开标时间）至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明（如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。


[bookmark: _Toc10333]（4）开标一览表
项目名称：江苏省药品监督检验研究院实验室建设项目(设备)
[bookmark: _Toc103848581]项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0354
	投标总价
	（人民币，小写）元
（人民币，大写）元

	交货时间
	响应招标文件要求（如有提前请在此说明）

	交货地点
	响应招标文件要求

	付款方式
	响应招标文件要求

	免费质保期
	       年

	所投产品制造商是否全部属于小微企业
	□是       □否


注：采购内容详见采购文件第四章“项目需求”。	



投标人名称（公章）：                 
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：  	     	    
                                 日期：______年    月    日
[bookmark: _Toc104560896]





[bookmark: _Toc23129][bookmark: _Toc107246280]
（5）产品信息表
项目名称：江苏省药品监督检验研究院实验室建设项目(设备)
项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0354
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	制造商/产地
	是否进口产品

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc24536]（6）分项报价表
项目名称：江苏省药品监督检验研究院实验室建设项目(设备)
项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0354
采购包一：                                          
	序号
	分项内容
	品牌
	型号
	数量
（套）
	单价（元）
	总价（元）
	制造商/产地
	免费质保期

	1. 
	全自动蛋白质表征分析系统（核心产品）
	
	
	1
	
	
	
	

	2. 
	毛细管电泳仪分析系统（三检测器）
	
	
	2
	
	
	
	

	3. 
	生物惰性超高效液相色谱（紫外+荧光检测器）
	
	
	1
	
	
	
	

	4. 
	生物惰性超高效液相色谱（紫外+示差）
	
	
	1
	
	
	
	

	5. 
	生物惰性液相色谱（二极管+示差）
	
	
	1
	
	
	
	

	6. 
	生物惰性超高效液相色谱（二极管+荧光）
	
	
	1
	
	
	
	

	7. 
	超高效生物液相（紫外检测器+示差检测器）
	
	
	1
	
	
	
	

	8. 
	超高效生物液相（二极管检测器+示差检测器）
	
	
	1
	
	
	
	

	9. 
	超高效液相色谱仪（紫外+蒸发光检测器）
	
	
	1
	
	
	
	

	10. 
	超高效液相色谱仪（二极管+荧光检测器）
	
	
	1
	
	
	
	

	11. 
	超高效液相色谱（紫外+荧光检测器）
	
	
	1
	
	
	
	

	12. 
	生物惰性液相色谱仪（二极管阵列检测器+荧光检测器）
	
	
	1
	
	
	
	

	13. 
	生物惰性液相（二极管+荧光检测器）
	
	
	1
	
	
	
	

	14. 
	生物惰性液相（二极管+示差）
	
	
	1
	
	
	
	

	15. 
	生物惰性液相（双波长紫外检测器+荧光检测器）
	
	
	1
	
	
	
	

	16. 
	高效液相色谱仪（二元高压+二极管阵列检测器+荧光检测器）
	
	
	1
	
	
	
	

	17. 
	高效液相色谱仪（二元高压+紫外检测器+示差折光检测器）
	
	
	1
	
	
	
	

	18. 
	超高效生物惰性液相（二极管阵列+电喷雾检测器)
	
	
	1
	
	
	
	

	19. 
	荧光定量PCR仪
	
	
	2
	
	
	
	

	20. 
	气相色谱仪（氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器+热导检测器）
	
	
	1
	
	
	
	

	21. 
	不溶性微粒仪
	
	
	3
	
	
	
	

	22. 
	超微量紫外可见光分光光度计
	
	
	1
	
	
	
	

	23. 
	电位滴定仪
	
	
	2
	
	
	
	

	24. 
	96道孔板加样系统
	
	
	1
	
	
	
	

	25. 
	除湿机
	
	
	5
	
	
	
	

	26. 
	电子天平（十万分之一）
	
	
	1
	
	
	
	

	27. 
	电子天平（十万分之一）
	
	
	1
	
	
	
	

	28. 
	超净工作台
	
	
	4
	
	
	
	

	29. 
	超低温冰箱
	
	
	4
	
	
	
	

	30. 
	医用冷藏箱
	
	
	10
	
	
	
	

	31. 
	全自动洗瓶机
	
	
	2
	
	
	
	

	32. 
	制冰机
	
	
	1
	
	
	
	

	33. 
	生物安全柜
	
	
	10
	
	
	
	

	34. 
	小鼠动物笼架
	
	
	15
	
	
	
	

	35. 
	大鼠动物笼架
	
	
	1
	
	
	
	

	36. 
	豚鼠动物笼架
	
	
	2
	
	
	
	

	37. 
	屏障实验动物饲养笼具（小鼠）负压IVC
	
	
	2
	
	
	
	

	38. 
	脉动真空灭菌器
	
	
	3
	
	
	
	

	39. 
	过氧化氢灭菌器
	
	
	3
	
	
	
	

	40. 
	洗板机
	
	
	4
	
	
	
	

	41. 
	微孔板恒温振荡器
	
	
	5
	
	
	
	

	42. 
	二氧化碳培养箱
	
	
	5
	
	
	
	

	43. 
	倒置显微镜
	
	
	5
	
	
	
	

	44. 
	垫料倾倒机
	
	
	1
	
	
	
	

	45. 
	二氧化碳窒息机
	
	
	2
	
	
	
	

	46. 
	荧光定量PCR仪
	
	
	2
	
	
	
	

	合计
	大写：人民币        元
小写：人民币         元
	



注：
1.如果行数不够，请自行增加。
2.“分项报价表”中“总价”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。
3.本表均填写含税价格。



投标人名称（公章）：                 
	                            日期：        年      月     日


采购包二：                                          
	序号
	分项内容
	品牌
	型号
	数量
（套）
	单价（元）
	总价（元）
	制造商/产地
	免费质保期

	1. 
	高分辨液质联用仪（核心产品）
	
	
	1
	
	
	
	

	2. 
	离子色谱仪
	
	
	2
	
	
	
	

	3. 
	纳米粒度及Zeta电位分析仪
	
	
	1
	
	
	
	

	4. 
	多功能酶标仪
	
	
	4
	
	
	
	

	5. 
	气相色谱仪（氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器+热导检测器）
	
	
	1
	
	
	
	

	6. 
	圆二色谱仪
	
	
	1
	
	
	
	

	7. 
	紫外分光光度计
	
	
	3
	
	
	
	

	8. 
	渗透压摩尔浓度测定仪
	
	
	3
	
	
	
	

	9. 
	可变光程分光光度计
	
	
	1
	
	
	
	

	10. 
	库仑法、容量法卡尔费休水分仪及干燥炉
	
	
	2
	
	
	
	

	11. 
	8通道电动可调间距移液器
	
	
	4
	
	
	
	

	12. 
	超速离心机
	
	
	3
	
	
	
	

	13. 
	超纯水仪
	
	
	6
	
	
	
	

	14. 
	超声波破碎仪
	
	
	1
	
	
	
	

	15. 
	小型冷冻离心机
	
	
	2
	
	
	
	

	16. 
	电子天平（十万分之一）
	
	
	5
	
	
	
	

	17. 
	电子天平（百万分之一）
	
	
	2
	
	
	
	

	18. 
	核酸提取仪
	
	
	2
	
	
	
	

	19. 
	高压灭菌器
	
	
	2
	
	
	
	

	20. 
	马弗炉
	
	
	2
	
	
	
	

	21. 
	无菌隔离器
	
	
	2
	
	
	
	

	22. 
	集菌仪
	
	
	6
	
	
	
	

	23. 
	台式高速离心机
	
	
	7
	
	
	
	

	24. 
	细胞计数仪
	
	
	4
	
	
	
	

	25. 
	液氮罐
	
	
	4
	
	
	
	

	26. 
	烘箱
	
	
	2
	
	
	
	

	合计
	大写：人民币        元
小写：人民币         元
	



注：
1.如果行数不够，请自行增加。
2.“分项报价表”中“总价”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。
3.本表均填写含税价格。


投标人名称（公章）：                 
	                            日期：        年      月     日
[bookmark: _Toc32375][bookmark: _Toc107246281][bookmark: _Toc103848586][bookmark: _Toc104560901][bookmark: _Toc102117319]
（6-1）质保期满后的配件明细表（如需）
	序号
	配件名称
	型号及规格
	数量（件）
	单价
(元)
	备注
(如外购请注明产地、制造商)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（公章）：                 
	                            日期：        年      月     日



[bookmark: _Toc20729]（7）商务条款偏离表
项目名称：江苏省药品监督检验研究院实验室建设项目(设备)
项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0354
	序号
	招标文件要求
	投标人响应内容
	偏离及说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人名称（公章）：                 
	                            日期：        年      月     日
注：
1. 投标人须根据招标文件商务条款要求填写此表，作为投标文件的组成部分。
2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。
3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。
[bookmark: _Toc103848587][bookmark: _Toc104560902]

[bookmark: _Toc107246282][bookmark: _Toc23366]（8）投标人具备投标资格的证明文件
[bookmark: _Toc20497][bookmark: _Toc104560903][bookmark: _Toc103848588][bookmark: _Toc107246283]（8-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件
[bookmark: _Hlk33717720]
注：投标人提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示投标人名称。

[bookmark: _Toc102117320][bookmark: _Toc103848589][bookmark: _Toc104560904][bookmark: _Toc107246284]

[bookmark: _Toc11018]（8-1-2）工商变更登记文件（如需）

注：如投标人在招标文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。
[bookmark: _Toc104560905][bookmark: _Toc102117321][bookmark: _Toc103848590][bookmark: _Toc107246285]

[bookmark: _Toc20677]（8-2）财务报表等证明文件
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上年度财务报表复印件（即2025年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明；
[bookmark: _Toc102117322][bookmark: _Toc103848593][bookmark: _Toc104560908][bookmark: _Toc21395][bookmark: _Toc107246286]
（8-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函（提供承诺函）




承 诺 函
我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。






  									投标人名称（公章）：______________________

                                    日期：______年    月    日

[bookmark: _Toc103848591][bookmark: _Toc102117323][bookmark: _Toc104560906][bookmark: _Toc107246287][bookmark: _Toc26457]
（8-4）依法缴纳税收的相关材料
注：根据招标公告的要求提供本次采购活动前6个月内（即2026年03月（含）以来），至少1个月缴纳税收的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件。
[bookmark: _Toc107246288][bookmark: _Toc103848592][bookmark: _Toc102117324][bookmark: _Toc12009][bookmark: _Toc104560907]
（8-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料
注：根据招标公告的要求提供本次采购活动前6个月内（即2026年03月（含）以来），至少1个月缴纳社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件。

[bookmark: _Toc107246289][bookmark: _Toc103848594][bookmark: _Toc102117325][bookmark: _Toc2368][bookmark: _Toc104560909]
（8-6）没有重大违法记录的书面声明

注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函）。


声  明

	我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                                    


  
投标人名称（公章）：  	     	         

                                      日期：______年    月    日
备注：
较大数额罚款金额规定如下：
根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
[bookmark: _Toc107246290][bookmark: _Toc31251][bookmark: _Toc104560910]
（8-7）承诺函
（一）本单位郑重承诺满足以下要求：
1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的采购活动。
2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
（二）本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：
1.被人民法院列入失信被执行人；
2.被税务部门列入重大税收违法失信主体；
3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。



[bookmark: _Toc102117326][bookmark: _Toc103848596]投标人名称（公章）：  	     	         

                                      日期：______年    月    日
[bookmark: _Toc104560911][bookmark: _Toc12099][bookmark: _Toc107246291]
（8-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件
[bookmark: _Toc107246292]1、如投标产品为医疗器械：
（1）根据国家相关规定提供投标产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证；
（2）若投标供应商为代理商，应根据国家相关规定提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证复印件；
（3）若投标供应商为生产商，应根据国家相关规定提供医疗器械生产许可证或生产备案凭证。

[bookmark: _Toc104560912][bookmark: _Toc107246293]
2、如果投标产品为进口产品，且投标人为代理商的，需提供如下授权文件之一：
（1）制造商出具的授权书并加盖公章，格式自拟。
（2）制造商的国内控股子公司或代理人出具的授权书并加盖公章，格式自拟。
（3）制造商对授权的区域代理商出具的授权书及该区域代理商给投标人出具的授权书。
（4）投标人取得的产品代理证书。




3、投标人所投设备按国家规定须进行3C强制认证的，须提供3C证书，投标时需提供复印件加盖公章。



[bookmark: _Toc103848598][bookmark: _Toc107246296][bookmark: _Toc104560915][bookmark: _Toc9004][bookmark: _Toc102117330]（9）公章授权书（如需）

______________________（采购人）
______(投标人名称)______，中华人民共和国合法企业，法定地址：____________________。在参与江苏省药品监督检验研究院实验室建设项目(设备)（项目名称）（项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0354）协商活动中，我单位授权（其他形式的印章名称）     （样式附后）在此次活动中代为公章使用。
（其他形式的印章名称）   所签署的投标文件、澄清等，我单位承认并同意具备与我单位公章签署等同的法律效力。
（其他形式的印章名称）     签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

其他形式的印章名称：______________
印章样式：





投标人名称（公章）：                         
               
法定代表人
或其授权代表（签字或盖章）：_________________

                                日期：______年    月    日
70
2、 [bookmark: _Toc104560916][bookmark: _Toc107246299][bookmark: _Toc103848599][bookmark: _Toc19895]技术部分
[bookmark: _Toc103848601][bookmark: _Toc104560918][bookmark: _Toc107246301][bookmark: _Toc14640]（1）技术条款偏离表
项目名称：江苏省药品监督检验研究院实验室建设项目(设备)
项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0354
[bookmark: _Toc31650]采购包一技术条款偏离表：
	序号
	招标文件要求
	投标人响应内容
	偏离及说明
	证明材料及页码

	品目1.1全自动蛋白质表征分析系统

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.2毛细管电泳仪分析系统（三检测器）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.3生物惰性超高效液相色谱（紫外+荧光检测器）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.4生物惰性超高效液相色谱（紫外+示差）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.5生物惰性液相色谱（二极管+示差）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.6生物惰性超高效液相色谱（二极管+荧光）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.7超高效生物液相（紫外检测器+示差检测器）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.8超高效生物液相（二极管检测器+示差检测器）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.9超高效液相色谱仪（紫外+蒸发光检测器）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.10超高效液相色谱仪（二极管+荧光检测器）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.11超高效液相色谱（紫外+荧光检测器）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.12生物惰性液相色谱仪（二极管阵列检测器+荧光检测器）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.13生物惰性液相（二极管+荧光检测器）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.14生物惰性液相（二极管+示差）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.15生物惰性液相（双波长紫外检测器+荧光检测器）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.16高效液相色谱仪（二元高压+二极管阵列检测器+荧光检测器）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.17高效液相色谱仪（二元高压+紫外检测器+示差折光检测器）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.18超高效生物惰性液相（二极管阵列+电喷雾检测器)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.19荧光定量PCR仪

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.20气相色谱仪（氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器+热导检测器）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.21不溶性微粒仪

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.22超微量紫外可见光分光光度计

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.23电位滴定仪

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.24 96道孔板加样系统

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.25除湿机

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.26电子天平（十万分之一）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.27电子天平（十万分之一）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.28超净工作台

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.29超低温冰箱

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.30医用冷藏箱

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.31全自动洗瓶机

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.32制冰机

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.33生物安全柜

	1. 
	
	
	
	

	品目1.34 小鼠动物笼架

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.35大鼠动物笼架

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.36豚鼠动物笼架

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.37屏障实验动物饲养笼具（小鼠）负压IVC

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.38脉动真空灭菌器

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.39过氧化氢灭菌器

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.40洗板机

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.41微孔板恒温振荡器

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.42二氧化碳培养箱

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.43倒置显微镜

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.44垫料倾倒机

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.45二氧化碳窒息机

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目1.46荧光定量PCR仪

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	付款方式；交货期、交货地点及验收；交货期、交货地点及验收

	1. 
	★三、付款方式：
1.签订合同后预付70%货款；
2.货到安装调试验收合格后，支付30%货款；
若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合条款其他要求以及《中华人民共和国民法典》有关规定执行。
	
	
	

	2. 
	★四、交货期、交货地点及验收：
1.合同履行期限（交货期）：合同签订后90个工作日内，如有特殊情况延期交货的，各分包项下最多不超过5台，且须取得采购人同意。
2.交货地点及验收：江苏省药品监督检验研究院指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
3、验收标准：按招标文件的技术参数和中标供应商投标文件的承诺进行验收，各项性能指标参数满足招标文件要求。
	
	
	

	3. 
	★五、免费质保期：
全部设备均为1年
	
	
	


注：
1、投标人应对招标文件第四章招标技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容，如完全复制招标文件内容，评委有权按不响应处理，情况恶劣时将做无效投标处理。 
2、投标文件“响应具体情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且针对标注“★”和“▲”技术参数响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。
3、投标人投标规格和招标规格不一致，而投标人却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在设备验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。
4、如果行数不够，请自行增加。


投标人名称（公章）：                 
	                            日期：        年      月     日



采购包二技术条款偏离表：
	序号
	招标文件要求
	投标人响应内容
	偏离及说明
	证明材料及页码

	品目2.1高分辨液质联用仪

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目2.2离子色谱仪

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目2.3纳米粒度及Zeta电位分析仪

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目2.4多功能酶标仪

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目2.5气相色谱仪（氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器+热导检测器）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目2.6圆二色谱仪

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目2.7紫外分光光度计

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目2.8渗透压摩尔浓度测定仪

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目2.9可变光程分光光度计

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目2.10库仑法、容量法卡尔费休水分仪及干燥炉

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目2.11 8通道电动可调间距移液器

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目2.12超速离心机

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目2.13超纯水仪

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目2.14超声波破碎仪

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目2.15小型冷冻离心机

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目2.16电子天平（十万分之一）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目2.17电子天平（百万分之一）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目2.18核酸提取仪

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目2.19高压灭菌器

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目2.20马弗炉

	1. 
	
	
	
	

	品目2.21无菌隔离器

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目2.22集菌仪

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目2.23台式高速离心机

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目2.24细胞计数仪

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目2.25液氮罐

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目2.26烘箱

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	付款方式；交货期、交货地点及验收；交货期、交货地点及验收

	1. 
	★三、付款方式：
1.签订合同后预付70%货款；
2.货到安装调试验收合格后，支付30%货款；
若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合条款其他要求以及《中华人民共和国民法典》有关规定执行。
	
	
	

	2. 
	★四、交货期、交货地点及验收：
1.合同履行期限（交货期）：合同签订后90个工作日内，如有特殊情况延期交货的，各分包项下最多不超过5台，且须取得采购人同意。
2.交货地点及验收：江苏省药品监督检验研究院指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
3、验收标准：按招标文件的技术参数和中标供应商投标文件的承诺进行验收，各项性能指标参数满足招标文件要求。
	
	
	

	3. 
	★五、免费质保期：
全部设备均为1年
	
	
	



注：
1、投标人应对招标文件第四章招标技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容，如完全复制招标文件内容，评委有权按不响应处理，情况恶劣时将做无效投标处理。 
2、投标文件“响应具体情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且针对标注“★”和“▲”技术参数响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。
3、投标人投标规格和招标规格不一致，而投标人却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在设备验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。
4、如果行数不够，请自行增加。
投标人名称（公章）：                 
	                            日期：        年      月     日

（2） 需求响应方案

 格式自拟。


[bookmark: _Toc104560919][bookmark: _Toc103848602][bookmark: _Toc107246302][bookmark: _Toc4903]
（3）投标人服务承诺（如需，格式自拟）
[bookmark: _Toc104560920][bookmark: _Toc107246303][bookmark: _Toc103848603][bookmark: _Toc10170]
（4）用于本项目人员简历表

	姓名
	
	性别
	

	职务
	
	职称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本项目任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近____年承担项目情况

	时间
	类似设备采购项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




[bookmark: _Toc12686][bookmark: _Toc104560922][bookmark: _Toc107246305][bookmark: _Toc103848605][bookmark: _Toc100905289][bookmark: _Toc96347904]
（5）拟投入本项目人员情况表
项目名称：江苏省药品监督检验研究院实验室建设项目(设备)		
项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0354
	序号
	岗位
	姓名
	年龄
	职称/证书
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




（6） [bookmark: _Toc29343]业绩表
	序号
	项目名称
	供货设备清单
（品牌、型号）
	数量
	合同金额
	签约
日期
	业主名称
	地址/电话/传真

	1
	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	
	
	　
	　
	　





[bookmark: _Toc13364][bookmark: _Toc107246308][bookmark: _Toc16332][bookmark: _Toc103848608][bookmark: _Toc104560925][bookmark: _Toc100905295][bookmark: _Toc103848607][bookmark: _Toc104560924][bookmark: _Toc107246307][bookmark: _Toc103848606][bookmark: _Toc107246306][bookmark: _Toc104560923]三、其他部分
（1）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料


[bookmark: _Toc20459]（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料


[bookmark: _Toc23304]（3）提供符合政府采购政策的证明材料

（请根据本项目“采购项目类型”选择合适的中小企业声明函，不适用的可以不提交）

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加江苏省药品监督检验研究院的江苏省药品监督检验研究院实验室建设项目(设备)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称），属于其他未列明行业行业；制造商（或工程承建/服务承接企业）为（企业名称），从业人员 	人，营业收 入为   万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于其他未列明行业行业；制造商（或工程承建/服务承接企业）为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：            
日期：      年    月    日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：
1. 本项目中小微企业划分标准为：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
2．填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。


监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。



残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：____________
日期：	     年 	月   	日


符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 
公司（单位）名称（盖章）：            
日期：　  年　  月　  日


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


成本比例声明函
（适用于采购项目或者采购包中含有多种产品时，不提供或者提供声明的比例达不到要求时，不享受价格扣除）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到（填写具体百分比）。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


                            公司（单位）名称（盖章）：

                                                   日期：　  年　  月　  日





注：当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
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