采购包2《采购清单》
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	1
	顶空-气相色谱串联质谱仪
（核心产品）
	是
	1
	170
	170
	　
	[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK21]一、技术指标（序号1-53小计53个指标，含9个▲指标)
工作条件
[bookmark: OLE_LINK24]1、工作条件-温度:操作环境20˚C -35˚C
2、工作条件-湿度:操作状态25-50%，非操作状态20-80% 

气相色谱仪-柱箱
3、柱箱温度：室温以上5˚C-450 ˚C，19梯度/20平台程序升温，
峰面积重现性：＜0.3% RSD
▲4、升温速率：最大升温速度80˚C/min，升温精度0.01˚C /min
▲5、降温速率：从450˚C降至50˚C<220秒
6、控温准确性：0.01℃
7、具备远程智能访问功能，可从任何浏览器（平板电脑、笔记本电脑或台式机）进行访问，无需色谱工作站即可编辑 GC 方法和序列（提供截图证明材料）
[bookmark: OLE_LINK47]8、内置自引导诊断和维护功能，可自动监测系统运行状况、跟踪样品分析情况并在泄漏时及时发出警报，（提供产品制造商网站截图或操作软件截图证明材料）

进样口
▲9、可编程电子参数设定压力、流速、分流比，电子流量控制隔垫吹扫，最大压力可到148psi（提供操作软件截图技术证明材料） 
▲10、进样口压力控制精度为0.001psi（提供产品制造商网站截图或操作软件截图证明材料）
11、最高使用温度不低于445˚C 
12、配备快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝，便于使用（提供图片证明材料）
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]13、配置分流不分流进样口、大体积程序升温进样口(或多模式进样口）

三合一自动进样器
▲14、自动进样器：可实现液体、SPME ARROW两种进样功能全自动切换，可实现自动配置标准曲线的脚本方法，样品前处理脚本方法包含自动换针，自动洗针，自动SPME Arrow提取，自动加标和加内标/替代物等步骤（提供产品制造商网站截图或操作软件截图证明材料）。
15、液体进样功能
16、液体进样位162位，2mL样品瓶（可升级到648位）
17、进样体积：0.1μL到10,000μL（需要换针）
18、固相微萃取
19、样品处理量：45位10/20mL样品盘；
20、萃取模式：液体和SPME；
21、加热搅拌器6位：35-200℃，1℃温度增量.
[bookmark: OLE_LINK28]▲22、纤维萃取头的老化：具有Dry Purge功能，可实现对于SPME进样针外部老化功能（提供产品制造商网站截图或其他有效证明材料）。
▲23、方法中各化合物定量限LOQ要求低于5ppt，无需进行人工氮吹浓缩，通过大体积冷不分流进样确保足够灵敏度（提供产品制造商网站截图或其他有效证明材料）。
24、多功能进样器处理下一个样品时，GC/MS同时进行上一个样品的分析
▲25、为保证前一针样品的残留及样品的基质对分析结果的影响，需具有Dry Purge功能，可实现对SPME Arrow进样针在每次对样品分析前及分析后的充分老化功能，必须在样品前处理脚本方法包含应用Dry Purge的步骤和参数（提供Dry Purge功能的产品制造商网站截图或其他有效证明材料）。
26、样品前处理脚本方法包含自动换针，自动洗针，自动液液萃取，自动加标和加内标/替代物等步骤。
27、多功能进样器处理下一个样品时，GC/MS同时进行上一个样品的分析，节省分析时间。

质谱部分
▲28、质量数范围：1.2–最高可达1100 u（m/z）
29、仪器检测限指标及灵敏度：
检出限（IDL）≤0.3fg ，10fg OFN 连续8次进样，峰面积RSD≤15%
30、分辨率：0.4~4amu分辨可调（提供操作软件截图）
31、碰撞池具有气体消除功能，可消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，气体流量可调，气体流量范围软件可调，（提供技术证明文件和气体流量设置的操作软件截图）
[bookmark: OLE_LINK13]32、扫描速率：最大20000 Da/s（提供产品制造商网站截图或其他有效证明材料） 
33、无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-200uA
34、质谱工作站同时具有分段扫描功能和MRM全扫描功能
35、离子源:配置EI源和CI源，独立控温，最高温度可到300˚C
36、离子源电离能量：10-290ev（提供软件设置界面截图）
37、四极杆质量分析器：金属或石英材质，四极杆具备抗污染功能（提供四极杆抗污染功能的软件截图）
38、气质接口温度：独立控温，最高温度不低于350˚C
39、 质谱具有清洁功能，具有单独气体传输通道，能通过软件设置实现自动清洁不同的模式（质谱工作站清洁功能设置的界面截图）
40、扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（SRM）
41、最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：≤0.8ms
42、可以满足一针进样筛查植物性基质中超过1000种农残及环境污染物的应用需求（提供有效证明材料）
43、可以满足针对GB2763全流程解决方案，可以实现气质结合液质一天筛查农药种类超过400种（提供有效证明材料）。

数据处理系统
44、软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件
45、具有保留时间锁定功能。
46、二级质谱MRM数据分析应用套件：包含超过1100种农药和环境污染物的MRM数据库，每个化合物提供经保留时间锁定的确切保留时间，同时每个化合物包含不少8个MRM离子对数据。同时还包含8种不同基质（至少包含多水、多糖、多淀粉、多色素、多油、高有机酸、茶叶和洋葱8种基质）中7000对MRM离子对信息，目标化合物自动查找软件、化合物自动分组软件、驰豫时间自动优化软件及应用方法开发用农药残留标准品溶液。（提供相关证明材料）
47、质谱工作站具有触发式MRM（tMRM）扫描模式，信号强度达到设定阈值后可自动触发多达9个离子对信息对目标峰定性，实现相似化合物的区分，可避免复杂样品共流出而造成的假阳性结果，提高检测通量（提供扫描模式功能截图或操作软件功能截图）。
48、气质串接软件应该为中文软件，包含未知物解析、解卷积（非NIST带有的AMDIS）功能。（提供两种功能及未知物分析功能的软件操作界面截图作为佐证）
49、质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能，可实现dMRM、SCAN及tMRM、SCAN同时扫描。（提供软件截图作为证明材料）
50、具有利用压力-时间曲线法自动校准保留时间功能，该功能具有使待测物保留时间完全一致效果（提供保留时间锁定采集操作的完整流程视频包含保留时间和流量的校准曲线结果作为证明材料，证明材料中需包含校正曲线方程及大于0.9999相关系数）；
51、数据处理系统：CPU四核，单主频不低于3.2G/8G内存或以上/500G硬盘或以上/DVD-RW/19”LCD /激光打印输出系统；
52、智能数据储存管理系统，具备云管理服务，提供安全可靠、可扩展的共享文件存储服务，可连接实验室LIMS管理系统：包括数据采集模块,数据库服务器和应用服务器;所述数据采集模块通过网络连接通用对象管理平台,对通用对象管理平台记录的数据进行采集并分解后,输出到数据库服务器进行保存;应用服务器通过网络连接用户终端,根据用户终端发出的请求,调取数据库服务器中相应的数据,并按照用户终端要求的显示方式反馈数据至用户终端。
53、UPS不间断电源续航时间≥2小时。

二、配置要求
1、GCMSMS质谱仪（EI和CI源），数量1；
2、气相色谱仪主机，数量1；
3、进样口(含电子流量控制)，数量2；
4、三合一自动进样器，1套；
5、安装工具包，数量1；
6、台式电脑打印机，数量1；
7、O型圈(12个/包)，数量2；
8、泵油，数量1；
9、色谱柱螺帽，带锁定环，数量1；
10、高温灯丝，数量2；
11、大容量通用捕集阱，数量1；
12、分析色谱柱，数量1；
13、样品瓶组件，1000个/盒，数量1；
14、石墨密封垫，10/包，数量1；
15、分流高惰性衬管，带玻璃毛，数量3；
16、低粘连高级绿色隔垫，11mm(50片/包)，数量1；
17、UPS不间断电源，数量1。

	2
	全自动微生物鉴定及药敏分析系统
	是
	1
	73
	73
	符合JJF 2034-2023标准
	一、技术指标（序号1-14 小计14个指标，含4个▲指标)
硬件
1、光学系统：应用3个不同的波长读取卡片反应结果，分别为430-568 nm和660nm。
2、采用电子比浊仪标准化制备菌悬液，细菌浓度测量范围：0.5~4.0 麦氏单位。

软件 
3、软件界面：适配 Windows 操作习惯，便于操作；配备导览及过滤功能，支持快速查询鉴定结果。
4、联网功能：可以与LIS系统实现简便的数据交换，可以和WHONET实现简便链接，增强同一单位的数据交流能力和本系统数据交流的能力。
5、支持用户自行建立鉴定数据库，可对变种菌株开展鉴定。

技术性能
▲6、仪器可鉴定G- 、G+ 、酵母菌、厌氧菌、李斯特氏菌、单核增生李斯特菌、沙门氏菌、大肠杆菌O157、芽孢杆菌、非发酵菌等，支持≥200种细菌鉴定。
7、检测通量：同时检测不少于30个测试。
8、鉴定结果用时平均在2-6小时。
▲9、可提供单独的鉴定卡片，非鉴定药敏卡。鉴定卡类型革兰阴性菌、革兰阳性菌等。
▲10、设备应为全自动检测仪器，操作仅需配置菌液并选定鉴定卡片；仪器可自动完成真空充填、自动加样、卡片自动切割与密封，自动转运卡片至读卡培养箱，实现自动孵育、结果判读并出具打印报告。
11、具备标准化管理与全程可溯源能力：支持通过扫描条形码完成标本信息采集并录入信息管理系统，实现标本数字化管控；系统可识别鉴定卡片条形码判定卡片类型，自动建立鉴定卡片与标本信息绑定关联，有效规避人工操作带来的人为差错。
12、药敏：设备具有药敏功能，包括真菌药敏功能，药敏报告时间平均2-8小时，同一报告可报告的抗生素不少于15个，能够为突发事件提供药物控制方案。
▲13、提供可与鉴定药敏系统连接的比浊仪，自动将配制的菌悬液浊度传输到仪器中储存，确保药敏结果直接溯源到菌液浊度。

检测方法
14、动态法检测，每15分种检测一次。

二、配置要求
1、工作站1台；
2、电子比浊器 1台；
3、条码读出器1台；
4、操作手册1套；
5、起动用具箱1套；
6、加样枪1套；
7、稳压器1台；
8、分液器1台。

	3
	高效液相色谱仪--二极管阵列/荧光检测器+柱后衍生
	是
	1
	70
	70
	　
	一、技术指标（序号1-76小计76个指标，含12个▲指标)
工作条件
1、环境温度：4˚C～55˚C
2、环境湿度：5%～95%

四元高压梯度泵
▲3、串联双柱塞泵，连续可变冲程21～100ul，可以在软件里直接调节，可根据流速自动调节或手动调节。（提供软件截图技术文件证明材料）
4、自主溶剂压缩因子设置，保证不同流速及不同流动相组成的最佳流速稳定性
5、自动柱塞清洗装置，防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能
6、流量范围：0~10.0ml/min，递增率0.001ml/min
7、流量精密度：＜0.05% RSD或者＜0.01 min SD
8、压力范围：0～5800psi
9、压力脉动：在整个压力范围内，1mL/min流量时，<1%
10、流量范围：0~10.0ml/min，递增率0.001ml/min
11、梯度洗脱：0～100%，最小递增率为0.1%
12、梯度组成精度：在 0.2ml/min 及 1ml/min 情况下均 < 0.15 % RSD
13、具溶剂漏液自动检查和自动报警功能；
14、双通道真空脱气机，实时监测真空腔压力变化，保证及时高效的脱气操作

智能化温控柱箱
15、柱温范围：室温以下12～80˚C
16、温度稳定性：<±0.15˚C
17、温度准确度：±0.5˚C
18、柱容量：30cm柱3根或者15cm柱6根。（提供产品制造商网站截图或其他有效证明材料）
19、控温方式：半导体控温，有流动相预加热功能
20、双温控区，同一柱箱可以左右同时设定不同的温度
21、具有泵后在线过滤装置，防止污染。（提供技术文件证明材料）

在线真空脱气机
22、流速：四通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，连续真空运行，实时监控真空腔压力变化
23、最大流速：每一通路不低于5.0ml/min 

自动进样器
▲24、样品量2mL样品位≥130位。（提供产品制造商网站截图或操作软件截图技术文件证明材料）
25、进样量：0.1～100uL 
26、进样精度：0.3%RSD以内（10ul进样时）
27、进样针清洗：可在进样前后任意设定，自动清洗。
28、交叉污染：＜0.0004%
▲29、具有编程进样功能，具有柱前衍生、柱前样品自动稀释、自动混合等复杂进样功能；（提供操作软件设置截图证明文件）
30、重复进样次数：1～99次/样品
▲31、采用高压、阀进样技术，通过微型计量泵精确控制取样体积，处于高压流路中（提供操作软件设置截图证明文件） 

二极管阵列检测器
▲32、波长范围： 190-800nm（提供产品制造商网站截图或其他有效证明材料）
33、二极管个数：不低于1024个
34、可编程狭缝宽度：1、2、4、8、16nm
35、检测通道：实时监测并输出8个波长处的色谱图
36、实时观测紫外光谱图
37、波长精度：1nm
38、采集频率：115HZ
39、检测池带温控功能

[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK31]荧光检测器
40、光源：长寿命闪烁氙灯
▲41、激发波长范围: 200～1150nm或更宽（提供产品制造商网站截图或其他有效证明材料）
▲42、发射波长范围: 200～1150nm或更宽（提供产品制造商网站截图或其他有效证明材料）
▲43、灵敏度：拉曼/信号信噪比＞2500，拉曼/ 暗电流信噪比＞30000（提供产品制造商网站截图或其他有效证明材料）
44、具有多信号输出和在线实时光谱扫描功能，在一次进样分析时，可同时采集4个通道不同激发波长和发射波长的数据
45、波长重现性：± 0.2 nm
46、波长准确度：± 3 nm
47、最大数据采集速率≥150Hz
48、线性动态范围：> 5个数量级的定量范围，在应用测试中，线性动态范围最高可达  6 个数量级，线性 > 0.999（提供产品制造商网站截图或其他有效证明材料）。
49、单次进样即可完成确认分析，支持多达 5 组激发/发射波长对，可在线采集 200-800 nm 全光谱，波长切换时间 < 250 ms，大幅减少重复进样次数。
50、光学系统设计：采用 Hg-Xe 灯和高性能光学元件，功率≥150 W ，可提供强大的激发能量、稳定的输出和低噪声
51、耐压≥60bar

智能化面板
▲52、可提供不少于5个不同的用户角色登录，并具备不同操作权限。（提供智能化面板设置截图证明）
▲53、可设定不少于50个任务程序且可根据分析项目名称命名（非method 1, method 2命名），每个任务程序中包含至少3项不同工作，如：purge, 预冲洗，平衡，后冲洗等。（提供智能化面板设置可设定不少于50个任务程序和每个任务程序中包含至少3项不同工作截图证明）
▲54、至少2种判定仪器Purge和色谱柱平衡终点的方式。（提供智能化面板设置截图证明）
▲55、至少3种以上任务开启模式：实时开启，定时开启，循环定时开启，并能在面板显示未来开启的具体日期和时间。（提供智能化面板设置截图证明）
56、锁屏界面提供不少于8种仪器状态显示供使用人员监控仪器。
57、面板操作不会干扰样品分析过程。

数据处理系统
58、采用LAN通讯方式，保证数据真正意义的数字化和网络化，可连接单元数量不受控制，充分满足设备对升级的需要
59、报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等，用户可编辑个性化的报告模板
60、维护信息预报系统：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护
61、电子日志实时记录仪器使用操作情况，随时查阅仪器状态

柱后衍生系统
62、柱后衍生泵流速范围：0.01～9.99 mL/min，以0.01mL为增量
63、流量精度<0.5%
64、流量准确度±0.1%
65、最大操作压力：45MPa
66、压力脉冲<0.1MPa
67、可对最大压力进行设定保护
68、化学衍生池采用惰性流路设计
69、配备改性乙烯衍生试剂专用滤头，
70、温控反应池作温度：室温+5-170℃
71、温度重现性±0.1℃
72、温度准确：±0.1℃
73、自动活塞清洗，保护系统和延长系统寿命
74、反应池模块化设计，可实现快拆快修
75、柱后防回流系统：管内单向阀，当HPLC压力降低时，防止试剂回流至色谱柱过压保护系统
76、试剂衍生装置和光化学衍生装置集成于一体，实现试剂衍生与光衍生的快速转换，有效提高检测效率。
二、配置要求
仪器配置
1、四元梯度泵1套，
2、自动进样器1套，
3、柱温箱1套，
4、二极管阵列检测器1套，
5、荧光检测器1套，
6、柱后衍生系统1套，
辅助设备及配件
1、台式电脑1台、激光打印机1台：商用机 i5处理器,1T硬盘，16G内存，23寸液晶显示器，及正版中文Windows 11系统、激光打印机各一套。
2、泵后在线过滤装置5套
3、C18色谱柱1根
4、进样瓶（盖、密封垫）100个
5、白色过滤头10个
6、PEEK手紧式接头10个
7、液相安装工具包1套

	4
	全自动凯氏定氮仪
	是
	1
	54.8
	54.8
	凯氏定氮仪国标GB/T33862-2017和食品国标GB 5009.5-2025
	一、技术指标（序号1-17小计17个指标，含11个▲指标)
▲1、符合凯氏定氮仪国标GB/T33862-2017和食品国标GB 5009.5-2025 第一法凯氏定氮法：浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法。
2、检测范围：0.1-210mg 氮；回收率: >99.5%（1mg-210mgN）；重现性：优于0.5%RSD（1-210mg N）；检出限：0.05mg N。
▲3、滴定原理: 比色法，不需使用任何电极（酸碱中和电极以及液位检测电极）。
▲4、内置滴定系统，采用正压方式，标准酸位于滴定系统上部，避免气泡等影响因素产生。滴定器容量≥35mL，滴定过程中不停机情况液体可自动充满，并在分析完成后自动回填。
5、定氮仪主机内置操作系统，液晶彩色触摸屏操作，带中文操作界面。带全自动分析控制系统，包括：样品稀释、碱液添加、吸收液添加、蒸馏、滴定、计算、报告以及消化管自动排空、滴定缸自动清洗等全自动功能，试管排废能力：200ml可在10s内排空。
6、延时蒸馏模式时间设置：0-1799秒，在定氮仪主机屏幕上可设置并显示延迟时间。
▲7、蒸汽平衡添加蒸馏模式时间设置：自动，5秒；在定氮仪主机屏幕上可设置并显示时间。
▲8、在蒸馏过程中具备处理样品结晶（结块）功能，可在消化液中加入稀释水后立即通入蒸汽，通过蒸汽来溶解样品结晶产生的盐饼，保证氮元素完全转化和完全吸收。（提供相关有效证明材料）
▲9、蒸馏馏出液温度监控系统，温度探头位于冷凝器下方，直接测定馏出液温度，直接监控是否有意外操作导致氨损失，不可通过监测冷凝液温度来间接监控，保证分析结果准确可靠（提供相关有效证明材料）。
 10、边蒸馏边滴定的功能和自动判断终点技术，确保得到准确可靠的分析结果，并缩短分析时间，降低成本。
▲11、蒸馏自动安全门：蒸馏区内置安全保护罩，样品管蒸馏过程中，外有安全罩保护，除非紧急停机，保护罩全程由软件控制开启/关闭，不能手动打开保护罩（提供彩页图片显示电动安全门设计）。
12、滴定酸桶与滴定缸采用电容式液位感应器，可程序设定任意液位，满足不同实验要求。
▲13、仪器具有滴定终点颜色自动校准功能，软件可选择1%或2%硼酸吸收液（满足GB 5009.5-2025 中3.2.1与3.2.8或3.2.9的配比以及GB/T 6432-2018 方法中4.9）自动调整颜色终点，也可使用手动终点颜色校准。
▲14、定氮仪主机内置日、周、季度维护提醒和维护操作指南，可按仪器操作软件中维护指南的步骤演示开展日常维护，降低潜在的仪器故障，保证仪器处于良好的工作状态。
15、分析数据可单机存储、打印机直接打印、USB导出和LIMS导出等形式处理，满足GLP/GMP法规的要求。
▲16、自动进样器≥20位，进样器与消化炉采用通用管架，样品连同20位消化管架整体置入进样器内，进样时从20位消化管架上直接传送消化管进入定氮仪蒸馏系统。自动进样前无需逐支手动放置消化管至进样器上，进样后无需逐支手动转移消化管离开进样器。主机进样时不需更换管架或转移消化液，避免进样错误和交叉污染（提供彩页或文件证明）。 
▲17、主机、进样器同时适用消化管规格：250ml与400ml。

二、配置要求
1、全自动定氮仪主机1套：包括主机一台、100ml和250ml消化管各一只、一个通用消化管接头、一个消化管夹。
2、试剂桶和废液桶1套：带有液位传感器的碱桶/水桶/接收液桶/废液桶各一个。
3、自动进样器：20位自动进样器，一个20位消化管架。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4、附件：消化管架1个，250ml消化管40根。
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK30]三. 售后服务及培训
1、设备制造商委派工程师到现场免费培训2人直至完全能独立操作安装调试经采购人验收当天起，质量保证期一年。
2、设备制造商提供24小时电话技术咨询支持，在收到采购人通知后，2小时内响应，72小时内到达现场并解决。

	5
	全自动螺旋加样仪
	是
	1
	29.8
	29.8
	符合GB 4789.28-2024检测标准
	一、技术指标（序号1-8小计8个指标，含4个▲指标)
1、运动控制：采用3个微处理器控制的步进式马达。
▲2、加样循环总时间：≤30 秒 （采用1次性微量加样头，无需2次试验间的消毒灭菌）。
▲3、接种模式：触摸屏方式选择预存接种菜单；包含多种接种模式用于90mm培养皿，包含单菌落分离接种模式和Kirby-Bauer法抗菌测试模式。
▲4、单菌落分离接种模式：10的6次方标准菌液，可无需稀释，实现基于螺旋原理的单菌落快速分离接种。
5、抗菌测试模式：支持抗菌敏感性测试（AST）所需的Kirby-Bauer法试验。
6、加样速度：最大50μl/秒
▲7、最小放液体积：每步最小放液体积小于10纳升。
8、加样重复性：≥95%以上。
二、配置清单
1、全自动微生物平皿螺旋接种仪 1台；
2、微量加样头1000个；
3、样品烧杯1000个；
4、螺旋计数栅格卡1份；
5、说明书及合格证1套。

	6
	全自动凯氏定氮仪
	是
	1
	34.9
	34.9
	凯氏定氮仪国标GB/T33862-2017和食品国标GB 5009.5-2025
	一、技术指标（序号1-13小计13个指标，含9个▲指标)
[bookmark: OLE_LINK36]▲1、符合凯氏定氮仪国标GB/T33862-2017和食品国标GB 5009.5-2025 第一法凯氏定氮法：浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法。
2、检测范围：0.1-210mg 氮；回收率: >99.5%（1mg-200mgN）；重现性：优于0.5%RSD（1-200mg N）；检出限：0.05mg N。
▲3、滴定原理: 比色法，不需使用任何电极（酸碱中和电极以及液位检测电极）。
▲4、滴定系统采用正压方式，内置滴定系统（同一厂家生产）；滴定器容量≥35ml，滴定速度≥0.5ml/秒,滴定过程中不停机情况下滴定器液体可自动充满。标准酸位于滴定系统上部，避免气泡等影响因素产生（需提供仪器内部构造相片证明）。
5、定氮仪主机内置操作系统，液晶彩色触摸屏操作，带中文操作界面。带全自动分析控制系统，包括：样品稀释、碱液添加、吸收液添加、蒸馏、滴定、计算、报告以及消化管自动排空、滴定缸自动清洗等全自动功能。
▲6、在蒸馏过程中具备处理样品结晶（结块）功能，可在消化液中加入稀释水后立即 通入蒸汽，通过蒸汽来溶解样品结晶产生的盐饼，保证氮元素完全转化和完全吸收。（提供产品制造商网站截图或操作手册截图或其他有效证明材料）
▲7、蒸汽平衡添加蒸馏模式时间设置：0-13秒，在定氮仪主机屏幕上可设置并显示时间。
[bookmark: OLE_LINK35]8、延时蒸馏模式时间设置：0-1799秒，定氮仪主机屏幕上可设置并显示。
▲9、蒸馏馏出液温度监控系统，温度探头位于冷凝器下方，直接测定馏出液温度，直接监控是否有意外操作导致氨损失，不可通过监测冷凝液温度来间接监控，保证分析结果准确可靠（提供产品制造商网站截图或操作手册截图或其他有效证明材料证明温度传感器存在）。
10、边蒸馏边滴定的功能和自动判断终点技术，确保得到准确可靠的分析结果，并缩短分析时间，降低成本。
▲11、智能安全门，分析开始时自动关闭，分析结束后自动打开，实验过程中全封闭，除非紧急停机，全程由软件控制，不能手动打开，无条件保证操作者的绝对安全。（提供产品制造商网站截图或操作手册截图或其他有效证明材料）
▲12、自动进样器≥20位，进样器与消化炉采用通用管架，样品连同20位消化管架整体置入进样器内，主机进样时不需更换管架或转移消化液，避免误操作以及样品交叉污染（提供彩页或文件证明）。 
▲13、主机、进样器同时适用消化管规格：250ml与400ml。

二、配置要求：
1、全自动凯氏定氮仪主机一套：内置滴定和计算系统、中文操作界面、自动开关安全门。
2、自动进样器：20位自动进样器，一个20位进样器托盘。
3、附件：消化管架2个，250ml消化管40根。

三、售后服务及培训：
1、设备制造商提供免费安装调试，工程师现场免费培训2人直至完全能独立操作。仪器使用终生提供专业的技术支持。
2、质保期为12个月。质保期从验收合格之日算起。在保修期内，所有服务及配件全部免费。
3、设备制造商提供24小时电话技术咨询支持，在收到用户通知后，2小时内响应，72小时内到达现场并解决。

	7
	半自动或全自动固相萃取仪
	是
	1
	34
	34
	　
	一、技术指标（序号1-14小计14个指标，含3个▲指标)
1、全自动完成固相萃取的全过程（包括萃取柱的活化、样品在线过滤、上样、淋洗、吹干、洗脱等）；
2、并行通道数量：≥6通道；样品位不少于12位；
3、连续处理样品能力：60 位（≤20mL）/36 位（≤60mL）连续上样，兼容 15/50mL 离心管、3/6/12/20mL SPE 小柱；
4、多通道独立控制：≥6 组独立高精度注射泵，正压上样，流速0.1～100mL/min；
5、独立防腐移液上样针，取样后自动清洗，避免交叉污染；
▲6、宝塔杆多密封圈一体式密封，1/3/6mL 小柱通用，无需更换柱塞（提供同一宝塔杆上具有3mL、6mL密封圈的真机照片和同一宝塔杆密封3mL、6mL柱的真机照片）；
▲7、内置滤头仓，自动装滤头，鸡蛋/乳/水产兽残提取液原位过滤，防堵萃取柱（提供滤头放置模块内置于在仪器内，进样针移动至滤头放置模块加载滤头的真机照片）；
8、样品架、收集架、萃取柱架全自动自动识别，滤头取放架自动移动、自动定位；
▲9、样品管内壁溶剂喷淋，小体积样品全转移无残留（提供样品针喷淋溶剂清洗到样品管侧壁的照片）；
10、≥8 路溶剂接口，至少兼容8个1L 溶剂瓶；
11、≥4种废液接口，至少包含废水、一般有机废液、剧毒废液和含氯废液通道，实现废液的分类收集；
12、本机软件控制，≥11寸安卓触屏工作站，无需外接电脑，本机自带USB接口，方法储存、批处理、异常报警、运行日志溯源（提供仪器内置控制终端开机显示安卓系统的照片）；
13、电子调压，软件在线调控压力，满足不用实验需求；
14、收集架与同品牌氮吹浓缩仪通用，适配国标前处理配套；

二、配置要求
1、主机1台，
2、3mL/6mL 柱架各 1套，
3、15mL/50mL样品架和收集架各1套，
4、C18小柱30支，
5、15mL/50mL离心管各100根，
6、1L溶剂瓶8个，
7、滤头1000 个，
8、全套软件与附件1套。

	8
	氮吹仪
	是
	1
	19
	19
	　
	[bookmark: OLE_LINK2]一、技术指标（序号1-12小计12个指标，含2个▲指标)
1、利用水浴加热、氮吹对样品进行快速浓缩，不少于24位同时使用；
2、≥8组独立气路，气压自动分配（多通道控制）；
3、气体输入流量（压力）：7psi-145psi；
▲4、吹扫模式具有等度固定压力、梯度加压双模式（提供本机具有等度固定压力以及梯度加压双模式的真机软件图片）；
5、针组整组/单针可拆卸封堵；内置气阻，气流均衡、超压报警，按键手动控针升降； 
6、三面LED可视玻璃水浴，舱盖自动升降、遇阻停机；
7、水浴盆具有上、下液位传感器，结合自动补水功；
8、试管尺寸：直径10mm-35mm、H32mm-200mm（或适配15/50mL离心管、20ml/60ml玻璃试管等多款试管）；
9、PID 控温，室温～100℃，温度控制波动：±0.5℃，三重超温、干烧漏电防护;
▲10、≥10寸安卓触控工作站，实时显示运行参数，日志查询、中英文切换、节能模式（提供本机软件为安卓系统操作软件的软件图片）;
11、智能识别样品架，浓缩方法可根据架板自动智能匹配,方法编辑更便捷（提供本机软件具有智能识别样品架功能的软件图片）;
12、收集架与同品牌固相萃取仪通用，适配国标前处理配套。

二、配置要求
1、主机1台，
2、氮吹针组件2套，
3、15mL/50mL样品架各1套,
4、15mL/50mL离心管各50根,
5、全套软件与附件1套。

	9
	经济型厌氧培养罐系统
	是
	1
	16.8
	16.8
	符合GB 4789.35-2023检测标准
	一、技术指标（序号1-8小计8个指标，含1个▲指标)
[bookmark: OLE_LINK6]1、快速生成培养环境能力：针对1.5L培养罐形成微需氧条件所需时间不得超过小50秒，达到厌氧条件所需时间不得超过100秒；
2、一键生成：系统可一键生成厌氧、微需氧和弯曲菌培养浓度，无需设置参数；
▲3、多罐模式：系统配置2通道，系统最大可扩展至4个通道，可同时对多个培养罐进行控制，避免生成过程中的等待和人工更换；
4、质控程序：系统每次生成所需的气体环境都会对培养罐做气源压力、管路连接、罐体密封、罐盖密封和催化剂活性五项检测，保证培养时培养罐的密封性；
5、调节精度：氧浓度设置范围0%-16%，设置数值0.5%递进，精确控制培养所需浓度。
6、气体消耗：达到微需氧气体消耗≤2L/12平皿；达到厌氧气体消耗≤7L /12平皿；厌氧催化剂：配套厌氧催化剂，辅助仪器达到0%氧浓度；可重复使用，不产生化学废弃物；
7、培养罐体：系统配套多种培养罐，培养罐清澈透明方便观察，每只培养罐均可支持不同的培养应用。
8、罐体规格：适配≥7种规格培养罐，具体包括小型培养罐（单罐放置6皿ф9cm培养皿）、中型培养罐（单罐放置12皿ф9cm培养皿）、双罐培养罐（单罐放置24皿ф9cm培养皿）、弯曲菌专用培养罐（单罐放置8块弯曲菌培养双孔培养皿及8支增菌管）、微生物鉴定专用培养罐（单罐放置4块酶标板/细胞培养板/鉴定条培养板）、志贺氏菌专用培养罐（单罐放置10只培养袋）、大型培养罐（单罐放置36皿ф9cm培养皿或四个250ml三角瓶或8包均质袋）等。

二、配置要求
1、系统主机（2通道，含操作软件）：1台；
2、小型培养罐及不锈钢支架（培养皿可放置6皿，ф9cm）：2套；
3、中型培养罐及不锈钢支架（培养皿可放置12皿，ф9cm）： 4套；
4、弯曲菌专用培养罐及不锈钢支架（可放置12个双孔板或者40皿）：1套；
5、精密减压阀：1台；
6、钯颗粒催化剂：6包；
7、催化剂专用烤箱：1台；
8、8L混合气瓶（含压缩标准混合气）：1瓶；
9、标签打印机：1台；
10、无线氧浓度监测装置：1台。
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	紫外分光光度计
	是
	1
	13
	13
	　
	一、技术指标（序号1-13小计13个指标，含5个▲指标)
[bookmark: OLE_LINK40]1、单色器设计；
▲2、光源：脉冲氙灯，不低于30 亿次闪烁超长寿命（寿命可长达十年），光源只在测试时才点亮，提供寿命的产品制造商网站截图或操作手册截图或其他有效证明材料；
▲3、波长范围：190～1100nm；
4、光度范围：±3.3Abs；
5、光度精度：±0.005A(使用NIST930 滤光片在1.0Abs )；
6、基线平滑度：±0.001Abs；
▲7、最大扫描速率：24000 nm/min；
8、波长分辨率：1nm吸光度（Absorbance）
9、具备扩展适配五联池架或十八联池架功能
▲10、室光免疫，无需关闭样品室就可以测试数据；
11、最少测试样品量：5μL；
12、USB接口
▲13、样品室兼容多种规格比色皿，包括常见的 1cm、‌3cm‌、5cm等光程的石英或玻璃比色皿。

二、配置要求
1、工作站和系统控制软件
工作站配置要求：商用机 i5处理器,1T硬盘，16G内存，23寸液晶显示器，及正版中文Windows 11系统；用户可以自行选择中文软件或者英文软件，适用于Windows11操作系统，具有波长扫描、浓度测试、动力学、扫描动力学以及仪器校准、性能认证等功能。用户可以定期运行性能认证模块，验证仪器是否处于正常状态。
2、附件：原装石英比色池1对；
3、技术文件、资料：软件手册1套；全中文教学光盘1张；

三、售后服务（技术服务）
1、提供原厂免费质保一年，具有800免费热线电话提供技术支持服务。
2、供应商应委派工程师售后服务.
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	自动重量稀释系统
	是
	1
	7.98
	7.98
	符合GB 4789.1-2016检测标准
	一、技术指标（序号1-8小计8个指标，含1个▲指标)
1、不低于304L不锈钢机身  
2、称重范围：0到1000g
3、称量准确度：0.1g
4、最低稀释重量：5g 
5、最低分注重量：5g 
6、稀释倍数：1/2 到 1/99 
7、稀释/分注精确度：>98%，在标准模式或精确模式下 (在最佳条件)
▲8、所需时间：25g样品稀释10倍：<8s(有推进器的快速模式下) 
375g样品稀释10倍：<80s(有推进器的快速模式下) 
分注90mL：<7s(有推进器的快速模式下) 
分注225mL：<10s(有推进器的快速模式下)
二、配置要求
1、主机一台 
2、1 个安全滴水盘 400 
3、2 个泵 
4、1 个喷嘴保护盖 
5、2 套分注组件
6、1 个监控软件 
7、1 根 USB 线 
8、1 根电源线 
9、1 个稀释器用开袋器
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	食品安全采样工具箱
	是
	1
	7.4
	7.4
	LS/T 6114-2015
	一、技术指标（序号1-9小计9个指标，含1个▲指标)
▲1、检测项目应包含但不限于：真菌毒素、重金属、农药残留、转基因。
2、屏幕：≥7 英寸电容式触摸屏
3、变异系数：≤ 2%；
4、基础检测功能：自动识别 CT 线位置，定量读取试纸条结果
5、数据传输方式：USB、WiFi或网口联网上传
6、数据接入：支持检测数据实时联网，实现采样-收样-检测全过程监控，便于整体监管和数据溯源。
7、电源：220V
8、时间设置：最长99h59min59s
9、温度可调范围：室温+5°C-105°C，温度稳定性：±0.5℃，模块内(37°C):+0.2°C，升温时间：≤3min(从室温升至37°C)，显示精度：±0.1°C。
二、配置要求
1、便携式试纸条扫描读数仪
2、快速定量检测试纸条，配有检测（黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、赭曲霉毒素A、伏马、T-2毒素）试纸条不少于48条/盒，各2盒；重金属检测（铅、镉）试纸条不少于16条/盒，1盒；农药残留检测（多菌灵、啶虫脒、氟虫腈、吡虫啉、克百威）试纸条不少于48条/盒，各1盒；CP4 EPSPS转基因、BTCry1Ab/Ac转基因试纸条不少于 50条/盒，各2盒。
3、粉碎机
4、全封闭式孵育器
5、迷你振荡器
6、迷你离心机
7、电子天平
8、移液器
9、其他辅助器具
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	纯水/超纯水处理系统
	是
	1
	6.6
	6.6
	GB/T 6682-2008 符合制备一级水、二级水、三级水的要求
	一、技术指标（序号1-13小计13个指标，含3个▲指标)
1、进水水源：自来水，水温1—45℃ 水压1—5㎏ TDS﹤650ppm
2、取水种类：纯水/超纯水一体化智能系统，一机两用，可同时制备取用RO纯水和UP超纯水
3、制水量：≥32L/h;
4、电压:220V
5、取水流速：RO纯水≥2L/min，UP超纯水≥1.6L/min；
6、RO纯水水质：电导率0-4μS/cm@25℃，杂质去除率≥99.8%
7、超纯水水质：电阻率18.25ΜΩ.cm@25℃，TOC：0-5ppb，热源﹤0.001Eu/ml，微生物﹤2cfu/ml
▲8、水质检测：配置三路三显三检测显示仪（检测显示进水、RO水、超纯水的水质和温度）
▲9、系统具备漏水检测、报警、显示功能，具备压力检测显示自动开关机功能。
10、系统具备总有机碳量（TOC）检测装置与显示功能，设计符合USP（§643）要求，检测精度±1ppb，提供在线的TOC检测。
▲11、系统具备遥控控制和遥控设置定量取水功能，无需人工往返操作、现场等候取水。
12、系统具备故障监测指示功能，可通过液晶屏实时显示RO检测、UP检测、泵检测、阀检测、仪表检测、UV检测、UF检测等运行状态；能自动检测并修复主机微电脑控制系统的各项错误程序。
13、系统内置RO膜防垢定时自动冲洗功能，可有效延长RO膜的使用寿命；具备耗材失效自动报警、提醒更换功能。

二、配置要求
1、超纯水机配置：主机1台
2、RO 反渗透膜1套
3、DI 超纯化柱1套
4、UP 核级超纯化柱1套
5、UF 超滤膜1套
6、0.22um取水口终端微滤1个
7、3.2G真空全封闭压力储水桶1个
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	酶标仪（单波长）
	是
	1
	4.5
	4.5
	YYT/1529-2024
	一、技术指标（序号1-15小计15个指标，含8个▲指标)
1、光源：石英卤素灯
▲2、检测通路：单光路检测，两个参比通道（空白参比通道、背景参比通道）
▲3、波长范围：340-850nm
4、滤光片：8位滤光片轮，标配三块滤光片：405nm、450nm、620nm
▲5、读数范围：0-6Abs
6、准确性（405nm）：±1% (0-3Abs)，±2%（3-4Abs）
▲7、精确性（405nm）：CV ≤0.2% (0-3 Abs), CV≤1.0% (3- 4Abs)，标准测量模式
8、分辨率：0.001Abs
9、线性范围：0-3Abs,96孔板，快速测量模式；0-4Abs,96孔板，标准测量模式
▲10、测量速度：6 s，96 孔板，快速测量模式；12 s，96 孔板，标准测量模式
▲11、适用板型：96孔板
12、振荡器:线性振荡，三档速度可选
▲13、按键显示：高分辨彩色液晶显示，图形化界面，支持中英文在内的多国语言
▲14、数据存储：仪器内可存储不少于100个测量程序和100组测量结果，数据可通过USB接口导出，具有不少于3个USB接口分别可连接电脑、U盘、打印机
15、软件：科研版本软件，无须密码狗，不限安装
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	散射式浑浊度仪
	是
	1
	3.83
	3.83
	　
	一、技术指标（序号1-11小计11个指标，含4个▲指标)
▲1、测量范围: 0-4000 NTU 
▲2、分辨率：0.001NTU、0.01NTU、0.1NTU 
3、精度：读数的 ±1%
▲4、检测原理：90°散射光检测
▲5、光源：白光，红外光
6、电源：2500 小时（4×1.5V 碱性电池），100000 小时（锂电池）
7、操作环境：-40.0-60.0℃（无冷凝）， 30.0℃时最大湿度 90% ，
8、防护等级：IP67 防水设计
9、数据接口：RS232 接口
10、数据存储：不小于100 组
11、校准浓度：0，1，10，100 和 1000NTU
二、配置要求：
1、设备仪表、4节电池、标准校准套件AC45ST，
2、24mm浊度样品瓶，
3、定制液晶显示器
4、用户手册。
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	霉菌培养箱
	是
	1
	0.97
	0.97
	符合GB 4789.15-2016检测标准
	一、技术指标（序号1-7小计7个指标，含2个▲指标)
1、控温范围：0-80℃；
2、波动度：±0.3℃（加热），±0.5℃（制冷）；
3、均匀度：±0.8℃（25℃时）
4、控制器可保存100万条以上数据记录（非SD卡存储），可实时查看仪器温湿度记录数据，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯；
5、控制系统可以自行记录设备事件并带有确切时间，如：开机、关机、菜单参数设置及修改、故障报警等，方便清晰掌握设备运行状态，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯；
▲6、具备6级风速调控功能，确保不同培养物的循环风速要求，避免风量过大成样品挥发；
▲7、内部灯光：LED光源；内部灭菌方式：紫外灭菌。
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	离心机
	是
	1
	0.85
	0.85
	GB 23200.113-2026
	一、技术指标（序号1-6小计6个指标)
[bookmark: OLE_LINK5]1、最高转速：≥16000r/min
2、最高相对离心力：≥21532g
3、转速精度：≤±30 r /min
4、定时范围：1min～99min
5、转子：6x50ml角转子
6、转子：24x2.2mL转子

二、配置要求
1、离心机主机一个
2、6x50ml转子一个
3、24x2.2mL转子一个
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	高通量电动组织匀浆器
	是
	1
	0.85
	0.85
	GB/T 15682-2025
	一、技术指标（序号1-5小计5个指标)
1、工作电源：AC220±10V 50Hz
2、电机功率：≥1100W
3、工作室直径：110mm
4、磨锤转速：≥16800r/min
5、筛板孔径（mm)： 0.5、0.8、1.5mm
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	数显电热鼓风干燥箱
	是
	1
	0.4
	0.4
	符合GB 4789.1-2016检测标准
	一、技术指标（序号1-3小计3个指标)
1、温度：RT+10～200℃/RT+10～250℃；
2、恒温波动度：±1℃，温度分辨率：0.1℃；
3、容积：≥130L。
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	振荡提取仪
	是
	1
	0.39
	0.39
	GB/T 5510-2024
	一、技术指标（序号1-5小计5个指标)
1、振荡频率：0~300r/min
2、振荡幅度：20-25mm
3、振荡类型: 往复式
4、定时范围：0～120min
5、无级调速:0-320次/分
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	红外线接种环灭菌器
	是
	1
	0.2
	0.2
	符合GB 4789.1-2016检测标准
	一、技术指标（序号1-5小计5个指标，含1个▲指标)
[bookmark: OLE_LINK4]▲1、中心区最高温度：≥900℃±30℃；
2、加热口径：≥￠35mm；
3、加热区长度：≥100mm；
4、灭菌时间≤5s；
5、陶瓷腔体寿命≥5年。
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