
启东复旦医学创新研究院实验楼（转化孵育中心、概念验证中心）实验室平台建设设备采购（一至二标段）项目
政府采购招标文件

项目编号：JSZC-320681-JZCG-G2026-0055











启东市公共资源交易中心
2026年10月10日
[bookmark: _Hlk194478377]________________________________________________________________
地址：启东市金桥路199号
邮政编码：226200
江苏政府采购网

目 录


第一部分  投标邀请
第二部分  投标须知
第三部分  项目需求
第四部分  开标和评标
第五部分  投标文件格式














[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK7]第一部分  投标邀请
[bookmark: OLE_LINK6]受[启东复旦医学创新研究院]的委托，启东市公共资源交易中心就[启东复旦医学创新研究院实验楼（转化孵育中心、概念验证中心）实验室平台建设设备采购（一至二标段）]（项目编号：JSZC-320681-JZCG-G2026-0055）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
[启东复旦医学创新研究院实验楼（转化孵育中心、概念验证中心）实验室平台建设设备采购（一至二标段）]的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年11月2日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320681-JZCG-G2026-0055
项目名称：启东复旦医学创新研究院实验楼（转化孵育中心、概念验证中心）实验室平台建设设备采购（一至二标段） 
项目类型：货物
所属行业：工业 
预算金额：1129万元
最高限价：一标段：420万元；二标段：709万元  
采购需求：详见招标文件，请仔细研究。
合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。
本项目是否接受联合体投标：否。
本项目是否接受分包：否。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目，无落实政府采购政策需满足的资格要求。
[bookmark: _Hlk212714035]3.本项目的特定资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
三、获取招标文件
时间：自本公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）
方式：本项目采用网上注册登记方式。
1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”－CA绑定与登录－网上报名－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）－将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－制作响应文件－导出加密的响应文件（后缀名为zip）－通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—苏采云—供应商进入—CA办理指南中《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。
4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。
5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
6.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年11月2日9点00分（北京时间）
逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。
地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。
2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收
2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。
3.项目演示、样品、答辩等：无。
4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：启东复旦医学创新研究院
地  址：启东市生命健康科技园金科路899号15幢
联系人：张老师
联系方式：16621607868
2.采购代理机构
名  称：启东市公共资源交易中心
地  址：启东市金桥路199号
联系方式：0513-83340291
3.软件技术支持
交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

第二部分  投标须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，启东市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件的解释
6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由交易中心解释。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]1.招标文件构成
1.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标须知
（3）项目需求
（4）开标和评标
（5）投标文件格式
（6）附件（如有）
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283]2.招标文件的澄清
2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改
2.2采购人视情组织答疑会
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071]3.招标文件的修改
3.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。
3.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
3.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530]1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531]2.投标文件构成
2.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、分项报价明细表、其他证明文件等部分。投标人按“第五部分 投标文件格式” 及“苏采云系统”中电子投标（响应）文件格式目录要求的内容编写投标文件。
[bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216]2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]3.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
4.分项报价明细表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]4.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价明细表。
4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954846]5.技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表
5.1投标人需按招标文件中的技术要求与商务要求作出响应或偏离，并说明原因。
5.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]6.投标函和开标一览表
6.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
6.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]7.投标有效期
7.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
8.投标有效期的延长
8.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084]1.投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]1.1投标人应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前按要求制作并上传电子响应文件。
2.投标截止日期
2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
2.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]3.投标文件的拒收
3.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]4.投标文件的撤回和修改
4.1投标文件的撤回
4.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
4.2投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
4.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]1开标
1.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。
1.2开标仪式由交易中心组织，在“苏采云”系统中进行开标，并公布各投标人的报价。
1.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]2评标委员会
2.1开标后，交易中心将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
3.评标过程的保密与公正
3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。
3.4交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]4.投标的澄清
4.1评标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云”系统中作出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]5对投标文件的初审
5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
5.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度（包括技术部分、商务部分和其他投标材料的响应）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
5.8投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。
6.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]6.1无效投标条款
6.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
6.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
6.1.6未通过符合性检查的。
6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
6.1.8投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
6.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
6.1.10.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
6.1.10.2启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第① 项至第④ 项情形的，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于第3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）
6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
[bookmark: _Hlk236640092]6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询标书制作设备Mac地址、标书制作客户端唯一标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）
6.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
6.2废标条款：
6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
6.2.3因重大变故，采购任务取消的。
6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
6.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开评标无法继续进行的。
6.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]1.确定中标单位
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。
1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
1.3交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；
2.质疑处理
2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或交易中心以书面形式提交质疑函。
交易中心政府采购项目质疑受理部门为政府采购股，联系地址：启东市金桥路199号，联系电话：0513-83340291。
采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。
2.5以下情形的质疑不予受理
2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3中标通知书
3.l中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。
3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]1.签订合同
1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3.合同信用融资扶持政策
根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。



第三部分  项目需求
投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
项目需求内容：
一、采购内容：启东复旦医学创新研究院实验楼（转化孵育中心、概念验证中心）实验室平台建设设备采购（一至二标段），具体内容见采购清单。
二、采购清单：
	[bookmark: _Hlk217473425]通用基础实验设备采购清单（一标段）

	[bookmark: _Hlk217473592][bookmark: _Hlk217473409]设备
	序号
	仪器名称
	数量
	单位

	1.低温与离心设备
	1
	2-8度医用冷藏箱
	4
	[bookmark: OLE_LINK47]台

	
	2
	负80度超低温保存箱
	5
	[bookmark: OLE_LINK48]台

	
	3
	负40度超低温保存箱
	1
	台

	
	4
	2~8℃/-10~-26℃医用冷藏箱
	8
	台

	
	5
	负20度冰柜
	1
	台

	
	6
	负150度超低温保存箱
	1
	台

	
	7
	液氮罐
	4
	个

	[bookmark: _Hlk217472475]
	8
	冷冻台式高速离心机
	4
	台

	
	9
	低温高速离心机
	1
	台

	
	10
	立式超大容量低速冷冻离心机
	1
	台

	2.基础培养设备
	11
	生物安全柜
	10
	台

	
	12
	二氧化碳培养箱
	4
	台

	
	13
	微生物振荡培养箱
	4
	台

	
	14
	生化培养箱
	5
	台

	
	15
	厌氧培养箱
	2
	台

	3.危化品存放设备
	16
	冷藏冷冻防爆冰箱（2-8℃/-10--40℃）
	1
	台

	
	17
	4度防爆冰箱
	1
	台

	
	18
	危险品安全柜（防火/防爆柜）
	2
	台

	4.分析实验设备
	19
	干热烘箱
	1
	台

	
	20
	桌面数显磁力加热搅拌器
	4
	台

	
	21
	搅拌式均质机
	1
	台

	
	22
	涡旋振荡器
	7
	台

	
	23
	水平摇床
	4
	台

	
	24
	金属浴
	1
	台

	
	25
	水浴锅
	2
	台

	
	26
	超声波清洗仪
	4
	台

	
	27
	紫外分光光度计
	3
	台

	
	28
	分析天平（10mg）
	4
	台

	
	29
	电子分析天平(1mg)
	3
	台

	
	30
	天平(0.01g )
	2
	台

	
	31
	真空旋转蒸发仪
	2
	套

	
	32
	垂直电泳套装
	4
	套

	
	33
	水平电泳套装
	4
	套

	
	34
	基因扩增仪
	4
	台

	
	35
	通风橱
	2
	台

	
	36
	2.5 μL单道移液器
	5
	支

	
	37
	5 μL单道移液器
	5
	支

	
	38
	10 μL单道移液器
	5
	支

	
	39
	100 μL单道移液器
	5
	支

	
	40
	200 μL单道移液器
	5
	支

	
	41
	1000 μL单道移液器
	5
	支

	
	42
	10 μL多道移液器
	5
	支

	
	43
	200 μL多道移液器
	5
	支

	
	44
	5mL单道移液器
	5
	支

	
	45
	高精密pH计
	4
	台

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk232694222]
	46
	大容量电动移液器
	5
	支

	
	47
	150 L容量制冰机
	2
	台

	5.动物饲养与实验配套设备
	48
	小动物呼吸机
	1
	台

	
	49
	小动物解剖台
	2
	台

	
	50
	异氟烷动物麻醉机
	1
	台

	
	51
	IVC系统
	6
	套

	
	52
	升降式换笼站
	1
	台

	
	53
	不锈钢工作车
（双层）
	3
	台

	
	54
	二氧化碳安乐死箱
	1
	台

	
	55
	尾静脉注射固定器
	2
	台

	
	56
	动物垫料负压处置柜
	1
	台

	6.样本管理设备
	57
	标签打印机
	1
	台

	
	58
	组织研磨仪
	1
	台

	
	59
	手持式组织研磨器
	1
	台



	专业基础设备采购清单（二标段）

	设备
	序号
	仪器名称
	数量
	单位

	1.创新药物合成与检测（小试）设备
	1
	智能型快速纯化系统（快速液相制备色谱系统）
	1
	台

	
	2
	低温反应器
	1
	台

	
	3
	单模微波反应器
	1
	台

	
	4
	化学发光分析仪
	1
	台

	
	5
	核酸提取仪（96孔）
	1
	台

	
	6
	半制备液相色谱仪
	1
	台

	
	7
	多肽合成仪
	1
	台

	2.发酵与纳米合成
	8
	工艺开发医药级5+10L发酵罐
	1
	套

	
	9
	智能纳米颗粒合成仪(LNP合成)
	1
	台

	
	10
	20 L切向流超滤系统
	1
	套

	
	11
	低温高压纳米微射流均质机15 L/H
	1
	台

	
	12
	大流量蠕动泵
	2
	台

	3.中试辅助设备
	13
	冰点渗透压检测仪
	1
	台

	
	14
	冻干显微镜
	1
	台

	
	15
	中试用高压均质机
	1
	台

	
	16
	完整性测试仪
	1
	台

	
	17
	深层过滤夹具
	1
	台

	4.细胞检测实验设备
	18
	细胞计数仪
	3
	台

	
	19
	倒置荧光显微镜
	2
	台

	
	20
	实时智能活细胞成像分析仪
	2
	台

	
	21
	高通量智能细胞分析仪
	1
	台

	
	22
	正置显微镜
	2
	台

	
	23
	倒置显微镜
	2
	台

	5.分子基因检测实验设备
	24
	qPCR仪
	2
	台

	
	25
	酶标仪
	1
	台

	
	26
	凝胶成像系统
	1
	套

	
	27
	全能型转印系统
	1
	套

	
	28
	超微量分光光度计
	2
	台


一标段
	基础通用实验设备分项报价表（一标段）

	序号
	名称
	设备参数

	1
	2-8度医用冷藏箱
	1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：187V~242V， 频率50±1Hz。
2、样式：立式，双门。
3、容积(L)：1000升。
4、外部尺寸（宽*深*高mm）：≥1000×700×1980(带把手)。
5、内部尺寸（宽*深*高mm）：≥980×670×1515。
6、净重/毛重（KG）：≥165/190。
7、箱体材料：PCM彩板材质，或等效耐腐蚀、易清洁。
8、内胆材料：喷涂铝板或等效材质，抗菌、易清洁。
9、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。
10、核心部件：采用高效压缩机，风扇电机，环保制冷剂。
11、控温技术：内置传感器，保证温控的准确性，同时可通过组合按键实现箱内湿度数据调阅。
12、制冷系统：具备自动化霜功能。
13、温度控制：高精度温度控制系统，箱内控温范围2-8℃，实时显示箱内温度，控制精度0.1℃。
14、低噪设计：噪声≤50dB， 
15、节能设计：耗电量≤8.5kWh/24h/（25℃环温）。
16、温度波动度≤2.5℃，
17、温度均匀度≤3℃， 
18、报警功能：具备声光报警（蜂鸣报警、灯光闪烁）方式，具有环温高温报警、冷凝器高温报警、高温报警、低温报警等多种报警功能。
19、数据存储：标配USB模块，可导出PDF格式数据。
20、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，标配高密度钢丝浸塑搁架。
21、箱内照明：内设LED照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制。
22、固定移动：配备4个万向脚轮，具备锁止功能。
23、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发；门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。
24、安全保障：门体带机械锁。
25、测试孔：整机配备测试孔
26、门体结构：中空双层LOW-E玻璃，具备多种电加热模式，自动加热模式、一直加热模式、关闭模式。小角度自关门设计。
27、功能配置：标配RS-485、远程报警接口。
28、断电报警：具有备用电池，断电后报警并继续显示箱内温度≥48小时。
29、产品认证：医疗器械注册证

	2
	负80度超低温保存箱
	1.规格：有效容积650L±50L，单门，立式。
2.外部尺寸(宽*深*高mm)≤1030*1000*2000；内部深度≥700mm，可放置5*5规格冻存架20组，可放置2英寸标准冻存盒500个。
3.箱体材料采用优质结构钢板，表面耐腐蚀，易清洁；内胆材料采用镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。
4.精确控温：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。
5.屏显功能：触摸屏，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线。
6.制冷系统：采用高效压缩机，低噪音风机，冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。
7.制冷单元：采用双制冷单元，单制冷单元断开时，冰箱内温度仍可稳定保持在≤-70℃。
★8.温度均匀性≤2.5℃，波动性≤1℃。
投标人应提供检测报告佐证。
9.报警模式：具备高低温报警、传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常、断电报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、系统故障等声光报警功能。
10.数据存储与导出：标配USB数据导出接口，可用于箱内温度数据记录、运行曲线及操作记录导出，存储数据时间≥10年。
11.蓄电池：标配大容量蓄电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电。
12.安全控制：冰箱数据系统符合FDA 21 CFR part 11要求；双锁结构设计,自带暗锁，可用挂锁。
13.箱体保温：箱体保温层厚度≥100mm,整机多道门封。 
14.制冷工质：采用环保制冷工质，制冷剂用量符合国家安全标准。
15.降温速度：25℃环温时，空载降温到特性点温度，时间≤220min；从特性点温度开门至规定的恢复温度的时间≤35min。
16.断电回温速度：25℃环温，空载稳定运行断电回温至-50℃时间≥270min。
17.测试孔：标配≥3个温度测试孔，孔径≤30mm，方便使用温度探头采集箱内温度。
18.噪音：稳定运行噪音≤55分贝。
19.耗电量：日耗电量≤10Kw.h/24h。
★20.注册要求：产品具有医疗器械注册证。
投标人应提供证书佐证。
21.节能环保：产品通过CQC的节能认证和环保认证。

	3
	负40度超低温保存箱
	1.工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：198V~242V，频率：(50±1)Hz。
2.样式：立式，上下双门。
3.有效容积（L）：≥450升。
4.外部尺寸（宽*深*高mm）：≤900*800*2000。
5.箱体采用优质PCM钢板。
6.内壁采用喷涂铝板材质，经久耐用、便于清洁。
7.内部结构：上、下两室，每室配置≥6个ABS抽屉。 
8.箱体标配两个测试孔（上、下室各1个，孔径≥25mm），方便测试箱内温度变化。
9.采用独立明把手设计，助力开门。
10.箱标体配暗锁，防止随意开启，确保样本安全。
11.标配4个万向轮（不少于2个带锁止功能），方便箱体移动安放。
12.内嵌式门封条，防尘且方便清洗。
13.压缩机采用高效压缩机，风扇电机，节能高效、静音。
14.保温材料采用无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。
15.制冷剂：采用环保制冷剂，稳定可靠，根据国标GB/T20154-2014要求，铭牌上要标注制冷剂的名称及装入量。
16.高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，确保箱体内温度保持在-20℃~-40℃范围内，显示精度0.1℃。
17.双压缩机双系统；上室、下室可独立控温，系统可靠；温度稳定，确保箱内温度均匀性。
18.设备稳定运行后，温度均匀性、波动值均≤2.5℃
19.正常稳定工作时，噪声≤60dB（A）。
20.设备稳定运行后，耗电量＜4Kw.h/24h。
21.具备声光报警系统：高低温报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警等多种报警方式。开门持续1分钟，指示灯闪烁及蜂鸣报警，门关闭报警消除。
22.具备开机延时、停机间隔等运行保护功能。
23产品通过防电击、防机械危险、防液体危险、防止火焰蔓延测试。
24.标配USB数据导出接口：接入U盘可自动存储数据，数据输出PDF格式。
25.标配蓄电池，断电后可为声光报警提示供电不少于24小时。
26.产品可选配485接口、远程报警接口。
27.产品具备医疗器械注册证。

	4
	2~8℃/-10~-26℃医用冷藏箱
	1、规格：立式，有效容积≥280升，其中冷藏室占总有效容积的60%以上。
2、功率：额定功率≤260W。
3、精确控温：微电脑控制，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10～-26℃可设定，显示精度1℃，温度可根据实际需求设定。
4、保温材料：环保材料，加厚保温层，保温效果好。
5、制冷系统：采用名牌压缩机及风机，双压缩机双系统，冷藏和冷冻室可独立控制运行。
6、温度显示：数字温度显示，可根据需求设定高低温报警温度点。冷藏温度和冷冻温度同时显示，冷藏室、冷冻室可分别单独关闭。
7、保护功能：具有开机延时、停机间隔、断电保护等保护功能。
8、箱体配置：冷藏室内≥3层钢丝搁架，间距可调节，满足不同物品置放，易于清擦；冷冻室配置≥3个ABS抽屉，方便物品分类存放。
9、安全防护：门体带暗锁设计，配锁扣增加外挂锁。
10、报警功能：具有高低温报警、传感故障报警等多种报警功能。
11、测试孔：冷藏室冷冻室各标配≥1个测试孔，方便测试使用。
12、注册要求：产品具有医疗器械注册证。

	5
	负20度冰柜
	1.工作条件：环境温度10-32℃，环境湿度：20-80%，电压：198V~242V ， 频率50±1Hz。
2.规格：有效容积≥200L；卧式，单门
3.外部尺寸（宽*深*高mm）≤1100*600*890。
4.内部尺寸（宽*深*高mm）≥950*410*700。
5.保温材料采用无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染；保温层厚度≥75mm，高效保温。
6.制冷剂：采用无氟环保制冷剂，稳定可靠，根据国标GB/T20154-2014要求，铭牌上要标注制冷剂的名称及装入量。
7.制冷系统：采用名牌全封闭式压缩机，节能风扇风机；高精度微电脑温度控制系统，高清晰数码温度显示，箱内温度可在-10℃~-25℃范围内任意设定运行，显示精度1℃。
8.具备声光报警系统，不少于高低温报警、传感器故障报警、超量程报警等3种报警功能。 
9.运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。
10.箱体采用优质PCM钢板，表面色泽柔和。
11.内胆采用压花铝板设计，经久耐用、便于清洁。
12.内嵌气囊式门封条，防尘且方便清洗。
13.结构：弧形门把手，平衡铰链设计，内置吊篮。
14.排水孔：箱体底部设有排水孔，防止积水，影响使用。
15.安全门锁设计，防止随意开启。
16.配置前后两个万向轮和两个定向轮，方便箱体移动安放。
17.标配吊框，吊框可根据需求增加。
18.产品具备医疗器械注册证。
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	负150度超低温保存箱
	1、工作条件：环境温度10～32℃，工作环境湿度：20-80%，电源380V±10%，50Hz±1Hz。
2、样式：卧式。
3、容积≥200L。
4、内部深度≥450mm 
5、显示：LED数码显示，可实时显示箱内温度、代码、各种参数设定值；设备状态指示灯可实时显示设备运行状态。
6、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，箱内温度-110℃～-150℃范围内任意设定且可稳定运行。
7、箱体材料：优质结构钢板，经防腐磷化、喷涂工艺。 
8、内胆材料：采用抗腐蚀内胆，使用寿命长，清洗方便。
9、保温材料：采用加厚保温层，保温效果好。
10、采用无氟环保制冷工质,制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量。
11、安全存储：完善的声光报警系统（高低温、断电、传感器故障、冷凝器散热差、系统故障等报警）； 
12、开机延时和停机间隔保护功能，延长压缩机使用寿命；键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；
13、品牌高效压缩机，名牌风机。冷凝风机及压缩机散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。
14、标配1个测试孔，孔径≤30mm，方便使用温度探头采集箱内温度。 
15、标配温度记录打印机，可随时调阅温度数据。 
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	液氮罐
	1、最大可贮存样品（2ml冻存管）≥6000个
2、每个冻存管提桶冻存盒数≤10个
3、每盒冻存管数（100格/盒）≥100
4、提桶数量：≥6个
5、容积：L≥175
6、口径：216±2mm
7、外径：678±3mm
8、高度：1000±10mm
9、空重≤56KG
10、静态液氮日蒸发量≤1L
11、静态液氮保存期≥180天
12、材质及表面喷涂工艺：内外胆真空隔热夹层，均为铝合金或更优材质，外表面采用耐低温且附着力极佳的喷塑工艺；
13、标配运输小车，方便室内移动；
14、标配智慧瓶塞，进行温度液位双监测；
15、标配锁盖，方便加锁保护样本安全；

	8
	冷冻台式高速离心机
	1、工作条件：环境温度10～30℃，额定电压220V，频率50Hz。
2、台式，可置于桌面，外形尺寸（宽*深*高mm）：≥740*740*400。
3、采用316不锈钢离心腔，避免腐蚀性物质侵蚀内筒。
4、操作便利性：可按需设置参数程序，可调整转速、离心力、时间和温度，
5、屏幕UI功能：具备数据查询、参数设定、功能启停、转子识别、程序自定义等功能，直观显示转速、腔内温度、离心力、离心时间等参数指标。
6、最高转速≥22000r/min，最大相对离心力≥34000×g，转速精度±10r/min，角转子最大容量≥6×250ml；水平转子最大容量≥4×750ml，通过更换转子，满足不同场景下离心需求。
7、水平转子最高转速≥5000r/min，最大相对离心力≥4500×g。
8、标配1.5 mL角转子、50 mL水平转子，标配250 mL水平转子。
9、标配USB接口，可导出运行记录及报警记录；可进行历史运行记录、报警记录查询，保障使用全程可追溯记录。
10、可实现快速制冷；标配一键预冷功能，最快4分钟可从常温降至4℃，最低温度可达-20℃，同时保证制冷状态下温控精度±1℃。
11、定时范围：可自由设置精确到秒的离心时间。
12、具有瞬时离心功能、阶梯离心功能。
13、转子安装采用锥度轴而非膨胀套的连接方式，安装时，可使转子自动滑向锥度轴底部。
14、具有转子识别、不平衡保护、门盖保护、过压报警、过流报警、通信故障报警等功能。
15、具有电子水平仪辅助调平功能、电子陀螺仪或等效装置自动监测平衡并预警提醒。
16、角转子与水平转子配备气密性生物安全防护，防止病毒气溶胶泄露。
17、自吸门锁，轻压式关闭，可设置停机自动开门。
18、具备多重管理权限。
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	低温高速离心机
	1、采用10ml角转子情况下，最大相对离心力≥30000 g。
2、离心腔材质采用316不锈钢，避免腐蚀性物质侵蚀。
3、操作便利性：采用液晶屏，菜单式程序库，通过屏幕可自由输入转速、离心力、时间和温度。
4、屏幕UI功能：具备数据查询、参数设定、功能启停、转子识别、程序自定义等功能。
5、标配50mL水平转子，标配大容量≥4×1000ml（角转子），该转子最高转速≥7000r/min。
6、标配USB接口，可导出运行记录及报警记录；可进行历史运行记录、报警记录查询。
7、制冷状态下温控精度±1℃。
8、定时范围：可自由设置精确到秒的离心时间。
9、具有瞬时离心功能、阶梯离心功能。
10、整机噪声：噪音值≤65dB。
11、具有转子识别、不平衡保护、门盖保护、过压报警、过流报警、通信故障报警等功能。
12、具有电子水平仪辅助调平功能、电子陀螺仪或等效装置自动监测平衡并预警提醒。
13、具备多重管理权限。
14、转子标配气密性生物安全防护，防止病毒气溶胶泄露。
15、安全门锁：自吸门锁，轻压式关闭，可设置停机自动开门。
16、转子自驱，无需借用任何工具，可实现将转子直接安装在驱动轴上进行运行，更换转子无需扳手，便捷、省力、高效。
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	立式超大容量低速冷冻离心机
	1、落地式，可置于地面，外形尺寸（宽*深*高mm）≤900*1000*920。
2、304不锈钢材质离心腔，避免腐蚀性物质侵蚀。
3、具备可触控液晶屏，至少实时显示转速、离心力、温度、时间、加减速档位及运行模式等参数内容。
4、菜单式程序库，可按需自由收藏参数程序，一键调用。
5、可自由输入转速、离心力、时间和温度，离心过程中可改变参数值。
★6、设备最高转速≥8000r/min，最大相对离心力≥14500×g，转速精度±10r/min。
投标人应提供产品彩页或官网截图或者相关证明
★7、同时兼容水平转子与角转子，标配水平转子最大容量≥6×2400ml。
投标人应提供产品彩页或官网截图或者相关证明
8、标配USB接口，可导出运行记录及报警记录；可通过屏幕进行历史运行记录、报警记录查询，标配物联模块。
9、可实现快速制冷；一键预冷，同时保证制冷状态下温控精度±1℃。
10、定时范围：1s~99h59min59s。
11、具有瞬时离心功能、阶梯离心功能。
12、具有转子识别、不平衡保护、门盖保护、过压报警、过流报警、通信故障报警等功能。
13、具有电子水平仪辅助调平功能、电子陀螺仪或等效装置自动监测平衡并预警提醒。
14、一键式开关门。
15、具备双重管理权限。
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	生物安全柜
	1.外型尺寸（宽*深*高）：≥1908*822*2088mm；
工作区尺寸（宽*深*高）：≥1800*625*650mm。
2.工作电源：220V   50Hz。
3.工作环境：温度10℃~30℃，相对湿度≤80%。
4.气流模式：30%外排，70%内循环。
★5.独立风机，正常运转状态下的下降气流平均速度不低于0.30m/s；流入气流平均速度不低于0.50m/s；总流量不少于1800m³/h。
★6.内循环与外排均采用超高效空气过滤器（ULPA），对0.12μm直径的固体颗粒物，过滤效率≥99.99%。
★7.洁净等级达到ISO Class3级洁净标准。
5-7投标人应提供产品彩页或官网截图或者相关证明
8.正常运转下的噪音≤62dB（A）；振动≤5μm；平均照度≥1300LX。
9.操作面板玻璃设立20cm安全警戒线，抬起超高或超低后警示装置发出声音+弹窗报警，工作台玻璃移门升降自如、定位准确、无故障、免维护并能完全关闭。
10.液晶触摸大屏操作，动态实时显示下降与流入气流流速、紫外灯与高效过滤器剩余寿命、计时/秒表、开机使用时长、工作区内温湿度、日期/时间、产品使用状态等参数。
11.设置管理员权限，一键调节参数，报警记录查询。
12.具有紫外灯消毒功能，可预约紫外灯灭菌时间，自由设定杀菌时长，完成灭菌后紫外灯自动关闭，提供2个备用紫外灯管。
13.前窗玻璃采用透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响且抗冲击性强的6mm防紫外线钢化玻璃；
14.整体操作台面采用304不锈钢材质，耐腐蚀，易于清洁和维护，柜体防泄漏，集液槽设计标配排污阀，保护实验卫生。
15.对下降和流入气流流速进行实时精准监测，保证控制系统对气流流速的稳定调节。
16.具有停电参数记忆，来电恢复功能；且带备用插座设计，在整机之外具有独立断电保护功能，且能通过屏幕设置供电时长，定时关闭，满足特定实验对设备通断电要求。
17.具有流入/下降风速传感器以及风机联动精准监测功能。
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	二氧化碳培养箱
	1.内部尺寸(W*D*H)(含突起部分)mm:≥540*505*685;容积：≥150L,外部尺寸(W*D*H)(含突起部分)mm:≤670*660*1050;隔板(标配/最多):4/18。
2.控温范围(℃)：Rt+3～60℃; 控温精度:±0.1℃; CO2浓度范围：0～20％;CO2控制精度:±0.1%。
3.HEPA高效过滤器针对直径大于0.3um的颗粒，其过滤效率高达99.99％，有效过滤箱内细菌和粉尘，箱门关闭8分钟内空气质量可达到 ISO 5级(100级洁净度)。
4.红外CO2浓度测量系统保证精确而真实反映内腔的CO2浓度值。
5.风扇辅助式气套系统的设计保证二氧化碳培养箱最佳的温度控制精度。
6.标配漏电保护功能；模糊P.I.D智能控制方式﹑液晶显示﹑高精度温度传感器。
7.采用独特的箱内底盘水库式设计，快速恢复湿度。
8.干热灭菌
9.环保保温材料使其具备良好的的隔热性和保温性，以确保二氧化碳培养箱较好的热稳定性。
10.双层中空内玻璃门具有加热功能,可防止玻璃门上冷凝水的产生。
11.根据使用空间和周围仪器的放置情况，箱门可以安装成左开式或右开式(默认为右开)。
12.防倾斜搁板的设计,使搁板抽出一半时仍能保持水平状态.可有效防止培养液溢出。
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	微生物振荡培养箱
	1、三层叠加式组合，每层可独立控制，温度及转速单独设定，可根据需要设置任意一层的不同的转速、温度。
2、内衬采用镜面不锈钢，防腐蚀；外壳采用静电喷塑。
3、下两层为下翻式开门，第三层为上翻式开门；摇板可自由抽出，方便装卸摇瓶；摇板下方配有防水设施，样品瓶如有破碎，不会因漏液导致损坏电机，中空钢化玻璃门，侧面有透气孔。
4、采有优质压缩机、无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行。
5、PID微电脑智能控温仪，控温精确。
6、具有定时功能：0～999.9小时内任意设定培养时间。
7、采用红外加热管，升温快，耗能少。
8、滑轮需要运转平滑、稳定、耐久、可靠。
9、采用伺服或直流无刷电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强。
10、测速装置为激光或等效装置，转速测定精确可靠。
11、具有超温报警、异常情况自动断电、开盖即停等功能。
12、具有断电恢复功能。
13、具有紫外线灭菌功能。
14、LCD触摸屏，设置温度、转速、剩余时间在同一界面显示。配备USB接口。
15、振荡频率 10-300rpm
16、振荡频率精度 ±1rpm
摇板振幅 Ф26mm
17、温控范围 4℃～60℃
18、温度调节精度 ±0.1℃
19、温度均匀度 ±1℃ （at 37℃）
20、显示方式 LCD（触摸屏）
21、对流方式 强制对流
22、控制方式 P．I．D微电脑智能控制
23、最大容量 单层250ml×60或500ml×40或1000ml×24 或2000ml×15共三层
24、定时范围 0-999.9小时
25、摇板尺寸 单层  890mm×535mm  
26、标准配置 万能夹具
27、电源 AC220±10%  50～60Hz
28、外型尺寸（长×宽×高） 1400mm×847mm×1794mm
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	生化培养箱
	1.工作室采用镜面不锈钢材质，四角呈半圆弧形过渡，易于清洁，确保培养环境的洁净卫生。隔板间距可灵活调节，能根据不同的培养需求，轻松调整空间布局，提高设备的实用性。
2.箱体保温层采用整体保温工艺，保温效果优异，能量损失小，有利于实现温度的精确控制。
3.配备高品质压缩机，具备过载保护功能，运行稳定可靠。无氟制冷技术，搭配微风循环系统，制冷效果稳定且节能环保，能够精确控制工作室内的温度。
4.箱体设有测试孔，便于实时测量温度，同时方便外接设备。
5.门上标配双层玻璃观察窗与内置照明灯。
6.B型：大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，控制精确可靠。具有时间设定、参数记忆、来电恢复功能。
7.能偏差修正，传感器故障报警、上下限超温报警。
8.具有自动运行、自动停止、定值运行、定时运行、温度显示校正等功能。
9.电源电压 220V/50HZ
10.控温范围 0-65℃
11.恒温波动度 ±0.5℃
12.温度分辨率 0.1℃
13.工作环境温度 5-30℃
14.制冷剂 R134a
15.加热功率 800W
16.工作室尺寸 宽×深×高(mm) 500×500×950
17.产品外形尺寸 宽×深×高(mm) 640×750×1500
18.包装外形尺寸 宽×深×高(mm) 700*820*1600
19.搁板负荷 两块（50kg/块）
20.净重/毛重 70/113kg
21.定时范围 1-9999min
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	厌氧培养箱
	一．适用范围
(1) 培养室温度范围室温+3℃至50℃
(2) 温度均匀度≤±1℃
(3) 温度波动度 ≤±0.3℃
(4) 厌氧等级：操作室含氧量≤1%
(5) 取样室形成厌氧状态时间≤5分钟
(6) 取样室形成厌氧方式：真空+气体置换式（99.99%氮气或氢气5%二氧化碳10%氮气85%组成的混合气）
(7) 操作室形成厌氧状态时间≤1小时
(8) 操作室形成厌氧方式：真空+气体置换式（99.99%氮气或氢气5%二氧化碳10%氮气85%组成的混合气）
真空+气体置换式（99.99%氮气或氧气5%二氧化碳10%氮气85%组成的混合气）
(9) 操作室厌氧环境维持时间：在停止补充微量混合气体的情况下＞12小时
(10) 厌氧形成控制方式手工，按键操作
(11) 培养室内部尺寸W*D*H (cm)25×19×28
(12) 培养室内部容积(L)13
(13) 取样室尺寸W*D*H (cm)33×23×32
(14) 操作室尺寸W*D*H (cm)80×66×66
(15) 外形尺寸W*D*H (cm)120×73×137
二．温度控制器
(1) 温度传感器：温度：DIN A级Φ5mm SUS不锈钢制PT 100Ω×1支，箱温控制×1支                                                  
(2) 温度控制方式：P.I.D自动演算+Fuzzy控制
(3) 温度转换：采微电脑线性补偿校正
(4) 显示界面：LCD液晶屏显示，英文显示，按键输入方式
(5) 定时范围：1~9999分钟；2.无定时连续运行
(6) 人性化操作：a. 自动控制：温度电热输出功率调整，P.I.D微积分控制… 等  b. 安全自检：主要系统部件安全自检，当有异常发生时经由控制器指示状态并停止加热
(1) 温度显示精度：0.1℃ 
(2) 浓度显示精度：0.10%
(3) 温度控制精度：±0.1℃
(4) 浓度控制精度：±0.1%
(5) 偏差值校正：温度偏差值补偿、校正功能
(6) I/O 自检：安全自检功能， 异常发生时自动断电保护及故障指示
(7) 自动演算：微电脑自动演算P.I.D. ，配合固态继电器功率控制，使温度控制更为精确 （比例、积分、微分＋固态继电器控制方式）
(8) 温度上下限保护：可设定温度保护上下限
(9) 保护装置：控制器监视安全保护系统及预防式的故障自检控制
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	冷藏冷冻防爆冰箱（2-8℃/-10--40℃）
	1.有效容积≥300L。
2.整体结构:立式双门设计，都为发泡门设计:保温材料采用硬质聚氨酯发泡。
3.材质:箱体采用PCM彩板材质，内胆采用防静电HIPS材质，风道采用304不锈钢。
4.温度控制:微电脑控制,触摸按键，屏幕显示，可同时显示冷、冷冻宽温度。冷藏及冷冻显示、控制精度均为0.1 ℃，冷藏室温度范围3~16℃，冷冻室温度范围-10~-30℃。
5.核心组件:采用压缩机，风机，环保制冷剂，节能环保，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长。
6.门体结构:采用发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优。
7.上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用。
8,温度均匀性:采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证冷藏室温度均匀度≤1.5℃，波动性≤3℃。冷冻室温度均匀度≤1.5℃，波动性≤4.5℃。
9.安全系统:具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式(报警时，报警灯光及代码同时闪烁)，标配远程报警接口;多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可以选配485接口，
10.数据存储:标配USB接口模块，可导出PDF格式数据，包含温度数据、温度曲线、故障代码。数据可存储十万条，温度数据记录周期0～240分钟可调，实现温度数据的可追溯性。可根据用户需求选择快捷导出和手动导出。
11.数据打印:选配针式或热敏打印机，冷藏、冷冻室同时打印:可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年。
12.箱内配置:冷藏室3层隔板，冷冻室2层隔板;
13.固定移动:产品配有4个脚轮，前2脚轮带脚刹，移动方便，固定可靠;
14.安全保障:冷藏/冷冻配备独立门锁，可配备双挂锁，满足多人管理的安全要求:
15.运行安全:当冷藏或者冷冻室传感器损坏后，自动进入安全运行模式并报警，压缩机按照周期启停运行:
16.停电报警:内置大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少48小时:
17.冷藏室配置自动化霜功能，不必人工除霜，隐藏式接水盘，冷凝水由压缩机发热蒸发，无需人工倒水。
18、噪音：≤35dB（A），满足实验室级噪音标准。
19.物联通讯:联网功能，用户可远程查看冰箱运行温度数据及报警信息，当发生报警时可通过绑定的手机、短信、微信公众号实现推送。
20.防爆类型:箱内防爆，通过NEPSI Ex认证，应用于2区爆炸性气体环境，防爆标志Ex ec ic IIC T6 Gc。
21、过流保护:搭载过流保护器。
22、箱体采用助力明把手设计。
23、采用5V热电偶本安保护电路。
24、使用防爆蒸发风机，满足220V/50Hz需求。
25、耗电量：环温25℃条件下，达到稳定状态后耗电量≤1.5kW·h/24h。
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	4度防爆冰箱
	1.有效容积:≥400L。
2.整体结构:立式单门设计，发泡门设计:保温材料采用硬质聚氨酯发泡。
3.材质:箱体采用PCM彩板材质，内胆采用SUS304或等效材质，风道采用304不锈钢。
4.温度控制:微电脑控制,触摸按键，屏幕显示。显示、控制精度为0.1 ℃，温度范围3~16℃。
5.核心组件:采用压缩机，风机，碳氢环保制冷剂，节能环保，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长。
6.门体结构:采用发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优。
7,温度均匀性:采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证温度均匀度≤1.5℃，波动性≤2℃。
8.安全系统:具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式(报警时，报警灯光及代码同时闪烁)，标配远程报警接口;多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，标配485接口。
9.数据存储:标配USB接口模块，可导出PDF格式数据，包含温度数据、温度曲线、故障代码。数据可存储十万条，温度数据记录周期0～240分钟可调，实现温度数据的可追溯性。可根据用户需求选择快捷导出和手动导出。
10.数据打印:选配针式或热敏打印机，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年。
11.箱内配置:5层隔板。
12.固定移动:产品配有4个脚轮，前2脚轮带脚刹，2个调整脚，移动方便，固定可靠;
13.安全保障:配备独立门锁，可配备双挂锁，满足多人管理的安全要求:
14.运行安全:当传感器损坏后，自动进入安全运行模式并报警，压缩机按照周期启停运行:
15.停电报警:内置大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少48小时:
16.配置自动化霜功能，不必人工除霜，隐藏式接水盘，冷凝水由压缩机发热蒸发，无需人工倒水。
17、噪音：≤40dB（A），满足实验室级噪音标准。
18.物联通讯:标配4G物联功能，用户可远程查看冰箱运行温度数据及报警信息，当发生报警时可通过绑定的手机、短信、微信公众号实现推送。
19.防爆类型:箱内防爆，通过NEPSI Ex认证，应用于2区爆炸性气体环境，防爆标志Ex ec ic IIC T6 Gc。
20、过流保护:搭载过流保护器，从源头保护整机电路的安全性。
21、箱体采用助力明把手设计，可解决短时间内频繁开关门难题，且具备90°以上悬停，90°以内自关门设计，防止用户忘记关门。
22、采用5V热电偶本安保护电路，箱内防爆保护，助力实验科研安全。
23、使用防爆蒸发风机，满足220V/50Hz需求。
24、耗电量：环温25℃条件下，达到稳定状态后耗电量≤1kW·h/24h。
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	危险品安全柜（防火/防爆柜）
	1.高度不低于1.5m，柜体具有 38mm 隔离气层的钢板双层结构、全焊接；
2.喷涂层：内外部喷涂前经自动喷淋式陶化处理后覆有环氧和聚酯混合耐防化无铅图层，保持
高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响；
3.门板采用Φ6mm 无缝式钢琴铰链，轻松启闭 180 度，铰链上下 4mm 凸头以便遮挡上下门缝，
增加密封度；
4.专业规范的警示标签，标有两种语言的高可见度标签，耐腐蚀。标签反光，在火灾情况下具
有高可见性；
5.内部配备可上下 6cm 自由调节高度和随意抽取的镀锌层板；层板挂钩为开口式，尺寸为2.5*2.5cm，板材厚度≥1.5mm，冷轧钢板制作；
6.底部设有 50mm 高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢
7.严格按照 OSHA 规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线；
8.内置消焰装置通风口，位于柜体两侧，更好地保持通风和排气；
9.三点联动闭锁安全的保护柜内物品、预留挂锁扣（可配挂锁）；
10.防爆柜配有防爆测试报告、耐火测试报告。
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	干热烘箱
	1.箱门需要隔热效果好，表面经高亮度镜面漆喷涂，外观精致亮丽；工作室采用不锈钢加工成形。
2.经防腐工艺处理，耐用。
3.耐高温玻璃纤维绳密封条，具有良好的密封性。
4.四角呈圆弧过渡，隔板间距上下可调，风道侧板与侧加热罩快拆式结构，便于清洁。
5.热风循环系统由低噪声风机和风道组成，有效保证工作室内温度均匀。
6.安全装置：超温断电、漏电保护。
7.触摸屏，标配程序控温、中英文界面切换、三级密码保护、升温速率、超温报警、定时、再次启动恢复温度和时间记忆。可记录数据、具有追溯功能、可预约定时开关机、仪器报错、记录保存功能。标配USB接口，可实时记录并导出在运行的温度和时间功能，具有数据保存可追溯性。
8.控温范围：Rt+20-400℃
9.恒温波动度：±2℃
10.控温精度：±0.5℃
11.温度均匀度：±2.5℃
12.温度分辨率：0.1℃
13.功率：4500W
14.容积：150L
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	桌面数显磁力加热搅拌器
	1.最大处理量:20 L
2.盘面直径: 135mm
3.搅拌转速范围: 50 - 1500 rpm
4.加热盘材质: 铝合金
5.热输出功率：600 W
6.加热温度范围(盘面): RT+盘面自热 - 310℃
7.设置精度: ±1K
8.操作面板采用防爆钢化玻璃，外围采用压铸铝材料，密封性好，耐腐蚀，易清洁
 配温度传感器控温精度: ±1K
9.可测温度范围）：-20 - 310 °C
10.可调安全温度范围：50-360℃ 
11.独立的安全温度设置孔及安全温度控制电路
12.屏幕显示转速及温度值
13.有指示符号，用来指示加热状态，传感器连接状态及设定温度
14.随机附送温度传感器
15.热警提示，当盘面高于50℃会闪烁显示HOT，以防烫伤
16.可检测温度传感器是否正确浸入介质
17.四种操作模式可选 
 有2P(快速升温)和PI（准确控温模式）模式可切换
 有RS232及USB接口，可连接计算机软件远程控制
18.左右各1个固定支杆插孔，方便改变固定位置
19.外观尺寸: 160 x 85 x 270 mm
20.重量: 2.4 kg
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	搅拌式均质机
	1.选用高品质电动升降平台，运行稳定，可靠耐用。
2.选用三相异步电机、运行稳定，噪音小，可长时间运转，设计安全可靠。
3.分散盘采用不锈钢制作，耐腐蚀性好。
4.分散盘采用内六角螺丝与分散轴连接，拆装简便灵活。
5.变频器无极调速，无刷电机，免维护，无火花 ,无粉尘，安全性更高
6.电机类型 三相异步电机
7.支架类型 升降平台高支架
8.电压 220V/380V
9.建议处理量 180L(以水为标准)
10.功率 3000W
11.转速2P 0-3000r/min
12.粘度 30000cp
13.升降方式 电动升降平台
14.升降行程 600mm
15.外形尺寸 750*620*1050mm
16.底部长宽尺寸 395*420mm
17.主轴长 530mm
18.主轴直径 28mm
19.主轴离支架距离 220mm
20.分散盘离地 80mm
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	涡旋振荡器
	1.电压 100-120V/200-240V 
2.频率 50/60 Hz 
3.功率 60W 
4.振荡方式 圆周 
5.周转直径 4mm 
6.电机类型 罩极电机 
7.电机输入功率 58 W 
8.电机输出功率 10W 
9.速度范围 100-3000 rpm 
10.转速显示 刻度 
11.运行方式 连续运转/点动 
12.外观尺寸 127x130x160 mm 
13.重量 3.5kg 
14.允许环境温度 5-40℃ 
15.允许环境湿度 80% 
16.外壳防护等级 IP21
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	水平摇床
	1.工作盘尺寸：268x268mm
2.圆周直径：20mm
3.最大载重量：2kg
4.速度范围：40-200rpm
5.速度量示：LED
6.定时器显示：LED
7.时间设置范围：1分-99小时59分
8.电机类型：直流无刷电机
9.外壳防护等级：IP21
10.电压：100-240V,50/60HZ
11.功率：20W
12.电机输入功率：20W
13.电机输出功率：16W
14.尺寸［长x宽x高］：294x348x123mm
15.重量：3.1kg
16.允许环境温度湿度：5-40°C ,80%RH
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	金属浴
	1.温度设置范围：室温+5℃~100℃                     
2.震荡速度：200-1500rpm  
3.温度均匀性 ≤0.5℃    
4.振荡幅度: 2mm
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	水浴锅
	1.工作室内胆采用304不锈钢一次拉伸成形，抗腐蚀。
2.温控精确,数字显示，自动控温。
3.操作简便，使用安全。
4.控温系统采用微电脑芯片处理器，控温精度高。
5.电源：220V 50Hz，600W 
6.控温范围：室温+5℃~100℃  
7.控温精度：±0.5℃
8.外形尺寸345x200x230mm -305x160x140mm 
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	超声波清洗仪
	1.仪器外尺寸：580x335x375(mm)            
2.清洗槽尺寸：500x300x150(mm)          
3.清洗槽容量：22.5 L                        
4.超声功率：500 W ，超声功率0-100%无极可调                      
5.超声频率：40 KHz                        
6.加热功率：500W,温度可调：常温-80 ℃     
7.时间可调 1-999 min 或常开
8.面板采用有机玻璃。                      
9.采用304不锈钢排水阀，配排水硅胶软管               
10.有不锈钢网架/托架，
11.有不锈钢降音盖含3M硅胶降音垫
12.仪器内外壳均为不锈钢
13.电源：220V/50Hz
14.内胆采用不锈钢SUS304一次冲压成型，无焊接处，防水性能好。
15.清洗篮采用不锈钢SUS304网筛氩焊成形。
16.清洗机的超声换能器发射功率为50/60W。
17.超声波工作时间（1-999分钟/常开）任意可调。
18.6L及以上的排水装置，快捷排出清洗后的废水。
19.清洗温度在室温-80℃范围内任意可调。
20.清洗机外壳采用不锈钢板制作，耐酸碱。散热系统，元器件工作稳定。
21.PTC加热，加热效果好，PCB板防潮、防腐蚀处理面板采用有机玻璃。
22.无级调功功能，适用于不同超声处理领域。
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	紫外分光光度计
	1.光学系统： 1200线/毫米全息光栅
2.超宽幅的输入电压和频率：90～250V/AC,50～60HZ
3.波长范围：190～1100nm；
4.光谱带宽：2nm；
5.波长准确度：±1nm；
6.波长重复性：≤0.5nm；
7.透射比准确度：±0.5%T；
8.透射比重复性：≤0.1%T；
9.显示方式及仪器功能：屏幕显示，使用方便；主机可独立完成光度测量、定量测量、多波长测试、DNA测量等功能，支持U盘数据导出；
10.杂散光：≤0.1%T@220&360nm
11.波长设置：自动；
12.调零方式：自动；
13.光度范围：-0.301 to 3A ;  0-200%T;  -9999 to 9999C；
14.光源：氘灯、钨灯；
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	分析天平（10 mg）
	1.最大量程：1200g
2.可读性：10mg
3.重复性：7mg
4.线性偏差：6mg
5.稳定时间：1s
6.触摸屏
7.内置 8 种应用程序
8.全金属外壳
9.过载保护
10.11.网络时间同步功能
12.用户管理权限，4级权限，10个用户，防止未经授权的更改
13.水平警告及调节助手，帮助快速调节天平水平
14.4个样品ID
15.可记录校正、测试、设置、服务、软件更新、错误等6大类活动日志
16.内置灵敏度、重复性、偏载等日常测试功能，保证称量数据的准确性
17.具有触发条件和可设置计划的全自动内部校正功能，天平可以在温度变化、通电后和水平调节后自动校正，另外可以每天设置3个时间点，天平自动内较，确保称量的准确性
18.4 个接口：USB-A、USB-C、RS232、以太网，蓝牙选件，方便链接外围设备
19.所有接口采用橡胶塞保护，10mg和100mg天平可达IP43防护等级 
20.结果记事本功能，每个应用程序可独立存储999条称量数据，方便查阅、存储可导出
21.支持CSV，Txt先进的报告功能
22.标配天平保护罩和秤盘保护贴纸，有效防止样品污染
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	电子分析天平(1mg)
	1.最大秤量：52 g
2.可读性不高于1 mg
3.重复性（典型）1 mg
4.最小秤量值 (U=1%, k=2)，典型：3 mg
5.稳定时间：4 s
6.校正：内部
7.接口RS232、USB-A、蓝牙
8.显示屏：混合触摸屏
9.最小称量值（符合USP，允差为0.1%，典型）：30 mg
10.秤盘直径：80 mm
11.外形尺寸 (高x宽x深)：354 mm x 209 mm x 354 mm
12.可读性（经认证）：1 mg
13.中国计量器具型式批准（CPA）认证
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	天平(0.01g )
	1.最大秤量：620克
2.可读性：0.01克
3.最小秤量值：典型值为1.4克（U=1%, k=2），符合USP标准的最小秤量值为14克
4.接口类型：配备RS232和USB-A接口， 
5.显示屏：高亮度屏幕，带有背光，读数清晰，玻璃表面耐损耗且易于清洁
6.操作方式：触摸操作，直观的菜单和屏幕指示
7.内部校正：按键可触发天平使用内部测试砝码执行校正过程
8.电源选项：电池供电，也可连接本地电源
9.外形尺寸：高x宽x深为74mm x 177mm x 253mm
10.秤盘尺寸：160mm x 160mm
11.重复性误差：典型值为7毫克
12.稳定时间：1.5秒
13.密码保护：防止未经授权的更改，确保所有操作员使用相同设置
14.待机模式：不使用时可节省能源，且退出待机状态后无需预热
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	真空旋转蒸发仪
	一、旋转蒸发仪主机
1.转速20~300rpm可调
2.直流无刷马达，头部角度可调0-60°，使用方便，寿命长。
3.PTFE抗腐蚀材质密封圈，外加不锈钢弹片，耐磨耐腐蚀，安装方便，经久耐用
4.三层冷凝管设计，全部可通冷却液，全方位冷凝。冷凝面积不低于1200cm2。
5.可平稳启动，转速100RPM，有效防止热水泼溅
6.升降行程155mm，下降终点可限位：60mm~215mm，防止蒸发瓶碰撞加热锅
7.加热锅可外延，可实现连接转换接头或4L大体积蒸馏
8.轻松取下和固定蒸发瓶
9.蒸发管双重锁定机制，未锁定的状态下，会有红色标识。
10.电源符合最高能效等级VI，节能，安全；电源线为3孔带接地，安全。
11.加热锅温度数字显示，控温范围：RT-99℃，全量程温度范围内控制精度 ±1 ℃，加热功率1400W。
12.加热锅容积不低于4L，不锈钢材质。
13.工作环境：电压：220~240V；
14.允许环境温度：5~40°C
二、真空泵
1.变频四级隔膜真空泵
2.泵速285-1200rpm无极可调，LED数字显示
3.无油干式运行，应用于低真空范围
4.抽气速率1.32m3/h（22L/min）
5.最低真空度不高于5mbar
6.隔膜及气体接触的部分由PTFE耐腐蚀材质组成
7.工作环境：电压：220~240V；允许环境温度：5~40°C
8.外形尺寸（W×D×H）：150×370×375mm，重量：11.5kg
9.输入功率：130W
10.进气口和出气口可同内径8mm真空管连接
11.噪音：54分贝
12.具备USB接口 
13.数字显示真空值，一体式设计，节省空间
14.真空控制范围1-1100mbar，控制精度1mbar
15.具备放气阀和按键，方便蒸馏过程中及时泄压，防止突发的爆沸
16.内置定时功能，定时范围不低于1s-6000min
17.可直观地监控真空下降状况
18.可设置开机安全密码
19.带USB及RS232数据即口，可连接实验室控制软件进行自动化控制及全程数据记录
20.陶瓷材质压力传感器，耐化学腐蚀
21.外形尺寸（W x D x H）：95 x 110 x 150 mm，接口尺寸8mm
22.电源电压：100-240v，工作环境温度：5-40摄氏度
三、冷却循环系统
1.工作温度范围：-10℃~RT
2.操作回流温度（使用外部加热）：-10℃~70℃
3.温度稳定性：±0.5℃， 
4.制冷功率（@20℃）：400W
5.温度显示：LED数字显示，显示精度±0.1℃
6.泵：泵最大压力0.35bar，泵最大吸力0.15bar。适用于内循环或密闭式、敞口式外循环。
7.最大流速：18L/min
8.具有液位观察管，直观清晰
9.标配USB/RS232接口，可连接电脑通过软件对实验过程进行控制和记录
10.保护等级：IP21
11.外形尺寸（W×D×H）：225×430×385mm，重量：24.5kg
12.填充体积：1-3.5L
13.允许环境温度：5-32℃
14.允许环境湿度：80%
配置：
旋转蒸发仪主机
玻璃组件：包含竖直玻璃冷凝管，1L接收瓶和1L蒸发瓶,
数字显示加热锅
隔膜真空泵
真空控制器
冷却循环系统
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	垂直电泳套装
	一、电源
1.输出类型：恒压、恒流、恒功率 外观：透明仪器外壳，可视内部结构
2.蛋白功能：浓缩胶后电源自动衔接分离胶，降低了人工重新设置的繁琐
3.安全性能：过压、电弧、空载和荷载突变监测；过载/短路监测；漏电保护；
4.开路报警，断电自动恢复，暂停/恢复功能
5. 显示功能：液晶屏同时显示电压、电流、功率、定时时间
6.电源接口：四组并联，可同时带多个电泳槽
7.输出范围：电压：5-300V；电流：1- 400mA；功率：1- 75W分辦率：电压1V、电流1mA、功率1W
8.显示方式：192× 64 LCD液晶显示屏
9.定时范围：1min - 99h59min，完全可调
10外形尺寸：308 × 242 × 100mm （WXDXH）重量：2Kg
二、电泳槽
1.通量：可容纳1～2块手灌胶或预制胶 封边隔条粘固在长玻璃板上，保证玻璃板精确对齐，避免漏胶
• 凸轮制胶框确保精确对齐
• 标有厚度和孔数的玻璃板和梳子，便于识别
• 封边隔条使得玻璃板加厚，不宜破碎
• 标配2个独立灌胶架，方便于在狭窄实验台上灵活放置，可同时灌制2块胶
• 带边齿的梳子和内置脊使凝胶与空气隔绝，避免抑制凝胶聚合反应
• 配有100孔各种孔径多用途离心管架1个
• 配有可放置14片玻璃的玻璃板支架1个
2.标配一套电泳槽
   玻璃板尺寸：100X 83mm
   凝胶尺寸：83×73mm
   梳子规格：1.0mm厚10、15齿（标配）；
   铂金电极：$0.25mm
   外形尺寸：180× 120 × 160mm （WXDXH）
   0.75mm厚10、15齿；1.5mm厚10、15齿
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	水平电泳套装
	一、电源
1、输出类型：恒压、恒流、恒功率 外观：透明仪器外壳，可视内部结构
• 安全性能：过压、电弧、空载和荷载突变监测；过载/短路监测；漏电保护；
开路报警，断电自动恢复，暂停/恢复功能
• 显示功能：液晶屏同时显示电压、电流、功率、定时时间
• • 电源接口：四组并联，可同时带多个电泳槽
输出范围：电压：5-300V；电流：1- 400mA；功率：1- 75W分辦率：电压1V、电流1mA、功率1W
显示方式：192× 64 LCD液晶显示屏
定时范围：1min - 99h59min，完全可调
外形尺寸：308 × 242 × 100mm （WXDXH）重量：2Kg
二、PCR电泳槽套装：
1.梳子1mm27齿 X 4排， 
• 多种规格凝胶托盘任意组合（W×D）：
   130 × 130mm；130 × 65mm; 65 × 130mm; 65 X 65mm；
• 耐高温凝胶托盘，100°C高温不变形，无需将琼脂糖晾到温热再灌胶
• 不使用橡胶密封圈，活动电极采用内嵌式设计，永无漏液顾虑
• 配100孔各种孔径多用途离心管架1个
2.技术指标
凝胶面积（WXD）：
   130 X 130mm, 130 X 65mm, 65 X 130mm, 65 X 65mm
梳子规格：
   0.75mm:7+7齿/14齿、9+9齿/19齿；1.0mm:12+12齿/27达
   1.5mm:7+7齿/14齿、9+9齿/19齿；2.0mm:3+2齿/3+3齿梳子数量：双刃式9把
缓冲液体积：最大可达1000ml
铂金电极：¢0.25mm
外形尺寸：300×170×80mm （W×D×H）
重量：2Kg
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	基因扩增仪
	1.样本通量：96；
2.适用耗材：0.2mL 96孔PCR板, 0.2mL PCR单管, 0.2mL PCR 8联管；
3.反应体系：10-100 μL；
4.控温技术：半导体制冷片加热制冷技术，采用长寿命高性能半导体制冷器；
5.温控方式：BLOCK、TUBE模式；
6.风道设计：独特的前进风后出风设计，大大的节约仪器摆放空间的同时起到防尘的效果；
7.模块控温范围：4.0～105.0℃（最小可设置0.1℃）；
8.最大升降温速度：≥5℃/s；
9.温控精度：≤±0.1℃；
10.模块温度均匀性：≤±0.2℃；
11.热盖温度范围：30℃～110℃；
12.自动热盖：热盖可根据实际使用状态调整高度和压力以适应不同反应管，有效防止试剂蒸发和污染；
13.热盖压紧方式：一次压紧热盖，无需反复调节；
14.热盖自动关闭：样品台温度低于用户设定值或程序结束时，热盖自动关闭；
15.变速温度可调：0.1℃ ～ 5℃；
16.低温保存功能：具有SOAK低温保存功能；
17.梯度温度范围：30-99.9℃；
18.梯度温差范围：1-42 ℃；
19.最大步骤：100个，可做二重嵌套循环；
20.最大循环数：标准循环99（嵌套2级）可做巢式PCR；
21.时间递增/递减：0-9分59秒可做Long PCR；
22.温度递增/递减：0-9.9℃可做Touchdown PCR；
23.液晶显示：8英寸全彩液晶显示屏，实时图文显示运行状态；
24.程序存储数：≥2000，可通过U盘无限拓展存储；
25.具备断电保存功能；
26.具备程序运行报告记录功能；
27.具备文件加密功能；
28.具备Tm计算功能；
29.语言设置功能：中英文；
30.信息接口：USB2.0、 LAN、 wifi；
31.尺寸和净重：420mm * 269mm *254mm，12kg；
32.认证：仪器通过CE认证。
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	通风橱
	1.通风橱由上柜（包括外壳、导流板、背板、顶板、电源照明、玻璃视窗等）和下柜及附属装置（如水槽、三孔化验水龙头、风机、铰链、拉手、插座等）组成。
2.台面材料采用厚度≥19mm的环氧树脂台面，内到外一体透芯，可打磨修复，耐强酸强碱，厚度偏差不超过±10%。
3.台面环保“零甲醛”，耐腐蚀、耐磨、防水、防静电，稳定不变形，耐高温。
4.钢制柜体符合国家金属材料实验室级柜子、层板和桌子标准，表面经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um，具有防火及耐酸碱功能。
5.每个操作间内标配备一套PP水槽+三联水嘴。
6.尺寸：长1500*宽850*高2350mm。
7.外壳材料及工艺：外壳采用厚度≥1.2mm的冷轧钢板制造，经过剪裁、定位打孔、折弯焊接成型，无外露焊接点。
8.表面硬度高且耐腐蚀，经环氧树脂喷涂处理。喷涂前进行脱脂和环保型纳米陶化处理，烘干后在喷粉室内外静电喷粉，厚度不小于80μm，再经9.高温炉固化。经过大型喷涂流水线上一体化完成，确保表面平整光滑，无脱落、无鼓包、无凹陷、无压痕，具备防水、耐酸碱、耐腐蚀等功能。
10.材料选用：导流板主体采用厚度为 6mm 的优质抗倍特板，表面经环氧树脂静电喷涂工艺处理，以保障材料的耐候性、抗腐蚀性及表面平整度，满足长期稳定运行需求。
11.安装要求：安装过程中需精准控制导流板的位置与角度参数，核心目标为确保排风气流分布均匀，消除气流死角，避免局部区域出现气体滞留问题。
12.排风性能标准：在标准工况条件下，导流板上方出风口与中、下方出风口的排风量占比需控制在 50％±10％范围内，通过该比例设计，确保不同比重的气体均能通过合理气流路径有效排出，保障整体排风系统的功能性与可靠性。
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	2.5 μL单道移液器
	1.安全与灭菌：可完全高压灭菌（121℃、1 bar，20 分钟），简化吸头安装，且密封性能优异；
2.显示与操作：4 位大尺寸显示屏，量程调节直观精准，固定量程型号无调节误差，适合高频重复操作；
3.量程范围：0.1-2.5 µl
4.系统误差（最大）：±3.0%（或±0.03 μL）
5.随机误差（最大）：±1.0%（或±0.01 μL）
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	5 μL单道移液器
	1.安全与灭菌：可完全高压灭菌（121℃、1 bar，20 分钟），简化吸头安装，且密封性能优异；
2.显示与操作：4 位大尺寸显示屏，量程调节直观精准，固定量程型号无调节误差，适合高频重复操作；
3.量程范围：0.5~10 μL
4.系统误差（最大）：±1.2%（或±0.12 μL）
5.随机误差（最大）：±0.6%（或±0.06 μL）
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	10 μL单道移液器
	1.安全与灭菌：可完全高压灭菌（121℃、1 bar，20 分钟），简化吸头安装，且密封性能优异；
2.显示与操作：4 位大尺寸显示屏，量程调节直观精准，固定量程型号无调节误差，适合高频重复操作；
3.量程范围：2~20 μL
4.系统误差（最大）：±1.0%（或±0.2 μL）
5.随机误差（最大）：±0.3%（或±0.06 μL）
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	100 μL单道移液器
	1.安全与灭菌：可完全高压灭菌（121℃、1 bar，20 分钟），简化吸头安装，且密封性能优异；
2.显示与操作：4 位大尺寸显示屏，量程调节直观精准，固定量程型号无调节误差，适合高频重复操作；
3.量程范围：10~100 μL
4.系统误差（最大）：±0.6%（或±0.6 μL）
5.随机误差（最大）：±0.2%（或±0.2 μL）
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	200 μL单道移液器
	1.安全与灭菌：可完全高压灭菌（121℃、1 bar，20 分钟），简化吸头安装，且密封性能优异；
2.显示与操作：4 位大尺寸显示屏，量程调节直观精准，固定量程型号无调节误差，适合高频重复操作；
3.量程范围：20~200 μL
4.系统误差（最大）：±0.6%（或±1.2 μL）
5.随机误差（最大）：±0.2%（或±0.4 μL）
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	1000 μL单道移液器
	1.安全与灭菌：可完全高压灭菌（121℃、1 bar，20 分钟），简化吸头安装，且密封性能优异；
2.显示与操作：4 位大尺寸显示屏，量程调节直观精准，固定量程型号无调节误差，适合高频重复操作；
3.量程范围：100~1000 μL
4.系统误差（最大）：±0.6%（或±6.0 μL）
5.随机误差（最大）：±0.2%（或±2.0 μL）
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	10 μL多道移液器
	1.安全与灭菌：可完全高压灭菌（121℃、1 bar，20 分钟），简化吸头安装，且密封性能优异；
2.显示与操作：4 位大尺寸显示屏，量程调节直观精准，固定量程型号无调节误差，适合高频重复操作；
3.通道数：8
4.量程范围：0.5~10 μL
5.系统误差（最大）：±1.5%（或±0.15 μL）
6. 随机误差（最大）：±0.8%（或±0.08 μL）

	43
	200 μL多道移液器
	1.安全与灭菌：可完全高压灭菌（121℃、1 bar，20 分钟），简化吸头安装，且密封性能优异；
2.显示与操作：4 位大尺寸显示屏，量程调节直观精准，固定量程型号无调节误差，适合高频重复操作；
3.通道数：8
4.量程范围：30~300 μL
5.系统误差（最大）：±0.7%（或±2.1 μL）
6.随机误差（最大）：±0.2%（或±0.6 μL）
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	5 mL单道移液器
	1.安全与灭菌：可完全高压灭菌（121℃、1 bar，20 分钟），简化吸头安装，且密封性能优异；
2.显示与操作：4 位大尺寸显示屏，量程调节直观精准，固定量程型号无调节误差，适合高频重复操作；
3.通道数：1
4.量程范围：0.5~5 m L
5.系统误差（最大）：±0.7%
6.随机误差（最大）：±0.2%
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	高精密pH计
	1.测量参数：pH，mV（ORP），ref mV，温度；
2.pH: -2.000～20.000, 分辨率: 0.001/0.01/0.1pH可调, 精度: ±0.002pH；
3.mV: -2000.0～2000.0; 分辨率:0.1 / 1mV；
4.温度: -30.0～130.0℃,精度：0.1 °C，℉和℃可选；
5.自动/手动温度补偿；
6.彩色触摸屏
7.数据输入轻松
8.用户指导和集成式帮助系统
9.显示仪表读数状态
10.两级用户权限管理
11.测量设置保存/导入为方法，彩色限值提醒，验证结果清晰提示。
12.防尘防水，可更换保护罩，防腐密封接口保护盒。
13.电极支架精确定位，垂直移动，多向电极专用位置，升级线缆收纳，紧凑的工作空间，袋装溶液支架。
14.含主机，电极，磁力搅拌器，电极支架，袋装缓 冲液，保护罩等
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	大容量电动移液器
	1.吸液速度：6档可调
2.分液速度：6档可调及重力分液
3.电池：可更換的电池
4.电池工作时间：充满电后可间歌工作約8小时
5.充电时间：約2小时
6.移液管神类：塑料管或坡璃管（0.1-100 mL）；巴斯德消毒管
7.过滤器：0.45 μm，疏水性滤膜
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	150 L容量制冰机
	1.外部结构： 采用优质不锈钢304外壳，防腐耐用，易清洁。
2.箱内结构： 箱体隔热层为无氟发泡，保温效果好，内胆为无氟抑菌型，节能环保。
3.核心部件： 采用优质品牌压缩机，性能稳定，使用寿命持久。
4.安全认证： 所用电器安全零部件均有“TUV”或“CCC”安全认证，认证零部件，安全可靠。
5.控制系统：制冰过程采用全电脑程序控制，进口电脑芯片，控制可靠，运行平稳。
6.制冰原理： 螺旋滚刀挤压式制冰型式，结构紧凑，实现冰、水自动分离。冰刀刃口的优化设计，使得所制冰形细小实用。
7.进水方式：独特的水箱浮球式进水系统，保证无残水余水，无除冰过程、无水损耗，无残水、节水节能。
8.报警功能： 有冰满显示，缺水显示，过冷保护显示，故障警告显示等保护性停机功能。制冰机冰满缺水时会自动停机，当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能。
9.制冰形状：冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰，冰形小，能渗入较窄间隙， 冷却速度快，冰浴效果好，专为实验室设计。
10.产冰量 (环境温度20℃，水温15℃时)：40 kg每小时
11.储冰量：150 kg
12.输入功率：280w
13.外形尺寸 宽*深*高（mm）: 398*542*730
14.冷凝方式: 风冷
15.净重:40(kg)
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	小动物呼吸机
	1.适用对象：小鼠、大鼠、豚鼠等小型实验动物
2.通气模式：至少支持间歇正压通气（IPPV）、容量控制通气（VCV）、压力控制通气（PCV）
3.呼气末正压（PEEP）：支持 PEEP 调节
4.参数设置：支持按动物体重自动匹配通气参数，也支持手动自定义设置
5.呼吸频率：可调范围覆盖 10~300bpm，最高呼吸频率≥300bpm
6.潮气量：可调范围覆盖 0.01mL ~ 10mL，满足不同体重动物的通气需求
7.吸气峰压：最大吸气峰压≥40cmH₂O
8.实时监测：可实时显示气道压力、潮气量、分钟通气量、呼吸频率等参数，支持压力波形显示；可选配呼末二氧化碳监测功能
9.叹息功能：支持自动叹息通气，可调节叹息间隔，同时支持手动触发叹息
10.吸呼比：吸呼比连续可调，满足不同实验条件
11.场景兼容性：可配合动物活体成像、外科手术等场景使用
12.在线调节：设备运行过程中可修改参数，修改后即时生效
13.安全保障：具备压力超限报警、管路堵塞报警、超压自动泄压保护功能
14.气源支持：支持内置气泵，同时兼容外接氧气、麻醉气体输入
15.便携性：设备轻巧，便于实验室间移动
16.数据输出：支持检测数据、波形图表导出，兼容常用办公格式
17.质量资质：生产厂商具备有效的 ISO9001 质量管理体系认证
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	小动物解剖台
	1.适用于大鼠、小鼠等小型实验动物的固定，用于手术、解剖、气管插管、气体麻醉等实验操作
2.台面材质：采用304不锈钢材质，坚固耐腐蚀，可耐受高温高压灭菌
3.调节功能：台面方向与倾斜角度均可灵活调节，调节精度高，可锁定至目标位置，适配不同实验操作体位
4.固定配置：配备多部位动物固定组件，可适配不同体型的实验动物；台面支持外接手术器械、麻醉装置等设备扩展
5.恒温功能：台面具备恒温加热功能，可维持手术过程中实验动物体温稳定
6.质量资质：生产厂商具备有效的ISO9001质量管理体系认证
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	异氟烷动物麻醉机
	1.用途：用于大鼠、小鼠等小型实验动物的吸入麻醉维持，支持外科手术、活体成像等多种实验场景
2.麻醉药物仅可选择异氟烷
3.通道数量：至少支持 2 通道同步麻醉，最大扩展通道数≥4 通道
4.浓度调节：麻醉剂浓度连续可调，最大调节浓度≥5%
5.流量控制：气路流量连续可调，最大流量≥5L/min；支持诱导与维持分级流量调节
6.稳定性：具备浓度自动补偿功能，保障实验过程中麻醉输出稳定
7.挥发器：采用医用级吸入麻醉挥发器
8.废气净化：配备废气吸附处理装置，失效时具备报警提示，吸附组件可更换维护
9.麻醉面罩：配备大小适配的动物麻醉面罩，密封性能良好，高度可调节
10.管路冲洗：具备管路冲洗功能，可快速清理管路内残留麻醉气体
11.气源与移动：内置气源泵，运行噪音低；配备推车式底座，便于实验室间移动
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	IVC系统
	一、系统主机
1.主机材质：不锈钢材质，表面平整光滑，焊缝均匀，操作区域无锐边毛刺，无清洁死角
2.移动配置：配备不锈钢万向脚轮，带刹车锁定装置，便于设备移动与固定
3.监控系统：内置远程通讯接口，支持远程监测换气次数、笼内压差、温湿度、风机转速、运行状态、断电告警等参数
4.操作界面：配备触控显示屏，可实时显示温湿度、笼位总数、换气次数设定值、运行状态等信息
5.报警功能：具备温度异常、湿度异常、压差异常、过滤器堵塞、风机故障、断电等多重报警，支持界面闪烁、声光、远程等报警方式
6.运行模式：支持正压、负压两种工作模式，笼内压差可自主设定，调节范围满足屏障环境梯度压差要求
7.换气控制：换气次数10～100次/小时连续可调，各笼盒换气均一性符合实验动物环境国家标准，笼内气压稳定
8.风机配置：采用低压直流无刷风机，进、排风各配置一台，运行噪音符合实验动物环境标准
★9.过滤系统：配备初效和高效两级过滤器，高效过滤器过滤效率≥99%；过滤器安装后完成完整性检漏测试（提供产品技术说明书或第三方检测报告或产品结构图或功能截图等证明材料）
10.隔振设计：主机运行时振动不传递至笼架，避免干扰实验动物
11.内置不间断电源（UPS），断电后可维持系统运行与报警
二、笼架系统
1.材质要求：采用不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁，可整体高温高压灭菌
2.规格配置：支持多种笼位规格与布局，可根据现场需求组合配置
3.位置标识：每个笼位配备清晰的位置标识，便于记录笼盒编号与动物信息
4.结构设计：笼架底部边角采用圆弧过渡设计，避免磕碰与清洁死角
5.移动固定：配备4个万向脚轮，带刹车功能，脚轮可耐受高温高压灭菌
6.气路设计：送、排风管道采用圆形不锈钢管；笼盒接口密封可靠，拆卸便捷，便于清洁与灭菌
7.IVC笼架尺寸及规格：40 笼位架，64笼位架，128笼位架等，总笼位不少于1300个
三、笼盒系统
1.主体材质：采用耐高温高压的材料，可耐受≥121℃高温高压灭菌
★2.换气性能：笼盒换气次数10～99次/小时可调，正/负压模式下各笼盒换气均匀性符合行业标准（提供产品技术说明书或第三方检测报告或产品结构图或功能截图等证明材料）
3.气流控制：笼内气流速度≤0.2m/s，气流分布均匀无直吹，符合实验动物福利要求
4.安全设计：配备断电自动通气装置，防止动物窒息
5.密封性能：笼盖采用多道医用硅胶圈密封，气密性良好
6.锁定功能：笼盒具备锁定功能，防止操作时移位
7.配套部件：
7.1食槽：采用不锈钢网格食槽，边缘光滑无毛刺，保障动物安全
7.2饮水瓶：采用耐高温高压材质，带清晰液位刻度；瓶口密封可靠，瓶嘴为不锈钢材质，无毛刺、不漏水
7.3配备笼盒标签夹、动物福利玩具等配件
8.耐用性能：耐冲击、耐腐蚀、耐高温耐高压，满足长期反复灭菌使用需求
9.洁净性能：笼内空气洁净度满足SPF级实验动物饲养要求，落下菌指标符合GB 14925-2023
10.底部设计：盒底无死角，便于饲料倾倒与清洁消毒
四、配置数量与资质要求
1.根据实际需求配置相应规格的主机与笼架（如：一拖四单面架 1 套；一拖二双面架 4 套；一拖一单面架 1 套）
★2.提供CE认证证书、提供ISO9001、ISO14001、ISO45001体系认证证书
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	升降式换笼站
	1.设备用途：适用于实验动物换笼操作，可有效维持操作区洁净环境，防止气溶胶扩散与交叉污染
2.结构形式：支持高度调节，适配不同操作人员与操作场景
3.执行标准：洁净性能符合《实验动物环境及设施》（GB 14925-2023）及相关洁净设备标准
4.洁净性能：操作区为垂直层流气流组织，配备两级空气过滤系统，高效过滤器过滤效率≥99.99%，保障操作区洁净度
5.排气性能：排气系统具备足够风量，可快速排出操作区废气与污染物，满足生物安全操作要求
6.噪音控制：设备运行噪音符合实验室环境噪声标准
7.照明杀菌：配备操作照明与紫外杀菌装置，照度满足操作需求，杀菌效果可靠
8.主体材质：采用耐腐蚀、易清洁的不锈钢材质，可耐受常规消毒灭菌处理
9.工作台面：不锈钢操作台面，平整光滑，可拆卸清洁与灭菌
10.结构设计：结构稳固，边角圆滑，无清洁死角，便于日常维护
11.操作界面：配备可视化操作界面，可显示运行状态与参数信息
12.控制功能：风机风速可调，照明与杀菌系统可独立控制，具备定时杀菌功能
13.监测报警：可实时监测设备运行状态，对气流异常、过滤器堵塞等故障提供声光报警
14.安全保护：具备完善的安全互锁与保护功能，保障操作安全
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	不锈钢工作车（双层）
	1.整体采用不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁，可耐受常规消毒灭菌
2.双层置物结构，层间距满足常规实验器具/物料转运需求；边角采用圆弧过渡，无清洁死角
3.尺寸：外形尺寸长≥800mm、宽≥600mm、高≥1200mm，台面有效尺寸满足操作需求
4.移动配置：配备4只静音滚轮，带刹车功能，移动顺畅、定位稳定
5.台面四周配备挡边，防止物品滑落
6.每层均匀承重≥50kg，整体结构稳固不变形
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	二氧化碳安乐死箱
	1.产品符合GB/T 39760-2021，符合《实验动物安乐死指南》要求
2.适用于大鼠、小鼠等常用实验动物的安乐死操作，满足动物福利要求
3.自动化运行：支持二氧化碳安乐死全流程自动控制，可自动完成充气、浓度维持、废气清除工序
4.模式选择：至少具备安乐死标准模式，可扩展麻醉模式
5.操作交互：具备操作计时、状态显示功能，运行数据可记录导出，满足实验追溯要求
6.洁净维护：具备舱内杀菌消毒功能，便于日常清洁维护
7.参数监测：可实时监测舱内关键环境参数
8.异常报警：具备参数超限、设备故障报警功能全
9.废气处理：配备废气处理装置
10.安全防护：具备过压保护、浓度联锁等安全功能
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	尾静脉注射固定器
	1.适用于实验小鼠尾静脉注射操作，辅助动物固定与血管显影，提升注射操作效率与成功率
2.可固定常规体重范围的实验小鼠，固定稳妥，装卸快捷，符合动物福利要求
3.配备透射光源，亮度可调节，可清晰显现小鼠尾部静脉血管
4.具备尾部充盈辅助功能，便于注射操作；光源位置可调节，适配不同注射位置需求
5.结构合理，操作便捷，适合实验室常规使用
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	动物垫料负压处置柜
	1.适用于实验动物垫料倾倒、更换操作，可提供负压防护环境，防止气溶胶扩散与交叉污染
2.洁净性能、负压防护符合《实验动物环境及设施》（GB 14925-2023）及相关生物安全操作标准
3.负压性能：操作区维持稳定负压，排风风速满足生物安全防护要求，有效防止污染物外溢
4.过滤性能：配备两级空气过滤系统，高效过滤器过滤效率≥99.99%
5.噪音控制：设备运行噪音符合实验室环境噪声标准
6.照明杀菌：配备操作照明与紫外杀菌装置，照度满足操作需求，杀菌效果可靠
7.主体材质：采用耐腐蚀、易清洁的不锈钢材质
8.操作空间：操作空间充足，满足常规动物笼具垫料倾倒操作需求
9.废物收集：配备可移出式污物收集容器，便于污物转运与清洁
10.密封性能：腔体密封性能良好，维持负压稳定
11.操作控制：配备可视化操作界面，可显示设备运行状态与参数信息
12.状态监测：可实时监测风机运行状态，具备异常声光报警功能
13.安全防护：具备负压联锁、过流保护等功能
14.生产厂家通过ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、ISO 45001职业健康安全管理体系认证
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	标签打印机
	1.设备用途：适用于实验室样本标识、档案标签打印，支持低温环境保存的标签打印需求
2.打印方式：支持热敏、热转印两种打印方式，适配不同材质标签
3.打印分辨率≥300dpi
4.打印速度、打印幅面满足常规实验室标签打印需求
5.设备运行稳定，控温均匀
6.支持多种出纸模式，操作便捷
7.配备常用数据接口，支持数据传输与打印控制
8.支持耐低温标签打印，打印后的标签可在超低温环境长期保存
9.提供10套备用耐低温标签纸
10.配制一台数据处理的电脑

	58
	组织研磨仪
	1.可同时处理≥24份样品，适配多种规格低温冷冻适配器
2.支持≥2个研磨平台，可搭配不同规格样品适配器
3.可根据适配器规格灵活调整进料尺寸
4.最终研磨出料粒度≤5μm，满足分子生物学实验样本要求
5.均质频率：研磨频率可调范围覆盖0~70Hz，可根据样品类型适配调节
6.运行时间：运行时间可在宽范围内自由设定，满足不同硬度样品的研磨需求
7.具备程序控温冷冻功能，制冷温度最低可达 - 50℃及以下，可在制冷温度至室温区间调节
8.控温精度≤±1℃，研磨过程中温度稳定
9.具备开盖安全联锁保护，运行时自动锁定舱门；配备样品管紧固装置，运行全程安全防护，保障样品管完整
10.具备减震结构设计，高速研磨运行时设备稳定，无明显位移
11.运行噪音≤55dB(A)，符合实验室环境噪声要求
12.支持多组程序存储与定时启动，可预设运行参数
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	手持式组织研磨器
	1.适用于生物组织样品的匀浆、分散处理，满足分子生物学、微生物学等实验的样本制备需求
2.手持式结构，操作轻便灵活，适配不同实验场景
3.转速可调，支持多档连续调速，最高转速满足组织匀浆研磨需求
4.适配多种工作头规格，处理量覆盖常规实验样品体积范围
5.运行稳定，研磨效果均匀，满足后续实验样品质量要求
6.接触样品部分采用不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁，可耐受高温高压灭菌，浸入液体的轴套采用耐腐蚀低吸附的材料
7.配备工作支架，便于操作放置与收纳
8.产品通过ISO9001 质量管理体系认证、CE认证




二标段
	序号
	名称
	设备参数

	1
	智能型快速纯化系统（快速液相制备色谱系统）
	一、总体要求
中压制备色谱系统主要由一台制备液相色谱泵（300mL/min)、单台DAD 检测器、一套组分收集组成，解决样品纯化的问题。
二、输液模块
2.1 四元溶剂系统，两种溶剂可以任意梯度进行混合运行，可添加第三路助溶溶剂体系
2.2 双柱塞泵（流速1-300 mL/min，最大承受压力≥500psi），流量精度≤±5%
2.3 配备静态混合器
2.4 所有接液材质均为S31603/PEEK/PTFE
三、检测器
★3.1全波长紫外（DAD）检测器：200-400nm检测器，波长精度±1nm，检测范围为0-5AU；具有接口，可以外接ELSD等其他检测器； 
投标人提供相应证明文件或者材料
★3.2双波长同时采集，运行中实时修改波长，全波段光谱扫描功能，可判断最佳吸收波长； 
投标人提供相应证明文件或者材料
3.3可调光程流通池：标配 0.3mm； 
四、收集系统
★4.1智能收集方式：全收集，阈值收集，废液等多种收集方式；
投标人提供相应证明文件或者材料,
4.2多种试管架规格可选，可设置收集试管架或收集瓶坐标；
4.3 试管架，支持13mm，15mm，16mm，18mm，25mm，30mm及自定义容器收集；
4.4可同时放置≥2个试管架，大体积收集区域，有自定义试管架功能，可放烧杯、锥形瓶等收集容器，无需额外托盘
五、柱架模块
5.1柱兼容性强：兼容国内、国外各品牌正、反相快速分离柱；
5.2简易柱架，装柱灵活方便，分离柱适用范围4g-330g，可拓展至800g分离柱；
5.3进样方式灵活：固体样品、液体样品。
六、软件系统
6.1 触屏控制：灵活方便。可直接显示系统的运行状态，帮助用户全面了解仪器整体运行情况。
6.2 软件可安装在客户指定任意电脑中包括台式机，具有电子签名和审计追踪功能软件，可设置不同用户权限，保障实验数据安全，自动生成审计日志，符合GMP法规要求。
6.3 软件性能：根据TLC点板信息，智能化梯度转化方法，根据 TLC 板或者 HPLC 信息系统可自动推荐分离方法，根据上样量可自动推荐分离柱及匹配分离流速； 
6.4 安全报警装置：实时显示四路溶剂消耗体积和废液产生体积。可及时给出报警提示；自动识别溶剂瓶内的溶剂量，实时监控溶剂量和废液瓶中的溶剂体积；
6.5气泵吹扫：实验结束后自动对分离柱进行吹扫，有效去除分离柱及系统内残余溶剂，保护实验人员及周边环境； 
6.6断电恢复技术，无需额外不间断电源，断电后可恢复实验。
6.7 谱图显示可查看到不同馏分在不同波长下的紫外吸收，更快速确定纯化分离方法。
6.8 谱图具有叠加功能，可检查实验重复性。谱图具有积分功能，可利用积分数据进行峰纯度判断。
6.9主页面显示动态流路图，实时显示溶剂消耗量、流速、压力、波长、废液生成量等参数。
6.10 智能化操作界面，主页面设置完参数直接开始实验无需额外建立分离方法和一键清洗功能。

	2
	低温反应器
	整套装置由复叠制冷系统、加热系统及控制系统等组成。
性能参数
1.储液槽容积为5升，采用不锈钢材质。
2.包含-80℃—90℃范围的内精确控温，温度稳定性≤±1℃。
3.设备核心制冷部件采用高品质压缩机稳定耐用，制冷系统使用R404A和R23制冷剂，在-80℃时能提供80W的制冷量。
4.转速包含100至1000转/分钟范围内可调的磁力搅拌功能，并具备完善的多重安全保护系统。
4.整机适用于在5℃至35℃的环境温度下稳定工作。

	3
	单模微波反应器
	性能参数
1.采用连续非脉冲微波技术。微波输出功率≥ 900W, 能够 0-100% 自动调节，最大升温速率≥ 100℃每分钟。 
2.采用谐振单模微波谐振腔体体积≤ 600ml。 
3.超级微波双卡钳自动锁止技术：双侧卡钳分担承受超高压，卡钳电动位移，自动解锁 / 锁止微波腔体，微波谐振腔最高耐压≥ 18 MPa。 
4.可进行 100ml 以内的常压敞口反应，可连接冷凝管进行冷凝回流及气体保护反应。配备专用微波抑制装置。 
5.配备5ml、10ml、30ml、100ml的密闭反应容器。
压力容器及盖子可重复使用，配有可重复使用的耐腐蚀密封圈，可耐酸碱腐蚀，最高工作温度≥ 300℃，最高 工作压力≥ 4MPa。
6.采用内置操作系统，无须外接计算机便可独立进行程序设定、过程控制、及数据保存等，实时在线显示 所有反应参数，包括功率、温度、压力、搅拌和时间及温度、压力 - 时间曲线图。 
7.穿透型快速灵敏响应红外传感器：穿透石英、玻璃材质表面，可直接检测容器内部反应物红外信号转化为实时温度，响应速度≤5ms，特别适用于单模微波快速升温工况，有较强的抗环境因素干扰能力。温度控制范围 60℃ -350℃，控制精度≤±1℃。
8.温度、压力双重测控系统，并且同时测量、控制。
9.仪器内置摄像头≥ 500 万像素，实时显示反应区域影像，直观体现反应进程。可拍摄或录制反应的图像、视频并可通过 USB 接口导出。 
10.原位电磁搅拌系统，转速无极可调。 
11.彩色液晶电容触摸屏，不小于四核1.2GHz 处理器，运行内存≥ 2G，存储器≥16G，USB 接口，速率升温、程序控温， 仪器可分步设定 20个反应阶段，无限制存储反应数据组； 

	4
	化学发光分析仪
	性能参数
1.产品要求：化学发光分析仪器及配套试剂均获得医疗器械注册证书。
2.检测范围：涵盖血清、血浆、尿液等样本类型，兼容所有常用的免疫反应模型。
3.检测原理：采用化学发光原理，可根据光心法、间接法、捕获法和竞争法等反应原理与试剂配合进行检测。
4.反应平台：使用磁微粒包被的固相和可变配标记的发光物，对样本进行临床免疫项目的定性或定量检测。
5.检测项目：包括传染病、肺病、甲功等已获得批文的检测项目。
6.急诊功能：具备独立急诊位，急诊项目最快20分钟内出具结果。
7.检测通量：单台仪器测试通量可达每小时≥100次测试；首份结果可在30分钟内出具，后续结果输出间隔不高于36秒。
自动化、智能化程度：
1.仪器全程自动化运行，无需人工干预。
2.试剂、吸头、反应杯、激发液、预激发液等均支持在线添加，检测运行效率高。
3.具备灰区与超限样本自动重检功能，可实现原位样本自动稀释。
4.液面探测技术： 采用气动压力传感技术进行液面探测，并可探测凝块与气泡。
5.样本加载方式： 采用轨道式进样。
6. 样本载架： 最多可同时放置≥50个样本。
7.试剂清洗方式： 采用喷泉式，以减少携带污染。
8.试剂仓：试剂仓具备冷藏功能，并拥有独立电源，在仪器关机状态下仍可保持冷藏。
9.试剂瓶： 采用“闭盖式”试剂瓶，有效防止试剂挥发。
10.反应位： 提供≥50个反应位，可满足批量样本处理需求。
11.机械臂： 机械臂传动为三维运动系统；样品加样由机械臂完成，非履带轨道。
12.试剂：试剂自带校准功能，支持第三方质控，可自动分析并对实验结果进行有效监控。定标类型支持2点定标。
13.耗材：反应杯采用防卡杯设计，故障率低，能有效防止掉杯意外，最大装载量≥180个。

	5
	核酸提取仪（96孔）
	性能参数：
1.工作原理： 基于磁棒分离的高通量核酸提取技术
2.样品通量：支持1-96个样品同时处理
3.工作体积： 30-1000μL
4.样本体积： ≤300μL
5.使用耗材： 96孔深孔板
6.磁棒数量： 96根
7.提纯孔间差：CV≤5%
8.加热温度： 室温-120℃
9.温控精度： ≤±1℃
10.振荡混合：混合振荡速度（1-10）可调，混合位置（1-10）可调，混合幅度（1-100）可调，可根据液体体积自动调整振幅，避免因不适当的参数设置导致的液体溢出。
11.磁珠回收率： ≥95%
12.提取时间： 20分钟/批
13.污染防控： 内置紫外消毒功能及空气过滤系统
14.操作界面： 彩色触摸屏
15.操作方式： 触摸控制
16.通讯控制： 配备3个USB接口、1个以太网口、1个DB9调试接口
17.内置程序： 可存储至少1000个程序

	6
	半制备液相色谱仪
	性能参数
1.高压输液泵(2台):泵头材质316L流速范围，0.01 ~50.00ml/min，流量精度±0.5%，流量稳定性≤0.3%，压力稳定性≤0.1Mpa，具有柱塞杆自清洗功能，具有超压保护功能;
2.紫外可见光双波长检测器(1台):波长范围190-400nm，流通池，标配光源氘灯，钨灯光源；
3.蒸发光散射检测器(1台)：操作模式：低温型分流型。检测元件：光电倍增管搭配半导体激光器。光电倍增管：高灵敏度、寿命长、可调节范围宽。激光器：650 nm半导体激光器、光校正功能、可使用时长≥30000小时（符合相关安全标准）。液封高度：液封高度自动调节。检测角度：120角度检测散射光，避免折射、反射、衍生光干扰。检测限：标准柱，以胆固醇计≤1×10-7 g/mL。基线噪声和漂移：标准柱，基线噪声≤0.02 mV，基线漂移≤0.2 mV/30 min。定量重复性：RSD6 ≤1.8%(按照国家计量检定规程中的方法测试)。雾化温度设置范围：35℃至90℃；
4.高压混合器（1个）；
5.手动进样阀（1个）：316L不锈钢材质，配备1ml定量环和10ml定量环；
6.色谱软件（1套）：符合GMP法规要求，3级权限，具有审计追踪，版本控制升级功能，可进行方法编辑和保存，调用历史方法等；
7.溶剂托盘（1个）；
8.电脑（1台）；
9.馏分收集器(1台）：X-Y矩阵式馏分收集器，软件反控，电池阀控制，可根据时间，体积，斜率等设定自动收集或手动收集。120位15ml收集管或者42位50ml离心管，双收集支架运行前选定收集模块，设定收集条件，可自动进行方法运行；
10.色谱柱（5支）：C18色谱柱（10*250mm，120A，5um；20*250mm，120A，5um；30*250mm，120A，5um；4.6*250mm，120A，5um；30*250mm，120A，10um）

	7
	多肽合成仪
	性能参数
1.通道数：≥2，采用2通道及以上独立或串行系统，支持不同序列、规模与合成方法运行合成
2.合成规模：覆盖0.1~0.5mmol的范围
3.控温方式：可加热，精确度：≤±1℃
4.氨基酸位：≥22个，支持特殊氨基酸、荧光标记物及其他修饰基团。
5.活化试剂位：≥4个，支持HATU，HBTU，PyAOP，PyBOP，DIC/Oxyma，DIC/HOBt等活化试剂
6.溶剂位：4~6个，兼容0.1L、1L等规格，
7.精准加液：定量抽取，最小进样量≤0.1 mL；液体传输和混合均在氮气惰性气体中完成。
8.合成方式：支持Fmoc合成
9.计算模块：自动计算反应所需各种试剂配置方案，提升工作效率
10.合成效果：单个氨基酸偶联周期≤45 min，合成LHRH肽，粗肽纯度≥85%，合成ACP65-74标准10肽，粗肽纯度≥90%之间
11.废液桶：≥20L废液桶

	8
	工艺开发医药级5+10L发酵罐
	1.配置一个控制器可以同时满足细胞和微生物培养要求，两个罐体分别为5L 细胞罐和10L发酵罐。
2.为了避免污染，细胞和微生物罐体需要配套完全独立的玻璃罐体、不锈钢套件、桨叶、电极等主要部件，与培养物接触部分不能进行共用。
3.为了满足设备后续扩展需求，采用PCB嵌入系统。
4.控制器通过集成的服务器进行现场及远程控制，配置一台HMI，可远程控制，进入系统进行远程监控及参数调整。
5.10L发酵罐罐体工作体积范围是：3.5~10L，罐体内腔高径比为2:1，玻璃罐壁厚 5mm。
6.5L细胞罐罐体，用于细胞培养，工作体积范围是1.8L~4，高径比为1.6:1，可以共用同一个控制器进行切换培养，细胞罐配置细胞专用搅拌桨。
7.搅拌形式为机械搅拌，满足大肠、酵母发酵。其中机械搅拌需为高质量机械轴封，不脱落物质。
8.转速为20-1200rpm，可通过控制面板自定义，可以阶段性启停控制。搅拌液流方向为下压式或上提式。
9.进气气路配备质量流量计进气流量可手动设置调节。
10.针对细胞和微生物培养，需要配套完全独立的5路气体，气体采用TMFC控制，保证细胞和微生物罐体可以切换培养，包括：
2路空气（1路空气流量范围：0.04-19slpm，针对微生物高耗氧培养；1路空气流量范围：0.002-1slpm，针对微生物低氧/常规细胞培养），
1路氧气（气体流量范围：0.002-1slpm），用于细胞培养DO级联控制
1路二氧化碳（气体流量范围：0.002-1slpm），用于细胞培养PH调控
1路氮气（气体流量范围：0.002-1slpm），满足微生物低氧培养需求
11.每路气体均可支持双底通同时输出，支持大泡和微泡工艺，气路中配套两位三通阀，设备运行过程中可以在软件任意切换气路的流出方向，无需手动硬件调节。
13.温度控制范围：15-55℃，温控精度：±0.1℃，采用电加热毯和冷循环水管路进行温度控制，均为快接接头。
14.配置4个内置泵，均为变速泵，变速泵泵速范围不低于1~100ml/min，精度full scale 1%，满足16#、13#硅胶管使用
15.泵速可任意手动设置。每台泵可独立校准。至少1台泵可程序阶段性启停控制。至少2台泵可以与DO/pH关联联动。
16.pH电极为高品质电极。
17.pH调控为自动变速调控，单泵调控，调控中不可过调，不接受互调。当pH偏离设定值，系统自动控制CO2质量流量计和碱泵添加碱液，以调节pH值至设定值，碱泵可自定义。pH电极测定范围：2-12，测定精度0.01。
18.溶氧检测电极配置智能光学电极。DO电极测定范围：0-100%，测定精度0.1%。
★19.DO控制可在大泡和微泡气路间自动切换，拥有多级级联控制，级联包括但不限于Air，O2或搅拌。
投标人应提供产品彩页或设备出厂检测报告或制造商官网介绍截图或产品技术说明书等进行佐证。
20.温度传感器：PT100温度电极，测定范围0-150℃，测定精度0.1℃。
21.配置1个尾气冷凝器，需要配置冷凝器相应顶盖的堵头。冷凝器进/出水管接头为快接接头。
★22.配置1个高度可调整的收获管路。
单台控制HMI应具备审计追踪功能，能够记录方法和测试数据的创建、修改、删除，账户创建、禁用、权限变更等；审计追踪应该为自动记录，所有信息可以自动生成审计报告，并可导出为PDF文件。
投标人应提供产品彩页或设备出厂检测报告或制造商官网介绍截图或产品技术说明书等进行佐证。
23.单台控制HMI可设置权限管理，控制软件的安全保护。密码登录，至少3级权限管理，各级权限可操作内容能够单独更改。
24.为了满足后续功能优化，系统配置单独的SCADA软件，满足多联控制，最多支持20个罐体同步控制。
SCADA软件实时显示在线参数（温度、pH、溶氧、转速、称重等），可显示5台反应器运行状态图，用于对趋势和过程进行可视化监控。
25.控制器应具有数据输出接口及协议，开放OPC接口或者其他通用接口，方便后续自动化升级。功能易拓展：可在线时时监测称重、pH、温度，溶氧，搅拌参数，方便连接如细胞计数，代谢产物等相关检测电极设备。
26.所有逻辑控制可实现过程控制程序编写，可以自定义整个培养过程，按照程序进行补料，可按照时间节点编辑适合培养工艺的补料程序，可执行线性、指数补料，实现培养工艺的自动化控制。
需要配套辅助设备空压机和冷水机各一台
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	智能纳米颗粒合成仪(LNP合成)
	1.可制备粒径40 nm - 200 nm，单分散系数小于0.1的纳米颗粒；
2.可用于各类纳米颗粒，包括LNP、外泌体（载药）、聚合物 Core-shell、疫苗、PLGA、多肽 、脂质体、纳米晶等合成；
3.芯片材质：标配1片鱼骨芯片，可耐受乙醇、乙腈、丙酮、正丙醇、异丙醇等有机溶剂；可短暂耐受DMSO、DMF等有机溶剂，
芯片耐压5 Mpa
4.兼容市场主流的微流控纳米颗粒合成芯片
5.可选配金属-玻璃芯片，提供5种以上混合结构，以供用户灵活选择最适合的混合结构，芯片可耐受二氯甲烷，丙酮等强有机溶剂
6.配备两个独立的液体输送通道
★7.内置压力传感器，可自动识别注射器活塞位置并确认启动位置；
投标人应提供产品彩页或设备出厂检测报告或制造商官网介绍截图或产品技术说明书或软件截图等进行佐证。
8.压力传感器可识别芯片堵塞，并于堵塞发生时自动停止合成；
9.流速范围：0 ~ 40 mL/min (标配鱼骨芯片，乙醇和水按照1:3设置）
10.样品制备体积：0.4~40ml；
11.流速精度≤±2%；
12.广泛适配主流国产/进口鲁尔注射器，无耗材限制；
13.适用注射器体积：1 mL- 20mL，内置常用注射器型号和参数
14.标配三种液体收集器，可使用1.5mL/15mL/50mL离心管作为收集管；
15.具有加热功能，温控范围：室温~70℃；
16.可同时对芯片和注射器进行温控，保证合成全过程的温度稳定
17.一体机，无需外接电脑，可通过触屏直接控制
18.可设置前后废体积，软件将自动控制切换切后废液， 
19.软件可在线升级；
20.软件支持保存并记录历史实验数据，并以表格形式导出，方便数据追踪和实验记录；
21.可选配含“审计追踪功能”的软件。其功能包括电子签名，三级权限管理，历史操作记录等功能。相关数据能够导出并查阅。
22.设备尺寸(L×W×H)： 39×28.5×36 cm
23.仪器运行温度范围：5℃~40℃，相对湿度：＜70%；
24.电源要求：电压 220 V±5 V，50 HZ，10A；
25.配置：主机+1片鱼骨芯片
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	20 L切向流超滤系统
	1.具有系统主泵、补液泵、进样天平、滤液天平、自动背压阀、压力传感器、控制电脑等。
2.系统重量不超过20kg，可方便搬动。
3.工作温度范围应满足：2～45℃。
4.工作环境湿度应满足：20%～80%。
5.工作电压220V。
6.系统主泵为蠕动泵，最大可提供流量不低于2L/min，在量程范围内连续可调，至少适用于13, 14, 19, 16，17 ,18，25号等规格软管。
7.补液泵泵速范围不低于300RPM，且可实现全自动调速模式进行动态平衡换液,动态平衡精度可达到±1g。
8.补液泵泵头，至少适用于13, 14, 16, 17 ,18，25号等规格软管。
9.进样天平最大量程不低于20kg，可读为0.1g。自带磁力搅拌功能，转速不低于500rpm。
10.滤液天平最大量程不低于50kg，可读为1g。且可选配更大量程。
11.进样天平与滤出天平独立主机配置，可进行第三方校准校验。
12.自动背压阀位于回流端，应可以通过控制电脑控制开启程度，可以在0~5bar范围内控制压力，稳定控制精度范围≤±0.05bar。
13.压力传感器至少应包括入口端压力传感器、回流端压力传感器、透过端压力传感器。并且压力传感器可以重复性使用。
14.入口端压力传感器， 量程范围0-5bar，精度0.01psi。
15.回流端压力传感器， 量程范围0-5bar，精度0.01psi。
16.透过端压力传感器， 量程范围0-5bar，精度0.01psi。
17.压力传感器可耐受NAOH浸泡灭菌。
18.控制电脑能够整合数据采集软件，能够同时采集系统运行数据。
19.控制软件应使用卡片式模块化UI设计界面，方便使用人员操作使用
20.控制软件能够显示多种工艺参数, 包括进样、回流、滤液及跨膜压力，进样流速、滤液流速、实时剪切力、浓缩倍数，换液倍数等，并能够生成图谱曲线。
21.控制电脑通过用户自定义设定点能够实现自动工艺控制，实现自动的浓缩换液等操作。
22.下载的实验数据可以灵活设置时间间隔。
23.控制电脑能够进行数据的在线存储、导出及备份。
24.系统配有压力报警和天平重量报警以及停泵的功能，防止产品损失或管路破裂。
25.系统配有自动终点停机功能。
26.系统能够提供超滤前后水通量检测并有记录。
27.系统可连接不同规格的中空纤维与膜包，工作体积范围≥5L，且选配方案支持更大处理体积。
28.系统应具有尽量小的滞留体积，常规使用下，不大于10ml
29.系统应至少提供16号管路，及适配不同规格管路的接头与阀门。
30.与料液直接接触的管路、阀门、密封圈等应为硅胶管或其他符合FDA、USP Class Ⅵ或欧洲药典要求的医药/食品级材料，且管路应耐压耐磨。
31.系统所用材料与物料接触部分应可以耐受1M NaOH处理，消毒剂消毒。泵、管路、密封垫等无泄漏。
32.适配中空纤维面积应至少满足20~0.3m2 。
33.适配膜包面积应至少满足50 cm2-0.3m2。
34.标配配以符合 21CFR Part11 要求的软件。

	11
	低温高压纳米微射流均质机15 L/H
	1.设计压力≧35,000Psi，实际操作压力要求：≧30,000Psi，可根据需要，在5秒内调至所需压力 
2.压力表：卫生级数显压力表
3.纳米均质效果：可根据用户要求，做到相应的微米或纳米级；破碎细胞：细胞破壁率可达99%以上.
4.连续产能：至少15L/H，流量稳定，可连续工作； 
5.压力模块：采用分体式压力模块结构。
6.均质模块：独立均质模块，可灭菌维护简单，均质阀主体件终身保修。 
7.死体积：不超过200 mL。
8.温度控制：均质模块带控温夹套，直接冷却物料至<10℃，并外接冷却管，能保证物料活性。设备长时间运行，机身温度<40℃
9.安全结构设计：所有高压连接件设有超压泄压通道,保证使用者及设备的安全。
10.可均质粘度<2000 cps；  最大进料颗粒尺寸<500 μm；
11.均质阀：采用药用级别材质.
12.控制器：控制器电路带过压保护和自动断路功能. 
13.设备可选配SIP和CIP，预留相关接口，整机符合GMP要求，无清洗灭菌死角。
14.机体的不锈钢组件完全符合药业的卫生标准.设备在遵守正常操作规程的情况下使用，不会导致任何磨损或腐蚀；
15. 要求配备相应的加压冲洗设备，能60秒内完成在线加压冲洗、收集残留物料。最大产品进料温度: 80 ℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              16.料杯：250 mL均质料杯，316L不锈钢, 接液部分镜面抛光                                                                                                      17.进料单向阀: 采用金属对金属连接管路，内嵌式单向阀结构，不造成料液滞留，无清洗灭菌死角 
18.高压泵头: 17-4PH材质,接液部分镜面抛光                                                                                        
19.柱塞组件：使用温度范围-20~80℃                                                                                                  
20. 操作便捷性，符合人体力学：入料模块、均质模块、调压模块，数显模块、控温模块，急停模块均在正面，驱动结构简单高效，故障率低.
21.机箱内部通过排风扇高效通风给设备降温  
22.精密调压阀调节工作压力，调节精度高而且稳定                                                                                                                                  23.冷媒液循环：不接触物料，热交换管路无清洗死角                                                                                                                                                                                                                                                                                          　                                                                                                                                                                                                                   24.安全装置: 急停按钮，旋转复位                                                                                                                                 25.电气安装：与动力端一体，全304不锈钢防护罩
★26.需提供相应的均质效果数据、及破碎后物料无金属残留物证明。 
投标人应提供产品彩页或设备出厂检测报告或制造商官网介绍截图或产品技术说明书或软件截图等进行佐证。
售后服务
1.整机提供2年免费质保期
2.提供必需的专用工具包和备件，由厂家提供全部的管路和接头，并负责将均质机全套系统进行免费连接。
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	大流量蠕动泵
	1.流量可高达2000L/h，后续可扩展到双泵头工艺，可将工艺放大到4000L/h；
2.泵头采用大型压轨设计，泵盖具有安全保护开关，大扭矩免维护无刷直流电机（没有碳刷则不会产生碳粉尘，用于GMP车间）7*24小时连续工作，免维护；
3.IP66，三级安全设置权限，操作者和监督者可设定保护设置值的安全性
4.整机可承受现有洁净车间的所有消毒及清洁模式
5.防腐蚀，无死角设计，机器IP66可冲洗
6.速度设置精度：0.1%；转速范围：0.1-360rpm，3600:1调速比；
7.数字显示：中文操作界面，LCD大字体显示，彩色显示；
8.直观的运行状态显示和用户操作界面，减少了按键操作次数；
9.具有 MEMODOSE记忆分装功能和自定义装量分装功能，分装量可调，可进行流量校准，2.8米电源线，蠕动泵出线 GLAND头密封连接
10.控制方式：手动控制启动/停止、速度调节、运行方向、使用最高转速以尽快完成软管预填和排空、自动重启；
11.要求在配液工艺，蠕动泵提供稳定、低剪切流量，2000L流量低于转速低于365转
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	冰点渗透压检测仪
	1.触摸屏或液晶菜单式操作
2.测量原理：冰点降低法。
3.结晶方式：全自动冰晶注入法，确保结晶过程的稳定性。
4.测量范围：0-3000 mOsmol/kg。
5.样品量：20–150µL（推荐 50µL）。
★6.重复性: ≤±2 mOsmol/kg, [0-400 mOsmol/kg ]； ≤±0.5%, (400-1500 mOsmol/kg)  ；≤±1.0%, [1500-3000 mOsmol/kg ] 7.测量时间: ≤2分钟。
投标人应提供产品彩页或设备出厂检测报告或制造商官网介绍截图或产品技术说明书或软件截图等进行佐证。
8.测量精度：1mOsm/kg H2O。
9.提醒服务：具有周期性校准提示功能，可设置周期的校准。
10.操作语言: 中文和英文两种操作语言，必须有中文操作语言，方便使用。
11.制冷方式: 半导体制冷（Peltier），无需外接冷却水 / 制冷剂；双独立制冷模块或具备等效预冷、连续测样能力均可。
12.校准方式：三点校准和两点校准模式可选，水和已知渗透压值的校准液校准，校准值有多种不同的选择，包括100，300，400，500，700，850，1200，1500，1800，2000，2500等校准值，并有一个可自定义的校准点。
13.仪器需配有RS 232、USB等数据软件接口。
14.公用系统要求100-240 VAC，50-60Hz。
15.冷却系统:高热传导性的半导体制冷。
16.自动化和控制要求：仪器全自动校准，无须手动调整电位；三点校准模式，可选择多种不同的校准值；自动显示测量结果，可通过配套的软件记录并存储测量结果。
17.其他要求：设备应没有锋利的边角；设备上不应有暴露的危险可动零部件。
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	冻干显微镜
	功能
主要功能/用途：
1、精准测定冻干关键参数，如：塌陷温度、晶体的共融点温度等，为冻干工艺开发提供科学依据。
2、配方初筛，减少试错时间成本。
3、支持退火结晶，优化冻干工艺，提升开发效率与产品质量。
4、微量冻干，大幅度缩短工艺开发周期。
主要技术指标：
1、控温范围：-150℃至50℃（全程可控）；
2、真空范围：大气压至0.01mbar；
3、控温精度：+/-0.3℃ ；
4、样品台透射光孔直径不小于1.0mm；
5、样品X,Y轴向移动范围不小于7mm；
6、样品加热面积不小于18*18mm；
7、最小物镜（5X）工作距离不小于40mm；
8、最大控温速率不小于15℃/min ；
9、最小控温速率不小于0.1℃/min ； 
10、单筒物镜，远距离成像，避免物镜与加热台磕碰；
11、透射光路；
12、方便可调LED光源；
13、选配10X物镜，工作距离33.9mm；
14、便捷控制软件：手动和自动程序设定。程序模式可按设置的程序自动运行。程序可按样品种类在程序库中设置程序组进行收纳；
15、触控屏：触控屏可以独立控制和显示；
16、图像系统：搭配超高分辨率500万像素摄像头，可实时监测并连续采拍。图片和视频均显示当前温度、真空度和温度程序等信息，数据、图片和视频均可导出；
17、实验操作界面实时显示温度，真空度等参数；
18、测量温度、真空等数据自动保存，可以图片和Excel等形式导出。
19、-195°C工况温度稳定（波动值＜0.01℃）。真空度校准。
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	中试用高压均质机
	整机要求：
高压均质机为公用设备，需可快速兼顾不同项目多品种快速高压下菌体破碎要求；
高压均质机需与储液装置、碟片式离心机等应用场景关联使用，设备接口要配套，尺寸、高度需一致。
设备主体要求
1.动力部分：包含电机、传动结构、柱塞等；提供1000bar压力
2.高压泵体：进料模块、单向阀模块、均质模块等；不锈钢材质
3.均质阀组件：均质阀座、均质阀芯、撞击环
4.配置温度传感器、阀门管道、机架等
5.自动加压：采用气推油结构，稳定控制加压速度；加压模块与控制系统形成联动，独特的PID程序控制，具备有效的压力补偿功能，使均质压力波动在±20bar以内
6.可根据需要调节设备流速，流速为60L/H可调节
配套温度控制方案
7.通过换热器、均质后出口的样品温度可根据需求进行控制，以确保样品温度的波动范围在±2℃以内
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	完整性测试仪
	1.原理为直接流量法，无需测量上游体积。
2.提供彩色触摸屏，提供中文在内的多种语言界面，可储存>500个检测程序，检测结果存储>10000次检测结果，提升可读性和数据录入效率。
3.过滤检测：前进流法 (FF)、泡点法 (BP) 、组合前进流法/泡点法 (FF/BP) 、水侵入法 (WIT)
4.检测：泄漏检测 (LT)（基于体积 < 50 L 的流量测量）、压力衰减法 (PD)（体积高达 200 L 的泄漏检测）
5.测量范围:前进流法：0.1 ‒ 1,000 mL/min;水侵入法：0.03 ‒ 50 mL/min (水);泡点法：400 ‒ 6,500 mbar (5.8 ‒ 94.3 psi)
6.分辨率：前进流法≤ 0.1 mL/min ;水侵入法 ≤ 0.01 mL/min ；泡点法≤ 50 mbar (0.7 psi) ；压力衰减法≤1 mbar。
7.坚固耐用，易于携带，支持远程操作、远程数据管理和记录、远程打印。
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	深层过滤夹具
	1.架子的结构材质：不锈钢材料，（标准）电抛光。
2.架子尺寸：高度≥1018 mm，长度≥516 mm，宽度≥516 mm，重量≥75 KG。
3.架子最大填充容量≥2。
4.膜包数量≥2。
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	细胞计数仪
	1.检测运行成本低，可选择无耗材检测方式，或配套低成本耗材完成检测
2.内置审计追踪软件，符合FDA 21 CFR Part 11要求，多级权限，数据不可篡改
3.细胞浓度检测范围宽，覆盖常规实验从低浓度到高浓度的细胞样本检测需求
4.可检测细胞直径范围广，适配从微小细胞到大细胞团的识别与统计
5.检测效率高，明场、荧光检测均可快速完成
6.配备明场与双荧光检测通道，适配常用细胞染色染料
7.采用低倍荧光物镜，视野充足，满足细胞计数的成像需求
8.具备自动聚焦功能，成像清晰稳定，无需人工反复调节
9.高分辨率成像元件，细胞边界识别精准，检测结果可靠
10.支持多视野选择
11.检测结果包含实验名称、样本ID、活细胞浓度、死细胞浓度、细胞活率、直径分布等完整信息
12.支持高清图像、Excel等多种格式导出，满足数据存档与后续分析需求
13.内存：不少于128G固态存储器
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	倒置荧光显微镜
	1.主机：倒置相差荧光显微镜
2.光学系统：无限远光学系统
3.放大倍率：40-400倍
4.照明：白色LED照明，20000小时以上寿命
5.粗微调焦：上下移动，运行转矩可调
6.目镜筒：三目镜筒，具备≥2种的分光方式
7.目镜：10X目镜，双目屈光度均独立可调
8.聚光器：相差聚光器
9.物镜转换器：物镜转换器≥五孔  
★10.专用物镜：
4X，研究级专用平场复消色差相差荧光物镜
10X，研究级专用平场复消色差相差荧光物镜;
20X，研究级专用平场复消色差荧光物镜
40X，研究级专用平场复消色差荧光物镜
提供产品技术说明书或第三方检测报告或产品结构图或功能截图等证明材料
11.载物台：防腐陶瓷涂层表面平台，载物台手柄高度和力矩可调
12.荧光系统：
★12.1.机身LED荧光系统，不少于3个单独超长寿命单色LED激发光源：紫外激发单元；蓝色激发单元；绿色激发单元。荧光系统寿命不低于40000小时（提供产品技术说明书或第三方检测报告或产品结构图或功能截图等证明材料）
12.2.荧光光源和明场光源独立按钮控制，强度连续可调
13.成像系统
13.1.高级彩色CMOS芯片
13.2.物理像素：≥1200万，支持4K图像拍摄
13.3.曝光时间调节范围宽，支持从短曝光到长曝光的不同成像需求
13.4支持曝光补偿调节，成像亮度均匀，色彩还原准确
14.分析软件
14.1支持多通道荧光图像采集、合成与景深扩展成像，可实现超景深拍摄
14.2具备图像与视频录制功能，支持时间序列定时拍摄，满足活细胞成像需求
14.3内置细胞分析功能，可实现细胞计数、细胞融合度等参数的自动测量
14.4具备图像测量与标注功能，支持长度、角度、计数等测量，可添加文字、标尺等标注
14.5支持图像增强处理，包括去噪、锐化、对比度调节等
14.6支持常用图像格式导入导出，可实现多幅图像同屏对比
14.7支持白平衡调节，成像色彩准确
15.电脑：i5 13代或以上CPU处理器，带独立高性能显卡，内存≥16G，硬盘≥512GSSD+1TB机械硬盘，显示器≥24寸
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	实时智能活细胞成像分析仪
	1.成像模式至少具备明场、相差、荧光、Z 轴层扫（Z-stacking）、全孔成像功能
2.可装载不少于2个研究级物镜，具备物镜自动切换、自动识别功能
3.荧光通道：至少具备红、绿、蓝通道，支持近红外模块选配
4.激发光源：配备紫外、蓝、绿、红四波段 LED 激发光源
5.发射通道：匹配各激发波段，适配对应常用荧光染料的发射波长检测范围
6.明场光源：采用长寿命LED光源
7.相差成像：光学相差（非数字相差）模式
8.电动光学Z轴位移：最小步进精度≤1um
9.容器规格：支持6-384孔板
10.可置于细胞培养箱内稳定运行，支持活细胞长时程延时监测，满足不少于1个月的连续实验需求
11.相机：≥600万像素科研级相机
12.人性化UI界面设计 
13.软件模块：
13.1具备自动聚焦、自动曝光、Z轴层扫功能
13.2界面操作简单快捷，支持拍摄区域自由选点或整孔扫描
13.3支持多色荧光通道同步采集
13.4支持实时高帧率视频录制
13.5输出结果包括：延时成像视频、高清图像、Excel 数据表、统计曲线等数据
14.电脑：i5 13代或以上CPU处理器，带独立高性能显卡，内存≥16G，硬盘≥512GSSD+1TB机械硬盘，显示器≥24寸
15.提供CE证书
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	高通量智能细胞分析仪
	1.光源:相差光源和荧光光源均采用 LED 光源，性能稳定、寿命长
2.物镜配置：配备自动物镜台，可自动切换物镜
3.物镜镜头：至少包含5档研究级物镜，覆盖 2X~40X常用观察倍率
4.成像系统:高灵敏度成像系统及高清晰度光学元件
5.荧光通道：不少于三个荧光通道，至少包括蓝色、绿色、红色、兼容AO/PI通道
5.1蓝色荧光通道:适配常用蓝色荧光染料的激发与发射波长范围
5.2绿色荧光通道:适配常用绿色荧光染料的激发与发射波长范围
5.3红色荧光通道:适配常用红色荧光染料的激发与发射波长范围
6.采样方法：支持自动选取视角、自动拍摄、多视野成像、多视野分析、Z 轴层扫等功能
7.可预设扫描时间，分析扫描结果
8.支持6孔至384孔标准培养板、不同规格类器官芯片等常用培养载体，满足各类类器官培养监测需求
9.具有多通道同步采集功能，可进行明场及多色荧光图像叠加，同时支持多通道的定量分析
10.明场状态下软件可自动分析类器官数量、面积等形态学参数；荧光条件下可自动分析类器官荧光强度、生长汇合度、细胞活死状态等功能参数
11.软件支持实时分析模式和拍摄后分析模式
12.操作界面便捷，可快速设定实验程序；图像、图表、数据结果可导出至Word、Excel、PowerPoint 等软件
13.可提供后续软件升级服务
14.电脑：i5 13代或以上CPU处理器，带独立高性能显卡，内存≥16G，硬盘≥512GSSD+1TB机械硬盘，显示器≥24寸
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	正置显微镜
	1.无限远光学系统，可扩展荧光、暗场、相差多功能显微观察
2.4X、10X、40X、100X 高衬度平场消色差物镜
3.所有目镜屈光度可调
4.粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值≦2μm，粗动行程每圈≦40mm
5.采用模块化设计
6.预留式三目观察筒
7.大功率LED光源，亮度可调
8.双层活动平台
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	倒置显微镜
	1.光学系统：模块化无限远光学系统
2.观察筒：铰链式双目，瞳距调节范围53mm-75mm
3.目镜：大视野平场目镜，高眼点，可调屈光度
4.物镜：全套物镜视场数≥25
5.调焦机构：粗微调同轴，配有限位装置和锁紧装置，微调手轮格值≦0.002mm
6.转换器 ：四孔/五孔内定位转换器
7.载物台：多功能可拆卸载物台
8.预留内置式荧光升级光路
9.聚光镜 ：相衬聚光镜，配绿色滤色片
10.LED透射照明系统：寿命2万小时以上，亮度可调
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	qPCR仪
	1.样本通量要求：配置96孔反应规格与384孔反应规格的实时荧光定量 PCR 仪各一台
2.反应体系参数：96 孔支持 10-50 μL；384孔模块：1-30 μL
3.温度控制范围为 4-100℃ 
★4.最大升温速率分别为：96孔模块≥6.0℃/s；384孔模块≥5.0℃/s，温度均一性：±0.1℃ （提供产品技术说明书或第三方检测报告或产品结构图或功能截图等证明材料）
5.检测通道数：96孔模块：≥5色荧光检测通道；384孔模块：≥6色荧光检测通道
6.检测范围：96孔规格覆盖常用荧光染料的激发与检测波长范围；384孔规格光谱覆盖范围更宽，适配更多种类荧光染料 
7.扫描时间：96孔模块扫描时间≤10秒，384孔模块扫描时间≤20秒
8.光源与检测器：采用高效长寿命 LED 激发光源，搭配高灵敏度光电检测器
9.最低检测限：检测灵敏度可达单拷贝目标序列水平
10.动态范围：不低于 10 个数量级
11.数据分析模式：绝对定量、相对定量、基因分型、熔解曲线分析、阴阳性鉴定等
12.数据导出：Excel、txt、PDF格式导出
13.整套系统包括主机、数据处理电脑终端以及分析软件
★14.提供ISO9001质量管理体系认证证书
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	酶标仪
	1.检测类型:支持吸收光、荧光、辉光化学发光、闪光化学发光检测；适配板型涵盖6~384孔标准微孔板，支持16孔、96孔超微量检测板
2.具备吸收光全波长连续扫描功能
★3.光谱扫描速度≤15s /孔，波长覆盖范围 200~1000nm，波长步进可调，最小步进≤2nm（提供产品技术说明书或第三方检测报告或产品结构图或功能截图等证明材料）
4.检测器不少于两种，包括PD及PMT
5.支持PMT检测器自动增益调节与手动增益设置
★6.光路系统：采用光栅全波长扫描光路与滤光片检测光路双系统设计，可满足不同检测场景的光学性能要求（提供产品技术说明书或第三方检测报告或产品结构图或功能截图等证明材料）
7.荧光检测模式具备高灵敏度定量能力，可实现核酸样本的高特异性精准定量检测，自动完成数据分析并输出对应检测报告
8.发光线性动态范围≥6 logs
9.支持多种振荡混匀模式，振荡速度多级可调，可自由设定振荡转速值
10.配备高性能孵育模块，孵育温度范围为室温+ 4℃~45℃，板内温度均匀性≤±0.5℃
11.检测方法：支持终点法、动力学法、光谱扫描、孔扫描等多种检测方法
12.数据支持TXT、Excel 等常用格式导出具备 FTP文件传输功能
13.光吸收检测模块：适配 6~384 孔板，波长范围 200~1000nm，最小波长步进≤1nm；采用光电二极管检测器，线性范围 0~3Abs（96 孔板）
14.检测准确性：快速检测模式下 CV<1.0% 或 SD<0.003（0.0~3.0Abs）；精确检测模式下 CV<0.5% 或 SD<0.003（0.0~3.0Abs）
15.荧光检测模块：适配 6~384 孔板；激发波长范围 200~1000nm，最小步进≤1nm；发射波长范围 270~850nm；标配 3 组常用荧光滤光片，适配主流荧光染料的检测需求
16.化学发光检测模块：适配 6~384 孔板，检测波长范围 200~850nm
17.化学发光支持持续发光、瞬时发光检测模式，可实现双报告基因检测
18.整套系统包含主机、数据处理电脑及独立分析软件；配套微量板专用分析模块，可自动完成数据分析，直接输出样品浓度与纯度检测报告
★19.提供CE证书、ISO9001证书
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	凝胶成像系统
	1.设备为一体化多功能凝胶成像分析系统，具备光密闭暗箱设计，可满足化学发光、蛋白凝胶、核酸凝胶、多色荧光等多种样品的成像检测与定量分析需求
2.整套系统包含成像主机、配套计算机及正版图像分析软件
3.相机：采用高灵敏度制冷 CCD 相机，真实物理像素≥600 万，成像噪声低、动态范围宽
4.镜头：配置大光圈高通透电动镜头，具备自动聚焦功能，通光量满足弱光样品成像需求
5.发射滤镜系统：配备多个电动滤镜轮，标配多组常用发射滤光片，覆盖主流荧光染料的发射波段；滤光片可与激发光源自动匹配切换，无需手动选择
6.明场反射光源：上下双层双侧对称布置白色 LED 反射光源，切换对应样品层时光源自动点亮，照明均匀无阴影
7.荧光激发系统：采用反射式多波长 LED 荧光激发光源，可同时配置多组荧光通道；每组光源双侧对称布置，每个光源配套专用激发光滤光片，激发效率高、特异性强
8.标配双层化学发光样品台，适配不同样品的成像高度需求；切换不同拍摄模块时，系统可自动匹配镜头光圈、相机像素合并等成像参数
9.标配紫外透照台：采用长寿命LED 光源，光源寿命＞3万小时；配置专用切胶防护板和防划板，透照台采用可抽出式设计，方便切胶回收操作
10.标配白光透射样品台：采用LED白光光源，非紫外转换模式，透射区域满足常规蛋白凝胶检测需求；台面为钢化玻璃材质，防腐蚀、防刮擦，适用于考马斯亮蓝染色、银染等蛋白凝胶样品观察
11.标配蓝光透射样品台：采用长寿命LED蓝光光源，透射区域满足常规核酸凝胶检测需求；台面为钢化玻璃材质，防腐蚀、防刮擦，适用于 DNA/RNA 凝胶样品检测
13.暗箱采用全开门式设计，开门时自动触发紫外安全保护，避免紫外泄露
14.箱体面板采用阻燃ABS材料一体成型，主体结构采用镀锌钢板制作，具备优异的光密闭性与抗电磁干扰性能
15.图像采集功能：支持彩色明场成像，可清晰显示彩色Marker条带；具备高精度自动曝光功能，支持调节自动曝光灵敏度，适配多种曝光模式
16.图像处理功能：支持各成像通道独立调节显示效果；可对图像进行旋转调平、裁切、反色等编辑操作；支持图像批量导出，导出格式兼容常用图像格式
17.审计与权限功能：具备完善的审计追踪能力，支持多级账户权限管理，可记录并查询使用者操作日志；支持数字签名与检测报告导出，满足实验室合规管理要求
18.数据查看功能：拍摄完成后可在当前界面直接查看拍摄时间、拍摄类型、曝光时间等关键参数
19.化学发光检测：适用于ECL系列等化学发光底物的免疫印迹检测，以及荧光素酶报告基因等生物发光检测
20.蛋白凝胶检测：适用于考马斯亮蓝染色、银染等常规蛋白凝胶样品的成像与分析
21.核酸凝胶检测：适用于多种核酸染料标记的DNA/RNA凝胶样品的成像与定量
22.多色荧光检测：适用于多种荧光染料、荧光蛋白标记样品的多通道荧光成像与分析
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	全能型转印系统
	1.转印速度：支持多档快速转印程序，最快可在5分钟内完成单块小型凝胶转印，高效模式下可在 10 分钟内完成4块小型凝胶（或2块中型凝胶）的批量转印
2.转印通量：单次运行可同时处理4块小型凝胶 2块中型凝胶
3.转印效率：配套预制转印耗材，采用预浸润缓冲体系，无需额外配制转印缓冲液；转印覆盖宽分子量范围，对5~300kD的蛋白质均能实现良好的转印效果
4.兼容性：除配套的快速转印专用耗材外，兼容传统半干式转印的常规滤纸、转印膜等耗材
5.使用便捷性：支持内置预设程序与用户自定义程序两种模式；转印耗材为预制件，操作简便，废弃物易于环保处理
6.电极系统：采用耐腐蚀高导电性金属电极，可长期重复使用，结构简单便于清洗维护
7.环境与电源：工作温度范围 10~35℃，工作与存储湿度 0~95%，支持 100~240V 宽幅电源输入
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	超微量分光光度计
	1.可用于DNA、RNA、蛋白质的浓度与纯度定量检测，兼容OD600比色检测
2.设备结构设计便于日常清洁、维护与必要的消毒操作，满足实验室使用要求
3.所有与样品接触的部件材质平整光洁、耐腐蚀
4.所有人体可接触部位材质均为无毒无害材料
5.配备高清彩色触摸屏，内置热敏打印机
6.触摸屏搭载内置操控程序，无需外接电脑，单机即可完成样品检测、数据存储与结果输出
7.采用长寿命LED光源，不少于3种检测波长，覆盖核酸、蛋白等检测需求；OD600 比色检测模式采用专用LED光源
8.检测波长范围覆盖 200~800nm；OD600检测模式标称波长为 600±8nm
9.超微量检测模式下，样品用量为1~2μL
10.采用固定光程检测结构，检测过程对样品液柱无冲击，光程规格匹配超微量样品检测需求
11.波长分辨率：≤8nm
12.吸光度检测精确度：≤0.005Abs
13.吸光度检测准确度：≤±2%
14.等效10mm光程下，吸光度检测范围不窄于0.2~50A；OD600比色模式下，吸光度检测范围不窄于0~4A
15.单样品全参数检测时间≤6s
16.双链 DNA（dsDNA）检测下限≤10ng/μL，检测上限≥2500ng/μL


注：
1.供应商可进行现场勘察（相关费用自理），了解安装位置和应用部署架构，若因未现场勘查或现场勘查错误造成的任何后果，全部责任由供应商自负。
2.上述采购要求尺寸、重量允许偏差正负10%。
三、项目实施时间和地点
1.供货周期：在采购人签发设备进场通知后30日历天内设备进场，并办理完成设备开箱验收等手续。如因中标人原因延期的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚2000元。
2.交货、安装地点：中标供应商应按照采购人的要求将货物运至采购人指定地点，确保正常使用。
四、质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求（供货时需提供相关产品合格证）。
五、售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）
1.所有货物进场前均须提供产品合格证书、检测报告或有效的证明文件后方可安装。供应商应采取安全措施，确保施工安全。加强施工安全管理，严格操作规程，项目在安装、调试、运维过程中一切安全责任由中标供应商承担。
2.质保期限（自交货并验收合格之日起计）：两年，原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期。保修期外为终身维护，设备故障维修只收取零配件费用，免收人工等其他费用。
本项目所提供的商品必须为原厂正品，提供产品合格证，必须能通过原厂服务电话或厂家服务站查询真伪。设备到货后，采购人将对照招标文件和供应商的投标文件，对设备、授权、证明文件进行核验。如发现设备、授权、证明文件与招标文件、投标文件不一致，采购人取消其中标供应商资格，由此给采购人造成的一切损失，中标供应商应承担全部赔偿。
3.在质量保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质量保修期内，供应商在接到用户单位电话通知后，须在6小时内到场，一般质量问题在8小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。如12 小时内不能排除故障的和需更换货物或送修,必须在24小时内提供备用货物,并在3个工作日内负责维修完毕。供应商超时或未在规定的时间内及时响应和处理故障，扣款2000元/次。  
4.培训要求
（1）中标供应商提供免费培训管理技术人员的服务。
（2）培训方式为现场培训和原厂培训。现场培训指在设备的安装调试、故障处理过程中，对使用单位技术人员进行实际的操作和故障处理培训。整套设备安装、调试完成后，中标供应商应安排厂家技术人员对使用单位技术人员进行集中原厂培训。
（3）培训内容包括正常使用和一般故障排除，并提供完整的培训资料、培训计划等文档。
5.如果中标供应商不能履行售后服务承诺，将禁止该单位参加采购单位以后的相关招标活动。
六、项目验收
中标供应商提供的产品应由启东市市场监督管理局组织抽样检验，并取得合格的检测报告或有效的证明文件后方可安装，安装、调试完毕后，由中标供应商向采购单位提出书面验收申请，采购单位在收到中标供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据招标文件和供应商投标文件对供应商所供货物及相关产品合格证等进行验收。如验收时发现所供货物的数量、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，采购单位将向中标供应商签发整改通知书。中标供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。
启东市市场监督管理局对没有具体执行标准或者以现有设备条件无法进行检测鉴定的情况下，采购人可以委托第三方检测机构进行鉴定，产品质量鉴定结果不合格的，中标供应商承担检测费用，采购人有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，并要求中标供应商支付因此造成的所有损失。破拆部件由中标供应商负责补齐且采购人不支付任何补偿费用。
七、采购标的的其他技术、服务等要求
（一）政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四部分 开标和评标”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（二）本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。
品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。
8、 本项目采购标的中的核心产品、主要标的：一标段：负80度超低温保存箱；二标段 ：酶标仪。
9、 报价要求
供应商的总报价为本项目服务期内所包含的一切费用，报价采用全费用综合单价报价方式，单价不予调整，数量按实结算。综合单价包括（但不限于）全部货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、优化设计、安装技术指导、调试、运行、技术服务支持、保修期内维保服务、配合费、利润、税金、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及供应商认为需要的其他费用等。招标文件中所有内容涉及的费用，按常规应当包括的其它费用，投标时一次包定,结算时不再另行追加。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。
十、付款方式
全部货物运送至采购人指定地点并安装调试完毕付合同价的60%，经启东市市场监督管理局或第三方抽检合格，并经业主组织初步核验合格后付至合同价的80%；终验合格交付使用且无故障运行三个月后付至合同价的95%；余款在项目终验合格且服务期满后一个月内一次性付清。（备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金）
十一、履约保证金
1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃中标资格。
2.中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。
4.若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
十二、本项目（不接受）进口产品投标
十三、合同条款
甲方：（买方） 启东复旦医学创新研究院  
乙方：（卖方）                       
依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，对启东复旦医学创新研究院实验楼（转化孵育中心、概念验证中心）实验室平台建设设备采购（    标段）进行 公开招标 采购，经过评委的严格审核评定，确定  （乙方）  为本次中标供应商。甲方、乙方同意按照下面条款和条件签署本合同。
一、货物供应明细：详见附件。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：      （￥      元）人民币。
2.2本合同金额为本项目服务期内所包含的一切费用，报价采用全费用综合单价报价方式，单价不予调整，数量按实结算。综合单价包括（但不限于）全部货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、优化设计、安装技术指导、调试、运行、技术服务支持、保修期内维保服务、配合费、利润、税金、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及乙方认为需要的其他费用等。招标文件中所有内容涉及的费用，按常规应当包括的其它费用，投标时一次包定,结算时不再另行追加。请乙方充分考虑各种因素。
三、技术资料
3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、转包
6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。
七、质保期
7.1 质保期（自交货验收合格之日起计）：    年 （以投标承诺为准）
八、交货期、交货方式及交货地点
8.1 供货周期：签订合同后，接到甲方签发设备进场通知后30日历天内设备进场，并办理完成设备开箱验收等手续。如因乙方原因延期的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚2000元。
8.2交货方式：送货上门
8.3交货、安装地点：乙方应按照甲方的要求将货物运至甲方指定地点，确保正常使用。（具体放置位置由甲方指定地点）
九、货款支付
9.1付款方式：全部货物运送至甲方指定地点并安装调试完毕付合同价的60%，经启东市市场监督管理局或第三方抽检合格，并经业主组织初步核验合格后付至合同价的80%；终验合格交付使用且无故障运行三个月后付至合同价的95%；余款在项目终验合格且服务期满后一个月内一次性付清。
十、税费
10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
11.1质量要求:产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求（供货时需提供相关产品合格证）。
11.2所有货物进场前均须提供产品合格证书、检测报告或有效的证明文件后方可安装。乙方应采取安全措施，确保施工安全。加强施工安全管理，严格操作规程，项目在安装、调试、运维过程中一切安全责任由乙方承担。
11.3质保期限（自交货并验收合格之日起计）：    年（以投标承诺为准），原厂质保期高于乙方承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期。保修期外为终身维护，设备故障维修只收取零配件费用，免收人工等其他费用。
本项目所提供的商品必须为原厂正品，提供产品合格证，必须能通过原厂服务电话或厂家服务站查询真伪。设备到货后，甲方将对照招标文件和乙方的投标文件，对设备、授权、证明文件进行核验。如发现设备、授权、证明文件与招标文件、投标文件不一致，甲方取消其中标供应商资格，由此给甲方造成的一切损失，乙方应承担全部赔偿。
11.4在质量保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，乙方无条件给予全套更新或退货。在免费质量保修期内，乙方在接到用户单位电话通知后，须在6小时内到场，一般质量问题在8小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。如12小时内不能排除故障的和需更换货物或送修,必须在24小时内提供备用货物,并在3个工作日内负责维修完毕。乙方超时或未在规定的时间内及时响应和处理故障，扣款2000元/次。
11.5培训要求
（1）乙方提供免费培训管理技术人员的服务。
（2）培训方式为现场培训和原厂培训。现场培训指在设备的安装调试、故障处理过程中，对使用单位技术人员进行实际的操作和故障处理培训。整套设备安装、调试完成后，乙方应安排厂家技术人员对使用单位技术人员进行集中原厂培训。
（3）培训内容包括正常使用和一般故障排除，并提供完整的培训资料、培训计划等文档。
11.6如果乙方不能履行售后服务承诺，将禁止该单位参加甲方以后的相关招标活动。
11.7乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：                                                     
⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。                           
⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。                               
⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
11.8 乙方提供的货物及服务必须按照甲方要求接入研究院管理系统或其他数据接入及提取系统，上述接入费用由乙方承担。如乙方未能按上述需求免费接入对应系统，则视为乙方违约，由甲方自行接入，甲方有权将上述接入产生费用从货款中扣除。
11.9 乙方投标前须自行勘察现场，如设备安装运行需涉及基建、暖通等前期改造，则相关一切费用均有乙方自行承担，并包含在合同价中，甲方不再另外支付。如因基建、暖通等改造导致工期延误，则视为乙方违约，相关违约责任由乙方承担，甲方有权扣除合同金额的10%作为合同违约金。
十二、货物验收
12.1乙方提供的产品应由启东市市场监督管理局组织抽样检验，并取得合格的检测报告或有效的证明文件后方可安装，安装、调试完毕后，由乙方向甲方提出书面验收申请，甲方在收到乙方提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据招标文件和乙方投标文件对乙方所供货物及相关产品合格证等进行验收。如验收时发现所供货物的数量、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，甲方将向乙方签发整改通知书。乙方在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，甲方将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。
12.2启东市市场监督管理局对没有具体执行标准或者以现有设备条件无法进行检测鉴定的情况下，甲方可以委托第三方检测机构进行鉴定，产品质量鉴定结果不合格的，乙方承担检测费用，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，并要求乙方支付因此造成的所有损失。破拆部件由乙方负责补齐且甲方不支付任何补偿费用。
十三、货物包装、发运及运输
13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
13.4 货物在验收合格交付甲方前所发生的所有风险由乙方承担。
十四、违约责任
14.1乙方货物逾期交付的，乙方应按每推迟一天加罚2000元，向甲方支付违约金外，并扣除全部履约保证金。
14.2乙方货物逾期交付超过30个日历天的，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金。
14.3违约金的支付
①违约金从履约保证金中扣除；
②违约金超过履约保证金部分由应付货款中扣除；
③违约金超过应付货款的差额部分，乙方须支付差额部分，乙方拒绝支付的，甲方可向法院起诉要求乙方支付。
14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，且视为乙方逾期交货，若因此产生的违约责任按照14.1条款执行。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，甲方有权选择终止合同或继续履行合同。
十六、解决争议的方法
双方在执行合同中所发生的一切争议，可通过协商解决，并签订补充协议。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十七、履约保证金
17.1本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%（      元），乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。
17.2乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。
17.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
十八、其他
18.1 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书及补充协议均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
18.2 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
18.3 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
十九、合同生效
19.1 本合同由双方法定代表人签字并加盖公章（同时应加盖骑缝章）后生效，合同一式八份（双方各执肆份）。
19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：                
地址：                              地址：
法定代表人：                        法定代表人：             
委托代理人：                        委托代理人：            
联系电话：                          联系电话：              
开户银行：                          开户银行：
银行账号：                          银行账号：

第四部分  开标和评标
一、开标
不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。
二、评标流程和评标标准
采用综合评分法，总分值为100分。
首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。
评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查
请投标人在“苏采云”系统电子投标(响应)文件格式中的资格条件部分上传对应的材料，投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查
请投标人在“苏采云”系统电子投标(响应)文件格式中的符合条件部分上传对应的材料，未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。
（三）商务技术部分：40分
评标委员会对各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
下列序号（3–4）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品（如有））中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。
	序号
	项目
	分值
	评分标准

	1
	技术
要求
	24
	一标段：投标人所投产品技术参数须完全满足招标文件参数要求得24分，其中加“★”部分为重点条款要求，每有一项不满足的扣1.8分；其它技术参数每有一项不满足扣0.1分，扣完为止。
二标段：投标人所投产品技术参数须完全满足招标文件参数要求得24分，其中加“★”部分为重点条款要求，每有一项不满足的扣1.2分；其它技术参数每有一项不满足扣0.1分，扣完为止。
注：
（1）本项目中加“★”部分的参数须提供证明材料,未按要求提供资料或资料无法支持参数内容，视为不得分；
（2）其它不加“★”的技术参数采用技术部分正负偏离表（格式见招标文件附件）：填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示；不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。
（3）技术参数中每一条的要求为一项；技术参数中要求提供证明材料的需在投标文件中注明对应页码和序号，便于评委审核。

	2
	产品综合性能
	3
	根据投标人拟提供所有产品综合性能：包含但不限于设备选型、硬件配置、软件功能、制造工艺、平台技术及安全性、稳定性和操控性，结合投标文件提供的佐证材料等进行综合评审。
①产品性能科学先进、质量可靠安全、制造工艺精制、产品成熟、耐久性强、具有安全性、稳定性和操控性得3分；
②产品性能齐全、质量良好、制造工艺有欠缺、耐久性一般，有一定的安全性、稳定性和操控性得2分；
③产品性能、质量一般、制造工艺粗糙，耐久性、安全性、稳定性和操控性差的得1分；
④未提供不得分。

	3
	实施方案
	2
	投标人针对本项目提供实施方案，包括包装运输方案、进度计划、安装调试流程、安装调试技术重难点、安装调试人员安排。
①包装运输方案完整合理，进度计划安排恰当能充分考虑现场因素，安装调试流程完善、技术重难点分析精确、人员安排得当的，能够有效的实施得2分。
②包装运输方案、进度计划、安装调试流程、安装调试技术重难点、安装调试人员安排的内容有涉及但不完整，可以实施的得1分。
③包装运输方案、进度计划、安装调试流程、安装调试技术重难点、安装调试人员安排的内容有缺失，实施有一定的难度，得0.5分；
④未提供的不得分。

	4
	培训方案
	2
	投标人针对本项目提供培训方案，包括培训内容、培训人员安排、培训周期、培训验收。
①方案详细、响应及时、服务体系完整，人员配备充分齐全、合理安排培训时间和地点,培训质量能得到充分的保证，紧急故障能够提前预防突发事件发生，能对此进行有效的应对处理，切实可行的得2分；
②方案详细、响应虽有滞后服务体系尚算完整，能基本确保业务稳定运行，人员安排得当、培训质量有保障的，对紧急故障有解决措施但有缺项，实施起来一般的得1分；
③方案笼统、响应滞后，人员安排不合理、培训质量无法保证的，服务体系虽完整，但缺乏有效保障业务稳定运行的措施的得0.5分；
④未提供不得分。

	5
	售后服务方案
	3
	投标人针对本项目提供售后服务方案，包括售后服务内容、售后服务人员安排、售后服务响应、巡检制度、备品备件。
①方案详细完整、响应及时、人员安排齐全、服务体系完整、措施可靠，有健全的巡检制度、备品备件齐全，切实可行的得3分；
②方案合理、响应虽有滞后服务体系尚算完整，人员安排合理，能确保业务稳定运行，有充分的备品备件，得2分；
③方案笼统、响应滞后，服务体系虽完整，但缺乏有效保障业务稳定运行的措施，备品备件不充分得1分；未提供不得分。

	
	质保期
	2
	本次采购设备整体质保期要求为2年，投标人承诺在此基础上增加1年得1分，最多得2分。（提供承诺函加盖公章，格式自拟）

	6
	业绩
	3
	投标人（或制造商）具有近三年以来（投标截止日前推三年，以合同签订时间为准）完成的，与本项目类似（每份业绩至少包含核心产品）的业绩，有一份得1.5分，满分3分。
注：提供合同（须提供合同双方签署页及合同签署双方的完整信息）。

	7
	节能
环保
	1
	1.投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.2分，最多得0.4分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.2分，最多得0.4分。
3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加0.2分（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料，否则不得分。


备注：所涉及的相关证明材料均需上传原件的扫描件加盖投标人公章。如发现有弄虚作假的，作无效标处理，并报相关主管部门记不良行为一次；中标后，采购人有权对中标供应商提供的相关证明材料进行原件核实，发现有弄虚作假的，则取消其中标资格。
（四）价格部分：60分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
（五）政府采购政策功能落实
1.非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，执行以下价格评审优惠的扶持政策。
（1）小微型企业价格扣除：
①对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
②供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
（2）残疾人福利单位价格扣除：
①对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（3）监狱和戒毒企业价格扣除
①对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行上述价格评审优惠的扶持政策。
3.采购本国产品的支持政策
3.1 当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第五部分 投标文件格式”的“附件8 分项报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.3 对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
3.4供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
3.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
[bookmark: _Hlk220575971]3.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
4.对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。本项目共四个标段，投标人可同时参与全部标段投标，但不得兼中。评标按一、二、三、四标段顺序依次开展，若投标人在前一标段被确定为第一中标候选人，则不再参与后续标段的中标候选人推荐。
若前一个标段因质疑、投诉等原因发生中标结果变更、取消的，不影响后续标段已完成的中标候选人推荐结果。
（六）中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，评标合计得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。
本项目（每标段）选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
（七）公告中标结果
自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。
（八）发放中标通知书
公告中标结果的同时，交易中心向中标供应商发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。
签订合同时请中标供应商提供一正一副纸质版投标文件至采购人处。

第五部分  投标文件格式
1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；
2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；
3.法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书（格式见附件2）；非法定代表人参加投标的提供法定代表人授权委托书原件（格式见附件3）；
4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；
5.投标函（格式见附件5）；
6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）、技术部分正负偏离表（格式见附件7）；
填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。
7.开标一览表[格式见“苏采云”系统内电子投标（响应）文件中表式]；
8.分项报价明细表（格式见附件8）；
9.中小企业声明函（格式见附件9）；
10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；
11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）；
12.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠）


附件1
投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                                          （项目名称）（项目编号：                      ）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


 承诺人名称（加盖公章）：                   
    
                                日期：        年    月    日
附件2
法定代表人身份证明
        先生/女士，身份证号码：                        ，现任我单位        职务，为我单位法定代表人，特此证明。
本证明用于参加                                 （项目名称） （项目编号：                    ）投标活动。



单位名称（加盖公章）：                 
日 期：         年     月     日

附：法定代表人的身份证复印件加盖单位公章
     













附件3
法定代表人授权委托书
本人           （姓名）系           （授权单位名称）的法定代表人，现委托           （姓名）（身份证号                                 ，联系电话            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与                       （项目名称）（项目编号：                    ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于         年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人（被授权人）签字：                                
授权单位名称（加盖公章）：                                
授权单位法定代表人（签字或盖章）：                  

日期：         年     月     日

附：代理人（被授权人）身份证复印件加盖单位公章










附件4
供应商信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商名称（加盖公章）：                
时间：       年     月     日
附件5
投标函
致：                   （采购人名称）
根据贵方项目编号为                   的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本次投标有关的正式通讯地址为：
地          址：                  
邮          编：                  
电          话：                  
电  子  邮  箱：                  

投标人名称（加盖公章）：                  

日          期：       年   月    日
附件6
商务部分正负偏离表
项目编号：                
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于商务部分等详细描述和说明的替代。
2.如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。
3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。



投标人名称（加盖公章）：                  
日期：       年   月    日







附件7
技术部分正负偏离表
项目编号：                    
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于技术部分等详细描述和说明的替代。
2. 如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。
3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。




投标人名称（加盖公章）：                  
日期：       年   月    日




附件8
一标段分项报价明细表（货物类）
项目编号：                      
投标人名称（加盖公章）：                              年  月  日
	设备
	序号
	仪器名称
	设备参数
	品牌
	生产厂家名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	低温与离心设备
	1
	2-8度医用冷藏箱
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	
	2
	负80度超低温保存箱
	
	
	
	台
	5
	
	
	

	
	3
	负40度超低温保存箱
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	4
	2~8℃/-10~-26℃医用冷藏箱
	
	
	
	台
	8
	
	
	

	
	5
	负20度冰柜
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	6
	负150度超低温保存箱
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	7
	液氮罐
	
	
	
	个
	4
	
	
	

	
	8
	冷冻台式高速离心机
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	
	9
	低温高速离心机
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	10
	立式超大容量低速冷冻离心机
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	基础培养设备
	11
	生物安全柜
	
	
	
	台
	10
	
	
	

	
	12
	二氧化碳培养箱
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	
	13
	微生物振荡培养箱
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	
	14
	生化培养箱
	
	
	
	台
	5
	
	
	

	
	15
	厌氧培养箱
	
	
	
	台
	2
	
	
	

	危化品存放设备
	16
	冷藏冷冻防爆冰箱（2-8℃/-10--40℃）
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	17
	4度防爆冰箱
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	18
	危险品安全柜（防火/防爆柜）
	
	
	
	台
	2
	
	
	

	分析实验设备
	19
	干热烘箱
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	20
	桌面数显磁力加热搅拌器
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	
	21
	搅拌式均质机
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	22
	涡旋振荡器
	
	
	
	台
	7
	
	
	

	
	23
	水平摇床
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	
	24
	金属浴
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	25
	水浴锅
	
	
	
	台
	2
	
	
	

	
	26
	超声波清洗仪
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	
	27
	紫外分光光度计
	
	
	
	台
	3
	
	
	

	
	28
	分析天平（10mg）
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	
	29
	电子分析天平(1mg)
	
	
	
	台
	3
	
	
	

	
	30
	天平(0.01g )
	
	
	
	台
	2
	
	
	

	
	31
	真空旋转蒸发仪
	
	
	
	套
	2
	
	
	

	
	32
	垂直电泳套装
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	
	33
	水平电泳套装
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	
	34
	基因扩增仪
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	
	35
	通风橱
	
	
	
	台
	2
	
	
	

	
	36
	2.5 μL单道移液器
	
	
	
	支
	5
	
	
	

	
	37
	5 μL单道移液器
	
	
	
	支
	5
	
	
	

	
	38
	10 μL单道移液器
	
	
	
	支
	5
	
	
	

	
	39
	100 μL单道移液器
	
	
	
	支
	5
	
	
	

	
	40
	200 μL单道移液器
	
	
	
	支
	5
	
	
	

	
	41
	1000 μL单道移液器
	
	
	
	支
	5
	
	
	

	
	42
	10 μL多道移液器
	
	
	
	支
	5
	
	
	

	
	43
	200 μL多道移液器
	
	
	
	支
	5
	
	
	

	
	44
	5mL单道移液器
	
	
	
	支
	5
	
	
	

	
	45
	高精密pH计
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	
	46
	大容量电动移液器
	
	
	
	支
	5
	
	
	

	
	47
	150 L容量制冰机
	
	
	
	台
	2
	
	
	

	动物饲养与实验配套设备
	48
	小动物呼吸机
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	49
	小动物解剖台
	
	
	
	台
	2
	
	
	

	
	50
	异氟烷动物麻醉机
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	51
	IVC系统
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	
	52
	升降式换笼站
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	53
	不锈钢工作车
（双层）
	
	
	
	台
	3
	
	
	

	
	54
	二氧化碳安乐死箱
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	55
	尾静脉注射固定器
	
	
	
	台
	2
	
	
	

	
	56
	动物垫料负压处置柜
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	样本管理设备
	57
	标签打印机
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	58
	组织研磨仪
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	59
	手持式组织研磨器
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	合计
	人民币（大写）： 
	（小写）：¥

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


注：1.投标人必须按实填写分项报价明细表中的各项内容，且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等，请各投标人务必按照以上要求填报。
2.主要标的信息将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

二标段分项报价明细表（货物类）
项目编号：                      
投标人名称（加盖公章）：                              年  月  日
	设备
	序号
	仪器名称
	设备参数
	品牌
	生产厂家名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	创新药物合成与检测（小试）设备
	1
	智能型快速纯化系统（快速液相制备色谱系统）
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	2
	低温反应器
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	3
	单模微波反应器
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	4
	化学发光分析仪
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	5
	核酸提取仪（96孔）
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	6
	半制备液相色谱仪
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	7
	多肽合成仪
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	发酵与纳米合成
	8
	工艺开发医药级5+10L发酵罐
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	
	9
	智能纳米颗粒合成仪(LNP合成)
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	10
	20 L切向流超滤系统
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	
	11
	低温高压纳米微射流均质机15 L/H
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	12
	大流量蠕动泵
	
	
	
	台
	2
	
	
	

	中试辅助设备
	13
	冰点渗透压检测仪
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	14
	冻干显微镜
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	15
	中试用高压均质机
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	16
	完整性测试仪
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	17
	深层过滤夹具
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	细胞检测实验设备
	18
	细胞计数仪
	
	
	
	台
	3
	
	
	

	
	19
	倒置荧光显微镜
	
	
	
	台
	2
	
	
	

	
	20
	实时智能活细胞成像分析仪
	
	
	
	台
	2
	
	
	

	
	21
	高通量智能细胞分析仪
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	22
	正置显微镜
	
	
	
	台
	2
	
	
	

	
	23
	倒置显微镜
	
	
	
	台
	2
	
	
	

	分子基因检测实验设备
	24
	qPCR仪
	
	
	
	台
	2
	
	
	

	
	25
	酶标仪
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	26
	凝胶成像系统
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	
	27
	全能型转印系统
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	
	28
	超微量分光光度计
	
	
	
	台
	2
	
	
	

	合计
	人民币（大写）： 
	（小写）：¥

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


注：1.投标人必须按实填写分项报价明细表中的各项内容，且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等，请各投标人务必按照以上要求填报。
2.主要标的信息将随中标（中标）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。




附件9
中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），              项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：       年   月    日
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。





























附件10
残疾人福利性单位声明函（采购包号：**）（货物类项目）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），            项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
                供应商全称（加盖CA电子公章）：
                 日  期：       年   月    日
附件11
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。




注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2.中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。












附件12  
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
日期：       年   月    日
         
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
附件13
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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