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一、装备清单汇总
	序号
	装备名称
	申购数量
	预算单价（元）
	预算总价（元）
	检定/校准要求

	1
	全站仪
	1
	35,000.00
	35,000.00
	校准

	2
	定位仪（RTK测量仪）
	1
	40,000.00
	40,000.00
	校准

	3
	水准仪
	1
	30,000.00
	30,000.00
	校准

	4
	接地电阻测试仪（防爆型）
	1
	5,000.00
	5,000.00
	校准

	5
	静电电阻测量仪
	1
	7,000.00
	7,000.00
	校准

	6
	分光光度计（紫外可见型）
	2
	40,000.00
	80,000.00
	检定

	7
	埋地管道泄漏检测仪
	1
	110,000.00
	110,000.00
	/

	8
	埋地管道防腐层探测检漏仪
	2
	150,000.00
	300,000.00
	/

	9
	埋地管道探测定位装置（探地雷达）
	2
	130,000.00
	260,000.00
	/

	10
	底板漏磁检测系统（底板扫描器）（核心产品）
	2
	490,000.00
	980,000.00
	/

	11
	底板漏磁检测系统
	1
	300,000.00
	300,000.00
	/

	12
	杂散电流检测仪（杂散电流数据记录仪+参比电极）
	2
	70,000.00
	140,000.00
	校准

	13
	土壤电阻率测试仪
	1
	6,000.00
	6,000.00
	/

	14
	土壤腐蚀速度测量仪
	1
	60,000.00
	60,000.00
	/

	15
	直流电压梯度检测系统和密间隔管地电位检测仪
	1
	260,000.00
	260,000.00
	/

	16
	转向参数测试仪
	1
	13,000.00
	13,000.00
	校准

	17
	涡流检测仪（远场涡流）
	1
	250,000.00
	250,000.00
	/

	合计
	
	22
	
	2,876,000.00
	


二、装备采购技术参数明细
1. 全站仪
	装备名称
	全站仪

	申购数量
	1

	预算单价（元）
	35,000.00

	预算总价（元）
	35,000.00

	功能要求
	★1.角度测量：测量水平角、竖直角，绝对编码度盘，支持盘左、盘右观测；可设置水平度盘置零、方位角锁定；
★2.距离测量：棱镜测距：斜距、平距、高差测量；支持多次平均测距、单次测距、连续跟踪测距；
★3.三维坐标测量：输入测站坐标、仪器高、棱镜高、后视定向，直接输出测点 X、Y、H 三维坐标；
4.坐标放样：输入设计坐标，指引角度、距离完成点位放样；支持极坐标放样；
5.角度/距离放样：按给定角度、距离测设点位；
6.导线测量：支持方向观测，记录测回数据；
7.双轴自动补偿器：补偿纵轴、横轴倾斜误差；补偿范围≥±6′；补偿失效提示报警，超出范围禁止测量；
8.支持视准轴误差、指标差自动校正；可现场进行 2C 差、指标差检验
9.内置存储器，可存储大量测点数据；数据包含点号、编码、坐标、角度距离原始观测值；数据无线传输。

	技术参数
	1.角度测量，测角方式绝对编码度盘，对径读数；测角精度不低于1″最小显示读数0.1″/1″可选，测角模式盘左、盘右观测；水平置零、角度锁定；
▲2.距离测量，单棱镜测程≥4000m，测距精度不低于±(1mm+1ppm·D)；免棱镜测程不低于1000米；测距模式精测、粗测、跟踪测距；
3.双轴自动补偿器（横轴 + 纵轴），补偿器补偿范围不低于6′；补偿分辨率1″；超范围报警提示；
4.内置广角相机；
▲5.具备激光对中；内置全套工程测量程序；
6.内置存储器≥50000点，支持双向数据上传下载，数据无线传输。

	验收标准
	设备及附件是否完好、齐全；测角精度和测距精度是否满足要求。
SY/T 5921-2024《立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规范》

	配置清单
	1.全站仪测量主机；2.可充电锂电池；3.充电器；4.棱镜组+基座；
5.望远镜物镜盖、遮光罩；6.对中杆；7.三脚架；8.反射片；
9.仪器便携防护箱；10.数据传输配件。

	出厂资料
	1.使用说明书；2.产品合格证；3.保修卡；4.校准证书。

	质保期
	质保2年（可选择延保服务）。

	其他要求
	



2. 定位仪（RTK测量仪）
	装备名称
	定位仪（RTK测量仪）

	申购数量
	1

	预算单价（元）
	40,000.00

	预算总价（元）
	40,000.00

	功能要求
	1.多系统多频接收：支持北斗（BDS）、GPS、GLONASS、Galileo 多卫星系统；多频载波相位接收，通道数≥140 通道，可同时跟踪全部可见卫星北斗卫星导；
▲2.多种定位模式RTK 实时动态定位（单基站 RTK、网络 CORS）；PPK 事后动态解算；静态/快速静态测量；DGPS 差分定位、单点定位；
▲3.定向功能：主机内置惯导/天线定向，支持对中杆倾斜测量，无需严格对中整平，倾斜补偿范围≥30°，补偿后仍保持厘米级精度；
4.内置 UHF 电台：收发一体化，支持流动站/基准站互换；支持多种电台协议；电台作业距离开阔环境≥5km；
5.原始观测数据存储：接收机本地存储 GNSS 原始载波、伪距观测值；1Hz 采样至少存储 24h原始观测数据；RTK 定位结果至少存储 72h（1Hz）；断电不丢失已存数据；
6.坐标转换：支持 WGS84、CGCS2000、北京 54、西安 80、地方独立坐标系；支持三参数、四参数、七参数、高程拟合；支持3°/6°高斯投影计算。

	技术参数
	▲1.水平精度不低于±(8+1*10-6*D)mm；
▲2.垂直精度不低于±(15+1*10-6*D)mm；
3.激光雷达测距：≥40m（10% 反射率），≥70m（ 80% 反射率）；
4.支持SFix测量，在无 GNSS 信号区域（活动半径 20m 内），SFix 测量结果相对于进入遮挡区前最后有效 RTK 固定解的偏差 ≤5cm；
5.倾斜测量补偿范围0~30°，倾斜状态保持厘米级RTK精度，无需严格对中整平。

	验收标准
	设备及附件是否齐全、完好；水平、垂直精度是否满足要求，激光雷达测距距离是否满足要求，是否能够实现无卫星信号测量；是否实现定位数据与检测数据同步。
CH/T 2009-2010《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》

	配置清单
	1.GNSS接收机主机；2.主机内置锂电池；3.充电器；4.数据传输线；
5.UHF电台棒状天线；6.手簿；7.伸缩对中杆；8.测高片/高度量尺；
9.仪器防护箱；10.手簿电池+手簿充电器+手簿数据线。

	出厂资料
	1.使用说明书；2.产品合格证；3.保修卡；4.检定证书。

	质保期
	质保2年（可选择延保服务）。

	其他要求
	



3. 水准仪
	装备名称
	水准仪

	申购数量
	1

	预算单价（元）
	30,000.00

	预算总价（元）
	30,000.00

	功能要求
	★1.提供水平视准线，仪器整平后望远镜视准轴应处于水平状态；
▲2.瞄准与读数功能，望远镜可清晰照准水准尺；十字丝分划板成像清晰，消除视差；电子水准仪可识别条码尺，自动输出读数、高差；
▲3.水平转动功能，望远镜绕竖轴 360° 平滑旋转，无卡滞；制动、微动机构可靠，制动后望远镜稳固，微动螺旋微调平稳；
4.望远镜成像清晰，无重影、畸变；目镜、物镜调焦全程运行顺滑，调焦运行误差满足对应等级限值；
5.具备视距测量能力：视距乘常数 100，视距误差符合等级指标；
6.十字丝横丝水平，横丝与竖轴垂直度不大于 3′；
7.自动读取条码水准尺，自动计算高差；可存储观测数据，支持数据导出；按键灵敏可靠，显示屏显示清晰；
8.具备 i 角检测、仪器自检功能；可设置限差，完成测站检核提示；
9.测距功能正常，视距测量误差满足标准；抗电磁干扰，磁场环境下磁致误差达标。

	技术参数
	▲1.测量精度≤0.3mm；
2.i角允许误差（电子）≤15″；
3.磁致误差（电子/自动安平）：满足检定规程限值，避免磁场干扰；
4.内置广角相机；
5.望远镜光学参数放大倍数≥32×；
6.高程最小显示：0.1mm；距离最小显示：1mm/10mm可设置；
7.测量模式：BF、BFFB、BBFF 等水准线路模式、中间点、放样测量；
8.数据存储：内置存储器，支持 USB/SD 卡/蓝牙数据导出；可设置测站限差提示；
9.具备仪器自检、i 角自动检测功能；电池连续工作≥8h；
10.支持条码尺自动读数、数据存储导出，具备多种水准观测模式。

	验收标准
	设备及附件是否完好、齐全；测量精度和放大倍数是否满足要求；
SY/T 5921-2024《立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规范》

	配置清单
	1.水准仪主机；2.三脚架；3.水准标尺；4.镜头盖；5.校正工具；
6.主机充电电池；7.充电器；8.数据传输线；9.仪器硬质防护箱。

	出厂资料
	1.使用说明书；2.产品合格证；3.保修卡；4.校准证书。

	质保期
	质保2年（可选择延保服务）。

	其他要求
	



4. 接地电阻测试仪（防爆型）
	装备名称
	接地电阻测试仪（防爆型）

	申购数量
	1

	预算单价（元）
	5,000.00

	预算总价（元）
	5,000.00

	功能要求
	★1.能三点法测量接地电阻、回路电阻；
★2.防爆，可在易燃易爆环境中正常使用；
3.能自动存储、阅读查看测量数据；
4.带声光报警、识别指示功能。

	技术参数
	▲1.三点法测量电阻，范围覆盖0.010～1200Ω；
▲2.电阻分辨率0.001Ω；
3.带自动存储数据功能。
4.在0.010Ω～0.099Ω量程段，准确度不低于 ±(1%读数+0.01Ω)

	验收标准
	量程是否满足测量要求，是否满足防爆要求。
GB/T 21431-2015《建筑物防雷装置检测技术规范》

	配置清单
	1.防爆钳形表；2.校准环；3. 数据传输配件；4.仪表箱。

	出厂资料
	1.使用说明书；2.产品合格证；3.保修卡；
4.防爆标志；5.防爆合格证；6校准证书

	质保期
	质保2年（可选择延保服务）。

	其他要求
	



5. 静电电阻测量仪
	装备名称
	静电电阻测量仪

	申购数量
	1

	预算单价（元）
	7,000.00

	预算总价（元）
	7,000.00

	功能要求
	★1.可测量表面电阻、表面电阻率、点-点电阻、对地电阻、体积电阻；
2.可判定导电、静电耗散、绝缘材料等级；
3.自动切换测试电压，低阻值自动输出10V，高阻值自动输出100V；
4.支持标准15s定时测试；
5.可切换30s/60s/快速模式，满足高阻材料充电稳定时间要求；
6.具备良好重复性；
7.开机自检、开路/短路校验，可识别电极接触不良，避免错误读数；
8. LCD数字直读，同步显示检测数据；
9.可内存多组测量记录，可回看历史数据，导出测试报告。

	技术参数
	▲1.测量范围覆盖1kΩ～10MΩ，超量程提示；
▲2.测量精度103Ω～1010Ω：±10%；1011Ω～1012Ω：±20%；
▲3.测试电压至少包含10V、100V，可根据被测电阻自动切换；
4.电压误差≤±5%；
5.标准15s定时测试，可选30s、60s、快速测试模式；

	验收标准
	设备及配件是否完好、齐全；是否满足测量量程和测试电压要求。
GB/T 37977.23-2019、GB/T 1410-2006。

	配置清单
	1.静电电阻测量仪主机；2.测试电极；3.测试线；4.测量附件；
5.接地线/接地夹；6.充电器；7.数据传输线；8.仪器箱；
9.U盘（含上位机分析软件）；10.标准校准电阻样块。

	出厂资料
	1.使用说明书；2.产品合格证；3.保修卡；4.校准证书。

	质保期
	质保2年（可选择延保服务）。

	其他要求
	



6. 分光光度计（紫外可见型）
	装备名称
	分光光度计（紫外可见型）

	申购数量
	2

	预算单价（元）
	40,000.00

	预算总价（元）
	80,000.00

	功能要求
	▲满足常规及痕量锅炉水质样品检测（如硅、磷酸盐、铁）等项目，仪器性能满足现行国家检测标准，运行稳定、基线漂移小、重复性高。

	技术参数
	分光光度计技术参数：
★1.光学系统：双光束；
★2.波长范围：190～1100nm；
★3.波长准确度：±1.0nm；
★4.波长重复性：≤0.1nm。

	验收标准
	满足JJG 178-2007计量检定要求及CNAS实验室认可、JG 694-2025《原子吸收分光光度计检定规程》，TSG G8001锅炉介质检验规范要求。

	配置清单
	分光光度计配置清单：出厂标准配置，增配1CM、5CM、10CM石英比色皿各2只；

	出厂资料
	产品出厂合格证、出厂检测报告、中文操作手册、检定证书。

	质保期
	质保2年（可选择延保服务）。

	其他要求
	



7. 埋地管道泄漏检测仪
	装备名称
	埋地管道泄漏检测仪

	申购数量
	1

	预算单价（元）
	110,000.00

	预算总价（元）
	110,000.00

	功能要求
	★1.可识别埋地管道介质泄漏产生的微量泄漏甲烷、乙烷；
▲2.支持PPM、%VOL、%LEL多量程检测，具备自动量程切换；
▲3.可对泄漏大小做相对等级评估，区分微漏、中漏、大漏；
4.实时显示测量数值、信号波形/频谱、滤波参数、电池电量、报警状态；
5.按键操作，支持滤波频率调节、增益调节，可保存自定义参数；
6.声光+振动多重报警，泄漏达到设定阈值自动报警，可自定义报警阈值
7.支持一键存储测点数据，单条可包含：测点编号、距离、信号强度、GPS 经纬度。

	技术参数
	★1.可检测气体：甲烷、乙烷；
▲2.测量量程①微量检漏：0～10000ppm；②爆炸下限：0~100% LEL；③体积浓度：0~100% VOL；
▲3.灵敏度ppm档：1ppm；% LEL 档：1% LEL；% VOL 档：0.1% VOL；
▲4.精度≤±5%FS；低浓度微漏检测响应灵敏；
▲5.响应时间T90≤10s；泵快速吸气，埋地微漏快速捕捉；
6.报警方式：声光振动三重报警；浓度超标蜂鸣+灯光闪烁+机身振动；报警阈值可自定义设置；
7.采样探杆：可伸缩探杆，长度≥1000mm；地面打孔探杆，用于埋地管道地表取样；配防尘过滤芯，防止泥土水汽进入传感器；
8.数据存储：本机存储≥1000 组检测记录，记录包含：浓度数值、检测时间、GPS 位置。

	验收标准
	设备及附件是否完好、齐全，是否满足检测要求；
CJJ/T215-2014 城镇燃气管网泄漏检测技术规程

	配置清单
	1.检测仪主机；2.伸缩采样探杆；3.吸气探头；4.探杆过滤滤芯组件；
5.气体采样软管；6.充电器；7.数据传输线；8.仪器箱。

	出厂资料
	1.使用说明书；2.产品合格证；3.保修卡；4.校准证书。

	质保期
	质保2年（可选择延保服务）。

	其他要求
	



8. 埋地管道防腐层探测检漏仪
	装备名称
	埋地管道防腐层探测检漏仪

	申购数量
	2

	预算单价（元）
	150,000.00

	预算总价（元）
	300,000.00

	功能要求
	★1.精准识别埋地金属管道的平面位置、整体走向、管道埋设深度；
▲2.可检测防腐层针孔、裂纹、破损、金属裸露等贯穿性缺陷；
3.可区分防腐层真实破损与金属搭接干扰，实现破损点平面定位；
4.通过信号幅值、电流泄漏量，定量估算破损点的面积大小，辅助判断缺陷严重等级；
5.沿管线测量信号电流衰减规律，计算管段防腐层的绝缘电阻；
6.内置大容量可充电电源，满足单日连续野外作业；
7.可存储各检测点位的位置、埋深、信号值、绝缘电阻等全量数据；
8.支持导出回溯，满足检测报告编制与质量溯源要求

	技术参数
	▲1 探测深度≥5m；
▲2.测量误差≤实际埋深的7.5%；
3.识别最小直径不小于0.5mm的防腐层漏点；
4.破损点的平面定位误差不大于±0.5m；
5.管段防腐层的绝缘电阻测量误差不超过±5%；
6.输出电流范围：0-3A（有效值）

	验收标准
	设备及配件是否完好、齐全；探测深度和测量误差是否满足要求；
是否具备无线蓝牙传输功能。
GB/T 19285-2026《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》

	配置清单
	1.发射机；2.接收机；3.A字架；4.蓝牙数据手簿；5.连接线；
6.充电器；7.数据传输线；8.接地棒；9.设备箱；
10.U盘（含上位机数据处理软件）。

	出厂资料
	1.使用说明书；2.产品合格证；3.保修卡；4.校准证书。

	质保期
	质保2年（可选择延保服务）。

	其他要求
	



9. 埋地管道探测定位装置（探地雷达）
	装备名称
	埋地管道探测定位装置（探地雷达）

	申购数量
	2

	预算单价（元）
	130,000.00

	预算总价（元）
	260,000.00

	功能要求
	★1.全材质管道识别定位，可识别金属管道、PE/PVC 塑料管道、混凝土、陶瓷等非金属埋地管道，无需管线接触、无需示踪线，实现非开挖探测；
▲2.获取管道平面位置、走向、埋深；可识别弯头、三通、支管、管沟边界、管周空洞、回填疏松等异常反射体；可区分金属与非金属管道反射波形特征，识别双曲线异常，支持现场实时剖面成像；
3.深度与坐标测量功能，支持现场输入/标定介质相对介电常数，自动换算埋深；支持宽角法速度标定，提升深度精度；配套距离编码器，支持距离触发采集，避免人工步距误差;
4.多模式数据采集，支持连续扫描、距离触发、逐点测量三种采集模式，适配推车行走、人工推扫、网格测线探测作业；时窗范围连续可调，适配不同埋深目标；具备信号叠加降噪功能，压制现场电磁干扰；
5.配套软件（采集+后处理）功能，参数设置：时窗、采样点数、叠加次数、增益、介电常数、
采样步距；支持事件标记（管线点、拐点、异常点）；
6.现场实时显示：伪彩剖面图、灰度图、单道波形，可现场判读管线异常，实时标记异常点位；
7.整机连续工作时间≥12h；宽电压供电；适应野外工地环境；
8.输出每条测线雷达剖面图像，标记管道双曲线异常位置；输出探测管道点位成果：平面坐标、埋深、走向、异常说明；可输出测线布置图、异常统计表，满足检测报告归档要求。

	技术参数
	▲埋深探查中误差不应大于0.075h，h为管线中心埋深。双频双通道天线组合。

	验收标准
	探测深度是否满足要求，是否双频双通道天线组合
CJJ 61-2017《城市地下管线探测技术规程》

	配置清单
	主机、数据采集平板/笔记本电脑、测距轮、GPS/RTK模块、天线阵列、三脚架、仪器箱、推车/拖车、充电器、数据传输配件。

	出厂资料
	使用说明书、产品合格证、保修卡、校准证书。

	质保期
	质保2年（可选择延保服务）。

	其他要求
	



10. 底板漏磁检测系统（底板扫描器）（核心产品）
	装备名称
	底板漏磁检测系统（底板扫描器）

	申购数量
	2

	预算单价（元）
	490,000.00

	预算总价（元）
	980,000.00

	功能要求
	1、具备储罐底板漏磁快速扫描检测能力，支持数据波形实时显示、存储和回放功能；
2、具备工业级数据采集终端，高性能处理器，保证数据传输流畅性和稳定性；
3、数据采集软件和分析软件能够自动以图形方式显示检测结果，对腐蚀区域定位，采用不同颜色区分腐蚀严重程度；
4、软件能够全面检测整个罐底板，快速判断有无腐蚀和腐蚀程度，可实现实时数据采集、显示、分析和存储，支持数据导出及检测报告生成功能；
5、缺陷信号波形实时显示，具备伪缺陷剔除功能，能够判定储罐底板腐蚀的位置和大小分布情况，扫描后自动形成缺陷分布图，准确定位缺陷位置和严重程度。

	技术参数
	▲1、适用于储罐底板漏磁检测，能够满足12mm至15mm及以上底板检测需求，保证励磁检测能力；
2、驱动方式：具备电机驱动和人工驱动两种方式。电机驱动速度可调节，设备可后退行走，驱动单元可拆卸或抬起，便于人工驱动及小尺寸人孔（≤450mm）进入；
▲、整机采用工业级一体化嵌入式触控数据采集终端，满足现场长时间工作需求（配备两块电池，满足现场持续作业需求）；
4、传感器具备防撞保护结构，减少焊疤对设备的损坏；
▲5、具备伪缺陷剔除功能，根据检测信号波形显示进一步判断，减少系统的误判；
6、仪器扫描宽度满足JB/T 10765-2023标准要求；
7、供电方式：电池供电，满足储罐现场安全检测要求。

	验收标准
	满足JB/T 10765-2023《无损检测常压金属储罐漏磁检测方法》相关要求。
到货时须提供第三方计量技术机构出具的有效校准证书。

	配置清单
	1、储罐底板漏磁扫描检测仪主机
2、磁化装置及检测探头
3、储罐底板数据采集及分析软件
4、电池充电器及备用电池
5、仪器运输箱
6、移动数据处理终端

	出厂资料
	1、合格证
2、校准证书
3、使用说明书
4、装箱单
5、售后服务承诺书

	质保期
	整机质保3年，含安装调试、操作培训、售后维保

	其他要求
	



11. 底板漏磁检测系统
	装备名称
	底板漏磁检测系统

	申购数量
	1

	预算单价（元）
	300,000.00

	预算总价（元）
	300,000.00

	功能要求
	1、手持式储罐底板漏磁检测仪，可与储罐底板漏磁检测仪配合使用。主要检测因加热盘管、支柱、边缘等影响，储罐底板漏磁检测仪检测不到的区域，防止底板缺陷漏检，提高检测可靠性。
2、手持式检测仪行走直线度好，可实现缺陷数据的存储与返放。

	技术参数
	1、★整机采用工业级无风扇嵌入式触控数据采集终端，搭载双核计算核心，运行内存
≥2GB，硬盘容量≥128GB，高硬度超薄机身，无风扇被动散热，全固态无运动部件存储，数据采集通过 PC104 接口实现。
2、★磁检测系统主机可以与手持式储罐底板漏磁检测仪磁化头、卧罐漏磁检测仪磁化头和可变径管道漏磁检测仪磁化头、小接管磁化头相匹配使用。
3、★数据采集波形信号实时显示，建立波形和缺陷彩色带图对应关系，区分伪缺陷，软件采用全中文操作界面，可自动生成检测报告，并且可以按照用户要求进行定制；
4、主机通道数：32通道。
5、具有低电压报警功能。
6、20 Ah（安培小时）12V锂电池，可以保证连续工作10个小时
7、传感器阵列间距9.6mm，位移编码器每2mm启动一次数据采集
8、★传感器采用梯形聚磁结构，增加检测灵敏度，传感器盒采用防撞结构，减少焊疤对设备的损坏
9、扫描宽度≧155mm。
10、检测速度最大可以达到0.5m/s（保持匀速检测）
11、厚度范围： 4-12.5mm
12、穿透涂层：可以穿透非铁磁性材料的涂层
13、最大涂层厚度：5mm
14、灵敏度：板厚20%
15、采用撬起式结构，检测劳动强度低、能保证直线行走。

	验收标准
	满足JB/T10765-2023相关要求。

	配置清单
	手持式储罐底板漏磁检测仪主机、手持式储罐底板漏磁检测仪磁化头、手持式储罐底板漏磁检测
仪数据采集分析软件、充电器、传感器高度调节卡片、运输箱

	出厂资料
	合格证、校准证书、使用说明书

	质保期
	整机质保3年，含安装调试、操作培训、售后维保

	其他要求
	



12. 杂散电流检测仪（杂散电流数据记录仪+参比电极）
	装备名称
	杂散电流检测仪（杂散电流数据记录仪+参比电极）

	申购数量
	2

	预算单价（元）
	70,000.00

	预算总价（元）
	140,000.00

	功能要求
	1.具备数据自动存储、智能远传功能；
★2.能测量管地通断电位、交流电压和交直流电流的数值及波动值；
3.具备蓝牙连接功能，配套手机 APP 方便参数设置及数据查看；
4.具备屏幕显示设置功能，可根据现场需求设置屏幕显示内容及保持时长，方便现场查看数据，掌握现场数据采集情况；
5.内置卫星模块，自动校准检测时间、记录测点坐标，支持现场无GPS信号时采集数据。

	技术参数
	★1.多通道同步测量、采集记录管地通断电位、交流电压、交直流电流；
▲2.量程：直流电位：-30 ～ 30 V，交流电压：0 ～ 75 V（RMS），
直流电流：-230 ～ 230 mA，交流电流：0 ～ 230 mA；
▲3.精度：直流电位：0.25% ± 1 mV，直流电流：0.5% ± 900 uA,
交流电压：0.5% ±10m V（RMS），交流电流：0.5% ± 1 mA；
4.可通过PC版电脑、安卓版手机蓝牙控制仪器设置；
5.屏幕实时显示检测数据，各通道自动切换；
6.支持数据的导入、导出和查看，测量曲线查看，计算交流电流密度。

	验收标准
	内阻、精度和量程是否满足要求，是否支持自动存储、智能远传。
GB/T 19285-2026《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》
GB/T 21448-2017《埋地钢质管道阴极保护技术规范》
GB/T 50698-2011《埋地钢质管道交流干扰防护技术标准》

	配置清单
	1.多功能数据记录仪主机；2.数据记录仪设置管理、监测软件；
3.存储硬盘；4.分析电脑；5.智能远传模块；6.测试专用线缆；
7.充电器；8.数据传输线；9.仪器箱；10.参比电极；11.试片。

	出厂资料
	1.使用说明书；2.产品合格证；3.保修卡；4.校准证书。

	质保期
	整机质保2年。

	其他要求
	



13. 土壤电阻率测试仪
	装备名称
	土壤电阻率测试仪

	申购数量
	1

	预算单价（元）
	6,000.00

	预算总价（元）
	6,000.00

	功能要求
	★1.可适用于现场测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压及交流电压；
★2.可通过精密4线法、3线法和简易2线法测量接地电阻测试；
3.能存储多组数据、读取历史数据、导出报表分析功能；
4.有数值保持及智能报警提示功能。

	技术参数
	★1.测量方式支持精密四线(温纳法)、三线法测量、简易二线；
▲2.二三四线法接地电阻测量范围0.000～200.0kΩ，最低量程段分辨力达0.001Ω；
▲3.四极法土壤电阻率测量范围0.000～9000kΩm，最低量程段分辨力达0.001Ω；
▲4.接地电压不低于0.000V～600.0V，分辨力不低于0.1V；
▲5.接地电阻精度在低量程段（0.00Ω～3000Ω）不低于 ±2%rdg±3dgt，在高量程段
（3.00kΩ～30.00kΩ）不低于 ±4%rdg±3dgt。
6.土壤电阻率精度满足 ρ=2πaR，a为电极间距，R为接地电阻R的测量精度。

	验收标准
	满足功能要求及技术参数检测要求。
GB/T 19285-2026《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》
GB/T 21246-2020《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》
SY/T 0087.1-2018《钢质管道及储罐腐蚀评价标准第1部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》

	配置清单
	1.检测仪主机；2.测试线；3.充电器；4.数据传输线；5.接地针；
6.U盘（含上位机数据分析软件）；7.夹钳变流器；8.仪器箱。

	出厂资料
	1.使用说明书；2.产品合格证；3.保修卡；4.校准证书。

	质保期
	质保2年（可选择延保服务）。

	其他要求
	



14. 土壤腐蚀速度测量仪
	装备名称
	土壤腐蚀速度测量仪

	申购数量
	1

	预算单价（元）
	60,000.00

	预算总价（元）
	60,000.00

	功能要求
	1.可用于野外现场检测的便携式电化学综合测试设备；
★2.可同步完成土壤腐蚀速率、极化电阻、土壤电阻率、氧化还原电位、土壤温度 5 项参数的原位/独立测量；
3.快速评定土壤环境下金属腐蚀性、腐蚀风险，测量腐蚀速率、氧化还原电位等数据，表征土壤氧化/还原环境强弱，辅助腐蚀风险判断；
4.自动扣除土壤介质电阻干扰，输出真实极化电阻与腐蚀速率结果；
5.实现数据导出、曲线绘制与检测报告生成；
6.内置高精度温度传感器与温度补偿算法，自动对腐蚀速率、电阻率测量结果进行温度修正，消除环境温度偏差影响；
7.具备自动量程切换功能，测量过程无需手动设置参数，数值稳定后自动锁定结果，降低操作门槛。

	技术参数
	▲1.腐蚀速率测量范围覆盖0.0001 ~ 2 mm/a；
▲2.土壤极化电阻测量范围覆盖20Ω ~ 300KΩ，精度误差≤3%；
▲3.土壤电阻率测量范围覆盖0 ~ 20 KΩ·m，精度误差≤2%；
▲4.土壤氧化还原电位测量范围覆盖±3000 mV，精度误差≤1%；
5.土壤温度测量范围覆盖-10℃ ~ 100℃，精度误差±2℃；
6.需内置大容量可充电蓄电池，满电连续工作≥24h，满足长周期野外作业需求。

	验收标准
	满足外观与资料验收要求、性能指标、功能检测要求。
GB/T 19285-2026《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》
GB/T 21246-2020《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》
SY/T 0087.1-2018《钢质管道及储罐腐蚀评价标准第1部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》

	配置清单
	1.测量仪主机；2.多功能腐蚀探头；3.氧化还原电位（ORP）复合探头；
4.连接线；5.充电器；6.数据传输配件；7.标准校验器；
8.ORP标准校准液；9.U盘（含上位机数据分析软件）；10.仪器箱。

	出厂资料
	1.使用说明书；2.产品合格证；3.保修卡；4.校准证书。

	质保期
	质保2年（可选择延保服务）。

	其他要求
	



15. 直流电压梯度检测系统和密间隔管地电位检测仪
	装备名称
	直流电压梯度检测系统和密间隔管地电位检测仪

	申购数量
	1

	预算单价（元）
	260,000.00

	预算总价（元）
	260,000.00

	功能要求
	★1.同时实现密间隔电位测量与直流电压梯度检测；
★2.同时执行多种不同的埋地管道阴极保护及防腐层状况的测量；
★3.能防腐层缺陷定位、检测管地电位和电位梯度；
4.有专门设计的数据记录通道，用来记录不同检测方法的 DCVG 和 CIPS 现场采集数据。

	技术参数
	▲1.测量量程：管地电位-30～30V、电位梯度-10～10V；
▲2.电位测量精度±1.0mV；
▲3.检测埋深≥5m，缺陷定位精度≤15cm；
4.通道数: 4 通道(可同时记录通/断电位、梯度、环境参数)；
5.采样率：最高100Hz(通断循环下自适应调整)；
6.支持检测数据导出。

	验收标准
	满足功能要求及技术参数检测要求。
GB/T 19285-2026《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》
GB/T 21246-2020《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》
SY/T 0087.1-2018《钢质管道及储罐腐蚀评价标准第1部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》

	配置清单
	1.数据记录仪主机；2.GPS同步电流中断器；3.参比电极；4.充电器；
5.探杖手柄；6.信号连接测试线缆；7. 数据传输配件；8. GPS 天线；
9.U盘（含上位机数据分析软件）；10.仪器箱。

	出厂资料
	1.使用说明书；2.产品合格证；3.保修卡；4.校准证书。

	质保期
	质保2年（可选择延保服务）。

	其他要求
	



16. 转向参数测试仪
	装备名称
	转向参数测试仪

	申购数量
	1

	预算单价（元）
	13,000.00

	预算总价（元）
	13,000.00

	功能要求
	可测量方向盘的最大自由转动量，方向盘转向角;动态转向力，原地转向力等参数;具有峰值保存，实时显示功能。有数据掉电保存。数据打印和串口通讯功能。主机采用高性能微控制器集成AD采集数据，LCD液晶显示，中文界面，充电电池供电,有专利证书。

	技术参数
	转向力范围：±500N；±100NM；分度值：0.1N；零点漂移：不大于2d；鉴别力阈：不大于1.5d；示值误差：±1%FS；(量程100N的：±0.5%FS) 重复性：±1%；转向角范围：±9999°；分度值 ：0.1°；重复性±1；示值误差:±1°；漂移: 不大于±1°。

	验收标准
	GB/T 34592-2017《汽车转向盘转向力-转向角检测仪》

	配置清单
	包装箱、主机、充电器。

	出厂资料
	中文说明书、产品合格证、校准证书。

	质保期
	整机保修2年（可选择延保服务）。

	其他要求
	



17. 涡流检测仪（远场涡流）
	装备名称
	涡流检测仪（远场涡流）

	申购数量
	1

	预算单价（元）
	250,000.00

	预算总价（元）
	250,000.00

	功能要求
	★1、八个独立检测信道
★2、四个独立可选频率
★3、相位、幅度自动/手动测量
★4、可同屏显示探伤信号及测厚信号
5、管材壁厚减薄测量
★6、表面缺陷检测及深度测量
★7、金属材料表面涂层及镀层厚度测量
★8、各类金属材质、硬度分选
★9、多个综合处理（混频）单元：可同时分离或抑制多组干扰信号
★10、具备远场检测功能
★11、既是一套完整的远场涡流检测系统，又具有常规多频、多通道涡流检测仪器的先进性能
★12、配有管板图制作软件
★13、仪器采用能实时有效地检测在役前和在役后的铁磁性管道（碳钢、铸铁）和非铁磁性

	技术参数
	★1、 信道：8 个
★2、 频率：4 个
★3、 频率范围：64 Hz～5 MHz（远场频率 5Hz～5KHz）
★4、 增益：0～90dB，最小步长 0.5dB
★5、 相位旋转：0～359° 步进 1°
6、 增益比（Y/X）：0.1～10
★7、 幅度/相位测量：手动/自动
8、 显示模式：阻抗平面图及时基线显示
★9、 滤波参数改成"高通滤波≤500Hz、低通滤波≥10000Hz
10、数字滤波点数：1～100
★11、探头激励信号幅度：1～8 级

	验收标准
	NB/T47013.6-2015、技术参数

	配置清单
	主机、4个探头（各两个OD13mm远场、普通探头）、评图数据出具终端、运输包装箱、连接线

	出厂资料
	说明书，合格证、保修卡

	质保期
	保修2年（可选择延保服务）。

	其他要求
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