
江苏师范大学核磁波谱仪采购项目更正（澄清）内容（一）
一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-320300-SRZT-G2026-0005。

原公告的采购项目名称：江苏师范大学核磁波谱仪采购项目。 

首次公告日期：2026-09-24。

二、更正（澄清）信息：

（一）更正（澄清）事项：招标文件。

（二）更正（澄清）内容：

1、原招标文件第五章《采购需求》四、配置及技术参数，▲1.5液氦维持时间≥365天；
更正为：1.5 液氦消耗量≤ 13 ml/hr；
2、原招标文件第五章《采购需求》四、配置及技术参数，2.4频率分辨率：不高于0.005Hz；2.5相位分辨率：不高于0.006°；2.6时间分辨率：不高于12.5ns；
更正为：2.4 频率分辨率：≤0.005Hz；2.5 相位分辨率：≤0.006°；2.6 时间分辨率：≤12.5ns。

3、原招标文件第五章《采购需求》四、配置及技术参数，4.3氘去偶附件▲8.1.2在观察1H时对19F去偶和观察19F时对1H去偶；▲8.1.3  探头可以在观测13C等杂核谱时，对1H和19F同时去耦；

更正为：4.3氘去耦附件；▲8.1.2  在观察1H时对19F去耦和观察19F时对1H去耦；8.1.3  探头可以在观测13C等杂核谱时，对1H和19F同时去耦；
4、原招标文件第五章《采购需求》四、配置及技术参数：

▲ 8.3  配置1.3mm固体探头 或1mm固体探头，须配有该固体探头所需的所有附件，以及对应的装样工具不少于一套，含体视显微镜，配置满足该探头使用的固体样品管及附件不少于8个。
更正为：★ 8.3  配置1.3mm固体探头或1mm固体探头均可，须对应配置满足此项固体探头使用的所有附件，以及对应的装样工具不少于一套，配置满足该探头使用的固体样品管及其附件不少于8套。

5、原招标文件第五章《采购需求》四、配置及技术参数：

▲ 8.4  额外提供符合该设备使用的探头

更正为：“▲8.4 额外提供符合所投标核磁共振波谱仪使用的全新探头，且必须与所投标核磁共振波谱仪为同一厂家生产，并同时发货。”

6、原招标文件第五章《采购需求》四、配置及技术参数：

★10.1  工作站

配置不低于 CPU：Intel Xeon W-2133 3.6 GHz；GPU：NVIDIA Quadro P2200 5GB 4DP；内存 32GB (4×8GB) DDR4-2666 ECC；256GB NVMe M.2 SSD + 2×1TB 7200rpm HDD；

10.2  原厂工作站软件一套，具备核磁共振波谱仪的控制操作，NMR数据处理，测试过程和超导磁体状态的监控等功能；标准实验方法脉冲菜单中包括一维测试脉冲序列、多维测试脉冲序列、弛豫时间测试脉冲序列、多核测试脉冲序列、扩散测试脉冲序列NUS采样测试脉冲序列、Pure Shift脉冲序列、NOAH脉冲序列、No-D 测试序列、定量核磁功能等。

10.3 具有相位协方差权重功能，可以显著提高测试的信噪比。

更正为：10.1  工作站

工作站配置必须满足所投核磁共振波谱仪的正常运行需要。配置不低于CPU intel 四核处理器2.7GHz，内存≥ 16GB，硬盘≥ 2 TB，显示器≥ 23.8 英寸液晶彩色显示器，操作系统Windows 11（64 位）专业版。

10.2  原厂工作站软件一套，具备核磁共振波谱仪的控制操作，NMR数据处理，测试过程和超导磁体状态的监控等功能；标准实验方法脉冲菜单中包括一维测试脉冲序列、多维测试脉冲序列、弛豫时间测试脉冲序列、多核测试脉冲序列、扩散测试脉冲序列NUS采样测试脉冲序列、Pure Shift脉冲序列、NOAH脉冲序列、No-D 测试序列、定量核磁功能等。所有软件免费使用，终身免费升级。

10.3 配置具有相位协方差权重功能软件，提高测试的信噪比。

7、原招标文件第五章《采购需求》四、配置及技术参数：11. 其他配套附件
增加：★11.9  用于8.3项固体探头装样的标准双目体视显微镜1台。

8、原招标文件第四章《评标标准》投标人业绩：每提供1个得1分，最高得4分

更正为：每提供1个得2分，最高得4分。

9、原招标文件第五章《采购需求》六、安装、调试、验收等要求：5. 系统试运行1个月后，采购人组织相关专家进行竣工验收。在组织验收前，采购人将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，中标人应根据验收方案内容做好相应配合工作。

更正为：5. 系统试运行2个月后，采购人组织相关专家进行竣工验收。在组织验收前，采购人将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，中标人应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10、原招标文件第第五章《采购需求》九、技术培训要求：中标人完成设备安装调试后，由安装工程师在采购人设备安装现场为用户提供不少于3天的系统免费培训，使用户掌握仪器具体操作内容，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等；在设备安装后一年内，应需方要求，在设备安装现场，由制造商提供2次累计不少于5天的高级别应用培训。所有费用由中标人承担。

更正为：中标人完成设备安装调试后，由安装工程师在采购人设备安装现场为用户提供不少于3天的系统免费培训，使用户掌握仪器具体操作内容，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等；在设备安装后一年内，应需方要求，须提供由制造商组织的不少于4人次的高级别应用培训。所有培训费用由中标人承担。

11、原招标公告及招标文件中，本项目提交投标文件截止时间、开标时间改为2026年10月30日9：30（北京时间）。
三、其他内容不变。

江苏日中天工程咨询有限公司

                                              2026年10月14日



