包3安全阀校验装置　装备采购技术参数汇总
一、装备清单汇总
	序号
	装备名称
	申购数量
	预算单价（元）
	预算总价（元）
	检定/校准要求

	1
	安全阀校验装置（高压）
	1
	300,000.00
	300,000.00
	检定、校准

	2
	安全阀校验装置（大口径）
	1
	250,000.00
	250,000.00
	检定、校准

	3
	安全阀校验装置（在线、防爆型）（核心产品）
	1
	330,000.00
	330,000.00
	检定、校准

	4
	安全阀校验装置（中低压）
	1
	120,000.00
	120,000.00
	检定、校准

	5
	安全阀校验装置（大口径）
	1
	250,000.00
	250,000.00
	检定、校准

	6
	安全阀校验装置（中低压）
	1
	60,000.00
	60,000.00
	检定、校准

	合计
	
	6
	
	1,310,000.00
	


二、装备采购技术参数明细
1. 安全阀校验装置（高压）
	装备名称
	安全阀校验装置（高压）

	申购数量
	1

	预算单价（元）
	300,000.00

	预算总价（元）
	300,000.00

	功能要求
	1.校验通径范围DN≤400mm；最高校验压力：≤42MPa；设备应符合TSG 92-2026《承压类特种设备安全附件安全技术规程》的相关要求。

	技术参数
	1.试验介质：氮气/压缩空气；
2.▲压力表精度：≤0.4级，量程至少包括0-1.6MPa、0-6MPa、0-16MPa、0-60MPa,表盘直径≥150mm；压力变送器精度：≤0.25%，量程同精密压力表量程‌；
3.★夹紧：最大夹紧力≥25吨，配备夹紧压力对照表，需气动液压夹紧，夹紧力可调且自动补压。三爪同步夹紧，同步向心运动；（投标文件需提供证明材料进行佐证）
4.▲保护装置：校验系统内带压时，面板应设置报警灯提示，同时安全阀不可放松；（验收时设备现场试验）
5.★设备内置2L和10L试验容器，加装切换阀，设计压力不低于最高校验压力；
6.▲需配置精密压力调节阀，应能够保证试验容器压力平稳升高，升高速度可以控制在0.01MPa/s，并且满足安全阀开启需要的气体流量要求；
7.★具备校验数据自动采集功能和远传功能，可对接我院数字安全阀一体化平台；
8.▲需配置高分子校验密封垫，一个密封垫可适配多种法兰安全阀口径，耐压且可自恢复；（投标文件需提供证明材料进行佐证）
9.★储气容器与试验容器、试验容器与被校验安全阀间管道内径应不小于9mm，管道材质应采用316L不锈钢；（验收时提供材质报告）
10.整机外壳为不低于碳钢材质进行喷塑处理，需耐磨抗氧化；
11.操作台和夹紧台之间需设置防护板，防护板应采用聚碳酸酯材质；
12.进气口需加装过滤装置，保证管路系统清洁无杂质；
13.驱动气源需加装空气油雾润滑器；
14.▲交货时需提供压力表、压力变送器检定证书。

	验收标准
	1.验收包括但不限于配置清单所列物品及资料；
2.设备符合TSG92 -2026《承压类特种设备安全附件安全技术规程》安全阀离线校验装置相关要求。

	配置清单
	1.校验台、夹紧台；
2.密封垫若干；
3.精密压力表；
4.压力传感器；
5.英制、公制螺纹连接件；
6.智能数据采集模块；
7.工业一体触屏电脑；

	出厂资料
	1.产品合格证；2、设备使用说明书；3、设备出厂配置清单；4、试验容器制作方产品质量证明书。

	质保期
	整机质保5年，核心部件（气液驱动泵、试验容器、气体增压泵、校验针型阀）质保5年；质保期内免费提供上门维修及技术支持。

	其他要求
	[bookmark: _GoBack]



2. 安全阀校验装置（大口径）
	装备名称
	安全阀校验装置（大口径）

	申购数量
	1

	预算单价（元）
	250,000.00

	预算总价（元）
	250,000.00

	功能要求
	校验通径范围；DN250～DN500mm；最高校验压力：15MPa；设备应符合TSG 92-2026《承压类特种设备安全附件安全技术规程》的相关要求。

	技术参数
	1.试验介质：氮气/压缩空气；
2.▲压力表精度：≤0.4级，量程至少包括0-1.6MPa、0-2.5MPa、0-6MPa、0-16MPa,表盘直径≥150mm；压力变送器精度：≤0.25%，量程同精密压力表量程；
3.★夹紧：最大夹紧力≥50吨，配备夹紧压力对照表。需气动液压夹紧，夹紧力可调且自动补压。三爪同步夹紧，同步向心运动；（投标文件需提供证明材料进行佐证）；
4.▲保护装置：校验系统内带压时，应设置报警灯提示，同时安全阀不可放松；（验收时设备现场试验）
5.★设备内置20L试验容器，设计压力不低于最高校验压力；
6.▲需配置精密压力调节阀，应能够保证试验容器压力平稳升高，升高速度可以控制在0.01MPa/s，并且满足安全阀开启需要的气体流量要求；
7.★具备校验数据自动采集功能和远传功能，通过蓝牙通讯协议，实现硬件设备与我院信息化系统数据交互；
8.▲需配置高分子校验密封垫，一个密封垫可适配多种法兰安全阀口径，耐压且可自恢复；（投标文件需提供证明材料进行佐证）
9.★储气容器与试验容器间管道内径应不小于9mm、试验容器与被校验安全阀间管道内径应不小于25mm，管道材质应采用316L不锈钢；（验收时提供材质报告）
10.整机外壳为不低于碳钢材质进行喷塑处理，需耐磨抗氧化；
11.操作台和夹紧台之间需设置防护板，防护板应采用聚碳酸酯材质；
12.进气口需加装过滤装置，保证管路系统清洁无杂质；
13.驱动气源需加装空气油雾润滑器；
14.▲交货时需提供压力表、压力变送器检定证书。

	验收标准
	1.验收包括但不限于配置清单所列物品及资料；
2.设备符合TSG92 -2026《承压类特种设备安全附件安全技术规程》安全阀离线校验装置相关要求。

	配置清单
	1.校验台、夹紧台；
2.密封垫若干；
3.精密压力表；
4.压力传感器；
5.智能数据采集模块1套；

	出厂资料
	1.产品合格证；2、设备使用说明书；3、设备出厂配置清单；4、试验容器产品质量证明书；5、压力表检定证书、压力变送器检定证书

	质保期
	整机质保5年，核心部件（气液驱动泵、试验容器）质保5年；质保期内免费提供上门维修及技术支持。

	其他要求
	



3. 安全阀校验装置（在线、防爆型）（核心产品）
	装备名称
	安全阀校验装置（在线、防爆型）

	申购数量
	1

	预算单价（元）
	330,000.00

	预算总价（元）
	330,000.00

	功能要求
	设备可以检验易燃易爆等介质安全阀，设备同时具备特征点法、位移法、音频法等多种判开方式，检验结论验证方法更加多样且具有对比性，提高了安全阀校验数据的准确性。

	技术参数
	1.液晶屏:不小于10.1寸触摸屏；
2.★外加提升力范围：0—12T；
3.★力传感器的量程：500Kg、2000Kg、5000Kg；准确度等级不低于0.5级；
4.★位移传感器量程：5mm、分辨力不低于0.02mm；
5.★压力变送器的量程：4MPa、16MPa、60MPa准确度等级不低于0.5级；
6.▲音频传感器频响范围：10-10KHz；
7.▲产品使用环境温度：-30℃~+70℃；（投标文件需提供证明材料）
8.★判开方式：多种判开方式，最少包含特征点法判开、位移法判开、音频法判开，在校验曲线上明显标注开启点；（投标文件需提供实拍照片进行佐证）
9.油泵配备阻尼器，限制流量以实现液压动力平稳输出；
10.油泵配备紧急卸除提升力的功能；
11.油泵的输出油管耐压应不低于管路工作压力的2倍；
12.油泵、输出油管及油缸的接口应配备专用防尘帽；
13.★设备的承压件（底座或框架）应能承受1.5倍的最大提升力，且在此提升力下无泄漏、无变形；
14.数据线应具有防震、防松脱功能；
15.数据传输线与油管长度均应有足够的长度，或具有远程操作功能，保证校验时操作人员与被测安全阀具有足够的安全距离；
16.★设备可将提升力、位移、系统压力和音频信号同步实时采集并绘制校验曲线，校验数据及曲线需同步保存且不可修改；（投标文件需提供实拍照片进行佐证）
17.★设备交货时提供整机检定报告，精度不低于1级；
18.设备具备传感器自校准模块；
19.▲电源自带锂电池供电、电池充电时间不大于6小时，持续放电时间＞8小时；电源系统可随时充电，充电全过程电量显示。电池充满后无需人为操作，电路自动断电保护，设备充电时可以正常工作；
20.★设备配备北斗或GPS定位功能，定位精度不大于20m，为判断安全阀开启时的提升力数据绑定定位坐标和时间；
21.★设备采用框架串联一体式，航空铝材质，配备限位和强关装置；
22.▲要求设备通过国家防爆电气产品质量监督检验中心测试检定，取得气体介质和粉尘介质防爆双认证，气体防爆等级不低于IIC T6级。

	验收标准
	1.验收包括但不限于配置清单所列物品及资料；
2.设备符合TSG92 -2026《承压类特种设备安全附件安全技术规程》、T/CASEI 078-2026《安全阀在线校验仪器通用技术要求》等相关要求。

	配置清单
	1.防爆型安全阀在线校验仪主机1套；
2.螺纹连接头，航空铝材质（公制连接头、英制连接头、无螺纹机械夹具）若干；
3.传感器：位移传感器（0-5mm，1套）；力传感器（500kg、2000kg、5000kg）；压力变送器（4MPa、16MPa、60MPa）；音频传感器（10-10Khz）；
4.施力单元：液压油缸1个、手动液压泵1个、油管1根（长度不小于6米）、机械框架1套、提升螺母2个、限位螺母2个、中心连杆2个（长短各1根）、油缸垫片2个。
5.三合一注塑信号连接线1根、充电器1套、辅助工器具1套；
6.压力变送器信号连接线2根可对接延长。

	出厂资料
	1.产品合格证；2、设备使用说明书；3、设备出厂配置清单；4、整机、压力变送器、力传感器检定报告；5、防爆等级证书；

	质保期
	整机质保5年，质保期内免费提供上门维修及技术支持。

	其他要求
	



4. 安全阀校验装置（中低压）
	装备名称
	安全阀校验装置（中低压）

	申购数量
	1

	预算单价（元）
	120,000.00

	预算总价（元）
	120,000.00

	功能要求
	★1、设备内置容积2-20L 试验容器，符合特种设备安全技术规范 TSG92-2026《承压类特种设备安全附件安全技术规程》的要求；
★2、设备内部校验主管路采用 10*1.5 不锈钢管，确保内径大于 6mm。

	技术参数
	★1、校验通径范围：DN6~DN300mm；★ 2、校验压力范围：PS≤10MPa；★ 3、采用软密封针型阀，确保压力平稳升高，升压速度可以控制在 0.01MPa/s，针型阀流道直径大于6mm，满足安全阀开启需要的气体流量要求；4、内设管路不锈钢（交货提供材质报告）。

	验收标准
	符合特种设备安全技术规范 TSG92-2026《承压类特种设备安全附件安全技术规程》的要求

	配置清单
	校验台1台、控制台1台、传感器4组、精密压力表8只、各种规格法兰、螺纹接头1套、安全阀开
启高度测试仪1台、安全阀密封性能测试仪1台。

	出厂资料
	设备出厂说明书、压力传感器校准证书、压力表检定证书。

	质保期
	质保2年（可选择延保服务）

	其他要求
	无



5. 安全阀校验装置（大口径）
	装备名称
	安全阀校验装置（大口径）

	申购数量
	1

	预算单价（元）
	250,000.00

	预算总价（元）
	250,000.00

	功能要求
	1、内置气体增压系统，可直接将 4~15MPa 中压气体增至高压 42MPa；
2、大、中、小口径三座式气动夹紧结构；
★3、设备内置容积2-20L 试验容器，符合特种设备安全技术规范 TSG92-2026《承压类特种设备安全附件安全技术规程》的要求；
★4、设备内部校验主管路采用 10*1.5 不锈钢管，确保内径大于 6mm。

	技术参数
	★1、校验通径范围：DN6~DN600mm；
★2、校验压力范围：PS≤42MPa；
★3、采用软密封针型阀，确保压力平稳升高，升压速度可以控制在 0.01MPa/s，针型阀流道直径大于6mm，满足安全阀开启需要的气体流量要求。
4、内设管路不锈钢

	验收标准
	符合特种设备安全技术规范 TSG92-2026《承压类特种设备安全附件安全技术规程》的要求

	配置清单
	校验台1台、控制台1台、传感器4组、精密压力表8只、各种规格法兰、螺纹接头1套、安全阀开启高度测试仪1台、安全阀密封性能测试仪1台。

	出厂资料
	设备出厂说明书、压力传感器校准证书、压力表检定证书。

	质保期
	质保2年（可选择延保服务）

	其他要求
	无



6. 安全阀校验装置（中低压）
	装备名称
	安全阀校验装置（中低压）

	申购数量
	1

	预算单价（元）
	60,000.00

	预算总价（元）
	60,000.00

	功能要求
	最高校验压力≤10MPa，校验通径DN50-160；具备快速装夹机构，夹紧力连续可调、自锁防松，校验升压起跳过程无阀体偏移、松脱，换装快捷，具备数据自动采集功能。
★设备应具备超压保护、漏电保护、紧急停止功能；校验区应具备完善的安全防护装置，满足TSG 92-2026防飞溅、防冲击要求。

	技术参数
	★1、校验通径范围：内置式DN50-160，外置式DN15-200；
2、最高校验压力：≤10MPa；
3、夹紧机构应满足不同通径和压力安全阀装夹需求，夹紧力可调、自锁防松；
★4、内置试验容器容积≥20L，满足最大通径安全阀校验需求；
★5、内部管路采用不锈钢无缝管，承压不低于设备最高校验压力，支路通径满足DN15-200全量程安全阀起跳气量要求；
6、采用软密封针型阀，升压平稳，升压速度满足相关检验标准要求；
7、数据采集与校验精度满足相关校准规范及检验标准要求；
★8、自锁夹紧结构，适配DN50-DN160不同外径阀体，符合TSG 92-2026防飞溅安全要求。
9、数据管理：系统支持数据自动采集、存储、查询、追溯，并可导出通用格式（PDF/Excel）的校验报告。

	验收标准
	符合TSG 92-2026、GB/T 12241、12242、12243相关要求。设备安装调试完毕后，须使用标准安全阀进行现场实际校验，各项性能指标满足本技术要求及检验标准后方可验收。

	配置清单
	控制台1台，密封工装盘DN85、DN116、DN142、DN160，夹紧总成1套，阀体高低可调支撑垫块1套，密封圈DN85、DN116、DN142、DN160，拆装工具、工装收纳箱，全套合规资料（耐压报告、校准资料、标准符合性说明），精密压力表1.6MPa、4MPa、6MPa各2只，密封试验仪1台，开启高度测量仪1台，传感器3个（0.5级），安全阀校验信息化数据终端系统，校验数据自动采集。

	出厂资料
	1、产品合格证；2、设备使用说明书；3、设备出厂配置清单；4、压力表检定证书；5、传感器校准证书；6、软件操作手册。

	质保期
	整机质保2年，质保期内免费提供上门维修及技术支持。

	其他要求
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×°±¸²É¹º¼¼Êõ²ÎÊý»ã×Ü

Ò»¡¢×°±¸Çåµ¥»ã×Ü

ÐòºÅ

×°±¸Ãû³Æ

Éê¹ºÊýÁ¿

Ô¤Ëãµ¥¼Û

£¨Ôª£©

Ô¤Ëã×Ü¼Û

£¨Ôª£©

¼ì¶¨

/

Ð£×¼ÒªÇó

1

°²È«·§Ð£Ñé×°ÖÃ£¨¸ßÑ¹£©

1

300,000.00

300,000.00

¼ì¶¨

¡¢

Ð£×¼

2

°²È«·§Ð£Ñé×°ÖÃ£¨´ó¿Ú¾¶£©

1

250,000.00

250,000.00

¼ì¶¨

¡¢

Ð£×¼

3

°²È«·§Ð£Ñé×°ÖÃ£¨ÔÚÏß¡¢·À±¬

ÐÍ£©

£¨

ºËÐÄ²úÆ·

£©

1

330,000.00

330,000.00

¼ì¶¨

¡¢

Ð£×¼

4

°²È«·§Ð£Ñé×°ÖÃ£¨ÖÐµÍÑ¹£©

1

120,000.00

120,000.00

¼ì¶¨

¡¢

Ð£×¼

5

°²È«·§Ð£Ñé×°ÖÃ£¨´ó¿Ú¾¶£©

1

250,000.00

250,000.00

¼ì¶¨

¡¢

Ð£×¼

6

°²È«·§Ð£Ñé×°ÖÃ£¨ÖÐµÍÑ¹£©

1

60,000.00

60,000.00

¼ì¶¨

¡¢

Ð£×¼

ºÏ¼Æ

6

1,310,000.00

¶þ¡¢×°±¸²É¹º¼¼Êõ²ÎÊýÃ÷Ï¸

1.

°²È«·§Ð£Ñé×°ÖÃ£¨¸ßÑ¹£©

×°±¸Ãû³Æ

°²È«·§Ð£Ñé×°ÖÃ£¨¸ßÑ¹£©

Éê¹ºÊýÁ¿

1

Ô¤Ëãµ¥¼Û£¨Ôª£©

300,000.00

Ô¤Ëã×Ü¼Û£¨Ôª£©

300,000.00

¹¦ÄÜÒªÇó

1.

Ð£ÑéÍ¨¾¶·¶Î§

DN

¡Ü

400mm

£»×î¸ßÐ£ÑéÑ¹Á¦£º

¡Ü

42MPa

£»Éè±¸Ó¦·ûºÏ

TSG

92-2026

¡¶³Ð

Ñ¹ÀàÌØÖÖÉè±¸°²È«¸½¼þ°²È«¼¼Êõ¹æ³Ì¡·µÄÏà¹ØÒªÇó¡£

¼¼Êõ²ÎÊý

1.

ÊÔÑé½éÖÊ£ºµªÆø

/

Ñ¹Ëõ¿ÕÆø£»

2.

¡ø

Ñ¹Á¦±í¾«¶È£º

¡Ü

0.4

¼¶£¬Á¿³ÌÖÁÉÙ°üÀ¨

0-1.6MPa

¡¢

0-6MPa

¡¢

0-16MPa

¡¢

0-60MPa,

±í

ÅÌÖ±¾¶

¡Ý

150mm

£»Ñ¹Á¦±äËÍÆ÷¾«¶È£º

¡Ü

0.25%

£¬Á¿³ÌÍ¬¾«ÃÜÑ¹Á¦±íÁ¿³Ì

£»

3.

¡ï

¼Ð½ô£º×î´ó¼Ð½ôÁ¦

¡Ý

25

¶Ö£¬Åä±¸¼Ð½ôÑ¹Á¦¶ÔÕÕ±í£¬ÐèÆø¶¯ÒºÑ¹¼Ð½ô£¬¼Ð½ôÁ¦¿Éµ÷

ÇÒ×Ô¶¯²¹Ñ¹¡£Èý×¦Í¬²½¼Ð½ô£¬Í¬²½ÏòÐÄÔË¶¯£»£¨Í¶±êÎÄ¼þÐèÌá¹©Ö¤Ã÷²ÄÁÏ½øÐÐ×ôÖ¤£©

4.

¡ø

±£»¤×°ÖÃ£ºÐ£ÑéÏµÍ³ÄÚ´øÑ¹Ê±£¬Ãæ°åÓ¦ÉèÖÃ±¨¾¯µÆÌáÊ¾£¬Í¬Ê±°²È«·§²»¿É·ÅËÉ£»

£¨ÑéÊÕÊ±Éè±¸ÏÖ³¡ÊÔÑé£©

5.

¡ï

Éè±¸ÄÚÖÃ

2L

ºÍ

10L

ÊÔÑéÈÝÆ÷£¬¼Ó×°ÇÐ»»·§£¬Éè¼ÆÑ¹Á¦²»µÍÓÚ×î¸ßÐ£ÑéÑ¹Á¦£»

6.

¡ø

ÐèÅäÖÃ¾«ÃÜÑ¹Á¦µ÷½Ú·§£¬Ó¦ÄÜ¹»±£Ö¤ÊÔÑéÈÝÆ÷Ñ¹Á¦Æ½ÎÈÉý¸ß£¬Éý¸ßËÙ¶È¿ÉÒÔ¿ØÖÆ

ÔÚ

0.01MPa/s

£¬²¢ÇÒÂú×ã°²È«·§¿ªÆôÐèÒªµÄÆøÌåÁ÷Á¿ÒªÇó£»

7.

¡ï

¾ß±¸Ð£ÑéÊý¾Ý×Ô¶¯²É¼¯¹¦ÄÜºÍÔ¶´«¹¦ÄÜ£¬¿É¶Ô½ÓÎÒÔºÊý×Ö°²È«·§Ò»Ìå»¯Æ½Ì¨£»

8.

¡ø

ÐèÅäÖÃ¸ß·Ö×ÓÐ£ÑéÃÜ·âµæ£¬Ò»¸öÃÜ·âµæ¿ÉÊÊÅä¶àÖÖ·¨À¼°²È«·§¿Ú¾¶£¬ÄÍÑ¹ÇÒ¿É×Ô

»Ö¸´£»£¨Í¶±êÎÄ¼þÐèÌá¹©Ö¤Ã÷²ÄÁÏ½øÐÐ×ôÖ¤£©

9.

¡ï

´¢ÆøÈÝÆ÷ÓëÊÔÑéÈÝÆ÷¡¢ÊÔÑéÈÝÆ÷Óë±»Ð£Ñé°²È«·§¼ä¹ÜµÀÄÚ¾¶Ó¦²»Ð¡ÓÚ

9mm

£¬¹ÜµÀ

²ÄÖÊÓ¦²ÉÓÃ

316L

²»Ðâ¸Ö£»£¨ÑéÊÕÊ±Ìá¹©²ÄÖÊ±¨¸æ£©

10.

Õû»úÍâ¿ÇÎª²»µÍÓÚÌ¼¸Ö²ÄÖÊ½øÐÐÅçËÜ´¦Àí£¬ÐèÄÍÄ¥¿¹Ñõ»¯£»

11.

²Ù×÷Ì¨ºÍ¼Ð½ôÌ¨Ö®¼äÐèÉèÖÃ·À»¤°å£¬·À»¤°åÓ¦²ÉÓÃ¾ÛÌ¼Ëáõ¥²ÄÖÊ£»

12.

½øÆø¿ÚÐè¼Ó×°¹ýÂË×°ÖÃ£¬±£Ö¤¹ÜÂ·ÏµÍ³Çå½àÎÞÔÓÖÊ£»

13.

Çý¶¯ÆøÔ´Ðè¼Ó×°¿ÕÆøÓÍÎíÈó»¬Æ÷£»

14.

¡ø

½»»õÊ±ÐèÌá¹©Ñ¹Á¦±í¡¢Ñ¹Á¦±äËÍÆ÷¼ì¶¨Ö¤Êé¡£

ÑéÊÕ±ê×¼

1.

ÑéÊÕ°üÀ¨µ«²»ÏÞÓÚÅäÖÃÇåµ¥ËùÁÐÎïÆ·¼°×ÊÁÏ£»

2.

Éè±¸·ûºÏ

TSG92

-2026

¡¶³ÐÑ¹ÀàÌØÖÖÉè±¸°²È«¸½¼þ°²È«¼¼Êõ¹æ³Ì¡·°²È«·§ÀëÏßÐ£Ñé

×°ÖÃÏà¹ØÒªÇó¡£

ÅäÖÃÇåµ¥

1.

Ð£ÑéÌ¨¡¢¼Ð½ôÌ¨£»

2.

ÃÜ·âµæÈô¸É£»

