包3安全阀校验装置　装备采购技术参数汇总

# 一、装备清单汇总

| 序号 | 装备名称 | 申购数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 检定/校准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全阀校验装置（高压） | 1 | 300,000.00 | 300,000.00 | 检定、校准 |
| 2 | 安全阀校验装置（大口径） | 1 | 250,000.00 | 250,000.00 | 检定、校准 |
| 3 | 安全阀校验装置（在线、防爆型）（核心产品） | 1 | 330,000.00 | 330,000.00 | 检定、校准 |
| 4 | 安全阀校验装置（中低压） | 1 | 120,000.00 | 120,000.00 | 检定、校准 |
| 5 | 安全阀校验装置（大口径） | 1 | 250,000.00 | 250,000.00 | 检定、校准 |
| 6 | 安全阀校验装置（中低压） | 1 | 60,000.00 | 60,000.00 | 检定、校准 |
| 合计 |  | 6 |  | 1,310,000.00 |  |

# 二、装备采购技术参数明细

## 1. 安全阀校验装置（高压）

| 装备名称 | 安全阀校验装置（高压） |
| --- | --- |
| 申购数量 | 1 |
| 预算单价（元） | 300,000.00 |
| 预算总价（元） | 300,000.00 |
| 功能要求 | 1.校验通径范围DN≤400mm；最高校验压力：≤42MPa；设备应符合TSG 92-2026《承压类特种设备安全附件安全技术规程》的相关要求。 |
| 技术参数 | 1.试验介质：氮气/压缩空气； 2.▲压力表精度：≤0.4级，量程至少包括0-1.6MPa、0-6MPa、0-16MPa、0-60MPa,表盘直径≥150mm；压力变送器精度：≤0.25%，量程同精密压力表量程‌； 3.★夹紧：最大夹紧力≥25吨，配备夹紧压力对照表，需气动液压夹紧，夹紧力可调且自动补压。三爪同步夹紧，同步向心运动；（投标文件需提供证明材料进行佐证） 4.▲保护装置：校验系统内带压时，面板应设置报警灯提示，同时安全阀不可放松；（验收时设备现场试验） 5.★设备内置2L和10L试验容器，加装切换阀，设计压力不低于最高校验压力； 6.▲需配置精密压力调节阀，应能够保证试验容器压力平稳升高，升高速度可以控制在0.01MPa/s，并且满足安全阀开启需要的气体流量要求； 7.★具备校验数据自动采集功能和远传功能，可对接我院数字安全阀一体化平台； 8.▲需配置高分子校验密封垫，一个密封垫可适配多种法兰安全阀口径，耐压且可自恢复；（投标文件需提供证明材料进行佐证） 9.★储气容器与试验容器、试验容器与被校验安全阀间管道内径应不小于9mm，管道材质应采用316L不锈钢；（验收时提供材质报告） 10.整机外壳为不低于碳钢材质进行喷塑处理，需耐磨抗氧化； 11.操作台和夹紧台之间需设置防护板，防护板应采用聚碳酸酯材质； 12.进气口需加装过滤装置，保证管路系统清洁无杂质； 13.驱动气源需加装空气油雾润滑器； 14.▲交货时需提供压力表、压力变送器检定证书。 |
| 验收标准 | 1.验收包括但不限于配置清单所列物品及资料； 2.设备符合TSG92 -2026《承压类特种设备安全附件安全技术规程》安全阀离线校验装置相关要求。 |
| 配置清单 | 1.校验台、夹紧台； 2.密封垫若干； 3.精密压力表； 4.压力传感器； 5.英制、公制螺纹连接件； 6.智能数据采集模块； 7.工业一体触屏电脑； |
| 出厂资料 | 1.产品合格证；2、设备使用说明书；3、设备出厂配置清单；4、试验容器制作方产品质量证明书。 |
| 质保期 | 整机质保5年，核心部件（气液驱动泵、试验容器、气体增压泵、校验针型阀）质保5年；质保期内免费提供上门维修及技术支持。 |
| 其他要求 |  |

## 2. 安全阀校验装置（大口径）

| 装备名称 | 安全阀校验装置（大口径） |
| --- | --- |
| 申购数量 | 1 |
| 预算单价（元） | 250,000.00 |
| 预算总价（元） | 250,000.00 |
| 功能要求 | 校验通径范围；DN250～DN500mm；最高校验压力：15MPa；设备应符合TSG 92-2026《承压类特种设备安全附件安全技术规程》的相关要求。 |
| 技术参数 | 1.试验介质：氮气/压缩空气； 2.▲压力表精度：≤0.4级，量程至少包括0-1.6MPa、0-2.5MPa、0-6MPa、0-16MPa,表盘直径≥150mm；压力变送器精度：≤0.25%，量程同精密压力表量程； 3.★夹紧：最大夹紧力≥50吨，配备夹紧压力对照表。需气动液压夹紧，夹紧力可调且自动补压。三爪同步夹紧，同步向心运动；（投标文件需提供证明材料进行佐证）； 4.▲保护装置：校验系统内带压时，应设置报警灯提示，同时安全阀不可放松；（验收时设备现场试验） 5.★设备内置20L试验容器，设计压力不低于最高校验压力； 6.▲需配置精密压力调节阀，应能够保证试验容器压力平稳升高，升高速度可以控制在0.01MPa/s，并且满足安全阀开启需要的气体流量要求； 7.★具备校验数据自动采集功能和远传功能，通过蓝牙通讯协议，实现硬件设备与我院信息化系统数据交互； 8.▲需配置高分子校验密封垫，一个密封垫可适配多种法兰安全阀口径，耐压且可自恢复；（投标文件需提供证明材料进行佐证） 9.★储气容器与试验容器间管道内径应不小于9mm、试验容器与被校验安全阀间管道内径应不小于25mm，管道材质应采用316L不锈钢；（验收时提供材质报告） 10.整机外壳为不低于碳钢材质进行喷塑处理，需耐磨抗氧化； 11.操作台和夹紧台之间需设置防护板，防护板应采用聚碳酸酯材质； 12.进气口需加装过滤装置，保证管路系统清洁无杂质； 13.驱动气源需加装空气油雾润滑器； 14.▲交货时需提供压力表、压力变送器检定证书。 |
| 验收标准 | 1.验收包括但不限于配置清单所列物品及资料； 2.设备符合TSG92 -2026《承压类特种设备安全附件安全技术规程》安全阀离线校验装置相关要求。 |
| 配置清单 | 1.校验台、夹紧台； 2.密封垫若干； 3.精密压力表； 4.压力传感器； 5.智能数据采集模块1套； |
| 出厂资料 | 1.产品合格证；2、设备使用说明书；3、设备出厂配置清单；4、试验容器产品质量证明书；5、压力表检定证书、压力变送器检定证书 |
| 质保期 | 整机质保5年，核心部件（气液驱动泵、试验容器）质保5年；质保期内免费提供上门维修及技术支持。 |
| 其他要求 |  |

## 3. 安全阀校验装置（在线、防爆型）（核心产品）

| 装备名称 | 安全阀校验装置（在线、防爆型） |
| --- | --- |
| 申购数量 | 1 |
| 预算单价（元） | 330,000.00 |
| 预算总价（元） | 330,000.00 |
| 功能要求 | 设备可以检验易燃易爆等介质安全阀，设备同时具备特征点法、位移法、音频法等多种判开方式，检验结论验证方法更加多样且具有对比性，提高了安全阀校验数据的准确性。 |
| 技术参数 | 1.液晶屏:不小于10.1寸触摸屏； 2.★外加提升力范围：0—12T； 3.★力传感器的量程：500Kg、2000Kg、5000Kg；准确度等级不低于0.5级； 4.★位移传感器量程：5mm、分辨力不低于0.02mm； 5.★压力变送器的量程：4MPa、16MPa、60MPa准确度等级不低于0.5级； 6.▲音频传感器频响范围：10-10KHz； 7.▲产品使用环境温度：-30℃~+70℃；（投标文件需提供证明材料） 8.★判开方式：多种判开方式，最少包含特征点法判开、位移法判开、音频法判开，在校验曲线上明显标注开启点；（投标文件需提供实拍照片进行佐证） 9.油泵配备阻尼器，限制流量以实现液压动力平稳输出； 10.油泵配备紧急卸除提升力的功能； 11.油泵的输出油管耐压应不低于管路工作压力的2倍； 12.油泵、输出油管及油缸的接口应配备专用防尘帽； 13.★设备的承压件（底座或框架）应能承受1.5倍的最大提升力，且在此提升力下无泄漏、无变形； 14.数据线应具有防震、防松脱功能； 15.数据传输线与油管长度均应有足够的长度，或具有远程操作功能，保证校验时操作人员与被测安全阀具有足够的安全距离； 16.★设备可将提升力、位移、系统压力和音频信号同步实时采集并绘制校验曲线，校验数据及曲线需同步保存且不可修改；（投标文件需提供实拍照片进行佐证） 17.★设备交货时提供整机检定报告，精度不低于1级； 18.设备具备传感器自校准模块； 19.▲电源自带锂电池供电、电池充电时间不大于6小时，持续放电时间＞8小时；电源系统可随时充电，充电全过程电量显示。电池充满后无需人为操作，电路自动断电保护，设备充电时可以正常工作； 20.★设备配备北斗或GPS定位功能，定位精度不大于20m，为判断安全阀开启时的提升力数据绑定定位坐标和时间； 21.★设备采用框架串联一体式，航空铝材质，配备限位和强关装置； 22.▲要求设备通过国家防爆电气产品质量监督检验中心测试检定，取得气体介质和粉尘介质防爆双认证，气体防爆等级不低于IIC T6级。 |
| 验收标准 | 1.验收包括但不限于配置清单所列物品及资料； 2.设备符合TSG92 -2026《承压类特种设备安全附件安全技术规程》、T/CASEI 078-2026《安全阀在线校验仪器通用技术要求》等相关要求。 |
| 配置清单 | 1.防爆型安全阀在线校验仪主机1套； 2.螺纹连接头，航空铝材质（公制连接头、英制连接头、无螺纹机械夹具）若干； 3.传感器：位移传感器（0-5mm，1套）；力传感器（500kg、2000kg、5000kg）；压力变送器（4MPa、16MPa、60MPa）；音频传感器（10-10Khz）； 4.施力单元：液压油缸1个、手动液压泵1个、油管1根（长度不小于6米）、机械框架1套、提升螺母2个、限位螺母2个、中心连杆2个（长短各1根）、油缸垫片2个。 5.三合一注塑信号连接线1根、充电器1套、辅助工器具1套； 6.压力变送器信号连接线2根可对接延长。 |
| 出厂资料 | 1.产品合格证；2、设备使用说明书；3、设备出厂配置清单；4、整机、压力变送器、力传感器检定报告；5、防爆等级证书； |
| 质保期 | 整机质保5年，质保期内免费提供上门维修及技术支持。 |
| 其他要求 |  |

## 4. 安全阀校验装置（中低压）

| 装备名称 | 安全阀校验装置（中低压） |
| --- | --- |
| 申购数量 | 1 |
| 预算单价（元） | 120,000.00 |
| 预算总价（元） | 120,000.00 |
| 功能要求 | ★1、设备内置容积2-20L 试验容器，符合特种设备安全技术规范 TSG92-2026《承压类特种设备安全附件安全技术规程》的要求； ★2、设备内部校验主管路采用 10*1.5 不锈钢管，确保内径大于 6mm。 |
| 技术参数 | ★1、校验通径范围：DN6~DN300mm；★ 2、校验压力范围：PS≤10MPa；★ 3、采用软密封针型阀，确保压力平稳升高，升压速度可以控制在 0.01MPa/s，针型阀流道直径大于6mm，满足安全阀开启需要的气体流量要求；4、内设管路不锈钢（交货提供材质报告）。 |
| 验收标准 | 符合特种设备安全技术规范 TSG92-2026《承压类特种设备安全附件安全技术规程》的要求 |
| 配置清单 | 校验台1台、控制台1台、传感器4组、精密压力表8只、各种规格法兰、螺纹接头1套、安全阀开 启高度测试仪1台、安全阀密封性能测试仪1台。 |
| 出厂资料 | 设备出厂说明书、压力传感器校准证书、压力表检定证书。 |
| 质保期 | 质保2年（可选择延保服务） |
| 其他要求 | 无 |

## 5. 安全阀校验装置（大口径）

| 装备名称 | 安全阀校验装置（大口径） |
| --- | --- |
| 申购数量 | 1 |
| 预算单价（元） | 250,000.00 |
| 预算总价（元） | 250,000.00 |
| 功能要求 | 1、内置气体增压系统，可直接将 4~15MPa 中压气体增至高压 42MPa； 2、大、中、小口径三座式气动夹紧结构； ★3、设备内置容积2-20L 试验容器，符合特种设备安全技术规范 TSG92-2026《承压类特种设备安全附件安全技术规程》的要求； ★4、设备内部校验主管路采用 10*1.5 不锈钢管，确保内径大于 6mm。 |
| 技术参数 | ★1、校验通径范围：DN6~DN600mm； ★2、校验压力范围：PS≤42MPa； ★3、采用软密封针型阀，确保压力平稳升高，升压速度可以控制在 0.01MPa/s，针型阀流道直径大于6mm，满足安全阀开启需要的气体流量要求。 4、内设管路不锈钢 |
| 验收标准 | 符合特种设备安全技术规范 TSG92-2026《承压类特种设备安全附件安全技术规程》的要求 |
| 配置清单 | 校验台1台、控制台1台、传感器4组、精密压力表8只、各种规格法兰、螺纹接头1套、安全阀开启高度测试仪1台、安全阀密封性能测试仪1台。 |
| 出厂资料 | 设备出厂说明书、压力传感器校准证书、压力表检定证书。 |
| 质保期 | 质保2年（可选择延保服务） |
| 其他要求 | 无 |

## 6. 安全阀校验装置（中低压）

| 装备名称 | 安全阀校验装置（中低压） |
| --- | --- |
| 申购数量 | 1 |
| 预算单价（元） | 60,000.00 |
| 预算总价（元） | 60,000.00 |
| 功能要求 | 最高校验压力≤10MPa，校验通径DN50-160；具备快速装夹机构，夹紧力连续可调、自锁防松，校验升压起跳过程无阀体偏移、松脱，换装快捷，具备数据自动采集功能。 ★设备应具备超压保护、漏电保护、紧急停止功能；校验区应具备完善的安全防护装置，满足TSG 92-2026防飞溅、防冲击要求。 |
| 技术参数 | ★1、校验通径范围：内置式DN50-160，外置式DN15-200； 2、最高校验压力：≤10MPa； 3、夹紧机构应满足不同通径和压力安全阀装夹需求，夹紧力可调、自锁防松； ★4、内置试验容器容积≥20L，满足最大通径安全阀校验需求； ★5、内部管路采用不锈钢无缝管，承压不低于设备最高校验压力，支路通径满足DN15-200全量程安全阀起跳气量要求； 6、采用软密封针型阀，升压平稳，升压速度满足相关检验标准要求； 7、数据采集与校验精度满足相关校准规范及检验标准要求； ★8、自锁夹紧结构，适配DN50-DN160不同外径阀体，符合TSG 92-2026防飞溅安全要求。 9、数据管理：系统支持数据自动采集、存储、查询、追溯，并可导出通用格式（PDF/Excel）的校验报告。 |
| 验收标准 | 符合TSG 92-2026、GB/T 12241、12242、12243相关要求。设备安装调试完毕后，须使用标准安全阀进行现场实际校验，各项性能指标满足本技术要求及检验标准后方可验收。 |
| 配置清单 | 控制台1台，密封工装盘DN85、DN116、DN142、DN160，夹紧总成1套，阀体高低可调支撑垫块1套，密封圈DN85、DN116、DN142、DN160，拆装工具、工装收纳箱，全套合规资料（耐压报告、校准资料、标准符合性说明），精密压力表1.6MPa、4MPa、6MPa各2只，密封试验仪1台，开启高度测量仪1台，传感器3个（0.5级），安全阀校验信息化数据终端系统，校验数据自动采集。 |
| 出厂资料 | 1、产品合格证；2、设备使用说明书；3、设备出厂配置清单；4、压力表检定证书；5、传感器校准证书；6、软件操作手册。 |
| 质保期 | 整机质保2年，质保期内免费提供上门维修及技术支持。 |
| 其他要求 |  |