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南京市产品质量监督检验研究院
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第一章  投标邀请
受南京市产品质量监督检验院的委托，江苏励邦招标代理有限公司就2026年南京质检院检验检测设备项目（六）（项目编号：JSZC-320100-LBZB-G2026-0018）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

南京市产品质量监督检验院2026年南京质检院检验检测设备项目（六）的潜在投标人应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年11月6日14点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320100-LBZB-G2026-0018
2、项目名称：2026年南京质检院检验检测设备项目（六）
3、预算金额：人民币418.6万元

4、最高限价：人民币368.48万元
5、采购需求：采购液相色谱原子荧光联用仪等设备，满足南京市产品质量监督检验院检验检测能力提升和科研需求。详见第四章采购需求。采购清单见下表：

	序号
	设备名称
	数量

（台/套）
	单价
（万元/人民币）
	总价

（万元/人民币）
	最高限价

（万元/人民币）
	是否接受进口产品投标
	是否是核心产品

	1
	液相色谱原子荧光联用仪
	1
	38
	38
	38
	否
	/

	2
	刀式研磨仪
	2
	4.9
	9.8
	9.8
	
	/

	3
	膳食纤维抽滤转置
	1
	0.8
	0.8
	0.8
	
	/

	4
	三重四极杆液质联用仪
	1
	299
	299
	267
	
	是

	5
	全自动凯氏定氮仪
	1
	45
	45
	44.88
	
	/

	6
	恒温恒湿箱
	2
	4
	8
	8
	
	/


注：投标人所投分项报价表中的单台设备报价不得超过该设备所对应的单价限价，否则作无效投标处理。
6、合同履行期限：自合同签订之日起120天内完成货物交付。

7、本项目所属行业：工业（制造业）。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供提交响应文件截止时间前1年内的经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加本项目采购活动前3年内（距提交响应文件截止之日前）在经营活动中没有重大违法记录的书面证明材料；

1.6具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目不接受联合体投标。投标人须对项目要求全部内容进行投标，不允许分包、转包。

4、本项目不接受进口产品投标。
5、具有良好的信用记录。未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与政府采购活动。

6、本项目拒绝下述投标人参加本次采购活动： 

6.1投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

6.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（二）特定资格要求

本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1、时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：江苏政府采购网。

3、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件。

4、售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、2026年11月6日14点00分（北京时间）

2、地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

　  1、采购人信息

名称：南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）

地址：南京市建邺区嘉陵江东街3号

联系人：江老师

联系方式：025-86673826
2、采购代理机构信息

名称：江苏励邦招标代理有限公司

地址：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街268号苏宁慧谷E08-1幢2205、2206室
联系人：徐老师

电话：13851424090

邮箱：jslibang_public@126.com
八、其他

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏励邦招标代理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3、本次招标不收取投标保证金。

4、政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（见附表）体现。表格由法人签字并加盖单位公章。信用记录表随电子响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。  

第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标收费标准:参照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》(苏政采协(2024)20号)代理招标收费标准65%(最低收费5000元整)收取。根据江苏省财政厅《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规(2026)1号）要求，由采购人向招标代理机构支付招标服务费。

收款账户信息如下：

账户名称：江苏励邦招标代理有限公司

开户银行：中国银行草场门支行

账    号：509277386442

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

7.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会进行评标。
22.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的。（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。  

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 

27.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
    28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
    28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递）。

代理机构质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市鼓楼区集庆门大街268号苏宁慧谷E08-1幢2205、2206室。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
第三章  合同文本

注：以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。 

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采 购 人 ：南京市产品质量监督检验院

          （南京市质量发展与先进技术应用研究院）

供 应 商 ：

签订日期 ： 2026年  月  日

	南京市市场监督管理局
	监制

	南  京  市  财  政  局
	


  采购人：（以下称甲方）南京市产品质量监督检验院   供应商：（以下称乙方）

      （南京市质量发展与先进技术应用研究院）


  住所地：南京市建邺区嘉陵江东街3号
             住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的  

1.乙方根据甲方需求提供下列货物：

	序号
	名称
	规格型号、品牌
	生产厂家
	单价

（元）
	单位及数量

（台/套）
	小计

（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


2.货物名称及参数详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款

1.本合同项下货物总价款为人民币          （大写），¥           （小写），不含税金额              ，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。

2.本合同总价款应为完成本项目所需要的全部费用，应包括但不限于设备的供货、运输、安装费用、辅材、人工、材料、机械、管理、运杂、安装调试、计量费用（若乙方承诺承担计量费用，首次计量费用由乙方承担；首次验收不通过，再次发生的计量费用由乙方承担）、配合、验收、技术服务、规费、税金、运输保险、备品备件、伴随服务/售后服务、人员培训等合同期限内所涉及的一切费用，对投标人认为没有考虑到的费用，除中标价外，采购人不再支付任何费用，并认为此项费用已包含在投标报价中。

3.本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于                  号标的招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.招标文件；

2.乙方提供的响应文件；

3.供货一览表；

4.交货一览表；

5.成交承诺/服务承诺；

6.中标通知书；

7.甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

2.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的、原包装未拆封的合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3.质保期：         。
第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1.合同履行期限：乙方应在合同签订收到预付款后90日内（含备货）根据甲方要求完成合同金额占比80%的对应供货量并通过甲方初步验收合格，剩余合同金额占比20%的对应供货量在合同签订后120天内供货完成。（特殊情况时根据双方协商的意见办理。）

2.供货地点：甲方指定地点。

3.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

4.货物验收：

（1）货物的到货验收包括型号、规格、数量、外观质量、以及货物包装是否完好；

（2）参数性能评价、设备计量工作在货物安装调试完成后的最终验收阶段开展，需计量的设备应当依据计量结果开展综合验收。

（3）最终综合验收：乙方完成设备安装调试并自检合格后，向甲方提交最终验收申请。甲方组织开展参数性能评价，对照合同及采购文件技术指标逐项实测验证；需计量的设备，由乙方委托具备法定计量资质的机构开展计量检定并取得有效计量证书。参数性能评价合格且计量结果合格，方可通过最终综合验收；参数不达标或计量不合格的，由乙方限期整改，整改完成后重新开展评价及计量。以上产生的一切费用由乙方承担。
5.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6.货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

第八条 售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件所规定的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

(2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机及配件清单设备进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 在保修期内如因产品质量问题发生故障将免费维修；质保期后终身维修，只收取成本费。无论在保修期内或保修期外，在接到故障信息后8小时内响应，并在仪器出现故障后的48小时之内到达现场，及时帮助用户解决问题。
3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用（备用货物的参数性能评价合格且计量结果合格并取得有效计量证书方可使用），直至故障货物完全修复，并通过最终综合验收，由此产生的一切费用由乙方承担。若故障货物无法修复，乙方应根据甲方需求更换故障货物，更换后的设备按本合同约定开展验收，参数性能评价合格且计量结果合格并取得有效计量证书，方可通过最终综合验收，由此产生的一切费用由乙方承担。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

本次    □收取/□不收取      履约保证金。履约保证金金额为          元，形式为□见索即付银行保函/□银行汇款。

第十条 合同款支付
1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款方式：合同签订后，甲方支付合同金额的50%作为预付款；根据甲方要求完成合同金额占比80%的对应供货量并通过甲方初步验收合格，甲方再支付30%作为进度款；剩余20%尾款，在剩余设备最终综合验收合格后、乙方开具合法有效发票后，甲方启动付款审批流程。（特殊情况时根据双方协商的意见办理。）
第十一条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同约定期限支付货款的，每逾期一日，按当期应付未付款项的万分之五向乙方支付逾期付款违约金，累计违约金总额不超过当期欠款总额的5%。逾期付款不免除甲方后续付款义务。

3.乙方完全无法交付货物、无法完成合同约定安装调试工作，导致合同目的无法实现的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，并无条件退还甲方已支付的全部款项。

4.乙方逾期交付货物/完成安装调试的，每逾期一日，按合同总价万分之五向甲方支付逾期履约违约金，累计违约金最高不超过合同总价10%；逾期超过10日的，甲方有权单方解除本合同，解除通知送达乙方之日生效。合同解除的，乙方须退还全部已付款项，并承担相应违约损失。

5.乙方交付货物的品种、型号、规格、技术参数与合同约定不符的，甲方有权选择要求乙方限期整改、换货或退货；若甲方选择拒收货物的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，并在3日内退还全部已付款项；造成甲方损失的，另行赔偿直接损失。

6.在本合同约定质量保证期内，货物出现质量问题的，乙方须在甲方通知时限内完成免费维修或更换；经乙方两次有效维修、更换后，货物仍无法达到合同约定质量标准、无法正常使用的，甲方有权全额退货，乙方应退还甲方全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于拆装费、仓储费、替代采购差价、人工成本等）。

7.乙方未按合同约定及投标服务承诺提供伴随服务、售后服务、维保服务的，甲方有权根据违约情节轻重追责：轻微瑕疵且及时整改，不影响合同履约的，不予计分追责；逾期或未按要求履约的，按合同总价的5%承担违约责任；造成甲方损失的，另行赔偿直接损失。

8.乙方在承担上述4-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9.乙方存在投标虚假承诺、提供货物经第三方权威机构检测不符合招标文件及合同核心要求、因乙方单方过错导致合同目的无法实现等根本违约情形的，乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金，若违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方另行补足差额。

10.甲方需计量才能使用的产品，若首次计量不通过，乙方需承担后续计量费用。如有争议以市级及以上计量机构出具报告为准。

第十二条 项目履约验收

1.甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2.甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3.参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十三条 合同的变更和终止

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2) 向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条 诚实信用 

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十八条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

	甲方（采购人）：南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
	乙方（供应商）：

	代表人：周骏贵
	代表人：

	电话：025-86673835
	电话：

	开户银行：交通银行南京玄武支行
	开户银行：

	帐号：320006610013001447712
	帐号：

	日期：                年   月   日
	日期：                年   月   日


第四章 采购需求
一、采购标的清单

	序号
	设备名称
	数量

（台/套）
	单价
（万元/人民币）
	总价

（万元/人民币）
	最高限价

（万元/人民币）
	是否接受进口产品投标
	是否是核心产品

	1
	液相色谱原子荧光联用仪
	1
	38
	38
	38
	否
	/

	2
	刀式研磨仪
	2
	4.9
	9.8
	9.8
	
	/

	3
	膳食纤维抽滤转置
	1
	0.8
	0.8
	0.8
	
	/

	4
	三重四极杆液质联用仪
	1
	299
	299
	267
	
	是

	5
	全自动凯氏定氮仪
	1
	45
	45
	44.88
	
	/

	6
	恒温恒湿箱
	2
	4
	8
	8
	
	/


二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、技术参数及要求
品目1：液相色谱原子荧光联用仪（1台）
1.1整机技术要求

1.1.1仪器用途：用于食品中砷、汞、硒、锑等元素形态分析 + 总量分析，满足 GB 5009.11、GB 5009.17 等食品安全国标。

1.1.2系统组成：液相色谱单元+原子荧光检测器+专用联用接口（氢化物发生/在线消解）+自动进样器+色谱工作站，一体化控制，无需第三方转换模块。

1.1.3形态分析能力：可同时分离检测As(III)、As(V)、MMA、DMA；Hg(II)、MeHg、EtHg、PhHg；Se(IV)、Se(VI)、SeMet、SeCys等。

1.1.4精密度（RSD）：≤3%（As、Hg、Se、Sb形态及总量）。

1.1.5线性范围：线性相关系数≥0.999。

1.2液相色谱单元（LC）

1.2.1泵系统：二元高压梯度泵，双柱塞串联设计；流量范围0.001–10.000mL/min，步进0.001mL/min；压力上限≥40MPa；流量精度RSD≤0.1%。

1.2.2在线脱气：内置脱气机。
1.2.3自动进样器：≥100位样品盘；进样体积1–100μL，步进0.1μL；进样精度RSD≤0.3%；支持优先洗针、交叉污染≤0.01%。

1.3原子荧光检测器单元（AFS）

1.3.1激发光源：可同时安装两支元素灯，免调空心阴极灯，双道两元素同时测量。
1.3.2光学系统：短焦距光路+日盲光电倍增管（160–320nm），紫外区高灵敏；自动校准光斑。

1.3.3原子化器：屏蔽式氢火焰原子化器，控温50–450℃；智能点火+熄火保护，低温自动点火，防回火。

▲1.3.4氢化物发生：注射泵+蠕动泵进样系统；具备内置电子冷凝除水功能，无需外接设备，控温范围（5~20）℃。
1.3.5气路控制：高精度质量流量计，Ar气流量0–1000 mL/min，控制精度±1%；氩气压力不足自动报警。

1.3.6漂移校正系统：具备汞灯漂移校正系统，采用高灵敏光电传感器实时测量光源信号以校正荧光信号值，消除光源能量波动的影响，提升长期稳定性。

1.3.7样品存样环、混合反应块控温系统：控温范围（40-70）℃。
▲1.3.8检出限（形态分析，绝对量）：

As：As(III)≤0.04 ng、DMA≤0.08 ng、MMA≤0.08 ng、As(V)≤0.2 ng；
Hg：Hg(II)≤0.05 ng、MeHg≤0.05 ng、EtHg≤0.05 ng、PhHg≤0.1 ng；
Se：Se(IV)≤0.1 ng、SeCys≤0.3 ng、SeMet≤2 ng、Se(VI)≤0.5 ng；
Sb：Sb（III）≤0.1 ng、Sb（V）≤0.5 ng。
▲1.3.9检出限（总量分析，浓度）：

As、Sb、Bi：≤0.01μg/L；Hg：≤0.001μg/L。
1.4联用接口

1.4.1 LC-AFS专用色谱工作站，一体化控制 LC、AFS、自动进样器，中文界面。

▲1.4.2紫外消解可视化系统：内置摄像头，紫外灯的工作状态和紫外消解管路的流路状态通过一体化软件直观可视。
1.4.3功能：自动进样序列编辑、数据采集、峰识别、积分、校准曲线、定性定量、结果导出（Excel/PDF）、审计追踪（符合 GLP）。

1.4.4预留LIS/LIMS接口，支持数据上传实验室信息系统。

1.4.5内置食品标准方法模板（GB5009.11、GB 5009.17等），直接调用。

1.5配置清单（标配）

1.5.1液相色谱单元（二元梯度泵+在线脱气+柱温箱）：1套。
1.5.2原子荧光检测器：1套。
1.5.3联用接口（在线消解+氢化物发生）：1套。
1.5.4自动进样器（≥100位）：1套。
1.5.5砷形态专用色谱柱：1根。
1.5.6汞形态专用色谱柱：1根。
1.5.7空心阴极灯（As、Hg、Se、Sb）：各1只。
1.5.8工作站软件（含加密狗）：1套。
1.5.9备品备件（泵密封垫、进样针、管路）：1批。
1.5.10冷冻冰箱1台。
1.5.11除湿机1台。

1.5.12砷形态标准溶/1瓶；汞形态标准溶液1瓶。

1.5.13 2ml样品瓶：200个。

1.5.14电脑：1套。（性能不低于英特尔 酷睿 i5；内存：不小于16G；固态硬盘：不小于500G；机械硬盘：不小于1T；显示器：不小于23.5英寸）

1.5.15打印机：1台。

品目2：刀式研磨仪（2台）
2.1仪器概况：刀式研磨仪是专门进行粉碎和均质化处理的仪器，可快速将样品粉碎至分析细度。

2.2常规转速：2000-10000rpm，数字显示，连续可调。

2.3样品处理量：150-700ml，视样品种类而定。

2.4研磨时间设置：1秒-9分钟59秒，数字显示，连续可调。

2.5转刀：二叶或四叶刀头，刀片不在同一水平面。

2.6配置清单（标配）：不锈钢刀头3个和钛刀头1个。

品目3：膳食纤维抽滤转置（1台）
3.1运用技术：三维滤袋技术，杜绝过滤堵塞。

3.2过滤方式：正压过滤，无需反吹。

3.3氮气压力可调，可根据样品过滤难易程度调节氮气压力，提高过滤效率。

3.4氮气风量可调，每个通道均可单独调节氮气风量。

3.5过滤时间：3-5min，批处理时间：8-12min。

3.6符合标准：GB5009.88。
品目4：三重四极杆液质联用仪（核心产品，1台）
4.1液相色谱仪技术参数

4.1.1流速范围：涵盖0.0001 mL/min~10.000 mL/min，递增步长≤0.0001mL/min；

4.1.2系统最高耐压≥100 MPa；

4.1.3脱气机：在线真空脱气方式≥5通道；

4.1.4进样量设定范围：涵盖0.1 µL-20 µL；进样器附带自动洗针功能，连续进样交叉污染率：<0.004%；

4.1.5样品位：进样位≥150位 (2mL/1.5mL样品瓶)；

4.1.6进样器控温范围：自动进样器具备制冷系统，温度可设置范围涵盖4℃-45℃，步进增量≤1℃；

4.1.7
柱温箱温控范围：室温以下10℃-100℃；控温稳定性：≤±0.05℃，控温准确度：≤±0.5℃；

▲4.1.8 柱温箱至少可同时放置长度≥250mm色谱柱不少于6根；（提供实物图片）

▲4.2.1离子源：配备独立的ESI源和独立的APCI源，离子源清洗时无需放空质谱真空系统。

▲4.2.2具备可区分同分异构体的功能，1ng/mL克伦特罗的猪肝基质样品，0.6mL/min流速，进样1uL色谱柱分析，多重反应监测 277/203，信噪比≥200。（提供样品谱图的计算机全屏截图证明，谱图应包括：50%甲醇水溶剂的试剂空白、50%甲醇水作为溶剂的1ng/mL克伦特罗标准品、猪肝基质样品空白、猪肝基质加标1ng/mL克伦特罗样品。要求界面上显示多重反应监测离子对及信噪比信息。测试样品谱图证明材料扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作为负偏离处理）

★4.2.3离子源接口：离子源接口采用带反吹气技术的锥孔结构，该接口可以同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力。（提供证明材料扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作为无效投标处理）

▲4.2.4按照GB 23200.122中蔬菜分析步骤处理黄瓜基质 ，依据该GB方法中的空白基质中加标步骤，制成黄瓜基质的20ng/mL草甘膦溶液，并按照该GB的测定方法连续进样12小时（每次进样10ul），CV<10% 。（提供一镜到底不超过1min的视频文件，视频中要清晰的展示连续进样12小时的实际检测序列（该序列除了黄瓜基质的20ng/mL草甘膦样品，还要包含2针黄瓜基质的空白样品、1针溶剂的空白样品、1针溶剂溶解的20ng/mL草甘膦样品）、完整序列的头尾时间、现场操作软件打开1个黄瓜基质的空白样品谱图和1个黄瓜基质的20ng/mL草甘膦样品谱图和1针溶剂的空白样品和1针溶剂溶解的20ng/mL草甘膦样品（谱图界面展示要清晰）、现场操作软件实时展示如何计算CV值并清晰的通过软件可以查看CV<10%）

▲4.2.5灵敏度稳定性：多菌灵 (carbendazim)甲醇溶液，不接色谱柱仅接二通的情况下，使用80%的乙腈水溶液作为流动相，不同流速0.4、0.8、1、2mL/min下分别进样1µL，分别测定峰高值（多重反应监测 192/160），计算(（最高值峰高值-最低值峰高值）/最高值峰高值）≤5%。（提供软件界面全屏的截图，要求界面上显示多重反应监测离子对及峰高信息；提供省级及以上的具有CMA或CNAS资质的专业第三方认证机构出具的该投标型号质谱的检测报告证明材料扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作为负偏离处理）

▲4.2.6离子源温度：离子源及辅助气体可进行温度设置，使得离子源区温度达到700度或以上。其他条件不变（50%甲醇水溶解的4ng/mL喹乙醇标准品溶液，进样量1uL）的前提下，在300℃、450℃、650℃三个离子源温度点，测定喹乙醇 （多重反应监测 264/143）随着离子源温度升高而灵敏度升高的数据，其中650℃比450℃峰高升高>10%，450℃比300℃峰高升高>10%。（提供软件界面里3个温度点的谱图全屏截图，可以明显看到峰高和峰面积，不允许手动备注，要求3个谱图展示出随温度增高而峰高各增强大于10%的趋势，谱图证明材料扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作为负偏离处理）。提供700℃时的软件质谱联机运行的视频证明，要求展示运行时离子源温度维持在700℃±2℃ ，展示时间不少于30秒。）

4.2.7离子源主动排废功能：离子源废气的主动排放最大流速可达10L/min。（提供证明材料扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作为负偏离处理）

★4.2.8检测器：电子倍增管检测器，非光电倍增管检测器，无正负离子歧视效应。

4.2.9正负离子极性切换速度：≤10ms。（提供一镜到底不超过1min的视频文件，视频中要清晰的展示出打开仪器软件，找到正负离子同时采集的质谱方法，并在质谱方法中可以清晰的看到正负离子切换速度≤10ms）

▲4.2.10  ESI+：实际柱上进样1pg利血平，流速0.8mL/min，m/z 609.3>195.1，信噪比≥1,500,000:1，基线噪声采集区间不低于0.3min。（提供谱图文件证明材料扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作为负偏离处理）

▲4.2.11  ESI-：实际柱上进样1pg氯霉素，流速0.8mL/min，m/z 321.0>152.0，信噪比≥1,500,000:1，基线噪声采集区间不低于0.3min。（提供谱图文件证明材料扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作为负偏离处理）

▲4.2.12  ESI+重现性实验：1pg利血平分别连续进样≥6次，峰面积RSD小于3%；ESI-重现性实验：1pg氯霉素分别连续进样≥6次，峰面积RSD小于3%。（提供一镜到底不超过1min的视频文件，视频中要清晰的展示连续进样6针的实际检测序列、完整序列的头尾时间、现场操作软件打开6个样品谱图、现场操作软件实时展示如何计算峰面积并清晰的通过软件可以查看峰面积RSD小于3%）

▲4.2.13  IDL：ESI+模式下，实际柱上量2fg的利血平，IDL≤1.4fg；ESI-模式下，实际柱上量2fg的氯霉素，IDL≤1.4fg（提供省级及以上的具有CMA和CNAS资质的专业第三方认证机构出具的该投标型号质谱的检测报告证明材料扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作为负偏离处理）

▲4.2.14 APCI+重现性实验：实际柱上进样1pg利血平，分别连续进样≥6次，峰面积重复性RSD＜3%；APCI-重现性实验：实际柱上进样1pg氯霉素，分别连续进样≥6次，峰面积重复性RSD＜3%。（提供一镜到底不超过1min的视频文件，视频中要清晰的展示连续进样6针的实际检测序列、完整序列的头尾时间、现场操作软件打开6个样品谱图、现场操作软件实时展示如何计算峰面积并清晰的通过软件可以查看峰面积RSD小于3%）

▲4.2.15 APCI+：实际柱上进样1pg利血平，信噪比≥100,000:1；APCI-：实际柱上进样1pg氯霉素，信噪比≥100,000:1。（提供省级及以上的具有CMA或CNAS资质的专业第三方认证机构出具的该投标型号质谱的检测报告证明材料扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作为负偏离处理）

▲4.2.16抗基质干扰能力：取苹果4g，带皮，破碎后加80%甲醇10ml，涡旋后离心取上清，作为基质溶液。125ng/mL马拉硫磷甲醇溶液取40µL与960µL苹果基质溶液，混匀，配置成5ng/mL的基质加标溶液。分别采用m/z 331的子离子m/z 99和m/z 99的子离子m/z 71两种条件下检测该加标溶液并计算出信噪比，要求m/z 99的子离子m/z 71检测灵敏度（信噪比）是m/z 331的子离子m/z 99检测灵敏度（信噪比）的25倍以上，m/z 99的子离子m/z 71具有明显的抗基质干扰能力。（提供一镜到底不超过1min的视频文件，视频中要清晰的展示实际检测序列（该序列除了5ng/mL的马拉硫磷苹果基质加标溶液，还要包含2针苹果基质的空白样品、1针甲醇溶剂的空白样品、1针甲醇溶剂的5ng/mL马拉硫磷样品）、完整序列的头尾时间、现场操作软件打开1个苹果基质的空白样品谱图和1个甲醇溶剂的空白样品谱图和1个甲醇溶剂的5ng/mL马拉硫磷样品谱图和1个5ng/mL的马拉硫磷苹果基质加标谱图、现场操作软件实时展示谱图中的离子对信息和信噪比信息）

4.2.17具有全扫描；子离子扫描；母离子扫描；中性丢失扫描；选择离子扫描；选择反应监测扫描;多反应同时监测扫描等功能。

4.2.18自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量。软件同时控制液相、质谱。能自动地确保系统待用，进行质量校正和设置质谱分辨率，以便不用进行此项操作，通过生成化合物明确的质谱方法（MRM）和优化针对特定分析环境的API源条件达到最佳检测限,检查液相色谱/质谱系统性能，确保分析结果准确,通过监测系统参数和解析系统报警使系统的运行时间最大化。

4.2.19配备高通量定量软件，可处理大批量样品，同时分析百种以上化合物。要求能自动标识离子比率、异常值等。积分准确，减少积分误差。具有审计追踪功能。智能的多化合物MRM方法设置，可根据每个MRM目标物的保留时间自动设置MRM窗口，无需手动设置MRM采集窗口的起止时间段。

▲4.2.20  检测方法包：提供≥1500种化合物的检测农药、兽药以及毒物等的三重四极杆MRM质谱方法，其中农药≥700，兽药≥500，毒物≥300。（提供能体现质谱方法的实机软件及方法库的界面截图证明材料扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作为负偏离处理）

▲4.2.21  植物源性农药残留：按照GB 23200.121标准要求，以茶叶为基质，配置GB 23200.121标准中331种农药及其代谢物的基质匹配标准溶液（浓度≤0.05 mg/L），按照GB 23200.121进行检测，连续进样≥6次，RSD＜10%，信噪比≥10。按照GB 23200.121，配置茶叶基质匹配标准曲线，不少于5个浓度点，最低点与最高点浓度须相差20倍或以上，要求线性R2＞0.99。（证明材料中需要体现代表性物质（包括：涕灭威及其代谢产物涕灭威砜、涕灭威亚砜，异菌脲，阿维菌素，甲氨基阿维菌素苯甲酸盐，联苯三唑醇，苯并烯氟菌唑，异丙草胺，氰戊菊酯，敌敌畏，异噁唑草酮及其代谢产物异噁唑草酮-二酮腈，氟苯虫酰胺，氰霜唑及其代谢物氰霜唑代谢物CCIM，依维菌素，甜菜宁，禾草灵，烯草酮及其代谢产物烯草酮砜、烯草酮亚砜、噁唑菌酮，甲氰菊酯，乙酰甲胺磷）的精密度、灵敏度、线性关系、涵盖保留时间和离子对（含定量、定性）的多反应监测谱图（MRM）信息。其中：1）需要体现代表性物质在浓度≤0.01 mg/L下的信噪比、保留时间、离子对（含定量、定性）的多反应监测图（MRM）以及提供连续进样≥6次的RSD≤10%的计算过程及结果；2）需要体现标准曲线中5个浓度点的原始谱图（涕灭威、涕灭威砜、涕灭威亚砜、氰戊菊酯、甲氰菊酯，5种物质的最低浓度点为0.002 mg/L或更低，其余代表性物质的最低浓度点为0.005 mg/L或更低）。原始谱图需为涵盖保留时间、离子对（含定量、定性）的多反应监测图（MRM），且必须提供实机工作站软件界面全屏截图。以上证明材料扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作为负偏离处理）

▲4.2.22  按GB 31656.14-2022进行检测，在鳗鱼基质中添加雌二醇标准品，质量浓度达到2 μg/kg，进行样品制备后分析，配置鳗鱼基质标准曲线，不少于6个浓度点，定量离子对为m/z 271.2/183.2，定性离子对为m/z 271.2/145.1，在流动相不添加氟化铵的条件下，连续进样6针，RSD≤10%，信噪比≥500，按内标法定量计算。（提供证明材料加盖投标人电子签章，未提供作为负偏离处理，包括试剂空白、鳗鱼样品空白、鳗鱼基质添加雌二醇的样品、鳗鱼基质匹配的6个标准工作液的质谱图，谱图要求显示信噪比、保留时间、离子对（含定量、定性）的多反应监测图（MRM），结果报告部分需提供至少包括峰面积、离子比率及自动计算的数值结果的列表，提供自动生成的标准曲线线性关系图。以上要求需实机工作站软件界面全屏截图，同时提供连续进样≥6次的RSD≤10%的计算过程及结果。）

▲4.2.23  29种芳香族伯胺：正离子模式，在4%乙酸、10%乙醇、20%乙醇、50%乙醇、95%乙醇中检出限小于1µg/L（大于3倍信噪比）；定量限小于3µg/L（大于10倍信噪比）；定量限浓度连续6次测试的精密度小于3%，测试条件参照GB 31604.52-2021。（提供实际软件谱图截图扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作为负偏离处理）

▲4.2.24  双酚A：负离子模式，在4%乙酸、10%乙醇、20%乙醇、50%乙醇、95%乙醇中检出限小于1µg/L（大于3倍信噪比）；定量限小于3µg/L（大于10倍信噪比），定量限浓度连续6次测试的精密度小于3%，测试条件参照GB 31604.10-2016。（提供实际软件谱图截图扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作为负偏离处理）

▲4.3 供应商根据用户需要开放仪器数据接口，实现实验室LIMS系统与仪器双向联接。（投标人提供承诺函，格式自拟）

▲4.4 供气要求:设备所需气体均由氮气发生器供应,无需额外气源。（提供证明材料扫描件并加盖投标人电子签章，提供样品采集时设备气路连接视频，未提供作为负偏离处理）

▲4.5氮气发生器：内置消音器及一体式真空隔音机箱，系统（包括主机和压缩机）噪音水平：≤50 dB@1m。（提供具备CMA资质的第三方认证机构出具的投标型号氮气发生器的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作为负偏离处理）

4.6主要配置

4.6.1超快速液相色谱（包括二元高压梯度泵单元，脱气单元，控温自动进样器，柱温箱）：1套；

4.6.2串联四级杆质谱仪（包含蠕动注射泵）1台；

4.6.3机械泵 1套；

4.6.4ESI离子源 1套；

4.6.5APCI离子源 1套；

4.6.6激光打印机 1台；

4.6.7高通量定量优化和数据处理软件(含电脑) 1套；

4.6.8氮气发生器 1套；

4.6.9不间断电源 1套；

4.6.10 ESI和APCI喷针 各5根；

4.6.11泵油 2桶；

4.6.12色谱柱 C18   2um，2.1x150mm  1根；

4.6.13色谱柱C18   2um，2.1x100mm  2根；

4.6.14  2ml样品瓶  500个。

品目5：全自动凯氏定氮仪（1台）

▲5.1样品回收率：>99.5%；重现性RSD≤0.5%；滴定器精度1.2ul/步。
▲5.2内置滴定系统：采用正压方式加酸滴定。滴定器容量≥35mL。
▲5.3定氮仪主机内置操作系统，液晶彩色触摸屏操作，带中英文操作界面。带全自动分析控制系统，试管排废能力：200ml可在10s内排空。

5.4比色原件：抗老化，每次开机自检并自动校正，无需配制试剂和手工校正。开机自检LED灯自动矫正，光源功率可以自动调节至所需亮度，无需人工干预，避免人为误差。

5.5延时蒸馏模式蒸汽延迟时间可调：0-1600秒，在定氮仪主机屏幕上可设置并显示延迟时间。

5.6蒸汽平衡添加蒸馏模式安全时间：自动，5秒；在定氮仪主机屏幕上可设置并显示时间。

5.7在蒸馏过程中具备处理样品结晶（结块）功能，可在消化液中加入稀释水后立即通入蒸汽，通过蒸汽来溶解样品结晶产生的盐饼，保证氮元素完全转化和完全吸收。
5.8蒸馏区内置安全保护罩，样品管蒸馏过程中，外有安全罩保护，除非紧急停机，保护罩全程由软件控制开启/关闭，不能手动打开保护罩。
5.9蒸馏馏出液温度监控系统，温度探头位于冷凝器下方，直接测定馏出液温度，监控是否有意外操作导致氨损失，不可通过监测冷凝液温度来间接监控，保证分析结果准确可靠。
5.10边蒸馏边滴定的功能和自动判断终点技术，确保得到准确可靠的分析结果准确，并缩短分析时间，降低成本。

5.11滴定缸以及蒸馏系统具备自动清洗功能，滴定缸包括在开机和批次完成后自动清洗，蒸馏系统具备批次完成后自动清洗。滴定缸的容器无电极或液位探针，减少不必要的污染，并具备液位校准功能，可设定最大蒸馏体积。
5.12定氮仪主机内置日、周、季度维护提醒和维护操作指南，可按仪器操作软件中维护指南的步骤演示开展日常维护，降低潜在的仪器故障，保证仪器处于良好的工作状态。
5.13仪器具有滴定终点颜色自动校准功能。
5.14数据管理：无需外接软件可以通过分析仪内置的FTP直接连接LIMS实验室管理系统或通过硬盘导入样品批次、导出结果与审计追踪日志、备份/恢复数据库，也可以通过外接打印机直接打印数据。

5.15符合标准：GB 5009.5、JJF 1321。
品目6：恒温恒湿箱（2台）

▲6.1控温范围：-10～100℃。
6.2温度分辨率：0.1℃。
▲6.3控湿范围：35~95%RH。
▲6.4温度波动度：高温±0.5℃、低温±1.0℃。
▲6.5湿度偏差：±3%RH。
6.6输入功率：3850w。
6.7工作环境温度:+5～30℃。
6.8电源电压:220V 50HZ。
6.9工作室尺寸：670mm×720mm×1020mm。

6.10外形尺寸：850mm×1100mm×1930mm。
6.11符合标准：JJF 1101-2019。

注:本技术规格及要求提出的是最低限度的技术条件。投标人应注意在“三、技术参数及要求”中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和产品的技术标准，不表示指定或唯一的意思，投标人应当参考所列品牌的材料和产品，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和产品。

四、商务条款

1.质保期：验收合格后1年。
2.合同履行期限：自合同签订收到预付款后120日内（含备货）完成供货、安装并通过采购人验收合格。

3.付款方式：合同签订后，甲方收到乙方提供的合同总金额5%的履约保函后向乙方支付合同总金额的50%；验收合格的设备总价达到合同总金额的80%，甲方支付合同总金额的30%；所有设备验收完毕后的15个工作日内，甲方将无息退还乙方的履约保函并，验收合格后支付合同总金额的20%。

4.售后服务：在保修期内如因产品质量问题发生故障将免费维修；质保期后终身维修，只收取成本费。无论在保修期内或保修期外，在接到故障信息后12小时内响应，并在仪器出现故障后的5个工作日之内到达现场，及时帮助用户解决问题。

第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，总分100分。计算分数时，将全部评委评分直接进行平均计算，小数点后保留两位。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照投标文件满足招标文件全部实质性要求和评审因素的量化指标顺序排列，由评标委员会确定中标候选人。
	序号
	评审因素
	评分标准
	分值

	1
	价格

（30分）
	1.1价格分

满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为30分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30，小数点后保留两位。
	30

	2
	技术要求

（40分）
	2.1技术参数

根据投标人提供的产品的技术性能说明、技术偏离等情况描述，由评委进行客观评价，投标人的所有技术参数满足第四章采购需求中“三、技术参数及要求”招标要求的得满分49分。其中技术参数标注“★”条款为实质性技术参数，每有一条负偏离项作无效投标处理；标注“▲”条款为主要技术参数，每有一条负偏离项的扣1分，未标注的条款为一般技术参数，每有一条负偏离项的扣0.5分，扣完为止。投标人提供可以满足“★”“▲”技术参数的详细技术资料。(技术参数中已经要求提供相关证明材料的须提供相关证明材料；若技术参数未列明要求提供材料的，对于“★”“▲”技术参数则以提供检验机构出具的检测报告或符合计量要求的计量报告或制造商官网截图或产品白皮书或产品彩页或其他产品技术证明资料等以证明其是否响应招标文件技术要求；对于非“▲”技术参数，若文件未有特殊要求的则根据技术条款偏离表的偏离情况进行打分。同时请投标单位在证明材料中醒目标注出能够直观证明满足相关参数的部分，未予标注的评标委员会经过合议后有权视为未提供证明材料，评标委员会将有可能视为不满足)。

注：①投标人须在技术条款偏离表中对采购需求中的货物清单内所有技术参数要求进行逐条响应，并在《技术条款偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏差表中标明是否响应，招标文件要求提供证明材料的提供相应证明材料并标明所在页码；如因未注明支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。
②凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。

③如技术支持性文件资料非中文版本的，请同时提供中文翻译版。
	39

	
	
	2.2验证评价报告
投标人承诺中标后提供三重四极杆液质联用仪第三方综合性能评测或综合验证评价报告的，得1分（承诺书格式自拟，并加盖投标单位公章）。
	1

	3
	项目方案

（28分）
	3.1实施方案
根据投标人项目实施方案，包含供货准备、进度安排、实施保障等进行综合评分。

项目实施方案标准规范、人员配置科学合理，实施保障措施严谨可控，优于项目需求的得7分；项目实施方案及各项措施较为标准规范，人员配置较为科学合理，实施保障项措施较为严谨可控，满足项目需求的得4分；项目实施方案及各项措施不足或一般，实施保障措施等不够严谨可控，基本满足项目需求的得1分。不满足或未提供的不得分。
	7

	
	
	3.2质量管控及验收方案
根据投标人提供的质量把控（包括货物质量保证、货物检验标准、货物来源渠道等）及验收方案进行打分。

质量把控及验收方案科学合理、严谨可控的，优于项目需求的得7分；质量把控及验收方案较为科学合理、严谨可控的，满足项目需求的得4分；质量把控及验收方案不足或一般，不够科学合理、严谨可控的，基本满足项目需求的得1分。不满足或未提供的不得分。
	7

	
	
	3.3售后服务方案 

根据投标人提供的售后服务方案（售后服务的主动性、实现的可能性、在项目所在地有履行合同相关专业服务机构及人员配置情况、对故障的接受工作制度和机制，售后服务的响应时间、排除故障时间，质保期外的服务内容及收费标准等情况）进行打分。

售后服务方案详细，可操作性强，服务响应时间及时，质保期长及售后服务范围广，优于项目需求的得7分；售后服务方案较为详细，可操作性较强，服务响应时间较及时，质保期较长及售后服务范围较广，满足项目需求的得4分；售后服务方案粗略，服务响应时间、质保期基本达到要求，售后服务范围无实质性内容，基本满足项目需求的得1分；不满足或未提供的不得分。
	7

	
	
	3.4培训方案

对采购人操作、维护人员的培训方案及计划等方面进行打分。

方案详细，可操作性强，优于项目需求的得7分；满足项目需求的得4分；基本满足项目需求的得1分；不满足或未提供的不得分。
	7

	4
	业  绩

（2分）
	4.1业绩

投标人自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来销售的至少包含核心产品的业绩，每提供一个业绩得1分，最多得2分，未提供不得分。（须提供合同复印件加盖投标单位公章，合同复印件须清晰可见产品名称、甲乙双方单位名称、合同签订日期等关键内容，否则不得分。）
	2


政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

 

 

 

第六章  投标文件格式 
投  标  文  件
 

 

 

 

 

项 目 名 称：                       
项 目 编 号：                              
      投标人名称： （加盖CA电子公章） 
       日       期：                          
 

 

投标文件的组成
一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间
前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声
明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件
中提供相关材料，否则作无效投标处理；6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12）
附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：
采购编号：                                   
采购包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	


附件2 

投标分项报价表

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品

名称
	品牌
	规格

型号
	制造商名称
	产地
	交货期
	数量
	分项

单价
	分项

总价

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 

技术要求响应及偏离表
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 

商务要求响应及偏离表
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
附件5 

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         

法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就采购编号为：                   ，      项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          被授权人身份证号码：                              

          被授权人联系电话：（手机）                          

被授权人电子邮箱：                

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         

      日期：                                         
附件8                            

投标函
致：江苏励邦招标代理有限公司

根据贵方采购编号为:                         ，      项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号： 

日           期：___年____月____日

附件9  

中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏励邦招标代理有限公司组织的（单位名称）采购编号为：                          ，      项目（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日
备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        

附件10

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位采购编号为:                          ，      项目（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                供应商全称（加盖CA电子公章）：

                  日  期：___年____月____日 
附件11
实质性要求响应及偏离表
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如招标文件（含技术要求和商务要求）中没有实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）的则无需提供此表格。
3.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

4.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件12：

  关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
     日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

附件13：南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（须打印并签字盖章）
南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20   年  月   日

	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	诚信档案记录情况
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括∶具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

	
	供应商名称（盖章）∶

法定代表人（签字）∶

二O  年  月  日


质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                                              

地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 

联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              

采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                

法律依据：                                                                 

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                                                     

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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