招标文件

项目名称：江苏师范大学核磁波谱仪采购项目

项目编号：JSZC-320300-SRZT-G2026-0008

采 购 人：江苏师范大学

采购代理机构：江苏日中天工程咨询有限公司

二〇二六年十月

总 目 录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	4

第三章  投标资料表	16

第四章  评标标准	26

第五章  采购需求	29

第六章  拟签订的合同文本	39

第七章  投标文件相关格式	45

第一章  投标邀请

项目概况

江苏师范大学核磁波谱仪采购项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年11月20日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目名称和项目编号

项目编号：JSZC-320300-SRZT-G2026-0008

项目名称：江苏师范大学核磁波谱仪采购项目

二、申请人的资格要求：详见本项目公开招标公告。

三、获取采购文件

1.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（5）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与开标，操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

2.招标文件售价：免费。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2026年 11 月 20 日北京时间9:30。

2.开标时间：2026年11 月 20 日北京时间9:30。

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.采购文件的澄清或者修改

采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

2.终止招标

终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：江苏师范大学

地 址：徐州市铜山新区上海路101号

联系人：张老师

联系方式：15852390351

2.采购代理机构信息

名称：江苏日中天工程咨询有限公司

地址：徐州市新城区绿地商务城蓝海OFFICE G座705

联系人:王明

联系方式：0516-66633932   15996965913

第二章  投标人须知

目 录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

# 一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

5.采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

6. 投标人的资格条件

6.1参加政府采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国投标人，但法律、行政法规规定外国投标人可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

6.2 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

7. 投标费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

# 二、招标

8. 招标文件的内容

8.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件相关格式

9. 招标文件澄清或者修改

9.1采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

9.3开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

# 三、投标

10. 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

11. 投标文件的语言

11.1 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

12. 投标文件的构成

12.1 投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

12.2投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13. 投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

13.1 投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

13.2商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13.3交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

14.投标报价要求

14.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

14.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

14.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

14.4 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

14.5投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

15. 投标货币

15.1以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

16. 投标保证金：无。

17. 投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

17.2采购人应在距投标有效期满20日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

17.3如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到投标人同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

18. 投标文件的编制要求和签署要求

18.1投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

18.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

18.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.投标文件的要求

19.1投标人未在规定时间内解密电子投标文件的，所导致的一切后果均由投标人承担。

19.2投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

20.提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

21.凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

22. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

23. 本项目不允许分包。

24. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

25.有下列情形之一的，其投标无效。

25.1不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

25.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

25.3不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

25.4不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

25.5不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

25.6电子投标文件未按招标文件要求签章的；

25.7投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

25.8投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

25.9不具备招标文件中规定的资格要求的；

25.10报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

25.11投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

25.12法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

# 四、开标

26. 开标

26.1开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。

26.2开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。

26.3所有投标单位凭CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

投标人不足3家的，不得开标。

26.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

# 五、评标

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

27.1 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

# （2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28. 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

29. 评标

29.1评标工作程序：

（1）投标文件初审。

资格性检查。

符合性检查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选人名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

29.2在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定基于投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

29.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

30.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

30.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

30.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

30.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理，具体如下：

31.1 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查投标人投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查投标人投标(响应)报价平均值×50%；

（2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价〈通过符合性审查的次低报价投标人投标(响应)报价×50%；

（3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

31.2评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人通过“苏采云”系统合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

31.3对报价触发异常低价投标(响应)审查程序后仍中标（成交）的投标人，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握投标人履约进展。如投标人中标(成交)后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如投标人不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。

32. 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

33. 废标条款。

33.1出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算（最高投标限价），采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

# 六、定标

34. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

35. 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

36. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

# 七、政府采购合同

37. 签订政府采购合同（合同签订方式）

37.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

37.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告（评审报告）推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

38. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

39.履约保证金

39.1中标人应在政府采购合同签订前，向采购人提交《投标资料表》规定金额的履约保证金。

39.2 如果中标人没有遵守本章37.1 或本章39.1 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

39.3中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在存放期间，不计利息。

40. 腐败和欺诈行为

40.1 采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为

“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益，影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物，并导致损害买方和/或采购代理机构及他人的行为。

“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方和/或采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格、撤消已签署的合同。

# 八、询问和质疑

41. 询问和质疑

根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；投标人认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 电子招标投标交易平台

- 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收

到信息。“苏采云”系统不承担任何责任。
                       第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款 项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：江苏师范大学 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| 5. | 本项目采购代理机构：江苏日中天工程咨询有限公司 |
| 6. | 投标人的资格条件： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。 说明： 1.本项目不接受联合体参与采购活动，中标后不得转包或分包。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。 4.本项目接受进口产品投标，投标人如提供进口产品必须是所投产品的制造商或代理商，代理商须提供核心产品制造商的专项授权，本项目核心产品为核磁波谱仪。所有响应内容均以人民币报价，投标人的响应报价须遵守“中华人民共和国价格法”。 5.查询及使用投标人信用记录： ⑴由采购人查询信用信息。 ⑵查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； ④“信用中国（江苏徐州）”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。 ⑶截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 ⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 ⑸信用信息的使用规则： 采购人对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。 |
| 7.1 | 招标代理服务费由中标人支付，标准见附件《招标代理服务收费标准》。 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 9.2 | 不安排现场踏勘 |
| 9.3 | 不安排开标前答疑会 |
|  | 三、投标 |
| 11.1 | 投标文件的语言为中文。 |
| 12.1 12.2 | 线上投标文件编制要求（以电子采购文件提供的格式和要求为准），投标人需编制目录、注明页码，便于查询。 一、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 二、投标人应当提交的资格、资信证明文件（1-5项必须提供，投标人如提供进口产品，第6项也必须提供，否则投标将被拒绝） 1.投标人合法有效的营业执照或者其他组织的法人证明文件，提供以上证明文件的扫描件并加盖电子签章。 2.财务状况报告，至少提供： 即提供投标人在本项目“提交投标文件截止时间”前6个月内任何日期（不含“提交投标文件截止时间”当月）的资产负债表、利润表月报表扫描件各1份并加盖电子签章；或提供投标人2025年度的财务审计报告扫描件1份并加盖电子签章；或提供投标人在本项目“提交投标文件截止时间”前6个月内银行出具的资信证明扫描件1份并加盖电子签章。 3.投标人在本项目“提交投标文件截止时间”前6个月内任何日期（不含“提交投标文件截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件各1份并加盖电子签章（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,提供其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件）。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.本项目接受进口产品投标，投标人如提供进口产品必须是所投产品的制造商或代理商，代理商须提供核心产品制造商的专项授权，本项目核心产品为核磁波谱仪。所有响应内容均以人民币报价，投标人的响应报价须遵守“中华人民共和国价格法”，加盖电子签章。 三、符合条件（必须提供，加盖电子签章，否则投标无效） （一）价格部分 1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务部分 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术部分 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 四、综合评审评分项 要求见招标文件第四章《评分标准》。 - 其他部分 投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为非本国产品）。 本国产品应当符合以下条件： （一）在中国境内生产 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： 1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； 2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； 3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； 4.简单的上漆、磨光和分装； 5.其他不属于属性改变的情形。 （二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例 产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为： 财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。 （三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求 对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。 财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。 本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。 注：中国境内生产的组件成本核算基本规则 产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。 1.产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。 2.二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。 3.产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 4.需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。 六、价格折扣文件格式 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位视为小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| 13.2 | 商务条件见： 1.招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 2.招标文件第三章《投标资料表》中12.1和12.2 |
| 13.3 | 交货和提供服务的时间见：招标文件第五章《采购需求》及招标文件第六章《拟签订的合同文本》。 |
| 14.3 | 本项目采购预算金额800.00万元人民币。 投标报价包含设备本身价格、运抵指定目的地的一切费用（包括全部货物及伴随工程和服务、进出口代理费、海关办证费、报关费、报验费、银行手续费、运杂费、税费、利润、安装调试费、培训费、售后服务费及其他在本合同履行期内所有可预见的税费和售后服务费用）采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| 15.1 | 以人民币报价。 |
| 18.1 | 线上要求：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| 21 | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件接收截止时间：2026年11月20日北京时间9:30 投标人应在提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件上传系统。在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 2.投标文件提交与接收地点： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
|  | 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件，并于开标时凭CA锁进行解密。 |
|  | 四、开标 |
| 26.1 | 开标时间：2026年11月20日北京时间9:30 开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 线上开标时，“苏采云”系统自动获取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 26.3 | 招标文件规定的需要公示的内容：投标人名称、投标价格。 |
|  | 五、评标 |
| 28. | 采用综合评分法。 |
| 29.1 （4） | 推荐中标候选人名单。中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标（服务方案）优劣（得分）顺序排列。得分相同、投标报价和技术指标（服务方案）优劣（得分）也相同的，按项目实施方案得分由高到低顺序排列。 |
| 30. | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 七、政府采购合同 |
| 37.1 | 采购人与中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| 39.1 | 1.履约保证金缴纳：合同总价金额的5%，由中标人在签订合同前向采购人缴纳，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 2.履约保证金退还：待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣除履约保证金取得补偿。 |
|  | 八、询问和质疑 |
| 41. | 1.根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；投标人认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。 2.质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。 3.投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 4.质疑函 接收质疑函的方式：投标人直接送交或投标人通过邮寄。 质疑接收人：王明 联系电话：0516-66633932 地址：徐州市新城区绿地商务城蓝海OFFICE G座705。 |
| 附加 说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）和投标文件纸质版三份。 |

附件

招标代理服务收费标准

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.本项目的代理服务费应收取金额：按上表“招标代理服务收费标准”计算出的招标代理服务费额（按差额定率累进法计算）*45%，计算出的代理服务费应收取金额如低于3千元，按3千元收取。两个及以上中标/成交供应商的，有金额的按照中标/成交金额的相应比例收取代理费，无明确中标/成交金额的向所有中标/成交人平均收取。

4. 对于一招一年以上的采购项目，计算代理服务费时使用的中标金额应为该项目一年的中标金额。

5.账户信息：

开户人：江苏日中天工程咨询有限公司

开户行：江苏银行徐州分行营业部

账  号：60090188000128359

第四章 评标标准

| 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分； 各投标人价格得分=评标基准价÷各投标人评审价格×30,得分四舍五入保留小数点后2位。 注： 1.投标人所投产品全部为小微企业制造或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。 2.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%）。 3.上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在投标人报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。 享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标人的报价签订。 |
| 投标人 业绩 （4分） | 投标人为卖方，自2023年9 月1日（含）以来承担过具有与所投核心产品（本项目核心产品为核磁波谱仪）相同或类似的项目业绩，每提供1个得2分，最高得4分。投标文件中提供有效的合同扫描件加盖投标人电子签章，时间以合同签订时间为准，合同内容须清晰可见，提供不全或未提供的不得分。 |
| 技术规格（38分） | 对所投产品技术参数要求指标的响应程度进行评价： 产品（设备）技术参数完全满足招标要求的得满分38分；在此基础上，招标技术参数中标注“★”指标为实质性要求，有一项不符合，做无效投标处理。标注“▲”的为主要技术指标，每有一项负偏离扣3分；其他非主要指标参数负偏离的，每项扣0.5分,扣完为止。 注：投标人须针对各参数指标详尽真实地提供响应偏离表，所有标注“★”“▲”技术内容的响应均应提供支撑证明材料，证明材料包括但不限于公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构出具的检测报告、厂家盖章确认的技术材料等，如上述材料均不能证明其所投产品的响应程度，供应商需提供承诺函，未提供技术证明材料/承诺函或提供的不符合要求的，均视为未实质性响应。 （投标人需在“项目技术及商务需求响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理）。 本项最高得38分，最低得0分。 |
| 所投产品质量、性能评价 （12分） | 根据所投产品质量、产品配置、产品品质、产品应用情况等，从性能稳定性、质量可靠性、技术先进性方面进行评价。 性能稳定性（4分）：性能稳定性高的得4分；性能稳定性一般的得2分；性能稳定性较差的得1分。 技术先进性（4分）：技术先进的得4分；技术较先进的得2分；技术较落后的得1分。 质量可靠性（4分）：质量可靠性高的得4分；产品质量可靠性一般的得2分；质量可靠性程度较差的得1分。 未提供不得分。本项最高得12分，最低得0分。 |
| 项目实施方案 （8分） | 根据投标文件中项目实施方案进行综合评价。内容包含但不限于质量保障措施、实施组织计划、设备交付时间、进度计划、人员安排、安装调试等，对内容的针对性、可行性进行评价。 全面性（4分）：全面具体详实得4分，较全面得3分，不太全面得1分； 针对性(2分)：针对性强得2分，针对性较强得1分，针对性不强得0.5分； 可行性（2分)：符合实际切实可行得2分，可行性较强得1分，可行性欠缺得0.5分； 未提供不得分，本项最高得8分，最低得0分。 |
| 培训与售后服务方案 （6分） | 根据投标文件中项目培训与售后服务方案进行综合评价。 方案全面性（2分）：全面具体详实得2分，较全面得1分，不全面得0.5分； 方案针对性(2分)：针对性强得2分，针对性较强得1分，针对性不强得0.5分； 方案可行性（2分)：符合实际切实可行得2分，比较可行得1分，可行性欠缺得0.5分； 未提供不得分，本项最高得6分，最低得0分。 |
| 质保期 （2分） | 设备整机质保在原有1年由设备生产商提供的免费质保期基础上，每增加1年原厂免费质保得1分，最高得2分。 提供承诺函并加盖投标人电子签章，如投标文件前后不一致，按照最低年限计，不足整年取整数。投标人在中标后、合同签订前须提供证明文件原件，若无则视为虚假应标。 |

本项目采用综合评分法。

第五章 采购需求

一、本项目不接受超过人民币800.00万元（采购项目预算金额）的投标报价。

本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目，且本项目已在财政部门备案审核同意可以购买进口产品。

二、项目概况

1.项目名称：江苏师范大学核磁波谱仪采购项目。

2.项目内容：采购1台600M核磁波谱仪，用于材料科学、有机化学、药物化学、分子生物学等学科，开展小分子、生物大分子及合成高分子的定性与定量分析，满足结构表征、成分分析等科研测试需求。

波谱仪具有最新的核磁共振实验功能，含有至少2个射频发射通道，氘核锁场，氘梯度自动匀场，魔角旋转控制系统，探头全自动调谐和匹配，Z轴脉冲梯度场，具有变温实验功能，可以分析液态样品和无法溶解的固态样品，具有获得最佳一维和二维谱图的数据处理速度和存储能力。

3．本项目基本构成：超导磁体、射频放大功率、谱仪、固体探头、液体探头、进样器、固体样品转子及载具、液体样品转子、空气压缩机、UPS后备电源，以及安装场所符合性改造。

4.交付时间：合同签订后300日历天内完成设备送货、安装、调试、交付。

5. 本项目要求最终交付时，采购的设备具备完全运行的条件，且安装场所务必满足设备运行的承重、振动、磁场、温度、湿度、噪音、负压、防尘等条件。投标人可对安装地点进行勘察。中标人就场所符合性改造须在中标后向采购人提供场所改造方案、图纸和工程量清单，经采购人确认后方可实施改造。中标人须在设备到货前完成安装场所符合性改造，并经初步的验收。场所改造工程的质量保修期不少于5年。项目最终验收包括设备验收和场所改造验收。若场所符合性改造工程验收不合格，限期30天整改到位。

三、投标报价要求

（一）本项目可以采购进口产品。

1.提供进口产品的，投标人应当根据采购项目的要求按人民币报价。该项目已按规定办理进口产品采购审核备案有关手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。中标后由中标人负责办理进口产品有关报关等手续并承担相关费用，采购人不再支付额外费用。投标报价所涉及的各项费用（包含全部货物及伴随工程和服务、进出口代理费、海关办证费、报关费、报验费、银行手续费、运杂费、税费、利润、安装调试费、培训费、安装场所符合性改造费、售后服务费及其他全部费用的总和）由中标人自行结算，采购人不再支付除中标价以外的任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。

特别提醒：

（1）中标人在供货时必须提供（核心产品）制造商或总代理出具的售后服务承诺函原件，否则不予验收。

（2）项目以人民币结算，合同价格不受汇率等因素影响，结算时须按照税法相关规定开具与中标价等额的增值税发票。

（3）该项目要求投标人按采购清单报价；投标报价为采购清单总价。

（4）中标人在办理报关验放及减免税手续时，不允许利用学校进口产品免税资格夹带采购标的以外的进口产品，所产生的一切后果由中标人承担。

2.提供国产产品的，投标人应当根据采购项目的要求按人民币报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票）。投标人报价应包括全部货物及伴随工程和服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定，则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。

特别提醒：该项目要求投标人按采购清单报价；投标报价为采购清单总价。

四、配置及技术参数（加“★”号指标为实质性要求，有一项不符合的，做无效投标处理，加“▲ ”的为重要参数，须按照评分要求作出明确响应说明，注明在投标文件中页码，否则作负偏离扣分）。

注：投标文件中需提供全部技术指标的技术证明材料，证明材料包括但不限于公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构出具的检测报告、厂家盖章确认的技术材料等，如上述材料均不能证明其所投产品的响应程度，供应商需提供承诺函，未提供技术证明材料/承诺函或提供的不符合要求的均视为负偏离，如采购需求中有具体要求以具体要求为准；如经查证供应商虚假响应的，将取消其中标资格并上报主管部门。

技术参数，包括但不限于以下技术参数：

★1. 600MHz超导磁体

1.1超自屏蔽磁体磁场强度≥14.09 T；

1.2室温腔直径≥54mm；

1.3水平方向5高斯强度半径≤0.7m；垂直方向5高斯强度半径≤1.4m；

1.4磁场漂移≤6Hz/hr；

1.5 液氦消耗量≤ 13 ml/hr；

1.6液氮维持时间 ≥16天；

1.7配有大型抗振装置；

1.8具有液氦和液氮液面自动监测系统。

2.射频发射系统

2.1 至少两组射频发射通道；

2.2各通道配有频率发生器、传输通道和放大器，具有观测及去耦功能；

2.3配有线性功率放大器，不低于200W——500W；

2.4频率分辨率：≤0.005Hz；

2.5相位分辨率：≤0.006°；

2.6时间分辨率：≤12.5ns；

2.7谱仪内置独立的服务器和硬盘（内存不小于1TB），可以独立控制实验进程，随时贮存采集的数据；

3.前置放大器

3.1高动态范围、低噪音、快速恢复的多核前置放大器，数字滤波器。

4.锁场系统和匀场系统

4.1连续自动锁场；

4.2氘梯度自动匀场；

4.3氘去耦附件；

5.接收系统

▲5.1备多道接收功能,可在同一时间对同一样品采集两个核磁数据；

5.2 240 MSPS / 16 Bit ADC, 6KHz谱宽下ADC动态范围≥23bit；

5.3 谱宽范围：230 Hz–10 MHz；

6.变温控制单元

6.1变温范围：－170℃～+250℃，精度≤±0.1℃；

▲6.2 配有固体核磁分析适用的变温附件（高温+低温），覆盖低温实验和高温实验；

7. 魔角旋转控制系统

7.1 具备自动魔角旋转控制系统；

8. 探头

★ 8.1  5mm宽带探头1套 ，附带5mm核磁管200根

8.1.1  检测核：1H、19F，以及共振频率在31P-199Hg和17O- 109Ag之间的所有核；

▲8.1.2  在观察1H时对19F去耦和观察19F时对1H去耦；

8.1.3  探头可以在观测13C等杂核谱时，对1H和19F同时去耦；

8.1.4  灵敏度

1H ≥ 1050:1   (0.1% EB，一次扫描）；

19F ≥ 1050:1   (0.05% TFT，一次扫描）；

13C ≥ 395:1   (10% EB，一次扫描）；

31P ≥ 315:1   (0.0485M TPP，一次扫描)；

15N ≥ 45:1   (90% Formamide，一次扫描）；

8.1.5  90°脉冲宽度：13C≤ 12µs ；

8.1.6分辨率和线形：1H spinning ≤ 0.8/7/14Hz (50%/0.55%/0.11%，CHCl3)；

8.1.7探头变温范围：-150℃ - +150℃；

8.1.8 Z-梯度场强度≥50G/cm；

8.1.9 探头配置所有观测核种的全自动调谐及匹配附件；

8.1.10配备5mm液体常温转子≥24个；

★8.1.11探头转子配置必须满足高温实验要求。

★8.2  3.2mm双共振固体探头1套，须配有固体核磁所需的所有附件，对应的装样工具不少于一套，配有对应的固体转子不少于15个，固体载具不少于15个；探头转子配置必须满足高温实验要求。

8.2.1  检测核：1H、19F，以及包括不限于31P-15N之间的核；

8.2.2  灵敏度：13C ≥ 308:1；

8.2.3  90°脉冲宽度：13C≤ 2.7µs ；

8.2.4  探头变温范围：-100℃ - +220℃；

8.2.5  最高转速≥ 24kHz；

★8.2.6  探头可自动进样、自动调谐、自动匀场；

▲8.2.7  配置低频附件，可以观测20-50MHz的原子核；

★ 8.3  配置1.3mm固体探头 或1mm固体探头均可，须对应配置满足此固体探头使用的所有附件，以及对应的装样工具不少于一套，配置满足该探头使用的固体样品管及其附件不少于8套。

8.3.1  检测核：1H、19F，以及包括不限于31P-15N之间的核；

8.3.2  灵敏度：13C 灵敏度≥ 58:1；

8.3.3  最高转速：≥65 kHz；

8.3.4  90度短脉冲：13C ≤ 1.6 μs；

▲8.3.5 探头可自动进样、自动调谐、自动匀场；

▲ 8.4  额外提供符合所投标核磁共振波谱仪使用的全新探头，且必须与所投标核磁共振波谱仪为同一厂家生产，并同时发货。

★ 9.自动进样器（≥24位）及配套附件

10. 数据处理系统

10.1  工作站

工作站配置必须满足所投核磁共振波谱仪的正常运行需要。配置不低于CPU intel 四核处理器2.7GHz，内存≥ 16GB，硬盘≥ 2 TB，显示器≥ 23.8 英寸液晶彩色显示器，操作系统Windows 11（64 位）专业版。

10.2  原厂工作站软件一套，具备核磁共振波谱仪的控制操作，NMR数据处理，测试过程和超导磁体状态的监控等功能；标准实验方法脉冲菜单中包括一维测试脉冲序列、多维测试脉冲序列、弛豫时间测试脉冲序列、多核测试脉冲序列、扩散测试脉冲序列NUS采样测试脉冲序列、Pure Shift脉冲序列、NOAH脉冲序列、No-D 测试序列、定量核磁功能等。所有软件免费使用，终身免费升级。

10.3 配置具有相位协方差权重功能软件，提高测试的信噪比。

11. 其他配套附件

11.1高性能无油空压机系统 1套，最高供气压力不低于0.75Mpa，最高压力下产气量不低于250升/min，噪音不高于80dB，储气罐容积不低于100L，干燥器露点不高于-40℃。

11.2不间断稳压电源功率≥6KVA，1小时电池  1套；

★11.3  3.2mm转子测试器1套；

11.4  数据输出设备 1台（输出幅面297mm*210mm、激光黑白双面、USB接口、分辨率≥600×600dpi、内置内存≥64MB）；

11.5  安装磁体时所需的液氦、液氮、氦气；

11.6  液氦传输管  1套；

11.7  液氮存储罐  1个；

11.8  进口液氮传输管 1套；

★11.9  用于8.3项固体探头装样的标准双目体视显微镜1台。

五、交付时间及地点

1.交付时间：合同签订后300日历天内完成设备送货、安装、调试、交付。

2.交货、调试地点：江苏师范大学泉山校区（采购人指定地点）。

3.交付方式：由供方送货上门并负责安装调试。最终交付时，设备须具备完全运行的条件，且安装场所必须满足设备运行的承重、震动、磁场、温度、湿度、噪音、负压、防尘等条件。供方承担运输、装卸、安装调试，以及场所符合性改造等环节的所有费用。

六、安装、调试、验收等要求

1.中标人严格按约定时间供货，提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，成品货物的到货验收包括但不限于：品名、品牌、尺码、数量、质量、铭牌、产品外观及外包装完整无破损。

2.中标人应将所提供货物的装箱清单、出厂检验报告和合格证书、使用说明书（用户手册）、安装手册、操作手册、维修手册、设备安装及调试维修线路原理图、零部件目录（包括品牌、型号、生产厂家等信息）、相关文件、支持程序软盘或光盘、原厂保修卡，以及合同中要求的其它文件资料、配件工具等全部交付给采购人，其中各项指标和参数均须符合行业内标准，采购人有权委托中华人民共和国境内相关有资质单位或机构对合同标的的性能、精度等进行校核。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，应负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。

3.中标人协助采购人进行安装前的准备工作，提供实验室建设安装资料并做相应的指导。

4.中标人在交货前应对所有货物初步检查，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，清单应随货物一起交付采购人。货物运抵采购人指定地点，采购人检查和记录外包装及设备外观状况有无破损、锈蚀、受潮等，按合同和装箱单对货物的外观、质量、型号、规格、数量、配件及附件等进行清点检验。清点无误后中标人开始组织安装、调试。中标人免费提供全套专用安装工具、并由中标人工程师免费安装。安装期间，中标人安装人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用。

5.系统试运行2个月后，采购人组织相关专家进行竣工验收。在组织验收前，采购人将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，中标人应根据验收方案内容做好相应配合工作。

采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时，采购人按照合同、招投标文件及货物说明书中的技术参数对货物的功能、技术指标逐项进行确认（国际标准样品现场检测，质量准确度偏差不超过20%）。采购人有权选择部分货物由质量监督检测部门进行检测，各项指标必须符合招投标文件的要求；未达到要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.验收结束后，验收小组出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向中标人支付合同款项。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告相关管理部门。

7.验收期间所发生的一切相关费用均由中标人承担。

七、项目实施要求

1.投标人应保证所提供货物涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

2.投标人应列出详细项目实施方案，包括人员姓名、工作经验、学历和在本项目中的职责分工以及项目管理方法论，项目实施管理策略、项目进度控制、项目应急措施等。投标人在中标后，应允许采购人的工作人员及运维人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、测试、安装调试等工作并在实施方案中提出协同工作计划。

3.安装调试及其他辅材：包括本项目需要的全部辅料由中标人承担，须在投标报价明细表中列出。

4.安装调试工作完成后，中标人应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关货物的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人。

八、质量要求

1.所投产品必须是成熟、稳定的产品。投标人确保产品技术成熟、性能可靠，并能提供完善的售后服务和技术支持。

2.应严格按照招标文件的要求和国家有关标准，提供全新的、未经使用的、技术先进的产品。

3.需有产品的出厂检测报告。

4.保证向采购人提供的货物或货物的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或知识产权等的起诉，任何由此引起的法律责任和经济责任均由中标供应商承担。

九、技术培训要求

中标人完成设备安装调试后，由安装工程师在采购人设备安装现场为用户提供不少于3天的系统免费培训，使用户掌握仪器具体操作内容，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等；在设备安装后一年内，应需方要求，须提供由制造商组织的不少于4人次的高级别应用培训。所有培训费用由中标人承担。

十、质保期

自项目验收合格之日起不少于1年由仪器生产商提供的免费质保。投标人在中标后、合同签订前须提供证明文件原件，若无则视为虚假应标。

十一、售后服务要求

1.如果设备出现故障，在接到维修服务的请求后，设备公司工程师应在24小时内对用户的服务要求给以响应；必要时，在72小时内到达现场。如需更换配件，须提供相应的原厂证明文件。一般问题应在一周内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内提出解决方案。

2.服务人员要求：中标人须在中国大陆建立完整售后服务体系，配备专职维修技术工程师，投标时须提供至少1名工程师联系方式。

3.在硬件允许的条件下，软件终身免费升级。

4.投标人须响应本次采购活动中所有的售后服务要求并在投标文件中提供详细具体的售后服务条件及保证。也可视投标人自身情况在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。质保范围包括整机及其所有附件。保证产品为全新原厂设备，质保期内，提供免费的维修、更换损坏零部件及技术咨询服务；在质保期结束后，设备生产商应提供长期优惠的技术服务和技术支持，按成本价收取设备维护维修材料费。须提供售后服务承诺。对由于设计、工艺或材料的缺陷等原因而发生的任何不足或故障由设备厂家负责。

十二、索赔

如果合同标的在安装、试运行和验收中中标人未能履行其在本合同项下承担的义务，采购人有权向中标人提出索赔并寻求合同中约定的救济方式，救济方式包括（具体以合同约定内容为准，方式包括但不限于下列各项）：

1.中标人替换不符合合同规定的合同标的。

2.按质量低劣的程度、采购人受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

3.拒收合同标的。

4.赔偿由中标人违约引起的其他损失。

十三、其它要求

（一）违约责任

1.未按合同约定供货的违约责任

中标人所交付的货物的品种、型号、规格、数量、质量、性能等不符合合同规定标准的，采购人有权拒绝部分或全部货物，中标人应向采购人偿付被拒货物货款的20%（以合同约定为准）的违约金。

2.中标人未按期交货的违约责任

①如果中标人未能按合同规定的时间足额交货（不可抗力除外），须按合同规定支付延期交货违约金并赔偿由此给采购人造成的损失，同时采购人有权选择同意延长交货期或不予延长交货期，采购人同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。

②若中标人逾期交货达45天（含45天）以上的，采购人有权单方面解除采购合同，中标人应退还采购人已支付货款，并按合同额的30%向采购人支付违约金。若因此给采购人造成损失的，中标人还应赔偿采购人所有损失。

③若中标人不能交货的，中标人应退还采购人已支付货款，并按合同额的30 %向采购人支付违约金。若因此给采购人造成损失的，中标人还应赔偿采购人所受的损失。

3.中标人所供货物质量不合格的违约责任

①若中标人所供货物在质保期前三个月内出现货物质量问题，采购人有权要求无条件免费更换相应设备。

②在质保期内，若中标人所供货物维修两次后，仍不能正常使用的产品，凭中标人提供的维修记录，由中标人负责为采购人免费调换同型号同规格的产品或者退货。采购人并有权要求中标人赔偿采购人交易价15%的损失。

③依据合同规定采购人提出换货的，中标人应在20天内无条件更换至合格，换货所产生的费用由中标人承担；若更换后的产品还存在质量问题，采购人有权终止合同，并要求中标人全额退还货款且中标人应向采购人偿付货款的30%的违约金，违约金不足以补偿采购人损失的，采购人有权要求中标人继续对不足部分予以赔偿。

（二）采购人权利

违约金以及对采购人损失的赔偿金，均可由采购人直接从未付的合同货款中扣除。

（三）违约终止合同

中标人存在下述任何一种违约行为，在采购人发出违约通知后30天内(或经采购人书面确认的更长时间内)仍未纠正的，采购人有权单方终止本合同。

1.如果中标人未能在合同规定期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

2.中标人未能履行合同项下的任何其他义务。

（四）合同纠纷处理方式

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择向采购人所在地仲裁委员会申请仲裁或向采购人所在地人民法院提出诉讼。

（五）保险：设备在运输过程中的运输保险费用以及遭遇自然灾害和意外事故所造成的损失由供应商承担。

  - （六）见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

十四、其他未尽事宜详见招标文件第六章《拟签订的合同文本》。

第六章  拟签订的合同文本

项目名称：江苏师范大学核磁波谱仪采购项目

项目编号：JSZC-320300-SRZT-G2026-0008

采购人（需方）：江苏师范大学

中标人（供方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

| 需方：江苏师范大学 | 合同编号： |
| --- | --- |
| 供方： 签订时间： 年 月 日 | 合同签订地点：江苏师范大学 |

供需双方根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律规定，遵循自愿、公平、诚实信用的原则，经平等协商，特订立本合同，供双方履行。

一、清单及报价

本合同总价款为人民币 [请填写大写金额] 元（小写：       ¥[请填写数字金额]）。此价格为固定不变价，包含设备本身价格、运抵指定目的地的一切费用（包括全部货物及伴随工程和服务、进出口代理费、海关办证费、报关费、报验费、银行手续费、运杂费、税费、利润、安装调试费、培训费、售后服务费、安装场所符合性改造费，及其他在本合同履行期内所有可预见的税费和售后服务费用）。

清单见后附表。

二、质量要求及供方对质量负责条件和期限

1.供方提供的是原产地原装全新行货，相关的配套附件质量优良，数量齐全，产品质量符合双方约定的或中华人民共和国国家规定的产品标准（几个质量标准竞合的按最高质量标准执行），产品性能符合需方要求。

2. 供方负责安装场所符合性改造，安装场所必须满足设备安装和运行的所有条件，包括承重、振动、磁场、温度、湿度、噪音、负压、防尘等，改造前供方应提供场所改造图纸和工程量清单。设备安装前，安装工程师应对安装场所进行初步专业检测，确保场所满足设备安装和运行条件，并出具场所检测报告。场所改造工程的质量保修期不少于5年。项目验收包括设备验收和场所改造验收。若场所符合性改造工程验收不合格，限期30天整改到位。

3.质保期：自项目验收合格之日起提供     年的由仪器生产商提供的免费整机质保。产品质保期自《项目最终验收合格报告》后第二天算起。质保及售后服务具体事项见后附件。

三、交货时间、地点及用户所在地

1.交付时间：合同签订后    日历天内完成设备调试交付。

2.交货、调试地点：江苏师范大学泉山校区（需方指定地点）。

3.交付方式：由供方送货上门并负责安装调试。最终交付时，设备须具备完全运行的条件，且安装场所必须满足设备运行的承重、震动、磁场、温度、湿度、噪音、负压、防尘等条件。供方承担运输、装卸、安装调试，以及场所符合性改造等环节的所有费用。

4.技术培训：供方完成设备安装调试后，由安装工程师在采购人设备安装现场为用户提供不少于3天的系统免费培训，使用户掌握仪器具体操作内容，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等；在设备安装后一年内，应需方要求，须提供由制造商组织的不少于4人次的高级别应用培训。所有培训费用由供方承担。

四、相关要求

1.供需双方按照招标文件、投标书及相关技术参数要求在需方指定地点共同验收。供方如果不按规定的时间和地点对供货进行验收，需方可以单独验收，供方认可需方单独验收结果。交货后及安装调试后的验收主要对供货数量、货物表面瑕疵进行验收，此等验收通过并不代表需方认可货物质量合格，并不影响需方依招标文件、投标书的相关规定提出质量异议。

2. 供方交货时提供货物所必备的各种证书及相关证明材料、技术资料，详见附件第三部分，供货商未完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，负责补齐，因此导致逾期交付的，由供方承担相关的违约责任。

3.供方负责调试及技术培训。

4.供方配合用户做好验收相关手续。

五、付款方式及期限

本合同总价款按对应免税政策（如有）计算；若为进口设备，须同步签订设备购置合同、外贸代理协议。设备购置合同（进口设备配套外贸代理协议）签订生效后，需方按以下付款方式将全部分期款项支付至对应收款主体（国产设备供方提供银行保函后可直接支付供方；进口设备全额支付至外贸代理公司，由外贸公司对外付汇）。付款按照以下阶段及条件分四次支付合同价款：

1.第一期款项

付款比例： 合同总价款的50%。

付款条件： 同时满足以下条件后30个工作日内支付。

(a) 本合同已由需方和供方合法签署并正式生效；

(b) 供方于合同签订后10个工作日内向需方提交“以采购人为受益人、中国境内银行出具金额为本期付款金额的预付款独立保函，保函有效期至第二期付款条件满足之日；

2.第二期款项

付款比例： 合同总价款的20%。

付款条件： 同时满足以下条件后30个工作日内支付。

(a) 本合同项下全部设备已运抵采购人指定地点，并完成安装、调试；

(b) 设备通过最终验收，并由需方出具书面的《项目最终验收合格报告》；

(c) 需方收到合同金额的全额发票。

3.第三期款项

付款比例：合同总价款的20%。

付款条件：自本合同生效之日起2年内，且在此期间供方未发生违反本合同项下质量保证与售后服务条款的实质性违约行为，需方在收到中标人提交的付款申请后30个工作日内支付。

4.第四期款项

付款比例：合同总价款的10%。

付款条件：自本合同生效之日起3年内，且在此期间供方未发生违反本合同项下质量保证与售后服务条款的实质性违约行为，需方在收到中标人提交的付款申请后30个工作日内支付。

六、违约责任

1.供方需按约定及时供货及安装调试，迟延供货或安装调试的，每迟延一天按合同价款的万分之三支付违约金。供方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，需方有权拒收或要求供方修理、更换，因拒收或修理、更换而延误时间并造成交货逾期的，由供方负责，并承担迟延供货的违约责任。

2.需方无正当理由拒收设备、拒付设备款的，每迟延一天需方向供方按迟延付款额的万分之三支付违约金。

3.供方货物不符合约定质量的，需方有权选择拒收、降价、修理、更换等方式维护自己的权益，并要求供方承担相应的违约责任。所供设备在质保期前三个月内出现货物质量问题，采购人有权要求无条件免费更换相应设备。在质保期内，供方所供设备维修两次后，仍不能正常使用的产品，依据供方提供的维修记录，由供方负责为需方免费调换同型号同规格的产品或者需方有权退货。需方并有权要求供方赔偿需方合同价款15%的损失。需方提出换货的，供方应在20天内无条件更换至合格，换货所产生的费用由供方承担；若更换后的产品还存在质量问题，需方有权终止合同，并要求供方全额退还货款且供方应向采购人偿付货款的30%的违约金，违约金不足以补偿需方损失的，需方有权要求供方继续对不足部分予以赔偿。

4.任何一方不履行合同或有其它根本违约行为的，另一方有权行使合同解除权，并要求违约方按合同价款的20%承担违约责任（本合同另有约定除外）。

5.供方违约使需方为维护自身合法权益而产生的包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、执行费、律师费、交通费、劳务费、资料费等一切费用均由供方承担。

七、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即以书面形式通知对方，并附有关权威机构出具的证明，经对方同意后可延长合同履行期，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续7天及以上时，双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同。

八、合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

1.招标采购文件。

2.供方提交的投标书。

3.供方投标书的其他资料及承诺。

九、本合同未尽事宜，按民法典有关规定双方协商处理。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订地人民法院管辖，本合同签订地为需方所在地。

十一、合同一经双方签字，并加盖公章即为生效。合同文本一式陆份，需方叁份、供方叁份。

十二、为确保在履行合同、解决合同纠纷时通知及时生效，特约定双方联系人及联系方式，需方按照合同

约定联络方式进行的通知一经到达，无论供方回复与否，均视为有效送达。

| 供方联系人： | 联系电话： | 邮箱： |
| --- | --- | --- |
| 需方联系人： | 联系电话： | 邮箱： |

| 需 方（公章）：江苏师范大学 | 供 方（公章）： |
| --- | --- |
| 代表人（签字）： 联系电话： 地址：徐州市铜山新区上海路101号 承办单位： | 代表人（签字）： 联系电话： 地址： 开户银行： 账号： |

合同附件：

一、设备价格及清单：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 |  | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  | 人民币： 元（大写： 整） |  |  |  |  |  |  |

二、质保及售后服务具体事项：

第七章  投标文件相关格式

目   录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 授权委托书

6. 中小企业声明函

7. 残疾人福利性单位声明函

8. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

9. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

10.预付款保函支付条款模板

11.关于符合本国产品标准的声明函
                                  1.投标函

致：江苏师范大学、江苏日中天工程咨询有限公司

根据江苏师范大学核磁波谱仪采购项目项目[项目编号：JSZC-320300-SRZT-G2026-0008]招标文件，         (姓名)代表我方____________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书]）如有）。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 江苏日中天工程咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏日中天工程咨询有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

法定代表人（负责人)或授权代表：      （签字或盖章）  日  期：    年  月  日

2.开标一览表

项目名称：江苏师范大学核磁波谱仪采购项目

项目编号：JSZC-320300-SRZT-G2026-0008

报价单位：元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 江苏师范大学核磁波谱仪采购项目 | 详见招标文件 |  |
| 总价（大写） |  |  |
| 质保期（年） |  |  |
| 供货期（天） |  |  |

投标人：          （电子签章）

法定代表人（负责人)或授权代表：      （签字或盖章）    日  期：    年  月  日

3.分项价格表

项目名称：江苏师范大学核磁波谱仪采购项目

项目编号：JSZC-320300-SRZT-G2026-0008

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分 （注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ...... |  |  |  |  |  |
| 总价合计 |  |  |  | 人民币： 元（大写： ） |  |  |  |  |

投标人：          （电子签章）

法定代表人（负责人)或授权代表：      （签字或盖章）    日  期：    年  月  日

注：

1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

3. 江苏日中天工程咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

4.偏离表

项目名称：江苏师范大学核磁波谱仪采购项目

项目编号：JSZC-320300-SRZT-G2026-0008

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应按照招标文件规定，将《第五章 采购需求》四、配置及技术参数中技术参数逐条对应列出，否则视为该项不满足或负偏离。

投标人：           （电子签章）

法定代表人（负责人)或授权代表：      （签字或盖章）

日  期：    年  月  日

5.授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（江苏师范大学核磁波谱仪采购项目）项目[项目编号：JSZC-320300-SRZT-G2026-0008]的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（        ）无转委托权。委托期限自    年  月  日起至    年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

受托人（签字或盖章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人联系电话：

日    期：    年  月  日

(受托人有效的身份证扫描件附后)

- 中小企业声明函

项目名称：江苏师范大学核磁波谱仪采购项目

项目编号：JSZC-320300-SRZT-G2026-0008

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司参加(江苏师范大学)的[江苏师范大学核磁波谱仪采购项目]采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下:

1.(标的名称)，属于(工业）；制造商为(企业名称)，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)，请选择；

2.(标的名称)，属于(工业）；制造商为(企业名称)，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业），请选择；

......

所投的主要产品需要逐条列出。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：   年  月  日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目所属行业：工业。

中小企业规模类型自测小程序

7.残疾人福利性单位声明函

项目名称：江苏师范大学核磁波谱仪采购项目

项目编号：JSZC-320300-SRZT-G2026-0008

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              单位的

项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

法定代表人（负责人)或授权代表：      （签字或盖章）

日  期：    年  月  日

注：

1.具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

2.如投标人不属于残疾人福利性单位，则不需要提供此声明函。

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的

书面声明

项目名称：江苏师范大学核磁波谱仪采购项目

项目编号：JSZC-320300-SRZT-G2026-0008

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：江苏师范大学核磁波谱仪采购项目，项目编号：JSZC-320300-SRZT-G2026-0008）所必需的设备和专业技术能力。

具体为：

设备：

1.           （证明材料附后）

2.           （证明材料附后）

3.           （证明材料附后）

…………

专业技术能力：

1.           （证明材料附后）

2.           （证明材料附后）

3.           （证明材料附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

法定代表人（负责人)或授权代表：      （签字或盖章）

日  期：    年  月  日

9.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加江苏师范大学核磁波谱仪采购项目项目[项目编号：JSZC-320300-SRZT-G2026-0008]政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

法定代表人（负责人)或授权代表：      （签字或盖章）

日  期：   年  月  日

10.预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且供方向需方出具预付款保函后    个工作日内，需方应支付合同价款的百分之    XX（  XX%），小写￥      大写：人民币         。

供方需提交的支付文件：供方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，需方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，需方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

供方需提交的支付文件：供方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，需方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1.付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2.付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

11.关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1、（产品名称）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2、（产品名称 ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  / ”的地方无需填写。

附件

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。