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[bookmark: _Toc230255342]第一章 投标邀请
项目概况：
2026年六合区农检中心检测仪器招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年11月18日14时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况：
1.1、项目编号：JSZC-320116-MLLH-G2026-0010
[bookmark: OLE_LINK3]1.2、项目名称：2026年六合区农检中心检测仪器
1.3、预算金额：370万元
1.4、最高限价：采购包1三重四极杆液质联用仪：275万元；采购包2全自动农残前处理仪器及配套辅助设备：95万元。
1.5、采购需求：2026年六合区农检中心检测仪器，具体详见采购文件。
1.6、合同履行期限：合同签订后60天内交付并完成安装调试及验收等相关工作
1.7、本项目不接受联合体投标。
1.8、本项目不接受进口产品投标。
二、申请人的资格要求：
2.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
[bookmark: OLE_LINK35]（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；
[bookmark: OLE_LINK27]（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一年不需提供或提供南京市政府采购供应商信用承诺书）；
[bookmark: OLE_LINK23]（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或提供南京市政府采购供应商信用承诺书；如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件）；
[bookmark: OLE_LINK24]（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函或提供南京市政府采购供应商信用承诺书）；
[bookmark: OLE_LINK25]（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或提供南京市政府采购供应商信用承诺书）；
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK26]（6）投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（资格审查环节查询，投标文件中无需提供证明材料）。
2.2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第四章评标标准。
2.3、本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件：
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网“苏采云”系统
方式：线上获取
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：
2026年11月18日14时00分（北京时间）
地点：江苏政府采购网“苏采云”系统
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜：
[bookmark: OLE_LINK8]1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请投标人在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。
2、“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（025-68505941）办理）。具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》）。
3、投标人按《苏采云系统投标人操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统投标人操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
4、根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的投标人，应向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。
5、在政府采购资格审查环节，投标人只需提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）依法缴纳税收的证明材料；
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
投标人在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。
投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺：
（1）投标人被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
6、拒绝下述投标人参加本次采购活动
（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1、采购人信息
单位名称：南京市六合区农业农村局
单位地址：南京市六合区雄州南路268号
联系人：印主任
联系方式：025-57174530
2、采购代理机构信息
名称：茉莉六合（南京）农业发展有限公司
单位地址：南京市六合科创中心B座三楼（六合区龙池街道王桥路59号）
联系人：陈工
联系方式：13921418951
3、项目联系人：陈工
电话：13921418951
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第二章 投标人须知
一、总则
1、适用法律
1.1、本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3、“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4、“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5、“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： 
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
本项目所属行业为工业。
3.2、政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时 将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。 
3.3、政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。 
3.4、强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。 
3.5、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。 
3.6、提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品，并提供有效的节能产品认证证书。 
3.7、提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品，并提供有效的环境标志产品认证证书。
3.8、实施本国产品标准及相关政策
3.8.1、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
3.9.2、本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
3.8.3、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.8.4、对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
3.8.5、政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1、招标文件包括以下主要内容：（1）投标邀请（2）投标人须知（3）合同文本（4）采购需求（5）评标方法与评标标准（6）投标文件格式。
4.2、招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
4.3、采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
5、招标文件的澄清或者修改
5.1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.2、采购人或者采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1、投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2、投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3、投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。
6.4、投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、分包号、投标人全称、地址、电话、传真等。
6.5、投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
6.6、投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。
7、投标文件的组成
7.1、投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在偏离表等处逐条标明满足与否。
7.2、投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。
8、投标文件的商务部分
8.1、商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：
（1）投标函；
（2）法人授权书；
（3）第一章投标邀请中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（4）第一章投标邀请中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（5）开标一览表；
（6）分项报价表
（7）《南京市政府采购供应商信用承诺书》
（8）核心产品品牌一览表
（9）商务条款偏离表；
（10）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；
（11）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。
9、投标文件的技术部分
技术部分是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）技术说明或服务方案；
（2）技术条款偏离表
（3）投标人认为需要提供的其他技术资料。
10、投标文件的价格部分
10.1、价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
10.2、报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
10.3、投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
10.4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
10.5、投标人应在《开标一览表》、《分项报价》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。
10.6、本项目预算为：详见第一章。
11、投标文件的其他部分
11.1、其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
12、投标保证金
本项目不缴纳投标保证金。
13、投标有效期
13.1、自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
13.2、特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。
14、投标文件签署
14.1、投标文件应按招标文件要求加盖电子章。
15、投标费用
15.1、投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: OLE_LINK1]15.2、招标代理服务费：中标人参照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》苏政采协[2024]20号标准的68%计算代理费，不足3000元，按3000元收取。本项费用无需在投标报价表中单列。
四、投标文件的递交
16、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]16.1、投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
16.2、投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。
16.3、代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
17、有下列情形的投标文件将被拒收：
17.1、投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。
18、投标文件的修改和撤回
18.1、投标文件的撤回
18.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
18.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
18.2 投标文件的修改
18.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
18.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
18.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
19、诚实信用
19.1、投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
19.2、在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
20、开标
20.1、采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
20.2、投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3、投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21、评标
21.1、评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
21.2、评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3、评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
22、评标过程的保密与公正
22.1、凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2、投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3、代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4、采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]23.投标文件的澄清
23.1、评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2、需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3、接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]24、投标文件的审查
24.1、投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
24.1.1、资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人代表进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2、符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3、未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
24.2、评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3、如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4、评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5、评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]24.6、投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
25、无效投标和废标
25.1、无效投标情形
25.1.1、投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
25.1.2、投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
25.1.3、同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
25.1.4、投标人不具备招标文件中规定资格要求。
25.1.5、投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
25.1.6、未通过符合性审查。
25.1.7、不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。
25.1.8、投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9、投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
25.1.10、评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
25.1.11、采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
25.1.12、投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
25.1.13、法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
25.2、废标情形
25.2.1、符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。
25.2.2、出现影响采购公正的违法、违规行为。
25.2.3、因重大变故采购任务取消。
25.2.4、评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5、因苏采云系统故障造成开标不成功。
25.3、如出现投标截止时间后参加投标的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
25.4、政府采购异常低价审查：
25.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.4.2评委会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
26、评标方法和标准
26.3.1、采用综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且各分包按照招标文件中规定评审因素量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。具体评分标准详见第四章。
26.3.2、同一个包中核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；得分相同的，投标报价最低的获得中标人推荐资格；得分且投标报价相同的，技术指标最优的获得中标人推荐资格；其他同品牌投标人不作为中标候选人。
26.3.3、核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。
27、确定中标投标人
27.1、各分包在综合比较与评价后按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按第四章“评标标准”说明中确定的评分因素优劣顺序排列。
27.2、按以下第（2）种方式确定中标投标人
（1）评标委员会直接确定各分包排名第一的中标候选人为中标投标人；
（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标投标人。
按第二种方式确定中标投标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标投标人。
27.3、中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日。
27.4、中标结果确定后，代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
27.5、《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
六、签订合同
28、签订合同
28.l、中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
28.2、招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
28.3、签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
28.4、中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
七、质疑
29、提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
30、投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
30.1、对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
30.2、对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
30.3、对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
31、投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
32、投标人提出质疑应提交《质疑函》原件。
投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
33、投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向代理机构提出，由代理机构负责答复。
34、以下情形的质疑不予受理：
34.1、内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
34.2、超出政府采购法定期限的质疑。
36.3、以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
34.4、未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
34.5、投标人组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。
34.6、法律法规规定的其他不予受理情形。
35、投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
[bookmark: _Toc198739433]


[bookmark: _Toc230255344][bookmark: OLE_LINK15]第三章 采购需求
[bookmark: _Toc198739434]一、项目概况
1、项目名称：2026年六合区农检中心检测仪器
[bookmark: OLE_LINK18]2、项目内容：购置三重四极杆液质联用仪1套、全自动农残前处理仪器1套及配套辅助设备各1套。
3、项目地点：六合区
4、最高限价：采购包1三重四极杆液质联用仪：275万元；采购包2全自动农残前处理仪器及配套辅助设备：95万元。
二、合同履行期限：合同签订后60天内交付并完成安装调试及验收等相关工作
三、项目清单：
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	产品类型
	所属行业
	属性

	采购包1

	[bookmark: _Hlk226063123]1
	[bookmark: OLE_LINK20]三重四极杆液质联用仪
	1
	套
	[bookmark: OLE_LINK19]核心产品
	工业
	货物

	采购包2

	1
	[bookmark: OLE_LINK33]全自动农残前处理仪器
	1
	套
	核心产品
	工业
	货物

	2
	高速冷冻离心机
	1
	套
	
	工业
	货物

	3
	全自动浓缩系统
	1
	套
	
	工业
	货物

	4
	水浴恒温振荡器
	1
	套
	
	工业
	货物


四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
1.产品技术指标
	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	1
	三重四极杆液质联用仪
	一、技术参数
1.工作条件：电源电压：220V±10%，温度：18℃～28℃，湿度：40%～70%，仪器可连续正常运行。工作条件及安全性要求符合中国有关标准或规定。
2.离子源：
2.1离子源类型：配备独立的电喷雾离子源（ESI源）和大气压化学电离源（APCI源）。独立工作，互不干扰；更换离子源状态时，只需插拔式更换离子源喷针，无需更换电缆数据线、无需卸真空系统。
2.2离子源设计：正交喷雾离子引入，先喷雾后加热，保障喷雾气流稳定性；辅助气加热聚焦，提高离子化效率。
▲2.3离子源加热辅助气：先喷雾后加热，辅助气温度最高可加热至720℃及以上。（提供软件设置温度的截图证明）
2.4离子源最大耐受100％水相，≥3mL/min流速。 
▲2.5不分流情况下，流速（100％水相）≥2.8mL/min可保证离子化效率和稳定性，此流速可在软件上设置，选取0.4、1.0、2.0、2.8mL/min 4个流速，农药多菌灵（carbendazim）的4次峰高的极差不大于5%（提供数据图谱证明及检测报告）。
2.6离子源排废：采用负压式排放废气装置，最大流速≥10L/min，废气直接排到源腔体外。
2.7离子源接口采用锥孔结构，离子传输通道无毛细管类组件（毛细管组件如加热毛细管、非加热毛细管、DL管等均视为毛细管），无需消耗更换。
▲2.8离子源基质效应：食品基质中氯霉素残留，前处理采用液液萃取和不同的固相取柱，如HLB、MCX、MIP等，基质效应偏差小于2%。（提供产品彩页、官网截图或同品牌三重四级杆液质联用仪已公开发表文章）
▲3.质量分析器：具备三重四极杆质谱仪以及线性离子阱质谱仪的结构及全部扫描功能；或者单独配置一台线性离子阱质谱仪，四极杆一体成型，方便维护，无需控温，防止高温老化（需提供结构图）。
4.碰撞室
4.1弯曲线性加速设计：≥90°弯曲线性加速高压聚焦的四极杆碰撞室设计。
4.2质谱用气由一台氮气发生器供应，无需额外其他气源，即一台氮气发生器即可满足质谱需求。
5.检测器
5.1采用电子倍增器，无正负离子歧视效应。
5.2脉冲计数式检测器。
6.真空系统
6.1机械泵和分子涡轮泵组成，离子源区和质量分析区形成差分抽气系统，自动断电保护功能。
6.2日常维护：机械泵无需震气维护，仅需定期更换泵油。
7.调谐系统：在正离子和负离子模式均可以进行灵敏度和分辨率的自动优化，进行质量校正。
8.质量范围：m/z2000amu以内，确保全质量范围高灵敏度。
9.质量稳定性：≤0.1amu/24小时（全质量数范围内，四级杆无需加热保温设计）。
10.质量准确度：优于0.01%（全质量范围）
11.定量范围：≥6个数量级
▲12.定量分析灵敏度要求
12.1标准品灵敏度：ESI+ 模式，1pg柱上进样利血平，MRM离子对为m/z609＞195，信噪比S/N＞500000：1，连续进样10针，RSD＜3%。ESI- 模式，1 pg 氯霉素柱上进样，MRM离子对为 321＞152，信噪比S/N＞500000：1，连续进样10针，RSD＜3%（提供第三方检测报告及数据图谱证明）。
12.2极性化合物检测灵敏度与重复性：参照 GB 23200.122-2026 ，色谱柱：季铵化聚乙烯醇阴离子分析柱（4.0 mm×150 mm×5μm）。流动相 A 为水，流动相 B 为含 200 mmol/L 碳酸氢铵及 0.05% 氨水的水溶液。草甘膦柱上进样量10pg，信噪比（S/N）＞10，峰峰比无平滑。此条件下连续进样至少 8 针，RSD≤3%（提供数据图谱证明）。
12.3氟化物检测灵敏度与重复性：全氟-2,5-二甲基-3,6-二氧杂庚酸在柱上进样量10fg，MRM离子对为395＞85，信噪比（S/N）＞30，峰峰比无平滑。10fg 柱上进样连续10针，RSD＜5%（提供数据图谱证明）。
12.4多级正离子定量功能：100 µg/L的克伦特罗溶液，以5 µL/min 的流速进行流动注射。以下列方式碎裂 m/z 277/ 203/168/132.1；最终四级碎片离子 m/z 132.1 的检测质谱响应强度达到 1.0 × 10⁶ 以上（提供数据图谱证明）。
12.5多级负离子定量灵敏度：1pg氯霉素，经色谱柱分离保留，必须依次提取母离子321，子离子152，三级子离子121，要求三级离子S/N＞500：1，连续进样6针要求进样RSD＜15%。（提供谱图数据支持，任何源内解离（source-CID）数据均不应被看做满足此项指标）
▲13.一针进样正负切换检测GB 316583.25-2022中6种利尿剂不损失灵敏度，正离子包括氨苯蝶啶、螺内酯、坎利酮，负离子包括氢氯噻嗪、4-氨基-6-氯苯-1,3-二磺酰胺、氯噻嗪。（提供图谱证明材料，至少包括单独正离子检测或单独负离子检测，与正负切换一针检测色谱峰峰高偏差≤5%）
14.扫描速度：≥ 20,000 amu/sec；扫描功能：具有全扫描、选择离子扫描、选择反应串联质谱扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、多反应监测扫描、正/负离子快速切换扫描功能。
▲15.增强型扫描模式：增强型全扫描、增强型子离子扫描、增强型高分辨扫描、三级离子扫描；
16.系统拓展性：可兼容毛细管电泳和离子色谱，开展大分子蛋白多肽和强极性化合物研究（提供厂商连接方案）。
17.液相色谱仪
17.1系统要求：包含二元高压输液泵、脱气机、高压混合器、输液泵自动清洗单元、柱温箱、自动进样器、系统控制器（全系统耐压要求一致）；
17.2二元高压梯度系统
17.2.1流速范围： 0.0001-10.0000mL/min
17.2.2流速准确度： ≤1%
17.2.3流速精密度： ≤0.060%
17.2.4梯度变化步进： 0.1%
▲17.2.5最高耐压：≥100Mpa
17.2.6自动清洗组件：支持
17.2.7组成方式：两台独立高压送液泵构成的二元梯度系统
17.2.8智能流量控制功能：防止瞬间高压损害色谱柱，延长色谱柱使用寿命。
17.3脱气机流路数目：≥5路
17.4可降温型自动进样器
17.4.1进样量：0.1μL~ 50μL
17.4.2样品盘容量：≥150位（1.5mL/2mL样品瓶）
17.4.3进样周期：≤7秒，进样速度：≤5秒
17.4.4耐压：≥100Mpa
17.4.5交叉污染：<0.0003%。针外润洗和进样口冲洗：支持
17.4.6样品控温设定范围：4～45℃
17.5可降温型柱温箱
17.5.1温度控制范围：室温以下10℃～95℃
17.5.2双重漏液传感器：含气体和液体双重传感器
17.5.3色谱柱容量：可容纳3根30cm色谱柱
17.5.4内置混合器：支持
18.工作站与软件
18.1软件应为高度集成的一体化质谱数据系统，可在同一平台内完成方法建立、仪器控制、数据采集、数据处理及报告输出等全流程操作。支持定性与定量分析在同一软件环境中完成，无需依赖多套独立软件进行数据处理或结果计算。
18.2软件应支持一键式定量方法建立，可高效完成数据处理方法建立（在 5 分钟内完成不少于800个离子对的数据处理方法建立）。支持大批量数据的快速处理与结果计算，适用于大样本量或多通道的分析场景。具备数据筛选与结果查看功能，支持对大量分析数据进行快速浏览、过滤和定位。具备异常数据自动识别与标记功能，可对异常值、异常样品或异常结果进行自动判定和标识。
▲18.3提供原厂开发（非第三方开发）完整、标准化的实验方法包：≥1650种化合物（其中：农药≥750种（覆盖GB 23200.121-2026、GB 2763-2026）、兽药≥500种（覆盖GB 31650系列）、新污染物≥400种（覆盖《重点管控新污染物清单（2023年版）》）），涵盖MRM离子对及其保留时间信息、离子源参数、色谱柱配置、液相梯度及流动相条件等关键要素。（提供软件截图，显示化合物数量≥1650种）
▲18.4MRM离子对数据库收录不少于5300种化合物。其中：正离子模式不少于3900种、负离子模式不少于1300种。数据库信息至少包含化合物CAS号、分子式、MRM离子对参数、中英文名称、加和方式、源内裂解信息以及正/负离子模式等关键信息。数据库至少覆盖农药、兽药、非法添加物、食品添加剂、包装材料迁移物、治疗药物、天然产物、毒物及环境污染物等多个类别。该数据库支持直接调用，可快速导入化合物参数生成检测方法，适用于日常检测与风险评估等多种应用场景。（提供软件截图，显示化合物数量≥5300种）
18.5数据处理系统：至少包括电脑工作站与相关操作分析软件、化合物数据库及方法包；电脑工作站配置≥8核处理器、≥32GB 内存、≥2TB×2 硬盘、≥23英寸显示器。
19.氮气发生器
19.1环保、无噪音，一台气体发生器同时提供质谱需要的气体。
19.2气体流速、纯度：氮气流速：≥19L/min @65psi（纯度大于等于99.5%）。干燥空气流速不小于26L/min@100psi。
19.3内置由两台空气压缩机集成的超空压系统，间歇式给氮气发生器提供稳定的压缩气源。
19.4空压机节能模式，实现智能化运行和关闭，节省能耗，延长使用寿命。具有双压力保护装置，当氮气发生器内部压力异常时，系统具有自我保护功能。
19.5内置消音器及一体式真空隔音机箱，系统（包括主机和压缩机）噪音水平：≤60dB@1m。
19.6内置氮气、空气储罐，减小系统压力波动，保证压力稳定。氮气发生器底部具承重轮及锁扣设计，安放平稳，移动方便，结构紧凑，可置于实验桌下，终身运行成本低。内置除水模块，再热技术和蓄水、排水系统，可有效提高排水效率，氮气露点低：<－40℃；内置空气干燥膜，可提供满足要求的干燥空气。
19.7内置除烃滤芯，去除小分子碳氢化合物； 除水滤芯采用先进的漩涡除水技术，大幅提高除水效率，降低露点，可有效去除压缩空气中99.99%的液态水。
19.8多级过滤系统，提供实验室分析级氮气。无悬浮液体，无邻苯二甲酸酯，颗粒物< 0.01um。
19.9触屏控制界面，直观显示空压机运行时间、实时在线显示系统压力等信息，有效掌握发生器运行状态，便于了解发生器使用情况，历史信息可追溯。可通过软件系统，智能控制空压机启停，发生器运行状态可细分为ECO节能模式、待机模式、半运行模式、全运行模式，可有效节省能耗、延长空压机的使用寿命。
19.10内置数控电子压力传感器，可更精准控制压力，最小解析度可精确至0.001%；外部配置压力表盘，方便实时监测压力。
[bookmark: OLE_LINK32]★二、配置清单
1.三重四极杆质谱仪（配备独立ESI、APCI离子源）1套。
2.超高效液相色谱仪（含高压二元泵、在线脱气机、高压混合器、自动进样器和柱温箱）1套。
3.数据处理系统（包括工作站与相关操作、分析软件、化合物数据库及方法包；工作站为不低于8核处理器、32GB 内存、2TB×2 硬盘、 24英寸显示器）1套。
4.激光打印机：1台。
5.配套氮气发生器：1台。
6.不间断电源（不低于6KV 2hr，16节电池）：1套。
7.超高效色谱柱8根，离子源喷针5根，进样瓶1000个，机械泵油2瓶。
8.1套恒温恒湿系统
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	全自动农残前处理仪器
	一、用途：主要用于蔬菜水果中农药残留样品的制备，主要检测项目：果蔬、粮食、茶叶，中药等样品中包括有机磷、有机氯、拟除虫菊酯类、氨基甲酸酯类等在内的适合QuEChERS方法的农药的全部前处理步骤；能够完全无人化执行如《GB 23200.113-2026 食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》、《GB 23200.121-2026 食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法》、《《中国药典》（2025年版）四部中2341 第五法药材及饮片（植物类）中禁用农药多残留测定法》等检测方法。
二、主要技术参数：
1.工作条件：工作电压：220V±10%，50Hz；温度：4℃-40℃；湿度：<90%相对湿度。
2.技术指标
2.1系统功能要求：
2.1.1全自动一体机，能实现如下步骤：1）自动完成样品在各个步骤转移；2）自动添加提取溶剂；3）自动对样品管、净化管以及色谱瓶进行开盖与关盖；4）自动添加QUEChERS提取所需盐；5）自动加入均质子；6）自动振荡加盐后的样品；7）自动对样品进行离心操作；8）自动移取提取液并进行基质分散固相萃取dSPE操作，包括振荡和离心；9）自动移取净化后的上清液；10）上清液过滤浓缩定容至分析设备色谱瓶；11）步骤与步骤之间交叠运行，最大限度提高工作效率；12）所有操作由电脑控制逐步完成，中间无需任何人工介入。
2.1.2最大连续处理样品量：≥60个样品，无需人为介入，仪器能自动对不大于60个样品进行上条参数中所有QuECHERs步骤的样品前处理。（需提供自动化提取模块样品位实拍图，图片须完整体现样品位数并加盖投标人或造商公章）
2.1.2设备尺寸要求：长≤1.5米，宽≤0.9米，高≤2.0米，可直接推入1000kg轿厢电梯的运输。
2.2主机模块技术参数
2.2.1样品管理模块
2.2.1.1仪器可以自动移取处理过程中所需的50mL样品管和15mL净化管，完成不同实验步骤；
2.2.1.2样品位数：可同时摆放并处理 60位50ml离心管、60位15ml dSPE净化管、60位15ml离心管；
2.2.1.3样品冰浴模块；冰浴通量60位（50ml离心管），使用金属浴方式，制冷温度0℃~室温；（需提供显示温度调节范围的界面截图并加盖投标人或制造商公章）
2.2.1.4通过三轴机械臂，配合夹爪，可以抓取样品管、净化管、收集管并转移到指定的位置；
2.2.1.5样品管运输定位精度：准确度<1mm。
2.2.2自动开关盖模块
2.2.2.1 ≥2位夹取爪，可同时进行2个样品管的开关盖，包括2个50ml离心管或2个15ml离心管（净化盐管）或1个50ml离心管1个15ml离心管；（需提供夹取爪实拍图并加盖投标人或制造商公章）
2.2.2.2 ≥2个样品管开盖/关盖的时间≤3s；
2.2.2.3配合传感器，可以进行开盖与关盖状态的判定；
2.2.2.4可直线平移完成样品加液、添加均质子、加盐等操作。
2.2.3 全自动溶剂添加模块
2.2.3.1按照用户设定的添加量，自动添加提取溶剂；
2.2.3.2溶剂添加：溶剂添加数量≥6种；
2.2.3.3 添加量：≥1mL；
2.2.3.4溶剂体积分度值：0.1mL；
2.2.3.5添加精度： <±1% RSD；
2.2.3.6管路材质：特氟龙；
2.2.3.7 25ml高精度注射泵；
2.2.3.8管路配备管液传感器，可以监测管路是否有液体。
2.2.4液体转移模块
2.2.4.1液面区分：电导/气压液面检测；
2.2.4.2具有液面分析功能：可以自动识别液体液面，从液面逐层取液；
2.2.4.3移液准确度：≤±2%；
2.2.4.4自动取液跟随：取液过程中，枪头跟随液面下降速度运动，使枪头插入深度保持唯一，减少液体挂壁；
▲2.2.4.5使用一次性枪头，杜绝交叉污染，免清洗、高效率；（需提供液体转移模块实拍图并说明枪头取、卸状态，并加盖投标人或制造商公章）
2.2.4.6自动判定枪头取卸状态；
2.2.4.7一次最大移液量：5ml。
2.2.5全自动加盐模块
2.2.5.1自动添加标准方法所规定的商品化混合盐；
▲2.2.5.2独立盐管开盖效率：0.5s完成开盖，无需旋盖；
2.2.5.3倾倒式加盐：旋转角度≥120°；
2.2.5.4盐管可以根据方法进行随意选择，满足同一序列中不同样品基质或者不同方法对盐的种类与重量有所差异的需求；提取盐最大种类：≥8种；
▲2.2.5.5盐管架可自动移动：程序运行后，盐管架从待命区自动移动到工作区，抓取盐管后自动返回待命区，多模块自动移动，提高整体工作效率，移动行程≥15cm；（需提供盐管架移动前后的状态实拍图并加盖投标人或制造商公章）
2.2.6涡旋振荡模块
2.2.6.1旋振荡频率：≥3500次/分钟； 
2.2.6.2振荡时间：≥30min； 
2.2.6.3涡旋震荡位数：≥2位，同时兼容≥2个15mL 或50mL离心管的涡旋震荡；
2.2.7垂直振荡模块：
2.2.7.1通过剧烈的上下垂直振荡，使样品与提取液进行充分的混合，碰撞，让目标化合物进入提取液中；
2.2.7.2振荡频率：≥1000次/分钟；
2.2.7.3振荡振幅：≥30mm；
▲2.2.7.4垂直震荡位数：≥8位，支持双模块，同时兼容≥8个15mL 或50mL离心管的垂直震荡；（需提供垂直震荡位数及软件震荡频率实拍图并加盖投标人或制造商公章）
2.2.8样品离心模块
2.2.8.1按照用户设定的时间，自动完成离心操作。样品可以为提取后的样品或净化后样品；
2.2.8.2最大离心速度：≥5500rpm；
2.2.8.3最大离心力 ≥ 5500 RCF；
2.2.8.4离心时间：1~99min；
2.2.8.5离心位数：≥8位，最大支持≥4位50mL离心管和≥4位15mL离心管同时离心；
▲2.2.8.6具有制冷功能，可进行4℃~室温的离心温度设置。（需提供控温数值或曲线的软件截图并加盖投标人或制造商公章）
2.2.9均质子加入模块
2.2.9.1满足方法中要求单独加入均质子的需求；
2.2.9.2加入的均质子为氧化锆小球，表面光滑震荡过程无碎渣产生，颗粒均匀震荡过程中小球相互撞击能产生球磨效果，使的提取效果更高；
2.2.9.3均质子加入数量可控：0-99个；
2.2.9.4均质子容量：≥800颗，直径：≥8.0mm；
2.2.9.5可以根据不同样品基质或者不同方法加入不同数量的均质子来满足震荡提取的需求。
2.3系统控制平台
2.3.1系统控制：自带嵌入式触摸屏彩色电脑，也可使用键盘输入；
2.3.2软件功能：
2.3.2.1直观的方法编辑模块，同时可以对各个步骤的参数进行编辑；
2.3.2.2序列编辑模块，可以根据需求对样品进行序列编辑，并可实时对正在运行的序列进行样品的追加。（需提供序列运行时追加样品的软件界面实拍图加盖投标人或制造商公章）
[bookmark: OLE_LINK2]▲2.3.2.3多方法运行：一次序列运行中可执行≥10种不同流程的并行方法。（需提供多方法运行软件界面实拍图加盖投标人或制造商公章）

★三、仪器配置
3.1设备主机：1套；
3.2 60位样品管理模块（50mL带制冷离心管位、15mL收集管位、15ml净化管位，各60位）：1套；
3.3液体添加与分取以及固体添加综合模块组（开关盖、加液、加盐等）：1套；
3.4 2位涡旋震荡模块：1套；
3.5 8位垂直振荡模块：1套；
3.6双模冷冻离心模块（4个50ml样品和4个15ml离心工位）：1套；
3.7 2位夹爪开关盖模块（2位15mL或50mL离心管开盖工位）：1套；
3.8盐管模块：1套；
3.9系统控制平台和控制软件：1套；
3.10启动耗材包（萃取管：4g硫酸镁+1g氯化钠+1g柠檬酸钠+0.5g柠檬酸氢二钠（含带盖试管和氧化锆球），50/盒：2盒；蔬菜水果净化管：1套；）；
3.11 空压机：1套；
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	高速冷冻离心机
	一、技术参数
▲1、最高转速≥22000r/min，转速精度≤±10r/min；
2、最大相对离心力≥52020xg；
▲3、最大容量：≥6×500ml；
4、定时范围：1min～99h59min、1s～99min59s；具有启动计时、到转速计时、瞬时连续计时、定时启动四种计时模式；
▲5、温度设置范围：-20℃～+40℃，以1℃递增，温度控制精度±2℃；
6、加/减速曲线：10档加速曲线、11档减速曲线，可根据实验需求，自定义升速、降速时间曲线，使分离效果达到最佳状态；
8、可选配电动门盖功能：只需触摸控制面板上的按钮就可以实现门盖的自动关闭与开启，无需人工开关门；具有智能门盖防止夹装置；
9、 材质：离心腔采用316L不锈钢，转子、吊篮采用7075-T6航空级锻造铝合金，钛合金、碳纤维，硬质氧化，耐腐蚀；
10、具有不平衡保护、转子自动识别、电机过热保护、超速保护、超温保护、门盖保护等多种保护功能。
11、3步即可完成单个预设程序的存储，一键便可调取，程序存储无上限，方便实现实验的可重复性；可设置多达5级的阶梯离心，使实验多个步骤一次执行。
12、超强的系统设置功能，通过系统设置可以对运行数据记录等特色功能。
13、手动模式时可以快速对离心机参数进行设置，一键实现离心力与转速切换。
14、系统采用统一的、标准的以太网通讯接口，提供关键参数点位表，便于系统拓展将数据纳入系统监控中。
15、外形尺寸：≤700×935×940（mm）
★二、配置
1、主机：1台；
2、12*50ml（尖底）角转子1套；50ml带架离心管10包
3、15mL套管1套，15mL带架离心管10包
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	全自动浓缩系统
	一、技术参数
1.工作条件    
 1.1工作环境温度：10 - 40 °C
 1.2湿度：20 - 80 %
 1.3电源：单相200-240 V, 50/60 Hz
2. 技术规格及要求
2.1 利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行平行浓缩。
2.2 批量处理能力：≥80位20ml样品同时进行浓缩，也可以兼容各类试管类型。
2.3 浓缩管体积：10ml~80ml，可兼容多种不同规格浓缩管，并有多种试管支架可选。
▲2.4浓缩过程中，氮吹针可随液面自动匀速下降，可通过软件对针位移速度进行直接的设定，垂直移动距离≥160mm，全程保持最佳距离，提高浓缩效率，节约氮气。（需要提供氮吹针下降到50mm，100mm，160mm位置及主控屏的实拍图片并说明）
▲2.5下降高度提醒功能，具备直观的下降高度提醒功能，无需人为控制氮吹针下降即可有效提示氮吹针的下降高度，帮助客户快速设置方法。（需要提供氮吹针下降高度提醒功能的实拍图片并说明）
2.6电子气流控制：仪器使用电气比例调节阀对氮吹流量进行自动控制，仪器软件可设置目标自动调节氮吹针气流大小，设置范围：0.0 – 3.0L/min，精确到0.1L/min。（需要提供主机控制界面中氮吹流量控制精准到0.1L/min的实拍图片并说明）
2.7模块化氮吹针设计：可安装≥8组氮吹针通道，每组氮气通道仪可单独控制，每个通道的气流由比例调节阀进行自动分配，气流大小不受开启通道数的影响。并且可安装不同间距氮吹针适配不同样品体积。
2.8氮吹针可在无任何工具的协助下手动整排快速拔除拆卸，无需拆卸任何螺母等固定结构，氮吹针安装时可自动对准实现快装。
2.9状态观察：运行时无需暂停或停止，打开正面观察窗即可观察仪器内部运行状态。
▲2.10水浴槽集成高低液位传感器和自动给排水功能，具备加水和排水的管路接口，可在控制面板上一键自动进进行加水和排水操作，通过传感器自动判断加水和排水终点。（需要提供主机上的高低液位传感器和主机面板加水排水的实拍图片并说明）
[bookmark: _Hlk46309225]2.11可视性：三面环绕玻璃观察设计，正面、左右侧面均可观察样品浓缩状态，每个面可观察面积≥300平方厘米。（需要提供主机正面、左右侧面的实拍图片，并说明各观察面的可观察面积）
2.12低遮挡样品架：样品架对样品试管的遮挡要尽可能少，要求样品架长边正面结构的遮挡≤15%，短边左右侧面结构的遮挡≤50%。（需要提供装载满试管样品架的正面、左右侧面的实拍图片，并说明各面的遮挡面积）
2.13浓缩腔体自动密封：开始浓缩后氮吹模块自动下降密封水浴模组；浓缩结束后，氮吹模块自动垂直上升与水浴模组自动分离。
2.14浓缩过程可实时显示和调节氮吹针的当前高度，可通过实体按键精确控制氮吹针移动，精确到0.1mm。（需要提供实体调节按键的实拍图片，进行连续至少5个递增0.1mm调节位置和主控屏的实拍图片并说明）
2.15具有单独的氮吹至近干模块，可外置独立的手持气路用于手动对样品进行近干的操作。
2.16具有水位超限报警，压力超限报警等功能，并自动切断气流，方便安全。
2.17控制面板嵌于主机正前方，无须占用主机左右方位空间。
2.18水浴采用双层玻璃设计,避免在使用高温水浴时误触玻璃发生的烫伤。
2.19具备感应防夹手功能，下降运行过程中能够提前感应碰到障碍物，一旦遇到自动停止运行，确保使用安全。
[bookmark: OLE_LINK6]▲2.20具备样品管保护功能，运行过程中能够对氮吹针触底情况进行智能预警，自适应保护不同规格的样品管。（需提供主控屏显示报警窗口的是实拍图片并说明）
▲2.21主机具备红外定容通讯用type-c接口，支持升级到最大48位60mL自动光学定容功能。（需提供通讯接口实拍图片）
2.22自动定容：采用耐高温的光学液位传感器，可对尾管中1.0 ml液体的精准定容。
2.23具备整体密封和自动排风管道功能，可外置于通风橱外，通过排风管道将氮吹产生的废气排放到通风橱内，节省通风橱空间，确保实验室的空气安全。
2.24可与同品牌全自动固相萃取仪共用样品架，实现样品前处理步骤的完美连接，大大提高前处理的效率

★二、仪器配置
3.1 全自动浓缩系统主机（标配type-c光学定容接口） 1台
3.2 三面观察水浴双层加热模组 1套
3.3 6位氮吹模组 8套
3.4 48位20ml试管架 1套
3.5 15ml试管100个/包 1包
3.6 48位80ml试管架 1套
3.7 60ml试管100个/包 1包
3.8 近干模组 1套
3.9 控制软件 1套

	5
	水浴恒温振荡器
	一、技术参数
1、振荡频率：40-280rpm；
2、控温范围：室温-99.9℃；
3、显示方式：LED；
4、振幅：Ф26mm；
5、最大容量：250ml×12；
6、控温精度：±0.1℃；
7、温度均匀度：±0.2℃；
8、输入功率：1800W；
9、电源：AC220V±10%50Hz；
10、外型尺寸：≤680X530X520mm；
★二、配置
2.1水浴恒温振荡器主机：1台；
2.2不锈钢万能夹具：1套。



★（二）商务要求
1.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。
2.实施要求
（1）供应商提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。设备经过检验、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标供应商负责。
（2）所提供的技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术说明书；使用说明书；用户手册（中文）；设备安装调试资料；配置清单；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。
（3）供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输、装卸、安装、调试等，并协助采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
（4）供应商要在提供完整、可靠设备的同时，还必须为整个系统提供规范、达标的安装工作。安装工程所需的仪器和专用工具由供应商自备。工程完工后，通过供应商提供的设备和安装服务，能满足采购人的要求。
（5）采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由供应商负责。
（6）质保（维保）及售后要求
①质保1年，2小时反馈，48小时到场。如供应商在接到通知后2小时内没有反馈，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。
②中标人应在质保期内提供免费上门维修服务。
③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中。保修期外，中标人在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。中标人在接到采购人要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；重大问题或其他无法迅速解决的问题应至少能在一周内解决或提出明确的解决方案，并至少能在一个月内彻底解决故障。
④用户现场免费安装，调试，培训，培训至少4人直至完全能独立操作。
3.运行维护要求： 
主要内容包括但不限于：
（1）技术支持服务
投标人就采购人在使用系统过程中所遇到的任何问题提供及时的反馈、解答及咨询服务。
对于本项目中所提供的系统软件，投标人应提供相应的软件升级版本，采购人有软件升级要求时，投标人还应提供升级服务和技术支持，费用包含在报价中。
（2）系统故障处理服务
系统出现故障时，投标人安排专业人员进行故障的排除和修复，使系统恢复正常运行状态。
（3）全自动浓缩系统厂家有应用研发实验室，能够为用户在固相萃取技术的方法开发及优化方面提供支持及协助。
4.其他要求
[bookmark: OLE_LINK14]支持检测项目扩项，提供一切相关服务，实际以甲方要求为准。
5.交付时间及地点
（1）交付时间：合同签订后60天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。
[bookmark: OLE_LINK7]（2）交付地点：采购人指定地点。
6、付款方式：
（1）供货结束并初步验收合格后，采购人支付至合同总价款的90%。
（2）一年质保期到期后，甲方支付剩余10%货款。
















[bookmark: _Toc230255345]


第四章 评标标准
1、评分方法和标准：本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按4-6项得分由高到低顺序排列，由评标委员会推荐中标候选人排序。
2、本项目多个采购包供应商可兼投但不得兼中，评审顺序依次为采购包1、采购包2。同一投标人参与多个采购包投标时，在前一个采购包被确定为中标候选人后，仍旧参加剩余采购包评审，但不再被推荐为中标候选人。
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	评标采用低价优先的方法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分得满分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30）（保留2位小数）
	30

	2
	[bookmark: OLE_LINK13]产品技术参数
	针对投标文件内容中应对招标文件项目技术要求响应结果打分：全部满足招标要求的得满分40分。招标文件中标注★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，招标文件中标注“▲”的内容为重要参数，投标人须按照招标技术参数明确的要求提供相应证明材料，每有一项负偏离扣3分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣1分，扣完为止。
	40

	3
	业绩
	[bookmark: OLE_LINK34]投标人提供2023年01月01日以来类似项目业绩，提供1个得3分，最多得3分。（时间以合同签订时间为准，提供合同复印件加盖公章）
	3

	4
	实施方案
	[bookmark: OLE_LINK12]根据投标人提供的实施方案综合评分，内容包括但不限于：①项目进度节点；②重难点处置方案；③安装、调试方案。以上每项内容需逐条阐述。
（1）以上每项内容完整，进度节点详细，重难点处置方案可操作性强，分阶段落地内容清晰的，得3分；
[bookmark: OLE_LINK21]（2）以上每项内容较为完整，进度节点较为详细，重难点处置方案可操作性较强，分阶段落地内容较清晰的，得2分；
（3）上述每项内容基本完整，进度节点基本详细，重难点处置方案有一定可操作性，分阶段落地内容基本清晰的，得1分；
（4）以上内容不符合采购需求或未提供的不得分。
	9

	5
	培训方案
	[bookmark: OLE_LINK11]评委根据投标人提供的培训方案综合评分，内容包括但不限于：①培训内容；②培训频次；③培训方法。以上每项内容需逐条阐述。
（1）以上每项内容完整，方案科学合理，可操作性强，针对性强的，得3分；
（2）以上每项内容较为完整，方案较为合理，可操作性较强，针对性较强的，得2分；
（3）上述每项内容基本完整，方案基本合理，可操作性一般，有一定针对性的，得1分；
（4）以上内容不符合采购需求或未提供的不得分。
	9

	6
	[bookmark: OLE_LINK10]售后服务方案
	[bookmark: OLE_LINK22]评委根据投标人提供的售后服务方案综合评分，内容包括但不限于：①故障响应时限；②驻场服务周期；③质保服务细则。以上每项内容需逐条阐述。
（1）以上每项内容完整，方案科学合理，可操作性强的，得3分；
（2）以上每项内容较为完整，方案较为合理，可操作性较强，得2分；
（3）上述每项内容基本完整，方案基本合理，可操作性一般的，得1分；
（4）以上内容不符合采购需求或未提供的不得分。
	9

	合计
	100



说明：
一、本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.如本项目或者其中采购包中含有多种产品，供应商为本项目或者其中采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
二、小微企业价格扣除
1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
[bookmark: _Toc198739435][bookmark: _Toc230255346][bookmark: _Hlk208436516]




第五章 合同主要条款及格式
此合同格式及主要条款作为签订正式合同时的参考，最终以甲乙双方签订的合同为准。
政府采购合同（货物）
[bookmark: _Toc230255347]合同编号：
[bookmark: _Toc230255348]项目名称：                                       项目编号：
[bookmark: _Toc230255349]甲方（买方）：
[bookmark: _Toc230255350]乙方（卖方）：
    甲、乙双方根据2026年六合区农检中心检测仪器项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：2026年六合区农检中心检测仪器
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：采购人指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
供货结束并初步验收合格后，采购人支付至合同总价款90%，一年质保期到期后，甲方支付剩余10%货款。
8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后 48 小时内到达甲方现场。
10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5 质保期为自交货验收合格之日起1年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。
10.6 支持检测项目扩项，提供一切相关服务，实际以甲方要求为准。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款 5% 的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日 5% 向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日 5% 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 5% 的违约金。 
13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
[bookmark: _Hlt16619369]  
甲方：（公章）                       乙方：（公章） 
地址：                               地址： 
法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：
联系电话：                           联系电话：          
                                          
[bookmark: _Toc230255351]签订日期：      

[bookmark: _Toc198739436][bookmark: _Toc230255352]第六章 投标文件格式及附件


[bookmark: _Toc230255353]投  标  文  件









[bookmark: _Toc230255354]项 目 名 称：                   
[bookmark: _Toc230255355]项 目 编 号：                   
[bookmark: _Toc230255356]      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
[bookmark: _Toc230255357]      日      期 ：                   


一、投标函
[bookmark: OLE_LINK4]投标函
致：南京市六合区农业农村局
根据贵方（项目名称）（项目编号）招标公告，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式联系方式为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
开户行：
账号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日期：







二、法人授权书
法人授权书
本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
日    期：
（注：后附被授权人身份证电子件）











三、开标一览表
[bookmark: OLE_LINK28]开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：
采购包号：                                   
	投标总报价

	小写：                             






















四、核心产品品牌一览表
[bookmark: _Toc230255358]核心产品品牌一览表
项目名称：
项目编号：
采购包号：
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。


















五、分项报价表
[bookmark: OLE_LINK17]分项报价表
项目名称：
项目编号：
采购包号：
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	分项名称
	品牌
	规格或型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	投标总报价（元）：



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《分项报价表》中“投标总报价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.供应商所投产品须与“第三章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。
4.行数不够，可自行添加。









六、资格证明文件
资格证明文件
1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一年不需提供或提供南京市政府采购供应商信用承诺书）；
3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或提供南京市政府采购供应商信用承诺书；如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件）；
4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函或提供南京市政府采购供应商信用承诺书）；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或提供南京市政府采购供应商信用承诺书）；
[bookmark: OLE_LINK16]6、投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（资格审查环节查询，投标文件中无需提供证明材料）。
注：以上2-6投标人商可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，不再需要提供上述涉及的证明材料。若投标人仅提供信用承诺书而未提供2-6中涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。
投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺：
（1）投标人被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。





七、商务条款偏离表
[bookmark: OLE_LINK38]商务条款偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。







八、技术条款偏离表
[bookmark: OLE_LINK29]技术条款偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。
3.行数不够，可自行添加。









[bookmark: OLE_LINK30]九、南京市政府采购供应商信用承诺书（法定代表人签字并加盖公章）
[bookmark: OLE_LINK39]南京市政府采购供应商信用承诺书
XXXX年XX月XX日

	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

XXXX年XX月XX日





十、投标需要的其他证明文件及材料






[bookmark: _Toc230255359]附件一、价格折扣文件
1、中小企业声明函
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK40]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.       （标的名称）属于工业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.       （标的名称）属于工业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。5. 供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。
2、关于符合本国产品标准的声明函
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK41]关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：***）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。6
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：
日期：　     年　  月　  日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。



3、残疾人福利性单位声明函（若有）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：


4、属于监狱企业的证明文件（若有）
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）










[bookmark: _Toc230255360]附件二、声明格式
1、无重大违法记录声明
无重大违法记录声明
南京市六合区农业农村局：
我单位（投标单位名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中       （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）
日期：年月日

2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
南京市六合区农业农村局：
我单位	（投标人名称）郑重声明：
我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：	。（若有）

[bookmark: _Toc198739437][bookmark: _Toc230255361]主要专业技术能力有：	。（若有）
声明人：（加盖电子公章）
日期：	年	月	日
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