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[bookmark: _Toc165205794]第一章  投标邀请
受连云港市质量技术综合检验检测中心的委托，江苏省设备成套股份有限公司就连云港市质量技术综合检验检测中心检验检测设备购置（第二批）（JSZC-320700-JCEC-G2026-0413）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况
连云港市质量技术综合检验检测中心检验检测设备购置（第二批）的潜在供应商应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年11月12日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320700-JCEC-G2026-0413
项目名称：连云港市质量技术综合检验检测中心检验检测设备购置（第二批）
预算金额：分包1:65万元；分包2:133万元；分包3:168万元；
最高限价：分包1:65万元；分包2:133万元；分包3:168万元；
投标总报价超过各分包最高限价、单设备超单台限价的均投标无效。
采购方式：公开招标
采购需求：连云港市质量技术综合检验检测中心检验检测设备购置（第二批）
货物（标的）采购清单
	分包号
	货物（标的）名称
	数量
	单位
	是否核心产品
	单台限价（万元）

	1
	恒温恒湿环境系统
	1
	台/套
	是
	65

	2
	全自动微生物鉴定及药敏分析系统
	1
	台/套
	是
	68

	
	高效液相色谱仪一二极管阵列/蒸发光散射检测器
	1
	台/套
	
	65

	3
	差示扫描量热仪
	1
	台/套
	是
	55

	
	电子万能材料试验机（塑料、板材、家具类）
	1
	台/套
	
	33

	
	电子万能材料试验机（皮革、橡胶、塑料、纺织）
	1
	台/套
	
	35

	
	傅里叶红外光谱仪
	1
	台/套
	
	30

	
	超纯水机
	1
	台/套
	
	15


具体详见第四章项目需求。
对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限（交货期）：合同签订后60个工作日内供货、安装、调试完毕。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度财务报表（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网
方式：供应商办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年11月12日9:00:00（北京时间）
开标时间：提交投标文件截止时间
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
6.本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。
7.本项目不接受进口产品投标。
8.本项目标的所属行业：工业。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：连云港市质量技术综合检验检测中心
地    址：江苏省连云港市海州区振华东路18号
联 系 人：陈慧
联系电话：0518-85681543
2.采购代理机构信息
名    称：江苏省设备成套股份有限公司
地    址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D座10楼1002室
联 系 人：李婷婷
联系电话：025-86635193
邮箱：litt@jcec.cn
3.项目联系方式
项目联系人：李婷婷
电话：025-86635193


[bookmark: _Toc165205795]第二章  供应商须知
一、总则
1.采购方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
2.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏省设备成套股份有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 各包供应商投标时报价须包含代理费（供应商在投标报价时可综合考虑此费用，不单列）。依据本项目委托代理协议约定，本项目采购代理费由中标人支付。具体金额如下：分包1:0.5万元；分包2:0.8万元；分包3:0.95万元。
5.招标文件的约束力
5.1 供应商一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件的构成
6.1 招标文件由以下部分构成：
（1）投标邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
三、投标文件编制
9.投标文件编写注意事项
9.1 供应商应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
10.投标文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，供应商提交的投标文件以及供应商与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11.投标文件的构成
11.1 供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。
11.3 特别提醒供应商，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是供应商的风险。
12.证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件
12.1 供应商应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 供应商委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13.投标分项报价表
13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：
（1）投标的货物总价；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；
（3）必要的保险费用和各项税金；
（4）投标总价要求包含安装维保费用。
13.2 供应商应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。
13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。供应商应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2 供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1 供应商应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 供应商应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 供应商应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16.投标函和开标一览表
16.1 供应商应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
17.投标有效期
17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后90天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，采购代理机构于原投标有效期满之前可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交
18.电子投标文件的递交
18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。
19.投标截止时间
19.1 供应商递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
供应商应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因供应商自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。
19.2 采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
20.投标文件的拒收
20.1 采购代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。
21.投标文件的撤回和修改
21.1 供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。
21.2 供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件做任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。
五、开标与评标
22.开标
22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。
22.3 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.4 供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。
22.5 供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
22.6 供应商在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。
23.评标委员会
23.1 开标后，采购代理机构将组织评委会进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。
24.评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25.投标文件的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个供应商都提出澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的供应商如未按要求响应，其风险由供应商自行承担。
26.对投标文件的审查
26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。
未通过资格审查或符合性审查的供应商，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7政府采购异常低价审查：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。
27.无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款：
（1）供应商未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）供应商不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）供应商的报价超过了采购预算或者最高限价的。
（7）评委会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）供应商未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：
（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（5）不同供应商的投标文件相互混装。
27.3 废标条款：
（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。
六、定标
28.确定中标单位
28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判的。
（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29.中标通知书
29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30.履约保证金
30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。
30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。
31.签订合同
31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32.合同标的的追加
32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
33.政府采购履约资金扶持政策
33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
34.询问
34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。
35.质疑提出
35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。
35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
36.质疑函的受理和答复
36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。
36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
36.4 以下情形的质疑依法不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
36.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。
36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。
37.质疑处理
37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。
37.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。
37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。
37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。
37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）
37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。
37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政府采购政策功能
38.促进中小企业发展
38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。
38.2 供应商提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。
本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝供应商的最后报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的最后报价×10%。
38.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料： 
（1）供应商提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
38.4 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
39.政府采购中实施本国产品标准及相关政策
39.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
39.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
39.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
39.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
39.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
39.6适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
39.7本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
40.支持绿色发展
40.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
40.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
40.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。供应商使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
41.政府采购需求标准
41.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
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以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

连云港市政府采购合同

甲方：【采购单位】
乙方：

甲、乙双方根据      年   月  日【分包名称】项目（标段编号：【分包编号】）的采购结果，签订本合同。

一、货物（标的）内容
1.1 货物（标的）名称：_________。
1.2 型号规格：_________。
1.3 技术参数：_________。
1.4 数量（单位）：_________。
二、合同金额
2.1 本合同金额为人民币（大写）：_______________元（¥_____________）。
（详见投标报价表）
2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。
五、无产权瑕疵条款
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。
六、履约保证金
6.1本项目不收取履约保证金。
七、质保期
7.1 质保期           年（自项目验收合格之日起计算）。
八、交货期、交货方式及交货地点
8.1 交货期：         。
8.2 交货方式：       。
8.3 交货地点：       。
九、合同款支付
9.1 付款方式：                          。
9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
十、质量保证及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。
10.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。
十一、调试和验收
11.1 甲方对乙方交付的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后符合验收标准，甲方组织验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由乙方立即予以更换，不得拒绝和延误。
11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前，乙方需负责安装调试并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试费用由乙方负责。
11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由甲乙双方协商解决。
11.5 验收要求：
（1）本项目验收以招投标文件、合同文件、第三方检测及国家标准规范为质量评定标准。
（2）设备到达采购人现场前，应提前通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场商检和验收；
（3）货物安装调试完成后，中标人须提供产品合格证、主要货物厂家质保书、保修证明等书面资料，并报请采购人进行检测验收。
（4）本项目的最终用户为招标人，中标人必须提供本项目的所有文档。项目建成后，移交前文档资料准备应包括以下三部分资料：
（5）一是工程过程的指导性文件：如技术交底、招投标文档、项目实际进度执行情况、系统日常操作与维护手册等。
（6）二是项目运作过程的记录性文件：如各种验收记录、系统修改日记等。
（7）三是项目过程的质量保证性文件：如设备签收记录、系统测试报告等。
（8）具备以下条件，方可通过验收：
① 经验收，设备及系统的各类性能及指标完全符合招标文件的技术要求、用途及功能需求。
② 初验中出现的问题，已由中标人全部做好处理（永久性的而非临时性的），并经再次检测合格。
③ 合同规定的技术文件，除竣工验收文件外，其他已经如数提交给采购人。
④ 合同规定由中标供应商提供的技术服务已经实现。
⑤ 甲乙双方共同组织或委托第三方来确认是否达到验收标准（参照验收大纲及有关标准由双方协商决定），若符合验收标准则验收合格。
十二、货物包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最高限额为本合同总价的百分之五。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总价的百分之五。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、争议解决
15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：
（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。
（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。
十六、合同生效及其他
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签名并加盖单位公章后生效。
16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：
（1）供货清单和分项价格表
（2）技术规格
（3）乙方报价函的内容及其澄清内容
（4）其他与本合同相关的资料
（5）本合同适用的特殊条款
16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
16.4 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执一份，采购人报一份至政府采购监督管理部门。
甲方：                                  乙方：                     
地址：                                  地址：                     
法定代表人：                            法定代表人：               
委托代理人：                            委托代理人：           
电话：                                  电话：                     
传真：                                  传真：                     
签订日期：      年  月  日
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第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1 合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2 本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10.知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11.保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12.合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13.履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14.售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1 质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1 合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2 合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3 合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18.不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19.解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20.政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21.法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	无

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	合同货物安装调试完毕后七日内。

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	无

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	无

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	无

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	无

	
	指定现场
	连云港市质量技术综合检验检测中心

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	无

	第二节
第7.3款
	保险要求
	无

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	设备安装调试经验收合格后提供原厂质保不少于2年

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	无

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	合同签订后采购人支付至合同金额的50%，设备安装调试经验收合格后，采购人支付至合同金额的100%。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	1、 所供货物不符合合同约定的质量标准、品牌、规格或等级的。
2、 未按合同约定的时间供货的。
3、 乙方无正当理由拒绝签订合同，或在签订时提出附加条件的。
4、 乙方将政府采购合同转包或违法分包的

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	1、乙方违约的，甲方将根据违约责任条款扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
2、逾期退还履约保证金的甲方承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	详见第四章采购需求

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	无

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	无

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	《中华人民共和国产品质量法》第四十条

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	每延迟一天交付，按照合同金额1‰向甲方支付逾期交付违约金，违约金总额不超过合同总额的1%。（因甲方原因，逾期交付违约金不予计算）

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	在逾期时段按月息2%计息

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	如乙方无法提供制造商质保承诺或协议的，甲方有权单方面解除合同、扣除履约保证金、将乙方清退出场，同时报政府采购监督管理部门

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为        ；
（2）向连云港市人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	




[bookmark: _Toc165205797]第四章  采购需求
说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。
根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
分包一：
	分包号
	货物（标的）名称
	数量
	单位
	是否核心产品
	单台限价（万元）

	1
	恒温恒湿环境系统
	1
	台/套
	是
	65


1、 项目情况
[bookmark: heading_0]本项目为成套恒温恒湿环境系统设备采购，采购人提供现有房屋建筑基体、大楼总电源进线接口、给排水接驳接口；彩钢板围护、吊顶、地面处理、门窗、暖通管路、电气管线、监控门禁、给排水管路等均属于本套系统设备配套组件，由中标人完成全套设备供货、现场装配、系统联调、校准、培训及质保服务等一体化项目实施目标。本系统实现1套主机组控制4间，主机开启独立试验一间实验室，四间实验室相互切换。（面积分别为：57.5m2、48.0m2、47.2m2、34.3m2），各房间温湿度可独立设定、独立采集、独立报警，房间之间控制互不干涉，用于纸张、纺织品、塑料、橡胶、涂料等样品状态调节与理化检验，满足CMA及CNAS检验检测实验室使用要求。
2、 总体技术要求
1.1系统构成
整套恒温恒湿环境系统由精密恒温恒湿主控制机组、4套分区末端调节单元、房间围护配套组件、气流组织组件、传感采集网络、PLC集中控制系统、专用试验台（柜）配套、电气成套、安防配套、给排水配套组成。
1.2使用用途
满足纸张、纺织品、塑料、涂料等检测样品调湿及试验环境，执行GB/T 6529、GB/T 10739、GB/T 9278、GB/T 2918标准规定试验大气条件；系统可预置多组常用试验温湿度配方，支持一键调用。
1.3环境性能指标（4间房间每间均须满足）
温度设定范围：17℃～40℃，各房间可独立设定；
工作区温度综合控制精度（包含波动度+空间均匀度）：±1℃；系统稳定后，房间工作区域内任意测点温度维持在设定值±1℃以内；
温度显示分辨率：0.1℃，控制器及各房间监测仪表最小显示分度0.1℃（仅显示指标，不作为控制精度验收考核）；
湿度设定范围：40%RH～80%RH，各房间可独立设定；
工作区湿度综合控制精度：±2%RH；系统稳定后，房间工作区域内任意测点相对湿度维持在设定值±2%RH以内；
湿度显示分辨率：0.1%RH，控制器及各房间监测仪表最小显示分度0.1%（仅显示指标，不作为控制精度验收考核）。
1.4标准依据
系统设计、制造、装配、调试、验收执行现行有效国家、行业、团体标准，新版标准实施后按最新版本执行。主要包含但不限于：JGJ 91-2019、GB 50016-2014（2018版）、GB 500222-2017、GB/T 32146.1-2015、GB/T 27025-2008、T/CECS 644-2019、JJF 1101-2019、GB 50354-2005、GB 50210-2018、GB 50981-2014。
1.5运行要求
支持7×24h不间断连续运行；具备断电记忆，断电恢复后可自动恢复运行；设置三级操作密码权限，防止非授权修改参数；系统可记录不少于50条故障报警事件。
1.6数据与远程功能
整套系统可存储不少于1年4个房间全部温湿度历史数据，支持导出Excel报表，可查阅历史温湿度曲线；支持手机APP远程查看各房间实时温湿度、报警信息。
1.7验收要求
全部装配调试完成后，中标人委托具备CMA资质的第三方机构，依据JJF 1101-2019对4间房间逐间开展温湿度校准并出具正式校准报告，相关费用包含在投标总价内。
1.8验收方法
单房间稳定运行不少于2h，采用经校准温湿度巡检仪多点布点，连续采集不少于30min；4间房间全部测点均满足其温湿度要求，判定系统合格。
三、核心性能要求
▲1.控制架构
一套恒温恒湿主机组配套4套独立分区末端调节及传感单元，4间试验房间温湿度独立设定、独立采集监测、独立超限声光报警。
    2.环境指标
	实验室
	环境温度(℃)
	相对湿度(%)
	面积(m2)

	房间(一)
	23±1
	50±2
	57.5

	房间(二)
	23±1/20±1/27±1
	50±2/65±2/65±2
	48.0

	房间(三)
	23±1
	50±2
	47.2

	房间(四)
	23±1
	50±2
	34.3


▲3.标准符合性
系统满足GB/T 6529、GB/T 10739、GB/T 9278、GB/T 2918样品调湿环境要求，支持常用试验条件预置调用。
▲4.控制器
采用PLC可编程控制器，控制点位预留≥20%扩展余量；不接受DDC、单片机控制器；具备断电记忆、自动重启、分级密码管理、故障事件记录。
▲5.数据存储
系统保存不少于1年4房间温湿度历史数据，支持Excel导出、曲线查看，支持APP远程监测报警。
▲6.系统交付
包含全套设备供货、运输、现场装配、联调、CMA第三方校准、操作维护培训、整体质保服务；所有费用包含在投标总价。
四、恒温恒湿主机组技术参数
▲1.机组基础能力
制冷量5.1kW～21.8kW；循环风量≥4400m³/h；电加热功率≥12kW；加湿量≥10kg/h；投标人须结合4个房间实际工况提供热湿负荷计算书作为投标技术文件。
2.人机交互
2.1机组标配嵌入式彩色中文触摸屏，屏幕尺寸不小于7英寸，嵌入式安装于机组正面，操作直观便捷、防护性强；屏幕分辨率不低于800×480，采用LED背光显示，屏幕亮度不低于350cd/㎡，对比度不低于500:1，显示清晰稳定，适配实验室各类工况环境，设备具备CE安全认证，符合行业通用安全标准。设备支持简易图形化触控操作，通过屏幕图形选项即可调取、查看、设置各类设备运行信息，操作逻辑简洁高效。
2.2设备具备完善的数据存储与导出能力，可存储不少于1年的4间试验房间温湿度运行数据，支持数据导出至电脑并生成Excel标准报表；可存储不少于30天的温湿度历史曲线，便于数据溯源、试验复盘与台账留存。屏幕界面支持个性化定制，可根据采购人需求定制界面背景、标识展示等内容。
2.3触控屏功能全面，可实时展示系统运行原理图、设备工艺流程图、温湿度实时数据及历史曲线、各末端设备（风机、电加热器、加湿器、压缩机等）运行工况与调节信号；具备机组启停控制、参数设定修改、控制模式切换、故障实时弹窗报警、历史报警记录查询等全套操作与监测功能。
2.4设备标配多重通用通讯接口，包含10/100Base-T以太网接口、RS232串行接口、RS485串行接口，可稳定实现设备数据上传、远程对接、系统联动通讯；设备供电适配10.5～28VDC宽电压输入，运行稳定、适配性强，兼容各类常规供电工况。
▲3.压缩制冷系统
系统搭载高性能直流变频压缩机，支持0～100%容量无级精准调节，可根据4间独立试验房间实时冷热负荷智能线性调节机组输出能力，实现机组负荷按需精准匹配，控温精度高、运行能耗低、工况适应性强。压缩机采用高刚性机壳结构设计，配备防过压缩技术及专业防液击防护结构，可有效规避制冷系统运行故障，大幅提升设备运行稳定性与使用寿命。系统采用环保高效R410A环保制冷剂，换热效率高、工况稳定、适配实验室长期连续运行需求。制冷系统配置高精度电子膨胀阀，实现制冷剂流量精准动态调控，提升制冷系统机电一体化控制精度，保障整套恒温恒湿系统在高低负荷切换工况下的温度稳定性与控制精准度。投标人须在投标文件中提供对应设备原厂样册、技术手册等佐证材料，证明设备技术性能满足本条款要求。
4.加湿单元
机组内置一体式电热式加湿器，采用电阻通电发热原理，通过水体沸腾产生洁净蒸汽完成加湿作业，加湿介质洁净、无杂质污染，适配检测试验洁净环境使用。设备采用SUS304不锈钢双水箱结构，耐腐蚀、抗结垢，适配设备长期连续运行工况；系统配备液位监测保护、超温报警双重安全防护机制，有效防止缺水干烧、超温故障，保障设备运行安全稳定。加湿器电气连接采用耐温不低于300℃的硅胶高温专用线缆，耐高温、抗老化，适配设备高温加湿工况，使用寿命长。水箱底部配备滑动导轨结构，可快速抽拉拆卸，便于日常水垢清理、设备维护保养。系统采用固态继电器PWM脉冲无级调控技术，加湿输出可实现0～100%全区间连续精准调节，支持不间断连续加湿模式，加湿控制精度可达±0.5%，可精准匹配多房间不同湿度负荷需求，有效保障整体系统湿度控制精度。加湿喷管采用多孔均匀出风设计，可提升蒸汽扩散效率与空间加湿均匀性，杜绝局部湿度偏差问题；设备进水端配套精密前置过滤器，有效过滤水体杂质，防止管路、喷管堵塞，降低设备故障率，保障长期稳定加湿效果。
    5.加热单元
机组内置PTC陶瓷电加热组件，具备断风自保护功能，无风状态下自动限制加热输出，无加热发红、高温过热隐患，运行安全系数高。加热器整体框架采用SUS304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁、适配实验室长期恒温高湿工况。系统采用固态继电器PWM脉冲调控方式，加热输出可实现0～100%无级连续调节，负荷匹配精准、温控均匀。设备配备独立机械式超温保护装置，超温故障时可直接物理切断加热回路，不依赖PLC程序控制，双重防护杜绝加热系统故障风险，保障设备安全稳定运行。
6.送风风机系统
配置无蜗壳EC节能风机，电机与叶轮直连结构，减少传动损耗、运行效率高、噪音低。风机出厂前完成严格动、静平衡校验，运行平稳无抖动、可靠性高。系统支持0-10V模拟信号调速，可实现0～100%风量无级自适应调节，可根据多房间实时负荷动态匹配送风风量，在满足试验工况技术指标前提下实现高效节能运行。
7.蒸发器组件
蒸发器采用紫铜管穿亲水铝翅片结构，采用机械胀管工艺，铜管与铝翅片贴合紧密，换热效率高、防结露、抗腐蚀（投标人须在投标文件中提供对应设备样册、技术手册等佐证材料，证明设备技术性能满足本条款要求），设备蒸发器面风速≤2.5m/s，出风柔和均匀，有效保障房间温湿度均匀性。蒸发盘管整体承压≥4.0MPa，系统耐压性能强、运行安全稳定。设备配置SUS304不锈钢冷凝水盘，耐腐蚀、不生锈、易清洁；排水端设置独立水封结构，有效防止回风倒灌、异味回流，保障实验室洁净环境。
▲8.室外风冷冷凝器
配备自适应调速冷凝风机，可根据环境温度变化带来的冷凝压力波动，自动无级调节风机转速，动态稳定系统冷凝压力。设备可在环境温度-30℃～+45℃超宽温区间稳定可靠运行，可适配四季极端气候，保障整套恒温恒湿系统全年全天候稳定运行。投标人须在投标文件中提供原厂样册、技术资料等佐证文件证明该项性能。
▲9.智能温湿度控制系统
系统具备全自动恒温、恒湿调控逻辑，集成制冷、加热、加湿、除湿全自动联动运行功能。系统采用先进绝对湿度控制算法，依据绝对湿度数值进行加湿、除湿调节，不受环境温度波动干扰，可有效避免相对湿度误调节、频繁启停设备问题，降低设备能耗、提升控制稳定性。系统采用成熟PID比例积分微分精准控制逻辑，温湿度控制精度高，可稳定实现温度偏差≤±0.5℃、湿度偏差≤±2%RH的高精度调控基础能力，满足各类高端检测试验环境要求。主控系统采用工业级PLC可编程控制器，控制点位预留不少于20%拓展余量，方便后期功能升级、系统拓展；不接受DDC、单片机等低端控制方案。系统具备故障记忆存储功能，可自动留存最近50条故障事件记录及发生时间，方便故障溯源、排查与设备维保。系统支持断电自动重启恢复运行，配置三级权限密码管理机制，分级管控操作权限，有效防止非授权人员篡改参数、干扰设备运行。
10.温湿度传感采集与显示存储系统
系统配置高精度温湿度传感器，具备长期稳定性好、滞后量小、测量精度高、响应速度快的优势。传感器测量范围：温度0℃～50℃、相对湿度0～100%RH；23℃标准工况下温度测量精度±0.2℃、湿度测量精度±2%RH。设备显示分辨率极高，温度显示分辨率可达0.01℃、湿度显示分辨率可达0.01%RH，可精准展示微小环境参数变化；传感器响应时间≤15s，数据更新及时、反馈灵敏，保障系统调节实时性。传感器具备计量溯源条件，可满足CNAS实验室校准、核查要求。
11.系统节能与密闭适配设计
整套系统搭载高精度电子膨胀阀，可动态精准调节制冷剂流量，匹配机组实时负荷，提升系统能效比。机组内置二次回风调节机构，可根据4间试验房间（四间实验室不同时开启，一次仅开启一间实验室）实时热湿负荷，智能调节一次、二次回风比例，减少再热能耗，实现系统节能高效运行。系统配套围护结构、送风管路均具备良好密闭性、保温性、防潮性，杜绝冷热量流失、漏风结露问题，保障房间温湿度稳定性。
12.安全保护与状态显示系统
机组内部设置IP66高防护等级漏水报警装置，全密封防水结构设计，机组内部开孔、接线位置均按照IP66防水标准工艺施工，可实时监测机组漏水隐患并及时声光报警，杜绝漏水故障扩大。机组正面配备状态指示灯带，通过灯光颜色直观区分设备运行状态，绿色代表设备正常运行、灰色代表设备停机，设备工况一目了然。整套系统支持手机APP远程监测功能，可远程查看各房间实时温湿度数据、设备运行状态、历史报警记录，实现无人值守远程监管。       
5、 恒温恒湿环境系统配套组件
 下述围护、门窗、吊顶、地面、气流末端、专用试验台（柜）、电气、安防、给排水均为本项目恒温恒湿环境系统设备配套组件（恒温恒湿环境系统成套配套部件，共4套），由中标人供货并完成现场装配组合。采购人仅提供原有建筑基体及各类接驳接口。
[bookmark: heading_4]1.围护及密闭成套组件
1.1墙体：机制岩棉洁净保温板，板厚≥50mm；双面钢板厚度≥0.476mm；岩棉容重≥80kg/m³；具备良好保温、隔音、防潮、密闭性能。
1.2双层吊顶：上层为≥50mm同规格岩棉洁净保温板；下层为600×600×0.8mm微孔铝板，作为送风静压层；铝板表面采用静电粉末喷涂或滚涂工艺。
1.3地面配套：原地面基面打磨处理配套材料+环氧自流平成套材料，满足实验室防尘、耐磨要求。
1.4洁净子母门：尺寸1200×2200mm；配置400×600mm双层中空钢化玻璃视窗（5mm+40mm+5mm）；门板50mm厚，≥0.6mm电镀锌钢板，静电粉末喷涂；配套闭门器、门锁、门边密封条、不锈钢铰链、暗插销全套五金，保障房间密闭性。
[bookmark: heading_5]2.气流末端调节组件
实验室气流组织采用上送下回的形式。上部为岩棉夹芯保温彩钢板，下部为微孔铝板，整个吊顶作为静压层。配置回风立柱、侧下回风百叶，保障工作区域温湿度均匀。
[bookmark: heading_6]3.温湿度传感采集单元（每房间独立配置）
3.1传感器具备高长期稳定性、低滞后；温度测量范围0～50℃，23℃条件下精度±0.2℃；湿度测量0～100%RH，精度±2%RH；响应时间≤15s。
3.2每个房间布置不少于3个测点，覆盖房间工作区四角及中部，实现房间空间温湿度监测；传感器具备计量溯源条件，可用于后期计量校准。每个房间布置一台彩色中文触摸屏，屏幕尺寸不小于10英寸。
4.电气成套配套系统技术要求
[bookmark: heading_9]本电气成套系统为恒温恒湿环境系统专属配套设备组成部分，不属于建筑安装工程，包含整套系统专属供配电、照明、低压配电、线路敷设、设备集成安装、接地安全防护等全套配套设备及集成装配服务，适配4间独立恒温恒湿试验房间专用工况，保障整套环境系统长期稳定、安全、合规运行。采购人仅负责将总进线电缆布设至项目总配电柜位置，项目范围内所有恒温恒湿系统配套照明、动力配电、设备插座、线路敷设、电气设备集成安装调试等全部工作，均由中标人负责完成，整体纳入成套设备供货及配套装配范围。
4.1供配电系统要求
本系统配套电气配电范围包含恒温恒湿试验房间专属照明系统、设备插座回路、系统专属总配电柜及后端全部配电回路，全程服务于恒温恒湿环境系统设备运行、试验环境使用，为整套环境系统专用配套电气体系。
4.2照明系统技术参数
试验房间照明系统适配实验室检测作业标准，室内设计照度不低于300lx，照明功率密度不大于6.5W/㎡，满足纸张、纺织品、塑料、橡胶、涂料检验试验作业采光需求。照明系统采用单相三线制配电模式，配套灯具选用国标LED节能灯具，支持嵌顶、吸顶标准化安装，结构稳固、光线均匀、无频闪、易维护，适配实验室长期恒温恒湿密闭环境使用。
4.3低压配电系统规范
（1）电压等级：整套配套配电系统引自项目专属配电柜，采用标准220/380V低压配电制式，完全适配恒温恒湿机组、末端设备、实验配套设备运行负荷。
（2）接地制式：系统统一采用国标TN-S三相五线制专用接地系统，独立设置保护地线，运行安全稳定、抗干扰性强，适配精密环境控制设备使用。
（3）配电回路：实验室所有设备插座、专用设备供电回路均由系统专属配电箱独立出线供电，回路划分清晰、负荷匹配合理，可实现分区独立管控。
（4）配电方式：照明回路、常规配套设备用电采用放射式与树干式相结合的综合供电方式，供电稳定、检修便捷、可靠性高。
（5）漏电保护配置：所有单相回路配置2P型剩余电流动作断路器，三相回路配置4P型剩余电流动作断路器；额定动作电流30mA，额定动作时间≤0.1s，采用标准无延时保护器，具备快速漏电切断、防触电、防电气故障功能，全方位保障实验室用电安全。
4.4线路敷设技术标准
（1）敷设管材：整套系统所有电线、电缆护套管采用JDG套接紧定式薄壁钢导管，适配实验室恒温高湿密闭工况，防锈、防潮、阻燃、密闭性强。设备插座回路管材沿墙体、地面暗敷；照明回路管材沿吊顶、墙体暗敷，敷设规整、隐蔽美观、无裸露管线。
（2）线路配置：所有未标注导线根数的敷设线路统一按三根标准导线配置，符合国标电气敷设规范。
（3）防护敷设要求：常规设备配电线路明敷时全程采用JDG钢导管防护；暗敷于顶板、地坪、墙体内部的JDG管材，外侧保护层厚度不小于15mm，杜绝管线破损、漏电隐患。
（4）特殊位置敷设：所有穿越建筑伸缩缝、沉降缝、后浇带的电气管线，严格按照国家建筑电气安装标准图集规范施工，设置专用防护、伸缩补偿结构，避免管线断裂、线路故障。
（5）接地导线规范：所有PE保护接地线统一采用黄绿双色专用导线，标识清晰、区分明确，杜绝混用、错接问题。
（6）线缆规格：系统电力干线采用WDZA-YJY-0.6/1kV低烟无卤阻燃电力电缆，设备支线、控制线路采用WDZC-BYJ-450/750V低烟无卤阻燃电线，线缆全程沿墙体、吊顶、地坪敷设，配套JDG管材防护，环保阻燃、耐高温、抗老化，适配实验室密闭环境，无有害气体释放。
4.5电气设备集成安装标准
所有系统配套电气设备按国标规范标准化集成安装，适配恒温恒湿实验室使用场景，安装牢固、规整美观、符合安全规范，具体安装要求如下：
（1）落地式配电柜：配套设置200mm高度基础，采用10#槽钢基座落地安装，稳固防潮、承重性强。
（2）照明配电箱：除竖井、机房、防火分区隔墙、剪力墙特殊位置明装外，其余均为嵌墙暗装，箱体底边距地1.5m。
（3）动力配电箱：除特殊位置明装外，其余均为暗装；箱体高度600mm以下，底边距地1.5m；箱体高度600mm～800mm，底边距地1.2m；箱体高度800mm～1000mm，底边距地1.0m；箱体高度1000mm～1200mm，底边距地0.8m；箱体高度1200mm以上采用落地式安装。
（4）墙壁开关：统一嵌墙暗装，底边距地1.3m，距门框侧边0.2m，安装规整、操作便捷。
（5）照明灯具：全部采用嵌顶或吸顶标准化安装，贴合吊顶结构、无积尘死角，适配洁净恒温恒湿实验室环境。
所有电气设备、灯具安装严格参照《常用低压配电设备安装》《常用低压配电设备及灯具安装》《特殊灯具安装》国家标准化图集规范执行。
4.6接地与安全防护系统
为保障精密设备运行及试验人员安全，整套系统设置完整的专用接地保护体系，所有正常不带电、绝缘故障状态下可能带电的电气设备金属外壳、等电位联结母排、系统配套金属管道、建筑金属结构等全部可靠连通，与建筑基础接地网稳定连接，严格按照《等电位联结安装》国标规范施工，实现全域等电位防护，杜绝触电、静电干扰、设备漏电隐患，保障精密恒温恒湿设备稳定运行。
4.7保护接地专项要求
（1）系统所有穿线金属导管、金属线槽、桥架、电缆外皮、设备固定支架等金属构件，均可靠接入接地系统，全程接地导通、无断点、无悬空。
（2）TN-S系统PE保护线截面严格按照国标规范配置：相线截面＜16mm²时，PE线截面与相线一致；相线截面16mm²～35mm²时，PE线截面统一采用16mm²；相线截面35mm²～400mm²时，PE线截面为相线截面1/2，接地配置精准合规。
（3）严禁使用蛇皮管、保温管金属网、薄壁钢管及各类管线外皮替代专用接地、保护导线，保障接地系统安全可靠。
4.8电气系统材质通用要求
整套电气配套系统所有材料、设备均为全新国标优质产品，低烟无卤、阻燃环保、防潮防腐，适配恒温恒湿密闭实验室长期运行工况，性能稳定、安全合规，具体材质要求如下：
（1）线缆：控制及照明电线采用WDZC-BYJ-450/750V低烟无卤阻燃电线；电力电缆采用WDZA-YJY-0.6/1kV低烟无卤阻燃电力电缆，环保无毒、阻燃耐老化、适配密闭试验环境。
（2）穿线管：采用JDG套接紧定式薄壁钢导管，材质为国标优质产品，防潮、防锈、密闭性好，适配实验室专用工况。
（3）照明灯具：实验区专用LED面板灯，支持嵌顶、吸顶安装，安装便捷、维护简单、光线柔和、无频闪，满足长期试验照明及洁净环境要求。
（4）开关、插座：采用国标优质产品，电性能、机械性能、防潮性能符合国家规范，适配实验室恒温高湿环境，不易老化损坏。
（5）断路器：系统配套微型断路器、漏电保护器、塑壳断路器等电气元件，均采用国标合规产品，性能稳定、保护精准、安全可靠，满足整套恒温恒湿系统长期连续运行保护需求。
[bookmark: heading_11]5.给排水成套配套组件（系统专用配套设备）
本项目要求给排水系统为恒温恒湿环境系统专用配套供水、排水集成配套设施，专为机组加湿、设备排水、环境运维配套使用，属于整套恒温恒湿系统标配组成部分，非建筑给排水改造工程。采购人仅提供大楼原有给排水主管接驳点位，所有系统专用支管、管件、阀门、过滤装置、管路集成、接驳安装、压力试验、冲洗调试、通水验收等全部工作及设备材料均由中标人负责，费用全部包含在投标包干总价内，具体技术要求如下：
5.1给水系统技术要求
（1）水源接驳：系统用水引自项目原有合格给水主管网，利用原有主管合规接驳取水，适配机组加湿设备稳定用水需求。
（2）阀门及配件：系统配套所有阀门、过滤器、管路附件公称压力与管道工况匹配，全部采用国标耐腐蚀、耐压、密封性能优良的全新配件，适配实验室长期恒温恒湿潮湿工况，不易锈蚀渗漏。所有阀门安装完成后统一设置清晰启闭标识，便于日常运维管控。
（3）管道材质与连接：系统专用给水管道采用国标PPR给水管道，采用热熔一体成型工艺连接，接口密封性强、无渗漏隐患、保温耐腐蚀，适配设备长期连续用水工况。
（4）管路敷设：新增系统专用给水支管由原有给水干管合规接驳引出，通过三通、专用接头规范施工，管路沿吊顶内规整敷设，精准对接机组加湿用水点位，管路排布整齐、固定牢固、无杂乱外露，适配实验室洁净密闭环境要求。
5.2排水系统技术要求
（1）管道材质与连接：系统排水管道采用国标PVC-U专用排水管材，采用专用胶水粘接工艺，接口严密、排水通畅、抗老化、耐潮湿。
（2）水封防臭设计：系统排水点位统一配置专用存水弯及水封结构，地漏水封、存水弯有效深度控制在50mm～100mm区间，可有效阻断管道异味、蚊虫回流，保障恒温恒湿密闭试验房间空气洁净、无异味。
（3）排水接驳敷设：所有机组、设备新增排水点位支管统一规整敷设，就近汇入建筑原有排水主管，管路敷设坡度合理、排水顺畅、无积水、无倒灌隐患，适配设备长期连续运行排水需求。
5.3管道冲洗与验收标准
（1）通用要求：所有给排水管路在压力试验、通水试验合格后，必须完成专业冲洗清洁作业。冲洗前需拆除管路滤网、调节阀、仪表等精密配件，冲洗合格后统一复位安装，杜绝杂质堵塞设备管路。
（2）给水冲洗消毒：给水系统严格按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）相关标准完成清水冲洗及消毒处理，水质达标、洁净无杂质，满足设备加湿用水工况要求。
（3）排水验收标准：排水系统通水试验全程通畅无阻，无积水、无渗漏、无返味，管路排水工况稳定即为验收合格，保障整套恒温恒湿系统长期稳定运行。
6.安防配套组件（系统专用配套设备）
本项目安防设备为恒温恒湿试验环境系统专属配套组成部分，服务于试验房间环境安全管控、试验过程溯源管理，与整套环境系统统一供货、集成装配、联调交付，不属于独立安防工程。每套试验房间独立配置POE供电半球网络高清摄像机，设备支持网络数字编码存储，本地录像存储时长不低于30天，设备协议兼容、可无缝接入采购人现有监控管理平台，实现实时预览、历史回放、视频溯源、设备状态监测等功能。各试验房间主入口配套专用门禁管控设备，实现房间出入权限分级管理，保障恒温恒湿试验环境密闭性、试验样品安全性与环境工况稳定性。所有安防设备、配套线材、安装辅材、调试服务均包含在投标包干总价内。
6、 商务要求、交付验收及售后服务要求
1.付款方式
本项目付款方式严格遵循政府采购相关规范，采用分期支付模式，权责清晰、流程规范，具体支付要求如下：
（1）预付款支付：合同正式签订生效后，采购人向供应商支付合同总金额的50%作为项目预付款，用于设备生产、材料采购及前期配套筹备工作。
（2）尾款支付：项目全部设备、配套材料供货到位，完成现场装配、系统联调、整体调试，经采购人组织验收合格、资料齐全归档后，采购人支付至合同总金额的100%。
（3）履约保障：供应商全程履约过程中，须严格按照招标文件、投标承诺及合同约定执行，若供应商未按合同约定履行供货、安装、调试、售后等全部义务，采购人有权依据合同约定追究其违约责任，并抵扣相应损失。
（4）权责界定：因供应商自身原因（包含但不限于未按时完工、设备参数不达标、资料缺失、拒不配合验收等）导致付款滞后、项目延期的，全部责任由供应商自行承担，采购人不承担任何逾期付款及相关违约责任。
2.交货期与交货地点
（1）交货周期：合同签订生效后60个工作日内完成全部设备供货、运输、装配、调试工作，整体具备验收条件。
（2）交货地点：采购人指定实验室现场地点。
（3）运输责任：全部设备、材料的运输、装卸、搬运、现场就位等工作由供应商全权负责，所有相关费用均包含在投标包干总价内。
（4）交货验收：由采购人组织整体验收，若设备、配置、质量、性能不符合招标文件及合同要求，供应商须无条件返工、退换货，并承担由此给采购人造成的全部经济损失与工期延误损失。
3.安装调试与整体验收要求
（1）安装调试要求：供应商须在合同约定工期内完成整套恒温恒湿环境系统及全部配套组件的标准化安装、系统集成、联动调试，确保设备运行性能、控制精度、运行工况完全满足招标文件、技术协议、设备原厂技术手册规范要求。若现场调试指标不达标、系统无法正常稳定运行，采购人有权要求无条件退货、返工，并追究相关损失责任。
（2）验收标准：项目整体验收以本招标文件、投标文件承诺、技术协议、国家现行有效标准为依据，所有技术参数、设备配置、控制精度、环境指标必须全部达标。
（3）计量验收要求：项目完工后，由采购人委托具备CMA资质的第三方计量机构对整套系统进行校准检定，以第三方出具的校准/检定合格报告作为项目最终验收依据。若首次校准不达标，供方须无偿整改、重新调试并承担全部二次校准费用，直至指标完全达标、验收合格。
4.售后服务要求
（1）质保服务：项目整体最终验收合格之日起，提供不少于2年原厂免费整体质保服务，设备终身提供成本维护服务。投标人可自主申报延长质保年限，作为服务加分项。
（2）售后响应时效：质保期内设备出现故障，供应商须4小时内远程响应，无法远程解决的故障，须24小时内抵达项目现场开展排查、维修、调试工作，保障系统尽快恢复正常运行。质保期结束后，由供应商专业维修中心提供长期稳定的维保、维修、配件更换服务。
（3）技术资料交付：设备交付同时，供应商须提供全套完整、规范的中文版设备操作手册、维修保养手册、系统说明书、配件清单、合格证、检测资料等全套技术档案，确保资料齐全、可溯源、可存档。
（4）免费技术培训：设备安装调试期间，供应商针对采购人操作人员、运维人员开展免费实操培训、系统运维培训、故障排查培训，确保使用人员熟练掌握设备操作、日常维护、参数设置、基础故障处理能力。
（5）服务体系保障：供应商须具备国内固定专业售后服务机构，拥有完善的备品备件供应体系、本地化运维服务能力，可长期保障设备售后维保、备件供给、技术支持稳定可靠。
5.投标技术文件及供货总体要求
（1）本项目不统一组织集中现场勘验，已获取本项目招标文件的潜在投标人，可在招标文件规定的答疑截止时间前，自行安排人员开展现场勘验工作。投标人通过现场勘验获取的现场房屋结构、设备现状、场地工况等全部信息，均作为投标人自主研判项目实施条件、编制投标技术文件、测算项目成本、制定实施方案的核心依据。投标人递交投标文件后，即视为已完全熟知项目现场全部实际情况、项目实施重难点及全部采购需求，后续不得以对现场情况不了解、信息偏差等为由，提出方案调整、价格增补、工期顺延、异议投诉等相关诉求。
（2）投标人投标文件须同步提供本项目4间试验房间热湿负荷计算书、分区独立控制方案、房间气流组织优化设计方案，作为核心技术响应文件，无相关方案视为技术响应不完整。
（3）本项目所有标注斜体且有下划线部分实质性条款必须100%满足，不允许任何负偏离；所有标注“▲”的具体要求、参数、数值指标的响应，要求投标供应商必须在投标文件中提供技术支持资料（如厂家技术说明书、使用手册、官网截图、检测报告等），仅复制招标文件内容、无有效证明材料的，评标委员会可判定为负偏离。
（4）整套恒温恒湿环境系统及所有配套组件均为全新原厂正品、全新未使用产品，严禁使用二手、翻新、返修设备，不接受零散部件拼凑、无整机出厂系统测试的非标方案，整套设备须经过原厂整机性能测试、系统联动测试，保障成套运行稳定性。
（5）项目投标报价为总价包干模式，包含设备主材、辅材、设备制造、包装、运输装卸、现场装配、系统调试、CMA第三方校准、人员培训、质保期维保、税金、售后保障等项目全部费用，采购人不再额外支付任何费用。
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品目1：全自动微生物鉴定及药敏分析系统
一、技术参数
1.用于细菌、真菌的鉴定和药敏试验
2.设备多同时进行≥15鉴定或药敏实验，配备单独的鉴定卡和药敏卡
3.仪器高度自动化，可实现自动真空加样、自动上卡、自动孵育、自动判读、自动评价药敏结果，自动卸载卡片，搭配LIS实时发送报告，全过程无需人工干预，大大节省人力（提供投标单位盖章技术参数证明材料，如不满足作为负偏离)
▲4.可视化触摸操作屏，操作步骤直观展示，导航式步步引导样本上机、故障排除、仪器维护的操作，降低上机操作门槛（提供产品彩页）
5.配备LED指示灯系统，通过清晰的颜色变化直观提示运行状态，可远程实时监控仪器状态，确保及时响应、排查异常
▲6.提供可与鉴定药敏系统连接的比浊仪，自动将配制的菌悬液浊度传输到仪器中储存，确保药敏结果直接溯源到菌液浊度。比浊仪具备自动校准技术功能(提供投标单位盖章技术参数证明材料)
▲7.全封闭式附独立条形码测试卡，检测过程中无需额外加试剂，确保实验室生物安全。（提供投标单位盖章技术参数证明材料）
▲8.可提供单独的鉴定卡片，非鉴定药敏卡。鉴定卡类型含革兰阴性菌、革兰阳性菌、奈瑟菌、厌氧菌、芽孢杆菌、酵母菌等。（提供产品说明书）
9.鉴定菌种数量>550种，包括：革兰氏阴性杆菌150种以上(含大肠杆菌O157及非发酵菌)、革兰氏阳性菌120种以上（含猪链球菌1型、2型和7种李斯特菌）、酵母菌50种以上、需氧芽胞杆菌40种以上（含炭疽芽孢杆菌）、奈瑟菌、嗜血杆菌、棒状杆菌、弯曲菌90种以上、厌氧菌（含专性厌氧菌）60种以上（提供投标单位盖章菌库证明资料，如不满足作为负偏离）
10.采用比色法或比浊动态分析法，24小时连续自动检测，实时出具检测报告。
11.仪器可以完成革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌、链球菌及酵母样真菌的快速药敏试验(细菌平均检测时间为8-10小时；真菌药敏平均报告时间<16小时)
12.设备能够满足临床常规检测时效需求
13.联网功能：可以与LIS系统实现简便的数据交换，可以和WHONET实现简便链接，增强同一单位的数据交流能力和本系统数据交流的能力。
14.设备具备日常维护简便、保养周期合理或提供厂家标准维护手册
15.孵育：常规检测均在仪器内部完成孵育，不需要脱机孵育。
16.软件中具有专用的质控模块，可以对整体流程进行质量控制，可以发布鉴定/药敏质控报告
17.软件界面：使用直观易用熟悉的WINDOWS界面，利用导览以及过滤功能，使鉴定结果的查询更加方便。
18.仪器上样后，可对鉴定板/药敏板进行自定义信息录入
19.仪器主机单机设计，无复杂配件，操作简单，维护简单，成本低。
20.厂家或经销商提供一周免费的产品和技术培训，包括技术原理、操作要领和结果判读技能
21.提供两年质保
22.配置清单：
微生物鉴定仪主机             一台
开机启动包                   一包
样本稀释液                   一套
一次性悬浮液管               一箱
盐水瓶适配器                 一台
1400G 2D USB条码读数器       一套
条码读数器专用台架           一套
软件系统                     一套
品目2：高效液相色谱仪--二极管阵列/蒸发光散射检测器
一、技术参数
1.工作条件
1.1 电源：220V，50Hz电源
1.2 环境温度：4-55˚C
1.3 环境湿度：<95%
2.技术性能
液相色谱仪采用积木组合结构，组合方便，配套性强，全套方案由四元梯度泵、自动进样器、二极管检测器、蒸发光检测器，液相色谱工作站系统组成。
2.1 四元梯度泵
2.1.1泵设计：串联式双柱塞往复泵，泵传动采用齿轮传动，非皮带传动，保证泵的可靠性
▲2.1.2 冲程范围：自动连续可变冲程，最小冲程可至20μL以减小流动相输出的压力波动；最大冲程可至100μL，以减少柱塞杆密封垫磨损。(提供软件截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)
2.1.3 流量范围：0.001mL/min~10.0mL/min，递增率0.001mL/min
2.1.4 流量精度：≤0.07%RSD
2.1.5 压力范围：≥550bar
2.1.6 压力脉动：在整个压力范围内，1mL/min流量时，<1%
2.1.7 可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择
2.1.8 梯度洗脱：0-100%，最小递增率为0.1%
2.1.9 混合精度：±0.20%RSD
2.2、柱温箱
2.2.1柱温范围:室温上5~85℃
▲2.2.2柱容量：4根30cm色谱柱，同时两端可放预柱，后期可配置4柱选择阀在色谱柱间切换，而无需重新连接管线。（提供性能参数及网页截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)
2.3 自动进样器
▲2.3.1 2ml样品位≥131位（提供性能参数及网页截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)
2.3.2进样范围:0.1~100ul，增量为0.1ul
2.3.3进样精度:< 0.25% RSD
2.3.4交叉污染:< 0.004% RSD
2.3.5 重复进样次数：1~99次/样品
2.3.6 自动进样器均采用深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置；同时进样器内安装有照明装置，便于用户操作。
2.3.7 自动进样器压力要≥600 bar
2.4 二极管检测器      
2.4.1检测器类型：1024 单元二极管阵列
▲2.4.2波长范围: 190-950nm（提供软件截图及网页截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)
2.4.3波长范围: ≤1nm
2.4.4噪音:< ± 0.7 x 10-5 AU /cm at 254 nm
2.4.5漂移:< 0.9 x10-3AU/小时（在254 nm 处）
2.4.6采样频率:120 Hz
2.5蒸发光散射检测器
2.5.1光源：480nm LED光源
2.5.2噪音：<0.2mV
2.5.3漂移：<1 mV/h
2.5.4进入蒸发光检测器的流动相流速：0.2-5ml/min ,全流速范围不需更换喷头
2.5.5雾化器温度：25-120℃
▲2.5.6 控制：无需数模转换，可直接连网线数字通讯，由同厂家色谱软件进行操作及处理数据（提供品牌彩页及官方网站截图）
2.6软件功能
2.6.1具有审计跟踪功能并且能对审计跟踪的结果电子签名
2.6.2具有5级权限管理
2.6.3采用LAN通讯方式，保证数据真正意义的数字化和网络化，可连接单元数量不受控制，充分满足设备对升级的需要。
2.6.4报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告，峰纯度报告，光谱检索报告等，用户可编辑个性化的报告模板
2.6.5维护信息预报系统（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护
3.配置
3.1 四元泵1套
3.2 自动进样器1套
3.3 独立式柱温箱1套
3.4 二极管检测器1套
3.5蒸发光检测器 1套
3.6输入输出系统各一套
3.7 通用的相关耗材一包（含高效液相色谱柱2根，过滤白头5包，2ml进样瓶1000个）
分包3：
	分包号
	货物（标的）名称
	数量
	单位
	是否核心产品
	单台限价（万元）

	3
	差示扫描量热仪
	1
	台/套
	是
	55

	
	电子万能材料试验机（塑料、板材、家具类）
	1
	台/套
	
	33

	
	电子万能材料试验机（皮革、橡胶、塑料、纺织）
	1
	台/套
	
	35

	
	傅里叶红外光谱仪
	1
	台/套
	
	30

	
	超纯水机
	1
	台/套
	
	15



品目1：差式扫描量热仪
一、用途和说明
用于测定材料多种热力学和动力学参数：例如比热容、反应热、转变热、相图、反应速率、结晶速率、高聚物结晶度、样品纯度等，能够快速、精确测定材料的玻璃化转变、冷结晶、相转变、熔融、结晶、化学稳定性、固化/交联、氧化诱导期等热力学过程。
适用于GB/T 19466.3-2004、GB/T 19466.6-2009、GB/T 33047.2-2021、GB/T 27761-2011、GB/T 27762-2011、GB/T 14837.1-2014、GB/T 31229-2014等标准检测用。
二、采购内容
差式扫描量热仪一套
三、主要技术规格及要求
1.差式扫描模块
1.1实验检测温度范围：-80℃~450℃，机械制冷机有温度数显功能
1.2灵敏度：0.02uW
1.3量热传感器采用面状结构设计，且表面有镀层高效耐腐蚀
1.4气体流速：1-200ml/min
1.5量热精度：≤+/-0.1%
1.6量热准确度：≤+/-0.1%
1.7温度准确度：≤+/-0.1℃
1.8 温度精度：≤+/-0.02℃
1.9线性升温速率：0.1---100℃/min
1.10线性降温速率：0.1---100℃/min，4min内可由450℃降至100℃（室温情况，无制冷附件，安装现场验收此指标）
1.11分辨率：≤0.02 uW
1.12测量范围：≤±175mW
1.13 流量计精度：±0.1ml/min，标配双路气体质量流量计，可实现软件自动切换
1.14炉体：耐氧化、耐腐蚀性强，坚固耐用的惰性氧化铝轻质炉
1.15分析软件功能：熔融热焓、熔融温度计算（Onset值、Trigger值）、玻璃化转变温度、氧化诱导期计算（O.I.T）、峰面积及部分峰面积计算、比热、失重量及失重百分比计算、分解速率计算
2.热重分析模块
2.1温度范围：RT~1200 ℃
2.2系统结构：天平垂直式结构，便于和傅立叶红外光谱以等设备进行联用 
2.3天平类型：超微电子天平
2.4样品重量范围：大于等于1.2 g
2.5天平灵敏度：0.1 μg
▲2.6天平称量精度：优于±0.004%
2.7升温速度：0~500 K/min
2.8居里温度测试技术：可测试金属材料的居里转变温度，同时可用于校正仪器的温度信号
▲2.9温度精度：全量程±0.1℃
2.10真空度：优于5×10-5 torr
▲2.11炉体冷却方式：风冷，且降温时间小于等于13 min（从1100降温至50 ℃，高纯氮气氛围）
▲2.12天平重量自漂移：小于等于10 μg（不扣除基线前提下）
2.13测试气氛：惰性、反应气体
2.14气体切换功能：标配至少双路气体质量流量计，可自动气体切换，流速可控
2.15中英文可切换的操作界面，使得用户快速，简便的掌握仪器
2.16设备可升级选配至少35位以上的自动进样器
2.17软件必须标配动力学计算模块、高分辨热重模块、纯度计算模块、比热容计算模块、调制模块等功能。
四、配置要求
1.差示扫描量热主机：1套，含仪器安装校正包
2.制冷系统：1套，最低温度至少达到-80 ⁰C
3.样品压样机：1套 
4.样品盘：固体，液体样品盘各肆佰个 
5.配套差式扫描主机输入设备1套。
6.配套差式扫描主机输出设备1台
7.热重分析主机1台
8.热重分析处理软件1套
9.热重分析模块用样品盘：2只铂金盘和5只陶瓷盘
10.配套热重分析模块输入设备1套。
11.配套热重分析模块输出设备1台。
五、其他
1.交货时间：签订合同后60个工作日内  
2.免费质保期：主机2年，炉体4年（自交货并验收合格之日起计算）
3.培训服务：提供设备使用现场5人次以上不限时间的免费培训。

品目2：电子万能材料试验机（塑料、板材、家具类）
一、货物需求：电子万能材料试验机  1套
二、主要用途
主要用于塑料、板材、家具类的相关测试，满足
GB/T 1040.1-2025 塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则
GB/T 1040.2-2022 塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件
GB/T 1040.3-2006 塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件
GB/T 1040.3-2026 塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件
GB/T 1040.4-2026 塑料 拉伸性能的测定 第4部分：各向同性和正交各向异性纤维增强复合材料的试验条件
[bookmark: OLE_LINK4]GB/T 3923.1-2013 织物拉伸性能纺织品(条样法)第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定
[bookmark: OLE_LINK5]GB/T 17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验方法
三、工作条件
1.电源：220V±10%，50Hz
2.温度：室温；相对湿度≤80 %
四、技术要求
1.机架
1）双柱门式结构，最大载荷50kN，采用高刚性机架结构，机架立柱应具有定位孔便于安装附件；立柱具有固定的测量标尺，以便于设置横梁位置和加载链；具备有位置限制保障设备运行安全。有效拉伸空间≥1000mm
2）速度精度要求
 测试速度范围：0.001-500mm/min 连续可调；
 速度精度≤±0.2%；
3）位移精度≤±0.2%
 分辨率≤60nm
4）设备配备操作手柄，具备解锁、开始、停止、横梁上下移动，横梁自动返回等按键，方便操作。
▲5）传感器50KN\2KN各一个，载荷精度：从满程至1/250 量程，精度为示值的±0.5％；传感器自动识别，并自动校准
2.控制器
2.1控制器采样频率≥2500Hz,控制频率≥5000Hz，可根据不同的测试调配合适的频率。具有智能监控功能,可实现电脑端和手机APP云端对电压远程监控管理和实时云端在线查看动态数据，快速有效地管理和了解设备运行状态。一旦有设备发生状态变化和故障报警时,系统以网络。短信第一时间将信息推送给手机APP、微信、电子邮件和PC电脑端，降低产品的使用风险。手机APP云端可远程按需异地监控电源的开启和关闭。
▲2.2试验机行业不同的控制器、软件、夹具及引伸计存在不匹配，不兼容的问题。或是不同的品牌配件出现维修的问题，试验机无法自己维修，该条款旨在要求有自主研发能力的试验机公司。建议保留。
3.气动拉伸夹具
1）最大荷载≥2kN；
▲2）夹具具备同步驱动功能，能确保不同厚度试样夹持在力轴中心线上，并提供相关证明材料；
▲3）夹具体上设计手拨开关，以便快速打开或关闭夹具；
4）夹具体上设计有可调节偏心结构，以便可以开展复材等搭接非对称样品测试；
5）夹具体上设计有气流调节阀，用户可以自行调节设定夹面的闭合速度；
6）夹面高度≥50mm，宽度≥30mm。
4.满足GB/T 17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验方法的拉伸夹具、压缩夹具（压板300mm×300mm）、木材压缩剪切夹具、表面胶合强度夹具、内胶合强度夹具、弹性模量和静曲强度夹具。
5.大变形引伸计一套：测量范围10-800mm
6.50KN吊带专用夹具一套
7.软件
▲1）软件支持win11 系统，可自己切换中文简体、英文、德国、日语等多种操作语言，软件的测试方法符合GB，ASTM，ISO，JIS 等不同测试标准，可自定义编辑拉伸、压缩、剪切等
试验方法；
2）软件测试界面即可实时显示原始数据，而不需要用户使用其他不同的软件来看原始
数据表，数据保存有原始数据、带曲线的检测报告、曲线图原始数据等。
▲3）软件应提供完整的在线操作手册或帮助文档，支持功能查询与算法说明。；
4）该软件具备三级用户访问权限管理，并可以分别设置不同操作人员登入权限的有效
期以便于实验室管理；
8.配套输入设备1套；完整的操作专用工具：1套
9.供应商负责设备安装、调试、试运行、最终验收；
技术培训：现场完成安装、调试之后，由服务工程师对仪器使用者2~3人进行仪器操作和维护基本培训，使被培训人员达到能够熟练使用；
10.验收标准：调试和验收应根据相关国际标准和投标书中的技术规格响应进行。
保修期为安装验收合格之日起2年；
在保修期内，若仪器设备因质量或设备本身问题出现故障，供应商必须在接到通知后2小时内予以响应，若有必要，工程师必须48小时内到达买方现场，维修产生的直接费用由投标方承担。超过免费维护保养期后，服务响应时间与保证期内一致，同时备品备件以合理优惠价格供应（提供投标人承诺函）；
供应商提供终身维修，在中国大陆有备件仓库和维修中心，保证保修期满后零配件及消耗品的供应。保修期后只收取工本费；
软件升级：在硬件支持的前提下，免费提供软件升级；针对仪器软件提供终身免费维护。
11.配套输出设备1台。
[bookmark: OLE_LINK6]品目3：电子万能材料试验机（皮革、橡胶、塑料、纺织）
一、货物需求：电子万能材料试验机 1套
二、主要用途
主要用于皮革、橡胶、塑料、纺织类的相关测试，满足
GB/T 1040.1-2025 塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则
GB/T 1040.2-2022 塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件
GB/T 1040.3-2006 塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件
GB/T 1040.3-2026 塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件
GB/T 1040.4-2026 塑料 拉伸性能的测定 第4部分：各向同性和正交各向异性纤维增强复合材料的试验条件
GB/T 37841-2019塑料薄膜和薄片耐穿刺性测试方法
[bookmark: OLE_LINK7]QB/T 2886-2007鞋类整鞋试验方法帮底粘合强度
[bookmark: OLE_LINK8]GB/T 11413-2015皮鞋后跟结合力试验方法
三、工作条件
1.电源：220V±10%，50Hz
2.温度：室温；相对湿度≤80 %
四、技术要求
1.机架
1）双柱门式结构，最大载荷30kN，采用高刚性机架结构，机架立柱应具有定位孔便于安装附件；立柱具有固定的测量标尺，以便于设置横梁位置和加载链；具备有位置限制保障设备运行安全。有效拉伸空间≥1600mm
2）速度精度要求
 测试速度范围：0.001-500mm/min 连续可调；
 速度精度≤±0.2%；
3）位移精度≤±0.2%
 分辨率≤40nm
4）设备配备操作手柄，具备解锁、开始、停止、横梁上下移动，横梁自动返回等按键，方便操作。
▲5）传感器30KN\2KN\500N各一个，载荷精度：从满程至1/250 量程，精度为示值的±0.5％；传感器自动识别，并自动校准
2.控制器
2.1控制器采样频率≥2500Hz,控制频率≥5000Hz，可根据不同的测试调配合适的频率。具有智能监控功能,可实现电脑端和手机APP云端对电压远程监控管理和实时云端在线查看动态数据，快速有效地管理和了解设备运行状态。一旦有设备发生状态变化和故障报警时,系统以网络。短信第一时间将信息推送给手机APP、微信、电子邮件和PC电脑端，降低产品的使用风险。手机APP云端可远程按需异地监控电源的开启和关闭。
▲2.2为确保后续设备维护维修的便捷性和稳定性，要求控制器、软件、夹具、引伸计以及机器为同一品牌。
3.气动拉伸夹具
1）最大荷载≥2kN；
▲2）夹具具备同步驱动功能，能确保不同厚度试样夹持在力轴中心线上，并提供相关证明材料。
▲3）夹具体上设计手拨开关，以便快速打开或关闭夹具；
4）夹具体上设计有可调节偏心结构，以便可以开展复材等搭接非对称样品测试；
5）夹具体上设计有气流调节阀，用户可以自行调节设定夹面的闭合速度；
6）夹面高度≥50mm，宽度≥30mm。
4.夹具一套：GB/T 11413-2015皮鞋后跟结合力试验方法定制夹具
5.大变形引伸计一套：测量范围10-1100mm
6.GB/T 37841-2019塑料薄膜和薄片耐穿刺性测试方法薄膜穿刺夹具一套
7.其他夹具:大力钳拉伸夹具、皮鞋外底与外中底粘合强度夹具（钳形夹具）
8.软件
▲1）软件支持win11 系统，可自己切换中文简体、英文、德国、日语等多种操作语言，软件的测试方法符合GB，ASTM，ISO，JIS 等不同测试标准，可自定义编辑拉伸、压缩、剪切等
试验方法；
2）软件测试界面即可实时显示原始数据，而不需要用户使用其他不同的软件来看原始
数据表，数据保存有原始数据、带曲线的检测报告、曲线图原始数据等。
▲3）软件应提供完整的在线操作手册或帮助文档，支持功能查询与算法说明；
4）该软件具备三级用户访问权限管理，并可以分别设置不同操作人员登入权限的有效
期以便于实验室管理；
9.配套输入设备1套；完整的操作专用工具：1套
10.供应商负责设备安装、调试、试运行、最终验收；
技术培训：现场完成安装、调试之后，由服务工程师对仪器使用者2~3人进行仪器操作和维护基本培训，使被培训人员达到能够熟练使用；
11.验收标准：调试和验收应根据相关国际标准和投标书中的技术规格响应进行。
保修期为安装验收合格之日起2年；
在保修期内，若仪器设备因质量或设备本身问题出现故障，供应商必须在接到通知后2小时内予以响应，若有必要，工程师必须48小时内到达买方现场，维修产生的直接费用由投标方承担。超过免费维护保养期后，服务响应时间与保证期内一致，同时备品备件以合理优惠价格供应（提供投标人承诺函）；
供应商提供终身维修，在中国大陆有备件仓库和维修中心，保证保修期满后零配件及消耗品的供应。保修期后只收取工本费；
软件升级：在硬件支持的前提下，免费提供软件升级；针对仪器软件提供终身免费维护。
12..配套输出设备1台。
    
品目4：傅里叶红外光谱仪
一、用途和说明
 用于油品及相关产品、食品添加剂等化工产品，轻工包装、食品接触包装、塑料薄膜等高分子材料，以及珠宝玉石等样品定性鉴别、定量检测与组分分析；实现与实验室现有iS50红外光谱仪软件、谱图、测试数据兼容互通。
适用于GB 29518-2013、GB 1903.63-2023、GB 25544-2010、GB 1903.2-2015等标准检测用。
二、采购内容
傅里叶红外光谱仪一套
三、主要技术规格及要求
1.分辨率：≤0.4 cm-1
2.信噪比：≥45000:1（4 cm-1分辨率, 1 min扫描, 峰-峰值）。
3.光谱范围：8000-350 cm-1
4.波数准确度：≤0.05 cm-1
5.波数精度：≤0.001 cm-1
6.干涉仪：研究级磁浮式或空气轴承式干涉仪，必须具有数字化连续动态调整技术和高速自动准直功能，十年质保以上。
7.红外光源：无热点迁移的高能量单点光源，十年质保以上。
8.激光器：固态温控二极管激光器，十年质保以上。
9.ATR配件：金刚石晶体，五年质保以上。
10.全光谱范围线性度：≤0.15%T。
11.检测器：高性能DTGS检测器，采用24位500KHz高精度、高速数据采集A/D转换器。
12.彩宝类检测专用装置：上至式漫反射，带ZnSe窗口；金镜光学系统，样品微米级聚焦；吹扫套装，以及FTIR安装底座。
13.操作软件：包括各种常规红外操作处理应用及仪器认证测试系统功能，具有光谱采集自动光谱质量检查和判断提示，自动谱峰查找定量分析、智能模型编辑、高精确物质鉴别等独到先进应用功能。
14.所投设备配置金刚石ATR附件、光谱数据库（有效可检索光谱数量不少于22万张）。新旧仪器之间实现光谱数据层面互通：所投设备采集的光谱文件可导出JCAMP‑DX（*.jdx）通用光谱交换格式，采购人现有iS50型红外光谱仪输出光谱亦可导出JCAMP‑DX（*.jdx）格式；新旧仪器的光谱文件能够互相导入对方软件，实现谱图读取、比对、检索，满足实验室统一数据分析使用。（现场验收）
15.投标人须随设备交付兼容性验证方案，在安装调试阶段完成新旧设备的数据联调验证，达到上述数据互通使用要求。
备注：投标人可自行实施兼容调试、谱库格式转换工作，也可委托具备相应技术能力的第三方完成，上述全部工作的人工、工具、差旅等相关费用全部包含在投标总价内，采购人不再另行支付任何费用。
四、配置要求
1.傅里叶红外光谱仪主机1台
2.高灵敏度DTGS检测器1套
3.标准操作软件1套
4.高级材料混合物自动分离和鉴别分析软件1套
5.智能透射测试附件1套
6.衰减全反射测试附件基座1套
7.金刚石晶体1个
[bookmark: OLE_LINK1]8.彩宝类专用漫反射附件1套
9.配套输入设备1套
10.配套输出设备1台
11.KBr压片装置1套
12.大功率外排式实验室用除湿机1台
五、其他
▲1.配套增值服务（评标售后服务评审加分项）：投标人可承诺，在本项目新设备到货安装调试同期，对采购人现有iS50红外光谱仪检测器开展检测及维修服务，维修完成后设备检测器达到实验室正常使用标准。
说明：
①该服务属于本项目采购范围之外的增值配套服务，投标人可自行实施维修，也可委托具备相应技术能力的第三方实施，相关产生的全部费用计入投标总报价；②投标人不作出本项承诺，不影响投标文件有效性；本项仅作为售后服务评审加分依据，不作为中标、验收的前置条件；③如投标人承诺本项服务，维修完成后须单独出具旧设备检测维修报告。
2.安装和培训：仪器到达所在地，并接到用户通知后7个工作日内安排工程师上门进行安装调试，以及现场的基本培训，包括仪器结构介绍、仪器使用操作、基本制样方法、日常保养及维护等。另外，除现场培训外，需提供不少于2人次的免费培训。
3.质量保证：自货物验收后2年，或自货物交运之日起30个月，以先到日期为准。质保期内如有质量问题、质量缺陷或运输、安装及调试原因造成的零部件损坏，将免费无偿予以更换；质保期外，负责对设备提供终身维修服务。
3.服务响应：在线技术服务团队接到用户的技术需求后，2小时内响应。用户有其他需求时，如上门服务、询价等，在线工程师需根据用户需求转交到相应的支持团队。在线服务无法解决的，需在48小时内派维修工程师到达用户现场检修仪器。如因其它非可控原因而无法及时到达用户现场的，应及时告知并说明原因及到达时间。
4.零配件供应：在中国设有备件仓库，备有大部分常用维修用零备件，备件物流响应时间72小时。
品目5：超纯水机
一、用途和说明
用于制备纯水和超纯水，水质满足各种高精度仪器（AAS、HPLC、LC、滴定、光谱等）分析实验。水质应满足GB/T 6682-2008标准中规定要求。
二、采购内容
超纯水机一套
三、主要技术规格及要求
1.参数要求
1.1以城市自来水为水源；产水量：≥20升/小时
1.2超纯水水质：电阻率(25℃)：18.2 MΩ.cm、电导率(25℃)：0.055 μs/cm、TOC：≤5 ppb
1.3高纯水水质：电阻率(25℃)：>17.5 MΩ.cm、微粒<1 /ml (>0.2μm)、细菌<0.01CFU/ml
1.4纯水水质：无机离子截留率：98%-99%、可溶性有机物截留>99%(MW>300 Dalton)、微粒及细菌去除率>99%
2.操作系统：
▲2.1.机器主机不小于7寸LCD彩色电容屏，直观了解滤芯，储存，水质状态、运行状态及参数等信息。主界面以动态百分比的形式显示滤芯剩余寿命，3色滤芯寿命逐级提醒功能，所有滤芯状态清晰可见。
2.2.至少4路水质监测及超标报警（进水、RO水、EDI水和UP水）。电极常数0.01cm-1，温度灵敏度0.1℃，可同时显示温度补偿后的电导率/电阻率和水温。4路水量测量，包含3路（RO水、DI水和UP水）定量取水功能和1路进水量累计功能。
▲2.3.配备不小于60升双层储水箱，由HDPE聚乙烯材料制造，外层加入抗UV助剂，内层使用纯PE原料，水箱需采用锥形底设计，具有液位测量功能，集成于水箱上的独立液位控制模块和LCD显示屏，水箱内表面光滑，粗糙度Ra≤0.6μm（需提供权威第三方检测机构的检测报告）。
2.4整套系统具备独立取水点≥5个，其中主机取水点≥3个（可分别产出超纯水、去离子水、二级RO水）另配远程取水点≥1个、水箱出水点1个。
2.5.大于10英寸预处理柱，单根树脂填量不低于1.36L/根，降低使用成本。
四、配置要求
1、主机1套
2、取水手臂1个
3、大于等于60升PE纯水箱1个
4、脚踏开关1个
5、外置漏水检测器1个
五、其他
1.质保期：不低于120个月包含耗材（提供承诺书）



[bookmark: _Toc165205798]第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法
综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。
二、评标标准
（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法
包1：恒温恒湿环境系统
（1）价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分
因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。
（2）技术分（58分）
	评审细则
及分值
	评审标准

	技术指标性能响应
（26分）
	[bookmark: _GoBack]满足招标文件技术指标、参数要求的得20分，其中标注“斜体且有下划线部分”的参数为实质性要求，负偏离作无效投标处理；标注“▲”条款为重要指标，如有一项负偏离扣2分，一般技术条款每有一项负偏离扣1分；扣完为止。
注：采购需求中所有标注“▲”的具体要求、参数、数值指标的响应，要求投标供应商必须在投标文件中提供技术支持资料（如厂家技术说明书、使用手册、官网截图、检测报告等），简单复制招标文件并标注响应或无偏离而又无相关完整技术支持资料证实，评审时评审委员会成员有权不予认可。对招标文件明确的需主观判定的功能性描述要求未做任何情况说明或响应承诺的，评标委员会有权予以否决或做负偏离处理。

	
	提供2023年1月1日以来（以检测报告日期为准），供应商承接的恒温恒湿环境系统项目业绩，同时提供由法定计量单位出具的该项目恒温恒湿实验室检测报告。须提供对应项目合同、检测报告等证明材料扫描件并加盖投标人公章。满分6分。


	售后服务
（14分）
	1.满足招标文件免费质保期的基础上，每增加1年免费质保加1分，本项最多得2分。需提供售后服务承诺书（格式自拟，加盖公章）（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。

	
	2.根据供应商提交的售后服务方案综合评审，评审内容包括但不限于：服务体系架构、服务内容、故障解决方案、售后响应时效、专业技术人员保障、服务热线及长效服务保障机制等：
售后服务方案完整详实、体系健全、架构清晰，服务内容全面，故障处置方案成熟可落地，响应时效明确且合理，技术人员保障充分、服务渠道完善，整体科学规范、针对性强，完全满足并优于项目售后保障需求，得8分；
售后服务方案整体完整、核心要素齐全，服务体系、故障处理、响应机制、人员保障、服务热线等内容均规范合理，能够满足项目全部售后需求，仅存在少量非关键性细节瑕疵，不影响整体服务质量，得6分；
售后服务方案基本齐全，核心服务内容有所体现，但内容较为笼统、细节不够完善，响应机制、人员保障、故障处置等措施指导性、落地性一般，仅能满足项目基础售后保障需求，得4分；
售后服务方案内容简单粗糙、要素缺失较多，服务体系、故障处理、响应时效、人员保障等关键内容描述模糊，保障能力有限，仅能满足最低兜底服务要求，得2分；
未提供售后服务方案或方案完全不满足项目需求的，不得分。

	
	供应商具有满足下列各工种的售后服务保障队伍：机械设备安装工、电工、焊工、管工、通风工、中央空调清洗工、高处作业工、固定式压力容器操作工（R1）。完全满足上述要求的得4分，不满足不得分。（供应商须提供对应人员的相关专业维修工种证件扫描件，同时提供投标截止时间前近6个月内任意一月的社保缴纳证明。）

	实施方案（10分）
	根据供应商为本项目编制的项目实施方案综合评审，评审内容包含但不限于：项目需求理解与响应设计分析、设备到货安装方案、整体实施计划进度、项目管理措施、设备调试方案、项目验收方案等：
对本项目需求理解透彻、响应设计贴合项目实际，针对性极强；设备到货安装、进度计划、项目管理、设备调试、验收方案等各模块内容完整详实、体系完善。整体方案科学合理、管控措施细化到位，可操作性、落地性强，全面优于项目采购需求，得10分；
对项目需求理解到位、响应设计合理，实施方案各核心模块齐全完整，安装、进度、管理、调试、验收流程规范可行，完全满足项目实施需求，仅存在少量非关键性细节瑕疵，不影响整体落地效果与实施质量，得7分；
基本理解项目需求，方案核心模块无重大缺失，但整体内容单薄、细节细化不足，部分实施措施、进度管控、调试及验收流程描述笼统，针对性和可操作性一般，仅能满足项目基础实施要求，得4分；
对项目需求理解粗浅、响应不到位，实施方案关键内容缺漏较多，实施流程、管控措施、调试及验收方案不完善，落地性较差，仅具备基础框架，无法有效保障项目实施质量，得1分；
未提供项目实施方案、方案内容空洞或完全无法满足项目实施需求的，不得分。

	培训方案
（8分）
	根据供应商针对本项目制定的采购人操作、维护人员培训方案及培训计划等内容进行综合评审，评审内容包含但不限于培训内容、培训方式、培训计划、实操教学、考核机制及培训保障措施等：
培训方案及实施计划完整详实、体系规范，贴合本项目设备特性及用户实际需求。培训对象分层清晰、课程内容全面、计划安排合理、实操性强，配套完善的培训保障与考核机制，可全方位保障采购人操作人员、维护人员熟练掌握设备操作、日常运维及故障处置技能，方案落地性极强，得8分；
培训方案及计划内容齐全、架构完整，培训内容、培训方式、实施流程合理合规，能够充分满足采购人操作及运维培训需求。整体方案可操作性较好，仅存在少量非关键性细节瑕疵，不影响整体培训效果，得6分；
培训方案基本完整，具备基础培训内容与计划安排，但内容细化不足、针对性一般，实操教学、考核保障等环节描述笼统，仅能满足采购人基础的操作与维护培训需求，得4分；
培训方案内容简单粗糙、表述笼统，培训计划不清晰、核心培训内容不完善，针对性与可操作性弱，仅具备基础文本框架，无法有效保障培训质量，得2分；
未提供培训方案及培训计划相关资料的，不得分。


（3）商务分（12分）
	评审细则
及分值
	评审标准

	类似项目业绩
（8分）
	供应商提供自2023年1月1日以来，同类恒温恒湿主机项目业绩。每提供一份有效合同得2分，最多得8分。注：同一用户单位不重复计分。
提供业绩合同复印件加盖供应商公章，业绩时间以合同签订时间为准，未提供不得分。

	企业实力
（4分）
	供应商具有中国制冷空调设备维修安装企业资质证书，得2分；
提供公共服务平台官网证书信息查询截图。

	
	供应商具有质量管理体系认证得2分。（提供有效期内的证书复印件并加盖公章）








包2、包3
（1）价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分
因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。
（2）技术分（68分）
	评审细则
及分值
	评审标准

	技术指标性能响应
（43分）
	完全满足采购文件技术参数要求的得43分；其中标注“斜体且有下划线部分”的参数为实质性要求，负偏离作无效投标处理；采购文件中标注“▲”的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，每项扣4分；其他非重要参数负偏离的，每项扣1分，扣完为止。缺项漏项视为负偏离。
注：招标文件要求提供技术内容支撑资料的应完整，完善，无遗漏地提供，否则视为未响应。

	项目实施方案（5分）
	针对本项目设备采购安装全过程，评审供应商组织实施架构、项目人员配置、运输供货保障、现场安装施工、调试测试、竣工验收等（包括但不限于以上）核心环节的完整性、科学性、落地性及项目适配性。未提供本项目实施方案的本项不得分。
1、实施方案内容全面详实、针对性极强，完全贴合本项目实际建设需求，组织实施、人员配置、运输供货、安装施工、调试测试、竣工验收等实施环节完整无缺项，同时覆盖不限于上述环节的项目进度管控、质量管控、安全管控、风险防控、全过程资料归档、交付移交、售后衔接等配套实施内容。整体方案科学合理、统筹规划周全，各类管控体系完善，各环节专项保障措施细化精准、无模板化通用内容、可直接落地，能够完全满足本项目设备采购、安装、调试、验收全流程落地实施的所有需求，得5分。
2、实施方案体系完整、贴合项目实际，六大核心实施环节齐全，整体规划科学合理、可操作性强，各环节实施流程规范、保障措施完善，项目针对性良好，可充分满足本项目全流程实施交付需求，仅少量细节未深度细化，无实质性短板，得4分。
3、实施方案整体较为完整，基本匹配项目实际需求，六大实施环节均有对应规划、无关键缺项，实施流程、保障措施基本周全到位，项目针对性较强，可平稳保障本项目全过程顺利实施交付，得3分。
4、实施方案基本完整、基本契合项目要求，六大核心环节均有基础规划框架，整体方案无原则性问题、可基本落地，但细节规划存在明显欠缺、精细化不足，项目针对性一般，仅可满足项目基础实施交付需求，得2分。
5、实施方案内容完整性不足、实用性偏弱，各实施环节规划考虑不周全，质量、进度、安全等保障措施落实不到位，项目针对性较差，仅能勉强满足项目最低基础实施需求，方案需大幅优化整改，得1分。

	整体技术方案（5分）
	针对本项目食品/重点工业产品法定检验、质量核验、合规抽检、产业质量技术支撑的专业工作场景，面向具备第三方公正属性、承担常态化质量筛查与技术保障职能的检验检测工作需求，评审供应商整体技术方案的科学先进性、整体设计合理性、安全防护体系、设备安全性、可扩展性、升级开发能力、长期适配性等（包括但不限于以上）核心内容的完整性、科学性、专业性及项目适配性。未提供本项目整体技术方案的本项不得分。
1、整体技术方案内容全面详实、针对性极强，深度贴合食品/重点工业产品法定检验、合规抽检、质量溯源、风险筛查、常态化技术支撑及长期能力建设需求，设备架构设计、安全防护、设备安全、扩展升级、长期适配等核心内容完整无缺项，同时覆盖不限于上述环节的国家/行业标准合规适配、法定检测项目兼容、检测数据溯源保真、设备长期稳定受控、迭代升级保障、后期持续技术支撑等配套技术内容。整体方案科学先进、架构规范、统筹规划周全，技术体系完善、安全防护机制全面、拓展升级方案细化精准、无模板化通用内容、可直接落地，能够完全满足本项目食品/重点工业产品公正检验、质量管控、合规核验、持续迭代扩容的全部业务需求，得5分。
2、整体技术方案体系完整、贴合食品/重点工业产品公共检验检测工作实际，各项核心技术评审内容齐全，整体设计科学规范、技术可操作性强，设备安全防护体系完善、拓展升级能力良好、长期适配性可靠，项目针对性良好，可充分满足本项目食品/重点工业产品常态化公正检测、质量风险管控、合规核验、常规升级扩容的全部需求，仅少量技术细节未深度细化，无实质性技术短板，得4分。
3、整体技术方案整体较为完整，基本匹配食品/重点工业产品公共检验检测工作实际使用需求，各项核心技术内容均有对应规划、无关键缺项，技术设计、安全防护、扩展适配措施基本周全到位，项目针对性较强，可平稳保障本项目检测设备合规受控运行及常态化产品抽检、质量核验、风险排查业务适配需求，得3分。
4、整体技术方案基本完整、基本契合项目检测业务要求，各项核心技术内容均有基础设计框架，整体方案无原则性技术问题、可基本满足设备使用需求，但技术细节规划存在明显欠缺、精细化不足，针对法定检测、数据溯源、合规管控等专项业务针对性一般，仅可满足设备基础开机运行、基础样品检测业务使用需求，得2分。
5、整体技术方案内容完整性不足、专业实用性偏弱，技术设计、安全防护、扩展升级等核心内容规划考虑不周全，安全保障、适配优化等措施落实不到位，项目针对性较差，仅能勉强满足设备最低基础使用需求，方案需大幅优化整改，得1分。

	售后服务方案（5分）
	针对本项目食品/重点工业产品公共检验检测设备常年值守、不间断检测、法定抽检、质量技术支撑的常态化运维服务需求，评审供应商保修时限、服务响应速度、日常运维保养、备品备件保障、售后人员专业能力、客户反馈处置机制等（包括但不限于以上）核心服务要素的完整性、科学性、落地性及项目适配性。未提供本项目售后服务方案的本项不得分。
1、售后服务方案内容全面详实、针对性极强，完全贴合食品/重点工业产品公共检验检测不间断值守、法定抽检任务常态化开展、检测数据公正有效的实际服务需求，保修时限、响应速度、日常运维、备品备件、人员保障、反馈处置等六大核心服务要素完整无缺项，同时覆盖不限于上述环节的专项周期巡检、设备状态预警、合规性维保、检测工况校核、服务台账可追溯、全周期技术兜底保障等配套服务内容。整体服务体系健全、统筹规划周全，各项服务保障措施细化精准、无模板化通用内容、可直接落地，能够完全保障本项目设备全年稳定运行、支撑各类法定检验与质量筛查工作有序开展，满足全生命周期售后服务需求，得5分。
2、售后服务方案体系完整、贴合食品/重点工业产品检测运维实际需求，六大核心服务要素齐全，整体服务规划科学合理、可操作性强，各项服务流程规范、保障措施完善，项目针对性良好，可充分满足本项目全周期售后服务及常态化检测业务运维交付需求，仅少量服务细节未深度细化，无实质性服务短板，得4分。
3、售后服务方案整体较为完整，基本匹配食品/重点工业产品检测运维实际需求，六大核心服务要素均有对应规划、无关键缺项，服务流程、保障措施基本周全到位，项目针对性较强，可平稳保障本项目设备全过程售后运维及常态化检测业务服务需求，得3分。
4、售后服务方案基本完整、基本契合项目售后要求，六大核心服务要素均有基础服务框架，整体方案无原则性问题、可基本满足售后需求，但服务细节规划存在明显欠缺、精细化不足，项目针对性一般，仅可满足设备基础售后运维服务需求，得2分。
5、售后服务方案内容完整性不足、运维实用性偏弱，各项核心服务要素规划考虑不周全，维保保障、响应处置、备件保障等服务措施落实不到位，项目针对性较差，仅能勉强满足设备最低基础售后需求，方案需大幅优化整改，得1分。

	培训实施方案（5分）
	针对本项目食品/重点工业产品检测设备操作、质量检测、业务应用及技术拓展需求，评审供应商培训内容、时间地点安排、科研技术培训能力、师资配置及培训人次、培训统筹管理、培训效果评价等（包括但不限于以上）核心培训要素的完整性、科学性、实操性及项目适配性。未提供本项目培训方案的本项不得分。
1、培训方案内容全面详实、针对性极强，完全贴合食品/重点工业产品检测设备特性、实操应用、产品质量检测及行业技术拓展工作实际需求，培训内容、时间安排、科研技术能力、师资配置、统筹管理、效果评价等六大核心培训要素完整无缺项，同时覆盖不限于上述环节的分层分级培训、一对一实操带教、课后答疑辅导、培训资料归档、持证上岗指导、常态化复训提升等配套培训内容。整体培训体系完善、统筹规划周全，各项培训举措细化精准、无模板化通用内容、可直接落地，能够完全满足岗位人员设备实操、食品及重点工业产品检测、质量管控业务应用、技术拓展的全部培训需求，得5分。
2、培训方案体系完整、贴合食品/重点工业产品检测业务实际，六大核心培训要素齐全，整体培训规划科学合理、可操作性强，培训流程规范、师资及保障措施完善，项目针对性良好，可充分满足本项目设备实操、合规检测、数据管理、质量管控的全部岗位培训交付需求，仅少量培训细节未深度细化，无实质性培训短板，得4分。
3、培训方案整体较为完整，基本匹配食品/重点工业产品检测业务培训实际需求，六大核心培训要素均有对应规划、无关键缺项，培训安排、师资保障、考核机制基本周全到位，项目针对性较强，可平稳保障本项目设备实操、食品及重点工业产品基础检测工作培训顺利开展，得3分。
4、培训方案基本完整、基本契合项目培训要求，六大核心培训要素均有基础规划框架，整体方案无原则性问题、可基本完成基础培训，但培训细节规划存在明显欠缺、精细化不足，针对法定检测规范、数据溯源、合规操作等专项培训针对性一般，仅可满足岗位人员基础入门操作培训需求，得2分。
5、培训方案内容完整性不足、实操实用性偏弱，各项核心培训要素规划考虑不周全，师资配置、课程设计、考核管控等培训措施落实不到位，项目针对性较差，仅能勉强满足最低限度基础培训需求，方案需大幅优化整改，得1分。

	维修保障方案
（5分）
	针对食品/重点工业产品公共检验检测工作全年不间断值守、法定抽检任务刚性开展、检测数据严谨可追溯、结果具备公信力的特殊运维特点，评审供应商质保期内/质保期满后故障响应时效、现场维修处置能力、应急维修预案、突发故障保障、设备备用保障、检测数据安全防护等（包括但不限于以上）核心运维环节的完整性、科学性、应急性及项目适配性。未提供本项目维修保障方案的本项不得分。
1、维修保障方案内容全面详实、针对性极强，完全贴合食品/重点工业产品常态化法定检验、批量抽检、风险监测、不间断值守的核心运维需求，故障响应、现场处置、应急预案、突发保障、备用设备、数据防护等核心运维环节完整无缺项，同时覆盖不限于上述环节的故障溯源复盘、运维台账闭环管理、设备定期隐患排查、重大专项检测任务专项保障、质保期满后持续合规运维支撑等配套运维内容。整体保障体系完善、统筹规划周全，各项应急及常态化运维保障措施细化精准、无模板化通用内容、可直接落地，能够完全满足食品及重点工业产品日常公正检测、突发设备故障快速处置、检测数据安全保真、业务不间断运行的全流程保障需求，得5分。
2、维修保障方案体系完整、贴合食品/重点工业产品公共检验检测运维实际，各项核心运维保障环节齐全，整体运维规划科学合理、可操作性强，应急处置流程规范、保障措施完善，项目针对性良好，可充分满足常态化质量检测运维及突发设备故障应急保障、保障法定检测任务按期完成的需求，仅少量应急细节未深度细化，无实质性保障短板，得4分。
3、维修保障方案整体较为完整，基本匹配食品/重点工业产品公共检验检测应急运维实际需求，各项核心运维保障环节均有对应规划、无关键缺项，响应时效、处置流程、应急保障措施基本周全到位，项目针对性较强，可平稳保障检测设备常规运行及一般故障快速处置，保障日常抽检、风险监测等基础业务正常推进，得3分。
4、维修保障方案基本完整、基本契合项目运维要求，各项核心运维环节均有基础保障框架，整体方案无原则性问题、可基本保障设备运行，但应急运维细节规划存在明显欠缺、精细化不足，针对突发场景保障能力一般，仅可满足设备基础常规运维需求，得2分。
5、维修保障方案内容完整性不足、应急实用性偏弱，各项核心运维保障环节规划考虑不周全，响应时效、应急处置、数据安全等保障措施落实不到位，项目针对性较差，仅能勉强满足设备最低基础运维需求，方案需大幅优化整改，得1分。



（3）商务分（2分）
	评审细则
及分值
	评审标准

	类似项目业绩
（2分）
	自2025年1月1日以来所投核心产品同品牌同类型（以合同签订时间为准）的业绩，每提供一份类似业绩的合同得0.5分，最多得2分。
提供业绩合同扫描件加盖供应商公章，业绩时间以合同签订时间为准，未提供不得分。




[bookmark: _Toc165205799]第六章  投标文件格式


投  标  文  件





项 目 名 称：
项 目 编 号：
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：







一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明


二、2024或2025年度的财务状况报告
（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）


三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）


财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

供应商（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日


四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                   。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                       。（须附证明材料）


供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：


五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）


七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）


八、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）

九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明
授权委托书
致：采购单位
本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：
委托代理人（签字/签章）：
日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。


法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位 
兹证明，
姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。


法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	





供应商名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日


十、投标函
投标函
致：采购人
根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
供应商开户行：
账        号： 


供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。


十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位； 
2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；
……
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。



十三、联合体协议（参考格式）（本项目不适用）
联合体协议
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市质量技术综合检验检测中心组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）


供应商1全称（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。
十四、投标分项报价表（分包号：**）
投标分项报价表
项目名称：      项目编号：      分包号：
单位：元
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。


注：投标总报价超过各分包最高限价、单设备超单台限价的均投标无效。
供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金、制造商保修费用和其他费用。
3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符
4、行数或事项不够，可自行增加。


十五、技术响应偏离表（分包号：**）
技术响应偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


[bookmark: _Hlt26955054]十六、商务响应偏离表（分包号：**）
商务响应偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	[bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955056]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389]

十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）
类似项目业绩一览表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


十八、项目团队人员一览表（分包号：**）
项目团队人员一览表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	学历
	年龄
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


十九、开标一览表
供应商全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	投标货物名称
	总价（小写）

	
	元

	核心产品
	


          年     月     日
45

二十、关于符合本国产品标准的声明函	

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日


1、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3、该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4、该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5、该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
6、划除栏无需填写。




	

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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