公 开 招 标 文 件

（暗标）

项目编号：JSZC-320200-JXCG-G2026-0040

项目名称：2026年药品检验检测设备更新项目（第一包）

采 购 人：无锡市药品安全检验检测中心

采购代理机构：江苏建协全过程工程咨询有限公司

二〇二六年十月

总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  合同文本	22

第四章  采购需求	29

第五章  评标方法与评标标准	48

第六章  投标文件内容与格式	55

# 第一章  投标邀请

受无锡市药品安全检验检测中心的委托，江苏建协全过程工程咨询有限公司就  2026年药品检验检测设备更新项目（第一包）（JSZC-320200-JXCG-G2026-0040）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

2026年药品检验检测设备更新项目（第一包）的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于提交投标文件截止时间前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320200-JXCG-G2026-0040

2.项目名称：2026年药品检验检测设备更新项目（第一包）

3.项目预算金额：478.8万元

4.项目最高限价：478.8万元

5.采购方式：公开招标

6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：无

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年11月6日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目标的所属行业为工业（制造业），根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市药品安全检验检测中心

地    址：无锡市新吴区长江南路37号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：江苏建协全过程工程咨询有限公司

地    址：无锡市滨湖区蠡湖大道2018号13号楼

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：葛晓莹；电话：0510-66112799

采购人质疑受理联系人：葛晓莹；电话：0510-66112799

代理机构项目联系人：夏超、马亦敏；电话：0510-82835960

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏建协全过程工程咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏建协全过程工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1采购代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，采购代理机构将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页面，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

9.7投标费用自理。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、技术偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

10.4.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

10.4.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

10.4.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

10.4.4不得有其他体现投标人身份的内容。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，作无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责对招标文件进行审核，确认其不存在歧视性、排他性等不合理条款后，开始负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人或采购代理机构在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

25.7异常低价投标（响应）审查

25.7.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

25.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价（分项价格）超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价或分项最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标（响应）审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

26.1.24投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。

26.1.25其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定第一名投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3江苏建协全过程工程咨询有限公司将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、江苏建协全过程工程咨询有限公司行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人、采购代理机构质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

八、代理服务费

32.招标代理服务费由采购人支付：代理费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，代理费（货物）收费标准：中标金额100万元以下费率为中标金额的1.05%，中标金额100万元—500万元费率为中标金额的0.77%。

# 第三章  合同文本

合同书（格式文本）

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：              ）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：无锡市药品安全检验检测中心

供方（中标方）：

一、项目编号：

二、项目名称：

三、中标（成交）金额（含税）：        （大写）；            （小写）；

四、采购内容：

五、交货期或完工期：自合同签订生效起60天；

六、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

七、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款两部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型，标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约挂钩的资金支付条件及时间，交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，供需双方权利与义务，合同分包要求等。

八、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标人之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经“江苏政府采购网”进行公示。

九、供需双方如有其他要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向投标人提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标人订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十、根据《中华人民共和国政府采购法》第四十九条、第五十条规定，供需双方不得擅自变更、中止或终止合同。

★备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

合同条款

（一）合同内容：                       。

（二）采购数量：                       。

（三）价格及支付：

1.按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。

2.付款方式：合同签订后预付合同金额的40%，货到安装、调试、人员培训完成后且项目验收合格后支付合同金额的60%。货到现场后，供方应向需方提交100%金额的税务发票。

（四）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（六）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：自合同签订生效起60天。

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（七）安装调试培训及售后服务：

1.供方负责货物的运输、搬运、安装调试。货物到达现场后，供方应安排货物制造商授权的技术人员负责现场安装调试工作。

2.验收：

2.1 货物应符合招标文件技术参数、厂家出厂标准，货物指标验收合格后提供验收报告。

2.2 供方应在仪器设备安装调试完成后，及时通知需方进行技术测试。技术测试由需方组织技术人员会同供方案，依据招标文件及投标文件等，对技术参数进行测试。技术测试所需的测试工具、标准物质（溶液）、试剂耗材等由供方负责。技术测试不应视为最终验收，仅作为最终验收的组成部分。

2.3 对于技术测试不合格的仪器设备，需方有权要求供方在指定期限内无条件更换/维修。更换/维修次数原则上不得超过1次，且更换/维修工作原则上应于合同签订后3个月内完成。因设备技术复杂性、定制生产等客观原因，供方预估无法在上述期限内（合同签订后3个月）完成更换/维修，或1次更换/维修不足以解决问题的，应在原定期限届满前30日向采购人提交书面延期/增次申请，说明原因及预计完成时间。需方根据实际情况合理判定后，可同意延长更换/维修期限或增加更换/维修次数（延长期限累计不超过3个月，增加次数累计不超过1次）。

2.4 技术测试完成后，需方将依据《江苏省政府采购履约验收管理办法》的相关规定，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等内容进行最终验收。项目验收的依据为采购合同、招标文件及投标文件。

3.质保期：除自动定氮仪质保期不少于2年外，其他所有仪器设备质保期均不少于1年。质保期自最终验收合格之日起计算，质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其他服务，其费用另定。

5.培训：设备安装调试后须对仪器使用人员进行现场培训，直至使用人员能完全操作和维护。仪器设备安装后，应长时间无条件提供采购人需要的设备方法开发及应用资料。免费提供用户不少于2人次的厂家集中培训，培训内容覆盖设备操作、常规检查、保养及日常使用注意事项等。

6.售后：

6.1 供方应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。对于液相色谱/质谱联用仪，制造商在国内设有专业的售后服务维修机构或制造商正式授权的售后服务机构，具有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后不少于6年的备品备件供应。

6.2 在质保期内，所有服务及配件全部免费。如果设备出现故障，在接到需方故障通知后，设备公司工程师应在2小时内响应，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。如电话指导、网上诊断无法排除故障，工程师应在48小时内到达现场；一般故障应在7个工作日内修复，重大故障双方协商确定修复时限。

7.供方对本合同履行过程中所知悉的需方全部文件、资料、信息等负有保密义务。未经需方书面同意，供方不得擅自披露、泄露、使用或用于本合同约定之外的目的。

（八）违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

1.需方违约责任

需方违反合同约定，拒绝接受供方交付的合格标的物，需方应当承担供方交付的合格标的物给供方造成的损失。

2.供方违约责任

2.1在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.2如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

2.3供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

2.4由于供方提供货物质量、安装存在问题或缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

2.5质保期内，供方未能按约履行质保义务，每发生一次，应当向需方支付违约金，金额为质保实际发生金额的2倍。

2.6供方未能按约履行保密义务，应当向需方支付合同总价1%的违约金并赔偿由此给需方造成的全部损失。

- 不可抗力：

1.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

2.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件。

（十）合同生效及其他：

- 合同经供需双方代表签字并盖章后即生效。本合同一式四份，需方执二份，供方执二份。

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下2方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

- 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

- 廉政条约：供方不得给予需方相关工作人员回扣、佣金、有价证券、实物或其他形式的利益，否则需方有权解除合同。本条款对双方具有永久约束力，不因合同其他条款无效或失效而丧失效力。

| 需方（采购人）：（盖章） | 供方（中标方）：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 地址： | 地址： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
|  | 供方户名： |
|  | 供方开户银行： 行 号： |
|  | 供方账号： |

# 第四章 采购需求

本项目标的物所属行业：工业

核心产品：液相色谱/质谱联用仪

本项目属性：货物类项目

- 一、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 是否接受进口产品投标（是/否） | 交货期 | 最高限价（人民币/万元） | 项目最高 限价 （人民币/万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱/质谱联用仪 （核心产品） | 1台 | 否 | 自合同签订生效起60天 | 280 | 478.8 |
| 2 | 气相色谱仪 | 1台 | 否 |  | 61 |  |
| 3 | 紫外可见分光光度计 | 2台 | 否 |  | 26 |  |
| 4 | 原子吸收分光光度计 | 1台 | 否 |  | 55 |  |
| 5 | 自动定氮仪 | 1台 | 否 |  | 28 |  |
| 6 | 微波消解仪 | 1台 | 否 |  | 28.8 |  |

注：供应商的投标报价不得超过本项目最高限价，且各分项报价不得超过对应的分项限价，否则将作无效投标处理。

- 二、技术要求

序号1：液相色谱/质谱联用仪

1.工作条件

1.1工作电压：220±5% V

1.2操作温度：15-35C

1.3湿度：<95%

2.总体性能要求

2.1液相色谱：超高压二元泵，柱温箱，高通量进样器，样品温控模块。

2.2质谱仪：四极杆飞行时间质谱仪。

2.3软件：采集软件、数据分析软件、数据库。

2.4一体性：液相色谱与质谱为同一品牌，硬件由同一软件控制，同一厂家提供售后支持。

3.技术参数要求

3.1四极杆飞行时间质谱仪

3.1.1离子源和进样系统

3.1.1.1独立ESI离子源设计。

3.1.1.2离子源和质谱间配备隔断阀，离子源清洗维护无需卸真空。

3.1.1.3正交垂直喷雾口设计，同时保证离子采样速率及抗污染能力。喷雾针可自动定位于最佳采样点，适应不同的HPLC流速，耐盐溶液，抗污染。

3.1.1.4离子源配备独立双喷雾口设计，参比液实时校准。内置不少于9个参比离子供不同质量区间进行选择。（投标时提供软件截图证明）

3.1.1.5 离子源内置电子控制阀，可通过软件控制任意时间段或多个时间段，在MS或废液间切换。

3.1.2样本采集参数优化体系

3.1.2.1不稳定化合物优化技术：配备不稳定化合物优化技术，在ESI离子源雾化过程中易碎的质谱不稳定化合物检测时，能够显著提高质谱分析的检测灵敏度。（投标时提供软件截图证明）

★3.1.2.2特定质量区间优化技术：可根据不同应用领域特点，提供多个质量区间（至少3个区间段）全自动优化技术，满足各种不同化合物对灵敏度的特殊要求。（投标时提供软件截图证明）

3.1.3检测性能

3.1.3.1质量分析器类型：四极杆飞行时间串联质谱

★3.1.3.2分辨率：m/z不高于120时分辨率≥35000FWHM ；m/z不高于350时分辨率≥50000 FWHM；m/z大于2000时分辨率≥60000FWHM（投标时提供标准调谐或校准文件）

3.1.3.3质量准确度：优于0.8 ppm

3.1.3.4灵敏度：柱上1pg 利血平，S/N>3000:1

3.1.3.5谱内动态范围：大于105

3.1.3.6四极杆质量范围： 四极杆m/z 20-4000（投标时提供官网截图、链接以及软件截图证明）

3.1.3.7四极杆温度：恒温温控技术，温度不低于90℃，仪器控制软件实时监测。（投标时提供软件截图证明）

3.1.3.8 TOF质量范围不低于m/z 10000

3.1.3.9同位素谱图保真度：<5%（投标时提供官网截图与网站链接证明）

★3.1.3.10长期运行稳定性：室温变化±10℃，相对湿度10～90%条件下，仪器运行质量误差〈±1ppm；标准实验室环境下，仪器连续运行300针样品，质量准确度<0.3ppm，质量轴漂移 ＜1ppm/24小时。

3.1.3.11数据采集及转换速率：≥50 spectra/s。

3.1.3.12 单次进样及扫描即可获得样品中每个化合物的MS和多碰撞能量下MS/MS信息。

3.1.3.13高分辨MRM定量分析性能：可进行高分辨质谱数据的准确定量分析功能。

★3.1.3.14具有与毛细管电泳（CE）及与质谱联机方案，同一软件控制。（投标时提供官网截图与网站链接证明）

3.2 超高压液相色谱部分

3.2.1超高压二元梯度泵

3.2.1.1流量范围：0.001mL/min～5.0mL/min，递增率0.001mL/min

3.2.1.2压力范围：最高耐压不低于1200bar

3.2.1.3流速精密度：<0.05%RSD

3.2.1.4可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择

3.2.1.5梯度洗脱：0～100%，最小递增率为0.1%

3.2.1.6延迟体积： ≤ 10μL

3.2.1.7梯度精度：±0.15%，不随反压变化

3.2.1.8梯度准确度：±0.35%，不随反压变化

3.2.1.9含真空在线脱气装置

3.2.2 温控柱箱

3.2.2.1柱温范围：4～110℃

3.2.2.2温度精度： 0.1℃

3.2.2.3柱容量：可同时容纳3根及以上30cm柱，柱温箱内预留切换阀位置。

3.2.3 自动进样器

3.2.3.1样品容量：≥120位2ml 样品盘，最大可扩展至400位2mL样品瓶，自动更替进样盘

3.2.3.2进样范围：0.1～40L，以0.1L步进，改变进样体积无需更换定量环

★3.2.3.3进样精度：〈 0.15% RSD，交叉污染：〈 0.0009%

3.2.3.4进样次数：1～99次进样

3.2.3.5进样器温控：4～40℃

3.2.3.6软件控制进样体积，自动洗针程序，柱前自动衍生程序，取样及进样速率的控制。

3.3工作站软件

3.3.1仪器控制软件：液相单元和质谱由同一软件控制。可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集。

3.3.2全自动调谐软件：全自动调谐系统，内置调谐液，无蠕动泵手动操作步骤，内置多种模式可选。

3.3.3定性及定量分析软件：可进行定性及定量分析自动处理流程，包括数据处理和报告生成工作。

3.3.4 MS/MS碎片离子质谱结构解析软件：根据MS一级分子式及MS/MS二级碎片谱图信息，自动进行碎片信息关联解析，给出结构式信息。

★3.3.5软件具备全流程自动化工作流，支持一键运行模式，可自动完成高分辨质谱数据处理、统计分析、化合物数据库检索、未知化合物从头结构解析、结构注释与结果汇总输出，无需人工分步干预。（投标时提供软件截图证明）

3.3.6软件需内置深度学习算法，支持无标准品、无质谱谱库条件下对未知化合物进行解析，自动完成分子式预测、化学类型预测和结构注释。

3.3.7软件支持特征基团挖掘分析，可识别并聚类分析结构特征，满足复杂体系的物质基础深度解析需求。

3.4工作站硬件

服务器级工作站1台：64GB内存， 2TB固态硬盘，独立显卡，DVD/CD-RW，Microsoft Windows 10 操作系统，≥24”液晶显示器

3.5氮气发生器与稳压电源

3.5.1氮气发生器，输出压力≥ 100psi/6.89bar，能够完全满足多级质谱气源要求，氮气流速、纯度：流速范围 ≥ 35L/min，纯度＞99%

3.5.2 UPS 稳压电源：≥10kVA，后备2H

3.6 谱库

3.6.1 包括集成、优化过后的谱库和数据库，可从欧盟 MassBank、北美 MassBank (MoNA）、美国 EPA CompTox Chemicals Dashboard、CSV 文件以及厂家化合物数据库与谱库文件导入质谱和元数据。

3.6.2 包含独立数据库：中药天然产物数据库≥1450个天然产物及二级谱图；E&L 数据库≥1000 E&L 相关化合物，提供E&L 解决方案包（包含不少于380种化合物的采集方法与数据处理方法）；化妆品非法添加数据库。

上述数据库可免费更新。

4.配置清单

高压二元泵一套，进样器一套，柱温箱一套，四级杆飞行时间质谱一套，质谱采集软件一套，自动化数据处理软件一套，氮气发生器一套，UPS一套，电脑一套，显示器两套；色谱柱2根，配套消耗品一套，工具包一套。

序号2：气相色谱仪

1. 仪器系统及要求

用于气体、液体和固体样品中微量或痕量挥发性和半挥发性有机物的定性和定量分析。

2.工作条件

2.1工作环境温度：15～35℃

2.2工作环境湿度：5%～90%

2.3电源：电压 220V

3.技术参数要求

3.1整机性能

★3.1.1保留时间重现性RSD<0.008%，峰面积重现性RSD<0.5%（投标时提供有资质的计量单位对该指标出具的计量报告）

3.1.2具备智能识别功能：自启动诊断测试、自动检漏、自动诊断分流出口捕集阱是否需要更换、自动连续监测、FID熄火自动提醒等。

3.1.3仪器配置触摸屏面板，可以实时访问仪器状态，配置和流路信息等。

3.1.4仪器可以根据进样口压力状态自动运行不分流测试，零点校准，EPC硬件通讯，校验气体以及柱子配置等。

3.1.5早期预防维护，可同时监控40个以上监测点，实时监控仪器部件和耗材的使用情况，及时提醒维护。

★3.1.6后续可配置同品牌的ECD、SCD和NCD等检测器（投标时提供官网截图和网站链接证明）

3.2柱温箱

3.2.1温度范围：室温以上至450℃，温度设置分辨率：0.01°C，且温度波动小于每小时0.1℃。

3.2.2最大升温速度120 ℃/min

3.2.3温度稳定性；当环境温度变化1℃时，柱温箱变化≤0.01℃。

3.2.4支持至少32阶柱温箱升温梯度，至少33个恒温平台（投标时提供软件截图证明）

3.2.5可以安装至少8个电子压力控制模块，可提供19个以上通道的电子压力控制

3.3分流/不分流进样口

3.3.1可编程设定压力、流速、分流比

3.3.2快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝

3.3.3最高使用温度400℃

3.3.4压力设定范围：0-100psi，控制精度0.001psi

3.3.5 最大分流比：不低于12500:1

3.4氢火焰离子化检测器（FID）

3.4.1最低检测限：<1.3 pg C/s

3.4.2电子压力/流量控制：压力控制精度0.001psi

3.4.3最高温度不低于450℃

3.4.4线性动态范围：107

★3.4.5数据最高采集速率：≥1000Hz（投标时提供软件截图证明）

3.4.6具有熄火自动检测和自动重新点火功能

3.5顶空自动进样器

★3.5.1进样方式：采用阀和定量管进样，样品位数：≥120个样品位，加热位数：≥12个加热位，并可进行样品重叠加热。（投标时提供实物照片、官网截图与网站链接）

3.5.2顶空进样色谱峰面积重复性RSD<1%

3.5.3样品瓶：10mL，20mL，22mL顶空瓶，无需另加适配器和转换座。

3.5.4具备多次顶空提取、浓缩模式：每个样品瓶可以进行≤100次顶空提取、浓缩。

3.5.5加热炉温度、阀和定量样品管温度和传输管线温度：可实现室温上至300℃，控温精度0.1℃。（投标时提供软件截图证明）

3.5.6具有大气压和环境温度补偿功能

3.5.7顶空具备独立的全电子气路控制系统，压力控制精度0.001psi，顶空瓶压和气相色谱柱头压可以独立控制。

3.5.8化学惰性流路，进样针和定量环采用去活不锈钢，在每次分析间隔可以自动吹扫样品和放空管线。

3.6自动进样器

3.6.1 样品位：≥166位

3.6.2自动进样器可兼容不同体积的注射器，进样速率可以调节，进样速度范围从1-6000 μL/min；洗针液体积可以调节。

3.6.3自动进样器具备三层三明治进样，所有进样层数和空气间隔数量可定义，可改变样品吸取顺序，并有软件图形化显示。

3.6.4自动进样器可以设置溶剂延迟功能；具有进样前和进样后驻留时间功能，驻留至少1min，可兼容不同体积的注射器。

3.7数据处理系统

3.7.1软件具有5级审计跟踪功能，包括方法采集、序列、结果、报告、客户定制化计划的审计跟踪功能。

3.7.2序列自动等待功能：保证序列在指定时间下运行，序列排队功能确保多个序列同时提交。

3.7.3单针进样多次提交功能，可同时提交多个单针进样

★3.7.4软件需提供标准化开放接口（SOAP、RESTful等API），支持采购人现有LIMS自动采集仪器原始检测数据，满足LIMS主动发起数据查询、原始数据文件下载、状态更新等交互请求；工作站按照约定接口规范响应并返回数据，双方系统不直接互访、修改对方数据库。LIMS获取工作站返回数据后，可依据样品编号、检验项目名称等关键字段自动匹配，将仪器原始数据、结果信息及数据文件回传存入LIMS对应检验任务项下。供应商须提供完整接口技术文档，包含通信协议、接口定义、数据字段说明等内容；配合LIMS完成接口开发、联调、测试、数据验证等对接工作，保障数据采集完整、可追溯；提供与LIMS对接所需配套设备。

4.配置清单

4.1气相色谱仪主机*1，含分流/不分流进样口*2，FID检测器*1

4.2顶空进样器*1，自动进样器*1

4.3色谱软件接入许可*1

4.4氢气发生器*1，空气发生器*1

4.5电脑*1（配置不低于i5处理器，512G固态硬盘，8G内存，27寸显示屏，win11专业版操作系统）

4.6耗材：色谱柱2根、柱接头5对，死堵头5对，进样针12只、10ml顶空瓶（含瓶盖）200个、20ml顶空瓶（含瓶盖）300个、进样小瓶500个（含瓶盖）、废液瓶2盒（含瓶盖）、分流和不分流衬管各12只，顶空衬管2只，石墨垫圈5盒，隔垫5盒，捕集阱2套，气体过滤器2套，电子压盖和启盖器1套。

4.7工具包1套

序号3：紫外可见分光光度计

1.设备的主要用途、功能及特点

用于原料药、制剂的光谱定性鉴别，测定药物吸收系数、有效成分含量、含量均匀度与溶出度，检查有关物质、降解杂质，辅助评估药物光稳定性。

2.工作条件

2.1 工作环境温度：15～35℃

2.2 工作环境湿度：30%～80%

3.技术参数要求

3.1 分光系统

★3.1.1 光学系统： 双光束；分光器：双光栅单色器，测试波长范围： 190-1100nm；谱带宽度： 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm可调

★3.1.2波长准确性：±0.1nm（656.1nm），±0.3nm（全波段）；分辨率： 0.1nm

3.1.3波长重复精度： ±0.02nm

3.1.4波长扫描速度： 波长移动速度： 14000nm/min;  最大扫描速度：4000nm/min;

3.1.5杂散光： KCI < 1%T（198nm）；NaI < 0.00005%T（220nm）；NaNO2 < 0.00002%T(340nm)

3.1.6测光方式： 双光束测光方式；测光类型： 吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E）

★3.1.7测光范围： 吸光度：-8.5～8.5 Abs

3.1.8光度准确性±0.002Abs(0.5Abs),±0.003Abs(1Abs),±0.3%T；光度重现性±0.0005 Abs (0.5 Abs)；±0.0005 Abs (1 Abs)；±0.1%T

3.1.9噪音0.00005Abs RMS (500nm)

3.1.10基线稳定性<0.0002Abs/hour；基线平直度±0.0004Abs(200-860nm)；漂移：小于0.0003Abs/h

3.2光源：卤素灯和氘灯

3.3 检测器：光电倍增管

3.4 软件：具备智能助手功能辅助客户测试；具有自动唤醒及休眠功能；可执行自动光谱评价，实时导出Excel数据；支持LIMS数据读取。

4.配置清单

4.1主机1台

4.2软件1套

4.3电脑1台（配置不低于i5处理器，1T固态硬盘，16G内存，27寸显示屏，windows11专业版操作系统）

4.4长光程比色皿架1套（包括参比池和样品池）：适用于3mm、5mm、1cm、2cm比色皿

4.5 比色皿：10mm 5对、5mm2对、3mm2对，20mm2对

4.6备用卤素灯、氘灯各1个

序号4：原子吸收分光光度计

1.仪器整体要求

1.1 原子吸收光谱仪，包含火焰原子吸收光谱仪主机、石墨炉原子吸收光谱仪主机、石墨炉自动进样系统、石墨炉彩色摄像系统各一套。

★1.2 火焰和石墨炉采用分体式设计，包括独立的火焰和石墨炉部分，能够同时进行火焰和石墨炉测定，无需切换；火焰和石墨炉部分有各自独立的进样系统、原子化系统、分光系统和检测系统，由一套基础软件、一台PC即可同时控制火焰和石墨炉。（投标时提供官网截图与网站链接证明）

1.3 仪器稳定性：零点漂移吸光度≤±0.006abs，瞬时噪声吸光度≤0.006abs。

1.4 火焰法Cu检出限≤0.008ug/mL，重复性≤1.5%；石墨炉法Cd检出限≤1.5pg，重复性≤3.0%。

2.光学系统

2.1 波长范围185～900nm，使用普通的空心阴极灯即可测定852.1nm的Cs和189.0nm的As，狭缝宽度多档可调（含0.1和1.0nm狭缝）（投标时提供软件截图证明）；狭缝高度在线多档可调；

★2.2 灯座数≥16个，元素灯切换时无任何机械转动，可同时点亮预热8个灯；（投标时提供实物图证明）

2.3 采用Czerny-Turner 单色器，低杂散光，拓宽线性范围；

2.4波长扫描速度：2000nm/min；

2.5固定、全对称灯座设计，元素灯切换时无任何机械转动；

2.6 通用性：可接高强度空心阴极灯；

2.7 火焰和石墨炉分光系统均采用平面光栅设计，保证紫外区和可见区具有相同分辨率；

2.8 双检测器设计，火焰和石墨炉具有独立的检测器；

3.火焰系统

3.1 雾化系统由氟塑料制成，耐强酸和有机溶剂；雾化器溶液提升量可调节，便于优化方法；

3.2 惰性耐强酸腐蚀燃烧头，高度自由可调； 玻璃撞击球，撞击球前后位置外部可调；

3.3 双头扰流器：置于雾化室内的扰流器，适用于高盐样品的测定；

★3.4 具有多元素快速序列分析能力，单次进样可同时测定同一样品中10个以上元素；（投标时提供官网截图及网站链接）

3.5具有在线内标校正技术（单次进样即可同时样品中内标元素和待测元素）；

3.6火焰部分背景校正：高强度氘灯背景校正，带有自动衰减的调节功能；

4.石墨炉系统

★4.1 石墨炉最高加热温度≥3000℃，软件可设置到3000℃；（投标时提供软件截图证明）具备纵向加热技术（投标时提供官网截图及网站链接）

4.2 石墨管采用独立的两路内外气保护设计，气体流量由计算机控制。

4.3 石墨炉采用动态温度反馈系统，提升石墨炉的精密度高、记忆效应低

★4.4 交流横向塞曼扣背景技术，塞曼扣背景响应小于5ms，实时监测背景信号；（投标时提供官网截图及网站链接）；石墨炉塞曼磁场强度由软件控制，至少10挡级可调（投标时提供软件截图证明）。

4.5 仪器内联锁装置：主电源功率、磁场联接、磁场温度；外部内联锁装置：石墨炉内、外气气压监控，冷却水压力和温度，石墨管状态。

4.6石墨炉彩色摄像系统，实时检测石墨管内状况；（投标时提供软件截图证明）

4.7自动进样器位数：≥130位 ，可实现母液自动配制溶液功能；

4.8可通过多次进样提高灵敏度，可通过热进样加快分析速度，进样温度满足40～200 ℃范围；

4.9自动进样器能适用于水、乙醇、甲醇、丙酮等多种溶剂。

5.控制软件

5.1 全中文操作软件，提供中文在线帮助系统、维护视频和中文操作手册；

5.2 具备火焰在线内标校正功能，可以校正由于物理干扰、样品制备误差和长期使用的仪器漂移等所造成的偏差；

5.3具备石墨炉自动优化参数程序

★5.4软件需提供标准化开放接口（SOAP、RESTful等API），支持采购人现有LIMS自动采集仪器原始检测数据，满足LIMS主动发起数据查询、原始数据文件下载、状态更新等交互请求；工作站按照约定接口规范响应并返回数据，双方系统不直接互访、修改对方数据库。LIMS获取工作站返回数据后，可依据样品编号、检验项目名称等关键字段自动匹配，将仪器原始数据、结果信息及数据文件回传存入LIMS对应检验任务项下。供应商须提供完整接口技术文档，包含通信协议、接口定义、数据字段说明等内容；配合LIMS完成接口开发、联调、测试、数据验证等对接工作，保障数据采集完整、可追溯；提供与LIMS对接所需配套设备。

6.配置清单

原子吸收分光光度计主机一台（石墨炉主机和火焰分析系统各一台）、冷却循环水系统一套，石墨炉自动进样器一套，工作站软件一套、空压机一套、电脑及显示器一套（电脑配置不低于i5-9500处理器，512G硬盘，8G内存，24寸显示屏）

序号5：自动定氮仪

1.仪器系统及要求

用于药品中蛋白质含量及总氮含量的测定。

2.工作条件

2.1 工作环境温度：4～40℃

2.2 工作环境湿度：20%～80%

2.3 电源：电压220-240V，50-60Hz

3.技术参数要求

★3.1符合氮和蛋白质检测标准要求，符合最新版《中国药典》的凯氏定氮法相关规定：浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法。

3.2滴定原理：比色法。

3.3检测范围：最低检测浓度≤0.1mg N，最高检测上限≥210mg N。

★3.4回收率≥99.5%；重现性RSD≤0.5%。

★3.5内置滴定系统，滴定器容量≥35ml，滴定速度≥0.5ml/秒。

3.6定氮仪主机配备全自动分析操作及控制系统，液晶彩色触摸屏，中文操作界面。

3.7在蒸馏过程中具备处理样品结晶（结块）功能，保证氮元素完全转化和完全吸收。

3.8配备蒸馏馏出液温度监控系统，温度探头位于冷凝器下方，直接测定馏出液温度，监控是否有意外操作导致氨损失。

3.9具备边蒸馏边滴定的功能和自动判断终点技术，具备蒸馏液单独收集功能。

3.10定氮仪主机屏幕上可设置蒸汽平衡添加蒸馏模式时间、延时蒸馏模式时间。

3.11软件控制智能安全门，实验过程中全封闭，保证操作者的安全。

3.12可升级选配自动进样器，位数不少于20位，实现大批量样品的连续自动检测。

4.配置清单

4.1全自动凯氏定氮仪主机一套：内置滴定和计算系统，中文操作界面。

4.2自动开关安全门一套，由仪器程序控制安全门开关（内置于主机）。

4.3消化管一套（250ml/20根）

4.4滴定液、碱液、纯水、硼酸吸收液、指示剂等配套的桶一套。

4.5 管路连接配件（皮管、密封夹等）

序号6：微波消解仪

1.仪器系统及要求

用于药品、化妆品元素分析样品的前处理，为原子吸收、ICP-MS等仪器分析各种样品中的元素提供快速样品制备。

2.工作条件

2.1 电源：220V±10%/50Hz±10Hz

2.2 环境温度：10℃～40℃；

2.3 相对湿度：≤70%

3.技术参数要求

3.1 主机

最大输出功率≥1600W，微波源0-100%非脉冲连续微波；零负载执行微波屏蔽测试，微波泄漏<0.05mw/cm2；

3.2 温度控制系统

3.2.1控温范围：检测区间 0- 330℃，温度反应精度+/-0.1℃，可自动监测并显示每个样品罐的温度；

★3.2.2界面显示升温曲线图，并且同时显示和自动更新每个反应罐罐内温度变化柱状图（投标时提供实物照片证明）；

★3.3 压力控制系统

采用非接触式压力传感器，可同时监控所有消解罐，同时显示每一个消解罐的罐内压力柱状图（投标时提供实物照片证明）；任何罐达到压力极限值，仪器启动自动报警，停止微波运行；高压罐组件最大压力2200psi，最高温度330℃；

★3.4 火焰报警系统

内置火焰报警系统，实时监控腔内有无火焰，若有异常自动给出安全警告并立即停止微波发射（投标时提供实物照片证明）；

3.5 操作系统

采用触摸屏，操作界面显示为中文，内置视频培训教程和帮助文件及EPA、GB等国际国内通用方法；可自定义保存所有实验的方法和数据；

3.6 消解罐组件

3.6.1整个反应罐组件（包括转子）不含任何金属材质部件，避免打火、腐蚀、金属元素污染的风险；内罐及罐盖为TFM材质；整个消解罐无需连接插拔传感器；

3.6.2腔体可容纳容积≥60ml和80ml密闭消解反应内罐，批处理量≥40个罐；也可以容纳容积≥110ml密闭消解反应内罐，批处理量≥24个罐；

3.6.3 耐压外罐材质为宇航防腐合金，或者非金属宇航复合防爆材料，或复合PEEKK材质，或纤维增强型PEEK材质；耐压外罐最高耐温600℃，最高耐压10000psi，每个保护外套可以单独拆卸。

4.配置清单

4.1 微波消解仪主机                             1套

4.2 底部红外温控系统                           2套

4.3 全罐压力监控系统                           1套

4.4 火焰报警系统                               1套

4.5 容积≥110ml消解罐（含内外罐及密封组件）   24套

4.6 配套≥40孔赶酸电热板                       1台

三、技术服务

1.供货：供应商应负责仪器设备的运输、搬运，包括但不限于出厂前的装车、中途运输、到货后的卸货及搬运至采购人指定安装位置；仪器设备运输及搬运过程中货物安全、人员安全等安全责任；仪器设备运输方式应符合制造商规定的防护标准，采取必要的防震、防潮、防倾斜等保护措施，确保设备安全完好送达交货地点；以上发生的所有费用（含保险费）由供应商承担。

2.安装调试：仪器设备到达现场后，供应商应安排仪器设备制造商授权的技术人员负责现场安装调试工作。

3.验收：仪器设备应符合招标文件技术参数、厂家出厂标准，仪器设备指标验收合格后提供验收报告。具体验收程序及不合格处理详见“四、验收要求”。

4.培训：投标人针对核心产品编制技术培训方案，保障采购单位人员能够熟练操作设备；质保期内外提供免费应用培训，包含现场技术培训及不少于2人次的厂家集中培训，培训内容覆盖设备操作、常规检查、保养及日常使用注意事项等。

5.售后：

5.1 投标人做好售后服务工作和提供技术保障。对于核心产品，制造商在国内设有专业的售后服务维修机构或制造商正式授权的售后服务机构，具有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证所投产品停产后不少于6年的备品备件供应。

5.2 投标人提供液相色谱/质谱联用仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计常用维修备品备件价格清单，该价格在本项目签订合同起3年内有效，作为售后维修备件结算的参考依据。

5.3 在质量保证期内，如果设备出现故障，在接到采购人故障通知后，设备公司工程师应在2小时内响应，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。如电话指导、网上诊断无法排除故障，工程师应在48小时内到达现场；一般故障应在7个工作日内修复，重大故障双方协商确定修复时限。

四、验收要求

- 1.中标供应商应在仪器设备安装调试完成后，及时通知采购人进行技术测试。技术测试由采购人组织技术人员会同供应商，依据招标文件及投标文件等，对技术参数进行测试。技术测试所需的测试工具、标准物质（溶液）、试剂耗材等由中标供应商负责。技术测试不应视为最终验收，仅作为最终验收的组成部分。

- 2.对于技术测试不合格的仪器设备，采购人有权要求中标供应商在指定期限内无条件更换/维修。更换/维修次数原则上不得超过1次，且更换/维修工作原则上应于合同签订后3个月内完成。

- 因设备技术复杂性、定制生产等客观原因，中标供应商预估无法在上述期限内（合同签订后3个月）完成更换/维修，或1次更换/维修不足以解决问题的，应在原定期限届满前30日向采购人提交书面延期/增次申请，说明原因及预计完成时间。采购人根据实际情况合理判定后，可同意延长更换/维修期限或增加更换/维修次数（延长期限累计不超过3个月，增加次数累计不超过1次）。

- 未经采购人同意，逾期未完成更换/维修或累计增加更换/维修次数超过1次的，视为技术测试不合格。

- 3.技术测试完成后，采购人将依据《江苏省政府采购履约验收管理办法》的相关规定，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等内容进行最终验收。项目验收的依据为采购合同、招标文件及投标文件。

4.核心产品验收不合格的，视为根本违约，中标供应商应向采购人支付合同价款30%的违约金，并赔偿采购人因此遭受的实际损失。其它产品验收不合格的，中标供应商应向采购人支付合同价款20%的违约金。违约金不足以弥补实际损失的，中标供应商还应就差额部分另行赔偿。实际损失包括但不限于：采购人为另行采购同类产品而支付的超出原合同价款的差额部分；因产品不合格导致项目延误所产生的额外仓储、检测、运输等费用。若发现供应商存在提供虚假材料、虚假响应等违法违规行为，采购人将上报财政部门。

注：投标时提供关于上述验收要求的承诺书（须逐条承诺，格式自拟）

五、质保期：除自动定氮仪质保期不少于2年外，其他所有仪器设备质保期均不少于1年。质保期自最终验收合格之日起计算。

六、到货期：自合同签订生效起60天。

七、付款方式

合同签订生效后，预付合同金额的40%；货到安装、调试、人员培训且项目验收合格后，支付合同金额的60%。货到现场后，供方应向需方提交100%金额的税务发票。

八、交货地点

无锡市新吴区长江南路37号。

政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

  - 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

  - 根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。

机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。

中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。

机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

  - 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。

  - 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。

- 评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一为中标人；最高得分并列则按技术指标得分高的投标人为中标人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的投标人，则技术指标得分高的投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：本项目或采购包“落实政府采购政策需满足的资格要求”中的“中小企业政策”如为专门面向中小企业的，本项目或采购包不再享受小微型企业价格扣除政策。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

2.对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

2.1本国产品价格扣除政策

（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

2.2注意事项

（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”“厂名”“生产厂址”三项信息（《声明函》中标注“/”的地方无需填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：

供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]

例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：

1000000×[1-（10%+20%）]=700000元

二、评分标准

        - 1.价格（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

2.商务部分（10分）

2.1企业业绩（3分）：投标人自2023年10月1日至投标截止时间，具有与本次采购核心设备相同的供货业绩，每提供一个合同得1分。本项最高得3分。（时间以合同签订日期为准，提供合同、中标通知书及发票扫描件并加盖公章上传，未提供或提供不齐者不得分。同一采购人的多个合同不重复计分）

2.2权威认证（2分）：投标人或所投核心产品制造商具有有效期内的质量管理体系、环境认证体系，凭相关证书复印件每项得1分。本项最高得2分。（投标时提供证书原件扫描件并加盖公章上传至投标文件中）

2.3质保期比较（2分）：投标产品应满足采购文件质保期基本要求，在满足基本要求的基础上核心产品质保期每增加1年加1分。本项最高得2分。（投标时提供承诺书并加盖公章上传至投标文件中）

2.4品牌授权资质（3分）：投标产品取得厂家授权书及原厂售后服务承诺函，每个品类（共计6个品类）得0.5分，本项最高得3分。（投标时提供授权书原件或公证件扫描件、原厂售后服务承诺函并加盖公章上传至投标文件中）

3.技术证明材料（42分）

所购仪器技术参数响应情况占42分，具体由评委根据投标人的投标文件中产品情况、《分项报价表》《技术偏离表》等有关资料打分。其中：完全满足或优于招标文件技术参数要求的得分；招标文件中标注“★”的内容为关键参数要求，有一条负偏离的，扣2分。其他参数为一般参数，有负偏离的，则每条扣1分，扣完为止。

注：1.投标人须对照招标文件“采购需求”中的技术参数要求，在技术偏离表中逐条列出并对比填写，不得遗漏。

2.投标人须在“投标货物技术指标描述”一栏中填写投标产品的具体量化参数，如照抄招标文件要求或只写“完全响应”等字样的均不得分。

3.投标产品技术指标在技术偏离表中，星号技术指标（★）为关键性参数，必须提供相关证明材料：如产品说明书、产品彩页、相关检测报告等证明性技术材料（如某项技术指标已明确要求提供证明材料的具体资料格式，则以明确的具体资料形式为准）；非（★）技术参数为一般参数，明确需要提供证明材料的，按照要求形式提供；上述证明材料均需加盖制造商公章。不提供或者提供的证明材料不全则视为负偏离。

4.技术方案（18分）：（暗标部分）

4.1供货措施（5分）：根据投标人建议的配送、安装、调试、验收等方案进行综合评审：

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的，得5分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的，得3分；

方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般的，得2分；

未提供方案或不满足项目需求书要求的得0分。

4.2培训方案（5分）：根据投标人培训方案（至少包括使用操作、常规检查、保养内容、日常使用注意事项等），进行综合评审：

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的，得5分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的，得3分；

方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般的，得2分；

未提供方案的得0分。

4.3售后服务方案（8分）：

①响应与咨询（技术支持）（2分）：根据投标人针对核心产品提供的技术支持方案（含日常技术咨询响应、应用方法开发协助、定期巡检计划、远程技术支持等）进行综合评审：

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的，得2分；

方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般的，得1分；

未提供方案的得0分。

②维修维保（3分）：根据投标人针对液相色谱/质谱联用仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计提供的服务机构信息、人员配置、备品备件（至少包括液相色谱/质谱联用仪：电子倍增器（检测器）、离子导入器/六孔毛细管、机械泵、液相色谱高压泵密封垫、离子源加热器/脱溶剂管，气相色谱仪：EPC（电子压力控制模块）、顶空进样针/样品探针、六通阀及转子、传输线加热组件 、检测器收集极，原子吸收分光光度计：雾化器（含毛细管）、空心阴极灯、石墨管、石墨锥/石墨帽 ）优惠情况、停产备件供应承诺等内容进行综合评审：

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的，得3分；

方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般的，得2分；

未提供方案的得0分。

③针对客户检测场景提供核心产品的合理化应用建议（3分）：根据投标人合理化建议方案进行评审。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的，得3分；

方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般的，得2分；

未提供方案或不满足项目需求书要求的得0分。

# 第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证明）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟） |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明材料。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明材料；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 技术偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：2026年药品检验检测设备更新项目（第一包）

投 标 人：

日    期：

- 授权委托书（给定格式）：

授权委托书

我公司（单位）针对        项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证原件扫描件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证原件扫描件。

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

- 资格声明函（给定格式）：

资格声明函

江苏建协全过程工程咨询有限公司：

我公司（单位）针对本次项目 进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位）在参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

- 政府采购政策相关声明函（给定格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、关于符合本国产品标准的声明函（给定格式）：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　     年　  月　  日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

七、投标函（给定格式）：

投标函

致江苏建协全过程工程咨询有限公司：

我方收到贵方招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏建协全过程工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者江苏建协全过程工程咨询有限公司恶意串通、决不向采购人、江苏建协全过程工程咨询有限公司工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

八、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格产品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

6.本公司（单位、联合体）在投标文件中提供的材料真实有效。包括但不限于财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资料的相关材料；履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；项目业绩、技术参数、检验检测报告、人员证书等。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

九、开标一览表（给定格式）：

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 2026年药品检验检测设备更新项目（第一包） |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：

因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

- 开标一览表附表

| 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- |
| 2026年药品检验检测设备更新项目 （第一包） | 小写： 元 大写： 元 |
| 到货期 | 自合同签订生效起 天 |
| 质保期限 | 自动定氮仪质保期 年； 液相色谱/质谱联用仪质保期 年； 除了自动定氮仪、液相色谱/质谱联用仪其他所有仪器设备质保期 年 质保期自最终验收合格之日起计算 |
| 项目负责人 |  |

填写说明：开标一览表及开标一览表附录中的内容应与投标文件其他部分内容一致，否则评标时投标报价一律以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准，其余内容以开标一览表附录中内容为准。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：   年   月   日

十、分项报价表（给定格式）：

分项报价表

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 是否为本国产品 （是/否） | 数量 | 产地 | 免费质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服 务 承 诺 | 1.质量 2.安装 3.“三包”（包修、包退、包换）4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：

1.投标人为本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，江苏建协全过程工程咨询有限公司有权将相关内容进行公示；

2.投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

3.表格不够可自行延长；

4.如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价要求时，投标人报价出现异常低价情形的，将启动异常低价投标（响应）审查程序。

十一、技术偏离表（给定格式）：

技术偏离表

项目编号：

| 名称 | 招标技术参数 | 投标货物技术指标描述 | 偏离说明 | 目录索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

注：

1.投标人须对照招标文件“采购需求”中的技术参数要求，在技术偏离表中逐条列出并对比填写，不得遗漏。

2.投标人须在“投标货物技术指标描述”一栏中填写投标产品的具体量化参数，如照抄招标文件要求或只写“完全响应”等字样的均不得分。

3.投标产品技术指标在技术偏离表中，星号技术指标（★）为关键性参数，必须提供相关证明材料：如产品说明书、产品彩页、相关检测报告等证明性技术材料（如某项技术指标已明确要求提供证明材料的具体资料格式，则以明确的具体资料形式为准）；非（★）技术参数为一般参数，明确需要提供证明材料的，按照要求形式提供；上述证明材料均需加盖制造商公章。不提供或者提供的证明材料不全则视为负偏离。

4.表格不够可自行延长。

十二、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）

注：表格不够可自行延长。