 





招　标　文　件

[bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK16]项目名称：江苏省人民医院宿迁医院（国家区域医疗中心）
CT和磁共振设备一批
[bookmark: OLE_LINK1]项目编号：JSZC-321300-HWZX-G2026-0603	
采购代理编号：0675-266JOC003934

（货物类项目，非专门面向中小企业）





采购人：江苏省人民医院宿迁医院
采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
日期：2026年10月
江苏海外集团国际工程咨询有限公司
江苏海外集团国际工程咨询有限公司
[bookmark: _Toc24641][bookmark: _Toc24247][bookmark: _Toc8555][bookmark: _Toc120614210][bookmark: _Toc513029200][bookmark: _Toc16938516][bookmark: _Toc523127445][bookmark: _Toc20823272][bookmark: _Toc479757206]
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[bookmark: _Toc13209][bookmark: _Hlk213685432][bookmark: _Toc120614211]第一章  招标公告
项目概况
江苏省人民医院宿迁医院（国家区域医疗中心）CT和磁共振设备一批JSZC-321300-HWZX-G2026-0603招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）获取招标文件，并于2026年11月17日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc31329][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: OLE_LINK75]一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK38]1.项目编号：JSZC-321300-HWZX-G2026-0603			
2.项目名称：江苏省人民医院宿迁医院（国家区域医疗中心）CT和磁共振设备一批
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：6300万元（采购包1:800.000000万元；采购包2:1500.000000万元;采购包3:1800.000000万元；采购包4:2200.000000万元）
5.最高限价：6040万元（采购包1:750.000000万元；采购包2:1490.000000万元;采购包3:1750.000000万元；采购包4:2050.000000万元）
6.采购需求：
	[bookmark: _Hlk192844174][bookmark: OLE_LINK61]包号
	设备名称
	数量
	是否接受进口产品投标

	[bookmark: _Hlk232683370]1
	CT01
	1套
	否

	2
	CT02
	1套
	否

	3
	磁共振设备01
	1套
	否

	4
	磁共振设备02
	1套
	否


7.合同履行期限：详见采购需求
8.本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk142317588]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: OLE_LINK146][bookmark: OLE_LINK49]1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。
2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
无
（三）本项目的特定资格要求： 
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK72]1.法人代表授权书。（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近三个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为离休或退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）
[bookmark: OLE_LINK73]2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK28]3.投标人须提供所投产品有效的医疗器械产品注册证，投标时需提供复印件加盖公章。
[bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK76]4.若投标人为投标产品制造商，须提供有效的《医疗器械生产许可证》，投标时需提供复印件加盖公章；若投标人非投标产品制造商，须根据所投产品类别，提供有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标时需提供复印件加盖公章。
5.如投标人是所投产品的制造商，需提供有效期内的《辐射安全许可证》，投标时需提供复印件加盖公章。（仅适用于采购包1、采购包2）
6.如投标人非所投产品的制造商，需提供投标人有效期内的《辐射安全许可证》，还需提供所投产品制造商有效期内的《辐射安全许可证》，投标时需提供复印件加盖公章。（仅适用于采购包1、采购包2）
[bookmark: OLE_LINK77]7.本项目不接受进口产品投标。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: OLE_LINK130]2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）
[bookmark: OLE_LINK131]3.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。 
4.售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年11月17日09:30（北京时间）
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]1.财政部门监督电话：0527-84363063。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。
4.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
5.公告发布媒体：江苏政府采购、宿迁市政府采购网等。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
单位名称：江苏省人民医院宿迁医院
单位地址：江苏省宿迁市宿城区宿迁大道120号
联系人：杭老师
联系方式：0527-80528230           
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司　
单位地址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区第14、15层　
联系人：张洁、熊改杰
联系方式：025-84795466
3.项目联系方式
项目联系人：张洁、熊改杰   
电　话：025-84795466
[bookmark: _Toc15713][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314]

[bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc12175][bookmark: _Toc20823275]
	[bookmark: _Toc81575154][bookmark: _Toc29262][bookmark: _Toc81575191]
序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目属性
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第1种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]60日（从提交投标文件截止之日起算）

	3
	投标文件份数
	提交加密电子投标文件1份。

	4
	开标
	“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	进口产品
	按以下第2种方式确定：
1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2.不接受进口产品。

	6
	评标办法
	具体评标办法详见招标文件第五章。
评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。

	7
	确定中标人
	采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。

	8
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。

	9
	其他
	无




一、总则
[bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。
4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行
4.2.1无需支付；
4.2.2中标人支付，具体方式及标准为：参考计价格[2002]1980号文收费标
准的45%收取，支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。
4.2.3收款银行信息：
[bookmark: _GoBack]户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
开户银行：交行江苏省分行营业部
账号：320006607010141124109
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc27798][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
8、招标文件的修改
8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.2在投标截止时间之前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc22457][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成
10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。
10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、清单明细及报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。
10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）。
10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。
10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件4份。
注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等扫描件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。    
11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：完成本项目所涉及的一切相关费用。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标有效期
16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。
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18、电子投标文件的递交
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20、投标文件的拒收
20.1 苏采云系统将拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
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22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23、评标委员会
23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
24.评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
25．投标文件的澄清
25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
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	审查标准
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26.1.3 对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
26.8异常低价投标审查
政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
26.8.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
26.8.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
26.8.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
26.8.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.8.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，评标委员会应当要求相关投标人在“苏采云”系统中合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明电子件及必要的证明材料电子件，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。
其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明电子件及必要的证明材料电子件的，评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。
投标供应商不能提供书面说明电子件、证明材料电子件，或者提供的书面说明电子件、证明材料电子件不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明电子件及证明材料电子件，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27、无效投标条款和废标条款
27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（“附加条件”是指：变更付款方式、额外收取各类费用、缩小质保范围、单方面免除自身违约责任、增设采购人配套义务、擅自变更争议解决方式、设置价格浮动调价条款等，投标文件仅可提供优于招标文件要求的增值优惠，不得设置任何限制、增加采购人成本或减轻投标人自身责任的附加条款）。
27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
注：本项目为苏采云系统电子标。因系统原因评标委员会仅可通过苏采云系统向被废标供应商发送被废标的“告知函”，后续将不再向被废标供应商发放纸质版无效标通知书。
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28.确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
28.2按以下第（2）种方式确定中标人
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）招标人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交招标人，招标人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
联系部门：江苏省人民医院宿迁医院/江苏海外集团国际工程咨询有限公司
联系电话：0527-80528230/15105170154
通讯地址：江苏省宿迁市宿城区宿迁大道120号/南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区15楼业务一部。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.7质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
30、中标通知书
30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
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31.l中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：
1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：________ ；
分包要求：本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：大中型企业向小微企业分包的，如果分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审；
注：①投标人须在投标文件中提供分包意向协议；分包意向协议要明确分包人的名称，分包内容，所占合同总金额比例等。分包要求：投标人须上传真实、有效的中小企业预留份额合同扫描件。
②投标人须在《中小企业声明函》中填写签订分包意向协议的中小企业相关信息。须按《中小企业声明函》中的要求正确填写。
2.不允许分包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.4履约保证金:按照以下第（1）方式确定履约保证收取方式。
（1）不收取履约保证金。
（2）履约保证金应在采购合同签订前向采购人提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的5%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，成交供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳，支持和鼓励成交供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。办理流程、偿付等内容见江苏省政府采购网“保险保函”模块。
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至成交供应商存款账户或成交供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
履约保证金退还的条件：
货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购人收到成交供应商退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，成交供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》（苏财购﹝2023﹞150号）。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33、政府采购政策功能落实
33.1政府采购线上合同信用融资政策
根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，招标人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。 
33.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
[bookmark: OLE_LINK45]33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
33.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
33.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
33.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
34、验收及付款
34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
35、付款
按照以下确定的付款方式，招标人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
预付款：合同签订后，采购人在收到中标人发票后10个工作日内，向中标人支付合同价款的30%作为预付款； 
进度款：经验收合格后，出具验收报告，中标人开具等额税务发票，采购人收到发票后10个工作日内向中标人支付合同剩余货款（无息）。
资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；
资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；
注：在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式
36、补充救济条款
供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。
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第三章  合同文本

[bookmark: _Hlk166514581][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc2506][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]注：本合同仅为合同的参考文本，最终以甲乙双方签订为准。
[bookmark: _Toc17049][bookmark: _Toc155086567]政府采购合同（货物）
                                            合同编号：ZBB-***-2026
内审号：【2026】第*号
采购人（甲方）：江苏省人民医院宿迁医院
地址：                                
中标人（乙方）：                      
地址：                                
依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       项目编号为***【项目名称为江苏省人民医院宿迁医院（国家区域医疗中心）CT和磁共振一批】(本项目采用公开招标方式采购）的采购相关事项协商一致，达成如下合同条款：
第一条  合同组成
1.本合同条款；
2.合同附件；
3.招标文件；
4.乙方投标文件；
5.中标通知书。
第二条  合同标的
乙方根据甲方需求提供下列设备，具体配置详见附页《配置清单》。
	序号
	名称
	产地品牌
	规格型号
	单价（元）
	数量
	单位
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


合计：人民币（大写）    元整（￥   .00）。本合同总价款包括但不限于设备设计、制造、包装、仓储、运输、安装、验收合格之前和维保期内备品备件发生的所有含税费用以及乙方应当提供的售后服务等费用。
第三条   质量技术标准
1.乙方提供的设备性能及质量应按照法律规定符合相应的国家标准、行业标准或企业标准，以其中最高标准为准。
2.乙方所提供设备的技术规格应与采购文件规定的技术规格以及响应文件的技术规格响应表相一致。
3.乙方应保证设备是全新、未使用过的原装合格正品，产品出厂日期国产不得超过3个月，进口产品不得超过6个月，同时应有相应生产企业的合格证或质量检测证明、产品说明书等证件。
第四条  售后服务
1.验收通过之日起，提供整机原厂免费保修【  】年，合同签订前提交原厂质保函。
2.乙方须保证标的设备维保期内开机率高于95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，维保期延长两周【原厂免费保修】。
3.免费维保期内，乙方应在接到故障通知2小时内作出有效响应，并在24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件，恢复设备使用。乙方须保证设备在设计使用周期能更换到原厂配件；迟延响应或迟延恢复设备使用的，每次承担违约金1万元。
4.所有设备保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用由乙方承担。乙方确保维修后设备符合《医疗器械监督管理条例》《医疗器械使用质量监督管理办法》相关规定。
5.技术服务：乙方提供合同设备安装调试以及相应服务。在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题，必要时提供正规培训班培训，确保甲方操作人员掌握日常工作所需的基本工作方法、工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。
第5条  交付
1.交付时间：自甲方通知之日起______天内予以交付。
2.交付地点：甲方指定地点。
3.交付约定：交付前乙方至少提前三天通知甲方，以便甲方安排好相关收货工作。设备到达甲方时，乙方代表须同时到达，由乙方负责将设备运送至甲方指定的地点，甲乙双方办理交接手续。验收前的货物风险由乙方承担。
第六条  验收
1.验收时间：设备安装调试经甲方临床试用并达到验收标准后，甲方根据合同约定组织验收。
2.验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量、出厂日期是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好（隐藏部件除外）、安装调试是否合格，所提供设备的装箱清单、操作说明书、维修手册、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料、原厂保修卡、随机工具、报关单（适用于进口产品）等是否齐全。
3.甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在7天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在3天内予以处理；如乙方3天内未作处理或处理不到位的，甲方有权根据实际情况作验收不合格处理。
第七条  付款
1.预付款：合同签订后，甲方在收到乙方发票后10个工作日内，向乙方支付合同价款的30%作为预付款；
2.进度款：经验收合格后，出具验收报告，乙方开具等额税务发票，甲方收到发票后10个工作日内向乙方支付合同剩余货款。
注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。
甲方开票信息:江苏省人民医院宿迁医院；统一社会信用代码：12321300595589060D。税务发票须以乙方公司名称开具。
3.未经甲方同意，乙方擅自转让债权或变更收款方的，应向甲方承担合同总价5%的违约金。
第八条   违约条款
1.乙方未按照合同规定的时间交货或提供服务的，每延迟交付或提供服务一天，应向甲方支付按合同总价款的2‰的违约金，直至交货或提供服务为止。延迟交货或提供服务超过10日的，甲方除有权解除合同外，乙方还应承担合同总价20%的违约金。
2.乙方所供设备品牌、型号、规格、技术参数、花色、质量、数量、出厂日期等不符合合同规定的，甲方有权拒收或退回。甲方拒收或退回的，视为乙方未完成交货义务，由此造成延迟交付的，按前款执行；乙方因所供设备不符合合同规定，造成最终未能交付或甲方拒收或退回的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价30%的违约金。
3.设备验收后，在免费维保期内，乙方应对由于所供设备设计、工艺或材料的缺陷及安装等而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果，损失难以计算的，按照本合同价款30%处理。
4.在乙方承诺的维保期内，如经乙方两次维修或更换，设备仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方须退回全部货款，并等额赔偿由此造成的一切损失，损失难以计算的，按照本合同价款30%处理。
5.在乙方承诺的维保期内，如乙方售后服务不能按承诺时效响应，因此导致甲方产生额外维修费用的，均由乙方承担，由此引起的维修时间按本合同第四条第3项约定处理。
6.本项目不得转包、分包、交由第三方履行，甲方有权解除合同，并承担违约金1万元。
7.非因乙方原因，甲方未按约定期限支付货款的，除应当足额向乙方支付应付货款外，还应以逾期未付货款金额为基数，自逾期之日起至实际清偿之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的一倍向乙方支付逾期付款利息。
8.因乙方引发的对甲方的行政处罚罚款等，均由乙方承担。
9.甲方基于乙方的违约行为解除本合同的，货和款各自返还；所造成的一切损失由乙方负责，损失难以计算的，按照本合同价款30%处理。
第九条  知识产权
乙方承诺并保证：若甲方在其本国使用本合同项下设备，第三方就此提起诉讼、行政处理或索赔，主张案涉设备侵犯其专利权、知识产权、外观设计权等权利的，乙方应当为甲方抗辩，并赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于赔偿金、诉讼费、保全费、律师费等），使甲方免受前述责任与索赔的影响。
第十条  合同生效
本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式四份，以中文书写，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc15159]第十一条 落实政府采购政策功能
落实商品包装、快递包装政府采购需求标准：乙方所供设备需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。乙方一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。
第12条   不可抗力
1.本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于：地震、台风、洪水、火灾等自然灾害，战争、武装冲突、暴乱、政府征收、征用、法律法规重大调整等社会事件。
2.遭受不可抗力一方应当在知悉不可抗力事件发生后3日内以书面形式通知另一方，并于事件发生后15日内提供公证机构或政府主管部门出具的有效证明文件。遭受不可抗力一方应尽合理努力减轻不可抗力造成的损失。
3.因不可抗力导致本合同无法履行或者延迟履行的，遭受不可抗力一方可根据不可抗力的影响程度，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4.不可抗力事件持续超过30日，致使合同目的无法实现的，任一方均有权书面通知对方解除本合同，合同解除后双方互不承担违约责任，已履行部分按照实际情况结算。
第13条 [bookmark: _Toc34404618][bookmark: _Toc394939153][bookmark: _Toc513667608][bookmark: _Toc24359478][bookmark: _Toc394939096][bookmark: _Toc427919851]  其他约定
1.甲方指定由甲方设备管理处负责本合同设备验收、付款、售后服务管理等合同履约管理事宜。
2.本合同在中国宿迁市区签署。
3.本合同一切未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决，因本合同签订、履行引发的诉讼由甲方所在地具有管辖权的人民法院管辖。
	甲方：江苏省人民医院宿迁医院（盖章）
	乙方： （盖章）

	法定（授权）代表人：
	法定（授权）代表人： 

	联系人：
	联系人：

	联系电话：                  
	联系电话：

	日期：  
	日期：





[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc5953]第四章 项目需求

项目属性:货物类项目。
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	CT01
	工业

	2
	CT02
	工业

	3
	磁共振设备01
	工业

	4
	磁共振设备02
	工业



[bookmark: _Toc32732]

技术要求：
第一包：CT01
1、数据采集系统
1.1.★探测器物理排数：单套采集系统，探测器Z轴方向物理排数≥128排且为等宽排列；或具备两套采集系统，探测器Z轴物理排数≥64排x2；或双层探测器，探测器排数≥2x128排
1.2.单圈扫描最大层数：≥256层，或具备两套采集系统：≥128层x2
1.3.探测器Z轴总覆盖宽度（等中心处）≥8cm，或双源CT探测器Z轴覆盖宽度（等中心处）≥3.84cm
1.4.▲每排探测器物理单元个数（X-Y轴）≥672个
1.5.探测器总单元数≥100000个
1.6.▲每排探测器Z轴单元物理尺寸≤0.7mm
1.7.数据采样率≥2000view/圈
1.8.▲焦点到等中心点距离≥56cm
1.9.▲焦点到探测器距离≥103cm
2、球管和高压
2.1.★球管热容量≥30MHU（具备液态金属轴承技术或零兆球管技术）
2.2.球管阳极散热率≥1600kHU/min
2.3.▲最小焦点尺寸≤1mmx0.7mm
2.4.最大焦点尺寸≤1.1mmx1.2mm
2.5.单个高压发生器实际最大功率(非等效)≥103kW
2.6.最低输出管电流≤10mA
2.7.最高输出管电流（不含等效概念）≥800mA
2.8.管电流步进≤5mA
2.9.最长连续曝光时间≥60s
2.10.最低管电压≤70kV
2.11.最高管电压≥140kV
2.12.管电压可选档数≥5档
3、扫描机架
3.1.★CT机架物理最快转速（非等效）≤0.28秒/360°
3.2.★机架完整（不拆外壳）的状态下，扫描架孔径≥78cm
3.3.▲机架具备物理倾角≥±18°
3.4.电磁直接驱动技术：具备
3.5.低压滑环：具备
3.6.机架冷却方式：风冷或水冷
4、扫描床
4.1.最大水平移动范围≥200cm
4.2.最大螺旋可扫描范围≥180cm
4.3.最大水平移床速度≥400mm/s
4.4.最大垂直升降速度≥55mm/s
4.5.垂直升降最高位置≥90cm
4.6.最大承重≥220kg
4.7.水平定位精度≤±0.25mm
4.8.扫描床控制脚踏开关：提供
5、主控制台及重建计算机系统
5.1.主控台计算机CPU≥4核
5.2.主控台计算机内存≥16GB
5.3.主控台硬盘容量≥1 TB
6、扫描和重建参数
6.1.双能量螺旋扫Z轴覆盖范围≥8cm（双源除外）
6.2.轴扫最快扫描速度（360°，非等效）≤0.28s
6.3.螺旋扫描最大可用探测器准直宽度≥8cm（双源除外）
6.4.螺旋扫描最大螺距≥1.5
6.5.螺旋扫描最快扫描速度（360°，非等效）≤0.28s
6.6.提供轴扫和螺旋融合扫描功能
6.7.提供门控和非门控融合扫描功能
6.8.最大准直宽度扫描时扫描层厚≤0.6mm
6.9.最大扫描FOV≥50cm
6.10.双能量扫描最大FOV≥50cm
6.11.图像重建速度≥40幅/秒
6.12.▲能谱基物质分离种类≥2种
7、图像质量
7.1.X-Y平面空间分辨率 MTF 0%≥16lp/cm
7.2.Z方向空间分辨率 MTF 0%≥16lp/cm
8、剂量控制方案
8.1.扫描剂量预估：提供
8.2.结构化剂量报告：提供
8.3.3D智能管电流调制：提供
8.4.80kV低剂量扫描模式：提供
8.5.自动管电压推荐：提供
8.6.出厂儿童协议：提供
9、高级临床后处理应用软件
9.1.图像自动检索传送软件：提供
9.2.临床应用软件和功能：提供
9.3.多平面重建成像（MPR）：提供
9.4.自动多平面成像功能：提供
9.5.三维容积重建成像（VRT）：提供
9.6.容积漫游软件：提供
9.7.容积再现技术：提供
9.8.透明化显示技术或4D技术：提供
9.9.CT血管造影软件：提供
9.10.自动去骨软件：提供
9.11.模拟手术刀技术：提供
9.12.器官融合技术：提供
9.13.器官拆分技术：提供
9.14.三维测量软件至少实现距离、角度、体积、面积测量
9.15.三维处理软件至少实现缩放、层次、层面、背景、亮度、色彩处理和调整
9.16.肺部专用扫描技术：提供
9.17.金属伪影消除技术：提供
9.18.运动伪影消除技术：提供
9.19.后颅窝伪影校正软件：提供
9.20.肩臂、骨盆条状伪影消除技术：提供
9.21.扫描降噪软件：提供
9.22.全器官动态容积重建技术：提供
9.23.实时智能剂量调控软件：提供
9.24.个性化拍片模式：提供
9.25.肺部成像优化软件：提供
9.26.一次注药自动触发造影跟踪软件：提供
9.27.血管自动分析软件：提供
9.28.CT仿真内窥镜显示软件：提供
9.29.CT血管内窥镜漫游软件：提供
9.30.CT结肠造影软件包：提供
9.31.肺结节分析软件包：提供
9.32.血管内斑块分析软件：提供
9.33.心脏成像功能：提供
9.34.轴扫灌注扫描方式：提供
9.35.体部灌注成像软件：提供
9.36.脏器灌注成像技术，包括肺：提供
9.37.脏器灌注成像技术，包括肝脏：提供
9.38.脏器灌注成像技术，包括肾脏：提供
9.39.脏器灌注成像技术，包括胰腺：提供
9.40.脏器灌注成像技术，包括前列腺：提供
9.41.腺体灌注超低剂量成像技术，≤70kV下实现：提供
9.42.灌注数据分析功能，包括全器官横断位
9.43.灌注数据分析功能，包括冠状位
9.44.灌注数据分析功能，包括矢状位灌注影像
9.45.神经系统一站式检查软件包，提供至少包含平扫、增强、CT-DSA或灌注等结果
9.46.脑血管减影功能01：脑动脉血管造影成像功能：提供
9.47.脑血管减影功能02：脑静脉血管造影成像功能：提供
9.48.脑灌注成像功能：提供
10、★提供原厂独立高级图像后处理工作站≥2套（包含所有后处理功能），含显示器、软件（以技术要求响应及偏离表中响应内容为准，无需提供其他证明材料）
11、★其他附属配置要求（以技术要求响应及偏离表中响应内容为准，无需提供其他证明材料）
11.1.★高压注射器≥1套（质保与CT主机质保期相同）
11.2.★维修工具≥1套
11.3.★数据、系统备份移动磁盘（≥1TB）各2块
11.4.★CT维修专用笔记本电脑≥1套
11.5.★6M医用显示器≥2套
11.6.★辐射防护服≥5套（分体式，含帽子、围脖）
11.7.★原厂配套操作桌椅≥2套
11.8.★终身免费开放数据接口协议
11.9.★提供科研平台：支持多模态影像数据的接入处理；具备数据标注与管理功能；具备影像组学特征提取与分析功能；支持基于影像数据的自动化定量分析及统计学分析
11.10.★QCT软件一套
11.11.★投标人负责设备安装后首次计量检测及放射诊疗项目的环评和卫评


注：上述技术要求均需在技术要求响应及偏离表中逐条响应，其中★条款不允许负偏离，否则视为无效投标。





商务要求：
1.★交货时间：自采购人通知之日起90天内。
2.★交货地点：根据采购人要求送达指定地点（本项目不集中组织踏勘，供应商可联系采购人自行前往，中标后，中标供应商不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求）。
3.★付款方式：合同签订后，采购人在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款；货物验收合格后，出具验收报告，采购人收到供应商发票后10个工作日内，向供应商支付合同剩余货款。
4.★质保期：整机原厂免费保修3年（供应商签订合同时，须同步提交原厂质保函），保修期自采购人验收合格之日算起，保修范围包括合同中所有配置。保修期外投标人对本设备终身负责维修。保修期外故障待修复后只收配件费、人工费，免收上门费。

5.需提供项目实施方案，包括但不限于关于供货周期及进度计划、进度保证措施、安装调试方案、项目验收及交付保障措施等：
①.供货周期及进度计划：在满足招标文件交货时间的基础之上，制定详细的订货、生产和交货周期计划；
②.进度保证措施：对于制定的进度计划，需提供详细的实施措施，以确保能够保质保量完成交货；
③.安装调试方案：设备送到现场并且接采购人通知后，5个工作日内，需协调工程师进场安装调试；
④项目验收及交付保障措施：为完善项目闭环管理，保障设备交付后可直接合规投入使用，特制定专项验收及交付保障方案，针对验收过程中采购人提出的问题和整改意见，安排专人24小时响应，快速完成整改优化，确保一次性通过项目验收。验收合格后，正式完成项目交付，同步建立项目档案，留存设备信息、进度资料、验收资料，为后续售后服务、维保培训、设备运维提供数据支撑，保障项目落地闭环、无遗留问题。

6.需提供售后服务方案，包括但不限于服务体系、回访巡检方案、突发故障解决措施、备品备件保障服务等：
①.服务体系：服务体系需健全完善，确保在服务期内，能够快速有效的响应采购人的报修需求，提供远程诊断或现场服务；
②.回访巡检方案：质保期内，供应商每年提供不少于1次的常规巡检和保养；
③.突发故障解决措施：供应商需结合项目特点，对于可能出现的突发设备故障进行举例，并且给出对应的解决措施；
④备品备件保障服务：针对本项目设备型号，常备全套原装易损件、核心配件、备用组件，建立区域备件仓库，保障备件库存充足、型号匹配。质保期内，设备出现非人为损坏的配件故障，免费提供原装配件更换服务；针对老旧、停产配件，提前储备替代配件，确保无配件断供问题。

7.需提供人员培训方案，包括但不限于日常保养和定期保养培训、业务技术功能培训、常见故障处理培训、专项考核及长效答疑培训等：
①.日常保养和定期保养培训：需对于设备表面清洁、环境检查、开机自检等进行培训，并且进行日常记录与报告；
②.业务技术功能培训：需对于开关机流程、参数设置、界面导航等基础操作进行培训，并且对于设备的临床应用（如操作技巧等）以及设备的数据管理也需进行培训指导，每年免费技术升级培训不低于1次；
③.常见故障处理培训：结合项目特点，对于可能出现的常见设备故障进行举例，并且进行处理培训；
④.专项考核及长效答疑培训：每次培训结束后，开展线上理论考试+现场实操考核，针对操作不熟练、知识点掌握不牢固的人员，进行一对一专项复训、补训，直至全员考核合格。同时建立长效培训答疑机制，培训结束后永久提供技术答疑服务，工作人员日常操作中遇到的技术、操作、运维问题，可随时咨询我司技术团队，实时获得专业指导。

8.业绩：具有与所投产品类似业绩的优先。
9.投标产品为节能产品的优先。
10.投标产品为环境标志产品的优先。

注：
1.上述商务要求中的实质性要求（★条款）需在商务要求及响应偏离表中逐条响应具体内容，且不允许负偏离，否则视为无效投标；其余内容根据评审标准中的要求进行响应即可。
    2.本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第二包：CT02
1、机架系统	
1.1	.驱动方式：电磁直接驱动
1.2	.滑环类型：低压滑环
1.3.★机架完整（不拆外壳）且完全封闭的状态下，机架孔径≥78cm
1.4	.机架激光定位系统：具备
1.5	.机架激光定位灯精度：±1mm
1.6	.一体化心电显示系统：具备
1.7	.冷却方式：风冷或水冷
2、扫描床	
2.1.扫描床最低可降至离地面距离≤500 mm
2.2.扫描床水平移动范围≥2000 mm
2.3.扫描床最大扫描范围≥2000 mm
2.4.扫描床定位精度≤±0.25mm
2.5.▲床面水平移动速度≥300mm/s
2.6.最大垂直移床速度≥30mm/s
2.7.床载重量≥225Kg
2.8.扫描床附件：标配
3、探测器	
3.1.探测器类型：新型集成化探测器
3.2.★Z轴方向探测器物理总排数：单源CT≥256排或双层≥2×128排或双源≥2×96排
3.3.Z轴单元最小像素尺寸（探测器Z轴覆盖总宽度/探测器排数）≤0.625mm
3.4	数据传输方式：射频传输
3.5	每排探测器最大物理个数（X-Y轴）≥672个
4、X线系统	
4.1.▲高压发生器总功率（非等效）≥100kW
4.2.球管使用液态金属轴承技术：具备
4.3.球管阳极热容量≥30MHU
4.4.▲球管阳极散热率（非等效）≥1600kHU/min
4.5.球管电压最大输出≥140KV
4.6.球管电压最小输出≤80KV
4.7.常规模式下球管电压可调节档数（提供技术白皮书证明材料）≥4档
4.8.▲球管总电流最大输出（非等效）≥800mA
4.9.球管电流最小输出≤20mA
4.10.球管电流变化步进调节最小值≤5mA
4.11.▲球管最小焦点≤0.7mm×1.0mm
4.12.球管最大焦点≤1.5mm×1.8mm
5、扫描和图像系统	
5.1.★最短全周扫描时间（非等效）：源CT≥256排时，转速≤0.23秒/圈；单源CT≥320排时，转速≤0.24秒；双源CT时，转速≤0.25秒/圈；双层探测器CT时，转速≤0.27秒/圈
5.2.采集180°数据的时间分辨率≤135ms
5.3.多扇区重建功能：具备
5.4.具备不受心率和心律限制的单心动周期心脏一站式成像技术：具备
5.5.单次螺旋连续扫描时间≥60s
5.6.▲螺旋扫描最大螺距≥1.5，多级可调
5.7.▲超高清模式最薄层厚≤0.625mm
5.8.最大扫描视野≥50cm
5.9.最小扫描视野≤25cm
5.10.标准图像重建矩阵≥512×512
5.11.图像显示矩阵≥1024×1024
5.12.扫描图像重建速度(512×512矩阵)≥60幅/秒
5.13.CT值范围≥-1024至+3071
5.14.定位像最大扫描长度≥180cm
5.15.▲肾保护模式，腹部70KV双低成像，包括肾动脉、腹主动脉成像，最大总管电流输出（非等效）≥800mA
5.16.3D自动mA及智能化剂量选择功能：具备
5.17.自动KV功能：具备
5.18.提供最新迭代重建算法：提供
5.19.▲空间分辨率≥16Lp/cm @MTF 0%（x-y轴）
5.20.空间分辨率≥13Lp/cm @MTF 10%（x-y轴）
6、主计算机系统	
6.1.显示器数目及规格：1台，≥19英寸彩色医用专用液晶超薄高分辨率平面显示器，显示器矩1280×1024
6.2.主CPU频帧大小≥2.4GHz
6.3.主CPU数目≥4颗
6.4.主机硬盘容量≥1TB
6.5.主机硬盘图像存储（512×512，未压缩）≥2000，000幅
6.6.主机一体化光盘存储系统（支持CD、DVD、硬盘等）：具备
6.7.DVD存储格式：DICOM3.0
6.8.同步并行处理功能，扫描、重建、显示、存储和打印可同步进行：具备
6.9.激光相机数字化接口：具备
6.10.标准DICOM3.0接口：具备
7、临床应用软件和功能	
7.1.多平面重建成像（MPR）、最大密度投影成像（MIP）、最小密度投影成像（MinP）、多平面容积重建成像、三维容积重建成像（VR）、高级容积漫游软件、容积再现技术（SVR）、CT血管造影软件、自动去骨软件、模拟手术刀技术、器官融合、拆分技术、具备肥胖病人扫描技术、图像剪影功能、金属伪影消除技术、运动伪影消除技术、后颅窝伪影校正软件、具备去除检查床技术、扫描降噪软件、低剂量技术、自动化工具包:具备
7.2.具备CTU尿路造影技术：具备
7.3.实时智能剂量调控软件：提供
7.4.一次注药自动触发造影跟踪软件：具备
7.5.CT血管造影数字减影软件：提供
7.6.心血管成像及高级后处理软件包：提供
7.7.体部灌注成像软件：提供
7.8.神经灌注成像软件：提供
7.9.具备全身能谱扫描及后处理技术：高低压瞬切（快速切换）能谱技术、双层探测器能谱技术或双球管双能量技术，或其他能谱（能量）技术并做出详细描述：提供
8、提供原厂原装后处理工作站：提供
8.1.★提供原厂独立高级图像后处理工作站≥2套（包含所有后处理功能），含显示器、软件（以技术要求响应及偏离表中响应内容为准，无需提供其他证明材料）
8.2.CPU主频及数目≥2.4GHz×2
8.3.内存≥64GB
8.4.硬盘总容量≥1TB
8.5.DVD刻录数据存储系统：具备
8.6.显示器尺寸≥19″彩色医用专用液晶超薄高分辨率平面显示器
8.7.显示器矩阵：显示器矩阵≥1024x1024
9、★其他附属配置要求（以技术要求响应及偏离表中响应内容为准，无需提供其他证明材料）
9.1.★高压注射器≥1套（质保与CT主机质保期相同）
9.2.★维修工具≥1套
9.3.★数据、系统备份移动磁盘≥1TB，各2块
9.4.★CT维修专用笔记本电脑≥1套
9.5.★6M医用显示器≥2套
9.6.★CT专用X线防护系统≥1套
9.7.★辐射防护服≥2套（分体式，含帽子、围脖）
9.8.★终身免费开放数据接口协议：提供
9.9.★原厂配套操作桌椅≥2套
9.10★投标人负责设备安装后首次计量检测及放射诊疗项目的环评和卫评
注：上述技术要求均需在技术要求响应及偏离表中逐条响应，其中★条款不允许负偏离，否则视为无效投标。



商务要求：
1.★交货时间：自采购人通知之日起90天内。
2.★交货地点：根据采购人要求送达指定地点（本项目不集中组织踏勘，供应商可联系采购人自行前往，中标后，中标供应商不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求）。
3.★付款方式：合同签订后，采购人在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款；货物验收合格后，出具验收报告，采购人收到供应商发票后10个工作日内，向供应商支付合同剩余货款。
4.★质保期：整机原厂免费保修3年（供应商签订合同时，须同步提交原厂质保函），保修期自采购人验收合格之日算起，保修范围包括合同中所有配置。保修期外投标人对本设备终身负责维修。保修期外故障待修复后只收配件费、人工费，免收上门费。

5.需提供项目实施方案，包括但不限于关于供货周期及进度计划、进度保证措施、安装调试方案、项目验收及交付保障措施等：
①.供货周期及进度计划：在满足招标文件交货时间的基础之上，制定详细的订货、生产和交货周期计划；
②.进度保证措施：对于制定的进度计划，需提供详细的实施措施，以确保能够保质保量完成交货；
③.安装调试方案：设备送到现场并且接采购人通知后，5个工作日内，需协调工程师进场安装调试；
④项目验收及交付保障措施：为完善项目闭环管理，保障设备交付后可直接合规投入使用，特制定专项验收及交付保障方案，针对验收过程中采购人提出的问题和整改意见，安排专人24小时响应，快速完成整改优化，确保一次性通过项目验收。验收合格后，正式完成项目交付，同步建立项目档案，留存设备信息、进度资料、验收资料，为后续售后服务、维保培训、设备运维提供数据支撑，保障项目落地闭环、无遗留问题。

6.需提供售后服务方案，包括但不限于服务体系、回访巡检方案、突发故障解决措施、备品备件保障服务等：
①.服务体系：服务体系需健全完善，确保在服务期内，能够快速有效的响应采购人的报修需求，提供远程诊断或现场服务；
②.回访巡检方案：质保期内，供应商每年提供不少于1次的常规巡检和保养；
③.突发故障解决措施：供应商需结合项目特点，对于可能出现的突发设备故障进行举例，并且给出对应的解决措施；
④备品备件保障服务：针对本项目设备型号，常备全套原装易损件、核心配件、备用组件，建立区域备件仓库，保障备件库存充足、型号匹配。质保期内，设备出现非人为损坏的配件故障，免费提供原装配件更换服务；针对老旧、停产配件，提前储备替代配件，确保无配件断供问题。

7.需提供人员培训方案，包括但不限于日常保养和定期保养培训、业务技术功能培训、常见故障处理培训、专项考核及长效答疑培训等：
①.日常保养和定期保养培训：需对于设备表面清洁、环境检查、开机自检等进行培训，并且进行日常记录与报告；
②.业务技术功能培训：需对于开关机流程、参数设置、界面导航等基础操作进行培训，并且对于设备的临床应用（如操作技巧等）以及设备的数据管理也需进行培训指导，每年免费技术升级培训不低于1次；
③.常见故障处理培训：结合项目特点，对于可能出现的常见设备故障进行举例，并且进行处理培训；
④.专项考核及长效答疑培训：每次培训结束后，开展线上理论考试+现场实操考核，针对操作不熟练、知识点掌握不牢固的人员，进行一对一专项复训、补训，直至全员考核合格。同时建立长效培训答疑机制，培训结束后永久提供技术答疑服务，工作人员日常操作中遇到的技术、操作、运维问题，可随时咨询我司技术团队，实时获得专业指导。

8.业绩：具有与所投产品类似业绩的优先。
9.投标产品为节能产品的优先。
10.投标产品为环境标志产品的优先。

注：
1.上述商务要求中的实质性要求（★条款）需在商务要求及响应偏离表中逐条响应具体内容，且不允许负偏离，否则视为无效投标；其余内容根据评审标准中的要求进行响应即可。
2.本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三包：磁共振设备01
技术要求：
1、磁体
1.1.★磁场强度：3.0T
1.2.▲中心共振频率≤128.23MHz
1.3.★磁体长度（不含外壳）≤1.75m
1.4.▲磁体重量（含液氦）≤7吨
1.5.★磁体内径（患者检查孔道内径）大小≥70cm
1.6.磁场均匀度（典型值）
1.6.1.50cmDSV≤2ppm
1.6.2.45cmDSV≤1ppm
1.6.3.40cmDSV≤0.3ppm
1.6.4.30cmDSV≤0.1ppm
1.6.5.20cmDSV≤0.03ppm
1.6.6.10cmDSV≤0.001ppm
1.7.磁场稳定度＜0.1ppm/h
1.8.液氦消耗：零液氦消耗
1.9.★液氦腔最大容积≤1880L
1.10.★5高斯磁力线径向范围：径向≤2.8m 
1.11.5高斯磁力线轴向范围：轴向≤5m  
1.12.1高斯磁力线径向范围：径向≤5m 
1.13.1高斯磁力线轴向范围：轴向≤7.5m  
2、梯度系统
2.1.最大梯度场强（非有效值）≥45mT/m（非有效值）
2.2.最大梯度切换率（非有效值）≥200T/m/s（非有效值）
2.3.工作周期：100%
2.4.梯度控制系统：全数字
2.5.梯度放大器冷却方式：水冷
3、射频系统
3.1.双独立射频放大器发射技术平台：具备
3.2.头颈联合线圈防磁模数转换器ADC内置于磁体旁（非线圈内）：具备
3.3.▲最大射频发射功率（总值）≤40kw
3.4.单视野不移床一次扫描最大接收通道数，每通道可生成独立的部分图像（非线圈通道总和）≥64
3.5.★全身成像系统最大通道数≥200
3.6.▲射频发射带宽≥0.5MHz
3.7.★独立射频放大器个数≥2个，或最大单轴梯度放大器输出功率≥2.5MW
4、射频线圈
4.1.原厂头颈联合线圈1套（单片，非组合≥21通道）
4.2.原厂全脊柱相控阵线圈1套（单片，非组合≥32通道）
4.3.原厂体部相控阵线圈1套（单片，非组合≥16通道）
4.4.原厂乳腺专用线圈通道数1套（单片，非组合≥8通道）
4.5.原厂小号通用柔性线圈1套（≥16通道）
4.6.原厂大号通用柔性线圈1套（≥16通道）
4.7.膝关节线圈、肩关节线圈、手腕关节线圈、足踝关节线圈各1套（≥16通道）
4.8.▲原厂腹部线圈尺寸≥40cm×40cm
5、扫描参数
5.1.最大FOV≥500mm
5.2.最小FOV≤5mm
5.3.最小二维层厚≤0.1mm   
5.4.最小三维层厚≤0.05mm     
5.5.最大采集矩阵≥1024×1024
5.6.最小采集矩阵≤32×32
5.7.临床采集弥散加权系数B值≥10,000s/mm2
5.8.DTI弥散张量方向数≥256
6、操作台、扫描床及环境调节系统
6.1.▲垂直运动时扫描床最大承受重量≥200kg
6.2.▲扫描床运动最大速度≥200mm/s
6.3.▲扫描床最低床位≤56cm
6.4.▲扫描床内一体化线圈物理长度≥100cm
6.5.磁体床旁双侧扫描控制面板：具备
6.6.磁体床旁双侧病人信息监视系统显示屏：具备
6.7.智能触控病人定位系统：具备
6.8.一键定位，无需激光灯：具备
6.9.扫描床最大移动范围≥250cm
6.10.扫描床最大扫描范围≥200cm
7、计算机系统
7.1.主CPU主频≥3GHZ
7.2.主内存≥32GB
7.3.最大重建矩阵≥1024×1024
7.4.重建速度≥60,000幅/秒（2D傅立叶变换，256×256矩阵，100% FOV，100%数据重建）
7.5.阵列处理器内存≥96GB
7.6.系统硬盘容量≥960GB
7.7.DVD-RW光盘刻录机：提供，一体化DVD-RW刻录光驱，并能回读主系统（双向存储）
7.8.同步扫描和创建功能：实时显示
7.9.显示器尺寸≥24英寸
7.10显示器显示：彩色LCD液晶显示
7.11.显示图像分辨率≥1920×1200
7.12.实时心电波形显示：具备
7.13.实时呼吸波形显示：具备
8、扫描序列
8.1.自旋回波序列：具备
8.2.梯度回波序列：具备
8.3.EPI 序列：具备
8.4.并行采集技术：具备
8.5.压缩感知技术：具备
8.6.全脑不打药灌注成像技术：具备
8.7.小视野高清弥散技术，可实现冠、矢、轴 三平面成像：具备
8.8.提供多次激励弥散成像技术：具备
8.9.提供自由呼吸体部多期动态增强扫描技术，对腹部脏器的增强检查能实现多个期相供血血管的显示，快速精准定位肿瘤的供血血管：具备
8.10.去金属伪影成像：具备
8.11.零TE回波或同类超短TE回波成像技术：具备
9、原厂基于原始数据的深度学习技术：具备
10、★提供原厂独立高级图像后处理工作站≥2套（包含所有后处理功能），含显示器、软件（以技术要求响应及偏离表中响应内容为准，无需提供其他证明材料）
11、★外围及附属设备（以技术要求响应及偏离表中响应内容为准，无需提供其他证明材料）
11.1.★水冷机组、精密空调各1套（质保期与主机质保期相同）
11.2.★高压注射器≥1套（质保期与主机质保期相同）
11.3.★无磁转运床≥1套
11.4.★无磁轮椅≥1套
11.5.★铁磁探测器≥2套(双立柱)
11.6.★维修工具≥1套（常规+无磁）
11.7.★数据、系统备份移动磁盘（≥1TB）各2块
11.8.★磁共振维修专用笔记本电脑≥1套
11.9.★6M医用显示器≥2套
11.10.★12M医用显示器≥1套
11.11.★终身免费开放数据接口协议
11.12.★原厂配套操作桌椅≥2套
11.13.★线圈储存柜
11.14.★投标人负责设备安装后首次计量检测
注：上述技术要求均需在技术要求响应及偏离表中逐条响应，其中★条款不允许负偏离，否则视为无效投标。


商务要求：
1.★交货时间：自采购人通知之日起90天内。
2.★交货地点：根据采购人要求送达指定地点（本项目不集中组织踏勘，供应商可联系采购人自行前往，中标后，中标供应商不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求）。
3.★付款方式：合同签订后，采购人在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款；货物验收合格后，出具验收报告，采购人收到供应商发票后10个工作日内，向供应商支付合同剩余货款。
4.★质保期：整机原厂免费保修3年（供应商签订合同时，须同步提交原厂质保函），保修期自采购人验收合格之日算起，保修范围包括合同中所有配置。保修期外投标人对本设备终身负责维修。保修期外故障待修复后只收配件费、人工费，免收上门费。

5.需提供项目实施方案，包括但不限于关于供货周期及进度计划、进度保证措施、安装调试方案、项目验收及交付保障措施等：
①.供货周期及进度计划：在满足招标文件交货时间的基础之上，制定详细的订货、生产和交货周期计划；
②.进度保证措施：对于制定的进度计划，需提供详细的实施措施，以确保能够保质保量完成交货；
③.安装调试方案：设备送到现场并且接采购人通知后，5个工作日内，需协调工程师进场安装调试；
④项目验收及交付保障措施：为完善项目闭环管理，保障设备交付后可直接合规投入使用，特制定专项验收及交付保障方案，针对验收过程中采购人提出的问题和整改意见，安排专人24小时响应，快速完成整改优化，确保一次性通过项目验收。验收合格后，正式完成项目交付，同步建立项目档案，留存设备信息、进度资料、验收资料，为后续售后服务、维保培训、设备运维提供数据支撑，保障项目落地闭环、无遗留问题。

6.需提供售后服务方案，包括但不限于服务体系、回访巡检方案、突发故障解决措施、备品备件保障服务等：
①.服务体系：服务体系需健全完善，确保在服务期内，能够快速有效的响应采购人的报修需求，提供远程诊断或现场服务；
②.回访巡检方案：质保期内，供应商每年提供不少于1次的常规巡检和保养；
③.突发故障解决措施：供应商需结合项目特点，对于可能出现的突发设备故障进行举例，并且给出对应的解决措施；
④备品备件保障服务：针对本项目设备型号，常备全套原装易损件、核心配件、备用组件，建立区域备件仓库，保障备件库存充足、型号匹配。质保期内，设备出现非人为损坏的配件故障，免费提供原装配件更换服务；针对老旧、停产配件，提前储备替代配件，确保无配件断供问题。

7.需提供人员培训方案，包括但不限于日常保养和定期保养培训、业务技术功能培训、常见故障处理培训、专项考核及长效答疑培训等：
①.日常保养和定期保养培训：需对于设备表面清洁、环境检查、开机自检等进行培训，并且进行日常记录与报告；
②.业务技术功能培训：需对于开关机流程、参数设置、界面导航等基础操作进行培训，并且对于设备的临床应用（如操作技巧等）以及设备的数据管理也需进行培训指导，每年免费技术升级培训不低于1次；
③.常见故障处理培训：结合项目特点，对于可能出现的常见设备故障进行举例，并且进行处理培训；
④.专项考核及长效答疑培训：每次培训结束后，开展线上理论考试+现场实操考核，针对操作不熟练、知识点掌握不牢固的人员，进行一对一专项复训、补训，直至全员考核合格。同时建立长效培训答疑机制，培训结束后永久提供技术答疑服务，工作人员日常操作中遇到的技术、操作、运维问题，可随时咨询我司技术团队，实时获得专业指导。

8.业绩：具有与所投产品类似业绩的优先。
9.投标产品为节能产品的优先。
10.投标产品为环境标志产品的优先。

注：
1.上述商务要求中的实质性要求（★条款）需在商务要求及响应偏离表中逐条响应具体内容，且不允许负偏离，否则视为无效投标；其余内容根据评审标准中的要求进行响应即可。
2.本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第四包：磁共振设备02
1、磁体系统	
1.1.磁体类型：超导磁体
1.2.★磁场强度：3T
1.3.屏蔽方式：主动屏蔽
1.4.抗外界电磁干扰屏蔽技术：具备
1.5.匀场方式：主动+被动
1.6.磁场稳定度<0.1ppm/h
1.7.匀场通道数≥8个
1.8.磁场均匀度：典型值
1.8.1.▲10cm DSV≤0.005ppm
1.8.2.20cm DSV≤0.02ppm
1.8.3.30cm DSV≤0.07ppm
1.8.4.40cm DSV≤0.34ppm
1.9.★液氦腔最大容量≤1820L    
1.10.▲磁体长度（不含外壳”）≤175cm    
1.11.★磁体最小孔径≥70 cm
1.12.五高斯磁力线轴向≤5.2m
1.13.五高斯磁力线径向≤2.8m
1.14.▲磁体重量(含液氦)≤7吨     
1.15.液氦消耗：0液氦消耗    
2、梯度系统	
2.1.单轴最大梯度场强（非有效值；非等效值；非峰值）≥60mT/m  
2.2.★最大梯度场强≥100mT/m  
2.3.单轴最大梯度切换率（非有效值；非等效值；非峰值）≥200 T/m/s
2.4.▲最短爬升时间≤500us   
2.5.★梯度放大器最大单轴功率≥2.0MW
2.6.硬件降噪技术：具备
2.7.梯度线圈冷却：水冷
2.8.梯度放大器冷却：水冷
3、射频系统	
3.1.射频类型：全数字实时控制系统
3.2.▲射频发射功率≥30kW
3.3.射频噪音水平≤0.5dB
3.4.射频发射带宽≥600kHz
3.5.★最大系统通道数≥200
3.6.单个扫描野内一次扫描最大通道数≥64
3.7.各通道接收带宽≥1MHz
3.8.独立射频放大器数量或并行发射通道数≥2个
3.9.同时可连接的线圈数量≥4个
3.10.▲扫描床线圈接口数量≥4个
4、全身各部位射频接收线圈(以下线圈为单独或组合使用)
4.1.头颈联合（神经血管）矩阵线圈≥64通道
4.2.全脊柱矩阵线圈≥32通道
4.3.▲全脊柱矩阵线圈物理长度≥90cm
4.4.体部矩阵线圈≥18通道
4.5.原厂大号柔软线圈≥16通道
4.6.原厂小号柔软线圈≥16通道
4.7.乳腺线圈≥16通道
4.8.▲原厂高清科研头颈联合线圈或头部线圈（非组合）≥32通道
4.9.膝关节线圈≥16通道
4.10.肩关节线圈≥16通道
4.11.腕关节线圈≥16通道
4.12.颞颌关节线圈≥16通道
5、静音扫描技术：具备
6、主控计算机系统	
6.1.CPU主频大小≥3.0GHz
6.2.内存大小≥64GB  
6.3.计算机显示器≥24英寸彩色LCD
6.4.显示器分辨率≥1920×1200
6.5.硬盘容量≥480GB         
6.6.图像重建速度(256X256, 100% FOV)≥40000幅/秒
7、系统后处理功能：具备
8、操作台、扫描床及环境调节系统	
8.1.垂直移动时扫描床最大承重≥250Kg
8.2.扫描床移动精度≤±0.5mm
8.3.病人监视系统：具备
8.4.★最低床位≤59cm
8.5.▲最大扫描范围≥160cm
9、全景一体化成像系统：具备
10、智能操作平台：具备
11、扫描参数	
11.1.最小二维层厚≤0.1mm   
11.2.最小三维层厚≤0.05mm     
11.3.最大扫描视野≥550mm
11.4.最小扫描视野≤0.5cm  
11.5.TSE最大回波链长度≥512        
11.6.EPI最大因子≥256
11.7.最大采集矩阵≥1024×1024
11.8.弥散加权B值≥10000   
12、基础成像序列和技术	
12.1.自旋回波（SE）序列、反转恢复（IR）序列：具备
12.2.梯度回波(GRE) 序列、平面回波(EPI)序列：具备
13、体部成像：具备
14、神经系统成像：具备
15、肿瘤成像：具备
16、心血管成像：具备
17、乳腺成像：具备
18、骨关节成像：具备
19、最新深度学习重建平台：具备
20、压缩感知成像技术：具备
21、★提供原厂独立高级图像后处理工作站≥2套（包含所有后处理功能），含显示器、软件（以技术要求响应及偏离表中响应内容为准，无需提供其他证明材料）
22、★外围及附属设备（以技术要求响应及偏离表中响应内容为准，无需提供其他证明材料）
22.1.★水冷机组、精密空调：各1套（质保期与主机质保期相同）
22.2.★高压注射器≥1套（质保期与主机质保期相同）
22.3.★无磁转运床≥1套
22.4.★无磁轮椅≥1套
22.5.★铁磁探测器≥2套(双立柱)
22.6.★无磁监护≥1套
22.7.★维修工具≥1套（常规+无磁）
22.8.★数据、系统备份移动磁盘≥1TB，各2块
22.9.★磁共振维修专用笔记本电脑≥1套
22.10.★6M医用显示器≥2套
22.11.★12M医用显示器≥1套
22.12.★终身免费开放数据接口协议：具备
22.13.★原厂配套操作桌椅≥2套
22.14.★线圈储存柜：具备
22.15.★投标人负责设备安装后首次计量检测

注：上述技术要求均需在技术要求响应及偏离表中逐条响应，其中★条款不允许负偏离，否则视为无效投标。





商务要求：
[bookmark: OLE_LINK141]★1.交货时间：自采购人通知之日起90天内。
★2.交货地点：根据采购人要求送达指定地点（本项目不集中组织踏勘，供应商可联系采购人自行前往，中标后，中标供应商不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求）。
★3.付款方式：合同签订后，采购人在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款；货物验收合格后，出具验收报告，采购人收到供应商发票后10个工作日内，向供应商支付合同剩余货款。
★4.质保期：整机原厂免费保修3年（供应商签订合同时，须同步提交原厂质保函），保修期自采购人验收合格之日算起，保修范围包括合同中所有配置。保修期外投标人对本设备终身负责维修。保修期外故障待修复后只收配件费、人工费，免收上门费。

5.需提供项目实施方案，包括但不限于关于供货周期及进度计划、进度保证措施、安装调试方案、项目验收及交付保障措施等：
①.供货周期及进度计划：在满足招标文件交货时间的基础之上，制定详细的订货、生产和交货周期计划；
②.进度保证措施：对于制定的进度计划，需提供详细的实施措施，以确保能够保质保量完成交货；
③.安装调试方案：设备送到现场并且接采购人通知后，5个工作日内，需协调工程师进场安装调试；
④项目验收及交付保障措施：为完善项目闭环管理，保障设备交付后可直接合规投入使用，特制定专项验收及交付保障方案，针对验收过程中采购人提出的问题和整改意见，安排专人24小时响应，快速完成整改优化，确保一次性通过项目验收。验收合格后，正式完成项目交付，同步建立项目档案，留存设备信息、进度资料、验收资料，为后续售后服务、维保培训、设备运维提供数据支撑，保障项目落地闭环、无遗留问题。

6.需提供售后服务方案，包括但不限于服务体系、回访巡检方案、突发故障解决措施、备品备件保障服务等：
①.服务体系：服务体系需健全完善，确保在服务期内，能够快速有效的响应采购人的报修需求，提供远程诊断或现场服务；
②.回访巡检方案：质保期内，供应商每年提供不少于1次的常规巡检和保养；
③.突发故障解决措施：供应商需结合项目特点，对于可能出现的突发设备故障进行举例，并且给出对应的解决措施；
④备品备件保障服务：针对本项目设备型号，常备全套原装易损件、核心配件、备用组件，建立区域备件仓库，保障备件库存充足、型号匹配。质保期内，设备出现非人为损坏的配件故障，免费提供原装配件更换服务；针对老旧、停产配件，提前储备替代配件，确保无配件断供问题。

7.需提供人员培训方案，包括但不限于日常保养和定期保养培训、业务技术功能培训、常见故障处理培训、专项考核及长效答疑培训等：
①.日常保养和定期保养培训：需对于设备表面清洁、环境检查、开机自检等进行培训，并且进行日常记录与报告；
②.业务技术功能培训：需对于开关机流程、参数设置、界面导航等基础操作进行培训，并且对于设备的临床应用（如操作技巧等）以及设备的数据管理也需进行培训指导，每年免费技术升级培训不低于1次；
③.常见故障处理培训：结合项目特点，对于可能出现的常见设备故障进行举例，并且进行处理培训；
④.专项考核及长效答疑培训：每次培训结束后，开展线上理论考试+现场实操考核，针对操作不熟练、知识点掌握不牢固的人员，进行一对一专项复训、补训，直至全员考核合格。同时建立长效培训答疑机制，培训结束后永久提供技术答疑服务，工作人员日常操作中遇到的技术、操作、运维问题，可随时咨询我司技术团队，实时获得专业指导。

8.业绩：具有与所投产品类似业绩的优先。
9.投标产品为节能产品的优先。
10.投标产品为环境标志产品的优先。

注：
[bookmark: OLE_LINK121]1.上述商务要求中的实质性要求（★条款）需在商务要求及响应偏离表中逐条响应具体内容，且不允许负偏离，否则视为无效投标；其余内容根据评审标准中的要求进行响应即可。
2.本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第五章  评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc49090577][bookmark: _Toc513029276][bookmark: _Toc120614283][bookmark: _Toc23828478][bookmark: _Toc26554095][bookmark: _Toc22356580][bookmark: _Toc460901585]一、评标方法
本项目采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
评标委员会根据评审后投标人排序推荐3名中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。
综合评分保留至小数点后两位。
二、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目为非专门面向中小企业采购，采购标的所属行业为工业，对符合规定的小型和微型企业报价给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%的价格扣除。
7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
8、采购本国产品的支持政策
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（2）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（3）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（4）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（5）投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（6）投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（7）评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
三、评标标准
本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
	[bookmark: _Hlk193984834][bookmark: _Toc4661]序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	[bookmark: _Hlk183701873]1
	价格分
	30分
	[bookmark: OLE_LINK91]1.采用低价优先法，经商务性评审（修正、小微企业扣除等）后的最低有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。
2.其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30（四舍五入后保留小数点后两位）。

	2
	技术要求响应
	40分
	[bookmark: OLE_LINK92]招标文件第四章“项目需求”中的技术要求：
采购包1：
1.标★号的为实质性要求，不允许负偏离，否则视为无效投标；
2.标▲号的技术要求（共7项）为重要条款，评审规则如下：
2.1.“1.4.▲每排探测器物理单元个数（X-Y轴）≥672个”：
①每排探测器物理单元个数（X-Y轴）≥910个，得3分
②910个>每排探测器物理单元个数（X-Y轴）≥840个，得2分
③840个>每排探测器物理单元个数（X-Y轴）≥672个，得1分
注：每排探测器单元不均匀物理排列时按实际每排最小值计算
2.2.“1.6.▲每排探测器Z轴单元物理尺寸≤0.7mm”：
①每排探测器Z轴单元物理尺寸≤0.5mm，得3分
②0.5mm<每排探测器Z轴单元物理尺寸≤0.6mm，得2分
③0.6mm<每排探测器Z轴单元物理尺寸≤0.7mm，得1分
2.3.“1.8.▲焦点到等中心点距离≥56cm”：
①焦点到等中心点距离≥60cm（或双源、双层探测器），得3分
②60cm>焦点到等中心点距离≥58cm，得2分
③58cm>焦点到等中心点距离≥56cm，得1分
2.4.“1.9.▲焦点到探测器距离≥103cm”：
①焦点到探测器距离≥109cm（或双源、双层探测器），得3分
②109cm＞焦点到探测器距离≥106cm，得2分
③106cm＞焦点到探测器距离≥103cm，得1分
2.5.“2.3.▲最小焦点尺寸≤1mmx0.7mm”：	
①最小焦点尺寸≤0.4mm x 0.5mm，得3分
②0.4mm x 0.5mm<最小焦点尺寸≤0.4mm x 0.7mm，得2分
③0.4mm x 0.7mm<最小焦点尺寸≤1mm x 0.7mm，得1分
2.6.“3.3.▲机架具备物理倾角≥±18°”：
①机架具备物理倾角≥±30°，得3分
②±30°>机架具备物理倾角≥±24°，得2分
③±24°>机架具备物理倾角≥±18°，得1分
2.7.“6.12.▲能谱基物质分离种类≥2种”：
①能谱基物质分离种类≥10种，得3分
②10种>能谱基物质分离种类≥6种，得2分
③6种>能谱基物质分离种类≥2种，得1分
3.非★、▲号的技术要求（共95项）为一般条款，响应招标文件要求的，每项加0.2分，最高得19分。

采购包2：
1.标★号的为实质性要求，不允许负偏离，否则视为无效投标；
2.标▲号的技术要求（共9项）为重要条款，评审规则如下：
2.1.“2.5.▲床面水平移动速度≥300mm/s”：
①Z轴最快扫描速度≥610mm/s，得3分
②610mm/s>Z轴最快扫描速度≥455mm/s，得2分
③455mm/s>Z轴最快扫描速度≥300mm/s，得1分
2.2.“4.1.▲高压发生器总功率（非等效）≥100kW”：
①高压发生器最大标称输出功率（非等效）≥120kW，得3分
②108kW≤高压发生器最大标称输出功率（非等效）＜120kW，得2分
③100kW≤高压发生器最大标称输出功率（非等效）＜108kW，得1分
2.3.“4.4.▲球管阳极散热率（非等效）≥1600kHU/min”：
①球管阳极最大散热率≥1700kHU/min，得3分
②1650kHU/min≤球管阳极最大散热率＜1700kHU/min，得2分
③1600kHU/min≤球管阳极最大总散热率＜1650kHU/min，得1分
2.4.“4.8.▲球管总电流最大输出（非等效）≥800mA”：
①球管最大输出电流（非等效）≥1300mA，得3分
②1000mA≤球管最大输出电流（非等效）＜1300mA，得2分
③800mA≤球管最大输出电流（非等效）＜1000mA，得1分
2.5.“4.11.▲球管最小焦点≤0.7mm×1.0mm”：	
①球管小焦点尺寸≤0.4mm×0.8mm，得3分
②0.4mm×0.8mm＜球管小焦点尺寸≤0.6mm×0.7mm，得2分
③0.6mm×0.7mm＜球管小焦点尺寸≤0.7mm×1.0mm，得1分
2.6.“5.6.▲螺旋扫描最大螺距≥1.5，多级可调”：
①螺旋扫描最大螺距≥2.0，得3分
②1.75≤螺旋扫描最大螺距＜2.0，得2分
③1.5≤螺旋扫描最大螺距＜1.75，得1分
2.7.“5.7.▲超高清模式最薄层厚≤0.625mm”：
①等距探测器且最薄重建层厚≤0.4mm，得3分
②0.4mm<等距探测器且最薄重建层厚≤0.5mm，得2分
③0.5mm<等距探测器且最薄重建层厚≤0.625mm，得1分
2.8.“5.15.▲肾保护模式，腹部70KV双低成像，包括肾动脉、腹主动脉成像，最大总管电流输出（非等效）≥800mA”：
①球管最大输出电流（非等效）≥1300mA，得3分
②1000mA≤球管最大输出电流（非等效）＜1300mA，得2分
③800mA≤球管最大输出电流（非等效）＜1000mA，得1分
2.9.“5.19.▲空间分辨率≥16Lp/cm @MTF 0%（x-y轴）”：	
①空间分辨率≥32 Lp/cm @MTF 0%（x-y轴），得3分
②24Lp/cm @MTF 0%（x-y轴）≤空间分辨率＜32 Lp/cm @MTF 0%（x-y轴），得2分
③16 Lp/cm @MTF 0%（x-y轴）≤空间分辨率＜24 Lp/cm @MTF 0%（x-y轴），得1分
3.非★、▲号的技术要求（共65项）为一般条款，响应招标文件要求的，每项加0.2分，最高得13分。

采购包3：
1.标★号的为实质性要求，不允许负偏离，否则视为无效投标；
2.标▲号的技术要求（共9项）为重要条款，评审规则如下：
2.1.“1.2.▲中心共振频率≤128.23MHz”：
①中心共振频率≤127.74MHz，得3分
②127.74MHz＜中心共振频率≤128MHz，得2分
③128MHz＜中心共振频率≤128.23MHz，得1分
2.2.“1.4.▲磁体重量（含液氦）≤7吨”：
①磁体重量（含液氦）≤5吨，得3分
②5吨＜磁体重量（含液氦）≤6吨，得2分
③6吨＜磁体重量（含液氦）≤7吨，得1分
2.3.“3.3.▲最大射频发射功率（总值）≤40kw”：
①最大射频发射功率（总值）≤35kw，得3分
②35kw＜最大射频发射功率（总值）≤37.5kw，得2分
③37.5kw＜最大射频发射功率（总值）≤40kw，得1分
2.4.“3.6.▲射频发射带宽≥0.5MHz”：
①射频发射带宽≥1MHz，得3分
②0.75MHz≤射频发射带宽＜1MHz，得2分
③0.5MHz≤射频发射带宽＜0.75MHz，得1分
2.5.“4.8.▲原厂腹部线圈尺寸≥40cm×40cm”：
①原厂腹部线圈尺寸≥50cm×50cm，得3分
②40cm×50cm≤原厂腹部线圈尺寸＜50cm×50cm，得2分
③40cm×40cm≤原厂腹部线圈尺寸＜40cm×50cm，得1分
2.6.“6.1.▲垂直运动时扫描床最大承受重量≥200kg”：
①垂直运动时扫描床最大承受重量≥250kg，得3分
②225kg≤垂直运动时扫描床最大承受重量＜250kg，得2分
③200kg≤垂直运动时扫描床最大承受重量＜225kg，得1分
2.7.“6.2.▲扫描床运动最大速度≥200mm/s”：
①扫描床运动最大速度≥250mm/s，得3分
②225mm/s≤扫描床运动最大速度＜250mm/s，得2分
③200mm/s≤扫描床运动最大速度＜225mm/s，得1分
2.8.“6.3.▲扫描床最低床位≤56cm”：
①扫描床最低床位≤52cm，得3分
②52cm＜扫描床最低床位≤54cm，得2分
③54cm＜扫描床最低床位≤56cm，得1分
2.9.“6.4.▲扫描床内一体化线圈物理长度≥100cm”：
①扫描床内一体化线圈物理长度≥120cm，得3分
②115cm≤扫描床内一体化线圈物理长度＜120cm，得2分
③100cm≤扫描床内一体化线圈物理长度＜115cm，得1分
3.非★、▲号的技术要求（共65项）为一般条款，响应招标文件要求的，每项加0.2分，最高得13分。

采购包4:
1.标★号的为实质性要求，不允许负偏离，否则视为无效投标；
[bookmark: OLE_LINK13]2.标▲号的技术要求（共9项）为重要条款，评审规则如下：
2.1.“1.8.1.▲10cm DSV≤0.005ppm”：
①10cm DSV≤0.0008ppm，得3分
②0.0008＜10cm DSV≤0.002ppm，得2分
③0.002ppm＜10cm DSV≤0.005ppm，得1分
2.2.“1.10.▲磁体长度（不含外壳”）≤175cm” ：
①磁体长度≤169cm，得3分
②169cm＜磁体长度≤172cm，得2分
③172cm＜磁体长度≤175cm，得1分
2.3.“1.14.▲磁体重量(含液氦)≤7吨”：
①磁体重量≤5吨，得3分
②5吨＜磁体重量≤6吨，得2分
③6吨＜磁体重量≤7吨，得1分
2.4.“2.4.▲最短爬升时间≤500us”：
①最短爬升时间≤300us，得3分
②300us＜最短爬升时间≤400us，得2分
③400us＜最短爬升时间≤500us，得1分
2.5.“3.2.▲射频发射功率≥30kW”：
①40kw≤射频发射功率，得3分
②35kw≤射频发射功率＜40kw，得2分
③30kw≤射频发射功率＜35kw，得1分
2.6.“3.10.▲扫描床线圈接口数量≥4个”：
①8个≤接口数量，得3分
②6个≤接口数量＜8个，得2分
③4个≤接口数量＜6个，得1分
2.7.“4.3.▲全脊柱矩阵线圈物理长度≥90cm”：
①120cm≤线圈物理长度，得3分
②105cm≤线圈物理长度＜120cm，得2分
③90cm≤线圈物理长度＜105cm，得1分
2.8.“4.8.▲原厂高清科研头颈联合线圈或头部线圈（非组合）≥32通道”：
①64通道≤线圈通道，得3分
②48通道≤线圈通道＜64通道，得2分
③32通道≤线圈通道＜48通道，得1分
2.9.“8.5.▲最大扫描范围≥160cm”：
①200cm≤扫描范围，得3分
②180cm≤扫描范围＜200cm，得2分
③160cm≤扫描范围＜180cm，得1分
3.非★、▲号的技术要求（共65项）为一般条款，响应招标文件要求的，每项加0.2分，最高得13分。

注：
1.以上“技术要求”响应情况均须在投标文件《技术要求响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按负偏离处理。
2.“技术要求”中标★、▲条款需提供技术证明材料，证明材料包括但不限于医疗器械注册证或加盖厂家公章的技术白皮书或第三方出具的产品检测报告或厂家公开发行的宣传彩页等，如技术要求中对于技术证明材料有明确形式要求的，以具体要求为准。投标人需在《技术要求响应及偏离表》中清楚标注每一证明材料对应项的具体页码（建议证明材料放置在《技术要求响应及偏离表》模块），并用方框或圆圈标注出明确的响应内容，未提供或提供的不符合要求的，自行承担被视为负偏离的风险。
3.投标人如虚假响应或提供虚假证明材料，一经发现将取消中标资格，并上报财政主管部门。

	[bookmark: _Hlk205286650]3
	项目实施方案
	8分
	[bookmark: _Hlk193983731][bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK78]投标人根据本项目第四章商务要求中“5.项目实施方案”要求，提供有针对性的、科学有效的项目实施方案，至少包含：①供货周期及进度计划；②进度保证措施；③安装调试方案；④项目验收及交付保障措施等。
[bookmark: OLE_LINK83]方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得8分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形）

	[bookmark: _Hlk205286654]4
	售后服务方案
	8分
	[bookmark: _Hlk193983736][bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK90]投标人根据本项目第四章商务要求中“6.售后服务方案”要求，提供有针对性的、科学高效的售后服务方案，至少包含：①服务体系；②回访巡检方案；③突发故障解决措施；④备品备件保障服务等。
方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得8分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形）

	[bookmark: _Hlk205286658]5
	人员培训方案
	8分
	[bookmark: _Hlk193983742][bookmark: OLE_LINK43]投标人根据本项目第四章商务要求中“7.人员培训方案”要求，提供有针对性的、科学高效的人员培训方案，至少包含：①日常保养和定期保养培训；②业务技术功能培训；③常见故障处理培训；④专项考核及长效答疑培训等。
方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得8分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形）

	[bookmark: _Hlk212815918]
6
	
投标产品业绩
	
4分
	投标人或所投产品制造商或所投产品制造商的其他代理商，自2023年1月1日（含，以合同签订时间为准）以来，与所投产品同类医疗设备销售业绩，需提供合同扫描件。
合同扫描件需体现合同签订时间、产品名称。满足前述要求的业绩证明材料，有一份得1分，否则不得分，本项最多得4分。

	[bookmark: _Hlk208583925]7
	节能产品
	1分
	[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK63]投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件并标识出产品型号的，符合要求得1分。
特别说明：本项目采购产品未被财政部、国家发改委等列入“节能产品品目清单”强制采购范围。

	[bookmark: _Hlk236038339]8
	环境标志产品
	1分
	[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK60]投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期内的该环保产品认证证书复印件并标识出产品型号的，符合要求得1分。
特别说明：本项目采购产品未被财政部、生态环境部等列入 “环境标志产品品目清单”强制采购范围。






第六章  投标文件格式


投  标  文  件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：             
项 目 编 号：             
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
日   期 ：             

























投标文件目录 
一、投标声明及承诺函
二、投标人基本情况
三、满足特定资格要求的证明文件
四、法人代表授权书
五、开标一览表
六、投标分项报价表
七、中小微企业声明函（货物类项目）
八、残疾人福利性单位声明函（货物类项目）
九、关于符合本国产品标准的声明函
十、技术要求响应及偏离表
十一、商务要求响应及偏离表
十二、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

[bookmark: _Hlk226125414]

一、投标声明及承诺函
            （采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按照《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受招标人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意招标人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


投标人名称：           （加盖CA电子公章）
日期：    年    月   日

二、投标人基本情况
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	投标人类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	提供营业执照等证明材料







三、满足特定资格要求的证明文件
1.投标人须提供所投产品有效的医疗器械产品注册证，投标时需提供复印件加盖公章。



2.若投标人为投标产品制造商，须提供有效的《医疗器械生产许可证》，投标时需提供复印件加盖公章；若投标人非投标产品制造商，须根据所投产品类别，提供有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标时需提供复印件加盖公章。


3.如投标人是所投产品的制造商，需提供有效期内的《辐射安全许可证》，投标时需提供复印件加盖公章（仅适用于采购包1、采购包2）。


4.如投标人非所投产品的制造商，需提供投标人有效期内的《辐射安全许可证》，还需提供所投产品制造商有效期内的《辐射安全许可证》，投标时需提供复印件加盖公章（仅适用于采购包1、采购包2）。


四、法人代表授权书

法人代表授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号为                  的江苏省人民医院宿迁医院（国家区域医疗中心）CT和磁共振设备一批采购项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                        
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（签字或盖章）：                          
被授权人（签字或盖章）：                            
      单位地址：                                        
      日期：                                            

注：同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近三个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为离休或退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等。

五、开标一览表

投标人全称（CA公章）：供应商名称
项目名称：江苏省人民医院宿迁医院（国家区域医疗中心）CT和磁共振设备一批
项目编号：JSZC-321300-HWZX-G2026-0603 
采购包号：分包号 
	标题
	内容

	报价（小写）                           
	                  元

	报价（大写）    
	金额大写（人民币：元）





日期：       年   月   日
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六、投标分项报价表
按照采购内容，自行填报，金额单位：人民币元。
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为________%。


注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.技术要求中的相关附属设备，也需在上述分项报价表中按要求进行填写。
4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


七、中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任 
                         企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员
会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。
[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK102][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Toc120614284][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlk226728736]八、残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），       项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
 
        供应商全称（加盖CA电子公章）：
            日  期：___年____月____日 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

[bookmark: OLE_LINK12]九、关于符合本国产品标准的声明函

[bookmark: _Hlk226652799]本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。/的中国境内生产的组件成本占比≥ / 3。 / 的 / 4在中国境内生产。 / 的 / 5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
          日期：      年   月   日         
 
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写。
[bookmark: OLE_LINK129][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK115]十、技术要求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlk232687527]序号
	招标文件要求
	投标人响应内容
	偏离及说明
	证明材料所在页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：
1.投标人须对照招标文件第四章“技术要求”，在技术要求响应及偏离表中逐条响应。
2.针对采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术要求响应及偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准。
3.供应商所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
4.行数不够，可自行添加。

[bookmark: _Hlt26955054]

[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK57]十一、商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标人响应内容
	偏离及说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 
[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Toc462564146][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _格式2__法定代表人授权书] 
 
 
 

 注：商务要求中的实质性要求（★条款）需在商务要求响应及偏离表中逐条响应具体内容，且不允许负偏离，否则视为无效投标。
 
 
 

[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK116]十二、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。



















质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    






质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


