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[bookmark: _Toc21799][bookmark: _Toc29789][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK7]
第一部分  投标邀请
[bookmark: OLE_LINK6]受[南通市产品质量监督检验所]的委托，南通苏采招投标咨询服务有限公司就[南通市产品质量监督检验所食品检验检测设备更新项目（第一批）](项目编号:JSZC-320600-NTSC-G2026-0003  )进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
南通市产品质量监督检验所食品检验检测设备更新项目（第一批）的潜在投标人应在（苏采云系统内免费）获取招标文件，并于2026年11月16日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc20404]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320600-NTSC-G2026-0003 
2.项目名称：南通市产品质量监督检验所食品检验检测设备更新项目（第一批）。
3.预算金额：652万元。
4.最高限价：总价最高限价652万元，单项最高限价详见项目需求，投标报价高于对应的最高限价的作无效标处理。
5.采购需求：详见招标文件，请仔细研究。
6.合同履行期限：合同签订45天内供货到位，货到30天内完成安装调试。
7.本项目是否接受联合体投标：否。
[bookmark: _Toc7742]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.本项目的特定资格要求：无；
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。
[bookmark: _Toc13052]三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
[bookmark: _Toc740]3.1潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
[bookmark: _Toc31543]3.3“CA数字证书”的获取：
响应投标人需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jsczt.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
3.4招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。
3.6请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
3.7开评标全过程中，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。
注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
[bookmark: _Toc25294]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标文件接收截止及开标时间：2026年11月16日9点30分（北京时间），逾时“苏采云”系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。
[bookmark: _Toc24646]2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
3.投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件接收截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
[bookmark: _Toc6486]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc12080]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc27181]1.投标保证金：免收。
2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
3.项目演示：无。
4.对招标方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。
5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函、认证、业绩等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
[bookmark: _Toc17541]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc20676]1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393638]名称：南通市产品质量监督检验所　　　　　　　　　　　　
地址：南通市崇川区国强路119号
联系人：王女士
联系方式：051351008622，18888050978
2.代理机构信息
名称：南通苏采招投标咨询服务有限公司
地址：南通市海外联谊大厦
联系方式：汤  工 18251369818

附件:
1.公开招标文件
2.采购人信用承诺书

[bookmark: _Toc12269][bookmark: _Toc28364]
第二部分  投标须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc2896][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc2940]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc32621][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc1005]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc23647][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通苏采招投标咨询服务有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目招标代理费按江苏省招标投标协会苏招协【2022】002号文件标准的50%计收，由中标人承担，专家费用由采购人支付。投标人报价时应综合考虑（不单列）
4.3代理费定标后由中标候选人支付给代理机构。因中标人原因导致中标结果变更或取消中标资格等，代理费不予退还。
[bookmark: _Toc19559]5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20136]6.招标文件的解释
6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由代理机构解释。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc21896][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc18925][bookmark: _Toc20823282]1.招标文件构成
1.1招标文件由以下部分组成：
（1）招标邀请
（2）投标须知
（3）项目需求
（4）开标和评标
（5）投标文件组成
（6）附件（如有）
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc31712][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527]2.招标文件的澄清
2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改
2.2采购人视情组织答疑会
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc31249][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212]3.招标文件的修改
3.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
3.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
3.3招标文件的修改将在江苏省政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072]4.在投标文件提交截止日期，采购人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后招标代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。
5.投标人对采购人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。
[bookmark: _Toc16140]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc32352][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc28358][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074]2.投标文件构成
2.1投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。投标人按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc18141][bookmark: _Toc14577360]3.投标有效期
3.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
[bookmark: _Toc25966]4.投标有效期的延长
4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc27948][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296]5.电子投标文件其他要求
5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。
5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
5.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。 
6.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
[bookmark: _Toc25552]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc28087][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301]1.投标文件的提交
1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
[bookmark: _Toc60]2.提交投标文件截止日期
2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
2.2采购人或招标代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc2805]3.投标文件的密封（加密）要求：
3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。
[bookmark: _Toc27425]4.投标文件的拒收
4.1招标代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc13316]5.投标文件的撤回和修改
5.1投标文件的撤回
5.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。
5.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
5.2投标文件的修改
投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。
5.3在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
5.4在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。
[bookmark: _Toc7634]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20724][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]1.开标
1.1开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。
1.2因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
1.3开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
1.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。
1.5投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc27677]2.评标委员会
2.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。
2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
[bookmark: _Toc10859]3.评审过程的保密与公正
3.1评标委员会、采购人或招标代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。
3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评标委员会、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.5在评审期间，招标代理机构将设专门人员与投标人联系。
3.6采购人、招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。
3.7 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc30673]4.投标文件的澄清
4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。
4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
4.3 接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc3995]5.对投标文件的审查
5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。
5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
5.1.2采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
5.1.3接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.4符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2异常低价审查
5.2.1根据财库〔2026〕2号文件,政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
5.2.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
5.2.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
5.2.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
5.2.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
（1）评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于上述情形的，应当要求相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第5.2.1.3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（2）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（3）采购人、采购代理机构应当为评审小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
（4）异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
5.3在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。
所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。
5.5评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.6评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。
5.7评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
5.8采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
5.9使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.10非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
5.11 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人或招标代理机构及评标委员会联系。
[bookmark: _Toc15738]6.投标文件线上格式要求
6.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！
6.3本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。
[bookmark: _Toc13461]7.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]7.1.1 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
7.1.2投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
7.1.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
7.1.4未通过符合性检查的。
7.1.5不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
7.1.6投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
7.1.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 。
7.1.8 启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
7.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
7.1.10本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
7.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
7.1.12投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。
7.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
7.1.14不同的投标人响应文件MAC地址、标书制作工具客户端识别码一致的。
7.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
7.2废标条款：
7.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
7.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
7.2.3因重大变故，采购任务取消的。
7.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
7.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
7.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
7.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc27597]六、定标
[bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc21628]1.确定中标单位
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。 
1.2采购人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。
1.3代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
1.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
[bookmark: _Toc200451960]1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
[bookmark: _Toc922]2.质疑处理
2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。
2.4对招标方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。
投标人提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。
采购人及代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。
2.5 以下情形的质疑不予受理
2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
2.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
[bookmark: _Toc15921]3.中标通知书
3.l中标结果确定后，采购人或者招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]特别说明：中标人在下载中标通知书后须提供4套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给招标代理机构。
[bookmark: _Toc27718]七、授予合同
[bookmark: _Toc26471]1.签订合同
1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
1.2招标文件、中标人的投标文件及开标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc18712]2.货物和服务的追加、减少和添购。
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
[bookmark: _Toc16700]3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策
根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。
[bookmark: _Toc32218]八、电子招标投标交易平台
电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc21690][bookmark: _Toc8914]
第三部分  项目需求
投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），售后服务，保险等。
一、项目属性：货物类项目。
二、采购清单
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业
	数量
	单位
	单项最高限价（万元）
	是否主要标的
	是否核心产品
	是否强制节能

	[bookmark: _Hlk242886170]1
	气相色谱仪（顶空-气相色谱仪-氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器）
	工业
	1
	套
	65.0
	否
	否
	否

	2
	气相色谱仪（气相色谱仪-氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器）
	工业
	1
	套
	45.0
	否
	否
	否

	3
	气相色谱质谱联用仪
	工业
	1
	套
	68.0
	否
	否
	否

	4
	液相色谱仪（高效液相色谱仪-二极管阵列/荧光检测器+柱后衍生）
	工业
	1
	套
	70.0
	否
	否
	否

	5
	液相色谱仪(高效液相色谱仪-二极管阵列/蒸发光散射检测器)
	工业
	1
	套
	55.0
	否
	否
	否

	6
	液相色谱串联质谱仪
	工业
	1
	套
	240.0
	是
	是
	否

	7
	离子色谱仪（离子色谱-电导检测器+安培检测器）
	工业
	1
	套
	109.0
	否
	否
	否


三、配置清单
	序号
	仪器名称
	配置要求清单

	1
	气相色谱仪（顶空-气相色谱仪-氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器）
	1.气相色谱仪主机1套；
2.分流/不分流进样口2套；
3.FID检测器1套；
4.ECD检测器1套；
5.液体自动进样器1套；
6.色谱控制、数据处理软件1套；
7.顶空进样器1套；
8.消耗品包：进样口隔垫50个，分流/不分流衬管5个，O型圈10个，石墨密封垫圈10个，自动进样器进样针 1根，弱极性毛细管柱2根，氧/水捕集阱1个，安装工具包1套，2ml样品瓶 100个，顶空样品瓶 100个，启盖器 1个，封盖器 1个；
9.工作站（含配套电脑及打印机）1套；
10.氢空一体机 1套。

	2
	气相色谱仪（气相色谱仪-氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器）
	1.气相色谱仪主机1套；
2.分流/不分流进样口 2套；
3.FID检测器 1套；
4.ECD检测器 1套；
5.液体自动进样器 1套；
6.色谱控制、数据处理软件 1套；
7.消耗品包：进样口隔垫 50个，分流/不分流衬管5个，O型圈 10个，石墨密封垫圈10个，自动进样器进样针 1根，弱极性毛细管柱1根，极性毛细管柱1根，氧/水捕集阱1个，安装工具包1套，2ml样品瓶 100个；
8.工作站（含配套电脑及打印机）1套；
9.氢空一体机 1套。

	3
	气相色谱质谱联用仪
	1.气相色谱主机1套；
2.毛细进样口1套；
3.质谱主机（包含分子涡轮泵）1套；
4.液体自动进样器1套；
5.不锈钢离子源 1套；
6.拉出极离子源 1套；
7.CI源1套；；
8.机械泵1套；
9.消耗品包：进样口隔垫 50个，分流/不分流衬管5个，O型圈 10个，石墨密封垫圈10个，自动进样器进样针 1根，弱极性毛细管柱1根，极性毛细管柱1根，氦气捕集阱1个，2ml样品瓶 100个，灯丝1包；
10.气相色谱质谱数据处理软件一套；
11.工作站（含配套电脑及打印机）1套；
12.6千伏安 UPS（1小时） 1套。

	4
	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16]液相色谱仪（高效液相色谱仪-二极管阵列/荧光检测器+柱后衍生）
	1.四元溶剂梯度泵1套；
2.样品位自动进样器1套；
3.柱温箱1套；
4.智能化液相色谱控制单元 1套；
5.二极管阵列检测器1套；
6.荧光检测器1套；
7.液相色谱仪数据处理软件1套；
8.消耗品包：滤芯 5个，溶剂瓶 4个快速连接组件（包含1个快速连接头，一根毛细管，1个快插接头）C18色谱柱 2根；
9.柱后衍生仪 1套
10.工作站（含配套电脑及打印机）1套。

	5
	液相色谱仪(高效液相色谱仪-二极管阵列/蒸发光散射检测器)
	1.四元溶剂梯度泵 1套；
2.自动进样器1套；
3.柱温箱1套；
4.智能化液相色谱控制单元 1套；
5.二极管阵列检测器1套；
6.蒸发光散射检测器1套；
7.液相色谱仪数据处理软件1套；
8.消耗品包：滤芯 5个，溶剂瓶 4个快速连接组件（包含1个快速连接头，一根毛细管，1个快插接头）C18色谱柱 2根；
9.工作站（含配套电脑及打印机）1套。

	6
	[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK33]液相色谱串联质谱仪
	1.三重四极杆质谱仪器 1套；
2.电喷雾电离源（ESI） 1套；
3.大气压化学电离源（APCI源）1套；
4.二元泵 1套；
5.自动进样器1套；
6.柱温箱 1套；
7.高效液相色谱柱 2套
8.基础耗材包 1套；
9.操作软件 1套；
10.配套电脑及打印机 1套；
11.氮气发生器1台；
12.UPS（不少于2小时） 1套。

	7
	离子色谱仪（离子色谱-电导检测器+安培检测器）
	1.离子色谱主机系统 1套；
2.分析型等度、梯度泵系统（自带脱气功能） 1套；
3.淋洗液过滤头 10套；
4.气体调压阀及固定支架组件 1套；
5.第二通道气体调压配套组件 1套；
6.双温区色谱主机单元（含双进样阀、标准流路） 1套；
7.色谱数据工作站工作组版软件 1套；
8.色谱数据软件1套；
9.标准流路管路套件 1套；
10.国标三孔电源线 4套；
11.配套电脑及打印机1套；
12.电导检测器及一体化电导检测池 1套；
13.电化学检测器主机（不含检测池） 1套；
14.电化学检测池（不含参比电极、工作电极） 1套；
15.pH复合型银-氯化银参比电极 2套；
16.在线淋洗液发生模块 1套；
17.淋洗液发生配套脱气及管路套件（分析型） 1套；
18.氢氧化钾淋洗液发生芯 1套；
19.连续再生阴离子捕获柱 1套；
20.高容量阴离子分析色谱柱（4mm） 1套；
21.阴离子保护色谱柱（4mm，适配分析柱） 1套；
22.氢氧根体系阴离子自动电解再生抑制器（4mm） 1套；
23.水中五种阴离子混合标准溶液 1套；
24.金工作电极（配套密封垫片及打磨套件） 1套；
25.糖类分析专用色谱柱（4×250mm） 1套；
26.糖类分析专用保护柱（4×50mm） 1套；
27.全自动进样器 1套；
28.2mL样品瓶40位托盘 2套；
29.10mL样品瓶19位托盘 1套；
30.1.5mL聚丙烯样品瓶（含瓶盖、垫片，100个/套） 1套；
31.10mL聚苯乙烯样品瓶（含瓶盖、垫片，100个/套） 1套；
32. 双通道六通进样阀组件（含固定配件，实现双系统切换进样） 1套。


四、主要技术参数
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8]1.气相色谱仪（顶空-气相色谱仪-氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器）
[bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK57]1.1配置要求
[bookmark: OLE_LINK143][bookmark: OLE_LINK144]★1.1.1配置要求为顶空-气相色谱仪-氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器，包含气相色谱主机、液体自动进样器、顶空自动进样器、氢火焰离子化检测器、电子捕获检测器、仪器控制及数据处理系统。
1.1.2最多可以安装EPC模块≥8，可以控制EPC通道≥19。
1.2 柱温箱
[bookmark: OLE_LINK140][bookmark: OLE_LINK139]1.2.1峰面积重现性： ＜0.5% RSD；
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]1.2.2保留时间重现性：＜0.008%（或0.0008min）。
[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK56]1.2.3具有色谱柱识别、信息管理功能。
1.3分流/不分流进样口
1.3.1压力设定范围：0-100psi。
1.3.2电子气路流量/压力控制精度可达0.001psi。
[bookmark: _Hlk2726496]1.3.3进样口方便维护设计，更换衬管等消耗品无需使用工具拆卸螺帽，有助于快速、轻松地更换进样器衬管。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK23]▲1.3.4分流比：≥12500:1。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查作为证明文件）
1.4检测器
1.4.1氢火焰检测器(FID)
1.4.1.1最高使用温度：450˚C。
▲1.4.1.2最低检测限：＜1.2pg碳/秒。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
1.4.1.3线性动态范围：≥107。
[bookmark: OLE_LINK145][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK35]▲1.4.1.4数据采样速率: ≥1000Hz。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
1.4.2电子捕获检测器 (ECD)
1.4.2.1最高使用温度：400℃。
▲1.4.2.2最低检测限＜3.8fg/ml（林丹在标准条件下）。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
▲1.4.2.3线性动态范围：＞5×104。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
1.5进样器
[bookmark: OLE_LINK142][bookmark: OLE_LINK141]1.5.1液体自动进样器
1.5.1.1进样方式：进样塔+扩展托盘。
[bookmark: OLE_LINK54]▲1.5.1.2样品位数：≥165位。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
1.5.1.3进样量范围 ：0.1～50uL。
1.5.2顶空自动进样器
1.5.2.1面积重复性：＜1%RSD。
[bookmark: OLE_LINK55]▲1.5.2.2样品加热位：≥12位，样品瓶位：≥48位。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
1.5.2.3进样方法：顶空进样系统采用阀和定量管的进样方式。
1.5.2.4气路控制：标配的全电子气路技术，使用户可以采用软件对仪器进行全面控制（顶空瓶压 GC柱头压可以独立控制）压力设定点可以调节的增量为0.001psi，在0.000到75.000psi之间的控制精度为0.001。
1.6 工作站
[bookmark: OLE_LINK242][bookmark: OLE_LINK243]1.6.1操作环境：配置不低于：CPU i5，内存 16GB，500G固态硬盘，21英寸液晶显示器，64位中文专业版Windows11软件。
▲1.6.2气相色谱具有保留时间自动锁定或校正功能，此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
2.气相色谱仪 （气相色谱仪-氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器）
2.1配置要求
★2.1.1配置要求为气相色谱仪-氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器，包含气相色谱主机、液体自动进样器、氢火焰离子化检测器、电子捕获检测器、仪器控制及数据处理系统。
2.1.2最多可以安装EPC模块≥8，可以控制EPC通道≥19。
2.2柱温箱
2.2.1峰面积重现性： ＜0.5% RSD。
2.2.2保留时间重现性：＜0.008%（或0.0008min）。
2.2.3具有色谱柱识别、信息管理功能。
2.3 分流/不分流进样口
2.3.1压力设定范围：0～100psi。
2.3.2电子气路流量/压力控制精度可达0.001psi。
2.3.3进样口方便维护设计，更换衬管等消耗品无需使用工具拆卸螺帽，有助于快速、轻松地更换进样器衬管。
▲2.3.4分流比：≥12500:1。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
2.4 检测器
2.4.1氢火焰检测器(FID)
2.4.1.1最高使用温度：450˚C。
▲2.4.1.2最低检测限：＜1.2pg碳/秒。（（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
2.4.1.3线性动态范围：≥107。
▲2.4.1.4数据采样速率: ≥1000Hz。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
2.4.2电子捕获检测器 (ECD)
2.4.2.1最高使用温度：400℃。
▲2.4.2.2最低检测限＜3.8fg/ml（林丹在标准条件下）。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
▲2.4.2.3线性动态范围：＞5×104。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
2.5 进样器
2.5.1液体自动进样器
2.5.1.1进样方式：进样塔+扩展托盘。
▲2.5.1.2样品位数：≥165位。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK61]2.5.1.3进样量范围 ：0.1～50uL。
2.6 工作站
[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60]2.6.1操作环境：配置不低于：CPU i5，内存 16GB，500G固态硬盘，21英寸液晶显示器，64位中文专业版Windows11软件。
[bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK46]▲2.6.2气相色谱具有保留时间自动锁定或校正功能，此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
3.气相色谱质谱联用仪
3.1配置要求
★3.1.1包含色谱主机、自动进样器、EI离子源、CI离子源、单四极杆质谱、仪器控制及数据处理系统。
3.2 气相色谱部分
3.2.1柱温箱
3.2.1.1峰面积重现性： ＜0.5% RSD。
3.2.1.2具有色谱柱识别、信息管理功能。
3.2.2分流/不分流进样口
3.2.2.1压力设定范围：0～100psi。
3.2.2.2电子气路流量/压力控制精度可达0.001psi。
[bookmark: OLE_LINK66]3.2.2.3进样口方便维护设计，更换衬管等消耗品无需使用工具拆卸螺帽，有助于快速、轻松地更换进样器衬管。
▲3.2.2.4分流比：≥12500:1。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
3.2.3液体自动进样器
3.2.3.1进样方式：进样塔+扩展托盘。
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK36]▲3.2.3.2样品位数：≥165位。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK40]3.2.3.3进样量范围 ：0.1～50uL。
3.3 质谱部分
▲3.3.1最低检出限（IDL）：≤10fg，通过对OFN八次连续不分流进样所得峰面积精密度在99%置信水平下统计得出仪器检测限，通过进样1ul（含100fg样品）测定，色谱柱长度30m。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
▲3.3.2质量数范围：≥1～1050u 。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
▲3.3.3灵敏度:EI Scan : 1pg OFN, S/N ≥ 5000：1（氦气做载气）。
灵敏度: NCI Scan：1pg OFN, S/N ≥2000：1。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
3.3.4质量轴稳定性: 优于0.10amu/48 小时。
3.3.5动态范围：全动态范围≥106。
▲3.3.6最大电子轰击能量（离子化能量）：＞240eV。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
▲3.3.7质量分析器：共轭双曲面四极杆，独立温控，最高温度可达200℃，非预四极杆加热。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]3.3.8检测器：长效高能量电子倍增器，采用三重离轴设计，实现离子通过四级杆后通过横向电场偏转，清除中性高能粒子干扰，降低背景噪音，提高灵敏度。
▲3.3.9真空系统：分子涡轮泵 ≥255L/s。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
3.4工作站
3.4.1操作环境：配置不低于：CPU i5，内存 16GB，500G固态硬盘，21英寸液晶显示器，64位中文专业版Windows11软件。
3.4.2质谱工作站可根据全扫描得到的数据，自动选择目标化合物的特征离子并对其进行分组，最后保存到分析方法当中，无须手动输入。
3.4.3手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能。
[bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK31]▲3.4.4气相色谱具有保留时间自动锁定或校正功能，此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
4.液相色谱仪（高效液相色谱仪-二极管阵列/荧光检测器+柱后衍生）
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK28]4.1 配置要求
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK41]★4.1.1配置要求为高效液相色谱仪-二极管阵列/荧光检测器+柱后衍生，包含四元高压梯度泵、自动进样器、柱温箱、柱后衍生系统、二极管阵列检测器、荧光检测器、仪器控制及数据处理系统。
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]4.2 泵
4.2.1四元梯度泵
[bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK153]▲4.2.1.1串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程，最小冲程可至20ul，减小流动相输出的压力波动，最大冲程可至100ul，减小柱塞杆密封垫损耗；或者采用一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵，非可变冲程。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
▲4.2.1.2泵传动装置采用齿轮和滚珠螺杆，保证泵的可靠性，并在较长的生命周期里保证一贯良好的精度。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
4.2.1.3流量范围：≥0.001～10ml/min，递增率0.001ml/min。
4.2.1.4流量精度：＜0.07%RSD。
4.2.1.5系统压力：≥400bar,可使用小粒径填料（<2μm）色谱柱，实现快速分离。
4.2.2控制单元
4.2.2.1带有智能化液相控制的计算机单元用于控制仪器参数。
[bookmark: OLE_LINK74]▲4.2.2.2溶剂注入和系统平衡判定方式≥2种，系统自动智能判定，无需人工干预。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
▲4.2.2.3智能化控制单元可实现准备任务或是关机任务的设定，并能实现多种计划功能，包括实时开启，定时开启，以及循环定时开启。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
4.2.2.4智能化控制单元可记录每日运行样品的数量以及每日进样溶剂消耗与总溶剂消耗的占比情况。
4.3 自动进样器
4.3.1采用高压、阀进样技术，使用微型计量泵准确控制取样体积，进样后，进样针始终置于流路中，保证最小样品残留量；通过工作站，可启动洗针程序，自动清洗进样针的外壁。
▲4.3.2可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。用户可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
4.3.3进样精密度：＜ 0.25% RSD。
4.3.4温度范围：4℃–110℃。
4.3.5自动进样器交叉污染≤0.004%。
▲4.3.6样品容量：＞130位。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
4.4 柱温箱
▲4.4.1半导体控温，独立控温模块数量：≥2。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
[bookmark: OLE_LINK13]4.4.2柱温范围： 4˚C～85˚C。
▲4.4.3柱容量（30cm色谱柱）：≥4根，可升级配置柱选择阀在色谱柱间切换，而无需重新连接管线。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
4.5 检测器
4.5.1二极管阵列紫外检测器（DAD）
4.5.1.1检测器类型:1024 个二极管元件。
4.5.1.2信号数量:8。
▲4.5.1.3波长范围：190～950nm，波长准确度±1nm。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
▲4.5.1.4最大采样速率：120 Hz。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
4.5.1.5基线噪声:＜7×10-6AU（在 254 和750 nm 条件下）。
4.5.1.6漂移:＜ 0.9×10-3 AU/hr（在 254 nm 条件下）。
4.5.2荧光检测器
4.5.2.1检测类型:荧光检测器。
4.5.2.2性能指标 单波长操作：•拉曼（H2O）> 500 拉曼（H2O）> 3000 （暗值时测量的噪音参考）。
4.5.2.3激发单色器范围：可设置 200 nm ～ 1200 nm 。
4.5.2.4发射单色器范围：可设置 200 nm ～ 1200 nm 。
[bookmark: OLE_LINK152][bookmark: OLE_LINK151]4.5.2.5波长准确度: ±3nm；重复性 ± 0.2 nm。
4.6柱后衍生系统
4.6.1流速范围：0.001～10 mL/min。
4.6.2流量精度：＜0.5%。
4.6.3流量准确度：±0.1%。
4.6.4最大操作压力：40MPa。
4.6.5工作温度：室温～150℃。
4.6.6温度重现性：±0.1℃。
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]4.7 工作站
[bookmark: OLE_LINK148]4.7.1基于局域网（LAN）仪器的尖端5级控制和监测保证实现快速而灵活的数据采集，并配以最高效率的数据分析和报告功能。中文色谱工作站，并提供操作手册。
4.7.2可控制液相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有自我诊断程序。
4.7.3操作环境：配置不低于：CPU i5，内存 16GB，500G固态硬盘，21英寸液晶显示器，64位中文专业版Windows11软件。
5.液相色谱仪 (高效液相色谱仪-二极管阵列/蒸发光散射检测器)
技术特点：采用积木组合结构，组合方便配套灵活，后续升级空间大，最大限度的减少重复投资，由梯度泵、自动进样器、检测器和液相色谱工作站系统组成。
5.1 配置要求
★5.1.1配置要求为高效液相色谱仪-二极管阵列/蒸发光散射检测器，包含四元高压梯度泵、自动进样器、柱温箱、柱后衍生系统、二极管阵列检测器、蒸发光散射检测器、仪器控制及数据处理系统。
5.2 泵
5.2.1四元梯度泵
[bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK85]▲5.2.1.1串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程，最小冲程可至20ul，减小流动相输出的压力波动，最大冲程可至100ul，减小柱塞杆密封垫损耗；或者采用一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵，非可变冲程。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
▲5.2.1.2泵传动装置采用齿轮和滚珠螺杆，保证泵的可靠性，并在较长的生命周期里保证一贯良好的精度。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
5.2.1.3流量范围：≥0.001～10ml/min，递增率0.001ml/min。
5.2.1.4流量精度：＜0.07%RSD。
5.2.1.5系统压力：≥400bar,可使用小粒径填料（＜2μm）色谱柱，实现快速分离。
5.2.2控制单元
5.2.2.1带有智能化液相控制的计算机单元用于控制仪器参数。
▲5.2.2.2溶剂注入和系统平衡判定方式≥2种，系统自动智能判定，无需人工干预。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
▲5.2.2.3智能化控制单元可实现大于100个准备任务或是关机任务的设定，并能实现三种以上的计划功能，包括实时开启，定时开启，以及循环定时开启。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
5.2.2.4智能化控制单元可记录每日运行样品的数量以及每日进样溶剂消耗与总溶剂消耗的占比情况。
5.3 自动进样器
5.3.1采用高压、阀进样技术，使用微型计量泵准确控制取样体积，进样后，进样针始终置于流路中，保证最小样品残留量；通过工作站，可启动洗针程序，自动清洗进样针的外壁。
▲5.3.2可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。用户可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
5.3.3进样精密度：＜0.25% RSD。
[bookmark: OLE_LINK10]5.3.4温度范围：4℃～110℃。
5.3.5自动进样器交叉污染：≤0.004%。
▲5.3.6样品容量：＞130位。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
5.4 柱温箱
▲5.4.1半导体温控设计，两个独立控温模块；内置预热器，流动相柱前预加热，有效防止流动相在色谱柱内的热交换，有利于色谱柱内快速温度平衡，及两相间的物质分配平衡。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
[bookmark: OLE_LINK14]5.4.2柱温范围：4˚C～85˚C。
[bookmark: OLE_LINK79]▲5.4.3柱容量（30cm色谱柱）：≥4根，可升级配置柱选择阀在色谱柱间切换，而无需重新连接管线。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
5.5检测器
5.5.1二极管阵列紫外检测器（DAD）
5.5.1.1检测器类型:1024 个二极管元件
5.5.1.2信号数量:8
▲5.5.1.3波长范围：190～950nm，波长准确度±1nm。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK49]▲5.5.1.4最大采样速率：120 Hz。（如满足须提供官方技术参数文件、技术白皮书、官网参数页或第三方检测报告等公开可查的证明文件）
[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63]5.5.1.5基线噪声:＜7×10-6AU（在 254 nm 和750 nm 条件下）。
[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48]5.5.1.6漂移:＜ 0.9×10-3 AU/hr（在 254 nm 条件下）。
5.5.2蒸发光散射检测器
5.5.2.1光源：LED 480 nm。
5.5.2.2检测器：光电倍增管(PMT)，含数字信号处理功能。
5.5.2.3雾化器： 25～90℃。
5.5.2.4蒸发器：非冷却，25～120℃；冷却式， 10～80℃
5.5.2.5气体流量范围：0.9～3.25L/min。
5.5.2.6短期噪音：＜0.2 mV。
5.5.2.7漂移：对于两个模块， ＜1 mV/h。
[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK65]5.5.2.8洗脱液流量范围：0.3～3ml/min。
5.6 工作站
5.6.1基于局域网（LAN）仪器的尖端5级控制和监测保证实现快速而灵活的数据采集，并配以最高效率的数据分析和报告功能。中文色谱工作站，并提供操作手册。
5.6.2可控制液相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有自我诊断程序。
5.6.3操作环境：配置不低于：CPU i5，内存 16GB，500G固态硬盘，21英寸液晶显示器，64位中文专业版Windows11软件。
[bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK81]6.液相色谱串联质谱仪
6.1配置要求
★6.1.1包含二元高压泵、自动进样器、柱温箱、ESI和APCI离子源、三重四极杆质谱主机、工作站及软件系统。
6.1.2满足食品农药残留(GB 2763)、兽药残留(GB  31650)等涉及三重四极杆液质联用法检测标准要求。
6.2 质谱技术性能
6.2.1 离子源
[bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK93]6.2.1.1离子源：独立的可加热电喷雾离子源（ESI源）和大气压化学电离源（APCI源），ESI与APCI切换只需更换源组件，无需拆卸离子源，实现快速便捷切换。
6.2.1.2 ESI源加热温度≥550℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为50ul～2000ul/min或更宽。
6.2.1.3 APCI源加热温度≥550℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为50ul～2000l/min或更宽。
6.2.2 离子传输系统
6.2.2.1 离子传输系统为离子传输管结构，保护真空系统，具有真空隔断功能，离子传输管在清洗维护时质谱系统不用卸真空。
▲6.2.2.2离子传输组件带独立加热，最高加热温度≥400℃；组件可单独拆卸维护，拆卸时无需破坏质谱主真空。（如满足需提供软件温度截图证明和免泄真空原理结构证明材料）
6.2.3 四极杆质量分析器
6.2.3.1 Q1和Q3均采用分段式双曲面四极杆，保证高的离子传输效率。
[bookmark: OLE_LINK3]▲6.2.3.2分辨率(FWHM)：全质量范围内可到0.2 Da。（如满足需提供软件截图作为证明材料）
▲6.2.3.3质量数范围（m/z）：最大质量数≥m/z 3000，或质荷比范围能满足现有国标食品相关小分子化合物的检测。（如满足需提供软件截图作为证明材料）
6.2.3.4质量轴稳定性：全质量范围内≤0.1 Da/24小时。
6.2.3.5质量准确度：全质量范围内≤0.1 Da。
▲6.2.3.6Q2碰撞池：弯曲设计，有效去除中性碎片。（如满足需提供原理图作为证明材料）
6.2.3.7 碰撞气：氩气或氮气。
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]▲6.2.3.8 MRM(SRM)最小驻留时间：≤0.5 ms。（如满足需提供软件截图作为证明材料）
6.2.3.9全扫描速度：≥15000Da/s。
[bookmark: OLE_LINK4]▲6.2.3.10 MRM(SRM)采集速度：≥800 MRM(SRM)/秒。（如满足需提供软件截图作为证明材料）
▲6.2.3.11正负离子切换速度：≤5 ms。（如满足需提供软件截图作为证明材料）
6.2.3.12扫描功能：全扫描、选择离子扫描、多反应监测（MRM）或选择反应监测（SRM）、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、混合模式扫描。
6.2.4 检测器：检测器为电子倍增器技术，能够确保正负模式下的信号强度和宽动态线性范围。
6.2.5 真空系统
6.2.5.1 由分子涡轮泵和机械泵组成多级差分真空系统。
6.2.5.2 真空可达到5×10-6 Torr。
6.2.6 灵敏度
▲6.2.6.1 MS/MS灵敏度
ESI+：1pg利血平柱上进样，m/z 609>195，信噪比（S/N）≥3000000：1，连续六针RSD≤5%。
ESI-：1pg利氯霉素柱上进样，m/z 321>152，信噪比≥3000000：1，连续六针RSD≤5%。
(需提供具备资质计量单位计量报告证明和测试报告)
▲6.2.6.2仪器检出限（IDL）：利血平和氯霉素进样量≤1fg时，重复测量10次，计算IDL均＜0.3fg。(需提供具备资质计量单位计量报告证明和测试报告)
6.3. 液相色谱技术性能
6.3.1 高压二元泵
6.3.1.2 通道数量：6个。
6.3.1.3 流量范围：0.001～2.000 mL/min或更宽，步进0.001 mL/min。
[bookmark: OLE_LINK166][bookmark: OLE_LINK167]▲6.3.1.4 压力范围：≥1300bar（或130Mpa）。（如满足需提供软件截图、官方技术参数文件或第三方检测报告作为证明材料）
6.3.1.6 流量准确度：＜0.1%。
6.3.1.7 流量精度：＜0.05%RSD。
6.3.2自动进样器 
6.3.2.1 样品瓶位：不低于200位2ml样品瓶。
6.3.2.3 进样体积：0.1～25μL或更宽。
6.3.2.6 交叉污染：≤0.0005%。
6.3.2.7温控范围：4～40℃或更宽。
6.3.3柱温箱 
6.3.3.3 温控范围：5～120℃或更宽。
6.3.3.4 温度准确度：≤0.5℃。
6.3.3.5 温度稳定性：≤0.1℃。
6.3.3.6 容量：至少2支色谱柱，最长30cm。
6.4 数据处理系统
品牌主流工作站（质谱分析软件、操作系统软件等），工作站及软件具备液相和质谱的全自动控制、数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能；工作站及软件能够满足当今分析检测实验室需求，提供能够实现最优化痕量分析的全套系统解决方案。
7.离子色谱仪（离子色谱-电导检测器+安培检测器）
7.1 配置要求
[bookmark: OLE_LINK87]★7.1.1配置要求包括六通阀、高压泵、电导检测系统、安培检测系统、柱温箱、双色谱系统、自动进样器、梯度系统、自动淋洗液发生器、专业版软件工作站； 
[bookmark: OLE_LINK76]7.1.2满足生活饮用水中氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐等常规无机阴离子，以及溴酸盐、氯酸盐、次氯酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、高氯酸盐等消毒副产物的定量分析；同时可完成食品中有机酸、糖类物质、氰化物等项目的定性筛查与定量检测。
7.1.3支持单系统、双系统自由切换，可通过软件一键切换运行模式，操作便捷；流路采用PEEK材料或其他耐酸碱材质。
7.2工作条件
7.2.1适配国内电网与实验室环境：交流相电压230V±10%、频率50/60Hz；适配运行环境温度+15℃～+30℃、相对湿度＜80%，可长期连续稳定运行。
7.2.2电器插头符合国家标准，可按需匹配适配插座，并配备足量备品备件。
7.2.3设备对水电、温湿度、电磁干扰、振动、接地等使用环境均可标准化适配，可提供完整环境适配方案及配套服务，相关费用全部含在投标报价内。
7.3仪器技术要求
7.3.1 双系统自动进样器
[bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK91]7.3.1.1 样品盘容量≥100位，样品接触部位（含进样针）均为PEEK非金属材质，标配样品盘保护罩，减少外界环境对样品检测的干扰。
7.3.1.2 进样精密度优异，RSD＜0.3%。
7.3.1.3 支持单阴离子系统、双阴离子系统同步进样分析，适配多场景检测需求。
7.3.2 整机离子色谱系统 
[bookmark: OLE_LINK168]▲7.3.2.1整机可兼容零死体积接头及管线。（如满足需提供产品技术说明书、接口标准参数或第三方兼容性测试报告作为证明材料；使用第三方配件的，则需要提供技术说明和配套实物图）
7.3.2.2 设备搭载2套耐41Mpa（或6000psi）高压PEEK泵（标配原装泵前脱气装置），内置在线电解淋洗液发生器、电动六通阀；配置可升降温柱温箱，可同时容纳3根及以上色谱柱；主机内置双阴离子抑制器，无需外接模块即可安装使用，支持双电导检测器或1套电导+1套安培检测器组合配置；整机标配漏液传感器，实时监测泵体、色谱柱、六通阀、检测器及管路连接状态，实时预警漏液故障。
7.3.3 高压双柱塞泵
[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK165][bookmark: OLE_LINK164]▲7.3.3.1 配备高性能低脉冲高压双柱塞泵（等度+梯度），泵头全套部件（外壳、单向阀、阀芯、管路等）均为PEEK非金属材质；最大耐压≥41Mpa（或6000psi），耐受pH0～14全范围淋洗液及反相有机溶剂，标配原装泵前脱气装置、淋洗液截止阀；梯度泵支持多阶淋洗梯度，可满足食品糖类物质检测需求。
7.3.3.2 流速范围：0.00～20.00mL/min，流量最小步进增幅≤0.001mL/min。
7.3.3.3 流速设定误差、流速稳定性误差均＜0.1%。
7.3.3.4 梯度精度与准确度：±0.5%。
7.3.3.5梯度生成系统稳定可靠，可实现多阶淋洗梯度，梯度精度、准确度满足检测要求；单泵四相混合、多泵组合梯度等满足性能指标的技术路线均可。
7.3.3.6 设备压力波动＜1%，整机运行稳定。
7.3.4 分析色谱柱 
[bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK77]7.3.4.1 配套与主机兼容的高效高容量阴离子分析柱+保护柱，pH耐受范围0～14，最大耐压≥3000psi，耐受流速≥1.5mL/min，完全适配GB/T 5750-2023国标检测要求。
7.3.4.2 单根色谱柱可一次性完成二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、高氯酸盐等消毒副产物及常规阴离子检测，所有组分同步检测可实现基线分离，分离度均＞1.5。
[bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK114]▲7.3.4.3色谱系统可实现一次进样，5 分钟内完成氟、氯、溴、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根、磷酸根七种离子同步检测，所有离子基线分离、分离度均＞1.5；可使用满足分离性能指标的色谱柱。（如满足需提供满足指标要求的实测图谱、厂家技术说明书、应用报告或第三方检测报告作为证明材料）
7.3.5柱温箱
7.3.5.1 控温范围：10℃～70℃宽域控温，温度控制稳定性＜0.05℃。
7.3.5.2 配备原装温控模块，采用非接触式加热技术，具备升降温、加热块预加热功能，可同时容纳3根及以上色谱柱。
7.3.6 阴离子抑制器
7.3.6.1 配备双套自动电解连续再生微膜抑制系统，分别适配氢氧根、碳酸根体系；无需外加硫酸化学再生，无需蠕动泵等外接加液清洗装置；所有样品、标样统一单一抑制通道，可独立或同步工作，适配多体系阴离子检测。
7.3.7 电导检测器
7.3.7.1 信号输出范围：0～16000μS宽量程覆盖，适配多浓度样品检测。
7.3.7.2 检测分辨率≤0.003nS/cm。
7.3.7.3 检测器最大耐受压力≥8Mpa，电导池控温范围：环境温度+5℃～60℃。
7.3.7.4 搭载数字信号处理器，可自动适配μg/L～g/L宽浓度范围离子检测，无需手动调节量程，直接输出电导信号。
7.3.8 安培检测器
7.3.8.1 采用微处理器数字控制，支持直流安培、积分安培、脉冲积分安培、循环伏安、3D扫描五种检测模式。
7.3.8.2 配备平衡扭矩安装旋钮，可稳定池体体积，设备安装调试便捷。
7.3.8.3 检测器噪音＜50pC，基线稳定、抗干扰能力强。
7.3.8.4 量程范围：积分安培50pC～200μC，直流安培5pA～74μA，量程覆盖范围广。
7.3.8.5 电位范围：-2.0V～2.0V，最小调节增幅0.001V。
▲7.3.8.6 搭载pH-Ag/AgCl复合型参比电极，pH耐受范围0～14；系统可实时监控电极pH值，预判电极工作状态，有效降低pH波动导致的基线漂移。（如满足须提供显示电极pH监测数据的软件截图作为证明材料）
[bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK121]▲7.3.8.7 软件内置四电位专用清洗波形，可通过氧化、还原双模式清洗工作电极表面，保障检测稳定性。（如满足须提供软件电位波形设置截图作为证明材料）
7.3.9 在线电解淋洗液发生器
7.3.9.1 采用纯电解方式生成OH-碱性淋洗液，无溶液混合、稀释操作，淋洗液纯度更高，有效降低检测背景干扰。
7.3.9.2 支持高压梯度洗脱，梯度延迟体积小、响应速度快，梯度精度≤0.2%、准确度≤0.2%。
7.3.9.3 操作便捷，软件一键输入浓度参数即可自动生成对应淋洗液，无需手动编辑复杂参数。
[bookmark: OLE_LINK123][bookmark: OLE_LINK124]▲7.3.9.4 淋洗液具备余量监测或预警功能，可直观判断淋洗液存量。（如满足须提供制造商官网可下载的操作手册截图或软件界面截图或设备实物截图作为证明材料）
[bookmark: OLE_LINK125][bookmark: OLE_LINK126]▲7.3.9.5 标配高压自动脱气装置+连续电解自动再生捕获柱，双重净化淋洗液，降低基线干扰。（如满足须提供制造商官网操作手册截图作为证明材料）
7.3.10 数据控制系统
7.3.10.1 数据采集、处理一体化集成，数据修改、曲线校正后实时动态更新，支持样品信息自定义检索，数据查询高效便捷。
7.3.10.2 报告模板可自定义编辑，内置公式计算功能，编辑公式后可直接打印生成精准检测报告。
▲7.3.10.3 设备信号采集频率≥90Hz，色谱图每秒采集点数≥90个，数据采集精准度高。（如满足须提供含实时采集点数的色谱图截图作为证明材料）
▲7.3.10.4 软件支持网络版升级，可联动控制离子色谱、气相、液相、质谱等多类设备；可升级离子色谱-高分辨质谱联用平台，适配饮用水消毒副产物、食品有机酸定性定量检测。（如满足须提供官方升级证明或者第三方兼容证明或测试报告作为证明材料）
[bookmark: OLE_LINK132][bookmark: OLE_LINK131]▲7.3.10.5仪器配套工作站具备色谱分离模拟、方法快速开发、辅助未知物定性能力，支持软件版本升级；可模拟 20 种以上糖类物质色谱分离效果。（如满足须提供工作站功能说明文件或软件操作截图作为证明材料）
7.3.11 实验室智能环境监控系统
7.3.11.1 可实时观测实验室环境温度、湿度数据。
7.3.11.2 搭载面部识别来人提醒功能，实现实验室智能安防。
7.3.11.3 配套专属手机APP，支持不少于3人远程实时观测实验室状态。
7.3.11.4 具备温湿度超标自动报警功能，保障实验检测环境稳定合规。
7.4 设备专项适配与应用能力
[bookmark: OLE_LINK107]▲7.4.1 所投品牌设备具备成熟的饮用水多离子同步检测应用体系，可同时分析氟离子、亚氯酸、溴酸盐、氯离子、二氯乙酸、亚硝酸、氯酸盐、溴离子、硝酸盐、三氯乙酸、硫酸根、磷酸根、草甘膦、高氯酸等项目。（如满足须提供公开应用资料、CNKI知网检索文献截图或者第三方检测机构出具的性能检测报告作为证明材料）
▲7.4.2 整机兼容毛细管型离子色谱、快速离子色谱检测模式，适配多类型检测实验需求。（如满足须提供官方手册截图作为证明材料）
注：①上述标注“★”的参数必须完全满足，需提供具体型号清单，未完全满足作无效投标处理。
②上述所有要求提供佐证材料的，中标后签订合同前中标人需提供制造商官网可公开查询的技术参数页、产品说明书或第三方检测报告等客观证明材料佐证材料给采购人核查，不能提供的采购人有权拒签合同。
★五、本次所采购的仪器设备必须为国产设备或者国内生产的外国品牌设备。
六、商务部分
★1.投标人需出具参数偏离表的盖章承诺函（格式自拟）。
1.1承诺其提交的相关材料真实有效，承诺每项参数都可作为验收的依据，参数验收时如果不能符合标书要求，应按投标价的30%作为对业主的赔偿，仪器退回，合同作废。并承担虚假应标的相关责任。
1.2承诺其投标产品为原厂家生产的全新产品，非翻新产品。供应商应提供符合国家标准或行业惯例的质保期及售后服务方案，保证仪器使用的稳定性，并由供应商承担相应的保修责任。
★2.履行期限：
合同签订45天内供货到位，货到30天内完成安装调试。
3.交货条件：
3.1产品交货时，包装须完整无破损，供方还需提供装箱单、产品质检合格证明。
3.2运输及到货：由中标人负责办理运输及装卸，直接送至采购人安装指定地点，所有费用由供方承担。 
3.3货物到达需方地址至验收合格期间，由供方负责保管，有关费用由供方承担。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，需求单位有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。
★4.质保期：
产品安装调试经采购人验收合格当天起，质保期≥1年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。
5.安装与调试：
5.1在接到采购人通知安装、调试后1周内,中标人需安排工程技术人员到采购人现场安装、调试仪器,按仪器验收指标逐项测试,直至达到验收要求。标注“★”的技术参数必须符合其性能。
5.2中标人负责本次采购设备的免费安装、调试(安装、调试过程所需耗品应由中标人免费提供)，保证培训人员能正常操作该设备的各种功能。中标人提供设备操作规范张贴设备上，提供设备操作规范电子档交于采购人。
5.3设备安装调试须在采购人书面通知安装、调试后30天内完成。
5.4中标人应遵守现场的一切规章制度，应自行负责现场的安全管理，安全、文明安装和调试。负责保管、看护进场的设备及附配件。承担安装调试期间安装场所的安全以及设备和安装调试人员的安全责任。
6.验收：
6.1中标人提供的商品必须满足标书中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标。
6.2中标人须提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂报告、产品保证书及产品说明书等。
6.3中标人设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。提供设备的制造标准等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。
6.4中标人根据合同要求进行系统安装、调试后，由采购人进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。
6.5采购人根据招标文件、中标供应商的投标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。同时，有权委托国内第三方机构对设备的灵敏度、测量精度等技术性能进行验收。因中标人所提供的产品未达到招标文件中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，需求单位有权因此终止合同的执行，中标人将自行承担所有经济损失；同时，采购人将保留向中标人因设备延迟到位而造成的不良影响追索相应“违约”责任的权利。
6.6设备安装完成后，无法在验收开始后10个工作日内达到投标文件的技术参数要求，视为验收不通过。验收无法达到投标文件承诺技术要求的，采购人根据合同约定追究供应商（投标人及制造商）违约责任，并将涉事投标供应商信息、投标产品生产厂家信息、投标产品信息等报送财政部门，在政府采购网进行公示并由财政部门根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定进行处罚。
7.培训与方法支持：
[bookmark: _Hlk46925359]7.1免费提供软件操作现场培训和应用培训。免费提供不少于2人次/套（台）操作人员前往供应商具备条件的场地进行相关软硬件的操作培训，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。
7.2仪器设备安装后，需长期提供技术支持和维修服务，包括软件的免费升级、为采购人提供需要的方法开发及应用资料。保修期内应用工程师每年免费上门进行方法开发及技术支持1次。
8.维修保证：
8.1质保期内每年提供一次原厂技术维护。中标供应商承诺质保期内提供原厂标准的技术维护服务。
8.2质保期内，由于产品本身在设计、制造、零部件或配件上的缺陷或质量问题而造成的故障，中标单位负责无条件免费维修或免费更换。质保期外根据采购人需要提供原厂保养和维修服务，优惠收取保养更换的配件费、人工费及其他费用。中标单位需长期提供优惠价格的主要零配件
8.3 仪器出现故障后，在收到采购人通知后2小时响应，24小时内到达现场。
8.4设备使用年限内（本次所投产品的年限为10年），供应商承诺保证配件、耗材供应的承诺函原件，不能提供或未按要求提供的采购人有权拒签合同。
8.5需提供设备合格证、保修卡以及中文操作、培训教材、保养、维修手册。
9.付款方式：
不响应付款方式的，视同无效投标处理。
合同签订支付合同价的30%，货到后支付合同价的50%货款，安装、调试、验收合格之后支付合同价20%货款。
10.本次采购需切实履行绿色采购。
10.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
10.2快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（11）快递应使用电子面单；
（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
11.履约保证金
11.1本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标人的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购人账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标人凭中标通知书与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。
11.2中标人全部履约合同义务，经采购人验收合格无质量、进度等问题的，采购人在本项目验收合格并正常运行后30日内一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；
11.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。
b.中标人在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分中标人另外补齐。
11.4以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。投标人可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html)。
七、采购需求中必须满足的实质性要求
（一）技术部分条款：
1.技术参数标★项为实质性条款，投标人不得出现负偏离，否则作无效投标处理，提供《实质性要求响应及偏离表》（格式见附件13）。
（二）商务部分条款
1.参数偏离表承诺函：
投标人需出具参数偏离表的盖章承诺函（格式如下）。
1.1 承诺其提交的相关材料真实有效，承诺每项参数都可作为验收的依据，参数验收时如果不能符合标书要求，应按国家相关法律法规及标准合同文本执行违约责任作为对业主的赔偿，仪器退回，合同作废。并承担虚假应标的相关责任。
1.2 承诺其投标产品为原厂家生产的全新产品，非代工产品或翻新产品，厂家负责保修，保证仪器使用的稳定性。
2.履行期限：合同签订45天内供货到位，货到30天内完成安装调试。
3.质保期：产品安装调试经采购人验收合格当天起，质保期≥1年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。
以上内容提供承诺函，不提供的或提供不满足要求的按无效标处理，承诺书格式如下：
承诺书
南通市产品质量监督检验所：
我公司愿就由贵单位组织实施的（南通市产品质量监督检验所食品检验检测设备更新项目（第一批）)招标活动进行响应，我公司作如下承诺：
如我公司中标，我公司承诺：
（1）提交的相关材料真实有效，承诺每项参数都可作为验收的依据，参数验收时如果不能符合标书要求，应按投标价的30%作为对业主的赔偿，仪器退回，合同作废。并承担虚假应标的相关责任。
（2）投标产品为原厂家生产的全新产品，非代工产品或翻新产品，厂家负责保修，保证仪器使用的稳定性。
（3）履行期限：合同签订45天内供货到位，货到30天内完成安装调试。
（4）质保期：产品安装调试经采购人验收合格当天起，质保期≥1年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。
我公司所提交的投标文件中所有关于以上条款响应的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖公章）：
 法定代表人（签字或盖章）：
日期：    


八、合同文本（仅供参考）：
南通市政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：南通市产品质量监督检验所食品检验检测设备更新项目（第一批）
项目编号：
甲方（买方）：_________
乙方（卖方）：_________
甲、乙双方根据南通市产品质量监督检验所食品检验检测设备更新项目（第一批）公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：满足招标文件需求。
1.3 标的数量（规模）：详见招标文件及乙方投标文件。
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：甲方指定地点。
二、合同价款
2.1 本合同价款为人民币（大写）：           元整（¥       ）。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、合同转包或分包
6.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
6.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
6.3乙方如有转包或未经甲方书面同意的分包行为，甲方有权终止本合同。
七、合同款项支付
7.1合同款项的支付方式及进度安排
合同签订支付合同价的30%，货到后支付合同价50%货款，安装、调试、验收合格之后支付合同价的20%货款。
甲方支付上述款项之前，乙方须向甲方提供有效发票，否则甲方有权拒绝支付上述款项，合同款项通过财政直接支付方式支付至乙方指定账户。
八、税费
8.1本合同所涉及的一切税费均由乙方负担。
九、履约保证金
9.1本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。
9.2乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在本项目验收合格并正常运行后30日内一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；
9.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
9.4以履约保函（保险）形式向甲方缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。乙方可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html)。 
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1设备生产厂家免费保修期≥1年（验收合格之日起开始计算），质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期内每年提供一次原厂技术维护。乙方中标后签订合同前提供符合国家标准及招标文件要求的售后服务承诺，不能提供或未按要求提供的甲方有权拒签合同。
10.2质保期内，由于产品本身在设计、制造、零部件或配件上的缺陷或质量问题而造成的故障，乙方负责无条件免费维修或免费更换。质保期外根据甲方需要提供原厂保养和维修服务，优惠收取保养更换的配件费、人工费及其他费用。乙方需长期提供优惠价格的主要零配件
10.3 仪器出现故障后，在收到甲方通知后2小时响应，24小时内到达现场。
10.4设备使用年限内（本次所投产品的年限为10年），乙方中标后签订合同前提供在设备使用年限内保障配件耗材供应及售后服务的承诺并纳入合同违约责任条款约束。不能提供或未按要求提供的甲方有权拒签合同。
10.5需提供设备合格证、保修卡以及中文操作、培训教材、保养、维修手册。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。
11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前书面通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方承担。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定地点视为交付，乙方同时需书面通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值  5% 的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 千分之六 向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的扣除全部履约保证金，乙方另应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方未能在合同约定供货期限（合同签订后 45 天）前交货的，甲方拒收货物并终止合同，乙方并按合同价的50%赔偿给甲方。 
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，且无需支付乙方任何费用。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，甲乙双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的，由甲方所在地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经甲乙双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
（以下无正文）
 
甲方（盖章）：              乙方（盖章）： 
地址：                     地址： 
法定代表人或授权代表：      法定代表人或授权代表：
联系电话：               联系电话：
                    
              签订日期：年  月 日
[bookmark: _Toc26259][bookmark: _Toc30320]
第四部分  开标和评标
[bookmark: _Toc29131]一、开标
不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。
[bookmark: _Toc28154]二、评标流程和评标标准
采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标、三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。
首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
[bookmark: _Toc13980]（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。
投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
[bookmark: _Toc8474]（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。
未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。 
[bookmark: _Toc24736]（三）商务技术分：70分
[bookmark: _Toc126]各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
	序号
	评分因素
	评分标准
	最高分
	最低分
	主/客观分

	1
	设备性能及技术参数响应情况
	投标产品技术要求完全满足得45分。加▲的条款，每负偏离一项扣1分；没有标识的技术参数条款，每负偏离一项扣0.5分，45分扣完为止。本项最高45分。标“★”项参数必须完全满足，未完全满足作无效投标处理。
注：投标人提供《技术部分参数响应偏离表》及招标文件要求提供的相关佐证材料。未按要求提供佐证材料的视为负偏离。
	45分
	0分
	客观分

	2
	技术方案
	投标人需针对7台设备分别提供详细技术方案，内容包含：设备产地、型号、配置、技术方案介绍并从产品成熟度、技术优势、食品检测行业应用情况、服务保障等方面阐述支撑本项目实际需求。每台设备最高2分，合计本项最高14分。单台设备评分规则：①配置选型方面，展现出高度的合理性，充分考虑了实际应用的需求与场景，确保所选配置能够充分发挥效用，不造成资源浪费。技术层面，具有检测应用研发能力，如在专业杂志发表的专业类文献、有成熟案例能为用户提供相关的检测方法开发及优化，产品具备较高的可扩展性。稳定性方面，产品经过严格的质量控制和测试验证且有食品领域实际用户使用案例，确保能够保持稳定的运行状态。产品性能成熟度方面，该产品在市场上稳定性，其产品在性能、质量、可靠性等方面均得到了认可和好评，服务保障内容完善，得2分；②配置选型方面，表现出较好的合理性，较充分地考虑了实际应用的需求与场景，所选配置基本能够发挥效用，资源浪费较少。技术层面，具备一定的检测应用研发能力，或有相关专业文献、成熟案例支持，能为用户提供基本的检测方法开发及优化服务，产品具备较好的可扩展性。稳定性方面，产品经过较严格的质量控制和测试验证，且有食品领域实际用户使用案例，案例比较单一，能够保持较长时间的稳定运行状态。产品性能成熟度方面，该产品在市场上表现较为稳定，其性能、质量、可靠性等方面获得了多数用户的认可，得1分；③配置选型方面，具有一定合理性，能够考虑到实际应用的部分需求与场景，但配置与使用需求之间存在一定偏差。技术层面，采用了较为成熟的技术架构和设计理念，但研发能力有限，无法提供检测方法开发服务，产品具备一定可扩展性。稳定性方面，产品经过质量控制和测试验证，保证在正常运行环境下能够保持稳定的运行状态，但缺乏长期用户使用数据。产品性能成熟度方面，该产品在市场上稳定性尚可，其性能、质量、可靠性等方面被部分用户认可，但认可度不高，得0.5分；④配置选型方面，合理性不足，未能充分结合实际应用的需求与场景，所选配置存在较明显的资源浪费或性能瓶颈。技术层面，采用的技术架构和设计理念相对落后，缺乏检测应用研发能力，无相关文献或案例支撑，产品可扩展性较差。稳定性方面，产品质量控制和测试验证不够充分，未能提供足够的运行稳定性证据，存在偶发性故障风险。产品性能成熟度方面，该产品在市场上表现不够稳定，其性能、质量、可靠性等方面的用户认可度较低，得0分。
	14分
	0分
	主观分

	3
	供货、安装与调试
	评标委员会根据投标人提供的针对本项目的供货、安装与调试方案进行综合评审，内容包括①人员配置②进度计划及进度保障措施③测试与试运行④安装过程的质量管理、安全保障、环境保护措施；⑤到货开箱验收及设备保管保护措施；⑥包装运输安排。
每个方面满分0.5分，每个方面缺失扣0.5分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.25分，0.5分扣完为止。本项最多得3分。
注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。
	3分
	0分
	主观分

	4
	人员培训方案
	评标委员会根据投标人提供的人员培训方案进行综合评审，内容包括①培训人员数量②培训次数③人员素质④培训内容。
每个方面满分0.5分，每个方面缺失扣0.5分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.25分，0.5分扣完为止。本项最多得2分。
注：内容不完整或有缺陷或不足是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。
	2分
	0分
	主观分

	5
	售后维保服务
	评标委员会根据投标人提供的售后维保服务方案进行综合评审，内容包括①服务内容②服务响应时间③服务承诺及保障措施④备件供应及质量保证⑤质保期满后的维修方案⑥故障处理及应急响应流程
每个方面满分0.5分，每个方面缺失扣0.5分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.25分，0.5分扣完为止。本项最多得3分。
注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。
	3分
	0分
	主观分

	6
	技术支持
	评标委员会根据投标人提供的技术支持方案进行综合评分，内容包括①方法开发支持；②方法验证支持；③技术支持内容详细程度；④技术支持可行性；⑤技术支持响应及时性；⑥技术支持人员配置及保障措施。
每个方面满分0.5分，每个方面缺失扣0.5分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.25分，0.5分扣完为止。本项最多得3分。
注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。
	3分
	0分
	主观分


（四）价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
[bookmark: _Toc13123]（五）政府采购政策功能落实
（一）采购本国产品的支持政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
3.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件组成”的“附件1 分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）（格式见附件2），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（六）中标人的确定
采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。采取随机抽取的方式确定。
[bookmark: _Toc13]（七）公告中标结果
自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。
[bookmark: _Toc27458]（八）发放中标通知书
公告中标结果的同时，采购人向中标人发放中标通知书。
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
[bookmark: _Toc19733]（九）其他
当中标人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，采购人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。
当中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的（存在招标文件规定的被采购人拒签合同的情形等），采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
[bookmark: _Toc23874][bookmark: _Toc7997]
第五部分 质疑与投诉
[bookmark: _Toc23571]一、质疑事项
1.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
2.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；采购项目开标后，不再接受投标人对采购文件（含更正公告等）内容的异议或质询（质疑）。
[bookmark: _Toc32024]2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
其中：对评审过程中涉及的密封检查、身份核对、澄清等程序性事项，投标人如有异议的，必须当场提出。否则，均视为投标人无异议。无论是否中标，投标人事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。
2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。
4.对招标方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向招标代理机构提出，由采购人或招标代理机构负责答复。
投标人提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。
采购人及招标代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。
5.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，否则不予受理。质疑函应当包括下列内容：
投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
质疑项目的名称、编号；
具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
事实依据；
必要的法律依据；
提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
6.以下情形的质疑不予受理
6.1内容不符合上述规定的质疑。
6.2 超出采购法定期限的质疑。
6.3未参加招标活动的投标人或在招标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
7.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据招标的有关规定，报请采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。一、质疑的提出
8.下载招标文件的投标人应根据第二章“投标人须知”中第一条第4款的约定提出；投标文件接收截止后，投标人未进行投标登记的，不能就投标文件接收截止后的招投标过程、中标结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑。
9.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标单位或代理机构。招标单位或代理机构不具有法定调查、认定权限。
10.对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。
对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。
相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。
招标单位或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。
[bookmark: _Toc32547]二、《质疑函》的受理和回复
1.质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达招标单位和代理机构。
2.对符合提出质疑要求的，招标单位、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。
3.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。
4.招标单位、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。
必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。
5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。
①质疑成立的处理。采购人或代理机构终止招标，并建议有关部门给相关当事人予以处理。
[bookmark: _Toc18082]②质疑不成立的处理。
1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。
2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。
3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良投标人名单。
4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。
5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。
6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，视情在采购人官网媒体予以披露。
（7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。
三、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。
四、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，采购人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。
五、《质疑函》《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立等相关情况，视情在采购人官网等相关媒体予以披露。
六、质疑人对采购人或代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关监督管理部门投诉。




[bookmark: _Toc20594][bookmark: _Toc12704]第六部分  投标文件组成
[bookmark: _Toc30344]一、基本目录
1.开标一览表（苏采云系统固定格式）；
2.分项报价表（格式见附件1）；
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件2）；
4.投标人情况一览表（格式见附件3）；
5.技术要求响应及偏离表（格式见附件4）；
6.商务要求响应及偏离表（格式见附件5）；
7.投标人信用承诺书（格式见附件6）；
[bookmark: _Toc19557]二、资格审查内容
1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件7）；
[bookmark: _Toc31323]2.法定代表人身份证明书（格式见附件8）；
3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件9）；
4.提供有效的营业执照复印件；
5.其它需要提交的资格审查文件（以下满足其一即可）：
5.1小微企业声明函（如是，格式见附件10）；
[bookmark: _GoBack]5.2残疾人福利性单位声明函（如是，格式见附件11）；
5.3监狱和戒毒企业证明材料（如是，格式见附件12）。
注：上述“资格审查内容”中1-4条投标人必须逐条响应，否则作无效响应处理。
[bookmark: _Toc2566]三、符合性审查内容
[bookmark: _Toc21971]按招标文件第三部分 项目需求“六、采购需求中必须满足的实质性要求”提供《实质性要求响应及偏离表》（格式见13）及承诺书等。
四、商务技术文件
1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；
2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。



附件1
投标分项报价表
	序号
	仪器/设备名称
	数量
	品牌（如有）
	规格型号
	制造商名称
	产地
	投标单价（元）
	投标合价（元）

	1
	气相色谱仪（顶空-气相色谱仪-氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器）
	1套
	
	
	
	
	
	

	2
	气相色谱仪（气相色谱仪-氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器）
	1套
	
	
	
	
	
	

	3
	气相色谱质谱联用仪
	1套
	
	
	
	
	
	

	4
	液相色谱仪（高效液相色谱仪-二极管阵列/荧光检测器+柱后衍生）
	1套
	
	
	
	
	
	

	5
	液相色谱仪(高效液相色谱仪-二极管阵列/蒸发光散射检测器)
	1套
	
	
	
	
	
	

	6
	液相色谱串联质谱仪
	1套
	
	
	
	
	
	

	7
	离子色谱仪（离子色谱-电导检测器+安培检测器）
	1套
	
	
	
	
	
	

	
	合计（元）
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为%。



备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
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附件2
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

               投标人名称（盖章）：
                              日  期：   
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件3
投标人情况一览表
	单位名称
	

	单位优势及特长
	

	单位
概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	营业额
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要
产品
	1.

	
	固定资产
（万元）
	原值：

净值：

	
	
	2.

	
	占地面积
	M2
	
	
	3.

	本次
投标
产品
情况
	本次投标
产品名称
	型    号
	上年
产销量
	产品技术先进水平
	曾获何级何种奖励
	主要用户
名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	其它
	近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被他人举证成立，其投标资格将被取消）。
	如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

	
	
	



附件4
技术要求响应及偏离表
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对除“★”项以外的技术要求逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5
商务要求响应及偏离表
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件5-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
[bookmark: _Toc12886]1.投标人需对商务要求逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
3.本项目商务按要求不接受负偏离，有负偏离的按无效标处理。




附件6
投标人信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标人全称(加盖CA电子签章)：
法定代表人（签字或加盖CA电子签章）：
时间：  年  月   日

附件7

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
[bookmark: _Toc9266]6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。





                         承诺人名称（加盖CA电子签章）：

                              日期：______年月日






附件8

法定代表人身份证明

      先生/女士： 现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                  

注：提供法定代表人的身份证复印件


























附件9

法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系        （授权单位名称）的法定代表人，现委托      （姓名）（身份证号       ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：        ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于       年       月       日起生效，有效期至本项目招投标及后续履约结束为止。代理人无转委托权。
代理人(被授权人姓名):        
代理人联系方式：          
授权单位名称（盖章）：        
授权单位法定代表人（签字或盖章）：         


     年   月   日


注：提供投标代表本人身份证复印件












附件10
中小微企业声明函（货物类项目）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）采购编号为，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（气相色谱仪（顶空-气相色谱仪-氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器）），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（气相色谱仪（气相色谱仪-氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器）），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
3.（气相色谱质谱联用仪），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
4.（液相色谱仪（高效液相色谱仪-二极管阵列/荧光检测器+柱后衍生）），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
5.（液相色谱仪(高效液相色谱仪-二极管阵列/蒸发光散射检测器)），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
6.（液相色谱串联质谱仪），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
7.（离子色谱仪（离子色谱-电导检测器+安培检测器）），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.本项目所属行业为工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
3.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
[bookmark: _Toc28642]4.投标人自行勾选制造商的企业规模类型。

附件11
[bookmark: _Toc5882]残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为JSZC-320000-****的项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

投标人全称（加盖CA电子公章）：
日  期：







附件12
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，投标人属于监狱企业的证明文件。
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附件13

实质性要求响应及偏离表
	序号
	项目需求中的技术实质性要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	1.1.1配置要求为顶空-气相色谱仪-氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器，包含气相色谱主机、液体自动进样器、顶空自动进样器、氢火焰离子化检测器、电子捕获检测器、仪器控制及数据处理系统。
	
	

	2
	2.1.1配置要求为气相色谱仪-氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器，包含气相色谱主机、液体自动进样器、氢火焰离子化检测器、电子捕获检测器、仪器控制及数据处理系统。
	
	

	3
	3.1.1包含色谱主机、自动进样器、EI离子源、CI离子源、单四极杆质谱、仪器控制及数据处理系统。
	
	

	4
	4.1.1配置要求为高效液相色谱仪-二极管阵列/荧光检测器+柱后衍生，包含四元高压梯度泵、自动进样器、柱温箱、柱后衍生系统、二极管阵列检测器、荧光检测器、仪器控制及数据处理系统。
	
	

	5
	5.1.1配置要求为高效液相色谱仪-二极管阵列/蒸发光散射检测器，包含四元高压梯度泵、自动进样器、柱温箱、柱后衍生系统、二极管阵列检测器、蒸发光散射检测器、仪器控制及数据处理系统。
	
	

	6
	6.1.1包含二元高压泵、自动进样器、柱温箱、ESI和APCI离子源、三重四极杆质谱主机、工作站及软件系统。
	
	

	7
	7.1.1配置要求包括六通阀、高压泵、电导检测系统、安培检测系统、柱温箱、双色谱系统、自动进样器、梯度系统、自动淋洗液发生器、专业版软件工作站； 
	
	


附件13-1证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
2.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，作无效投标处理。
KONEInternal

KONEInternal
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附件14
质疑函范本
[bookmark: _Toc31083]一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
[bookmark: _Toc10335]二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
招标文件获取日期：
[bookmark: _Toc16480]三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
[bookmark: _Toc21173]四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    



质疑函制作说明：
[bookmark: _Toc29150]1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
[bookmark: _Toc8790]5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。












南通苏采招投标咨询服务有限公司
政府采购供应商友情提醒
供应商在参与政府采购项目中的常见问题，现将有关常见问题提醒如下：
一、如何参与政府采购项目？
答：（1）潜在供应商如有意向参与本公司政府采购项目，必须按照以下方法进行操作，方可视为参与成功。
方法为：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
采购文件及其附件（如有）会在江苏省政府采购网进行公示，供应商可前往江苏省政府采购网查看下载，请注意，采购文件获取时限为自采购公告发布之日起5个工作日内，仅在江苏省政府采购网下载采购文件无法参与后续项目投标。
（2）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
二、如何正确填写《中小企业声明函》？
答：受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。货物类项目制造商在填写中小企业声明函时，需按照采购标的中的标的清单逐项进行响应；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。
如采购项目允许分包，所有分包供应商也需按照采购项目的属性提供《中小企业声明函》，否则视为不享受中小企业扶持政策。
三、填写附件的时候有哪些需要注意的？
答：供应商需严格按照采购文件要求填写相关附件，如投标文件有要求提供承诺函且需供应商自拟格式的，请务必按照文件要求对所有需承诺内容进行逐项、完整响应，不得缺项漏项。
四、报价时有哪些注意事项？
答：各供应商报价时应注意总报价不得高于最高限价。涉及分项报价有最高限价要求的，应当逐项审查；分项报价与总价存在换算关系的，应核对换算是否准确。
此外，供应商最终报价出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。
各投标（响应）供应商应当始终关注开标大厅，并及时进行响应。如投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会有权将其作为无效投标（响应）处理。
对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人将重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。
五、开评标过程中供应商的注意事项有哪些？
答：开评标过程中请派专人全程值守并保持本项目联系人电话畅通。评审过程中如涉及澄清函、告知函等，均会通过苏采云系统进行发送，同时在开标大厅进行告知。如对项目有疑问请在开标大厅留言板上留言反馈，如联系人未及时响应则自行承担相应风险。
六、评标结束后什么时候能查询结果？如何查询？
答：对于采用公开招标或封闭式框架协议方式采购的项目，项目中标（入围）公告发布，参与供应商即可在“苏采云”系统中查看评审结果。
供应商查询评审结果的路径为：登录“苏采云”系统-点击【采购项目参与】-【评审结果查询】-点击【查看】按钮，进入评审结果详情页面。供应商可以查看到资格符合评审是否通过、评审总得分、排名和是否中标/成交。
