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[bookmark: _Toc165205794]第一章  投标邀请
受连云港市质量技术综合检验检测中心的委托，江苏省设备成套股份有限公司就连云港市质量技术综合检验检测中心检验检测设备购置（第三批）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况
连云港市质量技术综合检验检测中心检验检测设备购置（第三批）的潜在供应商应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年11月13日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320700-JCEC-G2026-0414
项目名称：连云港市质量技术综合检验检测中心检验检测设备购置（第三批）
预算金额：分包1:236万元；分包2:251万元
最高限价：分包1:236万元；分包2:251万元
投标总报价超过各分包最高限价、单设备超单台限价的均投标无效。
采购方式：公开招标
采购需求：连云港市质量技术综合检验检测中心检验检测设备购置（第三批）货物（标的）采购清单
	分包号
	货物（标的）名称
	数量
	单位
	是否核心产品
	单台限价（万元）

	1
	微机控制应力松弛试验机
	1
	台/套
	
	45

	
	机器人全自动金属摆锤冲击
	1
	台/套
	是
	105

	
	智能全自动金相磨抛机
	1
	台/套
	
	10

	
	便携式挥发性有机物分析仪
	1
	台/套
	
	14

	
	便携式VOC气体检漏红外热像仪
	1
	台/套
	
	50

	
	装卸臂水压测试系统
	1
	台/套
	
	12

	2
	阀门壳体强度试验机
	1
	台/套
	
	28

	
	阀门低温试验装置
	1
	台/套
	
	55

	
	阀门循环寿命测试系统
	1
	台/套
	
	23

	
	阀门耐火试验装置
	1
	台/套
	是
	145


具体详见第四章项目需求。
对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限（交货期）：合同签订后60个工作日内供货、安装、调试完毕。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度财务报表（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网
方式：供应商办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年11月13日9:00:00（北京时间）
开标时间：提交投标文件截止时间
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
6.本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。
7.本项目不接受进口产品投标。
8.本项目标的所属行业：工业。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：连云港市质量技术综合检验检测中心
地    址：江苏省连云港市海州区振华东路18号
联 系 人：陈慧
联系电话：0518-85681543
2.采购代理机构信息
名    称：江苏省设备成套股份有限公司
地    址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D座10楼1002室
联 系 人：李婷婷
联系电话：025-86635193
邮箱：litt@jcec.cn
3.项目联系方式
项目联系人：李婷婷
电话：025-86635193


[bookmark: _Toc165205795]第二章  供应商须知
一、总则
1.采购方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
2.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏省设备成套股份有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 各包供应商投标时报价须包含代理费（供应商在投标报价时可综合考虑此费用，不单列）。依据本项目委托代理协议约定，本项目采购代理费由中标人支付。具体金额如下：分包1: 1.3万元；分包2:1.4万元。
5.招标文件的约束力
5.1 供应商一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件的构成
6.1 招标文件由以下部分构成：
（1）投标邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
三、投标文件编制
9.投标文件编写注意事项
9.1 供应商应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
10.投标文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，供应商提交的投标文件以及供应商与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11.投标文件的构成
11.1 供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。
11.3 特别提醒供应商，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是供应商的风险。
12.证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件
12.1 供应商应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 供应商委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13.投标分项报价表
13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：
（1）投标的货物总价；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；
（3）必要的保险费用和各项税金；
（4）投标总价要求包含安装维保费用。
13.2 供应商应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。
13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。供应商应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2 供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1 供应商应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 供应商应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 供应商应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16.投标函和开标一览表
16.1 供应商应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
17.投标有效期
17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后90天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，采购代理机构于原投标有效期满之前可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交
18.电子投标文件的递交
18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。
19.投标截止时间
19.1 供应商递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
供应商应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因供应商自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。
19.2 采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
20.投标文件的拒收
20.1 采购代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。
21.投标文件的撤回和修改
21.1 供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。
21.2 供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件做任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。
五、开标与评标
22.开标
22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。
22.3 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.4 供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。
22.5 供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
22.6 供应商在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。
23.评标委员会
23.1 开标后，采购代理机构将组织评委会进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。
24.评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25.投标文件的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个供应商都提出澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的供应商如未按要求响应，其风险由供应商自行承担。
26.对投标文件的审查
26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。
未通过资格审查或符合性审查的供应商，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7政府采购异常低价审查：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。
27.无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款：
（1）供应商未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）供应商不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）供应商的报价超过了采购预算或者最高限价的。
（7）评委会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）供应商未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：
（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（5）不同供应商的投标文件相互混装。
27.3 废标条款：
（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。
六、定标
28.确定中标单位
28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判的。
（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29.中标通知书
29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30.履约保证金
30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。
30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。
31.签订合同
31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32.合同标的的追加
32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
33.政府采购履约资金扶持政策
33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
34.询问
34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。
35.质疑提出
35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。
35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
36.质疑函的受理和答复
36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。
36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
36.4 以下情形的质疑依法不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
36.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。
36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。
37.质疑处理
37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。
37.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。
37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。
37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。
37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）
37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。
37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政府采购政策功能
38.促进中小企业发展
38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。
38.2 供应商提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。
本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝供应商的最后报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的最后报价×10%。
38.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料： 
（1）供应商提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
38.4 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
39.政府采购中实施本国产品标准及相关政策
39.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
39.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
39.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
39.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
39.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
39.6适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
39.7本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
40.支持绿色发展
40.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
40.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
40.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。供应商使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
41.政府采购需求标准
41.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。


[bookmark: _Toc165205796]第三章  合同文本
[bookmark: _Toc3995]
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

连云港市政府采购合同

甲方：【采购单位】
乙方：

甲、乙双方根据年月日【分包名称】项目（标段编号：【分包编号】）的采购结果，签订本合同。

一、货物（标的）内容
1.1 货物（标的）名称：_________。
1.2 型号规格：_________。
1.3 技术参数：_________。
1.4 数量（单位）：_________。
二、合同金额
2.1 本合同金额为人民币（大写）：_______________元（¥_____________）。
（详见投标报价表）
2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。
五、无产权瑕疵条款
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。
六、履约保证金
6.1本项目不收取履约保证金。
七、质保期
7.1 质保期年（自项目验收合格之日起计算）。
八、交货期、交货方式及交货地点
8.1 交货期：。
8.2 交货方式：。
8.3 交货地点：。
九、合同款支付
9.1 付款方式：。
9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
十、质量保证及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。
10.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。
十一、调试和验收
11.1 甲方对乙方交付的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后符合验收标准，甲方组织验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由乙方立即予以更换，不得拒绝和延误。
11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前，乙方需负责安装调试并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试费用由乙方负责。
11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由甲乙双方协商解决。
11.5 验收要求：
（1）本项目验收以招投标文件、合同文件、第三方检测及国家标准规范为质量评定标准。
（2）设备到达采购人现场前，应提前通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场商检和验收；
（3）货物安装调试完成后，中标人须提供产品合格证、主要货物厂家质保书、保修证明等书面资料，并报请采购人进行检测验收。
（4）本项目的最终用户为招标人，中标人必须提供本项目的所有文档。项目建成后，移交前文档资料准备应包括以下三部分资料：
（5）一是工程过程的指导性文件：如技术交底、招投标文档、项目实际进度执行情况、系统日常操作与维护手册等。
（6）二是项目运作过程的记录性文件：如各种验收记录、系统修改日记等。
（7）三是项目过程的质量保证性文件：如设备签收记录、系统测试报告等。
（8）具备以下条件，方可通过验收：
① 经验收，设备及系统的各类性能及指标完全符合招标文件的技术要求、用途及功能需求。
② 初验中出现的问题，已由中标人全部做好处理（永久性的而非临时性的），并经再次检测合格。
③ 合同规定的技术文件，除竣工验收文件外，其他已经如数提交给采购人。
④ 合同规定由中标供应商提供的技术服务已经实现。
⑤ 甲乙双方共同组织或委托第三方来确认是否达到验收标准（参照验收大纲及有关标准由双方协商决定），若符合验收标准则验收合格。
十二、货物包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最高限额为本合同总价的百分之五。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总价的百分之五。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、争议解决
15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：
（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。
（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。
十六、合同生效及其他
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签名并加盖单位公章后生效。
16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：
（1）供货清单和分项价格表
（2）技术规格
（3）乙方报价函的内容及其澄清内容
（4）其他与本合同相关的资料
（5）本合同适用的特殊条款
16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
16.4 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执一份，采购人报一份至政府采购监督管理部门。
甲方：                                  乙方：                     
地址：                                  地址：                     
法定代表人：                            法定代表人：               
委托代理人：                            委托代理人：           
电话：                                  电话：                     
传真：                                  传真：                     
签订日期：      年  月  日
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第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1 合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2 本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10.知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11.保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12.合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13.履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14.售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1 质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1 合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2 合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3 合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18.不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19.解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20.政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21.法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	无

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	合同货物安装调试完毕后七日内。

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	无

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	无

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	无

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	无

	
	指定现场
	连云港市质量技术综合检验检测中心

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	无

	第二节
第7.3款
	保险要求
	无

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	设备安装调试经验收合格后提供原厂质保不少于2年

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	无

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	合同签订后采购人支付至合同金额的50%，设备安装调试经验收合格后，采购人支付至合同金额的100%。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	1、 所供货物不符合合同约定的质量标准、品牌、规格或等级的。
2、 未按合同约定的时间供货的。
3、 乙方无正当理由拒绝签订合同，或在签订时提出附加条件的。
4、 乙方将政府采购合同转包或违法分包的

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	1、乙方违约的，甲方将根据违约责任条款扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
2、逾期退还履约保证金的甲方承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	详见第四章采购需求

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	无

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	无

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	《中华人民共和国产品质量法》第四十条

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	每延迟一天交付，按照合同金额1‰向甲方支付逾期交付违约金，违约金总额不超过合同总额的1%。（因甲方原因，逾期交付违约金不予计算）

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	在逾期时段按月息2%计息

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	如乙方无法提供制造商质保承诺或协议的，甲方有权单方面解除合同、扣除履约保证金、将乙方清退出场，同时报政府采购监督管理部门

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为        ；
（2）向连云港市人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	




[bookmark: _Toc165205797]第四章  采购需求
说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。
根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

分包一：
	货物（标的）名称
	数量
	单位
	是否核心产品
	单台限价（万元）

	微机控制应力松弛试验机
	1
	台/套
	
	45

	机器人全自动金属摆锤冲击
	1
	台/套
	是
	105

	智能全自动金相磨抛机
	1
	台/套
	
	10

	便携式挥发性有机物分析仪
	1
	台/套
	
	14

	便携式VOC气体检漏红外热像仪
	1
	台/套
	
	50

	装卸臂水压测试系统
	1
	台/套
	
	12


[bookmark: _Toc165205798]品目1：微机控制应力松弛试验机
一、用途和说明
微机控制拉伸应力松弛试验机主要用于金属材料（如钢绞线、螺纹钢及钢筋等）室温下的拉伸应力松弛力学性能检测。产品满足《GB/T 10120-2013 金属应力松弛试验方法》及《GB/T 21839-2019 预应力混凝土用钢材试验方法》标准中钢材室温下拉伸应力松弛试验的相关要求
二、采购内容
1000KN微机控制拉伸应力松弛试验机一套
三、主要技术规格及要求
1.技术指标
[bookmark: OLE_LINK4]1.1 主机最大载荷：不小于1000kN
1.2 准确度等级：0.5级
1.3力测量范围：2%～100%FS（全程不分档）
1.4 力值分辨力：：满量程的 1/5000000 FS
1.5负荷传感器蠕变：30 分钟，≤0.02%FS；
1.6变形测量范围：0～15mm 
[bookmark: OLE_LINK80]1.7  变形示值相对误差：优于设定值的±0.2 %
1.8  位移测量精度：优于设定值的±0.5 %
1.9  位移分辨力：0.01μm
1.10加载头速度调节范围：0.005～20mm/min
1.11力加载速度范围：0.1～10 kN/s
1.12横梁行程：工作平台到横梁间的最大可移动距离不低于1200mm
1.13有效试验宽度：不小于600mm；
1.14加载头最大有效行程；200mm；
1.15试验空间（夹头最大间距）：3250mm
2.技术性能要求
2.1 主机系统
2.1.1 机架采用优质碳钢整体加工制造，保证机架的整体刚度；框架式结构，设备扩展性强，满足更加广泛的测试需求
2.1.2  传动系统采用伺服直驱带动同步带传动结构，可有效应对高强度、高频次试验场景；
2.1.3 高刚度的传感器组件，可以达到150%过载力；
[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48]2.1.4防护系统配置安全门开关锁，并在软件里面配置相应的门禁策略，为操作人员提供全方位安全防护。
2.2 控制器系统
2.2.1 具有全数字控制、多信道采集、高速数据传输等功能
2.2.2 具有TEDS自识别功能，可实现系统能自动识别传感器，并读取校准参数；
2.2.3 高精准24位模拟信号采集系统，最高可达1200Hz采集频率、20bit分辨率
2.2.4 AD测量通道不少于6路，信号采集频率不少于4MHz，分辨率不少于20bit;
2.3 软件系统
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK29]▲2.3.1设备配置触摸屏，具备PC脱机数据续接功能，支持上位机脱机后续接试验，可从设备触摸屏端下载脱机过程中的历史试验数据，重新加载到上位机。（提供软件截图和设备实物图片）
[bookmark: OLE_LINK10]2.3.2曲线打印功能使用户能将所有能看到的曲线按任意尺寸、任意位置进行打印；软件可以同时显示多条曲线，能自动计算特征点及显示特征点；
2.3.3用户可选择任意曲线来比较。并且提供任意尺寸的打印输出功能。曲线放大功能，用户可在区域内通过鼠标来实现放大曲线的平移。
2.3.4软件可自动在曲线上标记特征点，用户可以很随意的用鼠标对曲线进行放大、移动、遍历、修改特征点操作、曲线打印等
2.3.5全自动智能化：不需选档，不需预置最大应力、最大坐标，坐标系统自动化切换，永远看到的是完整的曲线；
2.3.6具有三闭环（力、变形、位移）控制功能，实现力、变形、位移全数字三闭环控制，各控制环间可自动切换，并在各方式间切换时实现无冲击平滑过渡。
四、配置要求
1. 1000KN松弛试验主机1台
2. 测试系统                              1套
3. 力传感器                              1只
[bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]4. 钢绞线专用夹具                        1套
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK16]5. 变形测量装置1套
[bookmark: OLE_LINK19]6. 螺纹钢专用夹具1套
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK22]7. 动力系统1套
8. 电脑终端系统1套
五、其他
[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]1.保修期：仪器标准保修不少于二年（提供承诺书）
▲2.培训计划：除提供安装调试后的使用及维护培训外，承诺自设备经甲方最终验收合格后三年内再提供不少于3次工程师免费上门培训、答疑，每次服务时间不少于4h。（提供承诺书）
3.验收标准：
3.1技术指标、配置和精度均应满足技术协议、相关标准、招标文件和投标文件的要求。相关参数的符合性由采购方委托有资质的计量部门针对待交货设备出具的校准或检定证书进行验收，技术指标经校准满足技术协议规定的要求通过验收，否则不能通过验收。
品目2：机器人全自动金属摆锤冲击 核心产品
一、用途和说明
机器人全自动金属摆锤冲击试验机实现低温箱装样、低温箱保温、视觉缺口对中、送样、冲击、卸样、试验数据上传全流程全自动。只需操作人员将各种试样规格的待测试样放置在试样架上，到试验数据传送到上位机为止，整个试验过程（包括取摆、从试样架上取试样、设定低温温度、保温时间、试样缺口对中、摆放试样、冲击、试验结果判断、试验结果传送、废样收集等过程）全部为无人操作的连续化全自动控制过程。在不需要操作人员进行任何的调整、设置等情况下，就能够满足各种厚度规格的试样在不同低温条件下进行连续测试。设备的整体安全性，具备异常情况自动报警提示功能。
二、采购内容
机器人全自动金属摆锤冲击试验机一套
三、主要技术规格及要求
1. 技术规格
1.1主机
1.1.1最大冲击能量：750J
1.1.2冲击速度：5.24 m/s可调
1.1.3摆锤仰角：30～150°连续可设定
1.1.4角度最小分辨率：0.025°
1.1.5摆轴中心至试样高：750mm
1.1.6冲击刀刃：圆弧半径2或8mm；夹角30°；厚度16mm
1.2低温箱
1.2.1保温温度：0～-90℃
1.2.2温度波动性：±0.5℃
1.2.3温度均匀性：±1℃
1.2.4保温试样数量：90个
1.3全自动送样系统
1.3.1负载：7kg
1.3.2自由度：6 自由度
1.3.3最大工作半径：700mm
1.3.4重复定位精度：0.02mm
1.3.5防护等级标配：IP67
1.3.6噪音：70 dB
[bookmark: _Toc92]1.4视觉识别系统
1.4.1 相机像素：不低于500 万
1.4.2 感应芯片类型：CCD
1.4.3防护：IP30
1.4.4 数据接口：以太网
1.4.5像素尺寸：2.2 μm × 2.2 μm
1.4.6缺口对中精度：≤±0.1mm
1.4.7 分辨率：不低于2592 × 1944
1.5试样架
1.5.1试样架数量：3个，每个可装30个样，共90根
1.5.2试样规格：55×10×10；55×10×7.5；55×10×5；
1.6系统总体及安全保护
1.6.1系统占地面积：约2900×2700mm
1.6.2安全保护：包含安全报警、安全防护、过载保护及其它设备安全保护装置等
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]1.7尺寸测量及扫码系统
1.7.1 准确识别试样尺寸及编码，精度可达0.02mm以内
2. 技术性能要求：
2.1机械技术要求：
2.1.1 主机架采用球墨铸铁整体铸造加工，前后对称支撑结构，刚性好，而且能有效地吸收和降低震动，运行更加平稳，确保测量数据准确可靠；
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK34]2.1.2制动器选用进口高性能制动器，品质优良、稳定可靠，可确保设备长时间使用的稳定性和可靠性，制动使用寿命不低于100万次，在设备的使用寿命周期内无需更换制动盘；
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]2.1.3低温箱采用液氮+双泵制冷酒精介质双模式低温箱，温度低于-60℃液氮辅助制冷自动介入，最低温度可达-90℃。
2.1.4安全防护罩的左右侧罩采用框架铰轴结构，可以方便的开启和闭合，以便于设备的检测及维修，两侧罩上有检测开关，当门打开时，安全机构会锁定机器，不能进行操作控制，安全防护罩下部空间可能被断样打到的部位，安装钢板，防止断裂试样飞溅损坏防护罩。
2.1.5自动上料机器人采用国际主流工业机器人,机器人送样定位重复精度：≤0.02mm。
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK67]▲2.1.6 回收装置采用回型废料输送方式，合格和不合格样自动分拣，不合格样可以按组二次分拣，无需人工干预。（提供实物与主机配套图片及公开发行的产品彩页）
▲2.1.7主机配有机械结构安全销，有效防止因误操作、误启动或部件意外动作而引发的安全事故，显著提升设备使用的安全性。（提供实物与主机配套图片及公开发行的产品彩页）
2.2软件技术要求
2.2.1 设备采用高性能PLC控制器，配备真彩触摸屏作为人机操作界面，电机传动实现取放摆过程，组合气缸实现取送样过程，
▲2.2.2软件具备显示，在试验过程中，已做试验的试样数据可在软件试样盘图片上同步显示，且由不同颜色区别合格与不合格品；（提供软件功能截图）
[bookmark: OLE_LINK106][bookmark: OLE_LINK107]2.2.3专用自主研发摆锤冲击中文版试验软件一套，试验程序提供试验条件设置、试验结果编辑、增加新的测量项目等功能，用户可选测多种测试条件和测试结果量纲。（提供软件著作权或版权）
[bookmark: OLE_LINK3]2.2.4试验过程数据和结果数据可转化为文本文件或Excel文件，试验机控制计算机要有能保留一段时间（至少10000根试样的试验数据）测试结果的功能，以便操作人员可在控制计算机上根据条件查询到测试结果,同时应具备试验数据和曲线能直接成批量从设备系统导出功能。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]▲2.2.5视觉对中系统采用高性能相机，在试验过程中，机器人抓取试样到拍照位，工业相机拍照，视觉软件分析图片，识别试样缺口特征，与模板作对比，计算缺口偏移量，视觉软件将偏移值发送给机器人。（提供软件功能截图）
[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK57]▲2.2.6软件界面具备系统状态显示，可显示低温箱当前温度、设定温度、保温时间、系统运行状态、试样盘状态、试验报告日志等信息。（提供软件功能截图）
2.3尺寸测量及扫码系统技术要求
2.3.1 扫码尺寸测量系统集成在全自动冲击机系统中；（提供设备实物图片）
▲2.3.2视觉软件可同时实现尺寸测量及扫码功能，扫码可准确识别试样上字符；（提供软件界面截图）
▲2.3.2提供尺寸测量及扫码系统应用业绩不少于2份；
四、配置要求
  1. 750J主机 1台
2. 全自动送样系统                            1套
3. 防护罩1套
4. 低温送样装置                              1套
5. 控制器                                    1套
6. 试样架                                    3套
7. 电脑终端系统                              1套
8. 视觉识别系统                              1套
9. 电气系统1套
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK38]10. 尺寸测量及扫码系统1套
11. 回型废料盒输送机构  1套
12. 金属拉床  1套
五、其他
[bookmark: OLE_LINK31]1.保修期：仪器标准保修不少于二年
2.培训计划：除提供安装调试后的使用及维护培训外，承诺自设备经甲方最终验收合格后三年内再提供不少于3次工程师免费上门培训、答疑，每次服务时间不少于4h。（提供承诺书）
[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK54]▲3.机器人全自动金属摆锤冲击业绩要求提供合同扫描件份数不低于5份（近三年内），原件备查。

3.验收标准：
3.1技术指标、配置和精度均应满足技术协议、相关标准、招标文件和投标文件的要求。相关参数的符合性由采购方委托有资质的计量部门针对待交货设备出具的校准或检定证书进行验收，技术指标经校准满足技术协议规定的要求通过验收，否则不能通过验收。
品目3：智能全自动金相磨抛机
一、用途和说明
智能全自动金相磨抛机适用于对金相试样的预磨、研磨和抛光，是金相制样中必不可少的设备。适应于经过切割，镶嵌后的各种金属试样，如钢、铜和铜合金等试样制备。
二、采购内容
智能全自动金相磨抛机
3、 主要技术规格及要求
1.磨盘采用合金铝压铸而成，抗氧化、不变形
▲2.气阀采用比例阀控制，加压压力经测力计校准，精准稳定。磨盘部分采用独特的磁性设计，支持快速换盘，底盘和垫盘表面经特氟龙处理，无砂纸抛布黏连残留
3.中心压力、单点压力两种运行模式，可根据工况选择最合适的方式
4.试样夹盘可快速装卸转换，灵活使用不同口径夹盘
5.磁性盘设计，支持快速换盘，垫板喷涂特氟龙，更换砂纸抛布无残留
6.独特磨盘自适应设计，使得试样与磨盘完美贴合修正，有效解决多面现象，保障研磨表面一致
7.整机采用高清LCD触摸屏操控和显示，操作简便，清晰直观
8.自动研磨系统，可定时定速，水系统自动启闭功能，有效代替手工磨抛
9.磨头电磁锁自动落锁功能，安全便捷
10.双盘设计，研磨与抛光可独立操作
11.伺服电机，使用寿命长，扭矩大，超静音体验
12.可存储十多种磨抛程序，针对不同试样，设置不同的参数
13.试样夹盘半转设计，配合内侧照明系统，方便取放试样
▲14.配备碗型内衬，可防止盘内区域脏污和碎屑堆积，易于更换、方便保养
15.磨抛盘直径：254mm
16.砂纸直径：250mm
17.磨盘转速：无级调速50~1000r/min
18.和四档速度250, 500, 750, 1000r/min快速选择
19.磨盘转向：顺时针和逆时针兼具，可切换
▲20.磨盘电机：伺服电机, 220V, 1.5kW*2
21.磨头电机：伺服电机, 220V, 750W
22.磨头转速：无级调速20~120r/min
23.定时可调时间：0~99min
24.试样夹持数量：6个
25.试样夹持规格：Φ25mm, Φ30mm, Φ40mm 任一规格（特殊规格可定做）
26.加压方式：单点气动加压和中心气动加压
▲27.单点加压压力：0~50N
28.中心加压压力：0~160N
▲29.显示及操作：7寸高清LCD触摸屏，磨头自动锁紧功能，自动出水功能
30.输入电源：单相220V, 50Hz，12A
31.外形尺寸：1200×800×760mm（宽×深×高）
32.净重：134kg
4、 标准配置要求：
	名称
	规格
	数量

	主机
	
	1台

	自动磨头
	
	1个

	试样夹盘
	适用于单点压力
	1个

	磨抛盘
	254mm
	2个

	磁性盘
	250mm
	2片

	垫盘
	250mm
	6片

	背胶砂纸
	250mm
	6张

	背胶抛光布
	250mm
	2张

	进水管
	洗衣机进水管
	1根

	出水管
	Φ32mm
	2根

	进水过滤网
	
	1个

	气管
	Φ6mm
	1根

	磨头连接线
	
	2根

	空气过滤器
	
	1个

	内六角扳手
	2mm, 3mm, 5mm, 6mm
	各1把

	说明书
	
	1份

	合格证
	
	1份


5、 其他
保修期：仪器标准保修2年（提供承诺书）
▲培训计划：除提供安装调试后的使用及维护培训外，承诺自设备经甲方最终验收合格后提供每年最少一次回访，维护设备。（提供承诺书）
▲本产品应提供产品说明书作为技术证明材料。否则视为技术偏离。
验收标准：
技术指标、配置和精度均应满足技术协议、相关标准、招标文件和投标文件的要求。技术指标经校准满足技术协议规定的要求通过验收，否则不能通过验收。
品目4：便携式挥发性有机物分析仪
一、用途和说明
适用于石化企业管道排放泄漏检测、加油站和油气回收现场排查、无组织排放现场应急检测、固定污染源排放快速检测、VOCs排放溯源排查和VOCs治理设施的效果检测等。符合GB20951-2020《油品运输大气污染物排放标准》、GB31570-2015《石油炼制工业污染物排放标准》、GB20950-2020《储油库大气污染物排放标准》、《GB37822-2019挥发性有机物无组织排放控制标准》等技术标准要求。
二、技术参数
1.分析仪由主机、防爆手持终端、采样探针、双肩背包等组成。
2.配置FID检测器。
3.仪器整机体积小、重量轻、操作简单。
▲4.主机防爆等级不低于：Ex db ib mb IIC T4 Gb（提供由国家认监委批准的防爆检验机构出具的防爆认证证书）
5.手操器防爆等级不低于：Ex ib IIC T4 Gb。
6.仪器既可以使用内嵌的液晶显示屏和按钮，也可以通过手操器连接至主机进行显示、控制和数据记录、保存和查看。
7.仪器可以实时显示测量浓度值、状态参数等，通过主机上的按键可以对仪器进行启动点火、浓度校准、信息查看等操作。
8.采用低压固态储氢作为氢气气源，安全可靠，保证10 个小时以上的续航。气源用尽现场无需工具迅速更换备用气瓶，也可使用充气组件直接充气。
9.长寿命电池保证10 个小时以上的连续运行。
10.自动点火和熄火判断，保证氢气使用更加安全可靠。
11.系统可靠性冗余设计，各区域状态参数显示并在出现异常情况时报警。
12.支持多种响应因子选择，支持多点校正，用户自定义标气浓度点。
▲13、探针端控制显示，可实现采样、读数和仪器控制。（提供加盖公章的证明材料加以佐证）
三、技术指标
1.重量：<2.2 Kg
2.FID浓度范围：0至50,000 ppm，可扩展至100, 000 ppm
3.FID:重复性：<±2%;  
4.FID:准确度：<±10% 或 1 ppm, 取大值
5.采样流量：<1 L/min
6.电池续航：>10 h
7.氢气续航：>10 h标准
8.操作面板：内嵌式LCD显示屏和薄膜按钮
9.无线终端：5.6英寸显示屏，支持4G/WIFI/蓝牙，搭配前后摄像头
10.通信接口：蓝牙、串口、USB
11.工作温度：-20至40 ℃
12.工作湿度：0至95 %
四、配置要求：
1.主机1 台
2.探头1 套
3.充氢装置1 套
4.充电装置1 套
5.手持操作终端1 套
6.运输箱1 个
7.便携背包1 个
五、其他
保修期：仪器标准保修2年(提供承诺书)
▲培训计划：除提供安装调试后的使用及维护培训外，承诺自设备经甲方最终验收合格后三年内再提供不少于3次工程师免费上门培训、答疑，每次服务时间不少于4h。（提供承诺书）
验收标准：
1、 技术指标、配置和精度均应满足技术协议、相关标准、招标文件和投标文件的要求。相关参数的符合性由采购方委托有资质的计量部门针对待交货设备出具的校准或检定证书进行验收，技术指标经校准满足技术协议规定的要求通过验收，否则不能通过验收。
品目5：便携式VOC气体检漏红外热像仪
一、用途
适用于VOCs气体泄漏可视化检测，可检测气体至少包含： 甲烷、丙烷、乙烯、乙炔、丙烯、苯、乙醇、乙苯、庚烷、己烷、异戊二烯、甲醇、丙酮、丁酮、MIBK、辛烷、戊烷、1-戊烯、甲苯、二甲苯、丁烷、乙烷等4 0 0 余种VOCs气体。
二、技术要求
1、基本要求
1.1探测器类型：制冷型二类超晶格探测器；
1.2操作方式：中文操作界面，触摸+按键两套操作方式；
1.3图像调整：自动/手动调整对比度、亮度；
1.4对焦：手环对焦/自动对焦功能；
1.5图像显示模式：具有红外模式、气体增强模式、可见光模式、双波段融合和画中画模式；（提供产品技术说明书或功能演示视频等常规证明材料）
1.6录制功能：主机应可录制红外视频和可见光视频时应可以同时录制语音数据，主机内置麦克风和扬声器；
1.7语音记录和回放功能：应可随图像一同存储不少于60秒语音记录；（提供功能截图或技术说明，并在验收环节进行实测验证）
1.8应具有可旋转触摸显示屏，显示屏可以实时显示经纬度信息，可根据测量点位调整屏幕视角，方便观察；
1.9仪器应具备测温功能和温度报警功能，支持点、线、区域测温编辑和原始数据保存，可添加不少于10个点、10条线及10个区域分析；
1.10测温精度：：±1%(0-100°C)，±2℃(>100°C)，±2% (-40-0°C)；
▲1.11定位功能：仪器应具有单北斗定位功能，输出GPS、Galleo、GLONASS等非北斗卫星信号时设备无定位，完全符合卫星定位导航授时设备北斗独立定位测试技术规范要求（须提供工信部颁发的该产品北斗独立定位终端检测证书并加盖投标人公章）；
1.12放大镜功能：可使用放大镜功能对热图像进行局部放大；
▲1.13防爆等级：不低于Ex ic nC op is IIC T6 Gc，该产品在2区场所使用时应无离测量点使用限制性距离要求。(须提供第三方权威检测机构颁发的防爆等级证明材料）
▲1.14防护等级：不低于IP65。（提供第三方检测机构出具的CMA检测报告复印件）
▲1.15 AI气体检测，具备AI算法，可自动识别标记泄露的气体。（提供功能演示视频或软件界面截图及功能说明材料）
▲1.16指纹功能：具有指纹识别及建立专用存储空间功能。（提供功能演示视频或软件截图证明材料）
1.17电池：常温单电池续航不低于4小时，高温50不低于3.5小时，低温-20℃及以下不低于3小时；具备电池电压低报警功能。具有电量百分比显示、电量报警、自动关机、自动息屏功；启动时间≤5min；
▲1.18检测功能：距离≤2米，流量≥0.2L/Min, 浓度≥ 0.9% mol/mol的气体成像能观测到泄漏气云形态。（提供第三方检测机构出具的CMA检测报告复印件）
1.19图库编辑功能：支持查看缩略图/全图，在缩略图和全图模式均可编辑/删除文件、名称，编辑/删除/增加文字/语音注释；在全图模式可查看文字注释、播放语音注释、进行测温分析、切换前后照片；支持新建文件夹、重命名文件夹、更改活动文件夹、在文件夹间删除或移动文件；
1.20仪器高低温适应性：高温50℃或低温-20℃环境下持续 2h，试验后仪器应能正常运行；
2、参数要求
2.1工作温度：-20℃～+50℃
2.2存储温度：-30℃～+60℃
2.3测温范围：-40℃～+350℃
2.4工作波段：3.2~3.5μm
2.5分辨率：≥320×256
2.6热灵敏度：≤10mk@25℃
2.7镜头：不小于 24°× 19°
2.8显示屏：不小于5英寸可旋转触摸液晶显示屏，分辨率≥1920×1080；
2.9不小于0.49英寸可旋转高清目镜分辨率：不低于1920×1080（OLED，可旋转）；
2.10可见光摄像头像素：≥800万（CMOS，带双补光灯）
2.11手柄可旋转角度：≥180度；
2.12图像调色板：不少于11种调色板，应具有反向调色功能，应可手动或自动调节色标；
2.13变倍：1~10倍连续数字变倍，间隔0.1倍；
2.14数据传输：可通过USB和WLAN，将仪器图像、视频、语音传至计算机；
2.15存储时间：可在3s～1h 内设置；
2.16视频存储：不低于128G；
2.17重量：不超过2.8kg；
三、配置要求
（1）主机：1台
（2）锂电池：2块
（3）电源适配器、交流电源线：1套
（4）充电器：1个
（5）USB线、HDMI-USB线：1套
（6）内存卡：1张
（7）读卡器：1个
（8）安装防护箱：1套
（9）颈带：1个
（10）清洁套装：1套
（11）三脚架：1个 
四、其他
1.保修期：仪器标准保修2年（提供承诺书）
▲2.培训计划：除提供安装调试后的使用及维护培训外，承诺自设备经甲方最终验收合格后三年内再提供不少于3次工程师免费上门培训、答疑，每次服务时间不少于4h。（提供承诺书）
3.验收标准：技术指标、配置和精度均应满足技术协议、相关标准、招标文件和投标文件的要求。相关参数的符合性由采购方委托有资质的计量部门针对待交货设备出具的校准或检定证书进行验收，技术指标经校准满足技术协议规定的要求通过验收，否则不能通过验收。
品目6：装卸臂水压测试系统
一、用途和说明
装卸臂水压测试系统主要用于装卸臂、高压管、压力容器等的压力测试,产品满足《HG/T 21608-2012》液体装卸臂工程技术要求、《JB/T 9089-2014》试压泵标准及《JB/T12013-2014 》标准的相关要求。
二、采购内容
装卸臂水压测试系统一套
三、主要技术规格及要求
1. 技术指标
1.2 移动式主机10MPa
1.2.1最大试验压力：10MPa
1.2.2试验工位：1个
1.2.3超压保护：机械式溢流阀超压保护
1.2.4低压流量（2MPa内）：500 L/h
1.2.5 高压流量（10MPa内）：190 L/h
1.2.6压力表精度等级：1.6 级
1.2.7操作方式：手动
1.2.8自动停机：支持
1.2.9试验介质：常温清水
1.2.10水箱容积：50L
1.2.11补液口尺寸：DN20
1.2.12高压胶管螺纹：M20X1.5
1.2.13高压胶管长度：3M
1.2.14高压胶管压力等级：40MPa
1.2.15主机外形尺寸：910×375×908mm
1.2.16电源：AC380V+PE+N，50Hz
1.2.17功率：1.1kW
1.2.18重量：121kg
1.2.19泵型：4缸电动试压泵
2. 技术性能要求
2.1 主机系统
2.1.1 机架采用优质碳钢整体加工制造，保证机架的整体刚度；框架式结构，设备扩展性强，满足更加广泛的测试需求；
2.1.2  传动系统采用电机带动皮带同步带传动结构，可有效应对高强度、高频次试验场景；
2.2 软件系统
2.2..1触摸屏数显试压压力。
2.2.2保压计时功能，根据设定的保压时间计时，同时计算保压时间内的压降值。
2.2.3测试开始后系统按照1秒1次的速度记录保压时间、实时压力、保压压降。
2.2.4存储数据通过U盘拷贝到计算机使用专用软件生成标准曲线报告。曲线报告中目标压力和压降情况根据实时采集情况自动生成在曲线报表格式中，其它如单位信息、产品信息（编号、名称等）、操作人员信息等需要人工填写。
2.2.5生成的曲线报告可打印输出，曲线报表格式为word格式。
2.2.6满足到压停机。
	触摸屏
	10寸
	台
	1

	便携式采集箱
	415X335X180
	台
	1

	U盘
	32G
	只
	1

	上位机软件
	生成曲线报告
	套
	1

	数据转换模块
	
	套
	1


四、配置要求
	产品名称
	型号
	数量
	备注

	电动试压泵
	
	1
	压力源

	采集系统
	
	1
	便携式箱体

	传感器
	p≦10MPa
	1
	精度0.5%

	手动截止阀
	p≦10MPa
	1
	截断泵与容器

	三通
	p≧10MPa
	1
	连接泵、容器、安装传感器


五、其他
1.保修期：保修期2年（提供承诺书）。
▲2.验收标准：技术指标、配置和精度均应满足技术协议、相关标准、招标文件和投标文件的要求。相关参数的符合性由采购方委托有资质的计量部门针对待交货设备出具的校准或检定证书进行验收，技术指标经校准满足技术协议规定的要求通过验收，否则不能通过验收。

分包2：
	货物（标的）名称
	数量
	单位
	是否核心产品
	单台限价（万元）

	阀门壳体强度试验机
	1
	台/套
	
	28

	阀门低温试验装置
	1
	台/套
	
	55

	阀门循环寿命测试系统
	1
	台/套
	
	23

	阀门耐火试验装置
	1
	台/套
	是
	145


品目1：阀门壳体强度试验机
一、用途和说明
阀门壳体强度试验机是一种专为相关阀门的专业检测与性能验证设备，对阀门的各项技术参数、功能完整性及可靠性进行系统性测试，核心目的是确保阀门在出厂前、安装前或维修后，能够满足设计标准与实际应用需求。系统配置了电脑数据监测系统，可精确实时采集试验数据并绘制试验曲线。 
二、采购内容
阀门壳体强度试验机（数字式潜水抱压式阀门试验台1台，数字式液压顶压式阀门试验台1台）
三、主要技术规格及要求
1. 技术规格
1.1数字式潜水抱压式阀门试验台
▲1.1.1试验口径及压力范围（提供证明材料，如样本、实物图片、说明书、详细的技术方案等）：
	公称通径
	公称压力
	测试压力

	DN80~DN100
	1.6MPa - 42MPa(2500LB)
	1.76MPa - 63MPa

	DN125
	1.6MPa - 25MPa(2500LB)
	1.76MPa - 37.5MPa

	DN150
	1.6MPa - 16MPa(900LB)
	1.76MPa - 24MPa

	DN200
	1.6MPa - 10MPa(600LB)
	1.76MPa - 15MPa

	DN250
	1.6MPa - 6.4MPa(400LB)
	1.76MPa - 9.6MPa

	DN300
	1.6MPa - 5.0MPa(300LB)
	1.76MPa - 7.5MPa


1.1.2试验介质：水、压缩空气（需方提供）；
1.1.3被测阀门结构长度：203～711mm；
1.1.4被测阀门法兰外径：Ф190–Ф520㎜；
1.1.5被测阀门法兰厚度：19-83㎜；
1.1.6左右工作盘盲板间距：190～1000mm；
1.1.7压爪到盲板间距：10～100mm；
1.1.8两边各配置3只夹紧油缸：油缸内径不小于Ф 140 ㎜，三只压爪呈120°均分；
1.1.9设备最大夹紧力：不小于98吨；
▲1.1.10设备结构：潜水卧式抱压结构，两侧工作盘均可翻转不小于90℃（提供证明材料，如样本、实物图片、说明书、详细的技术方案等）；
1.1.11被测阀门类型：直通法兰式阀门（闸、截止、止、球阀）
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK26]1.2数字式液压顶压式阀门试验台
▲1.2.1试验口径及压力范围（提供证明材料，如样本、实物图片、说明书、详细的技术方案等）：
	公称通径
	公称压力
	测试压力

	DN15~DN80
	1.6MPa - 42MPa(2500LB)
	1.76MPa - 63MPa

	DN100
	1.6MPa - 32MPa
	1.76MPa - 48MPa


1.2.2试验介质：水、压缩空气（需方提供）；
1.2.3被测阀门结构长度：108～578mm；
1.2.4左右RF/FF法兰式平面盲板间距：90～650mm；
1.2.5拉杆水平内间距：500mm；
1.2.6顶紧油缸1只,油缸内径不小于Φ180mm，最大顶紧力不小于73.8吨；
▲1.2.7设备结构：卧式顶压结构（提供证明材料，如样本、实物图片、说明书、详细的技术方案等）；
1.2.8被测阀门类型：直通法兰式、焊接式阀门；
[bookmark: OLE_LINK61]2. 机械技术性能要求：
2.1数字式潜水抱压式阀门试验台技术要求：
2.1.1 设备夹持机构安装于水箱内，通过升降系统达到夹持机构浮出水面和沉入水下的目的；
2.1.2 此试验台有左右两个工作台，每个工作台上装有一套可移动的压爪抱紧机构，可根据阀门的法兰大小来同步调整压爪的位置；
2.1.3左边的工作台可水平移动，以适应不同规格和压力等级的阀门的结构长度，左、右工作台均可翻转90°，以方便对阀门单边密封测试时进行泄漏量的检测；
[bookmark: OLE_LINK42]2.1.4压爪夹紧力所需的高压液压力，由设备本身的液压系统增压而成，可根据阀门测试压力人工进行无极调压，以适应不同规格阀门的测试需求；
[bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK78]▲2.1.5试验的水压系统由大流量的低压水泵和小流量的高压水泵以及管路和控制阀组成（提供证明材料，如样本、实物图片、说明书、详细的技术方案等）；
[bookmark: OLE_LINK77]▲2.1.6高、低压水路及气路系统均与阀门两端的盲板水道连通，可分别从两端加注压力介质（水或气）和卸压；气体试验介质用户自备，设备只预留接口（提供证明材料，如样本、实物图片、说明书、详细的技术方案等）。
2.1.7检测阀门时，启动大流量的低压水泵向阀门腔内注满试验介质，低压水注满后，系统自动启动高压水泵向阀门体内输入高压水，试验介质压力达到预先设定的压力时，高压水泵自动停止，此时系统自动转入保压计时状态（保压时间由操作者设定），保压计时结束时，保压计时结束指示灯点亮，同时蜂鸣器鸣响提示；
2.1.8低压水泵选用立式多级离心泵，需流量大，噪音低，泵体为不锈钢材质，保证的水源的清洁；
2.1.9高压水泵选用气驱增压形式，需增压速度快，效率高，压力输送稳定，能有效提高整体工作效率和测试时的准确性；
2.1.10高压水压系统需设置可靠的保压装置；
▲2.1.11设备带零压保护功能:夹紧油缸中高压油的卸放，与被测阀门体腔内试验介质的压力之间，有安全锁定控制，当且仅当被测阀门体腔内试验介质的压力卸放后，夹紧油缸中的高压油方可卸放（提供证明材料，如样本、实物图片、说明书、详细的技术方案等）；
2.1.12设备自带集水槽，试验用水可循环使用，且高、低压水泵的进水端均安装过滤网；
2.1.13设备需配备保压完成后的提示装置，操作人员可设定所要保压的时间，在保压计时结束时蜂鸣器鸣响提示，让操作人员有效地把握好工序节奏；
2.2数字式液压顶压式阀门试验台技术要求：
2.2.1设备有左右两个工作台，右侧工作台为固定端工作牌坊，左侧的为油缸顶压式工作台，可前进后退以适应不同规格和压力等级的阀门的结构长度；
2.2.2压紧力所需的高压液压力，由设备本身的液压系统增压而成，可根据测试压力等级无极调节增压顶紧力，以满足不同规格阀门的测试需求；
▲2.2.3试验的水压系统由大流量的低压水泵和小流量的高压水泵以及管路和控制阀组成（提供证明材料，如样本、实物图片、说明书、详细的技术方案等）；
▲2.2.4高、低压水路及气路系统均与阀门两端的盲板水道连通，可分别从两端加注压力介质（水或气）和卸压；气体试验介质用户自备，设备只预留接口（提供证明材料，如样本、实物图片、说明书、详细的技术方案等）；
2.2.5检测阀门时，启动大流量的低压水泵向阀门腔内注满试验介质，低压水注满后，系统自动启动高压水泵向阀门体内输入高压水，试验介质压力达到预先设定的压力时，高压水泵自动停止，此时系统自动转入保压计时状态（保压时间由操作者设定），保压计时结束时，保压计时结束指示灯点亮，同时蜂鸣器鸣响提示；
2.2.6低压水泵选用立式多级离心泵，需流量大，噪音低，泵体为不锈钢材质，保证的水源的清洁；
2.2.7高压水泵选用气驱增压形式，需增压速度快，效率高，压力输送稳定，能有效提高整体工作效率和测试时的准确性；
2.2.8高压水压系统需设置可靠的保压装置
▲2.2.9设备带零压保护功能:顶紧油缸中高压油的卸放，与被测阀门体腔内试验介质的压力之间，有安全锁定控制，当且仅当被测阀门体腔内试验介质的压力卸放后，顶紧油缸中的高压油方可卸放（提供证明材料，如样本、实物图片、说明书、详细的技术方案等）；
2.2.10设备自带集水槽，试验用水可循环使用，且高、低压水泵的进水端均安装过滤网；
2.2.11设备需配备保压完成后的提示装置，操作人员可设定所要保压的时间，在保压计时结束时蜂鸣器鸣响提示，让操作人员有效地把握好工序节奏；
3. 软件技术要求：
  设备配置有工业级阀门数据采集监测系统。测试试验压力值显示和测试压力值输入都是通过数据采集监测系统程序来设定（设定过的数据无需再输入，可直接调用），通过数据采集监测程序对阀门的测试过程进行实时监视，并以压力曲线和数值显示的形式记录压力测试的全过程，形成报表记录在本地数据库中以供调阅（无控制功能，所有操作都为人工手动操作），可远程进行测试结果打印。
[bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK94]四、设备配置要求 
	序号
	名称
	要求

	1.
	液压油缸
	无缝钢管,珩磨

	2.
	液压管路
	无缝钢管，碳钢

	3.
	低压水泵
	立式多级离心泵，不锈钢泵体

	4.
	高压气驱水泵
	排量：每冲程不低于3mL，为了保证增压效率，排量尽可能大。

	5.
	机械压力表
	1.6级

	6
	压力变送器
	精度不低于±0.25%F.S

	7.
	试验介质管路
	水、气管路 SUS304

	8.
	管路控阀
	手控针阀

	9.
	密封件
	材质丁腈橡胶

	10.
	水箱、集水槽
	Q235钢板焊接喷漆

	11.
	密封工装
	配置RF/FF法兰式平面盲板，Q235镀锌处理

	12.
	工业级平板操控终端
	1台，不小于15吋


五、随机提供资料 
1.出厂合格证               
2.设备电气原理图                            
3.设备机械总体（外形图）                           
4.易损件清单                              
5.液压原理图                                  
6.设备操作说明书                                   
7.常用备件清单                             
8.设备维护保养手册                               
六、双方责任
	序号
	项目
	需方
	供方

	1
	安装、调试及培训工作
	
	√

	2
	安装所需专用工具
	
	√

	3
	装车及运输
	
	√

	4
	起重和吊装设备（含各种吊索具）
	√
	

	5
	卸货及就位
	√
	

	6
	总电源到设备主电源进线端的电缆及铺设
	√
	

	7
	设备主电源到各功能块的电缆及铺设
	
	√

	8
	厂房到设备水、气接口的管路铺设
	√
	

	9
	试机用液压油
	√
	


七、其他
1.培训计划：供方需提供需方现场的安装、调试及培训工作，供方单位提供相应协助。
2.验收标准：
按照招标文件的技术要求和签到的技术协议进行验收。满足技术协议规定的要求通过验收，否则不能通过验收。
品目2：阀门低温试验装置
一、用途和说明
阀门低温试验装置用于低温阀门零部件的深冷处理、阀门低温密封与逸散性测试等。
二、采购内容
阀门低温试验装置一套
三、主要技术规格及要求
1.设备工艺参数：
试验温度范围：-196℃~-29℃；
最大公称压力：PN250（Class1500）；
最大公称尺寸：DN150（NPS6）；
参考标准：GB/T24925、BS6364、ISO 28921、MESC SPE 77/200、JB/T 12003、MSS SP-134、GB/T 26481、ISO 15848-1、ISO 15848-2。
2.设备组成及性能要求
设备由低温系统、压力管路系统、测控系统、氦质谱检漏仪等组成。其中低温系统用于提供低温环境；压力管路系统用于试验介质的增压、回收、泄压、管路切换、泄漏检测等；测控系统用于对设备进行控制、参数监测和记录，并可以生成试验报告；氦质谱检漏仪用于对低温阀门实施逸散性试验。
2.1低温系统
低温系统由低温试验槽、真空连接管道和低温控制阀等组成，液氮源由采购人提供。
2.1.1 低温试验槽依据产品规格合理配置，规格及其外形尺寸如下：
	型号
	外形尺寸(LxWxHxt)
	适用规格
	说明

	L
	外尺寸（长×宽×高×厚） 1850×1200×990×300
	6英寸以下
	含调温组件与
组合工装


2.1.2 低温试验槽由箱体和箱盖组成，箱体需承载待测阀门，箱盖需预留阀颈过壁孔；
2.1.3 箱体和箱盖除保温材料及底座外，其余主体结构均须采用不锈钢材质；
2.1.5箱体和箱盖需采取保温措施，内部盛液氮时外壁不得凝霜结露，包括箱底，底板等承重或易碰撞部位须加强加固；
2.1.6 低温试验槽需设置吊耳，安装位置应充分考虑人员操作的便利性；
▲2.1.7低温系统需要能满足不同试验所需的可变工况温度，试验温度覆盖-196℃至-29℃范围，降温过程需要自动完成，控温精度±2℃（提供证明材料，如样本、实物图片、说明书、详细的技术方案等）；
▲2.1.8低温试验槽须提供低温试验时所需的组合工装，该工装能对受试阀门进行固定，上下调节，能平衡受试阀门启闭试验时产生的扭矩，并能根据需要随时移出低温环境（提供证明材料，如样本、实物图片、说明书、详细的技术方案等）；
▲2.1.9低温储罐与低温试验槽之间以及各低温试验槽之间的连接管道主体部分须为真空输液管，真空输液管的真空度不低于10-4Pa（提供证明材料，如样本、实物图片、说明书、详细的技术方案等）。
2.2 压力管路系统
2.2.1 气体管道、附件及阀门设计耐压不低于35 MPa；
▲2.2.2 要具备对试验介质（氦气）的回收重复利用功能，回收后试验压力不高于0.3MPa，回收时要有安全措施，防止低温气体对常温管道元件的损伤（提供证明材料，如样本、实物图片、说明书、详细的技术方案等）；
2.2.3 增压速率可调；
▲2.2.4一次接管，在不拆接管的条件下能够实现对阀门入口、出口、中腔不同方向的增压和检漏（提供证明材料，如样本、实物图片、说明书、详细的技术方案等）；
▲2.2.5 配置酒精计泡器和电子流量计。配备不少于2个量程的适用于氦气的电子流量计，测控系统可根据实际泄漏率自动合理的选择量程，满足阀门不同泄漏率的检测需求，计泡器必须带水气分离结构（提供证明材料，如样本、实物图片、说明书、详细的技术方案等）。
2.3 测控系统
测控系统须完成如下功能：阀门参数输入、试验温度监控、试验状态监测、试验报告、提示报警等。
2.3.1测控系统能满足试验所要求的各种工作方式，自动化程度高，并有故障自诊和监控功能。原理简单明了，操作方便，具有一定电气水平的人员，经过培训均能胜任日常操作和维护；
2.3.2 测控系统需采用PLC控制；
2.3.3操作软件人机交互界面友好、使用方便、显示清楚；
2.3.4各系统连接电线、电缆保护管等设计制造规范整齐，从桥架到各用电点接线盒、电器、开关、测控元件等电缆，须采用金属软管或尼龙塑料软管（防护等级IP54）穿管保护。普通动力电缆均采用铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘和护套阻燃电力软电缆，屏蔽动力电缆均采用铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘和护套屏蔽阻燃电力软电缆；普通控制信号电缆均采用铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘和护套阻燃控制软电缆，屏蔽控制信号电缆均采用铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘和护套阻燃屏蔽控制软电缆；所有变频器控制的设备电机，从变频器到电机的动力电缆采用屏蔽动力软电缆，屏蔽层须可靠接地。强电、弱电线路应分开，所有线路采用桥架敷设，特殊情况可以使用穿线管，要求布线美观，横平竖直，避免交叉，末端使用软管连接，保证密封；
2.3.5 可在测控系统界面手动输入阀门相关信息；
2.3.6智能显示仪用于测量参数的现场显示，测量精度至少0.3级；
2.3.7 温度传感器测量精度至少B级，同时需具备阀内温度测量的解决方案；
2.3.8 压力传感器测量精度不低于±0.25%FS；
▲2.3.9 泄漏率测量采用线性数字流量计，测量精度不低于±3%FS（提供证明材料，如样本、实物图片、说明书、详细的技术方案等）；
2.3.10保压过程中，系统实时记录、显示、存储阀门压力变化数据，并在软件中自动绘制压力-时间曲线、泄漏率-时间曲线；
2.3.11 试验完成后能自动出具试验报告；
 2.3.12试验数据存储在SQL数据库中，可长期保存；
2.3.13 系统需具备安全策略及报警机制，试验压力和回收压力安全可控；
▲2.3.14 所有软件应确保无版权纠纷（提供证明材料，如样本、实物图片、说明书、详细的技术方案等）；
2.3.15 所有仪器仪表需提供检定或校准证书。
2.4 氦质谱检漏仪用于对低温阀门实施逸散性试验，性能指标需满足以下要求。
显示单位：、、、ppm；
最小可检漏率：；
漏率显示范围：；
启动时间：；
响应时间：；
检漏口最高压力：1500Pa；
电源要求：220V/50Hz；
2.5工艺流程图
▲为实现以上功能，（提供完整的工艺流程图，并做说明）。
3.服务
3.1 技术资料
3.1.1 供方向需方提供技术资料
3.1.1.1 设备平面布置图、基础图；
3.1.1.2 设备的使用说明书；
3.1.1.3 易损件清单及备件清单；
3.1.1.4 配合办理特种设备相关取证工作；
3.1.2 需方向供方提供的技术资料
3.1.2.1 厂房现场设备平面布置参考图；
3.1.2.2 现场生产使用的介质、能源使用环境。
3.2 安装、调试
3.2.1 需方职责
3.2.1.1 需方负责设备地基的建造工作，需方按照供方提供的设备地基要求进行建造，并按要求提供各类能源、介质；
3.2.1.2 需方负责安装设备所需能源和介质到设备地基图要求接口处，二次联接工作由供方负责；
3.2.1.3 需方负责设备地基、沟槽盖板的建造工作；
3.2.1.4 需方负责提供并安装电网至控制柜之间的主电缆；
3.2.1.5 需方负责施工现场垃圾清运工作。
3.2.2 供方职责
3.2.2.1 供方负责设备到厂后卸车、吊装、就位工作，设备组装；
3.2.2.2 供方负责派遣有经验的、健康的、精明强干的技术人员到需方，进行设备安装调试；
3.2.2.3 供方负责设备控制柜及设备端的所有配管、配线工作，所需材料均由供方提供；
3.2.2.4 供方按照技安管理要求及现场管理要求文明施工。
3.3 设备的验收
设备就位调试正常后双方共同进行设备最终验收。
3.4 人员培训
设备终验收合格后应对需方技术、操作、维护人员进行相关技术培训。
3.4.1 培训内容
3.4.1.1 按照设备图纸识别零部件及其功能和位置；
3.4.1.2 故障信息内容、故障排除和问题维修；
3.4.1.3 维护保养知识培训；
3.4.1.4 操作培训。
3.4.2 培训效果
3.4.2.1 达到掌握设备编程、安全操作、正确使用的水平；
3.4.2.2 保证受训人员能够独立操作设备，正确检修、维护、排出故障的水平。
3.5 售后服务要求
3.5.1 设备质量保证期2年，上述时间从设备验收合格之日算起；
3.5.2 在质保期内因设备质量问题造成的损坏，由供方负责免费维修更换；
3.5.3 在质保期内，设备在需方出现的故障，供方24小时内做出响应，48小时到达现场负责维修；
3.5.4 质保期满后，供方仍应对需方提供优惠的技术支持和备件供应；
3.5.5 供方对双方提供的技术情报和资料承担保密的责任和义务，本条款长期有效。
3.6 包装及运输
3.6.1 包装应适用长途运输、防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于陆运和整体吊装，并注明起吊位置，起吊重量及重心位置；
3.6.2 运输方式：陆运，由供方负责，运费（含保险）应单独报价且计在投标总价之内。
4.其他
4.1阀门低温试验装置需同时具备以下业绩，并提供合同复印件，包括装置的设计或供货。
4.2培训计划：除提供安装调试后的使用及维护培训外，承诺自设备经甲方最终验收合格后三年内再提供不少于3次工程师免费上门培训、答疑，每次服务时间不少于4h。（提供承诺书）
4.3验收标准：技术指标、配置和精度均应满足技术协议、相关标准、招标文件和投标文件的要求。由供需双方组成验收组进行验收。供方设备到需方现场安装调试完毕后进行验收，需方在接到供方验收通知后3工作日内安排验收。验收方式在装置现场采用样机演示方式，样机、盲板和工装由需方负责提供，数量1-2台。
品目3：阀门循环寿命测试系统
一、用途和说明
阀门循环寿命测试系统是一种机、电、液一体化，高技术含量、高自动化程度的阀门检测设备。系统配置了常规的液压阀门试验台、阀门启闭装置、工业触摸屏和PLC阀门寿命测试自动控制系统。主要用于相关阀门的启闭寿命测试。 
二、采购内容
阀门循环寿命测试系统（1套）
三、主要技术规格及要求
1. 技术规格
▲1.1试验口径及压力范围：（提供证明材料，如样本、实物图片、说明书、详细的技术方案等）
	公称通径
	公称压力
	测试压力

	DN15~DN50
	1.6MPa - 42MPa(2500LB)
	1.76MPa - 63MPa

	DN65
	1.6MPa - 32MPa
	1.76MPa - 48MPa

	DN80
	1.6MPa - 16MPa(900LB)
	1.76MPa - 24MPa

	DN100
	1.6MPa - 10MPa(600LB)
	1.76MPa - 15MPa


1.2试验介质：水、压缩空气（需方提供）；
1.3被测阀门结构长度：108～432mm；
1.4被测阀门法兰外径：Ф90–Ф275㎜；
1.5被测阀门法兰厚度：10-58㎜；
1.6左右工作盘盲板间距：90～620mm；
1.7压爪到盲板间距：0～65mm；
1.8两边各配置3只夹紧油缸：油缸内径不小于Ф80 ㎜，三只压爪呈120°均分；
1.9设备最大夹紧力：不小于31.6吨；
1.10扭矩传感器最大量程：1500NM；
▲1.11设备结构：卧式抱压结构，左侧工作盘可翻转至少90°（提供证明材料，如样本、实物图片、说明书、详细的技术方案等）；
1.12被测阀门类型：直通法兰式阀门（闸、球阀）
2. 机械技术性能要求：
2.1设备以液压作为动力，驱动被测阀门的夹紧油缸、左工作盘的翻转、左工作台的左右移动、扭矩扳爪系统及立柱的移动和横梁的升降；
2.2 此试验台有左右两个工作台，每个工作台上装有一套可移动的压爪抱紧机构，可根据阀门的法兰大小来同步调整压爪的位置；
2.3左边的工作台可水平移动，以适应不同规格和压力等级的阀门的结构长度，左工作台均可翻转90°，以方便对阀门单边密封测试时进行泄漏量的检测；
2.4高压油由气驱高压泵产生，为压爪油缸夹紧增压；
▲2.5试验介质水的低压部分由低压水泵产生，高压部分由气驱高压泵产生，且要能进行自动补压（是否进行自动补压，由操作者选择）（提供证明材料，如样本、实物图片、说明书、详细的技术方案等）；
▲2.6高、低压水路及气路系统均与阀门两端的盲板水道连通，可分别从两端加注压力介质（水或气）和卸压；气体试验介质用户自备，设备只预留接口（提供证明材料，如样本、实物图片、说明书、详细的技术方案等）。
2.7检测阀门时，启动大流量的低压水泵向阀门腔内注满试验介质，低压水注满后，系统自动启动高压水泵向阀门体内输入高压水，试验介质压力达到预先设定的压力时，高压水泵自动停止，此时系统自动转入保压计时状态（保压时间由操作者设定），保压计时结束时，保压计时结束指示灯点亮，同时蜂鸣器鸣响提示；
2.8低压水泵选用立式多级离心泵，需流量大，噪音低，泵体为不锈钢材质，保证的水源的清洁；
2.9高压水泵选用气驱增压形式，需增压速度快，效率高，压力输送稳定，能有效提高整体工作效率和测试时的准确性；
2.10高压水压系统需设置可靠的保压装置；
▲2.11设备带零压保护功能:夹紧油缸中高压油的卸放，与被测阀门体腔内试验介质的压力之间，有安全锁定控制，当且仅当被测阀门体腔内试验介质的压力卸放后，夹紧油缸中的高压油方可卸放（提供证明材料，如样本、实物图片、说明书、详细的技术方案等）；
2.12阀门启闭扭矩输出装置由立柱及立柱水平移动机构、横梁及横梁升降机构、液压马达、减速机、万向接及连接杆和扭矩传感器组成。调整立柱的水平位置和横梁的高低位置，便可使扭矩扳爪与阀门的手轮中心对齐；
2.13扭矩输出装置启闭被测阀门时，由液压马达产生扭矩，通过减速机、扭矩传感器、万向接及连接杆，传至扳爪，从而驱动阀门的启闭；
2.14阀门启闭的扭矩值，由扭矩传感器传输到工业触摸屏和PLC自动控制系统，当扭矩达到设定值时，系统发出指令，液压马达立即停止运转，从而实现被测阀门按设定的扭矩进行启闭操作；
2.15整个系统的控制由工业触摸屏和PLC自动控制系统以及电气控制系统实现；
▲2.16设备自带集水槽，试验用水可循环使用，且高、低压水泵的进水端均安装过滤网（提供证明材料，如样本、实物图片、说明书、详细的技术方案等）；
3. 软件技术要求：
3.1按被检阀门的通径和压力参数，检测系统自动设定阀门的检测标准参数（所需参数由相关人工前期设定）；
3.2自动进行阀门寿命试验的循环程序：密闭阀门通道 加压   按设定的扭矩（或角度）关闭被测阀门 卸放阀门的一侧压力 带压开启被测阀门至设定的开度  密闭阀门通道 加压（重复循环设定的试验次数），循环试验到设定的次数，系统自动终止循环试验；
3.3设备的工业触摸屏和PLC自动控制系统，将被检阀门的名称、型号规格、检验员编号、测试标准、测试日期、检验单编号、测试介质、测试压力、保压时间、寿命试验次数、阀门启闭扭矩等参数，实时地记录保存在系统中，并将阀门的上密封试验、壳体强度试验、高压密封试验的压力和保压时间，以数字和图形曲线的型式记录在系统中。通过关键字，可方便地进行所有记录数据及图形的查阅，必要时可导出进行打印，为后续的质量问题追溯提供了保证。检测数据可导出到Excel，便于客户实现信息化管理；
四、设备配置要求 
	序号
	名称
	要求

	1.
	液压油缸
	无缝钢管,珩磨

	2.
	液压管路
	无缝钢管，碳钢

	3.
	低压水泵
	立式多级离心泵，不锈钢泵体

	4.
	高压气驱水泵
	排量：每冲程不低于3 mL，为了保证增压效率，排量尽可能大。

	5.
	机械压力表
	1.6级

	6
	压力变送器
	精度不低于±0.25%F.S.

	7.
	试验介质管路
	水、气管路 SUS304

	8.
	管路控阀
	手控针阀

	9.
	密封件
	材质丁腈橡胶

	10.
	集水槽
	Q235钢板焊接喷漆

	11.
	密封工装
	配置RF/FF法兰式平面盲板，Q235镀锌处理

	12.
	工业级平板操控终端
	1台，不小于15吋

	13.
	扭矩传感器
	精度不低于0.5% F.S.,量程不小于1500N•m


五、随机提供资料 
1.出厂合格证               
2.设备电气原理图                            
3.设备机械总体（外形图）                           
4.易损件清单                              
5.液压原理图                                  
6.设备操作说明书                                   
7.常用备件清单                             
8.设备维护保养手册                               
六、双方责任
	序号
	项目
	需方
	供方

	1
	安装、调试及培训工作
	
	√

	2
	安装所需专用工具
	
	√

	3
	装车及运输
	
	√

	4
	起重和吊装设备（含各种吊索具）
	√
	

	5
	卸货及就位
	√
	

	6
	总电源到设备主电源进线端的电缆及铺设
	√
	

	7
	设备主电源到各功能块的电缆及铺设
	
	√

	8
	厂房到设备水、气接口的管路铺设
	√
	

	9
	试机用液压油
	√
	


七、其他
1.培训计划：供方需提供需方现场的安装、调试及培训工作，供方单位提供相应协助。
2.验收标准：
按照招标文件的技术要求和签到的技术协议进行验收。满足技术协议规定的要求通过验收，否则不能通过验收。
品目4：阀门耐火试验装置
[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60]一、用途和说明
阀门耐火试验装置是检验检测阀门耐火性能的专用检测设备，主要检测阀门在火灾工作环境下的密封性能。石油化工工业生产过程中使用的原材料、半成品、成品等大都是易燃易爆物质，极易引发火灾和爆炸事故。用在这些易着火场合的阀门由于存在发生火灾的潜在危险，往往在这些场合使用的阀门都应做特殊的设计使阀门在遭受一定时间的火烧后仍具有一定的密封性能及操作性能。在衡量阀门的耐火性能方面，耐火试验是验证阀门的重要手段。
二、采购内容
阀门耐火试验装置一套
三、主要技术规格及要求
1.设备工艺参数：
1.1试验阀门范围：最大公称压力：42MPa；最大公称尺寸：DN200。
1.2试验阀门种类：有耐火要求的各类阀门。
1.3试验阀门接口形式：法兰连接。
1.4试验介质：水。
1.5燃烧气：管道天然气或液化石油气
1.6操作界面：组态可视化界面，现场仪表实时显示与工业级平板操控终端远程监控相结合，全部设备控制均能在工业级平板操控终端测试界面上操作。
1.7主要参考标准：
API 607   《四分之一回转软密封阀座阀门的耐火试验》
API 6FA   《阀门耐火试验规范》
ISO 10497 《阀门的试验 耐火试验要求》
GB/T 26479 《弹性密封部分回转阀门 耐火试验》
2.设备组成及性能要求
2.1 试验装置至少应配置有蓄水罐、高压泵、测温块、热电偶及显示表、压力传感器及显示表、燃烧室、喷火燃烧器、冷凝器、风机、软件等。
2.2 投标方应提供试验原理图和详细的试验方案。
2.3 加热方式采用喷火燃烧（火焰集中在阀门的阀体部位）。在2分钟内，阀门附近规定距离点的热电偶温度达到760℃，范围能控制在760℃～980℃之间，火烧期间为30分钟，不得低于705℃。测温块中的热电偶应能在15分钟内达到650℃，火烧期间不低于565℃。
▲2.4 喷火燃烧时燃烧剂的供给量根据燃烧温度可通过管路阀门调节燃料流量从而调节火焰的长度和宽度。燃烧室应承受温度要求达到900℃。燃烧的烟气通过排烟管道排除。温度用热电偶测量（提供证明材料，如样本、实物图片、说明书、详细的技术方案等）。
▲2.5 喷火燃烧火头能根据不同的被试阀外形调整火头的位置和大小。底部一组燃烧头，左右对称各一组燃烧头，根据工件大小分组控制和燃烧（提供证明材料，如样本、实物图片、说明书、详细的技术方案等）。
2.6燃烧头能够分组远程控制和调节。
▲2.7 点火采用高能点火器实现自动点火，火焰检测器自动检测主火焰，主火焰熄灭时自动切断主燃料。（投标人需提供详细设计方案和安全技术说明。）
2.8 被试阀安装平台通过控制台实现电动进退。
2.9 压力加载的控制阀组与管路应集成在一个撬装上，加载系统应配备满足试验需求的加压泵。
2.10 燃烧剂使用管道天然气或液化石油气，天然气或液化石油气与燃烧室喷火燃烧器之间由管道和阀门连接。
2.11 测漏装置满足标准要求，能方便采集数据。
2.12 选用压力表精度不低于1.5级，热电偶最小读数小于或等于1℃。
2.13 装置配置的各类试验用阀门、热电偶、测温块、压力表、高压泵等主要部件，均应选择性能可靠、质量稳定，市场口碑好的产品。
2.14 试验时用户负责提供设备需求的燃烧气体，试验阀门的安装盲板由用户负责提供，由投标方提供盲板结构图纸。
2.15 测试及数据采集系统由工业级平板操控终端、可编程控制器（PLC）、压力变送器、热电偶、以及采集控制电路等组成。
2.16 试验装置具备不小于17吋工业级平板操控终端，测试软件可监控包括测点温度、时间等参数，并可打印试验记录。按相关标准输出试验结果。软件安装于平板中，中文版操作界面。
2.17 鉴于火烧试验的工作环境的危险性，投标人应在投标文件中说明安全防护及易操作性方面的设计和考虑。
四、配置要求(至少配备但不限于下列)
	序号
	名称
	数量
	规格、型号

	1
	阀门耐火试验炉
	1
	燃烧室，含供气管路、工作台及推进等

	2
	压力加载系统
	1
	含试压泵、压力管路、阀门和压力表等

	3
	泄漏量测量系统
	1
	含蓄水罐、冷凝管路、液位计、计量桶等

	4
	燃烧系统
	1
	含燃烧器、燃烧器推进装置、点火装置、火焰检测器、燃气阀门、燃气泄漏检测、控制柜等

	5
	压力传感器
	2
	0-60MPa

	6
	工件温度传感器
	4
	0-1000℃

	7
	火焰温度传感器
	4
	0-1000℃

	8
	控制柜
	1
	含PLC、低压元器件、数字显示表、数据采集等

	9
	测试软件
	1
	组态

	10
	工业级平板操控终端
	1
	不小于17吋


五、其他
1.培训计划：除提供安装调试后的使用及维护培训外，承诺自设备经需方最终验收合格后三年内再提供不少于3次工程师免费上门培训、答疑，每次服务时间不少于4h。（提供承诺书）
2.验收标准：技术指标、配置和精度均应满足技术协议、相关标准、招标文件和投标文件的要求。由供需双方组成验收组进行验收。供方设备到需方现场安装调试完毕后进行验收，需方在接到供方验收通知后3工作日内安排验收。验收方式在装置现场采用样机演示方式，样机、盲板和工装由甲方负责，数量1-2台。


第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法
综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。
二、评标标准
（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+技术分+商务分。
综合评分法
（1）价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分
因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。
（2）技术分（68分）
	评审细则
及分值
	评审标准

	技术指标性能响应
（43分）
	完全满足采购文件技术参数要求的得43分；其中标注“斜体且有下划线部分”的参数为实质性要求，负偏离作无效投标处理；采购文件中标注“▲”的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，每项扣4分；其他非重要参数负偏离的，每项扣1分，扣完为止。缺项漏项视为负偏离。
注：招标文件要求提供技术内容支撑资料的应完整，完善，无遗漏地提供，否则视为未响应。

	项目实施方案
（5分）
	针对本项目设备采购安装全过程，评审供应商组织实施架构、项目人员配置、运输供货保障、现场安装施工、调试测试、竣工验收等（包括但不限于以上）核心环节的完整性、科学性、落地性及项目适配性。未提供本项目实施方案的本项不得分。
1.实施方案内容全面详实、针对性极强，完全贴合本项目实际建设需求，组织实施、人员配置、运输供货、安装施工、调试测试、竣工验收等实施环节完整无缺项，同时覆盖不限于上述环节的项目进度管控、质量管控、安全管控、风险防控、全过程资料归档、交付移交、售后衔接等配套实施内容。整体方案科学合理、统筹规划周全，各类管控体系完善，各环节专项保障措施细化精准、无模板化通用内容、可直接落地，能够完全满足本项目设备采购、安装、调试、验收全流程落地实施的所有需求，得5分。
2.实施方案体系完整、贴合项目实际，六大核心实施环节齐全，整体规划科学合理、可操作性强，各环节实施流程规范、保障措施完善，项目针对性良好，可充分满足本项目全流程实施交付需求，仅少量细节未深度细化，无实质性短板，得4分。
3.实施方案整体较为完整，基本匹配项目实际需求，六大实施环节均有对应规划、无关键缺项，实施流程、保障措施基本周全到位，项目针对性较强，可平稳保障本项目全过程顺利实施交付，得3分。
4.实施方案基本完整、基本契合项目要求，六大核心环节均有基础规划框架，整体方案无原则性问题、可基本落地，但细节规划存在明显欠缺、精细化不足，项目针对性一般，仅可满足项目基础实施交付需求，得2分。
5.实施方案内容完整性不足、实用性偏弱，各实施环节规划考虑不周全，质量、进度、安全等保障措施落实不到位，项目针对性较差，仅能勉强满足项目最低基础实施需求，方案需大幅优化整改，得1分。

	整体技术方案
（5分）
	针对本项目食品/重点工业产品法定检验、质量核验、合规抽检、产业质量技术支撑的专业工作场景，面向具备第三方公正属性、承担常态化质量筛查与技术保障职能的检验检测工作需求，评审供应商整体技术方案的科学先进性、整体设计合理性、安全防护体系、设备安全性、可扩展性、升级开发能力、长期适配性等（包括但不限于以上）核心内容的完整性、科学性、专业性及项目适配性。未提供本项目整体技术方案的本项不得分。
1.整体技术方案内容全面详实、针对性极强，深度贴合食品/重点工业产品法定检验、合规抽检、质量溯源、风险筛查、常态化技术支撑及长期能力建设需求，设备架构设计、安全防护、设备安全、扩展升级、长期适配等核心内容完整无缺项，同时覆盖不限于上述环节的国家/行业标准合规适配、法定检测项目兼容、检测数据溯源保真、设备长期稳定受控、迭代升级保障、后期持续技术支撑等配套技术内容。整体方案科学先进、架构规范、统筹规划周全，技术体系完善、安全防护机制全面、拓展升级方案细化精准、无模板化通用内容、可直接落地，能够完全满足本项目食品/重点工业产品公正检验、质量管控、合规核验、持续迭代扩容的全部业务需求，得5分。
2.整体技术方案体系完整、贴合食品/重点工业产品公共检验检测工作实际，各项核心技术评审内容齐全，整体设计科学规范、技术可操作性强，设备安全防护体系完善、拓展升级能力良好、长期适配性可靠，项目针对性良好，可充分满足本项目食品/重点工业产品常态化公正检测、质量风险管控、合规核验、常规升级扩容的全部需求，仅少量技术细节未深度细化，无实质性技术短板，得4分。
3.整体技术方案整体较为完整，基本匹配食品/重点工业产品公共检验检测工作实际使用需求，各项核心技术内容均有对应规划、无关键缺项，技术设计、安全防护、扩展适配措施基本周全到位，项目针对性较强，可平稳保障本项目检测设备合规受控运行及常态化产品抽检、质量核验、风险排查业务适配需求，得3分。
4.整体技术方案基本完整、基本契合项目检测业务要求，各项核心技术内容均有基础设计框架，整体方案无原则性技术问题、可基本满足设备使用需求，但技术细节规划存在明显欠缺、精细化不足，针对法定检测、数据溯源、合规管控等专项业务针对性一般，仅可满足设备基础开机运行、基础样品检测业务使用需求，得2分。
5.整体技术方案内容完整性不足、专业实用性偏弱，技术设计、安全防护、扩展升级等核心内容规划考虑不周全，安全保障、适配优化等措施落实不到位，项目针对性较差，仅能勉强满足设备最低基础使用需求，方案需大幅优化整改，得1分。

	售后服务方案
（5分）
	针对本项目食品/重点工业产品公共检验检测设备常年值守、不间断检测、法定抽检、质量技术支撑的常态化运维服务需求，评审供应商保修时限、服务响应速度、日常运维保养、备品备件保障、售后人员专业能力、客户反馈处置机制等（包括但不限于以上）核心服务要素的完整性、科学性、落地性及项目适配性。未提供本项目售后服务方案的本项不得分。
1.售后服务方案内容全面详实、针对性极强，完全贴合食品/重点工业产品公共检验检测不间断值守、法定抽检任务常态化开展、检测数据公正有效的实际服务需求，保修时限、响应速度、日常运维、备品备件、人员保障、反馈处置等六大核心服务要素完整无缺项，同时覆盖不限于上述环节的专项周期巡检、设备状态预警、合规性维保、检测工况校核、服务台账可追溯、全周期技术兜底保障等配套服务内容。整体服务体系健全、统筹规划周全，各项服务保障措施细化精准、无模板化通用内容、可直接落地，能够完全保障本项目设备全年稳定运行、支撑各类法定检验与质量筛查工作有序开展，满足全生命周期售后服务需求，得5分。
2.售后服务方案体系完整、贴合食品/重点工业产品检测运维实际需求，六大核心服务要素齐全，整体服务规划科学合理、可操作性强，各项服务流程规范、保障措施完善，项目针对性良好，可充分满足本项目全周期售后服务及常态化检测业务运维交付需求，仅少量服务细节未深度细化，无实质性服务短板，得4分。
3.售后服务方案整体较为完整，基本匹配食品/重点工业产品检测运维实际需求，六大核心服务要素均有对应规划、无关键缺项，服务流程、保障措施基本周全到位，项目针对性较强，可平稳保障本项目设备全过程售后运维及常态化检测业务服务需求，得3分。
4.售后服务方案基本完整、基本契合项目售后要求，六大核心服务要素均有基础服务框架，整体方案无原则性问题、可基本满足售后需求，但服务细节规划存在明显欠缺、精细化不足，项目针对性一般，仅可满足设备基础售后运维服务需求，得2分。
5.售后服务方案内容完整性不足、运维实用性偏弱，各项核心服务要素规划考虑不周全，维保保障、响应处置、备件保障等服务措施落实不到位，项目针对性较差，仅能勉强满足设备最低基础售后需求，方案需大幅优化整改，得1分。

	培训实施方案
（5分）
	针对本项目食品/重点工业产品检测设备操作、质量检测、业务应用及技术拓展需求，评审供应商培训内容、时间地点安排、科研技术培训能力、师资配置及培训人次、培训统筹管理、培训效果评价等（包括但不限于以上）核心培训要素的完整性、科学性、实操性及项目适配性。未提供本项目培训方案的本项不得分。
1.培训方案内容全面详实、针对性极强，完全贴合食品/重点工业产品检测设备特性、实操应用、产品质量检测及行业技术拓展工作实际需求，培训内容、时间安排、科研技术能力、师资配置、统筹管理、效果评价等六大核心培训要素完整无缺项，同时覆盖不限于上述环节的分层分级培训、一对一实操带教、课后答疑辅导、培训资料归档、持证上岗指导、常态化复训提升等配套培训内容。整体培训体系完善、统筹规划周全，各项培训举措细化精准、无模板化通用内容、可直接落地，能够完全满足岗位人员设备实操、食品及重点工业产品检测、质量管控业务应用、技术拓展的全部培训需求，得5分。
2.培训方案体系完整、贴合食品/重点工业产品检测业务实际，六大核心培训要素齐全，整体培训规划科学合理、可操作性强，培训流程规范、师资及保障措施完善，项目针对性良好，可充分满足本项目设备实操、合规检测、数据管理、质量管控的全部岗位培训交付需求，仅少量培训细节未深度细化，无实质性培训短板，得4分。
3.培训方案整体较为完整，基本匹配食品/重点工业产品检测业务培训实际需求，六大核心培训要素均有对应规划、无关键缺项，培训安排、师资保障、考核机制基本周全到位，项目针对性较强，可平稳保障本项目设备实操、食品及重点工业产品基础检测工作培训顺利开展，得3分。
4.培训方案基本完整、基本契合项目培训要求，六大核心培训要素均有基础规划框架，整体方案无原则性问题、可基本完成基础培训，但培训细节规划存在明显欠缺、精细化不足，针对法定检测规范、数据溯源、合规操作等专项培训针对性一般，仅可满足岗位人员基础入门操作培训需求，得2分。
5.培训方案内容完整性不足、实操实用性偏弱，各项核心培训要素规划考虑不周全，师资配置、课程设计、考核管控等培训措施落实不到位，项目针对性较差，仅能勉强满足最低限度基础培训需求，方案需大幅优化整改，得1分。

	维修保障方案
（5分）
	针对食品/重点工业产品公共检验检测工作全年不间断值守、法定抽检任务刚性开展、检测数据严谨可追溯、结果具备公信力的特殊运维特点，评审供应商质保期内/质保期满后故障响应时效、现场维修处置能力、应急维修预案、突发故障保障、设备备用保障、检测数据安全防护等（包括但不限于以上）核心运维环节的完整性、科学性、应急性及项目适配性。未提供本项目维修保障方案的本项不得分。
1.维修保障方案内容全面详实、针对性极强，完全贴合食品/重点工业产品常态化法定检验、批量抽检、风险监测、不间断值守的核心运维需求，故障响应、现场处置、应急预案、突发保障、备用设备、数据防护等核心运维环节完整无缺项，同时覆盖不限于上述环节的故障溯源复盘、运维台账闭环管理、设备定期隐患排查、重大专项检测任务专项保障、质保期满后持续合规运维支撑等配套运维内容。整体保障体系完善、统筹规划周全，各项应急及常态化运维保障措施细化精准、无模板化通用内容、可直接落地，能够完全满足食品及重点工业产品日常公正检测、突发设备故障快速处置、检测数据安全保真、业务不间断运行的全流程保障需求，得5分。
2.维修保障方案体系完整、贴合食品/重点工业产品公共检验检测运维实际，各项核心运维保障环节齐全，整体运维规划科学合理、可操作性强，应急处置流程规范、保障措施完善，项目针对性良好，可充分满足常态化质量检测运维及突发设备故障应急保障、保障法定检测任务按期完成的需求，仅少量应急细节未深度细化，无实质性保障短板，得4分。
3.维修保障方案整体较为完整，基本匹配食品/重点工业产品公共检验检测应急运维实际需求，各项核心运维保障环节均有对应规划、无关键缺项，响应时效、处置流程、应急保障措施基本周全到位，项目针对性较强，可平稳保障检测设备常规运行及一般故障快速处置，保障日常抽检、风险监测等基础业务正常推进，得3分。
4.维修保障方案基本完整、基本契合项目运维要求，各项核心运维环节均有基础保障框架，整体方案无原则性问题、可基本保障设备运行，但应急运维细节规划存在明显欠缺、精细化不足，针对突发场景保障能力一般，仅可满足设备基础常规运维需求，得2分。
5.维修保障方案内容完整性不足、应急实用性偏弱，各项核心运维保障环节规划考虑不周全，响应时效、应急处置、数据安全等保障措施落实不到位，项目针对性较差，仅能勉强满足设备最低基础运维需求，方案需大幅优化整改，得1分。















（3）商务分（2分）
	评审细则
及分值
	评审标准

	类似项目业绩
（2分）
	自2025年1月1日以来所投核心产品同品牌同类型（以合同签订时间为准）的业绩，每提供一份类似业绩的合同得0.5分，最多得2分。
提供业绩合同扫描件加盖供应商公章，业绩时间以合同签订时间为准，未提供不得分。



[bookmark: _Toc165205799]


第六章  投标文件格式


投  标  文  件





项 目 名 称：
项 目 编 号：
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：







一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明


二、2024或2025年度的财务状况报告
（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）


三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）


财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

供应商（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日


四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
我单位郑重声明：具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）


供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：


五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）


七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）


八、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）

九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明
授权委托书
致：采购单位
本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：
委托代理人（签字/签章）：
日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。


法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位 
兹证明，
姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。


法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	





供应商名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日


十、投标函
投标函
致：采购人
根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
供应商开户行：
账        号： 


供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。


十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位； 
2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；
……
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。



十三、联合体协议（参考格式）（本项目不适用）
联合体协议
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市质量技术综合检验检测中心组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）


供应商1全称（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。
十四、投标分项报价表（分包号：**）
投标分项报价表
项目名称：      项目编号：      分包号：
单位：元
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。


注：投标总报价超过各分包最高限价、单设备超单台限价的均投标无效。
供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金、制造商保修费用和其他费用。
3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符
4、行数或事项不够，可自行增加。


十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
技术要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


[bookmark: _Hlt26955054]十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
商务要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	[bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671343]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _格式2__法定代表人授权书]

十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）
类似项目业绩一览表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


十八、项目团队人员一览表（分包号：**）
项目团队人员一览表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	学历
	年龄
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


十九、开标一览表
供应商全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	投标货物名称
	总价（小写）

	
	元

	核心产品
	


          年     月     日
 (
36
)
二十、关于符合本国产品标准的声明函	

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。



公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日


1、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3、该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4、该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5、该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
6、划除栏无需填写。




	

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
