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[bookmark: _Toc514054470][bookmark: _Toc27317][bookmark: _Toc32256]第一部分  招标公告
	项目概况
2026年南京质检院检验检测项目（七）的潜在投标人应在“江苏政府采购网苏采云系统”获取招标文件，并于2026年11月06日09点30分（北京时间）前递交投标文件。


[bookmark: _Toc7588][bookmark: _Toc2298][bookmark: _Toc29050]一、项目基本情况  	
项目编号：JSZC-320100-JSHY-G2026-0248
项目名称：2026年南京质检院检验检测项目（七）
采购需求：设备清单如下：
	序号
	设备名称
	数量
	最高限价（万元）
	是否接受进口产品
	项目预算（万元）

	1
	一氧化碳气体分析仪
	1套
	2.1
	否
	









396.8

	2
	油烟干扰性能试验装置
	1套
	4
	否
	

	3
	氢气气体分析仪
	1套
	2.1
	否
	

	4
	乙炔气体分析仪
	1套
	2.1
	否
	

	5
	历史信息记录读取装置
	1套
	1.2
	否
	

	6
	强电磁脉冲测试装置
	1套
	30.87
	否
	

	7
	无人机飞行性能测试系统
	1套
	72.6
	否
	

	8
	高频功率放大器（核心产品）
	1套
	86
	否
	

	9
	带阻滤波器（5.8GHz）
	1套
	0.435
	否
	

	10
	带阻滤波器（2.4GHz）
	1套
	0.705
	否
	

	11
	大型温升测试角
	1套
	2.8
	否
	

	12
	心电性能测试系统
	1套
	58.77
	是
	

	13
	脑电性能测试系统
	1套
	5.57
	是
	

	14
	氩气高频模拟器
	1套
	15
	否
	

	15
	卡陷工具
	1套
	0.85
	否
	

	16
	门槛试验装置
	1套
	15.5
	否
	

	17
	医用病床冲击强度试验机
	1套
	12.5
	否
	

	18
	大型稳定性测试台
	1套
	3.5
	否
	

	19
	黑体辐射源标准装置
	1套
	3.7
	否
	

	20
	网络安全漏扫工具
	1套
	27
	否
	


最高限价：347.3万元
合同履行期限：供应商应在合同签订收到预付款后90日内（含备货）根据采购人要求完成合同金额占比80%的对应供货量并通过采购人初步验收合格，剩余合同金额占比20%的对应供货量在合同签订后120天内供货完成。（特殊情况时根据双方协商的意见办理。）
[bookmark: _Toc3038]本项目（是/否）接受联合体投标：否
[bookmark: _Toc8033][bookmark: _Toc16192]二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: OLE_LINK17]1.具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK18]2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报表，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK19]3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK20]4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前1年内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK21]5.参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
[bookmark: OLE_LINK22]6.法律、行政法规规定的其他条件。
7.南京市政府采购供应商信用承诺书。
（二）落实政府采购政策满足的资格要求：
本项目为非预留份额的采购项目，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: OLE_LINK28]（三）本项目的特定资格要求：
1.投标货物如为进口产品，投标人须提供下列授权文件之一：
1.1.供应商须提供进口产品制造商出具的授权函加盖公章；
1.2.进口产品制造商对授权的区域代理商出具的授权函扫描件及该区域代理商对投标人出具的授权函扫描件加盖公章；
1.3.投标人取得的进口产品代理证书扫描件加盖公章。
2.拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：
2.1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
2.3.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc26697][bookmark: _Toc13339][bookmark: _Toc1979]三、获取招标文件
1、时间：自公告发布之日起5个工作日。
2、地点：“江苏政府采购网苏采云系统”
3、方式：本项目采用网上注册登记方式免费获取。
[bookmark: _Toc2291][bookmark: _Toc28083][bookmark: _Toc12587]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标文件截止时间及开标时间：2026年11月06日09点30分（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc5544][bookmark: _Toc8288][bookmark: _Toc19411]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
6、 [bookmark: _Toc12830][bookmark: _Toc15265][bookmark: _Toc12845]其他补充事宜
[bookmark: _Toc10479]1、潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见苏采云系统。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。    
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
2、信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用承诺书》，即可替代以下证明材料： 
（1）符合国家相关规定的财务状况报告； 
（2）依法缴纳税收的证明材料； 
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料； 
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 
   供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。 
   供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺： 
（1）供应商被列入严重失信主体名单； 
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； 
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。
[bookmark: _Toc24284][bookmark: _Toc26301]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc5336][bookmark: _Toc11624][bookmark: _Toc25617]1.采购人信息
[bookmark: _Toc18962]名称：南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
[bookmark: _Toc17137]地址：南京市嘉陵江东街3号南京质量安全技术中心
[bookmark: _Toc18720]联系方式：025-86673826
[bookmark: _Toc29917]2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc17590][bookmark: _Toc6514]名称：江苏弘业国际技术工程有限公司
[bookmark: _Toc29228][bookmark: _Toc8777]地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼
[bookmark: _Toc4151][bookmark: _Toc30931]联系方式：025-52278756 
[bookmark: _Toc2685][bookmark: _Toc23093]传  真：025-52278761
[bookmark: _Toc4597][bookmark: _Toc21139]3.项目联系方式
[bookmark: _Toc23478][bookmark: _Toc18816]项目联系人：季金金、刘青、尹辰星
[bookmark: _Toc13399][bookmark: _Toc12073]电话：025-52278756






























[bookmark: _Toc7212][bookmark: _Toc10498]第二部分  投标人须知
[bookmark: _Toc10216][bookmark: _Toc514054471][bookmark: _Toc17216][bookmark: _Toc17705]投标人须知前附表
	序号
	内容
	说明及要求

	1
	特别说明
	若有内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。

	2
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	3
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]90日（从提交投标文件截止之日起算）

	4
	评标办法
	综合评分法
具体评标办法详见招标文件第三部分。
评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准，确定各投标人经评审后的得分，并按得分由高到低进行排序。

	5
	中标通知书领取
	领取地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼
需提供材料：中标服务费缴纳截图

	6
	中标服务费的收取
	本项目中标服务费参照苏政采协[2024]20号的65%收取，中标人应在领取中标通知书前缴纳。
预算不包含代理服务费，采购人支付。

	账户信息：
	户    名：江苏弘业国际技术工程有限公司
	开户银行：中国银行南京市中华路支行   
	账    号：527460884999

	7
	履约保证金
	中标单位在签订合同后10日内、支付进度款前须向采购单位交纳合同金额5%的履约保证金，在项目最终综合验收合格后退还。（必须由银行开具的保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到甲方法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向甲方支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起最低一年，货到之后，综合验收合格就可以取回履约保证金；（4）担保金额为合同金额的5%。如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方可以拒收该保函，并要求乙方以银行转账的方式提供履约保证金）。

	[bookmark: _Toc25522][bookmark: _Toc514054472]8
	采购标的所属行业
	本项目采购标的对应的行业主要为工业。


[bookmark: _Toc22298][bookmark: _Toc20458]一、总 则
1、招标方式
本次招标采取公开招标方式。
2、合格的投标人
2.1合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供货物和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织等。
2.2合格的投标人必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。
2.3合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
3、适用法律
本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
4、投标费用
投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。
5、招标文件的约束力
投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。
6、相同品牌产品投标
6.1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
6.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
6.3、非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc30610][bookmark: _Toc21335][bookmark: _Toc514054473][bookmark: _Toc17916]二、招标文件
7、招标文件构成
第一部分：招标公告；
第二部分：投标人须知； 
第三部分：评标方法和标准；
第四部分：采购需求；
第五部分：合同格式及条款；
第六部分：投标文件格式。
8、招标文件的澄清
任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。
9、招标文件的修改
9.1在投标文件接收截止日期15日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。
9.2招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”公布。 
9.3为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的投标人。
[bookmark: EB453bde7f4ddc418fae2aad9fbcd82554][bookmark: EBec71fc1696a240c4b620fe1e00b2ce58]9.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。   
[bookmark: _Toc26908][bookmark: _Toc514054474][bookmark: _Toc26871][bookmark: _Toc20227]三、投标文件的编制
10、投标文件的编制要求
10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
10.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、付款方式等实质性内容作出响应。
11、投标文件构成
11.1资格证明文件；
11.1.1具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
11.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报表，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）；
11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；
11.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前1年内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）；
11.1.5 参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
11.1.6法律、行政法规规定的其他条件；
11.1.7南京市政府采购供应商信用承诺书
11.1.8投标货物如为进口产品，投标人须提供下列授权文件之一：
11.1.8.1供应商须提供进口产品制造商出具的授权函加盖公章；
11.1.8.2进口产品制造商对授权的区域代理商出具的授权函扫描件及该区域代理商对投标人出具的授权函扫描件加盖公章；
11.1.8.3投标人取得的进口产品代理证书扫描件加盖公章。
11.1.9拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：
11.1.9.1 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
11.1.9.2 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
11.1.9.3 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。
11.2投标函；
11.3报价文件
11.3.1开标一览表；
11.3.2明细报价表。
11.4技术文件
[bookmark: EB7f6b24a996964930b08d6b290b36e3fd]11.4.1技术响应偏差表。
11.4.2其他技术文件（根据评分点自行提供）
11.5商务文件
[bookmark: EBdc2c24f6358343e896cd43bd6621a619]11.5.1商务响应偏差表；
11.5.2投标人承担类似项目业绩一览表
11.5.3其他商务文件（根据评分点自行提供）。
12、 投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，并以中文为准，否则可视为未提供；
13、投标报价
[bookmark: EB54dd097a55df4796bd5f9b6bdf2ddc40]13.1本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：人工费（工资、社保、公积金、制服、福利费、高温费）、管理服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用（加班费在服务过程中根据实际产生的另行结算）。
13.3报价注意事项：
13.3.1价格一律以人民币计算；
13.3.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。
14、投标保证金
本项目不收取投标保证金。
15.招标代理服务费
15.1招标代理服务费按苏政采协[2024]20号的65%收取，由采购人支付给采购代理机构，应在领取成交通知书前缴纳
16、投标有效期
16.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。 
[bookmark: EB12ed6b870f334fa092f7ed1f9a9dbab8][bookmark: EB5d36e8077cc64e309c0c0f0cd8a6f496]16.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式，投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。     
[bookmark: _Toc26211][bookmark: _Toc5409][bookmark: _Toc514054475][bookmark: _Toc9292]四、投标文件的提交
[bookmark: _Toc11452][bookmark: _Toc514054476]17.1、投标文件的提交
17.1.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2、投标截止时间
17.2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二部分第18.1.2条 规定做无效投标处理。
17.2.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
17.3、投标文件被拒绝接收的情形
[bookmark: EB200c38d7a1c345f29b604b38d510a951]17.3.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。 
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]17.4、投标文件的撤回和修改
17.4.1投标文件的撤回
17.4.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
17.4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
17.4.2 投标文件的修改
17.4.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
17.4.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
17.4.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc30306][bookmark: _Toc27625]五、无效标、投标被拒绝、串通投标认定条款
[bookmark: EB94942e5430df4fb8a077f3cf7667f212]18、以下情形将视为无效投标
18.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
18.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
18.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
18.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的（以文字表明的实质性要求和标注“★”的内容均为实质性要求）。
18.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
18.1.6未通过符合性审查的。
18.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
18.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
18.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
18.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
18.1.11本项目采购产品如被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
18.1.12投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的；
18.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖公章的。
18.1.14投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
18.1.15投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；
18.1.16其它评标委员会认为有必要取消的投标；
18.1.17其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
19、以下情形投标将被拒绝
19.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（20条规定情形除外）；
19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
19.3因重大变故，采购任务取消的。
19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
19.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
19.6投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
19.7如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
20、投标人不足三家情形处理
投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。
21、凡有以下情形者，一经查实，取消中标候选人资格条款
21.1提供虚假材料谋取中标的；
21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
21.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
21.6法律、法规规定的其它情况。
22、恶意串通投标的情形
22.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；
22.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
22.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
22.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；
22.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
22.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；
22.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；
22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
22.13不同投标人的投标文件相互混装；
[bookmark: _Toc11517][bookmark: _Toc13553][bookmark: _Toc514054477][bookmark: _Toc29013]六、开标、资格审查、评标程序
23、开标会议
23.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
23.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后规定时间内未提出的，视同认可开标结果。
24、资格审查
[bookmark: EBa9c0a2c9e523494487594c65b2a92370]开标结束后，采购人或经采购人委托的采购代理机构依法据招标文件规定对投标人的资格证明文件等进行审查。
25、评标委员会
采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。
26、评标原则
“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。
27、评标过程的保密与公正
27.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
27.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
27.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
27.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
28、评标程序
[bookmark: EB48e5ba2667fe4390bf237677a47020dd]28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。
评标委员会判断“投标文件”的响应性，基于“投标文件”本身和招标文件要求提供的技术支持而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
28.2澄清有关问题。
28.2.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
28.2.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
28.2.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
28.2.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。
[bookmark: EB66024636071342209da8bda483232040]28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。 
29、 [bookmark: EBf6bd108017b14bde8ec3ea4804c87c27]政府采购政策功能落实
[bookmark: EBd9bc59d5f2ed4fb8a64ee2e373d8cc72][bookmark: _Toc9744][bookmark: _Toc514054478][bookmark: _Toc5167][bookmark: _Toc81493168][bookmark: _Toc23173]29.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》
工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
29.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。
29.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
29.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。
29.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
29.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
29.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。 
29.8进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
29.9落实政府采购《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号〕、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023]7号）等需求标准。
 29.10落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。
29.11 支持乡村产业振兴管理：落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求。
29.12涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。中标/成交供应商应提高绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
29.13采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
29.14创新产品采购
优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
29.15 网络产品、市场准入类产品采购
29.15.1本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
29.15.2本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
29.16落实《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。
29.17政府采购中实施本国产品标准及相关政策：
29.17.1.本项目对采购本国产品给予政策支持。
29.17.2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
29.17.3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
29.18根据财库〔2026〕2号文件，评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：
（一）1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在30分钟内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
29.19未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
29.20在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
七、中标及合同签订
30、标后审查
[bookmark: EB17cdacdfdd1244abbb73389fe0bfffe7]30.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。
30.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其中标资格，监管部门依法处理。如果确定第一中标候选人无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。
31、确定中标人
31.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人在相关部门监督下通过随机抽取的方式确定。
31.2 在中标结果公告届满之前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。
31.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。
31.4 中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
32、中标通知书
32.1中标结果在财政部门指定信息媒体上发布公告，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。
32.2中标人应及时到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。
33、签订合同
33.1中标人与采购人应当在中标通知书发出之日起30日内签订采购合同，并将合同送采购代理机构登记。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
33.2中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。
34、履约保证金
[bookmark: EB3094b551b51c42ca93e0255d679fb06f][bookmark: EB0d6067c6e00d44b1ad5603550c455e87]见前附表。  
[bookmark: _Toc14752][bookmark: _Toc25599][bookmark: _Toc31894][bookmark: _Toc81493169][bookmark: _Toc514054479]八、验收及付款
35、验收
[bookmark: EBbbb2492ed6b84c9193a6bb6f72a512f3]35.1由采购人组织验收，中标人配合。
36、付款
[bookmark: EBf0da31fab3a04ad0893de83144a87b34]36.1 采购人按招标文件要求办理采购款支付手续。
[bookmark: _Toc26939][bookmark: _Toc514054480][bookmark: _Toc81493170][bookmark: _Toc31322][bookmark: _Toc10945]九、质疑与投诉
37、质疑与投诉
37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见37.2），以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。
37.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
37.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
37.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
（8）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
37.5以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
37.6采购人、采购代理机构在收到质疑函后，认为质疑函不符合本规定的，一次性书面告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不成立。
37.7采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
37.8质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
37.9供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。 
[bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc26968][bookmark: _Toc32340][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207]十、政府采购履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
 
[bookmark: _Toc28399][bookmark: _Toc2112]
第三部分  评标方法和标准
[bookmark: _Toc24217_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12296][bookmark: _Toc17445][bookmark: _Toc4647]一、资格审查
采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	具有独立承担民事责任的能力
	符合招标文件第11条“投标文件构成”的要求

	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	

	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	

	无重大违法行为声明
	

	法律、行政法规规定的其他条件
	

	南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书
	

	符合联合体规定
	符合招标文件规定

	特定资格要求（如有）
	符合招标文件规定


[bookmark: _Toc18818][bookmark: _Toc17529]二、符合性审查
符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	投标函
	符合招标文件的要求

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件的要求

	签署和盖章符合要求
	符合招标文件规定

	开标一览表及投标报价 
	格式、填写要求符合招标文件规定（报价未超过预算或最高限价）

	投标文件对招标文件的实质性条款的响应性
	符合招标文件规定


[bookmark: _Toc11959][bookmark: _Toc3702][bookmark: _Toc17823]     三、评分办法—综合评分法
1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。得分、投标报价均相同时，服务方案得分高优先；评分、报价、方案得分均相同时，由评标委员会通过抽签方式排序。 
评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。
综合评分保留至小数点后两位。  

 2、详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。
[bookmark: _Toc514054481]

	（一）价格分（30分） 
1.1价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。
（二）技术参数响应情况 （38分）
2.1根据投标产品对招标文件技术参数的响应程度：全部响应即满足招标文件技术参数要求的得38分，▲参数负偏离一项扣1分；一般参数有负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。（要求投标人提供可以满足“▲”技术参数的详细技术资料（有效的满足参数的检验报告或产品彩页或技术白皮书或制造商官网截图或符合要求的计量报告，并在证明材料上醒目标注对应参数，未标注的评审委员会有权认作无效响应），完全按照招标文件技术参数复制作为响应文件技术参数的以及未提供详细技术资料的，评标委员会将有可能视为不满足。）
（三）项目实施方案（10分）
3.1根据供应商制定的项目组织管理与实施计划（包括但不限于项目综述、组织管理方案、阶段工作划分、时间节点安排及进度控制方案等）综合评价：
①计划具体详细、各阶段工作划分合理、节点明确清晰，进度控制及时间安排合理、可行性强且完全满足项目实际需求，得10分；
②计划基本完整，各阶段工作有划分及节点但略有瑕疵、进度控制及时间安排基本合理、可基本满足项目实际需求，得7分；
③计划内容有缺失、各阶段工作及节点不明确、进度控制欠缺，得4分；
④项目实施方案、人员配置、实施保障措施存在明显缺失，内容不完善、规范性不足的得1分
⑤未描述或不能满足项目实际需求不得分。
（四）售后服务方案（10分）
4.1评委根据供应商按项目要求提供的售后服务（包括但不限于：咨询服务、售后服务是否及时等进行综合评分）。对能提供及时响应服务的承诺进行评审打分。
①响应能力及售后服务措施方案全面完善，科学合理，针对性和可行性强，且响应供应商1小时内到达现场，一般问题2小时内解决，重大问题4个小时内解决，最长不超过48小时解决问题，得10分；
②响应能力及售后服务措施方案一般，针对性、可行性一般，且响应供应商2小时内到达现场，一般问题3小时内解决，重大问题5个小时内解决，最长不超过48小时解决问题，得7分；
③响应能力及售后服务措施方案欠缺，可行性较差，且响应供应商3小时内到达现场，一般问题4小时内解决，重大问题6个小时内解决，最长不超过48小时解决问题，得4分；
④售后服务方案内容粗略简略，可操作性不足，服务响应时效、质保服务存在短板，服务覆盖范围缺少实质性内容的得1分；
⑤未提供不得分。
（五）培训方案（10分）
5.1根据供应商提供的针对本项目的服务培训方案（包括但不限于培训人员、培训方式等方面）进行综合评分。
①方案全面、详尽，符合项目特点，完全满足本项目需求的，得10分；
②方案较为全面、详尽，基本符合项目特点，基本满足本项目需求的，得7分；
③方案简单、粗略，不符合项目特点，不能满足项目需求的，得4分；
④方案草率，与项目特点及项目情况关联性差的，得1分。
⑤未描述或不能满足项目实际需求不得分。
（六）投标人履约能力（2分）
6.1成功案例（2分）。制造商或代理商关于核心产品自2023年9月1日以来供货业绩的，每提供1个得1分，最多得2分（必须提供有效合同复印件，复印件需清晰可见内容主体，时间以合同签订为准）。（2分）




说明：
（1）、评审标准中涉及的证明材料均需附入投标文件内（复印件加盖公章）。
（2）、对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。
（3）、监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。
（4）、残疾人福利性单位的价格扣除
4.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2. 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 
4.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（5）、支持乡村产业振兴管理：落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求。
6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（7）、采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。
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[bookmark: _Toc32119][bookmark: _Toc311]
1、 项目概况
	序号
	货 物 名 称
	数量
	质保期

	1
	一氧化碳气体分析仪
	1套
	1年

	2
	油烟干扰性能试验装置
	1套
	1年

	3
	氢气气体分析仪
	1套
	1年

	4
	乙炔气体分析仪
	1套
	1年

	5
	历史信息记录读取装置
	1套
	1年

	6
	强电磁脉冲测试装置
	1套
	1年

	7
	无人机飞行性能测试系统
	1套
	1年

	8
	高频功率放大器（核心产品）
	1套
	1年

	9
	带阻滤波器（5.8GHz）
	1套
	1年

	10
	带阻滤波器（2.4GHz）
	1套
	1年

	11
	大型温升测试角
	1套
	1年

	12
	心电性能测试系统
	1套
	1年

	13
	脑电性能测试系统
	1套
	1年

	14
	氩气高频模拟器
	1套
	1年

	15
	卡陷工具
	1套
	1年

	16
	门槛试验装置
	1套
	1年

	17
	医用病床冲击强度试验机
	1套
	1年

	18
	大型稳定性测试台
	1套
	1年

	19
	黑体辐射源标准装置
	1套
	1年

	20
	网络安全漏扫工具
	1套
	1年





2、 产品清单及技术参数
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量

	1
	一氧化碳气体分析仪
	1、满足标准：GB15322.1-2026、GB15322.2-2026等
2、测量组分：CO、NDIR微流红外；
▲3、量程：0-1000ppm；
▲4、分辨率：1ppm；
▲5、精度：≤±2%FS；
6、进气压力：≤50KPa；
7、样气要求：无尘、无水、无油；
▲8、响应时间：T90<30s； 
▲9、重复性：≤1%； 
10、数字输出：RS-485数字输出、4-20mA模拟输出。
	1

	2
	油烟干扰性能试验装置
	1、功能：抗油烟干扰性能试验；
2、满足标准：GB15322.1-2026、GB15322.2-2026；
3、设备参数：
3.1工作电压：AC220V 50Hz；
3.2加热皿直径：100±2mm，高度：20±2mm；
3.3程控加热台：
3.3.1功率：360W；
组成：试验箱体、探测器安装支架、加热器皿、程控加热台、排烟阀、可视窗口等；
5、油烟干扰性能测试系统：
5.1、温度设定及控制：
5.1.1加热温度：常温～350℃，连续可调；
5.2产品状态显示:
5.2.1产品报警位置指示；
5.2.2试验数据采集；
5.2.3误报警试验；
5.2.4产品输出接口：开关亮；
6工作站：
6.1显示器≥19英寸；
6.2处理器≥i5处理器；
6.3内存≥16GB；
	1

	3
	氢气气体分析仪
	技术参数
1、测量组分：H2、热导；
2、量程：0-5%vol；
3、分辨率：0.01%vol；
4、精度：≤±2%FS； 
5、进气压力：≤50KPa；
6、样气要求：无尘、无水、无油；
7、响应时间：T90<30s(NDIR)； 
8、重复性：≤1%； 
9、数字输出：RS-485数字输出、4-20mA模拟输出。
	1

	4
	乙炔气体分析仪
	技术参数
1、测量组分：C2H2，红外；
2、量程：0-3%vol；
3、分辨率：0.01%；
4、精度：±2%FS； 
5、进气压力：≤50KPa；
6、样气要求：无尘、无水、无油；
7、响应时间：T90<45s； 
8、重复性：≤1%； 
9、数字输出：RS-232数字输出、4-20mA模拟输出。
	1

	5
	历史信息记录读取装置
	一、满足标准GB15322.1-2026、GB15322.2-2026
二、功能：探测器历史信息记录读取；
三、技术参数：
1、具备信息读取功能；
2、LCD液晶显示；
3、接线端子应为标准2.54间距单排插针；
	1

	6
	强电磁脉冲测试装置
	一、满足标准GB 21556.2-2025 锁具安全技术要求-第二部分防盗锁相关强电磁测试要求
二、技术参数：
1.峰值电场：5kV/m-50kV/m；
▲2.脉冲时间间隔：15ms±20%；
▲3.上升时间：5ns（±20%）；
▲4.半峰值脉冲宽度：23ns（±20%）；
▲5.有效测试区域0.5*0.5*0.5m满足±3 dB均匀性要求；
6.与传输线特性阻抗匹配120Ω，平均功率＞1000W
7.控制机箱需要对高压脉冲源的充电、触发、复位实行全自动控制；
8.电源线≥3米，线径：≥2.5mm²；
9.控制机箱连接线5米，线径：≥2.5mm²；
10.地线≥5米，线径：≥16mm²；
11.电场测量探头，测量范围：2kV/m-75kV/m，系统3dB带宽：10kHz-100MHz；
12.电磁屏蔽箱屏蔽等级不低于：A 级，尺寸不小于：0.6*0.5*0.45m（长宽高）；
13.隔离电源，隔离电压：AC220V/AC220V，功率不低于1000W；
14.示波器不低于100MHz,4 通道；
	1

	7
	无人机飞行性能测试系统
	1、适用范围
飞行姿态平稳度测试、最大飞行半径测试、可控制距离测试、最大飞行高度测试、实用升限测试、最大飞行速度测试、升降速率测试、电子围栏测试、断点续航精度测试、导航精度测试、航向精度测试、遥控距离测试、定点悬停精度测试、飞行精度测试、飞行轨迹测试。
2、技术参数
▲2.1 符合《民用无人驾驶航空器系统安全要求》（GB 42590-2023）；《民用多旋翼无人机系统试验方法》（GB/T 38058-2019）《基于多旋翼无人驾驶航空器的道路交通事故现场勘查系统》（GAT1382-2018）；《警用无人驾驶航空器系统 第 1 部分：通用技术要求》 (GA/T 1411.1-2017)；《警用无人驾驶航空器系统 第 2 部分：无人直升机系统》 (GA/T 1411.2-2017)；《警用无人驾驶航空器系统 第 3部分：多旋翼无人驾驶航空器系统》 (GA/T 1411.3-2017)；《警用无人驾驶航空器系统 第 4 部分：固定翼无人驾驶航空器系统》 (GA/T 1411.4-2017)标准，应符合以上标准中对测试设备的要求，包括但不限于功能、精度等。
2.2 子系统至少包括无人机测试软件、无人机测试基准站、无人机测试系统。
▲2.3 支持以下测试项目：飞行姿态平稳度测试、最大飞行半径测试、可控制距离测试、最大飞行高度测试、实用升限测试、最大飞行速度测试、升降速率测试、电子围栏测试、断点续航精度测试、导航精度测试、航向精度测试、遥控距离测试、定点悬停精度测试、飞行精度测试、飞行轨迹测试。
▲2.4支持根据无人机各性能指标数值，并通过遵循不同标准要求进行阈值设置，通过计算给出判定结果，并自动生成检测报告。
2.5实现功能：将无人驾驶航空器置于划设的电子围栏区域内，操控无人驾驶航空器起飞，检查地面控制单元是否有报警提示、是否触发阻止无人驾驶航空器起飞限制飞行高度等飞行预案。
2.6 RTK定位及测距精度平面：≤1.2cm；高程：≤2cm。
2.7单点定位精度水平：≤1.5m；高程：≤3m。
2.8姿态精度俯仰角：≤0.75°；横滚角：≤0.75°；偏航角：≤1°。
2.9飞行速度精度≤0.03m/s。
2.10 RTK定位通信距离≥2km。
2.11单点定位通信距离水平：无限制。
2.12高程：≥18000m。
2.13数据更新频率≥20Hz。
2.14测量开始/停止外部电源开关可通过外部电源开关方便开启设备。
2.15通信接口USB。
2.16通信方式：USB/4G。
2.17工作温度范围-20°-- 60°。
▲2.18软件指标要求：（投标人须提供软件功能截图以证明下列功能满足）
2.18.1数据通信功能：可通过USB接口或4g无线通信与无人机测试设备建立连接，读取设备当前的工作状态、存储状态、电池电量和飞行数据，并将飞行数据存储到本地；还可通过4g获取设备的实时飞行数据；
2.18.2实时数据显示：软件可对采集的实时数据进行实时绘图，在页面上以图像显示飞行轨迹等信息；
2.18.3测试任务编辑功能：软件可建立测试任务，对当前测试任务的信息进行编辑，包括测试任务号、被测产品名称和型号、被测单位、测试时间、测试地点、测试人员和测试项等；
2.18.4测试项编辑功能：软件可对当前任务需要进行的测试项进行增加和删除；
2.18.5测试指标录入功能：软件可根据实际需求录入当前测试项的判定指标，例如：飞行高度、飞行速度、悬停精度、飞行姿态精度等判定指标；
2.18.6数据绘图功能：软件可根据测试设备记录的飞行数据，和当前进行的测试项进行绘图，并显示最大最小值。比如最大飞行高度、最大飞行速度、巡航速度、飞行半径、可控制距离、悬停精度、飞行姿态精度等；
2.18.7测试结果判定功能：软件可根据设备记录的飞行数据和测试前设定的指标，判断无人机的飞行性能是否满足测试要求，并给出测试结果；
2.18.8测试报告生成功能：软件可可根据输入的测试项，将各项测试数据和图形进行统计，生成测试报告。
2.19 外壳：铝合金；尺寸：≤106mm*60mm*32mm（不包含天线）；电池可充电锂电池，可更换；电池续航≥1.5h；存储容量≥8GB。
2.20独立电源定位挂载模块尽量轻便<300g，方便安装于不同型号无人机。
▲2.21提供设备验收和质控比对用多旋翼无人机1架，无人机需支持原厂RTK模块，主机备用电池，1年以上原厂网络RTK服务订阅费用。
2.22提供飞控测试设备供电和无人机电池组快充移动电源1台，容量大于1kw·h,最大输出功率≥2000w，可供户外测试设备连续作业2h以上。
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	高频功率放大器
	1.能配合并兼容实验室现有辐射抗扰度系统完成测量；
▲2.工作频率范围：1GHz～6GHz，单频段连续覆盖，不可分段；配套现有10米法半电波暗室、天线、电缆等实验室已有条件，可在1.5m×1.5m场均匀域内实现场强不低于30V/m（满足 GB/T 17626.3-2023 场均匀域要求）；
3 额定输出功率：≥800W；
▲4. 1dB压缩点输出功率：≥600W；
5 增益：≥59dB；
6 谐波：＜-20dBc@1dB压缩点输出功率；
7 带外杂散（除谐波外）：≤-50dBc（在额定输出功率条件下测量）
8 增益平坦度：≤±4；
9 输入驻波比：≤2:1；
10、输入输出阻抗：50Ω
11.内置双定向耦合器，具有正反向功率监测功能，支持过激励保护、过驻波保护，支持温度、湿度告警；
12.支持GPIB、LAN控制接口，以太网远程控制，可接入实验室已有EMC测试软件（EMC 32）自动扫描测试。
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	带阻滤波器（5.8GHz）
	▲1、阻带频率：5150MHz～5850MHz; 
2、阻带抑制≥50dB@5150MHz～5850MHz；
▲3、通带频率范围不小于：DC～5000MHz、6070MHz～18000MHz；
4、通带连续平均功率容量：≥250W CW
5、通带插入损耗≤2dB；
6、通带驻波≤1.8；
7、特性阻抗：50Ω；
8、输入和输出端口均采用标准BNC或SMA接口。
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	带阻滤波器（2.4GHz）
	▲1、阻带频率：2400MHz～2500MHz 
2、阻带抑制≥60dB@2400MHz～2500MHz；
▲3、通带频率范围不小于：DC～2250MHz、2633.5MHz～18000MHz；
4、通带连续平均功率容量：≥250W CW；
5、通带插入损耗≤3dB；
6、通带驻波≤1.8；
7、特性阻抗：50Ω；
8、输入和输出端口均采用标准BNC或SMA接口。
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	大型温升测试角
	1、满足GB 9706.1-2020第11章“对超温和其他危险（源）的防护”的测试要求，可用于医用病床YY 9706.252‑2021、手术台YY 9706.246-2023等大型医用设备的温升测试。
2、结构要求：需由底板和两块相互垂直侧板组成90°内角，内角接缝缝隙≤1mm，外围结构：四周采用40工业型材及角铝制作框架。
▲3、底板尺寸不小于：2300mm×2300mm，侧板高度不小于：1500mm。
4、板材材质：胶合板，板材厚度不得小于20mm；表面采用无光黑色油漆处理，需满足标准热辐射模拟要求。
▲5、开孔要求：开孔网格间距：100 mm×100 mm（允许偏差±10 mm）；总开孔数量≥1100个，其中侧板开孔≥616个，底板开孔≥484个；底板中心区域设置不得少于14×14，共196个可接测温铜片的开孔，热电偶引线需集中引至侧面接线排。
6、热电偶：K型热电偶，直径＜0.3mm，热电偶实际焊接精度不得低于±0.3℃；
7、测试铜片：材质：黄铜，直径15mm厚度1mm，铜片安装后需与板面平齐；
8、脚轮：底部配置脚轮总数≥15个，部分脚轮需具备锁止功能。
9、底板承重：均布静载荷承重≥300 kg，满载300 kg均布加载状态下，底板无明显形变、无开裂，应不影响温升测试。
10、配套附件：提供备用测温铜片≥50片；提供K型热电偶，线缆长度不得少于300m；需配置斜坡（方便样品推送上测试角）。
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	心电性能测试系统
	1、系统应能够按照 GB 9706.225-2021、GB 9706.227-2021、YY 9706.247-2021、IEC 60601-2-25、IEC 60601-2-27、IEC 60601-2-47标准要求，开展心电图机、心电监护设备、动态心电图机等产品的性能测试。
2、测试系统应由心电性能测试单元、数据播放单元、共模抑制比测试单元、电外科过载试验治具、数据库比对软件等部件组件。
3、心电性能测试单元要求：
3.1内建符合ECG标准要求的电子线路，需涵盖国际及国内最新版标准：IEC 60601-2-25、IEC 60601-2-27、IEC60601-2-47、 GB9706.225、GB9706.227、YY9706.247
3.2血氧仿真模块：需配置PPG模块，可同步模拟SpO2信号，进行PWTT或PWV测试;
3.3、应支持多种噪声仿真讯号输出，不少于EMG/Motion/Baseline drift等类型；
3.4、应具备呼吸信号、导联脱落讯号模拟功能。
3.5、应支持自动序列功能，支持编制半自动测试流程。
3.6、应具有波形回放功能，可加载及播放录制或编制的数字波形讯号，完成信号处理系统与算法快速验证。 
3.7 需提供软件开发套件，支持用户开发定制化、全自动测试软件。
3.8、主输出电压精度：输出振幅 0.5mVpp 及以上条件下，输出电压精度不劣于 ±1％。
3.9、DAC电压分辨率不劣于 0.63μV。
▲3.10、频率/脉冲重复率精度：不劣于 ±0.5%。
▲3.11、脉冲持续时间精度（不含起搏脉冲）：不劣于 ±0.5ms。
3.12、起搏脉冲宽度精度：不劣于 ±5μs。
3.13、起搏脉冲幅度精度：脉冲≤±2mV：精度不劣于 ±0.3%；脉冲＞±2mV：精度不劣于 ±10%。
3.14、起搏脉冲幅度范围不小于 ：±2mV～±700mV。
3.15、起搏脉冲特性：上升/下降时间5μs；过冲＜1％；稳定时间＜1％。
3.16、固定无噪声直流偏移（超级电容来源）：输出 300mV，精度不劣于 ±1%。；
3.17、可调直流偏移：输出 ±1000mV，设定误差不劣于 ±1% 或 ±3mV（取较差值），输出噪声最大 50μVpp。
4、数据播放单元要求：
4.1、内置波形库：内建 CAL、ANE、NST、Biological 波形。
4.2、数据库文件播放：可直接加载播放 AHA、MIT、CU、NST、ESC、PhysioNet 数据库文件，无需额外格式转换。
4.3、适用标准：满足IEC 60601-2-25、IEC 60601-2-47、GB 9706.225、YY 9706.247测试要求。
4.4、输出通道不少于：8个输出通道，10个导联电极、12导联输出。
▲4.5电压精度： 输出＞500uV 条件下精度不劣于 ±1%；输出＜500uV 条件下精度不劣于 ±5uV。
4.6、输出噪声电平（0-150Hz）：不劣于＜5uV。
4.7、时间精度：不劣于 ±1％。
▲4.8、采样率：最大采样率不小于1kHz，可匹配ECG档案原始采样率。
5、共模抑制比测试单元要求：
5.1、适用标准：满足 IEC 60601‑2‑25、IEC 60601‑2‑27、IEC 60601‑2‑47、IEC 60601‑2‑26、GB 9706.225、GB 9706.227、YY 9706.225、GB 9706.226、ANSI/AAMI EC11、ANSI/AAMI EC13 相关测试要求。
5.2、结构与信号源：双层屏蔽结构，抑制内外噪声干扰；内置经过校准的正弦波产生器，无需外接信号发生器。
5.3、操作模式：支持单机触控面板本地参数设置测试；也可连接专用软件由计算机远程设置参数。
5.4、配套软件：需配备共模标准辅助软件，软件可自动完成标准规定测试项目。
5.5、二次开发 ：提供软件开发工具包 SDK，支持用户开发全自动化测试软件。
5.6、电极阻抗切换（带阻抗）：触摸屏切换电极：None/RA/LA/LL/V1/V2/V3/V4/V5/V6 /ALL。
5.7、电极阻抗切换（不带阻抗） ：触摸屏切换电极：RA/LA/LL/V1/V2/V3/V4/V5/V6。
▲5.8 直流偏置输出 ：内部电池供电；可向 RA/LA/LL/V1/V2/V3/V4/V5/V6 施加 300mV 直流偏置，精度不劣于±1%，电池连续工作不少于 40 小时。
5.9 通讯接口：具备 USB 接口，可接收 PC 下发控制指令。
▲5.10 标准软件授权：含 YY1079、YY1139、YY0782、YY0885、IEC 60601‑2‑26 共模测试标准辅助软件完整授权；支持标准规定测试步骤，可自动执行测试。
5.11、输出电压及精度：输出：0.5Vrms、2.828Vrms、20Vrms、2Vrms、70.71Vrms；精度不劣于 ±1%。
5.12、共模点电压及精度：输出：1.414Vrms、10Vrms、1Vrms、35.355Vrms，精度不劣于 ±1%；0.25Vrms 档位精度不劣于 ±2%。
5.13、输出频率及精度：50Hz / 60Hz / 100Hz /120Hz；精度不劣于 ±1%。
6、电外科过载试验治具要求：
6.1、适用标准：用于验证电刀对心电 / 监护设备干扰测试；满足 IEC 60601‑2‑25、IEC 60601‑2‑27、ANSI/AAMI EC13 标准。
▲6.2、模拟皮肤阻抗：内置 51kΩ 电阻、47nF 电容模拟皮肤阻抗；电阻容差不劣于＜±5%；电容容差不劣于＜±5%。
6.3、ECG 仿真输出：可输出 ESIS 电外科干扰抑制测试所需 1mV ECG 测试信号。
6.4、耐受电刀功率：可承受电刀功率＞300W。
6.5、高频功率电阻：内置无感高频功率电阻，电感＜5μH。
7、数据库比对软件要求：
7.1、 幅值间期算法比对功能 ：支持数字及模拟讯号数据库比对流程测试；测试数据可自动由软件汇入或选择手动输入数据；数据库比对结果可显示在软件画面上，亦可选择汇出成报告档案。
7.2、 幅值间期比对操作流程 ：操作便捷，软件不得多于三个步骤，即可一站式完成 CTS 和 CSE 数据库测试结果比对。
7.3、幅值间期比对覆盖测试条款 ：支持 IEC60601‑2‑2011‑201.12.1.101；201.12.1.101.2 振幅测量的要求；201.12.1.101.3.1 绝对间期和波形时限测量的要求；201.12.1.101.3.2 生物 ECG 间期测量的要求；支持 YY0782‑2010 (IEC60601‑2‑51:2003) 50.101；50.101.2 振幅测量的要求；50.101.3.1 绝对间期和波形时限测量的要求；50.101.3.2 实际人体心电图时限测量的要求；50.101.4 抗噪声测量稳定性的公布要求。
▲7.4、幅值间期比对内置数据库 ：软件内置 CTS 数据库和 CSE 多通道测试数据库。
7.5、支持数字及模拟讯号数据库比对流程测试；可显示与数据库波形差异波形及差异发生时间点；比对结果与使用 PhysioNet WFDB 函式库软件一致；具备 AISync 功能，智能同步 TAF 测试注释档及 RAF 标准注释档。
7.6、支持一站式完成节律诊断用数据库 AHA、MIT‑BIH、CU、NST、ESC 测试批注文件比对；不多于 2 个步骤即可完成比对，并能精确掌握比对不相符的时间点，有效率地调整算法。
7.7、节律诊断比对覆盖测试条款：支持 IEC60601‑2‑47:2012 201.12.1 精度控制与仪器；支持 ANSI/AAMI EC57:2012 心律和 ST 段测量性能测试与报告；支持 YY0885‑2013 50.101 自动分析相关测试。
▲7.8、软件需内置 AHA 数据库。
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	脑电性能测试系统
	1、功能要求：
1.1、可用于脑电图机性能测试，满足 IEC 60601-2-26:2012、GB 9706.226-2021脑电图机专用标准试验要求；
1.2、支持微弱脑电信号输出，输出信号可低至1µV ；
1.3、通道切换：内置自动切换开关，可依次完成不少于9路脑电通道独立性能测试；
1.4、屏蔽接地功能：要求有良好的遮蔽与接地设计；
▲1.5、支持加载及拨放 PhysioNet EDF、text 及 binary 格式的波形讯号；
1.6、软件授权：需包含 IEC 60601-2-26、GB 9706.226 标准辅助测试软件完整正版授权；软件内置标准测试流程与判定准则，需支持实时显示输出波形；软件授权包含在供货范围内，不接受后期另行采购许可。需提供软件开发工具包 SDK，可供用户开发自动化测试程序。
2、电气性能要求：
2.1主输出电压精度不劣于：±1％，50uVpp或更高的振幅；
2.2DAC电压分辨率不劣于：0.5µV；
▲2.3频率/脉冲重复率精度不劣于：±0.1%；
2.4脉冲间期/时间精度不劣于：±0.2ms；
2.5电阻容忍度不劣于：±0.5%；
2.6电容容忍度不低于：±5%；
2.7精密1000:1分压器精度不劣于：±0.05%；
▲2.8取样率不小于：5kHz±0.05%；
2.9固定无噪声直流偏移：300mV ± 0.1%；
2.10 可调直流偏移：设定误差不劣于±1% 或±3mV（取较差者），输出噪声最大50μVpp。
	1

	14
	氩气高频模拟器
	1、满足GB 9706.202-2021标准条款202.6.102和YY 9706.246-2023条款202.6.102用的高频手术设备和单极高频附件电缆，氩气刀和电刀的干扰源作用的规定，适用于高频手术设备中的氩气等离子凝固模式；
▲2、工作频率：400kHz士100kHz；
▲3、切割模式：最小功率300W；
▲4、电凝模式：最小功率100W；
▲5、氩气等离子凝固模式：峰值电压4000Vp(开路电压)和功率能力120W
6、应具有摆动量测试能力：
a）结构：符合YY/T 1106 第 5.7 节、图 5、图 6、图 7、图 8 的要求；
b）摆动量加载方式：98N砝码垂直加载或者换向加载，包括垂直向上、垂直向下、侧面加载；
c）摆杆：配 0.5 米摆杆和 1.0 米摆杆互换；
d）摆杆底座 1 个；
e）摆动量支架测量：高度可调，铝型材支架配钢直尺一根，配脚轮方便移动加载；
f）标尺位置高度可调节，支架落地配脚轮可移动配合调节；
g）标尺精度：1 mm
	1

	15
	卡陷工具
	1、▲符合标准YY 9706.252-2021的要求，包含锥形试验工具、楔形工具、圆柱形试验工具
2、锥形试验工具：
a）尺寸结构：符合YY 9706.252-2021图201.103要求；
b）总重量：5.1kg±0.05kg；
c）表面粗糙度：1.6；
3、楔形工具：
a）尺寸结构：符合YY 9706.252-2021图BB.1要求；
b）总重量：3.34kg；
c）材质：铝
d）楔角：70°，并具有直径为60mm的圆柱形末端；
4、圆柱形试验工具：
a）尺寸结构：符合YY 9706.252-2021图201.103要求
b）总重量：3.34kg±0.05kg；
c）表面粗糙度：1.6；
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	门槛试验装置
	1、符合标准GB 9706.1-2020中9.4.2.4.3、YY9706.252-2021中201.9.4.2.4.3“越过门槛的运动”的要求，
▲2、移动速度：0-2m/s 可调，精度 0.1m/s；
3、推拉力：0-1000N可调，精度:±1%；
4、运动次数：0-9999次可调；
5、工作台倾斜角度：0-15°可调；
▲4、障碍物尺寸：
a）YY9706.252-2021的201.9.4.2.4.3中要求：矩形截面高度为20mm，深度为80mm；
b）GB 9706.1-2020的9.4.2.4.3中要求：横断面高10mm±0.5mm宽至少80mm的矩形，顶部棱边倒角半径2mm±0.1mm，硬木板或金属板
c）GB 9706.1-2020的15.3.5中要求高度为40mm的坚固硬木障碍物；40mm高的垂直台阶；厚度与宽度均为40mm的硬木障碍物；
d）障碍物可固定在试验台面，可更换；
5、配备不少于5KG的六轴协作机械臂测试平台
a）自由度：6 个旋转关节（推拉）；
b）工作半径：不低于500mm；；
c）位姿重复性精度: ±0.03mm；
d）行程： 0-200mm；
6、应将带有脚轮的医用病床回拉越过障碍物并返回到测试的起始位置
	1
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	医用病床冲击强度试验机
	1、符合YY 9706.252-2021中201.9.8.3.3.3边栏强度和闩锁可靠性、201.9.8.3.3.4 拉升杆的动态试验和附录CC.2 医疗床强度和耐久试验的要求；
2、试验次数：0～9999次可调；
3、试验力：0～1000N可调；
▲4、试验力施加方向：侧向、纵向、垂直；
▲5、冲击器：
a）符合YY 9706.252-2021的CC.2的要求，本体的直径大约为200mm，并通过螺旋压缩弹簧与冲击面分离。冲击器本体可在垂直于冲击面中心区域平面的线上自由移动。组件的总质量应为25kg±0.1kg,本体及其相关部件(减去弹簧)的质量应为17kg±0.1 kg；
b）组合后的弹簧系数(这个系统)应为6.9N/mm±1N/mm；
c）运动部件的总摩擦阻力：介于0.25N~0.45N；
d）当弹簧系统压缩至载荷为1040N士5N时,剩余压缩距离应至少为60mm；
e）冲击面：直径200mm士5mm的刚性圆形物体,其表面具有300mm的凸球面曲率半径,前缘半径为12mm；
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	大型稳定性测试台
	1、符合标准GB 9706.1-2020中9.4.2.1 及 9.4.2.2 条款的要求；
▲2、台面尺寸：大于2200mm×1300mm，平台台面应坚硬且平坦，需配置斜坡（方便样品推送上测试台）；
3、承重：大于400kg；
▲4、倾角：应至少0～10°，连续可调。
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	黑体辐射源标准装置
	1、符合YY/T 1306—2024标准的要求；
▲2、温度范围不低于：5~50℃；
3、温控精度：1%；
▲4、温度分辨率不低于：0.1℃；
5、辐射面：Φ150mm；
6、发射率：≥0.95
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	网络安全漏扫工具
	1.具备主机系统漏扫、弱口令扫描、数据库扫描、基线核查、WEB应用扫描五大核心模块，整体功能可通过便携式笔记本一体化交付，CPU≥12核心12线程，内存≥32G，硬盘≥1T。任务执行能够支持并发主机数≥100个，并发任务数≥10个，扫描总数IP无限制。售后提供三年原厂保修及三年的技术支持服务。
2.主机系统扫描模块应具备较高的漏洞覆盖率，漏洞特征库应至少30万条，并与CVE、CNNVD、Bugtraq、CNCVE、CNVD等国内外漏洞库标准兼容。▲支持漏洞预警功能，可多渠道自动推送风险信息，符合主动性安全要求。
3.弱口令扫描模块应具备弱口令扫描和▲离线检测功能。支持至少包含FTP、SMB、RDP、SSH、TELNET、SMTP、IMAP、POP3、Oracle、MySQL、Weblogic、Tomcat等20+的主流协议，满足不同架构环境下的弱口令探测需求。
4.数据库漏扫模块应具备Oracle、Mysql、SQLServer、DB2、informix、PostgreSQL、Sybase、达梦、人大金仓等国内外主流数据库漏扫功能，支持至少5千条数据库漏洞库，与CVE、CNNVD等国内外漏洞库标准兼容。
5.基线核查模块应具备系统安全配置核查功能，支持自定义检查点标准值，满足不同场景的基线核查需求。▲可根据资产指纹，直接识别资产潜在漏洞风险，而无需发包探测，提升核查效率。
6.EB应用扫描模块应具备常见Web漏洞和组件扫描功能，包括SQL注入、跨站脚本、目录遍历、URL跳转等漏洞类型。支持“两高一弱”专项扫描任务，实现对主机和网站资产的全面风险排查。
7.户管理模块应具备版本对比和EXP渗透取证功能，支持不少于40个EXP数量，可对常见高危高危漏洞开展手动渗透，便于测试人员对问题的追溯和排查。
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三、★服务要求
1、项目工期：供应商应在合同签订收到预付款后90日内（含备货）根据采购人要求完成合同金额占比80%的对应供货量并通过采购人初步验收合格，剩余合同金额占比20%的对应供货量在合同签订后120天内供货完成。（特殊情况时根据双方协商的意见办理。）
2、地点：南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）。
3、验收要求
①到货验收：中标供应商供货时，应与采购人当面验收、清点、确保产品型号吻合。
②最终验收：中标供应商完成投标文件承诺的所有软硬件的部署和调试，并按采购人要求完成对现有业务承载的测试并出具完整竣工结算资料。
4、 报价要求
①报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装调试及验收合格之前及保修期内备品备件、供应商应当提供的伴随服务/售后服务费用发生的所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
②供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
③供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
5、 合同签订后，甲方支付合同金额的50%作为预付款；根据甲方要求完成合同金额占比80%的对应供货量并通过甲方初步验收合格，甲方再支付30%作为进度款；剩余20%尾款，在剩余设备最终综合验收合格后、乙方开具合法有效发票后，甲方启动付款审批流程。（特殊情况时根据双方协商的意见办理。）
6、 售后服务
1　 售后服务：除特别说明外，质量保证期为自验收合格后1年，在此期间，中标供应商提供售后服务，服务费用包含在总报价中；
2　 投标人承诺针对本次采购的所有产品须提供三年7*24小时免费技术支持（投标人提供加盖公章的承诺函）；
3　 中标后提供原厂一年质保函最终用户为南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院），400及设备官网可查。

注：本部分标注★的参数为实质性条款，如有负偏离将作为无效投标处理































[bookmark: _Toc10059] 第五部分 合同格式及条款
[bookmark: _Toc6085]（参考格式[footnoteRef:2]） [2:  本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准] 

[bookmark: EB92fb24a891e34ea29920d90c75406592][bookmark: _Toc1883][bookmark: _Toc9956_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc8249]以下为成交后签订本项目合同的通用条款，采购当事人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交人结合本项目具体情况协商后签订。


南京市政府采购合同





合同编号 ：
项目名称 ：
分 包 号 ：
采 购 人 ：南京市产品质量监督检验院
(南京市质量发展与先进技术应用研究院)
供 应 商 ：
签订日期 ：  年  月  日









	南京市市场监督管理局
	监制

	南  京  市  财  政  局
	



	采购人（以下简称甲方）：
	中标供应商：（以下简称乙方）

	住所地：
	住所地：



根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。
[bookmark: _Toc10053][bookmark: _Toc30354]第一条 合同标的  
1.乙方根据甲方需求提供下列货物：
	序号
	名称
	规格型号、品牌
	生产厂家
	单价
（元）
	单位及数量
（台/套）
	小计
（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
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	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


2.货物名称及参数详见乙方响应文件。
[bookmark: _Toc1692][bookmark: _Toc17972]第二条 合同总价款
1.本合同项下货物总价款为人民币          （大写），¥           （小写），不含税金额              ，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。
2.本合同总价款应为完成本项目所需要的全部费用，应包括但不限于设备的供货、运输、安装费用、辅材、人工、材料、机械、管理、运杂、安装调试、计量费用、配合、验收、技术服务、规费、税金、运输保险、备品备件、伴随服务/售后服务、人员培训等合同期限内所涉及的一切费用，对投标人认为没有考虑到的费用，除中标价外，采购人不再支付任何费用，并认为此项费用已包含在投标报价中。
3.本合同执行期间合同总价款不变。
[bookmark: _Toc1531]第三条 组成本合同的有关文件
下列关于                  号标的招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1.招标文件；
2.乙方提供的响应文件；
3.供货一览表；
4.交货一览表；
5.成交承诺/服务承诺；
6.中标通知书；
7.甲乙双方商定的其他文件等。
[bookmark: _Toc1931][bookmark: _Toc25207]第四条 权利保证
1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
2.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
[bookmark: _Toc6494][bookmark: _Toc30334]第五条 质量保证
1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2.乙方应保证货物是全新、未使用过的、原包装未拆封的合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
3.质保期：         。
[bookmark: _Toc21027][bookmark: _Toc21709]第六条 包装要求
1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
[bookmark: _Toc8507][bookmark: _Toc29302]第七条 交货和验收
1.合同履行期限：乙方应在合同签订收到预付款后90日内（含备货）根据甲方要求完成合同金额占比80%的对应供货量并通过甲方初步验收合格，剩余合同金额占比20%的对应供货量在合同签订后120天内供货完成。（特殊情况时根据双方协商的意见办理。）
2.供货地点：甲方指定地点。
3.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
4.货物验收：
（1）货物的到货验收包括型号、规格、数量、外观质量、以及货物包装是否完好；
（2）参数性能评价、设备计量工作在货物安装调试完成后的最终验收阶段开展，需计量的设备应当依据计量结果开展综合验收。
（3）最终综合验收：乙方完成设备安装调试并自检合格后，向甲方提交最终验收申请。甲方组织开展参数性能评价，对照合同及采购文件技术指标逐项实测验证；需计量的设备，由乙方委托具备法定计量资质的机构开展计量检定并取得有效计量证书。参数性能评价合格且计量结果合格，方可通过最终综合验收；参数不达标或计量不合格的，由乙方限期整改，整改完成后重新开展评价及计量。以上产生的一切费用由乙方承担。
5.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
6.货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。
[bookmark: _Toc395][bookmark: _Toc21071]第八条 售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件所规定的“服务承诺”提供服务。
2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
(1) 货物的现场安装、调试和/或启动监督；
(2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机及配件清单设备进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
3.4 在保修期内如因产品质量问题发生故障将免费维修；质保期后终身维修，只收取成本费。无论在保修期内或保修期外，在接到故障信息后8小时内响应，并在仪器出现故障后的48小时之内到达现场，及时帮助用户解决问题。
3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用（备用货物的参数性能评价合格且计量结果合格并取得有效计量证书方可使用），直至故障货物完全修复，并通过最终综合验收，由此产生的一切费用由乙方承担。若故障货物无法修复，乙方应根据甲方需求更换故障货物，更换后的设备按本合同约定开展验收，参数性能评价合格且计量结果合格并取得有效计量证书，方可通过最终综合验收，由此产生的一切费用由乙方承担。
3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。
[bookmark: _Toc21581][bookmark: _Toc22188]第九条 履约保证金
本次    ☑收取/□不收取      履约保证金。履约保证金金额为          元，形式为见索即付银行保函。
[bookmark: _Toc27322][bookmark: _Toc29561]第十条 合同款支付
1.本合同项下所有款项均以人民币支付。
2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3.付款方式：合同签订后，甲方支付合同金额的50%作为预付款；根据甲方要求完成合同金额占比80%的对应供货量并通过甲方初步验收合格，甲方再支付30%作为进度款；剩余20%尾款，在剩余设备最终综合验收合格后、乙方开具合法有效发票后，甲方启动付款审批流程。（特殊情况时根据双方协商的意见办理。）
[bookmark: _Toc18764][bookmark: _Toc21329]第十一条 违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2.甲方未按合同约定期限支付货款的，每逾期一日，按当期应付未付款项的万分之五向乙方支付逾期付款违约金，累计违约金总额不超过当期欠款总额的5%。逾期付款不免除甲方后续付款义务。
3.乙方完全无法交付货物、无法完成合同约定安装调试工作，导致合同目的无法实现的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，并无条件退还甲方已支付的全部款项。
4.乙方逾期交付货物/完成安装调试的，每逾期一日，按合同总价万分之五向甲方支付逾期履约违约金，累计违约金最高不超过合同总价10%；逾期超过10日的，甲方有权单方解除本合同，解除通知送达乙方之日生效。合同解除的，乙方须退还全部已付款项，并承担相应违约损失。
5.乙方交付货物的品种、型号、规格、技术参数与合同约定不符的，甲方有权选择要求乙方限期整改、换货或退货；若甲方选择拒收货物的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，并在3日内退还全部已付款项；造成甲方损失的，另行赔偿直接损失。
6.在本合同约定质量保证期内，货物出现质量问题的，乙方须在甲方通知时限内完成免费维修或更换；经乙方两次有效维修、更换后，货物仍无法达到合同约定质量标准、无法正常使用的，甲方有权全额退货，乙方应退还甲方全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于拆装费、仓储费、替代采购差价、人工成本等）。
7.乙方未按合同约定及投标服务承诺提供伴随服务、售后服务、维保服务的，甲方有权根据违约情节轻重追责：轻微瑕疵且及时整改，不影响合同履约的，不予计分追责；逾期或未按要求履约的，按合同总价的5%承担违约责任；造成甲方损失的，另行赔偿直接损失。
8.乙方在承担上述4-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
9.乙方存在投标虚假承诺、提供货物经第三方权威机构检测不符合招标文件及合同核心要求、因乙方单方过错导致合同目的无法实现等根本违约情形的，乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金，若违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方另行补足差额。
10.甲方需计量才能使用的产品，乙方必须配合完成计量，首次计量费用由双方协商、乙方酌情承担，若首次计量不通过，乙方需承担后续计量费用。如有争议以市级及以上计量机构出具报告为准。
[bookmark: _Toc189][bookmark: _Toc21171]第十二条 项目履约验收
1.甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；
2.甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；
3.参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
[bookmark: _Toc30432][bookmark: _Toc29385]第十三条 合同的变更和终止
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
[bookmark: _Toc6851][bookmark: _Toc10624]第十四条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
[bookmark: _Toc21304][bookmark: _Toc8528]第十五条 争议的解决
1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
(2) 向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
3.在仲裁期间，本合同应继续履行。
[bookmark: _Toc3238][bookmark: _Toc20284]第十六条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
[bookmark: _Toc7775][bookmark: _Toc30172]第十七条 不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
[bookmark: _Toc15348][bookmark: _Toc24422]第十八条 合同生效及其他
1.本合同自签订之日起生效。
2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
	甲方(采购人)：南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)
	乙方(供应商)：

	代表人：
	代表人：

	电话：
	电话：

	开户银行：交通银行南京玄武支行
	开户银行：

	账号：320006610013001447712
	账号：

	日期：                年     月     日
	日期：                年     月     日








《*******合同》补充协议（合同附件）
如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。


[bookmark: _Toc26546][bookmark: _Toc29724][bookmark: _Toc514054483]第六部分  投标文件格式

[bookmark: _Toc21788][bookmark: _Toc16009][bookmark: _Toc26779][bookmark: _Toc514054484]投标文件格式使用注意事项：
1. 投标文件编制时应使用的模板已在本部分列明，招标文件要求提供但未提供模板的，格式自拟。
1. 模板没有先后顺序，在使用模板时模板名称对应苏采云系统目录名称。
1. 招标文件中提供的投标文件格式与苏采云系统内不一致的，以苏采云系统的格式为准。




[bookmark: _Toc15407]封面




投 标 文 件





项   目   名   称：               
项   目   编   号：               
投 标 人 名 称 ： （加盖CA电子公章）           
日    期 ：                               
 
 

[bookmark: _Toc28278][bookmark: _Toc29318][bookmark: _Toc21292][bookmark: _Toc164203464][bookmark: _Toc11040]

[bookmark: _Toc5742]一、投标人基本情况
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	



[bookmark: _Toc15353][bookmark: _Toc13486][bookmark: _Toc1147][bookmark: _Toc24265][bookmark: _Toc164203465][bookmark: _Toc30008]
二、投标人资质（按资格要求提供）
    














[bookmark: _Toc18935][bookmark: _Toc164203466][bookmark: _Toc4877][bookmark: _Toc15822][bookmark: _Toc18278]三、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
提供符合招标文件要求的资料
[bookmark: _Toc29626][bookmark: _Toc514054489][bookmark: _Toc11562_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3360][bookmark: _Toc1350][bookmark: _Toc26507][bookmark: _Toc164203467]
四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购人名称）：
   我单位具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。
特此声明。


单位名称：（加盖CA电子公章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）              
     年      月      日
[bookmark: _Toc13419][bookmark: _Toc467_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc514054490][bookmark: _Toc10808][bookmark: _Toc514054491][bookmark: _Toc5571_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19673]
五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
提供符合招标文件要求的资料


[bookmark: _Toc16607][bookmark: _Toc164203468][bookmark: _Toc12145][bookmark: _Toc25541]六、无重大违法行为声明
[bookmark: _Toc7575_WPSOffice_Level2]无重大违法行为声明
 （采购人名称）：
我单位在参加编号为     号                    项目的投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明。
（说明：《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚， 其中较大数额罚款指200万元以上的罚款。）


单位名称：（加盖CA电子公章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）              
     年      月      日
[bookmark: _Toc30260_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc514054487][bookmark: _Toc20784][bookmark: _Toc30396]
七、南京市政府采购供应商信用承诺书

南京市政府采购供应商信用承诺书
XXXX年XX月XX日

	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

XXXX年XX月XX日



[bookmark: _Toc19202]

八、承诺函


（采购人名称）：
根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：
1.本单位与其他参与本项目采购活动的供应商之间，不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在直接控股、管理关系。
2.除本项目为单一来源采购项目的情况外，本单位未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，且不会在本项目中参与上述服务之外的其他采购活动。
 
本单位承诺以上内容真实有效，若经查实存在虚假陈述，愿意承担由此产生的一切法律责任和后果，包括但不限于取消参与资格、中标无效等。
 

供应商名称：           （盖CA电子公章）
日期：    年    月   日
























九、投标文件签署、盖章齐全完整


投标文件签署、盖章的声明

（采购人名称）：
我司在参加编号为（项目编号）号（项目名称）项目，我司投标文件签署、盖章符合招标文件规定，具体报价内容详见投标文件。
特此声明
（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中签署、盖章不符合招标文件规定的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

供应商名称：           （盖CA电子公章）
日期：    年    月   日















十、对实质性条款的响应性


对实质性条款的响应的声明

（采购人名称）：
我司在参加编号为（项目编号）号（项目名称）项目，我司投标文件符合招标文件要求，对实质性条款完全响应并且不存在重大偏离，具体内容详见投标文件。
特此声明
（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件不符合招标文件要求或存在重大偏离的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

供应商名称：           （盖CA电子公章）
日期：    年    月   日












[bookmark: _Toc28775][bookmark: _Toc26700][bookmark: _Toc20806][bookmark: _Toc164203469]十一、投标函
[bookmark: _Toc22395][bookmark: _Toc19604]                      ：
 经研究，我们决定参加项目编号为           ,项目名称为：    ，包号（如有）为  ：      的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1、 经研究招标文件的全部内容后，我方愿按招标文件的规定要求提供所有货物和服务；
二、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。 
三、我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系； 
四、我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。 
五、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；
六、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购或单一来源方式采购。
七、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。
八、我方同意遵守贵方有关招标投标的各项规定；
九、我方响应招标文件规定的投标有效期。
十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、 其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。
十一、与本投标有关的正式联系方式为： 
联系人：               
地址：                 
电话：                         
十三、我方正式开户银行和帐号为： 
开户银行：                               
银行账号：                               
投标人名称：                 （加盖CA电子公章） 
日 期： 年 月 日

[bookmark: _Toc10914][bookmark: _Toc14010][bookmark: _Toc164203470][bookmark: _Toc12153]
十二、法定代表人身份证明或授权委托书
法定代表人身份证明

供应商名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        系
                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
（法定代表人出席开标会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证、扫描件。）               


单位名称：             （加盖CA电子公章）
法定代表人：           （签字或盖法定代表人章）
     年      月      日

法定代表人授权委托书

[bookmark: _Toc12853][bookmark: _Toc164203471][bookmark: _Toc5779][bookmark: _Toc6146][bookmark: _Toc24999][bookmark: _Toc18616]  本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位            （投标人代表）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （采购人名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。
     代理人无权转委托，特此委托。


                         单位名称：             （加盖CA电子公章）

      法定代表人：           （签字或盖法定代表人章）

         投标人代表（签字）：           

            日期：     年   月   日


[bookmark: _Toc29285]注：
1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件；
2、需提供被授权人近6个月内（截止到开标时间）至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明（如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。



十三、开标一览表
项目编号：
项目名称：
	投标报价：

	小写：                 （人民币：元）



日期：       年   月   日
单位名称：（加盖CA电子公章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）              
[bookmark: _Toc4471][bookmark: _Toc164203472][bookmark: _Toc31564][bookmark: _Toc8851][bookmark: _Toc24436]

[bookmark: _Toc7189]十四、明细报价表
	序号
	货物名称
	品牌.型号.产地
	单价
（元）
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	合计
	

	投标报价总计
	￥                          
人民币（大写）：
    仟    佰    拾    万    仟    佰    拾    元   角   分

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



单位名称：（加盖CA电子公章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）              
[bookmark: _Toc10632][bookmark: _Toc27976]
注：
1、“分项报价表”中“投标报价总计”金额应当与“开标一览表”中“投标报价”金额一致。
2、涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。
3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

[bookmark: _Toc22253][bookmark: _Toc18680][bookmark: _Toc26570][bookmark: _Toc164203481]十五、中小企业声明函
[bookmark: _Toc6995_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16234][bookmark: _Toc12023]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型 企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称：（加盖CA电子公章）                 

日  期：
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。  


[bookmark: _Toc109304977][bookmark: _Toc32196]中小微企业划型标准 
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）
 
 
 


[bookmark: _Toc5876]节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
 
 
 
 

[bookmark: _Toc16386]环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
 
 
 
 
 
[bookmark: _Toc1060]进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）


[bookmark: _Toc164203482][bookmark: _Toc15535][bookmark: _Toc356][bookmark: _Toc4596]十六、关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：如有）


本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1. （产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称：　（加盖CA电子公章）  

                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线     划除的地方无需填写。















十七、响应偏差表
（一）技术响应偏差表
	序号
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏差内容及说明
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


单位名称：（加盖CA电子公章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）              

注：1.投标人须对照招标文件第四部分“采购需求”，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。
[bookmark: _Toc8566][bookmark: _Toc9396]

（二）投标商务偏离表
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏差内容及说明

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


单位名称：（加盖CA电子公章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）              

注：
1、投标人须对照招标文件第五部分 合同格式及条款中所列商务要求逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。
[bookmark: _Toc15828][bookmark: _Toc26943]

[bookmark: _Toc514054502][bookmark: _Toc20188][bookmark: _Toc25001_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5519][bookmark: _Toc21179][bookmark: _Toc7579][bookmark: _Toc109][bookmark: _Toc164203484]十八、服务方案
[bookmark: _Toc2882_WPSOffice_Level2]按照招标文件要求，格式自拟


[bookmark: _Toc14378]十九、类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc164203485][bookmark: _Toc20255][bookmark: _Toc14046][bookmark: _Toc5295][bookmark: _Toc15753][bookmark: _Toc6607]

二十、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请空置。
















































[bookmark: _Toc3075]第七部分：特别提醒
[bookmark: _Toc31159]（有关围标串标情形的判定）

各投标人：	
评标委员会将对投标人提交的投标/响应文件进行评审，在评审过程中如发现投标人存在以下情形：
1.投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
2.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加投标；
3.投标人之间事先约定由某一特定投标人中标； 
4.投标人之间商定部分投标人放弃参加投标或者放弃中标； 
5.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
6.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
7.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
8.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
9.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 
10.不同投标人的投标文件相互混装；
11.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

将被判定为存在围标串标情形，相关投标文件均将被否决。
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