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[bookmark: _Toc228679947][bookmark: _Toc258329824][bookmark: _Toc417477665]第一章 招标公告
项目概况
泰州市药品检验院2026年药品检验检测设备采购项目 JSZC-321200-ZYYX-G2026-0001 招标项目的潜在投标人应在供应商完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载本项目的采购文件 获取招标文件，并于2026年11月12日9:00（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321200-ZYYX-G2026-0001
项目名称：泰州市药品检验院2026年药品检验检测设备采购项目
预算金额：614.000000万元（采购包1：29.500000万元；采购包2：257.330000万元；采购包3：169.170000万元；采购包4：43.330000万元；采购包5：80.000000万元；采购包6：34.670000万元）
最高限价：614.000000万元（采购包1：29.500000万元；采购包2：257.330000万元；采购包3：169.170000万元；采购包4：43.330000万元；采购包5：80.000000万元；采购包6：34.670000万元）。各供应商投标报价不得高于最高限价，否则作无效响应文件处理。
采购需求：购置微量天平1台、气相色谱/质谱联用仪1台、超高效液相色谱仪1台、高效液相色谱仪5台、气相色谱仪1台、自动溶出度仪2台。详见招标文件第三章采购需求。
合同履行期限：45日历天
本项目（是/否）接受联合体投标：否
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk227768296]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目属于工业行业，不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对所投产品制造商符合小型和微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业条件的给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
2.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号），本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（三）本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]1.供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；
2.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
三、获取招标文件：
时间：自招标公告发布之日起5个工作日
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]地点：供应商完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载本项目的采购文件
方式：登录“苏采云”系统自行下载
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年11月12日9点00分（北京时间）
地点：“苏采云”系统“开标大厅”
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085]1.本项目共划分为6个独立采购包，各供应商可自主选择参与一个或多个采购包的投标，本项目‌允许兼投兼中‌。开标、评标、定标工作将严格按照包1至包6的自然顺序依次独立开展，各采购包的评审结果互不影响。
2.本项目采用网上注册登记方式。潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法如下：
（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。
（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁（原国信CA须更换新CA，详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏省政府采购网，“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
3.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
4.在评标结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。
6.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
单位名称：泰州市药品检验院（泰州市药品和医疗器械不良反应监测中心）
单位地址：泰州市杏林路6号
联系人：姜先生
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系电话：0523-86200636
2.代理机构：江苏中域工程咨询有限公司
地址：泰州市创美科技产业园18栋16楼1604室
联系人：朱女士
[bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359021]联系电话：18305261688
3.项目联系方式
项目联系人：朱女士
电话：18305261688






第二章 投标人须知
    投标人须知前附表
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	泰州市药品检验院2026年药品检验检测设备采购项目

	2
	招标内容
	购置微量天平1台、气相色谱/质谱联用仪1台、超高效液相色谱仪1台、高效液相色谱仪5台、气相色谱仪1台、自动溶出度仪2台。详见招标文件第三章。

	3
	合同履行期限
	45日历天。

	4
	最高投标限价
	614万元，各投标人的投标报价不得超过招标文件规定的最高投标限价，否则按无效投标文件处理。

	5
	合格投标人资格要求
	详见招标公告

	6
	联合体投标
	☑不接受，招标文件中有关联合体的规定均不适用。
□接受 

	7
	现场考察
	☑不组织，自行考察；如投标人需自行考察，费用自理。
□组织，考察时间：/年/月/日/时
        集合地点：/
联系人：/联系电话：/

	8
	投标答疑会
	☑不召开
口召开，召开时间：年月日时
召开地点：/

	9
	投标货币
	人民币

	10
	合同方式
	□固定单价合同
☑固定总价合同
□其他：

	11
	投标保证金
	依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。

	12
	投标文件有效期
	 60 日历天（从投标截止之日算起）

	13
	投标截止时间
	时间：2026 年 11 月 12 日 9 时 00 分

	
	投标地点
	地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 

	14
	开标时间和地点
	时间：2026 年 11 月 12 日 9 时 00 分
地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 

	15
	评标办法
	☑综合评分法 
□最低评标价法

	16
	定标办法
	采购人根据评标委员会推荐的中标候选投标人顺序确定中标人。

	17
	履约保证金
	□不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用
☑提交
金额：中标价的10%计取。
形式：金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式
提交时间：收到中标通知书后签订合同前
退还时间：在项目验收合格后，全额返还给中标供应商。

	18
	签订合同
	中标通知书发出之日起 30 日内
签订合同地点：泰州市药品检验院（泰州市药品和医疗器械不良反应监测中心）

	19
	付款方式
	合同签订后支付合同总价款的50%，所有产品送到交货地后支付合同总价款的30%，交付、安装及调试完成并验收合格并开具发票后30个工作日内支付合同总额的20%。

	20
	中标服务费
	招标代理费（含专家评审费）共计贰万玖仟柒佰伍拾元整，由采购人支付。

	21
	特别说明
	本项目共划分为6个独立采购包，各供应商可自主选择参与一个或多个采购包的投标，本项目‌允许兼投兼中‌。开标、评标、定标工作将严格按照包1至包6的自然顺序依次独立开展，各采购包的评审结果互不影响。

	22
	其他
	解释：本文件的解释权属于采购人（或代理机构）。



一、说明和释义
1.说明  
1.1本招标文件仅适用于江苏中域工程咨询有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于采购人（或代理机构）。
2.词语释义
2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人，不包括其分公司。
2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。
2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。
2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。
2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.8天：日历天。
2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。
2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.11实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人
3.合格投标人资格要求
详见招标公告
4.投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。
5.投标人代表
5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。
6.不接受联合体投标。
7.投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：
（1）因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。
（2）被责令停业的；
（3）被暂停或取消投标资格的；
（4）财产被接管或冻结的；
（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大项目质量问题的；
（6）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；
（7）违反法律法规相关规定的。
三、招标文件说明
8.招标文件
投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
9.现场考察 
9.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行认真充分的考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.3经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。
9.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不做任何答复与考虑。
10.招标文件的澄清和修改
10.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日后7个工作日内以书面形式要求招标人或代理机构澄清。
10.2如需召开投标答疑会的，招标采购单位将按前附表规定的时间、地点召开招标答疑会。
10.3在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。如需对招标文件进行澄清或修正，采购人将在江苏省政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
10.4为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有招标文件的接收人。
10.5招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。
10.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
四、投标文件说明
11.投标文件计量单位和使用文字
11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。
11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc217446047]12.知识产权
12.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
13.投标文件的组成
1.投标函（格式见附件）
2.资格、资信等证明文件：
（1）关于资格的声明函（格式见附件）
（2）法定代表人资格证明书及投标人法定代表人授权委托书（格式见附件）；
（3）具有独立承担民事责任的能力：法人或其他组织的营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；
（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，企业成立不满一个月的可不提供。
（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；
（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；
（8）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料（各投标人视情况提供，格式见附件）；
（9）关于符合本国产品标准的声明函（各投标人视情况提供，格式见附件）；
（10）承诺书（格式见附件）。
3.开标一览表（格式见附件）
4.投标报价明细表（格式见附件）
5.商务条款偏离表（格式见附件）
6.技术条款偏离表（格式见附件）
7.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
8.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（4）（5）两项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
14.投标文件编制及递交要求
14.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
14.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
14.3如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
14.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。
14.5投标费用自理。
14.6投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。
15.投标报价（编制）要求的说明
15.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，包括所需要的设备购置费、材料费、运输费、施工机具使用费、安装调试费、培训费、企业管理费、利润、措施项目费、其他项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他等各项费用。
15.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。
15.3一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。
15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
16.投标保证金
依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。 
17.投标文件的有效期
17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。
18.投标文件的拒收
采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
五、投标文件的递交
19.投标文件的递交
19.1电子投标文件的递交
投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20.投标截止日期
20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
21.投标文件的修改和撤回
21.1投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
21.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
六、开标和评标
22.开标
22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。
22.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购“苏采云”系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。投标人在苏采云系统规定时间内未解密，超时视同解密失败，视为放弃投标。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如“江苏政府采购“苏采云”系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23.评标委员会
23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。
23.2评标委员会应当独立履行下列职责：
23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；
23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；
23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；
23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
23.3评标委员会成员应当履行下列义务：
23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
23.3.4参与评标报告的起草；
23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。
24.评标内容的保密
24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。
25.对投标文件进行初审
25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.3开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：
投标人有下列情况之一的，投标文件无效：
1）投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；
2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章或签署的；
4）投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5）不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
6）被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；
7）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
8）投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；
9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
[bookmark: _Hlk193034237][bookmark: OLE_LINK8]10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；
[bookmark: OLE_LINK10]11）不同的投标人响应文件制作的MAC地址一致的；
12）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；
13）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
14）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
15）项目（标段）投标总价或单价超过本项目（标段）预算金额或最高限价的；
16）不同投标人的履约保证金从同一单位或者个人账户转出的、购买履约保证保险单的费用从同一单位转出或由同一个人账户支付的；
17）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
18）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件要求，评标委员会对于报价异常低价情况启动审查程序后，报价人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
19）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
20）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
21）改变招标文件中规定的应急措施处置费的；
22）改变招标文件清单给出的名称、实施范围、工作内容、计量单位、工程量、养护等级等；
23）提供虚假材料的；
24）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
25.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
25.5招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
25.6招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
26.投标文件的澄清
26.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作出澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购“苏采云”系统”中作出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
27.废标
27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消；
5.因“江苏政府采购‘苏采云’系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。
28.投标文件的评价和比较
28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
28.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
28.3相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
29.质疑处理
29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，在《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4采购人及采购代理机构只接受以纸质原件形式送达的质疑。质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
七、授予合同
30.中标人的确认
30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。
30.2中标无效的确认：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
30.3经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应由投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。
31.合同授予标准
31.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。
32.中标通知书
32.1确定中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
32.2中标通知书将成为合同的组成部分。
32.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。
33.履约保证金
33.1中标人应按规定提交履约保证金。
33.2中标人必须在合同签订前按规定向采购人缴纳履约保证金。中标人未按招标文件要求提交履约保证金的，采购人可取消其中标资格。
33.3履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后无息退还给中标单位。
33.3履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。
34.合同的签订
34.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。
34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。
34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。
35.政府采购政策
35.1采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等规定，落实政府采购相关政策。
35.1.1小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）本次采购标的属于 工业 。
（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
35.1.2残疾人福利性单位价格扣除政策
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利性单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利性单位标准参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
35.1.3监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
35.1.4残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
35.1.5若供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
35.1.6未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
35.2根据泰财购〔2023〕33号文市财政局国家金融监督管理总局泰州监管分局市地方金融监督管理局关于转发《江苏省财政厅国家金融监督管理总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，履约保证金（如有）接收电子履约保函（保险）。
35.3按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。
35.4按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购环境标志品目清单内的产品实施优先采购的评标方法。
36.采购本国产品的支持政策
36.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
36.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
36.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
36.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
36.5供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
36.6供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
36.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
37.特别提醒
37.1投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。
[bookmark: _Toc409438818]37.2在本项目评审结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，如有必要需供应商针对自身投标文件进行澄清的，供应商需在第一时间配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
37.3投标文件中需签字或盖章处均可以用电子签名或电子章代替。
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第三章 采购需求
[bookmark: OLE_LINK29]一、项目基本情况
1.项目名称：泰州市药品检验院2026年药品检验检测设备采购项目
2.项目概况：本项目为泰州市药品检验院检验检测设备采购，项目内容包括但不限于产品设备采购、运输、安装、调试、提供备品备件、专业安装工具直至交付使用通过验收、售后服务等。
二、采购清单
	分包号
	序号
	设备名称
	可选设备选项名称
	数量
	单位
	最高限价（万元）

	分包1
	（一）
	微量分析天平
	微量天平
	1
	台
	29.5

	分包2
	（二）
	气相色谱/质谱联用仪
	气相色谱/质谱联用仪-3（串联）
	1
	台
	188.83

	
	（三）
	气相色谱仪
	气相色谱仪（带顶空）
	1
	台
	68.5

	分包3
	（四）
	超高效液相色谱仪
	超高效液相色谱仪（1个检测器）
	1
	台
	64.17

	
	（五）
	高效液相色谱仪
	高效液相色谱仪（2个检测器）
	1
	台
	47.5

	
	（六）
	高效液相色谱仪
	高效液相色谱仪（2个检测器）
	1
	台
	57.5

	分包4
	（七）
	高效液相色谱仪
	高效液相色谱仪（2个检测器）
	1
	台
	43.33

	分包5
	（八）
	高效液相色谱仪
	高效液相色谱仪（1个检测器）
	2
	台
	80

	分包6
	（九）
	自动溶出度仪
	自动溶出度仪
	1
	台
	7.67

	
	（十）
	自动溶出度仪
	自动溶出度仪
	1
	台
	27


三、技术参数要求
分包1（一）微量分析天平
★量程（g）	31
★可读性(μg）	1	
重复性(≤)负载为5%时典型值(μg)	±2.5
重复性(≤)负载为100%时典型值(μg)±5
线性偏差典型值( μg）±5
灵敏度飘移+10℃-30℃(ppm/K)	5
稳定时间（秒）≤8
秤盘尺⼨（mm）φ30
外形尺⼨（mm）90*295*150
⼯作环境温度(℃)	18~23
温补波动	≤1°C/⼩时
主机标配第二显示屏
*完全符合21CFR Part11合规性—完全可追溯性
1.依照美国FDA数据完整性原则设计，实现数据准确、清晰易读、同步、原始和可追溯（ALCOA）
★2.⽤户管理：通过访问控制实现⽤户三级管理。
3.电⼦签名：⽤户电⼦签名可⽤于签署称重过程的最终报告。
4.审计追踪与称重⽇志：审计追踪是⼀个带时间戳的防篡改电⼦⽇志⽂件，允许重建与记录的创建、修改和/或删除相关的事件。
5.数据传输安全；电⼦记录应受保护，以免受到任何的篡改。
6.数据输出符合GLP/GMP的要求。
★7寸彩屏中文显示，采用全触屏的操作系统
★采用全自动校准和调整技术
IsoCAL（内部校准和调节）功能，充分确保获得精确的称重结果。
采⽤全⾃动温度和时间控制的校准和调节功能。
内置多种应⽤程序，打印输出，数据输出符合GLP/GMP的要求。
采用全自动去静电技术
内置静电消除器，可⾃动消除静电对称重的影响。
★采用自动开关门技术
⾃动开关⻔的技术不仅仅是提⾼客户的体验满意度，同时要考 虑特殊⾏业的⽆接触称量的要求，实现不⽤接触天平⾃动开关⻔，同时，⻔的位置具有记忆功能。
★天平具有自动调水平功能，可以一键自动调水平
★含上门安装调试培训。
★提供三年原厂质保，对甲方单位的微量分析天平提供免费巡检（免费更换500元以下的配件），出具有资质的检定校准证书。
标准的通讯接口
1.⾃动识别相应打印机
2.标准的RS232，轻松实现和外设的连接
3.真正的PC连接功能，轻松连接到PC可以将称量数据直接传输到电⼦表格中（Excel）。
4.标准的USB-C接⼝，实现数据存储和导出功能。
符合的规范、法律、行业标准
1.GB/T26497-2022  电⼦天平
2.2.JB/T9511- 1999 天平包装技术条件
3.OIML R76-2(2007E) 欧盟：⾮⾃动衡器国际建议
更多配套可选配：第二防风罩、百万分之一天平及专用除静电设备
环境湿度(RH)	50%~75%
⼯作电源	220V±10%允许偏差额定值，频率：50HZ±2%的允许偏差额定值
分包2（二）气相色谱/质谱联用仪
1.工作条件
1.1.电源：220V，50Hz
1.2.温度：操作环境20˚C -35˚C
1.3.湿度：操作状态25-50%，非操作状态20-80%
1.4.★环保：仪器应符合国家相关环保要求，并出具相关证书
2.性能指标
2.1.气相色谱仪：
2.1.1.气相色谱仪整体性能
2.1.1.1.气相色谱仪与质谱仪适配，可为同一品牌或经兼容性验证的可靠配置
2.1.1.2.保留时间重复性 < 0.008% 或 < 0.0008 分钟；
2.1.1.3.峰面积重现性 < 0.5% RSD；
2.1.2.柱温箱
2.1.2.1.柱箱温度：室温上5˚C-450˚C，19梯度/20平台程序升温；
2.1.2.2.升温速率：升温速度在0.01-120℃/min区间；支持某些色谱柱和快速升温模块安装，最高升温速度可达700℃/min
2.1.2.3.降温速率：从450˚C降至50˚C<220秒；
2.1.2.4.控温准确性：＜0.01℃/环境温度变化1℃；
2.1.3.流路控制系统
2.1.3.1.最大压力设定范围：0-150 psi；
2.1.3.2.EPC压力控制稳定性：仪器不少于2小时连续测量，压力波动不超过±0.001Psi（提供法定计量机构出具的校准证书或校准报告作为证明文件）；
2.1.3.3.流量设定范围：0-1250mL/min；
2.1.3.4.压力程序的阶数：≥3；
2.1.3.5.★压力程序最大升压/降压速率：150psi/min（提供软件界面截图证明文件）；
2.1.3.6.可安装EPC模块大于等于6个，控制EPC通道大于等于18个；
2.1.4.分流不分流进样口
2.1.4.1.可编程电子参数设定压力、流速、分流比，电子流量控制隔垫吹扫，最大压力可到100psi；
2.1.4.2.最高使用温度400˚C；
2.1.4.3.★分流比设置不低于12000:1；
2.1.4.4.进样口惰性设计，包括经化学去活工艺处理（提供官方证明材料及其官方网站链接）；
2.1.5.气相主机具有≥7英寸彩色触摸屏操作界面，触摸屏能够同时显示进样系统、气相色谱系统、质谱系统参数（提供触摸屏质谱工作参数设置界面图片作为证明）；
2.1.6.仪器的电子压力控制模块具有在线过滤器，可以大幅减少油气和机械杂质对于系统的干扰，减少仪器停机时间（提供官方证明材料）；
2.1.7.可通过自带软件的货号识别查询耗材使用情况，例如衬管及色谱柱等，避免误操作（提供软件截图作为证明）；
2.1.8.★满足数据完整性需求，具有色谱柱智能识别功能，识别功能接口不少于5个，可记录色谱柱使用情况，反馈色谱柱型号及生产时间，进样次数，使用时间，最大应用温度等信息，每根色谱柱具备专属的智能钥匙，智能识别端口在主机上具备保护门锁；
2.1.9.具有不卸真空换色谱柱功能；
2.1.10.具备氦气节省模式，支持氦气与氮气之间的切换，支持氦气与氢气之间的切换；
2.1.11.同一气相主机至少同时支持安装2个进样口，除MS外4个不同类型的检测器（提供投标型号仪器的实机照片并标示出不同检测器类型）；
2.1.12.记录分析载气、电力消耗或节省功能：支持智能记录、分析日常载气和电力消耗量或节省量，至少能记录7天数据（需提供上述功能的软件截图）
2.1.13.具有利用压力-时间曲线法自动校准保留时间功能，无需正构烷烃标准样品即可实现使待测物保留时间完全一致效果，保留时间锁定可精确到小数点后第三位（提供使用保留时间自动校准功能的软件操作截图）；
2.1.14.★气相色谱内部自带载气识别功能，可以智能判断所连接的载气与所需要的载气是否一致（需提供载气类型判断功能触摸屏图片和过程截图作为证明）
2.1.15.仪器自带气体净化器的传感器，可对载气净化器颜色的自动判断来确认是否失效，最终通过LED灯快速检查气相色谱仪所用的气体净化过滤器的状态（提供证明材料作为验收指标），如不具备该功能，需提供10套气体净化装置。
2.1.16.液体自动进样器
2.1.16.1.样品瓶位数：50位样品盘
2.1.16.1.进样速度：3种模式:高速/低速/自定义速度
2.1.16.1.面积重现性：小于0.3% RSD（提供官方证明材料及其官方网站链接）
2.1.16.1.交叉污染：＜十万分之一
2.2.质谱部分：
2.2.1.基本性能
2.2.1.1.质量数范围：10-1050 m/z；
2.2.1.2.仪器检测限指标（验收指标）：IDL(MRM): ≤0.3fg，以氦气做载气，1fg OFN 连续8次进样，99%置信水平下分析计算而得，测试中使用的色谱柱规格必须为 30 m × 0.25 mm, 0.25 μm（提供5份验收报告作为证明文件）；
2.2.1.3.分辨率：0.4~4amu分辨可调（提供官方证明材料）；
2.2.1.4.MRM速率：≥800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.5ms；
2.2.1.5.扫描速度：≥20000u/sec；
2.2.1.6.动态范围：>6x 107 响应，产生从 LOD 往上的高达 7 个数量级的动态范围；
2.2.1.7.质量稳定性：±0.1u/24h；
2.2.2.离子源：
2.2.2.1.非涂层惰性材质EI源，独立控温，最高温度可到350˚C；
2.2.2.2.离子源自动清洁功能：为减少检测物质对质谱离子源带来污染，降低仪器维护频率，质谱离子源需具备免于人工维护工作的自清洁功能（需提供自清洁软件界面截图）；
2.2.2.3.无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-280uA（提供软件界面截图作为证明）；
2.2.2.4.最大离子化能量：280eV；
2.2.3.质量分析器：
2.2.3.1.质量分析器由膨胀率≤1m/m K x 10-6 的低热膨胀率材质组成，通过独立温控系统实现热清洁（温度可达200℃），免于人工维护，如不满足该指标需额外提供两套四极杆质量分析器以供维护时更换使用；
2.2.3.2.石英镀金共轭双曲面四极杆质量分析器，电场接近理论值，保障全质量范围的信号质量和传输效率，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性(提供官方证明材料及其官方网站链接)；
2.2.4.碰撞池：
2.2.4.1.碰撞池以氮气或氩气为碰撞气，碰撞气流量可调，流量最大可达6mL/min（提供软件上碰撞气流量设置界面截图作为证明）；
2.2.4.2.碰撞能量可选择，最高至 60 eV；
2.2.4.3.碰撞池采用线性加速高压碰撞，可消除“记忆效应”和“交叉污染”；
2.2.4.4.★具有载气噪声消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，最大氦气流量可达6ml/min（提供碰撞池氦气流量设置软件界面截图作为证明）；
2.2.5.检测系统：
2.2.5.1.长寿命三重离轴检测器，消除中性分子引起的背景噪音；
2.2.5.2.三通道电子倍增器，提高到达检测器的有效信号；
2.2.5.3.增加动态尾翼电压，提高中高质量范围的灵敏度；
2.2.6.真空系统：
2.2.6.1.高真空：双级涡轮分子泵提供高真空，单泵抽速不小于350L/s（提供双抽口双级分子涡轮泵实物及泵铭牌的照片作为证明材料）；
2.2.6.2.低真空：抽速5.8 m3/h（50 Hz）；
2.2.6.3.标配真空规，可实时监测真空度，实时判断质谱运行情况，避免泄漏等安全事故及实验误判（提供显示前级真空和高真空的软件界面截图）；
2.2.6.4.同时具备增益因子和EM电压两种设置，增益因子设定范围:0.1-100(提供具有增益因子设置软件截图作为证明材料）；
2.2.7.扫描功能：
2.2.7.1.扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（MRM）、动态多反应扫描模式（dMRM）触发式多反应扫描模式（tMRM）（提供至少两种MRM扫描模式软件界面截图作为证明）；
2.2.7.2.可实现dMRM、SCAN及tMRM、SCAN同时扫描（提供tMRM和SCAN同时采集数据的软件界面截图证明）；
2.2.8.质谱早期维护监测：内置智能预警软件，监控仪器运行状况包括但不限于：早期维护提醒、监控仪器运行状况、提醒更换关键耗材，并提供警报（需提供上述全部功能的软件截图或彩色触摸屏显示的照片）
2.2.9.质谱工作站可一键进行自动水和空气检查，并自动生成具备漏气判定结果的检测报告，无需人工判定结果。（提供具有“水和空气检测”按键的软件截图证明和空气和水检测报告作为证明）
2.3.数据处理系统：
2.3.1.工作站包含基础的采集、定性分析、定量分析软件部分；
2.3.2.定性分析软件标配解卷积功能，实现靶向和非靶向工作流程充分挖掘数据信息（提供中文定性分析软件解卷积功能截图作为证明）；
2.3.3.定量分析软件采用批处理分析模式，详细显示数据分析结果，“化合物概览”功能将批处理中所有样品谱图结果集中显示，快速对海量数据进行检查，并根据保留时间、定性离子丰度比偏差范围等对离群值进行标记。具备化合物浓度平均值计算、化合物浓度加和计算、质控样品准确度计算、加标样品回收率计算、多样品间进样重复性计算、校准曲线互动检查等功能（提供不少于25个数据文件定量结果概览界面截图作为证明材料，截图包含定量定性离子色谱图及峰面积信息）；
2.3.4.采集软件具备自动根据响应级别计算并设定驻留时间功能（提供该功能软件界面截图作为证明）
2.3.5.报告模板可定制，具备基于 Excel 或PDF 的两种形式；
2.3.6.数据可追溯，包括活动日志、审核跟踪等，新的活动日志跟踪用户登录、登录失败、注销、登录失败、报告生成、仪器故障、复制到剪贴板以及分析人员执行的许多其他未记录在审计跟踪中的操作；
2.3.7.数据库
2.3.7.1.通用谱库: NIST23谱库；
3.售后服务
3.1.厂家售后服务通过ISO质量体系认证，需提供证书；
3.2.仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商应建立
完善的备品备件供应保障机制，确保及时为用户提供备品备件。
3.3.为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训。
3.4.厂家在国内应具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并提供技术支持，协助用户进行方法系统开发。
4.★提供3年原厂质保，并对甲方单位同类型仪器进行免费巡检、操作软件升级。
5.其他：提供仪器适配的电脑。
分包2（三）气相色谱仪
1.功能及用途
	气相色谱仪能实现复杂混合物分离与定量、定性分析，核心功能是分离和检测挥发性或可衍生为挥发性的化合物。
2.技术参数
1.1保留时间重现性RSD小于<0.008%，峰面积重现性RSD小于0.5%。
1.2★同时支持4个检测器，最多可安装8个EPC模块，可控制最多19个EPC通道
1.3压力设定值和控制精度大0.001psi
1.4★FID最低检测限（对十三烷）；小于1.2pgC/S。（提供官方参数盖章材料）
1.5FID线性动态范围：大于107（±10%）。
1.6FID最大采集速率1000Hz
1.7柱箱：操作温度：室温以上4℃到450℃
1.8温度设定值分辨率：0.1℃
1.9最大升温速率：120℃/min
1.10程序升温: 20阶/21平台
1.11柱温箱冷却降温从450℃到50℃在4.0min内
1.12可容纳两根毛细管柱或两根玻璃填充柱或两根不锈钢柱
1.13顶空进样器120位，顶空进样器为全惰性流路
1.14包含顶空压盖器、顶空启盖器
1.15液体进样器50位
1.16进样范围：0.1～50μl。
1.17惰性分流/不分流(SISL)毛细管柱进样口2个
1.18惰性进样口最高使用温度400℃
1.19进样口压力设定范围：0-100psi
1.20★进样口都标配扳转式顶部密封系统，有利于快速、简便地更换进样口衬管（提供照片或截图的原厂盖章材料）
1.21总流速设置范围：0–500 mL/min N2；0–1250 mL/min H2 或 He；0–200 mL/min 氩气/甲烷
1.22分流比可达7500:1
1.23★电容式7英寸触摸屏界面面可实时访问仪器状态、配置和流路信息。信号图确认分析按预期运行。附加选项卡可快速访问关键功能，例如编辑方法参数、诊断、维护、日志和帮助界面。
1.24浏览器界面适用于平板电脑或台式计算机，可以查看设置信息、解决问题、检查泄漏（自动，无需人工）、反吹色谱柱、暂停和启动样品运行，并管理方法开发。可以使用先进的一体化分析技术自动评估空白，监测气相色谱仪性能。
1.25★保留时间锁定 
1.26可编程且环境友好的休眠模式能够节省仪器待机时的耗电量和气体消耗量，唤醒模式可以使系统准备好进行高通量运行。
1.27色谱控制分析软件：通过高性能网络连接方式和电脑进行数字信号传输，可编制分析方式和顺序；可自动进行快速数据采集和后处理；可提供实时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集相关变化数据；具有审计追踪、权限控制、账户分级等功能；人员账户数量≥50，并且可免费开通；计算机操作系统满足硬件需求。
3  技术服务
3.1  保修期内，所有服务及配件（不含易损件）全部免费；保修期外，可用人民币结算。
3.2  保修期后，可以提供维修合同服务。
3.3  采用固定网点并结合流动的服务方式，售后工程师及时响应。
3.4  在国内设有应用实验中心及培训中心，提供应用支持。
4.★提供3年原厂质保，并对甲方单位同类型仪器进行免费巡检、操作系统软件升级。
5  其他：提供仪器适配的电脑。
分包3（四）超高效液相色谱仪
1. 工作条件： 
1.1.1 工作电压：220V±10%，50Hz 
1.1.2 温度：4.0~40.0 °C 
1.1.3 湿度：20%~80%，无冷凝  
2. 技术指标：
2.1 [bookmark: OLE_LINK1]四元溶剂管理器
2.1.1 ★色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器；需提供仪器规格参数彩页作为证明材料
2.1.2 泵压力传感器反馈回路：2路
2.1.3 集成式漏液管理：漏液传感器（标配）与安全漏液处理
2.1.4 可设置的流速范围：0.001~2.200 mL/min，增量为0.001 mL
2.1.5 ★最大操作压力：15000 psi
2.1.6 [bookmark: OLE_LINK2]溶剂脱气：集成式真空脱气，4个排气仓；
2.1.7 ★内置自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化，增量为0.1；内置缓冲盐配置体系数量：≥8；梯度种类：3种（流动相组成变化，流速变化，pH值变化）；需提供仪器规格参数彩页和软件截图作为证明材料
2.1.8 [bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK18]★支持系统配置可自动筛选多种色谱柱和洗脱液（甲醇、乙腈）组合，以确认提供最佳色谱分离度的分离条件。
2.1.9 [bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK26]★支持使用在线洗脱液混合以0.1的增量对pH进行自动化在线调整，以找到更稳定的pH条件。 
2.1.10 [bookmark: OLE_LINK20]★梯度变化模式：预编11种梯度曲线，分为1线性、2步进、4凹线、4凸线四种类型，需提供软件截图作为证明材料
2.2 自动进样器管理系统
2.2.1 进样体积范围：0.01~25.0 µL
2.2.2 ★样品室：4.0~40.0 °C，可以0.1 °C的增量进行设置
2.2.3 样品交叉污染度（样品残留）：对于咖啡因，≤0.002% ；需提供仪器规格参数彩页作为证明材料
2.3 柱温箱
2.3.1 色谱柱容量：可容纳单根色谱柱，最大内径(I.D.) 4.6 mm，最长150 mm（带在线过滤器或保护柱）
2.3.2 温度范围：20.0（或高于环境温度5.0℃）~90.0℃，增量：0.1℃
2.3.3 ★色谱柱追踪：技术利用色谱柱信息管理功能追踪并存档色谱柱的使用历史
2.4 二极管阵列检测器
2.4.1 ★波长范围：190~800 nm
2.4.2 ★光源：氘灯，使用寿命≥2000小时，需提供制造商官网截图和从官网下载的技术白皮书以证明。
2.4.3 二极管数：≤512
2.4.4 基线噪音：≤10.0×10-6 AU
2.4.5 漂移: ≤1.0×10-3 AU/hr
2.4.6 ★具备内置灯优化软件：减少可见光波长噪音、补偿等损耗能量，提供软件截图说明
2.4.7 流通池：梯形狭缝池，消除示差折光效应
2.4.8 ★可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值
2.4.9 具备建立标准物质光谱库功能
3. 色谱数据管理系统
3.1 是在最新Windows 10，64中文版操作系统下编写和测试。
3.2 内置商业化数据库。原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。
3.3 登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。
3.4 操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。
3.5 ★≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用。提供软件截图说明。
3.6 ★≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索。提供软件截图说明。
3.7 报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。
3.8 原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。
3.9 ★带有系统适用性软件，可以计算美国药典（USP）、欧洲药典（EP）和日本药典（JP）的柱效、拖尾因子、分离度等色谱适用性参数。
3.10★用溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性，对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物（PDA检测器）。提供软件截图说明。
3.11★积分模式：传统积分和峰尖寻迹拟和积分，可提供更准确的肩峰、负峰和拖尾峰的积分。提供软件截图说明。
4. 系统配置要求：
4.1 超高效液相色谱四元泵，1套
4.2 在线脱气机，1套
4.3 自动进样器，1套
4.4 柱温箱，1套
4.5 二极管阵列检测器，1套
4.6 操作软件，1套
4.7 电脑和打印机，1套
4.8 C18色谱柱，1根
4.9 溶剂瓶，1套
5技术资料
5.1免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。
5.2提供相关应用技术资料。
6.技术服务和培训
6.1卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。
6.2质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。同时按厂家标准验收程序和中国国家计量标准部门的有关规程验收并在30天内出具计量单位检定证书，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。
6.3提供两名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。
6.4仪器故障响应时间不超过2个工作日，维修日程不超过7个工作日。
6.5及时免费提供技术咨询和软件升级服务。
6.6提供不定期的仪器应用技术培训服务。
6.7定期现场回访：3年以上每年2次的免费现场回访。
7 ★提供3年原厂质保，并对甲方单位同类型仪器进行免费巡检、操作软件系统升级。

分包3（五）高效液相色谱仪
1.工作条件：
1.1工作电压：220V±10%，50Hz 
1.2温度：4.0~40.0 °C （39.2~104.0 °F）
1.3湿度：20%~80%，无冷凝
2.技术指标：
2.1溶剂管理系统 
2.1.1★色谱泵：具有独立的线性柱塞驱动马达，分别驱动主柱塞杆和蓄积柱塞杆，具有主压力传感器和系统压力传感器。提供色谱泵结构示意图和色谱泵实物照片证明。证明材料上至少体现2个柱塞杆及2个压力传感器设计。
2.1.2梯度模式：低压混合，四元梯度，1~4路溶剂任意混合
2.1.3流量范围：0.001~ 5.000 mL/min，增量为0.001 mL
2.1.4脱气：集成式真空脱气，4个排气仓
2.1.5★最大操作压力：9500 psi（全流量范围）。提供技术规格参数彩页和软件截图和制造商官网截图证明。
2.1.6★支持使用更小粒径色谱柱进行系统间HPLC方法转移，五次重复进样包含杂质和API的混合物峰面积RSD小于0.3%，USP峰拖尾因子≤1.2。需提供从设备官网下载的应用报告以证明。
2.1.7★流量精度：≤0.075% RSD，需提供制造商官网截图和从官网下载的技术白皮书以证明。
2.1.8★流量准确度：±1.0%，需提供制造商官网截图和从官网下载的技术白皮书以证明。
2.1.9★梯度精度：±0.15% RSD，需提供制造商官网截图和从官网下载的技术白皮书以证明。
2.1.10★梯度变化模式：预编11种梯度曲线，分为1线性、2步进、4凹线、4凸线四种类型，由色谱软件实现准确控制。提供技术规格参数彩页和软件截图证明。
2.1.11★内置自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化，增量为0.1；内置缓冲盐配置体系数量：≥8，梯度种类：3种（流动相组成变化，流速变化，pH值变化）。提供技术规格参数彩页和软件截图证明。
2.1.12★支持采用快递梯度方法从二元HPLC转移至本HPLC系统并获得高进样精度，六次重复进样峰面积%RSD在进样体积为20 µL时＜0.2%。需提供从制造商官网下载的应用资料以证明。
2.2自动进样器管理系统 
2.2.1进样方式：高压阀，流通针式进样
2.2.2进样阀耐压：≥9500psi
2.2.3样品容量：不少于95个（2 mL样品瓶架）
2.2.4进样准确度：±0.2 μL
2.2.5★样品交叉污染/样品残留：<0.002%，需提供制造商官网截图和从官网下载的技术白皮书以证明。
2.2.6进样针清洗：集成、主动、可设置
2.2.7进样精度：< 1.0% RSD
2.2.8★满足USP专论中严格的进样精度要求，氯沙坦钾进样精度相对标准偏差(RSD)值小于0.1%。 日间进样精密度峰面积RSD%小于0.1%。需提供从制造商官网下载的应用报告以证明。
2.2.9★样品室温度范围：4℃~40℃，增量：0.1℃
2.3色谱柱管理器
2.3.1色谱柱容量：最大内径7.8 mm；最长300 mm（带过滤器或保护柱）
2.3.2★温度范围：20.0℃（或者高于环境温度5.0℃，取大值）~65.0℃
2.3.3温度准确度： +/- 0.5 °C
2.3.4温度稳定度 +/- 0.3 °C
2.3.5加热模式：空气循环
2.3.6溶剂平衡：被动预加热
2.4紫外/可见光检测器
2.4.1★波长范围：190~700 nm
2.4.2带宽：≤5 nm
2.4.3★测量范围：0.0001~4.0000 AU
2.4.4★检测通道：2个
2.4.5漂移: ≤ 1.0x10-4AU/hr
2.4.6内置灯优化软件：减少可见光波长噪音，补偿等损耗能量
2.4.7流通池：梯形狭缝池，消除示差折光效应
2.4.8固定狭缝：保持良好线性和光谱分辨率，简化操作
2.5二极管阵列检测器
2.5.1★波长范围：190~800 nm
2.5.2★光源：氘灯，使用寿命≥2000小时
2.5.3二极管数：≤512
2.5.4基线噪音：≤10.0×10-6 AU
2.5.5漂移: ≤1.0×10-3 AU/hr
2.5.6★具备内置灯优化软件：减少可见光波长噪音、补偿等损耗能量，提供软件截图说明
2.5.7流通池：梯形狭缝池，消除示差折光效应
2.5.8★可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值
2.5.9具备建立标准物质光谱库功能
3.色谱数据管理系统
3.1是在最新Windows 10，64中文版操作系统下编写和测试。
3.2内置商业化数据库。原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。
3.3登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。
3.4操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。
3.5★≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用。提供软件截图说明。
3.6★≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索。提供软件截图说明。
3.7报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。
3.8原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。
3.9★带有系统适用性软件，可以计算美国药典（USP）、欧洲药典（EP）和日本药典（JP）的柱效、拖尾因子、分离度等色谱适用性参数。
3.10★用溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性，对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物（PDA检测器）。提供软件截图说明。
3.11★积分模式：传统积分和峰尖寻迹拟和积分，可提供更准确的肩峰、负峰和拖尾峰的积分。提供软件截图说明。
4.基本配置：
4.1高效液相色谱四元泵，1套
4.2在线脱气机，1套
4.3自动进样器，1套
4.4柱温箱，1套
4.5二极管阵列检测器，1套
4.6操作软件： 1套
4.7电脑和打印机，1套
[bookmark: _GoBack]4.8C18色谱柱：1根
4.9溶剂瓶，1套
5.技术资料
5.1免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。
5.2提供相关应用技术资料。
6.技术服务和培训
6.1卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。
6.2质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。同时按厂家标准验收程序和中国国家计量标准部门的有关规程验收并在30天内出具计量单位检定证书，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。
6.3提供两名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。
6.4仪器故障响应时间不超过2个工作日，维修日程不超过7个工作日。
6.5及时免费提供技术咨询和软件升级服务。
6.6提供不定期的仪器应用技术培训服务。
6.7定期现场回访：3年以上每年2次的免费现场回访。
7.质量保证 ★提供3年原厂质保，并对甲方单位同类型仪器进行免费巡检、操作软件系统升级。

分包3（六）高效液相色谱仪
1.工作条件：
1.1工作电压：220V±10%，50Hz 
1.2温度：4.0~40.0 °C （39.2~104.0 °F）
1.3湿度：20%~80%，无冷凝
2.技术指标：
2.1溶剂管理系统 
2.1.1★色谱泵：具有独立的线性柱塞驱动马达，分别驱动主柱塞杆和蓄积柱塞杆，具有主压力传感器和系统压力传感器。提供色谱泵结构示意图和色谱泵实物照片证明。证明材料上至少体现2个柱塞杆及2个压力传感器设计。
2.1.2梯度模式：低压混合，四元梯度，1~4路溶剂任意混合
2.1.3流量范围：0.001~ 5.000 mL/min，增量为0.001 mL
2.1.4脱气：集成式真空脱气，4个排气仓
2.1.5★最大操作压力：≥9500 psi（全流量范围）。提供技术规格参数彩页和软件截图和制造商官网截图证明。
2.1.6★支持使用更小粒径色谱柱进行系统间HPLC方法转移，五次重复进样包含杂质和API的混合物峰面积RSD小于0.3%，USP峰拖尾因子≤1.2。需提供从制造商官网下载的应用报告以证明。
2.1.7★流量精度：≤0.075% RSD，需提供制造商官网截图和从官网下载的技术白皮书以证明。
2.1.8★流量准确度：±1.0%，需提供制造商官网截图和从官网下载的技术白皮书以证明。
2.1.9★梯度精度：±0.15% RSD，需提供制造商官网截图和从官网下载的技术白皮书以证明。
2.1.10★梯度变化模式：预编11种梯度曲线，分为1线性、2步进、4凹线、4凸线四种类型，由色谱软件实现准确控制。提供技术规格参数彩页和软件截图证明。
2.1.11★内置自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化，增量为0.1;内置缓冲盐配置体系数量：≥8，梯度种类：3种（流动相组成变化，流速变化，pH值变化）。提供技术规格参数彩页和软件截图证明。
2.1.12★支持采用快递梯度方法从二元HPLC转移至本HPLC系统并获得高进样精度，六次重复进样峰面积%RSD在进样体积为20 µL时＜0.2%。需提供从制造商官网下载的应用资料以证明。
2.2自动进样器管理系统 
2.2.1进样方式：高压阀，流通针式进样
2.2.2进样阀耐压：≥9500psi
2.2.3样品容量：不少于95个（2 mL样品瓶架）
2.2.4进样准确度：±0.2μL
2.2.5★样品交叉污染/样品残留：<0.002%（咖啡因），需提供制造商官网截图和从官网下载的技术白皮书以证明。
2.2.6进样针清洗：集成、主动、可设置
2.2.7进样精度：< 1.0% RSD
2.2.8★满足USP专论中严格的进样精度要求，氯沙坦钾进样精度相对标准偏差(RSD)值小于0.1%。 日间进样精密度峰面积RSD%小于0.1%。需提供从制造商官网下载的应用报告以证明。
2.2.9★样品室温度范围：4℃~40℃，增量：0.1℃
2.3色谱柱管理器
2.3.1色谱柱容量：最大内径7.8 mm；最长300 mm（带过滤器或保护柱）
2.3.2★温度范围：20.0℃（或者高于环境温度5.0℃，取大值）~65.0℃
2.3.3温度准确度： +/- 0.5 °C
2.3.4温度稳定度 +/- 0.3 °C
2.3.5加热模式：空气循环
2.3.6溶剂平衡：被动预加热
2.4二极管阵列检测器
2.4.1★波长范围：190~800 nm
2.4.2★光源：氘灯，使用寿命≥2000小时
2.4.3二极管数：≤512
2.4.4基线噪音：≤10.0×10-6 AU
2.4.5★具备内置灯优化软件：减少可见光波长噪音、补偿等损耗能量，提供软件截图说明
2.4.6流通池：梯形狭缝池，消除示差折光效应
2.4.7★可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值
2.4.8具备建立标准物质光谱库功能
2.5示差折光检测器
2.5.1★折光率范围：1.00~1.75 RIU，需提供制造商官网截图和从官网下载的技术白皮书以证明。
2.5.2噪音：±1.5 x 10-9，RIU模式
2.5.3漂移：≤±1.0 x 10-7RIU/hr
2.5.4内部恒温箱控温：30~55°C，±0.5°C，增量1°C；
2.5.5最大耐压：100 psi
2.5.6光源：发光二极管 (LED)
2.5.7安全功能：标配减压阀
2.5.8具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态
3.色谱数据管理系统
3.1是在最新Windows 10，64中文版操作系统下编写和测试。
3.2内置商业化数据库。原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。
3.3登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。
3.4操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。
3.5★≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用。提供软件截图说明。
3.6★≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索。提供软件截图说明。
3.7报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。
3.8原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。
3.9★带有系统适用性软件，可以计算美国药典（USP）、欧洲药典（EP）和日本药典（JP）的柱效、拖尾因子、分离度等色谱适用性参数。
3.10★用溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性，对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物（PDA检测器）。提供软件截图说明。
3.11★积分模式：传统积分和峰尖寻迹拟和积分，可提供更准确的肩峰、负峰和拖尾峰的积分。提供软件截图说明。
3.12★软件具有GPC功能，能提供复杂的GPC计算，可报告峰结果包括Mn、Mw、Mp、Mz、Mz+1和多分散性等。需提供从制造商官网下载的应用报告以证明。
4.基本配置：
4.1高效液相色谱四元泵，1套
4.2在线脱气机，1套
4.3自动进样器，1套
4.4柱温箱，1套
4.5二极管阵列检测器，1套
4.6示差折光检测器，1套
4.7空气发生器，1套
4.8操作软件（含GPC选件）： 1套
4.9电脑和打印机，1套
4.10 C18色谱柱：1根
4.11 溶剂瓶，1套
5.技术资料
5.1免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。
5.2提供相关应用技术资料。
6.技术服务和培训
6.1卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。
6.2质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。同时按厂家标准验收程序和中国国家计量标准部门的有关规程验收并在30天内出具计量单位检定证书，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。
6.3提供两名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。
6.4仪器故障响应时间不超过2个工作日，维修日程不超过7个工作日。
6.5及时免费提供技术咨询和软件升级服务。
6.6提供不定期的仪器应用技术培训服务。
6.7定期现场回访：3年以上每年2次的免费现场回访。
7 ★提供3年原厂质保，并对甲方单位同类型仪器进行免费巡检、操作软件系统升级。

分包4（七）高效液相色谱仪
1、输液泵系统：
1.1★流速范围：0.0001~5.0000 mL/min
1.2流速准确度：± 1% 
1.3流速精确度：<0.06% RSD 
1.4*系统最大耐压：≥65Mpa
1.5梯度曲线：20文件合计400段,可作复杂的函数梯度,分析复杂样品
1.6梯度组成范围：0.0-100.0%, 0.1%步进
1.7梯度混合准确度：±0.5%
2、自动进样器   
2.1进样方式：全量进样, 进样量可变式
2.2★进样量设定范围 ：0.1uL ~ 50uL(标准值), 可以增加至2000uL定量环（提供自动进样器说明书并盖章证明）
2.3样品瓶数目：100个以上(2mL样品瓶)
2.4进样精度： <0.3%RSD
2.5进样量准确度：1%以下
2.6交叉污染： < 0.005%
2.7★吸样速度： 0.1–15uL/sec （进样器液晶屏参数设置图片证明）
2.8进样针清洗：在进样前后任意设定/内外清洗功能/清洗液，有在线自动脱气
2.9使用pH范围	： pH1 ~ pH14
3、柱温箱   
3.1容量：可放置6根 8x 300mm的柱子和两个手动进样器,梯度混合器、柱切换阀等
3.2控温方式：强制空气循环
3.3温度控制范围：（室温 1-10°C) - (85°C)
3.4温度稳定性  ：±0.1℃
3.5为防止过热，可设定使用最高温度保护，内装温度保险丝和可燃溶剂漏液传感器
3.6时间程序功能：温度设定变更，温度控制启动、停止。
3.7★控制方式：软件控制或内置面板均可控制
4、二极管检测器
4.1.波长范围：190～800nm
4.2.漂移：＜0.4×10-3AU/h
4.3.噪音：＜4.5×10-6AU
4.4.可通过智能峰解卷积功能实现共流出化合物的基线分离
4.5.具备智能动态范围扩展功能（提供证明材料） 
4.6.具有流通池和光学系统的双重调温功能，实现出色的基线稳定性
4.7.支持比例色谱分析。
4.8.★流通池温控：19～50℃、1℃步进；
4.9.★具备原厂耐高压40Mpa，池光程长10mm的流通池配件
5、示差折光检测器
5.1.测定方法：偏转式
5.2.折射率范围：1-1.75 RIU
5.3.范围	A模式	0.01-500 μRIU    P、L模式	1-5000 μRIU
5.4.线性	A模式	500 μRID        P、L模式	5000 μRID
5.5.★噪音级别：0.0025 μRIU以下（水，时间常数3.0sec，室温25，A模式）
5.6.★漂移：0.10μRIU/h以下（水，时间常数3.0sec，室温25，A模式）
5.7.工作模式：兼容分析型和制备型
5.8.最大使用流量：A模式	 20 mL/min P、L模式 150 mL/min
5.9.控温方式：双重温度控制光学系统，缩短平衡时间，减少基线漂移，消除环境温度波动影响。
6、工作站软件	
6.1联机现有的网络版
6.2功能构成：图形化工作界面，含仪器控制、数据采集、数据处理、PDF报告等功能；
6.3连接方式：支持大容量接口卡、TCP/IP 网卡连接
6.4语言：中文 
6.5支持手机等智能终端监测/操作/分析
6.6支持与其他系统（如LIMS系统）连接
7、仪器组成
7.1四元梯度泵1套
7.2自动进样器1套
7.3可降温柱温箱1套
7.4脱气机1套
7.5 电脑及中文软件 1套
7.6二极管阵列检测器  1台
8 ★提供3年原厂质保，并对甲方单位同类型仪器进行免费巡检。
分包5 （八）高效液相色谱仪2台
四元输液泵
1.1四元泵
1.1.1	工作原理：串联双柱塞往复泵
1.1.2	通道数量：4个
1.1.3	流量范围：0.001~10.000 mL/min，步进0.001 mL/min
*1.1.4	最大压力：70Mpa (700 bar, 10100 psi)
1.1.5	压力波动：<0.2 MPa or <1%
*1.1.6	流量准确度：±0.1%
*1.1.7	流量精密度：<0.05% RSD or <0.01 min SD
1.1.8	梯度准确度：±0.5%（全流域范围内）
1.1.9	梯度精密度：< 0.15%SD
1.1.10	泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞
1.1.11	液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况
1.1.12	溶剂脱气：内置4通道脱气机
1.1.13 	压缩性补偿	全自动，与流动相组成无关
*1.1.14 混合器体积：标配400μL
*1.1.15 支持梯度曲线：1条线性、4条凹线和4条凸线
自动进样器
1.2高性能温控自动进样器：
*1.2.1	样品瓶位：不少于200个2mL，可支持各种孔板
1.2.2	进样方式：流经针环模式，无样品损失，无残留
*1.2.3	进样体积：0.01~100μL
1.2.4	进样准确度：± 0.5%
1.2.5	进样量精度：<0.25% RSD
*1.2.6	交叉污染：0.0004% 
*1.2.7	最大耐压：70Mpa (700 bar, 10100 psi)
*1.2.8	进样周期：针式取样，< 8s（5uL）
*1.2.9	温控范围：4-40℃,风冷控温，无冷凝水
*1.2.10 UDP用户自定义进样，可实现去溶剂效应，在线稀释和在线衍生功能
*1.2.11 进样线性：r>0.99999（咖啡因水溶液）
*1.2.12自动化特点	条码读取托盘：空段检测，样品拖盘/孔板识别，库存管理
*1.2.13可调系统梯度延迟体积范围：0~230uL连续可调（最小可调单位1uL），可模拟不同型号仪器，实现方法的无缝转移
柱温箱
1.3制冷柱温箱：
1.3.1	安全性能：2个门具有防止误开门功能，内置液体泄露传感器，快速冷却按钮。
*1.3.2	控温原理：帕尔贴结合空气循环模式、直热模式，即双模式温控。
*1.3.3	温控范围：5~85℃
1.3.4	温度准确度：±0.5℃
1.3.5	温度稳定性：±0.05℃
1.3.6	容量：最多2支色谱柱，最长30cm
1.3.7	升温速率：典型值5 min 从 25℃ 升温至40℃
1.3.8	降温速率：典型值15 min 从 50℃降温至20℃
1.3.9	预留额外的两个六通阀或七通阀位置，可用于在线样品前处理等应用
*1.3.10 管线接头：扭矩管线接头，耐压1500bar以上，零死体积接口，无需工具手旋拧紧方式，接头与任意主流厂商色谱柱完全匹配不漏液。
1.3.11 	温度精度：0.1℃	
检测器
1.4 二极管阵列检测器
*1.4.1	二极管数：1024
1.4.2	波长范围：190-700 nm
1.4.3	波长准确度：± 1 nm
1.4.4	波长精密度：± 0.1 nm
1.4.5	分辨率：~0.6 nm
1.4.6	带宽：1~100 nm
1.4.7	通道数：8 + 3D UV 光谱扫描
*1.4.8	灯：氘灯、钨灯 
*1.4.9	数据采集频率：125HZ；3D模式下也是125Hz
*1.4.10 自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证
1.4.11	噪声：< ±6 µAU 在254 nm 
1.4.12	漂移：< 1 mAU/h 在254 nm
1.4.13 	线性：2.2 AU 时 <5%（2.7 AU 时通常 <5%）
1.4.14 	具备光谱全扫描功能 
1.5色谱数据管理系统
*1.5.1 数据库：全面保障数据的完整性和安全性，原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，可支持甲骨文或者SQL Server等关系型数据库。支持模糊查找与精确查找或者多类型查找。
*1.5.2 仪器控制：可以控制多个仪器厂商的多种HPLC、 LC和GC仪器，实现完全的双向控制、广泛的命令选项和详细的事件追踪。可以双向连接（仪器控制和数据采集）原厂生产的紫外检测器、二极管阵列检测器、荧光检测器、电雾式检测器、单级质谱以及串级质谱等液相检测器，也可双向连接（仪器控制和数据采集）原厂生产的离子色谱、气相色谱和气质联用仪。
*1.5.3 缩略图：在查看已运行完成的样品队列时，无需打开色谱文件，即可通过缩略图查看样品色谱图，实现快速浏览
*1.5.4 图形化功能：在查看数据时，可直接将数据转化为直观的图形（如折线图、棒状图、饼图、气泡图等）进行查看，也可将图形置于报告中；无需将数据导出到Excel里进行图形化处理
*1.5.5 动态数据处理：可查看序列中任意的色谱图、光谱图、校正曲线、方法设置和结果。当处理方法参数发生变化时，无需重新手工执行积分处理，所有相关的图会即时自动更新。用于快速有效优化积分、校准和报告并进行查看。
*1.5.6 导入与导出：可将数据导出为通用色谱数据格式（AIA、TXT、CSV和GAML等）。
*1.5.7 数据报告：集成了电子表格功能，无需特别培训即可掌握报告模版、自定义变量的编辑。支持单个报告和综合报告。报告模板可包含多项内容，例如积分、校准、峰分析、审计追踪等。支持多种格式（PDF、Excel等格式）的输出。
*1.5.8 内置分析方法验证、溶出度计算以及含量均匀度测试的模板，无需借助第三方软件即可直接得到结果。
*1.5.9 SmartPeaks：当积分向导无法给出满意的积分结果，需要做积分调整时，智能积分功能给出最多3个优化的备选积分方案，用户只需选择恰当的积分方案即可，无需用户自行调整积分参数，积分操作被极大简化，用户上手更快。
*1.5.10 eWorkflow：官网具备较为齐全功能的软件，方便用户使用。
1.5.11 支持EP、JP、USP以及ChP的系统适应性参数计算，并可基于预定的参数、计算结果等进行判断，得到通过或者失败的结论后进行指定的相应操作，例如插入进样，重新运行整个样品队列或者选择部分样品进行重新进样等；也可以无条件地执行特定操作
1.5.12 符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11等相关法规的要求，具备用户管理、审计追踪以及访问控制等功能。 可使用三种级别的电子签名。可分别设置独立的电子签名密码与登录密码。*1.5.13 软件的方法设置功能，可以在0~230uL体积范围内任意调节系统梯度延迟体积（GDV）功能。
*1.5.14 支持自动进样器自定义进样功能，实现在线衍生，在线稀释，大体积进样，解决溶剂效应等功能。
*1.6提供3年原厂质保，并对甲方单位同类型仪器进行免费巡检。
1.7提供相适应的电脑1套。
分包6（九）自动溶出度仪
（一）性能特点：
1、8路杯内独立温度监测。
2、取样针自动升降、自动定位取样高度。
3、可连接自动取样器，遥控操作，一个屏幕完成所有操作。
★4、溶出仪机头一体化杯盖设计，配整体密封杯圈，有效保温且防止溶出介质蒸发，降低搅拌杆的长度，抑制杆体摆动幅度。机头电动升降（8只桨/篮同步升降），每只桨/篮杆可单独手动拆装。
★5、桨轴、篮轴为一体式结构，有效避免接杆带来的摆动偏差。每只桨/篮杆可单独手动拆装，配置自动定高离合器，更换后自动定高。
★6、桨杆、取样针采用PEEK材质，耐高温、耐腐蚀、防形变、防止金属离子析出。
7、采用7寸大液晶触摸屏，操作简便易懂。
8、仪器通过网络与服务器连接，连接LIMS系统，可选择脱机和网络两种应用方式登录系统。
9、仪器系统设有访问控制权限管理功能、审计追踪、锁定屏幕、数据备份等符合2025版《中华人民共和国药典》和国家行业标准的规定及有关数据完整性的要求。
10、设有三层用户等级管理权限，具有审计追踪功能。
11、具有低温报警（＜3℃）、高温报警（＞47℃）及缺水保护功能。
12、专门设计的自动投药装置，实现桨法实验时的同步投药。
13、可选配微型打印机打印实验记录（包括时间、温度和转速等试验数据）。
（二）技术指标：
1、搅拌桨与转篮规格符合药典规定
2、搅拌桨摆动幅度：≤0.5mm
3、转篮摆动幅度：≤1.0mm
4、转杆与溶出杯轴偏差：≤1.0mm
5、调速范围：（5-250）rpm
6、转速分辨率：1rpm
7、稳速误差：≤±1%
8、调温范围：5.0（室温-45.0℃
9、温度分辨率：0.1℃
10、控温误差：≤±0.2℃
11、仪器到货后安排安装培训
（三）其他
12、提供3年原厂质保，并对甲方单位同类型仪器进行免费巡检。
分包6（十）自动溶出度仪
（一）性能特点
★1、溶出仪机头一体化杯盖设计，配整体密封杯圈，有效保温且防止溶出介质蒸发，降低搅拌杆的长度，抑制杆体摆动幅度。
2、12路杯内温度监测。
★3、溶出仪14杯12杆设计，配置两个同温补液杯，有效解决补液温度不一致造成的实验结果偏差。
★4、桨轴、篮轴为一体式结构，有效避免接杆带来的摆动偏差。每只桨/篮杆可单独手动拆装，配置自动定高离合器，更换后自动定高。
5、取样针自动升降、自动定位取样高度。
★6、溶出仪采用双驱动结构设计，可实现同组实验左6和右6两种不同转速设置。取样通路灵活配置(可软件设置成左6通道、右6通道、8通道、双6通道或12通道工作模式)。
★7、桨杆、取样针采用PEEK材质，耐高温、耐腐蚀、防形变、防止金属离子析出
8、可连接P系列自动取样器，遥控操作，一个屏幕完成所有操作。
9、可直接进行稀释(20倍以内);
10、12个补液通道相互独立，可实现多种溶媒的等量补液，具有同温补液功能;
11、采用液晶触摸屏，操作简便易懂
12、仪器通过网络与服务器连接，连接LIMS系统;
13、仪器系统设有访问控制权限管理功能、审计追踪、锁定屏幕、数据备份等符合《中华人民共和国药典》和国家行业标准的规定及有关数据完整性的要求。
14、设有三层用户等级管理权限，具有审计追踪功能。
15、具有低温报警(<3°C)、超高温报警(>47°C)及缺水保护功能。
16、专门设计的自动投药装置，实现桨法实验时的同步投药。可选配微型打印机打印实验记录(包括时间、温度和转速等试验数据)
17、可选配全数据高精度溶出杯，每个溶出杯带有3D扫描的认证报告，高精溶出杯内部尺寸、球形半径结构更加准确，以保证溶出实验的准确和可重复性。
（二）技术指标
搅拌奖与转篮规格符合药典规定
搅拌桨摆动幅度:≤0.5mm
转篮摆动幅度:≤1.0mm
转杆与溶出杯轴偏差:≤1.0mm
调速范围:(5-250)rpm
转速分辨率:1rpm
稳速误差:≤士1%
调温范围:5.0(室温) -45.0°C
温度分辨率:0.1°C
控温误差:≤士0.2°C
工作噪声:<60db
环境条件:环境温度5-37°C，相对湿度≤80%
安全性能:符合国家行业标准，具有自检和自动保护功能
电源:220V,50Hz,10A
最大取样次数:不限(每批16次)，手动更换样品盘
样品架:12X16孔位
取样量:0.5-10mL(单排);20mL(双排)30mL(三排);
取样间隔:≥2min
取样一致性:通道间RSD≤1%;
取样重复性:RSD≤1%;
补液:可实现不同溶出介质的补液，12个补液通道相互独立，互不影响;
通讯接口1:
通信接口2
接口类型:网络;通信方式:Wi-Fi
在线过滤孔径
初滤:柱状聚乙烯过滤器
次滤:25mm鲁尔接头式过滤器，孔径可为0.8um、0.45um
液体流速:可编程，≤25mL/min;
方法存储:灵活编程，适应各种情况。
接口类型:DB9(公头)
通信方式:RS232、RS485
（三）其他
提供3年原厂质保，并对甲方单位同类型仪器进行免费巡检。
四、服务要求
1.中标供应商需承担所有设备安装配置等服务实施工作，确保与采购人原有设备等正常对接。
2.中标供应商在项目实施过程中应严格把控质量，确保实现采购需求。严格执行文明施工要求，保持良好的施工环境和秩序，不得破坏现有各类设施，不得影响采购人正常办公秩序。项目完工后负责对废旧物品及垃圾进行清运并承担全部清运费用，清运地点根据有关部门规定执行。严格执行安全生产要求，如导致任何人身、财产损失，由中标人自行承担责任。
3.中标供应商应当保证采购人实现本项目要求的所有功能，如有需要，请在投标前自行至泰州市药品检验院（泰州市药品和医疗器械不良反应监测中心）现场勘测确认。项目实施过程中，中标供应商须保证采购人可以实现本项目的采购需求，采购人不再承担除报价以外的任何费用。
五、合同履行期限：45日历天。
六、合同形式：固定总价合同
合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
七、付款方式：合同签订后支付合同总价款的50%，所有产品送到交货地后支付合同总价款的30%，交付、安装及调试完成并验收合格并开具发票后30个工作日内支付合同总额的20%。
八、签订合同后，中标供应商不得进行转包。未经采购人同意，中标供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商还应承担相应赔偿责任。

















[bookmark: _Toc388026588][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: _Toc409438821]第四章  评标办法及标准
1.本次招标评标采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标人。
2.评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分。价格得分按相关规定的计算公式直接计算取得。各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数点后2位。
3.评分标准：
（1）评标采用综合评分法。
（2）评标考虑的主要因素及其权值：详见评分细则。
4.关于异常低价的审查
根据财库〔2026〕2号文《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》：
（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
5.评标委员会应根据各投标人的最终得分，按照从高到低的顺序进行排序。当投标人最终得分相同时，投标报价低者居前，如投标报价也相同，技术得分高者居前，如技术得分也相同，招标人可抽签确定中标人。
6.确定中标候选人：根据各投标人的排序，评标委员会应在评标报告中推选前3名作为中标候选人。
7.确定中标人：招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评审方法与评审标准：
	序号
	评分内容
	评分标准

	1
	价格
（30分）
	按满足招标文件要求且有效报价最低的供应商的价格作为评标基准价，其价格分为满分30分；其他供应商的价格分按以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（分值保留两位小数）。

	2
	业绩
（4分）
	投标人自2023年1月1日起（以合同签订日期为准），具有所投分包采购清单内至少一台同品牌、同类型设备的类似业绩，每提供1个业绩得2分，本项最高得4分；未提供不得分。
注：须提供合同复印件加盖投标单位公章，合同复印件须清晰可见产品名称、甲乙双方单位名称、合同签订日期等关键内容，否则不得分。

	3
	技术参数响应情况（36分）
	根据响应文件中的技术规格说明，评估其对招标文件《采购需求》中“技术参数要求”的满足程度。完全满足招标文件要求者得36分；重要响应指标若存在负偏离或不满足情况，每项扣除1分；非重要响应指标若存在负偏离或不满足情况，每项扣除0.5分。本项评分最高为36分，最低为0分。
注：“★”标记的为重要响应指标，其他为非重要响应指标。技术规格中要求提供相关佐证材料，此为必要内容。若未提供或所提供材料不符合要求，均视为负偏离。供应商须在技术条款偏离表中逐条列出偏离情况并提供按采购文件要求提供相应的证明材料加盖公章上传，未根据要求提供相关证明材料视为负偏离。提供虚假材料者按无效投标处理。

	4
	项目实施方案（10分）
	根据投标人项目实施方案，包含供货准备、进度安排、实施保障等进行综合评分。
项目实施方案标准规范、人员配置科学合理，实施保障措施严谨可控，整体方案完善、落地性强，优于项目既定需求的得10分；
项目实施方案及各项措施较为标准规范，人员配置较为科学合理，实施保障措施较为严谨可控，各项内容齐全、贴合实际，完全满足项目需求的得8分；
项目实施方案及各项措施整体一般、存在小幅不足，人员配置基本合规，实施保障措施完整性、严谨性有所欠缺，基本满足项目核心需求的得6分；
项目实施方案、人员配置、实施保障措施存在明显缺失，内容不完善、规范性不足的得4分；
方案完全不合理，或未提供不得分。
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	5
	质量把控及验收方案（10分）
	根据投标人提供的质量把控（包括货物质量保证、货物检验标准、货物来源渠道等）及验收方案进行综合评分。
质量把控及验收方案体系完整、科学规范、逻辑严谨、可落地性强，全流程管控及验收标准完善，各项设置优于项目既定需求的得10分；
质量把控及验收方案较为科学合理、流程规范、管控严谨，核心条款齐全，完全贴合、满足项目质量及验收需求的得8分；
质量把控及验收方案整体合规、无重大缺陷，科学性与严谨性一般，部分细节存在小幅欠缺，可基本满足项目核心质量验收需求的得6分；
质量把控及验收方案存在明显短板与疏漏，管控逻辑、验收标准不够清晰规范，科学性、可控性不足的得4分。
方案完全不合理，或未提供不得分。

	6
	售后服务方案(10分)
	根据投标人提供的售后服务方案（售后服务的主动性、实现的可能性、在项目所在地有履行合同相关专业服务机构及人员配置情况、对故障的接受工作制度和机制，人员培训、售后服务的响应时间、排除故障时间，质保期外的服务内容及收费标准等情况）进行综合评分。
售后服务方案内容详实完整、可操作性极强，服务响应及时高效，质保周期优厚、服务覆盖范围全面，各项服务标准完善到位，整体优于项目既定需求的得10分；
售后服务方案内容较为详实、可操作性较强，服务响应速度及时，质保周期合理、服务覆盖范围较广，核心服务条款齐全，完全满足项目服务需求的得7分；
售后服务方案内容完整性一般，可操作性尚可，服务响应、质保周期基本达标，服务覆盖范围有限，无明显缺陷，基本满足项目核心售后服务需求的得4分；
售后服务方案内容粗略简略，可操作性不足，服务响应时效、质保服务存在短板，服务覆盖范围缺少实质性内容的得1分；
方案完全不合理，或未提供不得分。


注：供应商承诺所提供资料全部真实，如有伪造，一经发现造假行为，则供应商需要接受相关监管部门的处罚。
本项目中，投标人所投货物全部由符合政策要求的小型和微型企业制造且提供相应的《中小企业声明函》才可享受价格扣除，不同制造商制造的货物须分开列项填写，提供不全或未按要求提供则价格将不做相应扣除。







第五章 合同条款
合同协议书（参考）

项目名称：                     
采购人：             （以下简称甲方） 供应商：           （以下简称乙方）
住所地：                              住所地：                      
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏省政府采购网的招标结果签订本合同。
第一条 合同标的 乙方根据甲方需求提供采购文件要求的货物。
第二条 合同总价款 本合同项下服务（或货物）总价款为                           （大写）人民币                   ，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。   
1.本合同总价款包含完成本货物采购项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
2.本合同执行固定总价合同。
3.分项报价：
	序号
	名称
	品牌
	型号
	产地
	数量
	单价(元)
	总价(元)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



第三条 组成本合同的有关文件
下列关于江苏省政府采购                    （项目名称）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；
（2）技术规格响应表；
（3）投标承诺/服务承诺；
（4）成交通知书；
（5）采购文件；
（6）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条 履行合同期限、地点、风险转移
1.履行合同期限：   日历天。
2.履行合同地点：采购人指定地点
3.本合同项下产品的运输及保险全部由乙方负责。乙方须采取适于安全、准时完成本合同项下义务的运输措施，将货物运至甲方指定的到货地点。运输中发生的费用，以及意外均与甲方无关。
承运人指定：□甲方 ☑乙方；运费承担：□甲方 ☑乙方；保费承担：□甲方☑乙方。
第五条 权利保证
乙方应保证向甲方提供的货物或服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第六条 质量保证
1.乙方提供的货物或服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。
2.乙方向甲方提供的全部产品，均应采用国家或专业标准的保护方式进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵甲方指定的到货地点。由于包装不适当所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
3.除特别说明外，质量保证期为自验收合格后     年（具体详见采购分包）在此期间，乙方提供免费服务。
第七条 验收
1.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务（或货物）、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。
2.甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。
第八条 合同款支付
1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。
2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。甲方通过银行转账/电汇方式将款项支付至乙方指定银行账户。
3. 付款方式：合同签订后支付合同总价款的50%，所有产品送到交货地后支付合同总价款的30%，交付、安装及调试完成并验收合格并开具发票后30个工作日内支付合同总额的20%。
第九条 违约责任
1. 乙方按合同约定的时间和质量标准提供货物或服务，而甲方无正当理由逾期支付服务（或货物）费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
2. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供货物或服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务（或货物）费用；否则，甲方有权解除本合同。
3. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供货物或服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方货物或服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。
4. 其他违约责任约定
第十条 合同的变更和终止
1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。
第十一条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十二条 争议的解决
1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（_1_）种方式
解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
2. 在仲裁期间，本合同应继续履行
第十三条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十四条 合同生效及其他
1. 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
2. 本合同一式四份，甲乙双方各执两份 
3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。



甲方（采购人）：                        乙方（供应商）： 
地址：                                  地址：  
法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：
联系电话：                              联系电话： 
签订日期：      年    月    日
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第六章 投标文件格式
1.说明：对本章所有的投标书格式，除开标一览表外，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
  2.投标人应按采购包准备投标文件并清楚注明采购包名称，否则造成的一切后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc256175382][bookmark: _Toc217446085][bookmark: _Toc237145385][bookmark: _Toc250041691][bookmark: _Toc297204985][bookmark: _Toc263768864][bookmark: _Toc263753600]

[bookmark: _Toc13296_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc217446086]

投

[bookmark: _Toc677_WPSOffice_Level1]标

[bookmark: _Toc2949_WPSOffice_Level1]文

[bookmark: _Toc31964_WPSOffice_Level1]件

[bookmark: _Toc1060_WPSOffice_Level1]采购项目编号：
[bookmark: _Toc7891_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13794_WPSOffice_Level1]采购项目名称：
采购包号： 
投标人：

[bookmark: _Toc4431_WPSOffice_Level1]   年  月  日


开标一览表
项目编号：项目编号
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	 总价（小写）

	项目名称 
	详见投标文件
	[bookmark: _1742295356] 元

	总价（大写）：
	金额大写 





投标人公章： （电子签章）


[bookmark: NF][bookmark: YF][bookmark: RI]                                      日期：    年  月  日














投 标 函

泰州市药品检验院（泰州市药品和医疗器械不良反应监测中心）：
我方全面研究了                       项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。
1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务。
2.一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3.我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件（如有），对招标文件及更正公告（如有）无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4.我们同意按照招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起60天。
5.我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。
6.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。
7.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称： （加盖CA电子公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
地址：
邮政编码：
联系电话：
日    期：


关于资格的声明函

泰州市药品检验院（泰州市药品和医疗器械不良反应监测中心）：
按照采购文件的要求，我方（投标供应商）提交的资格证明文件及有关资料，用于你方（采购人）审查我方参加          （项目名称）政府采购活动的投标资格。我方在此声明：
1.所提交的资格证明文件及有关资料内容完整、真实和准确。
2.我方未以他人名义投标、串标或以其他方式弄虚作假投标。
3.我方未向采购人或评标委员会行贿谋取中标。
4.我方若有违法违规行为，自愿承担违诺违规责任，取消响应资格，列入政府采购不良行为记录，并根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和规章中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。


                        法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
[bookmark: OLE_LINK21]单位名称：（加盖CA电子公章）
                                                   日期：
















[bookmark: _Toc541]法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人（加盖CA电子章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日  期：

法定代表人身份证复印件（正反两面均需复印，加盖公章）：

	



法定代表人身份证正面复印件



	
加
盖
CA
电
子
章

	



法定代表人身份证反面复印件




说明：上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。





[bookmark: _Toc30840][bookmark: _Toc17493][bookmark: _Toc32139][bookmark: _Toc24313]法定代表人授权委托书

（采购人名称）：
本授权书声明：____________（投标人名称）        （法定代表人姓名）授权________（被授权人的姓名）为我方就           项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：                       性别：                    电话：               
授权代表身份证复印件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

	



授权代表身份证正面复印件
	
加
盖
CA
电
子
章

	



授权代表身份证反面复印件


说明：上述证明文件在响应文件中附有授权代表身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）时才能生效。

投标人（加盖CA电子章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日  期：
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法
记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（加盖CA电子章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日  期：






















具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明


（供应商名称）在此承诺：
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有： 
主要专业技术能力有：


投标人（加盖CA电子章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日






















承诺书

                  （采购人名称）：
我单位郑重承诺以下事项：
1.本公司（单位）对本项目（项目编号：              ）所提供的产品不低于采购文件要求的标准。
2.本公司未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.本公司承诺响应招标文件所有内容。
4.本公司承诺，对招标文件中所提及的相关配置要求、参数要求、验收要求、质保要求、供货要求等条款，本公司将严格按照条款要求执行。
5.我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿采购人损失，采购人可直接解除合同，并没收履约保证金。
6.如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。  
         

投标人：                  （加盖CA电子公章）
                             
                                         年        月        日


[bookmark: _Toc32173][bookmark: _Toc1623_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22143_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22881_WPSOffice_Level1]商务条款偏离表
	序号
	招标文件中的商务条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	服务期限
	
	

	2
	服务地点
	
	

	3
	支付方式
	
	

	4
	投标货币
	
	



注：
若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。


投标人（加盖CA电子公章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
日期：

















技术条款偏离表

	序号
	招标文件条目号
	招标要求
	投标响应
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1、供应商应根据本招标文件中“第三章采购需求”的“采购设备技术指标等要求”进行逐条响应并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”，项目需求中需提供的证明材料内容附在技术条款偏离表后并可在“备注”栏标清页码。
2、如果行数不够，请自行增加。


投标人（加盖CA电子公章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
日期：















中小企业声明函 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加泰州市药品检验院（泰州市药品和医疗器械不良反应监测中心）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 

企业名称：                  （加盖CA电子章）
日 期：


说明：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），文件网址如下：https://www.miit.gov.cn/jgsj/qyj/wjfb/art/2011/art_235af1ade45c4865957adeed23f9d949.html。
本项目采购标的所属行业为工业 。
3.中标供应商的中小企业声明函将在结果公告中对外公示，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件5：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                                       单位的            项目采购活动提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                  （加盖CA电子章）
日 期：

说明：
1.非残疾人福利性单位不需提供此声明函。




监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为监狱企业。
根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：                     。
本单位参加（采购人名称）       单位的（项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称：                  （加盖CA电子章）
日 期：

说明：
1.监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
3.非监狱企业不需提供此声明函。



关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    


_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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投标报价明细表

项目名称：                                     
项目编号：                                         采购包号：
	序号
	产品名称
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	品牌型号

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



1、此表可以根据需要自行增减行数。
2、项目如有分包，请各投标供应商按投报的采购包分别列表。

投标人名称：                                   （电子签章）
法定代表人或授权委托人：                     （电子签章）
年   月   日 


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签字或盖章）：    公章：
日期：
质疑函制作说明：
1.供应商质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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