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	前附表	
	序号
	内容规定

	1
	采购内容：苏州工业园区空气自动站运维服务项目（2026年12月—2027年11月）

	2
	采购预算：135万元
最高限价：135万元，其中空气标准站约15万/站点、青剑湖VOCs（109项指标）25万/年、胜浦街道VOCs（56项指标）20万/年。

	3
	响应文件有效期为响应文件提交截止之日起90天（日历日）

	4
	保证金：
þ不需提交，采购文件中有关保证金的规定均不适用。

	5
	服务期限：2026年12月1日—2027年11月30日；具体以正式签订的合同所明确的时间为准。

	6
	成交后，成交供应商提供二份纸质响应文件至代理机构；

	7
	磋商电子响应文件上传截止时间：2026年11月10日09:30
磋商时间：2026年11月10日09:30

	8
	履约保证金：不提交

	9
	代理服务费收费标准：
本项目采购代理服务费由采购人支付，支付金额的计算方式为预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）—1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）—5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%；

	10
	苏州工业园区财政审计局电话：0512-66681110

	11
	签订合同：成交通知书发出之日起30日内

	12
	定标办法：采购人根据评标委员会推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。
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	[bookmark: _Hlk512243531]项目概况
苏州工业园区空气自动站运维服务项目（2026年12月—2027年11月）招标项目的潜在供应商应在“苏采云系统”获取采购文件，并于2026年11月10日09:30（北京时间）前递交响应文件。


一、项目基本情况 
1.项目编号：JSZC-320591-SZHQ-C2026-0027
2.项目名称：苏州工业园区空气自动站运维服务项目（2026年12月—2027年11月）
3.采购方式：竞争性磋商 
4.预算金额：1350000.00元 
5.最高限价：1350000.00元，其中空气标准站约15万/站点、青剑湖VOCs（109项指标）25万/年、胜浦街道VOCs（56项指标）20万/年。
6.采购需求：
为进一步保障苏州工业园区环境空气自动监测系统稳定运行，加强质控管理，提高数据质量，强化子站管理，为大气环境综合治理和各项综合决策提供稳定有效的数据，苏州工业园区生态环境局现就园区6个空气自动站委托第三方全托管运维工作开展政府采购。
7. 合同履行期限：2026年12月1日—2027年11月30日；具体以正式签订的合同所明确的时间为准。
8.本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求： 
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即： 
（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）根据政府采购法及相关法规，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
（7）法律、行政法规规定的其他条件；
（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。  
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件：
1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
3.方式：线上获取，详见其他补充事项
售价：0.00元
四、响应文件提交：
1.截止时间：2026-11-10   09:30（北京时间）
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
五、开启
1.时间：2026-11-10    09:30（北京时间）
2.地点：苏州工业园区公共资源交易中心新场地-开标室（六）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
7、 其他补充事宜
1.线上获取方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：13914088964；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
2.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟）内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
4.响应供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通信畅通，否则导致对供应商不利的后果由供应商自行承担。
5.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
6.更正（补充）公告及附件的获取： 响应供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。
7.请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的磋商准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件。
8.本次采购的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。
9.政府采购监督管理电话：0512-66681110
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。 
1.采购人信息
名称：苏州工业园区生态环境局 
地址：苏州工业园区现代大道999号8楼
联系方式：0512-62587678 
2.采购代理机构信息
名称：苏州海企国际工程咨询有限公司
地址：苏州市高新区灵岩街6号9楼 
联系方式：0512-68087208
3.质疑及项目联系方式
项目联系人：钟雅婷、张茂松、赵猛
电话：0512-68087208
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说明：
对本章所有的格式，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1.（供应方）法定代表人授权委托书


授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加  苏州海企国际工程咨询有限公司   组织实施的编号为             号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。
授权代表无转委托权。特此委托。

响应供应商：（单位公章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）




　　　　　　　　年　　月　　日
 




2.磋商响应函
磋商响应函
                             ：
我们收到贵公司              号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。
1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括完成项目工作涉及的一切人工、技术服务、管理、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细审查全部采购文件，包括更正公告（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起90天。
5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。
6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我们承诺我公司符合采购文件中“合格磋商供应商的一般条件和特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录
所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：
单位：                             联系人：
地址：                             邮政编码：
联系电话：                         传真：


响应供应商：（单位公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年     月     日

3、磋商响应报价及明细表

磋商响应报价表

	项目名称
	

	采购编号
	

	响应总报价
	人民币大写：             ；（小写：¥             ）

	服务期限
	


注：1、包括完成项目工作涉及的一切人工、技术服务、管理、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、报价金额全部采取人民币表示，响应报价精确到分。


响应供应商：（单位公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
苏州海企国际工程咨询有限公司                                                JSZC-320591-SZHQ-C2026-0027 
日期：   年    月     日
1

20

磋商响应明细表
                                                     单位：人民币元
	序号
	站点名称
	标准站（元）
	标准站最高限价（元）
	VOCs分析仪（元）
	VOCs分析仪最高限价（元）
	合价（元）

	1
	方洲公园
	
	150000.00
	/
	/
	

	2
	苏州大学
	
	150000.00
	/
	/
	

	3
	东部工业区
	
	150000.00
	/
	/
	

	4
	星海公园
	
	150000.00
	/
	/
	

	5
	青剑湖
	
	150000.00
	
	250000.00
	

	6
	胜浦街道
	
	150000.00
	
	200000.00
	

	响应总报价：人民币（大写） ：               （¥：             ）


注：
1、此表合计总价与报价表须保持一致，否则以报价表价格为准。
2、响应单位须对全部采购内容进行磋商响应报价明细表报价。

响应供应商：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年     月   日



附件4、偏离表
服务要求偏离表
单位名称 ：
	序号
	服务内容
	采购要求
	投标响应
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、响应单位应对照磋商文件服务要求等要求，所响应标的物与磋商文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。
2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应单位对所响应标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。
响应供应商：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月   日








商务条款偏离表
单位名称：
	序号
	磋商文件要求
	投标响应
	偏离说明
	备注

	(1)
	服务期限
	
	
	

	(2)
	服务地点
	
	
	

	(3)
	付款方式
	
	
	

	(4)
	验收方式
	
	
	

	…
	其他商务要求
	
	
	

	
	
	
	
	


注：响应单位的磋商文件（除服务要求部分）与磋商文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应单位对所响应标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。
响应供应商：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月   日

5.服务方案说明
服务方案说明
	提示：
1、主要内容应包括（根据项目实际情况适当调整内容）：
 工作计划与运行维护方案；质量管理与质量控制方案；应急响应方案；数据管理与分析方案；运维交接方案；
2、响应供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	























单位名称（盖章）：                  




6.配备人员一览表

配备人员一览表
	序号
	姓名
	岗位
	身份证号码
	年龄
	性别
	学历
	所学专业
	职称
	持证情况

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	



响应供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日
 












7、 拟投入本项目负责人情况表
投入本项目负责人情况表                         
	1
	姓    名
	
	性   别
	

	2
	公司职务
	
	项目职务
	

	3
	身份证号码
	
	出生年月
	年   月

	4
	联系电话：
	传真：
	电子邮箱：

	5
	从事专业工作年限：

	6
	拥有的职称、专业资格：

	7
	相关项目经验和曾获得奖励情况：
1、___________________________________  
2、 __________________________________
……………

	8
	本公司承诺：
该项目负责人在我单位已任职且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。

	9
	其他需要说明的情况：



 
响应供应商（单位公章）：
法定代表人或被授权人（代理人）：（签字或签章）
日期：         年         月       日





8.投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：
1、 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1. 自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2. 中标（成交）后不依法与采购人签订合同；
3. 中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；
2、 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
 
投标（响应）人：
地址：                                   
电话：                          
传真：                          
电子邮件：                                     
邮编：                                      


响应供应商（单位公章）：
法定代表人或委托代理人：
日期：



9.资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

资格文件的声明函
                    ：
1、本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
2、我方已知晓竞争性磋商文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方遵守如下条款的规定：
（1）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。


   
 
响应供应商（单位公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
 年    月	  日



（2）供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表
采购编号：
	与供应商存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	


注：供应商须如实填写所有与之有控股管理关系的情况。

响应单位：（单位盖章）
  
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：    年    月    日
(3） 磋商响应人情况表
磋商响应人情况表
单位名称 
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	         万元
	净资产
	                万元

	股东权益
	         万元
	销售收入
	  年          万元

	实现利润
	  年    万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	        平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	
单位简历及内设机构情况

	

	
单位优势及特长

	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果）
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	




（4）中小企业声明函

中小企业声明函
                     :

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 苏州工业园区空气自动站运维服务项目（2026年12月—2027年11月） ，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                   企业名称（盖章）：
日   期：
注：
1、 中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。
2、 如供应商认定本企业为小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报《中小企业声明函》。
3、 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
4、供应商应对照中小企业划分标准和采购标的所属行业：其他未列明行业 ，如实、完整填报《中小企业声明函》，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中、小、微企业，不享受相应扶持政策。
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]
（5）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
                         ：
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位）单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称：    （单位盖章）
                     法定代表人或代理人： 
日期：         年         月       日














[bookmark: _Toc13642115][bookmark: _Toc16614][bookmark: _Toc474491765]第三章 采购内容
[bookmark: _Toc13543212]     



采购内容
苏州海企国际工程咨询有限公司受苏州工业园区生态环境局的委托，就其所需苏州工业园区空气自动站运维服务项目（2026年12月—2027年11月）采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎有资格的供应商前来参加本次磋商采购活动。
一、采购编号：JSZC-320591-SZHQ-C2026-0027
[bookmark: _Toc13642116]二、项目名称：苏州工业园区空气自动站运维服务项目（2026年12月—2027年11月）
三、采购预算：135万元；
最高限价：135万元；其中空气标准站约15万/站点、青剑湖VOCs（109项指标）25万/年、胜浦街道VOCs（56项指标）20万/年。
四、采购需求：
（一）概述
为进一步保障苏州工业园区环境空气自动监测系统稳定运行，加强质控管理，提高数据质量，强化子站管理，为大气环境综合治理和各项综合决策提供稳定有效的数据，苏州工业园区生态环境局现就园区6个空气自动站委托第三方全托管运维工作开展政府采购。
（二）项目主要内容
1、工作内容
响应供应商应依据《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653-2021）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ817-2018）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ654-2013）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ818-2018）、《环境空气监测臭氧传递标准校准技术规范》（HJ1319—2023）、《江苏省环境空气自动监测质量管理暂行规定》及《江苏省省控环境空气质量自动监测站运行管理实施细则（试行）》（苏环办〔2020〕367号）等标准或规定，开展园区空气自动站全托管运维与质量控制，协助采购人开展数据管理、防人为干扰巡查、站点基础设施保障及其他相关工作。站点清单及设备配置见表1、表2。
表1园区空气自动站汇总表
	序号
	站点名称
	点位信息（经纬度）
	运维内容

	1 
	方洲公园
	方洲公园东侧停车场边（120.74328,31.31795）
	SO2、NO/NO2/NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、工控机、站房等配套

	2 
	苏州大学
	仁爱路苏州大学城市学院东（120.72952,31.27366）
	SO2、NO/NO2/NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、CO2、校准系统、工控机、站房等配套

	3 
	东部工业区
	星龙街苏春工业坊9幢东
(120.79478,31.33378)
	SO2、NO/NO2/NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、工控机、站房等配套

	4 
	星海公园
	星海街东星海公园内
(120.66871,31.31252)
	SO2、NO/NO2/NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、工控机、站房等配套

	5 
	青剑湖
	亭谊街观澜丽宫会所东
(120.71784,31.37178)
	SO2、NO/NO2/NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、CO2、校准系统、工控机、站房等配套

	
	
	
	VOCs（109种）

	6 
	胜浦街道
	中胜路原胜浦街道办事处西南角（120.81623,31.30625）
	SO2、NO/NO2/NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、工控机、站房等配套

	
	
	
	VOCs（56种）


表2、园区空气自动站仪器配置表
	[bookmark: _Hlk205547298]一、方洲公园

	序号
	仪器设备名称
	品牌
	型号
	数量

	1、 
	NOX分析仪
	Thermo Scientific
	42i
	1

	2、 
	SO2分析仪
	Thermo Scientific
	43i
	1

	3、 
	CO分析仪
	Thermo Scientific
	48i
	1

	4、 
	O3分析仪
	Thermo Scientific
	49i
	1

	5、 
	PM10分析仪
	Thermo Scientific
	5030i
	1

	6、 
	PM2.5分析仪
	Thermo Scientific
	5030i
	1

	7、 
	动态校准仪
	Thermo Scientific
	146i
	1

	8、 
	零气发生器
	Thermo Scientific
	111/1150
	1/1

	9、 
	O3校准仪
	Thermo Scientific
	49iPS
	1

	10、 
	气象五参数
	富奥通
	FRT WS600
	1

	11、 
	数采仪及软件
	江苏远大
	研华610L
	1

	二、苏州大学

	序号
	仪器设备名称
	品牌
	型号
	数量

	1、 
	NOX分析仪
	Thermo Scientific
	42i
	1

	2、 
	SO2分析仪
	Thermo Scientific
	43i
	1

	3、 
	CO分析仪
	Thermo Scientific
	48i
	1

	4、 
	O3分析仪
	Thermo Scientific
	49i
	1

	5、 
	PM10分析仪
	Thermo Scientific
	5030i
	1

	6、 
	PM2.5分析仪
	Thermo Scientific
	5030i
	1

	7、 
	CO2分析仪
	Thermo Scientific
	410i
	1

	8、 
	动态校准仪
	Thermo Scientific
	146i
	1

	9、 
	零气发生器
	Thermo Scientific
	111/1150
	1/1

	10、 
	O3校准仪
	Thermo Scientific
	49iPS
	1

	11、 
	气象五参数
	富奥通
	FRT FWS600
	1

	12、 
	数采仪及软件
	江苏远大
	研华610L
	1

	三、东部工业区

	序号
	仪器设备名称
	品牌
	型号
	数量

	1、 
	PM10分析仪
	MetOne
	BAM1020
	1

	2、 
	PM2.5分析仪
	Thermo Scientific
	5030i
	1

	3、 
	NOX分析仪
	Thermo Scientific
	42i
	1

	4、 
	SO2分析仪
	Thermo Scientific
	43i
	1

	5、 
	O3分析仪
	Thermo Scientific
	49i
	1

	6、 
	CO分析仪
	Thermo Scientific
	48i
	1

	7、 
	气象五参数
	LUFFT
	WS600-UMB
	1

	8、 
	零气发生器
	Thermo Scientific
	111
	1

	9、 
	动态校准仪
	Thermo Scientific
	146i
	1

	10、 
	数采仪及软件
	江苏远大
	研华610L
	1

	四、星海公园

	序号
	仪器设备名称
	品牌
	型号
	数量

	1、 
	PM10分析仪
	Thermo Scientific
	5030i
	1

	2、 
	PM2.5分析仪
	Thermo Scientific
	5030i
	1

	3、 
	NOX分析仪
	Thermo Scientific
	42i
	1

	4、 
	SO2分析仪
	Thermo Scientific
	43i
	1

	5、 
	O3分析仪
	Thermo Scientific
	49i
	1

	6、 
	CO分析仪
	Thermo Scientific
	48i
	1

	7、 
	气象五参数
	VAISALA
	WXT530
	1

	8、 
	零气发生器
	Thermo Scientific
	111/1150
	1/1

	9、 
	动态校准仪
	Thermo Scientific
	146i
	1

	10、 
	数采仪及软件
	江苏远大
	研华610L
	1

	五、青剑湖

	序号
	仪器设备名称
	品牌
	型号
	数量

	1、 
	NOX分析仪
	Thermo Scientific
	42i
	1

	2、 
	SO2分析仪
	Thermo Scientific
	43i
	1

	3、 
	CO分析仪
	Thermo Scientific
	48i
	1

	4、 
	O3分析仪
	Thermo Scientific
	49i
	1

	5、 
	CO2分析仪
	Thermo Scientific
	410i
	1

	6、 
	PM10分析仪
	Thermo Scientific
	5030i
	1

	7、 
	PM2.5分析仪
	Thermo Scientific
	5030i
	1

	8、 
	动态校准仪
	Thermo Scientific
	146i
	1

	9、 
	零气发生器
	Thermo Scientific
	111/1150
	1/1

	10、 
	O3校准仪
	Thermo Scientific
	49iPS
	1

	11、 
	气象五参数
	LUFFT
	WS600-UMB
	1

	12、 
	数采仪及软件
	江苏远大
	研华610L
	1

	13、 
	采样及低温预浓缩系统
	武汉天虹
	TH-300B
	1

	14、 
	VOCS分析仪（GCMS主机）
	安捷伦
	7820/5975E
	1/1

	15、 
	苏玛罐
	entech
	3.2L/15L
	2/4

	16、 
	苏玛罐清洗系统
	entech
	3100
	1

	17、 
	标准气体稀释系统
	entech
	4600
	1

	18、 
	标准气体稀释系统
	武汉天虹
	TH-306
	1

	19、 
	氢空一体机
	北京科普生
	HA-300
	1

	六、胜浦街道

	序号
	仪器设备名称
	品牌
	型号
	数量

	1、 
	PM10分析仪
	MetOne
	BAM1020
	1

	2、 
	PM2.5分析仪
	MetOne
	BAM1020
	1

	3、 
	NOX分析仪
	Thermo Scientific
	42i
	1

	4、 
	SO2分析仪
	Thermo Scientific
	43i
	1

	5、 
	CO分析仪
	Thermo Scientific
	48i
	1

	6、 
	O3分析仪
	Thermo Scientific
	49i
	1

	7、 
	气象五参数
	VAISALA
	WXT530
	1

	8、 
	零气发生器
	Thermo Scientific
	111
	1

	9、 
	动态校准仪
	Thermo Scientific
	146i
	1

	10、 
	数采仪及软件
	江苏远大
	研华810
	1

	11、 
	VOCs分析仪
	杭州谱育
	EXPEC 2000-315P
	1

	12、 
	高碳预浓缩仪
	杭州谱育
	EXPEC 2000-315H
	1


2、技术服务要求
2.1、服务要求
（1）人员与车辆要求
响应供应商应指定1名负责项目人，并配置不少于3名运维人员及运维专用车辆。运维人员须经培训合格后方可上岗，且应熟练掌握本项目仪器的操作技能；运维人员需具备监测数据分析及报告编制能力，协助开展数据审核、综合分析及各类报告编制工作。响应供应商须提供承诺函，承诺不安排运维人员从事与本项目无关的工作。若违反约定，首次予以警告，第二次扣除合同总价的1%，第三次扣除合同总价的5%。运维人员变更需要提前以书面形式向采购人提出申请，得到采购人许可后方可进行。运维人员无法达到本项目要求时，采购人有权要求更换运维人员。
（2）响应时间要求
每日8时至22时期间，若出现设备故障、数据异常等情况，运维人员须于2小时内响应，4小时内抵达现场，24小时内完成修复，并及时告知采购人。确认SO₂、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5等分析仪无法修复的，须立即启用备用设备，响应供应商须在成交通知书发出之日起15日内将备用设备或供应商与第三方（制造商/租赁方）之间的货源证明文件送至采购方指定地点，未按期提交的，采购人有权按约定追究责任，并报请财政部门依法处理。VOCs仪器及VOCs辅助设施故障应在24小时内处置。运维人员须保持通信畅通，尤其在执行重大任务期间，如遇突发事件，应立即通知采购人。
2.2、常规参数技术要求
（1）一般要求
①保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；
②检查供电、网络通讯，保证系统的正常运行；
③保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于5℃，相对湿度保持在80%RH以下；
④确认设备固定牢固，门窗关闭状态良好，人员离场后需关闭房门，非工作人员未经批准严禁进入。
⑤定期检查消防和安全设施，对到期消防器材进行更换；
⑥每次维护后做好系统运行维护记录；
⑦进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。
（2）每日工作
响应供应商每天对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：
①判断系统数据采集与传输情况；
②根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；
③发现运行数据有持续异常值时，应立即通知采购人，在每日8时—22时出现的故障，运维人员应能在2小时内响应，4小时内抵达现场，24小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时报修并报采购人）；
④根据仪器分析数据判断仪器运行情况；
⑤根据故障报警信号判断现场状况；
⑥每日检查数据是否及时上传至各级环境质量监控系统，发现数据掉线及时恢复；
⑦如遇工控机软件异常，需协助开展工控机数据采集维护。
（3）每周工作
运维人员每周巡检空气自动监测站1次，并做好巡检记录。巡检时需要完成的工作包括：
①查看空气自动站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查子站排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；记录仪器设备零气、标气输出压力。应与前次检查时基本保持一致；
②检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪采样流量是否正常。检查各分析仪的运行状况和工作参数，保证系统运行顺畅；
③检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；
④检查电路系统，保证系统供电正常，电压稳定；
⑤检查通讯系统，保证站点与监控中心的连接正常，数据传输正常；
⑥对SO₂、NO2、CO、O3分析仪进行零点及跨度检查，根据情况进行校准；
⑦检查分析仪采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜。每周检查分析仪散热风扇污染情况，及时清洗；重污染天气过程结束后及时清洗采样系统管路；
⑧在冬、夏季节应注意子站房室内外温差，若温差较大使采样装置出现冷凝水，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；
⑨对子站房周围的杂草和积水应及时清除，当周围树木生长对采样有影响时，应及时进行剪除；
⑩检查避雷设施、气象设施是否可靠，子站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否有损坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行；
⑪结合安全生产要求，检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；
⑫每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过90%，及时进行更换；
⑬检查PM10、PM2.5分析仪相对湿度、温度传感器、动态加热装置是否正常工作。
（4）每月工作
协助采购人开展园区空气自动站的防人为干扰巡查工作，其中国控站点巡查频次不低于2次/月，其他站点巡查频次不低于1次/月；需严格依据相关规范识别可能影响监测质量的风险，并及时向采购人反馈。
①清洗PM10、PM2.5切割器，检查颗粒物分析仪喷嘴、压环等部件；必要时更换PM10、PM2.5分析仪纸带、进行系统自检；
②检查PM10、PM2.5分析仪、气态分析仪、动态校准仪流量，检查PM10、PM2.5分析仪相对湿度、温度、压力、动态加热装置和时钟校准，超过国家相关规范要求的，及时进行校准；
③对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查。
（5）每季度工作
①采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；
②对气态分析仪开展精密度检查；对气态分析仪开展多点线性检查，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；
③对动态校准仪流量进行检查，必要时校准；
④对PM10、PM2.5分析仪进行标准膜校准或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准。
（6）每半年工作
①对气态分析仪开展准确度检查；
②对动态校准仪开展多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；
③对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查；
④更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。
（7）每年工作
①对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。响应单位在响应文件中应注明预防性维护需更换的备件种类、价格以及来源，作为评标时的重要依据；
②对采样总管进行气密性检查；
③对站房、监测设备及电源进行防雷检测；
2.3、VOCs技术要求
（1）每日工作
①每日远程检查仪器运行状况、工作参数、数据采集和传输情况是否正常；
②每日远程登录或现场对仪器软件进行谱图检查，对峰飘物质及时修正；
③每日使用标准混合气体对仪器各组分进行内标测试；
④每日对前一日VOCs谱图开展人工二次积分，开展数据审核，以确保监测结果的准确性，对异常及缺失数据进行记录与说明；
（2）每周工作
①至少每周现场巡检一次；
②检查仪器运行状态，是否报警或异常；
③检查仪器耗材使用情况，更换仪器所需耗材；
④检查标气、载气等各类气体使用情况；
⑤检查仪器管路、阀门是否漏气，支管是否存在冷凝水；
⑥检查站房外部环境，是否存在对监测数据或运行环境存在明显影响的污染源；
⑦开展系统气密性检查、零气空白与系统空白检查，完成后开展单点标气检查。
（3）每月工作
①清洗仪器散热风扇滤网；
②更换发生器过滤分子筛；
③更换发生器干燥剂；
④开展流量检查，相对偏差应≤5%。
（4）每季度工作
①检查检测器工作状态、必要时更换色谱柱；
②对仪器进行一次预防性维护和各测试参数检查；
③使用标准混合气更新工作曲线和峰窗。
（5）每半年工作
①每半年对仪器设备进行一次维护保养，对气态污染物采样系统进行一次维护清洗；
②每半年按照HJ 1010中仪器性能指标要求对仪器进行全面检查，包括方法检出限、校准曲线、全系统空白、精密性、准确度、物种分离度等。
（6）每年工作
每年对系统、辅助设备、校准或配气设备等开展预防性维护，对关键零部件进行拆卸清洁和保养，必要时进行更换。
2.4、数据管理
每日8时至22时期间，需每4小时对空气自动监测站数据进行查看，若发现数据异常，应及时向采购人通报。需按时完成每日数据初审工作与日报。
每月初汇总上月审核数据与运维总结报告，报送至采购人。
每年编制1份区域环境质量分析报告。按需开展颗粒物、臭氧及突发性环境应急事故等数据分析工作。
2.5、防人为干扰
协助开展园区空气自动站的防人为干扰巡查工作，其中国控站点巡查频次不低于2次/月，其他站点巡查频次不低于1次/月；需严格依据相关规范识别可能影响监测质量的风险，并及时向采购人反馈。
2.6、站点基础设施保障
响应供应商需负责园区空气自动站点（包括国控点）的网络通讯、供电、视频监控、空调、除湿机、防雷、门禁等设备与辅助设施的保养、维修、检定、更换等保障工作，其中电费与网络通讯费由采购人负责。协助采购人定期开展站点安全检查。定期清理站房周围的杂草和积水，对站点周围影响采样或监测的树枝及时进行剪除。
2.7、量值溯源
每年5月将采购人一台臭氧校准仪送江苏省环境监测中心进行量值溯源，提供溯源报告。每半年采用经省中心NIST溯源的臭氧校准仪，对各子站的臭氧校准设备开展量值传递工作。
2.8、其他工作
协助采购人完成大型活动期间的环境空气质量保障工作。配合完成上级开展的各类质量抽查。项目结束时须与新供应商做好运维交接工作。协助采购人做好国有固定资产管理工作。设备产生的有毒有害废液须委托具备相应资质的单位进行处理。
（三）绩效目标
确保苏州工业园区空气自动站稳定运行，完成苏州市生态环境局对园区4个乡镇环境空气自动站的考核任务，年度绩效目标详见表3。
表3项目绩效目标
	项目
	系统运行率
	数据有效率

	常规气态污染物、颗粒物
	≥95%
	≥95%

	VOCS在线监测仪
	≥90%
	≥90%


（四）付款方式
1、验收原则：采购人每月开展一次验收，验收采用百分制（附件1、附件2）。
2、费用核算原则：支付金额按各站点每月验收分数计算应付金额后相加得出，具体规则为：单站点单月评分≥90分，该站点该月100%全额付款；80≤单站点单月评分＜90分，该站点单月额定运维款项×0.8；75≤单站点单月评分＜79分，该站点单月额定运维款项×0.6；70≤单站点单月评分＜74分，扣除该站点当月全部金额；验收分数低于70分，或因运维人员无法达到本项目要求而被采购人要求更换的，扣除验收周期内3个月全部站点运维款项，累计两次单站点验收分数低于60分，采购人有权终止合同。采购人因管理需要停运站点的，费用核算按实际运维工作量核定。
付款方式：采购人每3个月支付一次运维费用。最后3个月的款项则由采购人根据专家验收意见与验收结果支付。
采购人有权根据技术规范要求的变化调整验收要求。
如因供应商未能及时开具发票，或涉及年度财政支付结算等因素导致的延期支付，采购人不承担违约责任。
附件：1.苏州工业园区空气自动监测系统常规参数第三方运维工作验收表
2.苏州工业园区空气自动监测系统VOCs第三方运维工作验收表
（五）考核与验收
本项目将根据政府采购法及相关法规，《江苏省政府采购履约验收管理办法》以及《关于进一步加强履约验收管理的通知》文件的规定，对供应商进行履约验收，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。
1、验收内容：详见附件1、附件2。
2、验收标准：符合本合同及招标文件的有关规定及考评标准（详见招标文件内考评内容）。
3、实施主体：采购人组织验收。
4、验收时间：每月15日前进行验收工作。
5、验收方式：在服务期内对供应商服务实施情况进行月度考评、分段验收。
6、由采购人按照采购合同的约定采用每月对每一项服务的履约情况进行确认，由双方共同签署。
五、响应文件的组成及要求
（一）基本目录：
1、封面
2、开标一览表
3、磋商响应单位基本情况表；
4、拟配备人员一览表；
5、服务方案；
6、招标文件技术部分规定提交的其他相关材料；
资格条件：
7、具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。供应商是法人的，应提供经审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明；
9、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；
10、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供提交响应文件截止时间前三个月内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料；
11、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；
12、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动,提供关于资格文件的声明函及与其他单位存在控股、管理关系承诺及情况表（详见投标文件格式）；
 13、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供对应的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受相应政府采购政策。
符合条件：
14、磋商响应报价表及分项报价明细表；
15、磋商响应函；
16、磋商响应单位法定代表人身份证扫描件；
17、法定代表人授权委托书（如有授权）；
18、磋商响应单位授权代理人身份证扫描件（如有授权）
19、服务要求偏离表；
20、商务条款偏离表；
21、响应对招标文件其他符合性条款的响应情况；
综合评审评分项：
22、磋商文件评分标准中所涉及到针对本项目的证明材料等；
价格折扣文件：
23、提供对应的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受相应政府采购政策。
注：（1）以上7-13为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查的依据，响应供应商必须提供并按格式要求签字或盖章（电子印章视同）。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上14-21为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并按格式要求签字或盖章（电子印章视同）。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。
（3）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。注意不要漏项。如有不确定上传的位置的，可以上传至其他资料或上传至符合性审查资料。
（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
（5）磋商过程中如有问题，采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通信畅通，否则导致对供应商不利的后果由供应商自行承担。
（二）文件要求：
本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
（三）电子投标（响应）文件的编制与递交
[bookmark: _Hlk132648568]1、电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。
2、电子投标（响应）文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
3、 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。
4、联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：
第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。
第二步：在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。
5、如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。
响应文件的修改和撤回
6、供应商在提交投标（响应）文件截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。
六、磋商程序
1、磋商活动由采购代理机构在线主持，邀请供应商在线参加。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。评审小组不得参加磋商采购活动。
2、由磋商小组审查供应商解密的响应文件，此磋商响应文件的报价为第一次报价。
3、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
4、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
5、本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。
 （此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
6、本项目采用线上磋商：磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商可通过查看【磋商响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。
7、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式（通过“苏采云”系统）同时通知所有参加磋商的供应商。
8、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按磋商文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。
9、最后报价
9.1、磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价（除因磋商文件修改导致成本增加，二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价），最后报价作为评审价格（各磋商供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的，则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
9.2、本项目采用线上最后报价：磋商小组将在“苏采云”系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表（如有），要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章，否则视为未提交最后报价。在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
9.3、供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通信畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
9.4、采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
9.4.1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
9.4.2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
9.4.3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
9.4.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第9.4.1项至第9.4.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第9.4.3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
10、响应报价（包括最后报价）超过采购预算者不成交；
11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据有关法律、法规讨论决定。
七、项目的终止
1、出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：
1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
1.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价（含最后报价）未超过采购预算的供应商不足3家的；
1.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。
八、磋商说明：
1、响应文件属下列情况之一的，磋商小组将按无效投标处理：
1.1响应文件载明的投标有效期短于磋商文件规定；
1.2响应文件载明的招标项目完成期限不满足磋商文件规定；
1.3响应文件载明的履约保证、付款方式不满足磋商文件规定；
1.4响应文件未按磋商文件规定的格式填写或递交，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，从而影响响应文件有效性；
1.5不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了磋商小组认为不应当雷同的情况的；
1.6不同供应商的响应文件存在“视为串通投标”的情形；
1.7供应商的报价存在选择性的；
1.8供应商的报价或响应只响应了项目中部分招标内容；
1.9供应商拒绝修正错误影响评标的；
1.10响应文件不符合磋商文件规定的其他实质性条款；
1.11响应文件存在磋商文件规定的其他无效投标情形的；
1.12供应商的响应报价（含最后报价）超过采购预算的；
1.13磋商响应文件签署不符合要求的；
1.14供应商资格不符合磋商文件要求的。
九、磋商保证金：本项目不提交磋商保证金，文件内关于磋商保证金的相关规定均不适用。
十、服务费
本项目服务费由采购人支付。
十一、政府采购政策
1、根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号” 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定和苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：
1.1中小企业
1.1.1、本项目为专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
1.1.2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的相关规定，对于专门面向中小微企业的项目，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，声明函未加盖公章、未提交声明函，或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致的，不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
供应商提供声明函内容不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《管理办法》等法律法规规定追究法律责任。
以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。
1.2、如供应商属于残疾人福利性单位，视同小型或微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
1.3、如供应商属于监狱企业，视同小型或微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
1.4、不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
（2）中小微企业在投标文件中，可以提供企业注册地经信部门出具的中小微企业认定书，或签署《中小企业声明函》。未在投标文件中提供中小微企业认定书或《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。
（3）一个项目中包含多项货物采购的，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（5）若中小微企业提供的《中小企业声明函》或认定证明为虚假声明，则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。 
2、信用记录
根据政府采购法及相关法规的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
2.1查询截止时点：响应文件递交截止时间。
2.2查询渠道：
将通过苏州工业园区电子开评标平台“信用核查”实现，在评标过程中，在线实时获取并生成各投标供应商的信用情况，对于失信投标供应商，将展现其处罚行为信息，采购人（代理机构）、评审专家等即可根据获取的信息进一步审核各投标供应商的信用情况。
2.3查询证据留存方式：
对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
2.4信用记录使用规则：
2.4.1评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
2.4.2政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
2.5财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
2.5.1被列入失信被执行人名单；
2.5.2被列入重大税收违法案件当事人名单；
2.5.3企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。
3、采购文件的质疑、澄清
3.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
3.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
3.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
3.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
3.4.2 质疑项目的名称、编号；
3.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
3.4.4 事实依据；
3.4.5 必要的法律依据；
3.4.6 提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.5 质疑联系方式详见采购公告。
4、采购单位或其委托的代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担）；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
十二、综合说明及其它要求：
1.供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
2.磋商最后报价包括完成项目工作涉及的一切人工、技术服务、管理、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
3.供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。成交单位对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交单位承担。
4.服务期限：2026年12月1日—2027年11月30日；具体以正式签订的合同所明确的时间为准。
5.服务地点：园区生态环境局所属各站点。
6、若成交人在服务期间未及时有效履行服务内容的，每次违约扣除不超过合同总金额的5%作为违约金（有其他注明的违约条款按注明内容扣除违约金）；若出现重大责任问题或考核不达标将被解除服务合同。
7、响应供应商必须按照《中华人民共和国劳动法》及苏州市的有关规定配置工作人员数量，并支付工资、国假加班费和缴纳正常的社会保险，不得安排工作人员超时限加班。
8、成交供应商对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交供应商承担。
9、若成交供应商在服务期间，违反下列规定将被解除服务合同，并扣除剩余待支付费用：
9.1、严禁将服务转包他人。
9.2、出现重大责任问题。
9.3、泄露相关保密信息。
10、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
11、付款方式：详见采购合同。
12、实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
13、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布内容为准。
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合同主要条款
采购编号：                
甲方：
地址： 
联系人：
联系电话：

乙方：
地址：
联系人：
联系电话：

根据甲方申请核准的苏州工业园区空气自动站运维服务项目（2026年12月—2027年11月）政府采购计划，依据甲方委托苏州海企国际工程咨询有限公司进行本项目政府采购                号的成交结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照磋商文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。
一、合同内容
1、本合同由以下文件组成
（1）本合同书；
（2）合同书签署后各方以书面形式确认的补充协议、会议纪要等；
（3）政府采购文件及其附件；
（4）成交通知书；
（5）乙方在磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；
（6）乙方成交的响应文件；
（7）其他合同技术附件。
上述文件之间有冲突的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。
2、服务范围：站点清单及设备配置见表1、表2。
表1园区空气自动站汇总表
	序号
	站点名称
	点位信息（经纬度）
	运维内容

	7 
	方洲公园
	方洲公园东侧停车场边（120.74328,31.31795）
	SO2、NO/NO2/NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、工控机、站房等配套

	8 
	苏州大学
	仁爱路苏州大学城市学院东（120.72952,31.27366）
	SO2、NO/NO2/NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、CO2、校准系统、工控机、站房等配套

	9 
	东部工业区
	星龙街苏春工业坊9幢东
(120.79478,31.33378)
	SO2、NO/NO2/NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、工控机、站房等配套

	10 
	星海公园
	星海街东星海公园内
(120.66871,31.31252)
	SO2、NO/NO2/NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、工控机、站房等配套

	11 
	青剑湖
	亭谊街观澜丽宫会所东
(120.71784,31.37178)
	SO2、NO/NO2/NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、CO2、校准系统、工控机、站房等配套

	
	
	
	VOCs（109种）

	12 
	胜浦街道
	中胜路原胜浦街道办事处西南角（120.81623,31.30625）
	SO2、NO/NO2/NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、校准系统、工控机、站房等配套

	
	
	
	VOCs（56种）


表2、园区空气自动站仪器配置表
	一、方洲公园

	序号
	仪器设备名称
	品牌
	型号
	数量

	1、 
	NOX分析仪
	Thermo Scientific
	42i
	1

	2、 
	SO2分析仪
	Thermo Scientific
	43i
	1

	3、 
	CO分析仪
	Thermo Scientific
	48i
	1

	4、 
	O3分析仪
	Thermo Scientific
	49i
	1

	5、 
	PM10分析仪
	Thermo Scientific
	5030i
	1

	6、 
	PM2.5分析仪
	Thermo Scientific
	5030i
	1

	7、 
	动态校准仪
	Thermo Scientific
	146i
	1

	8、 
	零气发生器
	Thermo Scientific
	111/1150
	1/1

	9、 
	O3校准仪
	Thermo Scientific
	49iPS
	1

	10、 
	气象五参数
	富奥通
	FRT WS600
	1

	11、 
	数采仪及软件
	江苏远大
	研华610L
	1

	二、苏州大学

	序号
	仪器设备名称
	品牌
	型号
	数量

	1、 
	NOX分析仪
	Thermo Scientific
	42i
	1

	2、 
	SO2分析仪
	Thermo Scientific
	43i
	1

	3、 
	CO分析仪
	Thermo Scientific
	48i
	1

	4、 
	O3分析仪
	Thermo Scientific
	49i
	1

	5、 
	PM10分析仪
	Thermo Scientific
	5030i
	1

	6、 
	PM2.5分析仪
	Thermo Scientific
	5030i
	1

	7、 
	CO2分析仪
	Thermo Scientific
	410i
	1

	8、 
	动态校准仪
	Thermo Scientific
	146i
	1

	9、 
	零气发生器
	Thermo Scientific
	111/1150
	1/1

	10、 
	O3校准仪
	Thermo Scientific
	49iPS
	1

	11、 
	气象五参数
	富奥通
	FRT FWS600
	1

	12、 
	数采仪及软件
	江苏远大
	研华610L
	1

	三、东部工业区

	序号
	仪器设备名称
	品牌
	型号
	数量

	1、 
	PM10分析仪
	MetOne
	BAM1020
	1

	2、 
	PM2.5分析仪
	Thermo Scientific
	5030i
	1

	3、 
	NOX分析仪
	Thermo Scientific
	42i
	1

	4、 
	SO2分析仪
	Thermo Scientific
	43i
	1

	5、 
	O3分析仪
	Thermo Scientific
	49i
	1

	6、 
	CO分析仪
	Thermo Scientific
	48i
	1

	7、 
	气象五参数
	LUFFT
	WS600-UMB
	1

	8、 
	零气发生器
	Thermo Scientific
	111
	1

	9、 
	动态校准仪
	Thermo Scientific
	146i
	1

	10、 
	数采仪及软件
	江苏远大
	研华610L
	1

	四、星海公园

	序号
	仪器设备名称
	品牌
	型号
	数量

	1、 
	PM10分析仪
	Thermo Scientific
	5030i
	1

	2、 
	PM2.5分析仪
	Thermo Scientific
	5030i
	1

	3、 
	NOX分析仪
	Thermo Scientific
	42i
	1

	4、 
	SO2分析仪
	Thermo Scientific
	43i
	1

	5、 
	O3分析仪
	Thermo Scientific
	49i
	1

	6、 
	CO分析仪
	Thermo Scientific
	48i
	1

	7、 
	气象五参数
	VAISALA
	WXT530
	1

	8、 
	零气发生器
	Thermo Scientific
	111/1150
	1/1

	9、 
	动态校准仪
	Thermo Scientific
	146i
	1

	10、 
	数采仪及软件
	江苏远大
	研华610L
	1

	五、青剑湖

	序号
	仪器设备名称
	品牌
	型号
	数量

	1、 
	NOX分析仪
	Thermo Scientific
	42i
	1

	2、 
	SO2分析仪
	Thermo Scientific
	43i
	1

	3、 
	CO分析仪
	Thermo Scientific
	48i
	1

	4、 
	O3分析仪
	Thermo Scientific
	49i
	1

	5、 
	CO2分析仪
	Thermo Scientific
	410i
	1

	6、 
	PM10分析仪
	Thermo Scientific
	5030i
	1

	7、 
	PM2.5分析仪
	Thermo Scientific
	5030i
	1

	8、 
	动态校准仪
	Thermo Scientific
	146i
	1

	9、 
	零气发生器
	Thermo Scientific
	111/1150
	1/1

	10、 
	O3校准仪
	Thermo Scientific
	49iPS
	1

	11、 
	气象五参数
	LUFFT
	WS600-UMB
	1

	12、 
	数采仪及软件
	江苏远大
	研华610L
	1

	13、 
	采样及低温预浓缩系统
	武汉天虹
	TH-300B
	1

	14、 
	VOCS分析仪（GCMS主机）
	安捷伦
	7820/5975E
	1/1

	15、 
	苏玛罐
	entech
	3.2L/15L
	2/4

	16、 
	苏玛罐清洗系统
	entech
	3100
	1

	17、 
	标准气体稀释系统
	entech
	4600
	1

	18、 
	标准气体稀释系统
	武汉天虹
	TH-306
	1

	19、 
	氢空一体机
	北京科普生
	HA-300
	1

	六、胜浦街道

	序号
	仪器设备名称
	品牌
	型号
	数量

	1、 
	PM10分析仪
	MetOne
	BAM1020
	1

	2、 
	PM2.5分析仪
	MetOne
	BAM1020
	1

	3、 
	NOX分析仪
	Thermo Scientific
	42i
	1

	4、 
	SO2分析仪
	Thermo Scientific
	43i
	1

	5、 
	CO分析仪
	Thermo Scientific
	48i
	1

	6、 
	O3分析仪
	Thermo Scientific
	49i
	1

	7、 
	气象五参数
	VAISALA
	WXT530
	1

	8、 
	零气发生器
	Thermo Scientific
	111
	1

	9、 
	动态校准仪
	Thermo Scientific
	146i
	1

	10、 
	数采仪及软件
	江苏远大
	研华810
	1

	11、 
	VOCs分析仪
	杭州谱育
	EXPEC 2000-315P
	1

	12、 
	高碳预浓缩仪
	杭州谱育
	EXPEC 2000-315H
	1


3、服务内容：详见采购文件
4、服务时间：2026年12月1日—2027年11月30日；具体以正式签订的合同所明确的时间为准。
5、乙方根据合同之约定按时向甲方提供【苏州工业园区空气自动站运维服务项目（2026年12月—2027年11月）】项目相关服务，具体内容和要求见政府采购文件。
二、合同价款及支付方式
1、本项目为固定总价合同，在合同实施期间，服务费用不随国家政策或法规、标准及市场因素变化的变化而进行调整。
2、本合同金额为人民币 （￥： ），包括完成项目工作涉及的一切人工、技术服务、管理、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经采购人和响应供应商双方协商同意，响应供应商不得再要求追加任何费用。
3、合同价款的支付及付款方式：
验收原则：甲方每月开展一次验收，验收采用百分制（附件1、附件2）。
费用核算原则：支付金额按各站点每月验收分数计算应付金额后相加得出，具体规则为：单站点单月评分≥90分，该站点该月100%全额付款；80≤单站点单月评分＜90分，该站点单月额定运维款项×0.8；75≤单站点单月评分＜79分，该站点单月额定运维款项×0.6；70≤单站点单月评分＜74分，扣除该站点当月全部金额；验收分数低于70分，或因运维人员无法达到本项目要求而被甲方要求更换的，扣除验收周期内3个月全部站点运维款项，累计两次单站点验收分数低于60分，甲方有权终止合同。甲方因管理需要停运站点的，费用核算按实际运维工作量核定。
付款方式：甲方每3个月支付一次运维费用。最后3个月的款项则由甲方根据专家验收意见与验收结果支付。
甲方有权根据技术规范要求的变化调整验收要求。
如因乙方未能及时开具发票，或涉及年度财政支付结算等因素导致的延期支付，甲方不承担违约责任。
4、本项目支付方式为银行转账或数字人民币支付
乙方开户银行名称、地址和账号为：
开户银行：
地 址：
账 号：
户 名：
数字人民币：
经双方协商一致，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同第四条第1款中约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。乙方银行账户如需变更，应至少于付款期限届满前10个工作日内书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。
5、政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
6、双方结算前乙方应向甲方开具合格的增值税发票，若由于乙方未能及时开具发票、提供的账户有误等可归结于乙方的原因，或由于甲方财政资金拨付不到位等财政方面的原因导致甲方付款逾期的，则乙方同意不视为甲方违约，不追究甲方的违约责任，且不得以此为由拒绝履行本合同项下的义务。
三、考核与验收
本项目将根据政府采购法及相关法规，《江苏省政府采购履约验收管理办法》以及《关于进一步加强履约验收管理的通知》文件的规定，对供应商进行履约验收，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。
1、验收内容：详见附件1、附件2。
2、验收标准：符合本合同及招标文件的有关规定及考评标准（详见招标文件内考评内容）。
3、实施主体：甲方组织验收。
4、验收时间：每月15日前进行验收工作。
5、验收方式：在服务期内对乙方服务实施情况进行月度考评、分段验收。
6、由甲方按照采购合同的约定采用每月对每一项服务的履约情况进行确认，由双方共同签署。
四、履约保证金
1、☑不要求提交履约保证金
2、□要求提交履约保证金：乙方交纳合同金额的  /  %（不得超过合同金额的10%），即人民币  /  元，作为本合同的履约保证金。在签订合同前，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
3、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。采购人逾期退还的，应当根据实际逾期期限向中标供应商支付逾期利息，逾期利率：  /  。
4、履约保证金退还条件：  /  。
5、履约保证金退还时间：  /  。
6、履约保证金退还方式：  /  。
7、履约保证金不予退还的情形：  /  。
8、其他：中标人无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
9、根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
五、知识产权
乙方应保证所提供服务涉及到的知识产权和技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担，且乙方应承担甲方因此发生的全部费用与损失（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、调查费、和解费、裁决赔偿金等）。
六、保密条款
1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密等非公开信息负有保密义务。
2、在下列情形下：当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
3、此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密等非公开信息。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密等非公开信息之日起至本条规定的秘密成为公开信息之日止。
4、违反该保密协议的，泄密方应赔偿守约方合同总额20％的违约金，如给守约方造成损失的，还应赔偿守约方全部损失。泄密方因此获利的，应将全部获利交付对方。
七、甲乙双方权利义务
1、乙方应当确保其为履行服务所指派的人员充足和合格，并具有提供服务的必要经验。未经甲方书面同意，乙方不得调整其所指派人员。若甲方书面证明认为乙方所指派人员不合格的，有权要求乙方更换。
2、乙方项目人员：项目团队须根据甲方要求安排人员驻场服务，项目团队人员变更需要提前以书面形式向甲方提出申请，得到甲方许可后方可进行。
3、除非甲方另有授权，经乙方指派在甲方场地工作的人员应当遵守甲方的一般工作规范和安全要求；甲方应当事先以书面方式将此规范和要求告知乙方。
4、乙方应当根据指定一名联系人，授权其代表乙方处理与本合同中的服务有关的各事项。
5、甲方可针对乙方在项目实施过程中的问题发出项目整改通知单，乙方应在收到整改通知单后 2 个工作日内向甲方以书面方式提交整改计划，并在甲方规定的期限内整改完毕。
6、甲方有权监督本项目进度，并指派代表【 】（身份证号：【 】）对乙方按照合同约定所完成工作内容予以阶段确认。
7、甲方有义务按时组织验收交付。
8、甲方应按本合同第三条的约定向乙方支付款项。
八、违约责任
1、项目服务逾期交付的，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总金额的 1%作为违约金。逾期超过（含）七日的，甲方有权解除合同，乙方应承担合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以补足。
2、除合同另有约定外，乙方违反本合同项下的任何一项义务、责任的，或人员安排、服务质量不满足招标文件要求的，或未在约定时间内履行合同义务的，即视为违约，每次违约甲方有权扣除不超过合同总金额的 5%作为违约金。违约超过三次（含三次），甲方有权解除合同，乙方应承担合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以补足。
4、甲方未按约定时间履行付款义务的，应按照逾期付款金额的全国银行间同业拆借中心授权公布贷款市场报价利率（LPR）支付逾期付款违约金，违约金金额不超过合同总金额的20%。由此导致项目进度延迟的，各方应重新协商项目进度安排并予以书面确认。
5、因甲方的原因导致项目进度延迟的，乙方不承担违约责任。
6、合同的部分和全部都不得转让，否则，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已付费用、承担合同总金额30%的违约金并赔偿甲方全部损失。
7、甲方因乙方的违约行为向乙方或者第三方主张任何权益，或者遭受第三方主张任何权益，或乙方向甲方主张权利但主张不成立导致甲方所支出的全部费用（包括但不限于诉讼费、律师费、调查费、举证费、差旅费等）均由乙方承担。
8、如因乙方未能及时开具发票，或涉及年度财政支付结算等因素导致的延期支付，甲方不承担违约责任。
九、不可抗力
1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
十、合同的解除和转让
1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
（3）如政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。
2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
3、合同的部分和全部都不得转让。
十一、争议解决
甲乙双方因合同发生争议，应在采购代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
十二、合同生效及其他：
1、本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。本合同一式 伍 份，具有同等法律效力，双方各执 贰 份，采购代理机构 壹 份。
2、本合同未尽事宜，经各方协商一致，可订立补充合同，补充合同及附件均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等效力。
3、本合同项下双方提供的联系方式系其接收涉讼文书（如有）以及另一方向其发送的书面文件（包括但不限于催告函、通知函等）的真实有效联系方式，如有变更，应立即通知对方，否则，自行承担不利后果。

（以下为签署栏，无正文）


甲方（公章）：                         乙方（公章）：
法定代表人                             法定代表人
或授权代表（签字或盖章）：             或授权代表（签字或盖章）： 
签约日期：                             签约日期： 

合同签订地：         
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第五章 评审办法






一、评审方法
1、 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
2、综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审综合得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
3、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
4、综合评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。综合评审得分且最后报价相同的，则由磋商采购单位组织以抽签方式确定成交候选人。
二、评分标准
（一）价格基准分：20分
第一步：磋商报价低于或等于财政预算价格的，为有效磋商报价。超出财政预算的磋商报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。
第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为20分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×20%×100。
（2） 技术部分：80分
1、服务实施工作方案（38分）：
（1）工作计划与运行维护方案（10分）
针对本项目制定空气自动站日常工作计划与运维方案，应包含但不限于以下要素：①运维频次安排；②日常巡检内容；③关键设备维护流程；④耗材更换计划；⑤运维记录与台账管理；⑥与采购人的沟通协调机制等内容。包含上述6项要素，且各项内容具体、流程清晰、针对性强，能够紧密结合本项目站点实际情况的，得10分；包含上述6项要素，但部分内容描述简略，或针对性一般的，得7分；包含上述4–5项要素，内容基本完整、具备可操作性的，得4分；包含3项及以下要素，或内容空泛、难以落地的，得2分；未提供方案的，不得分。
（2）质量管理与质量控制方案（10分）
针对本项目制定空气自动站质量管理与质量控制方案，包含但不限于以下要素：①质量控制频次；②量值溯源与校准流程；③标准物质管理；④仪器期间核查机制；⑤质量问题追溯与整改措施；⑥质量保证目标等。包含上述6项要素，且各项措施具体、责任明确、质控指标量化、可操作性强，得10分；包含上述6项要素，但部分措施描述较为笼统，质控指标不够清晰的，得7分；包含上述4–5项要素，内容基本完整、具备可操作性的，得4分；包含3项及以下要素，或内容空泛、难以落地的，得2分；未提供方案的，不得分。
（3）应急响应方案（8分）
响应供应商应针对本项目制定应急响应方案，应覆盖但不限于以下情形：①监测数据异常；②空气污染过程；③自然灾害（如台风、暴雨、雷电等）；④电路检修、临时停电；⑤节假日及重大活动保障；⑥站点被盗、被人为干扰或设备故障；⑦应急监测设备与备机调度。包含上述7类情形，且每类情形均有明确的识别判据、响应流程、处置措施、责任人及联系方式，形成完整闭环的，得8分；包含上述7类情形，但部分情形的处置措施描述简略，或责任分工不够明确的，得6分；包含5–6类情形，内容基本完整、具备可操作性的，得4分；包含4类及以下情形，或方案过于简单、可行性较差的，得2分；未提供方案的，不得分。
（4）数据管理与分析方案（10分）
针对本项目制定数据管理与数据分析方案，应包含但不限于以下要素：①数据有效性审核机制；②异常数据处置机制；③日报、月报等数据报送规则；④数据综合分析能力；⑤数据保密与安全管理措施。包含上述5项要素，且数据传输链路清晰、审核规则明确、分析维度合理、安全保障措施到位的，得10分；包含上述5项要素，但部分内容描述较为笼统，或分析深度不足的，得7分；包含上述3–4项要素，内容基本完整、具备可操作性的，得4分；包含2项及以下要素，或内容空泛、可行性较差的，得2分；未提供方案的，不得分。
2、人员及车辆配置（16分）
（1）项目负责人（3分）：项目负责人具有人社部门或省级环境主管机构颁发的环境类高级职称的得3分，响应文件中须提供相关人员职称证书及响应单位为其缴纳的最近3个月社保缴纳证明扫描件并签单位公章，否则不得分。
（2）运维人员（10分）：拟投入运维人员具有中国环境监测总站颁发的环境空气质量自动监测运维技术与质控培训合格证书的，每人得2分；具有其他机构颁发的自动监测站运维培训证书的，每人得1分，最高得6分。人员同时具有挥发性有机物运维培训证书的，每人加2分，最高加4分。本项最高10分。响应文件中须提供相关人员证书及响应单位为其缴纳的最近3个月社保缴纳证明扫描件并签单位公章，否则不得分。
（3）运维车辆（3分）：为本项目配备的运维专用车辆，每有一辆得1.5分，最高３分。响应文件中须提供车辆行驶证扫描件并签单位公章，若车辆所有人与响应单位名称不一致，还须提供车辆租用证明材料（租用期限需覆盖本项目服务期限）并签单位公章，提供材料不全或车辆超期未年检的不得分。
3、响应供应商综合能力（26分）：
（1）备机（3分）
响应供应商承诺成交后配置符合本项目技术要求的SO2、NO2、O3、CO、PM10和PM2.5备用设备2套的得3分。响应文件中须提供加盖公章承诺函，未提供不得分。
（2）运维配件耗材保障（3分）
响应供应商承诺成交后提供本项目站点所用全部型号主要仪器的原厂备件耗材的得 3 分；响应文件中须提供加盖公章承诺函，未提供不得分。
（3）信息化平台能力（1分）
响应供应商具有环境空气监测系统数据采集传输软件的维护能力，能够提供相关信息化平台或成熟软件工具，支持数据监控、异常报警及简单工控机故障处理的，得1分。提供软件著作权登记证书、软件产品登记证书或近三年同类项目中使用该平台的合同扫描件等有效证明材料，否则不得分。
（4）管理体系认证（6分）
供应商具有有效的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一项得2分，最高6分。提供认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询状态为“有效”的截图并签单位公章，否则不得分。
（5）售后服务认证（2分）
供应商取得《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011五星级及以上服务认证证书的，得2分；低于五星级的，得1分。提供认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询状态为“有效”的截图并签单位公章，否则不得分。
（6）类似业绩（10分）
供应商2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过类似环境空气自动监测站运维项目的，每提供一份合同及发票扫描件并签单位公章的得1分，同时提供该合同用户满意度证明的每提供一份加1分，本项最高得10分。
（7）荣誉（1分）
供应商近5年获得过行政部门颁发的荣誉的得1分。响应文件中需提供相关证明材料并签单位公章。
注：
1、评分要求中需提供扫描件等证明材料的必须提供，否则不计分。
2、供应商须针对评分内容提供对应材料并作出相关说明，所提供的相关材料缺失、不符或不提供者，有关评分内容不得分。未尽事宜由评审小组根据有关规定讨论决定。





附件：
附件1、苏州工业园区空气自动监测系统常规参数第三方运维工作验收表
站点名称：                        运维公司名称：                               
验收月度：                 验收日期：                  总得分：              
	序号
	验收内容
	分值
	细则
	得分
	扣分项

	1
	环境卫生
	1
	站房整洁、地面清洁、备品备件存放整齐，不满足要求扣1分。
	
	

	2
	运维频次
	4
	每周现场巡检一次，少一次扣1分。
	
	

	3
	运维内容
	8
	未按要求每周更换气体分析仪器采样过滤膜的，每台气态分析仪每发现一次扣1分。
	
	

	
	
	4
	未按要求更换颗粒物称重膜/纸带，扣4分。
	
	

	
	
	4
	未按要求定期完成切割头清洗、管路清洗等维护工作，每少1项扣1分。
	
	

	
	
	3
	未按要求定期检查气体分析仪的流量、压力与时钟校准，每少1项扣1分。
	
	

	4
	质量控制
	20
	气体分析仪每周至少校零/校标1次，并做好记录，每少1项扣1分。
	
	

	
	
	25
	未按要求完成颗粒物分析仪传感器温度、压力、采样流量、检漏、ABS检查、K0检查，气体分析仪流量、精密度检查、钼转换效率，动态校准仪流量校准等测试的，每少1项扣5分。
	
	

	5
	响应时间及故障排除时间
	10
	出现异常情况，2小时内未响应的，每次扣2分。
未按要求更换备机的，出现1次扣10分。
	
	

	6
	系统正常运行率
	5
	当月系统正常运行率≥95%的不扣分，低于95%的，扣5分。（实得小时值个数÷理论小时值个数×100%）。
	
	

	7
	有效数据捕获率
	5
	当月有效数据捕获率≥95%的不扣分，低于95%的，扣5分。（有效小时值个数÷实得小时值个数×100%）。
	
	

	8
	有效监测天数评价
	6
	因未及时运维导致有效数据不足产生无效天，每出现1天，扣2分。
	
	

	9
	运维记录
	3
	未按要求记录站房周边环境、辅助设施运行状态以及运维与质控相关记录的，每少1项扣1分。
	
	

	10
	数据管理
	2
	未按要求完成数据审核，每出现1次扣1分。
	
	


验收人员：                               运维人员：                           




附件2、苏州工业园区空气自动监测系统VOCs第三方运维工作验收表
站点名称：                        运维公司名称：                               
验收月度：                 验收日期：                    总得分：              
	序号
	验收内容
	分值
	细则
	得分
	扣分项

	1 
	环境卫生
	1
	站房整洁、地面清洁、备品备件存放整齐，不满足要求扣1分。
	
	

	2 
	运维频次
	8
	每周至少一次巡检，少1次扣2分。
	
	

	3 
	运维与质控工作
	10
	未按要求开展仪器数据及运行状态查看的，未及时开展二次积分的，少1项扣1分。
	
	

	4 
	
	8
	未按要求每日开展内标的，少1次扣1分。
	
	

	
	
	28
	未按要求现场检查仪器运行状态、各类气体及耗材使用情况并及时更换，检查管路阀门是否漏气，未及时清洗散热滤网、未及时更换分子筛干燥剂等，气密性、零气空白与系统空白检查后，未开展单点标气检查，少1项扣4分。
	
	

	
	
	25
	未按要求开展流量检查、及时更换色谱柱、冷凝器清理、离子源清洗、开展各测试参数检查、使用标准混合气更新工作曲线和峰窗的，少1项扣5分。
	
	

	5 
	响应时间及故障排除时间
	10
	出现异常情况，2小时内未响应的，每次扣2分。
	
	

	6 
	系统正常运行率
	5
	当月系统正常运行率≥90%的不扣分，低于90%的，直接扣5分。（实得小时值个数÷理论小时值个数×100%）
	
	

	7 
	有效数据捕获率
	5
	当月有效数据捕获率≥90%的不扣分，低于90%的，直接扣5分。（有效小时值个数÷实得小时值个数×100%）
	
	




验收人员：                               运维人员：                         
（全文完）
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