## 招标文件

项目名称：南京市红十字医院胃肠镜系统（含洗消产品）采购项目

项目编号：JSZC-320104-RBGC-G2026-0018

江苏睿博工程技术有限公司

二〇二六年十月

## 目  录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	5

第三章 采购需求	20

第四章 合同文本	33

第五章 评审方法与评审标准	49

第六章 投标文件格式	57

# 第一章 投标邀请

受南京市红十字医院的委托，江苏睿博工程技术有限公司就胃肠镜系统（含洗消产品）采购项目（JSZC-320104-RBGC-G2026-0018）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

南京市红十字医院胃肠镜系统（含洗消产品）采购项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login自行免费下载招标文件，并于2026年11月19日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320104-RBGC-G2026-0018

2.项目名称：南京市红十字医院胃肠镜系统（含洗消产品）采购项目

3.项目类型：货物

4.项目行业：工业

5.预算金额：150万元

6.最高限价：150万元

7.采购需求：详见招标文件

| 序号 | 名称 | 数量 | 质保期 | 是否专门面向中小企业 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胃肠镜系统 （含洗消产品） | 1套 | 三年 | 否 | 否 |

- 8.交货期：合同签订后30日内交货。

9.本项目不接受联合体投标

10.本项目不接受转包和分包

## 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）（复印件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024或2025年年度经审计的财务报告，或企业编制的会计报表，或响应截止时间前6个月内银行出具的资信证明）（复印件）（投标人为参加本次政府采购活动前1年内注册的公司，无须提供）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明复印件）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2026年4月至今中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费）的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明复印件）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.禁止投标的情形

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

2.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的投标活动。

- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- （三）本项目的特定资格要求

1.本投标产品属于医疗器械注册范畴，根据注册的类别，如投标人为经营单位的须具有《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》；如投标人为生产企业的须提供《医疗器械生产许可证》（复印件）；

2.投标产品应根据注册类别须具有《医疗器械注册证》或者《医疗器械备案凭证》（复印件）。

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起五个工作日

2.地点：江苏政府采购网

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式，投标人登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

## 四、提交投标文件截止时间

1.2026年11月19日9时00分（北京时间）。逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。（不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准）

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”。（开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”参与开标过程）

3.投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

4.本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

5.若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别。

6.因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

7.投标人未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

## 六、其他补充事宜

1.本项目免收投标保证金。

2.本项目开标活动模式为不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等：无。

4.投标人对采购需求部分（投标人资格要求、采购需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标代理机构提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册——获取“CA数字证书”——CA绑定与登录——网上报名——下载采购文件（后缀名为“.kedt”）——将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具——制作投标文件——导出加密的投标文件（后缀名为zip）——通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作指南》。

7.“CA数字证书”的获取：

“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（投标人）CA及电子签章办理指南》。

8.投标文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

9.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的投标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

10.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》（下称操作手册））并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 七、本次招标联系方式

- 1.采购人信息

- 名  称：南京市红十字医院

- 地  址：南京市秦淮区洪武路街道白下路242号

- 联系人：张老师

- 联系方式：025-84478624

- 2.采购代理机构信息

- 名称：江苏睿博工程技术有限公司

- 地　址：南京市江北新区江浦街道万寿路15号E1幢1217室

- 联系方式：025-85565188

- 联系人：杜淑娴、莫金丽

- 3.项目联系方式

- 项目联系人：杜淑娴、莫金丽

- 电话：025-85565188/18136853284

- 八、附件

1.招标文件

2.“苏采云”系统供应商操作手册

江苏睿博工程技术有限公司

2026年10月

# 第二章 投标人须知

## 前附表

注：前附表作为本次采购文件的重要内容，采购文件其他章节内容如与前附表不一致的地方，以前附表为准。

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 采购人：南京市红十字医院 项目名称：南京市红十字医院胃肠镜系统（含洗消产品）采购项目 项目编号：JSZC-320104-RBGC-G2026-0018 |
| 2 | 项目属性 | RA货物类 £单品目采购 R多品目采购，核心产品为：4K超高清电子胃肠镜主机 £B服务类 £C工程类 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标（线上电子标） |
| 4 | 评标方法 | RA综合评分法 □B最低评标价法 □C其他： |
| 5 | 报价要求 | 投标报价：总价 报价币种：人民币（元） 预算：详见招标公告，报价不得超过预算和最高限价 最高限价：详见招标公告，报价不得超过预算和最高限价 |
| 6 | 分包要求 | RA本项目不允许分包。 £B允许将非主体、非关键性的 工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 7 | 联合体 | RA本项目不接受联合体投标。 £B接受联合体投标，且联合体中所有成员数量不得超过 名，须提供联合体协议。 |
| 8 | 进口产品 | RA本项目不允许采购进口产品。 £B接受进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 £C本项目为服务/工程类采购，不涉及进口产品采购。 |
| 9 | 中小企业 | 专门面向中小企业采购：£A是 RB否 采购标的所属行业：货物（工业） |
| 10 | 节能环保 | 属于节能、环保目录产品：£A是 RB否 投标人所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 标前答疑 | RA不组织 £B组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 12 | 现场勘查 | RA不统一组织 £B统一组织 - 勘察时间： （2）勘察地点： （3）勘察联系人： （4）联系号码： |
| 13 | 产品演示 | RA无 £B有 £A评标现场演示 （1）投标人演示人员和设备需在评标前到达扬中市公共资源交易中心。按照苏采云系统安排的顺序进行现场演示，演示需按照招标文件的规定和评标委员会的要求进行，时间不超过 分钟。采购代理机构提供投影机及幕布，其他所需设备由投标人自备。 （2）投标人需在“法人授权书”中注明进行现场演示的人员姓名及身份证号，不接受非注明的人员进入评审现场进行演示。投标人进入评审现场的人员应出示有效身份证件。 £B使用录播上传形式 （1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过 分钟。 |
| 14 | 样品要求 | RA不要求提供 £B要求提供 （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：£否；£是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 |
| 15 | 投标保证金 | RA无 £B有，投标人须提交投标报价 %的投标保证金 |
| 16 | 履约保证金 | RA 无 £B 有，投标人须提交合同金额 10% 的履约保证金，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。 |
| 17 | 代理服务费 | 承担人：£采购人 R中标人（成交投标人） 金额：£A固定金额，为人民币 元 £B固定比例，按£中标 / £预算金额的 % RC参照计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》的收费标准收取。 £D其他方式： |
| 18 | 特别说明 | 本项目代理服务费包含在项目预算内，由中标人支付，请投标人在投标报价时综合考虑投标成本。 |

## 一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律及政策功能

本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

3.1 支持中小企业发展

3.1.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.1.2 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.1.2.1 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.1.2.2 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.1.2.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.1.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%～6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%～20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

3.1.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.1.5 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.1.6 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.1.7 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标（成交）投标人在履约过程中如遇到资金困难，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据江苏省财政厅、中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）和、《中国人民银行南京分行办公室关于依托中征应收账款融资服务平台开展线上政采贷业务的通知》的精神，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。（对政府采购中标（成交）投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利。中标（成交）投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南京公共信息采购网首页－－中小企业融资－－小企业融资平台。）

3.1.8 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标（成交）投标人可自愿选择履约保证保险形式替代履约保证金。分散采购项目可线下自主选择符合要求的保险公司办理，保险公司将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，按照双方自愿的原则提供履约保证保险服务。（中标（成交）投标人如需获得履约保证金支持，可在南京公共信息采购网直接线上办理线上履约保证保险申请，详情请见南京公共信息采购网首页－-履约保证金电子保函融资－－投标人入口。）

3.2 强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》中，并获得强制性产品认证证书的产品。

3.3 支持绿色发展

3.3.1 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。投标人所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3.3.2 本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

3.3.3 纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考《财政部办公厅、住房和城乡建设部办公厅、工业和信息化部办公厅关于印发〈政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南〉的通知》（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

3.3.4 采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

3.4 支持创新发展

采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

3.5 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法权益。

3.6本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

3.6.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.6.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标不收取标书工本费。

4.3 招标代理费收费标准：详见本章“前附表”相关内容

4.4 招标代理费收取方式：由中标人领取中标通知书时一次性付清；中标人如果未按规定缴纳上述费用，采购人或采购代理机构将上报财政主管部门纳入不良记录，并保留诉讼的权利；中标人需要开具代理费发票的，需由中标人缴纳费用后，代理机构将发票开具给中标人。

4.5 服务费汇款地址：

（1）开户名：江苏睿博工程技术有限公司

（2）开户行：南京银行股份有限公司珠江支行

（3）账  号：0156240000002888

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）采购需求

（4）合同文本

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 招标文件需求部分（投标人资格要求、采购需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由采购代理机构解释。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期10日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

8.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

8.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“江苏政府采购网”上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

8.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

8.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

## 三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务响应承诺函、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元或万元为单位标注；招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术部分正负偏离表、商务要求响应承诺函

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。否则在综合评审时可能被评委会认定为不满足（负偏离）。

13.3 招标文件中各项技术规格如标明了某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等，是为了准确或清楚地说明本次招标服务的技术规格及要求。投标人在招标中可以选用替代内容，但这些替代内容应实质上相当于或优于技术规格的要求，并且满足投标人的要求。

13.4 投标厂商须确保佐证材料清晰、准确、便于评审，佐证材料不清晰导致评审时无法辨认，评委会有权做负偏离处理。

13.5 投标人可在招标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.6 投标人应全部满足招标文件《第三章：采购需求》中所有的商务要求，并出具相应的商务要求响应承诺函。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1 投标有效期为采购人或采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

18.电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19.投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件规定作无效投标处理。

19.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.投标文件的拒收

20.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

22.开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中评审专家须从江苏政府采购专家库中随机抽取，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.3 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.4 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27.无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件或上传的文件打不开的。

27.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4 未通过资格审查的。

27.1.5 未通过符合性审查的。

27.1.6 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.7 报价明显低于其自身合理成本且又无法提供有效证明的；

27.1.8 本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

27.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.10 其他法律法规及本招标文件规定的无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

28.有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

28.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.5不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码相同或部分相同（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理）。

28.6不同投标人的投标文件经系统查询互联网协议地址（IP地址）相同，经评委会认定符合串标情形的（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理）；如现场无法认定的，项目继续进行，评审结束后由采购人或采购代理机构移交财政主管部门调查处理。

29.异常低价处理

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

- 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

- 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

六、定标

30.确定中标单位

30.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

30.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

30.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日

30.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的；

30.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.4.6恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本不能诚信履约的。

31.质疑处理

31.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

31.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

31.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

31.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

31.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

31.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一部分。

31.5 以下情形的质疑不予受理

31.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

31.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

31.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

31.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

31.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

31.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

32.中标通知书

32.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

33.签订合同

33.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

33.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

34.货物和服务的追加、减少和添购

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

# 第三章 采购需求

需求说明：

投标人在制作投标文件时仔细研究采购需求说明。

采购需求包括技术要求和商务要求：

- 1.技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；

- 2.商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件采购需求说明中的技术、商务要求，必须实事求是地响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的采购需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术/商务部分正负偏离表》上明示。

## 一、项目名称：南京市红十字医院胃肠镜系统（含洗消产品）采购项目

## 二、项目属性：货物（工业）

- 三、落实政府采购政策需满足的要求：无

## 四、采购需求一览表

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| *4K超高清电子胃肠镜主机 | 1台 |
| LED冷光源 | 1台 |
| 4K超高清电子胃镜 | 1根 |
| 4K超高清电子肠镜 | 1根 |
| 高清电子胃肠镜主机 | 1台 |
| 高清电子胃镜 | 1根 |
| 高清电子肠镜 | 1根 |
| 内镜洗消工作站 | 1套 |
| 双缸全自动清洗机 | 1台 |
| 单缸全自动清洗机 | 1台 |
| 储镜柜 | 2台 |
| 纯水机 | 1台 |
| 电子胃肠镜追溯系统 | 1套 |
| 加注*的为本项目的核心产品 |  |

## 五、技术要求

- 〈一〉总体要求

1.1、主机支持基于特定波长光（如蓝光、绿光等）的光学染色模式，用于观察黏膜 表面微血管和微结构，辅助早癌筛查。

1.2、配置要求：包含4K超高清电子胃肠镜主机1台、LED冷光源1台、4K超高清电子胃镜1根、4K超高清电子肠镜1根、高清电子胃肠镜主机1台、高清电子胃镜1根、高清电子肠镜1根、洗消工作站1套、双缸全自动清洗机1台、单缸全自动清洗机1台、储镜柜2台、纯水机1台、电子胃肠镜追溯系统1套。

- 〈二〉主要技术规格和功能

1.4K超高清电子胃肠镜主机1台

1.1、视频信号激光传输：内镜与主机实行激光信号传输；

1.2、具有同时动态显示普通白光模式图像与特殊光模式图像的功能；

1.3、主机自带 DVI、12G-SDI、Y/C、Y/G、Pb/B、Pr/R、SYNC、VIDEO 等信号输出接口；

1.4、具有红蓝伪彩和血红蛋白增强显示功能，具备单独按键；

1.5、具有自动测光模式、平均测光和峰值测光模式；

1.6、结构强化功能；可凸显内镜下图像的结构形态，多档可调；

1.7、轮廓强化功能；三档可调，每档具有0-15级调节；

1.8、色调调节，可分别调节红色、绿色、蓝色、色度，±15级可调；

1.9、具有自平衡功能：白平衡可自动修正；

1.10、可冻结实时图像、缓存≥64 幅冻结图像。可对冻结图像进行血液强化、结构强化、轮廓强化、数字放大等图像处理；

1.11、具有数字放大功能，最大4倍放大，不小于6档放大可调；

1.12、具有USB存储功能，内置存储≥1T（不接受外接扩展），可在U盘中存储视频和图片，具备录像功能，具有图像回放功能，支持图像查看，视频回放

1.13、人脸识别功能，可存储用户≥50个，可根据人脸识别的用户，自动匹配其定制的相关功能和参数；

★1.14、图像处理器可输出不小于3840×2160分辨率图像，采用不小于5路医用LED冷光源，提供不少于5种照明模式；

▲1.15、主机应具备标准化接口，可兼容并驱动电子支气管镜、电子耳鼻喉镜、电子胸腔镜、常规胃肠镜，双钳道肠镜，超声上消化道内窥镜；

2、LED冷光源 1件

2.1灯泡：LED灯冷光源；

2.2光通量：普通白光模式500lm,允差±10%；

2.3具有手动和自动两种调光模式，调光级别≥100级；

2.4主灯、备用灯色温范围不小于：3000K~7000K；

2.5气泵压力范围不小于:40-90Pa、4档可调；

3、4K超高清电子胃镜

★3.1、可输出≥3840*2160像素的图像；

3.2、视场角≥145°；

3.3、头端部外径≤9.2mm；

3.4、主软管外径≤9.2mm；

3.5、景深：普通观察模式范围不小于7-100 mm,近距观察模式范围不小于1.5-7mm；

3.6、弯曲角度上≥210°下≥120° 左≥100° 右≥100°；

3.7、钳道孔径≥2.8mm；

3.8、工作长度≥1050 mm；

3.9、放大倍率：不小于65倍；

3.10、焦距切换功能：具备单独按键，实现普通观察模式和近距观察模式的切换；

3.11、与主机非辐射式无线供电；

▲3.12、头端照明系统光窗≥3个（提供原厂彩页或实物照片作为证明材料）。

★3.13镜体操作部具有≥5 个自定义按钮（水气按钮和吸引按钮除外），镜体全系标配辅助送水功能，导光部采用一键式热插拔无铜触点设计，无需防水帽，全密封防水设计，可直接浸泡消毒。

4、4K超高清电子肠镜1根

4.1、可输出≥3840*2160像素的图像；

4.2、视场角≥170°；

4.3、头端部外径≤12.2 mm；

4.4、主软管外径≤12 mm；

4.5、景深：2-100 mm；

4.6、弯曲角度上≥180°下≥180° 左≥160° 右≥160°；

4.7、钳道孔径≤3.7mm；

4.8、工作长度≤1300 mm；

4.9、采用一体式全防水接头设计装置，无需防水帽；

4.10、支持一键式热插拔；

4.11、支持前向附送水功能；

4.12、与主机非辐射式无线供电；

4.13、支持硬度手动调节功能，档位≥5档

4.14、头端照明系统光窗≥3个。

5.液晶显示器1件；

5.1、32寸医用彩页液晶监视器，分辨率≥3840 x 2160。

6.高清电子胃肠镜主机1台

6.1、≥1920*1080视频信号输出；

6.2、可分别调节红色、绿色、蓝色、色度，±15级可调；

6.3、主机应具备标准化接口，可兼容并驱动超细内镜、支气管镜、鼻咽喉镜、胸腔镜、光学放大镜（放大120倍以上）、十二指肠；

6.4、具有均值测光、峰值测光、自动测光三种测光方式可选；

6.5、具有自动增益控制功能；

6.6、具有对比度调节功能，五档可调；

6.7、可冻结实时图像、缓存≥64 幅冻结图像。可对冻结图像进行血液强化、结构强化、轮廓强化、数字放大等图像处理；

6.8具有电子放大功能，可选择1-6档，放大倍数可设置范围不小于1.0-4.0倍；

6.9、包含白光和至少3种特殊光照明模式；

6.10、光源主灯平均连续使用寿命≥30000小时；

6.11、色温范围不小于：3000K~7000K；

6.12、具有自动和手动调光模式，手动调光1-100级可调；

6.13、输出总光通量≥500lm；

6.14、具有闪光功能。

- 7.高清电子胃镜1根

- 7.1、视场角：≥145°；

7.2、景深：2-100mm；

7.3、头端部外径：≤9.2mm；

7.4、插入部主软管外径：≤9.2mm；

7.5、最小器械孔道内径 ：≥2.8mm；

7.6、弯曲角度：上≥210°下≥120°，左右各≥100°；

7.7、工作长度：≥1050mm；

7.8、镜体全长：≥1400mm；

7.9、具备辅助送水功能；

▲7.10、头端照明系统光窗≥3个（提供原厂彩页或实物照片作为证明材料）。

8.高清电子肠镜1根

8.1、视场角：≥170 °；

8.2、景深：2-100mm；

8.3、头端部外径：≤12.0mm；

8.4、插入部主软管外径：≤12.0mm；

8.5、最小器械孔道内径 ：≤3.8mm；

8.6、弯曲角度：上≥180°下≥180°，左≥160°右≥160°；

8.7、工作长度≥1350mm；

8.8、镜体全长≥1700mm；

8.9、具备辅助送水功能；

8.10、支持硬度手动调节功能，档位≥5档

- 9.内镜洗消工作站1套

- 9.1、配置要求：1套4槽内镜工作站，2个干燥台，2个预处理槽；

- 9.2、台面、清洗槽、功能背板、干燥台材质要求：采用高分子复合材料整体热合吸塑成型，板材厚度≥5MM。(提供证明材料)；

- 9.3、清洗槽形状要求：清洗槽内侧底部设计凸起，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果；

- 9.4、干燥台形状要求：采用内凹式平台倒角设计，平台台面低于前端，干燥台前端设计有倒角斜度，两端设计挡水台；干燥台面为亚克力材质，承重要求：≥100KG。(提供证明材料)；

- 9.5、功能背板要求：	背板采用与清洗槽相同的高分子复合材料，耐用抗腐蚀；

- 9.6、浸泡槽盖材质及数量要求：采用透明亚克力板材一次成型，并配有手柄，板材厚度≥4mm。可以清晰看到浸泡清洗的状况；

- 9.7、支架材质要求：	选用全304不锈钢或以上不锈钢材质；

- 9.8、柜门材质要求：采用彩色钢化玻璃，非整体柜门设计，柜门铰链采用阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。（提供生产厂家的证明材料）；

- 9.9、柜体底板材质要求：柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板；

- 9.10、水/气“一次性”全自动灌注器主机要求：采用隐藏式后置设计，一键式操作；注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，在注水完成后自动实现注气的切换，系统采用“一次性”注水；

- 9.11、酶液/消毒液全自动循环灌注器主机要求：采用隐藏式后置设计，一键式操作；注液注气系统采用分离式设计，脉冲注液功能，在注液完成后自动实现注气的切换，系统采用循环注液；

- 9.12、控制器要求：采用液晶中文显示屏，各流程功能均微电脑控制，隐藏式设计，采用触摸控制按键，非按键膜按键，每槽实际操作流，均按照屏幕提示进行清洗，并具备定时、倒计时功能。（提供实物照片佐证材料）；

- 9.13、酶液/消毒液倒计时装置要求：独立记录灌注剩余时间，时间显示1秒-99分钟；

- 9.14、高压水枪和气枪材质及功能要求：枪体采用304不锈钢或以上不锈钢，配备≥八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；

- 9.15、水质过滤器要求：	对工作站末洗槽内镜的灌流和冲洗提供符合规范要求的过滤水，过滤型水处理器为≤1μm和0.1μm分级高精度超微过滤流量：≥0.3T/h，可更换滤芯；

- 9.16、自动/手动双控水源控制要求：	具备自动和手动双控水源的开关，不仅可实现总水源的自动关闭，即实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；

- 9.17、不锈钢水龙头：采用304不锈钢或以上材质水龙头，出水口有蓄水与花洒两种模式，可任意切换，过滤网孔径≤250µm(≥60目)，360度旋转式设计，任意角度弯曲，恒温出水，流量≥0.2L/s。(提供证明材料)；

- 9.18、落水器	：采用PVC材质落水器，密封圈采用优质橡胶，使用寿命更长；

- 9.19、管道自消毒系统：对终末漂洗的供水管道进行自消毒，以保证终末漂洗管道的无菌性；

- 9.20、纱布盒：铝制纱布盒，可放置10cm×10cm纱布块不少于20块；

- 9.21、酒精灌注系统主机要求：在末洗槽完成酒精自动灌注，对内镜管腔辅助干燥工作；

- 9.22、全自动内镜测漏器要求：采用内镜专用气泵，多种测漏压力可选，满足不同类型及品牌内镜测漏压力要求，测漏完成后自动排气，隐藏式后置设计，一键启动。

- 9.23、自动供酶系统：可自动添加清洗酶，配带液位检测功能，清洗酶用完后，自动报警提示，可以不同厂家的清洗酶配套使用，一键启动，具有酶液不足提示报警，并在控制屏上显示“清洗液不足”。（提供控制屏“清洗液不足”照片佐证材料或检验报告）；

- 9.24、消毒液气体解析系统：主机位于柜体内部的隐藏式设计，随时分解并通过下水总管排除槽内会发的消毒液，及时抽走有害气体产生的气溶胶；

- 9.25、采用医用空气压缩机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：≤0.7MPa ，供气量：≥120L/min ，储气量：≥30L  ，噪音≦50dB ，输出功率：≤750W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气；

- ▲9.26、追溯读卡器隐藏式设计（设备表面无法看到），简洁美观；

- 9.27、储物吊柜：设置储物吊柜，柜门材质为彩色钢化玻璃，吊柜可存放物品≥20kg；

- 9.28、超声波清洗：采用内嵌式设计，材质为304不锈钢或以上材质，四周应有橡胶减震胶条，与设备主体融合，工作频率：40±5%KHz；

- 10.双缸全自动清洗机1台

- ▲10.1、清洗槽材质：采用304不锈钢或以上材质一次性拉伸成型。（提供实物图片作为佐证资料）；

- 10.2、清洗槽数量：采用双槽方式。独立运行；

- 10.3、处理镜子数量：≥4条胃肠镜；

- 10.4、全流程运行时间：整体运行程序：≤17分钟；

- 10.5、全封闭消毒方式：洗消槽采用电动推杆压紧密封胶条的全封闭结构;

- 10.6、开门方式：自动开关门，感应式控制开关，不需要接触脚踏板，在双手拿内镜时也可轻松开启玻璃门；

- 10.7、门障碍保护功能：采用防夹手门胶条，关门过程中若受到障碍，触发门保护报警并自动弹起；（提供第三方检测报告）；

- ▲10.8、附件超声清洗：具备内镜附件专用清洗篮筐，并且配备有超声清洗装置，可以实现内镜附件的超声清洗，（提供实物图片作为佐证资料）；

- 10.9、节约槽设计：槽体采用节液状态设计模式，单个运行过程清洗液或消毒剂使用量≤8L，节约消毒剂、清洗剂的使用，降低设备运行成本；

- 10.10、运行流程：清洗流程应符合YY0734.1和GB30689中性能指标的要求，流程应至少包含泄漏测试、冲洗、清洗、漂洗、消毒、最后漂洗和干燥过程；

- 10.11、测漏功能要求：采用全程适时内镜测漏监控装置；若内镜存在微小泄露，设备持续提供正压，程序结束后提示；若内镜存在大泄露，在接触液体前强制退出并报警；

- 10.12、自身消毒功能：不仅能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对终末漂洗水过滤器反向消毒；

- 10.13、自身消毒模式：具备“本机消毒液”和“其他消毒液”两种模式。选择“本机消毒液”，可利用临近过期的消毒液进行设备自消毒，选择“其他消毒液”模式，可以用含氯消毒剂等消毒液进行设备自消毒；

- 10.14、加强消毒功能：采用专设程序，单独用于阳性传染病人检查后的内镜消毒，强化消毒效果；

- 10.15、内管腔增压泵压力监测：通过可视化窗口，可直观的检测内管腔增压泵压力状况，确保内镜清洗消毒合格；

- 10.16、清洗方式：采用浸泡+底部和顶部两级旋转喷淋装置进行清洗，消除槽内清洗死角；

- 10.17、消毒剂加热：可对消毒剂自动加热并显示加热温度，提高消毒效果和效率；独立消毒剂加热控制系统；

- 10.18	、过程数据打印：能够打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间，并提供打印样品扫描件；

- 10.19	、消毒剂自动取样功能：通过独立的消毒液取样泵控制，可实现消毒液的自动取样；

- ★10.20、清洗阶段加热加热识别：具备循环管路加热功能，实现清洗阶段加热，最大程度保证清洗效果；

- 10.21	、无菌水漂洗：采用内置≥0.2μm无菌水过滤器；消毒后使用≥0.2μm过滤器过滤的无菌水漂洗，避免不干净的漂洗水再次污染消毒好的内镜；

- 10.22、空气干燥功能：采用设备自带的空压机干燥内镜内管腔，无需外接压缩气；

- 10.23、中文触摸屏显示：采用≥5.0英寸彩色触摸屏显示，能够显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时并能自动记录洗消次数。提供运行界面实物照片。

- 11.单缸全自动清洗机1台

- 11.1、清洗槽材质：采用304不锈钢或以上材质一次性拉伸成型。；

- 11.2、清洗槽数量：单槽；

- 11.3、处理镜子数量：≥2条胃肠镜；

- 11.4、全流程运行时间：整体运行程序：≤17分钟；

- 11.5、全封闭消毒方式：洗消槽采用电动推杆压紧密封胶条的全封闭结构;

- ★11.6、开门方式：自动开关门，感应式控制开关，不需要接触脚踏板，在双手拿内镜时也可轻松开启玻璃门；

- 11.7、门障碍保护功能：采用防夹手门胶条，关门过程中若受到障碍，触发门保护报警并自动弹起；；

- 11.8、附件超声清洗：具备内镜附件专用清洗篮筐，并且配备有超声清洗装置，可以实现内镜附件的超声清洗；

- 11.9、节约槽设计：槽体采用节液状态设计模式，单个运行过程清洗液或消毒剂使用量≤8L，节约消毒剂、清洗剂的使用，降低设备运行成本；

- 11.10、运行流程：清洗流程应符合YY0734.1和GB30689中性能指标的要求，流程应至少包含泄漏测试、冲洗、清洗、漂洗、消毒、最后漂洗和干燥过程；

- 11.11、测漏功能要求：采用全程适时内镜测漏监控装置；若内镜存在微小泄露，设备持续提供正压，程序结束后提示；若内镜存在大泄露，在接触液体前强制退出并报警；

- 11.12、自身消毒功能：不仅能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对终末漂洗水过滤器反向消毒；

- 11.13、自身消毒模式：具备“本机消毒液”和“其他消毒液”两种模式。选择“本机消毒液”，可利用临近过期的消毒液进行设备自消毒，选择“其他消毒液”模式，可以用含氯消毒剂等消毒液进行设备自消毒；

- 11.14、加强消毒功能：采用专设程序，单独用于阳性传染病人检查后的内镜消毒，强化消毒效果；

- 11.15、内管腔增压泵压力监测：通过可视化窗口，可直观的检测内管腔增压泵压力状况，确保内镜清洗消毒合格；

- 11.16、清洗方式：采用浸泡+底部和顶部两级旋转喷淋装置进行清洗，消除槽内清洗死角；

- 11.17、消毒剂加热：可对消毒剂自动加热并显示加热温度，提高消毒效果和效率；独立消毒剂加热控制系统；

- 11.18	、过程数据打印：能够打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间，并提供打印样品扫描件；

- 11.19	、消毒剂自动取样功能：通过独立的消毒液取样泵控制，可实现消毒液的自动取样；

- ★11.20、清洗阶段加热加热识别：具备循环管路加热功能，实现清洗阶段加热，最大程度保证清洗效果；

- 11.21	、无菌水漂洗：采用内置≥0.2μm无菌水过滤器；消毒后使用≥0.2μm过滤器过滤的无菌水漂洗，避免不干净的漂洗水再次污染消毒好的内镜；

- 11.22、空气干燥功能：采用设备自带的空压机干燥内镜内管腔，无需外接压缩气；

- 11.23、中文触摸屏显示：采用≥5.0英寸彩色触摸屏显示，能够显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时并能自动记录洗消次数。

- 12.储镜柜2台

- 12.1、内胆：1.内胆采用ABS+亚克力PMMA复合性材料整体吸塑成型；

- 12.2、外罩：1.外罩内部采用≥1.5MM厚钢模塑钢板成型，外罩采用整体焊接，无拼接缝隙；

- 12.3、容量：≥6条内镜；

- 12.4、门材质	采用钢模塑钢板和透明亚克力PMMA特种复合性材料，内镜储存状况完全可视；

- 12.5、门把手：采用304不锈钢或以上材质表面喷漆处理而成；

- 12.6、储存方式：采用垂直悬挂的形式进行储存；

- 12.7、悬挂架：采用透明亚克力PMMA复合性材料；

- 12.8、固定方式：固定采用上中下三层定位，保证内镜悬挂过程中的稳定，安全可靠，最大程度保护内镜；

- 12.9、门密封	：采用磁性门密封，做到门密封性优良，隔绝柜外的空气；

- 12.10、控制器：一体化控制器，工业级单片机芯片，数码显示；

- 12.11、显示屏显示内容：风机循环通风时间、紫外线杀菌时间；

- 12.12、功能要求：1.可实现0-99min不间断通风、杀菌，时间到，自动停止；2.可根据需求分别设置通风、杀菌时间，并能保存设置参数；3.可实现对风机、紫外线杀菌灯、照明灯的分别控制；

- 12.13、风机：采用优质高性能电容式轴流风机；

- 12.14	、循环方式：采用≥两个风机，风机以一进风一出风方式运行，保证内胆中空气循环流动；

- 12.15、紫外线灯：采用内胆外安装方式，有效杀灭柜体内空气中的细菌。

- 13.纯水机1台

- 13.1、产水量：≥100L/h（25℃)；

- 13.2、水利用率≥ 50%；

- 13.3、脱盐率≥ 99%；

- 13.4、处理方式：单级反渗透；

- 13.5、纯水电导率：≤15μs/cm（25℃)；

- 13.6、符合内镜中心用水规范；

- 13.7、全自动运行控制，自动开停机,实现无人看管；

- 13.8、预处理系统自动冲洗及再生运行；

- 13.9、反渗主机的自动清洗保养功能, 具有自动脉冲冲洗功能；

- 13.10、具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置；

- 13.11、多功能监测可实现水质、流量、压力等在线显示；

- 13.12、智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全；

- 13.13、软水、纯水具有独立的供水管路，可分别多点取水；

- 13.14、反渗主机一体化结构，占地面积小；

- 13.15	、采用继电器控制、按键操作，在线显示电导率；

- 13.16、预处理系统由保安过滤器组成；

- 13.17、高压泵要求：泵体材质：不锈钢、流量≥1m³/h、扬程≥100m。

- 14.电子胃肠镜追溯系统1套

- 14.1、针对内镜清洗工作站，采用RFID技术实现内镜清洗消毒作业数据的动态采集，获取每条内镜清洗、漂洗、消毒、终末漂洗、干燥等各清洗、消毒步骤的实时数据记录。系统支持洗消流程记录信息完整时自动提交数据库保存，无需用户二次操作软件，有效减少用户操作次数并降低洗消记录漏保存的概率；

- ▲14.2、洗消阶段监控：实时显示内镜名称、洗消阶段、时间、操作人，辅助用户完成洗消工作。自动识别二次清洗、特殊清洗、完结清洗，并在洗消监控进行特殊标记及颜色区分；

- 14.3、洗消阶段采集的数据包括:内镜名称、内镜钢号、内镜类型、洗消程序、洗消人员、洗消日期、各个步骤开始时间、洗消总时长、内镜状态等；

- 14.4、语音提醒功能：正常作业及不规范作业行为均提供电脑语音提醒或告警支持，包含RFID刷卡信息语音提示、不规范操作语音告警；

- 14.5、内镜洗消明细：查询指定日期段的内镜洗消明细。查询条件：日期时间、洗消人、洗消类型。查询结果：内镜种类、内镜型号、内镜编号、洗消人、洗消日期、内镜名称、洗消时长、洗消工序。支持打印、导出Excel；

- 14.6、特殊洗消查询：查询特殊感染患者使用后的内镜洗消明细。查询条件：日期、洗消人、内镜类型；查询结果：洗消人、内镜种类、内镜型号、内镜编号、洗消日期、洗消时长、洗消步骤。支持打印、导出Excel；

- 14.7、洗消工作量统计：统计洗消人指定时间段内的洗消内镜数量。查询条件：洗消人、日期。查询结果：洗消内镜数量、洗消人。支持打印、导出Excel；

- 14.8、数据看板：可按日、周、月、年汇总查询测漏合格率、消毒液合格率、洗消方式占比、消毒液监测与更换、员工工作量、流转镜种比例、诊室登记比例、镜种清洗趋势，并以图表形式呈现；

- 14.9、消毒液浓度监测：可记录消毒液种类、消毒液名称、监测设备、消毒槽、监测时间、操作人、监测结果（是否合格）、监测结果照片、使用次数、报警次数、剩余次数。支持高拍仪、摄像头等拍照上传；

- 14.10、内镜消毒质量监测：可记录信息：内镜名称、内镜钢号、送检人、年份、季度、菌落数、监测结果、监测时间；

- 14.11	、培训教学管理：支持文件、视频等上传、下载、在线阅读等功能；

- 14.12、内镜维修管理：实现对内镜型号、内镜名称、维修部位、维修次数、维修的起止时间、维修费用等信息登记功能；

- 14.13	、耗材库存管理：可实现耗材出、入库、盘点等功能；

- 14.14、系统提供洗消流程记录灵活处理，解决洗消环节漏刷问题；

- 14.15	、洗消阶段可灵活配置，满足不同的洗消流程；

- 14.16	、身份鉴权：提供用户登录身份鉴权能力，系统管理权限鉴别，防止非授权人员随意访问系统。操作员登录模式，用于洗消人员的登录；管理员登录模式，用于护士长等管理者的登录；

- 14.17、1）设备管理：可维护内镜清洗工作站各个洗消流程的IP地址，常规和特殊洗消时长，洗消流程可根据工作站灵活配置，可维护全自动软式内镜清洗消毒器的设备IP和端口，读卡器的IP等；

- 2）人员管理：可维护科室人员信息，包括：科室、岗位、用户编码、院内工号、用户姓名、性别、年龄、手机号、座机号等；

- 3）内镜管理：可维护科室所有内镜的基础信息。包括：内镜编码、内镜名称、内镜钢号、内镜类型、所属科室、厂家、使用次数、内镜状态；

- 4）科室管理：可以添加多科室管理；

- 14.18、洗消读卡器采用无线组网方式，无需网络布线，安装方式更加灵活；

- ▲14.19、采用电脑客户端进入系统，非网页进入，操作不受网络影响；

## 六、商务要求

1.交货要求

1.1 交货期：合同签订后30日内交货。

1.2 交货地点：采购人指定地点。

2.付款条件

2.1合同签订收到发票后支付30%，安装验收合格签字后支付70%。

2.2 投标人应当在付款前提交正式税务发票，否则采购人有权拒绝付款。

3. 报价要求

项目实施、通过最终验收并交付采购人使用等所需的显在的和隐含的一切费用，即被认为是包括了本项目所有相关货物/服务内容的全部费用，采购人不再另行支付其他费用。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也须列入报价。

4. 质保期

上述设备（须包含所有附件）免费原厂质保年限三年，设备验收时须提供有效的质保证明材料；成交投标人应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好免费保修等服务。保修期内免收材料及人工等一切费用。保修期满后，维修方须终身提供维修服务，且只收取维修材料成本费，免收其他一切费用。

## 七、其他要求

1. 综合性能要求：

1.1配置性能：所投产品配置齐全、系统兼容、功能全面、性能优异、操控便捷，并具备拓展升级能力，需提供完整、清晰的技术证明材料，如产品说明书、产品彩页、产品技术手册、具有官方认可的检测机构出具的检验/检测报告、专利证书等，能够充分展示产品配置性能的优异性。

1.2制造工艺：所投产品外观设计合理美观，制造工艺精巧细致、设备材质耐用新颖，综合性能稳定可靠。需提供完整、清晰的技术证明材料，如产品说明书、产品彩页、产品技术手册、具有官方认可的检测机构出具的检验/检测报告、专利证书等，能够充分展示产品制造工艺的优异性。

2.实施方案要求：

投标人应结合项目特点制订详细实施方案，包括供货渠道、供货时间、包装运输、安装、调试、验收等，方案应科学、完整、可行。

2.1 供货渠道：原厂正规渠道，进口设备需为一年内出厂的全新合格产品，国产设备需为6个月内出厂的全新合格产品，非临近停产或已停产产品。

2.2 供货时间：符合采购人要求，确保按计划完成采购。逾期交付的，每逾期一天按货款总额5%支付滞纳金；逾期达10天，采购人有权解除合同或协商赔偿。

2.3 包装运输：

2.3.1 按财办库〔2020〕123号文件标准执行。

2.3.2 适应远距离运输，防潮、防震、防锈、防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵交货地点。因包装不善造成的锈蚀、损坏、损失由投标人承担。

2.3.3 提供详细装箱单和质量合格标识。

2.3.4 专用工具及备品备件分别包装，并注明用途。

2.3.5 包装、运输、装卸、就位、保险等费用由投标人承担。

2.4 安装调试验收：

2.4.1 免费提前提供设备安装图纸，并充分协助采购人做好机房的准备工作（如必要的话）

2.4.2安排具备相关专业知识、技术能力并经原厂培训合格的安装工程师与商务人员配合完成安装调试及验收。

2.4.3 根据采购人场地准备情况，接到通知后及时安排人员到场，事先与设备耗材科联系并共同参与，否则责任由投标人承担。

2.4.4 医疗设备须提供符合国家标准的电源线，插头为中国标准制式，保证安全接地，不接受欧标、美标等制式。

2.4.5 如提供的设备设有维修软件密码，须无条件开放维修密码。

2.4.6 提供安装调试所需专业工具和辅助材料。

2.4.7 验收标准：现行国家/行业标准、企业标准及投标人响应的技术规格。设备安装、调试结束后，采购人对设备试用后进行验收（时间由双方商定），投标人免费派工程师到达现场协助验收工作。验收不合格，采购人停止支付采购资金，并按合同追究违约责任。保修期自验收合格之日起算，保修期外故障修复后只收配件费，免收上门费、人工费。

2.4.8 装机垃圾须摆放整齐，不影响人员安全通行。投标人须在装机后24小时内完成包装拆除物清理（进口设备外包装需留存的，与采购人协商）。因包装拆除物引起的医疗事故和纠纷，由投标人承担全部法律和经济责任。

2.4.9 免费提供全套资料，含产品合格证（国产设备）、出厂计量合格证（强检设备）、操作手册、维修手册（含详细电路图）、海关报关单（进口设备）、商检合格证明（进口设备）。技术资料不全，采购人有权不支付货款。

2.4.10 承担设备安装、调试、验收等相关费用。

3.培训要求

3.1 安排具备相关专业知识、技术能力并经原厂培训合格的培训工程师与商务人员配合完成培训。

3.2 培训内容包括设备操作、临床运用、维护保养等，制订相应课程和实施计划，并提供快捷操作指南（过塑封好，挂在设备上）。

3.3 培训时间、人数根据采购人工作安排，合理规划院内培训或院外实训。

3.4 制定科学合理的培训考核方案，确保相关人员熟练使用设备并做好日常维护。

3.5 承担设备培训相关费用。

4.售后服务要求

4.1 响应时间

4.1.1 提供7×24小时免费售后服务热线。

4.1.2 接到故障报修后1小时内响应，提供可行维修方案。

4.1.3 一般性技术咨询或维修需求，2小时内远程诊断并指导解决。

4.1.4 远程无法解决的，3小时内安排工程师抵达现场（无维修站点的，24小时内到达）。48小时内修复或免费提供备用机，否则采购人可自行采取措施，风险和费用由投标人承担。特殊情况须立即电话通知采购人不能响应的原因，经同意后方可推迟响应时间。

4.1.5 常规故障48小时内解决，复杂故障原则上不超过7天，否则提供备用机或应急预案。

4.2 服务保障

4.2.1 制造商或授权维修经销商须在国内提供售后服务机构，网点分布合理。

4.2.2 服务机构配备梯队合理、数量充裕的持证专职维修工程师，确保派工及时。

4.2.3 服务机构在国内配备零配件仓库，网点分布合理，备件充足，供应及时。

4.2.4 质保期内设备开机率≥95%，故障停机率超过5%（一年按365天计，每年18天），每超过一天，质保期延长两周；保修期外对本设备终身负责维修。

4.3 服务要求

4.3.1 每年至少安排2次常规免费预防性巡检，内容包括设备清洁、性能检测、校准验证、电气安全检查、软件日志分析等，并出具书面巡检报告。

4.3.2 维修完成后提供维修记录单，载明故障现象、处理过程、更换配件清单（含序列号）及维修后检测数据，并由采购人签字确认。

4.3.3 质保期内免费维修和更换零配件，保修期外故障修复后只收配件费，免收上门费、人工费。

4.3.4 具有专项应急预案，至少覆盖设备宕机、紧急报修、突发事件、国内无备件供应等场景，明确启动条件、处置流程、责任人及时间节点。

4.3.5 响应时间以采购人首次申报时间起算，延迟响应或未按要求到场的，按合同约定承担违约责任。

4.3.6 无论在保修期内还是保修期外，远程无法解决的，投标人必须上门维修，投标人工程师至医院维修本设备，必须事先与采购人设备耗材科取得联系，并做相应登记；在维修过程中与采购人工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由投标人负责。

4.3.7如设备具有远程维修诊断功能，投标人负责免费为采购人安装。

4.4 升级服务

4.4.1 设备全生命周期内免费提供安全性更新、补丁程序及功能优化类软件升级，升级前须在采购人测试环境中完成兼容性验证，并提供升级方案和回退计划。

4.4.2 采购人因业务需要提出系统扩展需求时（如新增功能模块、增加授权点数、对接其他信息系统等），投标人须在5个工作日内提供技术方案和报价，报价不得高于本项目投标时同类模块单价，并承诺扩展过程中不影响现有设备正常运行。

- 八、其他说明

1. 上述技术要求中（如有）加注“★”符号的为关键条款，关键条款不接受负偏离，否则投标无效；（如有）加注“▲”符号的为重要指标，其他为一般指标。

2. 投标人应满足招标文件《第三部分：项目需求》第六条中所有商务要求，并出具相应的商务要求响应承诺书。

# 第四章 合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要投标人定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家投标人、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （投标人）

乙方2（全称）：                        （联合体成员投标人或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员投标人或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：

分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）投标人是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他投标人参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（投标人） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）投标人按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第五章 评审方法与评审标准

## 一、评标方法

采用综合评分法，总分值为100分。

本项目评标工作将严格依序进行。第一阶段为资格审查，由采购人或采购代理机构依法组织实施。第二阶段，评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查。第三阶段为详细评审，评标委员会首先对通过符合性审查的投标文件的商务和技术部分进行综合比较与评价；在此之后，方进行价格部分的评审。投标人的评标总得分，系其商务、技术及价格部分评审得分的累计总和。

投标文件满足招标文件全部实质性要求（即通过资格审查和符合性检查），且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐，得分且投标报价相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定推荐顺序。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得分工、协商打分。

1.资格审查

由采购人或采购代理机构依据本章第三部分《评标标准》第一条的规定，对投标人的资格进行评审。有一项不符合评审标准的，采购人或采购代理机构应当否决其投标。

2.符合性审查

评标委员会依据本章第三部分《评标标准》第二条的规定，对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.投标文件的澄清

在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.综合评分

4.1 评标委员会按本部分第三条规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

4.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.3 投标人最终得分为所有评委综合评分的平均值。

5.评标结果

5.1评标委员会按上述方法推荐3名中标候选人，并编制评标报告。

5.2评标委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

## 二、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行上述价格评审优惠的扶持政策。

9.采购本国产品的支持政策

9.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予  20%  的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

9.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予  20%  的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

9.3 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

9.4 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

9.5 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

## 三、评标标准

### 1.资格审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 通用资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1.1具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）（复印件）； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024或2025年年度经审计的财务报告，或企业编制的会计报表，或响应截止时间前6个月内银行出具的资信证明）（复印件）（投标人为参加本次政府采购活动前1年内注册的公司，无须提供）； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明复印件）； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2026年4月至今中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费）的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明复印件）； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 |
|  | 2.禁止投标的情形 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。 2.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的投标活动。 |
| 注：满足上述通用资格要求的投标人，可以按附件1格式进行声明，投标文件中无需提供其他证明材料，但中标人须在领取成交通知书前提交一套加盖公章的复印件给采购人或代理机构审核。 |  |
| 特定资格要求 | 1.本投标产品属于医疗器械注册范畴，根据注册的类别，如投标人为经营单位的须具有《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》；如投标人为生产企业的须提供《医疗器械生产许可证》（复印件）； 2.投标产品应根据注册类别须具有《医疗器械注册证》或者《医疗器械备案凭证》（复印件）（投标文件可只提供核心产品的注册证，非核心产品可采用承诺进行响应，但中标单位须在签订合同前提供全套产品的注册证给采购人或代理机构，如不能提供或提供不全视为虚假应标）。 |

- 2.符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 报价要求 | 投标报价不得超过预算和最高限价。 |
| 商务要求 | 标书制作：须按采购文件的内容、格式、签章等要求提交。 |
|  | 授权委托：须提交有效的法人代表授权委托书（法人亲自参与投标的无须提供） |
|  | 不接受情形：不接受分包和转包、联合体投标、备选投标方案和其他采购人不能接受的附加条件（须提供承诺函，格式自拟） |
|  | 其他无效情形：没有法律法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
|  | 《第三章采购需求》中的第六条商务要求不允许有任何一项负偏离，须提供《商务响应承诺函》，否则投标无效。 |
| 技术要求 | 加注“★”符号的关键技术条款，不允许有任何一项负偏离。 |

### 3.综合评分标准

| 评审因素 （分值） | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（小数点保留两位） 因落实政府采购政策和价格修正进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 技术响应 （43.5分） | 评标委员会根据投标文件中的《技术部分正负偏离表》，并结合投标文件提供的证明材料进行评审： 1.完全响应招标文件第三部分技术要求，得43.5分； 2.（如有）加注“★”符号的关键条款不得偏离，否则响应无效； 3.（如有）加注“▲”符号的为重要指标，共8项，每出现一项负偏离扣3分。 4.未标注符号的为一般指标，共195项，每负偏离一项扣0.1分，扣完为止。 |
| 综合性能 （5.5分） | 投标人应根据招标文件（第三部分项目需求·其他要求·第一款）的要求，提供具体翔实产品资料，评委根据投标文件提供的材料进行评审： 1.产品配置性能评价（3分）：投标产品配置性能优于招标文件要求的得3分，完全符合招标文件要求的得2分，基本符合招标文件要求的得1分，不符合或未提供不得分。 2.产品制造工艺评价（2.5分）：投标产品优于招标文件要求的得2.5分，完全符合招标文件要求的得1.5分，基本符合招标文件要求的得1分，不符合或未提供不得分。 |
| 业绩 （2分） | 评标委员会根据投标文件中有关投标产品（多品目的特指核心产品）的市场业绩进行评审： 所投产品自2023年10月1日起每具有一份市场销售业绩的得1分，满分2分。须提供相关业绩合同的复印件，合同内容应能体现产品型号、用户单位名称及联系人信息，以备核查。 注：须在《业绩一览表》里注明采购单位、联系人、联系方式、型号、签订时间等，便于评标委员会需要时予以验证。 |
| 质保期 （4分） | 在满足招标文件规定的质保期要求基础上，投标人每延长一年质保期可得2分，最多加4分。 |
| 实施方案 （5分） | 投标人应根据招标文件（第三部分项目需求·其他要求·第二款）要求，提供具体翔实的项目实施方案，方案优于招标文件要求的得5分，完全符合招标文件要求的得4分，较为满足招标文件要求的得3分，基本满足招标文件要求的得2分，不符合或未提供不得分。 |
| 培训方案 （5分） | 投标人应根据招标文件（第三部分项目需求·其他要求·第三款）要求，提供具体翔实的项目培训方案，方案优于招标文件要求的得5分，完全符合招标文件要求的得4分，较为满足招标文件要求的得3分，基本满足招标文件要求的得2分，不符合或未提供不得分。 |
| 售后服务方案 （5分） | 投标人应根据招标文件（第三部分项目需求·其他要求·第四款）要求，提供具体翔实的项目售后服务方案，方案优于招标文件要求的得5分，完全符合招标文件要求的得4分，较为满足招标文件要求的得3分，基本满足招标文件要求的得2分，不符合或未提供不得分。 |

注：技术证明材料特别要求

- 证明材料分类：

- 1.1技术支撑材料：为产品制造商公开发布技术资料，包括但不限于：产品彩页、产品铭牌、技术白皮书、使用说明书、官网公开的技术参数截图等。投标人自行编写的文件不作为有效证明材料。

1.2技术佐证材料：经权威部门认证、认可或颁布的佐证材料，包括但不限于：官方认可的检测机构出具的检验/检测报告、医疗器械注册证（含注册证附页/附表）、CCC认证证书、节能产品认证证书等。佐证材料须在有效期内，且检测或认证内容须完整覆盖该技术指标的所有要求。

- 2.本项目证明材料的适用：

- 2.1普通技术指标适用：R 技术支撑材料 R 技术佐证材料  £其他

- 2.2重要技术指标适用：R 技术支撑材料 R 技术佐证材料  £其他

- 2.3核心技术指标适用：R 技术支撑材料 R 技术佐证材料  £其他

2.4技术要求特别约定：招标文件技术要求有明确证明材料要求的，应按该要求提供。

- 3.证明材料具体要求

3.1所有证明材料应提供完整，至少提供包含该技术指标完整页，并能证明该完整页为所属证明材料的部分章节，同时证明材料中须明确体现“产品型号”与“技术参数”的对应关系，无法证明对应关系、或对应关系模糊，评委会（或评标委员会等）有权不予认可。

3.2建议各投标人在准备证明材料时，于对应位置以加框、高亮或下划线等方式，清晰标示所证明的具体技术指标条款号；同时，请在《技术部分正负偏离表》的备注栏中注明该证明材料在投标文件中的页码，例如“见投标文件P36”。

3.3证明材料内容与《技术部分正负偏离表》响应内容不一致的，以证明材料内容为准进行评审。

3.4所有证明材料应为原件扫描件（铭牌或实物等无法扫描的除外），扫描件须清晰可辨并加盖投标人公章或电子签章。

3.5未按上述要求提供证明材料、证明材料内容不全、或不能证明对应关系的、或未在《技术偏离表》备注栏中标注具体位置造成无法查找的，普通参数评委会（或评标委员会等）不能确认其符合的要求的有权做负偏离处理，但关键或重要参数必须提供有效的证明材料，否则应当做负偏离处理。

3.6投标人应对所提供证明材料的真实性负责，提供虚假材料的，按政府采购相关法律法规处理。

- 四、中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，综合评审得分最高的投标人为中标候选人，若总得分相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目（每标段）选取3名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

- 五、公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

- 六、发放中标通知书

公告中标结果的同时，代理机构向中标人发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

中标人须提供1份正本纸质版投标文件至采购人处，否则不予签订合同。

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 投标文件目录

一、资格审查证明材料

- 1.通用资格要求：投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件或提交声明函（附件1）。

- 2.特定资格要求：1）本投标产品属于医疗器械注册范畴，根据注册的类别，如投标人为经营单位的须具有《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》；如投标人为生产企业的须提供《医疗器械生产许可证》（复印件）；

- 2）投标产品应根据注册类别须具有《医疗器械注册证》或者《医疗器械备案凭证》（复印件）（投标文件可只提供核心产品的注册证，非核心产品可采用承诺进行响应，但中标单位须在签订合同前提供全套产品的注册证给采购人或代理机构，如不能提供或提供不全视为虚假应标）。）；

- 3.投标人认为需要提交的其他资格审查证明材料。

二、技术、商务标

1.投标函（格式见附件2）；

2.法定代表人身份证明或法人授权委托书（格式见附件3-4）；

3.技术部分正负偏离表（格式见附件5）；

4.商务响应承诺函（格式见附件6）；

5.业绩一览表（格式见附件9）；

6.结合评分标准，投标人认为需要提交的其他商务、技术材料。

7.投标人认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1.开标一览表（格式见附件7）；

2.分项报价明细表（格式见附件8）；

3.中小企业声明函等（如有）（格式见附件10-12）

4.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）

四、其他资料（如有）

### 附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

- 我单位参加（项目名称及项目编号）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

- 1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

- 2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

- 6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或其授权代表（电子签章或签字）：

- 日期：

### 附件2

投标函

致：江苏睿博工程技术有限公司

根据贵方的（项目名称及项目编号）招标文件，正式授权下述签字人    （姓名）代表我方        （投标人的名称），全权处理本次项目招标的有关事宜。

据此函，       （签字人）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的招标有效期90天期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与招标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方承诺：我司单位负责人与其他投标单位负责人不是同一人，或者与其他投标人不存在直接控股、管理关系。

8.我方承诺：被授权委托人与其他投标人没有涉嫌串标围标的情形。

9.我方承诺：与贵方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联关系，我方不是贵方的附属机构。

10.我方与本次招标有关的正式通讯地址为：

地址：

电话：

投标人开户行：

账号：

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或其授权代表（电子签章或签字）：

日期：

### 附件3

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：           ，联系方式：            。

注：如果是法定代表人直接参与投标，需提供此身份证明，后附法定代表人身份证加盖公章。

| 法定代表人身份证复印件正面 | 法定代表人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（电子签章或签字）：

日期：

### 附件4

法人授权委托书

本授权委托书声明：本人（姓名）系（投标人全称）的法定代表人，现代表本公司（工厂）授权我单位（部门、职务、姓名）作为本公司（工厂）的合法代理人，以（投标人名称）的名义参加（采购人名称）的（项目名称）的公开招标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

授权代表本月/上月社保缴纳单位：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

法定代表人（电子签章或签字）：

日期：

说明：

（1）如果是法定代表人直接参与投标，无需提供此授权委托书；

（2）本授权委托书之后需附上法定代表人、授权委托人身份证复印件；

（3）未按上述规定随附身份证复印件的，投标无效。

（4）授权委托人无转委托权。

| 法定代表人身份证复印件正面 | 法定代表人身份证复印件背面 |
| --- | --- |
| 授权委托人身份证复印件正面 | 授权委托人身份证复印件背面 |

### 附件5

技术部分正负偏离表

（由投标人根据招标文件第三章“采购需求”中的技术要求填写，详见附件，应逐条填在偏离表中，表格不够自行添加）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 符合或偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：1.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

2.关于证明材料要求，请见第五章评审方法与评审标准

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或其授权代表（电子签章或签字）：

日期：

### 附件6

商务响应承诺函

致南京市红十字医院：

我公司郑重声明：完全响应招标文件《第三章采购需求》中的第六条商务要求，无任何负偏离。

特此声明！

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或其授权代表（电子签章或签字）：

日期：

### 附件7

开标一览表

开标一览表（系统生成）

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或其授权代表（电子签章或签字）：

日期：

### 附件8

分项报价明细表

投标人（加盖CA电子公章）：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）。且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等。请各投标人务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

2. 投标人须详细备注主要标的信息，并将随成交公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或其授权代表（电子签章或签字）：

日期：

### 附件9

业绩一览表

| 序号 | 合同项下设备名称及规格型号 | 用户名称 | 用户单位联系人 | 用户单位联系方式 | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：招标文件《第五章：评审方法和评审标准》中综合评审因素涉及的业绩证明材料请附在本表后。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或其授权代表（电子签章或签字）：

日期：

### 附件10

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	      人，营业收入为     	万元，资产总额为 	       万元，属于                   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	    人，营业收入为 	    万元，资产总额为 	       万元，属于 	               （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：（加盖CA电子公章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

3.中标人的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.《中小企业声明函》下划线的内容须填写完整准确，因内容缺失导致的问题由供应商自行承担。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

### 附件11

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 附件12

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，投标人属于监狱企业的证明文件。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标人为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 附件13

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

### 附件14

联合体协议（参考格式）（本项目不适用）

（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：

1.我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加江苏睿博工程技术有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（投标人*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2.若我们联合成交，（投标人单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（投标人单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各投标人都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3.其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

### 附件15

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位）：

我公司具备履行编号为    （项目名称及项目编号）   项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

### 附件16

无重大违法行为声明

（采购人名称）：

我公司在参加项目编号为         ，项目名称为           的公开招标采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

### 附件17

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                        邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人签署的《授权委托书》，载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.质疑投标人为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。