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[bookmark: _Toc22825]第一章  招标公告
[bookmark: _Hlk117514583]项目概况
重点工业产品领域检验检测设备更新项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台系统获取招标文件，并于 2026年11月19日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321200-JWKJ-G2026-0012
项目名称：重点工业产品领域检验检测设备更新项目
项目总预算：人民币718.87万元（分包1预算203.87万元；分包2预算146万元；分包3预算64万元；分包4预算62万元；分包5预算73万元；分包6预算170万元。）
最高限价：分包1最高限价200万元；分包2最高限价146万元；分包3最高限价64万元；分包4最高限价62万元；分包5最高限价73万元；分包6最高限价169.81万元。
采购需求：本项目分为6个分包，供应商自行选择所投分包。
	分包序号
	采购内容
	台套数
	备注

	1
	●气相色谱串联质谱联用仪
	1
	不接受进口产品参与投标


	
	气相色谱仪1
	1
	

	
	气相色谱仪2
	1
	

	2
	●电感耦合等离子体质谱仪
	1
	

	
	傅里叶红外光谱仪
	1
	

	
	紫外-可见光谱仪
	1
	

	3
	透气性测试仪
	1
	

	
	●压差法气体渗透仪
	1
	

	
	水蒸气透气量测试仪
	1
	

	4
	●X射线荧光光谱仪
	1
	

	
	全自动凯氏定氮仪
	1
	

	
	水分测定仪
	1
	

	5
	阀门静压寿命试验台
	1
	

	
	●温湿度振动三综合试验系统
	1
	

	
	步入式高低温湿热试验箱
	1
	

	
	盐雾试验箱
	1
	

	
	功率分析仪
	1
	

	
	高低温试验箱
	5
	

	
	电动振动台
	1
	

	6
	微生物检测系统
	1
	

	
	恒温恒湿环境系统
	1
	


具体详见招标文件技术要求。
合同履行期限：包1-包5合同签订后90天内交货；包6合同签订后180天内完成。
本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（2） 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（3） 本项目的特定资格要求：
1.分包6供应商须具有：
①有效期内的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；
②供应商具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证；
③拟派项目经理为本公司正式员工，正常缴纳社会保险，具备建筑工程二级及以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证B证、项目经理无在建工程（提供拟派项目经理相关证书、有效的B类安全生产考核合格证书、供应商为其缴纳的提交投标文件截止时间前六个月内至少一个月养老保险证明材料、项目经理无在建工程承诺书）。
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
3.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
3.2凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：“苏采云”政府采购一体化平台 
方式：完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台 ，选择本项目点击“我要参与”并下载本项目招标文件
售价：免费
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2026年11月19日09:00（北京时间），投标截止时间后的投标文件恕不接受
开标地点：“苏采云”政府采购一体化平台不见面开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
采购项目需要落实的政府采购政策情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》等政府采购政策文件。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.招标人信息
名 称：泰州市产品质量监督检验院
地址：泰州市天虹路9号  
联系方式：陆先生，0523-86999978
2.采购代理机构信息
名 称：江苏经纬会计师事务所有限公司　　　　　　　　　　
地　址：泰州市人民东路37号　　　　　　　　　　
联系方式：电话，0523-86213810，邮箱，jsjwzbdl@163.com　　　　　　　　　
3.项目联系方式
项目联系人：刘先生，0523-86213810
[bookmark: _Toc25250]









第二章 投标人须知
投标须知前附表
	序号
	内  容

	1
	项目名称：重点工业产品领域检验检测设备更新项目

	2
	招标代理单位：江苏经纬会计师事务所有限公司
招标代理单位地址：泰州市人民东路37号

	3
	招标方式：公开招标

	4
	投标保证金：无
履约保证金：中标总价10%，合同签订前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函、电子保函、保险机构出具的保证保险等非现金形式提交；项目验收合格后不计利息退还。

	5
	投标有效期：开标后90 天

	6
	投标文件的制作要求：
本次采购采用“苏采云”系统进行政府采购活动。
供应商须在规定时间内完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台，选择本项目点击“我要参与”并下载本项目采购文件。
CA办理指南详见：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/help/help.html
“苏采云”网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login
供应商须认真阅读操作指南，按要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789。有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

	7
	签订合同地点：泰州市产品质量监督检验院

	8
	关于相同品牌产品参与投标问题：
   在评标过程中，出现多家供应商用相同品牌产品参加投标的情况，由评标委员会按照以下原则确认一家供应商作为有效的投标人：
　使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
注:采购包1核心产品为气相色谱串联质谱联用仪、采购包2核心产品为电感耦合等离子体质谱仪、采购包3核心产品为压差法气体渗透仪、采购包4核心产品为X射线荧光光谱仪、采购包5核心产品为温湿度振动三综合试验系统，上述分包若投标的核心产品不足三个不同品牌，则该分包按流标处理。

	9
	本项目招标代理费38300元，招标代理工作完成后采购人支付给代理机构。


[bookmark: _Hlk117514635]一   总则
一、招标项目
重点工业产品领域检验检测设备更新项目
二、投标费用
投标人应自行承担其编制投标文件以及递交投标文件参加招投标过程所产生之一切费用。无论招投标结果如何，招标人及其代理机构对上述费用不负任何责任。
三、招标文件
1、招标文件的组成 
本文件及依法对本文件所做的书面澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分。
2、招标文件的澄清、修改
投标人在获取招标文件后，如有疑问需要澄清，应在规定的时间前以书面形式向招标人提出，如无疑问,视作投标人完全响应招标文件的条款和要求。
招标文件各项条款最终解释权归招标人和招标代理机构，投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。
招标人有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。招标人可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间。
四、投标人的义务
1、投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目之名称、用途、数量、质量要求和履约期限，完全明了投标人所应具备的资格条件。
2、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出完全响应。
3、投标人应在投标截止时间前按招标文件规定方式提交投标文件。
4、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。
二   投标文件
1. 本次采购采用“苏采云”系统进行政府采购活动。
请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子征集文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交。电子投标文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
1. 投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向招标人索取，否则责任自负。
七、投标文件的制作应当符合以下要求：
1、投标人必须依照招标文件提供的表式制作投标文件，对表式投标人可以按同样格式进行扩展。
2、投标报价清晰准确，不存在影响其他投标人评分的严重错误。
3、投标文件主要由以下部分构成： 
资格条件证明文件：
（1）★具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（扫描件加盖投标人电子公章）
（2）★具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2025年度的财务状况报告（提供审计报告或财务报表，成立不满一年不需提供）；
（3）★有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2026年1月以来不少于1个月依法缴纳税收（不包括个人所得税）的相关材料，如依法免税或不需要纳税的，则应提供相应证明材料复印件；提供2026年1月以来不少于1个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料，如依法不需要缴纳社会保障资金的，则应提供相应证明材料扫描件；新成立距投标文件递交截止不足30日供应商可不提供该项材料。
（4）★具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供证明材料，格式自定； 
（5）★参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件。（如有）
（7）小微企业声明函、残疾人福利性单位声明、监狱企业证明材料。（如有）
（8）★分包6：
①有效期内的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；（扫描件加盖投标人公章）
②供应商具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证；（扫描件加盖投标人公章）
③拟派项目经理为本公司正式员工，正常缴纳社会保险，具备建筑工程二级及以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证B证、项目经理无在建工程（提供拟派项目经理相关证书、有效的B类安全生产考核合格证书、供应商为其缴纳的提交投标文件截止时间前六个月内至少一个月养老保险证明材料、项目经理无在建工程承诺书）。
（9）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单：提供信用中国查询报告），在上述指定网站不能查询信用信息的投标人，应提供相关证明材料（加盖电子公章）；
（10）★拒绝下述供应商参加本次采购活动：供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；提供声明函；
符合性审查：
（1） ★投标函；
（2）★投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）、投标人法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）；
（3）★商务条款响应表；
（4）★投标产品配置及分项报价表（分包1-5提供）/已标价工程量清单
（分包6提供）；
（5） ★技术参数响应表（分包1-5提供）/技术参数及技术要求响应承诺函；
（6） 投标人认为需要提供的其他材料；
综合评审评分项：
根据评分细则需要提交的材料
价格折扣文件格式
（1）小微企业声明函
落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料，其中如为中小微企业提供符合要求的中小企业声明函；如为监狱和戒毒企业（简称监狱企业）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利性单位提供符合要求的残疾人福利性单位声明函。
上述加★项目若有缺失或无效，将导致该投标文件作无效投标文件评定，且不允许在投标截止时间后补正。资格证明文件（扫描件须加盖投标人公章，否则视同未提供。本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章）。
八、投标保证金：无

三  投标文件递交
九、投标文件递交
1、电子投标文件的递交
投标人应当按照规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
2、投标截止日期
2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间，系统平台拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
2.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
十、投标文件的修改和撤回
1、投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。
2、投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。
3、在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

四  投标报价
十一、投标报价方式
1、投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。开标一览表中的报价应与投标函中报价完全一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准。
2、本项目报价为一次报价，投标人投标文件中的报价作为最终报价。
3、投标报价：是根据招标文件所确定的范围内的全部服务的价格体现，是为完成招标文件规定的工作所涉及的一切费用。报价为综合报价，应包括完成本项目工作所需的各项费用，招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
4、报价注意事项：投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦评标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。
5、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查服务供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查服务供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价服务供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价服务供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为服务供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

五  开标、评标、定标
十二、评审、定标方法
本项目采用综合评分法
十三、开标评标会
代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照苏采云系统《操作手册》规定，参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
十四、“苏采云”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
十五、投标人在开标过程中涉及的签到、投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定执行。投标人在苏采云系统规定时间内未解密，超时视同解密失败，放弃投标。
投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定提出，如“江苏政府采购‘苏采云’系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
十六、投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。
1、投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的、未在规定时间内成功解密电子投标文件的；
2、投标函未加盖投标人公章；
3、授权委托书无投标人公章、法定代表人的印鉴（或签名）；
4、投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；
5、投标人在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准；
6、投标人在投标报价中存在严重错误，影响对其他投标人的评分；
7、投标人资格不满足要求，或投标材料所述情况和所附相关资料不实的； 
十七、评标、定标
评标由依法组建的评标委员会负责。定标时根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。
十八、投标文件的澄清
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
十九、评标中作为废标处理的情况：
1、在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。
2、投标人报价超过了采购最高限价，采购单位无法承担和支付的，其投标将作废标处理。
3、投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。
二十、中标通知
中标人确定后，代理机构向中标人发出中标通知，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标人接到中标通知后的三十日内与招标人签订采购合同。
中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。
代理机构不负责向任何投标人说明中标或不中标的原因。
二十一、授予合同，合同条款
中标人应按中标通知书指定的时间、地点派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。
二十二、质疑和投诉
1、供应商认为招标文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。采购人在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。
2、本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《供应商参加投标确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
6、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
二十三、特别提醒
1、投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。
2、在本项目评审结束前，各供应商授权代表应关注苏采云系统提醒并保持手机畅通，如有必要需供应商针对自身投标文件进行澄清的，供应商需在第一时间内配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
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甲方：泰州市产品质量监督检验院   
乙方：
甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和政府采购项目编号***的***项目第   分包公开招标采购结果及采购文件的要求，经协商一致，达成如下采购合同。
一、采购内容
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：



二、合同金额
本合同金额为（大写）：人民币 ____________元（____________元）。
三、技术资料
1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物服务的有关技术资料。
2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
乙方保证所交付的货物和服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
合同总价10%，合同签订前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子保函、保险机构出具的保证保险等非现金形式提交；验收合格后不计利息退还。
七、转包或分包
1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、交货期及交货地点
合同签订后  月完成供货安装调试
地点：用户指定地点。
9、 合同款支付：
合同签订后支付合同总价的50%,设备到货后支付进度款40%，验收合格后付清余款。（说明：所有款项待财政预算到位后进行支付）
十、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。原厂免费质量保证期限为    个月。
2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。
3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。
4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十二、调试和验收
1、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、配套说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。安装完成后，甲方需在10天内验收。
2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由甲乙双方协商解决。
十三、包装、发运及运输
1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2、使用配套说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十四、违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。非因不可抗力逾期超过约定日期3个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，其履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十五、不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续10天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为泰州市。
十七、合同生效及其他
1、合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章后生效。
2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
3、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。
甲方：                 地址： 
法定代表人或授权代表：
联系电话：
乙方：                 地址：
法定代表人或授权代表：
联系电话：
             签订日期：  年  月  日
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详见《建设工程施工合同（示范文本）》
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第四章  采购要求
[bookmark: OLE_LINK93]一、技术要求
分包1：
三重四极杆气相色谱串联质谱联用仪参数
（一）工作条件
1、电源：220V，50Hz。
2、温度：20-35℃。
3、湿度：操作状态25-50%，非操作状态20-80%。
（二）性能指标
1、气相色谱
1.1气相色谱技术要求
▲1.1.1长期进样重复性，连续≥120针连续进样，色谱峰面积重现性≤0.5%RSD（提供第三方检测单位出具的检测报告）；
1.1.2峰面积重现性<0.5%RSD。
1.1.3具有至少7英寸彩色电容触摸屏，便于仪器的维护操作。
1.1.4具有浏览器用户界面功能，可通过手机，平板电脑，台式电脑等各种设备直接连接气相主机，以实现仪器状态或运行诊断、自引导诊断和维护、远程方法和序列编辑、远程日志访问等功能。
▲1.1.5早期维护反馈（EMF）：不少于45个计数器，以用于自动跟踪各种进样口、检测器和自动进样器参数以及消耗品的使用情况（提供软件截图证明文件）。
▲1.1.6配置柱温箱照明系统，便于色谱柱切换，降低照明系统故障率。（提供实物图片）
[bookmark: _Hlk65141592][bookmark: _Hlk65143982]1.2柱温箱
1.2.1柱温箱温度：室温以上5-450℃，可程序升温。
1.2.2柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，小于4 min（室温22°C）。
1.2.3控温精度：0.01℃。
1.2.4温度稳定性：＜0.01˚C/1˚C。
1.2.5最高升温速率：120℃／min。
1.2.6至少可实现19梯度/20平台程序升温。
1.3分流不分流进样口
1.3.1最大压力设定范围：0-100 psi。
1.3.2全程压力范围内控制精度：0.001 psi。
1.3.3流量设定范围：0-1200 mL/min。
1.3.4最大分流比：≥12000：1。
▲1.3.5扳转式进样口，可实现无需工具即可维护进样口隔垫和衬管维护（提供官方发布的技术彩页或者官网参数截图作为证明材料）；
1.3.6最高使用温度：400℃。
1.4梯度升温进样口 (带电子气路控制)
1.4.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比，电子流量控制隔垫吹扫，最大压力可到100psi
1.4.2最高使用温度450 ℃，采用液氮可冷却至-160 ℃或干冰冷却可至-70 ℃（提供厂家官方盖章证明）
▲1.4.3进样口可以程序升温阶数不少于5阶（提供软件截图证明）
▲1.4.4最大升温速率：最大升温速率不小于900 ℃/min，满足GB5009.26标准（提供软件截图）
1.4.5进样模式：热不分流模式、冷不分流模式、溶剂放空模式、程序升温进样（提供厂家官方盖章证明）
1.4.6 扳转式设计，无需工具即可实现维护进样口隔垫和衬管维护（提供实物照片作为证明材料）
▲1.4.7 梯度升温进样口性能指标：浓度≤2.0 ppb正葵烷（C10H22）在异丙醇溶剂中，5uL进样，MRM采集模式，信噪比S/N≥10，连续8针进样，RSD≤20%。（提供工作站软件数据结果截图作为证明材料，结果材料包含进样浓度，色谱图，质谱图，信噪比和RSD计算结果）
2、自动进样器
▲2.1 样品位数：≥160，连续自动进样（提供实物照片和证明文件）。
2.2 进样量范围：0.1～50ul
2.3 进样量线性：≥99%
3、质谱
3.1质量数范围：10-1050 m/z。
▲3.2 仪器检出限IDL(MRM):≤0.5fg，2fg八氟萘连续8次进样，99%置信区间（提供国家级计量单位出具的校准报告）；
▲3.3  EI MRM信噪比：1µL100fg/µL八氟萘对m/z272→222离子对的信噪比大于15000:1（提供国家级计量单位出具的校准报告）；
3.4分辨率：0.4-4 amu分辨可调。
3.5碰撞池以氮气为碰撞气，有助于节省实验成本。
▲3.6具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0~5.0 mL/min可调（提供氦气消除功能气体流量≥5mL/min软件截图证明文件）。
3.7离子源配备双灯丝，以提高灯丝寿命。
▲3.8最大离子化能量：280 eV（提供软件证明文件）。
3.9质谱真空系统：二级真空系统，由高性能分子涡轮泵提供高真空，抽速不小于360 L/S。
3.10扫描功能:全扫描（Full Scan）、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、选择离子扫描模式（SIM）、多反应扫描模式（MRM）。
3.11无镀层的惰性材料，离子源独立加热控制，温度可到350℃；减少维护，增加运行时间。
3.12扫描速度：20000 u/s。
3.13最高采集速率≥800离子对/秒。
3.14碰撞能量：0-60 ev。
▲3.15快速样品分析方案：可实现10min内分析200种以上农药，提高实验室分析效率，降低运营成本（提供相关公开发表的文章的证明文件）
▲3.16质谱泄露测试：可在样品采集过程中执行空气泄漏和水渗漏的检查，监测泄露测试的响应，保证仪器处于正常的工作状态；（提供软件截图作为证明材料)；
4、数据处理系统
4.1软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件，包含未知物解析、解卷积功能。
4.2通用谱库：NIST23谱库
4.3支持自建谱库，可根据自身应用，建立个性化谱库。
▲4.4具有保留时间自动校准功能，该功能需具有使待测物保留时间完全一致的保留时间锁定效果。（提供使用保留时间自动校准功能的软件操作软件截图证明）；
（三） 配置清单
1气相色谱主机1套
2分流/不分流进样口和梯度升温进样口各1个
3质谱接口1个
4质谱主机 1套
5自动进样器1套
6大容量样品盘1套
7大容量通用捕集阱1个
8石墨密封垫圈和适用质谱端石墨密封垫圈各5包
9进样口衬管不粘连 O 形圈5包
10进样口隔垫5包
11进样针5个
12分流/不分流衬管1包（不少于20根）
13螺纹口瓶盖和透明样品瓶套装5包
14泵油1瓶
15气体净化器1套
16毛细色谱柱2根
17油泵1套
18数据处理系统工作站1套
19打印机1套
20 UPS不间断电源（供电时间不低于1h）1套



气相色谱仪1 产品参数


	序号
	重要性
	指标描述
	指标要求
	是否提供证明材料

	1
	
	气相色谱仪1
	
	

	1.1
	
	依据标准
	GB/T 16942-2025《电子气体 大宗气体》
GB/T 28726-2025《气体分析_氦离子化气相色谱法》
	

	1.2
	
	保留时间重现性
	<0.008%或<0.0008min
	否。

	1.3
	
	峰面积重现性
	<0.5%RSD
	否。

	1.4
	▲
	主机结构要求
	至少同时支持安装2个进样口，4个检测器
	是。提供投标型号仪器的实机照片，加盖投标人和制造商公章

	1.5
	
	具有浏览器用户界面功能
	具有浏览器用户界面功能，可通过不少于3种设备直接连接气相主机，至少包含手机，平板电脑，台式电脑等；具有连接从网络中的任何位置检查状态、远程方法和序列选择功能
	否。

	1.6
	
	具有色谱柱参数管理功能
	仪器可以记录色谱柱信息，当色谱柱连接后，仪器可读取色谱柱使用信息，包括但不限于色谱柱规格等
	否。

	1.7
	▲
	具有记录分析载气、电力消耗或节省功能
	支持智能记录、分析日常载气和电力消耗量或节省量，至少能记录7天数据
	是。提供上述功能的软件截图，加盖投标人和制造商公章

	1.8
	▲
	手机软件
	设备远程控制系统：通过手机软件APP或小程序，对设备进行远程控制、监控和数据传输。
	是。提供上述功能的手机界面功能，加盖投标人和制造商公章

	2
	
	柱温箱
	
	

	2.1
	
	柱温箱：温度范围
	5℃~500℃及以上
	否。

	2.2
	
	柱温箱：温度稳定性
	当环境温度每变化1℃，柱温箱温度变化≤0.01℃
	否。

	3
	
	进样口
	自动进样
	

	3.1
	
	填充柱进样口：最高操作温度
	≥500℃
	否。

	3.2
	
	填充柱进样口：转接功能
	可转接毛细管柱
	否。

	4
	▲
	检测器氦离子
	最低检测限值＜1ppb
	提供谱图，重复性验证

	
	
	
	检测限：≤1×10-10g/ml；基线漂移：≤0.5mV/30min；基线噪声：≤0.1mV
	

	5
	
	工作站
	网络型
	

	5.1
	
	AI智慧色谱系统
	AI智慧色谱系统：内置 AI 问答交互窗口，支持设备操作、故障排查、方法开发在线咨询；操作日志、分析数据、故障记录全程自动归档
	提供界面

	主要配置要求

	1
	
	
	在线氦离子化气相色谱（全计算机反控，数字化通讯;大屏幕液晶LCD中文显示;菜单式操作;八阶程序升温;自动点火;自动后开门快速降温;近室温操作;六路温控;故障自诊断和双重超温保护功能;十种分析参数的存储功能;秒表功能等）1套。
	

	2
	
	
	脉冲氦离子化检测器、脉冲电压、专用接头、金属过滤器（主要技术参数:对气体的最低检测限(ppb): 0.5ppb；检测限:≤1X10-10g/ml;基线漂移:0.5mV/30min;基线噪声:≤0.1mV）各2套。
	

	3
	
	
	多柱箱分离系统（可根据分析的需要设置不同的柱箱温度，以满足样品分离的需求。）1套。
	

	4
	
	
	无死体积取样阀（无死体积，带吹扫）1套。
	

	5
	
	
	反控色谱工作站（技术参数:自动控制切割、反吹、进样等过程;并实现对色谱主机的操作控制）1套。
	

	6
	
	
	自动进样校正系统（具有压力自动校准系统，在一定范围内的不同压力下进样具有很好的线性，并同时可以修正温度系数。克服因为底气不同而造成的进样量不一致的问题，确保数据准确性）1套。
	

	7
	
	
	中心切割系统与反吹系统（配备带吹扫保护气路的原装进口阀，一次进样，无需更换色谱柱即可完成样品中痕量杂质的分析。）1套。
	

	8
	
	
	载气过滤器（0.5um孔径）1只。
	

	9
	
	
	样品过滤器（0.5um孔径）1只。
	

	10
	
	
	载气专用减压阀1套。
	

	11
	
	
	色谱柱(技术参数:色谱柱内涂层做特殊处理;CO防拖尾处理技术，满足5种大宗气体氩气、氮气、氦气、氢气、氧气分析需求)各1套。
	

	12
	
	
	手机远程监测软件
	

	13
	
	
	信号传输系统（4-20mA）1套。
	

	14
	
	
	VCR系统（载气和样品气连接处采用VCR连接）1套。
	

	15
	
	
	大宗气体标气(氩气、氮气、氦气、氢气、氧气)各1套。
	

	16
	
	
	数据处理工作站及打印机各1套。
	






气相色谱仪2产品参数





	序号
	重要性
	指标描述
	指标要求
	是否提供证明材料

	1
	
	气相色谱仪2
	
	

	1.1
	
	依据标准
	GB/T 11060.10-2021《天然气 含硫化合物的测定 第10部分：用气相色谱法测定硫化合物》火焰光度检测器（FPD）
GB/T 28727-2025《气体分析 气体中微量硫化合物含量的测定 火焰光度气相色谱法》GB/T 8984-2025《气体分析 气体中微量一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物含量的测定 火焰离子化气相色谱法》
GB1886.228-2016《食品安全国家标准 食品添加剂二氧化碳》附录A.13
	否。

	1.2
	
	保留时间重现性
	<0.008%或<0.0008min
	否。

	1.3
	
	峰面积重现性
	<0.5%RSD
	否。

	1.4
	▲
	主机结构要求
	至少同时支持安装2个进样口，4个检测器
	是。提供投标型号仪器的实机照片，加盖投标人和制造商公章

	1.5
	▲
	配备的EPC模块
	可安装EPC模块大于等于6个，控制EPC通道大于等于18个
	是。提供体现仪器EPC模块和通道数量的实物照片，加盖投标人和制造商公章

	1.6
	▲
	EPC控制精度
	≤0.001psi（或0.006895 Kpa）
	是。提供投标型号仪器的白皮书，加盖投标人和制造商公章

	1.7
	
	具有浏览器用户界面功能
	具有浏览器用户界面功能，可通过不少于3种设备直接连接气相主机，至少包含手机，平板电脑，台式电脑等；具有连接从网络中的任何位置检查状态、远程方法和序列选择功能
	否。

	1.8
	
	具有色谱柱参数管理功能
	仪器可以记录色谱柱信息，当色谱柱连接后，仪器可读取色谱柱使用信息，包括但不限于色谱柱规格等
	否。

	1.9
	▲
	具有记录分析载气、电力消耗或节省功能
	支持智能记录、分析日常载气和电力消耗量或节省量，至少能记录7天数据
	是。提供上述功能的软件截图，加盖投标人和制造商公章

	
	▲
	手机软件
	设备远程控制系统：通过手机软件APP或小程序，对设备进行远程控制、监控和数据传输。
	是。提供上述功能的手机界面功能，加盖投标人和制造商公章

	2
	
	柱温箱
	
	

	2.1
	
	柱温箱：温度范围
	5℃~500℃及以上
	否。

	2.2
	
	柱温箱：温度稳定性
	当环境温度每变化1℃，柱温箱温度变化≤0.01℃
	否。

	3
	
	进样方式
	
	

	3.1
	
	填充柱进样口：最高操作温度
	≥500℃
	否。

	3.2
	
	填充柱进样口：转接功能
	可转接毛细管柱
	否。

	3.3
	
	工作站
	网络型
	

	3.3.1
	
	AI智慧色谱系统
	AI智慧色谱系统：内置 AI 问答交互窗口，支持设备操作、故障排查、方法开发在线咨询；操作日志、分析数据、故障记录全程自动归档
	提供界面

	4
	
	纯化器
	纯化气体：He、Ar、Ne、Kr、Xe、Rn。
	否。

	
	
	
	去除气体：H2、O2、N2、CO、CO2、CH4、H2O、NO、NH3、CF4等残留浓度：≤10ppb。
使用周期：50个40L钢瓶。
	否。

	5
	
	检测器
	
	

	5.1
	
	氢火焰离子化检测器(FID)
	
	

	5.1.1
	
	氢火焰离子化检测器(FID)：温度范围
	操作温度为100℃-450℃（或更宽）
	否。

	5.1.2
	
	FID:点火灭火功能
	自动灭火检测，自动点火，自动调节点火气流
	否。

	5.1.3
	▲
	FID:最低检测限
	＜1ppb
	是。提供稳定性测试和检测报告

	5.1.4
	
	FID:气体流量范围
	空气，最高流速不小于800 mL/min；氢气，最高流速不小于100 mL/min；尾吹气：（N2 或He）：最高流速不小于100mL/min
	否。

	5.2
	
	火焰光度检测器(FPD)
	
	

	5.2.1
	
	火焰光度检测器(FPD)：最高使用温度
	≥450°C
	否。

	5.2.2
	▲
	FPD:最低检测器限
	< 0.02ppm
	是。提供稳定性测试和检测报告，

	5.2.3
	
	FPD:动态范围
	> 103 S，104 P，以甲基对硫磷为样品测定
	是。需提供仪器控制软件截图，加盖投标人和制造商公章

	主要配置要求

	1
	
	
	在线气相色谱（全计算机反控，数字化通讯;大屏幕液晶LCD中文显示;菜单式操作;八阶程序升温;自动点火;自动后开门快速降温;近室温操作;六路温控;故障自诊断和双重超温保护功能;十种分析参数的存储功能;秒表功能等）1套。
	

	2
	
	
	FID检测器：
检测限：≤1×10-12g／s（正十六烷/异辛烷）；基线噪声：≤2×10-13A；圆筒型收集极结构设计，石英喷嘴；基线漂移：≤2×10-12A/30min；线性：≥106
检测限：＜1ppb
2套
	

	3
	
	
	FPD检测器：
检测限：5×10-12g(S)/s （噻吩中的硫）；1.4×10-12g(P)/s （对硫磷中的磷）；最高使用温度： 450℃
1套
	

	4
	
	
	EPC电子压力控制模块（控制精度≤0.001psi（或0.006895 Kpa））：1套
	

	5
	
	
	自动进样阀防吸附处理：1套
	

	6
	
	
	反控色谱工作站（技术参数:自动控制切割、反吹、进样等过程;并实现对色谱主机的操作控制）1套。
	

	7
	
	
	手机远程监测软件1套
	

	8
	
	
	载气纯化器（主要技术参数:纯化气体:He、Ar、Ne、Kr、Xe、Rn最大操作压力:1000Psi;去除气体:H2、O2、N2、CO、CO2、CH4等残留浓度:≤10ppb。使用周期≥50个40L钢瓶）1套。
	

	9
	
	
	载气专用减压阀1套。
	

	10
	
	
	镍转化炉：1套
	

	11
	
	
	色谱柱，内涂层做特殊处理;CO防拖尾处理技术，满足产品参数要求中1.1覆盖的检测范围分析需求：各1套。
	

	12
	
	
	信号传输系统（4-20mA）1套。
	

	13
	
	
	标气（产品参数要求中1.1覆盖的检测范围需求）各1套。
	

	14
	
	
	数据处理工作站及打印机各1套。
	



























分包2：
电感耦合等离子体质谱仪参数
1.性能参数
1.1本电感耦合等离子体质谱仪包含核心部件：进样系统，离子源，离子透镜，碰撞/反应池，质量分析器，检测器，工作站。适用于不同应用领域的各类样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足制药、环境、食品、地质、化工、生物、材料等分析要求；外加适用于湿电子化学品检测。
1.2进样系统
1.2.1.雾化器：石英材质，高灵敏度高效同心雾化器；
1.2.2雾室：石英雾室，标配半导体控温雾室，制冷能力至少可达到
-5℃，适合于高挥发性有机溶剂进样获得稳定的等离子体。（提供软件温度截图）。
1.3等离子体及RF发生器；
1.3.1▲炬管必须是水平炬管设计，水平炬管设计可以有效地形成和维持一个高温的等离子体，有助于减少光子到达检测器的可能性，从而降低噪音信号，不接受垂直炬管设计;(提供实物结构图证明)
1.3.2等离子体炬位调整，由计算机自动三维 (X/Y/Z方向) 控制；
1.3.3离子源必须真实接地，彻底消除二次放电，同时维持低功率下冷等离子体（Cool Plasma）稳定运行，并增强动能歧视（KED）效果；
1.4等离子气路：≥4个高精度电子气体流量计(MFC)，精确控制冷却气、辅助气、雾化气、补偿气；
1.5碰撞反应池气路：≥1个高精度电子气体流量计(MFC)，精确控制气体流量；
1.6 接口：至少包含镍材质采样锥和截取锥组成接口系统，锥孔能够确保保证灵敏度，兼顾保护分析腔真空度和耐盐两个方面，高离子传输效率获得高灵敏度，并减少基体效应；
1.7 ▲采样深度：等离子体采样深度范围，直接影响到离子进入质谱数量多少，较宽的采样深度范围，根据样品基体含量高低实现最优调节，采样深度范围至少满足20mm连续可调；（提供采样深度范围≥20mm软件截图证明）
1.8碰撞反应池系统
1.8.1 碰撞/反应池：多极杆设计（四级杆或八级杆），池内必须装配多根同轴且轴向放置的带电极杆。只使用氦气即可消除质谱干扰，无需使用氢气、氧气、甲烷、氨气等活性气体，避免实验室成本和管控风险的增加。（提供官网截图并提供网址备查，提供软件截图）
1.8.2 ▲碰撞气He气流速≥10mL/min；（提供He气流速软件截图）
1.8.3 碰撞反应池配备1路以上质量流量计；
1.9▲四极杆:驱动射频≥2.5IMHz;质量数范围:至少包含2-260amu。
1.10检测器：≥10个数量级动态线性范围双模式电子倍增器，在模拟和脉冲模式之间实现自动切换；
1.11 自动进样器
1.11.1▲自动进样器:≥200位样品位;≥4个大瓶清洗位; 具备四面透明防尘罩，侧面拥有独立排风装置设计，可实现自动进样器内部自洁净。(提供加盖投标人和制造商公章的出厂产品说明书)
2.计算机配置：
2.1 ICP-MS原厂配置的固定计算机数据系统；
2.2配置要求：Intel®双核3.2 GHz；≥8G内存；≥1T固态硬盘；≥16倍速DVD；≥24寸液晶显示器；
2.3激光打印机，支持无线网络连接，自动双面打印；
2.4配置无线数据处理系统1套。
3.操作软件：
3.1操作系统：Windows 10&11；
3.2全自动工作条件调谐 (AutoTuning)；
3.3批量数据表功能质量控制标准的在线显示与控制数据直接输出到Excel表格（随机配置）或LIMS数据系统；

4.性能指标： 
4.1▲仪器配置全自动在线气体稀释装置，稀释气体流量可调，可在炬管之前把含25%NaCI的样品的基体稀释到0.3%NaCI以内。稀释倍数可调，最大倍数大于等于100倍。或具备高盐样品除盐模块功能:在10%氯化钠溶液中添加铅、镉标准溶液(铅浓度为10ng/mL、镉浓度为1ng/mL)作为高盐样品，在15分钟内完成至少1个上述高盐样品的除盐处理，铅、镉测量回收率≥90%，且精密度符合两次独立测试结果的绝对差值不超过算术平均值的10%。(提供加盖投标人和制造商公章的证明文件)
4.2▲ 灵敏度:低质量数(Li或Be)≥110 Mcps/ppm;中质量数(Y或In):>500Mcps/ppm或(Co)>250Mcps/ppm;高质量数(T1或Bi或U或Th):≥500Mcps/ppm。(提供加盖投标人和制造商公章的证明文件)
4.3▲标准模式下(No Gas)随机背景:≤1 cps (4.5amu或9amu或220amu)，He 模式随机背景:≤0.5 cps (4.5amu)
4.4▲氧化物及双电荷:氧化物产率(CeO/Ce)≤2%;双电荷粒子(Ce++/Ce+)≤3%。(提供加盖投标人和制造商公章的证明文件)
4.5▲检出限:轻质量元素(Be)≤0.5ppt;中质量数元素(In)≤0.1ppt;高质量数元素(Bi)≤0.1ppt。(提供加盖投标人和制造商公章的证明文件)
4.6▲稳定性:短期稳定性20min(RSD):≤2%，测定过程:在20分钟内，对10ng/mL浓度的铍、铬、钴、砷、镉、铟、铅、铋、铀元素的标准混合溶液每2分钟取一个数据，每个数据扫描10次，共计10个数据，计算其相对标准偏差RSD短期(%);长期稳定性2hr(RSD):≤3%，测定过程:在不少于2小时的时间内，对10ng/mL浓度的铍、铬、钴、砷、镉、铟、铅、铋、铀元素的标准混合溶液，每次测定间隔10分钟以上，重复测量不少于10个数据，并计算出相对标准偏差RSD长期(%)。(提供加盖投标人和制造商公章的证明文件)
4.7灵敏度测试，He 气模式，标液配置试剂：2%硝酸+0.5%盐酸，59Co≥47Mcps/ppm，m/z9的背景≤0.2cps，氧化物产率≤1.0%，75As 检出限 ≤10ppt；（现场验收）
5. 配置：
ICP-MS质谱主机1台 （含碰撞反应池系统、石英雾化器、半导体控温石英雾化室、石英炬管、镍采样锥、镍截取锥、四极杆质量分析器各1套）；
原装操作软件1套；
循环冷却水1台；
氦气气路和模块 1套；
原装ICP-MS调谐液1套；
常用多元素标准溶液1套；
自动进样器1套；
自动进样器保护罩1套；
除主机标配外额外耗材配件：
镍采样锥和镍截取锥各3套；
石英炬管5套；          
石英雾化器 1套；
蠕动泵进样管12根；
蠕动泵内标管12根；
蠕动泵废液管12根；
采样锥O圈 3个；
超纯机械泵油2瓶；
400和1200目砂纸 1套；
UPS不间断电源1套（供电时间不低于1小时）；
便携式无线数据处理系统1套；
数据处理工作站及激光打印机各1套。










傅里叶红外光谱仪产品参数
	序号
	重要性
	指标描述
	指标要求
	是否提供证明材料

	1
	
	光谱范围
	至少满足7800-350 cm-1范围
	

	2
	
	光谱分辨率
	≤0.5 cm-1
	

	3
	
	波数精度
	≤0.01 cm-1
	

	4
	
	信噪比
	≥50000:1（4 cm-1光谱分辨率，1分钟扫描，峰-峰值，KBr窗片）
	

	5
	▲
	自动背景扣除功能（无需标准品）
	能自动扣除空气中H2O和CO2干扰背景；可在开机状态下的单光束能量图中反映出扣除水和二氧化碳的干扰后的仪器背景吸收，真正的实时扣除，无需使用差谱进行扣除。
	是。投标人提供技术证明资料，并加盖投标人公章。

	6
	
	光源
	高通量中红外光源
	否。

	7
	▲
	干涉仪
	稳定性干涉仪，无需执行动态调整纠正来弥补在线性镜面运动系统中发生的错误
	是。投标人提供技术证明资料，并加盖投标人公章。

	8
	▲
	对真实功能
	可自动校正，提高仪器的准确度和精度
	是。投标人提供技术证明资料，并加盖投标人公章。

	9
	
	分束器
	溴化钾分束器
	否。

	10
	▲
	干燥性能
	主机带有密封干燥系统，无需更换干燥剂，软件实时显示干燥剂可使用时间状态
	是。投标人提供技术证明资料，并加盖投标人公章。

	11
	▲
	智能型金刚石晶体采样附件
	具有实时压力显示功能,可以在软件上实时显示出当前压力以确保每次测试压力具有重复性
	是。投标人提供技术证明资料，并加盖投标人公章。

	12
	
	数据接口
	USB2.0通讯接口或TCP/IP网络通讯接口，与操作终端之间进行通讯连接和控制
	否。

	13
	
	操作软件
	兼容市场主流操作系统或办公软件，功能包括数据采集、数据处理、谱库检索、谱图解析等
	否。

	14
	▲
	
	供应商根据用户需要开放仪器数据接口，实现实验室LIMS系统与仪器双向联接
	是。投标人提供承诺函，格式自拟。

	15
	▲
	
	激光器，光源和干涉仪质保十年
	是。生产厂家盖章证明

	产品配置要求

	1
	
	配套配置
	主机1台，制样工具包1套，红外谱图库1套（图库不少于1.8万张谱图），激光打印机1台，智能型金刚石晶体采样附件1套，压片机套装 1套，混合物分析软件1套。
	

	2
	
	
	数据处理工作站1套。
	




紫外-可见光谱仪产品参数要求
一、用途：可用于有机化合物、无机化合物、金属配合物等的分析，进行定性鉴别和定量分析
二、性能指标
2.1显示器：7英寸彩色触摸屏 
2.2 测光方式： 单光束 
2.3 单色器：交叉CT 
2.4焦距：160mm 
2.5光栅：1200 线/mm 
2.6检测器：进口光电池，标配1cm比色皿架
2.7光谱带宽：2nm 
2.8波长范围：200—1000nm 
2.9波长准确度：±2nm 
2.10波长重复性：≤1nm 
2.11光源切换波长：340nm 
2.12杂散光：≤0.1%T (在220nm处，以NaI测定) 、(在360nm处，以NaNO2测定)、（在420nm处，用截止滤光片测定）
2.13光度范围：0.0—200.0%T、-0.301—3.000A、0.000—1999C 
2.14光度准确度：±0.5%T 、±0.004Abs（0—0.5A）、±0.008Abs（0.5—1A） 
2.15光度重复性：≤0.2%T 、0.002Abs（0—0.5A）、0.004Abs（0.5—1A） 
2.16边缘噪声：（在210和990nm处测定）
100%T处：≤0.3% T ≤0.0013A 
0%T处：≤0.2% T ≤0.0009A






















分包3：
氧气透过率测试仪（库伦法）产品参数要求
1.用途
用于测定薄膜、片材、纸张、包装件及相关材料的氧气透过性能，适用于食品、药品、医疗器械、日用化学、光伏电子等领域。

2.技术要求（带“▲”指标为必须满足技术指标）
2.1参数及性能要求
▲2.1.1仪器符合GB/T 19789-2021包装材料塑料薄膜和薄片氧气透过性试验库仑计检测法标准要求。GB/T1038.2-2022塑料制品薄膜和薄片 气体透过性试验方法 第2部分。等压法GB/T 17030-2019 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜，BB/T 0030-2019 包装用镀铝薄膜，GB/T 28118-2011 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋，QB/T 2197-2024 腌酱菜包装用复合膜、袋，GB/T 18454-2019 液体食品无菌包装用复合袋，BB/T 0041-2021 包装用多层共挤阻隔膜通则，BB/T 0052-2017 液态奶共挤包装膜、袋，BB/T 0012-2014 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜；GB/T 26691-2025 聚乙烯醇涂布薄膜中对氧气透过率的测试要求
▲2.1.2测试范围 测试范围（膜）：0.01～6500 cc/(㎡·24h)。
2.1.3测试分辨率：0.001。
2.1.4透过面积：50 cm²
▲2.1.5夹持方式为气动夹持。（提供产品结构图片证明）
▲2.1.6温度控制：自动控制，水浴控温，上下腔以及传感器都可控温。（提供产品结构图片证明）
2.1.7控温范围：15-60℃。（提供官方产品彩页或产品技术说明书）
▲2.1.8三个（含以上）测试腔相互独立，可同时测试三种相同或不同的试样。（提供官方产品彩页或产品技术说明书）
2.1.9控温精度：±0.1℃。
2.1.10支持全程监控、自动记录，采样率可调，测试过程可全程重现。。
2.1.11采用痕量氧传感器，可测量低至ppb级氧含量；支持pA级微电流测量。
2.1.12具备精密流量控制，配备专业管道系统与冲洗技术，保证载气平稳、洁净。
2.1.13配备无雾加湿器，可对高湿侧湿度进行自动精密调控。
2.1.14具备试样安装防侧漏技术，保证测试腔整体密封性。
2.1.15核心传感器等部件具备多重自我保护功能。
2.1.16预热时间短，测试条件可较快达到设定要求
2.1.17具备智能节气功能，可减少测试气体使用量
3.配置要求
（1）氧气透过率测试仪，使用说明书，合格证，专业软件，通信线缆，菱形取样器，切割垫板，双头呆扳手，电源线，保险管温度控制装置，O形密封圈真空油脂（低温），自清废薄膜，取孔器，内六角扳手，取样刀，取样刀片，注射器玻璃转子流量计组件，聚氨酯管（白）硅橡胶管，氮气支路调压阀组件，1/8″不锈钢内抛光管，氮气双级减压器，氧气双级减压器，聚氨酯管，计算机中检院标准膜
（2）数据处理系统要求
操作系统：Win11 以上 正版系统（至少第十代酷睿i5标准电压处理器）
内存容量：至少16GB
硬盘容量：至少512G
显示器：分辨率至少1080P
▲需具有GMP《计算机化系统》要求测试功能，具备四级用户权限管理（超级管理员 、普通管理员、普通用户、访客用户）、数据审计追踪（历史数据追踪、用户登录追踪、操作记录追踪等）功能。(提供软件界面证明文件）。
1、管理员可自由分配权限。
2、审计追踪可记录用户的登陆、建立或修改电子文件、测试设置等操作。
3、软件系统为中文操作界面
（3）便携式无线数据处理系统1套。

4、售后服务与维修
3.1交货期：合同签订后90日内交货。
3.2 质保期：整机及附件要求由仪器制造厂商提供不少于12个月的免费保修服务（必须以保修合同的形式），终身维护维修服务，维修响应时间为48小时。保修期自仪器验收签字之日算起。保修期内出现故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加，并延长相应保修时间。
3.3 技术资料及售后服务要求
3.3.1 技术资料：应提供中英文使用说明书各1套。
3.3.2 质量及验收标准
技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。验收按厂家标准验收程序和中国国家计量标准部门的有关规程验收外，还需符合标书要求的技术指标。
3.3.3 售后服务要求
3.3.3.1 签订合同后，由供应方提供“实验室安装要求手册”，提出实验室环境、电源等具体技术要求，供应方收到买方安装要求确认书后一周内安排工程师进行安装、调试。
3.3.3.2 由仪器制造商授权的技术人员现场免费安装调试、仪器技术指标经验收合格，附验收报告。
3.3.3.3 免费培训：现场培训提供不少于2天的应用工程师现场培训，负责2名操作人员进行仪器基本操作和维护知识的培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。
3.3.3.4 2年以上每年1次的免费现场回访，软件终身免费升级承诺。
3.4 交货地点：买方指定地点。

气体透过率测试仪（压差法）产品参数要求
1.用途
适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶、轮胎气密性、渗透膜等在各种温度下的气体透过率、溶解度 系数、扩散系数、渗透系数的测定。
2.技术要求（带“▲”指标为必须满足技术指标）
2.1参数及性能要求
▲2.1.1仪器符合GB/T 10457-2021 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则，GB/T 16958-2008 包装用双向拉伸聚酯薄膜，GB/T 20218-2021 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜，GB/T 10004-2008 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合，GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则，QB/T 1871-1993 双向拉伸尼龙（BOPA）低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋，GB/T 18192-2008 液体食品无菌包装用纸基复合材料，GB/T 18706-2008 液体食品保鲜包装用纸基复合材料，GB/T 19741-2005 液体食品包装用塑料复合膜、袋，GB/T 28117-2011 食品包装用多层共挤膜、袋、BB/T 0052-2017 液态奶共挤包装膜、袋，GB/T 1038.1-2022塑料制品薄膜和薄片气体透过性试验方法第1部分:差压法标准中对气体透过率的测试要求。
▲2.1.2测试范围  0.02～50000cm3/m2·24h·0.1MPa（标配）；
上限不小于500,000 cm3/m2•24h•0.1MPa（扩展体积)；同时需支持小试样测试工装。（提供官方产品彩页或产品技术说明书）
▲2.1.3测试分辨率：0.001cm3/m2·24h·0.1MPa。
▲2.1.4进口压差传感器数量	3个（提供官方产品彩页或产品技术说明书）
2.1.5全自动测试，同时具有真空泵启停功能。（提供产品结构图片证明）
▲2.1.6夹持方式为气动夹持。（提供产品结构图片证明）
▲2.1.7压力调节范围：0-200kPa，自动调压
▲2.1.8温度控制：自动控制，水浴控温，上下腔以及传感器都可控温。（提供产品结构图片证明）
▲2.1.9控温范围：15-60℃。（提供官方产品彩页或产品技术说明书）
2.1.10下腔压力：-0.1MPA-0.2MPa
2.1.11测试面积：Φ97mm。
▲2.1.12真空分辨率：0.1Pa。
2.1.13测试腔真空度：小于10pa。。
▲2.1.14抽真空速度：20分钟低于27Pa
▲2.1.15测试腔数量：3个（含以上），3腔数据独立，具有3个微压差传感器
2.1.16测试气体：O2、N2、CO2等。
▲2.1.17仪器需配备品牌真空泵。
▲2.1.18仪器金属管路直通接头、电磁阀、手柄、密封罐等关键密封件需采用进口配件
▲2.1.19测试结果应有三个样品的独立值。对于中检院中、低阻隔标准膜，每个测试值与平均值的差值不得超过平均值的±10%；对于中检院高阻隔样品（示值0.14±0.05cm3/m2·24h·0.1MPa），每个测试值不得大于0.5cm3/m2·24h·0.1MPa。
2.1.20系统有开机自检及警报功能，避免机器在故障状态下工作，给出错误测试数据
2.1.21采用高精度真空传感器和压力传感器，保证测试精度可靠性。
▲2.1.22采用水浴控温技术，可加热可制冷，水浴管路直接通入测试上下腔，提高加热效率。同时要求可以对测试上腔、下腔、传感器同时控温。（提供产品结构图片证明）
▲2.1.23具备三个温度传感器，能够实时显示测试腔温度
▲2.1.24提供比例和模糊双重试验过程判断模式。
2.1.25测试腔体分为上腔和下腔，采用双层进口密封圈设计，同时具有螺纹紧固机构。
2.1.26系统电脑控制，方便用户快速、直观的查看检测数据和结果。
2.1.27全自动调节，可选择手动停机或自动判别停机。
2.1.28操作便捷，试样安装密封可靠，测试过程数据可查看，可导出，不可更改。
▲2.1.29软件坐标轴可以选择时间、透过量、上腔压力、下腔压力、温度等参数，进行不同坐标的转换。结果能够显示测试透过量和透过系数。（提供软件界面证明）。
2.1.30系统采用计算机控制，整个试验过程自动完成、全程监控，实时记录测试温度、高压室压力、低压室真空度及当前气体透过量。
2.1.31设备断电时，检测数据自动保存
2.1.32独立显示各个腔的运行参数，各腔参数可自由切换查看。
2.1.33测试腔具有样品边缘防侧漏功能
▲2.1.34软件标定数据必须具备多点标定功能，至少要包含5个点以上的标定数据。（提供软件图片证明）
▲2.1.35软件能够导出PDF试验报告，能够导出原始数据，三个试验腔能够分开单独导出和打印测试报告。（提供软件界面证明）
3.配置要求
（1）气体透过率测试仪、使用说明书、合格证、专业软件、通信线缆、 温度控制装置、电源线、保险管、双刃取样刀片、定量滤纸、快换接头、不锈钢软管、真空泵、聚氨酯管、树脂套筒、卡箍组件、真空泵油、真空油脂（低温）、切割垫板、排气口连接管组件、支撑块、填充块专用工具、硅橡胶管、Φ97mm取样器、Φ65mm取样器、计算机、中检院标准膜3盒
（2）数据处理系统要求
操作系统：Win11 以上 正版系统（至少第十代酷睿i5标准电压处理器）
内存容量：至少16GB
硬盘容量：至少512G
显示器：分辨率至少1080P
▲需具有GMP《计算机化系统》要求测试功能，具备四级用户权限管理（超级管理员 、普通管理员、普通用户、访客用户）、数据审计追踪（历史数据追踪、用户登录追踪、操作记录追踪等）功能。(提供软件界面证明文件）。
1、管理员可自由分配权限。
2、审计追踪可记录用户的登陆、建立或修改电子文件、测试设置等操作。
3、软件系统为中文操作界面
（3）便携式无线数据处理系统1套。

4、售后服务与维修（带“▲”项为必须满足的要求）
3.1交货期：合同签订后90日内交货。
3.2 质保期：整机及附件要求由仪器制造厂商提供不少于12个月的免费保修服务（必须以保修合同的形式），终身维护维修服务，维修响应时间为48小时。保修期自仪器验收签字之日算起。保修期内出现故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加，并延长相应保修时间。
3.3 技术资料及售后服务要求
3.3.1 技术资料：应提供中英文使用说明书各1套。
3.3.2 质量及验收标准
技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。验收按厂家标准验收程序和中国国家计量标准部门的有关规程验收外，还需符合标书要求的技术指标。
3.3.3 售后服务要求
3.3.3.1 签订合同后，由供应方提供“实验室安装要求手册”，提出实验室环境、电源等具体技术要求，供应方收到买方安装要求确认书后一周内安排工程师进行安装、调试。
3.3.3.2 由仪器制造商授权的技术人员现场免费安装调试、仪器技术指标经验收合格，附验收报告。
3.3.3.3 免费培训：现场培训提供不少于2天的应用工程师现场培训，负责2名操作人员进行仪器基本操作和维护知识的培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。
3.3.3.4 2年以上每年1次的免费现场回访，软件终身免费升级承诺。
3.4 交货地点：买方指定地点。

水蒸气透过率测试仪（红外法）产品参数要求
1.用途
适用于食品、药品、医疗器械、日用化学、光伏电子等领域的塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、背板、片 材、纸张、金属箔片、包装件等相关材料的水蒸气透过性能测试。亦可扩展测试瓶、袋、管等容器的水蒸气透过性能测试。
2.技术要求（带“▲”指标为必须满足技术指标）
2.1参数及性能要求
▲2.1.1仪器符合GB/T 26253-2010 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 红外检测器法等测试标准中对水蒸气透过率红外法测试要求。
▲2.1.2测试范围  薄膜：0.001～40 g/m2·24h（常规）（提供官方产品彩页或产品技术说明书）
▲2.1.3试样数量  3件（含以上）（提供产品结构图片证明）
▲2.1.4测试精度 ≤ 0.001 g/m2·24h
2.1.5系统分辨率 ≤ 0.0001 g
▲2.1.6温度要求：15-60℃，精度±0.1℃，可控可调，可显示。（提供官方产品彩页或产品技术说明书）
▲2.1.7控湿范围 0% RH，35%~95%RH ,100%RH（自动控制）
2.1.8精度±1%，可控可调，可显示。3个温度传感器实时检测每个腔体温度。
▲2.1.9红外法透湿，控湿方式为双压法、三个（含以上）腔体独立控湿，三个湿度传感器（提供官方产品彩页或产品技术说明书）
▲2.1.10同时具有气动夹持试样，无需人工操作（提供官方产品彩页或产品技术说明书）
2.1.11测试腔体分为上腔和下腔，采用双层进口密封圈设计
▲2.1.12温度控制方式：采用水浴温控，实现宽范围控温。（提供产品结构图片证明）
2.1.13原始过程数据以及结果数据导出PDF，用户可以进行数据分析。
▲2.1.14数据报告（测量曲线自动保存，保证测试结果被准确记录，图形曲线直观显示，试验时间、）（提供软件界面证明）
3.配置要求
（1）水蒸气透过率测试仪，使用说明书，合格证，专业软件，通信线缆，菱形取样器，切割垫板，双头呆扳手，电源线，保险管温度控制装置，O形密封圈真空油脂（低温），自清废薄膜，取孔器，内六角扳手，取样刀，取样刀片，注射器玻璃转子流量计组件，聚氨酯管（白）硅橡胶管，氮气支路调压阀组件，1/8″不锈钢内抛光管，氮气双级减压器，氧气双级减压器，聚氨酯管，计算机中检院标准膜
（2）数据处理系统要求
操作系统：Win11 以上 正版系统（至少第十代酷睿i5标准电压处理器）
内存容量：至少16GB
硬盘容量：至少512G
显示器：分辨率至少1080P
▲需具有GMP《计算机化系统》要求测试功能，具备四级用户权限管理（超级管理员 、普通管理员、普通用户、访客用户）、数据审计追踪（历史数据追踪、用户登录追踪、操作记录追踪等）功能。(提供软件界面证明文件）。
1、管理员可自由分配权限。
2、审计追踪可记录用户的登陆、建立或修改电子文件、测试设置等操作。
3、软件系统为中文操作界面
（3）便携式无线数据处理系统1套。

4、售后服务与维修（带“▲”项为必须满足的要求）
3.1交货期：合同签订后90日内交货。
3.2 质保期：整机及附件要求由仪器制造厂商提供不少于12个月的免费保修服务（必须以保修合同的形式），终身维护维修服务，维修响应时间为48小时。保修期自仪器验收签字之日算起。保修期内出现故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加，并延长相应保修时间。
3.3 技术资料及售后服务要求
3.3.1 技术资料：应提供中英文使用说明书各1套。
3.3.2 质量及验收标准
技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。验收按厂家标准验收程序和中国国家计量标准部门的有关规程验收外，还需符合标书要求的技术指标。
3.3.3 售后服务要求
3.3.3.1 签订合同后，由供应方提供“实验室安装要求手册”，提出实验室环境、电源等具体技术要求，供应方收到买方安装要求确认书后一周内安排工程师进行安装、调试。
3.3.3.2 由仪器制造商授权的技术人员现场免费安装调试、仪器技术指标经验收合格，附验收报告。
3.3.3.3 免费培训：现场培训提供不少于2天的应用工程师现场培训，负责2名操作人员进行仪器基本操作和维护知识的培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。
3.3.3.4 2年以上每年1次的免费现场回访，软件终身免费升级承诺。
3.4 交货地点：买方指定地点。
分包4：
X射线荧光光谱仪产品参数
	序号
	重要性
	指标描述
	指标要求
	是否提供证明材料

	1
	▲
	特殊资质要求
	投标人须出具产品制造商所持有的国内生态环境部门发放的有效期内的投标产品的放射性同位素与射线装置豁免函（豁免备案表）；如无法提供豁免函（豁免备案表），则投标人须具备国内生态环境部门颁发的销售本类产品的《辐射安全许可证》（有效期内），投标产品的制造商还须具备国内生态环境部门颁发的生产本类产品的《辐射安全许可证》（有效期内）。
	是。提供加盖投标人电子签章的豁免函（备案表）或《辐射安全许可证》复印件。

	2
	▲
	测试范围
	元素周期表Mg（12）-U（92）之间的元素。
	是。提供设备说明书或产品技术白皮书，并加盖投标人公章。

	3
	
	便携性
	设备体积小，使用轻便，重量≤1.6kg，便于携带，适于现场作业。
	否。

	4
	
	光源系统
	
	

	4.1
	▲
	靶材
	X射线管可采用铑靶、钨靶或银靶等阳极靶，X射线辐射剂量≤1.0μSV/h。
	是。提供辐射计量报告。

	4.2
	▲
	性能
	最大功率：≥2W；最大激发电压：≥50kV；最大激发电流：≥0.2mA；自动初级光路滤光片：≥5位。
	是。提供设备说明书或产品技术白皮书，并加盖投标人公章。

	5
	
	探测器系统
	
	

	5.1
	▲
	类型
	硅漂移探测器（SDD）或几何优化大面积硅漂移探测器（GOLDD+）。
	是。提供设备说明书或产品技术白皮书，并加盖投标人公章。

	5.2
	
	冷却方式
	致冷采用Peltier半导体恒温致冷方式，工作温度保持在零下27℃（提供检测器图片），保证检测数据精度及仪器正常工作状态
	否。

	5.3
	▲
	能量分辨率
	≤141eV @ Mn Kα100kcps。
	是。提供设备说明书或产品技术白皮书，并加盖投标人公章。

	5.4
	
	探测器晶体面积
	≥25mm2。
	否

	6
	
	数据传输
	使用NDT软件，可通过计算机进行上传下载。USB接口或蓝牙无线传输，可直接向电脑或网络存储设备传输数据，同时可实现仪器与电脑屏幕同步。
	否

	7
	
	进样方式
	无需样品前处理、进行非破坏性分析、短时间快速分析；具备防扎功能，防止探测器在复杂工况现场被尖锐材料扎破。
	否

	8
	
	测试时间
	测试时间≤100s，可根据测试环境自行设定测试时间，可同时具备扳机控制和软件控制模式操作仪器，也可实现USB与电脑连接操作等多种方式。
	否

	9
	
	数据存储
	可存储10000个以上的光谱测量数据和光谱图谱。存储装置内置。不直接外接U盘或存储器，以尽量规避仪器中毒风险和保护数据安全。
	否

	10
	
	续航及电池
	电池充满电可连续使用8小时以上，热插拔功能可在更换电池时保持分析仪供电（提供热插拔功能图片）。
	否。

	11
	
	剩余电量显示
	仪器电池具有剩余电量显示功能。
	否。

	12
	
	安全防护
	具有明显的射线开启警示灯，并具有自动保护装置。
	否。

	13
	
	内置校准程序，摄像头
	采用内置校准片，一键校准。使用纯金属内置标样，能直接校正分析谱线。同时实现对仪器核心硬件参数的监测及显示，保证仪器正常使用。便于仪器自校正以及保证自校正时的安全，无需依赖外部标样即可随时随地实现仪器自校准，
1视频功能：能准确校准仪器所测位置，准确位置测量；
2记录功能：将被测样品实物照片与检测数据一 一对应同时储存。
	否。

	14
	
	自建测试曲线
	软件具有开放性，客户可自行建立有针对性的测试曲线。
	否。

	15
	
	数据处理
	可实现谱图的比对放大缩小及导出功能，可对各元素的特征能量总和进行独立计算，可设定测试报告模板，可直接输出不可更改的测试报告。
	否。

	16
	
	操作按键
	模块化触屏操作界面，不使用滑屏；有物理键盘配合触摸屏，触摸屏和物理键盘都能独立使用。
	否。

	17
	
	售后
	在全国有不少于10个专业售后维修点，具备快速售后的能力，保证1小时内响应，4小时内到场。
	是。提供周边售后点详细地址。

	主要配置要求

	1
	
	配套配置
	主机1台，电池2块，充电器1套，数据下载电缆1套，中文说明书1本，快门防尘片2片，应用软件1套，塑料箱1个，密码锁1个。
	否








全自动凯氏定氮仪产品参数
	序号
	重要性
	指标描述
	指标要求
	是否提供证明材料

	1
	▲
	回收≥99.5%（1-200mgN）。
	投标人需提供含氮物质（溯源至国家计量基准或国家标准物质），按照GB/T 33862-2017要求测定后的结果报告，作为佐证材料，结果报告中体现所投标产品型号、测试条件和结果数据，结果报告所用的数据由仪器软件直接导出。另该指标在验收时须现场验证。
	是。证明材料加盖投标人公章。

	2
	▲
	重复性 ≤0.5%。
	投标人提供带有所投标产品型号的计量校准证书。
	是。证明材料加盖投标人和制造商的公章。

	3
	▲
	检测范围：
下限≤0.1mgN，
上限≥200mgN。
	
	否。

	4
	▲
	消化能力：每批不少于20个样品。
	制造商官网产品参数截图、软件操作界面截图或官网提供下载的技术白皮书。
	是。加盖投标人和制造商的公章。

	5
	▲
	消化炉最高温度：≥420℃。
	制造商官网产品参数截图、软件操作界面截图或官网提供下载的技术白皮书，并加盖投标人和制造商的公章。
	是。证明材料加盖投标人公章。

	6
	▲
	全自动定氮仪具有定量自动稀释、加碱、延时蒸馏，自动加接收液、蒸馏、内置自动滴定、消化管排空和记录滴定结果的功能。
	
	否。

	7
	
	消化炉温度控制精度范围：420℃时≤±3℃。
	投标人提供带有所投标产品型号的计量校准证书。
	是。加盖投标人和制造商的公章。

	8
	　
	定氮仪蒸汽输出量可调范围0-100% 。
	
	否。

	9
	▲
	主机存储程序：储存不少于10个主程序，储存1000条以上数据。存储空间不小于8GB
	
	是，提供彩页、官网等证明材料。

	10
	▲　
	自动进样器不少于20位。
	
	是，提供彩页、官网等证明材料。

	11
	▲
	最小滴定体积不大于1.1 µL/步。
	
	是。需提供仪器操作界面截图

	12
	▲
	具有结果高低限报警功能，滴定试剂溶液桶具有液位感应功能，可以连接LIMS等实验室信息管理系统。
	
	是，需提供仪器操作界面截图

	13
	▲　
	具有边蒸馏边滴定和滴定颜色微调功能，具有红变蓝、黄变蓝和绿变蓝共三种颜色判定，可支持凯氏定氮各指示剂种类及配比，满足各类标准需要。
	
	是，需提供仪器操作界面截图

	14
	▲　
	一机多用，仪器内置阳离子交换量测试方案，可一键调用。
	
	是，需提供仪器操作界面截图

	主要配置要求

	1
	
	
	定氮仪主机（自动蒸馏系统：自动稀释样品，加碱，排空消化管，添加接收液，内置滴定仪和滴定组件，需提供原厂资料(中文，非电子版)）1台；配套消化炉（带配套消化管架1套、整套消化管、整套排废装置1套，消化管接头等附件）1套；自动进样器（不少于20位）1套；带有液体传感器的试剂桶及废液桶1套；配套激光打印机1台；备用密封圈，催化剂等必备配件及耗材2套；蛋白质测定消化管2套（每套不少于20支），挥发性盐基氮消化管1套（不少于4支）。
	

	2
	
	
	数据处理工作站1套。
	



水分测定仪产品参数要求
一、用途：可用于固体和液体样品的水分含量检测。符合但不限于以下国家标准：GB 5009.3-2010 食品安全国家标准 食品中水分的测定、GB/T 26626-2011 动植物油脂 水分含量测定 卡尔费休法和GB/T 22428.2-2008 淀粉水解产品含水量测定等。
二、技术指标
2.1极化电极：极化电流：0-50μA；测量范围：±2000mV；分辨率：0.1μA；接口：BNC。
2.2电源：输入电压：24V DC/1.25A；线路输入电压：100~240±10%；输入频率：50/60Hz。
2.3搅拌器输出：电压：0-24V AC；接口：4针Mini Din；输入频率：50/60Hz。
2.4泵：输入电压：6V DC；电池：4节AA/LR6 1.5V 或者可充电NiMH电池 1.2V；
2.5尺寸：宽*深*高：170*220*350mm；重量：1.85kg，搅拌器0.8g。
2.6控制和显示屏：触摸屏：4.3英寸，480*272RGB像素；输入技术：全屏触摸屏。
2.7通信：USB-A：USB全速/低速；USB-B：USB全速/低速。
2.8环境条件：环境温度：5℃~40℃；相对温度：31℃条件下最高80%（非冷凝），40℃条件下最高50%；超压类别：Ⅱ类；污染等级：2。
2.9材质：外壳：PP GF30；金属组件：不锈钢；触摸屏护罩：聚酯。
2.10应用：检测重复性：0.5% RSD；测量范围：100μg～100mg。
三、性能指标：
3.1主机及控制终端
▲滴定功能：可设置终点电位，适用于醛酮类样品和非醛酮类样品，滴定剂具有动态添加功能，并具有正常滴定、快速滴定、精细滴定和自定义等可供选择，方法包括样品滴定和卡尔费休液标定等可选；卡尔费休液的标定结果可以自动计算成平均值保存在仪器中，并参与结果计算，手工标定的结果也可以人工输入到滴定剂浓度数据中，参与结果计算。平行样品的检测结果可以进行平均值，标准偏差等统计。
▲全中文操作界面，可打印15种语言（任选）的报告，包括中文/英语/德语/法语/西班牙语/意大利语/俄语/波兰语/日本语/韩语/葡萄牙语/阿拉伯语/土耳其语/越南语/泰国语；
▲4.3寸高亮度彩色触摸屏控制终端，智能手机式的图标排列，方便使用，人人可用。
▲即插即用电极，USB-P25打印机和MS/ML（New Classic）天平，无需进一步的设置即可立即进行分析使用，USB-P25小型打印机更可以打印出滴定谱图；
全面而完整的通讯接口，标配1个mV电极接口，2个USB接口（可扩展）、1个搅拌器接口和1个电源接口等；
▲直观的用户界面、一目了然的图标排列、简单的方法设置，使滴定分析更加简便而高效；
▲仪器内置分类式的电子说明书，具有丰富的在线帮助功能，避免了翻阅纸质说明书的繁琐；
3.2搅拌器：标配小型磁力搅拌器，减少空间占用；
▲可完全密封滴定杯，防止易挥发或有毒有害化学品对人体伤害，在线漂移值<10μL/min。
3.3滴定管驱动器：具有滴定和加液功能；滴定管驱动器: 符合ISO8655-3-2002的标准，滴定管的最大允差0.2%（以10mL滴定管为例，最大允差为20μL）。
3.4电极：BNC接口，即插即用。
3.5外围设备：▲通过USB-A接口，可以连接MS/ML（New Classic）天平；通过USB-A接口，可以连接打印机；通过USB-A接口，可以连接U盘对仪器软件进行升级；通过USB-B接口，可以连接EasyDirectTM数据采集软件。
3.6▲具有中文简明操作指南，出厂检验报告，保修卡，电极使用说明书和电极合格证等文件资料；通过网站简单注册，也能查看安装、使用和维护的关键视频文件，并能下载专业应用案例。
分包5：
阀门静压寿命试验台产品参数
	序号
	重要性
	指标描述
	指标要求
	是否提供证明材料

	1
	▲
	设备用途
	机电液一体化阀门检测设备，具备阀门启闭扭矩测试与扭矩寿命循环测试功能，支持扭矩数据采集、测试报告生成及打印。
	是。提供设备说明书或产品技术白皮书，并加盖投标人公章。

	2
	▲
	被测阀门范围
	通径 DN25~DN300（1~12″）；左右最大开档 100~1100mm；法兰直径 80~650mm；支持 Class150~1500、PN1.0~25MPa 压力等级。
	是。提供设备说明书或产品技术白皮书，并加盖投标人公章。

	3
	▲
	液压系统
	顶压缸缸径 250mm，活塞杆直径125mm；工作压力5.0MPa，增压最大压力31.5MPa；额定压力6.3MPa，公称排量 25ml/r；额定功率 3kW，转速 960rpm。
	是。提供设备说明书或产品技术白皮书，并加盖投标人公章

	4
	▲
	扭矩传感单元
	动态扭矩传感器，量程 0~1000N·m；零点输出±0.05%FS；非线性0.1%FS；重复性0.05%FS。
	是。提供设备说明书或产品技术白皮书，并加盖投标人公章。

	5
	
	伺服驱动单元
	伺服行星减速机：噪音＜65db；单级背隙≤3 弧分，双级≤5 弧分；单段效率≥95%，双段≥92%；最高输入转速 5000rpm；高强度硬化齿轮；模块化速比可达 1/1000 以上。
	否

	6
	
	PLC 控制系统
	总线型高性能 PLC，扫描周期低至 0.1μs，基本指令 0.01~0.05μs；支持 EtherCAT/Ethernet/Modbus 总线；支持 8 轴 EtherCAT 同步；4 轴 100KHz 脉冲输出；4 路最高 200KHz 高速计数；支持多轴随动主从控制。
	否

	7
	
	工业人机交互
	15.6寸，分辨率 1920*1080；亮度 350cd/m²；IP65 前面板；DC9~36V 宽压输入，支持反接保护；2 路 RS232，2 路千兆网口；DDR4 内存插槽、SSD固态硬盘；工作温度-20℃~60℃；4 线电阻触摸屏。
	否

	8
	
	压力变送器
	DC24V 供电，4~20mA 输出；量程 0~70MPa；精度 ±0.5% FS；IP65 防护；2 倍压力过载；螺纹 M20×1.5；工作温度-20~80℃。
	否

	9
	
	测试功能
	具备阀门寿命循环测试、开关扭矩测试；实时显示当前扭矩、最大扭矩；测试参数一键保存调用；测试报告 PDF 存储、导出、打印；测试超限声光报警停机；Z 轴伺服高度自动跟踪手轮位置；记录每次循环启闭扭矩、时间，输出扭矩变化曲线；可设置循环次数、扭矩阈值。
	否

	10
	
	服务要求
	供方负责设备调试，协助安装，免费操作培训；整机质保 1 年。
	是。提供技术协议，加盖投标人公章。

	主要配置要求

	1
	
	配套配置
	测试台主机 1 套（含动态扭矩传感器、伺服电机、伺服减速机、EtherCAT 伺服驱动器、PLC 控制系统、液压系统、工业平板电脑、压力变送器）；A4 激光打印机 1 台；配套液压管路、电气线缆；随机技术资料（使用说明书、电气原理图、故障排除手册）1 套。
	否



温湿度振动三综合试验系统产品参数
1、 适用范围：该系统应满足试验标准GB/T2423.1-2001《电工电子产品基本环境试验规程（试验A低温试验方法）》、GB/T2423.2-2001《电工电子产品基本环境试验规程（试验B高温试验方法）》、GB/T2423.3-2001《电工电子产品基本环境试验规程（试验Ca恒定湿热试验方法）》、GB/T2423.4-2001《电工电子产品基本环境试验规程（试验Db交变湿热试验方法）》、GJB150.3-86《军用设备环境试验方法（高温试验）》、GJB150.4-86《军用设备环境试验方法（低温试验）》、GJB150.9-86《军用设备环境试验方法（湿热试验）》等，满足测试方法GB/T5170.2-2008电子产品环境试验参数检定方法（温度试验设备）和GB/T5170.5-2008电子产品环境试验参数检定方法（湿热试验设备）等。
2、 性能指标
2.1 标称内容积：1210L；
2.2 内箱尺寸：W1100xH1000xD1100 mm；
2.3 测试环境条件：环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下；
▲2.4温度范围：-50℃～+150℃；
2.5温度波动度：≤±0.5℃；
2.6 温度偏差：≤±1.5℃；
2.7 升降温度速率：全程平均空载条件下，升温速率≥ 3.5℃/min ，降温速率≥ 1.5℃/min；
▲2.8湿度范围：20～98%RH；
▲2.9 相对湿度偏差：≤ ±3.0%RH（湿度 > 75%RH）；≤±5.0%RH（湿度 ≤ 75%RH）；
▲2.10保温结构：外壁材料：冷轧钢板厚1.5mm，表面喷塑处理；内壁材料：不锈钢板SUS304 厚1.5；箱体保温材料：硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维；门保温材料：硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维；
2.11 试验室体标准配置：观察窗：透明电热膜中空钢化玻璃2个（位于门上）；
可视范围：W280mm×H350mm；包含照明灯遮挡范围；引线孔：直径φ100mm 箱体左右侧各1个；照明灯：11W/AC220V 1个；气压平衡装置1套；
2.12 移动导轨：电动：配置电动牵引装置，无需人力推动，并配置自动定位系统。设备到需要位置后自动停止。
▲2.13 振动台接口：配振动台接口及电动升降系统，振动台移开后,试验箱可以作为单独的温度湿度试验箱使用，试验箱配置一件活动式底（盲）板用于作高低温试验之用，一件带垂直振动台界面的活动底（孔）板用于作温度振动综合试验之用（垂直/水平）。
2.14 制冷压缩机：进口活塞式压缩机。
2.15 制冷机控制方式：控制系统的PLC(可编程逻辑控制器)根据试验条件自动调节制冷机的运行工况，冷凝压力调节阀（冷却水流量调节装置），蒸发压力调节阀（防止蒸发器结冰），压缩机回气冷却回路，能量调节回路。
2.16 制冷剂：进口环保冷媒。
2.17 控制器：彩色触摸屏控制器,分别控制温度及湿度。
2.18 显示器：7.0英寸 640X480点阵，TFT 彩色LCD显示器。
2.19 程序容量：不低于100个程序。每个程序最大120步；每个程序可设9999次循环。
2.20 设定范围：高温温度上限：+150℃，低温温度下限：-70℃。
2.21 显示分辨率：温度：0.1℃，时间：0.1min。
2.22 曲线记录功能：具有带电池保护的RAM，可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间；最大存储时间为600天(当采样周期为1min时)。
2.23 附属功能：故障报警及原因、处理提示功能、故障记录、超温保护、上下限温度保护、断电保护、传感器上下风选择、试验暂停、报警输出、时间信号输出、试验结束输出、温度到达输出、定时启动及自动停止功能、自诊断功能。
▲2.24 温湿度测量：采用进口A级高精度Pt100铠装铂电阻（干湿球法），气象纱带采用原装进口湿球纱套。
▲2.25 湿热供水系统
2.25.1 外部水源供给：自来水
2.25.2 水处理原理：多级过滤反渗透纯水器（配压力储水罐）
2.25.3 内部供水方式：纯水器恒压供水
2.25.4 水处理装置位置：外置，附近有水源和排水地漏，距离试验室机械室不大于30米。
2.25.5 水处理装置电源：单相AC220V、10A国标3芯电源插座。
2.25.6 供水水质：电阻率>500Ω·m
为保证设备长期运行高温高湿等湿热试验，设备增加供水装置。本装置需采用进口加水装置，通过过滤和吸附达到降低或去除水中的杂质和离子的作用，配置了4套并联使用的75加仑的纯水器为本设备供水。

步入式高低温湿热试验箱产品参数
1、 适用范围：IEC68-2-1(GB/T2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温试验方法)，IEC68-2-2(GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温试验方法)，GB10589低温试验技术条件，GB11158高温试验技术条件，GJB150.3-2009高温试验，GJB150.4-2009低温试验，GBT34657.1-2017和GBT5170.2-2017等。

二、性能指标：
2.1 标称内容积：不小于2000L/2m³。
2.2 测试环境条件：设备四周气流畅通，无高浓度粉尘，无腐蚀性或易燃易爆性气体，环境温度为5～32℃，相对湿度≤85%RH。
2.3 温度范围：-60℃～+150℃。
2.4 温度波动度：≤ ±0.5℃，空载条件下
2.5 温度均匀度：≤ ±2℃，空载条件下
2.6 温度偏差：≤ ±2.0℃，空载条件下
2.7 温度变化速率：升温：1℃～4℃ min。 降温：0.7℃～1.5℃ min。
2.8 湿度范围：湿度：25～98%。
2.9 制冷系统工作方式：风冷式机械压缩制冷方式  进口压缩机。

盐雾试验箱产品参数
一、适用范围：盐雾腐蚀试验设备符合并适用我国颁布国家盐雾试验标准 GB/T 10125-2021等国标及GB 2423.17-2008电工电子产品盐雾试验方法。
二、性能指标：
2.1温度范围：
A 中性和酸性盐水喷雾试验（NSS，AASS）：
（1）试验室：35℃±1℃
（2）饱和空气桶：47℃±1℃
B 铜加速耐腐蚀试验（CASS）：
（1）试验室：50℃±1℃
（2）饱和空气桶：63℃±1℃
 温度均匀度：±2℃
 温度波动度：±0.5℃
 喷雾沉降量：1～2ml/80cm2 *h
 喷雾方式：连续、间歇、可程式
 喷雾压力：0.07～0.17（Mpa）
 试验时间：0～999.9 H、M （可调）试样架：两层，标准模具一次性成型，可满足约15度～30 度倾斜试验，（保证实验溶液不沉积于试品）

2.2 箱体要求
2.2.1 箱体材料：机内外箱体均需采用耐高温高湿高腐蚀性材质，适用于盐水喷雾、醋酸铜等各种测试规格试验。
2.2.2压力饱和桶：采用高级不锈钢材质，内部设有超温保护、缺水保护、自动补水单向阀门等功能。
2.2.3 试验室置物架:采用复合纤维材质设计成”V”形长条, 与复合玻璃搭配,以确保被测产品由 15-30°角度随意调整。 
2.2.4可分别设置喷雾和停雾时间，进行循环间歇喷雾。
2.2.5 雾气密封槽利用环保的水密封方式，防止雾气外泄。
2.3 空气供应系统：空气压力为 1Kg/cm2分两段调整。一段为大略调整 2Kg/cm2，采用进口空气过滤器，附有排水功能。二段为精密调整 1Kg/cm2，1/4 压力表, 显示精密准确。
2.4喷雾方式：
2.4.1 伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保测试连续进行。
2.4.2 喷嘴采用钢化玻璃制成，可调整喷雾量大小及喷出角度 精密水晶式玻璃嘴（PYREX）4000 小时保证无结晶阻塞之虑。
2.4.3 喷雾量 1～2ml/h 可调（ml/80cm2/h 标准要求测试 16 小时求平均量）。计量筒采用内嵌式安装，外形美观整齐，操作观察方便，减少仪器安装空间。
2.5加热系统：采用蒸汽加热方式，升温速度快减少待机时间，当温度到达时，自动切换恒温状态，温度精确,耗电量少，钛合金制发热管，耐酸碱腐蚀，超长使用寿命。
2.6控制系统：采用高精度温度控制器控制、YIJI 时间计时器控制时间，美观大方、人性化的设计配合铂金材质温度传感器、整体温度误差±1℃。
2.7安全保护：试验室压力饱和桶加热槽采用液体膨胀安全温度控制器 0~90℃。采用自动、手动两种加水系统，自动或手动补充压力桶、试验室水位，防止缺水超高温损伤仪器。
2.8安全保护装置：低水位时，自动切断电源，安全警示灯装置动态显示。超温时，自动切断加热器电源，安全警示灯装置动态显示。漏电保护功能，防止因线路漏电或短路引起的人身伤害及仪器故障。

功率分析仪产品参数要求
	序号
	重要性
	指标描述
	指标要求
	是否提供证明材料

	1
	▲
	精度
	0.1 级，±（读数 0.1% + 量程 0.05%）
	是。提供设备说明书或产品技术白皮书，并加盖投标人公章。

	2
	▲
	硬件平台与采样
	应用 ARM+FPGA 处理器，配置 16 位 AD 芯片，具备3通道电压、电流同时采样能力
	是。提供设备说明书或产品技术白皮书，并加盖投标人公章。

	3
	▲
	带宽、采样速率
	带宽 DC~100kHz，采样速率 100kS/s；数据更新周期自由可调（0.1s、0.25s、0.5s、1s、2s、5s、10s、20s），固定模式下最快可达 10ms
	是。提供设备说明书或产品技术白皮书，并加盖投标人公章。

	4
	▲
	电压量程与档位
	电压 0.3V~1000V，峰值因数为 3 时共 6 个档位：1000V、600V、300V、150V、60V、30V。支持自动/手动档位切换
	否

	5
	▲
	电流量程与档位
	直测电流量程 0.005A~50A，共 6 个档位：50A、20A、10A、5A、2A、1A。支持外部传感器扩展，拓宽测试功率范围，保障测试准确度
	否

	6
	
	谐波测试
	支持 1~50 次谐波测试，支持基波范围 10Hz~1200Hz
	是。提供设备说明书或产品技术白皮书，并加盖投标人公章。

	7
	
	硬件滤波
	具备硬件 500Hz 线路滤波和频率滤波功能
	是。提供设备说明书或产品技术白皮书，并加盖投标人和制造商公章

	8
	
	显示方式
	7 窗口数码管显示
	否

	9
	
	通讯接口
	标配USB、RS485、RS232、以太网口通讯接口
	否

	10
	
	单周期测量
	具备单周期测量功能
	是。提供设备说明书或产品技术白皮书，并加盖投标人公章。

	主要配置要求

	1
	
	配套配置
	功率分析仪主机1台，测试线缆1套，电源线1套。
	否。







高低温试验箱产品参数要求
一、适用范围：用于高低温变化控制相关试验。
二、性能指标：
2.1 标称内容积：1000L
2.2 内箱有效尺寸：100×100×100（cm），W×H×D（单箱内尺寸）
2.3 温度范围：-50℃～+150℃
2.4 湿度范围：20%R.H～98%R.H，湿度低于15%R.H时，温度高于80℃
▲2.5 控制精度：温度分辨率：0.01℃，湿度分辨率：0.1%R.H，温度偏差:±1℃                  
湿度偏差：≥75%RH时 ≤+2-3%R.H；湿度偏差：＜75%RH时 ≤±5%R.H；
温度均匀度：≤1.5℃                     
湿度均匀度：≥75%RH时 ≤+2-3%R.H；湿度偏差：＜75%RH时≤±5%R.H；
温度波动度：±0.5℃                  
湿度波动度：±1%R.H
注：温度均匀度及偏差在环境温度为+25℃，相对湿度≤85％R.H、无试样条件下测得的数值。
2.6 升降温速率：全程平均空载条件下，升温速率≥3.0℃/min，降温速率：≥1.5℃/min。
2.7 控制器：彩色触摸屏控制器,分别控制温度及湿度
2.8 画面显示功能：5.7寸真彩显示屏幕，温湿度设定(SV)实际(PV)值直接显示，可显示执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数, 运转时间显示，程序编辑以及图形曲线显示，具单独程序编辑画面,每页可输入4个段次温湿度,时间，定点或程序动作状态显示，语言转换可以切换中文/英文。
2.9 程序容量及控制功能：可使用的程序量:最大120组,1个程序可由1～100段次组合而成，，共1200段；可重复执行命令:每一个命令可达999次，程序斜率设定可由时间轴来设定，程序间每段最大可设定99小时99分钟，最小一分钟，可设定联结使用，具有编辑,清除,插入等功能，具4组时间信号输出控制(可控制待测物ON/OFF动作)，具有9组PID参数设定，程序执行中具有跳段,保持功能，荧幕可作背光调整,可设定背光时间，荧幕显示保护功能可做定时或手动关闭设定，程序复制,COPY, 连接功能,编辑实验标题等程序编辑功能，PID自动演算和FUZZY控制功能，具有断电程序记忆,复电后自动启动并接续执行程序功能，具有预约启动及关机功能，具有日期,时间调整功能，按键及画面锁定(LOCK)功能，具有待机看图功能。
2.10 通讯界面：可连接计算机显示曲线,资料获取，可做为监控及遥控系统，可做多台机器同步控制。
2.11 SD存储卡：用于存储试验资料及试验曲线，标准存储量为4G，可存试验数据2年。
2.12 设定方式：中/英文界面、触摸式输入
2.13 设定范围：最大温度范围上下限5℃
2.14 显示分辨率：温度：0.01℃；湿度：0.1% ；时间：1min
2.15 断电记忆功能：可设定断电恢复模式为：热起/冷起/停止
2.16 预约开机功能：可随意设定开机时间，打开电源后时间到机台自动运行
2.17 曲线记录功能：具有带电池保护的RAM，可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间；最大记录时间为60天(当采样周期为1.5min时)
2.18 软件使用环境：IBM PC兼容机，PⅡ以上CPU，128M以上存储器，简体中文Windows2000或简体中文 WindowsXP作业系统
2.19 附属功能：故障报警及原因、处理提示功能，断电保护功能，上下限温度保护功能。
2.20 循环风机：采用耐高温，长轴电机，电机安转在室外空间，轴延伸到室内，在轴的尾端安装搅拌风轮；特殊隔热措施及散热系统提高电机安全性。
2.21 制冷方式：为了保证试验室降温速率和最低温度的要求，本试验室采用两套制冷系统，系统包括一个高温级制冷循环及一套低温级制冷循环，热量交换通过蒸发冷凝器实现。
2.22 制冷压缩机：进口低温压缩机
2.23 油分离器：将压缩机排出的高温高压制冷剂气体混有的冷冻油滴分离下来，并返回到压缩机曲轨腔供压缩机润滑和降温用。



电动振动台产品参数要求
一、适用范围：用于振动控制相关试验。
二、性能指标：
2.1正弦峰值推力：32KN，可实现不同维度，水平以及垂直多维运动。
2.2冲击峰值推力：64KN
2.3频率范围：5～2500 Hz
2.4持续位移：51 mm
2.5最大速度：2 m/s
2.6最大加速度：981 m/s²
2.7动圈直径：320 mm
2.8运动部件等效质量：32 kg
2.9双轴大台面尺寸：1000mm*1000mm。
2.10载荷连接点：16个，台面螺钉布局：8个在φ160mm，8个在φ250mm，M10均布。
2.11冷却方式：风冷。
▲2.12功放单元信噪比：≥70dB;全数字架构设计，具有自适应中心零位调整功能。系统智能化运行，需支持远程控制，可通过远程控制应用软件实现功率放大器系统的启动/关闭，增益调节，报警信息识别，运行状态查看等功能（提供功能截图）。
▲2.13力学测量与控制系统：8输入，2输出。控制目标类型包含加速度、力等，满足局部振动安全限制，实现正弦、随机、冲击、谐振搜索与驻留、正弦加随机、随机加随机、正弦随机加随机、峭度等控制功能，典型冲击满足GB 38031-2025要求的机械冲击脉冲容差；支持自定义容差带；道路谱模拟支持.dar，.cps格式路谱文件导入。（提供软件功能截图）。
2.14正弦随机加随机试验，支持设定28个正弦信号、28个随机窄带信号（提供功能截图）；具备正弦激振控制功能，开环模式的正弦扫频和驻留试验，分析谱线：512,1024,2048,4096（提供功能截图）。
2.15微振动模拟，平台振动特性反向模拟。软件界面功放与振动控制集成一体。（提供软件功能截图）；
▲2.16支持随机冲击，高斯随机分布信号的 PSD 控制、采用传递函数均衡方法、基于传递函数更新的自适应控制（预试验），对随机信号进行形状谱裁剪后的开环控制方式（正式试验）；支持多正弦控制，采用多个带有独立数字跟踪滤波器的正弦控制环，使多个正弦分量在测试频率范围内同时扫频来激励所有谐振点控制。
▲2.17瞬态冲击控制，支持.fun，.cps , .txt 等格式数据导入，内置GR-63，EI Centro,Taft 地震波；（提供软件功能截图）
2.18冲击响应谱控制，脉冲间隔：定义两个脉冲间的时间间隔，平 均 数：1 到 10，频响函数：从预试验中获取或导入已存储的频响函数；帧 大 小：最大 32768，采样频率：最高 48000Hz；
[bookmark: _GoBack]▲2.19振动试验Web远程监控功能，客户可以看到控制仪当前的运行状态，包括试验曲线、试验进程、试验量级、运行时间等相关参数，链接方式需支持局域网及4g网络，都可以通过手机或电脑的web页面实现远程监控；
▲2.20具备功率特性分析模块，出具耗能功率特性频域曲线，提供软件功能截图及测试方法、案例。
▲2.21智能化扩展功能，具备Socket通讯接口。以客户端形式与监控服务器通信。便于后期用户智能化流程控制开发及科研。提供接口说明。
▲2.22试验报告生成，支持Microsoft Office、Microsoft 365环境，也支持开源的WPS Office、OpenOffice等环境，还支持无Office环境生成测试报告。
2.23传感器量程:1000g，频率响应范围：5Hz~8000Hz，20英尺低噪声屏蔽电缆，数量8套。
2.24水平扩展台尺寸：2200mm×1550mm×1200 mm（L×W×H，无包装）
2.25振动台重量：约4600 kg
2.26电源：380V，功率65kVA。
▲2.27系统内置lims管理系统，可与实验室系统兼容，实现多台的同步管理和监控，远程监控实验室的工作运行状况，报告直接存储和随时调用。
▲2.28集中控制管理软件，可对电动振动试验台系统实现统一管理，从试验任务分派、试验设计、试验过程监控、试验数据存储、试验分析、试验报告的完整流程。实现可配置多振动试验系统集中操作，多试验过程数据对比，实现设备、标准、试验员、试验过程的统一管理。同时可对试验数据进行适当清洗，为上层管理系统提供基础数据服务。通过对振动试验的准备过程、试验过程、后分析过程的三个主过程进行业务管理和数据沉淀，实现该系统同时管理，系统统一管理试验设备、试验任务、试验标准、试验结果、试验报告等，提供案例照片。
分包6：
详见附件工程量清单、图纸、技术参数及施工要求。
特别说明：
1.项目使用的主要材料和设备其规格、数量、品牌必须经招标人认可后方可进场使用，如不经认可，中标人擅自进场使用的，招标人有权没收其履约保证金并终止合同，同时中标人须赔偿招标人实际损失。
2.微生物检测系统验收要求：
（1）洁净室施工应符合 GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》的要求，各分项工程（内装、空调、电气、自控、弱电）按相应施工质量验收规范验收。
（2）净化空调系统、电气系统等安装调试完成后，应进行系统联动试运行，检查温度、湿度、洁净度、压差、风量、噪声、照度等指标。
工程完工后，由具备相应资质的第三方检测机构对本项目进行温湿度等环境指标检测，并出具检测报告。检测费用含在投标报价内。洁净度、压差等性能指标应满足本文件及国家规范要求，检测不合格的，由中标人整改至合格，整改费用自理。
3.恒温恒湿系统验收要求：
（1）工程及系统验收按GB 50300-2013、GB 50243-2016、GB 50303-2015、GB 50210-2018等现行标准执行；恒温恒湿机组性能按GB/T 14294-2026及相应产品标准执行。
（2）系统安装、调试完毕并稳定运行后，进行温湿度性能检测，检测方法及布点按检测方案及现行规范执行。检测期间系统应连续稳定运行，恒温恒湿间1、恒温恒湿间2的温度、相对湿度应满足23±2℃、50%±5%RH的控制指标。
工程完工后，由具备相应资质的第三方检测机构对本项目进行温湿度等环境指标检测，并出具检测报告。检测不合格的，中标人应无偿整改至合格。
4.投标人有以下情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，其投标作无效标处理：
（1）投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
（2）投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
（3）投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
5.附件技术参数及技术要求投标人须完成响应，否则作无效投标处理。（提供承诺函加盖公章，格式自定）



二、商务要求
1.合同履约期限：包1-包6合同签订后90天完成供货安装调试，包7合同签订后180天完成供货及验收。
2.履约保证金：签订合同前提交合同款的10%作为履约保证金（以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子保函、保险机构出具的保证保险等非现金形式提交），项目验收合格后无息退还。
3.付款方式：合同签订后支付合同总价的50%,设备到货后支付进度款40%，验收合格后付清余款。（说明：所有款项待财政预算到位后进行支付）
4.原厂免费保修期：1-5分包免费质保1年；分包6免费质保3年；有特别说明要求的以特别说明要求为准。
5.响应时间：故障报修后1小时内响应，24小时内到场解决。
6.技术支持：提供7×24小时远程技术支持及定期巡检。
7.包装标准：符合运输安全规范，外箱标注货物信息、防潮标识及易碎标志。供应商负责全程物流及保险，承担运输风险，运输、装卸及保险费用由供应商承担。
[bookmark: _Toc13209]第五章   评 审 办 法
为做好招标投标工作，根据国家有关规定特制订本标准及办法。
1、评标办法制订依据
政府采购法规、制度。
2、评标原则
评标活动遵循客观、公正、审慎的原则。
3、评标机构
评标委员会由5人（含5人）以上单数组成。开标前，按照政府采购评审专家管理的有关规定产生专家评委。
4、评标程序
（一）由于本项目资格审查采用“资格后审法”，因此只有通过资格审查的投标人的投标文件才可进入详细评审。资格审查将由采购人在开标后评审前对所有投标人进行资格审查，通过资格审查的投标人才能继续参加评审。
（二）评标委员会首先对各投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标。
符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。
下列情况属于重大偏差：
（1）无单位盖章，无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
（2）无法定代表人出具的授权委托书的；
（3）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
（5）投标人名称或组织结构与本次投标报名时不一致且未提供有效证明的；
（6）投标有效期不满足招标文件要求的；
（7）招标文件明确规定可以废标的其他情形。
①投标函无投标人盖章，无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
②授权委托书无法定代表人（或代理人）手签或法人印章；
③投标文件中含有虚假材料；
④其他不满足法律法规、招标文件规定或评标委员会讨论通过确定为废标的情形。
投标文件出现上述情形之一的，属未能对招标文件作出实质性的响应，作废标处理。
在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标作废标处理。
细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。评标委员会书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。
（三）评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清或者补正。澄清、说明或者有补正的以书面方式并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；
（四） 投标文件算术错误的修正：
评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核。投标文件有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
1、投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
2、总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
（五）报价评审及细微偏差量化；
（六）评委评价投标文件。评委阅读、审查、评价投标文件，依据评分标准进行有记名打分；
（七）根据实际需要，对有关投标人进行核实和考察；
（八）评标委员会在评标过程中发现的问题，应及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作出书面记录；
（九）计算经综合评审的评分，综合评分为各评委评分的算术平均值；
（十）评标委员会完成评标后，向招标人提出书面评标报告。
（十一）中标人的确定
本次招标项目的评标办法采用“综合评分法”。招标人确定排名第一的中标候选人为本项目中标人。
分包1-5 ：
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格部分
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分= (评分基准价/各供应商报价)×30%×100。
注：1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4.残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
	30

	2
	技术响应
	根据投标产品对招标文件技术参数的响应程度：全部响应即满足招标文件技术参数要求的得40分；加▲项重要参数负偏离的每项扣4分，一般参数负偏离的每项扣2分，扣完为止。
注：1.投标人需在“技术参数响应表”中如实详细填列所投产品的参数；一般参数以技术参数响应表作为得分依据，加▲项重要参数以提供的有效证明材料作为得分依据。
2.加▲项重要参数要求对证明材料作出明确规定的按照规定要求提供。
3.加▲项参数要求未对证明材料作出明确规定的，可提交的证明材料包括加盖制造商公章的技术白皮书或加盖制造商公章的Data Sheet或加盖制造商公章的公开发行宣传彩页或具有资质的第三方机构出具的检测报告。
4.证明材料应能完整体现相应技术指标所有内容，涉及数字参数的，应明确具体数值，并在响应表中标注相应证明文件页码，未提供有效证明材料视为负偏离，予以扣分。
投标人提供虚假技术资料谋取中标的，依法取消投标资格并报监管部门。
	40

	3
	业绩
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）所投分包类似产品的销售业绩，每提供1份业绩得1分，本项最高得6分。
注：1.上述销售业绩须同时提供合同扫描件和加盖设备实际使用单位公章的验收合格报告，材料不全不得分。
2. 所提供业绩合同中的乙方（产品供应商）仅指投标人。
	6

	4
	质保
	免费质保期要求1年，在此基础上免费质保每增加1年得1分，本项最高得2分，须提供制造厂商出具的售后服务承诺书（加盖制造商公章），不提供不得分。
	2

	5
	安装调试培训方案
	根据供应商提供的安装调试培训方案进⾏评审，内容包括但不限于：安装调试进度计划；安装调试详细方案；⼈员配备；培训方案、⽬标及培训⽅式；培训内容；培训时间及培训进度安排等。
（1）方案描述内容齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目、有添加除以上要点外的其他内容且能够适用于本项目的，得12分；
（2）方案描述所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述(没有特别具体)但能够适用于本项目的，略有欠缺需要完善或漏缺1项的，得8分；
（3）方案描述所包含的要点齐全、内容与要点相符合但仅有纲要、内容简略未展开详细阐述但能够适用于本项目或漏缺2项的，得4分；
（4）未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求或漏缺3项及以上的，均不得分。
	12

	6
	售后服务
	根据投标⼈针对本项⽬提供的售后服务方案进⾏评审，内容包括但不限于：售后保障措施；售后服务⼈员配置情况；售后响应时间（售后服务时限、缺陷处理时限）；后续质量保证能⼒（质保及保修期内保证质量方案、备品备件是否齐全等）；现场服务措施等。
（1）方案描述内容齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目、有添加除以上要点外的其他内容且能够适用于本项目的，得10分；
（2）方案描述所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述(没有特别具体)但能够适用于本项目的，略有欠缺需要完善或漏缺1项的，得7分；
（3）方案描述所包含的要点齐全、内容与要点相符合但仅有纲要、内容简略未展开详细阐述但能够适用于本项目或漏缺2项的，得4分；
（4）未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求或漏缺3项及以上的，均不得分。
	10




分包6：
	项目
	评分准则

	价格
（50分）
	以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分50分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×50×100%（保留两位有效小数）。
注：1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4.残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	项目实施
方案
（40分）
	施工方案
（8分）
	根据供应商提供的针对本项目的施工方案（包括但不限于管理措施、施工安排、实验室施工重难点分析、深化效果图等）进行打分；
（1）方案描述内容齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目、有添加除以上要点外的其他内容且能够适用于本项目的，得8分；
（2）方案描述所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述(没有特别具体)但能够适用于本项目的，略有欠缺需要完善或漏缺1项的，得6分；
（3）方案描述所包含的要点齐全、内容与要点相符合但仅有纲要、内容简略未展开详细阐述但能够适用于本项目或漏缺2项的，得4分；
（4）未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求或漏缺3项及以上的，均不得分。

	
	 质量控制
措施
（6分）
	根据供应商提供的针对本项目的质量控制措施（包括但不限于质量体系方案、原材料保障措施、隐蔽工程保障等）进行打分；
（1）方案描述内容齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目、有添加除以上要点外的其他内容且能够适用于本项目的，得6分；
（2）方案描述所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述(没有特别具体)但能够适用于本项目的，略有欠缺需要完善或漏缺1项的，得4分；
（3）方案描述所包含的要点齐全、内容与要点相符合但仅有纲要、内容简略未展开详细阐述但能够适用于本项目或漏缺2项的，得2分；
（4）未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求或漏缺3项及以上的，均不得分。

	
	安全控制
措施
（6分）
	根据供应商提供的针对本项目的安全控制方案（包括但不限于安全管理体系、安全教育及培训计划、应急预案等）进行打分；
（1）方案描述内容齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目、有添加除以上要点外的其他内容且能够适用于本项目的，得6分；
（2）方案描述所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述(没有特别具体)但能够适用于本项目的，略有欠缺需要完善或漏缺1项的，得4分；
（3）方案描述所包含的要点齐全、内容与要点相符合但仅有纲要、内容简略未展开详细阐述但能够适用于本项目或漏缺2项的，得2分；
（4）未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求或漏缺3项及以上的，均不得分。

	
	进度控制
措施
（6分）

	根据供应商提供的针对本项目的进度控制方案（包括但不限于进度目标分解、组织保障、部署与技术措施等）进行打分；
（1）方案描述内容齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目、有添加除以上要点外的其他内容且能够适用于本项目的，得6分；
（2）方案描述所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述(没有特别具体)但能够适用于本项目的，略有欠缺需要完善或漏缺1项的，得4分；
（3）方案描述所包含的要点齐全、内容与要点相符合但仅有纲要、内容简略未展开详细阐述但能够适用于本项目或漏缺2项的，得2分；
（4）未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求或漏缺3项及以上的，均不得分。

	
	劳动力、机械设备投入计划
（6分）
	根据供应商提供的针对本项目的投入计划方案（包括但不限于劳动力投入节点安排、设备投入节点安排等）进行打分；
（1）方案描述内容齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目、有添加除以上要点外的其他内容且能够适用于本项目的，得6分；
（2）方案描述所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述(没有特别具体)但能够适用于本项目的，略有欠缺需要完善或漏缺1项的，得4分；
（3）方案描述所包含的要点齐全、内容与要点相符合但仅有纲要、内容简略未展开详细阐述但能够适用于本项目或漏缺2项的，得2分；
（4）未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求或漏缺3项及以上的，均不得分。

	
	满足验收合格的保证措施
（8分）
	根据供应商提供的针对本项目的验收方案（包括但不限于微生物检测系统验收要点、恒温恒湿系统验收要点、改进方案等）进行打分；
（1）方案描述内容齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目、有添加除以上要点外的其他内容且能够适用于本项目的，得8分；
（2）方案描述所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述(没有特别具体)但能够适用于本项目的，略有欠缺需要完善或漏缺1项的，得6分；
（3）方案描述所包含的要点齐全、内容与要点相符合但仅有纲要、内容简略未展开详细阐述但能够适用于本项目或漏缺2项的，得4分；
（4）未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求或漏缺3项及以上的，均不得分。

	企业业绩
（10分）
	供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似实验室建设工程业绩的，有1项得2分，最高得10分。
须同时提供下列证明材料：①合同关键页（工程内容、甲乙双方名称、合同签订时间和盖章页）；②该合同项下任意一张对应发票。提供相关材料原件扫描件，未提供、提供不全或提供不清晰的不予计分。

	满分100分
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******项目
分包号：

投 标 文件

项目编号：****



采购人：泰州市产品质量监督检验院

投标人：

2026年  月  日









附件1：
投 标 函
（招标人）：
根据贵方为              （项目名称及编号）的投标邀请，签字人              （姓名、职务或职称）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件（包括招标文件要求提供的全部资料）；
据此函，签字代表宣布同意如下：
按招标文件规定的各项要求，向泰州市产品质量监督检验院提供所需的货物及相关服务，报价如下：
1.向泰州市产品质量监督检验院提供所需的货物及相关服务，第    分包报价   元。
2.我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
3.本投标文件有效期为自开标日起90个日历天。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本投标文件将作为买卖合同的附件。
4.如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回或撤销投标，由此给采购人造成损失的，我方愿意承担相应赔偿责任。
5.我方愿意向招标人提供与本次招标的相关资料，并对其真实性、合法性、有效性负责。
6.我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定；如能中标，中标后不转包分包。
7.我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候根据评标委员会的意见接受或拒绝任何投标的权力，并完全理解招标人对此无解释的义务。
8.我方承诺在此次招标过程中涉及的一切应当保密的事项，不向任何第三方泄露，否则承担一切法律责任。
9.如果我方中标，我们将在接到招标人的中标通知书后按项目要求的时间内完成本项目的所有工作。并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
10.如果我方中标，为执行合同，我们将按照招标文件要求提交履约保证金。
11.与本次投标有关的一切往来信函请寄：
地址：           
电话：
电子邮件： 

投标人名称（公章）：
法定代表人（授权代表）盖章或签字：
法定代表人（授权代表）手机号码：
日 期：  年  月  日
附件2：
开标一览表


项目编号：
	项目名称
	项目内容
	 总价（小写）

	
	详见投标文件
	元

	总价（大写）：
	金额大写 


货币单位：   人民币元


投标人公章：                               （电子签章）

























附件3：
法定代表人身份证明书

单位名称：                          
单位性质：                          
地    址：                          
成立时间：    年     月     日 
经营期限：                          
姓    名：            身份证号：             
系                 （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人（公章） ：             

日期：   年   月   日

 附法定代表人（负责人）身份证正反面扫描件

附件4：
授 权 委 托 书

本授权委托书声明：本人          （姓名）系                     （单位全称）的法定代表人（负责人），现代表本单位（公司）授权我单位（公司）              （部门、职务或职称、姓名）作为本单位（公司）的合法代理人，以本单位（公司）的名义参加      （招标单位名称）的          （项目名称）投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。
授权委托人无转委托权。
特此声明


投标单位（公章） ：
法定代表人（负责人）签字：

授权委托人（签字） ： 

日期：      年   月   日

附授权委托人身份证正反面扫描件


附件5：
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
（格式自定）

                      投标供应商名称（公章）： 
                                     
                                     日期：______年    月    日


附件6：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（参考格式） 

声 明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 



                      投标供应商名称（公章）： 

               法定代表人（授权代表）盖章或签字：


日    期：      年   月   日                        
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附件7：
声明函

我单位郑重声明，参加本次招标活动不存在以下情形：与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
                    

                           投标人名称：（加盖公章） 
                                     
                                     日期：______年    月    日
       
附件8：                                                   
技术参数响应表

	序号
	采购文件项目技术要求
	响应文件响应情况
	超出、符合或负偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称（公章）：                         


                                                                                                                        日期：      年     月     日

填写说明：
1、按照项目技术详细填列；
2、行数不够，可自行添加。


[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]



[bookmark: _Toc15683][bookmark: _Toc20755]附件9：
商务条款响应表

	序号
	项目
	招标要求
	是否完全响应（填是或者否）

	1
	合同履行期限
	
	

	2
	付款方式
	
	

	3
	投标货币
	人民币
	

	4
	质保期
	
	

	5
	其他
	详见商务要求条款
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人名称（公章）：                      

                                                              日期：    年  月   日


注：商务条款须完全响应，否则作无效投标处理。

附件10：
小微企业声明函（分包1-5）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期：
注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（2）企业类型请投标供应商参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
（3）供应商如不提供符合要求的声明函，价格将不做相应扣除。




小微企业声明函（分包6）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的小微企业。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于建筑业行业；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期：
注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（2）企业类型请投标供应商参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
（3）供应商如不提供符合要求的声明函，价格将不做相应扣除。



附件11：
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
单位名称（盖章）： 
                    日 期：    年    月    日

注：供应商如不提供符合要求的残疾人福利性单位声明函，则价格将不做相应扣除。












附件12：
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品（服务）属于本国产品（服务）。具体情况如下：
1.（产品/服务名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
7.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。


[bookmark: _Toc14806][bookmark: _Toc22007]附件13  投标产品配置及分项报价表
项目编号：                                                 
价格单位：人民币元
	货物名称
	品牌
	规格/型号
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	



  投标供应商名称（盖章）：
                                                         日期：    年  月   日


填写说明：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
