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[bookmark: _Toc29789][bookmark: _Toc21799][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK5]
第一部分投标邀请
[bookmark: OLE_LINK6]受[南通市产品质量监督检验所]的委托，南通苏采招投标咨询服务有限公司就[南通市产品质量监督检验所重点工业产品检验检测设备更新项目（第一批）](项目编号:JSZC-320600-NTSC-G2026-0004 )进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
南通市产品质量监督检验所重点工业产品检验检测设备更新项目（第一批）的潜在投标人应在（苏采云系统内免费）获取招标文件，并于2026年11月20日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc20404]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320600-NTSC-G2026-0004 
2.项目名称：南通市产品质量监督检验所重点工业产品检验检测设备更新项目（第一批）。
3.预算金额：580万元，共分4个采购包，其中包1总预算50万元、包2总预算334.5万元、包3总预算171万元、包4总预算24.5万元。
4.最高限价：580万元，包1最高限价50万元、包2最高限价334.5万元、包3最高限价171万元、包4最高限价24.5万元，各包单项最高限价详见项目需求，投标报价高于对应的最高限价的作无效标处理。
5.采购需求：详见招标文件，请仔细研究。
6.合同履行期限：合同签订45天内供货到位，货到30天内完成安装调试。
7.本项目是否接受联合体投标：否。
[bookmark: _Toc7742]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.本项目的特定资格要求：无；
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。
[bookmark: _Toc13052]三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
[bookmark: _Toc740]3.1潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
[bookmark: _Toc31543]3.3“CA数字证书”的获取：
响应投标人需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
3.4招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。
3.6请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
3.7开评标全过程中，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。
注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
[bookmark: _Toc25294]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标文件接收截止及开标时间：2026年11月20日9点30分（北京时间），逾时“苏采云”系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。
[bookmark: _Toc24646]2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
3.投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件接收截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
[bookmark: _Toc6486]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc12080]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc27181]1.投标保证金：免收。
2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
3.项目演示：详见采购文件。投标人根据对应采购包技术要求需要提供视频文件的，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过30分钟。
4.对招标方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。
5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函、认证、业绩等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
[bookmark: _Toc17541]6.本项目共4个采购包，投标人可投多个分包，但最多只能中一个包。本项目按包1至包4的自然顺序进行，投标人在4个采购包投标中可以兼投、不可以兼中；每个包确定1个中标人。若前面分包中标人如已递交后面分包投标文件，在后面分包资格审查环节做无效处理，不属于后面分包的合格投标人，自动丧失后面分包的评审资格。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc20676]1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc35393638]名称：南通市产品质量监督检验所　　　　　　　　　　　　
地址：南通市崇川区国强路119号
联系人：赵先生
联系方式：051351008631，13382383756
2.代理机构信息
名称：南通苏采招投标咨询服务有限公司
地址：南通市海外联谊大厦
联系方式：汤工18251369818

附件:
1.公开招标文件
2.采购人信用承诺书
[bookmark: _Toc28364][bookmark: _Toc12269]第二部分 投标须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc2896][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc2940][bookmark: _Toc513029204]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc32621]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc1005][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc23647][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通苏采招投标咨询服务有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目招标代理费按江苏省招标投标协会苏招协【2022】002号文件标准的50%计收（按采购包分别收取，单个采购包代理服务费保底收费2500元），由各采购包中标人承担。代理服务费包含在投标报价内，投标人报价时应综合考虑（不单列）
支付要求：中标人在中标结果公告期满、领取中标通知书前，一次性足额向采购代理机构缴纳代理服务费；代理机构收到费用后开具合法有效票据。
退费规则：（1）仅因采购代理机构、采购人原因取消采购、作废项目的，全额退还已缴纳代理费；（2）中标人无正当理由放弃成交、提供虚假材料被取消成交资格的，代理机构不予退费（评审、文件编制、公告等全部代理服务完成需附工作记录备查）。
4.3代理费定标后由中标候选人支付给代理机构。因中标人原因导致中标结果变更或取消中标资格等，代理费不予退还。
[bookmark: _Toc19559]5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20136]6.招标文件的解释
6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由代理机构解释。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc21896][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc18925][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]1.招标文件构成
1.1招标文件由以下部分组成：
（1）招标邀请
（2）投标须知
（3）项目需求
（4）开标和评标
（5）投标文件组成
（6）附件（如有）
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc31712]2.招标文件的澄清
2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改
2.2采购人视情组织答疑会
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc31249][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284]3.招标文件的修改
3.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
3.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
3.3招标文件的修改将在江苏省政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213]4.在投标文件提交截止日期，采购人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后招标代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。
5.投标人对采购人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。
[bookmark: _Toc16140]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc32352][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073]1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc28358][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]2.投标文件构成
2.1投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。投标人按“第五部分投标文件组成”要求编写投标文件
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc18141]3.投标有效期
3.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
[bookmark: _Toc25966]4.投标有效期的延长
4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc27948][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217]5.电子投标文件其他要求
5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。
5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
5.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
[bookmark: _Toc25552]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc28087][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029225]1.投标文件的提交
1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
[bookmark: _Toc60]2.提交投标文件截止日期
2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
2.2采购人或招标代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc2805]3.投标文件的密封（加密）要求：
3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。
[bookmark: _Toc27425]4.投标文件的拒收
4.1招标代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc13316]5.投标文件的撤回和修改
5.1投标文件的撤回
5.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。
5.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
5.2投标文件的修改
投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。
5.3在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
5.4在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。
[bookmark: _Toc7634]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20724]1.开标
1.1开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。
1.2因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
1.3开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
1.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。
1.5投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc27677]2.评标委员会
2.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。
2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
[bookmark: _Toc10859]3.评审过程的保密与公正
3.1评标委员会、采购人或招标代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。
3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评标委员会、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.5在评审期间，招标代理机构将设专门人员与投标人联系。
3.6采购人、招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。
3.7采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc30673]4.投标文件的澄清
4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。
4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
4.3接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc3995]5.对投标文件的审查
5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。
5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
5.1.2采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
5.1.3接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
5.1.4符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2异常低价审查
5.2.1根据财库〔2026〕2号文件,政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
5.2.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
5.2.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
5.2.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
5.2.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（1）评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于上述情形的，应当要求相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第5.2.1.3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（2）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（3）采购人、采购代理机构应当为评审小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
（4）异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
5.3在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。
所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。
5.5评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.6评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。
5.7评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
5.8采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
5.9使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.10非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
5.11投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人或招标代理机构及评标委员会联系。
[bookmark: _Toc15738]6.投标文件线上格式要求
6.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
6.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！
6.3本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。
[bookmark: _Toc13461]7.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]7.1.1同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
7.1.2投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
7.1.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
7.1.4未通过符合性检查的。
7.1.5不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
7.1.6投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
7.1.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
7.1.8启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
7.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
7.1.10本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
7.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
7.1.12投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。
7.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
7.1.14不同的投标人响应文件MAC地址、标书制作工具客户端识别码一致的。
7.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
7.2废标条款：
7.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
7.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
7.2.3因重大变故，采购任务取消的。
7.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
7.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
7.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
7.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc27597]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc21628][bookmark: _Toc16938554]1.确定中标单位
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。
1.2采购人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。
1.3代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
1.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
[bookmark: _Toc200451960]1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
[bookmark: _Toc922]2.质疑处理
2.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。
2.4对招标方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。
投标人提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。
采购人及代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。
2.5以下情形的质疑不予受理
2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
2.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
[bookmark: _Toc15921]3.中标通知书
3.l中标结果确定后，采购人或者招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308]特别说明：中标人在下载中标通知书后须提供4套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给招标代理机构。
[bookmark: _Toc27718]七、授予合同
[bookmark: _Toc26471]1.签订合同
1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
1.2招标文件、中标人的响应文件及开标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc18712]2.货物和服务的追加、减少和添购。
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
[bookmark: _Toc16700]3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策
根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。
[bookmark: _Toc32218]八、电子招标投标交易平台
电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc21690][bookmark: _Toc8914]
第三部分项目需求
投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），售后服务，保险等。
一、项目具体需求说明
（一）项目预算：580万元。
（二）地理位置：南通市产品质量监督检验所，位于南通市崇川区国强路119号/南通市通州区金桥路626号。
（三）本项目所采购设备须为国产设备。
二、项目属性：货物类项目。
三、采购清单
（1）采购包1
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业
	数量
	单位
	[bookmark: OLE_LINK55]单项最高限价（万元）
	是否主要标的
	是否核心产品
	是否强制节能

	[bookmark: _Hlk243309534]1
	水蒸气透气量测试仪
	工业
	1
	套
	20.0
	否
	否
	否

	2
	压差法气体渗透仪
	工业
	1
	套
	30.0
	是
	是
	否


（2）采购包2
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业
	数量
	单位
	单项最高限价（万元）
	是否主要标的
	是否核心产品
	是否强制节能

	1
	液压式万能材料试验机
	工业
	1
	套
	68.0
	否
	否
	否

	2
	液压式万能材料试验机
	工业
	1
	套
	83.0
	是
	是
	否

	3
	液压式万能材料试验机
	工业
	1
	套
	30.0
	否
	否
	否

	4
	电子万能材料试验机
	工业
	1
	套
	13.0
	否
	否
	否

	5
	电子万能材料试验机
	工业
	1
	套
	28.5
	否
	否
	否

	6
	高频疲劳试验机
	工业
	1
	套
	65.0
	否
	否
	否

	7
	微机控制环刚度试验机
	工业
	1
	套
	14.5
	否
	否
	否

	8
	电液伺服压力试验机
	工业
	1
	套
	20.5
	否
	否
	否

	9
	高低温试验箱
	工业
	1
	套
	4.5
	否
	否
	否

	10
	高低温试验箱
	工业
	1
	套
	7.5
	否
	否
	否


（3）采购包3
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业
	数量
	单位
	单项最高限价（万元）
	是否主要标的
	是否核心产品
	是否强制节能

	1
	交变湿热试验箱
	工业
	1
	套
	6.0
	否
	否
	否

	[bookmark: _Hlk243309549]2
	步入式高低温湿热试验箱
	工业
	1
	套
	135.0
	是
	是
	否

	3
	盐雾试验箱
	工业
	1
	套
	30.0
	否
	否
	否


（4）采购包4
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业
	数量
	单位
	单项最高限价（万元）
	是否主要标的
	是否核心产品
	是否强制节能

	1
	全自动影像仪
	工业
	1
	套
	22.0
	是
	是
	否

	2
	全自动影像仪
	工业
	1
	套
	2.5
	否
	否
	否


四、主要技术参数
[bookmark: OLE_LINK229][bookmark: OLE_LINK228]1.包1仪器设备技术及配置要求
	序号
	仪器名称
	技术要求

	1
	水蒸气透气量测试仪
	一、技术性能指标
1.符合GB/T1037-2021塑料薄膜与薄片水蒸气透过性能测定杯式增重与减重法测试、GB/T10457-2021食品用塑料自粘保鲜膜质里通则，GB/T10003-2008普通用途双向拉伸聚丙烯(B0PP)薄膜，BB/T0002-2008双向拉伸聚丙烯珠光薄膜，GB/T27740-2011流延聚丙烯(CPP)薄膜，GB/T16958-2008包装用双向拉伸聚酯薄膜，GB/T10004-2008包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合，GB/T21302-2007包装用复合膜、袋通则，GB/T28118-2011食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋，QB/T1871-1993双向拉伸尼龙(BOPA)低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋、GB/T28117-2011食品包装用多层共挤膜、袋，GB/T15267-1994食品包装用聚氯乙烯硬片、膜，标准要求。
★2.原理要求：仪器采用规范的间歇式称重方法，严格符合GB1037-2021最新标准要求，自动间歇称重测试，每次测量前称重器自动清零，保证测试精度。在称量后由升降机构将透湿杯与天平分离开，在称量时由升降机构将透湿杯置于天平上进行称量，实验过程中需不断将透湿杯与天平执行分离与放置称量的操作（需提供技设计方案实物图有效证明材料）。
★3.仪器要求至少具有12个测试腔，数据独立。同时具备增重法和减重法测试模式（需提供技设计方案实物图有效证明材料）。
4.为快速进行温度和湿度控制，仪器应采用先进的圆形测试腔结构，具备先进的流体力结构，使温度和湿度更加均匀稳定，测试周期更短，结果更精准。无温度湿度死角。
▲5.测试腔内内置高精度风速计和温湿度传感器，有效防止透湿杯上方湿度梯度的形成，可实时测定和自动调节，外置可见，可拆卸，可计量（需提供温湿度、风速传感器实物图片有效证明材料）。
▲6.采用气动封腔设计，试验腔与称量腔自动隔离，避免高温、高湿对天平的影响（需提供技设计方案实物图有效证明材料）。
7.测试过程数据与测试结果数据一致；可提供标准膜和标准砝码双重快速校准模式，保证检测数据的准确性和通用性。
▲8.全自动测试，无需人工干预，数据自动保存。无需人工调整快速获得精确结果。设备实时显示水蒸气透过率曲线、渗透系数曲线、温度曲线、湿度曲线等关键核心数据（需提供相关文件如操作软件的界面截图、说明资料等）。
★9.核心传感器为高分辨率称重传感器。需配备高精度电子天平，最大称量≥200g，进口品牌天平，全时段分度值0.1mg及以上的I级天平含组件，必须有防潮保护功能，不接受分段式分度值天平。（需提供天平配置情况说明资料等证明材料）。
★10.风速范围：0.3m/s~2.5m/s，具备标准的风速设计要求，同时风速可进行实时测定和自动调节，确保测试腔的湿度均匀恒定。进口风速电机更佳,有效防止透湿杯上方湿度梯度的形成，保证测试准确性。需配备品牌风速传感器。（提供风速电机配置情况说明资料等证明材料）
▲11.测试设备所涉及电磁阀、电机、开关电源、电子驱动件等部件须质量稳定可靠并提供配置情况说明资料等证明材料(如选用了3C认证产品应提供3C证书)，以确保设备整体运行的稳定性。
12.测试范围:覆盖0.1~19,000g/m2·24h。
▲13.试验温度：15～60℃；控温精度：±0.1℃；温度控制，要求仪器全自动温度控制，同时采用舱体空间立体恒温技术，使温度控制更加均匀稳定快速。设备能连续和实时监控、记录舱內的温度、时间等控制参数，可实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回放、故障记录等功能。提供配置情况说明资料等证明材料。（需提供控温装置温度传感器配置情况说明资料等证明材料）
▲14.试验湿度：room～95%RH，100%RH±1%RH；标准90%RH,设备测试腔内部需配备高精度湿度传感器，能连续和实时监控、记录舱内的相对湿度、时间等控制参数，可实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回放、故障记录等功能，（需提供控湿装置湿度传感器配置情况说明资料等证明材料）。
▲15.湿度控制，配备高效率无水雾湿度自动调节装置，满足长时间连续测试需要；配备气体干燥装置无需更换内芯，连续工作寿命至少两万小时。（需提供气体干燥装置配置情况说明资料等证明材料）
▲16.设备自动抽水，采用自动启动泵抽水式加水，自动启停的精准操控，系统自动将激活电动水泵，将外部水源抽送至储水箱;可实现超时间测试，无须人工加水。（需提供技设计方案实物图有效证明材料）
17.样品尺寸：≤Φ74mm；测试面积：≥33cm2；试样厚度≤3mm。
18.设备应配置有国家一级标准物质证书的标准膜(低阻隔7、中阻隔3、高阻隔0.5)各三张。
19.为保障数据的准确性，供应商需派技术人员操作供货设备，参加能力验证或测里审核，结果应满意或合格。
▲20.可测试薄膜材料及塑料瓶如PP/PET瓶子水蒸气透过率测试，腔体容积不小于40L，可容纳不同高度容器测试。
★二、配置要求:
标准配置:主机、计算机、透湿杯、气体干燥装置（免维护型）、自动干燥过滤器、校验、砝码、取样器、供气阀门管件、空压机。

	2
	压差法气体渗透仪
	一、技术性能指标
1.测试方法和原理：符合标准GB/T1038.1-2022标准方法（差压法）。GB/T10457-2021食品用塑料自粘保鲜膜质量通则，GB/T16958-2008包装用双向拉伸聚酯薄膜，GB/T20218-2021双向拉伸聚酰胺(尼龙)薄膜，GB/T10004-2008包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合，GB/T21302-2007包装用复合膜、袋通则，QB/T1871-1993双向拉伸尼龙(B0PA)低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋，GB/T18192-2008液体食品无菌包装用纸基复合材料，GB/T18706-2008液体食品保鲜包装用纸基复合材料，GB/T19741-2005液体食品包装用塑料复合膜、袋，GB/T28117-2011食品包装用多层共挤膜、袋、BB/T0052-2017液态奶共挤包装膜、袋等标准要求。
★2.测试范围0.01～50000cm³/m²・24h・0.1MPa（拓展上限≥200000cm³/m²・24h・0.1MPa）。
★3.至少具有3个测试腔，支持同一条件下多个试样同时测试，数据相互独立。为提高检测效率和准确度，采用屉式测试腔体，气动自动夹紧试样，无须手动夹紧试样，测试腔手动出仓、返回。腔体自动密封，密封性由设备自动检测，需避免测试过程中因夹持不严密封性差，发生泄漏，导致测试过程失败。提供相关文件如结构照片、说明资料、操作软件的提醒截图等。（需提供技设计方案实物图有效证明材料）
★4.真空分辨率0.1Pa。
▲5.仪器具备良好的高、中、低阻隔性材料的测试能力，配备高精度真空传感器，实现0.01～0.1cm3/m2•24h•0.1MPa超高阻隔材料的准确测试。（需提供相关文件如操作软件的界面截图、说明资料等）
▲6.分辨率：≤0.01cm3/m2·24h·0.1MP。
7.试验温度：5℃～95℃，温度分辨率：±0.1℃；温度波动：±0.2℃。配备高精度温度传感器仪器全自动温度控制系统，采用空间立体恒温技术，确保温度控制更加均匀稳定快速。
▲8.测试腔体需气动夹持可实现全自动夹紧试样，夹紧力度一致，确保系统整体密封良好，保障测试精度。配备试样固定夹，方便夹装试样，快速装样、换样。（需提供技设计方案实物图有效证明材料）
▲9.为提高测试效率，快速进行温度控制，仪器采用全域循环恒温技术，测试时测试腔内置在主机内部，可对三个测试上下腔同时控温，且温度可调,可为测试腔体整体提供恒温的测试环境，无需依赖专业恒温恒湿实验室，避免环境温度对测试结果的影响。（需提供技设计方案实物图有效证明材料）
▲10.配备高精度真空规传感器及真空泵，能使低压室的压力≤10Pa，分辨率：≤0.1Pa，自动控制，无需人工开启/关闭。（需提供配置情况说明资料等证明材料）
▲11.配备高精度压力传感器，试验过程自动恒压补压，压力变化≤0.2kPa。支持20kPa~150kPa范围内灵活设定高压腔压力，系统精确保压。应配备高精度压力传感器，确保测试数据的稳定性、重复性。（需提供配置情况说明资料等证明材料）
▲12.配备windows系统台式计算机操控，键入测试条件，一键全自动测试，自动结束试验、自动保存数据、自动出结果。
▲13.测试周期（含抽真空时间）：高阻隔材料测试时间＜12h，中、低阻隔材料测试时间＜6h。（需提供相关文件如操作软件的界面截图、说明资料等）
14.试样尺寸：不超过13cm×13cm。透过面积：≥30cm2。试验气体：O2、N2、CO2等气体。
▲15.测试设备所涉及电磁阀、电机、开关电源、电子驱动件等部件须质量稳定可靠并提供配置情况说明资料等证明材料(如选用了3C认证产品应提供3C证书)，以确保设备整体运行的稳定性。
★二、配置要求
气体透过率测试仪主机1台、计算机1台、测试软件系统1套、真空泵1台、取样器1套、空压机1台、试样夹3套。



2.包2仪器设备技术及配置要求
	序号
	仪器名称
	技术要求

	1
	液压式万能材料试验机
	一、主要技术规格及要求
1.技术指标
1.1主机最大载荷：不小于1000kN。
1.2准确度等级：0.5级。
1.3试验力测量范围：1%～100%FS。
1.4试验力分辨力：1/600000FS。
1.5位移示值相对误差：±0.5%以内。
1.6位移分辨力：0.004mm。
1.7变形示值相对误差：±0.5%以内。
1.8变形测量范围：1%～100%FS。
▲1.9整机刚度：950kN/mm。（提供产品彩页截图技术样本或第三方检测报告等有效证明文件之一）
[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57]▲1.10活塞上升移动最大速度：不小于600mm/min。（提供产品技术参数彩页内容截图）
▲1.11活塞下降移动最大速度：1400mm/min。（提供产品技术参数彩页内容截图）
1.12拉伸钳口最大间距：1300mm。
▲1.13有效试验宽度：不小于900mm。
1.14主机带触摸屏和手操控盒；触摸屏自带操作系统，可通过触摸屏完成试验操作。
1.15最大压缩空间：不小于950mm。
▲1.16活塞行程：1300mm。
二、技术性能要求
2.1主机系统
2.1.1主机采用四立柱机架，高刚性，抗震动，抗冲击，可靠性好，使整机具有更高精度。
2.1.2采用液压平推夹具，适用于高强度材料的夹持。
2.1.3高刚度的传感器组件，可以达到150%过载力。
▲2.1.4油源配置的设备状态可视化交互系统，通过不同颜色灯语直观展示当前主机运行状态，避免误操作，最大限度的保护设备及人员。（提供产品彩页内容截图）
▲2.1.5油源采用油电混合动力技术，通过伺服电机和伺服阀的配合来调节液压油的流量以及压力，从而控制油缸升降及加载速度。（提供产品彩页截图或技术样本或第三方检测报告等有效证明文件之一）
▲2.1.6设备配备液晶触摸彩屏操作盒，具有载荷、位移显示、微调横梁及夹具调节功能，具有双模式通讯，全面满足高精度测试场景需求。（提供产品彩页截图或技术样本或第三方检测报告等有效证明文件之一）
▲2.1.7高低温试验箱采用双压缩机制冷控制，最大温度为正350度，最低温度为负70度，内腔尺寸(宽×高×深)不低于400mm×920mm×1250mm。（现场按技术参数要求验收）
2.1.8配置的SEB三点弯曲夹具，跨距范围为200～800mm，支棍长度为200mm，包含高精度进口COD规，温度范围为-270°～100℃。测量范围为＋10mm/-1mm。
▲2.1.9全自动接触式引伸计最大标距优于200mm。
2.2控制器系统
2.2.1具有全数字控制、多信道采集、高速数据传输等功能。
2.2.2具有TEDS自识别功能，可实现系统能自动识别传感器，并读取校准参数。
2.2.3支持以太网/USB接口方式，可完成低频率的波形试验，如正弦波，三角波等。
2.2.4AD测量通道不少于6路，信号采集频率不少于4MHz，分辨率不少于20bit。
2.3软件系统
2.3.1软件支持横、竖向自适应布局，支持脱机运行模拟试验。
▲2.3.2软件支持试验进度可视化显示、一键导出原始数据及支持一键切换语言等功能。（需提供两种语言软件功能界面截图，中、英软件界面截图）
2.3.3试验曲线可进行全局或单坐标轴的定位、缩放、平移操作支持添加辅助线等功能，满足用户在曲线分析与结果比对方面的需求。
▲2.3.4软件允许用户自定义坐标轴默认边界，支持单坐标轴及双Y轴曲线显示，方便用户试验数据进行比对分析（需提供制造商公开发行的产品彩页截图）。
2.3.5软件支持周期波形试验，如正弦波，三角波、梯形波及方波等。
2.3.6具有三闭环（力、变形、位移）控制功能，实现力、变形、位移全数字三闭环控制，各控制环间可自动切换，并在各方式间切换时实现无冲击平滑过渡。
▲2.3.7软件支持视频录制回放，可实现视频画面的每一帧和曲线上的数据点逐一对应，测试结束后同步自动停止录像。（提供软件功能截图）
★三、配置要求
3.11000KN拉伸试验主机1台。
3.2平推液压拉伸夹具1套。
3.3压缩夹具1套。
3.4电脑终端系统1套。
3.5机械式全自动电子引伸计1套。
3.6残余变形引伸计1套。
3.7螺栓拉伸及楔负荷夹具1套。
3.8高温拉伸夹具及拉杆1套。
3.9视频引伸计支架1套。
3.10SEB三点弯曲试验夹具1套。
3.11进口COD规1套。
3.12高低温试验箱1套。
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	液压式万能材料试验机
	一、主要技术规格及要求
1.技术指标
1.1主机最大载荷：不小于2000kN。
1.2准确度等级：0.5级。
1.3试验力测量范围：1%～100%FS。
1.4试验力分辨力：1/600000FS。
1.5位移示值相对误差：±0.5%以内。
1.6位移分辨力：0.004mm。
1.7变形示值相对误差：±0.5%以内。
1.8变形测量范围：1%～100%FS。
▲1.9整机刚度：1800kN/mm。（提供产品彩页截图或技术样本、第三方检测报告等有效证明文件之一）
▲1.10活塞上升移动最大速度：不小于300mm/min（提供产品技术参数彩页内容截图。
▲1.11活塞下降移动最大速度：650mm/min（提供产品技术参数彩页内容截图）。
1.12拉伸钳口最大间距：不小于1000mm。
1.13立柱间有效试验宽度：900mm。
1.14主机带触摸屏和手操控盒；触摸屏自带操作系统，可通过触摸屏完成试验操作。
1.15最大压缩空间：700mm。
1.16活塞行程：1000mm。
二、技术性能要求
2.1主机系统
2.1.1主机采用四立柱机架，高刚性，抗震动，抗冲击，可靠性好，使整机具有更高精度。
2.1.2采用液压平推夹具，特别适用于高强度材料的夹持
2.1.3高刚度的传感器组件，可以达到150%过载力。
▲2.1.4油源配置标准的设备状态可视化交互系统，通过不同颜色灯语直观展示当前主机运行状态，避免误操作，最大限度的保护设备及人员。（提供可视化产品彩页截图
▲2.1.5油源采用油电混合动力技术，通过伺服电机和伺服阀的配合来调节液压油的流量以及压力，从而控制油缸升降及加载速度。（提供产品彩页截图或技术样本或第三方检测报告等有效证明文件之一）
▲2.1.6主机配备液晶触摸彩屏操作盒，具有载荷、位移显示、微调横梁及夹具调节功能，具有双模式通讯，全面满足高精度测试场景需求。（提供产品彩页截图或技术样本或第三方检测报告等有效证明文件之一）
2.1.7防护罩确保人员安全。
2.1.8高温炉温度要求为最高1100°，高温炉温控器为三控三测温度控制。对样品温度和空气温度进行切换控制。
2.2控制器系统。
2.2.1具有全数字控制、多信道采集、高速数据传输等功能。
2.2.2具有TEDS自识别功能，可实现系统能自动识别传感器，并读取校准参数。
2.2.3支持以太网/USB接口方式，可完成低频率的波形试验，如正弦波，三角波等。
2.2.4AD测量通道不少于6路，信号采集频率不少于4MHz，分辨率不少于20bit。
2.3软件系统
2.3.1软件支持横、竖向自适应布局，支持脱机运行模拟试验；
▲2.3.2软件支持试验进度可视化显示、一键导出原始数据及支持一键切换语言等功能。（需提供两种语言软件功能界面截图，中、英软件界面）
2.3.3试验曲线可进行全局或单坐标轴的定位、缩放、平移操作支持添加辅助线等功能，满足用户在曲线分析与结果比对方面的需求；
▲2.3.4软件允许用户自定义坐标轴默认边界，支持单坐标轴及双Y轴曲线显示，方便用户试验数据进行比对分析。（需提供制造商公开发行的产品彩页）
2.3.5软件支持周期波形试验，如正弦波，三角波、梯形波及方波等；
2.3.6具有三闭环（力、变形、位移）控制功能，实现力、变形、位移全数字三闭环控制，各控制环间可自动切换，并在各方式间切换时实现无冲击平滑过渡。
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20]▲2.3.7软件支持视频录制回放，满足试验数据记录、回放，测试结束后同步自动停止录像。（提供软件功能截图）
★三、配置要求
3.12000KN拉伸试验主机1台。
3.2液压拉伸夹具1套。
3.3压缩夹具1套。
3.4电脑终端系统1套。
3.5电子引伸计1套。
3.6螺栓拉伸及楔负荷夹具全套1套。
[bookmark: OLE_LINK178][bookmark: OLE_LINK176]3.7视频引伸计1套。
3.8 高温炉1套。
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	液压式万能材料试验机
	一、主要技术规格及要求
1.技术指标	
1.1主机最大载荷：不小于100kN。
1.2准确度等级：0.5级。
▲1.3试验速度范围：0.00005-850mm/min可调。（提供产品技术参数彩页内容截图）
1.4横梁位移分辨力：不低于0.02μm。
▲1.5横梁速度调节范围：0.00005～1200mm/min。（提供产品技术参数彩页内容截图）
▲1.6机架轴向刚度：不低于270kN/mm。（提供产品彩页截图或技术样本或第三方检测报告等有效证明文件之一）
1.7横梁移动速度精度：优于设定值的±0.2%。
1.8位移测量精度：优于设定值的±0.2%。
1.9数据采集频率（获取从试验机到PC的最终原始数据）：最快采集速率不低于每秒钟采集1200组数据（不限于速度控制、载荷控制、应力控制、位移控制等试验模式，且至少4通道同步采集。
1.10BNC接口：2个，DC:±10V。
1.11增量编码器通道（TTL）：2个。
[bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK81]▲1.12横梁行程：工作平台到横梁间的最大可移动距离不低于1700mm。
1.13有效试验宽度：不小于600mm。
1.14主机带触摸屏和手操控盒；触摸屏自带操作系统，可通过触摸屏完成试验操作。
1.15主机结构：台式型设备，门式结构。
二、技术性能要求
2.1主机系统
2.1.1主机采用双导柱导向增加设备的横向刚性，确保横梁线性运动。
2.1.2传动系统采用伺服直驱带动同步带传动结构，可有效应对高强度、高频次试验场景。
2.1.3高刚度的传感器组件，可以达到150%过载力。
[bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK72]▲2.1.4主机配置设备状态可视化交互系统，通过不同颜色灯语直观展示当前主机运行状态，避免误操作，最大限度的保护设备及人员。（提供产品可视化彩页截图）
2.1.5设备配置双通道配电单元，提供2路独立直流电源输出，方便用户扩展外围设备。
[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48]▲2.1.6设备配备液晶触摸彩屏操作盒，具有载荷、位移显示、微调横梁及夹具调节功能，具有双模式通讯，全面满足高精度测试场景需求。（提供产品彩页截图或技术样本或第三方检测报告等有效证明文件之一）
2.1.7防护系统配置安全门开关锁，并在软件里面配置相应的门禁策略，为操作人员提供全方位安全防护。
2.1.8高低温箱温度控制在-70~+350℃，加载方式为双压缩机制冷。
2.2控制器系统
2.2.1具有全数字控制、多信道采集、高速数据传输等功能。
2.2.2具有TEDS自识别功能，可实现系统能自动识别传感器，并读取校准参数。
2.2.3支持以太网/USB接口方式，可完成低频率的波形试验，如正弦波，三角波等。
2.2.4AD测量通道不少于6路，信号采集频率不少于4MHz，分辨率不少于20bit。
2.3软件系统
2.3.1软件支持横、竖向自适应布局，支持脱机运行模拟试验。
[bookmark: OLE_LINK10]▲2.3.2软件支持试验进度可视化显示、一键导出原始数据及支持一键切换语言等功能。（需提供两种语言软件功能界面截图，中、英软件界面）
2.3.3试验曲线可进行全局或单坐标轴的定位、缩放、平移操作支持添加辅助线等功能，满足用户在曲线分析与结果比对方面的需求；
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK43]▲2.3.4软件允许用户自定义坐标轴默认边界，支持单坐标轴及双Y轴曲线显示，方便用户试验数据进行比对分析。（需提供制造商公开发行的产品彩页）
2.3.5软件支持周期波形试验，如正弦波，三角波、梯形波及方波等；
2.3.6具有三闭环（力、变形、位移）控制功能，实现力、变形、位移全数字三闭环控制，各控制环间可自动切换，并在各方式间切换时实现无冲击平滑过渡。
2.3.7支持夹具压力的自动设置功能，试验力超过门槛值后，根据力值的变化，同步增加夹持压力，防止在试验中出现试样打滑。
2.3.8支持依据预设的维护保养规则自动提醒用户帮助用户及时进行设备维护保养，提升设备安全性和使用寿命。
[bookmark: OLE_LINK158][bookmark: OLE_LINK27]▲2.3.9软件支持视频录制回放，满足试验数据记录、回放，测试结束后同步自动停止录像。（提供软件功能截图）
▲2.3.10为了能实现后期智能化需求，该设备后期需要进行自动化升级，承诺配合后续自动化升级，投标时提供承诺函加盖公章（格式自拟）。
★三、配置要求
3.1100KN拉伸试验主机1台。
3.2楔形液压拉伸夹具1套。
3.3压缩夹具1套。
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK18]3.4机械式全自动引伸计1套。
[bookmark: OLE_LINK19]3.5弯曲夹具1套。
[bookmark: OLE_LINK22]3.6高温拉伸夹具1套。
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]3.7型材剪切夹具1套。
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK9]3.8电脑终端系统1套。
3.9高低温环境箱及支架1套。
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	电子万能材料试验机
	[bookmark: OLE_LINK29]一、主要技术规格及要求
1.技术指标
1.1主机最大载荷：不小于20kN。
1.2试验力分辨力：1/600000FS，准确度等级：0.5级
[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK54]▲1.3试验速度范围：0.00005-900mm/min。（提供产品技术参数彩页内容截图）
1.4横梁位置分辨力：不低于0.02μm。
1.5最大返回速度：不低于1500mm/min。
▲1.6机架轴向刚度：不低于180kN/mm。（提供产品彩页截图或技术样本或第三方检测报告等有效证明文件之一）
1.7横梁移动速度精度：优于设定值的±0.2%。
1.8位移测量精度：优于设定值的±0.2%。
1.9数据采集频率（获取从试验机到PC的最终原始数据）：最快采集速率不低于每秒钟采集1000组数据（不限于速度控制、载荷控制、应力控制、位移控制等试验模式，且至少4通道同步采集）。
1.10BNC接口：2个，DC:±10V。
1.11增量编码器通道（TTL）：2个。
▲1.12横梁行程：工作平台到横梁间的最大可移动距离不低于1000mm（产品彩页或技术样本或第三方检测报告等有效证明文件之一）。
1.13有效试验宽度：不小于600mm。
1.14主机带触摸屏和手操控盒；触摸屏自带操作系统，可通过触摸屏完成试验操作。
1.15主机结构：台式型设备，门式结构。
二、技术性能要求
2.1主机系统
2.1.1主机采用双导柱导向增加设备的横向刚性，确保横梁线性运动。
2.1.2传动系统采用伺服直驱带动同步带传动结构，可有效应对高强度、高频次试验场景。
2.1.3高刚度的传感器组件，可以达到150%过载力。
[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK35]▲2.1.4主机配置符的设备状态可视化交互系统，通过不同颜色灯语直观展示当前主机运行状态，避免误操作，最大限度的保护设备及人员。（通过产品可视化彩页截图）
2.1.5设备配置双通道配电单元，提供2路独立直流电源输出，方便用户扩展外围设备。
[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK70]▲2.1.6设备配备液晶触摸彩屏操作盒，具有载荷、位移显示、微调横梁及夹具调节功能，具有双模式通讯，全面满足高精度测试场景需求。（提供产品彩页截图或技术样本或第三方检测报告等有效证明文件之一）
2.1.7防护系统配置安全门开关锁，并在软件里面配置相应的门禁策略，为操作人员提供全方位安全防护。
2.2控制器系统
2.2.1具有全数字控制、多信道采集、高速数据传输等功能。
2.2.2具有TEDS自识别功能，可实现系统能自动识别传感器，并读取校准参数。
2.2.3支持以太网/USB接口方式，可完成低频率的波形试验，如正弦波，三角波等。
2.2.4AD测量通道不少于6路，信号采集频率不少于4MHz，分辨率不少于20bit。
2.3软件系统
2.3.1软件支持横、竖向自适应布局，支持脱机运行模拟试验。
▲2.3.2软件支持试验进度可视化显示、一键导出原始数据及支持一键切换语言等功能。（需提供两种语言软件功能界面截图，中、英软件界面）
2.3.3试验曲线可进行全局或单坐标轴的定位、缩放、平移操作支持添加辅助线等功能，满足用户在曲线分析与结果比对方面的需求。
2.3.4软件允许用户自定义坐标轴默认边界，支持单坐标轴及双Y轴曲线显示，方便用户试验数据进行比对分析；
2.3.5软件支持周期波形试验，如正弦波，三角波、梯形波及方波等。
2.3.6具有三闭环（力、变形、位移）控制功能，实现力、变形、位移全数字三闭环控制，各控制环间可自动切换，并在各方式间切换时实现无冲击平滑过渡。
[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK49]▲2.3.7软件支持视频录制回放，满足试验数据记录、回放，测试结束后同步自动停止录像。（提供软件功能截图）
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK162]★三、配置要求
3.120KN拉伸试验主机1台。
3.2楔形拉伸强度夹具1套。
3.3压缩夹具1套。
3.4电脑终端系统1套。
3.5电子引伸计1套。
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	电子万能材料试验机
	一、主要技术规格及要求
1.技术指标
1.1主机最大载荷：不小于20kN。
1.2准确度等级：0.5级。
1.3试验速度范围：0.00005-1000mm/min。
1.4横梁位置分辨力：不低于0.02μm。
1.5最大返回速度：不低于1500mm/min。
▲1.6机架轴向刚度：不低于180kN/mm。（提供产品彩页截图或技术样本或第三方检测报告等有效证明文件之一）
1.7横梁移动速度精度：优于设定值的±0.2%。
1.8位移测量精度：优于设定值的±0.2%。
1.9数据采集频率（获取从试验机到PC的最终原始数据）：最快采集速率不低于每秒钟采集1000组数据（不限于速度控制、载荷控制、应力控制、位移控制等试验模式，且至少4通道同步采集）。
1.10BNC接口：2个，DC:±10V。
1.11增量编码器通道（TTL）：2个。
▲1.12横梁行程：工作平台到横梁间的最大可移动距离不低于1000mm。（提供产品彩页截图或技术样本或第三方检测报告等有效证明文件之一）
1.13有效试验宽度：不小于600mm。
1.14主机带触摸屏和手操控盒；触摸屏自带操作系统，可通过触摸屏完成试验操作。
1.15主机结构：台式型设备，门式结构。
二、技术性能要求
2.1主机系统
2.1.1主机采用双导柱导向增加设备的横向刚性，确保横梁线性运动。
2.1.2传动系统采用伺服直驱带动同步带传动结构，可有效应对高强度、高频次试验场景。
2.1.3高刚度的传感器组件，可以达到150%过载力。
▲2.1.4主机配置符合设备状态可视化交互系统，通过不同颜色灯语直观展示当前主机运行状态，避免误操作，最大限度的保护设备及人员。（提供产品可视化彩页截图）
2.1.5设备配置双通道配电单元，提供2路独立直流电源输出，方便用户扩展外围设备。
▲2.1.6设备配备液晶触摸彩屏操作盒，具有载荷、位移显示、微调横梁及夹具调节功能，具有双模式通讯，全面满足高精度测试场景需求。（提供产品彩页截图或技术样本或第三方检测报告等有效证明文件之一）
2.1.7防护系统配置安全门开关锁，并在软件里面配置相应的门禁策略，为操作人员提供全方位安全防护。
[bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK95]▲2.1.8全自动接触式引伸计最大标距优于200mm。
2.2控制器系统
2.2.1具有全数字控制、多信道采集、高速数据传输等功能。
2.2.2具有TEDS自识别功能，可实现系统能自动识别传感器，并读取校准参数。
2.2.3支持以太网/USB接口方式，可完成低频率的波形试验，如正弦波，三角波等。
2.2.4AD测量通道不少于6路，信号采集频率不少于4MHz，分辨率不少于20bit。
2.3软件系统
2.3.1软件支持横、竖向自适应布局，支持脱机运行模拟试验。
▲2.3.2软件支持试验进度可视化显示、一键导出原始数据及支持一键切换语言等功能。（需提供两种语言软件功能界面截图，中、英软件界面）
2.3.3试验曲线可进行全局或单坐标轴的定位、缩放、平移操作支持添加辅助线等功能，满足用户在曲线分析与结果比对方面的需求。
2.3.4软件允许用户自定义坐标轴默认边界，支持单坐标轴及双Y轴曲线显示，方便用户试验数据进行比对分析；
2.3.5软件支持周期波形试验，如正弦波，三角波、梯形波及方波等。
2.3.6具有三闭环（力、变形、位移）控制功能，实现力、变形、位移全数字三闭环控制，各控制环间可自动切换，并在各方式间切换时实现无冲击平滑过渡。
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK39]▲2.3.7软件支持视频录制回放，满足试验数据记录、回放，测试结束后同步自动停止录像。（提供软件功能截图）
★三、配置要求
3.120KN拉伸试验主机1台。
3.2楔形拉伸夹具1套。
3.3压缩夹具1套。
3.4电脑终端系统1套。
[bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK108]3.5大行程引伸计1套。
3.6扇形拉伸夹具1套。
[bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK115]3.7双偏心轮夹具1套。
[bookmark: OLE_LINK118][bookmark: OLE_LINK117]3.8薄膜拉伸夹具1套。
[bookmark: OLE_LINK197]3.9管材拉伸夹具1套。
3.10机械式全自动引伸计1套。
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	高频疲劳试验机
	一、主要技术规格及要求
[bookmark: OLE_LINK61]▲1.1主机最大试验力：不小于1000kN。
1.2试验力测量范围(kN)：（2%～100%FS）20～1000。
1.3试验力示值静态精度：±0.5%。
1.4试验力示值动态精度：±0.1%。
1.5位移测量分辨力：0.001mm。
1.6频率：60Hz～400Hz，不低于60Hz。
1.7液压夹具同轴度：5%。
▲1.8油源流量：≥200L/min。
▲1.9拉伸空间(上/下夹具端面距离)：0～1500mm。
1.10立柱间有效距离：1100mm。
1.11试验波形：包含正弦波、三角波、方波等。
1.12抗磨液压油最大容量不低于600L。
二、技术性能要求：
2.1.1主机采用封闭式框架结构，机架刚度大，无反向间隙，稳定性好；横梁升降、横梁锁紧均液压驱动，由旋钮操作，灵活方便；横梁有自锁功能，即使停机也不下滑。
2.1.2保护功能具备过载保护、机械限位保护、激励器过流保护、断裂保护、频率变动保护、横梁上下限保护等。
[bookmark: OLE_LINK89]▲2.1.3控制器采用高性能传感器：负载和应变分辨率不低于±25000码；同步采样频率≥10kHz，可实现方波，三角波和正弦波等的动态测试。控制器做过不低于10000小时的MTBF试验认证。（提供第三方检测或评估报告扫描件并加盖公章）
[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK78]▲2.1.4油源系统1套：流量要求≥200L/min，后续可扩展其他设备。具有降噪设计，采用油浸式电机；具有良好冷却效果，能长时间持续运行并保证噪音控制在75db以内。（产品彩页或技术样本或第三方检测报告等有效证明文件之一）
▲2.1.5具有节能设计要求，油泵采用变量柱塞泵，可以根据伺服作动器实际油量的需求，自动调节流量输出，可以起到节能效果，同时也能起到降噪效果。
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]▲2.1.6位移传感器采用高性能传感器：测量范围：0～150(±75)mm，分辨率不低于1um，示值相对误差绝对值≤0.5%，重复精度不低于0.001%。
2.1.7力传感器采用高性能传感器：最大力≥1000kN；安全过载≥300%FS；静态误差带绝对值≤0.15%FS；非线性绝对值≤0.15%FS；滞后性绝对值≤0.15%FS；侧向力影响绝对值≤0.25%。
2.1.8软件内置独立高、低周试验方案、裂纹试验方案、弹性体试验方案。
2.1.9软件支持手指操作放大缩小，曲线任意缩放、平移、遍历等操作，试验过程中自动切换坐标系，确保曲线始终保持在合理的坐标系内。同时提供全程记录试验过程中的关键节点步骤参数信息、事件信息、动作信息和异常报警信息，可分析异常原因提供依据。
[bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK93]★三、配置要求
3.11000KN疲劳试验主机1台。
3.2液压拉伸夹具1套。
3.3轮辐式力传感器1套。
3.4同轴度调节装置1套。
3.5控制器1套。
3.6冲洗套件1套。
3.7电脑终端系统1套。
3.8磁致伸缩位移传感器1套。
3.9疲劳测试专业软件1套。
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12]3.10油源1套。
3.11冷水机1套。
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	微机控制环刚度试验机
	一、主要技术规格及要求
1.技术指标
1.1主机最大载荷：不小于100kN。
▲1.2准确度等级：0.5级。
[bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK64]▲1.3试验力示值相对误差：±0.5％以内。
1.4变形分辨力：最大变形量的1/1000000。
1.5有效试验空间宽度：1000mm。
[bookmark: OLE_LINK177]▲1.6内径测量分辨力：0.01mm。
▲1.7移动横梁最大行程：2500mm。
1.8 试验速度0.001～1000mm/min。
二、技术性能要求
[bookmark: OLE_LINK192][bookmark: OLE_LINK193]2.1关键受力部件采用优质碳钢整体加工制造，保证机架的整体刚度。
2.2为设备提供良好的动力，必须采用进口交流伺服电机。
▲2.3控制器具有三闭环（力、变形、位移）控制功能，，六路24位AD测量通道，每路通道最高可达1200Hz采集频率，支持以太网/USB接口方式，配备传感器自识别系统，校正参数记忆功能，可实现多种传感器快速替换。
▲2.4专用中文版试验软件一套,软件具备中文版界面，且能一键切换多语言模式。（提供软件著作权证书或功能截图）
▲2.5采用高精度的负荷传感器具有高刚度、高稳定性和低非线性度，供过载和侧向负荷保护,可拉压双向使用，能更好的满足测试需求，负荷传感器可以达到0.04%FS的测量精度。
[bookmark: OLE_LINK85]★三、配置要求
3.1100KN环刚度试验主机1台。
3.2内径测量装置（φ50mm～φ2000mm）1套。
3.3环刚度压板1套。
3.4电脑终端系统1套。
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	电液伺服压力试验机
	一、主要技术规格及要求
1.技术指标
[bookmark: OLE_LINK66]1.1主机最大载荷：不小于3000kN。
1.2准确度等级：0.5级。
1.3试验力加载速率范围：0.02%-2%FS/s。
1.4试验力示值相对误差：不超过±0.5%。
1.5压缩空间：不低于300mm。
1.6活塞运动方向控制：双向油缸。
1.7有效试验宽度：≤540mm。
1.8活塞行程：≥70mm。
1.9压板尺寸：400×400mm。
二、技术性能
[bookmark: OLE_LINK190][bookmark: OLE_LINK191]2.1主机系统
2.1.1主机需具有力闭环控制、具有恒应力控制和载荷保持功能。
2.1.2主机需配置齿轮泵及伺服电机；可根据试验的要求任意设定加载速度。
2.1.3适用于水泥、混凝土、岩石的抗压强度试验，满足混凝土的劈裂试验、静压弹性模量试验，可根据用户要求扩展多个位移测量通道。
▲2.1.4油源部分采用新式油电混合动力结构，液压系统通过伺服电机控制泵的转速来调节液压油的流量，具有工作时噪音低，发热低，安全节能高效的特点。
▲2.1.5主油缸采用双向液压缸加载，加载端采用采用双球面、全封闭结构，防止粉尘进入球头内部。
2.1.6具备完善的限位保护、超载保护、电机过热保护及紧急状态下急停等安全保护功能。
★三、配置要求
[bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK87]3.13000KN电液伺服压力试验机主机1台。
3.2液压静音油源1套。
3.3全封闭双球头抗压夹具1套。
3.4全数字闭环电气系统1套。
3.5电脑终端1套。
3.6专用试验软件1套。
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	高低温试验箱
	一、主要技术规格及要求
1.技术指标
▲1、控温范围：室温~-80℃。
▲2、恒温精度：±0.3℃。
3、降温速度：室温~-80℃约80min。
其中：室温~0℃约2.0℃/min。
0℃~-20℃约1.5℃/min。
-20℃~-60℃约1.0℃/min。
-60℃~-80℃约0.5℃/min。
4、工作室尺寸：280×160×120mm（长×宽×高），容积5.4升。
[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK58]▲5、试样架可容纳不少于60个标准样品（试样尺寸：10×10×55,mm）。
6、控制系统：7寸触摸屏+PLC控制（自主研发控制软件）。
7、冷却介质：乙醇或其他不冻液。
8、搅拌电机：不低于20W。
二.技术性能（描述性）
2.1温控系统
2.1.1自主研发触摸屏控制系统，触摸屏+PLC模块+温度采集模块+温度控制。
2.1.28点线性参数修正。
2.2技术要求
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK34]2.2.1工作室材料：304不锈钢材质。
2.2.2低温箱工作室部分要具有防变形能力（工作一段时间后，不能变形过大）。
▲2.2.3低温箱要有报警输出功能；温度到达提醒和保温时间到达提醒功能。
2.2.4底部有多组滚轮，使高低温箱能方便地在导轨上滑动。
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	高低温试验箱
	一.技术指标
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK32]▲1、控温范围：-40~-196℃。
2、恒温精度：±2℃。
3、降温速度：2℃/min；(平均)。
4、工作室尺寸不低于160×280×120mm（深×宽×高），容积5.4升。
5、开口尺寸不低于160×160。
[bookmark: _GoBack]▲6、试样架可容纳不少于60个标准样品标准试样（10×10×55）。
7、搅拌电机不低于25W。
8、冷却介质：液氮。
9、高压液氮罐一个。
二.技术性能（描述性）
2.2.1工作室材料：304不锈钢材质。
2.2.2低温箱工作室部分要具有防变形能力（工作一段时间后，不能变形过大）。
2.2.3低温箱要有报警输出功能；温度到达提醒和保温时间到达提醒功能。
2.2.4底部有多组滚轮，使高低温箱能方便地在导轨上滑动。


3.包3仪器设备技术及配置要求
	序号
	仪器名称
	技术要求

	1
	交变湿热试验箱
	1、技术性能指标要求
★1.1内部尺寸：不小于W750mm×D670mm×H900mm，工作室有效容积不小于450L。
★1.2温度范围：-70℃～+180℃。
1.3制冷方式：液氮制冷。
1.4控制精度：±0.1℃。
1.5温度波动度：≤±0.5℃。
1.6温度均匀度：≤2℃。
1.7温度偏差：≤±2℃。
1.8湿度范围：10%～98%RH。
1.9湿度波动度：≤±3%RH。
1.10湿度均匀度：≤5%RH。
1.11湿度偏差：≤±3%RH（相对湿度＞75%RH时）；≤±5%RH（相对湿度≤75%RH时）。
1.12带载能力：可在带载约20kg铝试样条件下满足IEC60068-2-30、IEC60068-2-38温湿度（组合）循环试验。
2、箱体结构设计要求
2.1保温壳体：预制夹层（夹心）结构，内胆采用SUS304不锈钢板（厚度≥1.0mm），内胆所有拼缝氩弧焊接、各装配件全气密处理；外壳采用镀锌钢板喷塑（RAL7035，厚度≥1.5mm）；保温层为不小于120mm聚氨酯发泡+岩棉自支撑结构。
2.2底板与试样承载：底板均布承载不小于200kg/m²；配置不少于1层高度可调试样隔板，每层均布承载不小于40kg。
2.3箱门：手动单开铰链门1扇，门洞尺寸不小于W750mm×H900mm，门体结构及保温方式与箱体一致，带门框加热，防止门框结冰、凝露。
2.4门观察窗：门上安装多层加热中空玻璃观察窗，并带窗框加热，防雾、防凝露、防结冰，视窗位于人视线高度；尺寸约W435mm×H445mm，数量1个。
2.5照明：观察窗内侧嵌装LED照明灯1只，经玻璃与工作室环境隔离。
2.6移动与调平：设备底部配置万向脚轮及可调高度支脚，便于移动就位与水平调平。
2.7插座：箱体外壳设置1套防护等级IP65的防水电源插座，规格AC220V/10A。
2.8穿线孔：左右侧壁各设1个Ø100mm带硅橡胶塞及密封盖的电缆穿线孔。
2.9安全装置：设急停按钮1个，配置带蜂鸣器的三色状态指示灯。
3电气及控制系统
3.1电气柜：配置独立功能电路安全装置，故障时自动切断受影响电路并触发PLC报警、按逻辑停止相关功能回路。提供相关电路原理图并标注相应的功能。
3.2传感器：
配温度传感器和湿度传感器。
▲3.3人机界面：嵌入式工业电脑，使用Windows系统的13.3″及以上电容触摸屏；显示分辨率不小于1920×1080，硬件配置不低于：8GB运行内存、256GBSSD固态硬盘。
3.4控制软件：支持中/英文，温度/湿度/时间设定精度分别为0.1℃/1%RH/1分钟；具备定值、程序两种运行方式；可编辑60个程序，每个程序99步/段，单段/程序最大999次循环，程序间可链接，支持预览、暂停、跳步；额外具备PID参数分区自诊断与自动调整、分段标定、强制硬件运行、锁屏保护、定时开机、操作记录功能；报警信息附带故障排查指引；运行界面实时显示设定值、实测值、程序名称、总运行时间、段运行/剩余时间、硬件运行状态、PID输出贡献度。
3.5数据记录：控制器存储≥10年试验曲线、运行记录、报警记录，支持曲线缩放/翻页、波动度与变化率计算、Excel参数导出、画面捕获及打印，内置智能电表实时监控功耗并集成数据。
★3.6可编程控制器（PLC）参数要求：
3.6.1模拟输入-分辨率：温度：0.1℃/0.1℉。
3.6.2可重复性：±0.05%满量程。
3.7远程控制：支持WiFi/RJ45远程操作，配备Windows版远程控制及数据管理软件，USB接口用于数据转储，HDMI接口支持双显。
3.8权限管理：分操作员、管理员、生产商三级权限，用户名+密码管控。
▲3.9视频监控：配备1台摄像头，实现测试数据曲线与视频同步在同一界面中，投标时提供满足该功能的软件截图和演示视频。
▲3.10内置智能电表监控实时功耗，数据将被集成在控制器内，要以柱状图形式显示功耗，投标时提供满足该功能的软件截图和演示视频。
▲3.11具有短信提醒功能，能够以一定频率将设备状态（包括运行的程序，温湿度信息等）发给不同用户，再出现报警或者开关机操作时立刻发信息给指定客户。
▲3.12操作及报警日志功能：能够记录设备所有报警及每个用户的登录及对设备操作；在进行历史曲线查询时，可以同时显示日志（包括报警、操作和系统信息）。
▲3.13具有局域网和广域网的远程控制功能，能够针对不同客户开启和关闭远程控制，远程控制可以实现本地控制的所有功能，并且可以进行远程数据下载。投标时
提供满足该功能的软件截图和演示视频。
4、安全保护系统
需具备以下全项保护功能，缺一不可。
电源缺相/相序错乱/超压/欠压保护。
软件超温保护；控制传感器断线保护。
独立传感器可调温限（高、低温）保护。
加热器超温保护；循环风机过载保护。
急停开关保护。
5、周边设施配套要求
5.1本项目为交钥匙工程。
5.2中标方免费提供与设备配套的纯水机并负责管路安装。
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	步入式高低温湿热试验箱
	1、技术性能指标要求
★1.1内部尺寸：不小于W3200mm×D4200mm×H3000mm。
★1.2温度范围：-60℃～+150℃。
1.3控制精度：±0.1℃。
1.4波动度：≤±0.5℃。
1.5均匀性：≤2℃。
1.6温度偏差：≤±2℃。
★1.7升降温速率：从-60℃到+150℃,空载平均速率≥3℃/min。
1.8湿度范围：10%～98%RH。
1.9控制精度：±0.1%RH。
1.10波动度：≤±3%RH。
1.11均匀性：≤5%RH。
1.12带载能力：≥12T电机。
1.13湿度偏差：≤±3%RH（温度＞+25℃时）；≤±5%RH（温度为+10℃～+25℃时）。
2、箱体结构设计要求
2.1保温壳体：预制夹心结构，内胆SUS304不锈钢板（≥1.0mm），外壳镀锌钢板喷塑（RAL7035，≥1.2mm），保温层为150mm聚氨酯发泡自支撑结构；内胆整体氩弧焊接，全气密处理。
▲2.2底板设计：除了日常的小型样品进出舱体以外，需要考虑≥12T的样品进出方式，投标时提供具体方案。
★2.3箱体需要下沉式，箱内底板与地面保持水平，方便装载样品，投标时提供具体方案。
2.4箱门尺寸：尺寸3000mm×3000mm，手动双开门，带门框加热，所有箱门配备内外可开应急门锁，防止人员被困。
2.5门观察窗：每扇门上都安装了一个多层加热中空玻璃，同时带窗框加热，防雾防凝露，视窗安装在人视线高度；尺寸：400mm×500mm，数量：2个（每扇门一个）
2.6照明：IP65级LED灯，+60℃以下常亮，+60℃以上10分钟自动关闭。
2.7插座：2套AC220V/10A国标五孔插座，安装于箱体外壳。
2.8穿线孔：4个Ø150mm带硅橡胶塞+密封盖的电缆穿线孔，位置待定。
2.9安全装置：箱门附近设1个急停按钮，配置带蜂鸣器的三色状态指示灯。
2.10压力平衡：箱体顶板配备压力补偿系统，自动平衡箱内外压力。
3、系统配置要求
3.1空气调节系统
3.1.1循环方式：上出风（箱体顶部）+下回风（箱体底部）强制对流，外置变频电机通过不锈钢加长轴驱动离心叶轮。
3.1.2加热：铠装电加热器，配气体式超温防止器，PID算法+固态继电器精确控制输出。
3.1.3加湿：电加热式无压蒸汽发生器，配液位开关+气体式干烧保护器，采用去离子水，蒸汽出口集成于循环系统实现均匀混合，PID+固态继电器控制。
3.1.4除湿：与制冷系统相连的光滑盘管冷凝除湿，PID算法+高频脉冲电磁阀实现0～100%无级除湿调节。
3.1.5换热：层压式热交换器直冷设计，PID+高频脉冲电磁阀实现0～100%无级制冷输出调节。
3.1.6独立的冷端和热端PID调节，热量和冷量均可连续调节，避免了制冷量和加热量对冲而造成的能源浪费。
3.2制冷系统
制冷方式：机械制冷，水冷冷凝方式，投标人需要配置冷水机。
4电气及控制系统
4.1电气柜：配置独立功能电路安全装置，故障时自动切断受影响电路并触发PLC报警、按逻辑停止相关功能回路。提供相关电路原理图并标注相应的功能。
4.2传感器：
配温度传感器和湿度传感器。
▲4.3人机界面：嵌入式工业电脑，使用Windows系统的13.3″及以上电容触摸屏；显示分辨率不小于1920×1080，硬件配置不低于：8GB运行内存、256GBSSD固态硬盘。
4.4控制软件：支持中/英文，温度/湿度/时间设定精度分别为0.1℃/1%RH/1分钟；具备定值、程序两种运行方式；可编辑60个程序，每个程序99步/段，单段/程序最大999次循环，程序间可链接，支持预览、暂停、跳步；额外具备PID参数分区自诊断与自动调整、分段标定、强制硬件运行、锁屏保护、定时开机、操作记录功能；报警信息附带故障排查指引；运行界面实时显示设定值、实测值、程序名称、总运行时间、段运行/剩余时间、硬件运行状态、PID输出贡献度。
4.5数据记录：控制器存储≥10年试验曲线、运行记录、报警记录，支持曲线缩放/翻页、波动度与变化率计算、Excel参数导出、画面捕获及打印，内置智能电表实时监控功耗并集成数据。
★4.6可编程控制器（PLC）参数要求：
4.6.1模拟输入-分辨率：温度：0.1℃/0.1℉。
4.6.2可重复性：±0.05%满量程。
4.7远程控制：支持WiFi/RJ45远程操作，配备Windows版远程控制及数据管理软件，USB接口用于数据转储，HDMI接口支持双显。
▲4.8权限管理：分操作员、管理员、生产商三级角色，用户名+密码管控，可以设定每个角色针对每个功能的子权限。
▲4.9视频监控：配备1台摄像头，实现测试数据曲线与视频同步在同一界面中，投标时提供满足该功能的软件截图和演示视频。
▲4.10内置智能电表监控实时功耗，数据将被集成在控制器内，要以柱状图形式显示功耗，投标时提供满足该功能的软件截图和演示视频。
▲4.11具有短信提醒功能，能够以一定频率将设备状态（包括运行的程序，温湿度信息等）发给不同用户，再出现报警或者开关机操作时立刻发信息给指定客户。
▲4.12操作及报警日志功能：能够记录设备所有报警及每个用户的登录及对设备操作；在进行历史曲线查询时，可以同时显示日志（包括报警、操作和系统信息）。
▲4.13具有局域网和广域网的远程控制功能，能够针对不同客户开启和关闭远程控制，远程控制可以实现本地控制的所有功能，并且可以进行远程数据下载。投标时提供满足该功能的软件截图和演示视频。
5、安全保护系统
需具备以下全项保护功能，缺一不可。
电源缺相/相序错乱/超压/欠压保护。
软件超温保护。
控制传感器断线保护。
独立传感器可调温限保护。
加热器气体式超温保护。
蒸汽发生器低水位/空烧保。
循环风机过载保护。
制冷压缩机超压/过载/过热/缺油保护；
制冷系统缺制冷剂报警。
急停开关保护。
6、周边设施配套要求
6.1本项目为交钥匙工程。
6.2中标方提供与设备配套的的冷水机和纯水机并负责对应管路安装。
6.3中标方负责设备地基制作。
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	盐雾试验箱
	1、技术性能指标要求
★1.1内部尺寸：不小于W1500mm×D1800mm×H1600mm（不含尖顶部分），工作室有效容积不小于4.3m³。
★1.2温湿度试验温度范围：+10℃～+70℃。
1.3温度控制精度：±0.1℃。
1.4温度波动度：≤±0.5℃。
1.5温度均匀度：≤2℃。
1.6温度偏差：≤±2℃。
★1.7升降温速率：在带载100kg钢铁试样、无发热负载条件下，+20℃升至+60℃及+60℃降至+20℃的平均升降温速率均≥1.0℃/min（在空气处理单元出风口处测量）。
1.8湿度范围：在+10℃～+70℃温度范围内为20%～98%RH。
1.9湿度波动度：≤±3%RH。
★1.10复合循环试验能力：单台设备须集成温湿度（交变湿热）、盐雾（中性盐雾）、盐水喷淋、冷凝四种试验模式，并可在同一试验程序中按设定时间与参数自动切换、连续循环运行，模式切换过程中试样无需出箱或人工转移，可实现“盐雾—干燥—湿热—冷凝”等多步循环腐蚀试验，同时满足盐雾条件、干燥条件、湿热条件和标准大气条件等各类交变试验。
1.11盐雾试验性能：
盐雾试验工作室温度范围为：室温+5℃～+50℃。
饱和桶温度范围为：室温+10℃～+70℃。
温度波动度≤±1.0℃。
1.12盐雾沉降量：1.0～2.0mL/80cm2*h。
1.13冷凝试验性能：
工作室温度范围为：室温+5℃～+50℃。
相对湿度可达约100%RH。
温度波动度≤±1.0℃。
1.14带载能力：箱内底板均布承载不小于400kg/m²。
2、箱体结构设计要求
2.1保温壳体：内、外壳体均采用玻璃钢层压板（玻璃纤维增强聚酯）整体成型，耐盐雾腐蚀、不生锈；内、外壳体之间保温层为不小于100mm聚氨酯发泡自支撑结构，隔热性能优良、降低能耗。
2.2防腐材质：空气处理（空调）单元内胆、循环风机叶轮、电机加长轴、电加热器护套等接触盐雾或凝露的过流部件采用SUS316L不锈钢；换热器、除湿盘管等制冷部件表面须做耐盐雾防腐处理。
2.3顶棚设计：工作室顶棚设计成不小于30°的尖顶（斜面）结构，使凝露水沿侧壁流下，防止冷凝水滴落到试样上，满足相关盐雾试验标准要求。
2.4底板：采用不小于10mm厚均压电木板，底板均布承载不小于400kg/m²。
2.5箱门：设手动双开铰链试样门1扇，门洞尺寸不小于W1500mm×H1600mm；门体结构及保温方式与箱体一致，带门框加热防凝露；
2.6门观察窗：每扇门上均安装多层加热中空玻璃观察窗，并带窗框加热，防雾、防凝露，视窗位于人视线高度；尺寸约400mm×500mm，数量2个（每扇门1个）。
2.7照明：每个观察窗内侧嵌装1只LED照明灯，经玻璃与工作室环境隔离，防腐、防雾。
2.8插座：箱体外壳设置不少于1套防护等级IP65的防水防腐蚀电源插座，规格AC220V/10A。
2.9穿线孔：侧壁设1个Ø100mm带硅橡胶塞及密封盖的电缆穿线孔，位置由需方确认。
2.10安全装置：控制器（箱门）附近设1个急停按钮，箱门上方配置带蜂鸣器的三色状态指示灯。
2.11压力平衡：箱体顶板配备压力补偿（平衡）系统，自动平衡箱内外压力，防止箱内压力过高或过低。
▲2.12防腐隔离：在盐雾、盐水喷淋及冷凝模式运行时，空气处理单元与工作室之间须设置可随试验模式自动启闭的机械隔离装置，在非温湿度循环模式时自动关闭，将换热器、电加热器、循环风机等部件与含盐潮湿空气完全隔离，避免空气处理单元内部件遭受盐雾腐蚀（投标时提供具体结构方案及机械隔离装置的开合视频）。
3、系统配置要求
3.1空气调节系统
3.1.1循环方式：空气处理单元位于箱体后方，经两条风道与主箱体连接，采用上出风（靠近箱体顶部）+下回风（靠近箱体底部）强制对流。
3.1.2加热：采用SUS316L不锈钢铠装镍铬合金电加热器，配气体膨胀式（气体式）超温防止器，防止加热器局部过温；由PID算法+固态继电器（SSR）精确控制加热输出。
3.1.3加湿：采用电加热式低压（无压）蒸汽发生器，配压力开关、安全阀、液位开关及干烧保护器。
3.1.4除湿：采用与制冷系统相连的光滑盘管冷凝除湿，盘管表面做耐盐雾电泳+喷粉防腐处理，由PID算法+高频脉冲电磁阀控制制冷剂流量，实现0～100%无级除湿调节。
3.1.5换热：采用层压式热交换器直冷设计，热交换器表面做耐盐雾电泳+喷粉双重防腐涂层，由PID算法+高频脉冲电磁阀控制制冷剂流量，实现0～100%无级制冷输出调节。
独立的冷端和热端PID调节，加热量与制冷量均可连续调节，避免制冷量与加热量对冲而造成的能源浪费。
3.1.6配置风道隔离与自清洁功能。
3.2制冷系统
制冷方式：采用机械压缩式单级制冷系统，水冷冷凝方式
3.3盐雾喷雾、冷凝与排雾系统
★3.3.1溶液储存与配制：设置容积不小于200L的溶液箱1个，带液位计及电磁阀，可自动补充去离子水；配电动搅拌器对盐溶液进行搅拌；随机提供便携式盐浓度计1只，用于测量溶液浓度；配置盐水泵向高位液罐供液。
▲3.3.2喷雾发生与沉降量控制：采用压缩空气双流体喷嘴，工作室内布置不少于2只耐腐蚀材质喷嘴，保证盐雾在测试空间内均匀分布、沉降；投标时提供工作原理图、及产品实物照片。
3.3.3空气饱和桶：喷雾用压缩空气须先经饱和桶加湿饱和后再进入喷嘴，以避免盐溶液在喷嘴处结晶；饱和桶配电加热器加热并在彩色触摸屏上数字设定、显示水温设定值与实测值。
3.3.4冷凝试验加湿：冷凝及盐雾喷雾模式下空调循环风系统停止运行，由专用加湿器向箱内注入蒸汽，蒸汽喷管沿工作室内胆四周布置，以保证箱内温度均匀
3.3.5排雾与新风系统：盐雾试验结束后，由耐腐蚀排气风机经电动排气阀门快速排出箱内盐雾，同时电动新风风门开启、从大气吸入新鲜空气补偿排气，避免开门时盐雾外溢，保护操作人员与实验室环境。
4电气及控制系统
4.1电气柜：配置独立电气柜，内置熔断、保护、开关、控制与调节器件。
4.2传感器：
温度传感器采用铠装式Pt100双探头（1只用于控制、1只用于独立超温保护）。
湿度测量采用干湿球法。
液体压力传感器：1个。
▲4.3人机界面：采用嵌入式工业电脑，Windows系统，13.3″及以上电容触摸屏；显示分辨率不小于1920×1080，支持10点触控；硬件配置不低于：8GB运行内存、256GBSSD固态硬盘、集成高清显卡；
4.4控制软件：支持中/英文；温度、湿度、时间设定精度分别为0.1℃、1%RH、1分钟（压力0.1bar）；具备定值运行、程序运行两种方式及温湿度试验、盐雾试验、盐水喷淋、冷凝试验四种试验模式；可编辑不少于60个程序，每个程序不少于99步/段，单段/程序最大999次循环，程序之间可链接，支持程序预览、暂停及跳步，试验时间0-999H:M可以调节。
4.5高级功能：具备PID参数分区自诊断与自动整定、分段（多点）标定、强制硬件运行、锁屏保护、定时开机、操作记录等功能；报警信息附带故障排查指引。
4.6数据记录：控制器存储不少于10年试验曲线、运行记录、报警记录，支持曲线缩放/翻页、波动度与变化率计算、Excel参数导出、画面捕获及打印。
★4.7可编程控制器（PLC）参数要求：
4.7.1模拟输入-分辨率：温度：0.1℃/0.1℉。
4.7.2可重复性：±0.05%满量程。
4.8远程控制：支持WiFi/RJ45远程操作，配备Windows版远程控制及数据管理软件，HDMI接口支持双显。
4.9权限管理：分操作员、管理员、生产商三级权限，凭用户名+密码登录并分配相应查询、操作及参数设定权限。
▲4.10内置智能电表监控实时功耗，数据将被集成在控制器内，要以柱状图形式显示功耗，投标时提供满足该功能的软件截图和演示视频。
5、安全保护系统
需具备以下全项保护功能，缺一不可：
电源缺相/相序错乱/超压/欠压保护。
软件超温（高、低温）保护。
加热器气体式超温保护。
蒸汽发生器、饱和桶低水位/缺水及空烧（干烧）保护。
盐溶液箱、去离子水箱缺液报警。
压缩空气欠压（低压）报警。
盐水泵、循环水泵及循环风机、排雾风机过载保护。
制冷压缩机超压/过载/过热/缺油保护。
制冷系统缺制冷剂报警。
制冷系统安全泄压（安全阀）保护。
排雾风机与新风/排气风门联锁保护。
6、周边设施配套要求
6.1盐雾箱冷却塔由招标方提供，中标方负责相关管路的连接到设备。
6.2中标方提供与设备配套的纯水机并负责对应管路安装。
6.3中标方提供满足喷雾要求的洁净压缩空气气源并负责管路安装。
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	1
	全自动影像仪
	一、主要技术规格及要求
1.主要参数
▲1.1测量范围：不小于1000×800×200mm，机械主体：平台、立柱需为花岗岩大理石结构。
▲1.2运动控制系统：4轴CNC全自动控制模式：X、Y、Z、镜头四个轴向方向上皆可实现全自动控制，镜头轴自动变倍后无需重新校正，四轴均可进入自动编程进行批量测量。
▲1.3数控成像系统：镜头自动变焦无需校正，6.5:1可变倍，24寸显示器下系统总放大倍率为25～225X
▲1.4光源系统：具备三种光源：表面光、轮廓光、同轴光，均需256级亮度可调LED冷光源，其中表面光源需为6环8区48段独立可控环形光。
▲1.5全自动影像测量软件系统。
2.技术性能要求：
▲2.1基本参数：测量范围：不小于1000×800×200mm，精度：XY轴：(3.0+L/200)μm（L为被测工件长度，单位mm），Z轴示值误差≤(4.0+L/150)μm。
2.2软件必备功能：
▲2.2.1测量软件是支持Window11操作系统下的正版软件。
▲2.2.2具备3种批量测量功能模式：a.固定夹具位置模式、b.随机位置模式、c.网格位置模式。要求可使用a模式实现单个工件固定位置的自动测量；使用b模式实现单个工件随机位置的自动测量；使用c模式实现多个工件规则分布时一次性快速批量测量。并在自动测量过程中可支持自动和手工交互操作。
▲2.2.3平面度测量功能模块：单独的一项功能模块，可快速的对工件表面进行平面度测量。
▲2.2.4聚焦测高功能：可通过自动聚焦方式进行高度测量，并可进入全自动批量测量。
▲2.2.5具备以下影像量测工具：整体提取、快速整体提取、多段提取、自动轮廓提取、最大闭合轮廓线、最近闭合轮廓线、绘图点、最近边缘点、聚焦点、圆形框取点、最佳边缘点。
2.3软件基本功能
▲2.3.1可测几何量：点、线、圆、弧、样条曲线、椭圆、槽、环、距离、点群等。
▲2.3.2可构建：中心点、端点、交点、两点连线、平行线、垂线、切线、中心线、合并线、合并圆、合并弧等
▲2.3.3可测形位公差：直线度、圆度、位置度、平行度、垂直度、倾斜度、同心度等。
▲2.3.4可满足多种基元提取方式：要求具备至少三种的提取功能，方便对重复基元的快速测量，三种方式：复制提取、旋转提取、镜像提取。
▲2.3.5全景扫描：对工件全貌进行高分辨率的观察。通过软件指定扫描区域范围，软件依次扫描各个部分，然后获得指定区域的工件整体扫描影像。
▲2.3.6图纸比对：支持将标准工件图纸与测量图纸进行比对分析。
▲2.3.7SPC统计：对测量结果进行SPC统计分析，并可输出数字、图文报表。
▲2.3.8CAD图纸导入：支持多种CAD格式图纸的输入，直接进行编程自动测量。
▲2.3.9多种报表输出：可输出Word、Excel、HTML、TXT报表和DXF文件。
3.核心元器件要求
▲3.1光栅尺：光栅尺分辨率不得低于0.5μm。
▲3.2CCD：230万像素。
▲3.3影像放大倍数：25-225X（24寸显示器下）。
▲3.4镜头：自动变倍镜头，变焦倍率：0.6～5.0X
[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK60]。
▲3.5设备底座及横梁采用精密天然花岗岩，精度达0级标准。
▲3.6光学玻璃采用高清超白玻璃，平面度需达到0.1mm.
▲3.7设备XY轴需采用直线电机驱动，运行噪音低于45dB。
Z轴采用进口伺服电机+丝杆传动结构。
▲3.8设备所配电脑。
★二、配置要求
4.1机身（含彩色工业摄像机）、工作台1套。
4.2CCD1个。
4.3镜头1个。
4.4光栅尺3套。
4.5直线电机2套。
4.6丝杆1套。
4.7导轨3套。
4.8限位开关6个。
4.9软件（加密锁）1套。
4.10运动控制器1套。
4.11光学玻璃1块。
4.12摇杆1套。
4.13电脑1套。

	2
	全自动影像仪
	一、主要技术规格及要求
1.主要技术指标
▲1.1.测量行程：不低于150*100mm。
▲1.2.调焦行程：90mm。
▲1.3.光栅分辨率：0.5μm（0.0005mm），XY轴测量示值误差≤(3.0+L/200)μm（L为被测长度，单位mm）。▲1.4.投影放大倍数10X。
▲1.5.配合多功能数据处理系统。
1.6电源Power：200～240Vac，50/60Hz，单相single-phase，700W。
★二、配置要求
2.1投影仪机身1件。
2.210X光学镜头1件。
2.3光学玻璃1件。
2.4数据采集盒1件。
2.5光栅尺1件。
2.6保险丝2件。
2.7工作桌1件。
2.8反射棱镜1件。
2.9其它按厂家出厂标准配备。


注：上述四个采购包技术要求中标注“★”的参数必须完全满足，未完全满足作无效投标处理。
五、商务部分
1.参数偏离表承诺函：
投标人需出具参数偏离表的盖章承诺函（格式自拟）。
1.1承诺其提交的相关材料真实有效，承诺每项参数都可作为验收的依据，参数验收时如果不能符合标书要求，应按投标价的30%作为对业主的赔偿，仪器退回，合同作废。并承担虚假应标的相关责任。
1.2承诺其投标产品为原厂家生产的全新产品，非代工产品或翻新产品，厂家负责保修，保证仪器使用的稳定性。
2.交货期：
自合同签定之日起合同签订后45天内供货到位，货到后30天内完成安装调试。
3.交货条件：
3.1产品交货时，包装须完整无破损，供方还需提供装箱单、产品质检合格证明。
3.2运输及到货：由供方负责办理运输及装卸，直接送至需方安装指定地点，所有费用由供方承担。
3.3货物到达需方地址至验收合格期间，由供方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，同时有关费用由供方承担。
4.验收标准：
4.1供方提供的商品必须满足标书中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标。
4.2设备随机耗材（试剂）要求：报价供应商应列明能确保设备正常使用的，所需耗材（试剂）及维修配件的清单及价格（格式可自拟）；未列其中的，视为免费维保范围之材料。
5.安装与调试：
5.1在接到采购人通知安装、调试后1周内,供方需安排工程技术人员到采购人现场安装、调试仪器,按验收指标逐项测试,直至达到验收要求。
5.2供方负责本次采购设备的免费安装、调试(安装、调试过程所需耗品应由供方免费提供)，保证培训人员能正常操作该设备的各种功能。供方提供设备操作规范张贴设备上，提供设备操作规范电子档交于采购人。
5.3设备安装调试须在采购人书面通知安装、调试后30天内完成。
5.4中标单位应遵守现场的一切规章制度，应自行负责现场的安全管理，安全、文明安装和调试。负责保管、看护进场的设备及附配件。承担安装调试期间安装场所的安全以及设备和安装调试人员的安全责任。
6.培训与方法支持：
[bookmark: _Hlk46925359]6.1免费提供软件操作现场培训和应用培训。免费提供不少于2人次/套（台）操作人员前往生产商在实验室进行相关软硬件的操作培训，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。
6.2仪器设备安装后，需长期提供技术支持和维修服务，包括软件的免费升级、为采购人提供需要的方法开发及应用资料。保修期内应用工程师每年免费上门进行方法开发及技术支持1次。
7.维修保证：
7.1设备生产厂家免费保修期≥2年（验收合格之日起开始计算），质保期内每年提供一次原厂技术维护。供应商中标后签订合同前提供生产厂家出具免费维保证明原件，不能提供或未按要求提供的采购人有权拒签合同。
7.2质保期内，由于产品本身在设计、制造、零部件或配件上的缺陷或质量问题而造成的故障，中标单位负责无条件免费维修或免费更换。质保期外根据采购人需要提供原厂保养和维修服务，优惠收取保养更换的配件费、人工费及其他费用。中标单位需长期提供优惠价格的主要零配件
7.3仪器出现故障后，在收到采购人通知后2小时响应，12小时内到达现场。
7.4设备使用年限内（本次所投产品的年限为10年），供应商中标后签订合同前提供生产厂家承诺保证配件、耗材供应的承诺函原件，不能提供或未按要求提供的采购人有权拒签合同。
7.5需提供设备合格证、保修卡以及中文操作、培训教材、保养、维修手册。
8.各采购包售后服务专用条款
8.1采购包1售后服务专用补充条款
①故障响应：供应商须提供终身售后服务承诺，明确售后服务方式与服务能力；设备故障2小时内响应；若设备故障在检修48工作小时后仍无法排除，供应商应免费提供不低于故障设备或零配件规格型号档次的备用件供采购方使用，直至故障完全修复。
②专项培训：提供员工专项培训，培训内容包含：设备测试原理、使用方法、设备日常维护保养、常见故障排除等内容。
8.2采购包2售后服务专用补充条款
①保修期：仪器标准保修不少于二年。
②培训计划：除提供安装调试后的使用及维护培训外，承诺自设备经采购人最终验收合格后三年内再提供不少于3次工程师免费上门培训、答疑，每次服务时间不少于4h。
8.3采购包4售后服务专用补充条款
①保修期：仪器标准保修不少于二年。
②培训计划：除提供安装调试后的使用及维护培训外，承诺自设备经采购人最终验收合格后三年内再提供不少于3次免费上门培训、答疑，每次服务时间不少于4h。
③验收标准：技术指标、配置和精度均应满足技术协议、相关标准、招标文件和投标文件的要求。验收依据JJF1318-2011《影像测量仪校准规范》执行，由采购方委托有资质的计量部门针对待交货设备出具校准或检定证书；技术指标经校准满足技术协议规定的要求方可通过验收，否则不能通过验收。
9.付款方式：
不响应付款方式的，视同无效投标处理。
合同签订支付预付款30%，货到后支付40%货款，安装、调试、验收合格之后支付30%货款。
10.本次采购需切实履行绿色采购。
10.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
10.2快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（11）快递应使用电子面单；
（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
11.履约保证金
11.1本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标人的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购人账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标人凭中标通知书与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。
11.2中标人全部履约合同义务，经采购人验收合格无质量、进度等问题的，采购人在本项目验收合格并正常运行后30日内一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；
11.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。
b.中标人在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分中标人另外补齐。
11.4以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。投标人可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html)。
六、采购需求中必须满足的实质性要求
（一）技术部分
1.技术参数标★项为实质性条款，投标人不得出现负偏离，否则作无效投标处理，提供实质性要求响应及偏离表（格式见附件12）及按要求提供佐证材料。
（二）商务部分
1.参数偏离表承诺函：
投标人需出具参数偏离表的盖章承诺函（格式自拟）。
1.1承诺其提交的相关材料真实有效，承诺每项参数都可作为验收的依据，参数验收时如果不能符合标书要求，应按投标价的30%作为对业主的赔偿，仪器退回，合同作废。并承担虚假应标的相关责任。
1.2承诺其投标产品为原厂家生产的全新产品，非代工产品或翻新产品，厂家负责保修，保证仪器使用的稳定性。
以上内容提供承诺函，不提供的或提供不满足要求的按无效标处理，承诺书格式如下：





承诺书
南通市产品质量监督检验所：
我公司愿就由贵单位组织实施的（南通市产品质量监督检验所重点工业产品检验检测设备更新项目（第一批）)招标活动进行响应，我公司作如下承诺：
如我公司中标，我公司承诺：
（1）提交的相关材料真实有效，承诺每项参数都可作为验收的依据，参数验收时如果不能符合标书要求，应按投标价的30%作为对业主的赔偿，仪器退回，合同作废。并承担虚假应标的相关责任。
（2）投标产品为原厂家生产的全新产品，非代工产品或翻新产品，厂家负责保修，保证仪器使用的稳定性。
我公司所提交的投标文件中所有关于以上条款响应的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：


七、合同文本（仅供参考）：
南通市政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：南通市产品质量监督检验所重点工业产品检验检测设备更新项目
项目编号：
甲方（买方）：_________
乙方（卖方）：_________
甲、乙双方根据南通市产品质量监督检验所重点工业产品检验检测设备更新项目（第一批）公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1标的名称：
1.2标的质量：满足招标文件需求。
1.3标的数量（规模）：详见招标文件及乙方投标文件。
1.4履行时间（期限）：
1.5履行地点：甲方指定地点。
二、合同价款
2.1本合同价款为人民币（大写）：           元整（¥       ）。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1乙方保证所交付货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、合同转包或分包
6.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
6.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
6.3乙方如有转包或未经甲方书面同意的分包行为，甲方有权终止本合同。
七、合同款项支付
7.1合同款项的支付方式及进度安排
合同签订支付预付款30%，货到后支付40%货款，安装、调试、验收合格之后支付30%货款。
八、税费
8.1本合同所涉及的一切税费均由乙方负担。
九、履约保证金
9.1本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。
9.2乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在本项目验收合格并正常运行后30日内一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；
9.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
9.4以履约保函（保险）形式向甲方缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。乙方可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html)。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1设备生产厂家免费保修期≥2年（验收合格之日起开始计算），质保期内每年提供一次原厂技术维护。供应商中标后签订合同前提供生产厂家出具免费维保证明原件，不能提供或未按要求提供的采购人有权拒签合同。
10.2质保期内，由于产品本身在设计、制造、零部件或配件上的缺陷或质量问题而造成的故障，中标单位负责无条件免费维修或免费更换。质保期外根据采购人需要提供原厂保养和维修服务，优惠收取保养更换的配件费、人工费及其他费用。中标单位需长期提供优惠价格的主要零配件
10.3仪器出现故障后，在收到采购人通知后2小时响应，12小时内到达现场。
10.4设备使用年限内（本次所投产品的年限为10年），供应商中标后签订合同前提供生产厂家承诺保证配件、耗材供应的承诺函原件，不能提供或未按要求提供的采购人有权拒签合同。
10.5需提供设备合格证、保修卡以及中文操作、培训教材、保养、维修手册。
十一、项目验收
11.1甲方依法组织履约验收工作。
11.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。
11.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前书面通知甲方，以准备接货。
12.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方承担。
12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定地点视为交付，乙方同时需书面通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。
13.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日   向乙方支付违约金。
13.3乙方逾期交付货物的扣除全部履约保证金，乙方另应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方未能在年月日前交货的，甲方拒收货物并终止合同，乙方并按合同价的50%赔偿给甲方。
13.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，且无需支付乙方任何费用。
十四、不可抗力事件处理
14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3不可抗力事件延续120天以上，甲乙双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的，由甲方所在地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1合同经甲乙双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
（以下无正文）
 
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
地址： 地址：
法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：
联系电话：   联系电话：
                    
              签订日期：年  月 日
[bookmark: _Toc26259][bookmark: _Toc30320]
第四部分开标和评标
[bookmark: _Toc29131]一、开标
不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。
[bookmark: _Toc28154]二、评标流程和评标标准
采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标、三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。
首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。
本项目共4个采购包，投标人可投多个分包，但最多只能中一个包。本项目按包1至包4的自然顺序进行，投标人在4个采购包投标中可以兼投、不可以兼中；每个包确定1个中标人。若前面采购包中标人如已递交后面采购包投标文件，在后面采购包资格审查环节做无效处理，不属于后面采购包的合格投标人，自动丧失后面采购包的评审资格。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
[bookmark: _Toc13980]（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。
投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
[bookmark: _Toc8474]（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。
未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。
[bookmark: _Toc24736]（三）商务技术分：70分
各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
[bookmark: _Toc126]包1评分标准
	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	1
	技术响应
	评委根据投标文件中技术参数响应情况进行打分。完全满足招标文件要求的得34分。其中标注“★”的参数为实质性要求，负偏离作无效投标处理；标注“▲”的内容为重要参数，有一项负偏离的，每项扣2分。其他普通参数负偏离的，则每项扣1分。
备注：投标人须在投标文件内对于项目需求四、主要技术参数标中标注“▲”的参数提供相应技术支持资料(如彩页或者白皮书或者检测报告或者截图证明等，如参数中有要求，则按文件要求提供),并在《技术要求响应及偏离表》中详细标明技术支持资料在投标文件中的页码和位置。未按要求提供技术支持资料的作负偏离处理，如因未在《技术要求响应及偏离表》中注明支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。
	34

	
	
	评标委员会根据投标人提供的所有产品选型与设计制造方案进行综合评审，内容包括：①产品选型与配置方案②规格参数与设计科学性、合理性③材质选用方案④制造工艺与质量控制水平。
每个方面满分2分，每个方面缺失扣2分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，2分扣完为止。本项最多得8分。
注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。
	8

	2
	售后服务
	满足招标文件免费质保期2年的基础上，每增加1年免费质保得1分，本项最多得2分。需提供售后服务承诺书（原件）（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。
	2

	
	
	评标委员会根据投标人提供的售后服务方案及培训方案进行综合评审，内容包括①服务体系与服务内容②故障处置解决方案③服务响应时间及服务联络保障④专业技术人员保障⑤人员培训实施方案。
每个方面满分1分，每个方面缺失扣1分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，1分扣完为止。本项最多得5分。
注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。
	5

	3
	实施方案
	评标委员会根据投标人提供的项目实施方案进行综合评审，内容包括①设备安装实施方案②项目实施计划及进度管控③项目组织与管理措施④设备调试及项目验收实施方案。
每个方面满分2分，每个方面缺失扣2分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，2分扣完为止。本项最多得8分。
注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。
	8

	4
	培训方案
	评标委员会根据投标人提供的人员培训方案及计划进行综合评审，内容包括①培训对象与培训内容设置②培训实施方式与培训课时安排③培训效果保障及后续技术辅导措施。
每个方面满分1分，每个方面缺失扣1分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，1分扣完为止。本项最多得3分。
注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。
	3

	5
	类似业绩
	投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有本采购包采购产品类似业绩。每提供一个业绩得2分，每个产品最多得6分，本项最多得10分。
注：①同一用户单位不重复计分。
②每个业绩均须同时提供合同及对应合同结算发票（至少一张）扫描件，合同和发票不能体现业绩产品内容的，对应业绩不得分。
	10


包2评分标准
	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	1
	技术响应
	完全满足招标文件要求的，每一项重要响应指标不满足或负偏离扣0.5分，每一项非重要响应指标不满足或负偏离减0.25分。本项最高得38分，最低得0分。
项目需求四、主要技术参数标中标注“▲”的参数为重要响应指标，其余为非重要响应指标。
注：投标人提供《技术部分参数响应偏离表》，重要响应指标及招标文件中要求提供证明材料的，投标文件应按照招标文件要求提供证明材料。
	38

	2
	实施方案
	评标委员会根据投标人投标文件，对项目整体实施配送安装方案、所投产品检定证书（或校准证书）响应承诺情况进行综合评审，内容包括①货物配送及到货保障实施方案②现场安装实施保障方案③所投产品检定/校准证书取得、提交及履约承诺。
每个方面满分2分，每个方面缺失扣2分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，2分扣完为止。本项最多得6分。
注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。
	6

	3
	售后服务
	产品免费质保服务期在2年的基础上，每增加1年得1分，最高得2分（质保期不满2年的不得分）。（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。
	2

	
	
	评标委员会根据投标人提供的项目售后服务及培训、维保方案进行综合评审，内容包括①售后服务与维保保障方案②操作人员培训实施方案。
每个方面满分2.5分，每个方面缺失扣2.5分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，2.5分扣完为止。本项最多得5分。
注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。
	5

	
	
	评标委员会根据投标人提供的所投产品服务方案进行综合评审，内容包括①免费质保期内服务保障方案②质保期届满之后维修、零部件更换等服务保障方案。
每个方面满分2.5分，每个方面缺失扣2.5分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，2.5分扣完为止。本项最多得5分。
注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。
	5

	4
	类似业绩
	投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有本项目采购包采购设备同类型、同等主要功能规格的销售业绩。
1.提供采购清单序号3设备类似业绩，每提供一份有效合同得1分，本项最多得3分；须为全自动业绩，否则不得分。
2.提供采购清单序号6设备类似业绩，每提供一份有效合同得1分，本项最多得3分；
3.提供采购清单其他设备类似业绩，每个产品提供1份有效合同得0.5分，单个产品最高得0.5分，本项最多得4分，
本大项合计最高得10分
注：
①一份合同无论包含多少台设备，仅计为1份业绩，不得拆分多次计分。
②同一采购单位的业绩仅计取1次，不重复计分；
③业绩材料提供合同复印件，合同须清晰体现供货标的内容；框架协议、意向合同不计为有效业绩；
④中标后采购人有权对业绩原件进行核查，必要时可要求补充提供发票、验收材料予以佐证。
	10

	5
	企业认证
	[bookmark: OLE_LINK3]投标人具有有效的ISO9001质量管理体系证书、ISO14001环境管理体系证书、ISO45001职业健康安全管理体系证书、ISO27001信息安全管理体系证书，每个证书得1分，本项最高得4分，最低得0分。
以上材料提供证书复印件并加盖公章。
	4


包3评分标准
	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	1
	技术评分
	对投标人所投设备的技术能力进行综合评分。
	45

	1.1
	
技术响应
	完全满足招标文件要求的得35分。其中标注“★”的参数为实质性要求，负偏离作无效投标处理；标注“▲”的内容为重要参数，有一项负偏离的，每项扣2分。其他普通参数负偏离的，则每项扣1分，35分扣完为止。
注：投标人提供《技术部分参数响应偏离表》，招标文件中要求提供证明材料的，投标文件应按照招标文件要求提供证明材料，不提供或提供不满足要求的视为负偏离。
	35

	1.2
	技术方案
	评标委员会根据投标人提供的三类试验设备技术方案进行综合评审，内容包括:①箱体结构介绍、②加湿系统介绍、③制冷系统介绍、④电气控制系统介绍、⑤测控系统介绍。每个方面满分1分，每个方面缺失扣1分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，1分扣完为止。本项最多得5分。
注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。
	5

	1.3
	系统智能化介绍
	评标委员会根据投标人提供的设备智能化优势介绍材料进行综合评审，内容包括①智能化功能配置、②智能化功能对用户实际使用的便捷性。每个方面满分2.5分，每个方面缺失扣2.5分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，2.5分扣完为止。本项最多得5分。
注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。
	5

	2
	商务响应
	对投标人商务响应情况进行评审。
	25

	2.1
	案例证明
	投标人提供2023年1月1日起至本项目投标截止之日（以合同签订日期为准）所投产品同类型、同等主要功能规格的销售业绩。
【定义说明】同类型同等主要功能规格：交变湿热试验箱、步入式高低温湿热试验箱、盐雾试验箱，指对应为同一大类环境试验设备，关键功能档次不低于本项目采购设备；一份合同内同时包含本采购包多种类型设备的，该份合同最多仅可计取其中一类设备得分，不得拆分重复计多个设备得分。
交变湿热试验箱、步入式高低温湿热试验箱、盐雾试验箱，每一类型设备每提供1份有效业绩得0.5分，单类设备最高得1分，三类设备合计最高得3分。
注：
①同一采购单位的业绩仅计取1次，不重复计分；
②业绩材料提供合同复印件，合同须清晰体现标的设备名称、品类规格；框架协议、意向合同不计为有效业绩；
③中标后采购人有权对业绩原件进行核查，必要时可要求补充提供发票或验收材料予以佐证。
	3

	2.2
	专利技术
	提供投标设备相关专利证书
发明专利每个0.5分，最高1.5分；
实用新型专利每个0.3分，最高1.5分。
	3

	2.3
	软著证书
	①提供所投产品制造商温湿度箱集中监控软件类相关软著证书得2.5分；
②提供所投产品制造商盐雾箱盐雾控制软件类相关软著证书得2.5分。
	5

	2.4
	服务与售后实施方案
	评标委员会根据投标人提供的项目售后服务及培训、维保、现场安装方案进行综合评审，内容包括：①售后服务与维保保障方案、②操作人员培训实施方案、③售后响应及时性方案、④现场安装方案，每个方面满分3分，每个方面缺失扣3分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，3分扣完为止。本项最多得12分。
注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。
	12

	2.5
	质保
	在满足招标文件要求原厂质保2年的基础上，承诺每增加1年得1分，最多得2分（投标时提供承诺函，格式自拟）（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。
	2



包4评分标准
	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	1
	技术分
	技术方案
	评标委员会根据投标人提供的技术方案进行综合评审，内容包括①需求匹配针对性②方案内容完整性；③技术选型合理性④现场可实施性⑤风险预判及应对措施。
每个方面满分3分，每个方面缺失扣3分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，3分扣完为止。本项最多得15分。
注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。
	15

	
	
	技术参数响应
	完全满足招标文件要求的，每一项重要响应指标不满足或负偏离扣0.5分，每一项非重要响应指标不满足或负偏离减0.25分，全部满足得20分；优于招标要求的正偏离每项加0.5分，累计加分不超过5分。
招标文件技术要求中标注“★”的参数为实质性要求，负偏离作无效投标处理；标注“▲”标志的为重要响应指标，其余为非重要响应指标。
注：投标人提供《技术部分参数响应偏离表》，重要响应指标及招标文件中要求提供证明材料的，投标文件应按照招标文件要求提供证明材料，不提供或提供不满足要求的视为负偏离。
	25

	
	
	安装调试与实施
	评标委员会根据投标人提供的项目实施计划、安装调试方案、人员配置及工期保障进行综合评审，内容包括①实施计划与安装调试方案②项目人员配置及工期保障措施。
每个方面满分3分，每个方面缺失扣3分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，3分扣完为止。本项最多得6分。
注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。
	6

	
	
	售后服务
	评标委员会根据投标人提供的项目售后服务及培训、维保方案进行综合评审，内容包括：
①售后服务与维保保障方案
②操作人员培训实施方案
③售后响应及时性方案
每个方面满分4分，每个方面缺失扣4分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，4分扣完为止。本项最多得12分。
注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。
	12

	2
	商务分
	企业资质
	具有ISO9001质量管理体系认证得2分（以有效证书复印件为评审依据）。
	2

	
	
	业绩案例
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有同类设备销售业绩：每提供1份有效合同（需同时提供中标通知书或验收报告）得2分，最高得10分。
	10


（四）价格分：30分（适用于包1、包2、包3、包4）
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为各采购包评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: _Toc13123]（五）政府采购政策功能落实
（一）采购本国产品的支持政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
3.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章投标文件组成”的“附件1分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）（格式见附件2），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（六）中标人的确定
采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。采取随机抽取的方式确定。
[bookmark: _Toc13]（七）公告中标结果
自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。
[bookmark: _Toc27458]（八）发放中标通知书
公告中标结果的同时，采购人向中标人发放中标通知书。
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
[bookmark: _Toc19733]（九）其他
当中标人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，采购人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。
当中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的（存在招标文件规定的被采购人拒签合同的情形等），采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
[bookmark: _Toc23874][bookmark: _Toc7997]
第五部分质疑与投诉
[bookmark: _Toc23571]一、质疑事项
1.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
2.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；采购项目开标后，不再接受投标人对采购文件（含更正公告等）内容的异议或质询（质疑）。
[bookmark: _Toc32024]2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
其中：对评审过程中涉及的密封检查、身份核对、澄清等程序性事项，投标人如有异议的，必须当场提出。否则，均视为投标人无异议。无论是否中标，投标人事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。
2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。
4.对招标方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向招标代理机构提出，由采购人或招标代理机构负责答复。
投标人提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。
采购人及招标代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。
5.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，否则不予受理。质疑函应当包括下列内容：
投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
质疑项目的名称、编号；
具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
事实依据；
必要的法律依据；
提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
6.以下情形的质疑不予受理
6.1内容不符合上述规定的质疑。
6.2超出采购法定期限的质疑。
6.3未参加招标活动的投标人或在招标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
7.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据招标的有关规定，报请采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。一、质疑的提出
8.下载招标文件的投标人应根据第二章“投标人须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，投标人未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、中标结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑。
9.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标单位或代理机构。招标单位或代理机构不具有法定调查、认定权限。
10.对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。
对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。
相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。
招标单位或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。
[bookmark: _Toc32547]二、《质疑函》的受理和回复
1.质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达招标单位和代理机构。
2.对符合提出质疑要求的，招标单位、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。
3.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。
4.招标单位、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。
必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。
5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。
①质疑成立的处理。采购人或代理机构终止招标，并建议有关部门给相关当事人予以处理。
[bookmark: _Toc18082]②质疑不成立的处理。
1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。
2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。
3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良投标人名单。
4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。
5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。
6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，视情在采购人官网媒体予以披露。
（7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。
三、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。
四、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，采购人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。
五、《质疑函》《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立等相关情况，视情在采购人官网等相关媒体予以披露。
六、质疑人对采购人或代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关监督管理部门投诉。




[bookmark: _Toc12704][bookmark: _Toc20594]第六部分投标文件组成
[bookmark: _Toc30344]一、基本目录
1.开标一览表（苏采云系统固定格式）；
2.分项报价表（格式见附件1）；
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件2）；
4.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）；
5.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）；
6.投标人信用承诺书（格式见附件5）；
[bookmark: _Toc19557]二、资格审查内容
1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件6）；
[bookmark: _Toc31323]2.法定代表人身份证明书（格式见附件7）；
3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件8）；
4.提供有效的营业执照复印件；
5.其它需要提交的资格审查文件（以下满足其一即可）：
5.1小微企业声明函（如是，格式见附件9）；
5.2残疾人福利性单位声明函（如是，格式见附件10）；
5.3监狱和戒毒企业证明材料（如是，格式见附件11）。
注：上述“资格审查内容”中1-5条投标人必须逐条响应，否则作无效响应处理。
[bookmark: _Toc2566]三、符合性审查内容
[bookmark: _Toc21971]按招标文件第三部分项目需求“六、采购需求中必须满足的实质性要求”提供提供《实质性要求响应及偏离表》（格式见12）及按要求提供证明材料，承诺书等。
四、商务技术文件
1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；
2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。



附件1
投标分项报价表（采购包1）
	序号
	仪器/设备名称
	数量
	品牌（如有）
	规格型号
	制造商名称
	产地
	投标单价（元）
	投标合价（元）

	1
	水蒸气透气量测试仪

	1套
	
	
	
	
	
	

	2
	压差法气体渗透仪
	1套
	
	
	
	
	
	

	
	合计（元）
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %。



备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
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投标分项报价表（采购包2）
	序号
	仪器/设备名称
	数量
	品牌（如有）
	规格型号
	制造商名称
	产地
	投标单价（元）
	投标合价（元）

	1
	液压式万能材料试验机
	1套
	
	
	
	
	
	

	2
	液压式万能材料试验机
	1套
	
	
	
	
	
	

	3
	液压式万能材料试验机
	1套
	
	
	
	
	
	

	4
	电子万能材料试验机
	1套
	
	
	
	
	
	

	5
	电子万能材料试验机
	1套
	
	
	
	
	
	

	6
	高频疲劳试验机
	1套
	
	
	
	
	
	

	7
	微机控制环刚度试验机
	1套
	
	
	
	
	
	

	8
	电液伺服压力试验机
	1套
	
	
	
	
	
	

	9
	高低温试验箱
	1套
	
	
	
	
	
	

	10
	高低温试验箱
	1套
	
	
	
	
	
	

	
	合计（元）
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为       %。



备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
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投标分项报价表（采购包3）
	序号
	仪器/设备名称
	数量
	品牌（如有）
	规格型号
	制造商名称
	产地
	投标单价（元）
	投标合价（元）

	1
	交变湿热试验箱
	1套
	
	
	
	
	
	

	2
	步入式高低温湿热试验箱
	1套
	
	
	
	
	
	

	3
	盐雾试验箱
	1套
	
	
	
	
	
	

	
	合计（元）
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %。



备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
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投标分项报价表（采购包4）
	序号
	仪器/设备名称
	数量
	品牌（如有）
	规格型号
	制造商名称
	产地
	投标单价（元）
	投标合价（元）

	1
	全自动影像仪
	1套
	
	
	
	
	
	

	2
	全自动影像仪
	1套
	
	
	
	
	
	

	
	合计（元）
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为       %。



备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
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附件2
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称（盖章）：
日期：   
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件3
技术要求响应及偏离表
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对技术要求逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。


附件4
商务要求响应及偏离表
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件5-1证明材料1，证明材料2，……
备注：
[bookmark: _Toc12886]1.投标人需对商务要求逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
3.本项目商务按要求不接受负偏离，有负偏离的按无效标处理。




附件5
投标人信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标人全称(加盖CA电子签章)：
法定代表人（签字或加盖CA电子签章）：
时间：年月日

附件6

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加_________________（项目名称），_________________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
[bookmark: _Toc9266]6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。





承诺人名称（加盖CA电子签章）：

日期：______年月日






附件7

法定代表人身份证明

        先生/女士：现任我单位职务       ，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                       。 

注：提供法定代表人的身份证复印件
























附件8

法定代表人授权委托书

本人     （姓名）系     （授权单位名称）的法定代表人，现委托    （姓名）（身份证号          ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：       ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于    年   月   日起生效。代理人无转委托权。
代理人(被授权人姓名):           
代理人联系方式：         
授权单位名称（盖章）：        
授权单位法定代表人（签字或盖章）：       


    年    月    日


注：提供投标代表本人身份证复印件












附件9
中小微企业声明函（货物类项目）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加     （采购单位名称）采购编号为     ，       （项目名称）（分包号：采购包1）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（水蒸气透气量测试仪），属于工业行业；制造商为     （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）；
2.（压差法气体渗透仪），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.本项目所属行业为工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
3.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。



[bookmark: _Toc28642]4.投标人自行勾选制造商的企业规模类型。
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中小微企业声明函（货物类项目）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加    （采购单位名称）采购编号为     ，         （项目名称）（分包号：采购包2）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（液压式万能材料试验机），属于工业行业；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）；
2.（液压式万能材料试验机），属于工业行业；制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）；
3.（液压式万能材料试验机），属于工业行业；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）；
4.（电子万能材料试验机），属于工业行业；制造商为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）；
5.（电子万能材料试验机），属于工业行业；制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）；
6.（高频疲劳试验机），属于工业行业；制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）；
7.（微机控制环刚度试验机），属于工业行业；制造商为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）；
8.（电液伺服压力试验机），属于工业行业；制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）；
9.（高低温试验箱），属于工业行业；制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）；
10.（高低温试验箱），属于工业行业；制造商为     （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.本项目所属行业为工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
3.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
4.投标人自行勾选制造商的企业规模类型。

中小微企业声明函（货物类项目）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加    （采购单位名称）采购编号为     ，       （项目名称）（分包号：采购包3）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（交变湿热试验箱），属于工业行业；制造商为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）；
2.（步入式高低温湿热试验箱），属于工业行业；制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）；
3.（盐雾试验箱），属于工业行业；制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.本项目所属行业为工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
3.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
4.投标人自行勾选制造商的企业规模类型。


中小微企业声明函（货物类项目）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加   （采购单位名称）采购编号为    ，     （项目名称）（分包号：采购包4）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（全自动影像仪），属于工业行业；制造商为     （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）；
2.（全自动影像仪），属于工业行业；制造商为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.本项目所属行业为工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
3.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
4.投标人自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10
[bookmark: _Toc5882]残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为        的项目（分包号：    ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

投标人全称（加盖CA电子公章）：
日期：







附件11
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，投标人属于监狱企业的证明文件。

附件12
实质性要求响应及偏离表（采购包1）
	序号
	项目需求中的技术实质性要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	2.原理要求：仪器采用规范的间歇式称重方法，严格符合GB1037-2021最新标准要求，自动间歇称重测试，每次测量前称重器自动清零，保证测试精度。在称量后由升降机构将透湿杯与天平分离开，在称量时由升降机构将透湿杯置于天平上进行称量，实验过程中需不断将透湿杯与天平执行分离与放置称量的操作（需提供技设计方案实物图有效证明材料）。
	
	

	2
	3.仪器要求至少具有12个测试腔，数据独立。同时具备增重法和减重法测试模式（需提供技设计方案实物图有效证明材料）。
	
	

	3
	核心传感器为高分辨率称重传感器。需配备高精度电子天平，最大称量≥200g，进口品牌天平，全时段分度值0.1mg及以上的I级天平含组件，必须有防潮保护功能，不接受分段式分度值天平。（需提供天平配置情况说明资料等证明材料）。
	
	

	4
	10.风速范围：0.3m/s~2.5m/s，具备标准的风速设计要求，同时风速可进行实时测定和自动调节，确保测试腔的湿度均匀恒定。进口风速电机更佳,有效防止透湿杯上方湿度梯度的形成，保证测试准确性。需配备品牌风速传感器。（提供风速电机配置情况说明资料等证明材料）
	
	

	5
	二、配置要求:
标准配置:主机、计算机、透湿杯、气体干燥装置（免维护型）、自动干燥过滤器、校验、砝码、取样器、供气阀门管件、空压机
	
	

	6
	2.测试范围0.01～50000cm³/m²・24h・0.1MPa（拓展上限≥200000cm³/m²・24h・0.1MPa）。
	
	

	7
	3.至少具有3个测试腔，支持同一条件下多个试样同时测试，数据相互独立。为提高检测效率和准确度，采用屉式测试腔体，气动自动夹紧试样，无须手动夹紧试样，测试腔手动出仓、返回。腔体自动密封，密封性由设备自动检测，需避免测试过程中因夹持不严密封性差，发生泄漏，导致测试过程失败。提供相关文件如结构照片、说明资料、操作软件的提醒截图等。（需提供技设计方案实物图有效证明材料）
	
	

	8
	4.真空分辨率0.1Pa
	
	

	9
	二、配置要求
气体透过率测试仪主机1台、计算机1台、测试软件系统1套、真空泵1台、取样器1套、空压机1台、试样夹3套。
	
	


附件12-1：证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人必须对项目需求中的标★项技术实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料（项目需求四、主要技术参数标中标注★的参数提供相应技术支持资料(如彩页或者白皮书或者检测报告或者截图证明等，如参数中有要求，则按文件要求提供)），投标人必须将证明材料列于该表之下。
KONEInternal


KONEInternal





3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，作无效投标处理。
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实质性要求响应及偏离表（采购包2）
	序号
	项目需求中的技术实质性要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	三、配置要求
3.11000KN拉伸试验主机1台。
3.2平推液压拉伸夹具1套。
3.3压缩夹具1套。
3.4电脑终端系统1套。
3.5机械式全自动电子引伸计1套。
3.6残余变形引伸计1套。
3.7螺栓拉伸及楔负荷夹具1套。
3.8高温拉伸夹具及拉杆1套。
3.9视频引伸计支架1套。
3.10SEB三点弯曲试验夹具1套。
3.11进口COD规1套。
3.12高低温试验箱1套。
	
	

	2
	三、配置要求
3.12000KN拉伸试验主机1台。
3.2液压拉伸夹具1套。
3.3压缩夹具1套。
3.4电脑终端系统1套。
3.5电子引伸计1套。
3.6螺栓拉伸及楔负荷夹具全套1套。
3.7视频引伸计1套。
3.8 高温炉1套。
	
	

	3
	三、配置要求
3.1100KN拉伸试验主机1台。
3.2楔形液压拉伸夹具1套。
3.3压缩夹具1套。
3.4机械式全自动引伸计1套。
3.5弯曲夹具1套。
3.6高温拉伸夹具1套。
3.7型材剪切夹具1套。
3.8电脑终端系统1套。
	
	

	4
	三、配置要求
3.120KN拉伸试验主机1台。
3.2楔形拉伸强度夹具1套。
3.3压缩夹具1套。
3.4电脑终端系统1套。
3.5电子引伸计1套。
	
	

	5
	三、配置要求
3.120KN拉伸试验主机1台。
3.2楔形拉伸夹具1套。
3.3压缩夹具1套。
3.4电脑终端系统1套。
3.5大行程引伸计1套。
3.6扇形拉伸夹具1套。
3.7双偏心轮夹具1套。
3.8薄膜拉伸夹具1套。
3.9管材拉伸夹具1套。
3.10机械式全自动引伸计1套。
	
	

	6
	三、配置要求
3.11000KN疲劳试验主机1台。
3.2液压拉伸夹具1套。
3.3轮辐式力传感器1套。
3.4同轴度调节装置1套。
3.5控制器1套。
	
	

	7
	三、配置要求
3.1100KN环刚度试验主机1台。
3.2内径测量装置（φ50mm～φ2000mm）1套。
3.3环刚度压板1套。
3.4电脑终端系统1套。
	
	

	8
	三、配置要求
3.13000KN电液伺服压力试验机主机1台。
3.2液压静音油源1套。
3.3全封闭双球头抗压夹具1套。
3.4全数字闭环电气系统1套。
3.5电脑终端1套。
3.6专用试验软件1套。
	
	


附件12-1：证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对项目需求中的标★项技术实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，作无效投标处理。
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实质性要求响应及偏离表（采购包3）
	序号
	项目需求中的技术实质性要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	1.1内部尺寸：不小于W750mm×D670mm×H900mm，工作室有效容积不小于450L。
	
	

	2
	1.2温度范围：-70℃～+180℃。
	
	

	3
	3.6可编程控制器（PLC）参数要求：
3.6.1模拟输入-分辨率：温度：0.1℃/0.1℉。
3.6.2可重复性：±0.05%满量程。
	
	

	4
	1.1内部尺寸：不小于W3200mm×D4200mm×H3000mm。
	
	

	5
	1.2温度范围：-60℃～+150℃。
	
	

	6
	1.7升降温速率：从-60℃到+150℃,空载平均速率≥3℃/min。
	
	

	7
	2.3箱体需要下沉式，箱内底板与地面保持水平，方便装载样品，投标时提供具体方案。
	
	

	8
	4.6可编程控制器（PLC）参数要求：
4.6.1模拟输入-分辨率：温度：0.1℃/0.1℉。
4.6.2可重复性：±0.05%满量程。
	
	

	9
	1.1内部尺寸：不小于W1500mm×D1800mm×H1600mm（不含尖顶部分），工作室有效容积不小于4.3m³。
	
	

	10
	1.2温湿度试验温度范围：+10℃～+70℃。
	
	

	11
	1.7升降温速率：在带载100kg钢铁试样、无发热负载条件下，+20℃升至+60℃及+60℃降至+20℃的平均升降温速率均≥1.0℃/min（在空气处理单元出风口处测量）。
	
	

	12
	1.10复合循环试验能力：单台设备须集成温湿度（交变湿热）、盐雾（中性盐雾）、盐水喷淋、冷凝四种试验模式，并可在同一试验程序中按设定时间与参数自动切换、连续循环运行，模式切换过程中试样无需出箱或人工转移，可实现“盐雾—干燥—湿热—冷凝”等多步循环腐蚀试验，同时满足盐雾条件、干燥条件、湿热条件和标准大气条件等各类交变试验。
	
	

	13
	3.3.1溶液储存与配制：设置容积不小于200L的溶液箱1个，带液位计及电磁阀，可自动补充去离子水；配电动搅拌器对盐溶液进行搅拌；随机提供便携式盐浓度计1只，用于测量溶液浓度；配置盐水泵向高位液罐供液。
	
	

	14
	4.7可编程控制器（PLC）参数要求：
4.7.1模拟输入-分辨率：温度：0.1℃/0.1℉。
4.7.2可重复性：±0.05%满量程。
	
	


附件12-1：证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对项目需求中的标★项技术实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，作无效投标处理。
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实质性要求响应及偏离表（采购包4）
	序号
	项目需求中的技术实质性要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	二、配置要求
4.1机身（含彩色工业摄像机）、工作台1套。
4.2CCD1个。
4.3镜头1个。
4.4光栅尺3套。
4.5直线电机2套。
4.6丝杆1套。
4.7导轨3套。
4.8限位开关6个。
4.9软件（加密锁）1套。
4.10运动控制器1套。
4.11光学玻璃1块。
4.12摇杆1套。
4.13电脑1套。
	
	

	2
	二、配置要求
2.1投影仪机身1件。
2.210X光学镜头1件。
2.3光学玻璃1件。
2.4数据采集盒1件。
2.5光栅尺1件。
2.6保险丝2件。
2.7工作桌1件。
2.8反射棱镜1件。
2.9其它按厂家出厂标准配备。
	
	


附件12-1：证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对项目需求中的标★项技术实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，作无效投标处理。
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附件13
质疑函范本
[bookmark: _Toc31083]一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
[bookmark: _Toc10335]二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
招标文件获取日期：
[bookmark: _Toc16480]三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
[bookmark: _Toc21173]四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：公章：
日期：



质疑函制作说明：
[bookmark: _Toc29150]1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
[bookmark: _Toc8790]5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。












南通苏采招投标咨询服务有限公司
政府采购供应商友情提醒
供应商在参与政府采购项目中的常见问题，现将有关常见问题提醒如下：
一、如何参与政府采购项目？
答：（1）潜在供应商如有意向参与本公司政府采购项目，必须按照以下方法进行操作，方可视为参与成功。
方法为：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
采购文件及其附件（如有）会在江苏省政府采购网进行公示，供应商可前往江苏省政府采购网查看下载，请注意，采购文件获取时限为自采购公告发布之日起5个工作日内，仅在江苏省政府采购网下载采购文件无法参与后续项目投标。
（2）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
二、如何正确填写《中小企业声明函》？
答：受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。货物类项目制造商在填写中小企业声明函时，需按照采购标的中的标的清单逐项进行响应；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。
如采购项目允许分包，所有分包供应商也需按照采购项目的属性提供《中小企业声明函》，否则视为不享受中小企业扶持政策。
三、填写附件的时候有哪些需要注意的？
答：供应商需严格按照采购文件要求填写相关附件，如响应文件有要求提供承诺函且需供应商自拟格式的，请务必按照文件要求对所有需承诺内容进行逐项、完整响应，不得缺项漏项。
四、报价时有哪些注意事项？
答：各供应商报价时应注意总报价不得高于最高限价。涉及分项报价有最高限价要求的，应当逐项审查；分项报价与总价存在换算关系的，应核对换算是否准确。
此外，供应商最终报价出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。
各投标（响应）供应商应当始终关注开标大厅，并及时进行响应。如投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会有权将其作为无效投标（响应）处理。
对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人将重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。
五、开评标过程中供应商的注意事项有哪些？
答：开评标过程中请派专人全程值守并保持本项目联系人电话畅通。评审过程中如涉及澄清函、告知函等，均会通过苏采云系统进行发送，同时在开标大厅进行告知。如对项目有疑问请在开标大厅留言板上留言反馈，如联系人未及时响应则自行承担相应风险。
六、评标结束后什么时候能查询结果？如何查询？
答：对于采用公开招标或封闭式框架协议方式采购的项目，项目中标（入围）公告发布，参与供应商即可在“苏采云”系统中查看评审结果。
供应商查询评审结果的路径为：登录“苏采云”系统-点击【采购项目参与】-【评审结果查询】-点击【查看】按钮，进入评审结果详情页面。供应商可以查看到资格符合评审是否通过、评审总得分、排名和是否中标/成交。

