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[bookmark: _Toc379]第一部分  投标邀请

项目概况
[bookmark: EB88d3380b55d64db3937e19ee7304f988]镇江市计量检定测试中心计量检验检测设备更新项目的潜在供应商应在“苏采云”电子交易平台http：//jszfcg.jsczt.cn/获取招标文件，并于2026-11-02 09：00（北京时间）前按要求递交投标文件。
[bookmark: _Toc256000001][bookmark: _Toc148961810][bookmark: _Toc31429]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321100-ZXXM-G2026-0011
项目名称：镇江市计量检定测试中心计量检验检测设备更新项目
预算金额：本项目分为以下七个采购包，预算总金额为人民币541万元
	采购包号
	名称
	预算金额
(万元)
	最高限价
（万元）

	采购包1
	质量法水流量标准装置（含静态）
	220
	220

	采购包2
	多功能标准源（多功能校准源）
	40
	40

	采购包3
	生命体征模拟仪和医用注射泵和输液泵检测仪
	34
	34

	采购包4
	钟罩式气体流量标准装置
	92
	92

	采购包5
	温湿度检定箱
	55
	55

	采购包6
	扭矩扳子检定仪（含扭矩标准装置、标准扭矩扳子等）和活塞式压力计（含全自动）
	65
	65

	采购包7
	X射线探伤机检定装置
	35
	35


[bookmark: EB2bd1779d536a48269daa4fb5d46d3fc5]采购需求：详细内容及要求见招标文件第四部分
[bookmark: _Toc148961811][bookmark: _Toc256000002][bookmark: _Toc20278]本项目是否接受联合体投标：不接受
投标人可同时参与本项目七个包的投标，且可兼投兼中。开标时按采购包号顺序开标。在合同签订之前，若某采购包因质疑、投诉或未按要求履约等事项导致中标结果改变的，不影响另一采购包的中标结果。
（对需要现场勘查的项目，采购方接待供方现场勘察的时间统一为：2026年 10月19 日 9：00至2026 年10 月20 日 16：00）
二、申请人的资格要求
[bookmark: EBc023c818088a4a37830a656429416f13]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；供应商为自然人的，提供其身份证扫描件）；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格承诺函，或2025年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等）；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供资格承诺函，或供应商相关信息一览表）；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供资格承诺函，或参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据）；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供资格承诺函）；
1.6法律、行政法规规定的其他条件：无
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1.本项目专门面向中小微企业，本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)及关于转发《江苏省财政厅关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的通知（镇财采〔2020〕12号）的要求，本项目专门面向中小微企业，中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目采购标的对应的行业为 工业 。
2.2 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。



2.3 根据《财政部民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型企业、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
3.本项目的特定资格要求：无
4.是否接受进口设备：否
[bookmark: _Toc256000003][bookmark: _Toc674][bookmark: _Toc148961812]三、获取招标文件
获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
获取方式：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载招标文件（后缀名为.kedt”）。
[bookmark: EB289c85d25b7f48579eba778c66f333b3]采购文件售价：免费
[bookmark: _Toc16661][bookmark: _Toc256000004][bookmark: _Toc148961813]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: EB76ff7bd3b9764d5d98ae568815db1ef0]提交截止时间及开标时间：2026-11-02 09：00（北京时间）
开标地点：网上开标大厅
注意事项：
（1）本项目通过苏采云电子交易平台进行采购，供应商须通过《“苏采云”系统供应商操作手册》中指定的政府采购客户端工具在线制作并提交投标文件。将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip） --通过“苏采云”系统上传投标文件。政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载，截至提交电子投标文件截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，供应商未完成电子投标文件有效提交的，其响应将被拒绝。
（2）本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。
[bookmark: _Toc31434][bookmark: _Toc76632871][bookmark: _Toc14568][bookmark: _Toc256000005]五、公告期限
[bookmark: _Toc12528][bookmark: _Toc20549][bookmark: _Toc76632874][bookmark: _Toc256000008][bookmark: _Toc25773]自本公告发布之日起5个工作日。
六、投标注意事项
[bookmark: _Toc76632873][bookmark: _Toc7404][bookmark: _Toc256000007][bookmark: _Toc8942]1、不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；
2、开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn）进入系统“开标大厅”参与开标过程；
3、未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的后果；
4、投标文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布供应商名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在系统发布解密指令后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。
5、因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担后果。
[bookmark: _Toc23898]七、其他补充事宜
1、本项目无需缴纳投标保证金。
2、本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《苏采云系统供应商操作手册》（网址：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn）；供应商在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11：30 13：30-17：30期间致电技术支持热线咨询，镇江地区联系方式：0519-86722803、0519-86722805。
3、供应商投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见：指南地址：http：//jsxcmm.com/help/help.html。镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口，工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30联系人：邵娟，联系电话：13655287962。
4、在投标截止前，请关注江苏政府购买服务信息平台http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/cggg_search.html?lmid=cggg&qh=notic_c2&_t=1690254465376网站是否有变更公告。
[bookmark: _Toc16758]八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名  称：镇江市计量检定测试中心
地  址：镇江市新区（大港）宜侯路306号
联系人：许方平  联系电话：13775531802
2.采购代理机构信息
名  称：中轩项目管理有限公司
地  址：镇江市润州区小龙山路万科蓝山146栋三楼
联系人：刘同胜
联系电话：0511-85032899-8008
3.项目联系方式
项目联系人：魏进伟 闫晓颖 张逸星 许飞 吉丽君 
电 话：0511-85032899-8001、17321616986
[bookmark: _Toc5958]

第二部分  供应商须知
[bookmark: _Toc148961819][bookmark: _Toc256000010]前附表
	序号
	事项
	本项目规定

	1
	报价要求
	本次投标报价的币种为人民币。
供应商应按招标文件所提供的各报价表格式报价。
供应商应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。
最低投标报价不能作为中标的保证。
中标价即为合同签约价。
如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。
按照财库〔2026〕2号文要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

	2
	转包及分包
	项目依法不得转包
本项目不同意分包。

	3
	开标前答疑会
	不组织

	4
	现场踏勘
	不统一组织

	5
	演示
	无

	6
	样品
	不要求提供。

	7
	是否允许采购进口产品
	本项目不允许采购进口产品。

	8
	项目属性与核心产品
	RA货物类。
£B服务类。
本项目核心产品为：镇江市计量检定测试中心计量检验检测设备更新

	9
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	标的：镇江市计量检定测试中心计量检验检测设备更新，属于工业行业；

	10
	节能产品、环境标志产品
	供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	11
	中小企业信用融资
	[bookmark: _Hlk136445673][bookmark: _Hlk136444446]为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标供应商如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。

	12
	特别说明
	无。



[bookmark: _Toc5342]

一、总  则
1．适用范围
1.1本招标文件仅适用于镇江市计量检定测试中心计量检验检测设备更新项目。
2．定义
招标文件中下列术语应解释为：
2.1 “招标组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：中轩项目管理有限公司。
2.2“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市计量检定测试中心。
2.4“货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：镇江市计量检定测试中心计量检验检测设备更新项目所需设备及其有关的技术资料和材料。
3．采购方式
[bookmark: EB2789ee8243454d5fb316ed3bd47bfc0a][bookmark: EBe28b21dffc944333b358f50ce01022e1]3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。
[bookmark: EBba73abe681bc4b8694b9f9ae9fd779f1][bookmark: EB7cd56bff1fdc4f4d9c5b0efe46a2992a]3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审
[bookmark: EB40e5b0b3554744cbbb0eccc8063a8ac0]3.3 本次采购确定的中标供应商数量：每采购包各一名
[bookmark: EB4c33eb163a0448c294f758213661958a][bookmark: EB28725af2f8884a6f92f3a2b684aad6d6]3.4 是否接受进口产品：☑否
3.5 转包及分包
[bookmark: EB4562413fe7d14e199cbf8cfafc174228][bookmark: EB4a30d712589e4230b994cef4f674ce65]☑本项目不得转包及分包。
[bookmark: EBaa9b1c82d7ec4b54b8087b449350007f]4．投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用。
本项目代理服务费由采购人支付，收费标准：按江苏省政府采购协会《关于印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知》（苏政采协[2024]20号）中收费标准下浮收取。本项目专家评审费由采购人支付。
4.2 不论投标的结果如何，招标组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
5．政策功能
[bookmark: _Toc256000011]5.1支持中小企业发展
5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.2强制采购信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
5.3支持绿色发展
5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房和城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。
5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目投标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易平台”网站。
5.5支持创新发展
5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
5.7实施本国产品标准及相关政策
5.7.1认定标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
5.7.2适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
5.7.3对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.7.4书面澄清、说明或者补正
[bookmark: _Toc148961820][bookmark: _Toc20141]评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、招标文件
6．招标文件组成
6.1 招标文件包括：
（1）投标邀请
（2）供应商须知
（3）合同
（4）采购需求
（5）评标办法和标准
（6）投标文件（格式）
6.2 供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。
6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。
7．招标文件的澄清和修改
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在供应商，应及时联系项目联系人。
7.2 按照权责相一致原则，供应商提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
7.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体网站上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。
7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，供应商应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc14955][bookmark: _Toc256000012][bookmark: _Toc148961821]三、投标文件
8．编制投标文件的工具
8.1 供应商须通过“苏采云”平台提供的最新投标文件制作软件编制投标文件。
9．投标文件语言及度量衡单位
9.1 供应商的投标文件以及供应商就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。
9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
10．投标文件的构成
10.1 投标文件分为资格部分、商务部分和技术部分。
10.2 资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加投标的文件。
10.3 商务部分系指供应商提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。
10.4 技术部分系指供应商提交的能够证明供应商提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。
10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。
11．投标文件的编制
11.1 供应商应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
11.2 供应商在编制投标文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
11.3 投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。
11.4 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。
12．投标报价
[bookmark: EB46b5484d4fa1479cac1b028480042d83]12.1 投标应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。
12.2 供应商应按招标文件所提供的各报价表格式报价。
12.3 供应商应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用。
12.4 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。
12.5 中标价即为合同签约价。
12.6 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。
13．投标保证金
[bookmark: EBb1875a8fd1054a888d8d008aa8213810]13.1 本项目不收投标保证金。
14．投标有效期
[bookmark: EBbdd785db7a2f40378bd51c7735b3fbc2]14.1 投标有效期为：投标文件自开标之日起90天内有效。供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。
14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。
15.投标文件的式样和签署
15.1 供应商应通过投标文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。
16．投标文件的提交
16.1 投标文件提交
16.1.1 供应商须在招标文件规定的截止时间前，通过投标文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。
16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。
16.1.3 提交投标文件时，供应商须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。
16.1.4 提交完成后至解密前，供应商不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。
16.1.5 因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，招标组织方不承担责任。
16.2 招标组织方可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在供应商，并在原公告媒体上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。
17．投标文件的补充、修改或者撤回
17.1 在提交截止时间前，供应商可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
17.2 供应商在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用投标文件制作软件重新制作并提交。
17.3 在提交截止时间之后，供应商不得对其投标文件作任何修改或撤回。
17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，供应商不得撤回其投标。
[bookmark: EBd20ef3197522486cbb00200fa7bd8886][bookmark: EB768bf6cfb6244e529acc56aa73ca46be][bookmark: EB98a84fc4497b499a9fc9ec8addbba953][bookmark: _Toc22754][bookmark: _Toc148961822][bookmark: _Toc256000013]四、开标及评标
18．开标
18.1 招标组织方将按招标文件规定的时间、地点主持开标。
18.2 供应商应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标，请各供应商在开标时间前提前登录开标大厅做好准备。
18.3 供应商不足3家，不进入解密程序。
18.4 开标时，招标组织方将在系统内公布供应商名单，发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。
18.5 因供应商原因造成投标文件未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，招标组织方将拒绝其投标。部分供应商投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。
18.6 本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。
18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有供应商宣布供应商名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。
18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员确认开标结果。
[bookmark: EBbc6d2ab378c5413598f314d1f7af5109]18.9 供应商代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理供应商代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。
18.10 供应商须配合开标工作，否则一切后果由供应商自行承担。
19．供应商资格审查
19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不进入后续程序。
20．评标委员会组成
20.1 评标委员会将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或5人以上单数。
21．供应商符合性审查
21.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格供应商不足3家的，不进入详细评审环节。
21.2 投标文件澄清
21.2.1 供应商应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
21.2.2 供应商的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。
21.3 开标至评标结束期间，供应商应保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由供应商自行承担。
22．无效投标的情形
22.1 无效投标的情形见本招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定。
23．投标文件详细评审
23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。
24. 串通投标的情形
24.1 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：
（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的投标文件相互混装。
25．评标过程的保密
25.1 在评标过程中，如果供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
26．废标的情形
26.1 出现下列情形之一的，将予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。
[bookmark: _Toc256000014][bookmark: _Toc4307][bookmark: _Toc148961823]五、确定结果
27.确定中标供应商
[bookmark: EBdca946ccd46544908a445026ac0d1e88]27.1采购人自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。如仍然并列则由评标委员会抓阄选取。
[bookmark: _Toc148961824][bookmark: _Toc17840][bookmark: _Toc256000015]六、授予合同
28．中标通知书
28.1 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。
29．履约保证金
29.1 R本项目不收取履约保证金。
 £本项目中标供应商应提交政府采购合同金额10%的履约保证金(不得超过政府采购合同金额的10%)，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约保函代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。
30．签订合同
30.1采购人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照招标文件、中标供应商投标文件以及招标过程中确定的事项，与中标供应商签订政府采购合同。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标供应商的投标文件、澄清文件、成交通知书，均为签订合同的依据。
30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。
30.3政府采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。
30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
30.6采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
30.7采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
[bookmark: _Toc3327][bookmark: _Toc148961825][bookmark: _Toc256000016]
七、询问、质疑、投诉
31．询问
31.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
32．质疑
[bookmark: EB75d6c764710d447b9846155e344f34c3][bookmark: EBc009ea791f4043b799a93614ad7db346]32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。
32.4 质疑流程及注意事项见“苏采云”系统（网址：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）网站下载中心。
32.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
33．投诉
33.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级财政部门投诉。
[bookmark: _Toc20882][bookmark: _Toc148961826][bookmark: _Toc256000017]八、诚实信用和解释权
34．诚实信用
34.1 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。
34.2 供应商不得以向招标组织方工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。
34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
34.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
[bookmark: EB750503b1ab6b421ea4462b758ba36503][bookmark: EB3e65db3648f140a59630270bce16d7ca]34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http：//credit.jiangsu.gov.cn/），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。
35．解释权
35.1 除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归中轩项目管理有限公司所有。
36．适用法律及约束力
36.1 供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。


[bookmark: _Toc4040]第三部分  合 同
[bookmark: EB6d2006462e294de090c16e672cecc3bd]镇江市计量检定测试中心计量检验检测设备更新项目合同
[bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc22000630]项目名称：                          
项目编号：                          
甲方：（买方）                          
乙方：（卖方）                      
甲、乙双方根据“镇江市计量检定测试中心计量检验检测设备更新项目”的招标结果，签署本合同。下列关于镇江市计量检定测试中心计量检验检测设备更新项目的招标文件【JSZC-321100-ZXXM-G2026-0011】提交的投标文件均是构成本合同不可分割的部分，还包括：
1.1合同条款；
1.2投标函；
1.3开标一览表；
1.4服务方案及服务承诺；
1.5中标（成交）通知书；
1.6甲方、乙方商定的其他必要文件。
一、采购内容及合同金额
1.采购明细
	序号
	货物名称
	品牌、型号
	数量
	单价(元)
	总价（元）
	免费质保期

	1
	
	
	
	
	
	


2.本合同金额为人民币（大写）：    元整（￥    元）。包括货物、包装、运输、装卸、发货、送货、保险费（指货物运抵现场所发生的费用）、人工、机械、保险、劳保、采购代理服务费、各种税费、验收以及质保期间的一切费用。
3.本合同价款系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
二、付款方式
供应商按采购合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购方办理货款结算手续。
1. 合同签订后，甲方收到乙方增值税专用发票后10个工作日内通过银行转账/财政直接支付/授权支付方式将款项支付至乙方指定账户支付合同金额的40%；
2. 货物到甲方现场并经甲方初步验收合格，甲方收到乙方增值税专用发票后20个工作日内通过银行转账/财政直接支付/授权支付方式支付合同金额的40%;
3. 全部设备完成安装调试，经甲方组织验收合格，甲方收到乙方开具的增值税专用发票后20个工作日内通过银行转账/财政直接支付/授权支付方式支付合同金额的20%；

三、交货时间及地点
1.交货地点：甲方指定地点。
2.交货时间：根据各采购包要求确定。
四、质量与检验
1.乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合招标文件及合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。
2.根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地计监部门的检验结果,或者在质量保证期内,标的物的数量、质量或者规格与合同不符或者证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。
3.除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限。
4.乙方提供的产品和服务要确保甲方通过建标考核，如因乙方原因造成上述的建标考核不能按时通过，所造成的一切损失由乙方承担。
5.验收标准为各项目技术依据。
6.包装方式：货物的包装材料、包装标准、防潮防震等防护要求、运输包装标识及包装物的回收或环保处置方式应满足相应国家标准的要求。
五、标的物提出异议的时间和办法
1.甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。
2.如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方已交标的物符合合同规定。
3.乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。
六、违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行，采取补救措施或赔偿损失等违约责任。
1.甲方违约责任
1.1在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
1.2甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
1.3甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。
1.4实际交货数量2%之内的增减变动不视为甲方的违约行为。
2.乙方违约责任
2.1乙方不能交货（超过交货期限的交货，视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。
2.2乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
七、不可抗力
1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
八、索赔
1.甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
2.在本合同规定的检验期限和质量保证期内,如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任,则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:
3.乙方同意退货,并按合同规定的货币将货款退还给甲方,并且承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。
4.根据标的物的低劣程度、损失程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。
5.用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用，同时乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
6.如果在甲方出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。
九、税费
1.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。
十、履约保证金
1.本项目不收取履约保证金。
十一、纠纷解决办法
1.在履行本合同中所发生的或与本合同有关的一切纠纷，甲方和乙方应通过友好协商的方式进行解决。如协商仍不能解决，则通过由甲方所在地人民法院诉讼。
2.在诉讼期间，本合同应继续执行。
十二、违约终止合同
1.在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。
1.1如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部相关的服务工作；
1.2乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；
1.3如果乙方未能履行合同规定的其他义务。
2.在甲方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交付类似的货物或服务，乙方应对甲方购买类似货物或服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
十三、破产终止合同
1.如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。
十四、转让和分包
1.乙方不得转包和分包。
十五、合同生效及其它
1.合同经甲方、乙方签字并加盖公章后生效。
2.合同一式肆份，以中文书写，甲乙双方各执贰份。
3.如需变更或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，并签署书面变更或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方（单位盖章）：
地    址：
法定代表人或授权代表：             
联系电话：                         
签订日期：      年   月   日          

乙    方（单位盖章）：
地    址：
法定代表人或授权代表：
联系电话：
开户银行：
账    号：
签订日期：      年   月   日


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
[bookmark: _Toc23466]第四部分  采购需求
镇江市计量检定测试中心计量检验检测设备更新项目。本项目总预算541万元。分为以下7个采购包：
	[bookmark: _Toc148279472][bookmark: _Toc148866655]采购包号
	名称
	预算金额
(万元)
	最高限价
（万元）

	采购包1
	质量法水流量标准装置（含静态）
	220
	220

	采购包2
	多功能标准源（多功能校准源）
	40
	40

	采购包3
	生命体征模拟仪和医用注射泵和输液泵检测仪
	34
	34

	采购包4
	钟罩式气体流量标准装置
	92
	92

	采购包5
	温湿度检定箱
	55
	55

	采购包6
	扭矩扳子检定仪（含扭矩标准装置、标准扭矩扳子等）和活塞式压力计（含全自动）
	65
	65

	采购包7
	X射线探伤机检定装置
	35
	35



[bookmark: _Toc3348]

采购包1 质量法水流量标准装置（含静态）采购需求
一、项目概况
1.本项目采购质量法水流量标准装置（含静态）一套。
2.本项目预算金额（最高限价）为人民币220万元，报价超过预算金额（最高限价）的为无效报价，按照无效响应处理。
二、配置要求
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK37]1．★所有设备应符合JJG 164《液体流量标准装置检定规程》、JJG 643《标准表法流量标准装置检定规程》、JJG 1033《 电磁流量计检定规程》、JJG 1030《超声流量计检定规程》、JJG1038《科里奥利质量流量计检定规程》现行有效版本要求，满足采购人依据JJG 1033 《电磁流量计检定规程》、JJG 1030《超声流量计检定规程》、JJG1038《科里奥利质量流量计》现行有效版本的建标需求。
[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK43]2．质量法水流量标准装置（含静态）主要由控制系统、管线、标准电磁流量计和高精度电子秤、称重容器、换向器、水泵和水箱（或水池）等主要设备组成。所购装置应由计算机统一控制，可以根据检定需要进行合理安排和布置，使检定过程自动化、程序化。装置能够检定电磁流量计、超声流量计、科里奥利质量流量计等流量仪表。
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22]3．为确保所投设备满足采购人建标要求，保证量值溯源的准确性与可靠性，为确保计量建标的顺利通过，由具备国家法定计量检定机构授权且检定能力覆盖装置溯源要求的技术机构出具溯源证书（整套装置质量法的满足0.05级要求）。
注：上述要求中所有带“★”的内容为实质性条款，投标供应商需提供盖章承诺函。
三、技术参数要求
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]1、★装置等级：0.05级，采用静态质量法来检定各类流量计；
2、▲装置具备标准表法检校功能，此时其扩展不确定度应优于0.33 ％（k=2）；
[bookmark: OLE_LINK18]3、与被检流量计输出信号相连接的接口应包括脉冲、直流电流、485数字信号等；
4、水泵的工作压力：（0.01-0.45）MPa；
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK28]5、★整套装置流量范围应覆盖（0. 44～320）m3/h；
[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK49]6、★检表口径：DN(15~150)mm。
7、检定台位：DN150-DN100-DN80-DN50-DN15采用并铺方式，其余规格DN20-25-32-40-65-125套管组合可进行更换；
8、工艺结构：并列水平台位5条,夹装被检表处应配有可以调节高度的专用工具（或相类类似设备），方便被检表与法兰快速连接。
[bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK78]9、检定介质及水箱配备：介质为自来水，供方负责从采购方指定的水源处，按要求铺设水管，将水引入水箱，并在水管通往水箱处安装阀门，水箱采用主副二个，水箱材质为不锈钢，壁厚应不小于2mm,水箱的强度应满足设备的正常工作，水箱装满水时，水箱不得发生鼓包、变形、漏水等情况，水箱的底部应安装采购方认可的不锈钢阀门，并铺设水管将水箱的水引到排水沟进行排放。
[bookmark: OLE_LINK21]10、检定用水的稳压方式：装置采用稳压容器稳压和变频调压，提供压力恒定、无气泡的稳定水流，计算机统一控制，除人工将被检表置于夹表器外，其它操作均在计算机上进行，检定过程自动化、程序化；DN15设置单独的检定管线和稳压罐。
[bookmark: _Toc296613002]11、装置应配有紧急停止键，当遇有突发情况时，能一键停止装置。
四、装置的结构及组成
装置主要由称量系统、标准表流量计组、水箱、稳压容器、变频泵组、管路、阀门、试验管段、流量调节阀、消气过滤器、换向器、称量容器、控制设备、数据采集处理器、过程控制系统、并列5排试验台等主要设备组成。试验台具有检定、校准试验功能。
五、关键设备的设计、选择及技术要求
[bookmark: OLE_LINK93]1、▲电子秤的选择：
[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK63]兼顾最大流量和最小流量点的检定，应选择4台电子秤，每台秤的最大秤量应分别不低于6000kg、1500kg、600kg、60kg，且秤的检定分度值e不低于1/6000。同时秤的设计要满足被检表最大流量的45秒以上的排放量（且需要包括秤重容量的自重）。电子秤的秤体、仪表和称重传感器应能可靠工作，具有故障诊断功能，传感器、整体秤台IP68防护等级，需提供报告。电子秤应提供型评证书。电子秤承载平台的设计应稳定、可靠，系统等待秤重容器内水体静止，液面稳定，静置 5～20s（小流量点延长），电子秤数值变动时间不得超过30秒。以确保电子秤的稳定可靠。
2、换向器选择：
换向器应符合0.05级水流量标准装置的要求，行程差优于10ms。
3、▲标准表选择：
[bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK80]标准表的组合流量范围应覆盖（0.44-320）m3／h，选择电磁流量计或科里奥利质量流量计6台，DN150、100、50、25、10、2.5各一台，准确度等级不低于0.2级。电磁流量计或科里奥利质量流量计应提供型评证书。
4、工艺管线：
[bookmark: OLE_LINK66]工艺管线、法兰均采用不锈钢，装置的标准表和被检表的直管段都必须满足表前10D、表后5D的要求，如实验室条件允许，可适当加长直管段。直管段管径内差不影响检定精度，没有明显的形变，不锈钢管道外壁进行抛光处理，管路管件安装充分考虑对流场的影响，换向器及旁路管线设计合理，不能产生过大噪音。
[bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK85]装置的管道如安装在人员的必经之路上，应不影响人员通行，管道最高处的高度离地不超过40cm,超过40cm的高度则需要安装连接桥，连接桥采用防滑材料，连接桥宽度应不小于60cm,便于人员从连接桥通过。如管道安装在运输被检表的必经之路，管道必须高于地面2米，高出部分的管道不允许有连接处，以防管道泄漏，同时两边有支撑柱。
5、称量容器：
采用不锈钢材质，内部进行抛光处理，壁厚应不小于3mm,要有足够的强度，称量容器内部要做隔板或其它处理来避免现场大流量时水对电子秤冲击和减低现场噪音。称量容器设计时充分考虑电子秤的溯源检定，预留足够的堆放砝码位置。同时在堆放砝码位置的边緣设置防护栏（注明防护栏的材质和的厚度），预防砝码的滑落。
[bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK5]6、温度变送器、压力变送器（含差压）选择
[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK40]温度变送器的扩展不确定度不得大于U=0.2°C，k=2。输出信号为4～20mA，供电电源应为24V。压力变送器（含差压）的准确度等级不低于0.2级，输出信号为4～20mA，供电电源应为24V。温度变送器和压力变送器均满足JJG667容积式流量计检定规程现行有效版本的要求。整个装置最少配备7只温度变送器，10只压力变送器（含差压）。
7、材质选择
整套装置的工艺管线和称重容器、换向器及其它部件均采用不锈钢材质，且
[bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK83]容器及控制阀门的额定使用压力不低于1.0MPa 。工艺管线部分标明材质为不锈钢材质的，供方需提供相关材料的材质证明书或出厂质量合格证。为提高装置的防锈能力，与水相接触的部件材质为不锈钢的，均为SUS304不锈钢。
[bookmark: OLE_LINK79]8、开关阀选择
[bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK89]标准表流量表后、被检表前后、称量容器入口处、管路排水口以及汇管等位置均采用气动球阀进行自动控制。称量容器出口采用气动放水阀进行自动控制。气动球阀为全通径O型气动球阀，泄漏等级不小于Ⅵ级，材质：阀体304不锈钢，球芯/阀板304不锈钢，密封件：EPDM/PTFE，公称压力大于装置最大工作压力。
9、调节阀选择
本装置中选用的调节阀应调节范围宽、特性稳定、装置在检定期间不扰动流量，精度优于1%,保证装置稳定度，降低调节时间，实际检定流量与设定流量之间的偏差应不大于0.1 m 3／h或者设定流量的3% (取其较大值)。
10、计时器的功能应满足0.05级静态质量法水流量标准装置的要求，有晶振信号输出口，计时器晶振8小时稳定度不低于装置不确定度的1/10。计时器的最小读数值为0.001s。
11、水泵选择
水泵选用立式静音水泵，控制采用变频方式，水泵的噪声不超过70分贝。总流量应大于350m3/h，在设计流量时，应尽可能保留10%以上的余量，确保装置运行时能满足最大流量的要求，电机总功率不得超过120kW。
12、稳流罐
[bookmark: OLE_LINK61]为了保证系统的流量稳定性，保证流量的稳定效果最佳。压力等级按照不低于1.0MPa核算，材料采用不锈钢材质。
13、安全防护
供方应对整套设备的运行负责，充分考虑人员用电、用水安全和设备操作安全，装置的水箱、装置易泄漏液体处附近或下方位置不允许有用电设施，装置的总电源开关严禁有淋水风险，当装置突发漏水、漫水等情况 ，应有自动保护措施。
六、控制功能
1、开关阀选择
开关、流量调节阀的开度调节以及换向器的换向控制等均为计算机自动控制和人工干预。
2、数据采集功能
可实现温度、压力、流量计输出信号（标准表和被检表同步采集）、电子秤信号等的实时测量和处理；
3、系统软件功能
按照国家检定规程进行检定数据处理和结果判定；系统可以对各种标准流量计、被检流量计、温度变送器、压力变送感器和其它设备进行参数设置；当现行规程发生变更后，能对系统软件进行升级，使其满足新规程的要求。
4、在检定操作过程中，为防止操作不当出现冒水或异常动作，程序应设置互锁功能，防止不正常操作带来的损害。
5、检定点数、检定次数与检定时间可以灵活设置，即可根据国家检定规程自动设置，又可由用户自主设置；
6、系统自动确定当前流量检定点的标定（称重）台位；
7、系统具有静态质量法的检定功能，静态质量法即可标定相应流量范围的工作（被检）流量计，也可随时对系统的标准表流量表进行在线标定（标定本系统的传递级标准）。
8、系统全部采用计算机控制，除被检表是人工夹装外，其他操作均由操作人员在计算机上完成。 
9、装置控制系统须采用专用工控主机作为硬件载体，用于承载控制软件运行、实时数据采集与处理、检测数据存储等，其运算性能、内存容量、存储速度及通信扩展能力须确保在装置多通道信号并行采集、实时运算、数据存储及网络通信等多任务场景下长期稳定工作；需预装正版操作系统，提供标准数据接口或兼容采购方现有系统。
七、其他要求
[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK65]1、▲根据中心水流量标准装置实验室的场所实际情况，设计出合理的方案并予以实施,能将1吨重及以下的砝码安全吊运到装置的电子秤或称重容器预留的砝码摆放位置,以便后期能顺利开展电子秤的溯源工作。方案应提供1份实验室整体布局的CAD图，1份整个水流量标准装置的CAD图,这2份图的单位为mm。然后再提供1份对关键处的进行表述的3D图纸或动画,尺寸误差不超过5mm，具体表述出5mm,应具体描述如何将地面的砝码吊运到秤的上方，如何降低砝码的冲击力,如何加载砝码,摆放在预留的位置(包含被检秤的最大秤量的砝码数)，当砝码堆放在秤台上方时，采取什么方式确保砝码的滑落(如设计防掉落的栏杆，栏杆的材质、厚度)，秤检定的完成后,砝码如何从堆放处再吊运回地面。图纸的尺寸误差应小于5mm，如应供方的测量误差造成设备无法放置的，一切后果由供方承担。
[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60]2、▲充分利用实验室的实际情况，设计出合理的方案并予以实施，能够将被检表从实验室门口吊运到装置的安装表位置，顺利开展检表工作。方案应提供1份实验室整体布局的CAD图，1份整个水流量标准装置的CAD图，这2份图的单位为mm。然后再提供1份对关键处的进行表述的3D图纸或动画，体现出自动化程序，减少人工参与，应详细描述装置的摆放、水在装置的整个流程，配电箱、操作控制室的位置，人员、被检表如何从实验室的大门进来，从什么区域移动到夹表位（必须具体描述出人员移动的区域的宽度是多少厘米，被检表出入的区域宽度是多少厘米），移动处如遇有管道，这些管道的高度是多少，人员设备如何通过管道，如管道高于人体高度，有无支撑柱。利用什么工具将被检表运送到哪个夹表位，以及完成后，堆放在何处，最终从哪里出库。如应供方的测量误差造成设备无法放置的，一切后果由供方承担。
3、设备在安装过程中，不能对实验室的房体（如现有的大梁、承重柱等）的承重部件做任何改变或破坏，设备承重不得以建筑物作为支撑。
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK45]4、本次采购为交钥匙工程，设备的运输、装卸、安装、调试、整套流量标准装置及配套设备中需要检校的仪器设备（包括且不限于称重电子秤、温度传感器、压力传感器（含差压）、计时装置等）均应提供采购方认可的计量检校证书，以上首次溯源费用均由供应商承担。供应商自行负责包含实验室的照明、空气环境调节、接水、接电（用电总功率不得超过120kW）、配电柜、内部控制室，实验室内部必要的改动等，确保实验室的环境条件满足正常工作要求，且施工现场的安全都由供应商负责。具备电气设计相关专业能力的人员进行布线、配电柜、开关插座、接地都必须符合电气安装规范，电缆的选用应满足最大用电负荷的110%以上。实验室的用水管道的铺设和布线等必须符合国家相关标准。在规定的时间内，供应商完成装置的安排、调试、并通过具备国家法定计量检定机构授权且检定能力覆盖装置溯源要求的技术机构出具溯源证书。（整套装置：质量法的扩展不确定度≤0.05%，k=2, 装置的流量稳定性≤0.2%；标准表法的扩展不确定度≤0.33%，k=2, 装置的流量稳定性≤0.5%），配合采购方做好装置的验收，验收合格后将装置完整交付采购方。
[bookmark: OLE_LINK94]5、供方提供的内部控制室为独立空间，接有电源，面积不少于8平方，环境条件满足工作需求，可以容纳 2 人在控制台的日常操作，当关闭控制室大门时，室内噪声应小于60分贝，符合GB/T 50087-2013《工业企业噪声控制设计规范》关于主控室噪声的要求。
[bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK101]6、启动控制设备，使流体在流量标准装置最大工作压力下流动，历时5min，流量标准装置各部件的连接处不得泄漏。
7、自合同签订后三年内若《JJG 164液体流量标准装置检定规程》规程现行有效版本发生改变，如有不符合规程的地方，供方需要根据新规程的要求，免费对相关软件进行改造、升级，使装置满足新规程的要求。
8、本次中标方所中的价格，为采购方的所有费用，工程从开始至结束，供应商不得以任何理由追加费用。
以上8条要求，响应方需要出具承诺函。
注：技术参数响应要求
注1：技术规格和要求必须逐条响应（符合或偏离），若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，存在细微偏离，但评标委员会认定不影响采购人实际使用功能和效果的，可视为响应。供应商须如实填写技术偏离表，确保内容的真实性和准确性。若在评审时被评标委员会认定为虚假陈述，按投标无效处理；提供虚假材料谋取成交的，将被取消中标资格。
注2：标▲条款的技术参数：供应商除了在《技术参数响应及偏离表》中详细说明外，还须提供招标文件“项目需求”中明确要求的相关证明材料作为评分依据；如果招标文件采购需求中没有明确要求证明材料的，供应商可以提供制造商的相关证明材料佐证，如：国家法定计量机构出具的证书报告、设备说明白皮书、设备全貌照片及铭牌照片、官网截图（主设备）、设备操作软件工作界面截图等，以便于评标委员会正确评判，并自行承担偏离所产生的风险。
供应商应在《技术参数响应及偏离表》“页码”一栏填写标▲条款技术参数证明材料的页码位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，供应商自行承担偏离所产生的风险。
注3：技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供供应商更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。
注4：投标人投报的设备应符合国家对于相关设备的生产、销售、检验的标准和规定，符合行业主管部门的规定。
注5：技术参数要求中标“▲”条款属于本项目重要技术参数要求，如出现负偏离将给予相应分值的扣分。
注6：上述要求中所有带“★”的内容均为实质性条款，如供应商递交的投标文件不符合实质性条款的要求，将作为无效投标文件处理。
八、交货期要求
符合实质性条款的要求，将作为无效投标文件处理。
合同签订之日起120个自然日内完成供货安装并具备验收条件。
九、仪器运输、安装、验收
1.仪器运输：中标供应商免费送货上门，并送货至采购人指定位置，包括搬运上楼，包装应抗震、防潮、防冻、防锈，适于长途运输。中标供应商应对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀、增加费用等后果负责。
2. 设备安装：设备到达指定地点后，中标供应商应约定时间内上门免费安装、调试，直至符合技术性能为止。安装调试期间产生的一切费用（安装、人工、运输搬运、交通、安全防护设施等）由中标供应商负责。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器工作环境要求通知采购方。仪器制造商授权的技术人员现场免费进行安装调试、确保仪器技术指标经验收合格，附验收报告。
3.设备验收：中标供应商需提供专业的安装工程师在采购人指定地方安装调试仪器（须含相关随机附件，须提供现场安装服务），根据制造商（生产者）主机及附件样本各项技术指标以及招标文件的要求作验收。直至中标单位认可仪器符合技术性能为止，如不能通过验收，采购人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标供应商的法律责任。
十、服务要求
1.供应商保证所提供的设备为合同协议规定厂家的原装产品，全新、未曾用过，其产品应符合合同规定的型号、规格和性能指标，并要有产品的溯源证书，设备详细的中文操作手册；必须提供全套技术文件及产品软件，包括中文的安装说明、操作手册、软件使用手册，产品合格证明文件。
2.安装服务：免费提供项目正常工作所需安全、防护等配套设备。
[bookmark: OLE_LINK71]3.质保期：整机设备质保期至少1年，涉及到电器安全的设备质保期不得少于5年，水箱、称重容器等防泄漏的设备质保期不得少于5年。
4.质保期内，供应商对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，供应商应在24小时内立即予以免费维修或更换（需返厂维修的需提供备机），由此引起的一切费用由供应商承担。保修期内，供应商应具有相关人员和能力，保证采购人可随时咨询有关标准、分析原理等技术问题，帮助采购人解决仪器使用中的技术问题，为采购人解决实际样品分析中的难题。
5.保修期结束后以优惠价格提供备品配件。供应商应对仪器进行硬件和软件更新升级，免费为采购方提供软件更新升级服务不少于6年。
6.技术支持：提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后2小时内响应，专业维修人员在24小时内到现场维修，需要更换设备的，3天内完成维修，设备需要定制的，维修时间不得超过7天。每年上门跟踪回访一次，安排技术人员对采购人仪器实行一年至少一次维护保养、调试的巡检。
7.人员培训：用户现场进行仪器培训，内容包括但不限于：仪器的基本原理、仪器操作、软件使用和开发、仪器维护和样品分析的全过程。提供2人次及以上进阶免费培训。
十一、付款方式
供应商按采购合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购方办理货款结算手续。
1. 合同签订后，甲方收到乙方增值税专用发票后10个工作日内支付合同金额的40%；
2. 货物到甲方现场并经甲方初步验收合格，甲方收到乙方增值税专用发票后20个工作日内支付合同金额的40%；
3. 全部设备完成安装调试，经甲方组织验收合格，甲方收到乙方开具的增值税专用发票后20个工作日内支付合同金额的20%。

采购包2 多功能标准源（多功能校准源）采购需求
一、项目概况
1.本项目采购多功能标准源(多功能校准源)所需装置一套。
2.本项目预算金额（最高限价）为人民币40万元，投标报价超过预算金额（最高限价）的为无效报价，按照无效响应处理。
二、配置要求
1．★所有设备应符合JJF 1587《数字多用表校准规范》现行有效版本对显示位数达六位半的数字多用表的校准和建标要求。 
★设备主要性能指标应满足如下指标要求：
DCV：±(0~1020V)；
ACV：1mV~1020V(10Hz~500kHz)；
DCI：±(0~20.5 A)；
ACI：29μA~20.5A(10Hz~30kHz)：
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK6]DCR：范围：0Ω~1100MΩ；
注：上述要求中所有带“★”的内容为实质性条款，投标供应商需提供盖章承诺函。
2．▲装置需配置多功能标准源(多功能校准源)、校准专用连接线及其他相关配套设备，相应的配件（包括数据处理终端设备、专用包装箱等），各设备技术参数应相互匹配，确保整体衔接流畅、运行可靠。
3．为确保所投设备满足采购人建标要求，保证量值溯源的准确性与可靠性，供应商在供货时须免费提供以下设备的溯源证书。
	序号
	设备名称
	说明

	1
	多功能标准源(多功能校准源)
	由满足我方建标要求的溯源机构出具的溯源证书（溯源内容包含输出电压、电流、电阻、功率、功率因素、频率等参数指标）

	2
	配套设备
	由满足我方建标要求的机构出具的溯源证书


三、技术参数要求
多功能标准源(多功能校准源)技术指标要求
▲（1）电压允差要求
直流电压档应连续可调，最优档允差不低于：±(11ppm *输出+ 2μV)；
交流电压档应连续可调，最优档允差不低于：±(150ppm *输出+ 6μV)。
▲（2）电流允差要求
直流电流档应连续可调，最优档允差不低于：±(100ppm*输出+ 0.05μA)；
交流电流档连续可调，最优档允差不低于：±(0.04% *输出+2μA。
▲（3）电阻允差要求
直流电阻档连续可调，最优档允差不低于：±(28ppm*输出+ 0.015Ω)。
▲（4）通用功能性要求
具备电压短路保护、电流开路保护、过载保护等功能，在接线错误的情况下具备相应的自动保护功能和报警提示功能；
应支持交直流功率输出、U-I相位调节，支持电流在满量程下连续长时间（不低于1min）输出；
配置专用可伸缩拉杆和滚轮，单人即完成现场搬运及检校。
（5）其他功能要求
具有热电偶输出（最大允许误差：±0.2℃）、热电阻信号输出（最大允许误差：±0.05℃）。
▲配置自动检测软件；
注：技术参数响应要求
注1：技术规格和要求必须逐条响应（符合或偏离），若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，存在细微偏离，但评标委员会认定不影响采购人实际使用功能和效果的，可视为响应。供应商须如实填写技术偏离表，确保内容的真实性和准确性。若在评审时被评标委员会认定为虚假陈述，按投标无效处理；提供虚假材料谋取成交的，将被取消中标资格。
注2：标▲条款的技术参数：供应商除了在《技术参数响应及偏离表》中详细说明外，还须提供招标文件“项目需求”中明确要求的相关证明材料作为评分依据；如果招标文件采购需求中没有明确要求证明材料的，供应商可以提供制造商的相关证明材料佐证，如：国家法定确认的计量机构出具的证书报告、设备说明白皮书、设备全貌照片及铭牌照片、官网截图（主设备）、设备操作软件工作界面截图等，以便于评标委员会正确评判，并自行承担偏离所产生的风险。
供应商应在《技术参数响应及偏离表》“页码”一栏填写标▲条款技术参数证明材料的页码位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，供应商自行承担偏离所产生的风险。
注3：技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供供应商更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。
注4：投标人投报的设备应符合国家对于相关设备的生产、销售、检验的标准和规定，符合行业主管部门的规定。
注5：技术参数要求中标“▲”条款属于本项目重要技术参数要求，如出现负偏离将给予相应分值的扣分。
注6：本项目的核心产品为“多功能标准源(多功能校准源)”，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。
四、交货期要求
合同签订之日起60个自然日内完成供货安装并通过验收。
五、仪器运输、安装、验收
1.仪器运输：中标供应商免费送货上门，并送货至采购人指定位置，包括搬运上楼，包装应抗震、防潮、防冻、防锈，适于长途运输。中标供应商应对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀、增加费用等后果负责。
2.设备安装：设备到达指定地点后，中标供应商应约定时间内上门免费安装、调试，直至符合技术性能为止。安装调试期间产生的一切费用（安装、人工、运输搬运、交通、安全防护设施等）由中标供应商负责。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器工作环境要求通知采购方。供应商或具备相应专业资质及培训合格的技术人员现场免费进行安装调试、确保仪器技术指标经验收合格，附验收报告。
3.设备验收
验收时需提供满足甲方建标要求的溯源机构出具的符合要求的溯源证书，中标供应商需提供专业的安装工程师在采购人指定地方安装调试仪器（须含相关随机附件，须提供现场安装服务），根据制造商（生产者）主机及附件样本各项技术指标以及招标文件的要求作验收。直至中标单位认可仪器符合技术性能为止，如不能通过验收，采购人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标供应商的法律责任。
六、服务要求
1.供应商保证所提供的设备为合同协议规定厂家的原装产品，全新、未曾用过，其产品应符合合同规定的型号、规格和性能指标，并要有产品的溯源证书，设备详细的中文操作手册；必须提供全套技术文件及产品软件，包括中文的安装说明、操作手册、软件使用手册，产品合格证明文件。
2.质保期：整机基础质保期1年。
3.质保期内，供应商对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，供应商应在24小时内立即予以免费维修或更换（需返厂维修的需提供备机），由此引起的一切费用由供应商承担。保修期内，供应商应具有相关人员和能力，保证采购人可随时咨询有关标准、分析原理等技术问题，帮助采购人解决仪器使用中的技术问题，为采购人解决实际样品分析中的难题。
4.保修期结束后以不高于市场同期平均价格提供备品配件。
5.技术支持：提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后12小时内响应，24小时内到现场维修。每年上门跟踪回访一次，安排技术人员对采购人仪器实行一年至少一次维护保养、调试的巡检。
6.人员培训：用户现场进行仪器培训，内容包括但不限于：仪器的基本原理、仪器操作、软件使用和开发、仪器维护和样品分析的全过程。提供2人次及以上进阶免费培训。
七、付款方式
供应商按采购合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购方办理货款结算手续。
1. 合同签订后，甲方收到乙方增值税专用发票后10个工作日内支付合同金额的40%；
2. 货物到甲方现场并经甲方初步验收合格，甲方收到乙方增值税专用发票后20个工作日内支付合同金额的40%；
3. 全部设备完成安装调试，经甲方组织验收合格，甲方收到乙方开具的增值税专用发票后20个工作日内支付合同金额的20%。



采购包3 生命体征模拟仪和医用注射泵和输液泵检测仪采购需求
一、项目背景
1.本项目采购生命体征模拟仪和医用注射泵和输液泵检测仪。
2.本项目预算金额（最高限价）为人民币34万元，投标报价超过预算金额（最高限价）的为无效报价，按照无效响应处理。
二、配置要求
1、★生命体征模拟器，性能指标须严格满足JJG 1163《多参数监护仪检定规程》现行有效版本及多参数监护仪的建标要求。
2、★医用注射泵和输液泵检测仪，性能指标须严格满足JJF 1259《医用注射泵和输液泵校准规范》现行有效版本及医用注射泵和输液泵的建标要求。
注：上述要求中所有带“★”的内容为实质性条款，投标供应商需提供盖章承诺函（格式自拟）。
三、技术参数要求
[bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK82]1、生命体征模拟器
★1.1心电模拟仪
(1)方波
频率(0.2～2.5)Hz，MPE：±1%
电压（峰峰值）(0.5～2.0)mV，MPE：±2%
(2)正弦波
频率(0.1～100)Hz，MPE：±1%
电压（峰峰值）(0.5～2.0)mV，MPE：±2%
(3)模拟窦性心律信号发生器
心率：(30～300)次/min，MPE：±(示值的1%+1)次/min
电压（峰峰值）包括0.5mV、1.0mV、1.5 mV和2.0mV，MPE：±2%
★1.2 无创血压模拟仪
(0～40)kPa或(0～300)mmHg，MPE：±0.1kPa
血压重复性：≤0.13kPa(1mmHg)
★1.3 脉搏血氧饱和度模拟仪
(1)脉搏血氧饱和度
测量范围35%～100%，重复性≤1%
(35～74)%范围内MPE：±3%
(75～100)%范围内MPE：±2%
(2)脉率
(30～200)次/min，MPE：±(示值的1%+1)次/min
▲1.4内置电池，工作续航时间≥8h；
1.5 支持数据存储，可生成报告并导出；
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]▲支持自定义血氧饱和度R曲线,可兼容或导入主流血氧仪制造商的标准R曲线数据，或允许提供功能等效的证明材料。
2、医用注射泵和输液泵检测仪
★2.1关键指标
流量和压力范围：(5～1000)mL/h；阻塞压力：(0～200)kPa；
误差要求：[5～20]mL/h，MPE：±（2.0%读数+1个分度值）； 
[20～200]mL/h，MPE：±（1.0%读数+1个分度值）；
[200～1000]mL/h，MPE：±（2.0%读数+1个分度值）；
阻塞压力MPE：±2.0kPa；
流量示值至少有4位有效数字；
△2.2流量其他指标
重复性≤0.5%，若优于0.5%加1分；
分辨力优于0.01mL/h，若优于0.01 mL/h则加1分；
★2.3 检测用流量通道不少于2个；
▲2.4 内置电池，工作续航时间≥8h；
△2.5 操作界面可显示压力、流量等参数，可显示瞬时流量曲线，大于8寸，加2分；
2.6 自动存储数据，可自动生成报告并导出。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK16]备注：技术参数要求必须逐条响应。供应商须如实填写技术偏离表，确保内容真实准确。若指标项存在正、负偏离，均应详细说明。上述要求中所有带“★”的内容均为实质性条款，如供应商递交的投标文件不符合实质性条款的要求，将作为无效投标文件处理。标注“▲”和“△”要求提供证明材料（如有）：可采用生产厂家官方网站截图、产品白皮书、第三方机构检验报告等其他权威机构出具的证明材料。若评审时被评审委员会认定为虚假陈述，按投标无效处理；若提供虚假材料谋取成交，将被取消成交资格。
四、合同履行期限
合同签订之日起30个自然日内完成供货安装并通过验收。
五、验收要求
1、供应商必须依合同要求对全部货物的型号、规格、数量、外形、包装及资料、文件(如装箱单、保修单、随箱介质等)进行验收，验收时采购人必须有人员在现场。
2、提供设备配套的国家法定计量检定机构出具的有效溯源证书，并满足相应规程规范的要求，溯源费用由供应商承担；无有效溯源证书的，则认定不满足验收要求。
3、当初验时出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔及退货权利。
4、当出现设备损坏或产品不符等问题时，由供应商负责解决。
5、检验、检测通过，由采购人开具设备到货验收合格单。
6、项目实施过程中供应商应严格执行相关的安全生产规范，并保证实施安全，由于供应商原因导致的安全事故，由供应商承担所有责任。
六、服务要求
1、整机提供一年质保期，可随时提供备件服务。
2、供应商负责设备购置、运输、装卸、安装、调试、培训及售后服务等全套服务。采购产品的供货、交付与验收，供应商须安排专人负责，直到本次项目验收结束。设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由供应商自行解决。
3、质保期外的维修收费标准应包含合理的材料费、人工费及差旅费,
要求供应商承诺在设备设计寿命期内持续提供原厂配件及维修服务。
4、设备出现故障时，供应商维修人员在接到通知后，4小时内作出应答，48小时内到达现场排除故障。
5、本项目为交钥匙工程，采购人不再承担任何配套费用。供应商对本次采购的所有软硬件、配件、辅件在到货检查及质保期内应确保货物的正常使用，出现故障等情形必须按同型号无偿更换，提供免费上门维修。质保期内，设备不能修复时供应商必须免费提供同种规格配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其它型号配件代替时，需经采购人同意，且不补差价，免费提供满足我方建标要求的溯源机构出具的溯源证书。
七、付款方式
供应商按采购合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购方办理货款结算手续。
1. 合同签订后，甲方收到乙方增值税专用发票后10个工作日内支付合同金额的40%；
2. 货物到甲方现场并经甲方初步验收合格，甲方收到乙方增值税专用发票后20个工作日内支付合同金额的40%；
3. 全部设备完成安装调试，经甲方组织验收合格，甲方收到乙方开具的增值税专用发票后20个工作日内支付合同金额的20%。



采购包4 钟罩式气体流量标准装置采购需求
一、项目基本情况
1.本项目采购3500L钟罩式气体流量标准装置一套。
2.本项目预算金额（最高限价）为人民币92万元，投标报价超过预算金额（最高限价）的为无效报价，按照无效响应处理。
二、技术参数要求
1.项目技术指标
★流量范围：（0.01～210）m3/h；准确度等级优于0.2级；检测口径：（25～80）mm。
准确度等级优于0.2级应有详细的不确定度分析评定，可只给出不确定度，保证装置扩展不确定度Urel＜0.2%（k=2）；3500L钟罩内压≥4kPa；压力波动≤20Pa有效容积≥3500L。
2.控制系统与软件
开发控制软件，过程控制、数据的采集处理符合JJG 165《钟罩式气体流量标准装置》、JJG 633《气体容积式流量计》、JJG 577《膜式燃气表》、JJG 1190《超声波燃气表》、JJF 1357《湿式气体流量计》、JJG 257《浮子流量计》‌等规程规范现行有效版本的要求；软件界面简洁易懂，具备数据存盘、记录保存、统计分析功能；能与基石检测一体化平台顺畅对接。
2.1硬件配置要求
    装置控制系统须采用专用工控主机作为硬件载体，用于承载控制软件运行、实时数据采集与处理、检测数据存储等，其运算性能、内存容量、存储速度及通信扩展能力须确保在装置多通道信号并行采集、实时运算、数据存储及网络通信等多任务场景下长期稳定工作；需预装正版操作系统并确保与采购方现有平台兼容，确保与采购方现有基石检测一体化平台实现数据顺畅交互。另配激光打印机1台，条码扫描枪1把（用于被检表信息条码扫描输入）。
2.2软件基本功能
流程显示：用动态流程示意图形式绘制出试验流程画面。
状态显示：以平面图形式显示各条管线流场参数（温度、压力、流量等）和钟罩的运行状态。
专用测试软件具备完善的控制、检测、数据保存，查询和打印等管理功能，实现检测信息化和自动化。
#2.3 参数设置模块
标准器信息维护：编号、溯源证书、有效期、脉冲系数等。
被检表信息：型号规格、出厂编号、制造单位、流量范围等，表号输入方式：条码扫描输入或键盘输入。
检定参数：流量点、检定次数、时间等。设置灵活，可根据国家检定规程设置成自动设置模式，也可根据用户需求自主设置。
#2.4 数据采集及分析模块
多种信号接入方式：燃气表可采用光电采样器对燃气表实行自动采样；流量计包括脉冲、图像等多种信号。
标准流量计算：根据钟罩位移、温度、压力计算实际体积流量。
数据处理：按照国家检定规程/校准规范进行数据处理和结果判定
#2.5 数据存取模块
原始记录自动生成：符合检定规程/校准规范格式要求、符合中心基石检测系统对原始记录格式的要求，与中心基石检测一体化平台无缝对接。
数据查询统计：按日期、型号、制造单位等多维度查询。
#2.6 软件源代码开放要求
质保期内，供应商须提供软件的免费维护、bug修复及必要的功能优化升级服务。因国家计量技术法规、检定规程更新导致软件需适应性修改的，供应商应免费配合完成。
确保采购方享有软件后续自主升级、维护的权利。
供应商提供软件使用授权、操作手册、接口文档及必要的技术支持，明确质保期内的免费维护与升级服务。
3 检定台位的要求
多口径检定台位：主管道两条，适配DN50/DN80口径，同时应配备相应的变径检定管，以满足DN25~DN80流量计的检定需要。每条管线均采用双台位设置，摒弃传统的人工手动切换卡箍方式，采用气动/电动阀门组实现不同口径管线的自动切换；配备燃气表单台位检定台一套（配备动态采样器，支持机械计数器和电子计数器自动采样），中心距可调节气动夹表器。配套设备的数量、安装位置、技术指标等需满足JJG 165 《钟罩式气体流量标准装置》、JJG 633《气体容积式流量计》、JJG 577《膜式燃气表》、JJG 1190《超声波燃气表》、JJF 1357《湿式气体流量计》‌等规程规范现行有效版本的要求。
★3.1 水平检定台位
水平检定管路系统由分配管、前后直管段、夹表器、变送器、阀门、短接、被检表托架（工作台）等组成。
管线采用304不锈钢无缝钢管。共设置2条检定管线， DN50/ DN80（另外装置应配备相应的变径检定管，以满足DN25~DN80流量计的检定需要）。
被检表采样方式为脉冲频率信号和人工读数两种。每条检定管线预留双检测台位，一次性可串联检测2台同规格的流量计。夹表器气缸行程充足，满足不同厂家流量计不同尺寸的安装要求。
★3.2  燃气表双工位误差、密封性一体化检测工作台
硬件配置需符合JJG 1190《超声波燃气表检定规程》现行有效版本、JJG 577《膜式燃气表检定规程》现行有效版本要求。
工位尺寸符合市面常见的G40/G65/G100规格燃气表的安装要求。被检表的装夹，采用中心距可调节气动夹表器，放置被检表的平面高度也可在一定范围内调节，具有灵活的工装，以适应不同厂家生产的不同外型尺寸燃气表的安装（考虑到台位尺寸，其中G100燃气表检定时，可考虑仅单台表夹持）。
需配置采样器，能够对燃气表的机械计数器和电子计数器进行自动采样。
3.3 湿式气体流量计检定台
新建湿式气体流量计检定台位，硬件配置、软件系统需契合JJF 1357-2012《湿式气体流量计》规定的校准项目与数据处理逻辑，能够完全满足湿式气体流量计校准的实际需求。
3.4 浮子检定台位功能升级
对DN25/DN50浮子流量计检定台位进行系统性升级，包括硬件性能优化与软件平台迭代更新，使其满足JJG 257《浮子流量计》现行有效版本的要求，确保台位功能与装置协同匹配、稳定运行。
#4.  配套设备
除了满足开展项目的检定规程/校准规范的要求外，温度、压力测量仪表必须便于拆卸安装，利于溯源（溯源周期为一年）。
	名称
	测量范围
	准确度等级或最大允许误差
	数量
	备注

	△压力
变送器
	（0~10）kPa
	0.075级
	9台
	1.钟罩处1台（测量钟罩内压）。
2.水平管线被检表处共4台（测量被检表处压力，DN50/DN80两条检定管线，双台位，共4台）。
3.燃气表检定台配置4台（双台位，左进/右进，测量燃气表进口处压力）。

	
	（86~106）kPa
	0.075级
	1台
	测量大气压力（需关联到检测软件）。

	
	（0~100）kPa
	0.2级
	1台
	燃气表密封性测试。

	△温度
变送器
	（0~50）℃
	MPE：±0.2℃
	7只
	1.钟罩处2只（顶部及底部，共2只）。
2.水平检定管线上共2只（测量被检表处温度，DN50/DN80两条检定管线）。
3.燃气表检定台配置2只（左进/右进，测量燃气表进口处温度）。
4.测量环境温度1只。

	△差压
变送器
	（-1~1）kPa
	0.5级
	2台
	测量燃气表压力损失

	湿度
变送器
	（10～95）%RH
	MPE：±5%RH
	1台
	测量环境湿度（需关联到检测软件）。

	备注：1.以上数量为最低要求，也可根据实际增加数量，以满足规范要求为准。
2.以上配套设备需免费提供满足我方建标要求的溯源机构出具的溯源证书；供应商应在交付时提供配套设备的出厂证书等技术文件，便于采购方开展后续计量管理工作。
3.供应商须确保设备溯源结果符合所列出的技术指标的要求，若溯源结果不满足要求，供应商须无条件免费更换直至完全符合要求。上述情形导致的工期延误及采购方损失，均由供应商承担。


5. 其他
5.1位移发讯装置
钟罩位移测量系统采用高分辨率光栅尺方案，每mm高度至少发出50个脉冲，分辨率不低于0.02mm。
#5.2温度平衡方案
鉴于钟罩在检定过程中需频繁升降，风机做功及环境换热将引起进入钟罩内气体的温度变化。需提供专项温度平衡技术方案，并提供充分的实验验证数据，确保检定过程中进入钟罩的气体温度波动不超过±0.5 ℃。
5.3 钟罩筒体结构设计
（1）钟罩筒有效容积为3500L，设计时需留有足够的过渡容积，需提出钟罩桶过渡容积的设计方案与理论计算依据。
（2）钟罩筒体须具备足够的结构刚度，需分析壁厚参数对装置主体性能的综合影响，确保筒体结构在满足强度要求的前提下，契合钟罩余压稳定、压力波动控制及不确定度指标等核心性能要求，提供详细的尺寸结构设计方案。
5.4 压力补偿机构
考虑压力补偿机构对钟罩性能的影响，以保证钟罩装置满足压力波动≤20Pa的要求，需提供压力补偿机构的详细设计方案、工作原理说明、关键部件结构图，确保钟罩余压稳定、压力波动可控。
#5.5 系统不确定度评定
整套钟罩式气体流量标准装置的不确定度等级应优于0.2级，需依据JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》、JJG 165《钟罩式气体流量标准装置》的现行有效版本，结合装置的整体设计、主配套设备选型及环境控制条件，提供详尽、科学的不确定度评定报告，装置扩展不确定度Urel＜0.2%（k=2），报告需清晰展示各不确定度分量的来源，确保量值溯源链清晰、评定结论可靠。
#5.6 实时流量监测与可视化指示系统
为提升现场操作的便捷性与直观性，装置应在检测台位附近设置醒目且易于观察瞬时流量的指示装置，便于操作人员随时掌握装置运行状态。需提供相应的流量监测设计方案。
5.7 装置三维可视化示意图
为便于直观理解整套装置的整体布局、外形结构及安装关系，需提供整套装置的全面视觉化资料。包括但不限于：装置整体外观效果图、实验室平面布置效果图、3D渲染图等，全方位、多维度地展示装置的设计细节与空间布局。
5.8 地面地基改造维护
钟罩式气体流量标准装置整体占地面积大、设备自重高，对基础承载及水平精度有严格要求。需对安装区域地面地基进行专项加固与平整处理，消除不均匀沉降风险，保障装置入场后的安装精度、长期稳定性及计量可靠性。
5.9 施工期现场设备防护与隔离措施
项目施工期间，必须充分评估并防范施工活动对钟罩实验室内其他现有精密实验设备可能造成的负面影响。需制定严格的现场防护预案，包括但不限于对邻近设备进行保护膜全覆盖包裹，全面落实防尘、防水、防震等防护措施，确保施工过程不对既有设备造成污染、损伤或运行干扰。
#5.10 装置首次计量溯源及测量审核
装置首次计量溯源由供应商负责组织实施，项目最终验收前，供应商须向采购方免费提供由满足我方建标要求的溯源机构出具的3500L钟罩式气体流量标准装置检校证书，装置扩展不确定度Urel＜0.2%（k=2）。
供应商须配合采购方参加由以上溯源机构组织的测量审核，测量审核费用由供应商承担。
5.11 交钥匙工程范围及验收交付要求
本项目总费用为“交钥匙”工程全包价，已包含装置进场、安装及调试期间，因现场条件需要对相关门洞、墙体、通道等进行拆除、扩宽、加固以及施工完成后恢复至原有状态的全部场地改造费用。
技术参数带加“★”的要求出现负偏离的，将被视为未实质性响应要求。
三、合同履行期限
合同签订之日起100个自然日内完成供货安装并通过验收。
四、服务要求
1.供应商负责提供本采购范围内所使用的所有货物、装置的质保证明材料。
2.货物、材料运抵现场后，在采购方在场的情况下进行开箱检验后由采购方负责保管。采购方对货物、材料的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，供应商应立即采取补救措施，不得因此影响施工，否则一切损失由供应商负责。
3.供应商应保证货物是全新、未使用过的、合法渠道进货的正宗、原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。货物最终验收后，在质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。
4.根据法定计量机构出具的检定/校准结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购方以书面形式向供应商提出本保证下的索赔。
5.供应商在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内必须主动协助采购方对货物免费维修、更换有缺陷的货物或部件。
6.如果供应商在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，采购方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供应商承担。
7.技术资料与档案移交
装置验收时，供应商须提供全套纸质及电子版技术资料，包括但不限于：装置使用说明书、电气原理图、机械结构图、备品备件手册、合格证等。所有资料应完整、准确、版本一致。
五、项目实施要求
1.现场负责人制度
项目供货、施工、验收等各阶段，供应商须指定1名专职项目经理赴现场全权负责协调管理工作；每一实施环节均须有指定负责人在现场履职，确保项目推进有序、问题响应及时。
2.实施计划与施工管理
供应商须在项目实施前开展充分调研，并于施工前向采购方提交经详细论证的施工方案，经采购方认可后方可实施。施工过程须严格执行相关强弱电施工规范，确保施工安全；安装、调试所需的测试内容、方法及计划由供应商拟定，报采购方确认。
3.安装调试与投运
供应商应在规定时间内完成设备的使用规划、安装、调试及投入运行，确保装置质量符合技术文件要求，并达到可正常使用状态。
六、售后服务要求
1. 质保期限及范围
整套钟罩式气体流量标准装置自最终验收合格之日起，质保期不少于36个月。质保期内，因设计、制造或安装质量缺陷导致的设备故障、性能下降或零部件损坏，由供应商负责免费维修、更换或调试，直至恢复正常运行，所需费用全部由供应商承担。
2.响应与到场时间
供应商须建立7×24小时技术支持响应机制。接到采购方故障报修通知后，应在8小时内做出远程技术响应，48小时内提出明确解决方案；确需现场处理的，应在72小时内派专业技术人员抵达现场进行故障排查与修复。
3.免费培训
供应商须在装置安装调试完毕后，对采购方操作及维护人员进行不少于3个工作日的现场免费培训。培训内容应涵盖：装置工作原理、标准操作流程、软件使用与参数设置、日常维护保养、常见故障判断与应急处理、不确定度评定实操等，确保采购方人员能独立、规范地使用和维护装置。
4.备品备件供应
供应商应在验收交付时提供质保期内常用易损件、备品备件清单，并附1套易耗备件（如密封白油、密封件、油水分离器等）。质保期满后，供应商须保证10年内以不高于市场公允价格持续提供备品备件。
5.定期巡检与预防性维护
质保期内，供应商应每年至少提供1次；质保期后，每3年至少提供1次（装置溯源期间）免费上门巡检服务，对装置机械结构、电气系统、运行状态等进行全面检测与预防性维护，并配合装置的溯源工作。
七、付款方式
供应商按采购合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购方办理货款结算手续。
1. 合同签订后，甲方收到乙方增值税专用发票后10个工作日内支付合同金额的40%；
2. 货物到甲方现场并经甲方初步验收合格，甲方收到乙方增值税专用发票后20个工作日内支付合同金额的40%；
3. 全部设备完成安装调试，经甲方组织验收合格，甲方收到乙方开具的增值税专用发票后20个工作日内支付合同金额的20%。


[bookmark: _Toc31614]采购包5 温湿度检定箱采购需求
一、项目概况
1.本项目采购温湿度检定箱。
2.本项目预算金额（最高限价）为人民币55万元，投标报价超过预算金额（最高限价）的为无效报价，按照无效响应处理。
二、配置要求
1.★所提供的设备应符合JJF 1076《数字式温湿度计校准规范》现行有效版本、JJG 205《机械式温湿度计检定规程》现行有效版本中对于温湿度检定箱的技术要求； 且应符合JJG 499《精密露点仪检定规程》现行有效版本、JJF 1272《阻容法露点湿度计校准规范》现行有效版本中对湿度发生器作为湿度标准仪器的技术要求，供应商在供货时须免费提供满足我方建标要求的溯源证书。
注：上述要求中所有带“★”的内容为实质性条款，投标供应商需提供盖章承诺函（格式自拟）。
三、技术参数要求
★1、露点测量范围覆盖：（-60~20）℃；
★2、露点波动度：不超过±0.05℃/30min；
★3、流量：带流量调节阀，测量范围覆盖0L/min~2L/min,准确度等级5.0级及以上；
▲4、温度范围：(-30～+95)℃；
▲5、湿度范围：(5～95）%RH（0℃～80℃）；
＃6、温度波动度≤±0.05℃/30min；温度均匀度：≤0.1℃(8L内），≤0.2℃（超过8L）；
＃5、湿度波动度≤±0.3%RH/30min；湿度均匀度：≤0.5%RH(8L内），≤0.8%RH（超过8L）；
＃6、工作区域容积：＞300L；
▲7、软件：具有中文界面的相应软件，质保期内提供免费软件升级服务,质保期外的软件更新按市场公允原则或双方合同约定执行；
＃8、溯源要求：免费提供满足我方建标要求的机构出具的有效溯源证书及其他相关技术资料。
＃9、配套设备：提供专用检测露点仪的箱体，可在检定箱中进行露点仪、露点变送器等设备的校准，此箱体需与温湿度检定箱配合使用；
注：上述要求中所有带“★”的内容均为实质性条款，投标供应商出具满足技术参数要求的承诺函，如未提供或提供的不符合要求，将作为无效响应文件处理；带“▲”的要求出现负偏离的，有一项负偏离，扣3分，出现3项及以上视为无效响应；带“＃”的要求出现正偏离的，有一项正偏离，加1分，最高加5分；若评审时被评审委员会认定为虚假陈述，按投标无效处理；若提供虚假材料谋取成交，将被取消成交资格。
以上所有技术参数要求必须逐条响应。供应商须如实填写技术偏离表，确保内容真实准确。若指标项存在正、负偏离，均应详细说明，且需提供证明材料：可采用该项规定的证明材料（如有），或生产厂家官方网站截图、产品白皮书、第三方机构检验报告等其他权威机构出具的证明材料。
四、合同履行期限
合同签订后3个月内完成供货
五、验收要求
1、供应商负责将设备运抵采购人指定地点，如有任何影响设备的性能的漏项和短缺，如设备附件、技术资料、使用手册、专用工具等，供应商负责免费将漏项和短缺补齐。
2、供应商必须依合同要求对全部货物的型号、规格、数量、外形、包装及资料、文件(如装箱单、保修单、随箱介质等)进行验收，验收时采购人必须有人员在现场。
3、当初验时出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔及退货权利。
4、当出现设备损坏或产品不符等问题时，由供应商负责解决。
5、检验、检测通过，由采购人开具设备到货验收合格单。
6、项目实施过程中供应商应严格执行相关的安全生产规范，并保证实施安全，由于供应商原因导致的安全事故，由供应商承担所有责任。
六、服务要求
1、整机提供一年保修期, 可随时提供备件服务。
2、供应商负责设备购置、运输、装卸、安装、调试、培训及售后服务等全套服务。采购产品的供货、交付与验收，供应商须安排专人负责，直到本次项目验收结束。设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由供应商自行解决。
3、免费质保期满后产品实行终身有偿维修，并且保证在设备的设计使用寿命周期内，能够及时提供原厂正宗的零备件，以确保设备的正常运行。质保期外的维修及备件供应收费标准应遵循市场公允原则或按双方合同约定执行。
4、设备出现故障时，供应商维修人员在接到通知后，8小时内作出应答，48小时内到达现场排除故障。
5、本项目为交钥匙工程，采购人不再承担任何配套费用。供应商对本次采购的所有软硬件、配件、辅件在到货检查及质保期内应确保货物的正常使用，出现故障等情形必须按同型号无偿更换，提供免费上门维修。质保期内，设备不能修复时供应商必须免费提供同种规格配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其它型号配件代替时，需经采购人同意，且不补差价。 
七、付款方式
供应商按采购合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购方办理货款结算手续。
1. 合同签订后，甲方收到乙方增值税专用发票后10个工作日内支付合同金额的40%；
2. 货物到甲方现场并经甲方初步验收合格，甲方收到乙方增值税专用发票后20个工作日内支付合同金额的40%；
3. 全部设备完成安装调试，经甲方组织验收合格，甲方收到乙方开具的增值税专用发票后20个工作日内支付合同金额的20%。
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采购包6 扭矩扳子检定仪（含扭矩标准装置、标准扭矩扳子等）和活塞式压力计（含全自动）采购需求
一、项目概况
1.本项目采购扭矩扳子检定仪（含扭矩标准装置、标准扭矩扳子等）和活塞式压力计（含全自动）
2.本项目预算金额（最高限价）为人民币65万元，投标报价超过预算金额（最高限价）的为无效报价，按照无效响应处理。
二、配置要求
1.★投标人所投标货物满足JJG 707《扭矩扳子检定规程》现行有效版本对于标准器的参数要求、标准扭矩扳子满足JJG 1103《标准扭矩扳子检定规程》现行有效版本要求，还必须保证采购人能够正常使用，使得采购人能够采用投标货物顺利建立计量标准。投标人须对此项作出承诺，出具响应承诺函，并加盖公章。
2.★投标人所投标货物满足JJG 1086《气体活塞式压力计》现行有效版本、JJG 882《压力变送器检定规程》现行有效版本、JJG 875《数字压力计检定规程》现行有效版本中对于活塞式压力计的要求，同时应该兼具表压和绝压的功能，还必须保证采购人能够正常使用。
注：上述要求中所有带“★”的内容为实质性条款，投标供应商需提供盖章承诺函（格式自拟）。
3.①扭矩扳子检定仪（含扭矩标准装置、标准扭矩扳子）设备：
	序号
	货物名称
	数量
	单位

	1
	扭矩扳子检定仪（扭矩标准装置）（0.3级，（1~5000）Nm），全自动加载
	1
	组

	2
	标准扭矩扳子（0.1级）
	2
	把


②活塞式压力计(含全自动)设备：
	序号
	货物名称
	数量
	单位

	1
	活塞式压力计(含全自动)，(0.01~6)MPa(表压+绝压)，准确度等级0.02级，双量程气体活塞，活塞系统材质为碳化钨。
	1
	套


注：上述设备供应商在供货时须免费提供满足我方建标要求的溯源证书。
三、技术参数要求
（一）扭矩扳子检定仪（含扭矩标准装置、标准扭矩扳子）设备：
扭矩扳子检定仪（含扭矩标准装置）满足JJG 707《扭矩扳子检定规程》现行有效版本对于标准器的参数要求，标准扭矩扳子满足JJG 1103《标准扭矩扳子检定规程》现行有效版本要求。
1.扭矩标准装置：
★1.1.测量范围（1~5000）Nm，准确度等级0.3 级，全自动加载；
#1.2.标配多量程传感器，覆盖（1~5000）Nm 全区间，至少 6 支及以上独立可快速插拔传感器；
1.3.测控仪表：中文显示屏，支持多种扭矩单位切换，仪表能自动识别匹配传感器，杜绝误操作；
#1.4.驱动系统：伺服电机驱动，支持手动、电动、全自动三种检定模式；具备峰值保持、连续跟踪功能；支持定值、非定值两种加载模式； 
1.5.机械结构：一体化落地可移动工作台，配有加载控制手轮，常用功能键有触摸和机械按键，整机配备过载、机械双重安全防护；传感器采用方榫快速插拔结构；
#1.6.数据处理计算机以及配套软件：配备中文操作界面，可显示对应检定规程要求的检定项目及检定点，显示操作页面，能够实现自动化检测与结果自动计算功能，并提供操作界面显示截图；
1.7.整机质保期≥1年；
1.8扭矩起子（扭矩螺丝刀）夹装工装；
#1.8.1适配测量范围为（1~10）Nm的各规格的扭矩起子（扭矩螺丝刀）；
1.8.2具备防偏载定位结构，快速装夹，消除检测附加误差；
1.8.3加装在扭矩扳子检定仪机架上，结构合理，安装拆卸方便；
1.9扭矩扳手转换接头成套组件1 套；
1.9.1组件须同时满足以下要求：
提供满足实际检定工作需要的常用规格转换接头组件，涵盖以下英制方驱规格：1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、1"、1-1/4"、1-1/2"；公制接口规格：9×12mm、14×18mm。在上述全部尺寸中，任意两种不同尺寸之间提供可相互转换的接头。
1.9.2材质与标准
接头材质为合金钢，经热处理，表面防锈处理。符合DIN EN ISO 6789或DIN 3120等相关标准。
2.标准扭矩扳子：
#2.1准确度等级：0.1级；
#2.2测量范围分别为：（10~50）Nm、（200~1000）Nm；
2.3显示方式：一体显示。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]（二）活塞式压力计(含全自动)设备：
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]活塞式压力计(含全自动)需满足JJG 1086《气体活塞式压力计》现行有效版本、JJG 882《压力变送器检定规程》现行有效版本、JJG 875《数字压力计检定规程》现行有效版本中对于活塞式压力计的要求，且具备自动加码功能。
★1.量程：（0.01~6）MPa(表压+绝压)，准确度等级0.02级，双量程气体活塞，活塞系统材质为碳化钨；
2.工作介质：高纯氮气或者洁净空气；
3.活塞材料：活塞杆与活塞缸均采用碳化钨，具有耐磨、抗形变、寿命长；
4.活塞组件可独立送检；
5.活塞转动：可采用无干扰真空电机驱动活塞系统进行转动，自转稳定；
6.砝码：既可作为传递用检定活塞式压力计，也可作高精度测试用，砝码可配kg砝码或MPa砝码，加载过程全自动工作；
7.螺纹接口：M20×1.5；
8.过滤：设有多级的过滤保证活塞系统不被污染；
9.配备专用真空罩、真空泵，对绝压进行精确测量；
10.整机质保期≥1年。
技术参数带加“★”的要求出现负偏离的，将被视为未实质性响应要求。
四、合同履行期限
合同签订之日起60个自然日内完成供货安装并通过验收。
五、验收要求
1、货物必须送达采购人指定地点，现场开箱（不能破坏原包装），所有货物必须保证是全新的、合法渠道进货的正宗、原装合格正品，必须保证所供货物满足招标文件要求、能正常使用。
2、货物送到并安装调试完毕后，采购人将组织有关人员对货物的质量、规格、数量、性能等按合同规定的要求进行验收，并出具验收合格证明，该验收合格证明将作为付款依据。若货物的质量、规格、性能达不到合同要求，或与供应商提供的投标文件不相符，则视为验收不合格，采购人将拒收，由此造成的交货期延误及损失由供应商承担。
3、提供省级及以上法定计量检定机构的有效溯源证书，并满足相应规程规范的要求，溯源费用由供应商承担；无有效溯源证书的，则认定不满足验收要求。
六、服务要求
1、所有项目均应提供产品彩页、原厂技术参数说明书。
2、所有项目设备送货到采购方指定的地点，供应商或产品制造商提供调试和培训服务,允许供应商自行实施或委托制造商提供。
服务
3、所有项目设备都应配有相应的电源线、连接管、转接头等配件，能够满足设备正常开展工作，并保证满足规程规范要求，顺利建立计量标准。
4、质保期从货物最终验收合格后开始计算，整机保修。质保期内，提供免费保修和免费更换配件服务，质保期结束后，制造商对设备履行终身技术支持、维修、零配件提供服务。
5、在保修期内应向采购人免费提供与设备相关的技术支持和服务，方式包括电话支持、现场服务、设备维修支持、电子邮件支持、因特网支持等，技术支持。服务具体内容包括但不限于：排除缺陷、障碍，使设备的功能、性能符合合同约定并能够正常运行。
6、设备故障后，采购人主动联系，售后服务响应时间，线上小于4小时，线下小于48小时。
7、中标供应商所提供的硬件货物开箱后，如采购人发现有任何问题（如外观有损伤），必须立即以同样型号的设备在采购人商定的时间内更换，确保其使用。
七、付款方式
供应商按采购合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购方办理货款结算手续。
1. 合同签订后，甲方收到乙方增值税专用发票后10个工作日内支付合同金额的40%；
2. 货物到甲方现场并经甲方初步验收合格，甲方收到乙方增值税专用发票后20个工作日内支付合同金额的40%；
3. 全部设备完成安装调试，经甲方组织验收合格，甲方收到乙方开具的增值税专用发票后20个工作日内支付合同金额的20%。


[bookmark: _Toc5565]采购包7 X射线探伤机检定装置采购需求
一、项目概况
1.本项目采购X射线探伤机检定装置所需装置
2.本项目预算金额（最高限价）为人民币35万元，投标报价超过预算金额（最高限价）的为无效报价，按照无效响应处理。
二、配置要求
1.★所有设备应符合 JJG 40《X射线探伤机检定规程》现行有效版本的要求，满足采购人建标需求。
注：上述要求中所有带“★”的内容为实质性条款，投标供应商需提供盖章承诺函（格式自拟）。
2.装置需配置剂量计、黑白密度计、线型像质计、辐射防护用X辐射剂量率仪、标准试块、亮度计、观片灯、图像分辨力测试卡，专业软件（可生成导出excel数据），以及相应的配件（包括数据处理计算机、扫描支架等），各设备技术参数应相互匹配，确保整体衔接流畅、运行可靠。
3.为确保所投设备满足采购人建标要求，保证量值溯源的准确性与可靠性，供应商在供货时须免费提供整套装置的溯源证书。（装置应至少包括以下设备）
	序号
	设备名称
	说明

	1
	剂量仪
	由满足采购人建标要求的计量检定机构出具的溯源证书

	2
	黑白密度计
	由满足采购人建标要求的计量检定机构出具的溯源证书

	3
	线型像质计
	由满足采购人建标要求的计量检定机构出具的溯源证书

	4
	辐射防护用X辐射剂量率仪
	由满足采购人建标要求的计量检定机构出具的溯源证书

	5
	标准试块
	由满足采购人建标要求的计量检定机构出具的溯源证书

	6
	亮度计
	由满足采购人建标要求的计量检定机构出具的溯源证书

	7
	观片灯
	由满足采购人建标要求的计量检定机构出具的溯源证书

	8
	图像分辨力测试卡
	由满足采购人建标要求的计量检定机构出具的溯源证书


三、技术参数要求
1.剂量仪
（1）★剂量测量范围：(0～10)Gy/min；
（2）★能量范围：(100～450)kV；
（3）能量响应：≤±4%kV；
（4）★测量重复性：≤0.5%；
（5）▲校准因子扩展不确定度不大于5.0%。
2. 黑白密度计
（1）▲测量密度范围：D=0.00～4.00；
（2）▲测量误差：±0.05D。
3.线型像质计
符合JB/T 7902要求。
4.辐射防护用X辐射剂量率仪：
（1）▲漏射线测量相对固有误差：≤±20%。
5.标准试块
（1）材质为A3钢；
（2）规格为200mm×100mm；
（3）▲粗糙度Ra≤6.3；
（4）▲厚度偏差不超过±0.07mm。
6. 亮度计
满足各类型观片灯的检测需求。
7.观片灯
符合GB/T 19802中的相关要求。
8.图片分辨力测试卡
符合JB/T 5453的有关规定（JJG 40现行有效版本的要求）。
注：技术参数响应要求
注1：技术规格和要求必须逐条响应（符合或偏离），若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，存在细微偏离，但评标委员会认定不影响采购人实际使用功能和效果的，可视为响应。供应商须如实填写技术偏离表，确保内容的真实性和准确性。若在评审时被评标委员会认定为虚假陈述，按投标无效处理；提供虚假材料谋取成交的，将被取消中标资格。
注2：标▲条款的技术参数：供应商除了在《技术参数响应及偏离表》中详细说明外，还须提供招标文件“项目需求”中明确要求的相关证明材料作为评分依据；如果招标文件采购需求中没有明确要求证明材料的，供应商可以提供制造商的相关证明材料佐证，如：国家法定确认的计量机构出具的证书报告、设备说明白皮书、设备全貌照片及铭牌照片、官网截图（主设备）、设备操作软件工作界面截图等，以便于评标委员会正确评判，并自行承担偏离所产生的风险。
供应商应在《技术参数响应及偏离表》“页码”一栏填写标▲条款技术参数证明材料的页码位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，供应商自行承担偏离所产生的风险。
注3：技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供供应商更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。
注4：投标人投报的设备应符合国家对于相关设备的生产、销售、检验的标准和规定，符合行业主管部门的规定。
注5：技术参数要求中标“▲”条款属于本项目重要技术参数要求，如出现负偏离将给予相应分值的扣分。
注6：上述要求中所有带“★”的内容均为实质性条款，如供应商递交的投标文件不符合实质性条款的要求，将作为无效投标文件处理。
四、合同履行期限
合同签订之日起60个自然日内完成供货安装并通过验收。
五、运输、安装、验收要求
1、中标供应商免费送货上门，并送货至采购人指定位置，包括搬运上楼，包装应抗震、防潮、防冻、防锈，适于长途运输。中标供应商应对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀、增加费用等后果负责。
2、设备到达指定地点后，中标供应商应约定时间内上门免费安装、调试，直至符合技术性能为止。安装调试期间产生的一切费用（安装、人工、运输搬运、交通、安全防护设施等）由中标供应商负责。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器工作环境要求通知采购方。仪器制造商授权的技术人员现场免费进行安装调试、确保仪器技术指标经验收合格，附验收报告。
3、中标供应商需提供专业的安装工程师在采购人指定地方安装调试仪器（须含相关随机附件，须提供现场安装服务），根据制造商（生产者）主机及附件样本各项技术指标以及招标文件的要求作验收。直至中标单位认可仪器符合技术性能为止，如不能通过验收，采购人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标供应商的法律责任。
六、服务要求
1.供应商保证所提供的设备为合同协议规定厂家的原装产品，全新、未曾用过，其产品应符合合同规定的型号、规格和性能指标，并要有产品的溯源证书，设备详细的中文操作手册；必须提供全套技术文件及产品软件，包括中文的安装说明、操作手册、软件使用手册，产品合格证明文件。
2.安装服务：免费提供设备配套专用承载平台、作业座椅及设备安装调试服务，并负责完成项目所需环境适应性改造（包括但不限于配电电路、温控系统、除湿等）、监控系统布设及安全防护装置配置等全部配套内容。
3.质保期：整机基础质保期1年。
4.质保期内，供应商对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，供应商应在24小时内立即予以免费维修或更换（需返厂维修的需提供备机），由此引起的一切费用由供应商承担。保修期内，供应商应具有相关人员和能力，保证采购人可随时咨询有关标准、分析原理等技术问题，帮助采购人解决仪器使用中的技术问题，为采购人解决实际样品分析中的难题。
5.保修期结束后以不高于市场同期平均价格提供备品配件为采购方提供软件更新升级服务。
6.技术支持：提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后12小时内响应，24小时内到现场维修。每年上门跟踪回访一次，安排技术人员对采购人仪器实行一年至少一次维护保养、调试的巡检。
7.人员培训：用户现场进行仪器培训，内容包括但不限于：仪器的基本原理、仪器操作、软件使用和开发、仪器维护和样品分析的全过程。提供2人次及以上进阶免费培训。
七、付款方式
供应商按采购合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购方办理货款结算手续。
1. 合同签订后，甲方收到乙方增值税专用发票后10个工作日内支付合同金额的40%；
2. 货物到甲方现场并经甲方初步验收合格，甲方收到乙方增值税专用发票后20个工作日内支付合同金额的40%；
3. 全部设备完成安装调试，经甲方组织验收合格，甲方收到乙方开具的增值税专用发票后20个工作日内支付合同金额的20%。


第五部分  评标办法和标准
1.招标组织方职责
1.1 招标组织方负责组织评标工作，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
2.评标委员会职责
2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
3.评标注意事项
3.1 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。
3.2 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.3 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
3.4 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。
3.5 评标委员会及其成员不得有下列行为：
（1）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；
（2）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；
（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；
（6）记录、复制或者带走任何评标资料；
（7）其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
3.6 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。
3.7 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
4.评标过程的保密
4.1 评标开始后，至向中标的供应商授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向供应商以及与评标无关的其他人员透露。
4.2 在评标过程中，如果供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
4.3 评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
5.报价前后不一致的处理原则
[bookmark: EB6121af000f414d10a5df9d964b664ff4]5.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经供应商确认后产生约束力，供应商确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商不确认的，其投标无效。
6.供应商资格审查
[bookmark: EB1df2d3c7f73f4d72bb0f95c23ab2d868][bookmark: EBcffa9cb43a10400db96afc335b3717bc]☑6.1 采用资格后审方式
开标结束后，采购人或代理机构将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证明。

	2
	具有良好的商业信誉
和健全的财务会计制度
	2025年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	供应商相关信息一览表，或提供资格承诺函。

	4
	有依法缴纳税收和社会
保障资金的良好记录
	提供参加本次政府采购活动前六个月（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的相关材料，或提供资格承诺函。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	（1）投标承诺函。
（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。或提供资格承诺函。

	6
	法律、法规和招标文件规定的其他资格
	无

	7
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目专门面向中小企业，供应商需提供《中小企业声明函》。

	8
	本项目特定资格要求
	无


7.供应商符合性审查
7.1 评标委员会将对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
	[bookmark: EBbf62c27514f942048e872f4510d87fc2]序号
	审查要素
	审查内容

	1
	投标文件有效性
	电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。

	2
	投标文件完整性
	投标文件内容完整性、齐全性。

	3
	对招标文件响应程度
	审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。



审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
[bookmark: EB9f10e38907c04489b7b868cd4c9f4b8a]供应商存在下列情况之一的，其投标无效：
（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；
（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；
（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；
（6）供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；
（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；
（8）不同供应商的电子投标文件出自同一台电脑；
（9）供应商存在串通投标情形的；
（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
（11）不同供应商的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；
（12）投标文件不满足招标文件的其他实质性要求的；
（13）采购需求中加“★”项有负偏离的。
（14）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。
8.商务和技术评估
[bookmark: EB219b6b477584474cb0ab8660990a36a0][bookmark: EBa0a1699e4977444eac4c90b7cae614d0][bookmark: _Hlk207720741]☑8.1 本项目采用综合评分法。
	采购包1 质量法水流量标准装置（含静态）评分标准

	序号
	评审内容
	分值（分）
	评分标准

	一
	报价（30分）

	1
	价格评价
	30
	综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分
注：1.上述“最低的投标报价”必须是合理的。如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，评标委员会将认定为无效投标。
2.根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》中的规定，对小型和微型企业产品或视同小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后价格参与评审，需填写《中小企业声明函》或视同符合中小微企业声明函。

	二
	投标人承担项目能力评价（10分）

	1
	类似业绩评价
	4
	供应商提供DN150口径及以上水流量标准装置自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）签订的所投产品“核心技术参数范围与本项目一致的同类设备”或“满足招标文件技术要求的设备”的销售合同和发票，每提供1份得1分；最多得4分。
注：同一用户不重复计分。提供合同复印件及发票， 提供不全或不提供的不得分。

	2
	关键性能进行评价
	3
	根据所投装置的关键性能进行评价，具体分值如下：
用户证明（2分）： 每提供一份用户盖章的整套装置验收报告或正面反馈函得1分，最高2分；
自主知识产权（1分）：每提供所投产品的专利或软件著作权扫描件得1分，最高1分；
注：同一用户不重复计分。

	3
	质保承诺
	3
	[bookmark: OLE_LINK90]供应商除提供整套设备原厂质保1年外，涉及到电器安全、水箱、称重容器等防泄漏的设备质保期不得少于5年，每满足1项得0.5分，全部满足得1分。
每延长整套设备原厂质保1年并出具质保承诺得0.5分，最高得2分。

	三
	设备评价（43分）  

	1.1
	技术参数响应评价
	25
	评标委员会根据供应商提供的技术参数偏离表，并结合所投产品的证明材料，参照招标文件对产品技术参数、性能的要求进行评价。满足招标文件技术参数要求的得25分。
1、根据投标人的“技术参数响应及偏离表”，带“▲”的参数要求每负偏离一个扣4分，不带“▲”的参数要求每负偏离一个扣2分，缺项漏项视为负偏离，扣完为止。
2、参数应在《技术参数响应及偏离表》“页码”一栏填写技术参数证明材料的页码位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，投标人自行承担偏离所产生的风险。投标人虽然在“技术参数响应及偏离表”里列明无偏离，但未能提供招标文件“采购需求”中明确要求的相关证明材料作为评分依据、技术参数对应的国家依法确定的计量或检测机构出具的证书报告、设备说明白皮书、设备全貌照片及铭牌照片、官网截图（主设备）、设备操作软件工作界面截图等证明材料佐证的，每一个扣相应分数。

	1.2
	响应评价（加分项）
	19
	可以根据以下加分项进行累计加分，最高加19分：  
[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK86]（1）因本中心实验室实际使用场所等原因，装置的设计摆放需求满足实验室的实际需求，因此，实地到本中心去勘查过实验室，提供1份实验室整体布局的CAD图， 1份整个水流量标准装置的CAD图，再提供1份对关键处的进行表述的3D图纸或动画，具体表述出装置在实验室如何布局、摆放的3D图纸或动画表述，标出水从水箱流出，流经哪些部件到达秤重容器，最后如何排入水箱的全流程走向，加3分。不能提供完整图纸、方案与采购需求直接冲突的条款、关键数据缺失、逻辑明显矛盾等的均不得分。
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]（2）针对本中心实验室的实际情况，提出合理方案，提供1份实验室整体布局的CAD图， 1份整个水流量标准装置的CAD图，再提供1份对关键处的进行表述的3D图纸或动画，具体表述出如何解决装置所有电子秤溯源，详细描述砝码如何从地面吊运、安全摆放到被检衡器上的，且该过程对装置的秤体无冲击，加3分。不能提供完整图纸、方案与采购需求直接冲突的条款、关键数据缺失、逻辑明显矛盾等均不得分。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK67]（3）针对本中心实验室的实际情况，提出自动化辅助运输方案，解决被检表如何高效率从实验室门外运送室装置夹表处的，有详细的图纸，标明人员、被检表的移动路线，注明该区域的宽度和管道高度加3分。方案与采购需求直接冲突的条款、关键数据缺失、逻辑明显矛盾等不得分。
[bookmark: OLE_LINK24]（4）供方承诺一次性与采购方现有基石检测一体化平台实现数据顺畅交互，并不需要采购方额外再付费用的，加3分。
（5）供方承诺水泵的选择，最大流量覆盖350m3/h，且超出最大流量10%的，加1分，超出20%的，加2分。
（6）供方承诺电子秤的选择全部满足采购方的要求，所投电子秤满足招标文件技术参数要求,且检定分度值e优于1/6000的,有1台加0.5分,最高加2分。
[bookmark: OLE_LINK64]（7）供方承诺选择的标准表，所有标准表准确度等级都高于0.2级，加2分。
（8）供方承诺选择的压力变送器和温度变送器超过采购方要求的数量，每超过1支，加0.5分，最多加1分。

	四
	服务评价（16分）

	1
	项目实施方案评价
	4
	1. 4分（优秀，完全达标）：投标实施方案内容完整详实、逻辑严谨、贴合本项目实际需求。一是完整涵盖项目总体思路、实施原则、项目特点、核心技术路线、整体系统框架五大核心内容，内容贴合项目场景、无套用通用模板情况；二是明确搭建专属项目实施组织架构，岗位职责划分清晰、人员配置合理；三是具备完整可落地的进度安排、进度管控机制、风险识别与处置方案、全流程质量保障体系、项目安全管理措施，各项措施针对性强、可直接指导项目实施，无缺失、无漏洞。
2. 2分（良好，基本达标）：投标实施方案内容较为完整、逻辑清晰，基本契合项目需求。完整包含项目五大核心方案内容，组织架构、岗位职责明确；进度安排、风险控制、质量保障、安全管理四大保障措施齐全，但部分措施内容较为常规、针对性一般，细节完善度不足，整体可落地性较好。
3.未提供不得分。


	2
	培训方案评价
	4
	本项按单套设备对供应商培训方案进行量化评审，评审维度包含培训形式、培训地点、培训次数、参训人员配置、后续培训服务、设备操作教学视频、培训证明等，具体打分标准如下：
1. 满分4分：供应商提供完整、规范、贴合本项目实际使用场景的专项培训方案。方案完整明确列明培训形式、固定培训地点、具体培训次数、参训人员数量及岗位配置；明确设置岗前实操培训、日常运维培训、问题答疑指导等核心培训模块，设定标准化培训课时及结业考核方式，可保障操作人员熟练掌握设备操作、满足日常工作使用需求；承诺提供与投标型号完全一致的高清设备操作教学视频（含开机、操作、调试、日常维护等完整内容）；同时可提供有效培训证明材料。
2. 3分：供应商培训方案要素齐全，完整列明培训形式、地点、次数、参训人员配置，培训内容贴合项目实际需求，具备完善的岗前实操培训及基础考核机制，承诺提供同型号设备操作教学视频，但未提供法定机构培训证明。
3. 1分：供应商仅提供基础培训方案，仅简单罗列部分培训内容，未明确课时、考核标准、后续培训服务等关键要素，方案内容简略、落地性一般，无完整的培训实施体系，且未提供设备操作视频及法定机构培训证明。
4. 0分：响应文件未提供任何设备培训方案，或方案内容空白、逻辑混乱、完全不符合项目培训需求，无有效培训服务承诺。


	3
	售后服务方案评价
	4
	根据投标人提供的项目售后服务方案进行评价，内容包括但不限于售后服务机制、售后服务承诺、响应时间、故障解决等，完全包含上述要点的得1分，缺一项扣0.5分；无方案或仅写符合的不得分。
（1）供方承诺，每年上门跟踪回访一次，安排技术人员对采购人设备实行一年至少一次维护保养、调试的巡检，加1分；
[bookmark: OLE_LINK91]（2）供方承诺，当采购人有售后服务需求，2小时内进行响应，24小时上门解决，加1分；
（3）供方承诺，当维修服务超过7天无法解决时，提供重要部件的备机服务，加1分；
方案内容与采购需求直接冲突的条款、关键数据缺失、逻辑明显矛盾等的每有1处扣1分。

	[bookmark: _Toc93049867][bookmark: _Toc11227852]4
	应急处理措施方案评价
	4
	[bookmark: OLE_LINK69]根据投标人提供的应急处理措施方案，内容包括但不限于本项目可能出现的各种突发事件的预警及处理等完全包含上述要点的得1分，缺一项扣1分；无方案或仅写符合的不得分。
（1）供方承诺当采购人的设备发生突发事件时，采购方呼叫后，供货或服务商维修人员2小时内响应，专业维修人员在24小时内到现场维修，加1分；
（2）供方承诺，装置需要更换设备的，3天内完成维修，加1分；
（3）供方承诺，设备需要定制的，维修时间不得超过7天，加1分；
方案内容与采购需求直接冲突的条款、关键数据缺失、逻辑明显矛盾等的每有1处扣1分。



	采购包2 多功能标准源（多功能校准源）评分标准

	序号
	评审内容
	分值（分）
	评分标准

	一
	报价（30分）

	1
	价格评价
	30
	综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分
注：1.上述“最低的投标报价”必须是合理的。如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，评标委员会将认定为无效投标。
2.根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》中的规定，对小型和微型企业产品或视同小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后价格参与评审，需填写《中小企业声明函》或视同符合中小微企业声明函。

	二
	投标人承担项目能力评价（10分）

	1
	类似业绩评价
	3
	供应商或所投主设备（核心产品）生产企业提供类似多功能标准源(或同类计量检测设备)的销售合同业绩。不到3例的不得分； 3例以上含3例，得1.5分； 6例以上含6例，得3分，最多得3分。
注：同一用户不重复计分。提供合同复印件及发票（采购项目至少包含本项目核心产品）， 提供不全或不提供的不得分。

	2
	关键性能进行评价
	3
	根据所投装置的关键性能进行评价，具体分值如下：
1.用户证明（3分）：每提供一份用户盖章的整套装置验收报告得0.5分，最高3分。
注：同一用户不重复计分。提供相关证明材料的复印件或扫描件。

	3
	质保承诺
	4
	供应商除提供整套设备原厂质保1年外，每增加一年原厂质保并出具质保承诺书得1分，最高得4分。
注：提供原厂质保承诺书扫描件或复印件。

	三
	设备评价（43分）  

	1.1
	技术参数响应评价
	33
	评标委员会根据供应商提供的技术参数偏离表，并结合所投产品的证明材料，参照招标文件对产品技术参数、性能的要求进行评价。满足招标文件技术参数要求的得33分。
1.根据投标人的“技术参数响应及偏离表”，带“▲”的参数要求每负偏离一个扣5分，不带“▲”的参数要求每负偏离一个扣3分，缺项漏项视为负偏离，扣完为止。
2.参数应在《技术参数响应及偏离表》“页码”一栏填写技术参数证明材料的页码位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，投标人自行承担偏离所产生的风险。投标人虽然在“技术参数响应及偏离表”里列明无偏离，但未能提供招标文件“采购需求”中明确要求的相关证明材料作为评分依据、技术参数对应的国家法定计量或检测机构出具的证书报告、设备说明白皮书、设备全貌照片及铭牌照片、官网截图（主设备）、设备操作软件工作界面截图等证明材料佐证的，每一个扣相应分数。

	1.2
	技术参数响应评价（加分项）
	10
	可以根据以下加分项进行累计加分，最高加10分：  
能提供满足我方建标要求的机构出具的溯源证书的以下功能或配套设备的每项加2分：
（1）用于期间核查的标准交直流同轴分流器(20A，DC ~ 10kHz；0.01级)；
（2）电容或电感输出（电容：具备pF~mF档输出能力，频率：(0~10kHz)，最大允许误差：不低于±0.5%；电感：具备μH～H档输出能力，频率：(100Hz~1kHz)，最大允许误差：不低于±0.5%）；
（3）谐波输出功能（谐波至少2次~50次，频率至少覆盖：5Hz~5kHz）；
（4）交流电阻输出（范围：1mΩ~3kΩ，最大允许误差：±0.05%RD）；
（5）示波器校准选件（带宽不低于300MHz）。
注：提供相关证明材料。

	四
	服务评价（17分）

	1
	项目实施方案评价
	5
	1. 5分（优秀，完全达标）：投标实施方案内容完整详实、逻辑严谨、贴合本项目实际需求。一是完整涵盖项目总体思路、实施原则、项目特点、核心技术路线、整体系统框架五大核心内容，内容贴合项目场景、无套用通用模板情况；二是明确搭建专属项目实施组织架构，岗位职责划分清晰、人员配置合理；三是具备完整可落地的进度安排、进度管控机制、风险识别与处置方案、全流程质量保障体系、项目安全管理措施，各项措施针对性强、可直接指导项目实施，无缺失、无漏洞。
2. 3分（良好，基本达标）：投标实施方案内容较为完整、逻辑清晰，基本契合项目需求。完整包含项目五大核心方案内容，组织架构、岗位职责明确；进度安排、风险控制、质量保障、安全管理四大保障措施齐全，但部分措施内容较为常规、针对性一般，细节完善度不足，整体可落地性较好。
3.未提供不得分。


	2
	培训方案评价
	5
	本项按单套设备对供应商培训方案进行量化评审，评审维度包含培训形式、培训地点、培训次数、参训人员配置、后续培训服务、设备操作教学视频、培训证明等，具体打分标准如下：
1. 满分5分：供应商提供完整、规范、贴合本项目实际使用场景的专项培训方案。方案完整明确列明培训形式、固定培训地点、具体培训次数、参训人员数量及岗位配置；明确设置岗前实操培训、日常运维培训、问题答疑指导等核心培训模块，设定标准化培训课时及结业考核方式，可保障操作人员熟练掌握设备操作、满足日常工作使用需求；承诺提供与投标型号完全一致的高清设备操作教学视频（含开机、操作、调试、日常维护等完整内容）；同时可提供有效培训证明材料。
2. 3分：供应商培训方案要素齐全，完整列明培训形式、地点、次数、参训人员配置，培训内容贴合项目实际需求，具备完善的岗前实操培训及基础考核机制，承诺提供同型号设备操作教学视频，但未提供法定机构培训证明。
3. 1分：供应商仅提供基础培训方案，仅简单罗列部分培训内容，未明确课时、考核标准、后续培训服务等关键要素，方案内容简略、落地性一般，无完整的培训实施体系，且未提供设备操作视频及法定机构培训证明。
4. 0分：响应文件未提供任何设备培训方案，或方案内容空白、逻辑混乱、完全不符合项目培训需求，无有效培训服务承诺。


	3
	售后服务方案评价
	4
	1、4分（满分，完全达标）：售后服务方案内容完整、要素齐全、针对性强、落地性高。明确配置专属持证售后技术服务人员，人员岗位职责清晰、专业匹配本项目设备运维需求；严格满足招标文件响应时间要求，明确线上即时响应、现场上门处置具体时限；具备完整的故障排查、分级处置、问题复核、回访闭环的全流程解决机制，故障处置能力完善；紧急故障处理预案要素齐全，包含故障分级、应急值守、应急备件保障、快速抢修、故障复盘、替代保障方案等完整内容，可全面应对各类突发故障，方案可行性极强。
2、1分（合格，部分不达标）：仅提供基础售后服务方案，内容简略、要素缺失。仅简单罗列服务人员、响应服务等基础内容，未明确人员配置标准、具体响应时限；故障处置流程模糊，无完善的问题解决闭环机制；紧急故障预案内容简单、流于形式，关键应急保障要素缺失，且存在响应时间不满足招标文件要求的情形，方案落地可行性较弱。
3、 0分（未达标）：响应文件未提供任何售后服务方案，或方案内容空白、逻辑混乱、核心服务要素大面积缺失，完全无法满足项目售后服务保障需求。


	4
	应急处理措施方案评价
	3
	1. 3分（优秀，完全达标）：应急处理措施方案内容完整、逻辑严谨、贴合本项目实际场景。完整包含设备故障风险识别、故障分级分类处置、明确的应急响应时限、应急专人保障团队、应急备件/物资保障、现场抢修处置流程、故障期间业务兜底保障、事后复盘及整改机制等全套内容，措施具体、流程清晰、可落地性强，能够全面保障项目突发故障快速稳妥处置。
2. 2分（良好，基本达标）：应急处理措施方案要素较为齐全，涵盖主要应急处置流程、应急响应方式及基础保障措施，能够满足项目常规突发故障处置需求。但方案细节不够细化，未明确分级处置标准或事后复盘整改机制，针对性、完善度略有欠缺。
3. 1分（合格，基本满足）：仅提供基础应急处理说明，内容简单笼统，仅罗列少量应急措施，无完整处置流程、无人员物资保障机制，方案针对性弱、落地性一般，仅能满足最基础的应急说明要求。
4. 0分（未达标）：响应文件未提供任何应急处理措施方案，或方案内容空白、逻辑混乱、核心应急要素全部缺失，无法满足项目应急保障需求。




	采购包3 生命体征模拟仪和医用注射泵和输液泵检测仪评分标准

	序号
	评审内容
	分值（分）
	评分标准

	一
	报价（30分）

	1
	价格评价
	30
	综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分
注：1.上述“最低的投标报价”必须是合理的。如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，评标委员会将认定为无效投标。
2.根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》中的规定，对小型和微型企业产品或视同小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后价格参与评审，需填写《中小企业声明函》或视同符合中小微企业声明函。

	二
	商务评估（12分）

	1
	质保服务承诺
	6
	单个设备供应商满足一年质保服务要求得1分；在原有质保期限基础上，供应商承诺增加质保期限，每增加1年得1分，单个设备最多得3分。本项最高得6分。
注：提供承诺函并加盖公章，格式自拟。未提供或未按要求提供不得分。

	2
	业绩
	6
	单个设备提供所投产品自2023年1月1日（具体以签订合同为准）提供所投产品“核心技术参数范围与本项目一致的同类设备”或“满足招标文件技术要求的设备”的供货业绩每个业绩得1分。单个设备最多3个成功案例，单个设备最多3分。本项最高得6分。
注：须提供相关的业绩合同并加盖供应商单位公章，否则不得分；如供应商为经销商或代理商，可提供投标产品制造商的业绩合同并加盖供应商单位公章，同样计分。未提供或未按要求提供不得分。

	三
	技术评估（58分）  

	1
	设备性能评价
	41
	1.根据供应商提供的响应文件中《技术要求响应及偏离表》，供应商对响应文件的设备功能、参数响应情况，无偏离完全响应响应文件要求的得31分。供应商所投产品的功能和技术参数未完全满足招标文件中功能或技术参数要求；
加“★”的要求出现负偏离的，将被视为未实质性响应招标文件要求；
加“▲”的要求出现负偏离的，有一项负偏离，扣4分；其他技术参数指标，有一项负偏离，扣2分。
2.加“△”为加分项，最多加4分，如下：
△2.2流量其他指标
重复性≤0.5%，若优于0.5%加1分；
分辨力优于0.01mL/h，若优于0.01 mL/h则加1分；
△2.5 操作界面可显示压力、流量等参数，可显示瞬时流量曲线，大于8寸，加2分。
3.投标产品的技术参数不得简单复制招标文件要求。
注：技术参数中“▲”和“△”要求提供证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他权威机构出具的证明材料。经评委审核证明材料有效，视为满足；未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

	2
	项目实施
方案评价
	5
	1. 5分（优秀，完全达标）：投标实施方案内容完整详实、逻辑严谨、贴合本项目实际需求。一是完整涵盖项目总体思路、实施原则、项目特点、核心技术路线、整体系统框架五大核心内容，内容贴合项目场景、无套用通用模板情况；二是明确搭建专属项目实施组织架构，岗位职责划分清晰、人员配置合理；三是具备完整可落地的进度安排、进度管控机制、风险识别与处置方案、全流程质量保障体系、项目安全管理措施，各项措施针对性强、可直接指导项目实施，无缺失、无漏洞。
2. 3分（良好，基本达标）：投标实施方案内容较为完整、逻辑清晰，基本契合项目需求。完整包含项目五大核心方案内容，组织架构、岗位职责明确；进度安排、风险控制、质量保障、安全管理四大保障措施齐全，但部分措施内容较为常规、针对性一般，细节完善度不足，整体可落地性较好。
3.未提供不得分。


	3
	售后服务评价
	5
	1、5分（满分，完全达标）：售后服务方案内容完整、要素齐全、针对性强、落地性高。明确配置专属持证售后技术服务人员，人员岗位职责清晰、专业匹配本项目设备运维需求；严格满足招标文件响应时间要求，明确线上即时响应、现场上门处置具体时限；具备完整的故障排查、分级处置、问题复核、回访闭环的全流程解决机制，故障处置能力完善；紧急故障处理预案要素齐全，包含故障分级、应急值守、应急备件保障、快速抢修、故障复盘、替代保障方案等完整内容，可全面应对各类突发故障，方案可行性极强。
2、1分（合格，部分不达标）：仅提供基础售后服务方案，内容简略、要素缺失。仅简单罗列服务人员、响应服务等基础内容，未明确人员配置标准、具体响应时限；故障处置流程模糊，无完善的问题解决闭环机制；紧急故障预案内容简单、流于形式，关键应急保障要素缺失，且存在响应时间不满足招标文件要求的情形，方案落地可行性较弱。
3、 0分（未达标）：响应文件未提供任何售后服务方案，或方案内容空白、逻辑混乱、核心服务要素大面积缺失，完全无法满足项目售后服务保障需求。


	4
	培训方案
评价
	7
	依据项目实际状况制定培训方案，该方案需具备科学性、合理性、完整性与切实可行性。此方案应能够确保使用人员熟练操作相关设备，并能正常开展日常工作。对方案进行评价时，若整体方案较为详尽且契合实际情况，且承诺提供相同投标型号的设备操作视频（分别符合JJG 1163-2019《多参数监护仪检定规程》和JJF 1259-2018《医用注射泵和输液泵校准规范》），可得7分；若方案合理性与可操作性一般，承诺提供相似种类的设备操作视频，得4分；若方案质量一般且可行性较弱，无法提供的操作视频的，或承诺提供的设备操作视频与投标设备无关，得1分。

注：提供承诺函并加盖公章，承诺函应明确标注操作视频中的设备型号。



	采购包4 钟罩式气体流量标准装置评分标准

	序号
	评审内容
	分值（分）
	评分标准

	一
	报价（30分）

	1
	价格评价
	30
	综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分
注：1.上述“最低的投标报价”必须是合理的。如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，评标委员会将认定为无效投标。
2.根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》中的规定，对小型和微型企业产品或视同小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后价格参与评审，需填写《中小企业声明函》或视同符合中小微企业声明函。

	二
	技术或者服务水平（60分）

	1
	设备性能参数评价
	40
	根据投标人所投产品技术参数及招标文件的技术要求为基准，完全满足招标文件技术规格、参数及要求的，得30分。
技术参数带加“★”的要求出现负偏离的，将被视为未实质性响应招标文件要求；带“#”为重要指标，重要项每一项不满足扣3分，扣完为止。技术参数中无标记项为一般性技术参数，一般性技术参数为负偏离的或经评委会认定属于负偏离的，每一项扣2分，扣完为止；“△”为加分项目，如下所示（技术文件中对应序号），加分上限为10分：
（一）1.项目技术指标
若3500L钟罩内压≥4.5kPa，加2分。
（二）1.项目技术指标
若3500L钟罩压力波动≤15Pa，加2分；若3500L钟罩压力波动≤10Pa，加3分。
（三）4.配套设备△压力变送器
若提供的9台（0~10）kPa压力变送器，准确度等级为0.05级，加3分；
（四）4.配套设备△温度变送器
若提供的7只（0~50）℃温度变送器MPE为±0.1℃，加1分； 
（五）4.配套设备△差压变送器
若提供的2台（-1~1）kPa差压变送器准确度等级为0.2级，加1分。
投标人需提供投标产品真实图片或相关认证文件并提供相应的设备详细技术特性说明。

	2
	项目实施方案评价
	8
	1. 8分（优秀，完全达标）：投标实施方案内容完整详实、逻辑严谨、贴合本项目实际需求。一是完整涵盖项目总体思路、实施原则、项目特点、核心技术路线、整体系统框架五大核心内容，内容贴合项目场景、无套用通用模板情况；二是明确搭建专属项目实施组织架构，岗位职责划分清晰、人员配置合理；三是具备完整可落地的进度安排、进度管控机制、风险识别与处置方案、全流程质量保障体系、项目安全管理措施，各项措施针对性强、可直接指导项目实施，无缺失、无漏洞。
2. 4分（良好，基本达标）：投标实施方案内容较为完整、逻辑清晰，基本契合项目需求。完整包含项目五大核心方案内容，组织架构、岗位职责明确；进度安排、风险控制、质量保障、安全管理四大保障措施齐全，但部分措施内容较为常规、针对性一般，细节完善度不足，整体可落地性较好。
3.未提供不得分。




	3
	售后服务评价
	12
	1、12分（满分，完全达标）：售后服务方案内容完整、要素齐全、针对性强、落地性高。明确配置专属持证售后技术服务人员，人员岗位职责清晰、专业匹配本项目设备运维需求；严格满足招标文件响应时间要求，明确线上即时响应、现场上门处置具体时限；具备完整的故障排查、分级处置、问题复核、回访闭环的全流程解决机制，故障处置能力完善；紧急故障处理预案要素齐全，包含故障分级、应急值守、应急备件保障、快速抢修、故障复盘、替代保障方案等完整内容，可全面应对各类突发故障，方案可行性极强。
2、6分（合格，部分不达标）：仅提供基础售后服务方案，内容简略、要素缺失。仅简单罗列服务人员、响应服务等基础内容，未明确人员配置标准、具体响应时限；故障处置流程模糊，无完善的问题解决闭环机制；紧急故障预案内容简单、流于形式，关键应急保障要素缺失，且存在响应时间不满足招标文件要求的情形，方案落地可行性较弱。
3、 0分（未达标）：响应文件未提供任何售后服务方案，或方案内容空白、逻辑混乱、核心服务要素大面积缺失，完全无法满足项目售后服务保障需求。


	三
	履约能力（10分）  

	1
	首次溯源
	4
	明确承诺负责装置首次计量溯源，并保证在验收前提供由满足我方建标要求的溯源机构出具的溯源证书，得4分。

	2
	同类项目业绩
	6
	供应商2021年1月1日以来承担过钟罩式气体流量标准装置项目的，每提供一个2000L（含）及以上的钟罩装置 的有效业绩证明材料（合同复印件及计量溯源证书）得2分。项目最多提供3个成功案例。最高得6分。



	采购包5 温湿度检定箱评分标准

	序号
	评审内容
	分值（分）
	评分标准

	一
	报价（30分）

	1
	价格评价
	30
	综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分
注：1.上述“最低的投标报价”必须是合理的。如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，评标委员会将认定为无效投标。
2.根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》中的规定，对小型和微型企业产品或视同小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后价格参与评审，需填写《中小企业声明函》或视同符合中小微企业声明函。

	二
	商务评估（11分）

	1
	认证证书、荣誉
	5
	根据供应商或制造商提供的资质证明材料及承担项目的能力：
1、供应商提供针对本项目的质量管理体系实施方案或履约保障的得5分；
    
注：以上证明材料需提供复印件并加盖单位公章，未提供或未按要求提供不得分。

	2
	业绩
	6
	供应商提供所投产品“核心技术参数范
围与本项目一致的同类设备”或“满足招标文件技术要求的设备”的设备销售业绩的，每提供一个业绩得2分，最多得6分。
注：须提供相关的业绩合同原件及发票的扫描件并加盖供应商单位公章，否则不得分；如供应商为经销商或代理商，可提供投标产品制造商的业绩合同及对应发票的复印件并加盖供应商单位公章，同样计分。未提供或未按要求提供不得分。

	三
	技术评估（59分）  

	1
	设备性能评价
	35
	1.根据供应商提供的投标文件中《技术要求响应及偏离表》，供应商对投标文件的设备功能、参数响应情况，无偏离完全响应投标文件要求的得30分。
技术参数带加“★”的要求出现负偏离的，将被视为未实质性响应招标文件要求，将作为无效响应文件处理；带“▲”的要求出现负偏离的，有一项负偏离，扣3分，出现3项或3项以上视为无效响应；技术参数中带“＃”的要求出现正偏离的，有一项正偏离，加1分，最高加5分。
2.投标产品的技术参数不得简单复制招标文件要求。
注：技术参数中“★”要求提供证明材料，证明材料可以是该项规定的证明材料(如果有) ，也可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他权威机构出具的证明材料。经评委审核证明材料有效，视为满足；未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

	2
	项目实施
方案评价
	10
	1、10分（优秀，完全达标）：投标实施方案内容完整详实、逻辑严谨、贴合本项目实际需求。一是完整涵盖项目总体思路、实施原则、项目特点、核心技术路线、整体系统框架五大核心内容，内容贴合项目场景、无套用通用模板情况；二是明确搭建专属项目实施组织架构，岗位职责划分清晰、人员配置合理；三是具备完整可落地的进度安排、进度管控机制、风险识别与处置方案、全流程质量保障体系、项目安全管理措施，各项措施针对性强、可直接指导项目实施，无缺失、无漏洞。
2、5分（良好，基本达标）：投标实施方案内容较为完整、逻辑清晰，基本契合项目需求。完整包含项目五大核心方案内容，组织架构、岗位职责明确；进度安排、风险控制、质量保障、安全管理四大保障措施齐全，但部分措施内容较为常规、针对性一般，细节完善度不足，整体可落地性较好。

未提供不得分。


	3
	售后服务评价
	6
	1、6分（满分，完全达标）：售后服务方案内容完整、要素齐全、针对性强、落地性高。明确配置专属持证售后技术服务人员，人员岗位职责清晰、专业匹配本项目设备运维需求；严格满足招标文件响应时间要求，明确线上即时响应、现场上门处置具体时限；具备完整的故障排查、分级处置、问题复核、回访闭环的全流程解决机制，故障处置能力完善；紧急故障处理预案要素齐全，包含故障分级、应急值守、应急备件保障、快速抢修、故障复盘、替代保障方案等完整内容，可全面应对各类突发故障，方案可行性极强。
2、3分（合格，部分不达标）：仅提供基础售后服务方案，内容简略、要素缺失。仅简单罗列服务人员、响应服务等基础内容，未明确人员配置标准、具体响应时限；故障处置流程模糊，无完善的问题解决闭环机制；紧急故障预案内容简单、流于形式，关键应急保障要素缺失，且存在响应时间不满足招标文件要求的情形，方案落地可行性较弱。
3、 0分（未达标）：响应文件未提供任何售后服务方案，或方案内容空白、逻辑混乱、核心服务要素大面积缺失，完全无法满足项目售后服务保障需求。


	4
	质保服务承诺
	6
	在原有质保基础上，供应商承诺增加质保期限，每增加1年得1分，最多得6分。中标后供应商提供原厂质保承诺原件，质保年限在官网可查。未提供或未按要求提供不得分。

	5
	培训方案
评价
	2
	本项按单套设备对供应商培训方案进行量化评审，评审维度包含培训形式、培训地点、培训次数、参训人员配置、后续培训服务、设备操作教学视频、培训证明等，具体打分标准如下：
1. 满分2分：供应商提供完整、规范、贴合本项目实际使用场景的专项培训方案。方案完整明确列明培训形式、固定培训地点、具体培训次数、参训人员数量及岗位配置；明确设置岗前实操培训、日常运维培训、问题答疑指导等核心培训模块，设定标准化培训课时及结业考核方式，可保障操作人员熟练掌握设备操作、满足日常工作使用需求；承诺提供与投标型号完全一致的高清设备操作教学视频（含开机、操作、调试、日常维护等完整内容）；
2、1分：供应商培训方案要素齐全，完整列明培训形式、地点、次数、参训人员配置，培训内容贴合项目实际需求，具备完善的岗前实操培训及基础考核机制，承诺提供同型号设备操作教学视频，但未提供法定机构培训证明。
3、0.5分：供应商仅提供基础培训方案，仅简单罗列部分培训内容，未明确课时、考核标准、后续培训服务等关键要素，方案内容简略、落地性一般，无完整的培训实施体系，且未提供设备操作视频及法定机构培训证明。
4、 0分：响应文件未提供任何设备培训方案，或方案内容空白、逻辑混乱、完全不符合项目培训需求，无有效培训服务承诺。




	采购包6 扭矩扳子检定仪（含扭矩标准装置、标准扭矩扳子等）和活塞式压力计（含全自动）评分标准

	序号
	评审内容
	分值（分）
	评分标准

	一
	报价（30分）

	1
	价格评价
	30
	综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分
注：1.上述“最低的投标报价”必须是合理的。如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，评标委员会将认定为无效投标。
2.根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》中的规定，对小型和微型企业产品或视同小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后价格参与评审，需填写《中小企业声明函》或视同符合中小微企业声明函。

	二
	技术服务（50分）

	1
	设备性能参数评价
	30
	根据投标人所投产品技术参数及招标文件的技术要求为基准，完全满足招标文件技术规格、参数及要求的，得30分。
技术参数带加“★”的要求出现负偏离的，将被视为未实质性响应招标文件要求；带“#”为重要指标，重要项每一项不满足扣3分，扣完为止。技术参数中无标记项为一般性技术参数，一般性技术参数为负偏离的或经评委会认定属于负偏离的，每一项扣1分，扣完为止。
投标人需提供投标产品真实图片或相关认证文件并提供相应的设备详细技术特性说明。

	2
	验收方案评价
	10
	根据响应文件中对验收方案的描述，由各个评委独立进行给分，单套设备的验收方案完整且操作性强的得4分；略有欠缺的得2分；未提供不得分。
能提供相关领域能力验证帮助采购方验收的，单套设备得1分；未提供不得分。

	3
	技术培训方案评价
	10
	本项按单套设备对供应商培训方案进行量化评审，评审维度包含培训形式、培训地点、培训次数、参训人员配置、后续培训服务、设备操作教学视频、培训证明等，具体打分标准如下：
1. 满分5分：供应商提供完整、规范、贴合本项目实际使用场景的专项培训方案。方案完整明确列明培训形式、固定培训地点、具体培训次数、参训人员数量及岗位配置；明确设置岗前实操培训、日常运维培训、问题答疑指导等核心培训模块，设定标准化培训课时及结业考核方式，可保障操作人员熟练掌握设备操作、满足日常工作使用需求；承诺提供与投标型号完全一致的高清设备操作教学视频（含开机、操作、调试、日常维护等完整内容）；同时可提供有效培训证明材料。
2. 2分：供应商培训方案要素齐全，完整列明培训形式、地点、次数、参训人员配置，培训内容贴合项目实际需求，具备完善的岗前实操培训及基础考核机制，承诺提供同型号设备操作教学视频，但未提供法定机构培训证明。
3. 1分：供应商仅提供基础培训方案，仅简单罗列部分培训内容，未明确课时、考核标准、后续培训服务等关键要素，方案内容简略、落地性一般，无完整的培训实施体系，且未提供设备操作视频及法定机构培训证明。
4. 0分：响应文件未提供任何设备培训方案，或方案内容空白、逻辑混乱、完全不符合项目培训需求，无有效培训服务承诺。


	三
	售后服务（10分）  

	1
	售后服务评价
	10
	单套设备1、5分（满分，完全达标）：售后服务方案内容完整、要素齐全、针对性强、落地性高。明确配置专属持证售后技术服务人员，人员岗位职责清晰、专业匹配本项目设备运维需求；严格满足招标文件响应时间要求，明确线上即时响应、现场上门处置具体时限；具备完整的故障排查、分级处置、问题复核、回访闭环的全流程解决机制，故障处置能力完善；紧急故障处理预案要素齐全，包含故障分级、应急值守、应急备件保障、快速抢修、故障复盘、替代保障方案等完整内容，可全面应对各类突发故障，方案可行性极强。
2、2分（合格，部分不达标）：仅提供基础售后服务方案，内容简略、要素缺失。仅简单罗列服务人员、响应服务等基础内容，未明确人员配置标准、具体响应时限；故障处置流程模糊，无完善的问题解决闭环机制；紧急故障预案内容简单、流于形式，关键应急保障要素缺失，且存在响应时间不满足招标文件要求的情形，方案落地可行性较弱。
3、 0分（未达标）：响应文件未提供任何售后服务方案，或方案内容空白、逻辑混乱、核心服务要素大面积缺失，完全无法满足项目售后服务保障需求。


	四
	履约能力（10分）

	1
	类似业绩
	10
	单个项目提供所投产品“核心技术参数范
围与本项目一致的同类设备”或“满足招标文件技术要求的设备”的供货业绩。
[bookmark: OLE_LINK11]供货业绩每提供一份合同和检校证书得1分。（日期以合同签订日期为准，提供合同复印件并加盖投标人公章）
单套设备最多5个成功案例。不能提供的不得分。



	采购包7 X射线探伤机检定装置评分标准

	序号
	评审内容
	分值（分）
	评分标准

	一
	报价（30分）

	1
	价格评价
	30
	综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分
注：1.上述“最低的投标报价”必须是合理的。如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，评标委员会将认定为无效投标。
2.根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》中的规定，对小型和微型企业产品或视同小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后价格参与评审，需填写《中小企业声明函》或视同符合中小微企业声明函。

	二
	投标人承担项目能力评价（15分）

	1
	类似业绩评价
	6
	供应商或所投主设备（核心产品）生产企业提供自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）签订的所投X射线探伤机检定装置或具有同等功能、技术参数的计量检定设备采购合同及对应发票，每年不少于1例，得1分；每年不少于2例，得2分；最多得6分。
注：同一用户不重复计分。 提供不全或不提供的不得分。

	2
	关键性能进行评价
	5
	根据所投装置的关键性能进行评价，具体分值如下：
1.用户证明（3分）：每提供一份用户盖章的X射线探伤机检定装置验收报告得1分，最高3分。
注：同一用户不重复计分。
2.自主知识产权（2分）：每提供所投核心产品的专利或软件著作权扫描件得1分，最高2分。
注：提供相关证明材料的复印件或扫描件。

	3
	质保承诺
	4
	供应商除提供整套设备原厂质保1年外，每增加一年原厂质保并出具质保承诺得1分，最高得4分。
注：提供原厂质保承诺书扫描件或复印件。

	三
	设备评价（40分）  

	1
	技术参数响应评价
	35
	评标委员会根据供应商提供的技术参数偏离表，并结合所投产品的证明材料，参照招标文件对产品技术参数、性能的要求进行评价。满足招标文件技术参数要求的得35分。
1.根据投标人的“技术参数响应及偏离表”，带“▲”的参数要求每负偏离一个扣4分，不带“▲”的参数要求每负偏离一个扣2分，缺项漏项视为负偏离，扣完为止。
2.参数应在《技术参数响应及偏离表》“页码”一栏填写技术参数证明材料的页码位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，投标人自行承担偏离所产生的风险。投标人虽然在“技术参数响应及偏离表”里列明无偏离，但未能提供招标文件“采购需求”中明确要求的相关证明材料作为评分依据、技术参数对应的国家法定计量或检测机构出具的证书报告、设备说明白皮书、设备全貌照片及铭牌照片、官网截图（主设备）、设备操作软件工作界面截图等证明材料佐证的，每一个扣相应分数。

	2
	安全防护响应评价（加分项）
	5
	可以根据以下加分项进行累计加分，最高加5分：  
1.可作为高效定性查漏工具，利用实时剂量率峰值快速定位门缝、孔洞、接缝射线外泄位置，用于探伤室日常隐患自查、维修整改定位。具体参数如下：①剂量的分辨力不大于0.1μGy，剂量率分辨力不大于0.01mGy/s，管电压测量范围不小于(50～120)kV。②探头传感器为可分离式，避免主机电池对X射线束测量的干扰，可单独返厂维修及校准，而不影响其他功能的使用；以上每项加2分；
2.探头重量不大于100g，加1分。
注：提供相关证明材料。

	四
	服务评价（15分）

	1
	项目实施方案评价
	3
	1. 3分（优秀，完全达标）：投标实施方案内容完整详实、逻辑严谨、贴合本项目实际需求。一是完整涵盖项目总体思路、实施原则、项目特点、核心技术路线、整体系统框架五大核心内容，内容贴合项目场景、无套用通用模板情况；二是明确搭建专属项目实施组织架构，岗位职责划分清晰、人员配置合理；三是具备完整可落地的进度安排、进度管控机制、风险识别与处置方案、全流程质量保障体系、项目安全管理措施，各项措施针对性强、可直接指导项目实施，无缺失、无漏洞。
2. 2分（良好，基本达标）：投标实施方案内容较为完整、逻辑清晰，基本契合项目需求。完整包含项目五大核心方案内容，组织架构、岗位职责明确；进度安排、风险控制、质量保障、安全管理四大保障措施齐全，但部分措施内容较为常规、针对性一般，细节完善度不足，整体可落地性较好。
3.未提供不得分


	2
	培训方案评价
	6
	1. 满分6分：供应商提供完整、规范、贴合本项目实际使用场景的专项培训方案。方案完整明确列明培训形式、固定培训地点、具体培训次数不少于2次、参训人员数量及岗位配置；明确设置岗前实操培训、日常运维培训、问题答疑指导等核心培训模块，设定标准化培训课时及结业考核方式，可保障操作人员熟练掌握设备操作、满足日常工作使用需求；承诺提供与投标型号完全一致的高清设备操作教学视频（含开机、操作、调试、日常维护等完整内容）；同时可提供有效培训证明材料。
2. 4分：供应商培训方案要素齐全，完整列明培训形式、地点、次数、参训人员配置，培训内容贴合项目实际需求，具备完善的岗前实操培训及基础考核机制，承诺提供同型号设备操作教学视频，但未提供法定机构培训证明。
3. 2分：供应商仅提供基础培训方案，仅简单罗列部分培训内容，未明确课时、考核标准、后续培训服务等关键要素，方案内容简略、落地性一般，无完整的培训实施体系，且未提供设备操作视频及法定机构培训证明。
4. 0分：响应文件未提供任何设备培训方案，或方案内容空白、逻辑混乱、完全不符合项目培训需求，无有效培训服务承诺。


	3
	售后服务方案评价
	3
	1、3分（满分，完全达标）：售后服务方案内容完整、要素齐全、针对性强、落地性高。明确配置专属持证售后技术服务人员，人员岗位职责清晰、专业匹配本项目设备运维需求；严格满足招标文件响应时间要求，明确线上即时响应、现场上门处置具体时限；具备完整的故障排查、分级处置、问题复核、回访闭环的全流程解决机制，故障处置能力完善；紧急故障处理预案要素齐全，包含故障分级、应急值守、应急备件保障、快速抢修、故障复盘、替代保障方案等完整内容，可全面应对各类突发故障，方案可行性极强。
2、1分（合格，部分不达标）：仅提供基础售后服务方案，内容简略、要素缺失。仅简单罗列服务人员、响应服务等基础内容，未明确人员配置标准、具体响应时限；故障处置流程模糊，无完善的问题解决闭环机制；紧急故障预案内容简单、流于形式，关键应急保障要素缺失，且存在响应时间不满足招标文件要求的情形，方案落地可行性较弱。
3、 0分（未达标）：响应文件未提供任何售后服务方案，或方案内容空白、逻辑混乱、核心服务要素大面积缺失，完全无法满足项目售后服务保障需求。


	4
	应急处理措施方案评价
	3
	1. 3分（优秀，完全达标）：应急处理措施方案内容完整、逻辑严谨、贴合本项目实际场景。完整包含设备故障风险识别、故障分级分类处置、明确的应急响应时限、应急专人保障团队、应急备件/物资保障、现场抢修处置流程、故障期间业务兜底保障、事后复盘及整改机制等全套内容，措施具体、流程清晰、可落地性强，能够全面保障项目突发故障快速稳妥处置。
2. 2分（良好，基本达标）：应急处理措施方案要素较为齐全，涵盖主要应急处置流程、应急响应方式及基础保障措施，能够满足项目常规突发故障处置需求。但方案细节不够细化，未明确分级处置标准或事后复盘整改机制，针对性、完善度略有欠缺。
3. 1分（合格，基本满足）：仅提供基础应急处理说明，内容简单笼统，仅罗列少量应急措施，无完整处置流程、无人员物资保障机制，方案针对性弱、落地性一般，仅能满足最基础的应急说明要求。
4. 0分（未达标）：响应文件未提供任何应急处理措施方案，或方案内容空白、逻辑混乱、核心应急要素全部缺失，无法满足项目应急保障需求。




9.相同品牌产品的处理原则
9.1 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见采购需求。
9.2 使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照技术指标优劣顺序确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
10.允许修改评标结果的情形
10.1 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
11.推荐中标候选人
[bookmark: EBe3d073c7a09944299975a333a1fea417]11.1采用综合评分法的，每个采购包评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分每包得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc1366]

第六部分  投标文件（格式）








投 标 文 件


项目编号：JSZC-321100-ZXXM-G2026-0011

项目名称：镇江市计量检定测试中心计量检验检测设备更新项目





投 标 人（公章）：
[bookmark: _Toc6686][bookmark: _Toc148961834][bookmark: _Toc256000022]
目录（自行编制）

[bookmark: _Toc8256]·····


一、资格条件
资格条件对应“供应商资格审查”，依次提供。
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证明。

	2
	具有良好的商业信誉
和健全的财务会计制度
	2025年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	供应商相关信息一览表，或提供资格承诺函。

	4
	有依法缴纳税收和社会
保障资金的良好记录
	提供参加本次政府采购活动前六个月（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的相关材料，或提供资格承诺函。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	（1）投标承诺函。
（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。或提供资格承诺函。

	6
	法律、法规和招标文件规定的其他资格
	无

	7
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目专门面向中小企业，供应商需提供《中小企业声明函》。

	8
	本项目特定资格要求
	无




(一)投标函
致  （采购代理机构）：
根据贵方关于 （项目名称）（项目编号：）（采购包号/名称：）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。
据此函，我方兹宣布同意如下：
1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。
2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。
3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。
5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本次投标有关的任何证据或资料。
7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。
8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。
10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：           电话：
传真：           邮政编码：
供应商（公章）：
法定代表人或授权代表签章：
日 期：

(二)履行合同所必需的设备和专业技术能力
	
一
	公司基本信息

	1
	公司名称
	

	2
	注册资金
	
	3
	公司地址
	

	4
	从业人数
	
	5
	法定代表人
	

	6
	开户银行
	
	7
	账号
	

	8
	项目联系人
	
	9
	联系电话
	

	二
	公司财务状况

	（一）
	2025年度财务状况

	1
	营业收入（万元）：
	
	2
	利润总额（万元）
	

	3
	年末“固定资产合计”（万元）
	
	4
	年末“流动资产”余额（万）
	

	5
	年末“短期负债”余额（万）
	
	6
	年末“长期负债”余额（万）
	

	7
	年末“资产总计”余额（万）
	
	8
	年末“货币资金”余额（万）
	

	三
	供应商其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质及等级：
	

	（二）
	公司2023年度后获得的荣誉及表彰情况
	

	四
	提供本项目服务所必须的专业设备一览表（必填） 

	序号
	品牌、型号及主要参数配置简述
	购置年份
	价格
	数量
	用途

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	五
	提供本项目服务所必须的专业技术能力（必填）

	 




(三)法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明      同志，性别      ，居民身份证号         ，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称： 

公   章 ：

  年     月    日


附：法定代表人居民身份证扫描件
注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本人身份证明。
2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

(四)法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明：（供应商名称）法定代表人（姓名） 授权（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就（项目名称）、（项目编号）（采购包号/名称：）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。
	
本授权书于 年 月 日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。
委托代理人身份证号码：                        
委托代理人联系电话：（手机）                  
法定代表人（负责人）签章：                    


供应商名称（公章）：
日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

(五)资格承诺函
[bookmark: 书签4]致：（采购人、采购代理机构）
我单位参与（项目名称）、（项目编号）（采购包号/名称：）项目的政府采购活动，现承诺如下：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标供应商（全称并盖章）：         
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：    
日期：     
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
说明：
1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。
   2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。



	

二、符合条件

符合条件对应“供应商符合性审查”，格式自拟。
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	报价符合性审查
	审查报价是否属于异常低价审查。

	2
	投标文件
有效性
	电子投标文件的有效电子签章。
未发现属无效投标的其他情形。

	3
	对招标文件
响应程度
	审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。


[bookmark: _Toc13019]
三、技术部分

技术部分对应评分标准“技术评估”，依次详述，格式自拟。
[bookmark: _Toc27351][bookmark: _Toc256000083]

[bookmark: _Toc29876]四、商务部分

商务部分对应评分标准“商务评估”，依次详述，格式自拟。
[bookmark: _Toc12591]
五、服务要求

对应第四部分 采购需求中“服务要求”逐条进行响应和承诺。

六、其他需供应商提供的相关材料（如有）
[bookmark: _Toc256000086]
以下格式按需拟用：
(一)项目经理能力
	
姓名
	
	近3年工作业绩及承担的主要工作

	性别
	
	

	年龄
	
	

	职称
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	学历
	
	

	证书名称
	
	

	专业资格
	
	

	联系电话
	
	

	曾担任项目主要负责人的项目
	



注：1、项目经理具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。
2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。
3、项目经理须提供近半年（至少一个月）供应商为其缴纳社会保险的证明材料。
[bookmark: _Toc256000087]
(二)项目实施成员能力
	序号
	姓名
	身份证号
	人员类别
	技术证书、
级别
	相关工作经验
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、行数不够，请自行添加。
2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。
3、列入上表人员需提供近半年（至少一个月）供应商为其缴纳社会保险的证明材料。
4、列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。
中轩项目管理有限公司 
中轩项目管理有限公司

108

87

[bookmark: _Toc18462]七、开标一览表
单位名称（加盖公章）：
	标题 
	内容

	（采购包号/名称：）
	

	投标报价
	小写：
大写：

	合同履行期限
	 

	质保期
	



法定代表人或授权代表签章：
            日期：
清单及明细报价表
项目名称：
（采购包/名称：）
	序号
	名称
	品牌
	产地
	数量
	单价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	总价：



注：1、供应商应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。
2、本表中“其他”由供应商根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，供应商应确保本项目能安全、正常运行并达到服务要求。
3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。
4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。
5、行数不够，供应商自行添加。
                                  单位名称（加盖公章）：
                             法定代表人或授权代表签章：
                                         日期：
[bookmark: _Toc384]八、企业报价折扣证明
（一）中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）∶
日期∶

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。
3.供应商应当根据招标文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

(二)关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）             提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1          ，生产厂为（厂名）2          ，厂址为（生产厂址）          。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3          。（产品名称1）的（关键组件）4          在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5          在中国境内完成。
2.（产品名称2）          ，生产厂为（厂名）          ，厂址为（生产厂址）          。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）          。（产品名称2）的（关键组件）          在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）          在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    

_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
[bookmark: _Toc3503]
九、告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：
如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。
如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！ 

镇江市财政局

image3.png
FRAETEREN A A RE

FREAE = A




image1.jpg




image2.jpg




