[bookmark: _GoBack]包4无损检验检测设备　装备采购技术参数汇总
一、装备清单汇总
	序号
	装备名称
	申购数量
	预算单价（元）
	预算总价（元）
	检定/校准要求

	1
	便携式硬度计
	20
	16,000.00
	320,000.00
	校准

	2
	测厚仪（核心产品）
	26
	13,000.00
	338,000.00
	校准

	3
	测厚仪（涂层）
	2
	10,000.00
	20,000.00
	校准

	4
	测厚仪（电磁超声）
	5
	30,000.00
	150,000.00
	校准

	5
	超声检测装置（超声波探伤仪）（核心产品）
	12
	65,000.00
	780,000.00
	校准

	6
	磁粉探伤仪（核心产品）
	25
	30,000.00
	750,000.00
	校准

	7
	视频内窥镜
	1
	65,000.00
	65,000.00
	/

	8
	视频内窥镜
	1
	120,000.00
	120,000.00
	/

	合计
	
	92
	
	2,543,000.00
	


二、装备采购技术参数明细
1. 便携式硬度计
	装备名称
	便携式硬度计

	申购数量
	20

	预算单价（元）
	16,000.00

	预算总价（元）
	320,000.00

	功能要求
	采用一体化集成设计，结构紧凑、操作便捷，可快速完成工件硬度检测；测量精准稳定，实时直观显示硬度数值，适配现场高效检测作业；具备蓝牙数据传输功能，与我单位检验系统适配。

	技术参数
	1.测试范围：200-900HL；
2.换算硬度种类：HV,HB,HRB,HRC,HS；
3.精度；±4HL或±0.5%(在800HL范围，取5个测试点的平均值) 测试方向：任意方向；
4.任意方向数据测量自动补偿；
5.温度：工作温度-10°C-40℃
存贮温度 -20℃-50℃
数据存储可自动记录不少于500个测试结果，包括测试值、换算值、平均值、硬度、材料、方向、时间和日期。

	验收标准
	满足GB/T 17394.2-2022《金属材料里氏硬度试验第2部分：硬度计的检验与校准》

	配置清单
	标准里氏硬度块、充电器、支承环1只、毛刷1个

	出厂资料
	合格证、产品说明书、检定证书

	质保期
	质保2年（可选择延保服务）

	其他要求
	/



2. 测厚仪（核心产品）
	装备名称
	测厚仪

	申购数量
	26

	预算单价（元）
	13,000.00

	预算总价（元）
	338,000.00

	功能要求
	1.测量钢、塑料、铜铝等金属厚度；2.蓝牙数据传输功能，与我院检验检测系统兼容；3.IP54防护等级及以上。

	技术参数
	1.测量钢、铸铁、塑料、玻璃、铝、铜等材料的厚度；
2.80MHz以上采样率；
3.增益可调节(6-55dB)；
4.具备增益功能；
5.手动或自动调零；
6.低温型LCD显示屏；
7.蓝牙数据传输功能；
8.扫查测量:自动找出被测材料扫查区域内的薄值

	验收标准
	NB/T 47013.3-2023《承压设备无损检测第 3 部分：超声检测》；GB/T 40332-2021超声测厚仪性能特征和测试方法

	配置清单
	单台配置：设备主机、探头、耦合剂、安装软件。除标准配置外，另单独配高温探头2只、小管径探头6只；ZT-12T测量厚度500mm2只。

	出厂资料
	合格证、产品说明书、计量校准证书

	质保期
	质保2年（可选择延保服务）

	其他要求
	/



3. 测厚仪（涂层）
	装备名称
	测厚仪（涂层）

	申购数量
	2

	预算单价（元）
	10,000.00

	预算总价（元）
	20,000.00

	功能要求
	1.采可测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度；
2.快速测量并显示出数值。保证仪器零位点校准的准确性，提高测试精度；
3.两种关机方式：手动关机方式和自动关机方式；
4.电池电压指示：低电压提示；
5.图形菜单式操作，丰富的信息提示，易于操作；
6.数据存储、数据浏览；

	技术参数
	1.分辨率： 0.1μm（0~99.9μm），1μm（100~5000μm）；
2.测量范围：0~5000μm；
3.显示：点阵显示屏；
4.用户校准方式 ：零校准、多点校准
5.使用环境：温度-10-50℃，湿度20-85%RH
6.示度误差：±(1~3)%H+1μm

	验收标准
	GB/T 4956—2025《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量磁性法》
GB/T 4957—2025《非磁性导电基体金属上非导电覆盖层覆盖层厚度测量振幅敏感涡流法》

	配置清单
	1.测量主机；2.探头传感器；3.数据线、充电器；
4.基体试块、标准试片；5.设备箱。

	出厂资料
	无

	质保期
	质保2年（可选择延保服务）

	其他要求
	无



4. 测厚仪（电磁超声）
	装备名称
	测厚仪（电磁超声）

	申购数量
	5

	预算单价（元）
	30,000.00

	预算总价（元）
	150,000.00

	功能要求
	1.能测量金属或导磁性物质的厚度，具备无线蓝牙传输功能；
2.主机可通过无线的方式连接至平板电脑；
3.对工件表面要求低，粗糙表面无需打磨处理，实现非接触式测量；
4.有电磁超声测厚与涡流涂层测厚功能；
5.对涂层不敏感，可实现含涂层工件的厚度测量；
6.无需声耦合剂，可实现高温工件的厚度测量，可进行温度补偿；

	技术参数
	1.测量碳钢、合金钢、不锈钢等金属材料的厚度，范围覆盖1～250mm；
2.显示分辨率0.01mm；测量误差：H<10mm时≤±0.05mm，H≥10mm时≤±(0.1%H+0.05)mm；
3.高温探头测量温度覆盖-30-600℃；
4.具备高温声速自动补偿功能；

	验收标准
	量程和精度是否满足测量要求，是否具备无线蓝牙传输功能。
GB/T 40730-2021《无损检测电磁超声脉冲回波式测厚方法》
GB/T 20935-2025《金属材料电磁超声检测方法》

	配置清单
	1.测量主机；2.常温探头、高温探头、小径管探头；3.平板/电脑；
4.基体试块、标准试片；5.充电器、数据传输线；6.仪器箱。

	出厂资料
	1.使用说明书；2.产品合格证；3.保修卡；4.检定/校准证书。

	质保期
	质保2年（可选择延保服务）。

	其他要求
	无。



5. 超声检测装置（超声波探伤仪）
	装备名称
	超声检测装置（超声波探伤仪）

	申购数量
	12

	预算单价（元）
	65,000.00

	预算总价（元）
	780,000.00

	功能要求
	硬件采样频率≥200MHz；工业级触摸屏，具备防油防水功能

	技术参数
	1、脉冲前沿：<10 ns，脉冲宽度：30 ns-500ns连续可调，阻抗匹配：>2档阻抗可选，覆盖50Ω和500Ω可调；
2、采样深度：大于等于512，重复频率：10-1000Hz可调；
3、检波方式：数字检波，衰减器精度：小于±1dB/12dB，增益范围：0dB - 120dB；
4、声速范围：300~20000 m/s，动态范围：≥30dB，信号带宽：0.5MHz - 20MHz；
5、垂直线性误差：≤3%，水平线性误差：≤0.3%，分辨力：>30dB；
6、灵敏度余量：>60dB(深200mmΦ2平底孔)。

	验收标准
	水平线性偏差不大于1%，垂直线性偏差不大于5%。
仪器和探头的组合频率与探头标称频率之间偏差不得大于士10%。
仪器-直探头组合性能还应满足以下要求:
a) 灵敏度余量应不小于32dB;
b)在基准灵敏度下，对于标称频率为5MHz的探头，盲区不大于10mm;对于标称频率为
2.5MHz的探头，盲区不大于15mm;直探头远场分辨力不小于20dB。
仪器-斜探头组合性能还应满足以下要求:
a) 灵敏度余量应不小于42dB;
b)斜探头远场分辨力不小于12dB。
在达到所探工件的最大检测声程时，其有效灵敏度余量应不小于10dB。
验收标准 NB/T47013.3-2023

	配置清单
	1、专用仪器箱包；2、技术资料，3、按照生产厂家标准配备，（斜探头13X13 2.5P
K2/k1，13X13 5P K2，直探头2.5P φ20）

	出厂资料
	说明书、产品合格证、保修卡、校准证书

	质保期
	质保2年（可选择延保服务）

	其他要求
	



6. 磁粉探伤仪（核心产品）
	装备名称
	磁粉探伤仪

	申购数量
	25

	预算单价（元）
	30,000.00

	预算总价（元）
	750,000.00

	功能要求
	一体式交直流磁轭探伤仪，探头与锂电池一体式设计，无需使用线链接。锂电池电源带有OLED显示屏及操作按键；可显示及设置剩余电量和电压、直流或交流探伤模式、点按磁化或连续磁化工作模式、紫外线或白光照明模式。恒磁控制功能。探头内部装有500万像素摄像头，通过Wi-Fi与探头链接，手持终端实时显示探伤状态。
智能缺陷识别报警APP软件功能：
（1）自动识别缺陷：磁痕缺陷辅助识别，发现缺陷可语音报警，并在图像中自动标记出缺陷位置，将有缺陷的图片保存到手持终端。
（2）缺陷长度标注：双指放大和单指标注后自动计算缺陷长度功能。
（3）摄像及拍照：可对探伤实时状态进行摄像或拍照，并保存到手持终端。
（4）可设置视频的帧数、像素、报警声音等。

	技术参数
	1、灵敏度：A1型标准试片15/100刻槽显示清晰
2、提升力： 交流：≥45N（4.5kg）；直流：≥196N（20kg）
3、探头极距：48—140mm (间距范围可调)
4、切向磁场强度：磁极间距75mm：2.5mT（2.00kA/m）
磁极垂直93mm：1.85mT（1.48kA/m）
磁极间距140mm：1.35mT（1.08kA/m）
5、探头光源： 白光照度≥2000Lux；紫外线灯辐照度≥7000μW/c㎡
6、符合标准： JJF 1458-2014磁轭式磁粉探伤机校准规范NB/T 47013.4-2015承压设备无损检测
第4部分磁粉检测GB/T 15822.3-2024无损检测磁粉检测第3部分设备。
7、防护等级：IP65/IP67
8、摄像头像素：500万
9、Wi-Fi链接距离：≥50m（无阻挡物）
10、工作温度：-10～60℃
11、相对湿度：≤90%。

	验收标准
	NB/T 47013.4-2015承压设备无损检测第4部分磁粉检测     
GB/T 15822.3-2024无损检测磁粉检测第3部分设备

	配置清单
	1、一体式D型探头1个；
2、锂电池主机2块；
3、锂电池充电器2个；
4、45°磁极脚2个；
5、平面磁极脚2个；
6、辅助工具（内六角扳手、插口扳手）1套；
7、智能缺陷识别报警APP1套

	出厂资料
	合格证、产品说明书、校准证书

	质保期
	质保2年（可选择延保服务）

	其他要求
	/



7. 视频内窥镜
	装备名称
	视频内窥镜

	申购数量
	1

	预算单价（元）
	65,000.00

	预算总价（元）
	65,000.00

	功能要求
	基础功能:实时图像、拍照(JPG)、连续录像(MP4)图像标注:可添加文字备注、存储:TF卡本地存储;USB数据导出供电:锂电池连续工作≥4小时。

	技术参数
	1、探头线直径6.0mm，长度:10m，多层钨丝编织耐磨护套，弯曲半径s8mm，通过管道90°弯头;前端内置原生100万像素CMOS(720P高清)视向角:0°直视;远近管壁均可清晰成像，照明:探头头部集成高亮度LED，;2、转向控制系统转向方式:360°全向电控转向(四方向)，转向寿命:210万次循环弯曲，，探头防护等级:IP67，可短时接触管道内积水、污水、油品。

	验收标准
	GB/T33886-2017《无损检测仪器工业电子内窥镜检测仪》、GB/T41856.1-2022《无损检测工业内窥镜目视检测第 1 部分：方法》

	配置清单
	锂电池,适配器,USB数据线,视频输出线，磁性探头,工具盒。

	出厂资料
	用户手册、使用注意事项、保修卡、合格证

	质保期
	质保2年（可选择延保服务）

	其他要求
	无



8. 视频内窥镜
	装备名称
	视频内窥镜

	申购数量
	1

	预算单价（元）
	120,000.00

	预算总价（元）
	120,000.00

	功能要求
	基础功能：实时图像、拍照（JPG）、连续录像（MP4） 图像标注：可添加文字备注、 存储：TF
卡本地存储；USB 数据导出供电：锂电池连续工作≥4 小时。

	技术参数
	1、探头线直径6.0 mm，长度：10m，多层钨丝编织耐磨护套，弯曲半径 ≤8 mm，通过管道 90°
弯头；前端内置原生 100 万像素 CMOS（720P 高清）视向角：0° 直视；远近管壁均可清晰成像，照明：探头头部集成高亮度 LED，；2、转向控制系统转向方式：360° 全向电控转向（四方向），转向寿命：≥10 万次循环弯曲，，探头防护等级：IP67，可短时接触管道内积水、污水、油品。

	验收标准
	JB/T 11130-2011《工业内窥镜》

	配置清单
	锂电池,适配器,USB数据线,视频输出线，工具盒、保护套。

	出厂资料
	使用说明书、合格证。

	质保期
	整机质保2年（可选择延保服务）。

	其他要求
	-
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