招标文件

项目名称：宿迁市纤维检验所扩项仪器设备采购项目

项目编号：JSZC-321300-WDGC-G2026-0011

（货物类项目，否专门面向中小企业）

采购人：宿迁市纤维检验所

采购代理机构：江苏文鼎工程管理有限公司

2026年10月16日

总目录

第一章投标邀请

第二章投标人须知

第三章合同文本

第四章采购需求

第五章评标方法与评标标准

第六章投标文件格式

第一章投标邀请

受[宿迁市纤维检验所]的委托，[江苏文鼎工程管理有限公司]就[宿迁市纤维检验所扩项仪器设备采购项目]（[项目编号：JSZC-321300-WDGC-G2026-0011]）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

（宿迁市纤维检验所扩项仪器设备采购项目）招标项目的潜在投标人应通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”自行免费下载招标文件，并于2026年11月09日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-WDGC-G2026-0011

2.项目名称：宿迁市纤维检验所扩项仪器设备采购项目

3.预算金额： 121 万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为 121 万元，超过最高限价的作无效标处理。

5.采购需求（简介）：宿迁市纤维检验所扩项仪器设备采购项目，详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：合同签订后按采购单位要求90日内完成供货并安装调试完毕交付采购单位使用。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.获取招标文件时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月09日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.招标人信息

名称：宿迁市纤维检验所

地址：宿迁经济开发区建陵道西侧

联系人：徐秋香

联系方式：13951530751

2.采购代理机构信息

名称：江苏文鼎工程管理有限公司

地址：江苏省宿迁经济技术开发区金茂府二期1幢109商铺

联系人：张领

联系方式：17802555288

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二章投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中对投标人资格要求的规定。

2.2满足本文件中对实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关法律法规的制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何， 江苏文鼎工程管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行。

4.2.1无需支付；

4.2.2具体方式及标准为：供应商参照国家计委计价格〔2002〕1980号收费标准支付，支付方式可以通过转账或数字人民币等方式，评审费据实收取。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8.招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2在投标截止时间之前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，投标可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六章规定的格式进行。因混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件，是投标人的风险。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、清单明细及报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后，按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质投标文件4份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人在开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子文件的，评委会可以视同其未提供。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：完成本项目所涉及的一切相关费用。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15. 投标声明及承诺函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确地填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

18.投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2 投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19.投标截止时间

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第27.1.2条规定作无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20.投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22.开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都作出澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3在对各投标人进行符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表通过“苏采云”系统告知未通过符合性审查的原因。评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

26.6评委会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料电子件；供应商不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.7异常低价投标审查

评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

26.7.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

26.7.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

26.7.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

26.7.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.8评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，评标委员会应当要求相关投标人在“苏采云”系统中合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明电子件及必要的证明材料电子件，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明电子件及必要的证明材料电子件的，评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明电子件、证明材料电子件，或者提供的书面说明电子件、证明材料电子件不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明电子件及证明材料电子件，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.9采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.10投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27.无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的。27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷，导致评审工作无法进行。

27.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或  者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

注：本项目为苏采云系统电子标。因系统原因评标委员会仅可通过苏采云系统向被废标供应商发送“告知函”，后续将不再向被废标供应商发放纸质版无效标通知书。

六、定标

28.确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）招标人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交招标人，招标人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与招标人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.质疑处理

29.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、招标人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

29.4投标人应以书面形式向招标人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向招标人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市纤维检验所/江苏文鼎工程管理有限公司

联系电话：13951530751/17802555288

通讯地址：宿迁经济开发区建陵道西侧/江苏省宿迁经济技术开发区金茂府二期1幢109商铺

29.5以下情形的质疑不予受理：

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30.中标通知书

30.1中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印“中标通知书”，“中标通知书”将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.1中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：     ；

分包要求：本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：大中型企业向小微企业分包的，如果分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审；

注：①投标人须在投标文件中提供分包意向协议；分包意向协议要明确分包人的名称，分包内容，所占合同总金额比例等。分包要求：投标人须上传真实、有效的中小企业预留份额合同原件电子件。

②投标人须在《中小企业声明函》中填写签订分包意向协议的中小企业相关信息。须按《中小企业声明函》中的要求正确填写。

2.不允许分包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.5履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证收取方式。

（1）不收取履约保证金。

（2）履约保证金应在采购合同签订前向采购人提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的[X]%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，成交供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳，支持和鼓励成交供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，成交供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的[X]%（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏省政府采购网“保险保函”模块。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至成交供应商存款账户或成交供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购人收到成交供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，成交供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》（苏财购﹝2023﹞150号）。

32.货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购履约资金扶持政策

33.1根据江苏省财政厅、中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，招标人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资。

34.验收及付款

34.1招标人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现实际与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2招标人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。招标人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，招标人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，招标人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，招标人应当及时报告本级财政部门。

35.付款

按照以下确定的付款方式，招标人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付。

进度款：项目验收合格且收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同价款的100%。

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

注：在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

36.补充救济条款

建立采购供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

第三章合同文本（参考）

宿迁市纤维检验所扩项仪器设备采购项目

政府采购合同

项目名称：宿迁市纤维检验所扩项仪器设备采购项目

项目编号：JSZC-321300-WDGC-G2026-0011

甲方：（买方）宿迁市纤维检验所

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据宿迁市纤维检验所扩项仪器设备采购项目（项目编号：JSZC-321300-WDGC-G2026-0011）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：宿迁市纤维检验所扩项仪器设备采购项目

1.2 标的质量：合格，符合国家、行业质量要求。

1.3 标的数量（规模）：1项

1.4 履行时间（期限）：合同签订后按采购单位要求90日内完成供货并安装调试完毕交付采购单位使用。

1.5 售后服务期（质保期）：纸尿裤渗透性能测试仪（单工位）、防侧漏性能测定仪、杂质测定仪、纸尿裤腰围测定仪、卫生巾吸收速度、回渗量测试仪（单工位）、亚麻束纤维强力机2年，其他质保期为1年。

1.6 履行地点：甲方指定地点

1.7 包装方式：为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装，且应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：___________（¥_________）人民币。

2.2 分项明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号、产地 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测色仪 |  | 1台 |  |  | 进口产品 |
| 2 | 小45°阻燃测试仪 |  | 1台 |  |  |  |
| 3 | 垂直阻燃测试仪 |  | 1台 |  |  |  |
| 4 | 平行定量浓缩仪 |  | 1台 |  |  | 核心产品 |
| 5 | 毛毯脱毛率测试仪 |  | 1台 |  |  |  |
| 6 | 羽绒钻绒测试仪（带厚度测试仪，配套适用） |  | 1台 |  |  |  |
| 7 | 大箱体防钻绒试验机 |  | 1台 |  |  |  |
| 8 | 小箱体防钻绒试验机 |  | 1台 |  |  |  |
| 9 | 羽绒分析桌(单工位) |  | 2台 |  |  |  |
| 10 | 羽绒种类分析仪 |  | 1台 |  |  |  |
| 11 | 粉尘测试仪 |  | 1台 |  |  |  |
| 12 | 纸尿裤渗透性能测试仪（单工位） |  | 1台 |  |  |  |
| 13 | 防侧漏性能测定仪 |  | 1台 |  |  |  |
| 14 | 杂质测定仪 |  | 1台 |  |  |  |
| 15 | 纸尿裤腰围测定仪 |  | 1台 |  |  |  |
| 16 | 卫生巾吸收速度、回渗量测试仪（单工位） |  | 1台 |  |  |  |
| 17 | 亚麻束纤维强力机 |  | 1台 |  |  |  |
| 18 | 杂质分析机 |  | 1台 |  |  |  |
| 19 | 电子复丝强力仪（用于生丝强力测试） |  | 1台 |  |  |  |
| 20 | 全自动快速八篮烘箱 |  | 1台 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目无履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：项目验收合格且收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同价款的100%；资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

注：在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、售后服务

10.1验收通过之日起货物售后服务期为：卫生巾吸收速度、回渗量测试仪（单工位）2年，其他1年。售后服务期内，因质量而引起的问题，乙方应在接到甲方通知后0.5小时内响应，48小时内予以免费更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件、工具以及清单应一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

13.3 甲方随机抽取部分样品进行送检，样品需符合采购技术参数要求，检测相关费用由乙方承担。抽检产品质量经相关部门检验不合格的，乙方应无条件在甲方限定时间内予以更换符合要求的产品，并承担甲方因此产生的一切损失，同时报送相关行政处罚部门。因货物不合格，乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制：在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，发生方应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

17.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方四份、乙方一份。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：

联系电话：联系电话：

签订日期：年月日

第四章采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）

一、项目情况

宿迁市纤维检验所扩项仪器设备采购项目，预算金额及最高限价121万元。

二、付款方式

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：项目验收合格且收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同价款的100%；资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

注：在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

三、供货期、实施地点及售后服务期（质保期）

1.供货期：合同签订后按采购单位要求90日内完成供货并安装调试完毕交付采购单位使用。

2.实施地点：采购人指定地点

3.售后服务期（质保期）：纸尿裤渗透性能测试仪（单工位）、防侧漏性能测定仪、杂质测定仪、纸尿裤腰围测定仪、卫生巾吸收速度、回渗量测试仪（单工位）、亚麻束纤维强力机2年，其他1年。

4.进口产品：1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；

四、采购清单及技术参数

（一）清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测色仪 | 1台 | 进口产品 |
| 2 | 小45°阻燃测试仪 | 1台 |  |
| 3 | 垂直阻燃测试仪 | 1台 |  |
| 4 | 平行定量浓缩仪 | 1台 | 核心产品 |
| 5 | 毛毯脱毛率测试仪 | 1台 |  |
| 6 | 羽绒钻绒测试仪（带厚度测试仪，配套适用） | 1台 |  |
| 7 | 大箱体防钻绒试验机 | 1台 |  |
| 8 | 小箱体防钻绒试验机 | 1台 |  |
| 9 | 羽绒分析桌(单工位) | 2台 |  |
| 10 | 羽绒种类分析仪 | 1台 |  |
| 11 | 粉尘测试仪 | 1台 |  |
| 12 | 纸尿裤渗透性能测试仪（单工位） | 1台 |  |
| 13 | 防侧漏性能测定仪 | 1台 |  |
| 14 | 杂质测定仪 | 1台 |  |
| 15 | 纸尿裤腰围测定仪 | 1台 |  |
| 16 | 卫生巾吸收速度、回渗量测试仪（单工位） | 1台 |  |
| 17 | 亚麻束纤维强力机 | 1台 |  |
| 18 | 杂质分析机 | 1台 |  |
| 19 | 电子复丝强力仪（用于生丝强力测试） | 1台 |  |
| 20 | 全自动快速八篮烘箱 | 1台 |  |

（二）参数要求

一、测色仪：（进口产品）

| 仪器种类 | 双光束分光光度计 |
| --- | --- |
| 测量几何构造 | 散射光，8度观测 |
| 光源 | 脉冲氙灯，滤色接近D65光源 |
| 积分球直径 | 152mm/6寸 |
| 光谱检测器 | 独有的SPX分析器，配备双排265个光电二极管阵列和高分辨全息光栅 |
| 波长范围 | 360 – 700 nm |
| 波长精度 | 2nm |
| 波长输出间隔（报告） | 5nm 或 10nm |
| 反射率范围 | 0 – 200% |
| 双闪光20次重复测量白板色差（CIELAB） | 0.03（最大） |
| 反射率测定的仪器间的一致性（CIELAB） | 0.30（最大） 0.15（平均） |
| 样本温度 | LAV 30mm孔径 |
| 红外传感器精度 | ±0.9°F/±0.5℃ |
| 镜头 | 4位置自动变焦 |
| 反射率测量的孔径隔板 | 3个标准配备（LAV,SAV,USAV） 2个可选（MAV,XUSAV） |
| LAV（大孔） | 30mm照射，26mm测量 |
| MAV（中孔） | 20mm照射，16mm测量 |
| SAV（小孔） | 9mm照射，5mm测量 |
| USAV（超小孔） | 6.5mm照射，2.5mm测量 |
| XUSAV（极小孔） | 3mm照射，2.5mm测量 |
| UV校准 | 有 |
| 自动UV调节 | 测定荧光样品时自动UV校准，400mm,420mm,460mm处UV过滤 |
| 远程测量键 | 有 |
| 电源 | 100- 240 VAC，50 - 60Hz， 最大80VA，额定35VA |
| 操作环境 | 5 - 40 摄氏度 5% - 85% 相对温度 |
| 彩色显示器 | 3.5英寸RGB LCD |
| 显示分辨率 | 320*240像素分辨率 |

测色功能

- 可根据不同客户要求提供相应的数据报告，定制化模板，与国内外品牌客户模板一致，方便与上下游客户进行沟通。

- 通过样本温度测量提高操作可靠性。

- 任何颜色数据都能对比分析，可辅助打样人员根据L,a,b数值进行判定、修色，以及对颜色是否跳灯的判断。

- 可以对不同批次的染料进行进厂力度分析、进厂原料的上染率分析等。

- 有完善的色差等级，白度，黄度指数，ISO/AATCC灰卡标准等

- 无损的颜色存储及搜索功能，基本能代替留样资料，并可以永久保存。

- 完善的色彩值/色差值，包含绝对值和Delta值，CIELAB94，CIEDE2000，DIN99和M&S89等主要色差公式。

- 历史颜色批次的数据分析：标准偏差；允差实时趋势图；允差直方图等。

【仪器配置】：

- 测色仪主机一台

- 测色软件一套

- 孔径隔板5个【LAV、SAV、USAV、MAV、XUSAV各一个】

二、小45°阻燃测试仪：

【适用范围】

适用于各类纺织品燃烧性能测试

【符合标准】

GB/T 14644、ASTM D1230、FTMS 191-5908、NFPA 702、CFR 16-1610、CALIF TB117

【主要技术参数】

- 测试室：采用不锈钢材质，保障测试安全；配备玻璃观察窗，可全程观测燃烧与火焰蔓延情况

- 火焰调节：配备流量计，可按测试要求精准调节火焰长度

- 火焰控制：自动火焰控制计时器，可设定并控制火源燃烧时间

- 点火系统：点火头自动控制，自动对准样品点火，达到设定时间后自动移开火源

- 计时功能：燃烧计时器精度 0.1 秒，自动记录样品从引燃至纱线断裂的时间

- 火焰冲击：支持 1 秒、5 秒、20 秒三档火焰冲击测试，自动 / 手动模式可选

- 供电要求：AC230V 50Hz/60Hz

【设备配置】

- 45° 燃烧性测试仪主机 1 台

- 尼龙刷装置及备用毛刷 1 套

- 燃烧器 1 包（5 个 / 包）

- 试样夹 1 包（5 个 / 包）

【验收要求】

- 设备到货后，卖方负责现场安装、调试与操作培训

- 设备各项技术参数需完全满足本招标文件要求，提供产品合格证、检测报告等资料

- 整机质保期：1 年，质保期内免费维修、更换零配件

三、垂直阻燃测试仪：

【适用范围】

适用于儿童睡衣、装饰织物、帐篷面料等纺织品垂直燃烧性能测试

【符合标准】

GB/T 5455、ASTM D 6413、CALIF TB-117、DOC-FF3/71、16 CFR 16-1615/1616、FTMS 191-5903、CPAI-84

【主要技术参数】

（1）测试室：不锈钢材质，安全可靠；配玻璃观察窗，可全程观测燃烧与火焰蔓延

（2）火焰控制：配自动燃气控制器，精准控制火焰大小与燃烧时间

（3）计时功能：燃烧计时器精度 0.1 秒，自动记录明火燃烧时间与阴燃时间

（4）燃烧装置：直燃本生灯 + 侧方位燃烧器，满足多标准测试要求

（5）夹具配置：可按不同标准配备对应样品夹与辅助夹具

（6）供电要求：AC230V 50Hz/60Hz。

（7）设备参数完全满足招标文件及对应国标 / 美标要求，提供产品合格证、出厂检测报告

（8）整机质保期：1 年，质保期内免费维修、更换非人为损坏零配件

【设备配置】

垂直燃烧性测试仪主机 1 台

自动火焰控制器 1 套

ASTM D6413/FTMS 191-5903 测试附件 1 套

点火器：1 个

样品夹：5 个

砝码：1 套（100g、200g、300g、475g）

尼龙刷1套（尼龙丝直径0.3mm,植丝孔径4.5mm,每孔尼龙丝150根，孔距7mm）

四、平行定量浓缩仪：（核心产品）

1、主要用途：用于12位样品快速蒸发至干及定量浓缩至固定体积（1ml）；无需人员看管。无需氮气，无交叉污染，无环境污染，溶剂完全回收。

2、可以实现精确真空控制、漩涡震荡和精确加热条件下同时浓缩12个样品至固定体积（一般为1ml）及12个样品的快速浓缩蒸发至干，浓缩完成后蒸发过程自动停止，无需看护。

▲3、回流模块可以反冲粘在试管壁上的样品，缓和蒸发环境，提高样品回收率，适合痕量分析。

4、使用位样品架时，单个样品的体积范围：5－120mL，可选配其他规格样品架及样品管

5、样品架都有配套的真空盖，真空盖表面为高惰性的PFA涂层，并与每个样品管单独接口，确保无交叉污染；真空盖上部透明可随时观察蒸发情况，真空盖可加热，减少挂壁，增加浓缩效率

6、精准的真空系统，蒸发溶剂符合ISO14000的规定及环保要求，完全冷凝回收，仪器无需放入通风橱内，不会排放到室内或环境中造成污染。

7、减压真空浓缩，真空度范围：1mbar -常压，无需使用氮气。

8、真空盖加热温度范围：20-70℃；主机平台加热温度范围：室温-100 ℃，可处理高沸点溶剂；

10、转速：60 ~ 400 rpm

11、标配P+G涂层冷凝器与溶剂收集瓶，可在玻璃器皿发生破损时提供有效的防护。

12、中央控制界面，大尺寸防水彩色触摸板，可按要求控制真空度，真空梯度，具有重复功能；动态蒸馏：从溶剂库中选择溶剂后可直接启动蒸馏过程，即使冷却机和浴锅尚未达到各自的设定温度，真空度可实现动态调节并开启蒸馏过程；

13、放气功能（P↑）：可以随时放气，有效控制爆沸及起泡，具有重复功能

14、中央控制界面自带常用配件数据库。中央控制单元带工作状态背景色 提示功能，

▲15、中央控制界面,内含40种以上溶剂数据库，真空控制器内置放气阀和气囊，断电时可以自动放气，并可以保持PTFE干燥。

16、图形显示：可在中央控制界面，手机或电脑上实时显示蒸馏曲线，同时可显示外围设备及配件的图标。

17、专业蒸馏方法设置：可编程方法的引导式操作，由专业的实验室操作人员按照步骤设置温度、时间、压力程序等参数进行精确蒸馏，包括需要人工干预时在移动设备上给出推送通知；

▲18、过程记录功能：为便于跟踪，连续记录所有工艺参数。数据库可导出到 SD卡上用于进一步分析。远程监控（App）：适用于iOS、Android 和 Windows 操作系统，应用程序提供所有工艺参数的实时视图和图表显示，包括推送通知：蒸馏开始/停止，出现意外情况终止蒸馏时，会在手机上发送通知。

▲19、配置可控速变频隔膜真空泵，抽速：1.8m3/h，极限真空度：≤5mbar，噪声：32-57db(A），表面温度：小于35℃。气体管道材料：PEEK，PTFE，FEP，玻璃，独特的PEEK/玻璃一体化透明窗口设计，可以随时观察隔膜表面污染和溶剂累积情况，变频变速控制功能：在达到设定真空度时真空泵可以完全静止，将真空度维持在精确的一点，降低能耗，避免爆沸，延长使用寿命。内置空气囊，可以在运行过程中干燥隔膜，保证最佳的真空度；内置拆卸工具，可以方便地打开泵体，清洁隔膜，实现自助式轻松维护，认证：CE，CSA，防护等级21，连续工作8小时以上

20、配置循环冷却水机 最低冷凝温度： ≤-20℃，制冷功率≥700W，泵流速：18l/min，水槽容积：≥4.5L，泵压：≥0.3 bar。

配置要求（包括附件及耗材）：

1、主机1台：具有加热、温度程序控制和振荡功能；数字显示温度、时间和转速；标配12位定量浓缩模块;真空盖;冷凝器和溶剂接收瓶;电源线等

2、12位定量浓缩样品管（单体积范围：5－120mL，尾管体积1ml） 24支

3、中央控制界面   1套

4、变频隔膜真空泵  1台

5、循环冷却水机 1台

6.国内定制1个可放置固相萃取小柱的支架（亚克力材质）

五、毛毯脱毛率测试仪：

【适用范围】：用于测试各种毛毯脱毛量。

【适用标准】：FZ/T 60029-2021《毛毯脱毛测试方法》

【仪器的主要技术指标】

1、 毛刷方向：单向

2、 毛刷动程：270 mm

3、 运动速度：26 次/ min

4、 毛刷板规格：100*76*11mm，植毛面积（74±2mm）*（52±2mm）

5、 毛刷架自重：1090g±2.5g

6、 计数范围：1次～999900次

7、 带有张力装置

8、 可以通过换磨头和夹具装置做皮毛摩擦色牢度实验。

【仪器配置】：主机1台

六、羽绒钻绒测试仪（带厚度测试仪，配套适用）：

适用范围： 用于检测织物阻止羽绒、羽毛、绒丝、羽丝等从其表面钻出的性能。

相关标准： GB/T 12705.1-2024

技术参数：

1、钻绒仪：

1.1 不锈钢试样夹板距离：0～60mm可调，数字显示

1.2 摩擦速度135±1 r/min

1.3 夹板尺寸（180±2）×（80±2）mm；

1.4 夹持距离精度：0.01mm

1.5 预置转数：0～999999次，满数自停

▲1.6配有开盖自停的保护装置。

1.7 电源：AC220V 50Hz  30W

2、测厚仪：

2.1压盘尺寸：（160±2）×（180±2mm）

2.2 压盘重量：14.7±0.2N

2.3 最大测厚距离：45.00mm

2.4 测厚精度：0.01mm

仪器配置：

- 羽绒钻绒测试仪主机1台

- 产品合格证1份

- 产品说明书1份

- 厚度测试仪1台

- 电源线1根

- 标准自封袋2包

- 热熔枪1把

- 胶棒10根

七、大箱体防钻绒试验机：

【适用范围】：用于测试整件羽绒服的面料阻止钻绒或羽毛从绗缝间钻漏的性能。

【符合标准】：GB/T 14272-2021附录D方法A、GB/T 12705.2-2024、IDFL20-3

【技术参数】：

- 回转箱内部尺寸: （60×60×60）cm

▲2.箱体材质：10mm厚的高亮有机玻璃

3.采用7寸液晶彩屏控制

4.回转箱转速:  42±1r/min、48±1r/min两种。

5.转动方式：  正、反两个方向（任意设定）

6.旋转次数设定:  1～9999次（任意设定,满数自停）

▲7.测 试 门：尺寸520×420mm ，自锁式门锁四把

- A型异形球：上面底直径：（41±2）mm，下面底直径：（49±2）mm，高度：（40±2）mm，单个重量：（77±3）g，邵氏硬度：（50±5）A ；数量15个一组（标配）。B型异形球：尺寸（31±2）mm×（37±2）mm×（22±2）mm；邵氏硬度（55±5）A；质量为（23.75±0.75）g；数量24个一组（标配）。

▲9.配有自动锁屏功能，保证安全。

10.使用电源：Ac 220V±10％     50Hz

【仪器配置】：

- 主机1台

- 产品合格证1份

- 产品说明书1份

- 电源线1根

- 标准黑色绒布2块

- A型异形球15个

- B型异形球24个

八、小箱体防钻绒试验机：

适用范围：用于测试各种织物阻止钻绒或羽毛从接缝间钻漏的性能。

符合标准：GB/T 14272-2021附录D方法B、GB/T 12705.2-2024、FZ/T 73053、QB/T1193.4.6、IDFL20-1

技术参数：

1、回转箱体内尺寸:  （45×45×45）cm

2、回转箱转速:  45±1r/min、48±1r/min两种

▲3、箱体材质：10mm厚的高亮有机玻璃

4、采用5寸液晶彩屏控制

5、转动方式： 正、反两个方向（任意设定）

6、旋转次数设定:   1～9999次（任意设定,满数自停）

▲7、测 试 门：尺寸30cm×24cm ，自锁式门锁四把

8、B型异形球： 尺寸（31±2）mm×（37±2）mm×（22±2）mm、

邵氏硬度（55±5）A、质量为（23.75±0.75）g ，数量16个一组（标配）；

C型圆形球：邵氏硬度（45±10)A、质量140±5g、数量10个一组（标配）

▲9、配有自动锁屏功能，保证安全。

10、使 用 电 源:   Ac 220V±10％   50Hz

仪器配置：

- 主机1台

- 产品合格证1份

- 产品说明书1份

- 电源线1根

- 标准黑色绒布2块

- B型异形球16个

- C型圆形球10个

九、羽绒分析桌(单工位)2台：

适用范围：用于羽绒羽毛成分分析时挑绒。

相关标准：GB/T 14272-2021  GB/T 10288-2026  FZ/T 80001

技术参数：

- 桌子尺寸：约700×600×1050 mm（长×宽×高）

- 边框高度：约50 mm

▲3、中间黑色部分为高密度理化板，四周用美缝胶密封，美观不沾羽绒。

4、内部照明：18W节能灯（左侧、右侧、上方各一支）

仪器配置：

1.主机1台

2.产品合格证1份

3.产品说明书1份

十、羽绒种类分析仪：

适用范围：用于分辨鸭绒、鹅绒、陆禽毛等区别分辨的专用仪器。

相关标准: GB/T 10288-2016、GB/T14272-2021、IDFB、JIS 1903、EN12130 等

技术参数：

▲1.载物台可视范围：195*72mm

▲2.放大倍数：40-280倍，可调

▲3.有拍照、存储功能

4.配高清24寸电脑显示器（带HDMI接口，国产）

仪器特性：

1、最新技术升级产品，高倍率放大，可有效区分不可鉴别绒。

2、可拍照并保存所有照片，测试记录永久性保留。

3、载物台更大，可一次性放置羽绒10颗以上，测试更快捷。

仪器配置：

- 产品合格证1份

- 产品说明书1份

- 显示器1台

- 图像传感器1个

- 电源线2根

- 操作台1个

- 可调镜头1个

- 插排1个

十一、粉尘测试仪：

适用范围：适用于羽绒羽毛及制品填充料的粉尘含量检测。

相关标准：GB/T 17685、T/GDBX011-2019、T/CFDIA 009—2025

技术参数：

1、出风口最大风速：9±1m/s；

2、出风口内径：20±0.5mm；

▲3、下出尘口面积：（250±2mm）*（250±2mm）100目不锈钢或200目尼龙选配；

4、上遮尘口面积：（560±5mm）*（600±5mm）    400目（锦纶）；

5、上实验仓箱体尺寸：（600±5mm）*（600±5mm）*（600±5mm)；

6、下实验舱箱体尺寸：（300±2mm）*（300±2mm）*（300±2 mm)，下底部圆弧；

▲7、隔尘板，铝合金材质，厚度约 3 mm，长约 595 mm，宽约 590 mm；

8、仪器外形尺寸： 1000*700*1350mm(L*W*H)；

9、电源：AC220V  50Hz，功率：650W。

仪器配置：

- 主机1台

- 产品合格证1份

- 产品说明书1份

- 电源1根

- 100目不锈钢下除尘框1个

- 刮板1个、收集板1块

- 海绵锤1个

十二、纸尿裤渗透性能测试仪（单工位）：

【适用范围】

用于测定纸尿裤、纸尿片的吸收速度、回渗量和渗漏量等渗透性能。

【符合标准】

GB/T 28004.1-2021 纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤

GB/T 28004.2-2021 纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤

【仪器技术特性要求】

▲1、可自动完成测试过程的加液、恒压加压、计时等功能，并测得样品的加压吸收速度、回渗量及渗漏量等吸收性能指标。

2、触摸屏控制，中英文菜单，人机对话模式，操作便捷。

3、内置热敏打印机，方便现场快速打印测试结果。

▲4、配备标准串行RS232端口，方便数据通讯，标配专业电脑分析软件及数据线。

5、高精度蠕动泵，保证穿透液体容量的准确性。

6、外置恒温水浴锅。

▲7、测试无需人工加液，一键启动,自动加液，自动测试。

8、电极选用铂金加工，感应快、经久耐用。

9、采用步进电机和高精度滚珠丝杆传动，行程控制准确。

10、自动数据处理，可得出测试平均值、标准偏差、变异系数。

11、配置高精度天平，称重完直接算出渗漏量和回渗量。

▲12、采用不锈钢砝码压重块，可提供恒定压强；有效避免试样吸水后产生

的压强变化。

▲13、具备智能语音提醒功能，操作更便捷，更人性化；

14、仪器附带1包吸水纸（9种规格，每种规格各10张），定量：（145±5）g/m²，吸水量：≥480%；

▲15、带自主研发专业电脑分析软件，可与电脑实现双向操作，可进行报表

统计等；

【技术参数】

1、计时装置精度：0.01s

2、加液装置：加液量偏差±2mL，加液流速：200～800mL/min

3、加液箱容量：2L 加液体积

婴儿纸尿裤：(40±2)ml/(60±2)ml/(80±2)ml

婴儿纸尿片：(30±2)ml/(40±2)ml/(50±2)ml

成人纸尿裤：(100±2)ml/(150±2)ml

成人纸尿片：(70±2)ml/(100±2)ml

4、加液流速：婴儿：(480±10)ml/min； 成人：(720±15)ml/min

- 加液压强 (2.0±0.2)kPa；

- 加压压强 (4.0±0.2)kPa

7、标准测试加液模块：

| 婴儿 | W | (80±1)mm（M1） | (85±1)mm（M2） | (95±1)mm（M3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | (100±1)mm（M1） | (108±1)mm（M2） | (125±1)mm（M3） |
| 成人 | W | (70±1)mm（M1） | (95±1)mm（M2） | / |
|  | L | (170±1)mm（M1） | (170±1)mm（M2） | / |

8、标准测试加压模块：

| 婴儿 | W | (80±1)mm（Y1） | (85±1)mm（Y2） | (95±1)mm（Y3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | (100±1)mm（Y1） | (108±1)mm（Y2） | (125±1)mm（Y3） |
| 成人 | W | (70±1)mm（Y1） | (95±1)mm（Y2） | / |
|  | L | (170±1)mm（Y1） | (170±1)mm（Y2） | / |

9、试样底座：

| 婴儿 | U型试样底座 | W | (122±1)mm（B1） | (135±1)mm（B2） | (152±1)mm（B3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | (125±1)mm（B1） | (136±1)mm（B2） | (154±1)mm（B3） |
| 成人 | 弧型试样底座 | 319mm×200mm |  |  |  |

10、天平精度：0.01g，量程 300g

仪器配置：

- 主机一台

- 试样座5个 （儿童大中小各一个，成人2个）

- 测试电极5套（儿童大中小各一套，成人2套）

- 压重模块5套（儿童大中小各一套，成人2套）

- 水浴锅1台

- 玻璃罐1个

- 支架5个

- 天平1台：0.01g，量程 300g可连测试主机，自动读取数据

- 清洗盒1个

- 清洗刷1把

- 滤纸90张（9种规格每种各10张）

十三、防侧漏性能测定仪：

【适用范围】

用于纸尿裤防侧漏性能。

【符合标准】

符合国标: GB/T 28004.1 纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤

【技术参数】

1、加液装置：加液量10mL，加液速度5mL/s

2、水平呈45°角

3、需配备装样夹具和180°旋转式载

4、电 源：AC220V 50Hz 50W

仪器配置：

- 主机一台

- 量杯一个：1000ml

十四、杂质测定仪：

【适用范围】

用于测定纸尿裤杂质的仪器。

【符合标准】

GB/T 28004.1-2021 纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤

GB/T 28004.2-2021 纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤

【技术参数】

1、照    明：0～8000LX，内部需安装可调LED灯，照明装置光线均匀，无重影。

2、观测平板角度：30°

仪器配置：

- 主机一台

- 电源线1根

十五、纸尿裤腰围测定仪：

【适用范围】

测定纸尿裤的腰围

【符合标准】

GB/T 33280-2016   纸尿裤 规格与尺寸

GB/T 39391-2020女性卫生裤附录B

【技术参数】

1、钢直尺或卷尺：分度值0.1 cm 。

2、上试样夹：1个，能悬挂于一固定水平横杆上，夹缝平齐。

3、下试样夹：1个，可配重砝码使其总质量达到750g，夹缝平齐。

4、上试样钩：1个，一端设计应确保可悬挂于一固定水平横杆上，另一端悬挂时应保持水平，水平长度为17.5 cm ，直径8 mm。

5、下试样钩：1个，一端水平长度为17.5 cm ，另一端可配重砝码，使其总质量达到1500g或2500g ，直径8 mm。

仪器配置：

1、主机一台（全不锈钢架）

2、腰贴型纸尿裤试样夹一副

3、腰贴型纸尿裤砝码：750g一只（与下试样夹总质量）

4、裤型纸尿裤试样钩一副

5、裤型纸尿裤砝码二只：1500g（与下试样钩总质量）、2500g（与下试样钩总质量）

十六、卫生巾吸收速度、回渗量测试仪（单工位）：

【适用范围】

用于各种卫生巾、护垫等多次吸收速度及回渗量的测试。

【符合标准】

GB/T 8939-2025卫生巾（护垫）附录A

GB/T 39391-2020

GB/T 30133-2022

【仪器技术特性要求】

1、触摸屏控制，中英文菜单，人机对话模式，操作便捷。

2、内置热敏打印机，方便现场快速打印测试结果。

3、高精度蠕动泵，保证穿透液体容量的准确性。

▲4、自动加液，自动测试，不需要人工加液。

5、电极选用特种材料加工，感应好；电极自动定位。

▲6、吸收次数可以自由设定1—3次。

▲7、内置高精度天平，称重完直接算出渗漏量。

8、采用电缸传动，行程控制准确。

【技术参数】

1、加液量：1.0～10.0mL（任意设定）

2、标准测试模块：尺寸：76×80±1mm、质量：127.0±2.5g

3、弧形试样座：230×80±1mm

4、滴液速度：≥1.7mL/s（满足3s内完成滴液5.0mL）

5、加压模块大于 207mm、宽（40.0±0.5）mm，总质量为（1085±15）g

测试时间：0～199.99s；精度：0.01s

7、天平：精度 0.01g，量程 300g

8、电    源：AC220V 50Hz 100W

仪器配置：

- 主机一台

- 天平一台

- 滤纸一套（20张）

- 压重模块1个（1085±15g）

- 清洗盒1个

- 清洗刷1把

- 天平1台：0.01g，量程 300g可连测试主机，自动读取数据

- 电极1个

- 1000ml量杯1个

- 试样座1个

十七、亚麻束纤维强力机：

【适用范围】主要用于亚麻丝束纤维等材料的强力测试，为产品开发、新材料试制提供技术数据和技术支持。

【符合标准】 GB/T 17345-2016等

【技术指标】：

1、显示及控制方式：自带彩色触屏、中英文系统，并可连接电脑进行双向同步控制

2、具有测试模块化设计，开放式数据管理

3、测力范围：0-2500N（1%~100%）

4、最小分度值：0.01N

5、测力精度: ≤±0.2%F.S

6、夹持距离：数字设定，自动归位，有效动程不小于600mm；

7、配备亚麻丝束纤维专用气动夹持器，确保不打滑，不断钳口；

8、调速系统：直流伺服调速系统

9、拉伸速度不低于：0.01-1500mm/min

10、数据采集速率：计算机同步数据采集速率应≥2000Hz

11、设备自带热敏打印机，快速输出试验结果

12、伸长精度：0.1mm

13、试样夹持：气动夹持

▲14、设备通过国家级科学技术认证，需提供有效证明文件；

15、数据打印输出方式: 详细打印、简单打印和曲线打印

16、数据处理单片机：不小于32位ARM

▲17、设备拥有自主知识产权认证，确保技术先进及后期的升级服务，须提供相关证明文件；

18、软件测试系统应采用最新版次的WINDOWS中文界面, 可选用简体中文、英文等操作语言，在试验中可任意选择, 软件的试验方法应符合GB/T17345-2016等标准

【仪器配置】

| 名称及规格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 机 | 1 | 台 | 使用温度范围：-20至80℃ |
| 2500N传感器 | 1 | 套 | 使用温度范围：-20至80℃ |
| 500N传感器 | 1 | 套 | 使用温度范围：-20至80℃ |
| 亚麻丝束纤维专用气动夹持器 | 1 | 副 | 亚麻丝束纤维专用， 载荷能力：≥2000N， 使用温度范围：-20至80℃ |
| 脚踏控制开关及组件 | 1 | 套 | 使用温度范围：-20至80℃ |
| 电脑 | 1 | 套 | 需采用国产芯片、硬件 |
| 亚麻丝束纤维专用软件 | 1 | 套 |  |
| 远程控制终端 | 1 | 套 |  |
| 测试辅助工具 | 1 | 套 | 含梳子10根/10cm两把，尖头镊子2把，黑色绒板55*40cm两块，30*20cm黑绒板两块 |
| ▲标准取样器 | 1 | 台 | 270mm切断器一台 |

【售后服务】

设备调试验收合格之日起，质量实行三保，质保期2年。设备质保期过后，能提供广泛优惠的技术支持和终身维修服务。设备出现问题后，有专职技术人员前往服务，并在8小时内给予答复，48小时内到达用户现场维修，尽快排除故障。如属我方责任，我方会尽快给予修复解决，费用由我方负担。如属用户方使用不当引起的责任，我方会积极给予修复，并以优惠价供应零部件，费用由用户方负担。

十八、杂质分析机：

【适用标准】：GB/T 17345-2016附录B

【技术参数要求】：

1、机幅：490±5mm

▲2、棉罗拉直径：57.15±0.1mm，转速:（1.9±0.03）r/min

3、罗拉压力带自动调节装置、伺服电缸组件、不用人工调节

4、刺辊直径：：238.76±0.1mm， 转速：（950±5）r/min

5、给棉台与刺辊隔距：0.18－0.23mm

▲6、刺辊动平衡：G1-G2.5

- 电机转速：1410r/min

【配置要求】：

1、主机   一台

2、棉罗拉 一套

十九、电子复丝强力仪（用于生丝强力测试）：

【适用标准】：GB/T 1797、GB/T 1798、GB/T 3916等国家及行业标准。

【技术参数要求】：

1、量程、精度：500N±0.5%

2、分辨率：0.1N

3、隔距长度： 25~500mm (数字任意设定)

4、夹持方式：气动恒压夹持

5、供气压力：6~8㎏/cm2

6、最大伸长：650mm

7、位移精度：0.5μm

8、试验方式：定速拉伸

9、拉伸速度：50~1000mm/min

10、测试数据输出方式：全电脑控制、打印输出中文统计报表及拉伸曲线图形

11、通讯接口：以太网

12、打印机配置：激光打印机

13、电源电压：AC220V±10%   功率：400W

14、外形尺寸： W400*D540*H1130mm

【配置要求】：

- 主机一台

- 电脑一台（国产）

3、气泵1台

二十、全自动快速八篮烘箱：

【适用范围】：

纺织行业含水率与回潮率测定标准烘箱，可对以下对象进行检测：

- 天然纤维：棉、麻、羊毛、蚕丝等原棉与散纤维

- 化学纤维：涤纶、锦纶、腈纶、粘胶等短纤与长丝

- 纺织制品：纱线、筒子纱、织物、非织造布、试样切片

【适用标准】：GB/T 9995-1997；GB/T 6102；ISO2060：1994；ISO6741.1：1994；ASTM D2654：1989；GB/T 6504等

【技术参数要求】：

1、温度范围：室温～150℃（数字设定）

2、控温精度：±1℃

3、温度均匀性：±2℃

4、每次称量时间：＜5min

5、称量模式：智能称重

6、干燥时间：＜40min(正常回潮率范围内的一般纺织材料)

7、篮内风速：≥0.5m/s

8、通风形式：强制热风对流

9、换气量：每分钟大于1/4的烘箱容积

10、鼓风电机：370W/380V   1400r/min

11、加热功率：2750W

12、天平量程：2200g，分度0.01g

13、电源电压：AC 380V±10%

【配置要求】：

- 主机一台

- 针式打印机一台

3、电子天平一台

五、整体项目实施要求

1.项目供货方案、实施计划、质量保证

根据本项目实施方案从进度计划安排及管理、人员素质、供货及安装、质量保证措施等方面进行详细描述。方案应结构严谨，内容完整翔实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，项目管理运行机制健全，供货及安装及时到位，人员配备力量充足且经验丰富，整个方案语言表述准确清晰。

2.培训方案

针对本项目制定的培训计划进行详细描述，包含培训方案合理程度，完整性、灵活性及培训人数、时间安排等、技术培训方案等内容。方案应详细、完整、便于实施；培训人员应专业且经验丰富、时间安排合理。

中标人除提供所供全部设备的安装调试服务外，还需有完善的培训服务体系，保证使用方能掌握设备的正常使用及日常维护工作。

2.1培训内容：中标人应在软件及硬件方面为采购人的技术人员开设培训课程，使其能够掌握系统的运行、检查、维护工作。

2.2培训时间及人数：每年度提供2次由培训服务，每次培训不低于 10 人次，每次不少于4小时。

2.3培训地点：由采购人指定，包括但不限于使用单位内。

2.4培训方法及目标：中标人要详细制定详细的培训计划。要求根据用户的实际工作通过分角色、分流程、分系统进行全面培训，使各岗位相关人员（设备管理员、技术人员等）全面熟练掌握与自己工作相关的软件应用，确保日常工作的顺利完成。

2.5中标人应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

2.6中标人负责培训的一切费用。

六、质量标准

1.投标文件及投标人所响应货物的质量、技术和其他要求货物制造标准、安装标准及技术规范等，须符合最新国家标准，无国家标准的应符合行业标准或企业标准， 并满足招标文件要求。

2.所投的货物是经检验合格的全新、未使用过的原装合格正品，提供的货物，密封包装不得拆开。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，采购人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向成交人索赔。

七、售后服务

验收通过之日起对货物售后服务期卫生巾吸收速度、回渗量测试仪（单工位）2年，其他1年。售后服务期内，因质量而引起的问题，供应商应在接到采购单位通知后0.5小时内响应，48小时内予以免费更换，由此引起的一切费用由供应商承担。

八、验收标准及要求

所提供项目质量必须符合国家相关标准且必须满足本次采购的要求，如有不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。符合项目验收标准后，采购人根据技术要求，组织验收并出具验收书。

1.乙方向甲方提交项目验收资料以及终验申请单，甲方收到申请后3 个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。验收的标准按照招标文件、投标文件及相关标准实施，须服从采购人安排要求。

2.验收标准

成交供应商提供的货物有国家标准的应符合国家标准，根据产品对外观、数量、规格型号、外包装等进行验收。无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足采购文件及采购人需求。

3.不能通过验收的，将按照退货处理，供应商应在采购人限定时间内予以更换符合要求的货物。验收通过之日起对货物售后服务期卫生巾吸收速度、回渗量测试仪（单工位）2年，其他1年。售后服务期内，因质量而引起的问题，供应商应在48小时内予以免费更换，由此引起的一切费用由供应商承担。

九、商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs） 含量应不大于 5%（以重量计）；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。

2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs） 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合 物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法。

十、快递包装环保要求

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；

8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶黏剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1.采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2.中小企业政策

本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.政府采购节能产品、环境标志产品

（1）招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）招标人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4.采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“六、投标明细报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

十二、其他

1.本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个投标报价。投标报价内容包括：货物本身价格、运输、装卸、人工、产品损耗、报验、检测、检验、售后服务、税费等完成本项目所涉及的一切相关费用。

2.供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦最终中标，总价将包定。不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是供应商的报价让利行为，损失自负。

3.采购单位随机抽取部分样品进行送检，样品需符合采购技术参数要求，检测相关费用由供应商承担。抽检产品质量经相关部门检验不合格的，供应商应无条件在采购单位限定时间内予以更换符合要求的产品，并承担采购单位因此产生的一切损失，同时报送相关行政处罚部门。（供应商因货物不合格，逾期交付货物的，供应商应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由采购单位从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，采购单位可解除本合同。供应商因逾期交货或因其他违约行为导致采购单位解除合同的，供应商应向采购单位支付合同总值10%的违约金，如造成采购单位损失超过违约金的，超出部分由供应商继续承担赔偿责任。）

4.项目服务期间产生的人员及财产损失由供应商承担。

5.中标后，供应商按预算金额除以中标单价进行供货，如遇总价除以单价除不尽的情况进行取整（袋数，数量不足1的部分按1计算）；

第五章评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 投标报价 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 注：1.最终结果四舍五入保留至小数点后两位。 2.投标人提供的货物符合规定情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 3.符合规定的本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 4.对于同时满足小微企业产品和国产产品相关价格评审扣除优惠，均在供应商原始报价基础上计算，以扣除后的价格参与评审。（评审价 = 原始报价 − 原始报价 ×10% − 原始报价 ×20%） |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 44.00 | 针对招标文件“第四章 采购需求”中的“采购清单及技术要求”所列内容的响应程度进行评审。投标人所投产品的技术参数、规格及材质能够完全满足或优于招标文件采购产品技术参数要求的得44分。标“▲”为重点参数要求，每有一个▲参数（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣1分；其他无特殊标记的参数，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣0.1分；44分扣完为止。 注：1、标“▲”为重点参数要求，需提供证明材料，以证明材料为准。所需提供证明材料：提供加盖制造厂商公章的彩页或制造厂商性能参数响应书，未提供的，按负偏离对待。以上材料如为外文，须附中文译文。 2、投标人针对本项评分内容在投标文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 企业经营业绩 | 企业业绩 | 6.00 | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有与本项目类似项目业绩的，每提供一个得2分，本项最高得6分。 注：投标文件中同时提供中标（成交）通知书、合同关键页（含合同甲乙双方封面页、合同服务内容、合同金额、合同盖章页）、验收合格证明材料电子件，未提供或提供不完整或内容模糊不清不得分。 |
| 项目实施方案 | 项目供货方案、质量保证 | 5.00 | 根据投标文件中实施方案项目供货方案、实施计划、质量保证等方面进行评审。方案完全满足采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，项目管理运行机制健全，供货及安装及时到位，整个方案语言表述准确清晰的，得5分；方案基本满足采购需求，结构较严谨，内容较完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，项目管理运行机制较健全，供货及安装较及时，整个方案语言表述较准确清晰的，得4分；有项目实施方案，但方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的，得2分；方案有针对性，但是方案粗糙，可操作性有欠缺的，得1分；没有内容或其他情况不满足招标文件需求的不得分。 |
|  | 配送与 安装方案 | 5.00 | 根据投标文件针对本项目制定的配送与安装方案进行评审。配送与安装方案完整、服务人员充足、各类承诺根据采购内容进行细化的定制、服务响应时间及时，整体方案详细可行的，得5分；配送与安装方案较完整、服务人员较充足、各类承诺根据采购内容进行较细化的定制、服务响应时间较及时、较准确清晰，整体方案较详细可行的，得4分；方案粗略、配送与安装方案响应时间、基本达到要求，整体需要优化调整的，得2分；方案一般，可操作性有欠缺的，得1分；没有内容或其他情况不满足招标文件需求的不得分。 |
|  | 培训方案 | 5.00 | 根据投标文件中针对本项目制定的培训方案（含培训方案合理程度，完整性、灵活性及培训人数、时间、培训目标、培训内容方案等）进行评审。方案详细、完整、便于实施；培训人员专业且经验丰富、时间安排合理的，得5分；方案较详细、较完整、较便于实施；培训人员较专业且经验较丰富、时间安排较合理的，得4分；方案粗略、可操作性一般或经过优化培训方案可实现的，得2分；方案一般，可操作性有欠缺的，得1分；没有内容或其他情况不满足招标文件需求的不得分。 |
| 其他 | 售后服务方案 | 5.00 | 根据投标人提供的售后服务体系、售后服务人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围进行评审。服务体系完整、售后服务人员充足、各类承诺根据采购内容进行细化定制、服务响应时间及时、售后服务范围广、质保期满后售后服务内容及范围描述准确清晰，整体方案详细可行的，得5分；服务体系较完整、售后服务人员较充足、各类承诺根据采购内容进行较细化的定制、服务响应时间较及时、售后服务范围较广、质保期满后售后服务内容及范围描述较准确清晰，整体方案较详细可行的，得4分；方案粗略、服务响应时间、售后服务期基本达到要求，整体需要优化调整的，得2分；方案一般，可操作性有欠缺的，得1分；没有内容或其他情况不满足招标文件需求的不得分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2、4

1.采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2.中小企业政策

本项目按以下第 （2） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”“采购需求”相关内容为准。）

3.政府采购节能产品、环境标志产品

（1）招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）文件规定，招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）招标人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4.采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“六、投标明细报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法定代表人身份证明或授权委托书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小（微）企业声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、关于符合本国产品标准的声明函

十二、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按照《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受招标人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意招标人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：年月日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 提供营业执照等证明材料 |  |  |

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供。

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

法人联系电话：（手机）

特此证明。

（法定代表人出席投标的提供，未出席的可不提供。附法定代表人居民身份证。）

法定代表人（签字或盖章）：

年月日

投标人名称：（加盖CA电子公章）

年月日

2.法定授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号为JSZC-321300-WDGC-G2026-0011的宿迁市纤维检验所扩项仪器设备采购项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

单位地址：

日期：

（附法定代表人居民身份证及被授权人居民身份证）

五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：宿迁市纤维检验所扩项仪器设备采购项目

招标编号：JSZC-321300-WDGC-G2026-0011

投标报价

人民币大写： （¥ ）

合同履行期限：

售后服务期：

交付地点：

质量要求：

日期：     年   月   日

六、投标报价明细表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称 | 品牌.规格型号.产地 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 总报价： 元（人民币： ） |  |  |  |  |  |  |
| 注：本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |

备注:1.本项目的非主体、非关键性工作允许分包，供应商不具有相关资质及相关能力的，应将该内容分包给具有相关资质及相关能力的供应商，中标供应商同时对分包事项向采购人承担连带责任，具体详见“第二章  投标人须知”中31.4条；

2.采购清单“技术参数”中的要求如与“参考图片”体现的相关内容产生不一致时，以“技术参数”中的要求为准，提供的产品图片仅供参考；

3.投标人的投标价格包含设备安装到指定位置，清洁设备及室内卫生，设备调试、培训相应功能室的使用及保养；

4.当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

备注：

1.“投标总报价”应包括所投货物本身、硬件附带相关软件、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、验收等完成本项目所涉及的一切相关费用。

2.“采购清单汇总表”的合计数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

七、中小（微）企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加       （单位名称）的       （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称，属于          （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 标的名称，属于          （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

5.标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日期：       年___月___日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 单位名称的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：年月日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

八、技术要求响应及偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明（正偏离、负偏离、无偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1.针对采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术要求响应及偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准，《技术要求响应及偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

2.对采购需求的其他非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

3.供应商所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

4.行数不够，可自行添加。

九、项目组人员

项目组成员一览表

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）             提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）            ，生产厂为（厂名）2            ，厂址为（生产厂址）            。（产品名称1）            的中国境内生产的组件成本占比≥            （规定比例）3。（产品名称1）          的（关键组件）4            在中国境内生产。（产品名称1）的        （关键工序）5            在中国境内完成。

2.（产品名称2）            ，生产厂为（厂名）2            ，厂址为（生产厂址）            。（产品名称2）            的中国境内生产的组件成本占比≥            （规定比例）3。（产品名称2）         的（关键组件）4            在中国境内生产。（产品名称2）的        （关键工序）5            在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：年月日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

十二、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

招标人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。