苏州市级政府采购

货物类公开招标项目

招标文件

招标编号：JSZC-320500-CJZB-G2026-0120

项目名称：检验科设备一批

采 购 人：西苑医院苏州医院

采购类别：货物类

标的所属行业：工业

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

二○二六年十月

前附表

尊敬的投标单位：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320500-CJZB-G2026-0120号 |
| 2 | 招标内容 | 检验科设备一批 |
| 3 | 投标有效期 | 六十天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | þ不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。 投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。 |
| 5 | 招标代理机构 | 苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 地 址：苏州市干将西路399号银海大厦303室 邮编：215002 电话/传真：0512-65238816 65238892 联系人：路丽丽 潘莉莉 朱晓芹 庄天扬 |
| 6 | 采购单位 | 西苑医院苏州医院 联系人：徐洪 电话：0512-67870690 |
| 7 | 投标文件组成 | 详见招标文件第二章 |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2026年11月19日13：30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2026年11月19日13：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2026年11月19日13：30（北京时间） 苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。本项目采购人未要求收取履约保证金。 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 代理服务费 | 本项目在编制预算时已综合考虑采购代理服务费，根据代理协议约定由中标单位支付，中标单位在领取中标通知书时付清，请各供应商在响应报价时予以综合考虑。 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则按人民币3000元整计收。 说明：代理服务费以预算金额为基数依据，参照以上规定的标准和差额定率累进法80%进行计算收取。本项目中标服务费人民币贰万捌仟贰佰伍拾叁元整。 供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。 |
| 17 | 评分标准 | 按招标文件。 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 19 | 相关账号 | 中标服务费交纳账号： 账户名：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 开户行：江苏银行苏州金阊支行 账 号：30100188000004892 |
| 20 | 导致无效 投标因素 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效： 1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 2.不具备招标文件中规定的资格要求的； 3.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 4.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的； 5.不同投标（响应）文件制作机器码一致的； 6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 21 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： 1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价的，采购单位不能支付的； 4.因重大变故，采购任务取消的。 |

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同一般条款

第六章  合同特殊条款

第七章  评标办法及评分标准

第一章  投标邀请函

项目概况

检验科设备一批招标项目的潜在投标人应在苏采云系统中获取招标文件，并于2026年11月19日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-CJZB-G2026-0120

2.项目名称：检验科设备一批

3.预算金额：人民币贰佰捌拾肆万柒仟元整（¥：2847000.00）

最高限价：人民币贰佰捌拾肆万柒仟元整（¥：2847000.00）

4.采购清单（具体见招标文件）：

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精准检测平台 | 套 | 1 | 均不接受进口产品投标 |
| 2 | 酶标仪 | 台 | 1 |  |
| 3 | 二氧化碳培养箱 | 台 | 1 |  |
| 4 | 高速离心机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 低速冷冻离心机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 生物安全柜 | 台 | 4 |  |
| 7 | 洁净台 | 台 | 1 |  |
| 8 | 高压灭菌器 | 台 | 2 |  |
| 9 | 血液冷藏箱（2-8℃） | 台 | 1 |  |
| 10 | ………… |  |  |  |

5.交货期限：合同生效后，自接到甲方进场通知后30天内供货并安装调试结束。

6.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目为非专门面向中小企业采购。本项目所属行业为工业。

（三）本项目特定资格条件

1.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.法人的分支机构不得参加投标(除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外)。

5.本项目的特定资格要求：

5.1投标单位具有与所投产品相对应的医疗器械生产或经营(许可)资格；

三、招标文件的获取

1.时间：自公告发布之日起不少于5个工作日（具体文件获取截止时间以苏采云系统计时为准）

2.地点：苏采云系统自行下载

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年11月19日13:30（北京时间）；

2.开标时间：2026年11月19日13:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.本公告有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网上发布，敬请留意！

2.本项目支持政府采购合同信用融资。

3.苏州市财政局政府采购监管处电话：0512-68616651。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购单位信息

名    称：西苑医院苏州医院

地    址：苏州市吴中区澄湖西路318号

联 系 人：徐洪

电　  话：0512-67870690

2、采购代理机构信息

名    称：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

地    址：苏州市干将西路399号银海大厦303室

联 系 人：路丽丽  潘莉莉  朱晓芹  庄天扬

电　  话：0512-65238816/68669209

3、项目联系方式

项目联系人：路丽丽

电      话：0512-65238816

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.1本招标文件仅适用于苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市创杰招投标咨询服务有限公司。

1.4 词语释义

1.4.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

1.4.2投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

1.4.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

1.4.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

1.4.5甲方（委托方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

1.4.6乙方（服务方）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

1.4.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.4.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.4.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

1.4.10天：日历日。

1.4.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点。

1.4.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

1.4.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

1.4.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

1.4.15损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

1.4.16进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

1.4.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

2. 合格投标人的条件：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.7合格投标单位其他资格条件见第一章投标邀请函；

3. 投标人代表：指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标方代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 联合投标及分包转包

5.1本次招标不接受联合投标的方式；

5.2本次招标不接受转包、分包。

三、 招标文件的说明

6. 招标文件

6.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

6.2 招标文件及其更正公告不是直接从苏采云系统中获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7. 招标文件的澄清

招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

8. 招标文件的修改

8.1对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9. 投标答疑

9.1投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问（包括询问和质疑），可与招标代理机构或采购人联系。

9.2勘察现场：

9.2.1本项目因运行环境和安装设备的要求，投标单位根据自身投标需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.2.3 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.3投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。

四、投标文件说明

10． 提示与要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

12. 投标文件的组成

12.1封面

12.2开标一览表

12.3投标报价分析表

12.4资格审查文件

12.4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供最近一期（2024或2025年度）经审计的财务报告或最近一期（2026年5月至今任意一期）的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；

6）法律、行政法规规定的其他条件。提供书面声明函；

12.4.2投标单位具有与所投产品相对应的医疗器械生产或经营(许可)资格；提供证明文件；

12.4.3其他有关资格性证明的文件（如有）；

12.5符合性审查文件

12.5.1投标函；

12.5.2商务条款偏离表；

12.5.3关于资格文件的声明函；

12.5.4《设备配置清单表》（如有）；

12.5.5《售后服务承诺书》；

12.5.6《测序项目、质谱项目耗材供货报价表》

12.5.7法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权）及委托代理人身份证复印件（如有授权）；

12.5.8投标（响应）保证承诺书；

12.5.9提供所投产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》复印件（不属于医疗器械的可不提供）；

12.5.10其他有关符合性证明的文件（如有）；

12.6综合评审文件

12.6.1技术响应对照表；

12.6.2项目实施方案；

12.6.3《质保期满后备品备件、易损件报价表》、《投标货物和服务数量、品牌型号、性能、交货期说明表》、《人员配备情况表》；

12.6.4产品质量验收标准，质量承诺；

12.6.5类似业绩一览表；

12.6.6评分标准中要求的其他相关资料；

12.7价格折扣文件格式：

12.7.1提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

12.7.2供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

注：（1）以上12.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上12.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“12.4-12.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

13. 投标文件编制要求

13.1投标文件按统一格式、顺序编写。

13.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14. 投标报价（编制）要求的说明

14.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.2 投标人应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。

14.3 一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

15. 投标保证金（本项目无需缴纳）

16. 投标文件的有效期

16.1自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

17. 投标文件的制作、签署、上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交（上传）

18. 投标文件的递交

18.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

18.3纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。

19. 投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、 开标和评标

21. 开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3资格审查

21.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22. 评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。

22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；

22.2.5向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.5配合财政部门的投诉处理工作；

22.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

23. 评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

24. 对投标文件初审

24.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

24.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；

24.1.3与招标文件有重大偏离；

24.1.4投标人拒绝修正错误；

24.1.5投标人的报价是选择性的；

24.1.6投标人的报价只投了部分内容；

24.1.7其他被评委会认定无效的情况。

24.2根据政府采购法及相关法规的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

24.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

24.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

24.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

24.2.4采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

24.2.5信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.4招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

24.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

24.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.6招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.7招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25. 投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26．无效投标的具体情形有：

26.1未按照招标文件的规定提交《投标（响应）保证承诺书》；

26.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

26.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

26.5投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

26.6不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

26.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.废标的具体情形有：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购单位不能支付的；

27.4因重大变故，采购任务取消的。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标单位的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的综合服务计划的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

28.3 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

28.4评标原则及方法

28.4.1公正、公平、公开、科学、择优。

28.4.2对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。

28.4.2.1评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。

28.4.2.2评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。

28.4.2.3评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，招标代理机构进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标单位。

七、授予合同

29. 中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标单位专业性资格审查情况和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人书面授权向招标代理机构推荐中标单位。

29.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。

29.3政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.质疑处理

30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

采购代理机构：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

质疑联系人：路丽丽  潘莉莉  朱晓芹  庄天扬

邮编：215000

联系电话：0512-65238816

现场递交地址：苏州市干将西路399号银海大厦303室

邮寄收取地址：苏州市干将西路399号银海大厦303室

31. 合同授予标准

31.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

32. 中标通知书

32.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

32.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33. 合同的签订

33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同,否则按放弃中标权处理。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。

八、其他事项

34. 履约保证金：无。

34.1按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

35.中标服务费

35.1中标单位须按前附表规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

35.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。

36. 监督

36.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、（投标方）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 授权 （被授权人的姓名）_为我方授权代表（即代理人），参加苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   （招标编号）   的公开招标项目。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）                。

单位名称：（签章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

附件2、投标函

投标函

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司：

我们收到贵公司【】号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目货物及服务工作，投标总报价包括产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、医院平台各系统（如HIS系统、LIS系统等）的接口费用、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及维保等完成本次项目所需的一切费用。

2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 60天。

4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7.如果我们中标，我们愿意按前附表的规定支付中标服务费；

8.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

9.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

10.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：              联系人：

地址：              邮政编码：

联系电话：          传真：

邮箱地址：

投标单位：（签章）

日期：      年     月     日

附件3、开标一览表

开标一览表

招标编号：             号

| 序号 | 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件4、投标报价分析表

投标报价分析表

招标编号：号                       项目名称：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 生产厂家 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（签章）：

日期： 年  月  日

备注：1、请投标单位按照上述格式分析投标总报价，本项投标总报价需与开标一览表投标总报价一致。

- 投标总报价应包括产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、医院平台各系统（如HIS系统、LIS系统等）的接口费用、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及维保等完成本次项目所需的一切费用。

3、投标单位必须在分项报价表中明确提供所投产品的厂家、品牌、规格型号。

4、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件5、设备配置清单表

设备配置清单表

招标编号：                       项目名称：

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请根据采购清单设备单独列明各配置清单。

投标单位（签章）：

日期： 年  月  日

附件6：测序项目、质谱项目耗材供货报价表

测序项目、质谱项目耗材供货报价表

招标编号：                  项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标统一折扣（%） | 限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测序项目耗材 |  | 不超过对应医保服务价格的 56% |
| 2 | 质谱项目耗材 |  | 不超过对应医保服务价格的 49% |

注：1.响应单位根据各耗材对应医保服务价格的基础上进行统一折扣报价结算（例如投标折扣填报90%，则表示在对应医保服务价格的基础上打九折），响应单位自行考虑项目实施期间的风险，具体费用根据中标单价及实际数量另行结算，不包含在总报价中。

2.投标折扣保留整数。

附件7：其他设备主要耗材、试剂价格清单表（如涉及）

其他设备主要耗材、试剂价格清单表

招标编号：                  项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 省平台采购限价 | 是否挂网 | 挂网编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（签章）

日期：

附件8：质保期满后主要配件和易损件价格清单表

质保期满后主要配件和易损件价格清单表

招标编号：                项目名称：

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 规格、型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（签章）

日期：    年    月    日

附件:9：技术响应对照表

技术响应对照表

招标编号：             号项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标单位（签章）：

日期：         年         月       日

附件10：商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号：             号项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件11、售后服务承诺书

售后服务承诺书

招标编号：             号项目名称：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件12：针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

项目编号：         号                    项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 学历 | 专业 | 职称 | 责任或分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人自行根据项目需要配备相应的人员。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件13、类似业绩一览表

类似业绩一览表

项目编号：         号                    项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位（采购单位） | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件14、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

【 】：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为【    】号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件15、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件16、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加        （项目名称和招标编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

日期：

附件17、声明函

（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员【】人，营业收入为【】万元，资产总额为【】万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员【】人，营业收入为【】万元，资产总额为【】万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，货物全部由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标单位为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件18：关于符合本国产品标准的声明函（招标编号：JSZC-320500-CJZB-G2026-0120 ）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

附件19：政府采购合同信用融资政策告知函（本附件无需签章放置投标文件中）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商:

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第四章 招标书

受西苑医院苏州医院的委托，苏州市创杰招投标咨询服务有限公司作为招标代理机构，就其委托的检验科设备一批的政府采购进行国内公开招标。

  - 一、招标编号：JSZC-320500-CJZB-G2026-0120号

二、项目名称：检验科设备一批

三、预算金额：人民币贰佰捌拾肆万柒仟元整（¥：2847000.00）

最高限价：人民币贰佰捌拾肆万柒仟元整（¥：2847000.00）

四、采购清单

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 是否属于医疗器械（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精准检测平台 | 套 | 1 | 是 |
| 2 | 酶标仪 | 台 | 1 | 否 |
| 3 | 二氧化碳培养箱 | 台 | 1 | 是 |
| 4 | 高速离心机 | 台 | 1 | 是 |
| 5 | 低速冷冻离心机 | 台 | 1 | 是 |
| 6 | 生物安全柜 | 台 | 4 | 是 |
| 7 | 洁净台 | 台 | 1 | 是 |
| 8 | 高压灭菌器 | 台 | 2 | 是 |
| 9 | 血液冷藏箱（2-8℃） | 台 | 1 | 是 |
| 10 | 医用超低温冰箱（-80℃） | 台 | 1 | 是 |
| 11 | 医用低温冰箱（-20℃） | 台 | 2 | 是 |
| 12 | 医用普通冰箱（2-8℃） | 台 | 5 | 是 |
| 13 | 倒置荧光显微镜 | 台 | 1 | 是 |
| 14 | 手持式血液分析仪 | 台 | 1 | 是 |
| 15 | 电热恒温培养箱 | 台 | 2 | 否 |

注：1.核心产品：精准检测平台；

2.所投产品须提供《医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》（不属于医疗器械的可不提供）证书复印件并加盖公章，未提供视为未实质性响应招标文件要求。

五、具体技术要求

序号1 ：精准检测平台（超高效液相色谱三重四极杆质谱仪、基因测序仪及基因数据分析一体机）：1套（超高效液相色谱三重四极杆质谱仪质保期≥3年，基因测序仪及基因数据分析一体机质保期≥5年）

（一）超高效液相色谱三重四极杆质谱仪

1.适用范围：该产品基于色谱和质谱原理，在临床上用于对人体生物样本（全血、血浆、血清、尿液）的内源（维生素、氨基酸、激素、有机酸）或外源（治疗药物）被分析物进行定性或定量检测。

2.★全系统具有医疗器械注册证，包括但不限于超高效液相色谱仪、三重四极杆质谱检测器。所投产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册。所投产品医疗器械注册证上生产地址须为中国大陆境内生产地址。

超高效液相色谱仪

1.二元高压梯度泵，压力传感器数量≥2。

2.流速精密度：≤0.05%RSD。

3.★最大工作压力≥12500psi（提供软件截图）。

4.内置在线脱气装置通道≥6。

5.样品污染度（进样残留）≤0.001%。

6.柱温箱高温区≥90℃。

7.具有色谱柱信息跟踪记录功能。

8.柱温箱配有主动式溶剂预热器。

三重四极杆质谱系统

1.▲质量数范围m/z：≥2-2010amu（提供软件截图）。

2.扫描速度：≥20000Da/sec。

3.灵敏度：ESI正离子灵敏度：柱上1pg利血平，原始数据无平滑数据，m/z 609>195，S/N>500,000:1。

4.一次进样可完成>32000组MRM的同时分析。

5.▲离子源加热温度：离子源具有双控温区域，雾化气温度≥640度，且离子源接口温度≥140度。（提供仪器操作软件的温度截图）

6.离子源喷雾角度：90度角喷雾，喷雾方向可调。

7.离子源为ESI/APCI复合离子源或ESI、APCI独立离子源各一套。

8.▲离子源接口：锥孔接口或玻璃毛细管装置；非DL管（脱溶剂毛细管）和不锈钢毛细管（提供能证明该条参数的产品设计图）。

9.正负切换时间≤15ms。

10.最小驻留时间≤0.8ms。

11.线性范围≥6个数量级。

12.质量稳定性：平均标准偏差≤0.05Da/24Hr。

13.MRM采集速率：≥500MRM/s。

14.碰撞池：直线型碰撞池，降低碰撞池清洗频次，具有加速离子传输和离子富集功能。

15.▲碰撞气：惰性气体氩气作为碰撞气，保证碰撞效果。

16.▲质量分析器四极杆采用金属钼材质。

17.质谱端内置注射泵，实现质谱端直接进样调谐和校准，以及化合物质谱条件开发。

18.检测器：光电倍增管，寿命≥10年。若为电子倍增器，由于其一般只有2-3年使用寿命，需额外配置≥5个电子倍增器。

19.工作软件：自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量。软件同时控制液相、质谱。质控自动化工具，能提供“及时”定量数据质量监测。有系统检测软件按照分析操作的情况绘制短期、中期和长期的批间趋势图，长期监测系统健康。

20.扫描功能：具有全扫描、选择离子扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、多反应监测扫描。

21.真空系统：机械泵和涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统。

★基本配置（必须满足，投标时配置清单中列明）

1.配备超高效液相色谱仪部分。

2.配备超高灵敏三重四极杆质谱仪部分。

3.配备原厂操作软件、数据处理软件一套。

4.配备氮气发生器、UPS电源等相关辅助设备，具体清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量（台） | 是否属于医疗器械（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮气发生器（质谱仪用） | 流量：≥35 L/min@110psi、颗粒：＜0.01μm、邻苯二甲酸盐：无 | 1 | 否 |
| 2 | UPS | 容量：≥9000W/10000VA、整机效率≥94% | 1 | 否 |
| 3 | 通风橱 | 1、材质：冷轧钢，耐腐蚀、风速：≥0.5 m/s | 1 | 否 |
| 4 | 水浴锅 | 功率≥600W、容量：≥20L、显示方式：LED数码管、控温范围包含：室温+5~100℃、温度波动：≤±0.5℃ | 1 | 否 |
| 5 | 超声仪 | 容量≥20L、超声频率≥40kHz | 1 | 否 |
| 6 | 震荡仪 | 转速：≥2500rpm、计时范围包含：0sec~99m59sec、运行方式：连续运转 | 1 | 否 |
| 7 | 样品前处理系统 | 1、方法学：磁珠法；2、样品通量≥1-96；3、混合方式：旋转混匀；4、操作方式：7英寸全彩液晶屏触控或扫码枪操控；5、断电保护：意外断电再供电时，可自由选择是否继续运行实验 | 1 | 是 |

（二）基因测序仪

1.▲设备在临床上可用于对来源于人体样本的脱氧核糖核酸（DNA）和核糖核酸（RNA）进行测序，以检测基因序列。以提供的医疗器械注册证适用范围/预期用途作为评价依据。

2.设备测序方式为联合探针锚定聚合测序。

3.至少可配置两种不同规格Reads数载片，且均获得批准可用于临床。大通量载片单次运行可产生≥200M序列片段(Reads)，中通量载片单次运行可产生≥80M序列片段（Reads）。

4.单次运行两张高通量载片可产出≥400M序列片段(Reads)。

5.规则阵列载片。

6.线性扩增方式，每轮扩增均以原始文库分子为模板。

7.▲支持多种测序模式，支持单端测序(SE)和双端测序(PE)，至少包括PE50、SE100，且已获批可用于临床。提供测序试剂国家药品监督管理局（NMPA）官网截图（体现明确要求的测序读长）证明材料。

8.SE100测序模式下，最短测序时长不超过5小时，PE150测序模式下，最快测序时长不超过12小时。

9.数据质量：使用标准文库SE100测序模式下，高于Q30的碱基百分比＞90%。

10.基于所投设备可提供生育遗传、感染、肿瘤等多个高通量基因检测临床应用产品本地化检测。

11.提供该设备上可使用的临床高通量基因检测试剂盒。

12.提供与高通量基因检测试剂盒配套使用的数据分析软件。

13.▲基于所投设备开展病原宏基因组高通量测序，涵盖＞35000种病原微生物，＞30种耐药基因，＞60种毒力基因，需提供真实的临床检测报告（隐私机密信息可脱敏）。

14.基于所投设备开展泛感染病原靶向高通量测序，可鉴定呼吸、血流、中枢等多种症候群感染的病原微生物＞700种，＞60种耐药基因，＞60种毒力基因。

15.基于所投设备开展病原靶向高通量测序(tNGS)，基于超多重PCR技术，检测涵盖＞230种病原微生物，＞30种耐药基因，＞10种毒力基因。

16.开展分枝杆菌靶向高通量测序，涵盖结核分枝杆菌复合群（MTBC），非结核分枝杆菌（NTM）＞50种，以及MTBC耐药基因＞20个（位点数＞200个）。

17.▲提供配套使用的病原相关的分析软件有获得三类医疗器械注册证，需提供医疗器械注册证。

18.数据通量：每次运行可生成≤25M序列片段（Reads），以满足少量样本检测需求。

19.数据准确性：SE100测序读长，标准文库的测序Q30值≥90%。

★20.辅助实验设备（必须满足，投标时配置清单中列明）

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量（台） | 是否属于医疗器械（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷藏冷冻箱 | 上层冷藏，下层冷冻 | 5 | 否 |
| 2 | 超净工作台 | 具备无菌洁净操作环境，满足常规样本前处理洁净等级要求 | 1 | 否 |
| 3 | 单道移液器 | 0.1-2.0μl 量程，移液精度满足基础分子实验使用 | 5 | 否 |
| 4 | 单道移液器 | 0.5-10μl 量程，移液精度满足基础分子实验使用 | 5 | 否 |
| 5 | 单道移液器 | 2-20μl 量程，移液精度满足基础分子实验使用 | 5 | 否 |
| 6 | 单道移液器 | 10-100μl 量程，移液精度满足基础分子实验使用 | 5 | 否 |
| 7 | 单道移液器 | 20-200μl 量程，移液精度满足基础分子实验使用 | 5 | 否 |
| 8 | 单道移液器 | 100-1000μl 量程，移液精度满足基础分子实验使用 | 5 | 否 |
| 9 | 生物安全柜 | A2 级生物安全等级，可保障病原样本操作的人员与环境安全 | 2 | 否 |
| 10 | PCR 扩增仪 | 可完成常规 PCR 温度循环扩增，适配普通核酸扩增实验需求 | 4 | 否 |
| 11 | 荧光定量仪 | 可开展荧光信号检测，满足核酸荧光定量基础检测需要 | 1 | 否 |
| 12 | 恒温混匀仪 | 可实现样品恒温孵育与震荡混匀，支持常规样本处理 | 1 | 否 |
| 13 | 纯水仪 | 可产出实验用纯水，满足分子实验基础用水标准 | 1 | 否 |
| 14 | 高速离心机 | 可实现高速离心，满足样本快速分离沉淀的实验要求 | 2 | 否 |
| 15 | 恒温水浴锅 | 可稳定控温水浴加热，满足样本恒温孵育处理需求 | 2 | 否 |
| 16 | 磁力架 | 适配磁珠核酸分离，可完成磁珠吸附分离样本操作 | 3 | 否 |
| 17 | 漩涡振荡器 | 可对样本管进行高速涡旋震荡混匀，满足样本混匀基础需求 | 5 | 否 |
| 18 | 冷冻离心机 | 带制冷功能，可低温高速离心，保护热敏性实验样本 | 1 | 否 |
| 19 | 破壁仪 | 可对样本进行机械破碎处理，完成样本核酸提取前破壁工作 | 1 | 否 |

（三）基因数据分析一体机（病原）

1.支持样品管理、实验管理、数据管理、报告管理、信息分析、解读中心、权限设置。

2.实现项目检测整体概况、送检样本分布、病原及耐药/毒力基因检出阳性率和检出频次、重点关注病原检出等统计功能。

3.与网络有物理隔绝，离线运行，实现本地化存储、分析、出具报告。支持报告。

4.▲支持≥4个产品同时分析，至少包括病原微生物宏基因组高通量基因检测（mNGS）、基于多重PCR技术的tNGS、基于探针杂交捕获技术的tNGS、分枝杆菌靶向高通量基因检测，提供系统截图。

序号2：酶标仪：1台（质保期≥3年）

1.功能：通过吸光度、荧光和化学发光的测定实现蛋白浓度、细胞健康状态、荧光素酶报告基因等实验的检测。同时支持拓展荧光能量共振转移和BRET和NanoBRET的测定实现对蛋白相互作用的研究。

2.检测类型：6-384孔微孔板，可选配24孔或64孔超微量检测板。

3.孵育器：室温+4℃至45℃；顶部加热，减少孔内液体蒸发。

4.震荡模式：至少支持圆周振荡，速度可调，至少支持三档。

5.光源数量：≥2个，吸收光和荧光光源均为高寿命氙闪灯。

6.吸收光波长范围：200-1000nm，1nm步进，支持超过500个点的光谱扫描，包括UV和近红外，任何波长都可以自由选择，在200-1000nm范围内波长带宽均≤5nm。

7.仪器支持200-230nm吸收光检测，支持A205蛋白和多肽的检测。

8.吸收光读数范围：0-4.0Abs。

9.吸收光线性范围：0-2.5Abs。

10.具有光程校准功能，可按照10mm的光程对测量结果进行校正。

11.波长扫描速度：400-500nm 2nm间隔，≤2.2s/孔。

12.荧光光源：采用宽光谱的独立氙闪灯，不接受与吸收光共用，也不接受LED光源或卤素灯，后续仅需添置滤光片即可选择特定荧光，而无需增购额外的激发模块。

13.荧光测量波长：激发至少包含200-710nm，发射至少包含270-720nm。

14.荧光采用四光栅或滤光片光路，如为滤光片光路，则仪器至少支持同时安装5对滤光片，且至少预装3对原厂滤光片：滤光片对1：激发345nm/25nm，发射450nm/40nm；滤光片对2：激发485nm/15nm，发射525nm/15nm；滤光片对3：激发555nm/15nm，发射615nm/45nm。

15.化学发光检测范围：270-720nm。

16.化学发光模块需支持滤光片选择而非光栅选择，滤光片位≥7位，支持多色化学发光的使用。

17.仪器支持化学发光和荧光的同时使用，通过编程在一次实验中可实现化学发光和荧光的依次检测。

18.仪器在使用不同波长时，无需安装滤光块，仅需通过软件选择即可完成切换。

19.配套软件支持仪器控制和高级分析功能二合一，实时显示运行结果，一键选择列表、板布局等多种直观数据显示方式。

20.配套软件具备中文、英文、西班牙语等8种语言选择设置，Windows直观界面，图标按钮显示基于SQL数据库。

21.仪器检测模式至少支持：终点法、吸收光谱扫描、动力学和动力学光谱扫描。

22.智能化自动填充铺板布局，可自定义测量模板及命名、颜色设置。

23.可自定义Blank subtraction, Curve Fit, Cut-Off等计算模式；数据测量及分析过程可包括：扣减本底、定量曲线拟合，动力学计算，临界值分析和质控等；自动保存标准曲线。

24.仪器软件支持复杂的数据分析，包括多参数、多项式分析、点到点，支持拟合外推，支持平行线分析和自定义公式运算。

25.具有强大的结果报告输出功能，xls, pdf, txt和xml格式，一键输出excel或PDF表格，支持报告email发送。

26.软件内置在线程序库，方便调用多种预编辑好的程序。

序号3：二氧化碳培养箱：1台（质保期≥3年）

1.应用范围：该设备适用于细胞、组织、微生物等的培养。

2.工作环境温度5-35℃，工作相对湿度≤80%。

3.工作电压：220V±10%，50Hz±1Hz。

4.有效容积≧160L。

5.具备湿热或干热灭菌方式，灭菌时无需拆卸箱内部件。高温灭菌时长12小时。无臭氧型UV灯可以照射到水盘和整个风道，杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸汽中的霉菌，支持细胞培养过程中实时灭菌。

6.二氧化碳浓度控制范围：0-20%，控制精度：±0.1%。

7.温度范围：(室温+5)-50℃。

8.温度控制精度：0.1℃；温度均匀性±0.3℃；温度波动度±0.1℃。

9.加湿系统：增湿盘自然蒸发，95%RH±5%。

10.红外IR传感器，耐受≥180℃高温，灭菌无需拆卸。

11.空气循环：风扇驱动空气循环。

12.外部材料、箱门：镀锌钢板，内部材料：SUS304钢板，内门：钢化玻璃。

13.内胆采用不锈钢一体设计，无棚柱条、支架、螺钉，不易腐蚀，圆弧结构，便于清洁，网架平稳。

14.隔热层：陶瓷纤维隔热层，叠放时单台灭菌不影响另一台使用。

15.配置≥3个SUS304不锈钢隔板，可随意调整高度，无需工具即可拆卸，标准载重≥7kg/盘，最多可加8层。

16.采用直接加热式+气套式系统，加热速度快，温度、湿度恢复迅速。

17.循环风道设计，风扇位于风道内侧，空间利用率高，同时保证箱体内温度、二氧化碳浓度、湿度的高度均一性。

18.开门时，风扇电机及CO2阀自动停止，防止污染。

19.采用PLC工业级的控制器，PID控制技术的主温度控制系统，整机包含PT1000在内三个高精度温度传感器。箱内双探头检测系统，精确控制箱内温度；环境温度检测系统，根据环境温度变化自动调节加热功率。

20.六面加热方式，高性能加热系统，为整个培养箱提供了高度均匀的温度分布，使整个培养箱的温度更为均一。

21.带有超温保护系统，当主温度控制系统生效时超温保护系统启动，自动切断培养箱加热系统，并具有声音报警。

22.进气口标配(HEPA)过滤器：针对细菌颗粒等，过滤效率高达99.995%，有效过滤CO2气体中的细菌和灰尘颗粒。

23.7寸彩色触摸屏，电阻屏设计，可带手套操作，一键实现中英文快速切换。

24.支持箱内设定温度、实际温度、高/低温报警、二氧化碳设定浓度、实际浓度、高/低浓度报警、事件信息、报警信息等数据记录，数据可存储10年以上，支持USB数据导出。

25.可记录产品开门事件、设置修改、账户登录等信息事件并导出记录。

26.显示屏密码保护机制，三级权限管理。

27.具备报警功能。

28.自带30mm测试孔和独立气体采集口，可实时监测箱内情况。

29.右侧开门方式，配有可调节底脚；预留RS485接口，可以远程监控设备运行情况。

序号4：高速离心机：1台（质保期≥5年）

1.金属机箱，316不锈钢离心腔，吸盘地脚、钢制保护套，机身自带转子拆卸工具专用卡槽，防止丢失。

2.门盖为抗震级别吸入式双锁头，遇到异常震动机器上盖不会开启，有开盖停机功能，安全可靠，可设定自动/手动停机开盖方式。

3.微机控制，可切换中英文语言显示界面，转速和离心力参数同时显示，两者数值可由内部电路自动计算，不用按键转换。

4.5吋高清液晶屏显示（分辨率800*480dpi），转速、离心力、温度、运行时间等设置参数和运行参数可同屏显示，各种参数及运行状态一目了然。

5.高灵敏触摸屏操作，可在显示屏上直接设置参数，操作简单快捷方便（带上手套也能操作）。

6.具有超速、不平衡、通讯错误、门盖错误、超温等多重报警保护功能，报警提示信息以中文的形式在屏幕上显示，有利于离心机故障的快速判断及排除。

7.采用大功率交流变频无刷电机驱动，矢量变频器控制，并配有高精度测速系统，高效环保、运行平稳，噪声低、转速精度可达到±10rpm。

8.多种计时模式选择：可设定启动计时、到达设定转速计时模式，具有瞬时离心功能，满足样本多元化的离心需求。

9.15种升速曲线，16种减速曲线选择，具有分阶减速和自由停机模式选择模式，可根据样本不同进行设置，适用于分子生物、细胞样本的分离和提取。

10.软启动分级升速模式，可保证离心机在升速过程中平稳的运行，两级橡胶阻尼减震、停机防回荡技术，保障样本分离面平整清晰，无二次悬沉现象。

11.可对运行数据、故障记录自动保存和进行查询，并可外接U盘进行导出保存。便于后期对离心数据进行追溯。

12.≥99个程序储存，并可自定义程序名称，可设置5组运行参数，实现梯度离心运行，满足特殊样本的离心需求。

13.压缩机制冷机组，无氟制冷剂，一键预冷功能，压缩机休眠模式，到达设定时间压缩机会自动待机。

14.动态压缩机控温技术，温度偏差保持在±1℃以内，离心腔内置冷凝水排放孔，避免冷凝水积聚，。

15.运行中可随时更改转速、离心力、时间、温度等参数，可记忆最后一次运行参数。

16.内置电子版操作说明，可查询离心机的操作说明。

17.多种转子规格并具有转子识别功能，可显示转子的使用次数和使用时间，到达使用次数后会显示提示信息。

18.最高转速≥16000转/min。

19.转速偏差：±10rpm。

20.最大离心力：≥24000g。

21.最大容量：≥400ml。

22.转速/离心力：1 rpm/1xg递增，离心时间：1s递增。

23.升降速：有加速/降速多种挡位调节，不少于9档。

24.温度设定范围及精度：室温-9℃--40℃（±1℃）。

25.整机噪音：≤60dB。

26.配置：标配2个转子。

序号5：低速冷冻离心机：1台（质保期≥5年）

1.抗震级电动门锁，遇到异常震动门盖无法打开，可设定停机后自动打开上盖。

2.微机控制，高清触摸液晶屏显示，中/英文操作界面，设置参数和运行信息同屏显示，显示直观，戴手套也能操作。

3.具有超速、不平衡保护、通讯错误、门盖错误、超温等多重报警功能，报警提示信息以中文的形式在屏幕上显示。

4.大功率交流变频无刷电机驱动，矢量变频器控制，高精度测速系统，转速精度达到±10rpm。

5.升降速：有加速/降速多种挡位调节，不少于9档。

6.软启动分级升速模式，两级橡胶阻尼减震、停机防回荡。

7.对运行数据、故障记录进行保存和查询，外置USB端口可接U盘进行导出。

8.包含程序存储功能。

9.压缩机制冷，R404A制冷剂，PID温控，有一键预冷功能，有压缩机休眠和压缩机开盖停机功能。

10.生物安全气密性转子，耐腐蚀、抗高温，可以高温高压≥121℃、≥20分钟灭菌处理。

11.离心腔内置冷凝水排放孔，可外接冷凝水收集器。

12.运行中可随时更改转速、离心力、时间、温度等参数，可记忆最后一次运行参数。

13.最高转速：转速/离心力：5000 rpm/1xg递增，离心时间：1s递增。转速≥4500转/min。

14.最大相对离心力：≥5430×g。

15.最大容量：750ml×4支，一次分离不少于3/5ml采血管120支；15ml尖底管*56支；50ml尖底管*28支；真空采血管脱帽5ml*100支，可配生物安全气密性转子组件。

16.定时范围：1s-99min59s。

17.多种计时模式：包括但不限于（1）启动计时，（2）到达转速计时，（3）瞬时离心计时。

18.温度设定范围：-20°C至+40°C。

19.温控精度：±1℃。

20.整机噪音：≤60dB。

21.电源：AC220V 50HZ。

22.输入功率：1.2KW。

23.配置：标配水平转子1个。

24.可更换内部配件，内部配件个数及种类≥4。

序号6：生物安全柜：4台（质保期≥3年）

1.类别：Ⅱ级A2垂直层流负压机型,气幕式隔离设计。

2.操作台面长度≥1260mm。

3.菌落总数≤5 CFU/每次，菌落总数≤2 CFU/每次。

4.运行功率：212W。

5.前窗工作高度≥250mm。

6.高效过滤器过滤效率99.9995％（≥0.12μm颗粒）材料为硼硅酸盐的玻璃纤维。

7.下降风和流入风采用双风机独立控制，且带有风机联动功能，可实时测量并单独控制下降气流流速和流入气流流速，保证引/送风机按一定的顺序启动和停止，可维持恒定风速，避免使用过程中的人员、产品、交叉污染，保证使用安全。

8.双直流风机系统，采用直流电机，可根据环境压力，过滤器的脏堵情况自动调节风机转速。

9.双系统控制，当排风风机停止运行时，下降气流风机自动停止运行，同时视觉和听觉报警器报警。

10.使用风速仪而非压差计对风机（下降风机、外排风机）进行独立控制，显示屏可以实时显示产品内部真实的风速值。

11.具有节能模式并可设置运行功率，前窗完全关闭后，设备可选择进入节能模式时，下降风机和流入风机可单独进行工作，并且可在屏幕设置流入风机和下降风机转速比。

12.风速：设定下降风速≥0.32m/s，设定流入风速≥0.53m/s，实测值与显示值在±0.025m/s之间，当设备的气流波动超过标称值的±20%时，进行声光报警。

13.外箱体采用冷轧钢板静电粉末喷涂，工作区采用SUS304系优质不锈钢，厚度≥1.5mm，操作台面一体式成型设计。

14.采用一体式搁手架设计，提供手部支撑。

15.具有三个承重梁，台面承重≥100KG。

16.前窗玻璃采用≥6mm厚防紫外线防爆钢化玻璃，能任意升降定位。玻璃移门可进行全幅清洁，移门开启高度上下限位声光报警并与照明控制联动。

17.玻璃门具备下拉至最底部功能。

18.玻璃门采用配重块平衡方式，非弹簧式。

19.≥5寸彩色显示屏，智能化按键操作系统，功能键独立设置。显示进风风速、下降风速、过滤器状态等数据。具有设备运行状态灯，对于设备正常运行、故障报警、自清洁功能运行进行状态提醒。可查看运行数据、报警数据、运行日志。

20.具有开机自清洁功能，屏幕显示功能倒计时时间，可以根据使用需求设置是否开启报警音。

21.具备四级用户权限管理功能，输入用户名及密码方可调整对应参数及管理账户，且可对不同等级账户的功能进行限定。

22.报警功能：具有前窗操作口报警、内部供/排气风机连锁报警、气流波动报警、传感器故障报警、远程报警功能。文字形式非代码提示报警内容。

23.标配USB数据导出接口，实现历史数据、故障数据、操作数据的导出功能，连续存储≥8年历史数据。

24.标配RS485数据接口，传输历史数据、操作数据等信息。

25.标配断路器电源开关，无需插拔电源即可进行设备通断。

26.带紫外线杀菌灯功能。

27.紫外灯具有预约功能，显示“预约倒计时”“灭菌倒计时”“灭菌完成”“灭菌失败”等提示信息。

28.工作区正面带有2个防水插座，插座供电控制，按键操作系统手动按钮控制插座供/断电。

29.预留高效空气过滤器上游和下游气溶胶浓度测试的采样口并予以标识。

30.具有四个万向脚轮。

31.配备集液槽：容积≥4L。

32.标准配置：主机、支架、紫外灯、照明灯、排污阀、说明书。

序号7：洁净台：1台（质保期≥3年）

1.外形尺寸(宽×深×高)≥1500mm×700mm×1600mm；工作区尺寸(宽×深×高)≥1300mm×600mm×500mm。

2.过滤器过滤效率≥99.99%。

3.洁净度：ISO 5级。

4.噪声：≤62dB(A)。

5.振动半峰值：≤5μm。

6.照度：≥300Lu。

7.平均风速 ≥0.3m/s(可调)。

8.结构：工作台面：SUS304不锈钢，箱体采用钢板烤漆。

9.照明系统护眼设计，照度大于国家标准。

10.带刹车装置的万向转动脚轮。

12.操作挡板为安全玻璃移门，升降系统控制位置上下任意可调，能完全关闭以便灭菌。

13.设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警。

14.具备紫外灯灭菌功能。

15.控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键组成；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间。

16.紫外灯与风机、日光灯互锁功能。

17.紫外灯和风机带定时开启功能。

序号8：高压灭菌器：2台（质保期≥5年）

1.容积≥80L。

2.操作台面高度≤850mm。

3.运行功率≤3100W，使用国标16A插头。

4.设计压力：0.3Mpa；安全阀起跳压力：≥0.255Mpa，设计温度≥：144℃。

5.开门方式：翻盖式开关盖。

6.门把手防烫遮盖板。

7.自动锁定/解锁。

8.具有至少五种预设定程序：普通灭菌（灭菌温度105~135℃，灭菌时间1~5999min）、灭菌保温（保温温度45~95℃，保温时间0~1019min）、溶解保温（溶解温度60~110℃，溶解时间0~1019min）、预热灭菌（预热温度60~115℃，预热时间1~5999min），每种模式可自定义4组参数。

9.灭菌控制方式：灭菌温度+灭菌时间；同时设备显示屏幕有F0值测算及记录功能（可通过F0值确认灭菌效果是否达到要求）。（需提供产品实物照片进行证明）

10.灭菌最高温度：132℃±3℃。

11.最高灭菌温度可维持时长：≥30分钟。

12.预约程序启动，配合实验进程，按需灭菌；预约定时范围：可按照年、月、日进行预约设定，直接设置时间而非倒计时方式预约。

13.一键快速启动灭菌方式，只需按下运行键，直接按照上一次运行的参数开始程序，方便快捷，减少重复操作，适用于大量的批次操作。

14.配有蒸汽冷却装置，外置冷却水桶容积≥10L。

15.显示屏+按键操作方式，显示屏可以同时显示当前选择的灭菌程序、温度、压力、时间、F0值、门锁状态和排气速率等。蒸汽内循环排气，通过灭菌程序设置，可以实现无蒸汽外排。

16.带有故障自动诊断功能。

18.六级排气功能，排气温度可自定义功能，自行设定排气温度及排气速率。

19. 具备声光报警功能。

20. 安全装置完善。

21.罐体标配两个对外连接的螺纹接口，可同时外接温度和压力记录仪，校准时不影响监控。

22.配有真空破坏装置，在罐内产生真空时，装置可自动启动，防止灭菌后降温使罐体内出现负压导致开盖困难情况。

23.具备液位计，直接反馈低液位，当水位低于一定值时，自动报警，具备双重防干烧功能，在一种传感器失效的同时，另一种温度传感器进行检测并起到防干烧作用。

24.在灭菌前具有稳压排气功能，将罐体内冷空气排放出去，空气排净率≥98%。

25.配置：主机1台、灭菌提篮2个、附件1套(排水软管、冷却桶)。

序号9：血液冷藏箱（2-8℃）：1台（质保期≥5年）

1.温度范围：4±2℃（0.1℃调节，环境温度10℃~35℃）。

2.风冷、电加热补偿系统，微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±2℃范围内。

3.电脑板温控；上下点数字温度显示，平均温度显示；显示压缩机工作状态；具有强制除霜功能；参数设置具有密码保护功能；微电脑控制，非易失性操作，维持记忆功能。

4.有效容积≧500L。

5.整机装载量≥200袋400ml血袋。

6.外部/内部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。

7.输入功率≤286VA。制冷剂：环保型。

8.带有热反射膜的发泡双层玻璃大门1扇及5扇有机玻璃内门，防止冷量外泄，具有防结露功能，标配钥匙锁，可配挂锁，满足双锁要求。

9.发泡一体式内扣式门把手，无断裂风险，进门方便，占地面积小。

10.配备脚轮以及止动底角，内设LED照明灯。

11.检测孔不少于1个(尺寸≥32mm方便接入冷链)。

12.双电子温度探头设计，标配一个备用温控探头，在温控探头发生故障时，自动切换到备用探头，保证设备正常运行。

13.带有一个机械温控器，当电子温控器发生故障时，保证设备正常运行。

14.多路传感器设计，配有上下水盒（加水或甘油后，通过测量盒内液体模拟血袋内部真实温度）。

15.多种除霜方式，采用循环除霜+强制除霜控制。

16.标配接水盒，异常潮湿环境下外门产生结露不会滴到地面。

17.配有温度记录仪，并带有记录仪USB接口，全过程监测安全系统，具备数据监控、打印、记录等功能。

18.安全装置：报警功能齐全。具备多重保护功能。

19.内置备用电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警不少于72小时。

20.配置：温度监控模拟盒2个，LED灯，钥匙1套，网架5层5个，温度记录仪安装光盘1个，USB数据线一条。

序号10：医用超低温冰箱（-80℃）：1台（质保期≥5年）

1.按键式微电脑控制，温度数字显示，箱内温度调节范围 - 50℃～-86℃，调节精度 0.1℃；适用环境温度 10℃～30℃。

2.有效容积≥600L。样本容量：2ml样本存放量≥40000支(适配400个10×10冻存盒)。

3.因现场安装通道限制，箱体进门宽度≤880mm，内深度≤600mm。

4.额定功率≤1200W。

5.箱内温度均匀性≤±2℃。

6.复叠式制冷系统，环境温度25℃条件下，降至-80℃时间小于300min。

7.内外部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。

8.外门1扇，自带钥匙锁，附带锁扣，可外加挂锁，满足双锁管理要求。内门不少于2扇，均附带锁扣，采用不锈钢框架及ABS树脂板整体结构，每扇内门带有独立密封结构。

9.外门配置自锁式门把手。

10.隔热层：硬脂聚氨酯发泡+VIP(真空绝热层)技术，发泡层厚度≤70mm。

11.多条密封条设计，保证温度均一性。

12.配置全封闭型压缩机。

13.制冷剂：无氟制冷剂，铭牌标注单个制冷系统内充注量≤146g。。

14.翅片式铜管冷凝器，配置可拆卸过滤网。

15.蒸发器满足降温及连续运行要求。

16.▲标配膨胀罐，当因环境温度过高及其他原因导致制冷系统压力过大时，用于吸收系统压力，维持压缩机正常运行。在40℃以上高温条件下制冷系统正常运行。

17.门框配置防结霜加热装置。

18.配备变频控制器，具备延迟启动功能，延时范围 0～30min 可调。

19.断路器内置于电控箱内。

20.具备故障报警功能，报警形式包含蜂鸣报警、故障代码显示。

21.配置：不锈钢搁架3层3个，除霜铲1个，钥匙1套，说明书1本。

序号11：医用低温冰箱（-20℃）：2台（质保期≥5年）

1.控温范围：-20℃～-30℃，调节精度 0.1℃；适用环境温度 5℃～30℃；直冷系统，微电脑控制。

2.数字式实时温度显示，可显示压缩机、风机工作状态；具有一键化霜功能键；参数设置支持密码保护；断电后参数记忆留存。

3.有效容积≧360L。

4.额定功率≤163W。采用环保碳氢制冷剂。

5.箱内温度均匀性≤1℃。

6.外门 1 扇，一体式内扣门把手；自带机械锁，预留挂锁安装孔，满足双锁管理要求；配置脚轮、止动底角各 2 个。

7.箱体采用磁性密封条密封。

8.箱体内外板材为喷涂镀锌钢板。

9.保温材料：聚氨酯发泡+VIP真空隔热板。

10.内置蓄电池，外部断电或电压过低时，蓄电池向控制器供电，间歇显示箱内温度并启动蜂鸣报警。

11.蒸发器箱体预埋，无霜结构，冷却方式为直冷式。

12.冷凝器为丝管式，无过滤网。

13.报警机制完善，配备485通讯接口。带有自检功能，对产品报警功能进行检测。

14.配有6个可调搁架、6个同大小储物抽屉。

15.配置：钥匙1套，网架6层6个，柜内容器6个，除霜铲1个，尼龙夹子大小各2个，说明书一本。

16.数据导出可追溯源。

序号12：医用普通冰箱（2-8℃）：5台（质保期≥5年）

1.温度范围：2~8℃，调节精度 0.1℃；适用环境温度 5℃～30℃。

2.大屏数字实时温度显示，可显示压缩机、风机工作状态；具备强制除霜功能；参数设置支持密码保护，断电后参数记忆留存。

3.有效容积≧480L。

4.额定功率≤350W。日耗电量≤2.5kW·h/24h。采用环保碳氢制冷剂。

5.箱内温度均匀性：±1.5℃。

6.外部/内部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。

7.配置 4 个万向脚轮，其中 2 个带止动装置。

8.采用变频压缩机。

9.玻璃门结构，内嵌式门把手。

10.内置 LED 照明；照明可独立开关控制，支持开门联动模式。

11.风机启停和门开关联动控制。

12.强制风冷循环。

13.除霜模式：自动智能除霜、手动强制除霜。

14.配置多路传感器。

15.双温控探头，一主一备可自动切换；单探头故障时，备用探头接管温控；双探头均故障时，压缩机按设定时序运行。

16.冷凝水自动蒸发。

17.配置 10 个高度可调网架，网架带围挡、标价条。

18.标配USB导出，PDF格式，最大存储10万条，记录时间间隔和打印间隔均可调。

19.具备多项故障报警；报警方式：蜂鸣报警、灯光闪烁报警；标配远程报警接点、485 通讯接口。

20.配置：LED灯1个，钥匙1套，网架5层10个，说明书1本。

序号13：倒置荧光显微镜：1台（质保期≥5年）

1.光学系统：无限远光学系统，齐焦距离≥60mm。

2.目镜：10× 目镜，视野数≥22mm。

3.照明：LED 冷光源，光源寿命≥60000h。

4.物镜转换器：物镜转轮孔位不低于5孔位，至少配备4颗物镜。

5.物镜：万能平场荧光相差物镜。4× 物镜 NA≥0.13；10× 物镜 NA≥0.30；20× 物镜 NA≥0.45；40× 物镜 NA≥0.60。

6.调焦方式：粗调每圈行程 37.7mm；微调每圈行程 0.2mm。

7.聚光器：透射LED荧光光源，聚光器NA不小于0.3，工作距离不小于73mm。

8.载物台：标准载物台，可拆卸，可放置培养皿、玻片、多孔培养皿夹具等。

9.荧光成像，转盘式切换，位置不少于3个，至少支持3通道荧光成像。

10.荧光滤光块：带通型UV/B/G荧光滤光块。

11.荧光光源：光源寿命≥20000小时。

12.荧光光源、明场光源可切换，无需预热。

13.高清晰度彩色相机头，相机像素≥1600万像素。

14.支持单张及时间序列图像采集；可以添加荧光通道伪彩色，并且能支持多通道荧光伪彩叠加；实时预览图上可以放标尺、做出相应尺寸测量；多条线性轮廓（line profile）实时测量，并支持数据导出到Excel，并可自动生成报告文档；另外具有高速图像采集，图像处理，图像拼接和校对功能；具有测量细胞荧光强度、细胞周长、面积、任意两点间距离，视频拍摄的功能等。

15.图像处理：图像和通道的对比度，亮度，Gamma调节；白平衡矫正；RGB,色调，饱和度调节；通道混合，通道Ratio，通道算术，通道抽取/合并，通道间相对位置矫正；Timelapse拍摄时，支持AF；自动拼图，拍摄超大视野图像，支持AF；支持MultiView分析。

16.测量功能：交互式测量；提供测量框（具备体视学功能）和测量挡板，来限制测量范围；对测量结果进行开放/关闭/扩张/腐蚀/骨架化等操作，多种编辑工具，可测量直线长度、曲线长度、面积、角度。

17.配套工作站一套（14i3处理器，16G内存，1T固态硬盘，≥23英寸显示器）。

序号14：手持式血液分析仪：1台（质保期≥7年）

1.测定原理：生物电极法，干式电化学法。

2.基础测量参数：Na、K、Cl、PH、PCO2、PO2、iCa,、Glu、HCT、Lac。

3.主机可手持，整机重量≤1kg，可脱离打印机单独使用。

4.采样量（全参数）≤95uL。

5.进样方式：推注进样。

6.样本类型：可检测动脉血、静脉血、毛细血管血的全血样本。

7.定标加检测时间：≤120秒。

8.配置可充电电池。

9.电池满电可测试次数：≥50次。

10.结果储存：≥5000条。

11.运行环境温度：16-30℃。

12.运输和储存温度：-10-46℃。

13.消耗品：独立包装一次性检测卡片，无需其他消耗品（包括质控液体包）。

序号15：电热恒温培养箱：2台（质保期≥5年）

1.规格 1：容积≥15L，输入功率≤200W；控温范围：室温 + 5℃～60℃；37℃工况下，温度均匀性 ±1.5℃，温度波动度 ±1℃；标配载物托架 2 块、隔板。

2.规格 2：容积≥80L；控温范围：室温 + 5℃～60℃；37℃工况下，温度均匀性 ±1.5℃，温度波动度 ±1℃；配备液晶显示屏。

注：本招标文件技术要求中，所有标注★、▲的技术参数，投标人均须提CMA第三方检测报告、制造商公开发行的产品说明书、产品彩页样本任意一项材料作为有效佐证依据（招标文件另有说明除外），无有效佐证材料的视为该项参数未响应。其中，标注★的技术参数为实质性满足项，投标人须全部完整满足，不得存在任何负偏离，若任意一条★项技术参数不满足或无有效佐证材料，均视为投标人未实质性响应招标文件，其投标作无效投标处理。

六、实施要求

1.货物到达采购单位后，在采购单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试及操作培训，并承担因此发生的一切费用。

2.投标文件中提供实施方案，内容应包括但不限于①项目团队情况及岗位分工职责、②交货期工序安排、③货物包装运输计划、④安装调试等。

3.投标人负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成安装调试后交付采购单位。

3.1投标时需提供具体的配置清单（包括但不仅限于硬件、软件部分），可另附技术参数规格文件对投标产品的技术性能做相关说明。

3.2投标供应商负责完成设备运输、安装、调试、运行和验收交付等工作。投标供应商应提供项目实施方案、进度计划，并根据项目进度列出各个阶段采购人需要配合的内容。

3.3投标供应商负责货物的运输、安装、调试、试用过程中的现场安全管理，有具体实施方案。若运输、安装、调试及试用过程中发生安全事故，投标供应商应承担全部责任。

3.4采购人收到货物后，由双方共同进行开箱初检。开箱初检合格后供应商应及时安排安装、调试。

3.5质量要求应达到前述规定的技术标准，且应使采购人在质保期及质保期过后的设计寿命周期内能实现正常使用的目的。

七、售后服务要求

1.质保期要求：本项目所有产品的质保期限，统一按照本招标文件技术要求章节中约定的质保相关条款执行，均为整机原厂质保，质保期自验收合格之日起计算。接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

投标文件中提供针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括售后服务机制、响应时间、故障解决等内容、关于所投产品的售后服务承诺书、优惠措施等。

投标文件中提供针对本项目制定的应急预案。分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。

2.提供维保收费及售后维保方案，内容包括但不限于①维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单及价格、②维保工作具体维保内容、③维保流程、④维保规范标准、⑤维保档案等情况等情况。

3.零配件应保证设备使用期内的供应，提供主要零配件的优惠价。零配件供应最长时间不超过3个工作日。并允诺做不到的赔偿条件。维保期结束后免收人工费，维修仅收配件费。投标文件中提供出保后所需更换的易耗品及配件报价。

4.设备免费维保期内应按国家质量控制相关法规要求提供维保记录及质控记录。

5.若设备需要接入医院信息系统，所需接口费用一律由中标方承担。

6.所投设备属于法定或强检设备的，乙方需承担首次计量检测费用。设备验收时需提供第三方计量检验证书(首检)。

7.投标单位所投产品如需配套耗材或试剂，投标时详细提供设备涉及的所有耗材、试剂等名称、中标号、中标价格、国家医保耗材代码、国家产品流水号等。如不提供视为无需配套耗材或试剂，将来若产生耗材或试剂导致采购人无法正常使用设备，采购人将解除合同并由此产生的一切责任由中标单位负责。

8.合同周期内，中标单位须提供1台测序仪、1台医用冰箱应急备用。备用机的运输、安装、维保等全部相关费用由中标单位承担，不另行收费。

9.特别约定：鉴于各类技术的快速发展以及采购单位自身各类发展需求，供应商在不涉及硬件改造的前提下，免费提供设备软件升级、漏洞修复及功能优化服务，不收取任何相关费用。供应商不得通过密码、权限、系统锁定等方式限制设备使用与运维，需无条件免费开放全部设备密码及后台权限。本设备永久无偿对采购单位及合作方开放各类数据、采集接口，不得设置技术壁垒，所有端口开放、系统兼容服务均免费。若供应商未履约造成采购单位损失，须承担违约责任并全额赔偿。

10.若设备需要接入医院信息系统，所需接口费用一律由中标方承担，包含在总报价中。

11.所投设备如属于法定或强检设备的，中标方需承担首次计量检测费用。

八、故障应急预案

投标单位根据往年设备故障案例，分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。

①可能出现的重大故障分析，提供无法开机、宕机情况下提供备机的申请流程和送达方案、提供维修机器的远程解决方案；

②本项目的重点、难点分析，分析在售后服务过程中可能出现的问题例如售后工程师无法按时到场、或维修配件不能及时到货等情况；

③针对分析的上述故障应急情况，提供对应的解决方案；

九、培训方案

提供对应科室使用培训及医学工程处维护人员培训；提供培训团队组成情况介绍。提供培训方案，内容包括但不限于①培训需求分析、②培训目标计划、③培训内容及方法计划、④负责培训人员情况、⑤培训设备场地等情况介绍。

①培训需求分析

针对本项目产品分析科室培训需求，例如分析科室医护人员操作方面的培训需求、应用方面的培训需求、系统维护管理方面的培训需求；

中标方负责提供设备操作培训及专业厂家维修培训，保证采购单位工程师及操作人员正常操作设备的各种功能及进行设备基础维修。

终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜（提供生产商支持的售后服务证明文件和售后服务条款）。

②培训目标计划

针对本项目，提供培训目标和计划，例如提供设备正式运作前，技术人员对客户操作、使用、系统日常运行、管理、维护等相关培训计划安排、日程表。现场集中培训目标：包括客户操作、系统维护管理等均不得少于1次。培训目标：投标人须提供所需的培训服务，以确保采购人的技术人员能对投标人所提供的设备和装置的设计、日常运作、故障和例行维护、事故处理和解决方面等有全面性的认识和了解。

③培训内容及方法计划

提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便采购人操作人员对整套系统的各个方面都能熟练掌握。提供培训所需的材料、设备、幻灯片以及其它的培训教材文件，所有教材文件须以中文说明。投标文件中提供详细的培训资料。

④负责培训人员情况

投入本项目的负责培训老师，需拟派经验丰富的专业工程师负责进行。设备正式运作前，需提供技术人员对客户操作、使用，系统日常运行、维护等相关培训，现场集中培训不得少于1次。

⑤培训设备场地等情况介绍

投标人在投标文件中将培训场地和培训时所需电脑、投影等办公设备进行阐述。培训时提供容纳足够人数的会议室以及办公用品，提供培训演示PPT和现场操作视频等。

十、设备质量要求：

1.设备质量及安装符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。

2.所投设备各项技术标准应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。

3.所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

4.所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5.缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

6.如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

十一、验收要求：

1、验收标准：根据政府采购合同要求、招标文件要求、投标文件、承诺及有关行业规定。

2、乙方应保证所提供的标的物是适销的、全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，材料、设计和工艺良好，没有缺陷，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

3、根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地计监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

4、项目的验收包括：数量、外观、质量、性能；符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，可以正常使用。乙方对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由乙方自行负责。甲方将组织专业人员对乙方提供的产品进行检验或抽检，对由此造成甲方的工期耽误等损失，均由乙方承担。

5、本项目将根据政府采购法及相关法规，《江苏省政府采购履约验收管理办法》以及《关于进一步加强履约验收管理的通知》文件的规定，对供应商进行履约验收，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。

十二、综合说明

1、投标单位所投产品应明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、投标单位根据招标文件中提出的全部技术规格与要求选择配置并列出所投设备的技术规格，如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标总报价一次报定，所报总价包括但不限于本合同所涉全部货物、辅助材料、安装、调试、培训、验收、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、采购代理服务费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用；医院平台各系统（如HIS系统、LIS系统、PACS系统等）的接口费用（如有）；与现有/后期设备对接等（如有）；甲方无须支付其他任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

4、投标单位须在投标文件中填报测序项目、质谱项目耗材供货单价。本项目耗材单价上限按如下规则设定：测序项目耗材报价最高不超过对应医保服务价格的 56%，质谱项目耗材报价最高不超过对应医保服务价格的 49%。投标报价超出上述上限的，作无效投标处理。具体费用根据中标单价及实际数量另行结算，不包含在总报价中。

5、交货要求：

5.1交货期限：合同生效后，自接到甲方进场通知后30天内供货并安装调试结束。

5.2交货地点：西苑医院苏州医院（具体按照采购单位要求）。

5.3货物交货时，包装须完整无破损，乙方还必须提供以下材料：

A、货物装箱清单

B、合格证（国产设备必须提供）

C、报关单&商检单（进口设备）等证明标的物合法、合规来源的证明文件（如需）

D、医疗器械注册证（如需）

E、培训单

F、质量检验合格文件（计量合格证）

G、中英文技术资料

H、使用维修保养中文说明书

I、其它必备材料和必备工具等

J、保修单等其它必须材料

6、验收要求：具体按合同要求执行。

7、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构书面通知为准。

8、知识产权：供方应保证采购人免除且供方承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十三、政策执行

1、本次招标均不接受进口产品投标。进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2、中、小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业和微型企业的投标报价扣除10%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

3、残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除10%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

4、监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除10%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

7、异常低价审查

（一）按照财政部发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（ 财库〔2026〕2号）文，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

A、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

8、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

8.1.本项目对采购本国产品给予政策支持：

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“附件：投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

8.2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

8.3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

第五章合同一般条款

一、合同文件

38.  合同文件适用法律

38.1  适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

39.  合同文件组成和解释顺序

39.1  合同文件的组成和解释顺序如下：

39.1.1 合同的特殊性条款

39.1.2 合同的一般性条款

39.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

39.1.4 中标通知书、投标书和招标文件

39.1.5 有关图纸

39.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

39.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

40. 合同文件使用文字

40.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

40.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

41.  完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

42.  质量保证

42.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品（距离生产日期应在1年内），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

42.2 根据甲方按检验标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

42.3除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自相应批次标的物交货并通过最终验收之日起计算，具体按招标文件中规定的质量保证期为准或中标单位承诺更高于招标要求的质量保证期为准。

43.  包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

44.  伴随服务

44.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

44.1.1  标的物的现场启动、调试、监督；

44.1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

44.1.3  在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

44.1.4  对甲方技术人员的技术指导或培训。

44.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

45.  标的物的交付

45.1  标的物的所有权自标的物交付时转移。

45.2  乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

45.3  乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

46.  检验和验收

46.1  在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

46.2  甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

46.3  验收期限自标的物交付之日起30日内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

46.4  如双方对验收结果有分歧，则以苏州市市场监督管理局下属法定检验机构的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

47.  对标的物提出异议的时间和办法

47.1  甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

47.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

47.3  乙方应在收到甲方书面异议后2天内（双方在合同特殊条款另行规定的除外）负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

48.  合同价款和支付

48.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

48.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

48.2.1 正式的发票。

48.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

48.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

48.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

49.  违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

50.  甲方违约责任

50.1 甲方逾期付款的（正当拒付、供方同意延期付款时除外），应按同期银行贷款利率支付拖欠材料款的利息。但乙方不得因拖欠材料款而停止供货。

50.2甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失，包括运输部门的罚款。

51.  乙方违约责任

51.1  乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方必须承担甲方由此引起的一切额外损失（包括但不限于货物差价、运输费用、建设承包方的窝工损失、设备闲置及其他赔偿要求），赔偿金额不低于合同价格。

51.2  乙方逾期交货（即项目全部安装调试完成，整体验收合格并提交验收资料），应在交货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即交货并应按照逾期交货部分货款的每天千分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方原因引起的工期延误甲方应予以顺延工期，但甲方不承担乙方因此可能发生的任何经济损失。

51.3乙方提前交货的，须经甲方同意，接货后，仍可按合同规定的付款时间付款。

51.4甲方凭乙方出具的检验证明及质量担保书收货后，有权基于公共利益的考虑和对质量担保书的信任立即将相应标的物应用于施工。但在质量保证期限内，已使用的标的物被证明不符合合同规定的要求，则甲方有权选择下列一种方法追究乙方的违约责任。

51.4.1另行采购相应标的物、开挖、重新铺埋等所发生的一切费用均由乙方承担，乙方并应赔偿甲方的其他损失。

51.4.2乙方向甲方一次性赔偿相当于被证明不符合合同规定批次标的物价款的300%的赔偿金。

52.  不可抗力

52.1 如果双方中任何一方由于战争，自然灾害、政治原因、禁止性法律规定以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应可延长，延长的期限应不超过14日，延长期内甲方有权另行购买，乙方必须承担甲方包括施工费用在内的所有损失。但由于一方违约或疏忽不属于不可抗力，应按违约责任条款予以处理。

52.2 受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后以尽快的方式通知另一方，如果不可抗力的时间超过14日，双方有权终止履行合同。

七、索赔

53.  索赔

53.1  甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

53.2  在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

53.2.1  乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给乙方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、工程损失费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

53.2.2  根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经供需双方可商定降低标的物的价格，对已交付的货款多退少补。

53.2.3用符合规格、质量和性能要求的标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，供方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

53.3  如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

八、履约保证金

54.  无。

九、合同的解除和转让

55.  合同的解除

55.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

55.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

55.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

55.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

55.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

56.  合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效

57.  合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效。

十一、争议解决

58.  争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以甲方所在地人民法院起诉。

十二、附则

59.  合同份数。

本合同一式叁份，甲方壹份、乙方及招标代理机构各执壹份，具备同等法律效力。

60.  未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

- 合同特殊条款

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：

地址：

电话：

乙方：

地址：

联系人：

电话：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、卸货、搬运、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的：

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价（元） | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

三、合同总价款：大写人民币元，小写￥元。

合同总价款范围：合同总价应包括全部设备、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、质保期间等一切费用及其他费用；医院平台各系统（如HIS系统、LIS系统）的接口费用；与现有设备对接费用等（如涉及）。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式：

1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2.交货时间：合同生效后，自接到甲方进场通知后30天内供货并安装调试结束。

3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

五、付款方式：

1.付款步骤：

（1）在采购合同签订生效后，待全部货物到达甲方指定地点完成安装调试，经甲方最终验收合格，由甲方向乙方按合同总价支付95%的款，余款5％在验收合格满一年，无质量问题且乙方不存在其他违约情形，由甲方向乙方一次性付清。

（2）乙方提请甲方付款前，应提供以下资料：

A、甲方签收的送货回单。

B、合格销售发票。

C、由甲乙双方及招标代理机构签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》

2. 支付方式：对公银行账户转账，乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

六、验收

1.乙方提交的货物由甲方负责验收。

2.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行初步验收。经乙方安装调试完毕，甲方按合同约定对货物的性能等进行最终验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，以书面形式提出。

3.本项目将根据政府采购法及相关法规，《江苏省政府采购履约验收管理办法》以及《关于进一步加强履约验收管理的通知》文件的规定，对供应商进行履约验收，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。

七、售后服务：按招标文件、投标文件及乙方承诺执行。

八、伴随服务

1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、质量保证

1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有符合合同约定的、良好的性能。货物经甲方最终验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有瑕疵或缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

十、索赔

1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应自修补或更换完毕经甲方重新验收合格之日起，重新起算修补和更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十二、误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。

2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的20%，返还甲方已支付的合同款。

十三、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、争端的解决

1.甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以甲方所在地人民法院起诉。

十五、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十六、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十八、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

十九、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

二十、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式叁份，甲乙双方各执壹份，招标代理机构壹份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（签章）：                              乙方（签章）：

甲方法定(授权)代表人签字：                  乙方法定(授权)代表人签字：

签约日期：   年   月    日                  签约日期：   年   月    日

第七章  评标办法及评分标准

一、评标办法：

1．本次招标评标采用综合评分法，即在响应招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。

2．评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3．对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

4．如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。

5.本项目核心产品为精准检测平台。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

6.异常低价审查

（一）按照财政部发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（ 财库〔2026〕2号）文，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

A、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

二、评分标准：

（一）价格分：最高为30分

第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得中标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，成交金额则以实际投标报价为准），其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为30%）

（二）投标设备的技术与质量（40分）

1.所投产品技术参数满足或高于招标文件要求的得40分；标 “▲” 重要技术条款出现一项负偏离扣3分；其余普通技术条款出现一项负偏离扣0.2分，本项分值扣至 0 分为止。

注：（1）标“▲”项技术条款，投标人需提供CMA第三方检测报告、制造商公开发行的产品说明书、产品彩页样本任意一项材料作为有效佐证依据（招标文件另有说明除外），未提供佐证资料或所提供佐证资料不足以有效证明投标产品满足该参数要求的，评标委员会应当认定该项为负偏离并予以扣分。

（2）投标人须对提供的资料真实性负责，如发现投标人提供虚假证明材料，按投标无效处理，并按相关政府采购法律法规予以追究相应责任。

（三）项目实施方案（6分）

针对本项目设置分工明确的项目管理团队，并具有合理明确的实施方案，以保障货物交付、安装、就位、验收等有效的项目管理，方案至少包括①项目团队情况及岗位分工职责、②交货期工序安排、③货物包装运输计划、④安装调试等。

上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强操作性强、贴合项目实际的得1.5分；内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；阐述内容及可行性较差的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分

（四）售后服务要求，22分

1、故障应急预案（6分）

投标单位根据往年设备故障案例，分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。方案内容至少包括：①可能出现的重大故障、②本项目的重点、难点分析、③对应的解决方案等。上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强操作性强、贴合项目实际的得2分；内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；阐述内容及可行性较差的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。

2、投标单位质保期满后维保收费及维保方案情况（5分）

维保收费及维保方案至少包括：①维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单及价格、②维保工作具体维保内容、③维保流程、④维保规范标准、⑤维保档案等情况。

①维保清单全面、在市场价基础上提供一定维保收费优惠的得1分；②-⑤项方案上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强操作性强、贴合项目实际的得1分；阐述内容及可行性较差的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得5分。

3、培训方案（5分）

培训方案至少包括：①培训需求分析、②培训目标计划、③培训内容及方法计划、④负责培训人员情况、⑤培训设备场地等情况介绍。

上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强操作性强、贴合项目实际的得1分；阐述内容及可行性较差的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得5分。

4、售后服务方案（6分）

投标人提供售后服务方案至少包括①售后服务具体内容、②售后服务方式、③售后服务人员配备。上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强操作性强、贴合项目实际的得2分；内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；阐述内容及可行性较差的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。

（五）项目业绩：2分

投标单位2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来类似项目的业绩，每提供一份得1分,最高2分。（注：每份业绩需提供完整合同文件复印件等材料作为佐证材料；如买方名称、供货品牌/型号、合同金额、数量、签订时间等信息缺失，则视作无效业绩。）

备注：

1.付款步骤、交货期限如有负偏离的不得中标。

2.针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的资料不清晰或评委无法判断是否满足评分要求的视为不具备该项得分的条件。

3.要求加盖公章的，电子投标文件中可用电子签章（除特别说明外）。

4.投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

全文完