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[bookmark: _Toc417477665][bookmark: _Toc258329824][bookmark: _Toc228679947]第一章 招标公告
项目概况
泰州市食品检验院食品检验检测设备采购一批 JSZC-321200-YZNH-G2026-0005 招标项目的潜在投标人应在供应商完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载本项目的采购文件 获取招标文件，并于2026-11-09 09:00 （北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321200-YZNH-G2026-0005
项目名称：泰州市食品检验院食品检验检测设备采购一批
预算金额：775.210000万元（采购包1：149.000000万元；采购包2：312.000000万元；采购包3：192.000000万元；采购包4：122.210000万元）
最高限价：775.210000万元（采购包1：149.000000万元；采购包2：312.000000万元；采购包3：192.000000万元；采购包4：122.210000万元）
投标报价超过各分包最高限价、单设备超单台限价的均投标无效。
采购需求：采购高效液相色谱仪3台、超高效液相色谱串联质谱仪1台、气相色谱仪1台、气相色谱三重四级杆串联质谱仪1台、电感耦合等离子体发射光谱仪1台、紫外分光光度计1台、食品粉碎机1台、氮吹仪1台、超低温冰箱1台、恒温恒湿培养箱2台等27台（套）检验检测设备。具体详见招标文件第三章采购需求。
合同履行期限：详见招标文件第三章采购需求。
本项目（是/否）接受联合体投标：否
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk227768296]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目属于工业行业，不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对所投产品制造商符合小型和微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业条件的给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
2.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号），本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（三）本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]1.供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；
2.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
三、获取招标文件：
时间：自招标公告发布之日起5个工作日
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]地点：供应商完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载本项目的采购文件
方式：登录“苏采云”系统自行下载
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年11月9日9点00分（北京时间）
地点：“苏采云”系统“开标大厅”
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]1.本项目共划分为四个分包，评标顺序依次为分包一、分包二、分包三、分包四，各供应商可以参与一个或多个分包的投标，但最多只能中标一个分包，已经中标的供应商可以参加后续分包的评审，但不得推荐为第一中标候选人。
2.本项目采用网上注册登记方式。潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法如下：
（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。
（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁（原国信CA须更换新CA，详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏省政府采购网，“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
3.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
4.在评标结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。
6.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
单位名称：泰州市食品检验院
单位地址：泰州市杏林路6号
联系人：乔先生
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系电话：18168555258
2.代理机构：扬州诺浩工程咨询有限公司
地址：泰州市创美科技产业园18栋16楼1601室
联系人：姜女士
[bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc28359098]联系电话：0523-86211688
3.项目联系方式
项目联系人：姜女士
电话：0523-86211688





第二章 投标人须知
    投标人须知前附表
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	泰州市食品检验院食品检验检测设备采购一批

	2
	招标内容
	采购高效液相色谱仪3台、超高效液相色谱串联质谱仪1台、气相色谱仪1台、气相色谱三重四级杆串联质谱仪1台、电感耦合等离子体发射光谱仪1台、紫外分光光度计1台、食品粉碎机1台、氮吹仪1台、超低温冰箱1台、恒温恒湿培养箱2台等27台（套）检验检测设备。具体详见招标文件第三章采购需求。

	3
	合同履行期限
	详见招标文件第三章采购需求

	4
	最高投标限价
	775.21万元，各投标人的投标报价不得超过招标文件规定的最高投标限价，否则按无效投标文件处理。

	5
	合格投标人资格要求
	详见招标公告

	6
	联合体投标
	☑不接受，招标文件中有关联合体的规定均不适用。
□接受 

	7
	现场考察
	☑不组织，自行考察；如投标人需自行考察，费用自理。
□组织，考察时间：/年/月/日/时
        集合地点：/
联系人：/联系电话：/

	8
	投标答疑会
	☑不召开
口召开，召开时间：年月日时
召开地点：/

	9
	投标货币
	人民币

	10
	合同方式
	□固定单价合同
☑固定总价合同
□其他：

	11
	投标保证金
	依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。

	12
	投标文件有效期
	 60 日历天（从投标截止之日算起）

	13
	投标截止时间
	时间：2026 年 11 月 9 日 9 时 00 分

	
	投标地点
	地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 

	14
	开标时间和地点
	时间：2026 年 11 月 9 日 9 时 00 分
地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

	15
	评标办法
	☑综合评分法
□最低评标价法

	16
	定标办法
	采购人根据评标委员会推荐的中标候选投标人顺序确定中标人。

	17
	履约保证金
	□不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用
☑提交
金额：中标价的10%计取。
形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式
提交时间：收到中标通知书后签订合同前
退还时间：在项目验收合格后，全额返还给中标供应商

	18
	签订合同
	中标通知书发出之日起 30 日内
签订合同地点：泰州市食品检验院

	19
	付款方式
	合同签订后支付合同总价款的50%，产品到货、安装及调试完成并验收合格后支付合同总价款的30%，项目竣工结算后支付合同总价款的17%，项目合同履行完毕（质保期满）支付合同余款。

	20
	中标服务费
	招标代理费共计肆万捌仟伍佰元整，由采购人支付。

	21
	特别说明
	本项目共划分为四个分包，评标顺序依次为分包一、分包二、分包三、分包四，各供应商可以参与一个或多个分包的投标，但最多只能中标一个分包，已经中标的供应商可以参加后续分包的评审，但不得推荐为第一中标候选人。

	22
	其他
	解释：本文件的解释权属于采购人（或代理机构）。



一、说明和释义
1.说明  
1.1本招标文件仅适用于扬州诺浩工程咨询有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于采购人（或代理机构）。
2.词语释义
2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人，不包括其分公司。
2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。
2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。
2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。
2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.8天：日历天。
2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。
2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.11实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人
3.合格投标人资格要求
详见招标公告
4.投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。
5.投标人代表
5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。
6.不接受联合体投标。
7.投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：
（1）因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。
（2）被责令停业的；
（3）被暂停或取消投标资格的；
（4）财产被接管或冻结的；
（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大项目质量问题的；
（6）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；
（7）违反法律法规相关规定的。
三、招标文件说明
8.招标文件
投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
9.现场考察 
9.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行认真充分的考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.3经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。
9.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不做任何答复与考虑。
10.招标文件的澄清和修改
10.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日后7个工作日内以书面形式要求招标人或代理机构澄清。
10.2如需召开投标答疑会的，招标采购单位将按前附表规定的时间、地点召开招标答疑会。
10.3在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。如需对招标文件进行澄清或修正，采购人将在江苏省政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
10.4为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有招标文件的接收人。
10.5招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。
10.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
四、投标文件说明
11.投标文件计量单位和使用文字
11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。
11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc217446047]12.知识产权
12.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
13.投标文件的组成
1.投标函（格式见附件）
2.资格、资信等证明文件：
（1）关于资格的声明函（格式见附件）
（2）法定代表人资格证明书及投标人法定代表人授权委托书（格式见附件）；
（3）具有独立承担民事责任的能力：法人或其他组织的营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；
（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告原件扫描件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，企业成立不满一个月的可不提供。
（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；
（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；
（8）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料（各投标人视情况提供，格式见附件）；
（9）关于符合本国产品标准的声明函（各投标人视情况提供，格式见附件）；
（10）承诺书（格式见附件）。
3.开标一览表（格式见附件）
4.投标报价明细表（格式见附件）
5.商务条款偏离表（格式见附件）
6.技术条款偏离表（格式见附件）
7.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
8.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（4）（5）两项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
14.投标文件编制及递交要求
14.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
14.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
14.3如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
14.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。
14.5投标费用自理。
14.6投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。
15.投标报价（编制）要求的说明
15.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，包括所需要的设备购置费、材料费、运输费、施工机具使用费、安装调试费、培训费、企业管理费、利润、措施项目费、其他项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他各项费用。
15.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。
15.3一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。
15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
16.投标保证金
依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。 
17.投标文件的有效期
17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。
18.投标文件的拒收
采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
五、投标文件的递交
19.投标文件的递交
19.1电子投标文件的递交
投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20.投标截止日期
20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
21.投标文件的修改和撤回
21.1投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
21.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
六、开标和评标
22.开标
22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。
22.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购“苏采云”系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。投标人在苏采云系统规定时间内未解密，超时视同解密失败，视为放弃投标。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如“江苏政府采购“苏采云”系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23.评标委员会
23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。
23.2评标委员会应当独立履行下列职责：
23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；
23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；
23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；
23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
23.3评标委员会成员应当履行下列义务：
23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
23.3.4参与评标报告的起草；
23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。
24.评标内容的保密
24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。
25.对投标文件进行初审
25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.3开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：
投标人有下列情况之一的，投标文件无效：
1）投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；
2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章或签署的；
4）投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5）不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
6）被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；
7）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
8）投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；
9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
[bookmark: _Hlk193034237][bookmark: OLE_LINK8]10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；
[bookmark: OLE_LINK10]11）不同的投标人响应文件制作的MAC地址一致的；
12）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；
13）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
14）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
15）项目（标段）投标总价或单价超过本项目（标段）预算金额或最高限价的；
16）不同投标人的履约保证金从同一单位或者个人账户转出的、购买履约保证保险单的费用从同一单位转出或由同一个人账户支付的；
17）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
18）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件要求，评标委员会对于报价异常低价情况启动审查程序后，报价人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
19）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
20）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
21）改变招标文件中规定的应急措施处置费的；
22）改变招标文件清单给出的名称、实施范围、工作内容、计量单位、工程量、养护等级等；
23）提供虚假材料的；
24）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
25.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
25.5招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
25.6招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
26.投标文件的澄清
26.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作出澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购“苏采云”系统”中作出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
27.废标
27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消；
5.因“江苏政府采购‘苏采云’系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。
28.投标文件的评价和比较
28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
28.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
28.3相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
29.质疑处理
29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，在《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4采购人及采购代理机构只接受以纸质原件形式送达的质疑。质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
七、授予合同
30.中标人的确认
30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。
30.2中标无效的确认：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
30.3经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应由投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。
31.合同授予标准
31.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。
32.中标通知书
32.1确定中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
32.2中标通知书将成为合同的组成部分。
32.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。
33.履约保证金
33.1中标人应按规定提交履约保证金。
33.2中标人必须在合同签订前按规定向采购人缴纳履约保证金。中标人未按招标文件要求提交履约保证金的，采购人可取消其中标资格。
33.3履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后无息退还给中标单位。
33.3履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。
34.合同的签订
34.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。
34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。
34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。
35.政府采购政策
35.1采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等规定，落实政府采购相关政策。
35.1.1小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）本次采购标的属于 工业 。
（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
35.1.2残疾人福利性单位价格扣除政策
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利性单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利性单位标准参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
35.1.3监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
35.1.4残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
35.1.5若供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
35.1.6未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
35.2根据泰财购〔2023〕33号文市财政局国家金融监督管理总局泰州监管分局市地方金融监督管理局关于转发《江苏省财政厅国家金融监督管理总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，履约保证金（如有）接收电子履约保函（保险）。
35.3按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。
35.4按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购环境标志品目清单内的产品实施优先采购的评标方法。
36.采购本国产品的支持政策
36.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
36.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
36.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
36.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
36.5供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
36.6供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
36.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
37.特别提醒
37.1投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。
[bookmark: _Toc409438818]37.2在本项目评审结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，如有必要需供应商针对自身投标文件进行澄清的，供应商需在第一时间配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
37.3投标文件中需签字或盖章处均可以用电子签名或电子章代替。
38异常低价投标（响应）审查
38.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
38.2评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在评审现场合理的时间内（不少于30分钟，具体根据评审现场书面通知为准）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
38.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
38.4异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。


第三章 采购需求
一、项目名称：泰州市食品检验院食品检验检测设备采购一批
二、项目概况
本项目为泰州市食品检验院食品检验检测设备采购，项目内容包括但不限于产品设备采购、运输、安装、调试、提供备品备件、专业安装工具直至交付使用通过验收、售后服务等。本项目包括四个分包（采购包1：泰州市食品检验院高效液相色谱仪检测设备采购，项目预算及最高限价为149万元；采购包2：泰州市食品检验院超高效液相色谱串联质谱仪检测设备采购，项目预算及最高限价312万元；采购包3：泰州市食品检验院气相色谱三重四级杆串联质谱仪等检测设备采购，项目预算及最高限价192万元；采购包4：泰州市食品检验院电感耦合等离子体发射光谱仪等检测设备采购，项目预算及最高限价122.21万元），具体采购产品清单如下：
（一）采购包1：泰州市食品检验院高效液相色谱仪检测设备采购，项目预算及最高限价为149万元

	序号
	采购产品名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	产品属性
	所属行业类型
	最高限价（万元）
	是否核心产品

	1
	高效液相色谱仪--二极管阵列检测器
	1
	台
	否
	货物类
	工业
	46
	否

	2
	高效液相色谱仪--二极管阵列+荧光检测器+柱后衍生
	1
	台
	否
	货物类
	工业
	51
	否

	3
	高效液相色谱仪--二极管阵列+蒸发光散射检测器
	1
	台
	否
	货物类
	工业
	52
	是



（二）采购包2：泰州市食品检验院超高效液相色谱串联质谱仪检测设备采购，项目预算及最高限价312万元

	序号
	采购产品名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	产品属性
	所属行业类型
	最高限价（万元）
	是否核心产品

	1
	超高效液相色谱串联质谱仪
	1
	台
	否
	货物类
	工业
	312
	是




（三）采购包3：泰州市食品检验院气相色谱三重四级杆串联质谱仪等检测设备采购，项目预算及最高限价192万元
	序号
	采购产品名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	产品属性
	所属行业类型
	最高限价（万元）
	是否核心产品

	1
	气相色谱仪
	1
	台
	否
	货物类
	工业
	62
	否

	2
	气相色谱三重四级杆串联质谱仪
	1
	台
	否
	货物类
	工业
	130
	是



（四）采购包4：泰州市食品检验院电感耦合等离子体发射光谱仪等检测设备采购，项目预算及最高限价122.21万元
	序号
	采购产品名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	产品属性
	所属行业类型
	最高限价（万元）
	是否核心产品

	1
	电感耦合等离子体发射光谱仪
	1
	台
	否
	货物类
	工业
	62
	是

	2
	紫外分光光度计
	1
	台
	否
	货物类
	工业
	5.5
	否

	3
	食品粉碎机
	1
	台
	否
	货物类
	工业
	15
	否

	4
	酸度计
	1
	台
	否
	货物类
	工业
	0.2
	否

	5
	氮吹仪
	1
	台
	否
	货物类
	工业
	10.5
	否

	6
	电热板
	1
	台
	否
	货物类
	工业
	0.4
	否

	7
	振荡提取仪
	1
	台
	否
	货物类
	工业
	0.85
	否

	8
	万分之一电子天平
	1
	台
	否
	货物类
	工业
	1.1
	否

	9
	百分之一电子天平
	2
	台
	否
	货物类
	工业
	单台最高限价1
	否

	10
	恒温水浴锅
	2
	台
	否
	货物类
	工业
	单台最高限价0.18
	否

	11
	离心机（一）
	1
	台
	否
	货物类
	工业
	1.7
	否

	12
	离心机（二）
	1
	台
	否
	货物类
	工业
	1.7
	否

	13
	数显电热鼓风干燥箱
	1
	台
	否
	货物类
	工业
	0.5
	否

	14
	冰箱
	1
	台
	否
	货物类
	工业
	1.8
	否

	15
	冰柜
	2
	台
	否
	货物类
	工业
	单台最高限价0.8
	否

	16
	超低温冰箱
	1
	台
	否
	货物类
	工业
	7
	否

	17
	恒温恒湿培养箱
	2
	台
	否
	货物类
	工业
	单台最高限价5
	否



说明：
1、核心产品评审说明：多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。
2、如某分包有四家通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参与投标，有三家供应商所投核心产品均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效供应商仅有两家，即实质性响应招标文件的供应商不足三家，该分包废标。
三、采购标的需实现的功能及标准、规范：采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
四、采购设备技术指标等要求
（一）采购包1：泰州市食品检验院高效液相色谱仪检测设备采购
	序号
	产品名称
	技术指标等要求

	1
	高效液相色谱仪--二极管阵列检测器
	[bookmark: _Hlk216090429]1、技术参数
1.1四元梯度泵
▲1.1.1 双柱塞泵，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明。
▲1.1.2 自主溶剂压缩因子设置，保证不同流速及不同流动相组成的最佳流速稳定性
1.1.3 自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能
1.1.4 流量范围：0.001mL/min～5.0mL/min，递增率0.001mL/min
▲1.1.5 流量精度：≤0.075%RSD，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明。允许提供技术性能等效的证明材料。
1.1.6 最高操作压力：不小于700bar
1.1.7 压力脉动：在整个压力范围内，1mL/min流量时，<1%
1.1.8 可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择
1.1.9 梯度洗脱：0～100%，最小递增率为0.1%
▲1.1.10 梯度精度：≤±0.15% RSD，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明。允许提供技术性能等效的证明材料。
[bookmark: _Hlk110513453]1.1.11 具有泵后在线过滤装置，防止污染
▲1.1.12 梯度延迟体积调节：支持0~230uL系统梯度延迟体积任意调节，适配不同实验需求。需提供生产制造商证明文件。允许提供设备功能等效的证明材料。
1.2 智能化温控柱箱
[bookmark: _Hlk110512886]▲1.2.1 柱温范围：20.0℃～60.0℃
1.2.2 温度稳定性：<±0.3℃
1.2.3 温度准确度：±0.5℃
[bookmark: _Hlk110512892]1.2.4 柱容量：最大内径7.8 mm；最长300 mm
1.2.5 控温方式：半导体控温，有流动相预加热功能
1.2.6 双温控区，同一柱箱可以左右同时设定不同的温度
1.3 在线真空脱气机
1.3.1 流速：四通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，连续真空运行，实时监控真空腔压力变化
1.3.2 最大流速：每一通路10.0ml/min
1.4检测器
1.4.1 二极管阵列检测器
▲1.4.1.1 波长范围：190-800nm
▲1.4.1.2 波长精度：<±0.1 nm
▲1.4.1.3 光源：氘灯，使用寿命≥2000小时，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明。
[bookmark: _Hlk119265962]1.4.1.4 噪音：<±0.7·10-5 AU，254 nm（单波长检测）
1.4.1.5 最大采样速率：120 Hz
[bookmark: _Hlk110512909]1.5 自动进样器：
▲1.5.1 样品量2mL样品位：≥90位
1.5.2 进样量：0.1～100uL 
1.5.3 进样精度：0.3%RSD以内（10ul进样时）
1.5.4 进样针清洗：可在进样前后任意设定，自动清洗
▲1.5.5 交叉污染：样品交叉污染/样品残留：<0.002%（咖啡因），需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明。允许提供技术性能等效的证明材料。
▲1.5.6 样品室温度范围：4℃～40℃，增量：0.1℃，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明
1.6 数据处理系统
1.6.1 软件：Windows10以上操作环境，液相色谱软件
▲1.6.2 仪器控制：支持多品牌HPLC、GC仪器双向控制与数据采集，可联动各类液相检测器、离子色谱、气质联用仪。需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明。
1.6.3 报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等，用户可编辑个性化的报告模板
1.6.4 维护信息预报系统：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护
1.6.5电子日志实时记录仪器使用操作情况，随时查阅仪器状态。
1.7 智能功能
1.7.1 原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。

	
	
	★2、配置要求：
2.1.四元梯度泵1套
2.2.独立柱温箱1套
2.3.二极管阵列检测器1套
2.4.自动进样器1套
2.5.液相安装工具包1套
2.6.台式电脑（品牌整机）1套，不低于i5 CPU, 16GB内存, 512G固态硬盘+1T机械硬盘, Microsoft windows 11专业版或者企业版操作系统，23英寸液晶显示器。
2.7.激光彩色打印机（自动正反打印）1台
2.8.C18色谱柱3根，保护柱6根
2.9.2ml进样瓶（盖、密封垫）500个
2.10.过滤头1包
2.11.PEEK手紧式接头10个，与仪器配套孔径的连接管线5根
2.12.无铅溶剂瓶（含瓶盖） 7 套
2.13.可实现在线过滤作用的配套装置耗材2套（含10个滤芯）
2.14.废液收集密封安全盖（含10L废液收集桶）2套
2.15.柱塞杆密封圈2个

	
	
	3、售后要求
★3.1质量保证：保修期整机自测试验收合格起≥2年，免费上门维修服务。设备为全新原装正品，提供完整出厂质检报告及相关资质文件，免费上门安装、调试、校准及全员操作培训，支持第三方权威机构检测验收。
3.2售后服务：由生产厂家或其授权的专业机构或具备相应仪器维修资质的专业服务机构负责，免费安装调试，维修在2小时内响应，在72小时之内到达仪器现场进行维修。
3.3技术资料及培训：乙方提供完整的中文版操作使用手册、维修手册等相关资料。在仪器安装调试过程中，乙方免费对甲方指定的技术人员对仪器的维护及使用进行培训。
3.4应提供充足的备品备件供应渠道及快速及时的本地化维修响应能力，确保备件的供应顺畅。
3.5交货期为合同签订后30日内。
3.6设备为全新原装正品，提供完整出厂质检报告及相关资质文件，免费上门安装、调试、校准及全员操作培训，支持第三方权威机构检测验收。培训仪器安装后，在用户安装现场，提供系统免费培训，2个实验室培训名额，掌握仪器具体操作内容。
3.7供应商为2名用户提供免费线下培训课程，内容包括仪器基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论及应用。
3.8定期现场回访：质保期及质保期后2年内每年1次的免费现场回访。
3.9仪器安装后至该型号仪器停产两年内免费提供技术咨询和软件重新安装、升级服务。
3.10提供仪器应用技术培训服务。



	序号
	产品名称
	技术指标等要求

	2
	高效液相色谱仪--二极管阵列+荧光检测器+柱后衍生
	1、技术参数
1.1四元梯度泵
▲1.1.1 双柱塞泵，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明
▲1.1.2 自主溶剂压缩因子设置，保证不同流速及不同流动相组成的最佳流速稳定性
1.1.3 自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能
1.1.4 流量范围：0.001mL/min～5.0mL/min，递增率0.001mL/min
▲1.1.5 流量精度：≤0.075%RSD，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明。
1.1.6 最高操作压力：不小于700bar
1.1.7 压力脉动：在整个压力范围内，1mL/min流量时，<1%
1.1.8 可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择
1.1.9 梯度洗脱：0～100%，最小递增率为0.1%
▲1.1.10 梯度精度：≤±0.15% RSD，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明。
1.1.11 具有泵后在线过滤装置，防止污染。
▲1.1.12 梯度延迟体积调节：支持0~230uL系统梯度延迟体积任意调节，适配不同实验需求。需提供生产制造商证明文件。允许提供设备功能等效的证明材料。
1.2 智能化温控柱箱
▲1.2.1 柱温范围：20.0℃～60.0℃
1.2.2 温度稳定性：<±0.3℃
1.2.3 温度准确度：±0.5℃
1.2.4 柱容量：最大内径7.8 mm；最长300 mm
1.2.5 控温方式：半导体控温，有流动相预加热功能
1.2.6 双温控区，同一柱箱可以左右同时设定不同的温度
1.3 在线真空脱气机
1.3.1 流速：四通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，连续真空运行，实时监控真空腔压力变化
1.3.2 最大流速：每一通路10.0ml/min 
1.4检测器
1.4.1 二极管阵列检测器
▲11.4.1.1 波长范围：190-800nm 
▲11.4.1.2 波长精度：<±0.1 nm
▲1.4.1.3 光源：氘灯，使用寿命≥2000小时，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明。
1.4.1.4 噪音：<±0.7·10-5 AU， 254 nm （单波长检测）
1.4.1.5 最大采样速率：120 Hz
1.4.2  荧光检测器
1.4.2.1  性能：Raman (H2O) > 水的拉曼光谱：>2500 
▲1.4.2.2  光源：质保寿命2000小时以上
1.4.2.3  激发波长：200-1100 nm
1.4.2.4  发射波长：200-1100 nm
1.4.2.5采集频率：160Hz
1.4.2.6最大耐压60bar
▲1.4.3柱后衍生装置，将柱后试剂衍生装置和光化学衍生装置集成于一体，采用双流路通道，实现自动切换检测流路，实现试剂衍生与光衍生的快速转换，有效提高检测效率。需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明
1.4.3.1 化学衍生单元 
▲1.4.3.1.1 高压恒流泵：选用双柱塞串联式往复泵，由高精度直流伺服电机提供动力，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明
1.4.3.1.2 流速范围：0.001～10 mL/min，以0.001ml为增量
1.4.3.1.3 流量精度<0.5%
1.4.3.1.4 流量准确度±0.1%
1.4.3.1.5 最大操作压力：40MPa
1.4.3.1.6 压力脉冲<0.05MPa
▲1.4.3.1.7双温控反应池：含两套独立温度控制系统，两套温控反应池，可满足双加热衍生项目需求。需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明
1.4.3.2 光化学衍生单元：
▲1.4.3.2.1 衍生光源：254nm灯管，半导体冷光源；最大12 w，24 V低压恒流驱动，恒流驱动光源功率可调，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明
1.4.3.2.2 衍生线圈：衍生管体积<300 μL
▲1.4.3.2.3 光源使用寿命>15000小时
1.5 自动进样器：
▲1.5.1 样品量2mL样品位：≥90位
1.5.2 进样量：0.1～100uL 
1.5.3 进样精度：0.3%RSD以内（10ul进样时）
1.5.4 进样针清洗：可在进样前后任意设定，自动清洗
▲1.5.5 交叉污染：样品交叉污染/样品残留：<0.002%（咖啡因），需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明。
▲1.5.6 样品室温度范围：4℃～40℃，增量：0.1℃
1.6 数据处理系统
1.6.1 软件：Windows10以上操作环境，液相色谱软件
▲1.6.2 仪器控制：支持多品牌HPLC、GC仪器双向控制与数据采集，可联动各类液相检测器、离子色谱、气质联用仪。需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明。允许提供设备功能等效的证明材料。
1.6.3 报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等，用户可编辑个性化的报告模板
1.6.4 维护信息预报系统：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护
1.6.5电子日志实时记录仪器使用操作情况，随时查阅仪器状态
1.7 智能功能
1.7.1 原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。

	
	
	★2、配置要求：
配置要求：
2.1. 四元梯度泵1套
2.2. 独立柱温箱1套
2.3. 二极管阵列检测器1套
2.4. 荧光检测器1套
2.5. 柱后衍生装置（一体化柱后试剂衍生装置和光化学衍生装置）1套
2.6. 自动进样器1套
2.7. 液相安装工具包1套
2.8. 台式电脑（品牌整机）1套，不低于i5 CPU, 16GB内存, 512G固态硬盘+1T机械硬盘, Microsoft windows 11专业版或者企业版操作系统，23英寸液晶显示器。
2.9. 激光打印机（自动正反打印）1台
2.10. C18色谱柱3根，保护柱6根
2.11. 2ml进样瓶（盖、密封垫）500个
2.12. 过滤头1包
2.13. PEEK手紧式接头10个，与仪器配套孔径的连接管线5根
2.14. 无铅溶剂瓶（含瓶盖） 7 套
2.15. 可实现在线过滤作用的配套装置耗材2套（含10个滤芯）
2.16. 废液收集密封安全盖（含10L废液收集桶）2套
2.17. 柱塞杆密封圈2个

	
	
	3、售后要求
★3.1质量保证：保修期整机自测试验收合格起≥2年，免费上门维修服务。设备为全新原装正品，提供完整出厂质检报告及相关资质文件，免费上门安装、调试、校准及全员操作培训，支持第三方权威机构检测验收。
3.2售后服务：由生产厂家或其授权的专业机构或具备相应仪器维修资质的专业服务机构负责，免费安装调试，维修在2小时内响应，在72小时之内到达仪器现场进行维修。
3.3技术资料及培训：乙方提供完整的中文版操作使用手册、维修手册等相关资料。在仪器安装调试过程中，乙方免费对甲方指定的技术人员对仪器的维护及使用进行培训。
3.4应提供充足的备品备件供应渠道及快速及时的本地化维修响应能力，确保备件的供应顺畅。
3.5交货期为合同签定后30日内。
3.6设备为全新原装正品，提供完整出厂质检报告及相关资质文件，免费上门安装、调试、校准及全员操作培训，支持第三方权威机构检测验收。培训仪器安装后，在用户安装现场，提供系统免费培训，2个实验室培训名额，使掌握仪器具体操作内容。
3.7供应商为2名用户提供免费线下培训课程，内容包括仪器基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论及应用。
3.8定期现场回访：质保期及质保期后2年内每年1次的免费现场回访。
3.9仪器安装后至该型号仪器停产两年内免费提供技术咨询和软件重新安装、升级服务。
3.10提供仪器应用技术培训服务。



	序号
	产品名称
	技术指标等要求

	3
	高效液相色谱仪--二极管阵列+蒸发光散射检测器
	1、技术参数
1.1四元梯度泵
▲1.1.1 双柱塞泵，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明。
▲1.1.2 自主溶剂压缩因子设置，保证不同流速及不同流动相组成的最佳流速稳定性
1.1.3 自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能
1.1.4 流量范围：0.001mL/min～5.0mL/min，递增率0.001mL/min
▲1.1.5 流量精度：≤0.075%RSD，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明。
1.1.6 最高操作压力：不小于700bar
1.1.7 压力脉动：在整个压力范围内，1mL/min流量时，<1%
1.1.8 可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择
1.1.9 梯度洗脱：0～100%，最小递增率为0.1%
▲1.1.10 梯度精度：≤±0.15% RSD，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明。
1.1.11 具有泵后在线过滤装置，防止污染。
▲1.1.12 梯度延迟体积调节：支持0~230uL系统梯度延迟体积任意调节，适配不同实验需求。需提供生产制造商证明文件。允许提供设备功能等效的证明材料。
1.2 智能化温控柱箱
▲1.2.1 柱温范围：20.0℃～90.0℃
1.2.2 温度稳定性：<±0.3℃
1.2.3 温度准确度：±0.5℃
1.2.4 柱容量：最大内径7.8 mm；最长300 mm
▲1.2.5 控温方式：半导体控温，有流动相预加热功能
1.2.6 双温控区，同一柱箱可以左右同时设定不同的温度
1.3 在线真空脱气机
1.3.1 流速：四通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，连续真空运行，实时监控真空腔压力变化
1.3.2 最大流速：每一通路10.0ml/min 
1.4检测器
1.4.1 二极管阵列检测器
▲11.4.1.1 波长范围：190-800nm 
1.4.1.2 波长精度：<±0.1 nm
▲1.4.1.3 光源：氘灯，使用寿命≥2000小时，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明。
1.4.1.4 噪音：<±0.7·10-5 AU， 254 nm （单波长检测）
1.4.1.5 最大采样速率：120 Hz
1.4.2	蒸发光散射检测器
1.4.2.1	雾化器：前面板预装配，卡口式设计，检测器光电倍增管
1.4.2.2	漂移管温度：室温+5～100℃，0.1℃增量
▲1.4.2.3	雾化器三种温度控制模式：加热、常温、冷却。允许同等功能替代，提供证明材料。
1.4.2.4	雾化器气体种类：氮气、空气
1.4.2.5	信号范围：0.1～2000光散射单位
▲1.4.2.6	光源：质保2000小时以上，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明
1.4.2.7 	扫描速率：≥80Hz
1.5 自动进样器：
▲1.5.1 样品量2mL样品位：≥90位
1.5.2 进样量：0.1～100uL 
1.5.3 进样精度：0.3%RSD以内（10ul进样时）
1.5.4 进样针清洗：可在进样前后任意设定，自动清洗
▲1.5.5 交叉污染：样品交叉污染/样品残留：<0.002%（咖啡因），需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明。
▲1.5.6 样品室温度范围：4℃～40℃，增量：0.1℃
1.6 数据处理系统
1.6.1 软件：Windows10以上操作环境，液相色谱软件
▲1.6.2 仪器控制：支持多品牌HPLC、GC仪器双向控制与数据采集，可联动各类液相检测器、离子色谱、气质联用仪。需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明。
1.6.3 报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等，用户可编辑个性化的报告模板
1.6.4 维护信息预报系统：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护
1.6.5电子日志实时记录仪器使用操作情况，随时查阅仪器状态
1.7 智能功能
1.7.1 原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。

	
	
	★2、配置要求：
2.1. 四元梯度泵1套
2.2. 独立柱温箱1套
2.3. 二极管阵列检测器1套
2.4. 蒸发光散射检测器1套
2.5. 自动进样器1套
2.6. 液相安装工具包1套
2.7. 台式电脑（品牌整机）1套，不低于i5 CPU, 16GB内存, 512G固态硬盘+1T机械硬盘, Microsoft windows 11专业版或者企业版操作系统，23英寸液晶显示器。
2.8. 激光打印机（自动正反打印）1台
2.9. C18色谱柱3根，保护柱6根
2.10. 2ml进样瓶（盖、密封垫）500个
2.11. 过滤头1包
2.12. PEEK手紧式接头10个，与仪器配套孔径的连接管线5根
2.13. 无铅溶剂瓶（含瓶盖） 7 套
2.14. 可实现在线过滤作用的配套装置耗材2套（含10个滤芯）
2.15. 氮气发生器（纯度99%以上，最大流量大于20L/min@5.5bar）1台
2.16. 废液收集密封安全盖（含10L废液收集桶）2套
2.17. 柱塞杆密封圈2个

	
	
	3、售后要求
★3.1质量保证：保修期整机自测试验收合格起≥2年，免费上门维修服务。设备为全新原装正品，提供完整出厂质检报告及相关资质文件，免费上门安装、调试、校准及全员操作培训，支持第三方权威机构检测验收。
3.2售后服务：由生产厂家或其授权的专业机构或具备相应仪器维修资质的专业服务机构负责，免费安装调试，维修在2小时内响应，在72小时之内到达仪器现场进行维修。
3.3技术资料及培训：乙方提供完整的中文版操作使用手册、维修手册等相关资料。在仪器安装调试过程中，乙方免费对甲方指定的技术人员对仪器的维护及使用进行培训。
3.4应提供充足的备品备件供应渠道及快速及时的本地化维修响应能力，确保备件的供应顺畅。
3.5交货期为合同签订后30日内。
3.6设备为全新原装正品，提供完整出厂质检报告及相关资质文件，免费上门安装、调试、校准及全员操作培训，支持第三方权威机构检测验收。培训仪器安装后，在用户安装现场，提供系统免费培训，2个实验室培训名额，掌握仪器具体操作内容。
3.7供应商为2名用户提供免费线下培训课程，内容包括仪器基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论及应用。
3.8定期现场回访：质保期及质保期后2年内每年1次的免费现场回访。
3.9仪器安装后至该型号仪器停产两年内免费提供技术咨询和软件重新安装、升级服务。
3.10提供仪器应用技术培训服务。



（二）采购包2：泰州市食品检验院超高效液相色谱串联质谱仪检测设备采购
	序号
	产品名称
	技术指标等要求

	1
	超高效液相色谱串联质谱仪
	1、技术要求
1. 超高效液相色谱仪
1.1 超高效液相色谱仪（色谱泵系统）
1.1.1 具有自动、连续压缩补偿功能，独立柱塞控制。双压力传感器反馈回路，无需阻尼器。
1.1.2 真空脱气机：≥5通道在线脱气机。
1.1.3 梯度精度（混合精度）：≤0.15%。
▲1.1.4 最大操作压力：≥15,000 psi，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明
▲1.1.5 流速范围：0.001-2.00ml/min，流速精度：≤0.075% RSD。需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明
1.1.6 梯度准确度（混合准确度）：±0.5%。
▲1.1.7 梯度模式：提供多种梯度曲线，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明
1.2 自动进样器
1.2.1 样品位数：≥100位，2ml样品瓶。
1.2.2 进样精度：≤0.25% RSD。
1.2.3 样品室控制温度：4℃-40℃，增量：±0.1℃。
1.3 柱温箱
1.3.1 温度范围：室温+5℃-90℃，增量：±0.1℃。
1.3.2 控温精度：±0.3℃
2. 三重四极杆质谱仪
2.1 离子源：
▲2.1.1 离子源：具备ESI电喷雾离子源和APCI大气压化学电离源。
▲2.1.2 离子源控温：离子源区可设置的脱溶剂气温度≥650℃。（提供所投产品官方数据截图和软件设置截图。同时提供所投产品在此温度下可在工作站界面下设置并运行视频，配讲解）
▲2.1.3 离子源接口：离子源接口设计合理，日常维护便捷，维护无需耗材更换。（提供离子源硬件拆解视频，视频要展现无需耗材更换过程，配讲解）
▲2.1.4 可升级配置直接分析离子源（大气压固体分析），直接进样分析固体、液体样品，用于食品真实性鉴定。（需提供证明文件和同款离子源食品掺伪应用文献）
2.2 三重四极杆质量分析系统：
2.2.1 质量范围：涵盖5-2000 m/z（提供软件完整截图证明）
2.2.2 ▲重现性实验：1pg利血平分别连续进样10次，峰面积CV小于3%；1pg氯霉素分别连续进样10次，峰面积CV小于3%。定量重现性：5ppb和50ppb胆固醇氧化物分别进样5次，RSD<3%。（提供实验谱图及数据支持文件或官方检测报告作为证明材料，并包括10次连续进样的采集时间，以保证连续进样的重复性）。
[bookmark: OLE_LINK1]2.2.3 ▲MRM灵敏度（ESI+）：1pg利血平柱上进样，m/z 609.3＞195.1，信噪比S/N≥5,000,000:1(RMS)，基线噪音采集区间不低于0.3min；利血平仪器检出限（IDL）＜1.4fg（需提供省级以上计量机构出具的计量校准证书和制造商官网链接、官网截图以证明，计量校准证书原件备查）。
2.2.4 ▲MRM灵敏度（ESI-）：1pg氯霉素柱上进样，m/z 321.0＞152.0，信噪比S/N≥5,000,000:1(RMS)，基线噪音采集区间不低于0.3min；氯霉素最低检出限≤ 2ppt。（需提供省级以上计量机构出具的计量校准证书和制造商官网链接、官网截图以证明，计量校准证书原件备查）
2.2.5 ▲仪器检出限IDL（ESI+）：＜0.18fg（以1fg利血平柱上连续进样≥6次平均值计算）。（需提供省级以上计量机构出具的计量校准证书和制造商官网链接、官网截图以证明，计量校准证书原件备查）
2.2.6 ▲仪器检出限IDL（ESI-）：＜0.18fg（以1fg氯霉素柱上连续进样≥6次平均值计算）。同时超痕量检测灵敏度与重复性（PFAS化合物）：对全氟-3,6,9-三氧杂癸酸进行检测，采用多反应监测（MRM）模式。ESI-模式下，进样量≤15 fg，信噪比>10。（提供实验谱图及数据支持文件作为证明材料）。
2.2.7 ▲正负极性切换时间：≤5 ms（提供软件完整截图证明）
2.2.8 ▲最小驻留时间：≤1 ms（提供软件设置截图或已发表的数据支持文献作为证明材料）
2.2.9 ▲MRM采集速率≥500个数据点每秒（提供软件完整截图证明）
2.2.10 ▲离子源基质效应低，奶粉基质中分析氯霉素残留，前处理采用液液萃取和不同的固相萃取柱，基质效应偏差小于1.8%（提供同品牌离子源已发表论文、文献截图或离子源数据或其他权威资料作为证明材料）。
2.2.11 ▲扫描速率：≥20000 Da/s，步进0.1Da。（提供软件完整截图证明）
2.2.12 离子源日常维护，清洗离子导入接口，无需卸真空，减少停机时间。
2.2.13 线性范围：≥6个数量级
2.2.14 ▲定量功能：一针进样同时得到 MRM 和Full Scan 数据，用于评估检测过程中的样品背景基质情况，避免假阴性的产生（提供软件设置截图或已发表的数据支持文献作为证明材料）。
2.2.15 ▲子离子确定功能：一针进样同时得到 MRM 和子离子全扫描数据，用于评估检测过程中的样品基质干扰情况，自动同标准品二级全扫描谱图实现比对、确证，在定量分析的同时实现定性功能，避免复杂痕量样品假阳性的产生（提供软件设置截图或已发表论文截图作为证明材料）。
2.2.16 ▲草甘膦灵敏度与重复性验证实验：在柱上进样量为2pg的条件下，对草甘膦进行检测。结果表明，在未进行数据平滑且基于 peak-to-peak 方式计算信噪比的情况下，目标峰信噪比（S/N）大于 10，满足痕量检测要求。此外，在柱上进样量为 2pg的条件下连续进样至少6针的峰面积相对标准偏差（RSD）小于 3%，表明仪器具有良好的重复性与稳定性。（要求提供完整谱图及实验结果作为证明材料或省级以上计量机构出具的计量校准证书，计量校准证书原件备查）
2.3 真空系统：1个机械泵加1个涡轮分子泵。
2.4 软件
2.4.1 用于控制液质联用系统，包括色谱检测器的软件和相应接口，LC-MS/MS 的仪器调节、数据采集、数据处理、分析和报告。
2.4.2 仪器参数的检测及校正功能：系统参数的检测及其预警；自动调谐参数（质谱分辨率、质谱校准、离子源优化）；自动生成 SIR/MRM 方法等。
2.4.3 目标化合物分析软件，符合法规的定量软件，实现自动 MRM 离子丰度比确认。
2.4.4 ▲一次进样，可同时实现175种以上化合物的谱图定性筛查和MRM定量分析，无需分时间窗口分析，有效消除“交叉污染”、保证高通量分析能力。

	
	
	★2、配置要求：
2. 配置清单
2.1 三重四极杆质谱仪
2.1.1 ESI和APCI的离子源1套
2.1.2 三重四极杆质谱主机1套
2.1.3 机械泵 1 套
2.1.4 质谱校准液及测试标样 2套
2.2 超高效液相色谱仪
2.2.1 二元高压泵 1 套
2.2.2 在线脱气机1 套。
2.2.3 自动进样器 1 套
2.2.4 柱温箱 1 套
2.2.5 超高效色谱柱3根（150mm-250mm），同时配保护柱6根
2.2.6 2ml 样品小瓶 500 个
2.2.7 无铅溶剂瓶（含瓶盖） 7 套
2.2.8 可实现在线过滤作用的配套装置耗材 4 套（含 20 个滤芯）
2.2.9 可实现在线固相萃取作用的配套装置耗材4套（含12个固相萃取柱）
2.3 工作站及软件
2.3.1 工作站（品牌整机）1套，配置不低于：内存≥64GB，固态硬盘≥512GB，机械硬盘≥8TB
2.3.2 定性定量分析软件1套
2.3.3非靶向筛查化合物检索数据库1套
2.4 配套设备
2.4.1 氮气发生器，气量≥30L/min 1 套
2.4.2 UPS（10KVA，延时1小时）1套
2.4.3 激光打印机（自动正反打印） 1 套
2.4.4 废液收集密封安全盖（含10L废液收集桶）2套

	
	
	3、售后要求
3.1卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。
3.2质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。同时按厂家标准验收程序或中国国家计量标准部门的有关规程验收并配合买方办理计量检定或校准手续，并按计量机构实际工作周期出具计量单位检定证书，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。
3.3供应商为2名用户提供免费线下培训课程，内容包括仪器基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论及应用。
3.4仪器故障响应时间不超过2个工作日，维修日程不超过7个工作日。
3.5仪器安装后至该型号仪器停产两年内免费提供技术咨询和软件重新安装、升级服务。
3.6提供仪器应用技术培训服务。
3.7定期现场回访：质保期及质保期后2年内每年1次的免费现场回访。
★3.8质量保证：保修期整机自测试验收合格起≥2年，免费上门维修服务。设备为全新原装正品，提供完整出厂质检报告及相关资质文件，免费上门安装、调试、校准及全员操作培训，支持第三方权威机构检测验收。
3.9交货期为合同签订后60个工作日内。



（三）采购包3：泰州市食品检验院气相色谱三重四级杆串联质谱仪等检测设备采购
	序号
	产品名称
	技术指标等要求

	1
	顶空-气相色谱仪-氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器
	1、 技术要求
1.1 保留时间重现性：＜0.0008min
1.2 峰面积重现性：＜0.3% RSD
1.3 柱温箱
1.3.1 温控范围：室温以上3℃～450℃
▲1.3.2 温度控制精度：0.1℃，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明。
1.3.3 程序升温：支持32阶/33平台程序升温
1.3.4 最大升温速率：125℃/min
1.3.5 冷却性能：450℃降温至50℃耗时＜4min（室温22℃）
1.3.6 温度稳定性：0.01℃/1℃
1.3.7 自带箱内照明，开门自动点亮
1.4. 电子压力控制系统
1.4.1 压力调节范围：0～1050kPa（152psi）
★1.4.2 压力控制精度：0.001psi（全量程范围），需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明。
1.4.3 最大分流比：12500:1
1.5. 分流/不分流进样口
▲1.5.1 模块化快拆设计，免工具可维护，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明。
1.5.2 最高使用温度：400℃
1.5.3 支持CSR大体积进样技术，最大进样量50μL
1.5.4 可升级柱前、柱中、柱后反吹功能
1.5.5 适配0.05mm～0.53mm内径毛细管柱
1.5.6 支持进样口、色谱柱一键检漏功能
1.5.7 免工具色谱柱快装锁扣设计
▲1.5.8 智能耗材计数提醒，可自定义阈值，具备耗材使用计数及阈值提醒功能，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明。
1.6. 检测器模块
1.6.1 模块化设计
1.6.2 自带仪器状态计数、耗材智能提醒功能
1.6.3 氢火焰离子化检测器（FID）
1.6.3.1 最低检测限：＜1.2 pg C/s
1.6.3.2 灵敏度：0.03 库仑/gC
1.6.3.3 线性动态范围：＞10⁷（±10%）
1.6.3.4 最高工作温度：450℃，温控增量0.1℃
1.6.3.5 具备熄火自动检测、自动重新点火功能
1.6.4 电子捕获检测器（ECD）
1.6.4.1 最高操作温度：400℃
1.6.4.2 最低检测限：＜4.4fg/s（林丹）
1.6.4.3 线性范围：＞10⁴
1.6.4.4 数据采集频率：300Hz
1.7. 液体自动进样器
★1.7.1 样品位配置：100位以上（2mL样品瓶），需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明。
1.7.2 通讯供电二合一线路，设备运行更稳定
1.7.3 智能状态指示灯，随设备运行状态自动变色提示
1.7.4 进样精度：RSD＜0.3%
1.7.5 交叉污染：＜0.001%
1.7.6 进样针体积范围：0.5μL～10μL
1.7.7 实际进样体积：最小0.005μL，最大10μL
1.7.8 进样速度可调：支持快、慢、自定义模式（1-60000.00μL/min）
1.7.9 配备放大镜、进样针照明灯，方便维护观测
1.8 顶空自动进样器
1.8.1. 峰面积重复性：＜0.8% RSD
1.8.2. 样品工位配置
★1.8.2.1 样品瓶位数：100位及以上，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明。
▲1.8.2.2 重叠进样位数：12位及以上，支持不连续样品瓶位运行

	
	
	★2、配置要求：
2.1 气相色谱主机系统
2.1.1 气相色谱仪主机 1台
2.1.2 仪器启动工具包 1套
2.2 进样口模块
2.2.1 分流不分流进样口模块（内置高精度电子压力控制器） 2套
2.3 检测器模块
2.3.1 氢火焰离子化检测器（FID） 1套
2.3.2 电子捕获检测器（ECD） 1套
2.4 液体自动进样器系统
2.4.1 液体自动进样器（含多位数样品盘和10μL进样针） 1套
2.4.2 2mL螺纹透明样品瓶（含盖垫） 2包
2.5 常规配套耗材
2.5.1 低流失进样口隔垫（50个/包） 1包、死堵4个
2.5.2 去活化分流衬管（带石英棉，5根/包） 1包
2.5.3 去活化不分流衬管（带石英棉，5根/包） 1包
2.5.4 衬管密封圈O型圈（10个/包） 1包
2.5.5 色谱柱螺帽（适配进样口、FID、ECD等检测器，5个/包） 1包
2.5.6 耐高温低流失石墨垫（适配0.1mm-0.25mm色谱柱，10个/包） 1包
2.5.7 气相色谱分析柱（30m×0.25mm×0.5μm） 强弱极性各1根
2.5.8 10μL进样针5根
2.6 顶空自动进样器系统
2.6.1 顶空自动进样器基础主机 1台
2.6.2 顶空样品托盘升级模块 1套
2.6.3 顶空专用分流不分流进样口模块（带高精度电子压力控制器） 1套
2.6.4 20mL透明圆底钳口顶空瓶 1套（125个）
2.6.5 20mm磁性钳口瓶盖（带硅橡胶/PTFE垫片） 1套（500个）
2.6.6 20mm瓶盖手动压盖器 1把
2.6.7 20mm瓶盖手动去盖器 1把
2.7 台式电脑（品牌整机）1套，不低于i5 CPU, 16GB内存, 512G固态硬盘+1T机械硬盘, Microsoft windows 11专业版或者企业版操作系统，23英寸液晶显示器。
2.8 激光打印机（自动正反打印） 1 套
2.9 氢气发生器1台
2.10 空气发生器1台

	
	
	3、售后要求
★3.1质量保证：保修期整机自测试验收合格起≥2年，免费上门维修服务。设备为全新原装正品，提供完整出厂质检报告及相关资质文件，免费上门安装、调试、校准及全员操作培训，支持第三方权威机构检测验收。
3.2售后服务：由生产厂家或其授权的专业机构或具备相应仪器维修资质的专业服务机构负责，免费安装调试，维修在2小时内响应，在72小时之内到达仪器现场进行维。
3.3技术资料及培训：乙方提供完整的中文版操作使用手册、维修手册等相关资料。在仪器安装调试过程中，乙方免费对甲方指定的技术人员对仪器的维护及使用进行培训。
3.4应提供充足的备品备件供应渠道及快速及时的本地化维修响应能力，确保备件的供应顺畅。
3.5交货期为合同签订后30日。
3.6培训仪器安装后，在用户安装现场，提供系统免费培训，2个实验室培训名额，掌握仪器具体操作内容。
3.7供应商为2名用户提供免费线下培训课程，内容包括仪器基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论及应用。
3.8 仪器安装后至该型号仪器停产两年内免费提供技术咨询和软件重新安装、升级服务。



	序号
	产品名称
	技术指标等要求

	2
	气相色谱三重四级杆串联质谱仪
	1、技术要求
1.1. 气相色谱仪部分
1.2. ▲柱温箱操作温度范围：室温以上10℃～450℃，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明
1.3. ▲可设定升降温速率：250℃/min，支持程序降温，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明
1.4. 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃
1.5. 冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min
1.6. 分流/不分流毛细管进样口，PTV进样口（大体积进样口，具备程序升温功能）
1.7. 电子压力控制精度：0.001psi
1.8. 流量设定范围：0～1280mL/min
1.9. 隔垫吹扫流量设置范围：0～200ml/min
1.10. 自动进样器样品位：≥150位样品盘
1.11. 进样量范围：包含0.1～20 uL。
1.12. 交叉污染：小于10-4 
1.13. 保留时间重复性：<0.001min
1.14. 峰面积重复性：<1% RSD
1.15. 质谱部分
1.16. 质量数涵盖范围：10～1050u
1.17. ★灵敏度EI Scan：1pg OFN, S/N ≥ 6000（氦气做载气），采用30米毛细柱进行验收。（提供方法学证明文件）
1.18. ▲灵敏度EI MRM：100fg OFN, S/N ≥ 100000 ，采用30米毛细柱进行验收。（提供省级以上计量机构出具的计量校准证书和方法学证明文件，计量校准证书原件备查）
1.19. ▲灵敏度IDL(MRM)：2fg OFN 连续8次进样，统计学上99%置信度水平，IDL≤0.5fg。（提供省级以上计量机构出具的计量校准证书和方法学证明文件，计量校准证书原件备查）
1.20. 分辨率：0.4～3.0u
1.21. 碰撞能：0～60eV
1.22. 质量稳定性：±0.1u/48h
1.23. 软件支持显示扫描速度20000Da/s（提供软件截图证明或生产制造商官方证明文件）
1.24.  最小驻留时间：0.5ms
1.25.  最小Event time：3ms
1.26. 最大Event数：2000 events
1.27. 最大MRM速度：800通道/sec
1.28. 离子源离子化能量：10～180eV
1.29. 离子源材质：高灵敏度离子源
1.30. 离子源温度：独立控温，150～350℃
1.31. 灯丝电流：5～250μA（发射电流）
1.32. 接口温度：50～350℃
1.33. ▲支持EI和CI离子源，可获得EI质谱图和CI质谱图。需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明
1.34. 检测器动态范围：8×106
1.35. ▲高真空系统：≥300L/s（He）需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明
1.36. 具备柱反吹能力

	
	
	★2、配置要求：
2.1.气相色谱-三重四极杆质谱联用仪（GC-MS/MS）主机1套
2.2.自动进样器，大容量样品盘1套
2.3.分流/不分流进样口1套、PTV进样口（大体积进样口，具备程序升温功能）1套，柱子反吹附件1套
2.4.关机免卸真空换色谱柱装置1套
2.5.批处理插件和全自动数据处理自动计算模块 各1套
2.6.真空泵 1台
2.7.泵油2瓶
2.8.适用于质谱分析的强极性气相色谱分析柱（30m×0.25mm×0.25μm）2根、弱极性气相色谱分析柱（30m×0.25mm×0.25μm）2根、强极性脂肪酸甲酯分析色谱柱（120m×0.25mm×0.25μm）1根
2.9.低流失进样口隔垫（50个/包）5包、死堵4个
2.10.去活化分流衬管（带石英棉，5根/包） 1包
2.11.去活化不分流衬管（带石英棉，5根/包） 1包
2.12.PTV进样口衬管5根
2.13.适用于分流/不分流进样口衬管密封圈O型圈（10个/包） 1包
2.14.色谱柱螺母（适配质谱端） 5个
2.15.耐高温低流失石墨垫（适配0.1mm-0.25mm色谱柱，10个/包） 2包
2.16.螺纹口瓶盖和透明样品瓶套装5包（2mL）
2.17.UPS（10KVA，延时1小时）1套
2.18.数据处理系统（品牌整机）1套，配备计算机CPU 六核i5以上，单主频不低于3.2G/8G内存或以上/1T硬盘或以上/DVD-RW/23寸LCD
2.19.激光打印机（自动双面打印）1台

	
	
	3、售后要求
3.1卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。
3.2质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。同时按厂家标准验收程序或中国国家计量标准部门的有关规程验收并配合买方办理计量检定或校准手续，并按计量机构实际工作周期出具计量单位检定证书，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。
3.3提供两名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。
3.4维修服务人员接到服务要求4小时内可以作出响应，24小时内上门服务。
3.5仪器安装后至该型号仪器停产两年内免费提供技术咨询和软件重新安装、升级服务。
3.6提供仪器应用技术培训服务。
3.7定期现场回访：质保期及质保期后2年内每年1次的免费现场回访。
★3.8质量保证：保修期整机自测试验收合格起≥2年，免费上门维修服务。设备为全新原装正品，提供完整出厂质检报告及相关资质文件，免费上门安装、调试、校准及全员操作培训，支持第三方权威机构检测验收。
3.9交货期为合同签订后30日内。
3.10供应商为2名用户提供免费线下培训课程，内容包括仪器基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论及应用。



（四）采购包4：泰州市食品检验院电感耦合等离子体发射光谱仪等检测设备采购一批
	序号
	产品名称
	技术指标等要求

	1
	电感耦合等离子体发射光谱仪
	1. 技术指标
1.1进样系统
1.1.1 一套耐HF酸进样系统，耐：50% (v/v) HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4，20% (v/v) HF，30% (w/v) NaOH以及30%的高盐样品；一套普通石英玻璃进样系统。
1.1.2 蠕动泵为四通道系统。
1.1.3分析1ppm的锰标准溶液，检出限≤0.2μg/L。
1.2自激式射频发生器，频率≥27MHZ。
1.3功率：最大功率≥1300W，多档连续可调。
1.4火炬垂直放置，可双向观测，实现轴向和径向观测功能，在一次分析中可以采用轴向和径向两种观测方式，满足复杂基质样品中的高、低含量元素的检测。
1.5 等离子体正常运行的氩气消耗总量≤15升/分钟。
1.6 等离子体气、雾化器、辅助气全部采用质量流量计控制，连续可调。
▲1.7雾化器流量控制控制精度为0.01L/min。需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明
▲1.8 操作者可观察到炬管、炬管中心管是否变脏需要清洗。需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明
1.9 系统类型：高性能二维(交叉)色散中阶梯光栅(或棱镜)，波长范围：167-782nm。1.10 恒温驱气型光室，光室温度38±0.1℃；
▲1.11 检测器系统为SCD或者CCD或者CID检测系统，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明。同等性能可替代，需提供证明文件。
1.12 在光学设计上，可以一次性读取紫外光分光和可见光分光。
1.13 检测器采用半导体制冷，达到-40℃；
1.14同一个方法每元素可以独立调节不同的分辨率，以实现低分辨率，正常分辨率和高分辨率同时分析的功能。
1.15 计算机控制系统与数据工作站：软件为多任务操作，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理，并处理和打印全中文报告。
1.16 在结果报告中每个数据都能同时显示相关元素的结果和谱图。
1.17 具有元素间干扰校正技术、谱线拟合干扰校正技术、自动背景基线校正技术、一点和两点实时背景扣除功能等≥5种干扰校正技术，每个谱图至少可以显示10个以上的像素点。
1.18 软件具有多元素谱图同时显示功能，至少提供10个元素同时显示。
1.19软件具有谱图叠加功能，同一个元素不同样品可以同时叠加显示。
★1.21 采用实时内标法测定时，样品十次测定相对标准偏差小于0.5%，满足常量分析允许分析误差小于0.5%的要求。（提供方法学证明文件或计量校准证书或检测报告）
★1.22可实现小于60s 70元素或谱线重复三次测定。需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明。

	
	
	★2、配置要求：
2.1等离子体发射光谱仪主机，冷却水循环装置，自动进样器。
2.2原版全功能工作站软件。
2.3矩管4个、氧化铝喷射管1根、耐高盐进样系统 1套，普通石英玻璃进样系统一套，进样泵管48根，排废液泵管48根，内标泵管48根
2.4台式电脑（品牌整机）1套，不低于i5 CPU, 16GB内存, 512G固态硬盘+1T机械硬盘, Microsoft windows 11专业版或者企业版操作系统，23英寸液晶显示器。
2.5激光打印机（自动双面打印）1台
2.6废液收集密封安全盖（含10L废液收集桶）2套

	
	
	3、售后要求
3、售后要求
3.1卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。
3.2质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。同时按厂家标准验收程序或中国国家计量标准部门的有关规程验收并配合买方办理计量检定或校准手续，并按计量机构实际工作周期出具计量单位检定证书，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。
3.3提供两名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。
3.4维修服务人员接到服务要求4小时内可以作出响应，48小时内上门服务。
3.5仪器安装后至该型号仪器停产两年内免费提供技术咨询和软件重新安装、升级服务。
3.6提供仪器应用技术培训服务。
3.7定期现场回访：质保期及质保期后2年内每年1次的免费现场回访。
★3.8质量保证：保修期整机自测试验收合格起≥2年，免费上门维修服务。设备为全新原装正品，提供完整出厂质检报告及相关资质文件，免费上门安装、调试、校准及全员操作培训，支持第三方权威机构检测验收。
3.9交货期为合同签定后60个工作日内。
3.10供应商为2名用户提供免费线下培训课程，内容包括仪器基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论及应用。



	序号
	产品名称
	技术指标等要求

	2
	紫外分光光度计
	1、技术要求
1.1. [bookmark: _GoBack]★光学系统：双光束光学系统，全波长范围：190～900nm，带宽：0.5-5nm 五档可调，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明。
1.2. ▲主机包含有性能验证功能，具有波长精度，波长重复性，光度精度，光度重复性，杂散光，分辨率验证功能，方便用户进行仪器性能验证。需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明
1.3. ▲测量模式：光度测量，定量测量，光谱测量，动力学，时间扫描，多波长测量，生物方法测量，自定义方法测量。标准曲线有测量、系数输入、OD值输入三种定量法，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明
1.4. ▲杂散光：在220、340、370 nm 处≤0.01%T；
1.5. ▲波长精度：±0.1nm，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明
1.6. ▲波长重复性：<0.05nm；需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明
1.7. 光度计精度：±0.003A，
1.8. 光度计重复性： <0.001A；
1.9. ▲基线漂移：<0.0001A/h，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明
1.10. ▲基线平直：±0.001A；需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明
1.11. ▲噪声：<0.00005A；需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明
1.12. 光源：氘灯、卤钨灯，可自动切换；
1.13. 标准样品池支架、矩形长光程样品池支架（可放置5mm～50mm标准比色皿），1位参比位；

	
	
	★2、配置要求：
2.1紫外/可见分光光度计主机一台
2.1软件一套
2.2长光程样品支架 一套
2.3比色皿10mm 1对、50mm 1对、30mm 1对，20mm 1对
2.4台式电脑（品牌整机）1套，不低于i5 CPU, 16GB内存, 512G固态硬盘+1T机械硬盘, Microsoft windows 11专业版或者企业版操作系统，23英寸液晶显示器。

	
	
	3、售后要求
3.1交货期为合同签定后60个工作日内。
★3.2质量保证：保修期整机自测试验收合格起≥2年，免费上门维修服务。设备为全新原装正品，提供完整出厂质检报告及相关资质文件，免费上门安装、调试、校准及全员操作培训，支持第三方权威机构检测验收。
3.3维修服务人员接到服务要求4小时内可以作出响应，48小时内上门服务。
3.4质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。同时按厂家标准验收程序或中国国家计量标准部门的有关规程验收并配合买方办理计量检定或校准手续，并按计量机构实际工作周期出具计量单位检定证书，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。
3.5仪器安装后至该型号仪器停产两年内免费提供技术咨询和软件重新安装、升级服务。



	序号
	产品名称
	技术指标等要求

	3
	食品粉碎机
	1、技术要求
1.1. ▲最大进样尺寸：≥180mm,样品处理量：≥5000ml
1.2. ▲配备大于2000ml样品匀浆杯，具有温度监测功能；大于400ml样品研磨杯，有温度监测功能
1.3. ▲最高转刀转速：≥5500rpm，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明
1.4. 研磨容器、转刀类型：转刀有4种可选，分别为不锈钢制、全不锈钢制、锯齿形不锈钢制、钛制；研磨容器有2种可选，分别为PC制、不锈钢制
1.5. ▲仪器具有电磁锁，在研磨过程中机盖无法打开或者机盖正常锁紧前仪器无法开启，最大限度保证了操作的安全性，需提供生产制造商官网截图和设备制造商官方证明文件以证明
1.6. 存储模式：程序可至少存储10组及以上常用参数，方便快速调取使用

	
	
	2、配置要求
2.1. 主机，带温度监测，1台
2.2. 5L耐压热（透明、防划）研磨容器5件
2.3. PP材质重力顶盖，带溢流渠3件
2.4. PP材质标准顶盖3件
2.5. 转刀，不锈钢制2件
2.6. 转刀，镀钛，用于防重金属污染1件
2.7. 锯齿转刀，不锈钢制2件
2.8. 5L不锈钢制研磨容器1件
2.9. 全不锈钢四齿转刀，用于液氮冷冻研磨1件

	
	
	3、售后要求
3.1交货期为合同签订后60个工作日内。
3.2质量保证：保修期自测试验收合格起≥1年，免费上门维修服务。设备为全新原装正品，提供完整出厂质检报告及相关资质文件。提供免费上门安装、调试、校准及全员操作培训，支持第三方权威机构检测验收。
3.3维修服务人员接到服务要求4小时内可以作出响应，48小时内上门服务。
3.4质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。同时按厂家标准验收程序或中国国家计量标准部门的有关规程验收并配合买方办理计量检定或校准手续，并按计量机构实际工作周期出具计量单位检定证书，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。



	序号
	产品名称
	技术指标等要求

	4
	酸度计
	1、技术要求
1.1. ▲测量范围：-2.00～16.00pH，精度±0.01pH，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明
1.2. ▲具有RS-232接口，支持连接标准RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选，需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明
1.3. ▲具有USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输
1.4. 支持中英文两种分辨率可选：pH支持0.0lpH和0.lpH，mV支持0.1 mV和1mV温度单位可选：℃和°F支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求支持IP54防护等级
1.5. 标配三复合pH电极、电极支架、防尘罩和和袋装pH缓冲溶液
1.6. ▲智能检测、自动识别智能判别终点，支持连续读数、平衡读数、定时读数支持自动/手动温度补偿
1.7. 支持1-5点pH电极标定和电极诊断
1.8. 具有pH标液组管理功能，自动识别GB、DIN、NIST三组pH
1.9. 缓冲溶液，支持自定义pH缓冲溶液

	
	
	2、配置要求
2.1主机1台
2.2三复合pH电极、电极支架、防尘罩和袋装pH缓冲溶液

	
	
	3、售后要求
3.1交货期为合同签定后60个工作日内。
3.2质量保证：保修期自测试验收合格起≥1年，免费上门维修服务。设备为全新原装正品，提供完整出厂质检报告及相关资质文件。提供免费上门安装、调试、校准及全员操作培训，支持第三方权威机构检测验收。
3.3维修服务人员接到服务要求4小时内可以作出响应，48小时内上门服务。
3.4质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。同时按厂家标准验收程序或中国国家计量标准部门的有关规程验收并配合买方办理计量检定或校准手续，并按计量机构实际工作周期出具计量单位检定证书，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。




	序号
	产品名称
	技术指标等要求

	5
	氮吹仪
	1、技术要求
1.1 ▲利用水浴加热、氮吹对样品进行快速浓缩，氮吹浓缩20ml样品时样品位数不低于60位。需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明，或提供功能等效的证明材料。
1.2 ▲浓缩过程中，氮吹针可随液面自动下降，并可在浓缩结束后自动升起，保证浓缩效率。需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明，或提供功能等效的证明材料。
1.3 ▲氮吹针可设置液面追随功能，同时可实现自动/手动调整氮吹针高度，预留终点定容接口，可实现终点定容功能。需提供官方彩页或生产制造商官网截图或生产制造商官方证明文件以证明，或提供功能等效的证明材料。
1.4 ▲氮吹压力可程序控制自动调节，可实现高效高平行性浓缩效果，需提供功能等效的证明材料。
1.5 可在软件界面设置水浴液面高度，实现自动给排水至设置水位线功能，方便操作；水浴温度可设置，排水结束后仪器自带底盘烘干功能，防止长时间不用水浴池长菌影响后续使用。
1.6 氮吹管快换设计，每个通道的氮吹管可整体拆卸，方便快捷的更换成其他位数的浓缩通道，方便拆卸清洗。
1.7 除整排更换氮吹管外，氮吹管上的单个氮吹针也均可方便的拆卸安装，方便不使用时用堵头堵上，节省氮气，操作方便。（提供拆下整排氮吹针和单独拆下一个氮吹针的照片）
1.8 氮吹针定位准确、结构稳定、便于操作。
1.9 水浴槽具有稳定性，防止水浴飞溅。
1.10 可使用10ml试管、15ml离心管、50ml离心管等多种通用规格的管架，并提供管架定制服务。
1.11 智能快插排水系统，插上排管水将自动流出，拔下排管自动停止排水。
1.12 水浴方式加热，导热效率高、均匀，浓缩速度快。
1.13 控温方式：PID；控温精度：±1℃；控温范围：室温～100℃，显示值基本误差：小于0.5%。


	
	
	★2、配置要求
1 浓缩主机单元，大于60位氮气出口1套
2氮吹管套件（每套含8个氮吹针、2个密封O型圈）  8套
3备用氮吹针  80根
4氮吹管密封圈    8个
5长排气管   3米
6排水管套件   1套
7堵头   64个
8喉箍   1套
9专用工具   1套
10氮气接头组件1套
11 PU管   5米
12配套浓缩管支架（含相应样品管） 1套
13说明书   1本

	
	
	2、 售后要求：
3.1交货期为合同签订后60个工作日内。
★3.2质量保证：保修期自测试验收合格起≥2年，免费上门维修服务。设备为全新原装正品，提供完整出厂质检报告及相关资质文件。提供免费上门安装、调试、校准及全员操作培训，支持第三方权威机构检测验收。
3.3 故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知24小时内派维修人员到达用户现场进行维修服务。
3.4质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。同时按厂家标准验收程序或中国国家计量标准部门的有关规程验收并配合买方办理计量检定或校准手续，并按计量机构实际工作周期出具计量单位检定证书，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。
3.5仪器安装后至该型号仪器停产两年内免费提供技术咨询和软件重新安装、升级服务。



	序号
	产品名称
	技术指标等要求

	6
	电热板
	1、技术要求
1.1. ▲温度范围：室温～500 ℃
1.2. ▲控温精度：±1℃（＜100℃）；±5℃（＞100℃）
1.3. ▲温度显示分辨率：0.1℃
1.4. ▲过热保护：超温报警，自动切断加热
1.5. 余热警示：盘面＞50℃，关机后持续亮警示灯
1.6. ▲显示屏：可显示温度，最高加热温度＞200℃，步长1℃，精度±1%
1.7. 定时功能：倒计时结束停止加热
1.8. ▲10寸超大陶瓷盘面，耐化学腐蚀强，导热性能佳

	
	
	2、配置要求
2.1主机一台

	
	
	3、售后要求
3.1交货期为合同签订后60个工作日内。
3.2质量保证：保修期自测试验收合格起≥1年，免费上门维修服务。设备为全新原装正品，提供完整出厂质检报告及相关资质文件。提供免费上门安装、调试、校准及全员操作培训，支持第三方权威机构检测验收。
3.3 故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知24小时内派维修人员到达用户现场进行维修服务。
3.4质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。同时按厂家标准验收程序或中国国家计量标准部门的有关规程验收并配合买方办理计量检定或校准手续，并按计量机构实际工作周期出具计量单位检定证书，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。



	序号
	产品名称
	技术指标等要求

	7
	振荡提取仪
	1、技术要求
1.1. ▲支持圆周、线性运动一键切换，可安装不同类型的夹具，用于振荡不同形状和大小的容器
1.2. ▲可设置转速、运行时间等参数，转速范围：10-150rpm
1.3. ▲最大负载：≥1.5kg
1.4. 振幅：3mm
1.5. ▲有异常情况断电保护和报警记录功能
1.6. 转速设定：要求为数字显示，连续可调
1.7. ▲最多可以容纳不少于20个不同直径试管
1.8. ▲试管夹具可适配10-16mm及16-32mm试管，10-16mm试管最多不少于26位，16-32mm试管最多不少于12位。
1.9. 计时器设置范围1-999分钟，到达设定时间后仪器具备声音提示并自动停止

	
	
	2、配置要求：
振荡提取仪主机一台

	
	
	3、售后要求
3.1交货期为合同签定后60个工作日内。
3.2质量保证：保修期自测试验收合格起≥1年，免费上门维修服务。设备为全新原装正品，提供完整出厂质检报告及相关资质文件。提供免费上门安装、调试、校准及全员操作培训，支持第三方权威机构检测验收。
3.3 故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知24小时内派维修人员到达用户现场进行维修服务。
3.4质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。同时按厂家标准验收程序或中国国家计量标准部门的有关规程验收并配合买方办理计量检定或校准手续，并按计量机构实际工作周期出具计量单位检定证书，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。


	序号
	产品名称
	技术指标等要求

	8
	万分之一天平
	1、技术要求
1.1. ▲量程：220g
1.2. ▲精度：0.1mg（0.0001g）
1.3. ▲重复性（5%载荷下）0.08 mg
1.4. 线性误差：0.2mg
1.5. ▲稳定时间小于3s
1.6. 灵敏度漂移：0.5mg
1.7. 最小称量值（USP，允差 = 0.10%）：160 mg
1.8. 最小称量值（允差 = 1%）：16 mg
1.9. ▲具有RS232接口

	
	
	2、配置要求
2.1 天平1台
2.2 校准砝码1套

	
	
	3、售后要求
3.1质量保证：保修期自测试验收合格起≥1年，免费上门维修服务。设备为全新原装正品，提供完整出厂质检报告及相关资质文件。提供免费上门安装、调试、校准及全员操作培训，支持第三方权威机构检测验收。
3.2质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。同时按厂家标准验收程序或中国国家计量标准部门的有关规程验收并配合买方办理计量检定或校准手续，并按计量机构实际工作周期出具计量单位检定证书，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。
3.3及时免费提供技术咨询服务。
3.4交货期为合同签定后60个工作日内。




	序号
	产品名称
	技术指标等要求

	9
	百分之一天平（数量2）
	1、技术要求
1.1. ▲最大量程‌：2200g
1.2. ▲可读性（精度）‌：0.01g
1.3. ▲重复性误差‌：≤0.01g
1.4. ▲线性误差‌：±0.02g
1.5. ▲稳定时间小于2s
1.6. 最小称量值（USP 0.1%典型值）‌：20g
1.7. ▲秤盘‌：材质为304不锈钢，可拆卸清洁
1.8. ▲通讯接口‌：同时标配RS232和USB双接口，可直接对接LIMS系统、电脑或打印机，数据输出完全兼容GLP/GMP规范

	
	
	2、配置要求
2.1 天平1台
2.2 校准砝码1套

	
	
	3、售后要求
3.1质量保证：保修期自测试验收合格起≥1年，免费上门维修服务。设备为全新原装正品，提供完整出厂质检报告及相关资质文件。提供免费上门安装、调试、校准及全员操作培训，支持第三方权威机构检测验收。3.2质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。同时按厂家标准验收程序或中国国家计量标准部门的有关规程验收并配合买方办理计量检定或校准手续，并按计量机构实际工作周期出具计量单位检定证书，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。
3.3及时免费提供技术咨询服务。
3.4交货期为合同签定后60个工作日内。



	序号
	产品名称
	技术指标等要求

	10
	恒温水浴锅（数量2）
	1、技术要求：
1.1. ▲控温范围：室温～100℃
1.2. ▲温度波动度：±0.1℃
1.3. ▲温度均匀度：±0.1℃
1.4. ▲温度分辨率：0.1℃
1.5. ▲循环方式：内循环，支持外循环输出
1.6. 水泵流量：≥8 L/min
1.7. 加热功率：1000 W
1.8. 容积：15L及以上
1.9. 内胆：不锈钢

	
	
	2、配置要求
2.1主机一台

	
	
	3、售后要求
3.1质量保证：保修期自测试验收合格起≥1年，免费上门维修服务。设备为全新原装正品，提供完整出厂质检报告及相关资质文件。提供免费上门安装、调试、校准及全员操作培训，支持第三方权威机构检测验收。
3.2质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。同时按厂家标准验收程序或中国国家计量标准部门的有关规程验收并配合买方办理计量检定或校准手续，并按计量机构实际工作周期出具计量单位检定证书，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。
3.3及时免费提供技术咨询服务。
3.4交货期为合同签定后60个工作日内。



	序号
	产品名称
	技术指标等要求

	11
	离心机（一）
	1、1、技术要求
1.1. 微机控制，大力矩交流变频电机驱动，运行稳定、噪声低、转速精度高。
1.2. 实时RPM/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。
1.3. ▲配备电子门锁，设有超速、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护、确保人身、机器安全。
1.4. ▲采用食用级硅橡胶整体式密封圈。气密性转子，有效防止气溶胶及液体外泄
1.5. 可设置多个程序升速率曲线和多个降速率曲线，可根据需要设置升/降速时间，支持自定义升降速程序设置。
1.6. ▲最高转速：最高转速≥20000r/min
1.7. ▲最大离心力≥27700×g
1.8. ▲最大容量：6×100ml，具角转子2ml、5ml、10ml、15ml、50ml、100ml；水平转子10ml、15ml、50ml、100ml等多种规格转子可选
1.9. ▲转速精度：±10r/min
1.10. 整机噪音：＜65dB(A)

	
	
	2、配置要求
2.1主机1台
2.2水平转子2套（4*2*50ml和8*4*15ml ）
2.3 50ml离心管200个，15ml离心管200个

	
	
	3、售后要求
3.1质量保证：保修期自测试验收合格起≥3年，免费上门维修服务。设备为全新原装正品，提供完整出厂质检报告及相关资质文件。提供免费上门安装、调试、校准及全员操作培训，支持第三方权威机构检测验收。
3.2质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。同时按厂家标准验收程序或中国国家计量标准部门的有关规程验收，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。
3.3交货期为合同签订后60个工作日内。

	12
	离心机（二）
	1、 1、技术要求
1.1. 微机控制，大力矩交流变频电机驱动，运行稳定、噪声低、转速精度高。
1.2. 实时RPM/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。
1.3. ▲配备电子门锁，设有超速、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护、确保人身、机器安全。
1.4. ▲采用食用级硅橡胶整体式密封圈。气密性转子，有效防止气溶胶及液体外泄
1.11. 可设置多个程序升速率曲线和多个降速率曲线，可根据需要设置升/降速时间，支持自定义升降速程序设置。
1.12. ▲最高转速：最高转速≥20000r/min
1.13. ▲最大离心力≥27700×g
1.5. ▲最大容量：6×100ml，具角转子2ml、5ml、10ml、15ml、50ml、100ml；水平转子10ml、15ml、50ml、100ml等多种规格转子可选
1.6. ▲转速精度：±10r/min
1.7. 整机噪音：＜65dB(A)

	
	
	2、配置要求
2.1 主机1台
2.2 配置角转子48孔*2ml +角转子8孔*50ml一套
2.3 50ml离心管200个，2ml离心管1000个

	
	
	3、售后要求
3.1质量保证：保修期自测试验收合格起≥3年，免费上门维修服务。设备为全新原装正品，提供完整出厂质检报告及相关资质文件。提供免费上门安装、调试、校准及全员操作培训，支持第三方权威机构检测验收。
3.2质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。同时按厂家标准验收程序或中国国家计量标准部门的有关规程验收，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。
3.3交货期为合同签定后60个工作日内。



	序号
	产品名称
	技术指标等要求

	13
	数显电热鼓风干燥箱
	1、技术要求
1.1. ▲温度范围：室温+10～300℃，分辨率0.1℃，温度波动度＜±1.0℃，温度均匀度：±2%
1.2. 风机6段调速，可保证不同风速的要求，避免粉尘样品扬尘造成样品损耗
1.3. 不锈钢内胆，带超温保护
1.4. 具来电恢复功能，保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失
1.5. 具RS-485接口
1.6. 容积130L以上

	
	
	2、配置要求
干燥箱1台

	
	
	3.1质量保证：保修期自测试验收合格起≥3年，免费上门维修服务。设备为全新原装正品，提供完整出厂质检报告及相关资质文件。提供免费上门安装、调试、校准及全员操作培训，支持第三方权威机构检测验收。
3.2质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。同时按厂家标准验收程序或中国国家计量标准部门的有关规程验收，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。
3.3交货期为合同签订后60个工作日内。



	序号
	产品名称
	技术指标等要求

	14
	冰箱
	1、技术要求
1.1. ▲有效使用容积＞460L，冷藏＞260L，冷冻＞200L
1.2. ▲冷藏2～8℃，冷冻-10～-40℃双温双控双变频独立系统
1.3. ▲配有RS485接口，打印机，上下门配独立锁扣
1.4. ▲具备高低温、断电、门开等常规故障报警功能
1.5. ▲核心部件采用高效压缩机，环保制冷剂。
1.6. 制冷系统：制冷迅速，冷藏室具备自动化霜功能
1.7. 温度控制：高精度微电脑温度控制系统，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室、冷冻室控制、显示精度均为0.1 ℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10～-40 ℃，用户可自行调节温度。
1.8. 温度波动度≤2℃。
1.9. 温度均匀度≤3℃。

	
	
	2、配置要求
冰箱1台

	
	
	3、售后要求
3.1质量保证：保修期自测试验收合格起≥1年，免费上门维修服务。设备为全新原装正品，提供完整出厂质检报告及相关资质文件。提供免费上门安装、调试、校准及全员操作培训，支持第三方权威机构检测验收。
3.2质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。同时按厂家标准验收程序或中国国家计量标准部门的有关规程验收，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。
3.3交货期为合同签定后60个工作日内。



	序号
	产品名称
	技术指标等要求

	15
	冰柜（数量2）
	1、 技术要求
1.1. ▲容积：800L以上。
1.2. ▲制冷方式：直冷。
1.3. ▲温度范围：-10℃～-25℃。
1.4. 保温材料：无CFC高密度聚氨酯发泡，120mm的保温材料厚度，可确保内部温度的稳定。
1.5. ▲压缩机：进口或同等品质压缩机。
1.6. ▲制冷剂：采用无氟环保制冷剂。
1.7. 制冷系统：双系统制冷技术，降温快速、节能省电、均匀性更好。
1.8. ▲微电脑控制，具备温度显示功能和报警系统。
1.9. ▲报警系统：具备高低温报警、传感器故障报警、断电报警、门开报警、环温报警、冷凝器故障报警、过滤网检查报警、电压异常报警、电池电量低报警。
1.10. ▲数据功能：USB端口，可读取近三个月的温度及报警情况。配有RS485接口，打印机，上下门配独立锁扣。
1.11. 断电保护：具备断电延时启动功能。

	
	
	2、配置要求
冰柜1台

	
	
	3、售后要求：
3.1质量保证：保修期自测试验收合格起≥3年，免费上门维修服务。设备为全新原装正品，提供完整出厂质检报告及相关资质文件。提供免费上门安装、调试、校准及全员操作培训，支持第三方权威机构检测验收。
3.2质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。同时按厂家标准验收程序或中国国家计量标准部门的有关规程验收，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。
3.3交货期为合同签定后60个工作日内。



	序号
	产品名称
	技术指标等要求

	16
	超低温冰箱
	1、技术要求
1.1. ▲样式：立式，容积≥800L。
1.2. ▲压缩机：2台≤1HP进口或同等品质高效全封闭式压缩机，制冷效率高，双独立直流冷凝风机。
1.3. 采用碳氢制冷剂，制冷剂用量符合国家安全标准，合理制冷回路，制冷效率高，降温迅速。
1.4. 双独立制冷系统，微电脑程序控制，可实时根据箱内温度情况自动控制压缩机转速，达到性能和能耗最佳平衡。断开一个系统，另一制冷系统快速反应，单机高频运行，箱内温度≤-80℃。
1.5. ▲温度控制：适用范围-40℃～-86℃，控温精度0.1℃。
1.6. ▲断电保温≥12h
1.7. ▲具备温度记录与报警功能

	
	
	2、配置要求
超低温冰箱1台

	
	
	3、售后要求
3.1质量保证：保修期自测试验收合格起整机保修（压缩机，冷凝器，蒸发器，温控器等）≥5年，免费上门维修服务。设备为全新原装正品，提供完整出厂质检报告及相关资质文件。提供免费上门安装、调试、校准及全员操作培训，支持第三方权威机构检测验收。
3.2质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。同时按厂家标准验收程序或中国国家计量标准部门的有关规程验收，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。
3.3交货期为合同签定后60个工作日内。


	序号
	产品名称
	技术指标等要求

	17
	恒温恒湿培养箱（数量2）
	1、技术要求
1.1. 温度范围：0～70℃；温度波动度：≤±0.3 ℃；温度均一性：≤0.3℃；
1.2. 相对湿度范围：10～90% RH，湿度波动度：≤±1.5% RH；设置精度0.5%RH，采用电容式湿度传感器
1.3. ▲内外304不锈钢
1.4. ▲内腔体积：大于等于250L；
1.5. 加热制冷：制冷时无需制冷剂，对环境无污染，更不用定期保养，不结霜
1.6. 加湿方式：水源为蒸馏水，即热加湿方式；
1.7. 配置高精度温湿度传感器 
1.8. 除湿系统为半导体除湿，节能环保；

	
	
	2、配置要求
1 主机 恒温恒湿箱*1台
2 使用说明书*1份
3 装箱单*1份
4 保证书 *1份
5 保修卡*1份
6 备件 搁板*2块

	
	
	3、售后要求
3.1质量保证：保修期自测试验收合格起≥1年，免费上门维修服务。设备为全新原装正品，提供完整出厂质检报告及相关资质文件。提供免费上门安装、调试、校准及全员操作培训，支持第三方权威机构检测验收。
3.2质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。同时按厂家标准验收程序或中国国家计量标准部门的有关规程验收，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。
3.3交货期为合同签订后60个工作日内。



[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: _Toc388026586]五、服务要求
1.中标供应商需承担所有设备安装配置等服务实施工作，确保与采购人原有设备等正常对接。
2.中标供应商在项目实施过程中应严格把控质量，确保实现采购需求。严格执行文明施工要求，保持良好的施工环境和秩序，不得破坏现有各类设施，不得影响采购人正常办公秩序。项目完工后负责对废旧物品及垃圾进行清运并承担全部清运费用，清运地点根据有关部门规定执行。严格执行安全生产要求，如导致任何人身、财产损失，由中标人自行承担责任。
3.中标供应商应当保证采购人实现本项目要求的所有功能，如有需要，请在投标前自行至泰州市食品检验院现场勘测确认。项目实施过程中，中标供应商须保证采购人可以实现本项目的采购需求，采购人不再承担除报价以外的任何费用。
六、合同形式：固定总价合同
合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
七、付款方式：合同签订后支付合同总价款的50%，产品到货、安装及调试完成并验收合格后支付合同总价款的30%，项目竣工结算后支付合同总价款的17%，项目合同履行完毕（质保期满）支付合同余款。
八、签订合同后，中标供应商不得进行转包。未经采购人同意，中标供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商还应承担相应赔偿责任。



[bookmark: _Toc409438821][bookmark: _Toc388026588][bookmark: OLE_LINK32]第四章  评标办法及标准
（一）评审方法
本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
（二）评审标准
本项目总分为100分，小数点后保留2位。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按从高到低顺序排列，评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。
具体打分方法如下：
	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	一、价格（30分）

	1
	价格
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。
	30

	二、技术（48分）

	2.1
	技术响应
	评委根据投标文件中对第三章“四、采购设备技术指标等要求”中响应情况进行打分。完全满足招标文件要求的得26分。其中标注“★”的参数为实质性要求，有一项负偏离作无效投标处理；标注“▲”的内容为重要参数，每有一项负偏离扣2分；其他普通参数，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。
备注：供应商需在《技术条款偏离表》中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况。标注“★”和“▲”的参数提供相应技术支持资料（如产品技术彩页或生产制造商官方证明文件或官网/仪器操作界面截图或官方检测报告等。如技术指标要求中另有要求的，则从其要求），并在《技术条款偏离表》中详细标明技术支持资料在投标文件中的页码和位置。未提供技术支持资料的作负偏离处理，如因未在《技术条款偏离表》中注明支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由供应商自行承担。供应商应对提供资料的真实性负责，供应商提供虚假技术支持资料谋取中标、成交的，采购人有权取消其中标资格，成交无效。其他技术参数以技术条款偏离表响应为准。
	26

	2.2
	实施方案
	根据供应商提交的项目实施方案，从方案与本项目适配性、内容完整性、安装调试方案、进度计划、质量管控体系、落地可行性等方面综合评审。未提供本项实施方案不得分。
1.实施方案贴合本项目实际情况，充分考虑项目现场条件、实施重难点；设备安装调试流程清晰、工艺规范、验收节点明确；进度计划安排科学有序，工期节点合理，衔接顺畅；质量控制体系完善，管控节点、管控措施、检验手段齐全，风险预判及应对方案到位，整体方案可落地实施性高，得10分；
2.实施方案结合项目实际，主要实施内容无重大缺项；设备安装调试、进度计划、质量控制等核心内容完整，方案安排较为合理，能够满足项目正常实施要求，可行性较强，仅存在少量细节有待完善，得7分；
3.实施方案仅覆盖项目基础实施要求，安装调试、进度安排、质量管控内容较为简略，针对性一般，无重大不合理缺陷，基本能够满足项目实施最低需求，得4分；
4.实施方案关键内容缺失，安装调试流程、工期计划、质量管控措施存在明显漏洞或不合理之处，无法有效保障项目正常实施，不能满足项目实施需求，得1分。
	10

	2.3
	整体技术方案
	针对本项目食品法定检验、质量核验、合规抽检的专业工作场景，面向具备第三方公正属性、承担常态化抽检任务与技术保障职能的检验检测工作需求，评审供应商整体技术方案与本项目匹配程度及方案核心内容的完整性、科学性、专业性。未提供本项目整体技术方案的本项不得分。
1、整体技术方案内容全面详实、针对性强，适用食品法定检验、质量核验、合规抽检的专业工作场景，设备架构设计、安全防护、设备安全、扩展升级、长期适配等核心内容完整无缺项，同时覆盖不限于上述环节的国家标准合规适配、法定检测项目兼容、检测数据溯源保真、设备长期稳定受控、迭代升级保障、后期持续技术支撑等配套技术内容。整体方案科学先进、架构规范、统筹规划周全，技术体系完善、安全防护机制全面、拓展升级方案细化精准、无模板化通用内容、可直接落地，能够完全满足本项目食品公正检验、质量管控、合规核验、持续迭代扩容的全部业务需求，得12分。
2、整体技术方案整体较为完整，匹配食品/重点工业产品公共检验检测工作实际使用需求，各项核心技术内容均有对应规划、无关键缺项，技术设计、安全防护、扩展适配措施基本周全到位，项目针对性较强，可平稳保障本项目检测设备合规受控运行及常态化产品抽检、质量核验、风险排查业务适配需求，得9分。
3、整体技术方案基本完整、契合项目检测业务要求，各项核心技术内容均有基础设计框架，整体方案无原则性技术问题、可基本满足设备使用需求，但技术细节规划存在明显欠缺、精细化不足，针对法定检测、数据溯源、合规管控等专项业务针对性较差，仅可满足设备基础开机运行、基础样品检测业务使用需求，得6分。
4、整体技术方案不完整、不能契合项目检测业务要求，各项核心技术内容无基础设计框架，整体方案有原则性技术问题、不能满足设备使用需求，技术细节规划存在明显欠缺、精细化不足，针对法定检测、数据溯源、合规管控等专项业务针对性很差，不能满足设备基础开机运行、基础样品检测业务使用需求，得3分。
	12

	三、商务（22分）

	3.1
	售后服务方案
	满足招标文件免费质保期的基础上，核心产品每增加1年免费质保加1分，本项最多得2分。需提供售后服务承诺书（原件）（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。
	2

	
	
	评委根据供应商提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及响应时间等方面）进行综合评分：售后服务方案整体服务体系健全、统筹规划周全，各项服务保障措施细化精准、无模板化通用内容、可直接落地，能够完全保障本项目设备全年稳定运行、支撑各类法定检验工作有序开展，满足全生命周期售后服务需求的得8分；售后服务方案整体较为完整，基本匹配食品检测运维实际需求，服务流程、保障措施基本周全到位，项目针对性较好，可平稳保障本项目设备全过程售后运维及常态化检测业务服务需求得5分；售后服务方案针对性较差，仅能勉强满足设备最低基础售后需求得2分；未提供的本项不得分。
	8

	3.2
	培训方案
	评委根据供应商提供的人员培训方案（包括但不限于使用操作、常规检查、保养内容、日常使用注意事项等方面）进行综合评分：方案体系完善、统筹规划周全，各项培训举措细化精准、无模板化通用内容、可直接落地，能够完全满足岗位人员设备实操、食品检测、质量管控业务应用、技术拓展的全部培训需求的得8分；方案整体较为完整，基本匹配食品检测业务培训实际需求，可基本保障本项目设备实操、食品检测工作培训顺利开展得5分；方案内容完整性不足、仅能勉强满足最低限度基础培训需求的得2分；未提供不得分。
	8

	3.3
	业绩
	评委根据供应商提供2023年1月1日（含，时间以合同签订时间为准）以来相关或类似项目业绩（至少包含产品清单中核心产品同品牌同类型设备）进行评分：每提供一个得2分，最多得4分（投标文件中提供供应商中标通知书、合同复印件并加盖公章，且含有清晰可见的标的物、合同价以及签字盖章部分所在页，并提供联系人及联系方式（附业绩一览表，格式自拟），提供不全或者没有提供不得分）。
	4



注：供应商应对其所提交的全部投标（响应）资料，包括商务资料、技术资料、业绩材料及各类证明文件的真实性、合法性、有效性全权负责。若存在弄虚作假情形，视为供应商自动丧失投标（响应）资格，采购人（采购代理机构）将上报政府采购监管部门，依法追究其相应法律责任。
三、评标说明：
1、小微企业的价格扣除
（1）对于非专门面向中小企业的采购项目，给予小微企业报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）对于非专门面向中小企业的货物采购项目，供应商（无论为大型企业、中型企业或小微企业）提供的货物均为小微企业制造的货物，即可享受上述价格评审优惠政策，除此之外的情形，不享受小微企业价格评审优惠政策。
2、监狱和戒毒企业的价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3、残疾人福利性单位的价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位，给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
4、监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。
5、节能产品、环境标志产品优先采购政策
（1）在性能、技术、服务等指标同等条件下，对属于国家认定的节能产品（列入《节能产品政府采购品目清单》中的非政府强制采购产品）和环境标志产品（列入《环境标志产品政府采购品目清单》中的所有产品）实行优先采购，即在评审时分别给予其对应的投标产品报价5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）节能产品、环境标志产品必须纳入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的“节能产品查询系统”、“环境标志产品查询系统”，评审时以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书原件扫描件为准，否则不予认可。
6、采购本国产品的支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见，需对本国产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件或《成本比例声明函》： 
（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
（3）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 
（4）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。 
（5）评审中发现《符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。 
7、除本章另有说明外，所有认证、证明和业绩均以清晰有效的证明文件的原件扫描件为依据。
8、上表评标标准适用于本项目所有分包。
9、评标过程中，如发现供应商在《符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
10、本项目中，投标人所投货物全部由符合政策要求的小型和微型企业制造且提供相应的《中小企业声明函》才可享受价格扣除，不同制造商制造的货物须分开列项填写，提供不全或未按要求提供则价格将不做相应扣除。

第五章 合同条款
合同协议书

项目名称：                     
采购人：             （以下简称甲方） 供应商：           （以下简称乙方）
住所地：                              住所地：                      
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏省政府采购网的招标结果签订本合同。
第一条 合同标的 乙方根据甲方需求提供采购文件要求的货物。
第二条 合同总价款 本合同项下服务（或货物）总价款为                           （大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。   
1.本合同总价款包含完成本货物采购项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
2.本合同执行固定总价合同。
3.分项报价：
	序号
	名称
	品牌
	型号
	产地
	数量
	单价(元)
	总价(元)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



第三条 组成本合同的有关文件
下列关于江苏省政府采购                    （项目名称）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；
（2）技术规格响应表；
（3）投标承诺/服务承诺；
（4）成交通知书；
（5）采购文件；
（6）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条 履行合同期限、地点、风险转移
1.履行合同期限：   日历天。
2.履行合同地点：采购人指定地点
3.本合同项下产品的运输及保险全部由乙方负责。乙方须采取适于安全、准时完成本合同项下义务的运输措施，将货物运至甲方指定的到货地点。运输中发生的费用，以及意外均与甲方无关。
承运人指定：□甲方 ☑乙方；运费承担：□甲方 ☑乙方；保费承担：□甲方☑乙方。
第五条 权利保证
乙方应保证向甲方提供的货物或服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第六条 质量保证
1.乙方提供的货物或服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。
2.乙方向甲方提供的全部产品，均应采用国家或专业标准的保护方式进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵甲方指定的到货地点。由于包装不适当所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
3.除特别说明外，质量保证期为自验收合格后2年内，在此期间，乙方提供免费维修、更换损坏零部件、技术支持及定期巡检等服务，具体服务标准及响应时间按采购文件或投标文件约定执行。
第七条 验收
1.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务（或货物）、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。
2.甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。
第八条 合同款支付
1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。
2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。甲方通过银行转账/电汇方式将款项支付至乙方指定银行账户。
3. 付款方式：合同签订后支付合同总价款的50%，产品到货、安装及调试完成并验收合格后支付合同总价款的30%，项目竣工结算后支付合同总价款的17%，项目合同履行完毕（质保期满）支付合同余款。
第九条 违约责任
1. 乙方按合同约定的时间和质量标准提供货物或服务，而甲方无正当理由逾期支付服务（或货物）费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
2. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供货物或服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务（或货物）费用；否则，甲方有权解除本合同。
3. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供货物或服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方货物或服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。
4. 其他违约责任约定
第十条 合同的变更和终止
1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。
第十一条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十二条 争议的解决
1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（_1_）种方式
解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
2. 在仲裁期间，本合同应继续履行
第十三条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十四条 合同生效及其他
1. 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
2. 本合同一式四份，甲乙双方各执两份 
3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。



甲方（采购人）：                        乙方（供应商）： 
地址：                                  地址：  
法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：
联系电话：                              联系电话： 
签订日期：      年    月    日
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第六章 投标文件格式
1.说明：对本章所有的投标书格式，除开标一览表外，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
  2.投标人应按采购包准备投标文件并清楚注明采购包名称，否则造成的一切后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc263768864][bookmark: _Toc217446085][bookmark: _Toc297204985][bookmark: _Toc250041691][bookmark: _Toc256175382][bookmark: _Toc237145385][bookmark: _Toc263753600]

[bookmark: _Toc13296_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc217446086]

投

[bookmark: _Toc677_WPSOffice_Level1]标

[bookmark: _Toc2949_WPSOffice_Level1]文

[bookmark: _Toc31964_WPSOffice_Level1]件

[bookmark: _Toc1060_WPSOffice_Level1]采购项目编号：
[bookmark: _Toc7891_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13794_WPSOffice_Level1]采购项目名称：
采购包号： 
投标人：

[bookmark: _Toc4431_WPSOffice_Level1]   年  月  日


开标一览表
项目编号：
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	 总价（小写）

	项目名称 
	详见投标文件
	[bookmark: _1742295356] 元

	总价（大写）：
	金额大写 





投标人公章： （电子签章）
[bookmark: NF][bookmark: YF][bookmark: RI]日期：    年  月  日














投 标 函

泰州市食品检验院：
我方全面研究了                       项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。
1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务。
2.一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3.我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件（如有），对招标文件及更正公告（如有）无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4.我们同意按照招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起60天。
5.我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。
6.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。
7.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称： （加盖CA电子公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
地址：
邮政编码：
联系电话：
日    期：


关于资格的声明函

泰州市食品检验院：
按照采购文件的要求，我方（投标供应商）提交的资格证明文件及有关资料，用于你方（采购人）审查我方参加          （项目名称）政府采购活动的投标资格。我方在此声明：
1.所提交的资格证明文件及有关资料内容完整、真实和准确。
2.我方未以他人名义投标、串标或以其他方式弄虚作假投标。
3.我方未向采购人或评标委员会行贿谋取中标。
4.我方若有违法违规行为，自愿承担违诺违规责任，取消响应资格，列入政府采购不良行为记录，并根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和规章中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。


                        法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
[bookmark: OLE_LINK21]单位名称：（加盖CA电子公章）
                                                   日期：
















[bookmark: _Toc541]法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人（加盖CA电子章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日  期：

法定代表人身份证复印件（正反两面均需复印，加盖公章）：

	



法定代表人身份证正面复印件



	
加
盖
CA
电
子
章

	



法定代表人身份证反面复印件




说明：上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件并加盖公章）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。





[bookmark: _Toc32139][bookmark: _Toc24313][bookmark: _Toc17493][bookmark: _Toc30840]法定代表人授权委托书

（采购人名称）：
本授权书声明：____________（投标人名称）        （法定代表人姓名）授权________（被授权人的姓名）为我方就           项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：                       性别：                    电话：               
授权代表身份证复印件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

	



授权代表身份证正面复印件
	
加
盖
CA
电
子
章

	



授权代表身份证反面复印件


说明：上述证明文件在响应文件中附有授权代表身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件并加盖公章）时才能生效。

投标人（加盖CA电子章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日  期：
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法
记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（加盖CA电子章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日  期：






















具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明


（供应商名称）在此承诺：
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有： 
主要专业技术能力有：


投标人（加盖CA电子章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日






















承诺书

                  （采购人名称）：
我单位郑重承诺以下事项：
1.本公司（单位）对本项目（项目编号：              ）所提供的产品不低于采购文件要求的标准。
2.本公司未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.本公司承诺响应招标文件所有内容。
4.本公司承诺，对招标文件中所提及的相关配置要求、参数要求、验收要求、质保要求、供货要求等条款，本公司将严格按照条款要求执行。
5.我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿采购人损失，采购人可直接解除合同，并没收履约保证金。
6.如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。  
         

投标人：                  （加盖CA电子公章）
                             
                                         年        月        日


[bookmark: _Toc1623_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22143_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc32173][bookmark: _Toc22881_WPSOffice_Level1]商务条款偏离表
	序号
	招标文件中的商务条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	服务期限
	
	

	2
	服务地点
	
	

	3
	支付方式
	
	

	4
	投标货币
	
	



注：
若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。


投标人（加盖CA电子公章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
日期：

















技术条款偏离表

	序号
	招标文件条目号
	招标要求
	投标响应
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1、供应商应根据本招标文件中“第三章采购需求”的“采购设备技术指标等要求”进行逐条响应并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”，项目需求中需提供的证明材料内容附在技术条款偏离表后并可在“备注”栏标清页码。
2、如果行数不够，请自行增加。


投标人（加盖CA电子公章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
日期：














中小企业声明函 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加泰州市食品检验院的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 

企业名称：                  （加盖CA电子章）
日 期：


说明：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），文件网址如下：https://www.miit.gov.cn/jgsj/qyj/wjfb/art/2011/art_235af1ade45c4865957adeed23f9d949.html。
本项目采购标的所属行业为工业 。
3.中标供应商的中小企业声明函将在结果公告中对外公示，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件5：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                                       单位的            项目采购活动提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                  （加盖CA电子章）
日 期：

说明：
1.非残疾人福利性单位不需提供此声明函。




监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为监狱企业。
根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：                     。
本单位参加（采购人名称）       单位的（项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称：                  （加盖CA电子章）
日 期：

说明：
1.监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
3.非监狱企业不需提供此声明函。



关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    


_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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投标报价明细表
项目名称：                                     
项目编号：                                         采购包号：

	序号
	产品名称
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	品牌型号

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



1、此表可以根据需要自行增减行数。
2、投标报价超过各分包最高限价、单设备超单台限价的均投标无效。


投标人名称：                                   （电子签章）
法定代表人或授权委托人：                     （电子签章）
年   月   日 


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签字或盖章）：    公章：
日期：
质疑函制作说明：
1.供应商质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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