招　标　文　件

项目名称：更新疾控中心实验室检测设备项目采购包1

项目编号：JSZC-321182-NJHG-G2026-0030

（全流程电子化-货物类项目，适用苏采云系统）

采购代理机构:南京恒广工程管理有限公司

2026年10月26日

目 录

第一章  投标邀请	２

第二章  投标人须知	９

第三章  合同文本	３１

第四章  采购需求	４２

第五章  评标方法与评标标准	５６

第六章  投标文件格式	６６

g

第一章  投标邀请

受[扬中市疾病预防控制中心]的委托，就[更新疾控中心实验室检测设备项目采购包1]([ JSZC-321182-NJHG-G2026-0030 ]）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(更新疾控中心实验室检测设备项目采购包1) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login自行免费下载招标文件，并于2026年11月16日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321182-NJHG-G2026-0030

2.项目名称：更新疾控中心实验室检测设备项目采购包1

3.预算金额：采购包1预算金额120万元

4.本项最高限价为：120万元

5.采购需求：

| 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 三重四极杆电感耦合等离子体质谱仪 | 1套 | 核心产品 |

（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：

签订合同后60天交货并提供的现场免费安装、调试设备并验收。直至技术指标与标书符合。详细内容及要求见采购需求。

7.本项目是否仅面向中小微企业采购：是□  否√

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

A.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；如供应商为事业单位，请提供事业单位法人证书）；

B.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2025年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月财务报告），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函】；

C.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力{提供投标单位相关信息一览表（见投标文件格式）；

D.提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（见投标函第7条）；

E.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

注：①按扬财购〔2022〕17号《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》本项目申请人的资格条件采取“信用承诺制”，资格要求第B至第E项，供应商可选择提供资格承诺函（见投标文件格式），在投标文件中无需再提供与上述第B至第E项相关的证明材料即可参加采购活动。

②供应商可自行选择是否提供承诺函，若不提供承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。

③供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应承担相应的法律责任。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

依据工业和信息化部等四部委制定的《中小企业划型标准规定》，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为 工业。

4.本项目不接受 联合体投标

（二）本项目的特定资格要求

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函，格式自拟）。

注意：①上述提供相关材料原件扫描件编入投标响应文件中。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起至提交投标文件截止时间之日止。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

（1）登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login或进入扬中政府采购网（www.yzzfcg.cn/）首页点击“苏采云”进入系统。

（2）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)。

### 3.“CA数字证书”的获取

供应商需办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持意源CA、方正签章，CA数字证书及电子签章办理指南详见本公告附件）。客户端工具及供应商操作手册扬中政府采购（http://www.yzzfcg.cn/）首页“资料下载”，进行下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

4.招标文件(后缀名为“. kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页“资料下载”--点击进入《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》进行下载。

5.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅，各供应商应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载以及投标文件无法上传的情形，由此导致的后果由各供应商自行承担。

6.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2026年11月16日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

3.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

### 4.不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页点击“苏采云”进入系统“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）投标文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布投标人名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在投标截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.现场勘察：

（1）招标人不组织现场踏勘，投标人可自行组织对现场及其周围环境进行踏勘，以便投标人自行查明或核实有关编制磋商响应文件和签订合同所必需的资料。

（2）现场踏勘期间，投标人承担自身的费用、责任和风险。如果发生人身伤亡、财物或其他损失，除国家法律法规有规定的之外，招标人均不负责。

2.本项目需要落实的政府政策：财政部、工业和信息化部关于印发《政府促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号)、《关于进一步加大政府支持中小企业力度的通知》（财库【2023】19号）、残疾人福利性单位政策、监狱企业发展政策（具体表述详见文件）。国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知国办发〔2025〕34号。

本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬中市疾病预防控制中心

地址：三茅街道新扬路1号

联系人：梁勇

联系方式：051188224034

2.采购代理机构信息

名 称：南京恒广工程管理有限公司

地址：扬中市三茅街道春柳北路888号

联系人：朱元丹

联系方式：13812359807

八、其他

1. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布的更正公告。

2. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律及政策功能

本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.1支持中小企业发展

3.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额40%以上的，给予联合体6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

3.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

3.3支持绿色发展

3.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

3.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

3.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

3.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。

3.5支持创新发展

3.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首

台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

3.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

3.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.7根据国家扶持中小企业的有关政策，组织方负责代理的项目中标（成交）企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标（成交）通知书在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府”网站。

3.8实施本国产品标准及相关政策

3.8.1认定标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

3.8.2适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.8.3对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.8.4书面澄清、说明或者补正

评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3.9本次招标及由本次产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

3.10投标人一旦领取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京恒广工程管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标不收取标书工本费。

4.3招标代理费收费标准：经采购人及招标代理双方协商确定招标代理服务费为贰万玖仟陆佰元整（￥29600.00）计取；3个包代理服务费分别根据标段预算金额比例支付，本采购文件项目的采购代理金额为11480元。本项目代理服务费已纳入项目成本测算，中标人投标报价时应综合考虑，招标人不再另行承担。

4.4招标代理费收取方式：由(中标人）支付。

由中标人领取中标通知书时一次性付清；中标人如果未按规定缴纳上述费用，采购人或采购代理机构保留诉讼的权利。中标人需要开代理费发票的，需由中标人缴纳费用后，代理机构将发票开具给中标人。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8、招标文件的澄清和修改

8.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

8.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

8.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

8.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

8.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、备品备件等要求

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务、备品备件、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人或采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。吧

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件规定，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将本项目整体服务进行分包和转包。中标方若为大型企业其合同必须保证分包本项目合同（非主体、非关键性）不低于40%的内容给中小微企业。否则视为虚假响应招标文件要求处理。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

合同备案章

合同编号：YZZCHG2026-XX

扬中市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

采购单位：

中标单位：

南京恒广工程管理有限公司

二○二六年  月    日

项目名称：更新疾控中心实验室检测设备项目

项目编号：JSZC-321182-NJHG-G2026-0030

甲方：（买方）扬中市疾病预防控制中心

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据更新疾控中心实验室检测设备项目（采购包1）（项目编号：JSZC-321182-NJHG-G2026-0030）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：更新疾控中心实验室检测设备项目（采购包1）

1.2 标的质量：合格，投标人所投全部货物为全新原厂正品，符合国家、行业标准，货源合法合规。

1.3 标的数量（规模）：具体详见需求

1.4 履行时间（期限）：交货日期   个日历天内到招标人提供的现场免费安装、调试设备并验收。直至技术指标与标书符合。

1.5履行地点：扬中市

1.6 质保期限：本项目整体质保期自项目验收合格之日起不少于___年；质保期内非人为损坏情况下，提供免费维修、免费更换零配件服务

1.7 包装方式：详见合同、招标文件、投标文件等。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

2.2本合同总价中应包括设备费、配套附件费、包装费、运输费、运输过程保险费、安装及调试费、质量保险费、培训费、货物本身已支付或将支付的增值税、营业税和其他税费以及其它交付使用前的所有费用。

三、质量保证

3.1乙方所提供的货物必须完全符合相关质量标准，经正确安装，正常使用和维护保养条件下，在其使用寿命周期内应具有预期的性能。

3.2乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

3.2.1乙方须保障采购人享有本项目所投产品制造商对外公开的原厂标准质保权益。本项目供货、质量、维修、售后全部责任由乙方承担。若因乙方原因导致采购人无法享受本项目产品制造商公开标准质保，甲方有权扣除质保金（如有），委托第三方开展维修，由此产生全部费用及损失由乙方承担。甲方有权从合同款项中直接抵扣。

3.3乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.4乙方在所供货物最终验收后提供    年免费质量保证，在质量保证期内，乙方履行保修义务并免收材料和人工等一切费用，由于乙方原因产生的任何不足或故障，由乙方负责完善相关内容，乙方提供终身维修服务。

3.5设备的的质量保证期从设备安装调试后无质量问题能够正常使用，双方签订安装验收报告单后开始计算。

3.6在设备整个使用期，乙方应确保设备正常使用。故障响应：接到采购人故障报修后   内响应，   到达项目现场，___小时内排除故障；提供___小时技术咨询支持，提供操作、维护培训服务，提供定期巡检服务。

3.7乙方应对甲方操作人员提供免费操作和维修培训，要求能够对设备进行熟练的操作,能排除一般性故障,能够完成设备的日常维护和保养，并提供必要的操作手册和维修资料，培训期间的相关费用由乙方承担。

3.8上述的货因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

四、技术资料

4.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料，包括但不限于提供货物时必须提供设备的合格证、原材料出厂证明以及使用及维修所需的全部技术资料。

4.2乙方合同所供设备技术参数与其所投标设备技术参一致，性能指标达到响应采购文件的标准。供货产品为原厂原包装全新合格产品，应为合同签订后生产或出厂距交货不超过 12 个月；项目免费保修期不少于 2 年，自项目验收合格之日起算。

4.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限行合同的必需范围。

4.4乙方提供销售的设备（包括零部件、附件、备品备件），必须符合中华人民共和国有关法律、法规，符合本行业同类产品的一般标准。经甲乙双方认可修改的相关产品规格与标准同等有效。

4.5甲方对设备规格型号有异议的应在收货后3日内以书面形式向供方提出，未提出视为认同。

五、知识产权、产权担保

5.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。

5.2 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

☑本项目不收取履约保证金。

□本项目中标投标人应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金(不得超过政府采购合同金额的 10%)，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标投标人自愿使用履约(保函)保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.2合同签订后甲方自收到发票后10个工作日内预付合同价的30%（如乙方不需支付此项费用的，甲方可不支付，本项费用连同后期一并支付）

8.3经设备安装初步验收合格后，付至合同总价的70%；使用六个月后付至合同总价的90%；余款在使用满1年后一次性付清。

8.4乙方需与甲方单位项目负责人确定好开具发票时间，并在发票开具后第一时间送达至甲方项目负责人手中。

甲方开票信息：

名称:

纳税号:

单位银行账号户名:

开户行:

账号:

单位地址:

项目负责 联系人:

联系电话:

乙方开票信息：

名称:

纳税号:

单位银行账号户名:

开户行:

账号:

单位地址:

联系电话:

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、货物的包装、发运及运输

10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

10.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

10.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.1.1乙方完成设备安装调试后_5__个工作日内向甲方提交乙方在采购需求技术响应环节中符合响应了并提供了佐证材料(软件截图证明)的技术要求功能的演示 MP4 视频，用于甲方内部培训及档案留存。该视频作为履约归档资料。逾期提交按合同违约处理。

11.1.2履约阶段，乙方须配合甲方开展实物设备现场实操测试。若到货实物设备经验收测试中，不满足乙方在采购需求技术响应环节中乙方提出了符合响应了并提供了佐证材料的技术要求功能约定的，视为乙方履约违约。甲方有权要求乙方限期整改；整改后仍验收不合格（不达标）的，甲方有权扣除质量保证金(如有)，委托第三方进行整改调试，由此产生全部费用、损失均由乙方承担，甲方有权直接从合同款项中抵扣。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内，乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、售后服务要求、履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、违约责任

12.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值百分之一的违约金。

12.2 乙方应积极协调，力争在采购合同签订前，向采购人提交所投本项产品制造商针对本项目出具的原厂售后服务承诺文件，作为合同附件。 若乙方（包括为大型单位）无法取得上述制造商出具的文件，但乙方必须向甲方提交书面承诺：保证本项目所供核心产品为全新原厂正品，货源合法，保障甲方完整享有制造商对外公开的原厂标准质保权益；项目全部供货、质量、售后维修责任全部由乙方独立承担，由此产生一切风险、损失均由乙方承担。 若乙方既无法提供上述原厂文件，又拒绝出具前述责任承诺，视为乙方无正当理由拒绝签订合同，甲方有权不予签订合同，并按政府采购相关规定追究乙方违约责任，并可顺延下一中标候选人。

12.3乙方逾期交付合同标的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的（验收不合格的，限期整改仍然不合格的），甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额百分之十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.3.1乙方完成设备安装调试后_5__个工作日内向甲方提交乙方在采购需求技术响应环节中符合响应了并提供了佐证材料（软件截图证明）的技术要求功能的演示 MP4 视频，用于甲方内部培训及档案留存。该视频仅作为履约归档资料，不用于复核投标阶段技术参数。逾期提交甲方有权按合同约定追究违约责任。

12.4乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

12.5项目履约全过程，如甲方实际无法享有本项产品制造商公开的原厂标准质保权益，甲方有权扣除质保金，委托第三方维修，由此产生全部费用及损失由乙方承担，甲方有权直接从合同款项中抵扣。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

15.1由于非乙方的原因导致合同期延长，甲、乙双方应按约定签定补充协议。

15.2若实际成交量或合同期因故发生重大变化，双方均可提出合同变更请求并应签订补充协议，但所有补充协议总金额不得超过原合同总金额的10%。

15.3甲方招标文件、乙方投标文件、会议记录均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

15.4本合同经各方签字盖章即生效，并自签订之日起七个工作日内，政府代理机构须将合同报政府监督管理部门备案，加盖“扬中市政府备案章”。

15.5本合同一式陆份，甲方、乙方各执2份、政府代理机构、政府监督管理部门各执1份。

甲方：（盖章）　　　　   　　      乙方：（盖章）

代表：（签字）　　　　   　　      代表：（签字）

地址：                             地址：

签约日期： 年 月 日                签约日期： 年 月 日

代理（加盖公章）：

代表：（签字）

地址：

签约日期： 年 月 日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目（采购包1）。

采购需求包括拟采标的及其需要满足的技术、商务要求。

一、技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

1、货物采购包1配置清单及相关技术要求如下。

1.1采购包1配置清单如下（本条为实质性响应内容）

| ## 序号 | ## 设备 | ## 数量 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 三重四极杆电感耦合等离子体质谱仪 | ## 1台 | ## 核心产品 |
| ## 2 | ## 冷却循环水 | ## 1台 |  |
| ## 3 | ## 耗材： | ## 采样锥1套，截取锥1套，石墨垫片20个，进液泵管12根，废液泵管12根，特氟隆材质毛细管2包，石英炬管2根，石英中心管2根 |  |
| ## 4 | ## 内标加入器 | ## 1套 |  |
| ## 5 | ## 仪器配套电脑和打印机 | ## 一台 |  |
| ## 6 | ## 仪器配套存储服务器 | ## 一套 |  |
| ## 7 | ## 稳压器 15KVA | ## 一台 |  |

1.2相关技术要求如下：投标人在技术偏离表中逐一作出响应，注明是否符合或负偏离。（少响应或不响应均视为负偏离）

2.应用范围：本仪器要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足环保、食品、地质、金属、生物样品、化工材料分析等等。

3.技术要求

★3.1产品应采用三重四极杆结构设计或多重四极杆结构设计，分析腔内具备至少三套可实现质量数筛选功能的四极杆，以实现干扰物的充分消除。投标人须在技术偏离表中对本参数进行响应，可提供产品实物图片、产品手册或其他有效资料作为佐证。投标截止时间之后履约时提交的视频、录屏文件，该视频不作为本参数评审依据。

3.2 进样系统

3.2.1 雾化器：具备高雾化效率、耐氢氟酸和耐高盐性能的同心雾化器。

3.2.3 蠕动泵：最高可调转动速度大于等于80rpm（每分钟80转）四通道蠕动泵系统，泵体应采用惰性材质制造，防止酸液滴落对滚轮的腐蚀。

★3.2.4 炬管：炬管水平于地面放置，无需手动连接等离子气和辅助气，方便日常更换维护。投标人须在技术偏离表中对本参数进行响应，可提供产品炬管放置方向和安装的实物图片、界面截图或其他有效资料作为佐证。投标截止时间之后履约时提交的视频、录屏文件，该视频不作为本参数评审依据。

3.3 等离子体离子源

3.3.1 RF发生器：RF发生器频率应满足≤30MHz，功率范围500-1600W，并连续可调，调节精度0.5W；低扩散，高离子传输效率。

3.3.2等离子气路部分均采用4路高精度的质量流量计控制（包括冷却气、辅助气、雾化气和稀释气）。

▲3.3.3气体稀释：具有氩气稀释模式及多种设定稀释系数配置处理各种样品，最高可直接分析35%饱和盐水，以监测生理盐水等含盐量极高样品中的重金属，在创建方法时由用户进行直观选择，每种模式可实现自动参数优化，无需手动调谐.投标人须在技术偏离表中对本参数进行响应，可提供产品不少于5档自动稀释模式的软件的界面截图或者其他有效资料作为佐证。投标截止时间之后履约时提交的视频、录屏文件，该视频不作为本参数评审依据。

▲3.3.4氩气加湿器：具有控温功能，可防止雾化器和炬管上的盐分积聚，提升工作效率和设备稳定性。投标人须在技术偏离表中对本参数进行响应，可提供产品氩气加湿器实物图片、软件界面截图或其他有效资料作为佐。投标截止时间之后履约时提交的视频、录屏文件，该视频不作为本参数评审依据。

3.4 接口部分

3.4.1接口部分：接口部分应采用双锥设计，兼顾保护分析腔真空度和耐盐两个方面，避免采用对分析腔真空度有明显影响的大锥孔设计，采样锥口径应控制在0.9-1.1mm，截取锥口径应控制在0.5-0.7mm；同时配有不损失样品灵敏度的接口耐盐设计，可在高灵敏度情况下实现对35%盐度样品的连续稳定分析。

3.5 提取透镜：采用双离子提取透镜设计，具有与四级杆分析器同步电压扫描功能，保证各质量区最大化离子传输效率。投标人须在技术偏离表中对本参数进行响应，可提供软件功能截图包含低中高3个质量区不同的提取电压的单次调谐报告或其他有效资料作为佐证。投标截止时间之后履约时提交的视频、录屏文件，该视频不作为本参数评审依据。

3.6 离子偏转聚焦系统: 该偏转聚焦系统应具备抑制离子束展宽的功能。可在系统内形成空间三维电场分布，保证样品离子在进行偏转的同时实现三维方向的离子束聚焦，抑制空间电荷效应带来的展宽，提高样品离子的传递效率进而保证仪器的灵敏度水平，提供仪器设计和三维压缩原理图证明；具有与四级杆分析器同步电压扫描功能，保证各质量区最大化离子传输效率，投标人须在技术偏离表中对本参数进行响应，可提供软件功能截图和包含低中高3个质量区不同的提取电压的单次调谐报告或其他有效资料作为佐证。投标截止时间之后履约时提交的视频、录屏文件，该视频不作为本参数评审依据。

3.7质量分析器

3.7.1第一重四极杆Q1：频率>2.5MHZ，与主四级杆Q3轴向一致，并带前后预杆，同一方法中对测定元素可定义不同的质量分辨率，带自动质量分辨率校正。投标人须在技术偏离表中对本参数进行响应，可提供产品软件的产品手册、软件界面截图或其他有效资料作为佐证。投标截止时间之后履约时提交的视频、录屏文件，该视频不作为本参数评审依据。

★3.7.2第二重四极杆Q2：四极杆或者八极杆碰撞反应池，标准配置不少于2路质量流量控制器，可使用包括纯氦气、纯氧气等多种工作气体。获得最佳离子聚焦，确保低质量数离子在氦气碰撞KED模式下的测定灵敏度。投标人须在技术偏离表中对本参数进行响应，可提供产软件的产品手册、软件界面截图或其他有效资料作为佐证。投标截止时间之后履约时提交的视频、录屏文件，该视频不作为本参数评审依据

3.7.3 第三重四极杆Q3：频率<3MHZ,质量分析器采用纯Mo材料的长杆结构设计，同一方法中对测定元素可定义不同的质量分辨率，具备实现铀同位素238U16O16O16O的超痕量、无干扰精准测定，以支撑核与辐射应急、职业健康监测等核心疾控业务。投标人须在技术偏离表中对本参数进行响应，可提供仪器可分析U238O16O16O16的软件界面截图证明或其他有效资料作为佐。投标截止时间之后履约时提交的视频、录屏文件，该视频不作为本参数评审依据。

3.8  检测系统：脉冲模拟双模式同时型电子倍增器两种模式可以自动切换，可以在一次进样过程中同时完成扫描和跳峰分析（定性和定量分析），线性动态范围不低于11个数量级。投标人须在技术偏离表中对本参数进行响应，可提供产软件界面截图证明或其他有效资料作为佐。投标截止时间之后履约时提交的视频、录屏文件，该视频不作为本参数评审依据。

3.9分子涡轮泵最高转速大于等于1050Hz，分析腔真空度优于5*10-7mbar。提供真空泵泵速和真空度软件截图证明。投标人须在技术偏离表中对本参数进行响应，可提供产品真空泵泵速和真空度软件界面截图或其他有效资料作为佐证。投标截止时间之后履约时提交的视频、录屏文件，该视频不作为本参数评审依据。

3.10机械泵具有转速连续可调功能，根据分析需求可灵活设定最佳接口区真空度。需要提供不少于2种工作模式下不同的接口区真空度显示和转速连续控制界面截图证明。投标人须在技术偏离表中对本参数进行响应，可提供不少于2种工作模式下不同的接口区真空度显示和转速连续控制界面截图证明或其他有效资料作为佐证。投标截止时间之后履约时提交的视频、录屏文件，该视频不作为本参数评审依据。

3.11 应用检测能力：满足全血生物样本、婴幼儿食品、饮料，水质等复杂基体中常量元素、必需元素及有毒痕量元素的高灵敏度、高准确度和高通量分析。

▲3.11.1 全血生物样本检测能力：提供使用投标型号三重四极杆电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS/MS）直接测定全血中主量元素、必需元素及其他微量元素的应用文献或数据，分析元素数量不少于42种。样品前处理须采用直接稀释法，无需消解。须对所测元素的方法学性能进行验证，包括相关系数 (R2)、检测限、准确度及精密度，其中R2不低于3个9，检测限（LOD）需满足‌0.001μg/L ~10 μg/L，并验证方法的高通量分析能力，须提供不少于250个样品的长时间连续测试数据，连续运行时间不少于12小时，以验证系统长期运行稳定性，须提供实际样品连续测试过程中仪器软件内标回收率的原始截图或图示，所有内标回收率须保持在70%～130%范围内。准确度验证须采用不少于3种（或3个水平）具有认定值的全血标准物质（CRM），所测目标元素浓度应与标准物质认定值相符，并在文献或者数据中提供相应的实测结果及认定值对比数据。需列明仪器运行参数条件作为数据验证。投标人须在技术偏离表中对本参数进行响应，可提供上述要求相应的数据验证材料、原始截图或图示或其他有效资料作为佐证。投标截止时间之后履约时提交的视频、录屏文件，该视频不作为本参数评审依据。

▲3.11.2 婴幼儿食品样本检测能力：提供使用投标型号三重四极杆电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS/MS）测定婴幼儿食品中有毒元素、必需元素及微量元素的应用文献或数据。实际样品不少于6种，须覆盖乳制品、水果、蔬菜、鱼类或肉类、饼干或谷物等不同基体；检测元素不少于35种，至少包括As、Cd、Hg、Pb、Cr、Se、Mn、Fe、Cu、Zn等疾控重点元素，须采用不少于3种婴幼儿食品有证参考物质（CRM）验证，每种CRM至少独立制备3份，并提供认定值、实测值及回收率；As、Cd、Hg、Pb等重点有毒元素回收率应为80%～120%，同时提供不少于8小时连续分析的内标稳定性（Sc、Ge、Rh、Ir）原始截图或图示。需列明仪器运行参数条件作为数据验证。投标人须在技术偏离表中对本参数进行响应，可提供上述要求的相应的数据验证材料、原始截图或图示或其他有效资料作为佐证。投标截止时间之后履约时提交的视频、录屏文件，该视频不作为本参数评审依据。

▲3.11.3饮料多元素检测能力：提供使用投标型号三重四极杆电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS/MS）同时测定饮料中营养元素和有毒痕量元素的应用文献或数据，实际样本不少于13种，须同时覆盖天然果汁和工业加工饮料等不同基体，样本检测元素不少于35种，至少包括As、Cd、Hg、Pb及Na、Mg、P、S、K、Ca、Fe、Zn等疾控食品安全和营养监测元素；须对所测元素的方法学性能进行验证，提供分析物元素的相关系数(R2)、空白等效浓度（BEC）、检出限、方法定量限、准确度及稳定性数据，准确度须采用不少于2种标准参考物质（SRM）验证，并提供认定值、实测值及回收率；稳定性须设置0.2 μg/L、25 μg/L和1 mg/L三个水平QC标准品，每个水平重复测定不少于5次，平均回收率应为80%～120%；同时提供不少于8小时连续分析的内标稳定性原始截图或图示，内标回收率应保持在75%～125%。需列明仪器运行参数条件作为数据验证。投标人须在技术偏离表中对本参数进行响应，可提供上述相应的数据验证材料、原始截图或图示或其他有效资料作为佐证。投标截止时间之后履约时提交的视频、录屏文件，该视频不作为本参数评审依据。

3.11.4多元素多形态联合分析扩展检测能力：

（1）支持LC(液相色谱)或IC（离子色谱）与ICP-MS/MS联用分析至少6种砷形态，分离时间≤10min，各形态LOD应达到0.01–0.07 μg/L水平。投标人须在技术偏离表中对本参数进行响应，可提供相应的浓度图谱证明材料或其他有效资料作为佐证。投标截止时间之后履约时提交的视频、录屏文件，该视频不作为本参数评审依据。

（2）支持LC或IC-ICP-MS/MS联用分析测定水质中五种硒形态（硒酸根、亚稀酸根、硒代蛋氨酸、硒代胱氨酸、 甲基硒代半胱氨酸），分离时间≤15min。投标人须在技术偏离表中对本参数进行响应，可提供相应的浓度图谱证明材料或其他有效资料作为佐证。投标截止时间之后履约时提交的视频、录屏文件，该视频不作为本参数评审依据。

（3）支持LC或IC-ICP-MS/MS联用分析MetHg、Hg2+和EtHg形态，溶液检出限分别≤0.015μg/L、≤0.020μg/L、≤0.030 μg/L，分离时间≤6min投标人须在技术偏离表中对本参数进行响应，可提供相应的浓度图谱证明材料或其他有效资料作为佐证。投标截止时间之后履约时提交的视频、录屏文件，该视频不作为本参数评审依据。

★（4） 支持LC或IC-ICP-MS/MS联用分析饮用水中As、Cr、Br、I等多元素多形态联合分析，一针进样分析11种形态（砷胆碱、砷甜菜碱、三价无机砷、二甲基砷、一甲基砷、五价无机砷、溴酸根、溴离子、碘酸根、碘离子、六价铬），分离时间≤10min，加标回收率80%–125%之间，需提供数据图谱证明并列明仪器运行参数条件作为数据验证。投标人须在技术偏离表中对本参数进行响应，可提供相应的浓度图谱证明材料、相应的数据验证材料或其他有效资料作为佐证。投标截止时间之后履约时提交的视频、录屏文件，该视频不作为本参数评审依据。

★（5）支持HPLC-ICP-MS/MS联机分析不低于两种DNA核苷酸，分离时间≤10min。投标人须在技术偏离表中对本参数进行响应，可提供相应的浓度图谱证明材料或其他有效资料作为佐证。投标截止时间之后履约时提交的视频、录屏文件，该视频不作为本参数评审依据。

3.12软件

3.12.1 操作系统：知名品牌商用电脑， Win多任务、多用户系统软件。

3.12.2 全自动分析功能(启动关闭仪器、炬位调整、等离子体参数、离子透镜、热等离子体条件与冷等离子体条件切换、标准模式与碰撞反应模式自动切换等)。

3.12.3 实时控制能够，测定元素强度值时序显示，实时报告显示。

3.12.4 内置各种测定模式数据库，提供方法参数设置自动向导，包括等离子体功率，碰撞和反应气体及流量，Q1质量分辨率和Q3质量数的选择。

3.12.5 操作软件可以安装于个人计算机上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告。

3.12.6 软件具有耗材维护和仪器性能监控功能，智能基体处理功能。

3.12.7 主机软件可以控制循环冷却水开关，可实现点火前自动开启循环水，熄火后自动关闭循环水功能。

4.仪器性能要求

4.1 灵敏度：

标准模式：

7Li:  >65 Mcps/ppm

59Co:  >175Mcps/ppm

115In:  > 395Mcps/ppm

209Bi:  > 340Mcps/ppm

238U: > 540Mcps/ppm

碰撞模式：59Co > 60Mcps/ppm

4.2 随机背景：

标准模式：<1 cps (4.5amu)

碰撞模式：<0.5 cps (4.5amu)

4.3 检出限：

标准模式： 9Be<0.4ppt

115In<0.1pt

209Bi<0.1ppt

TQ模式：

32S测48SO+: <100ppt

31P测47PO+: <50ppt

78Se测94SeO+:<5ppt

4.4 稳定性 ：短期10分钟 (RSD): <2%   长期 2小时 (RSD):  < 3%

4.5 质谱校正稳定性: < 0.025 amu/24hr

二、商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法,详见合同条款），包装和运输，售后服务，保险等

投标人须在投标文件全部商务要求逐项作出响应承诺。

（1）交货期（或为：实施时间）：

签订合同后60天交货并提供的现场免费安装、调试设备并验收。直至技术指标与标书符合.

（2）交货地点（或为：实施地点）：扬中市疾病预防控制中心。

（3）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

▲3.1所投标设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到响应采购文件的标准。供货产品为原厂原包装全新合格产品，应为合同签订后生产或出厂距交货不超过 12 个月；项目免费保修期不少于 2 年，自项目验收合格之日起算。投标人须完全响应并承诺，本条款中标后纳入正式合同

▲3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。乙方完成设备安装调试后_5__个工作日内向甲方提交乙方在采购需求技术响应环节中作出响应了并提供了佐证材料的技术要求（软件截图证明）功能的演示 MP4 视频，上述视频、录屏仅作为履约归档资料，不作为评判投标阶段技术参数符合性的依据。逾期未提交，按合同违约条款处理。（本条款中标后写入合同）

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

▲3.4在规定时间内完成交货并现场验收，并经采购人确认，验收时甲方保留对需求技术清单中各材料设备指标测试的权力，检测的参数值符合采购需求的要求视为验收合格，否则替换相应设备直至符合要求为止。投标人须对此作出响应承诺（本条款中标后写入合同）

3.5拟配备人员具有相应的服务能力。

4.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

（4）质量保证及售后服务: （投标人须在投标文件中对所表述全部质量保证及售后服务要求作出响应承诺）

▲1、质量要求：合格，投标人所投全部货物为全新原厂正品，符合国家、行业标准，货源合法合规有效，保障采购人享有本项目产品制造商对外公开的完整原厂质保权益；全部供货、质量、维修售后责任由中标人承担。投标人须对此作出响应承诺。（本条款中标后写入合同）

2、产品质量保证期：本项目整体质保期自项目验收合格之日起不少于2年；质保期内非人为损坏情况下，提供免费维修、免费更换零配件服务。投标人须对此作出响应承诺，（本条款中标后写入合同）。

3、售后服务内容：

故障响应:接到采购人故障报修后2小时内响应，(24小时到达项目现场，48小时内排除故障;提供72小时技术咨询支持，提供操作、维护培训服务，提供定期巡检服务。投标人须对此作出响应承诺，（本条款中标后写入合同）。

3.1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

3.1.1电话咨询

投标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

3.1.2现场响应：

质保期内软硬件和人工费全免，在设备出现损坏或故障时，维修人员接到保修通知在最短时间内赶赴现场并予以解决。中标人应明确响应时间（电话及现场响应）和解决问题的时间。中标人应具有较强的售后服务能力，明确该项目售后服务技术人员名单及联系方式。投标人须对此作出响应承诺（本条款中标后写入合同）

3.1.3技术升级（如有）

在质保期内，如果投标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

3.2.质保期外服务要求

3.2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

3.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（5）备品备件及易损件

投标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单需在投标文件中列出。

中标方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。中标方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

中标方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。 货物在交付采购人前发生的风险均由中标方负责。

货物在规定的交付期限内由中标方送达甲方指定的地点视为交付，中标方同时需通知甲方货物已送达。

（6）投标人需根据采购需求、评分办法提供相应的往期案例分析方案、实施方案、售后服务方案、项目验收方案、培训方案、应急响应方案、配件/耗材情况等。具体详见评分办法。

（7）培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。（包括但不限于对用户的操作培训、业务功能培训等相关培训计划方案，除正常操作培训外，提出其他技术培训保障方案等）。长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。

（8）附件、产品图纸及包装要求：所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

（9）中标人不得将本项目整体服务进行分包和转包。中标方若为大型企业其合同须保证分包本项目合同（非主体、非关键性）不低于40%的内容与中小微企业。投标人须对此作出响应承诺。否则视同未实质性响应招标文件要求处理。

（10）本项目 不接受  进口产品投标

（11）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 更新疾控中心实验室检测设备项目采购包1 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额40%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、采购本国产品的支持政策

7.1本项目对采购本国产品给予政策支持。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

7.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

7.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“投标文件格式”的“附件:投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.5投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.6投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.7评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准（采购包1）

| 序号 | 评标项目 | 分值 | 评分基本规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终报价 30分 | 30分 | 本项目价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的有效投标单位的有效投标报价为基准价，其价格分为满分30分。其他投标单位的投标报价分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（ 基准价/投标报价）×30分 |
| 2 | 技术---质量性能 48分 | 48 | 根据投标人对招标文件采购需求技术要求及商务条件响应情况进行评分： 根据各投标人所投产品功能(性能)及配置、对招标文件采购需求技术要求及商务条件的逐项响应情况及偏离评定本项最高得48分 1、标注★号条款负偏离的，每处减5分，共25分，扣完为止； 2、标注▲部分有一项负偏离，每处减2分，共18分，扣减完为止； 3、相关技术要求部分其他技术条款负偏离的，每处减0.1分，共计5分，扣完为止。 （技术偏离表、商务偏离表及证明材料提供情况） 注 1、投标人在技术响应(偏离表)中必须如实表述产品技术参数是否偏离。商务条件响应(偏离表)中如实填写是否偏离。 2、投标人需按照本采购文件具体功能技术要求在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，部分需提供相应证明文件，并在响应文件技术参数偏离表备注栏中标注相应证明文件页码，说明书为外文版视为负偏离)。各投标人须如实图描述所投产品的技术性能，若虚构产品技术参数的，将视为虚假响应，作无效投标。要求提供相关证明材料但未提供则视为该功能参数响应负偏离，进行扣分。各投标人须如实描述所投产品的技术性能，若虚构产品技术参数的，将视为虚假响应，作无效投标，并追究相应的法律责任。 |
| 3 | 技术方案（22） | 4 | 1、实施方案（4） 根据投标人提供的实施方案进行评审，实施方案应当包含以下 6 个子要素： ①供货方案项下：货物包装、供货进度保证措施； ②安装、调试和验收方案项下：调试计划、验收计划及保证措施和体系； ③质量和安全管理体系与措施项下：质量体系与措施、安全管理体系与措施。 - 具体落实措：指结合本采购项目实际，写明可落地的做法、流程、管控手段，不允许仅复制通用制度条文； - 简要措施：仅有简单原则性描述，缺少具体操作流程； - 通用模板无针对性：全部为通用制式文本，未结合本项目任何采购需求。 打分： 1、上述全部 6 个子要素均已提供，且每个子要素均写明要点结合本项目的具体落实措施，得 4分； 2、上述 6 个子要素缺少 1 项，其余子要素均提供结合本项目的具体落实措施，得 3.2分 3、上述 6 个子要素缺少 2‑3 项，剩余存在的子要素仅有简要措施，得 2分 4、上述 6 个子要素缺少 4 项及以上；或内容全部为通用模板，无针对本项目的落实措施，得 0.8分 5、已提供实施方案，但全部子要素均无任何实质性措施描述的，本项得 0 分； 6、未提供实施方案的，本项不得分。 本项核查响应文件是否具备上述子要素以及措施的表现形式。 |
|  |  | 3分 | 2、项目验收方案（3 分） 根据投标人提供的项目验收方案评审，验收方案应包含以下 4 个子要素： ①验收流程和步骤说明；②验收标准；③验收人员组成及职责分工说明；④验收不合格时的处理方案。 - 具体可操作落实措施：结合本项目，写明可落地操作流程、管控手段，不是通用模板套话； - 简要措施：仅有原则性描述，缺少具体操作流程； - 措施笼统无可操作性：仅摘抄通用制度，无针对本项目的处置举措。 打分规则： 1、上述 4 个子要素全部提供，且每项均写明针对本项目的具体可操作落实措施，得 3 分； 2、上述 4 个子要素缺少 1 项，其余子要素均提供对应落实措施，得 2.4 分； 3、上述 4 个子要素缺少 2 项，剩余存在的子要素仅有简要措施，得 1.5分； 4、上述 4 个子要素缺少 3 项及以上，或全部为通用模板、无针对本项目的落实措施，得 0.5 分； 5、已提交验收方案，但全部子要素均无任何实质性措施描述的，得 0 分； 6、未提供验收方案的，本项不得分。 本项核查响应文件是否具备上述 4 个子要素以及措施的表现形式。 |
|  |  | 4分 | 3、根据投标人售后服务方案（回访巡检方案、故障分级处置、技术人员保障、备品配件保障）、本地化服务方案（服务 / 维修网点设置、技术人员配置）综合评审： 1. 包含全部评审要素，所有服务条款均明确量化指标（时限、频次、人员数量、备件储备等），措施可落地，完全满足项目需求，且提供佐证材料支撑方案真实性的，得 4分； 2. 包含大部分评审要素，主要服务内容有相应实施措施，方案较完整，基本满足项目采购需求，无佐证材料的，得 3.2 分； 3. 包含部分评审要素，有基础实施思路，具备可行性，无佐证材料的，得 2分； 4. 仅少量要素，措施笼统、无量化指标，可操作性弱，难以满足项目需求，无佐证材料的，得 0.8 分； 5. 未提交售后服务及本地化服务方案的，本项 0 分。 注：佐证材料加盖投标人电子签章，上传至苏采云系统对应位置备查；佐证材料判定是否能够支撑方案，不强制材料类型。 |
|  |  | 2分 | 4、根据投标人提供保修期外主要配件、耗材清单综合评定：清单需列明名称、规格型号、单价，并承诺保修期外配件耗材持续供应。 1、清单完整，覆盖全部主要配件耗材，配套保障承诺完善，单价作为合同履约限价的，得 2 分； 2、清单大部分主要配件耗材已列明，配套保障承诺基本齐全，得 1 分； 3、清单内容笼统，仅列明少量配件耗材，配套保障不完善，得 0.5 分； 4、未提供清单，本项不得分。 注：投标人填报的保修期外配件、耗材单价，作为中标后采购人采购该配件耗材的最高限价，合同履约期间不得高于该报价。评审仅核查清单完整性、配套供应承诺。 |
|  |  | 3分 | 5、评审设备应急响应与故障应急修复方案，评审要素包括：故障分级机制、应急响应时限、现场处置流程、应急技术人员配置、应急备件储备、故障升级处置流程。 1、全部要素均提供，且每一项均载明量化 / 明确可执行措施，完整覆盖本项目应急抢修需求，得 3 分； 2、包含大部分评审要素，配套相应落实措施，基本覆盖项目应急抢修需求，得 2.4 分； 3、包含部分评审要素，仅有简要处置措施，仅能覆盖部分应急抢修需求，得 1.5 分； 4、缺失，仅笼统描述，无可落地执行措施，无法满足应急抢修需求，得 0.5分； 5、急故障修复方案，不得分。 注：本项仅评审突发故障应急抢修方案；日常回访、常规维保服务在售后服务项评审，不重复计分。 对照本项列明评审要素清单逐项核查投标文件是否载明对应内容、有无明确实施措施；仅核查要素覆盖情况及措施是否具备可执行性。 |
|  |  | 3 | 6、技术培训方案（核查：操作培训、业务功能培训、附加培训保障方案）： 1、要素齐全，各项措施可落地，方案针对本项目编制，内容完整，得 3分； 2、分要素齐全，配有实施措施，方案贴合项目需求，基本满足采购要求，得 2.4分 3、含部分要素，提交方案，但未结合本项目编制，内容简略，得 1.5分 4、单罗列，无具体实施措施，方案笼统，得 0.5分； 5、未提供方案，不得分。 |
|  | 往期案例分析3 | 3分 | 7、根据响应文件提供的 2022 年 1 月 1 日（含）之后承担的、与本项核心设备同类型项目案例进行评价： 1、提供4及以上符合要求的有效案例，响应文件中针对每个案例均包含：项目概况、实施重难点、保障措施，并结合本项目采购需求逐条说明经验应用，配套提供有效证明材料支撑的，得 3分 2、提供2 个符合要求的有效案例，仅简单描述案例基本情况，未结合本项目需求深度阐述经验应用的，得 2.4 分； 3、提供1个符合要求的有效案例，但未结合本项目进行经验分析的，得 1.5 分； 4、未提供符合要求的同类案例，但响应文件中结合本项目阐述项目实施经验的，得 0.5 分； 5、未提供案例及相关分析材料的，不得分。 注： 1、有效案例证明材料为采购合同复印件，合同载明货物须与项目核心设备为同类型：货物验收单；甲方为货物最终使用单位（含主管部门统一采购、交付下属单位实际使用的情形）；乙方可为生产企业或经销商，复印件须加盖投标人公章并上传至苏采云系统对应位置。 2、本次所称 “同类型设备”，指具备本采购的核心设备】。 3、案例时间以合同签订日期为准。 4、上述证明材料加盖公章上传至“苏采云”系统相应位置。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、具有独立承担民事责任的能力

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

四、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、资格承诺函

十七、关于符合本国产品标准的声明函

一、具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；如供应商为事业单位，请提供事业单位法人证书。

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2025年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月财务报告），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

投标单位相关信息一览表（见投标文件格式）。

四、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函，见投标函第7条。

五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

注：①按扬财购〔2023〕17号《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》本项目申请人的资格条件采取“信用承诺制”，上述第二至第五项，供应商可选择提供资格承诺函（见投标文件格式），在投标文件中无需再提供与上述第二至第五项相关的证明材料即可参加采购活动。

②供应商可自行选择是否提供承诺函，若不提供承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。

③供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应承担相应的法律责任。

在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

六、特定资格要求的证明文件

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函，格式自拟）。

注意：上述提供相关材料原件扫描件编入投标响应文件中。

七、法人授权书（分包号：01）

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就       号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函（分包号：01

致：采购代理机构

根据贵方的     号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）（分包号：01）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南京恒广工程管理有限公司代理机构组织的扬中市疾病预防控制中心采购编号为***   ，（更新疾控中心实验室检测设备项目）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于   工业      行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于 工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：01 ）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加扬中市疾病预防控制中心单位的采购文件编号为______的 更新疾控中心实验室检测设备项目项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表（分包号：001 ）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

十二、技术要求响应及偏离表（分包号：01

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表（分包号：01

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表（分包号：01

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

十六、资格承诺函（格式）（分包号：01

### 致：（采购人、采购代理机构）

### 我单位参与 （项目名称）  （项目编号：）   项目的

### 政府采购活动，现承诺如下：

### 1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

### 2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

### 3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

### 4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

### 若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

### 投标（响应）供应商（全称并盖章）：

### 供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

### 日期：

### 说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

### 2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

投标单位相关信息一览表（分包号：01

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 2025年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司××××年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如行数不够请自行添加。

十七、关于符合本国产品标准的声明函（分包号：01

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。