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[bookmark: _Toc20737]投标须知前附表
[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK69]（下列附表说明是对招标文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）
	项号
	名称
	内      容

	1
	采购编号
	JSZC-320505-HXZJ-G2026-0022号

	2
	项目名称
	苏州高新区基层医疗机构医疗设备一批

	3
	采购预算
	人民币伍佰柒拾万叁仟捌佰捌拾元整（￥5,703,880.00）

	4
	投标有效期
	从提交投标文件的截止之日起60天（日历日）

	5
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金。

	6
	采购代理机构
	苏州华星工程造价咨询有限公司
地  址：苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场A座1206室
电话：0512-65200462
联系人：周燕萍/张涵文
电子邮箱：hxzbdl@126.com

	7
	采购人
	苏州高新区（虎丘区）社会事业局
地址：苏州高新区科普路58号科技大厦14楼
联系人：白雅梦
联系电话：0512-68087528

	8
	网上报名截止时间
	2026年11月3日

	9
	电子投标文件制作要求
	电子投标文件制作要求
（1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。
（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。
（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

	10
	上传投标文件截止时间
	2026年11月17日13：30

	11
	开标、评标时间、地点
	开标时间：2026年11月17日13：30
开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）
本项目为不见面开标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟，具体以系统设置时间为准）内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
评标地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼

	12
	代理服务费
	代理服务费：因采购预算已包含本项目代理服务费用，采购代理机构与采购人协议确定以下收费标准，并由中标供应商支付。中标供应商应当在投标报价中包含代理服务费，并应在苏采云系统发放中标通知书后3个工作日内一次性付清。
收费标准：
预算金额100万元（含）以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；
预算金额100万元以上~ 500万元（含）部分，费率为该部分预算金额的1.1%；
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44]预算金额500万元以上~1000万元（含）部分，费率为该部分预算金额的0.8%。
说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。
如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。
缴纳账户：
帐户名：苏州华星工程造价咨询有限公司高新区分公司
开户银行：中国银行苏州东环路支行
银行账号：468975190137
本项目代理服务费：
采购包1：人民币壹万肆仟叁佰肆拾捌元柒角整（￥14,348.70）
采购包2：人民币肆万零陆佰元叁角整（￥40,600.30）
采购包3：人民币壹万玖仟陆佰贰拾元整（￥19,620.00）

	13
	评标方法与评分标准
	详见第六章



[bookmark: _Toc19823]
第一章 招标公告
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72]项目概况
苏州高新区基层医疗机构医疗设备一批的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取电子招标文件，并于2026年11月17日13点30分（北京时间）前上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320505-HXZJ-G2026-0022号
2.项目名称：苏州高新区基层医疗机构医疗设备一批
3.预算金额：人民币伍佰柒拾万叁仟捌佰捌拾元整（￥5,703,880.00）
采购包1：人民币玖拾伍万陆仟伍佰捌拾元整（￥956,580.00）
采购包2：人民币叁佰叁拾贰万柒仟叁佰元整（￥3,327,300.00）
采购包3：人民币壹佰肆拾贰万元整（￥1,420,000.00）
4.最高限价：人民币伍佰柒拾万叁仟捌佰捌拾元整（￥5,703,880.00）
采购包1：人民币玖拾伍万陆仟伍佰捌拾元整（￥956,580.00）
采购包2：人民币叁佰叁拾贰万柒仟叁佰元整（￥3,327,300.00）
采购包3：人民币壹佰肆拾贰万元整（￥1,420,000.00）
5.采购需求：苏州高新区基层医疗机构医疗设备一批，本次招标共分为三个采购包，采购清单及具体要求详见招标文件第四章。
	采购包
	设备名称
	是否专门面向中小企业

	1
	显微镜、台式低速离心机、骨密度仪等设备
	是

	2
	医用冷藏冰箱、尿液分析仪（带尿沉渣）、全自动血液细胞分析仪等设备
	否

	3
	DR
	否


本次招标的苏州高新区基层医疗机构包括：
（1）苏州高新区（虎丘区）枫桥街道社区卫生服务中心（简称“枫桥中心”）
（2）苏州高新区（虎丘区）狮山街道社区卫生服务中心（简称“狮山中心”）
（3）苏州科技城社区卫生服务中心（简称“科技城中心”）
（4）苏州高新区（虎丘区）阳山社区卫生服务中心（简称“阳山中心”）
（5）苏州高新区中医医院（简称“中医院”）
（6）苏州高新区（虎丘区）浒墅关镇社区卫生服务中心（简称“浒墅关中心”）
（7）苏州高新区（虎丘区）通安镇社区卫生服务中心（简称“通安中心”）
（8）苏州西部生态旅游度假区社区卫生服务中心（简称“西部生态城中心”）
中标单位与采购单位和上述基层医疗机构分别签订三方采购合同。
6.合同履行期限：
（1）交货期限：合同签订之日起30天内完成交货并安装调试验收完毕（具体以使用单位通知为准）。
（2）免费质保期：投标人承诺拟投产品提供至少5年的原厂（制造商）整体免费质保服务，质保期从使用单位验收合格之日起计算。质保期内，根据使用单位需要每年至少提供一次免费保养。质保期满后供应商负责终身维护，且维修只收取配件费用，不收取人工费及其他费用。
（3）验收标准：使用单位根据国家和行业标准及招投标文件内容进行质量验收。
7.本项目不接受联合体投标，不接受转包、分包。
8.本项目不接受进口产品投标。本项目执行财库〔2025〕19号《财政部关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知》的规定，不接受自欧盟进口的医疗器械产品投标。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2. 本项目的特定资格要求：（适用于所有采购包）投标人具有所投产品的医疗器械生产或经营（许可）资格。投标人为生产企业的，须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》复印件，投标人为经营企业的，须提供有效期内的医疗器械经营资格证书复印件。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目采购包1专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；采购包2和采购包3不专门面向中小企业采购。本项目所属行业为“工业”。
4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
4.1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4.2.根据政府采购法及相关法规，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624]三、获取招标文件
1.时间：自公告发布之日起至2026年11月3日
2.地点：苏采云
3.方式：自行下载
4.售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2026年11月17日13：30（北京时间）
2.开标时间：2026年11月17日13：30（北京时间）
3.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。投标文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质投标文件。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅政府采购CA办理窗口，咨询电话：0512-65737699。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：13914088964；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟，具体以系统设置时间为准)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于供应商代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。
6.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
7.质疑：根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十条、第十一条和第十二条的相关规定向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
采购代理机构：苏州华星工程造价咨询有限公司
地址：苏州工业园区苏雅路388号新天翔广场A座1206室
邮编：215021
联系人：周燕萍
联系电话：0512-65200462
提交方式：书面形式
8.本项目采用网上投标电子评标方式。
9.本次采购的相关信息刊登在江苏政府采购网、苏州市政府采购网，中标公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。
10.本项目支持政府采购合同信用融资。
11.苏州高新区财政局政府采购办公室监督电话：0512-68751335、68751331。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：苏州高新区（虎丘区）社会事业局
地址：苏州高新区科普路58号科技大厦14楼
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系人：白雅梦
联系电话：0512-68087528
2.采购代理机构信息
名 称：苏州华星工程造价咨询有限公司
地　址：苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场A座1206室
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系人：周燕萍/张涵文
联系电话：0512-65200462
3.项目联系方式
项目联系人：周燕萍
电　话：0512-65200462


苏州华星工程造价咨询有限公司
2026年10月26日
[bookmark: _Toc13642113][bookmark: _Toc30312][bookmark: _Toc142194256]
第二章 投标人须知

[bookmark: _Toc1762][bookmark: _Toc142194257]一、说明
1. 说明
1.1本招标文件仅适用于苏州华星工程造价咨询有限公司组织的招标活动；
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护；
1.3本招标文件的解释权属于苏州华星工程造价咨询有限公司。
2. 词语释义
2.1采购人（甲方）：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。
2.3投标人（供应商）：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
潜在投标人（供应商）：指按招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。
2.4投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5合同：甲乙双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.7乙方（中标人）：经评标委员会评定产生、采购合同中规定的向采购人提供货物或服务的法人或其他组织或自然人。
2.8天：日历日。
2.9货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.10服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.11知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.12交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

[bookmark: _Toc16567][bookmark: _Toc142194258]二、投标人
3. 合格投标人的资格条件
[bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK82]详见招标公告。
4. 投标人代表
指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见招标文件格式）。
5. 投标费用 
无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用。
6. 联合投标
本次招标不接受联合体投标，不接受转包、分包。

[bookmark: _Toc26913][bookmark: _Toc142194259]三、招标文件的说明
7. 招标文件
7.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
8. 招标文件的询问与澄清
8.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，可向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。
8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
8.4至招标文件获取截止时间，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延招标文件提供期限。
9. 招标文件的修改
9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知的方式进行必要澄清或者修改。
9.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。
9.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。
9.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
9.5澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
9.6对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
9.7招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。
10. 投标质疑
10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。
10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。
10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）、供应商营业执照复印件、法定代表人身份证正反面复印件、授权代表身份证正反面复印件（如有）、授权委托书（如有）与质疑函一起递交，否则不予受理。
10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
10.6联系单位：苏州华星工程造价咨询有限公司
10.7质疑联系人：周燕萍
10.8联系电话：0512-65200462
10.9通讯地址：苏州工业园区苏雅路388号新天翔广场A座1206室

[bookmark: _Toc142194260][bookmark: _Toc26390]四、投标文件说明
11. 投标文件计量单位和使用文字
11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。 
11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人概不负责。
12. 投标文件的组成
12.1封面
12.2开标一览表
12.3公开分项报价
12.4资格审查文件
12.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；
12.4.2投标人法定代表人身份证正反面复印件；
12.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；
12.4.4投标人授权代理人身份证正反面复印件（如有授权）；
12.4.5合格投标人资格证明材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供2025年度经会计师事务所审计的财务报告扫描件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明扫描）；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。
12.4.6（适用于所有采购包）投标人具有所投产品的医疗器械生产或经营（许可）资格。投标人为生产企业的，须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》复印件，投标人为经营企业的，须提供有效期内的医疗器械经营资格证书复印件。
12.4.7（适用于采购包1）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
12.4.8投标人与其他单位存在直接控股、管理关系情况表（格式见第三章）；
12.4.9其它有关资格证明文件。
12.5符合性审查文件
12.5.1投标函（格式见第三章）；
12.5.2技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；
12.5.3商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；
12.5.4所投产品如为医疗器械的，须提供该产品的医疗器械注册证或备案登记表复印件。
12.5.5投标保证承诺书（格式见第三章）；
12.5.6（适用于采购包1、2中的核心产品、采购包3）投标单位承诺函（格式见第三章）；
12.5.7实质性响应内容（供应商根据招标文件中实质性响应内容制作）；
12.5.8其他有关符合性证明的文件；
12.6综合评审文件（供应商根据评分标准制作）
12.7价格折扣文件（如有）
12.7.1（适用于采购包2和采购包3）提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，将按照评分标准享受价格评审优惠政策；
12.7.2投标人对其提供的产品出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，将按照评分标准享受价格评审优惠政策；
12.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。
注：（1）以上12.4.1-12.4.9为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上12.5.1-12.5.8为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）“12.4-12.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评审。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，且应保证上传的投标（响应）文件完整、清晰可辨认。如未按照系统中模块上传，或上传资料过小或模糊不清等无法辨认的，相关不利后果（如资格审查不通过、符合性审查不通过）由投标人自行承担。
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请投标人确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由投标人自行承担。
（6）投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。
13. 投标文件编制要求
13.1电子投标文件制作
（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。
（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。
（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。
13.2电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。
13.3未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。
14. 投标报价（编制）要求的说明
14.1除非合同中另有规定，投标人对所投采购包内的全部内容进行报价，报价应包括提供全部货物及其备品、备件、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、现场吊装、检测验收、技术支持与培训、保险、各种税费、售后服务、代理服务费、劳保、专利技术及质保期间等的一切费用、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；使用单位平台各系统（如HIS系统、LIS系统、PACS系统等）的接口费用；与现有/后期设备对接等；使用单位无须支付其他任何费用。
14.2投标人应对招标文件内所要采购的采购包内的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。但如果招标文件要求分采购包投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个采购包，也可以投全部采购包，但各采购包应分别计算填写单价和总价。
14.3一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。投标人应按《公开分项报价》中的全部内容的每一单项填写单价并计算总价，并由企业法定代表人或代理人签署。
14.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
14.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。
15. 投标保证金
15.1根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知（苏财购〔2020〕52号）》文件规定取消政府采购投标保证金，但须提供《投标保证承诺书》（见投标文件格式），未提供视为无效投标。
16. 投标文件的有效期
16.1从提交投标文件的截止之日起60天（日历日）内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
16.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。
17. 投标文件的签署
制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

[bookmark: _Toc142194261][bookmark: _Toc23757]五、投标文件的递交、补充、修改和撤回
18. 投标文件的提交
18.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
19、投标截止时间
19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。
19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
20. 投标文件的补充、修改和撤回
20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

[bookmark: _Toc27992][bookmark: _Toc142194262]六、开标和评标
21. 开标
21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
21.3资格审查
21.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
21.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：
21.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。
21.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
21.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
21.3.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。
22. 评标委员会
22.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
22.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
22.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
22.1.3对投标文件进行比较和评价；
22.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
22.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.2评标委员会成员应当履行下列义务：
22.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
22.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
22.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
22.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容： 
（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（2）投标人名单和评标委员会成员名单；
（3）评标方法和标准；
（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
22.2.5配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑；
22.2.6配合相关部门的投诉处理工作。
22.3评标委员会成员纪律：
22.3.1遵守国家法律、法规和反腐倡廉的规定，忠于职守，廉洁奉公。
22.3.2按照《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购评审专家管理办法》的程序、原则和职权范围开展招标、评标工作，确保公正公平。
22.3.3不得接受投标人或其委托人以任何名义馈赠的礼品、礼金和有价证券。
22.3.4招标、评标期间不得出席投标人主办或赞助的任何活动。
22.3.5不得泄露与招标、评标工作有关的秘密，不得向投标人做任何暗示或做出不利于招标工作正常开展的任何许诺。
22.3.6不得接受投标人单独拜访。
22.3.7评标会场不得携带手机等通讯工具。
22.3.8评标期间不得私自单独外出。
23.对投标文件初审
23.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：
23.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；
23.1.2未按本须知规定提交资格文件；
23.1.3与招标文件有重大偏离；
23.1.4投标人拒绝修正错误；
23.1.5投标人的报价是选择性的；
23.1.6投标人的报价只投了部分内容；
23.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
23.1.8其他被评委会认定无效的情况。
23.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
23.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
23.3.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
23.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
23.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
23.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: OLE_LINK11]23.4异常低价投标审查
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]23.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（一）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（二）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（三）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（四）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]23.4.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于23.4.1第（三）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
23.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
23.4.4采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
23.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
23.6采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
23.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
24. 投标的澄清
24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，投标人应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担。
25. 评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。
26、投标无效
26.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
26.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装。
27废标
27.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
27.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。
27.1.4因重大变故，采购任务取消的。
27.1.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.1.6因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.2投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.2.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27.3废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。
28. 投标文件的评价和比较
28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较与评价。
28.2评价和比较采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为前三的中标候选人。

[bookmark: _Toc142194263][bookmark: _Toc25943]七、授予合同
29、中标人的确认
29.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。
29.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。
30、合同授予标准
30.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
30.2在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。
31、中标通知书
31.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
31.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。
31.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
[bookmark: _Toc142194265][bookmark: _Toc13642114]32.签订合同
32.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
32.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
32.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
32.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

[bookmark: _Toc17513]十、其他事项
33、代理服务费
33.1中标人应按前附表中的约定交纳代理服务费。
33.2中标人如果未按规定缴纳代理服务费，代理机构保留诉讼的权利。
34、监督
34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
35、未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
[bookmark: _Toc17972]
第三章 投标文件格式
[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK74]
说明：
    对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

封面：


投  标  文  件

采购包   

招标单位：
项目名称：
项目编号：

投 标 人(盖章)：                               
法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）  


日期：    年  月  日

[bookmark: _Toc142194266][bookmark: _Toc18236]
格式1、投标函
投标函
苏州华星工程造价咨询有限公司：
我方收到贵公司JSZC-320505-HXZJ-G2026-0022号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。
1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供以上服务项目的所有内容，我方的投标报价包括提供全部货物及其备品、备件、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、现场吊装、检测验收、技术支持与培训、保险、各种税费、售后服务、代理服务费、劳保、专利技术及质保期间等的一切费用、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；使用单位平台各系统（如HIS系统、LIS系统、PACS系统等）的接口费用；与现有/后期设备对接等；使用单位无须支付其他任何费用。
2、如果我方的投标文件被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成服务的全部工作。
3、我方同意按招标文件中的规定已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、本投标书的有效期限为从提交投标文件的截止之日起60天（日历日）。
5、我方愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。
6、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。
7、我方愿意遵守招标文件中所列的收费标准。
8、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消。
9、我方同意中标人若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权终止合同。
10、如果我方中标，我方愿意按招标文件规定的标准向采购代理机构支付代理服务费；
11、我方声明：我方在参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。
12、与本投标有关的通讯地址：
单位：                                 联系人：                   
地址：                                 电子邮箱：                
联系电话：                             传真：                    
代理服务费开票信息：
开户银行：                                  
账号：                          
增值税普通发票□     增值税专用发票□（在对应□内打“√”）


投标人签章：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日  期：         年      月      日
[bookmark: _Toc142194267][bookmark: _Toc18072]
格式2、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我  ××× （姓名）系 ××××（投标人名称）的法定代表人，现授权委托 ×××××× 为我单位本项目代理人，以本单位的名义参加××××（采购代理机构名称）组织实施的编号为 ××××的采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

投标人签章： 
法定代表人：（签字或签章）
代理人：（签字或签章）
日期：         年     月     日

附：法定代表人、授权代表的身份证正反面扫描件
	
要求：真实、有效、清晰





[bookmark: _Toc142194268][bookmark: _Toc16411]
格式3、开标一览表
开标一览表
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：JSZC-320505-HXZJ-G2026-0022号          报价单位：
分包号：采购包：     
	项目名称
	投标总报价

	[bookmark: XMMC]
	[bookmark: JEXX]小写：                   （元人民币）

	投标报价大写金额
	[bookmark: JEDX]



填写说明：
1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。


投标人签章：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：         年      月      日

[bookmark: _Toc142194269][bookmark: _Toc142194270][bookmark: _Toc12285]
格式4、公开分项报价
公开分项报价
采购包：  1                                         单位：元（人民币）
	序号
	标的物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂名称
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	1
	显微镜
	
	
	
	
	1
	
	

	2
	
	
	
	
	
	1
	
	

	3
	台式低速离心机
	
	
	
	
	1
	
	

	4
	
	
	
	
	
	2
	
	

	5
	骨密度仪
	
	
	
	
	1
	
	

	6
	体质检测仪
	
	
	
	
	1
	
	

	7
	呼吸阻抗综合测量装置
	
	
	
	
	1
	
	

	8
	肝功能剪切波量化检测仪
	
	
	
	
	1
	
	

	9
	电动人工流产吸引器
	
	
	
	
	1
	
	

	10
	牙椅水循环系统消毒设备
	
	
	
	
	2
	
	

	11
	磁振热治疗仪
	
	
	
	
	1
	
	

	12
	中药熏蒸治疗仪
	
	
	
	
	1
	
	

	13
	复合超声关节炎治疗仪
	
	
	
	
	1
	
	

	14
	冲击波（聚焦式）
	
	
	
	
	1
	
	

	15
	13C红外光谱仪
	
	
	
	
	1
	
	

	16
	腰椎牵引
	
	
	
	
	1
	
	

	17
	颈椎牵引
	
	
	
	
	1
	
	

	合计
	人民币（大写）              元            （小写）￥

	□本采购包为单一产品采购
☑本采购包中含有多种产品，本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。



公开分项报价
采购包：  2                                         单位：元（人民币）
	序号
	标的物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂名称
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	1
	医用冷藏冰箱
	
	
	
	
	2
	
	

	2
	
	
	
	
	
	3
	
	

	3
	尿液分析仪（带尿沉渣）
	
	
	
	
	1
	
	

	4
	
	
	
	
	
	1
	
	

	5
	
	
	
	
	
	1
	
	

	6
	全自动血液细胞分析仪
	
	
	
	
	1
	
	

	7
	彩色多普勒超声诊断仪（含腹部探头、浅表探头、血管探头、心脏探头、腔内探头各一个）
	
	
	
	
	1
	
	

	8
	彩色多普勒超声诊断仪（含腹部探头、浅表探头、腔内探头各一个）
	
	
	
	
	1
	
	

	9
	彩色多普勒超声诊断仪（含高频探头、心超探头、腔内探头、腹部探头各一个）
	
	
	
	
	1
	
	

	10
	彩色多普勒超声诊断仪（便携式）（含腹部探头、高频探头、心超探头、阴超探头各一个）
	
	
	
	
	1
	
	

	11
	血球仪
	
	
	
	
	1
	
	

	12
	心电图机
	
	
	
	
	2
	
	

	13
	动态心电图机
	
	
	
	
	2
	
	

	14
	动态心电图机
	
	
	
	
	1
	
	

	15
	动态血压机
	
	
	
	
	1
	
	

	16
	血气分析仪
	
	
	
	
	1
	
	

	合计
	人民币（大写）              元            （小写）￥

	□本采购包为单一产品采购
☑本采购包中含有多种产品，本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。





公开分项报价
采购包：  3                                         单位：元（人民币）
	序号
	标的物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂名称
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	1
	DR
	
	
	
	
	1
	
	

	2
	
	
	
	
	
	1
	
	

	合计
	人民币（大写）              元            （小写）￥

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。





注：1、“公开分项报价”中的“合计”应与“开标一览表”中“投标总报价”一致。
2、各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，“合计”数额为各“分项总价”之和。
3、投标报价包括提供全部货物及其备品、备件、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、现场吊装、检测验收、技术支持与培训、保险、各种税费、售后服务、代理服务费、劳保、专利技术及质保期间等的一切费用、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；使用单位平台各系统（如HIS系统、LIS系统、PACS系统等）的接口费用；与现有/后期设备对接等；使用单位无须支付其他任何费用。
4、投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。型号和生产厂名称需与《关于符合本国产品标准的声明函》中的信息保持一致。
5、如采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标人签章：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：         年      月      日


[bookmark: _Toc16775]格式5、技术参数响应及偏离表
技术参数响应及偏离表
	序号
	采购内容
	招标要求
	投标内容
	偏离说明
	证明材料
	页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、需严格按照各采购包清单顺序一一对应填写，否则导致的不利后果由投标人自行承担。
2、投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。


投标人签章：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：         年      月      日
[bookmark: _Toc17931]
格式6、商务条款响应及偏离表
商务条款响应及偏离表
	序号
	项目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明
	证明材料

	1
	交货时间
	
	
	
	

	2
	交货地点
	
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	
	

	4
	售后服务承诺
	
	
	
	

	……
	其他商务要求
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。


投标人签章：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：         年      月      日
[bookmark: _Toc14090]
格式7、投标单位承诺函
投标单位承诺函
苏州华星工程造价咨询有限公司：
本公司愿就贵公司组织的编号为 JSZC-320505-HXZJ-G2026-0022 号的招标活动进行投标并作承诺：中标后5个工作日向苏州高新区（虎丘区）社会事业局提供中标产品《产品技术标准（白皮书）》原件并加盖生产厂家公章。
如存在虚假承诺，本公司自愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的相应法律责任。

邮寄地址：苏州高新区科普路58号科技大厦14楼
联系人：白老师
联系电话：0512-68087528




投标人签章：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：         年      月      日

[bookmark: _Toc10907]
格式8、资格条件证明文件
资格条件证明文件

1 供应商资格文件声明

致： (采购人或采购代理机构) 
1、我方已知晓招标文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求
	供应商资格条件证明材料

	（1）具有独立承担民事责任的能力
	

	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	

	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	

	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	（7）其他（可选）
	

	招标文件对合格供应商的一般规定
	供应商对是否遵守一般规定做如实声明（是/否）

	供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加政府采购活动时已经自觉检查并按照政府采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。
	

	列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加政府采购活动。
	


2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，�并愿意根据招标文件和评标过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。
备注：对于接受联合体形式的招标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

投标人签章：         
日     期：    年   月   日



2 营业执照等证明文件

致：     (采购人或采购代理机构)        
（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）扫描件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）扫描件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）扫描件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：
1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的扫描件。
2、供应商为企业的，提供有效的营业执照扫描件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书扫描件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书扫描件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照扫描件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料扫描件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件扫描件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照扫描件。
3、供应商提供的相应证明材料扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
4、对于接受联合体形式的投标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

投标人签章：         
日     期：    年   月   日

3 财务状况报告
致： (采购人或采购代理机构)    
（ ）供应商提供财务报告的
□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告扫描件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告扫描件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告扫描件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）供应商提供资信证明的
□非自然人适用：现附上我方开户（基本户）许可证扫描件及我方银行：（填写“基本户的开户银行全称”）出具的资信证明扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意事项：
1、上文提供财务报告和资信证明两种类型，请供应商按照自身实际情况编制填写，在其中相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的扫描件即可。即供应商符合上述两种类型其中一种，并按要求提供相应证明资料即为满足。
2、供应商提供的财务报告或资信证明扫描件（成立年限按照投标文件递交截止时间推算）应符合下列规定：
2.1成立年限满1年及以上的供应商，提供上一年度的年度财务报告。
2.2成立年限不足1年的供应商，提供资信证明扫描件。
3、供应商提供的相应证明材料扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
4、对于接受联合体形式的投标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

投标人签章：         
日  期：    年   月   日

4 依法缴纳税收证明材料
致： (采购人或采购代理机构)    
1、依法缴纳税收的供应商
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写）税收凭据扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法免税的供应商
（ ）现附上我方依法免税证明材料扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：
1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的扫描件。
2、供应商提供的税收凭据扫描件应符合下列规定：
2.1投标文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供投标文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的税收凭据扫描件。
2.2投标文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供截止时间当月的税收凭据扫描件。
2.3投标文件递交截止时间的当月成立但因税务机关原因而尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。
3、供应商提供的相应证明材料扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
4、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。
5、对于接受联合体形式的投标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。
投标人签章：         
日     期：    年   月   日

5 依法缴纳社会保障资金证明材料

致： (采购人或采购代理机构)  
1、依法缴纳社会保障资金的供应商
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商
（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：
1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的扫描件。
2、供应商提供的社会保险凭据扫描件应符合下列规定：
2.1投标文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标供应商，提供投标文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据扫描件。
2.2投标文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供投标文件递交截止时间当月的社会保险凭据扫描件。
2.3投标文件递交截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因而尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。
3、供应商提供的相应证明材料扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
4、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。
5、对于接受联合体形式的投标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

投标人签章：         
日     期：    年   月   日

6 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

致： (采购人或采购代理机构) 
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。

★注意：
1.招标文件“供应商的资格”中资格条件如果没有特别规定，则由供应商在投标文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖投标人签章。
2.如果根据项目的特点和需要，对履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料有特别专项要求的，则采购人或采购代理机构应当在投标文件“供应商的资格”中特定资格条件进行明确约定，供应商可以不用提供上述格式要求的声明函，但必须按特定资格条件的规定提供相应专项证明材料，并对相应证明材料的真实性负责。
3.对于接受联合体形式的投标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。


投标人签章：         
日  期：    年   月   日


7 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：     (采购人或采购代理机构)       
参加政府采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明。

★注意：
1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。
2、请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。
3、对于接受联合体形式的投标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

投标人签章：         
日     期：    年   月   日
[bookmark: _Toc30123]
格式9、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函
苏州华星工程造价咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                         号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



法定代表人（签字或签章）：
投标人签章：
日  期：      年     月     日


[bookmark: _Toc30438]
格式10、类似业绩一览表
类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同签订时间
	项目完成时间
	合同金额
（万元）
	合同主要内容
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标文件中根据评分标准要求提供证明材料。

投标人签章：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：         年      月      日

[bookmark: _Toc4319]
附件11、中小企业声明函
中小企业声明函
致：     (采购人或采购代理机构)       
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 苏州高新区（虎丘区）社会事业局 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.   （标的名称）  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为       万元 ，属于 （□中型企业、□小型企业、□微型企业） ；
2.   （标的名称）  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为       万元 ，属于 （□中型企业、□小型企业、□微型企业） ；
3.   （标的名称）  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为       万元 ，属于 （□中型企业、□小型企业、□微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               企业名称（盖章）： 
                                       日  期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对制造商的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致。划分标准：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
4.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。本条所称大企业是指按照其自身所属行业和对应的中小企业划分标准，属于大型企业的企业。事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物，参加货物采购项目的除外。事业单位直接控股和管理的企业，依据中小企业划分标准认定其企业类型。符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。残疾人福利性单位等视同小微企业。
6.供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。
7、供应商应当对所投采购包采购清单中的所有产品制造商一一进行声明。


[bookmark: _Toc19192824][bookmark: _Toc20747134][bookmark: _Toc23334]
附件12、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日  期：


备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。
3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
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附件13、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
投标人签章：              
日期：     年   月   日
        
  
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
7.投标人应当对所投采购包采购清单中的所有产品一一进行声明。


[bookmark: _Toc24618]附件14、报价合理性澄清说明函
报价合理性澄清说明函
                           ：
本公司愿就贵公司组织的项目编号： JSZC-320505-HXZJ-G2026-0022号，项目名称：              （采购包    ）的采购活动进行投标，对于本公司的最后报价合理性作出说明如下：
	投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


备注：招标文件第二章“投标人须知”第23.4条要求，当政府采购评审中出现供应商“投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的”或者“投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的”或者“投标报价低于采购项目最高限价45%的”或者“评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形”时,评标委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。


[bookmark: _Toc17133]附件15、投标保证承诺书
投标保证承诺书
致： 苏州华星工程造价咨询有限公司 
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 苏州高新区（虎丘区）社会事业局关于苏州高新区基层医疗机构医疗设备一批（JSZC-320505-HXZJ-G2026-0022）的投标,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。
1.自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；
2.中标后不依法与采购人签订合同；
3.中标后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；
4.中标后不按本采购文件规定向贵方缴纳代理服务费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人签章：            
地址：             
电话：        传真：       
电子邮件：          邮编：     
法定代表人或委托代理人(签字或签章)：       
日期：        
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附件16、投标人与其他单位存在直接控股、管理关系情况表
投标人与其他单位存在直接控股、管理关系情况表
	对投标单位有直接控股关系的单位
	对投标单位有直接管理关系的单位

	单位名称
	是否为大型企业
（填写“是”或 “否”）
	直接控股关系情况说明（持股比例等）
	单位名称
	是否为大型企业
（填写“是”或 “否”）
	直接管理关系情况说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、本表仅须填写对投标人（供应商）有直接控股、管理关系的单位情况。投标人（供应商）应按上表要求据实填写，如填写“无”或不填写，均视为投标人（供应商）声明不存在有关情形。
2、其中“直接控股”是指投标人（供应商）与大型企业之间存在直接投资并控股（非普通持股）的关系。

投标人签章：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：         年      月      日
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附件17、政府采购合同信用融资政策告知函
政府采购合同信用融资政策告知函
各政府采购供应商：
欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购[2021]82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
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第四章 招标书
[bookmark: _Toc142194272]受苏州高新区（虎丘区）社会事业局之委托，苏州华星工程造价咨询有限公司作为采购代理机构，对其苏州高新区基层医疗机构医疗设备一批进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加投标。
一、采购编号：JSZC-320505-HXZJ-G2026-0022号
二、采购项目名称：苏州高新区基层医疗机构医疗设备一批
三、采购预算：人民币伍佰柒拾万叁仟捌佰捌拾元整（￥5,703,880.00）
采购包1：人民币玖拾伍万陆仟伍佰捌拾元整（￥956,580.00）
采购包2：人民币叁佰叁拾贰万柒仟叁佰元整（￥3,327,300.00）
采购包3：人民币壹佰肆拾贰万元整（￥1,420,000.00）
四、采购清单：
采购包1：
	序号
	设备名称
	数量
	是否专门面向中小企业
	使用单位
	备注

	1
	显微镜
	1
	是
	阳山中心
	

	2
	
	1
	是
	中医院
	

	3
	台式低速离心机
	1
	是
	阳山中心
	

	4
	
	2
	是
	中医院
	

	5
	骨密度仪
	1
	是
	枫桥中心
	

	6
	体质检测仪
	1
	是
	浒墅关中心
	

	7
	呼吸阻抗综合测量装置
	1
	是
	科技城中心
	核心产品

	8
	肝功能剪切波量化检测仪
	1
	是
	科技城中心
	

	9
	电动人工流产吸引器
	1
	是
	科技城中心
	

	10
	牙椅水循环系统消毒设备
	2
	是
	中医院
	

	11
	磁振热治疗仪
	1
	是
	中医院
	

	12
	中药熏蒸治疗仪
	1
	是
	中医院
	

	13
	复合超声关节炎治疗仪
	1
	是
	中医院
	

	14
	冲击波（聚焦式）
	1
	是
	狮山中心
	

	15
	13C红外光谱仪
	1
	是
	狮山中心
	

	16
	腰椎牵引
	1
	是
	狮山中心
	

	17
	颈椎牵引
	1
	是
	狮山中心
	


采购包2：
	序号
	设备名称
	数量
	是否专门面向中小企业
	使用单位
	备注

	1
	医用冷藏冰箱
	2
	否
	枫桥中心
	

	2
	
	3
	否
	通安中心
	

	3
	尿液分析仪（带尿沉渣）
	1
	否
	阳山中心
	

	4
	
	1
	否
	浒墅关中心
	

	5
	
	1
	否
	科技城中心
	

	6
	全自动血液细胞分析仪
	1
	否
	阳山中心
	

	7
	彩色多普勒超声诊断仪（含腹部探头、浅表探头、血管探头、心脏探头、腔内探头各一个）
	1
	否
	枫桥中心
	核心产品

	8
	彩色多普勒超声诊断仪（含腹部探头、浅表探头、腔内探头各一个）
	1
	否
	西部生态城中心
	

	9
	彩色多普勒超声诊断仪（含高频探头、心超探头、腔内探头、腹部探头各一个）
	1
	否
	狮山中心
	

	10
	彩色多普勒超声诊断仪（便携式）（含腹部探头、高频探头、心超探头、阴超探头各一个）
	1
	否
	中医院
	

	11
	血球仪
	1
	否
	西部生态城中心
	

	12
	心电图机
	2
	否
	浒墅关中心
	

	13
	动态心电图机
	2
	否
	中医院
	

	14
	动态心电图机
	1
	否
	浒墅关中心
	

	15
	动态血压机
	1
	否
	浒墅关中心
	

	16
	血气分析仪
	1
	否
	中医院
	


采购包3：
	序号
	设备名称
	数量
	是否专门面向中小企业
	使用单位
	备注

	1
	DR
	1
	否
	西部生态城中心
	

	2
	
	1
	否
	科技城中心
	



五、详细技术参数和配置要求：
采购包1：
（一）显微镜
1. 光学系统：无限远光学矫正系统，国际标准齐焦距离≤45mm；
2. 载物台：钢丝传动，无齿条结构，尺寸：≥120×130mm；行程：≥75mm（X）×30mm（Y）；
3. 调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤；
4. 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. ≥1.25；
5. 照明系统：LED光源，使用寿命20000小时以上；
6. 双目观察筒：瞳距调整范围≥48-75mm，倾斜角度≥30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥430mm，视场数≥20mm。

（二）台式低速离心机
1.微电脑控制、液晶显示，触摸屏设定参数，采用交流变频电机驱动；
2.提供不少于20种升、降速率选择模式，提供不少于120种工作模式选择，可自由编程、调用；
3.转速/离心力可相互设定、双屏同步显示，运行中可随时更改参数，无需停机；
4.采用风冷排风设计，温升低，噪音小，电动安全门锁，双锁型设计，运行安全可靠；
5.最高转速≥6000rpm，最大对应离心力≥5450g，转速精度±10rpm。

（三）骨密度仪
1、主要技术要求
1.1检测部位：桡骨、胫骨；
1.2采用四振源双发双收的超声探头，可实现全干式一体化检测；
1.3测量参数应至少包含SOS值、T值、Z值、趋势图、10年内发生骨折概率、预计发生骨质疏松年龄；
1.4可支持的探头种类不少于4种；
1.5声工作频率：标称声工作频率为1.25MHz，实际的偏差应≤±15%；
1.6声速测量误差：≤±1.5%；
1.7测量重复性：≤±0.15%；
1.8检测速度：单点检测速度≤0.4s，单次测量时间≤10秒；
1.9超声声速值显示范围不窄于2000m/s～5000m/s的范围；
1.10主机自带安卓系统与触控屏，不需要外接电脑或平板进行操作控制；
1.11辐射发射性能满足国标《GB 4824》1组 B类要求，可直接连接到家用电网使用。

2、功能要求
2.1 探头导航：软件界面实时显示探头与骨骼平行轴向的角度及示意图，实时可视探头与皮肤接触状态、指导用户正确操作，提高检测准确度；
2.2视频播放：儿童检查时播放动画片分散儿童注意力，增加依从性，且动画片内容可更换、增减；
2.3 联网功能：
2.3.1 数据联网方式：至少应支持RJ45、WIFI、4G物联网等多种方式；
2.3.2 支持DB（SQL Server、Oracle、MySql、Postgre SQL）、HTTP/HTTPS、WebService等数据接口，将检测数据传输至医院网络系统；
2.4数据统计功能：对已完成的档案数据，支持以饼状图、柱状图的形式展开统计结果；
2.5专用台车：随机配有专用台车，能够实现设备移动。

（四）体质检测仪（中医体质辨识仪）
1.硬件部分：
1.1立式结构，≥32英寸LED背光触摸屏；
1.2分辨率≥1920×1080，支持红外触摸多点触控；
1.3响应时间≤5ms，对比度≥3500：1，背光寿命≥60000小时；
1.4具有WiFi功能。
2.软件部分：
2.1体质辨识量表依据中华中医药学会标准ZYYXH/T 157--2009《中医体质分类与判定》、中医药健康管理服务技术规范-老年人中医药健康管理服务的要求制定，可作为判断普通人群、65岁及以上老年人群、0~6岁儿童、孕产妇、高血压人群、糖尿病人群中医体质分类的标准化工具；
2.2通过问诊模块人机交互信息，软件自动分析，给出直观量化的体质辨识分析结果；
2.3可得出检测者体质类型，并提供体质特征，成因解读，以及易发疾病的风险预警提示，环境适应力等；
2.4可对不少于9种基本体质和不少于58种复合体质进行自动判别；
2.5中医养生模块：
（1）提供不同体质对应的当令季节的健康养生指导及干预服务；
（2）提供个体化辨体施养方案，至少包含四季食疗养生、运动养生，经穴养生，膳食养生等内容，为被测试者提供个体化的健康养生指导建议。
2.6经典处方：
根据医生选择，数据库给出建议中医治疗方案，至少包括：病症，中药处方，针灸穴位，养生调理，食疗方案，中成药等，供医生诊断参考之用。
2.7、具备慢性病健康管理系统，可提供高血压，高血糖等慢病管理。
2.8、可实现治未病大数据挖掘。

（五）呼吸阻抗综合测量装置
1.用途：可配合完成呼吸动作儿童和成人的肺功能参数的测量，用于临床肺部疾病诊断。
2.设备的检测功能至少包括：
2.1流速容量测试（用力通气功能测试）至少包括：FVC、FEF25、FEF50、FEF75、PEF、VCmax、FEV1、FEV1/VCmax、FEV1/FVC、ERV、MMEF、IC、IRV、MV、MVV、VT等多次测量后，自动选取最佳测量值，使用条形图直观的显示预计值和最佳实测值。
2.2慢通气功能检测至少包括：Ti、Te、MV、VCin、VCex、VCmax、ERV、IRV、VT、IC、Ti/Te、BF、Ti/TTOT、Te/TTOT等多次测量后，自动选取最佳测量值，使用条形图直观的显示预计值和最佳实测值。
2.3每分钟最大通气量检测：参数包括但不限于每分钟最大通气量（MVV）等。
★2.4潮气分析测试至少包括：Ti、Te、TTOT、PTEF、TEF50、TMMEF、VPTEF、Ti/Te、RR、VPTEF/VE、VT/Kg、VE、VT等。
2.5一口气法弥散和功能残气的测量至少包括：一氧化碳弥散量（DLCO）、残气容积(RV)、功能残气量（FRC）、一氧化碳转移因子（TLCO）等。
2.6支气管舒张试验。
2.7支气管激发试验。
3.设备硬件参数：
3.1传感器原理：超声流量传感器。
3.2呼气峰值流量至少包括：
3.2.1呼吸管路（标准）测试范围：≥0～18L/s
★3.2.2呼吸管路（中号）测试范围：≥0～5L/s
3.2.3呼吸管路（小号）测试范围：≥0～2L/s
3.2.4咬嘴测试范围：≥0～14L/s
3.2.5线性度：≥±3%
3.2.6重复性：±0.16L/s或±5%（取较大者），频率响应误差：≤±3%
3.3容积测试范围至少包括：
★3.3.1呼吸管路（标准）测试范围：≥0-30L
★3.3.2呼吸管路（中号）测试范围：≥0-6L
★3.3.3呼吸管路（小号）测试范围：≥0-3L
3.3.4咬嘴测试范围：≥0-12L
3.4气流阻力：
3.4.1咬嘴测量范围内的气流阻力≤0.35kPa/(L/s)；
3.4.2呼吸管路（小号）、呼吸管路（中号）测量范围内的气流阻力≤1.50kPa/(L/s)
3.5激发模块：
3.5.1类型：压缩空气雾化器
3.5.2喷气流量：5L/min～7L/min。
3.5.3管道产生的压力：90kPa±10kPa。
3.5.4给药喷雾速率：170mg/min±30mg/min。
3.5.5雾粒直径1μm～5μm的雾粒所占比例大于60%。
3.6气体分析器：
3.6.1类型：非分散性红外（NDIR）
★3.6.2一氧化碳（CO）浓度测量范围：≥0～0.5%；
3.6.3当浓度≤0.3%，误差≤±50ppm；当浓度＞0.3%，误差≤±1%；
★3.6.4甲烷（CH4）浓度测量范围：≥0～0.5%；
3.6.5当浓度≤0.3%，误差≤±50ppm；当浓度＞0.3%，误差≤±1%。
3.7口腔压力：测量范围：≥-20.00kPa～+20.00kPa；分辨率：≥0.001kPa；误差：≤±2%。
3.8环境模块：
3.8.1环境温度示值范围：≥10℃～35℃；分辨率：≤0.1℃；误差：≤±1℃。
3.8.2环境湿度示值范围：≥30%RH～75%RH；分辨率：≤1%；误差：≤±5%RH。
3.8.3环境气压示值范围：≥760hPa～1060hPa；分辨率：≤1hPa；误差：≤±5hPa。
3.9设备的校准至少包括：零点定标、容量定标、容量定标验证、三流速验证、弥散生物定标、弥散气源定标、口压定标、出雾率定标。
3.10监测参数至少包括：血氧饱和度SpO2，脉搏（PR）监测
血氧饱和度SpO2：测量范围，≥70%~100%；PR脉率：测量范围，≥30bpm~250bpm。

（六）肝功能剪切波量化检测仪
1.设备要求
1.1设备用途：适合监测和评估慢性肝病的量化工具，利用瞬时弹性成像技术，以kPa为单位显示每次检测的肝脏硬度值，评估肝脏纤维化程度。利用受控衰减参数技术，以dB/m为单位显示超声波在肝脏中的衰减，评估肝脏脂肪变程度；
1.2产品需具备国家三类医疗器械注册证；
1.3显示屏≥14英寸；
1.4接口类型：RJ45、USB接口≥2、剪切波探头接口≥2；
1.5存储容量：≥256GB；
2.主要功能
2.1利用振动控制的瞬时弹性成像技术来评估肝脏的硬度，以kPa为单位显示每次检测的肝脏硬度值；
2.2利用受控衰减参数理论来评估肝组织的脂肪变数值，以dB/m为单位显示超声波在肝脏中的衰减，评估肝脏脂肪变程度。在脂肪变数值检测的一个检查周期内，至少200次的有效测量，且在检测主界面以百分比形式显示检测进度；
2.3通过FAST评分系统，预测代谢相关脂肪性肝炎（MASH）风险；
2.4通过Agile3+、Agile4评分系统，评估脂肪肝患者的纤维化情况；
2.5测量数值显示至少包括：患者信息、硬度值中位数、CAP值中位数、有效测量次数、IQR等；
2.6硬度值测量范围：最小测量值≥1.5Kpa，最大测量值≤75Kpa；
2.7脂肪变测量范围：最小测量值≥100dB/m，最大测量值≤400dB/m；
2.8检测时无需输入病人身高体重等数值即可真实呈现测量数值，即检测结果不受输入的身高体重数值影响；
2.9支持多种语言报告，至少能够导出Excel，Fibx，PDF等多种格式报告，方便用于各种研究项目格式需要；
2.10工作站系统：报告功能，数据管理功能，支持通过FAST、Agile3+、Agile4、FIB-4及aMAP等评分工具对患者做综合评估管理；
3.辅助定位：
3.1时间位移（TM）模式，灰阶图像；A模式（实时超声信号振幅）；  
3.2弹性图：彩色弹性结果图显示测量深度及时间，通过斜率及图形状态评估结果准确性；
3.3肝脏自动定位功能，通过色带颜色提示肝脏位置，辅助探头定位。绿色表示所测部位是肝脏位置；
3.4肝脏自动识别功能，探头只能在肝脏区做出检测，检测到非肝区部位时显示无效测量，无需在剪切波探头检测前用超声探头辅助定位；
4.探头
4.1肝脏自动识别定位与肝脏纤维扫描功能二合一探头；
4.2探头上带有LED指示灯显示探头工作状态；
4.3剪切波频率：恒定50Hz；
4.4剪切波探头激发方式：通过探头上的按钮手动触发；
4.5常规剪切波探头；
4.5.1剪切波探头前端为圆型且直径≤7mm；
4.5.2剪切波探头中心频率定频为3.5MHz；
4.5.3探头智能测量深度：25-65mm/30-70mm；
4.5.4超声波有效跟踪深度：≥20-80mm。

（七）电动人工流产吸引器
1.极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)；
2.负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)~极限负压值；
3.自由空气流量：≥20L/min；
4.贮液瓶：不少于500m1×2(玻璃)；
5.贮气瓶：不少于2500m1×2(玻璃)。

（八）牙椅水循环系统消毒设备
1.最大可供牙椅数：≥5台；
★2.产品采用化学合成法生成工艺，且在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，可提供备案截图；
3.次氯酸水生成量：≥360L/h；
★4.满足TCHSA-023-2023《口腔综合治疗台水路污染控制与管理指南》、T/WSJD 40-2023《口腔综合治疗台水路清洗消毒技术规范》中对于诊疗用水的卫生要求；
5.菌落总数：＜100cfu/ml；
6.次氯酸水有效氯含量：牙椅管路消毒日常使用浓度＜10mg/L；
7.安全性：急性经口无毒；急性吸入无毒；对完整皮肤无刺激；对破损皮肤无刺激；对黏膜无刺激；对染色体无损伤。

（九）磁振热治疗仪
1.台式机设计，需配推车结合使用；
2.双通道输出，交变磁场、生物磁振、温热疗法三功合一；
3.需配至少4种不同类型治疗导子；可针对不同治疗部位，使用对应的治疗导子；
4.每个治疗导子内置不少于8个热磁振子；
5.磁场强度：≥0～38mT，允差≤±30%，距离治疗器≥5cm处，磁场强度＜0.5mT；
6.加热模式：至少五档可调；
7.具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，设备停止输出，应用部分的温度≤60℃；
8.治疗时间：≥1～60min，步距增量1分钟，误差≤±10%；
9.治疗仪连续工作时间＞8小时。

（十）中药熏蒸治疗仪
1.一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现；
2.超过安全气压（＞0.08MPa）减压阀动作；
3.药液低于安全液位时（＜200ml），声音警报并自动停止工作；
4.治疗结束、预热达到设定温度时及缺液至少具有声音提示；
5.预热及治疗功率至少4档可调；
6.预热设定温度≥50℃～90℃可调，步长≤1℃，允差≤±20%；
7.药液加热到95℃时间≤15min；
8.治疗时间≥1～35min可调，步长≤1min，误差≤±5%。

（十一）复合超声关节炎治疗仪
★1.超电联合一体式治疗头，实现聚焦超声和经皮神经电刺激两种物理因子同时有效输出；
2.治疗处方：至少具有膝关节、肩关节、髋关节三种处方可选；
★3.聚焦（会聚型）超声：波束的有效面积系数Q＜-0.05cm-1；
4.超声工作频率：≥600～900kHz；
5.额定输出超声功率：0.6W；偏差≤±20%；
6.超声焦平面距离：≥15～50mm，误差≤10%；
7.超声最大有效声强≤2.0W/cm2；
8.超声波束不均匀性系数RBN不超过8.0；
9.治疗头有效辐射面积为0.00028m2，偏差≤±10%；
10.超声脉冲占空比：≥0.5ms～3.3ms，误差≤±11%；
11.TENS输出波形：无极性双向不对称方形脉冲；
★12.TENS脉冲宽度可调：默认输出200μs，可设置300μs，允差≤±10%；
★13.TENS输出频率可调：
14.疏密波50Hz/100Hz，脉冲宽度200μs，允差≤±10%；
15.连续波120Hz，脉冲宽度200μs，允差≤±10%；
16.断续波A 100Hz（运行时间4s/间歇时间4s），脉冲宽度300μs，允差≤±10%；
17.断续波B 150Hz （运行时间3s/间歇时间3s），脉冲宽度200μs，允差≤±10%；
18.TENS输出强度：≥0～45mA，至少分30档可调。

（十二）冲击波（聚焦式）
★1.冲击波源：压电陶瓷冲击波源；
★2.冲击波传导介质：压电晶体共同振动，一起发出冲击波，经椭球体的收集，使全部能量聚焦于治疗部位；
3.最大焦点尺寸：径向≤±1.5mm，轴向≤±5mm；
4.治疗深度：≥0～44mm可调；
5.具有不少于6种治疗头，可根据不同疾病需要选择；
6.治疗探头须通过生物相容性检测；
★7.最大能量密度≥0.65mJ/mm2；
8.能级：≥1～23级；
9.冲击频率≥1～20Hz，步进≤1Hz；
10.具有单次冲击模式和连续冲击模式；
11.机器自带高分辨率智能彩色触摸屏，≥12英寸，中英文菜单；
12.治疗过程中，具有计数、显示冲击总能量功能；
13.具有人体解剖图，内置不少于50种可编辑处方；
14.声压范围≥10～60MPa；
15.脉冲宽度：小于1μs；
16.压力脉冲上升时间：小于1μs；
★17.计数功能：≥100～6000，级差100，允差≤±10%；
18.操作键：治疗头手柄上设有触发键；
19.显示病人累计治疗总能量和冲击次数；
★20.具有耦合剂加热功能；
21.整机噪音：≤65dB(A)。

（十三）13C红外光谱仪
1.样本采集器通道数量：二通道，能够一次连接并连续检测2个气袋样本，可根据用户需要扩展至12通道，能统一或分别打印中文检测报告；
2.测量范围：测量样品的浓度范围：1%～10%；
3.测量精度：精密度：标准偏差δsd≤0.6‰；
4.稳定性：C.V.的绝对值≤3%；
5.检测灵敏度CO2最小检测浓度：0.5%，误差应≤±0.1%；
6.样品体积样品必须满足≤120ml/袋；
7.预热时间：开机预热时间≤15min；
8.分析速度：每份样品分析时间＜360s。

（十四）腰椎牵引
1.牵引方式：卧位颈椎牵引、腰椎牵引。卧位颈椎牵引力：≥0～200N，级差10N；
2.腰椎牵引力：≥0～990N，级差10N；
3.牵引总时间范围：≥0～99min，级差1min，允差≤±30s；
4.持续牵引时间范围：≥0～9min，级差1min，允差≤±30s；
5.间歇牵引时间范围：≥0～9min，级差1min，允差≤±30s；
6.成角动作范围：≥0°~+30°，允差≤±2°，上身床面配有气动升降；
7.腰部热疗加热温度45℃，允差≤±3℃，超过45℃超温保护装置启动，避免烫伤患者；
8.微电脑控制腰椎牵引。

（十五）颈椎牵引
1.颈椎牵引力：≥0～300N；
2.颈椎牵引行程：≥0～500mm；
3.牵引时间：≥0～99min，级差1min，允差≤±30s；
4.间歇牵引时间：≥0～90s，级差10s，允差≤±3s；
5.持续牵引时间：≥0～9min，级差1min，允差≤±30s；
6.牵引力、牵引行程及牵引时间均由微电脑控制；
7.牵引力过大自动保护；
8.颈椎牵引角度可调节。

采购包2：
（一）医用冷藏冰箱
1.立式对开门设计，有效容积≥750L；
2.采用微电脑控制器，箱内温度范围2℃~8℃；LED温度显示，控制&显示精度0.1℃；
3.风冷设计，设定温度≤5℃，温度均匀度≤±1.5℃；
4.整机配备不少于2个测试孔，满足用户根据实际需要检测箱内温度；
5.标配不少于12个蘸塑搁架；标配不少于10个价目条；
6.采用三层钢化镀膜玻璃，边框电加热结构，智感除露（受环温控制），32℃、80%湿度下无凝露；
7.全角度自关门设计；
8.具备不少于4种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警、云平台报警；报警功能至少包括：高温报警、低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警、电池故障报警、冷凝器脏堵报警、通讯故障报警；
9.智能变频压缩机，碳氢制冷剂；直流静音冷凝风机；
10.整机噪音低≤40dB(A)，日能耗≤2.8kW·h，需提供第三方性能检测报告。

（二）尿液分析仪（带尿沉渣）
1.尿液分析工作站组合形式：尿液干化学有形成分分析一体机；
2.工作原理：有形成分分析：采用机器视觉成像自动识别技术或采用数字成像自动识别原理；干化学分析：采用光电比色法；
3.一次吸样可完成有形成分和干化学项目的检测；
4.检测项目：干化学测定参数≥14个，可提供蛋白肌酐比、微量白蛋白肌酐比；尿有形成分测定参数≥25项；
5.吸样量：有形成分与干化学联合分析总吸样量≤2ml；
6.检测速度：有形成分检测模式≥80个测试/小时；干化学检测模式≥160个测试/小时；干化学+有形成分检测模式≥80个测试/小时；
7.携带污染率：干化学检测除比重和pH外各测试项目最高浓度结果的阳性标本，随后检测阴性样本，阴性样本不得出现阳性；有形成分分析仪对细胞的携带污染率应≤0.02%；
8.检出限：分析仪应能检出最小浓度水平≤5个/μL的红细胞、白细胞样本；
9.审核规则：具有自定义审核规则设定界面；
10.自动调焦技术：仪器具有自动调焦技术，无需定焦液进行人工调焦；
11.至少能存储100万个干化学数据、50万个尿试纸图像、40万个尿有形数据；
12.图片分辨率：≥400W像素，图片分辨率≥2400*2000；
13.智能联动功能：根据干化学结果自动提高有形成分扫描范围；
14.可提供红细胞位相参数：其中报告参数≥4项；可提供直方图≥3个，散点图≥2个；
15.急诊功能：具有急诊功能，随时插入标本进行检测；
16.待检区容量：一次可装载≥50份标本；
★17.具有同品牌的校准物，并能提供原厂配套五种浓度水平的质控液（提供证明材料）。

（三）全自动血液细胞分析仪
1.检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法；
2.报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个；SAA报告参数≥1个；
3.单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC≥110个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP≥100样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋SAA≥100样本/小时；
4.进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CDR+CRP用血量≤37μl，末梢全血检测CDR+CRP+SAA用血量≤40μl，预稀释模式CDR+CRP+SAA用血量≤20μl；
5.标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，可选配开放进样或封闭进样装置；
6.末梢全血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢全血采血管；
7.末梢全血预稀释模式可进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP、SAA检测，具有急诊插入功能；
8.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能；
9.使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正；
10.全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理，需提供原厂配套网织红校准品（提供证明）；
11.具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型；
12.血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换；
13.具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量（8倍）来保证血小板检测精度，也可以手动选择8倍进样检测模式；
★14.具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学法血小板，光学法血小板对聚集血小板的解聚率≥80%（提供数据证明材料）；
15.具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测；
16.具有高值SAA自动稀释重测功能，如遇样本SAA结果超出线性范围，无需人工干预，可自动回退稀释重测；
17.配备原厂中文报告及数据处理系统，血液分析仪主机自带≥10英寸彩色液晶触摸屏；
18.血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）109/L，红细胞：（0-8.6）1012/L，血小板：（0-5000）109/L，血红蛋白：0-260g/L；
19.血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1 109/L，红细胞≤0.02  1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5 109/L；
20.CRP线性范围：≥0.2~320mg/L；
21.SAA线性范围：≥5~350mg/L；
22.全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明文件）；
★23.血球分析仪无需外接气源装置；
24.能提供原厂配套的CFDA注册的质控物和校准物，并提供校准物溯源性文件；
25.定期提供原厂配套的质控品：同一质控品包含CBC、白细胞分类及网织红细胞等在内的所有报告项目；
26.原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能；
27.可拓展连接糖化血红蛋白模块、甲乙流检测模块，实现全血一管通检测血常规，验证及糖化血红蛋白、甲乙流等。

（四）彩色多普勒超声诊断仪（探头配置数量详见采购清单）
1.用途说明
1.1.用途：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其他。
2.物理规格及人机交互要求
2.1.显示器要求：≥23.5英寸高分辨率彩色液晶显示器，亮度可对比度通过预设可调，≥4个显示器关节支撑臂，显示器可以上下倾斜、左右旋转、前后移动，具有独立的显示器锁定装置（非关节臂锁定），可以更好的保护显示器，避免损坏；
[bookmark: _Hlk191569364]2.2.触摸屏要求：≥13英寸彩色触摸屏，触摸屏角度可以独立于主机调节（机身静止状态下，独立调节角度≥25度）；
★2.3.触摸屏支持手势控制（提供手势控制的证明图片），支持手写和带上橡胶手套触摸，支持触摸屏编辑（长按进行按钮添加、删除、或移动），支持将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作（提供触摸屏投影、描迹证明图片）；
2.4.触摸屏支持将最近使用过的检查探头和其模式，放置在一边，点击检查模式，即可一步直达切换到探头和其模式；
2.5.操作面板具有至少6向独立调节功能（即电动上下升降、左右旋转和前后平移），方便操作者进行操作；
2.6.探头接口数量≥5个（探头接口均为无针式接口且大小一致）；
★2.7.中央刹车和直行锁功能；
2.8.配置内置电池。
3.系统成像技术
3.1.二维灰阶模式；
3.2.M型模式；
3.3.彩色M型模式；
3.4.解剖M型模式（≥3条取样线，360度自由旋转）；
3.5.彩色多普勒成像；
★3.6.频谱多普勒成像，连续多普勒成像（要求线阵探头可支持连续多普勒成像，提供注册检验报告证明材料）；
★3.7.组织多普勒成像,包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式四种成像模式（提供四种组织多普勒成像模式的证明图片）；
★3.8.空间复合成像技术，做曲别针实验最高可显示至少9条线（要求提供含设备型号信息的证明图片和材料）；
3.9.扩展成像（要求凸阵、线阵、心脏探头可用）；
3.10.采用全域动态聚焦技术，声像图全程动态聚焦技术，全场图像均匀一致，图像上无焦点显示，仪器无任何实体和触摸按键可调节焦点；
3.11.声速匹配技术，根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示；
★3.12.具备B模式局部ROI区域高分辨率显示技术，提高感兴趣区的二维图像分辨率和细节分辨率，支持实时显示高分辨率显示取样框，且支持高分辨率显示取样框的大小可调节（提供证明图片，体现取样框调节及取样框内外分辨率的差别），有利于甲状腺等组织肿块的鉴别诊断；
3.13.立体血流技术，提供三度空间视觉，呈现血流的上下、左右、前后三维关系；
3.14.穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏双实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度；
★3.15.具有至少2种血管标记功能，一种为专业血管图谱编辑功能，可手动编辑图谱，直观显示病变的位置；一种为传统体表体位图标记（提供同一部位两种血管标记功能证明图片，体现机器型号）；
3.16.一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像；
3.17.智能血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化；
3.18.超微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流。
4.高级成像功能
4.1.造影成像
4.1.1造影成像功能支持腹部探头、浅表探头、相控阵探头、腔内探头；
4.1.2支持实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎，支持斑点噪声抑制，具备混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换；
4.1.3支持微血管造影增强功能；
4.1.4支持低机械指数造影；
4.1.5具有双计时器；
4.1.6支持向后存储≥8分钟电影；
4.1.7造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI；
★4.1.8具备造影时序分析功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点，可对彩色和时间进行设置。
4.2.弹性成像
4.2.1应变式弹性成像支持：线阵探头、凸阵探头、腔内探头，容积探头；
4.2.2应变式弹性成像支持应变、应变率和应变直方图的测量，具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能；
★4.2.3剪切波定量弹性成像，动态显示二维剪切波弹性成像图，支持凸阵探头、线阵探头和腔内双平面探头（一线一凸）；
4.2.4剪切波定量弹性成像，具备组织硬度定量分析软件（支持多比值分析、柱状图分析）弹性定量的参数包括杨氏模量值、剪切模量值、剪切波速度，定量组织的硬度信息；
4.2.5具有质控稳定性指数、质控图、质控指数等质控形式，可自动生成剪切波弹性检查数据报告，报告中包含平均数、中位数、IQR/Median等量化数据，并且提供临床阈值供临床参考；
★4.2.6具有病灶周边浸润区的环形定量工具，同时需具有实体的专用的按键调节精准控制，环形的大小分级分档，可视可调；
4.2.7剪切波弹性成像支持高帧率成像，剪切波感兴趣区域2cm*3cm时，帧率≥5帧/秒。
5.测量分析和报告
5.1全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、急诊科；
[bookmark: _Hlk191569115]5.2血管内中膜自动实时测量功能，无需冻结图像，即可实时自动获取及更新6组IMT内膜厚度值，测量精度≤20um；
★5.3全自动左心射血分数的测量，不需要连接心电图，并具有专门按键，对冻结的心脏图像，一次按键，机器自动识别左心室的舒张末期和收缩末期，并且以左右双幅图像显示，自动得出EF、SV等测量数值；
★5.4小儿髋关节自动测量功能，超声主机可自动识别组织结构，自动计算α角,β角，自动进行临床分型。
6.电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统
6.1电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D电影回放；
6.2内置双硬盘设计（非外接，硬盘容量≥1TB）。
7.系统技术参数及要求
7.1二维灰阶模式
7.1.1最大显示深度：≥38cm；
7.1.2 TGC：≥8段，LGC：≥8段；
7.1.3腔内探头扫描角度：≥200度。
7.2.彩色多普勒成像
7.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等；
7.2.2取样框偏转：≥±30度（线阵探头）；
7.2.3支持B/C同宽。
7.3频谱多普勒模式
7.3.1最大速度：≥8.50m/s（连续多普勒速度：≥35m/s）；
7.3.2最小速度：≤1mm/s（非噪声信号）；
7.3.3取样容积：0.5-30mm（提供0.5mm和30mm取样框的证明图片）。
8.连通性要求
8.1支持网络连接；
8.2具有远程图像通讯功能，可进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看，并可以在手机和电脑端进行添加备注。
9.探头规格
9.1探头配置（5把）：单晶体凸阵探头、线阵探头、单晶体相控阵探头、腔内探头、血管探头；
9.2可支持的探头阵元数：≥1000阵元；
★9.3系统最高可支持探头频率：≥30MHz；
9.4探头频率：
单晶体凸阵探头（腹部探头）频率：1.2-6.0MHz
线阵探头（浅表探头）频率：4.0-15.0MHz
腔内探头凸阵频率：3.0-11.0MHz
单晶体相控阵探头（心脏探头）频率：1.5-4.5MHz
血管探头频率：3.0-10.0MHz
10.外设和附件及其他要求
10.1耦合剂加热器，支持实体按键开关，温度多级可调。

（五）彩色多普勒超声诊断仪（便携式）
1.设备用途：用于神经阻滞可视化引导，心肺功能监测及血流动力学评估应用，以及介入操作的可视化引导，血管通路搭建，诊断和治疗引导等；
可搭载探头临床适用范围：支持妇产、腹部、小器官、肺部、儿科、外周血管、经颅、心脏、经食道（心脏）、经直肠、经阴道、泌尿、术中等探头。
2.主要技术及系统概述：
2.1技术参数及要求：
2.1.1笔记本式，显示器≥15英寸高分辨率LED显示器；
2.1.2≥12英寸触摸操作屏（非显示屏），按键支持自定义设置，包括移动、增加、删除；
★2.1.3主机重量≤4kg（含电池）；
2.1.4操作面板低平的物理按键，完全密封边缘；
2.1.5可自定义物理按键≥3个；
2.1.6机器内置超声教学助手，可用于辅助医生进行神经阻滞的练习、操作，同时也可用于腹部、心脏及小器官的教学指导；
2.1.7所配软件为所投机型的最新版本，并且具有升级能力，可选配组织多普勒组件、造影组件、弹性成像组件等高级功能；
2.1.8主机为三类证型号；
2.1.9探头频率：凸阵探头（腹部探头），频率为2-6MHz，
线阵探头（高频探头），频率为3-12MHz，
相控阵探头（心超探头），频率范围：1.5-4.5MHz
腔内探头（阴超探头），频率范围：3-11MHz
2.2成像模式
2.2.1二维灰阶模式；
2.2.2组织谐波成像技术；
2.2.3穿刺针显影增强技术；
2.2.4彩色多普勒模式；
2.2.5能量多普勒模式；
2.2.6脉冲多普勒模式（PW）；
2.2.7连续多普勒模式（CW）。
2.3穿刺引导技术
2.3.1穿刺针增强技术：支持凸阵探头、线阵按键探头；
2.3.2可自动和手动两种方式调节穿刺针角度识别；
2.3.3支持双幅对比显示。
2.4 B模式成像
2.4.1组织谐波成像模式；
2.4.2组织特异性成像；
2.4.3多角度空间复合成像技术；
2.4.4斑点噪声抑制成像；
2.4.5回波增强技术，提高心脏图像质量。
2.5彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
2.5.1高分辨率血流成像；
2.5.2双实时同屏对比显示；
2.5.3自动调节取样框的角度及位置。
2.6频谱多普勒成像
2.6.1脉冲多普勒、高脉冲重复频率；
2.6.2连续多普勒。
2.7测量分析和报告
2.7.1常规测量软件包；
2.7.2多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）；
2.7.3神经专用测量软件包；
2.7.4心脏功能专用测量软件包；
2.7.5急重诊应用测量软件包。
2.8连通性和外部数据管理
2.8.1具备DICOM基础功能，可通过网络将图像传输到DICOM服务器；
2.8.2主机标配4个USB3.0端口；
2.8.3 HDMI、S-Video视频输出接口；
2.9电源供应
2.9.1可充电锂电池，连续使用时间≥90分钟；
2.10专用台车，支持液压升降，支持交流供电，可收纳纸巾、检查单等。
3.配置要求
3.1主机1台；
3.2腹部探头、高频探头、心超探头、阴超探头各一个。

（六）血球仪
1.为保证检测效率，一台仪器可做血细胞计数、白细胞分类以及C-反应蛋白等项目的检测；
2.检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫散射比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定；
3.分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道；
4.检测参数：≥28项可报告参数（不含散点图和直方图）；
5.研究参数：≥12项，包括中性粒细胞和淋巴细胞比值、血小板和淋巴细胞比值、大红细胞、小红细胞、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞等；
6.样本添加：可随时添加样本；
7.进样器容量：≥40个；
8.进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式；
9.样本用量：五分类+CRP模式≤35μl，CRP模式≤20μl；
10.	检测速度：五分类+CRP模式≥60个样本/小时；
11.	预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能；
12.	红细胞血及血小板线性范围需满足：RBC：0～8.60×1012/L，PLT：0～5000×109/L；
13.	血红蛋白及CRP线性范围需满足HGB：≥0-260g/L；CRP：≥0.2~320mg/L；
14.	为保证试剂耗量准确性，CRP试剂包装规格按人份数注册（附注册证）；
15.	具有原厂配套的试剂、校准品、并提供校准品溯源性文件；
16.	具备同品牌配套经过NMPA注册的质控品，为避免基质效应，质控品应包含人源基质组分；
★17.	所投血球产品在卫生部临检中心室间质评中具有单独分组，有利于室间质评的开展和实验室质量管理。

（七）心电图机
1.工作条件：
1.1 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温≥5—40℃和相对湿度≥25%~80%的环境下正常工作；
1.2 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器。
2. ECG输入
2.1 ECG输入通道：标准12导联心电信息同步采集；
2.2 导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系）；
2.3 输入阻抗：≥50MΩ（10Hz）；
2.4 频率响应：≥0.05-150Hz(-3db)；
2.5 定标电压：1mV±2%；
2.6 耐极化电压：±600mV；
2.7 内部噪声：≤12.5µVp-p；
2.8 时间常数：≥3.2s(0,+20%)；
2.9 共模抑制比：≥115dB；
2.10 输入电流：≤0.01μA；
2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能；
2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能；
2.13 中文输入及中文操作提示和中文报告语言。

（八）动态心电图机
1.导联(通道)：3通道或12通道；
2.记录：全信息，无数据压缩；
3.频率特性：0.05-60Hz(-3dB)；
4.输入阻抗：≥20MΩ；
5.增益：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV，±5%；
6.共模抑制比：≥100dB；
7.耐极化电压：±300mV；
8.最小检测信号：50μVp-p；
9.噪声电平：≤50uVpp；
10.时间常数：≥3.2s(0，+20%)。

（九）动态血压机
1.全玻璃面板，体积小，重量＜160g，方便受检者佩戴；
2.OLED彩色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果；
3.扇形设计的袖带和手臂的贴合，保证患者佩戴舒适性；袖带延长管连接处采用自锁结构，能够快速连接、更换袖带；
4.灵活的数据传输方式，支持type C或无线蓝牙的方式进行数据传输、读取；
5.电池仓拉绳设计，方便医生日常电池的更换；
6.支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析。

（十）血气分析仪
1.设备要求：干式血气（干式电化学法），单人单卡，防止交叉感染；
2.电极测量方式：免维护微电极技术；
3.进样方式：自动平行进样；
4.测试时间：从吸样到显示结果仅需55秒；
5.测试参数至少包括：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-，Ca++，Hct，Lac，Glu，一张测试卡出10项直测参数；
6.计算参数至少包括：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等，一张卡直测和计算参数≥33项；
7.标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血、混合动静脉血≥5种；
8.定标方式至少包括：液体定标，测量前单点定标；
9.测试卡：单人份设计，常温保存，即取即用；
10.质量控制：提供原厂配套三级液体质控品、电子仿真质控；
11.消耗品：除一次性测试卡外无其他消耗品；24小时待机无消耗；
12.操作界面：≥6英寸彩色触摸屏操作，中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程。

采购包3：DR
（一）普通参数
1.高压发生器
1.1最小管电压≤40KV；
1.2最大管电压≥150KV；
1.3最大管电流＞900mA
1.4具备电子AEC实现自动曝光控制功能；
1.5最小电流时间积≤0.4mAs。
2.Ｘ线球管
2.1阳极旋转速度≥10000r/min；
2.2小焦点功率≥32KW
3.无线平板探测器
3.1探测器有效尺寸≥42.6*42.6cm；
3.2像素矩阵≥3070*3070；
3.3最大空间分辨率≥3.7lp/mm；
3.4重量≤4.5kg。
4.摄影床
4.1床面尺寸≥216cm×80cm；
4.2床面横向移动范围≥24cm；
4.3升降范围≥380mm。
5.悬吊机架
5.1垂直升降范围≥150cm。
6.胸片架
6.1胸片架升降驱动电动；
6.2 X线球管与平板探测器联动；
7.图像采集/处理工作站
7.1具备条码扫描功能；
7.2多频滤过图像处理功能；
7.3双向对讲系统。
（二）核心参数
1.高压发生器功率≥65KW；
2.平板探测器DQE≥70%；
3.球管热容量≥300Hhu。
4.探测器像素≤139μm。
5.具备无线遥控器、可视化功能和电动升降床。

（三）实质性响应内容
1.产品具备《医疗器械注册证》，投标文件中须提供以上证书复印件并加盖公章。
2.投标文件中须提供承诺函，承诺中标后5个工作日向苏州高新区（虎丘区）社会事业局提供中标产品《产品技术标准(白皮书)》原件并加盖生产厂家公章。（承诺函格式详见格式7）
3.为保证技术的先进性，各厂家所投机型应为2024年1月1日以后推出的新高端DR机型；（以注册证首次时间为准）。
4.全身站立位和卧位的数字化悬吊静态双板 X 线摄影系统。(承诺函格式自拟)。
5.提供原厂免费质保期≥5年。（承诺函格式自拟）
6.投标单位须承诺中标后免费提供悬吊梁以及安装服务。（承诺函格式自拟）
7.投标单位具有有效期内的《辐射安全许可证》，投标文件中须提供证书复印件并加盖公章。
上述1-7项按要求提供证明材料，或承诺函，未按要求提供证明材料或承诺函的视为未实质性响应，投标无效。
六、其他商务条款
1.免费质保期
供应商提供整机设备（包含所有配件）原厂免费质保期≥5年（根据采购需求具体质保期结算），自验收合格之日起，开始进入质保期。质保期内，根据使用单位需要每年至少提供一次免费保养。质保期满后供应商负责终身维护，且维修只收取配件费用，不收取人工费及其他费用。
2.验收标准
（1）产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则使用单位有权拒绝验收；
（2）符合设备本身的规格、技术条件及乙方承诺的其它指标；
（3）设备安装后，使用单位根据国家和行业标准及招投标文件内容进行质量验收。供应商应向使用单位提供详细的验收标准、验收手册。供应商在验收时需提供所投设备生产厂家盖章的与投标文件一致的技术参数的证明材料（原厂盖章的原件），并按国家制造和安装的标准要求检测验收，如无法提供，使用单位有权拒绝验收。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，只有在设备完全正常运转和使用单位确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。
（4）履约验收基本要求
①采购人将根据《江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》（苏财规〔2024〕7号）相关要求，组织项目履约验收基本工作。
②招标文件、投标文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，成交供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。
③采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。中标单位应根据验收方案内容做好相应配合工作。
④采购人将按照验收标准要求组织验收，供应商所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求；所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵；所供产品结构牢固，无安全隐患；所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
3.实施方案
本项目需配备专业的项目团队并提供明确的货物包装、运输、项目实施等方案以确保本项目能顺利及时地进行与完成。
4.故障应急预案
供应商需分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。故障应急预案应包括不限于：故障特征假设及分析、处理制度、应急组织与职责、故障应急处置程序及故障报告流程等。
5.响应时间
在产品免费质保期内，一旦发生质量问题，供应商在接到报修后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内排除故障，如维修时间超过72小时，需提供备机。
6.质量要求
供应商应严格按照招标文件的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品。供应商提供的所有产品其质量必须符合产品国家标准或行业标准，并符合出厂检验标准。国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。
7.技术培训
（1）供应商需提供技术服务热线（7*24小时），负责解答使用单位在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法；提供7*24小时现场保修和技术支持服务；
（2）供应商需设立投诉专线，接受使用单位的投诉；
（3）供应商需提供系统完整专业的培训计划，可免费提供临床医生或医技人员到有关学习单位进行学习；
（4）现场培训：项目安装调试验收结束后，由专业技术工程师进行免费现场技术培训，列出培训计划。
①基本使操作人员达到能独立进行设备的操作使用；
②能独立进行设备的日常维护和常见故障的解决。培训费用已包含在设备总价款内。
8.其他
（1）设备所需接入信息系统的端口接入费用及其他涉及到接入信息系统的费用由供应商承担；
（2）安装设备所需的运输费用、搬运设备所需的人工费用及其他设备安装所需的费用由供应商承担。
（3）根据使用单位需求，保证设备、操作间正常运转，应当提供相关基础操作间配套建设及相关配套设施设备，所需的费用由供应商承担。
（4）设备如涉及配件、易损件等，投标人须在投标时详细提供设备涉及的所有配件、易损件名称、价格。设备使用年限内配件的供给，投标人承诺给予保障。
（5）设备涉及所有耗材、试剂等必须在江苏省招采平台上挂网中标，且有国家医保耗材代码、国家产品流水号，合同签订前须向采购人提供苏州医保收费目录库收费编码，否则采购人有权拒绝签订合同并由供应商承担因此造成的一切损失。
七、综合说明
1、投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
2、此次投标报价应包括提供全部货物及其备品、备件、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、现场吊装、检测验收、技术支持与培训、保险、各种税费、售后服务、代理服务费、劳保、专利技术及质保期间等的一切费用、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；使用单位平台各系统（如HIS系统、LIS系统、PACS系统等）的接口费用；与现有/后期设备对接等；使用单位无须支付其他任何费用。
3、供应商必须承诺谈判招标文件提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中列出。
4、供应商所提供产品需明确生产厂家、品牌、规格、型号、数量及主要技术参数。需列出设备配置清单、主要配件价格清单。
5、所投设备如属医疗器械的须提供所投产品的医疗器械注册证或备案登记表，如不提供视为无效投标。
6、中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。
7、投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
8、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。
八、政府采购政策
1、小、微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
2、残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
3、监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
4、绿色采购
（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
（三）实施本国产品标准及相关政策
1、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发（2025）34号）的规定，本项目对采购本国产品给予政策支持。
2、本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3、本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求
1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。
4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
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第五章 合同主要条款
[bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK76]
甲方（采购方）：
地址：
联系人：                       联系电话：

乙方（供货方）：
地址：
联系人：                       联系电话：

丙方（使用单位）：
地址：
联系人：                       联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）采购过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。 
一、定义：以下术语有特定的含义：
甲方是指合同中明确规定的采购单位。
乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。
丙方是指采购单位牵头负责项目的实际购买货物和接受服务的使用单位，在项目中标后，丙方享有采购合同项下的各项权利。
货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向丙方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给丙方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。
服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。
合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后丙方应支付给乙方的价款。
损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。
二、组成合同的文件
本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
1.政府采购合同及其变更、补充协议
2.中标（成交）通知书
3.投标（响应）文件
4.招标（采购）文件
5.国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
三、合同标的：
	序号
	货物（服务）名称
	品牌、规格型号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



四、合同总价款：大写人民币     元，小写￥     元。 
合同总价款范围：合同总价应包括本合同所涉全部货物及其备品、备件、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、现场吊装、检测验收、技术支持与培训、保险、各种税费、售后服务、代理服务费、劳保、专利技术及质保期间等的一切费用、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；使用单位平台各系统（如HIS系统、LIS系统、PACS系统等）的接口费用；与现有/后期设备对接等；使用单位无须支付其他任何费用。
对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。
五、交货地点、时间、方式： 
1.交货地点：乙方交货至丙方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。
2.交货时间：合同签订生效后30天内。 
3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。
六、付款方式：
1.付款步骤：
（1）在政府采购合同签订生效后 30日内，丙方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款(在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，丙方可不适用支付预付款30%的规定)；待全部货物到达丙方指定地点安装调试完毕，经验收合格，并向丙方提供下列单据(A、B、C)后30日内，丙方向乙方按合同总金额支付至合同总金额的90%，余款10%在验收合格满一年后的 30日内丙方向乙方一次性付清。
A、丙方签收的送货回单。
B、合格销售发票。
C、由甲、乙、丙三方及采购代理机构签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》。
（2）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
2.支付方式：银行转账或以数字人民币形式支付。
乙方账户信息如下：
开户名称：
开户银行：
数字人民市账号(数币钱包ID)：
七、验收 
1.初步验收：货物运抵丙方仓库或丙方指定地点后由丙方对照采购清单对外观、包装及数量进行验收。乙方应按丙方要求填写《签收单》等单据。
2.最终验收：乙方根据合同要求进行设备安装、调试后移交丙方使用，并按丙方要求填写《验收报告》等单据并签署确认后报送给丙方。
3.验收时（包括初验和最终验收)，乙方必须派负责本项目的代表参加并确认验收结果。
4.丙方有权自行委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对乙方产品的精度、性能进行检验。根据检验结果验收不合格的，检验费用全部由乙方承担，丙方有权从未付款中扣除或通知乙方另行支付。
5.丙方在收货时验收合格,并不排除乙方对产品质量的保证责任。如丙方验收合格后，使用过程中发现产品存在质量问题的，则按本项目采购合同约定保修、售后方式进行处理。如乙方有异议的，以丙方标准为准。如验收不合格的，丙方有权要求换货或单方解除合同。若丙方选择换货的，乙方重新供货导致的供货延迟，按逾期交货的违约责任处理。
八、保修期：
本项目经丙方验收合格后，乙方将提供    年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。
九、伴随服务 
1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。
2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。
3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，除本合同约定的费用外，丙方不再另行向乙方支付其他任何费用。
4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。
十、质量保证
1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。
2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证丙方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。
3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，丙方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。 
十一、索赔
1.丙方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。 
2.如果乙方对缺陷负有责任而丙方提出索赔，乙方应按照丙方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： 
（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给丙方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。 
（2）根据货物低劣、损坏程度以及丙方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。
（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担丙方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。 
3.如果在丙方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到丙方索赔通知后七天内或丙方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得丙方同意，丙方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。
十二、履约延误 
1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；丙方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。
2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果丙方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。 
3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者丙方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。丙方（或乙方）在收到乙方（或丙方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。
十三、误期赔偿 
1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向丙方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。
2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。 
3.收取误期赔偿费不影响丙方采取合同规定的其他补救措施的权利。 
4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，丙方有权立即解除合同，乙方仍需向丙方支付全部误期赔偿费，并赔偿丙方合同总额的10%，返还丙方已支付的合同款。
十四、不可抗力
1.如果乙方和丙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或丙方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。
2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。
3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 
十五、争端的解决 
1.丙方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。 
2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。 
3.诉讼费由败诉方负担。
4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。 
十六、违约终止合同 
1.在丙方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，丙方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。 
（1）如果乙方未能在合同规定的限期或丙方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。
（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。 
（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害丙方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害丙方所能获得的权益。 
（4）确认为乙方原因（无论是货物质量问题或未能履行本合同项下其他义务或瑕疵履行等）引发安全事故，造成丙方、丙方客户或履约相关人员财产损失或人身损害的。
2.如果丙方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，丙方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。 
3.如果丙方违约，应承担相应的违约责任。 
十七、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，丙方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响丙方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。 
十八、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。 
十九、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。
二十、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。
二十一、合同生效 
1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。
2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。
3.本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。
4.本合同壹式陆份，甲乙丙三方各执贰份，各份具有同等法律效力。
5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                        乙方（公章）： 

法定代表人（签字或签章）：            法定代表人（签字或签章）： 
或其                                  或其
授权代表人（签字或签章）：            授权代表人（签字或签章）：

丙方（公章）：

法定代表人（签字或签章）：
或其
授权代表人（签字或签章）：
合同签订日期：
[bookmark: _Toc4056]
第六章 评标方法与评分标准
[bookmark: _Toc142194276]一、评标方法：
1.评标方法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，则由评标委员会组织抽签确定中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名前三的为中标候选人。采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。
3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。
4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标候选人推荐资格；如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]5.本项目共分为3个采购包，按采购包顺序进行评审。
6.同一单位可对本项目3个采购包中的其中1个采购包或多个采购包进行投标，但只可中其中1个采购包（兼投不兼中）。评标时，按采购包顺序，先评先中。
7.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK29]8.采购本国产品的支持政策
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK17]8.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本项目对采购本国产品给予政策支持。
[bookmark: OLE_LINK26]8.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第三章 投标文件格式”的“附件4公开分项报价”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
8.3供应商需按照招标文件的要求对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，如不提供或提供不符要求的将不享受本国产品价格评审优惠。
8.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。 
8.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：
①填报《中小企业声明函》需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
二、综合评分标准：
本次招标的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。
采购包1：
（一）价格部分（30分）
[bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK118]第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（若最高限价低于财政预算价格，则投标报价低于或等于最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。
第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且评审价格最低的为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。
（二）技术参数符合性情况（36分）
投标单位结合第四章 招标书“五、详细技术参数和配置要求”采购包1的采购要求进行响应。投标人必须如实响应技术参数要求，对所投产品进行应答，并在技术参数响应及偏离表中逐条给予说明，评委参照采购要求进行打分。标“★”项技术参数若出现负偏离每项扣2分，未标“★”项技术参数必须全部满足，不满足按无效投标处理。
注：1、针对标“★”项技术参数需在投标文件中提供以下任意一种证明材料：①公开发行的产品彩页②产品说明书③所投产品厂家盖章的技术参数表④设备铭牌图片⑤具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告作为佐证资料，并在提供证明材料时需对所对应的技术参数进行醒目标注，以便评标委员会进行评审。
2、参数响应情况需在第三章 格式5、技术参数响应及偏离表中逐条响应并标明所在投标文件中的页码（在偏离表填写时，技术参数正负偏离情况与证明材料不一致时，以证明材料为准）。以上材料未按要求提供或未提供视为负偏离，不得分。如因未标注页码导致可能不得分的情况，由供应商自行承担后果。
（三）安装实施方案（8分）
投标单位根据本项目特点，制定项目实施方案。
1、交货期工序安排（包括不限于物流规划、交货期优化方案、产品保护方案等）；
2、产品质量控制（包括不限于生产工艺把控、装配质量控制、质检流程等）；
3、安装调试方案(包括不限于进度控制、电气连接、单机及联动调试等)；
4、人员配置(包括不限于团队构成、专业人员资质等)；
上述每项应逐条叙述，内容全面详实、条理清晰、切实可行的得2分；内容基本完整，条理较为清晰、具有一定的可行性的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。
（四）维保收费及维保方案（6分）
投标单位根据本项目特点，制定维保收费及维保方案。
1、维保收费清单及价格（包括不限于零配件、备品、备件价格）；
2、整个维保工作具体维保内容（包括不限于维保职责、维保人员培训与要求、维保台账情况等）；
3、维保流程及规范标准（包括不限于维修作业标准、设备维保管理优化建议、维保概述）；
上述每项应逐条叙述，内容全面详实、条理清晰、切实可行的得2分；内容基本完整，条理较为清晰、具有一定的可行性的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
（五）培训方案（6分）
投标单位根据本项目特点，制定培训方案。
1、培训内容及方法计划（包括不限于培训周期计划、培训方式、培训产品介绍等）；
2、负责培训人员情况（包括不限于培训老师名单、师资介绍、培训老师管理等）；
3、培训设备场地等情况介绍；
上述每项应逐条叙述，内容全面详实、条理清晰、切实可行的得2分；内容基本完整，条理较为清晰、具有一定的可行性的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
（六）故障处理预案（6分）
投标单位根据本项目特点，制定处理方案。
1、预案可行性及完整度情况（包括不限于预警机制、应急响应流程、可行性分析等）；
2、响应速度及处理流程（包括不限于处理故障信息、定位故障原因、排除故障等）；
3、资源调配和协调及支援能力（包括不限于物力资源调配、人力资源调配、组织协调方案等）；
上述每项应逐条叙述，内容全面详实、条理清晰、切实可行的得2分；内容基本完整，条理较为清晰、具有一定的可行性的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
（七）综合实力（6分）
1、投标单位或者所投产品生产企业具备满足《商品售后服务评价体系》的售后服务认证证书，五星级的得3分；四星级的得2分；三星级的得1分；其他不得分。投标文件中需提供相应的证书复印件或国家认监委官网查询截图，并加盖单位公章；未提供证明材料的不得分。
2、投标单位或者所投产品生产企业具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书, 每提供一项得1分，最多得3分。投标文件中须提供证书复印件或国家认监委官网查询截图并加盖投标单位公章，未提供不得分。
（八）类似业绩（2分）
提供本项目涉及的产品（至少包含核心产品）2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来类似项目业绩情况，每提供一份得1分，最高2分。投标文件中须提供合同复印件及对应合同任意一期销售发票复印件并加盖投标单位公章，未提供证明材料或未按要求提供证明材料的业绩不计分。

采购包2：
（一）价格部分（30分）
第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（若最高限价低于财政预算价格，则投标报价低于或等于最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。
第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且评审价格最低的为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。
（二）技术参数符合性情况（36分）
投标单位结合第四章 招标书“五、详细技术参数和配置要求”采购包2的采购要求进行响应。投标人必须如实响应技术参数要求，对所投产品进行应答，并在技术参数响应及偏离表中逐条给予说明，评委参照采购要求进行打分。标“★”项技术参数若出现负偏离每项扣2分，未标“★”项技术参数必须全部满足，不满足按无效投标处理。。
注：1、针对标“★”项技术参数需在投标文件中提供以下任意一种证明材料：①公开发行的产品彩页②产品说明书③所投产品厂家盖章的技术参数表④设备铭牌图片⑤具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告作为佐证资料，并在提供证明材料时需对所对应的技术参数进行醒目标注，以便评标委员会进行评审。
2、参数响应情况需在第三章 格式5、技术参数响应及偏离表中逐条响应并标明所在投标文件中的页码（在偏离表填写时，技术参数正负偏离情况与证明材料不一致时，以证明材料为准）。以上材料未按要求提供或未提供视为负偏离，不得分。如因未标注页码导致可能不得分的情况，由供应商自行承担后果。
（三）安装实施方案（8分）
投标单位根据本项目特点，制定项目实施方案。
1、交货期工序安排（包括不限于物流规划、交货期优化方案、产品保护方案等）；
2、产品质量控制（包括不限于生产工艺把控、装配质量控制、质检流程等）；
3、安装调试方案(包括不限于进度控制、电气连接、单机及联动调试等)；
4、人员配置(包括不限于团队构成、专业人员资质等)；
上述每项应逐条叙述，内容全面详实、条理清晰、切实可行的得2分；内容基本完整，条理较为清晰、具有一定的可行性的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。
（四）维保收费及维保方案（6分）
投标单位根据本项目特点，制定维保收费及维保方案。
1、维保收费清单及价格（包括不限于零配件、备品、备件价格）；
2、整个维保工作具体维保内容（包括不限于维保职责、维保人员培训与要求、维保台账情况等）；
3、维保流程及规范标准（包括不限于维修作业标准、设备维保管理优化建议、维保概述）；
上述每项应逐条叙述，内容全面详实、条理清晰、切实可行的得2分；内容基本完整，条理较为清晰、具有一定的可行性的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
（五）培训方案（6分）
投标单位根据本项目特点，制定培训方案。
1、培训内容及方法计划（包括不限于培训周期计划、培训方式、培训产品介绍等）；
2、负责培训人员情况（包括不限于培训老师名单、师资介绍、培训老师管理等）；
3、培训设备场地等情况介绍；
上述每项应逐条叙述，内容全面详实、条理清晰、切实可行的得2分；内容基本完整，条理较为清晰、具有一定的可行性的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
（六）故障处理预案（6分）
投标单位根据本项目特点，制定处理方案。
1、预案可行性及完整度情况（包括不限于预警机制、应急响应流程、可行性分析等）；
2、响应速度及处理流程（包括不限于处理故障信息、定位故障原因、排除故障等）；
3、资源调配和协调及支援能力（包括不限于物力资源调配、人力资源调配、组织协调方案等）；
上述每项应逐条叙述，内容全面详实、条理清晰、切实可行的得2分；内容基本完整，条理较为清晰、具有一定的可行性的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
（七）综合实力（6分）
1、投标单位或者所投产品生产企业具备满足《商品售后服务评价体系》的售后服务认证证书，五星级的得3分；四星级的得2分；三星级的得1分；其他不得分。投标文件中需提供相应的证书复印件或国家认监委官网查询截图，并加盖单位公章；未提供证明材料的不得分。
2、投标单位或者所投产品生产企业具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书, 每提供一项得1分，最多得3分。投标文件中须提供证书复印件或国家认监委官网查询截图并加盖投标单位公章，未提供不得分。
（八）类似业绩（2分）
提供本项目涉及的产品（至少包含核心产品）2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来类似项目业绩情况，每提供一份得1分，最高2分。投标文件中须提供合同复印件及对应合同任意一期销售发票复印件并加盖投标单位公章，未提供证明材料或未按要求提供证明材料的业绩不计分。

采购包3：
（一）价格部分（30分）
第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（若最高限价低于财政预算价格，则投标报价低于或等于最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。
第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且评审价格最低的为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。
（二）技术参数符合性情况（35分）
1、普通参数（20分）
投标人必须如实响应技术参数要求，对所投产品进行应答，并在技术参数响应及偏离表中逐条给予说明，评委参照产品技术参数要求进行打分，第四章 招标书“五、详细技术参数和配置要求”采购包3技术参数部分满足或优于一项得1分，本项最高得20分。
2、核心参数（15分）
（1）高压发生器功率≥65KW（3分）
65≤高压发生器功率＜80KW，得1.5分；高压发生器功率≥80KW，得3分。
（2）平板探测器DQE≥70%（3分）
70%≤平板探测器DQE＜75%，得1.5分；平板探测器DQE≥75%，得3分。
（3）球管热容量≥300Hhu（3分）
300Hhu≤球管热容量＜350Hhu，得1.5分；球管热容量≥350Hhu，得3分。
（4）探测器像素≤139μm（3分）
100μm＜探测器像素≤139μm，得1.5分，探测器像素≤100μm，得3分。
（5）具备①无线遥控器、②可视化功能、③电动升降床（3分）
每满足一项得1分，本项最高得3分。
注：（1）普通参数、核心参数需提供以下任意一种证明材料：①具有检测检验资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章，②功能官网截图和链接，相关证明材料复印件并加盖投标单位公章，③技术参数彩页或药监备案的说明书证明文件复印件并加盖投标单位公章。
（2）普通参数、核心参数需同时在第三章 格式5、技术参数响应及偏离表中逐条响应并标明所在投标文件中的页码（在偏离表填写时，技术参数偏离情况与证明材料不一致时，以证明材料为准）。以上材料未按要求提供或未提供视为负偏离，不得分。如因未标注页码导致可能不得分的情况，由供应商自行承担后果。
（三）安装实施方案（9分）
投标人根据本项目特点，制定项目实施方案。
1、交货期工序安排；（包括不限于物流规划、交货期优化方案、产品保护方案等）
2、产品质量控制；（包括不限于生产工艺把控、装配质量控制、质检流程等）
3、验收方案；（包括不限于验收流程、验收方法、验收标准等）
上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得9分。
（四）售后服务（18分）
1、投标单位维保收费及维保方案（6分）
投标单位根据本项目特点，制定维保收费及维保方案。
（1）维保收费清单及价格；（包括不限于零配件、备品、备件价格等）
（2）整个维保工作具体维保内容；（包括不限于维保职责、维保人员培训与要求、维保台账情况等）
（3）维保流程及规范标准；（包括不限于维修作业标准、设备维保管理优化建议、维保概述等）
上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得2分；内容基本完整，条理较为清晰的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
2、培训方案（6分）
投标单位根据本项目特点，制定培训方案。
（1）培训内容及方法计划；（包括不限于培训周期计划、培训方式、培训产品介绍等）
（2）负责培训老师情况；（包括不限于培训老师名单、师资介绍、培训老师管理等）
（3）培训设备场地等情况介绍；
上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得2分；内容基本完整，条理较为清晰的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
3、故障处理预案（6分）
投标单位根据本项目特点，制定处理方案。
（1）预案可行性及完整度情况；（包括不限于预警机制、应急响应流程、可行性分析等）
（2）响应速度及处理流程；（包括不限于处理故障信息、定位故障原因、排除故障等）
（3）资源调配和协调及支援能力；（包括不限于物力资源调配、人力资源调配、组织协调方案等）
上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得2分；内容基本完整，条理较为清晰的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
（五）综合实力（6分）
1、投标单位或者投标产品生产企业具备满足《商品售后服务评价体系》的售后服务认证证书，五星级的得3分；四星级的得2分；三星级的得1分；其他不得分。投标文件中需提供相应的证书复印件或国家认监委官网查询截图，并加盖单位公章；未提供证明材料的不得分。
2、投标单位或者投标产品生产企业具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一份证书得1分；最高3分。投标文件中需提供相应的证书复印件或国家认监委官网查询截图，并加盖单位公章；未提供证明材料的不得分。
（六）类似业绩（2分）
投标单位或者投标产品生产企业提供自2023年1月1日起至今（以合同签订日期为准）的类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得2分。投标文件中须提供合同复印件及对应合同任意一期销售发票复印件并加盖投标单位公章，未提供证明材料或未按要求提供证明材料的业绩不计分。

备注：1.付款步骤、交货期限如有负偏离的不得中标。
2.针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的资料不清晰或评委无法判断是否满足评分要求的视为不具备该项得分的条件。
3.要求加盖公章的，电子投标文件中可用电子签章（除特别说明外）。
4.投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。
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