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第一章 竞争性磋商公告
[bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc35393798][bookmark: OLE_LINK2]一、项目基本情况
1.项目名称：全市13个水质自动站全托管运维技术服务采购项目
2.项目编号：JSZC-320682-JSDZ-C2026-0079
3.预算金额：采购包一：46.62万元；采购包二：51.25万元；采购包三：36.63万元。
4.最高限价：采购包一：46.62万元/年；采购包二：51.25万元/年；采购包三：36.63万元/年。
5.采购需求：本次采购的项目内容为如皋市13个水质自动站运维服务，要求响应供应商根据招标文件的要求负责水质自动监测系统的运行维护及管理工作。具体详见竞争性磋商文件“第三章 项目需求”。
6.合同履行期限：2026年11月21日-2027年11月20日。合同期满后，经考核合格，在服务内容不变的前提下，可续签合同，最多续签不超过两次。总服务期不超过三年。具体以采购人通知为准。
本项目三个分包将按照采购包一、采购包二、采购包三的顺序进行开标，响应供应商可以参加一个或多个分包的竞争，但已经成为采购包一的第一成交候选人的供应商不得成为采购包二的第一成交候选人，以此类推。
7.本项目是否接受联合体：否。
8.本项目是否专门面向中小企业采购：是
9.项目类型：服务
10.项目所属行业：其他未列明行业。
[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc35393630]二、响应人的资格要求：
1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]（1）具有独立承担民事责任的能力;
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效响应处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。
（2）响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
（3）响应产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
4. 本项目的特定资格要求：
（1）本项目属于专门面向中小企业采购的项目，响应供应商须提供《中小企业声明函》，根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）该项目所属行业为其他未列明行业。
（2）响应供应商须已按照《生态环境监测条例》规定，完成生态环境监测技术服务机构备案（备案信息已归集至江苏省生态环境监测技术服务机构管理系统），须提供备案截图或备案证明材料。不提供视为无效响应。
5. 供应商的法定代表人参加竞争性磋商活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加竞争性磋商活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为响应供应商的正式员工，并提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。
6.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631]三、获取竞争性磋商文件
1. 时间：本公告发布之日起5个工作日内。
2. 地点：江苏省政府采购网
3. 方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）响应供应商操作手册》。
[bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393632]四、竞争性磋商响应文件提交和开启
截止时间：2026年10月16日9点00分（北京时间）
地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）响应供应商操作手册》。
开启时间：2026年10月16日9点00分（北京时间）
开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
[bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359094]五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]六、其他补充事宜
1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）响应供应商操作手册》，特别注意以下事项：
（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/；
（2）响应供应商需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料（http://jsxcmm.com/help/gys.html）。
（3）使用谷歌浏览器。
（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。
（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子响应文件，响应文件不得超过150M。
2. 磋商保证金及履约保证金：免收
[bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805]七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc35393806]1. 采购人信息
[bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393638]名    称：南通市如皋生态环境局
地    址：如皋市
项目经办人姓名：陈云
项目经办人联系方式：18362116298
2. 采购代理机构信息
名    称：大洲设计咨询集团有限公司如皋分公司　
地　　址：如皋市健康路1号紫竹园312幢（兴业银行）五层　　　　　　　　　　　　
项目经办人姓名：刘佳文
项目经办人联系方式：0513-88555586、18962988284　　　　　　

附件:
1.办理政采贷和履约保函（保险）告知函
2.磋商文件
3.采购人信用承诺

第二章 磋商须知
1. 参加磋商费用
参加竞争性磋商活动的供应商，应自行承担所有与准备和参加竞争性磋商活动有关的费用，无论磋商过程中做法和结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
2. 磋商文件的约束力
2.1供应商一旦参加本项目磋商活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。本磋商文件由磋商公告、磋商须知、采购需求、合同文本、评审标准和评审方法、响应文件组成、以及“苏采云”系统相关要求等部分组成。
2.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容，并以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。
2.3 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以发布更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
3.响应文件编制
3.1 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
3.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
3.3 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术文件、报价文件等部分，具体按照“第六章 响应文件组成”要求编写。
4.响应文件提交、撤回和修改
4.1 供应商对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
4.2 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。
4.3 供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
4.4 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
4.5 供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子响应文件加密。未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统拒收并提示。
4.6 供应商应当在响应文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子响应文件。逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
4.7 供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目磋商活动。
4.8供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
4.9 采购代理机构可以通过修改磋商文件，酌情延长响应文件提交截止时间。
4.10 响应文件的有效期：从提交响应文件截止日起90天。
5. 磋商
5.1 采购人或者代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织竞争性磋商活动。
5.2竞争性磋商开始前，供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统，并根据开标会议区发出响应文件解密的指令，在30分钟之内使用CA数字证书解密各自响应文件。
5.3响应供应商因网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回。
5.4因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或评审工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整评审时间。
5.5 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成。评审专家不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。达到公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。
5.6 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。磋商小组在审查分为资格审查、符合性审查和综合评审。响应供应商未通过资格审查、符合性审查的，告知其具体原因。
5.7 磋商小组审查时，可以通过视频会议，要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
5.8 接到澄清要求的供应商，应在磋商小组规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
5.9 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。
5.10各响应供应商请关注开标大厅交流区，响应文件解密结束后，请勿离开开标大厅。在资格审查、符合性审查和综合评审结束后，根据采购人或采购代理机构通知，须在20分钟内填写并提交最后报价。未在规定时间内提交最后报价的，视为退出磋商。
5.11在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。
5.12需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
5.13在通过资格审查、符合性审查的供应商中，有多家供应商提供相同品牌的产品或者核心产品的，按一家响应供应商计算，评审后得分最高的供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的供应商获得成交人推荐资格，报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不得作为成交候选人。
5.14 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应无效：
5.14.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
5.14.2不同供应商的电子响应文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；
5.14.3 不同供应商的响应文件由同一供应商的电子设备打印、复印；
5.14.4不同供应商的响应报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一供应商的电子文档；
5.14.5不同供应商从同一个单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载竞争性磋商文件、上传响应文件；
5.14.6 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
5.14.7 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
5.14.8不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
5.14.9不同供应商的磋商保证金虽然经由供应商自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户。
5.15 评审小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，出现下列情形之一的可以通过视频会议，要求供应商在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料： 
5.15.1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
5.15.2响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
5.15.3响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
5.15.4评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审小组应当要求相关供应商在评审现场不少于30分钟时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。
6.成交和合同
6.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府购买服务项目，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
6.2 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、或者经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。
6.3 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
6.4 采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
6.5 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
6.6采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
7.政府采购政策功能落实
7.1 对于非专门面向中小企业采购的项目，小微型企业享受价格扣除优惠。
7.1.1 货物类或者服务类采购项目，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除；工程类采购项目，给予3%的扣除，给予用扣除后的价格参加评审。
7.1.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的货物类或者服务类采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除；工程类采购项目，给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.1.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
7.1.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除政策：
7.1.4.1在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；
7.1.4.2在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；
7.1.4.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
7.1.4.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
7.1.5 符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，响应供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。
7.1.6 下列情形不享受价格扣除政策：
7.1.6.1在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的。
7.1.6.2 响应供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。
7.1.7《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y<20000
	50≤Y<500
	Y<50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<40000
	300≤Y<2000
	Y<300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y<80000
	300≤Y<6000
	Y<300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z <80000
	300≤Z <5000
	Z<300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X<200
	5≤X<20
	X<5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y<50000
	1000≤Y<5000
	Y<1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X<300
	10≤X<50
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y<20000
	100≤Y<500
	Y<100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y<30000
	200≤Y<3000
	Y<200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<200
	20≤X<100
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<30000
	100≤Y<1000
	Y<100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<30000
	100≤Y<2000
	Y<100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<2000
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<100000
	100≤Y<1000
	Y<100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<10000
	50≤Y<1000
	Y<50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<200000
	100≤Y<1000
	Y<100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z <10000
	2000≤Z <5000
	Z<2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	100≤X<300
	X<100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<5000
	500≤Y<1000
	Y<500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z <120000
	100≤Z <8000
	Z<100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10


说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
7.2 残疾人福利单位价格扣除
7.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
7.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
7.2.3 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。
7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
7.3 监狱和戒毒企业价格扣除
7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
7.3.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
7.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
7.4 根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：
7.4.1 对于属于节能产品政府采购品目清单内的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、投影仪、多功能一体机、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调、房间空气调节器、单元式空气调节机、机房空调、管型荧光灯镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。
7.4.2 对于属于节能产品政府采购品目清单内的喷墨打印机、扫描仪、离心泵、冷节塔、电机、配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。
7.5 根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品政府采购品目清单内的计算机设备、打印设备、显示设备、扫描仪、投影仪、复印机、多功能一体机、速印机、载货汽车（含自卸汽车）、乘用车、小型客车、专用车辆、制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具、传真通信设备、电视设备、床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、复印纸、鼓粉盒、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、矿物绝热和吸声材料、矿物材料制品、功能性建筑涂料、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。
7.6根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，落实对本国产品支持政策。
7.6.1 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.6.3 本国产品应当符合以下条件：（1）产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变（经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征或用途）；（2）产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，组件成本按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算；（3）对特定产品，在符合本通知第一条第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
7.6.4供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。
8.无效响应和磋商活动终止
8.1 出现下列情形之一的，作无效响应处理。		
8.1.1 不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的。
8.1.2 最后报价超过了采购预算或最高限价的。
8.1.3 未通过符合性审查的。
8.1.4 不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。
8.1.5 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
8.1.6 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
8.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商的响应产品不在强制采购范围内的。
8.1.8 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。
8.1.9 供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
8.1.10 未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。
8.1.11 不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。
8.1.12其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。
8.2 出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
8.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
8.2.3 除了市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务项目之外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
8.2.3 对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目或者政府购买服务项目，提交最后报价的供应商不足2家。
8.2.5 因重大变故，采购任务取消的。
9. 询问、质疑和投诉
9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。
9.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
9.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项。
9.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
9.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本招标文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。
9.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见磋商文件第1章。
9.7 以下情形的质疑不予受理：
9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
9.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。
9.7.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
9.7.4 供应商组成联合体参加磋商活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
9.9 质疑函范本
质疑函
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：              公章：                      
日期：
9.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。
9.11 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。
9.12 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。
9.13 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座710室，联系电话0513-87623860）。
9.14 投诉书范本
投诉书
一、投诉相关主体基本情况
投诉人：
地     址：邮编：
法定代表人/主要负责人：联系电话：
授权代表：联系电话：
地     址：邮编：
被投诉人1：
地     址：邮编：
联系人：联系电话：
被投诉人2
……
相关供应商：
地     址：邮编：
联系人：联系电话：
二、投诉项目基本情况
采购项目名称：
采购项目编号：包号：
采购人名称：
代理机构名称：
采购文件公告:是/否 公告期限：
采购结果公告:是/否 公告期限：
三、质疑基本情况
投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：
事实依据：

法律依据：

投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：

签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
10. 政府采购合同信用融资扶持政策
10.1 政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。
10.2 成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。
11. 采购代理服务费
11.1采购代理服务费收取标准：根据《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》（苏政采协〔2024〕20号），采购代理服务费以成交价为基数，采用差额定率累进法（50万元（含）以下部分，费率为1.6%；50万元~ 400万元（含）部分，费率为1.5%；400万元~ 1000万元（含）部分,费率为1.1%；1000万元~ 5000万元（含）部分,费率为0.8%；5000万元~1亿元（含）部分,费率为0.25%；1亿元~10亿元（含）部分,费率为0.05%；10亿元~50亿元（含）部分,费率为0.01%；50亿元以上部分，费率为0.005%）分段计算后汇总，按8折收取，不足叁仟按叁仟元计取，由成交供应商承担。本项目预算中包含此费用，成交供应商在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。
11.2 采购代理服务费由成交供应商支付。成交供应商自成交结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。
11.3 采购代理机构账户信息：
11.3.1收款单位名称为：大洲设计咨询集团有限公司如皋分公司；
11.3.2账户号码：408890100100068270；
11.3.3开户行：兴业银行如皋支行。

第三章 采购需求
供应商在制作响应文件时仔细研究采购需求说明。采购需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
一、项目简介
为保障我市本级事权内13个水质自动监测站高质量稳定运行，更好地保障服务环境管理，需采购运行维护服务，包括对设施、仪器及设备等进行日常维护管理、质量保证与质量控制、档案与记录、站点数据审核等，确保站点设备及系统连续、稳定、有效运行。
二、采购内容
本次采购的项目内容为如皋市13个水质自动站运维服务，要求响应供应商根据采购文件的要求负责水质自动监测系统的运行维护及管理工作。
表1 三个包的服务内容及服务期限
	[bookmark: _Toc29854]包号
	[bookmark: _Toc9141]服务内容
	服务期限

	[bookmark: _Toc2722]采购包一
	[bookmark: _Toc10896]3个市考（环西大桥、四新桥、长庄大桥）和1个长江经济带省考勇敢大桥水质自动站运维服务
	2026年11月21日～2027年11月20日

	采购包二
	[bookmark: _Toc23870]3个水源地（鹏鹞水厂、备用水源地、上游预警站）和1个市考拉马河桥水质自动站运维服务
	2026年11月21日～2027年11月20日

	采购包三
	5个入江支流（如皋港闸、戴案港、青年港、周圩港、久隆河）水质自动站运维服务
	2026年11月21日～2027年11月20日


建议响应供应商根据采购人提供的点位踏勘现场，踏勘现场所产生的费用由响应供应商自行承担，未踏勘现场导致的报价失误或者对系统及仪器设备现状理解和维保要求产生的歧义，后果由响应供应商自行承担。同时应了解在用的相关系统、控制平台、信息平台、集成平台等接入现状及运行模式。无论响应供应商对现场及现有平台考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的情况，并承担投标有关的风险、责任和义务。踏勘联系人：陈云 18362116298。
3、 服务要求
（1） 项目说明
表2采购包一4个站配置清单表
	站点
	序号
	系统配置
	生产厂商
	仪器型号
	启用时间

	环西大桥、四新桥、
长庄大桥
	1
	系统控制单元
	上海摩威环境科技股份有限公司（以下简称上海摩威）
	MOLWAY-KZ
	2021.4

	
	2
	五参数自动监测仪
	哈希水质分析仪(上海)有限公司（以下简称HACH）
	sc型
	2021.4

	
	3
	氨氮自动监测仪
	HACH
	NA8000
	2021.4

	
	4
	总磷、总氮自动监测仪
	HACH
	NPW-160
	2021.4

	
	5
	高锰酸盐指数自动监测仪
	HACH
	COD-203A
	2021.4

	
	6
	采水单元
	上海摩威
	MOLWAY-CS
	2021.4

	
	7
	配水及预处理单元
	上海摩威
	MOLWAY-PSYCL
	2021.4

	
	8
	数据采集及传输单元
	上海摩威
	MOLWAY-SC
	2021.4

	勇敢大桥
	1
	系统采样及控制
单元
	杭州绿洁科技股份有限公司（以下简称杭州绿洁）
	/
	2020.12

	
	2
	五参数自动监测仪
	杭州绿洁
	GR-6600
	2020.12

	
	3
	氨氮自动监测仪
	杭州绿洁
	GR-3411
	2020.12

	
	4
	总磷自动监测仪
	杭州绿洁
	GR-3100
	2020.12

	
	5
	总氮自动监测仪
	杭州绿洁
	GR-2140
	2020.12

	
	6
	高锰酸盐指数自动监测仪
	杭州绿洁
	GR-2110
	2020.12


表3 采购二4个站主要监测设备一览表
	站点名称
	序号
	系统配置
	生产厂商
	仪器型号
	启用时间

	鹏鹞水务水质自动站
	1
	系统控制单元
	上海摩威
	MOLWAY-KZ
	2020年12月

	
	2
	水质五参数（水温、pH、溶解氧、浊度、电导率）自动监测仪
	苏州国弘环保科技有限公司（以下简称苏州国弘）
	MQPC-10
	2020年12月

	
	3
	高锰酸盐指数自动监测仪
	南京鸿恺环保科技有限公司（以下简称南京鸿恺）
	HC-CODmn
	2020年12月

	
	4
	氨氮自动监测仪
	南京鸿恺
	HC-NH3-N
	2020年12月

	
	5
	总有机碳自动
监测仪
	岛津制作所
	TOC-4200
	2020年12月

	
	6
	总磷自动监测仪
	江苏国技仪器有限公
	AM-4030
	2024年7月

	
	7
	总氮自动监测仪
	杭州绿洁
	GR-2140
	2024年7月

	
	8
	挥发酚自动监测仪
	杭州绿洁
	GR-3910
	2024年7月

	
	9
	挥发性有机物自动监测仪
	常州磐诺仪器有限公司（以下简称常州磐诺）
	PN-8700
	2025年11月

	
	10
	生物毒性（发光细菌）自动监测仪
	杭州绿洁
	GR-8800
	2024年7月

	应急水库自动监测站
	1
	系统控制单元
	杭州绿洁
	/
	2026年8月

	
	2
	水质五参数（水温、pH、溶解氧、浊度、电导率）自动监测仪
	杭州绿洁
	GR-6600
	2026年8月

	
	3
	高锰酸盐指数自动监测仪
	杭州绿洁
	GR-2110
	2026年8月

	
	4
	氨氮自动监测仪
	杭州绿洁
	GR-3411
	2026年8月

	
	5
	总磷自动监测仪
	杭州绿洁
	GR-3100
	2026年8月

	
	6
	总氮自动监测仪
	杭州绿洁
	GR-2140
	2026年8月

	
	7
	挥发酚自动监测仪
	杭州绿洁
	GR-3910
	2026年8月

	
	8
	叶绿素自动监测仪
	杭州绿洁
	GR-6720
	2024年9月

	
	9
	蓝绿藻自动监测仪
	杭州绿洁
	GR-6730
	2024年9月

	
	10
	挥发性有机物自动监测仪
	常州磐诺
	PN-8700
	2026年8月

	上游预警站
	1
	系统控制单元
	绿洁科技
	/
	2026年8月

	
	2
	水质五参数（水温、pH、溶解氧、浊度、电导率）自动监测仪
	绿洁科技
	GR-6600
	2026年8月

	
	3
	高锰酸盐指数自动监测仪
	绿洁科技
	GR-2110
	2026年8月

	
	4
	氨氮自动监测仪
	绿洁科技
	GR-3411
	2026年8月

	
	5
	总磷自动监测仪
	绿洁科技
	GR-3100
	2026年8月

	
	6
	总氮自动监测仪
	绿洁科技
	GR-2140
	2026年8月

	
	7
	挥发酚自动监测仪
	力合科技
	LF-2002
	2023年8月

	拉马河桥站
	1
	系统控制单元
	上海摩威
	MOLWAY-KZ
	2021年4月

	
	2
	五参数自动监测仪
	HACH
	HACH，sc型
	2021年4月

	
	3
	氨氮自动监测仪
	HACH
	HACH，Amtax
	2021年4月

	
	4
	总磷、总氮自动监测仪
	HACH
	HACH，NPW-160
	2021年4月

	
	5
	高锰酸盐指数自动监测仪
	HACH
	HACH，COD-203A
	2021年4月



表4 采购包三5个入江支流主要监测设备一览表
	如皋港闸、青年港、周圩港、久隆河、戴案港
	序号
	系统配置
	生产厂商
	仪器型号
	启用时间

	
	1
	系统控制单元
	上海摩威
	MOLWAY-KZ
	2020年12月

	
	2
	五参数自动监测仪
	苏州国弘
	MQPC-10
	2020年12月

	
	3
	氨氮自动监测仪
	南京鸿恺
	HK-NH3-N
	2020年12月

	
	4
	总氮自动监测仪
	南京鸿恺
	HK-TN
	2020年12月

	
	5
	总磷自动监测仪
	南京鸿恺
	HK-TP
	2020年12月

	
	6
	高锰酸盐指数自动监测仪
	南京鸿恺
	HK-CODmn
	2020年12月


（2） 服务内容
包括但不限于备品备件、耗材、试剂、标准物质、备用设备、监测仪器和辅助设备的维修、废液处理、水电费、通讯费、站房维修等。
根据工作内容，供应商在报价中应包含（但不限于）表5所列各部分工作的费用：
表5报价应含的各部分工作费用
	序号
	服务项目
	说明

	1
	备品备件及耗材费
	保证所有监测设备正常运行的备品备件及耗材的费用

	2
	日常运维费
	运维过程产生的试剂费、人工费、差旅费等

	3
	仪器设备维修费
	站点所有仪器设备的维修，包括所有辅助设备的费用

	4
	质量控制管理费
	质控样、实验室比对等内部质量控制工作产生的费用 

	5
	水电、通讯费
	自来水、空调、仪器设备等水电费用及网络通讯费用

	6
	备用设备费
	一套常规站备用设备的费用

	7
	废液处理费
	废液处理的费用

	8
	站房维修费
	站房维修的费用


（三）总体要求
要求供应商根据磋商文件的要求负责水质自动监测系统的运营维护及管理工作。在运营维护及管理期间，成交供应商必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求，使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。
1.水、电、通讯及财产保护：运行管理期间所需水、电、通讯等费用由成交供应商负责，委托运行管理及维修的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，成交供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运行管理及维修期间，协助采购人做好水质自动站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。成交供应商有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。
2.人员培训：应配备1名经验丰富的运维人员，运维人员合同运维周期内所运维水站数量不得多于6个水站（总数量是指不论运维地区，总共不能超过6个。提供承诺函）。为本项目配置的运维人员应通过省级及以上水质自动站持证上岗考核或培训（须提供聘用合同及2026年01月～2026年8月中任意一个月职工社会保险缴纳证明、培训合格证明、职称证书证明或其他类似证明材料）。若现场运维人员变动，须提前向采购人提交书面申请及接任者资质证明，经审核同意后方可更换，确保运维工作无缝衔接。所有运维人员需定期参加技术更新与安全教育培训，持续提升专业技能与应急处置能力。采购人有权对运维人员进行不定期考核，对于考核不合格或无法胜任岗位的人员，成交供应商须在收到通知后5个工作日内完成替换，并承担由此产生的一切责任与费用，保障水质自动站稳定高效运行。
本项目配置1名项目负责人，须由响应供应商授权全面负责项目的组织实施工作，并有权调动保障项目实施的各类资源。负责项目的现场沟通协调、技术管理和质量控制，具有最终审批权和解释权。该人员应有3年及以上水质自动监测站运维管理经验。
3.成交后供应商须提供驻场服务，成交供应商需在成交后一个月（30日历日）内安排一名相关专业大学专科及以上学历技术人员到我单位驻站工作，驻站人员需有不少于1年的地表水水质自动站数据审核工作经验（提供相关工作经验证明）或有不少于1年的水站运维经验（提供有效的水站上岗证证书）或不少于1年的水质实验分析经验（提供工作经历承诺函）。主要工作为各级水质自动站数据审核、报告编制、水站数据跟踪统计和我单位安排的相关工作，若出现不适岗情况时成交供应商应及时更换驻站技术人员，成交供应商需履行对驻站人员的监督职责（提供适岗承诺函）。
4.运维单位须在成交后一个月（30日历日）内，配置1辆专门车辆，并向我单位提交已有、采购的证明材料（车辆接受租赁，如为租赁合同，则租赁合同周期需至少覆盖服务周期）（提供承诺函）。
5.运维单位需要配备1套通过计量检定/校准的便携式五参数（水温、pH值值、溶解氧、电导率和浊度）监测设备，溶解氧便携监测设备应满足原位监测要求，并在需要时用于水质自动监测站的质控及比对考核。（已经购买的须提供购置发票或采购合同证明，以及与设备型号一致的检定/校准证书；未购买的须与生产厂家签订了供货协议或意向性供货协议，并提供协议证明，以及检定/校准承诺函）。
6.运维单位须配备1套九参数分析仪（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）备机。备机均应通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测，具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告。测量数据等参数按水站数据传输协议上传我单位指定的平台。未购买备机的须与生产厂家签订供货协议或意向性供货协议（提供协议证明）。
7.运维单位须承诺成交后1个月（30日历日）内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。必须使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，则应使用检定合格的），严禁使用未经权威机构检定合格或劣质备品备件和耗材（提供承诺函）。
8.不论何时，成交供应商都应承担监测数据的保密责任；成交供应商按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。相关监测数据必须按相关要求成功接入国家、省、市级数据平台并可正常使用，实现一点多发，多址传送。
9.成交供应商成交后不得转包。供应商的投标响应须满足或满足且优于本采购文件中的要求，不得有负偏离，若有负偏离视为无效投标。
10.负责运维期间安全工作，期间造成的设备毁损、人员伤亡等安全事故，由运维单位负责处理并承担相应的经济、民事等法律责任。
11.本项目在运维期中如遇涉及生态环境监测事权上收或运维期满后需无条件响应及配合下一轮相关运维方做好仪器设备系统性能合格性测试工作，保证无缝对接并交接（交接的仪器设备须满足相关技术要求），确保系统处于良好运行状态。
12.当点位需要新增、撤销、变更时，会同属地生态环境部门按照点位管理程序向有关部门报批；如涉及站点迁移的须无条件并无偿做好站房及监测系统迁移、安装、集成、调试等交钥匙工作（含基础、水电）并做好相关记录。
（四）运行维护要求
1.水站运维工作的开展须严格按照《地表水水质自动监测站选址与基础设施建设技术要求》（HJ 915.1-2024）、地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）安装验收技术规范（HJ 915.2-2024）、《地表水水质自动监测站（常规五参数、 CODMn、NH3-N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ 915.3-2024）、《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）>等文件的通知》（总站水字〔2019〕649号）、《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB 32/T 4536- 2023）、《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）>的通知》（苏环办〔2020〕174号）、《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求—站房、采水及文化建设部分（试行）>的通知》（苏环办〔2019〕114号）以及省生态环厅印发的其它相关文件的要求执行。如文件中有矛盾之处，以后发布的文件为准，采购人保留对文件的解释权。
2.当采购人依据国家或省级有关规定和技术规范要求出台新的水站运维要求时，以新要求为准。
3、签订合同后15天内，成交供应商按照相关技术规范和运维合同要求，结合成交实际情况，有针对性的编制运维交接方案，方案内容包括但不限于时间及人员安排、职责分工、交接内容、交接流程。经采购人审核确认后，交接双方按照运维交接方案有序开展运维交接工作。
说明：若因不可控因素导致上述相关自动站运维服务超过原有运维周期，至正式移交之日期间运维仍由原运维单位负责，所产生的运维费用以本次成交价格和实际发生时间计算，由成交供应商支付给原运维单位。
4、成交供应商应根据成交情况，有针对性的制定运维计划，根据每个水站现场实际情况，合理安排水站日常运维工作，对运维保障存在不确定性的水站，提前制定补测计划，按相关要求完成水样补充监测工作。
5.每月15日前（如遇节假日顺延）提交上月运维（质控）报告（含采购人安排的其他工作完成情况），汇报每月运维（质控）计划执行情况以及工作开展情况。运维报告内容至少应包括水站维护人员、实际巡检日期、维护内容、维护效果、耗材和配件使用情况、废液收集和处理、站房和辅助设施维护、月度经费支出（含电费、网络费、耗材、车辆等）以及应急运维工作开展情况，预防人为干扰监测行为调查等情况；质控报告内容至少应包括仪器配置情况、维护人员、已实施的质控措施、质控实施日期、比对情况、溯源情况、校准及维护措施、数据有效率等。
注：每月10日前﹝遇节假日顺延﹞提交电子版，每月15日前﹝遇节假日顺延﹞提交盖章纸质版。
6.应制定质控计划，根据水站运行情况，制定质控工作内容，对停运补测水站，合理调整质控计划。按相关技术规范要求完成水站各项质控工作。
7.应制定水站应急维护方案。按时处理和修复水质自动站仪器、系统故障；及时响应、核实水质自动站异常数据，配合相关部门做好污染应急监测工作；配合采购人完成自然灾害、疫情等突发情况期间的应急维护工作；根据采购人安排，配合水站现场参观、调研、检查等工作。
8.水站因故申请停运期间，或自动监测数据因高浊度、高盐度等其它外部因素干扰不具备代表性、不满足水质评价需求时，应根据相关规范要求进行补测，并保证补测流程的规范性、质控措施的完整性以及补测数据的可溯源性。
9.应做好站点运维记录的规范上报。认真、及时做好水站运行维护记录（应当使用采购人认可的格式，可参照总站作业指导书中“记录表格—水质自动监测分册”或《南通市环境质量自动监测设施运维管理办法（试行）》附件），并根据数据审核有关要求按时完成水站数据审核、异常数据核实等工作。
10.应做好站点日常安全管理，运维维护期间所需水电、通讯费用由运维单位负责，委托运维及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。运维单位不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运维及管理期间，运维单位有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。未经采购人允许，非水站运维人员不得擅自进入站房。
11.应负责站房、栈桥及相关附属设施设备的维修、维护工作。至少每年对水站系统全面进行检查一次，对站房外围进行整修或粉刷，保证墙面整洁、站房安全；对栈桥或取水设施进行一次修缮，确保取水的代表性；对防雷设施进行一次全面检测，并提供检测报告（防雷检测报告中应包含防直击雷电检验检测、屏蔽、等电位及接地检测检验、低压配电系统浪涌保护器（SPD）检测检验内容）；对站房的空调、门禁、消防、安防、标志牌等附属设施进行维护。
注：须在签订合同后3个月内根据站点现状及采购人要求对上述事项进行首轮排查并维护、维修到位。
12.须在签订合同后2个月内完成取水口、站房入户口及仪器室的视频监控检查及维修、维护，确保对站房内外仪器、进出入人员、采水单元区域实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像，支持前端存储和中心存储两种模式，存储周期不低于1个月。高清摄像头不得低于200万像素，现有视频监控设备无法满足日常监控需求的，需要根据实际情况自行维修或更新（含涉及终端扩容，所有产权归采购人所有）。如视频监控系统不符合采购人要求，需及时整改。同时现场视频监控画面需上传萤石云或类似视频监控平台以实现采购方可通过手机/电脑，实时查看监控情况的需求，增加费用由成交供应商承担。如视频监控系统不符合采购人要求，需及时整改。须做好站点视频监控设备的维修、维护和保养，主动配合视频监控信息联网上传各类监控平台（按采购人要求开展），确保真实有效的监控视频信息在环境质量自动监控平台上实时反馈。
13.响应供应商必要时需对原有的工控机系统进行升级。系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由响应供应商承担所有责任及费用。
[bookmark: _Toc86147044]（五）质量保证与质量控制要求
1.应建立质量保证体系，制定并完善运维管理制度、运维作业指导书及质控程序文件等，指导和规范运维人员现场操作流程。
2.应建立备机和备品备件库。备机需通过性能测试并定期开展核查；备品备件需达到或高于原厂备件的性能；更换备机或关键零部件后，需及时校准仪器，并完成多点线性核查。
3.水站使用试剂的纯度需分析纯以上，标准溶液的试剂纯度应在优级纯以上；日常质控、核查工作应使用有证标准物质；采用专用试剂瓶盛装，贴有明确标识（包括试剂名称、标液浓度、配置人、配制时间、有效期），应建立管理制度和台账，确保试剂、有证标准物质使用信息可溯源。
4.监测仪器斜率k、截距b、消解温度、消解时间、显色时间、修正系数等关键参数信息变更时需提交书面申请。
5.水站常规五参数须完成周核查，氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮须完成标准溶液核查、漂移测试、多点线性核查、集成干预检查、实际水样比对、加标回收试验、盲样考核等质控措施，总磷、总氮还须完成消解率测试，叶绿素a、蓝绿藻密度须完成多点线性核查、实际水样比对。
注：其中用于现场内部质量控制的仪器设备需为供应商自主拥有产权（应每年送检/校，并取得有资质单位颁发的证书），实际水样比对需出具有资质实验室报告。
6.质控措施频次和技术要求须满足下表4、表5、表6、表7要求。
表4常规五参数质量控制措施实施频次和技术要求
	质控
措施
	监测
项目
	技术要求
	实施频次

	标准溶液核查
	水温
	/
	每周

	
	pH值
	±0.15
	

	
	溶解氧
	±0.8mg/L
	

	
	电导率
	标准溶液值＞100μS/cm
	±5%
	

	
	
	标准溶液值≤100μS/cm
	±5μS/cm
	

	
	浊度
	浊度≤30 NTU               浊度≥1000 NTU
	不考核
	

	
	
	30 NTU＜浊度≤50 NTU
	±15%
	

	
	
	50 NTU＜浊度＜1000 NTU
	 ±10%
	

	现场
比对
	水温
	±0.5 ℃
	每月

	
	pH值
	±0.5
	

	
	溶解氧
	±0.5 mg/L
	

	
	
	溶解氧过饱和时不考核
	

	
	电导率
	电导率＞100μS/cm
	±10%
	

	
	
	电导率≤100μS/cm
	±10μS/cm
	

	
	浊度
	浊度≤30 NTU    
浊度≥1000 NTU
	不考核
	

	
	
	30 NTU＜浊度≤50 NTU
	±30%
	

	
	
	50 NTU＜浊度＜1000 NTU
	±20%
	


    表5高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮质量控制措施实施频次和技术要求
	质控措施
	技术要求
	实施频次
	备注

	标准溶液核查
	零点核查
	相对误差
	±100%
	每日/每周
	/

	
	跨度核查
	
	±10%
	每日/每周
	浮船站高锰酸盐指数为±15%

	
	注：具备自动质控功能的站点每日开展，其余站点每周开展。

	漂移测试
	零点漂移
	相对误差
	±5%
	每日
	高锰酸盐指数为±10%

	
	跨度漂移
	
	±10%
	每日
	浮船站高锰酸盐指数为±15%

	
	注：仅具备自动质控功能的站点需开展。

	多点线性核查
	线性相关系数r
	≥0.98
	每月
	/

	
	示值误差
	±10%
	
	多点线性中的零点示值误差参照零点核查要求

	集成干预检查
	相对误差
	Ⅰ～Ⅱ类：两者结果均低于BⅡ时，判定结果合格
	每季度
	浮船站除外

	
	
	Ⅲ～劣Ⅴ类：±15%
	
	

	实际水样比对
	相对误差
	
：±20%
	每月
	/

	
	
	
：±30%
	
	

	
	
	
：±40%
	
	

	
	当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时，认定比对实验结果合格。注：①为实验室分析结果；②B为水质类别限值；③河流总氮可参考湖库标准
	
	/

	加标回收试验
	加标回收率
	80.0%～120.0%
	数据异常排查时按需开展
	浮船站除外

	盲样考核
	相对误差
	氨氮
	±15%
	/
	/

	
	
	高锰酸盐指数
	±20%
	
	

	
	
	总磷
	±15%
	
	

	
	
	总氮
	±20%
	
	

	消解率
测试
	消解率
	总磷
	≥95%
	每季度
	/

	
	
	总氮
	
	
	


表6 叶绿素a、蓝绿藻密度质量控制措施实施频次和技术要求
	质控措施
	技术要求
	实施频次
	备注

	多点线性核查
	线性相关系数r
	≥0.993
	每季度
	/

	
	示值误差
	零点绝对误差应为≤3倍检出限，其他点相对误差≤±5%
	
	/

	实际水样比对
	相对误差
	±30%
	每月
	采用经校准的便携式荧光法仪器比对


表7 挥发性有机物质量控制措施实施频次和技术要求
	质控措施
	技术要求
	质控实施频次

	标准溶液核查
	相对误差
	≤±30%
	每月

	实际水样比对
	
	
	每季度

	加标回收试验
	70%～130%
	数据异常排查时按需开展


7.对响应供应商提供运维服务的要求
（1）响应供应商须提供运维服务相关资质证明材料，其中数据审核人员需通过综合分析、数据传输、质量管理方面的专业知识培训和考核。
（2）响应供应商必须根据本部分要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。
（3）建立内部质量管理体系，设立质控实验室，配备相应的质控仪器和数量充足的专业运行维护人员。
（4）响应供应商须建立仪器设备防篡改制度、监控值守制度、监测数据异常处理机制、人员出入登记备案制度。
8.质控要求
成交人应及时对校准、质控和水质异常等的数据做出标识，并于每日的 10:00 之前将完成前一日原始数据的标识工作。质控考核测试不合格时，成交人应立即查找原因，并在考核结束的 24 小时内完成补测。补测仍不合格仪器（或系统）视为故障，需在48 小时内更换备机。质控考核不合格的数据直至下次测试合格前均按无效数据剔除。成交人未按要求更换备机的，相关数据将全部视作无效数据，并同时扣除该参数当月运维款。
[bookmark: _Toc86147045]（六）其他相关要求
1、成交供应商须协助采购方在必要时做好水站周边水系情况调查及污染溯源排查工作。
2、成交供应商应参加采购方组织的运维工作会议。
3、成交供应商应根据国家与我省有关要求做好废液的处理工作。
4、成交供应商须保证满足生态环境部门对水质自动站仪器设备故障的响应时间要求，当水质自动站系统仪器出现故障、停运时，成交人应保证在2小时内响应，2小时（夜间或节假日4小时）内到达现场并完成仪器设备故障排查，对于一般故障，如电磁阀控制失灵、气路堵塞、数据采集仪死机等，维修时间不应超过4小时；若数据采集仪发生严重故障，在12小时内修复或更换，并保证已采集的数据不丢失。环境自动监测设施发生故障不能正常使用的，运维机构应当在发生故障后12小时内向生态环境主管部门书面报告，并及时检修，保证在24小时内恢复正常运行。发生严重故障的自动监测设施经维修后，须对其按照国家有关技术规范要求进行校准和校验，确认其监测性能完全恢复后方可重新投入使用。如果在48小时内无法排除故障的，运维机构应安装备用仪器，备用仪器或主要关键部件（如光源、分析单元等）调换后应根据国家有关技术规范对所用在线监测设备重新调试，并经校验和比对监测合格后方可投入运行。
5、因水电中断、采水故障或水位不足造成水站无法自动取样时需进行人工补测，应启动自有或委托的检测机构进行检测以确保数据的完整性，并将实验室分析结果录入数据平台；实验室检测数据不少于每周两组（两次间隔不低于两天），并及时以书面形式报告采购人，协商处理方案。
7、仪器损坏不能修复时（包括使用超过8年导致，或因特别重大、重大水旱、气象、地震、地质等自然灾害、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告采购单位。
8、严禁擅自更改仪器参数设置。
9、协助南通市如皋生态环境监测站做好水质自动站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。
10、积极参加省中心主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；定期接受南通市如皋生态环境监测站的工作考核和质控考核。
以上所有要求均需服从国家、省、市等各级生态环境部门对水质自动监测系统运维的最新文件规定。
（七）采购标的的其他技术、服务等要求：（除各分包的特别需求外，其他要求均适用所有分包）
1.分包1特别需求
在服务期间，须无条件响应并协助采购人做好包括但不限于此次采购总服务的4个站点及涉及河流的周边水系情况调查及污染溯源排查工作，在重点断面定期部署无人采样船、无人机光谱反演巡检系统，提供数据分析相关技术支持，完成分析报告编制工作（每年度提供至少1份水质溯源成果报告）。
（八）服务流程
1.供应商应系统建立自动站托管运行维护制度，建立文件化的日常运行体系，根据采购文件的要求明确维护方法、周期、内容及技术保障等。
2.成交供应商须针对自动站系统和中心监控平台制定年度保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性 能测试检查、软件更新升级及安全保障等内容。成交供应商负责对自动站设备进行定期校准、核查、比对、性能测试，满足国家、省及采购单位的有关质控要求。
3.按照国家、省及采购单位水质自动站运行管理办法，开展日常维护和比对工作。成交供应商应配合采购单位进行自动站质量保证和质量控制工作，并随时接受采购单位的工作考核及质量考核。
4.成交供应商技术人员应遵守水质自动站站安全管理条例规定，确保站点及周围整洁有序。成交供应商技术人员的安全责任及交通食宿等开支由成交供应商承担。
5.成交供应商保证在运营维护管理期内，日常工作日8小时不断人，节假日或非工作时间有值班人员，确保监测有效数据捕获率不小于90%，数据误差符合检测项目性能指标要求，有效运行率≥90%（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。协助采购单位做好自动站站应急监测。
6.双方建立定期会商报告制度，原则上每个星期成交供应商向采购单位汇报上周运行情况和本周工作计划。成交供应商认真、及时做好维护记录，汇总自动站每周运维情况，每月以书面形式报采购单位，书面报告为运行维护考核依据之一，具体包括：自动站现场维护记录、水样比对等记录（通过运维终端实时上报）；自动站运行月报；自动仪器设备故障及排除情况报告；自动站备品备件管理报表。
7.成交供应商应根据采购单位的要求和行业技术的发展，提供系统监控软件、通讯软件、数据平台等并按照采购方要求进行维护和改进，配合采购单位进行运维软件的应用。
8.运行维修工作界定：水质自动站因不可抗力（地震、雷击、洪水、台风等）以及人为破坏导致太阳能板、固定架、锚灯等辅助设备损坏，维修费由双方协商解决。
9.在运营维护及管理期间，成交人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购人方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人方要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。
四、服务标准
参考技术规范和标准
1.《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
2.《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》
3.《地表水水质自动监测站站房及采排水技术要求（试行）》
4.《地表水水质自动监测站选址与基础 设施建设技术要求》HJ915.1-2024
5.《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）安装验收技术规范》HJ915.2-2024
6.《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）运行维护技术规范 》HJ915.3-2024
7.《地表水自动监测系统通信协议技术要求（试行）》
8.《国地表水自动监测仪器通信协议技术要求（试行）》
9.《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》
10.《南通市环境质量自动监测站运行管理办法（试行）》
11.《南通市环境质量自动监测设施运维管理办法（试行）》
12.《江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求---站房、采水及文化建设部分（试行）》（苏环办〔2019〕114号）
13.《污染物自动监测监控系统 数据传输技术要求》（HJ 212-2025 ）
14.《江苏省生态环境数据资源交换共享实施规范》（苏环办〔2019〕398号）
15.《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》DB32T 4536-2023
16.《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 96-2003）
17.《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 97-2003）
18.《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 98-2003）
19.《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 99-2003）
20.《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 100-2003）
21.《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 101-2019）
22.《水质总氮自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 102-2026）
23.《水质总磷自动监测仪技术要求及检测方法》HJ 103—2026 
24.《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）
25.《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2-2022）
26.《总有机碳（TOC）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 104-2003）
27.《水质挥发性有机物的在线测定连续吹扫捕集/气相色谱法》（DB32/T 3945-2020）
28.其他现行有效的技术规范及国家标准。
在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本磋商文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本磋商文件规定实施；如本磋商文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本磋商文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由供应商自行考虑并承担。
五、服务期限和地点
服务期限：2026年11月21日-2027年11月20日。合同期满后，经考核合格，在服务内容不变的前提下，可续签合同，最多续签不超过两次。总服务期不超过三年。具体以采购人通知为准。
地点：各分包所在水质自动站。
6、 监督与考核方案
[bookmark: _Toc28126]运维单位及人员必须接受采购人代表及其授权人员对运维工作的监督检查考核。
（一）监督管理授权
在实施服务过程中，如出现以下情形时采购方有权单方面终止合同并追究运维单位责任（如已支付预付款，运维单位须无条件返还），违反法律法规的将交由相关部门依法处理。
1.本项目团队进场后，采购方对团队人员（含授权）情况及相关证书等进行核查时发现弄虚作假的；团队进场后不能按期履行投标承诺的；
2.未能承担监测数据的保密责任（成交后签订保密协议），利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等的；
[bookmark: _Toc86147073]3.运维单位或人员队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大安全生产责任事故的；
4.运维单位及人员蓄意破坏水站固定资产，或私自外借、出租、抵押的；
5.运维单位及其人员实施或参与以下情形的：
（1）存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的。
（2）存在关键参数虚假报备，或实际关键参数超出备案范围，对数据造成严重影响的。
（3）随意更改预处理装置，实际预处理方式及其启用/停用与报备方式不一致的。
（4）实施或参与干扰采水设施和自动监测设施、破坏水质自动监测系统的。
（5）其他造成水质自动监测数据严重失真的情形。
1.6以上条款的内容如果需要修改或者有其他未涉及的事项，由双方协商解决。
（二）考核办法
采购人代表南通市如皋生态环境监测站每月对运维单位的运行情况进行考核汇总。采取单站月度考核的方式，考核内容以站点数据有效率为主，兼顾盲样考核、运行维护规范性、固定技术人员管理、固定资产及备品备件管理等。
1.数据有效率（参与统计的项目覆盖站房内所有监测项目）
（1）正常运行
正常运行期间数据有效率=（应获取数据-无效数据）/应获取数据*100%
其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据。
（2）非正常运行
水站运行过程中，因停电、停水（自来水）、高浊度或不可抗力因素（断流或水位过低、地震、封航、暴雨、台风等）等导致停站而数据缺失或数据无效时，运维单位应及时告知采购人并根据实际情况判断是否开展补充监测。
1）具备补充监测条件的，根据相关要求，运维单位应对非正常运行水站开展补充监测。补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上传平台，否则按无效数据处理。
计算公式：
非正常运行期间数据有效率=（实际补测数据-无效数据）/应补测数据*100%
2）不具备补充监测条件的，运维单位应保证仪器设备及环境设施设备的安全，并关注现场环境变化，具备条件后应及时恢复运行。
2.考核周期内运维费计算
（1）参与考核的项目为站房内包含的所有监测项目。
1）单站考核周期内监测数据有效率高于90%（含），不扣款。
2）当单站考核周期内监测数据有效率在80%（含）～90%（不含），扣除该考核周期运维费的10%，并责令整改。
3）当单站考核周期内监测数据有效率在70%（含）～80%（不含），扣除该考核周期运维费30%，并责令整改。
4）上述1）～3）所列条款中，当单站考核周期内监测数据有效率不低于70%，但单参数考核周期内监测数据有效率低于70%的情形时，增扣该参数考核周期运维费50%，并责令整改。
5）当单站考核周期内监测数据有效率低于70%，扣除该考核周期全部运维费。
3.水质预警
运维单位发现数据异常波动并及时核实上报、有效发现污染事故的（以上报的应急监测快报为准），或积极配合国家或省级的污染排查、水站检查工作（需有正式通知），并得到正面评价的，在核算月度运维款时每次可在扣除的总运维费中少扣除2000元；如未及时发现水质异常或响应不及时，或在检查中得到负面评价的，在核算月度运维款时每次扣除2000元。
4.盲样和实际水样比对考核
运维单位应按照采购人相关要求配合开展盲样和实际水样比对考核工作。每出现1个盲样考核不合格的扣除运维费500元，如6个月内同一站点同一参数2次不合格的额外扣除运维费1000元；实际水样比对未通过的，要自行送有资质的实验室再次比对并进行原因分析。
5.固定技术人员管理
在项目实施过程中，运维单位应安排符合采购人要求的固定技术人员，服务期内应在采购人指定地点配合开展相关工作，不得随意更换人员。采购人定期对人员进行考核，人员不胜任工作需求或出现工作失误或违反保密工作规定的采购人有权要求更换，并根据情况在0.05～0.2万元范围内酌情扣款。
6.固定资产及备品备件管理
合同到期解除后或因监测事权上收及考核原因终止合同时，采购人将对自动站进行含仪器性能测试在类的综合评估，若达不到相关技术规范要求，将限期由运维单位进行修复或由新的托管方进行修复（特殊情况除外），并由新的托管方进行验收，所需费用由运维单位承担；如运维单位不配合采购人工作，拒绝对自动站仪器进行修复或支付费用的，采购人有权在运维费结算时根据情况在0.05～0.2万元范围内进行款项扣除。
7.运行维护规范性
经采购人认定，运维单位存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：
（1）每月存在以下情形时，一经查实，扣款0.02万元/次/站。
1） 应在每天（含节假日）10时前，在相关数据监控平台完成各站点前一日原始小时值数据审核及复核工作（当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的，应及时告知采购人）。
2）供应商未按要求进行例行维护，定期完成试剂更换、仪器校准、核查等维护工作的（详见上表4、表5、表6中具体考核要求）
3）发现非运维人员进入站房，未及时制止并上报采购人的。
4）分析仪器监测结果出现异常，但未及时响应并未采取有效措施的。
5）未按要求进行运维记录填写或填写不规范的。
6）未定期进行站房、采水口及采水构筑物、采水管路、辅助设备设施等进行维护工作的。
7）未按要求及时间节点提供每月运维报告或相关台账资料的.
8）存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形（可参照《南通市环境质量自动监测设施运维管理办法（试行）》中相关要求）。 
（2）发现监测点位出现未经批准的变更，未及时上报的，扣除运维费0.5万元。
（3）响应供应商未及时发现应当发现的人为干扰情形、或故意隐瞒不报人为干扰情形等的，扣除运维费0.5万元。
（4）常规参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮），设备故障，未在48h内修复或启用备机替换的，每出现1次超期未解决情况扣除运维费0.3万元/参数。VOC、挥发酚、生物毒性、TOC、叶绿素、蓝绿藻设备故障后及时给出维修方案，并对接厂家工程师进行维修，未及时解决导致设备长时间停运的（停运超过两周），按停运天数扣除相应运维费。
（5）经采购人认定，运维单位使用虚假信息进行停运申请和操作的，扣除该站点当月全部运维费。
（6）存在其他违反约定或相关规范及采购人要求的情形，采购人根据实际情况在0.05～0.2万元范围内酌情扣款。
[bookmark: _Toc86147074]8.水站停运期间，若未按照要求补测，每少测一个项目/站点扣除运维费0.02万元。如一个水站停运，该水站所有补测项目均按要求进行（人工在采水口取水，送至水站自动监测仪器进行分析）或送至实验室进行分析，且所有的补测项目均按照要求完成，则正常支付该水站运维护费用。补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上传相关平台，否则按无效数据处理。当水站不具备停运补测条件时，运维单位需每10天对水站的仪器设备进行一次开机维护，则支付该站房停运期间运维费用的30%，在实施过程中提供相关证明材料，证明对水站进行了开机维护工作。
3.其他规定
（1）运维交接
供应商应在规定时间内严格按要求完成交接工作。按照交接方案和运维合同约定，确保交出的地表水水质自动监测站符合相关技术规范要求。运维交接过程中，出现资产遗失、损坏、仪器性能功能不符合相关技术要求，拖欠相关费用等情形的，甲方依法追究乙方的相关责任。
（2）弄虚作假
供应商及其人员实施或参与以下情形的，按弄虚作假处理，一经查实，扣除该站当月运维费，同时采取约谈、通报批评、解除合同等处罚，违反法律法规的，将交由相关部门依法处理。
1）存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的。
2）存在关键参数虚假报备，或实际关键参数超出备案范围，对数据造成严重影响的。
3）随意更改预处理装置，实际预处理方式及其启用/停用与报备方式不一致的。
4）实施或参与干扰采水设施和自动监测设施、破坏水质自动监测系统的。
5）其他造成水质自动监测数据严重失真的情形。
七、付款方式
每次支付前，成交人均应出具在税务部门开具的正式增值税发票，双方结算均通过银行基本账户进行。
付款方式：合同签订后三个月内，支付成交总价款的30%，运维合同签订半年后支付成交总价款的40%，到期后根据日常考核情况支付剩余的运维资金。
注：上述付款时均需扣除日常运维考核扣减费用，按实际费用支付。
说明：若在运维合同期间上级部门对其中全部或部分站点进行上收由国家、省、市直接接管，则本次采购中相对应的部分合同自动终止，运维费用按实际发生时间计算。若因不可控因素导致13个自动站运维服务超过原有运维周期，运维仍由原运维单位负责。成交供应商需承诺，超原有运维周期所产生的运维费用以本次成交价格和实际发生时间计算，由成交供应商支付给原运维单位。
八、报价要求
（一）报价要求：响应供应商报价时按照项目整体任务报总价，为完成本项目规定服务范围的全部工作需支付的一切费用，包括技术服务费、交通费、设备使用费、培训费、材料费、人员经费、招标代理费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
响应供应商应对采购文件内的全部内容进行报价，采购文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付成交供应商没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中。
（二）成交后本项目不允许分包和转包。
（三）成交方应依照劳动合同相关规定，保障运维人员及驻站人员的合法权益，若因成交方违反相关规定影响水站运维及驻站的正常工作开展，采购人有权终止合同。
[bookmark: _Toc10837][bookmark: _Toc24359]
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第四章 合同文本
项目名称：全市13个水质自动站全托管运维技术服务采购项目
项目编号：JSZC-320682-JSDZ-C2026-0079
甲方：南通市如皋生态环境局
乙方：

签订时间：      年    月    日
全市13个水质自动站全托管运维技术服务采购项目项目委托大洲设计咨询集团有限公司如皋分公司进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为成交单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。
第1条 [bookmark: _Toc16489]合同文件
下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1.（JSZC-320682-JSDZ-C2026-0079号）采购文件；
2.竞争性磋商响应文件；
3.乙方在参加采购活动时的书面承诺；
4.（JSZC-320682-JSDZ-C2026-0079号）中标（成交）通知书；
5.合同补充条款或说明；
6.保密协议或条款；
7.相关附件、图纸及电子版资料。
[bookmark: _Toc14530]第二条  合同内容
根据采购文件的要求负责水质自动监测系统的运行维护及管理工作。
	包号
	服务内容
	服务期限

	采购包一
	3个市考（环西大桥、四新桥、长庄大桥）和1个长江经济带省考勇敢大桥水质自动站运维服务
	2026年11月21日～2027年11月20日

	采购包二
	3个水源地（鹏鹞水厂、备用水源地、上游预警站）和1个市考拉马河桥水质自动站运维服务
	2026年11月21日～2027年11月20日

	采购包三
	5个入江支流（如皋港闸、戴案港、青年港、周圩港、久隆河）水质自动站运维服务
	2026年11月21日～2027年11月20日


第三条  服务要求
严格执行采购文件。
[bookmark: _Toc27013]第四条  合同总金额
本合同服务总金额：￥元。
大写：元。
分项价款在《服务一览表》中有明确规定。
本合同总价款包括服务期间必须的日常易耗品、工具、调试费、培训费等相关费用。
本合同执行期内因工作量变化而引起的服务费用的变动，在双方事先协商一致的前提下签订补充合同，但因此而增加的服务费用不得超过原成交金额的10%。
[bookmark: _Toc26883]第五条  权利义务和质量保证
1.甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件。如乙方有需要，还要提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。
2.乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。
[bookmark: _Toc22440]第六条  付款方式
[bookmark: _Toc7439]每次支付前，成交人均应出具在税务部门开具的正式增值税发票，双方结算均通过银行基本账户进行。
付款方式：合同签订后支付预付款30%，履约满半年后支付合同金额的40%，待合同到期且验收合格后付清剩余尾款。
注：上述付款时均需扣除日常运维考核扣减费用，按实际费用支付。
说明：若在运维合同期间上级部门对其中全部或部分站点进行上收由国家、省、市直接接管，则本次招标中相对应的部分合同自动终止，运维费用按实际发生时间计算。若因不可控因素导致13个自动站运维服务超过原有运维周期，运维仍由原运维单位负责。成交供应商需承诺，超原有运维周期所产生的运维费用以本次成交价格和实际发生时间计算，由成交供应商支付给原运维单位。
第七条  考核
[bookmark: _Toc20171]乙方及人员必须接受甲方代表及其授权人员对运维工作的监督检查考核。
（一）监督管理授权
在实施服务过程中，如出现以下情形时甲方有权单方面终止合同并追究运维单位责任（如已支付预付款，运维单位须无条件返还），违反法律法规的将交由相关部门依法处理。
1.本项目团队进场后，甲方对团队人员（含授权）情况及相关证书等进行核查时发现弄虚作假的；团队进场后不能按期履行投标承诺的；
2.未能承担监测数据的保密责任（成交后签订保密协议），利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等的；
3.乙方或人员队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大安全生产责任事故的；
4.乙方及人员蓄意破坏水站固定资产，或私自外借、出租、抵押的；
5.乙方及其人员实施或参与以下情形的：
（1）存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的。
（2）存在关键参数虚假报备，或实际关键参数超出备案范围，对数据造成严重影响的。
（3）随意更改预处理装置，实际预处理方式及其启用/停用与报备方式不一致的。
（4）实施或参与干扰采水设施和自动监测设施、破坏水质自动监测系统的。
（5）其他造成水质自动监测数据严重失真的情形。
1.6以上条款的内容如果需要修改或者有其他未涉及的事项，由双方协商解决。
（二）考核办法
甲方代表南通市如皋生态环境监测站每月对运维单位的运行情况进行考核汇总。采取单站月度考核的方式，考核内容以站点数据有效率为主，兼顾盲样考核、运行维护规范性、固定技术人员管理、固定资产及备品备件管理等。
1.数据有效率（参与统计的项目覆盖站房内所有监测项目）
（1）正常运行
正常运行期间数据有效率=（应获取数据-无效数据）/应获取数据*100%
其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据。
（2）非正常运行
水站运行过程中，因停电、停水（自来水）、高浊度或不可抗力因素（断流或水位过低、地震、封航、暴雨、台风等）等导致停站而数据缺失或数据无效时，乙方应及时告知甲方并根据实际情况判断是否开展补充监测。
1）具备补充监测条件的，根据相关要求，乙方应对非正常运行水站开展补充监测。补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上传平台，否则按无效数据处理。
计算公式：
非正常运行期间数据有效率=（实际补测数据-无效数据）/应补测数据*100%
2）不具备补充监测条件的，乙方应保证仪器设备及环境设施设备的安全，并关注现场环境变化，具备条件后应及时恢复运行。
2.考核周期内运维费计算
（1）参与考核的项目为站房内包含的所有监测项目。
1）单站考核周期内监测数据有效率高于90%（含），不扣款。
2）当单站考核周期内监测数据有效率在80%（含）～90%（不含），扣除该考核周期运维费的10%，并责令整改。
3）当单站考核周期内监测数据有效率在70%（含）～80%（不含），扣除该考核周期运维费30%，并责令整改。
4）上述1）～3）所列条款中，当单站考核周期内监测数据有效率不低于70%，但单参数考核周期内监测数据有效率低于70%的情形时，增扣该参数考核周期运维费50%，并责令整改。
5）当单站考核周期内监测数据有效率低于70%，扣除该考核周期全部运维费。
3.水质预警
乙方发现数据异常波动并及时核实上报、有效发现污染事故的（以上报的应急监测快报为准），或积极配合国家或省级的污染排查、水站检查工作（需有正式通知），并得到正面评价的，在核算月度运维款时每次可在扣除的总运维费中少扣除2000元；如未及时发现水质异常或响应不及时，或在检查中得到负面评价的，在核算月度运维款时每次扣除2000元。
4.盲样和实际水样比对考核
乙方应按照甲方相关要求配合开展盲样和实际水样比对考核工作。每出现1个盲样考核不合格的扣除运维费500元，如6个月内同一站点同一参数2次不合格的额外扣除运维费1000元；实际水样比对未通过的，要自行送有资质的实验室再次比对并进行原因分析。
5.固定技术人员管理
在项目实施过程中，运维单位乙方应安排符合甲方要求的固定技术人员，服务期内应在甲方指定地点配合开展相关工作，不得随意更换人员。甲方定期对人员进行考核，人员不胜任工作需求或出现工作失误或违反保密工作规定的甲方有权要求更换，并根据情况在0.05～0.2万元范围内酌情扣款。
6.固定资产及备品备件管理
合同到期解除后或因监测事权上收及考核原因终止合同时，甲方将对自动站进行含仪器性能测试在类的综合评估，若达不到相关技术规范要求，将限期由运维单位进行修复或由新的托管方进行修复（特殊情况除外），并由新的托管方进行验收，所需费用由乙方承担；如乙方不配合甲方工作，拒绝对自动站仪器进行修复或支付费用的，甲方有权在运维费结算时根据情况在0.05～0.2万元范围内进行款项扣除。
7.运行维护规范性
经甲方认定，乙方存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：
（1）每月存在以下情形时，一经查实，扣款0.02万元/次/站。
2） 甲方应在每天（含节假日）10时前，在相关数据监控平台完成各站点前一日原始小时值数据审核及复核工作（当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的，应及时告知甲方）。
2）乙方未按要求进行例行维护，定期完成试剂更换、仪器校准、核查等维护工作的（详见上表4、表5、表6中具体考核要求）
3）发现非运维人员进入站房，未及时制止并上报甲方的。
4）分析仪器监测结果出现异常，但未及时响应并未采取有效措施的。
5）未按要求进行运维记录填写或填写不规范的。
6）未定期进行站房、采水口及采水构筑物、采水管路、辅助设备设施等进行维护工作的。
7）未按要求及时间节点提供每月运维报告或相关台账资料的.
8）存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形（可参照《南通市环境质量自动监测设施运维管理办法（试行）》中相关要求）。 
（2）发现监测点位出现未经批准的变更，未及时上报的，扣除运维费0.5万元。
（3）乙方未及时发现应当发现的人为干扰情形、或故意隐瞒不报人为干扰情形等的，扣除运维费0.5万元。
（4）常规参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮），设备故障，未在48h内修复或启用备机替换的，每出现1次超期未解决情况扣除运维费0.3万元/参数。VOC、挥发酚、生物毒性、TOC、叶绿素、蓝绿藻设备故障后及时给出维修方案，并对接厂家工程师进行维修，未及时解决导致设备长时间停运的（停运超过两周），按停运天数扣除相应运维费。
（5）经甲方认定，乙方使用虚假信息进行停运申请和操作的，扣除该站点当月全部运维费。
（6）存在其他违反约定或相关规范及甲方要求的情形，甲方根据实际情况在0.05～0.2万元范围内酌情扣款。
8.水站停运期间，若未按照要求补测，每少测一个项目/站点扣除运维费0.02万元。如一个水站停运，该水站所有补测项目均按要求进行（人工在采水口取水，送至水站自动监测仪器进行分析）或送至实验室进行分析，且所有的补测项目均按照要求完成，则正常支付该水站运维护费用。补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上传相关平台，否则按无效数据处理。当水站不具备停运补测条件时，乙方需每10天对水站的仪器设备进行一次开机维护，则支付该站房停运期间运维费用的30%（提供相关证明材料，证明对水站进行了开机维护工作）。
3.其他规定
（1）运维交接
乙方应在规定时间内严格按要求完成交接工作。按照交接方案和运维合同约定，确保交出的地表水水质自动监测站符合相关技术规范要求。运维交接过程中，出现资产遗失、损坏、仪器性能功能不符合相关技术要求，拖欠相关费用等情形的，甲方依法追究乙方的相关责任。
（2）弄虚作假
乙方及其人员实施或参与以下情形的，按弄虚作假处理，一经查实，扣除该站当月运维费，同时采取约谈、通报批评、解除合同等处罚，违反法律法规的，将交由相关部门依法处理。
1）存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的。
2）存在关键参数虚假报备，或实际关键参数超出备案范围，对数据造成严重影响的。
3）随意更改预处理装置，实际预处理方式及其启用/停用与报备方式不一致的。
4）实施或参与干扰采水设施和自动监测设施、破坏水质自动监测系统的。
5）其他造成水质自动监测数据严重失真的情形。
第八条  项目管理服务
乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。
项目负责人姓名：； 联系电话：。
[bookmark: _Toc20978]第九条  分包
除采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。
[bookmark: _Toc25820]第十条  合同的生效
1.本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。
2.生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
[bookmark: _Toc26285]第十一条  违约责任
[bookmark: _Toc17019]1. 任何一方违反或擅自变更本合作的约定，应当承担由此给对方造成的经济损失和相关责任。
2. 乙方无正当理由，未按时支付派出甲方合作服务人员的工资及办理各种社会保险等福利的，逾期15日以上的，甲乙双方可终止本合作的履行，由此造成的损失和一切法律责任，由乙方自行承担。
4. 甲方无正当理由，未按时支付甲方服务费用而导致乙方的服务人员工资及办理各种社会保险等福利的，逾期15日以上的，甲乙双方可终止本合作的履行，由此造成的损失和一切法律责任，由甲方自行承担。
5. 甲乙任何一方按照本合作规定索取违约金或赔偿金时，应书面通知违约方并说明违约金或赔偿金额；违约方应在收到对方发出的书面索赔通知的十个工作日内按索赔要求支付违约金或经济赔偿；如违约方对违约金或赔偿金额有异议，应在收到通知后七个工作日内通知对方，双方应在收到对方的通知或答复后尽快协商明确违约责任。
第十二条  不可抗力
甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在30个工作日内提供相应证明，结算服务费用。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。
[bookmark: _Toc6270]第十三条  争议的解决方式
[bookmark: _Toc29346]因执行本合同方期间发生的一切争议，双方应首先友好协商解决。经协商不能解决，可向合同签订所在地人民法院提起诉讼。根据《中华人民共和国民法典》规定，在诉讼期间，除必须在诉讼过程中进行解决的问题外，合作方案其余部分应继续履行，本合同签订的地点为：江苏省如皋市。
第十四条  其他
1. 符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。
2. 合同期内如遇政府政策调整最低工资、社保公积金缴费标准及税费，新标准与旧标准之间所产生的费用，由甲方支付相应的差额费用。凭书面交接单确认，不再另外签订补充合同。
3. 本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

	甲方（公章）：
地址：
法定代表人（授权人）：


年  月  日
	乙方（公章）：
地址：
法定代表人（授权人）：
开户行：
银行账号：
        年  月  日



附件
服务明细项目一览表
	序号
	服务名称
	服务内容
	计量单位
	工作量
	单 价
（元）
	总 价
（元）
	备注

	
	
	（视明细项目加行）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	易耗品
	
	

	
	
	专用工具
	
	

	
	
	调试费
	
	

	
	
	培训费
	
	

	
	
	其他
	
	

	大写：                                           合同价：      元




第五章 评审标准和方法
1. 评审方法为综合评分法，即磋商响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。
磋商小组将对通过资格及符合性检查的各合格磋商人根据磋商响应文件和磋商货物的性能、价格、商务等因素进行评分，总分为100分(不含清单内产品加分)。磋商人的最终得分是所有评委给其的评分(不含报价得分)的算术平均值加价格分和清单内产品加分，分数计算取至小数点后2位。
2. 评审因素：价格、技术、商务、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。
3. 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价中最低报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：
最后报价得分=(评审基准价／最后报价)×价格分分值
磋商过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最后报价。
4. 评分表
（1）采购包一、三
	序号
	评审因素
	分值
	评审要求或标准
	得分

	1
	价格
	30
	采用低价优先法，即满足评标要求且价格最低价作为评标基准，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分按照下列公式计算：最后报价得分=（评标基准价/最后报价）×价格分值。
	

	2
	企业体系认证
	4
	供应商具有ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001 信息安全管理体系认证证书，具备以上资质每项得1分。本项最高得4分。
须提供相应认证证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台查询截图加盖响应供应商公章，提供不全不得分。
	

	3
	业绩
情况
	15
	1.供应商自2024年1月1日起至今（以合同签署日期为准）有地表水水质自动监测站运维经验情况（所提供的水站运维业绩需包含至少pH、溶解氧、浊度、水温、电导率，高锰酸盐指数，氨氮，总磷，总氮九个内容）：承担过国家地表水水质自动监测站的得5分，最高得5分；承担过省级地表水水质自动监测站的得5分，最高得5分；承担过市级地表水水质自动监测站的得5分，最高得5分。
本项最高得15分。
须提供终端业主采购合同、发票复印件（至少30%合同款）、并附水质自动站类型证明。不提供或提供不全不得分。
	

	4
	运维及质控、应急、设备的保养与问题排查、交接方案
	14
	供应商根据本项目的情况提供详细的运维实施方案，包括但不限于以下内容：
1.日常管理制度、维护工作流程；
2.管理体系文件、水站运维作业指导书；
3.备品备件保障、试剂和标准样品管理；
4.日常质控方式、运维质量考核办法；
提供针对数据或水质异常和不可抗力导致不具备运维条件的应急预案，内容包括但不限于：
1.异常数据识别办法、响应办法；
2.应急监测流程、人工采/送样流程；
3.污染事故应急监测方案、补充监测方案;
4.故障维修办法。
5.特殊时期（丰水期、枯水期）、自然灾害、水电检修、临时停电、节假日、被偷盗破坏等情况的有效预防和应急措施。
供应商根据本项目的情况提供设备的保养与问题排查方案，需包含：
1.设备运行中经常出现的异常情况排查、延长使用寿命的措施；
2.磨损部件更换的周期，确保设备始终处于良好的技术状态。
响应供应商根据项目需求提供运维交接实施方案，包括但不限于以下内容：
1.责任分工；
2.时间安排、人员安排；
3.交接内容、交接流程等。
上述4方面内容中(共14小项）每缺少一项内容扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。本项最高得14分。
注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：
方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	

	5
	运维备机及质控设备配置
	5
	响应供应商根据项目需求提供仪器备机、监测设备及质控设备配置情况：
1.备机包含常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷的得3分。其他均不得分。本项最高得3分。
2.质控设备包含常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）等便携式监测仪器得2分；其他均不得分。本项最高得2分。
须提供详细的相关证明材料，包括但不限于采购合同或其他佐证具有使用权的证明材料、仪器序号，仪器名称、仪器型号、仪器编号、监测指标、监测方法原理及照片、有效的检定证书等证明材料。未按要求提供证明材料的，不予认可。
	

	6
	人员与车辆配置
	12
	响应供应商根据项目需求提供相关人员配置情况：
1.项目负责人具备高级工程师及以上技术职称，且同时具有省级（含省级）以上水质自动监测站项目管理经历不少于3年的，得4分；
项目负责人符合项目要求的同时，具备高级工程师及以上技术职称，且同时具有省级（含省级）以上水质自动监测站项目管理经历不少于1年的，得2分；本项最高得4分。
2.驻站人员符合项目要求的同时，具备工程师及以上技术职称，且同时具有市级（含市级）以上水质自动监测站运维工作经历不少于3年的，得4分；
驻站人员符合项目要求的同时，具备工程师及以上技术职称，且同时具有市级（含市级）以上水质自动监测站运维工作经历不少于1年的，得2分；本项最高得4分。
3.现场运行维护人员符合项目要求的同时，具备全日制本科及以上学历，且同时具有省级（含省级）以上水质自动监测站运行维护服务经历不少于3年的，得4分；
现场运行维护人员符合项目要求的同时，具备全日制本科及以上学历，且同时具有省级（含省级）以上水质自动监测站运行维护服务经历不少于2年的，得1分；本项最高得4分。
须提供详细的人员列表及技术能力证明材料。
①提供相关人员的学历证书复印件、职称证书复印件、培训合格证复印件等证明材料。
②提供相关经历表、运维合同、运维服务单位开具的工作证明并加盖公章等证明材料。
③提供现场运行维护人员专职为本项目服务的承诺书（格式自拟）。
	

	
	
	6
	响应供应商根据项目需求提供车辆配置情况：
1.响应供应商为所投分包提供运维车辆2辆及以上的得6分。本项最高得6分。
须提供车辆照片及车辆行驶证，购车或长期租用合同复印件等证明材料（租赁时间必须包含本项目的运维时间）。未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不得分。
	

	7
	服务能力
	7
	1.供应商自有CMA实验室（含控股子公司）的得7分。实验室认证范围须包含pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮，缺项的不得分。本项最高得7分。
以上须提供实验室资质证书及涵盖本项目指标的计量认证复印件（如为委托的须提供委托证明资料），否则不予计分。 
	

	8
	其他特色服务
	7
	能为所运维的所有站点提供日质控设备的（高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮自动分析仪，日质控设备具备每日零点、跨度核查）得7分。
须提供日质控设备的品牌、型号及相关证明材料，提供承诺函（格式自拟），不提供不得分。
	

	合计
	100
	
	




（2）采购包二
	序号
	评审因素
	分值
	评审要求或标准
	得分

	1
	价格
	30
	采用低价优先法，即满足评标要求且价格最低价作为评标基准，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分按照下列公式计算：最后报价得分=（评标基准价/最后报价）×价格分值。
	

	2
	企业体系认证
	4
	供应商具有ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001 信息安全管理体系认证证书，具备以上资质每项得1分。本项最高得4分。
须提供相应认证证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台查询截图加盖响应供应商公章加盖公章，提供不全不得分。
	

	3
	业绩
情况
	15
	1.供应商自2024年1月1日起至今（以合同签署日期为准）有地表水水质自动监测站运维经验情况（所提供的水站运维业绩需包含至少pH、溶解氧、浊度、水温、电导率，高锰酸盐指数，氨氮，总磷，总氮九个内容）：承担过国家地表水水质自动监测站的得3分，最高得3分；承担过省级地表水水质自动监测站的得3分，最高得3分；承担过市级地表水水质自动监测站的得3分，最高得3分。
本项最高得9分；
2.承担过水质自动站挥发酚、总有机碳、挥发性有机物、生物毒性、叶绿素、蓝绿藻指标运维的，有一项计1分。
本项最高得6分。
以上业绩须提供终端业主采购合同、发票复印件（至少30%合同款）、并附水质自动站类型证明。不提供或提供不全不得分。
	

	4
	运维及质控、应急、设备的保养与问题排查、交接方案
	14
	供应商根据本项目的情况提供详细的运维实施方案，包括但不限于以下内容：
1.日常管理制度、维护工作流程；
2.管理体系文件、水站运维作业指导书；
3.备品备件保障、试剂和标准样品管理；
4.日常质控方式、运维质量考核办法；
提供针对数据或水质异常和不可抗力导致不具备运维条件的应急预案，内容包括但不限于：
1.异常数据识别办法、响应办法；
2.应急监测流程、人工采/送样流程；
3.污染事故应急监测方案、补充监测方案;
4.故障维修办法。
5.特殊时期（丰水期、枯水期）、自然灾害、水电检修、临时停电、节假日、被偷盗破坏等情况的有效预防和应急措施。
供应商根据本项目的情况提供设备的保养与问题排查方案，需包含：
1.设备运行中经常出现的异常情况排查、延长使用寿命的措施；
2.磨损部件更换的周期，确保设备始终处于良好的技术状态。
响应供应商根据项目需求提供运维交接实施方案，包括但不限于以下内容：
1.责任分工；
2.时间安排、人员安排；
3.交接内容、交接流程等。
上述4方面内容中(共14小项）每缺少一项内容扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。本项最多高得14分。
注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：
方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	

	5
	运维备机及质控设备配置
	6
	响应供应商根据项目需求提供仪器备机、监测设备及质控设备配置情况：
1.备机包含常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷、叶绿素、蓝绿藻、生物毒性、挥发酚、挥发性有机物、总有机碳仪器的，得5分；
备机仅为常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷的得2分；其他均不得分。
2.质控设备包含常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）等便携式监测仪器得1分；其他均不得分。
须提供详细的相关证明材料，包括但不限于采购合同或其他佐证具有使用权的证明材料、仪器序号，仪器名称、仪器型号、仪器编号、监测指标、监测方法原理及照片、有效的检定证书等证明材料。
	

	6
	人员与车辆配置
	12
	响应供应商根据项目需求提供相关人员配置情况：
1.项目负责人具备高级工程师及以上技术职称，且同时具有省级（含省级）以上水质自动监测站项目管理经历不少于3年的，得4分；
项目负责人具备高级工程师及以上技术职称，且同时具有省级（含省级）以上水质自动监测站项目管理经历不少于1年的，得2分；
本项最高得4分。
2.驻站人员符合项目要求的同时，具备工程师及以上技术职称，且同时具有市级（含市级）以上水质自动监测站运维工作经历不少于3年的，得4分；
驻站人员符合项目要求的同时，具备工程师及以上技术职称，且同时具有市级（含市级）以上水质自动监测站运维工作经历不少于1年的，得2分；本项最高得4分。
3.现场运行维护人员符合项目要求的同时，具备全日制本科及以上学历，且同时具有省级（含省级）以上水质自动监测站运行维护服务经历不少于3年的，得4分；
现场运行维护人员符合项目要求的同时，具备全日制本科及以上学历，且同时具有省级（含省级）以上水质自动监测站运行维护服务经历不少于1年的，得2分；本项最高得4分。
须提供详细的人员列表及技术能力证明材料。
①提供相关人员的学历证书复印件、职称证书复印件、培训合格证复印件等证明材料。
②提供相关经历表、运维合同、运维服务单位开具的工作证明并加盖公章等证明材料。
③提供现场运行维护人员专职为本项目服务的承诺书（格式自拟）。
	

	
	
	6
	响应供应商根据项目需求提供车辆配置情况：
响应供应商为所投分包提供运维车辆2辆及以上的得6分。本项最高得6分。
须提供车辆照片及车辆行驶证，购车或长期租用合同复印件等证明材料（租赁时间必须包含本项目的运维时间）。未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不得分。
	

	7
	服务能力
	11
	1.供应商自有CMA实验室（含控股子公司）的得7分。实验室认证范围须包含pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮，缺项的不得分。本项最高7分。
2.供应商自有CMA实验室（含控股子公司）的认证范围包含挥发酚、总有机碳、挥发性有机物（二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、1,2-二氯乙烷、苯、甲苯、乙苯、对，间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、异丙苯、二氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯、氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯）、生物毒性、叶绿素、蓝绿藻四项的，有一项得1分，本项最高4分。
以上1-2须提供实验室资质证书及涵盖本项目指标的计量认证复印件（如为委托的须提供委托证明资料），否则不予计分。 
	

	8
	其他特色服务
	2
	能为所运维的站点（鹏鹞水源地、拉马河桥）提供日质控设备的（高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮自动分析仪，日质控设备具备每日零点、跨度核查）得2分。
须提供日质控设备的品牌、型号及相关证明材料，提供承诺函（格式自拟），不提供不得分。
	

	合计
	100
	
	






第六章 竞争性磋商响应文件组成

如皋市政府采购竞争性磋商响应文件


项目名称：
项目编号：









供应商名称：
地址： 
联系电话： 
年月日




一、资格证明文件
（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（复印件）。
（二）参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，成立不满一年不需提供）。
（三）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）。

（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。
声  明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：________。
主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：
                       授权代表签字：_________________
                           日期：______年 月日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
在响应文件提交截止时间前，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
                       供应商名称（公章）：
                       授权代表签字：_________________
                           日期：______年 月日


（6） 法定代表人身份证明及身份证复印件
法定代表人身份证明
供应商名称： 
单位性质： 
地址：
成立时间：年月日 
经营期限：
姓名：性别： 
年龄：职务：
系（供应商名称）的法定代表人。 特此证明。 

法定代表人身份证
 供应商名称（公章）：              
日期：   年   月   日


（七）法定代表人授权委托书。
法定代表人授权委托书
本授权书声明：______      ______（供应商名称）授权________________（代理人的姓名）为我方就项目名称：____________项目编号:____________采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）： 
身份证号码：
  联系电话（手机）：

代理人姓名：
身份证号码：                         
联系电话（手机）：                    

供应商名称（加盖公章）：
    年   月   日
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]
法定代表人身份证复印件


代理人身份证复印件



（八）磋商响应函
竞争性磋商响应函
致：南通市如皋生态环境局
根据贵方的全市13个水质自动站全托管运维技术服务采购项目（项目编号：JSZC-320682-JSDZ-C2026-0079）竞争性磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。
据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。
2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与竞争性磋商活动有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.如果我方成交，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。
6.我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目。
7.遵守竞争性磋商文件中要求的收费项目和标准。
8.与本次竞争性磋商活动有关的正式通讯地址为：
地 址：                         邮 编：
电 话：                         传 真：
供应商开户行：                  账 户： 
供应商名称（公章）：            
日 期：________年____月____日


（10） 其他资格证明材料
1.本项目属于专门面向中小企业采购的项目，响应供应商须提供《中小企业声明函》，根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）该项目所属行业为其他未列明行业。
2.响应供应商须已按照《生态环境监测条例》规定，完成生态环境监测技术服务机构备案（备案信息已归集至江苏省生态环境监测技术服务机构管理系统），须提供备案截图或备案证明材料。不提供视为无效响应。
3.供应商的法定代表人参加竞争性磋商活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加竞争性磋商活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为响应供应商的正式员工，并提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效磋商响应文件。

（十一）中小企业声明函
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加南通市如皋生态环境局的全市13个水质自动站全托管运维技术服务采购项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
全市13个水质自动站全托管运维技术服务采购项目，属于其他未列明行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：          
日 期：             
注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（十二）残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目编号为的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                 供应商全称（盖章）：
                              日  期：


注意：成交供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告，接受社会监督。














二、商务技术文件
（一）符合服务要求的相关证明材料
1.应配备1名经验丰富的运维人员，运维人员合同运维周期内所运维水站数量不得多于6个水站（总数量是指不论运维地区，总共不能超过6个）。提供承诺函（格式自拟）。为本项目配置的运维人员应通过省级及以上水质自动站持证上岗考核或培训。须提供聘用合同及2026年01月～2026年08月中任意一个月职工社会保险缴纳证明、培训合格证明、职称证书证明或其他类似证明材料。
2.成交后供应商须提供驻场服务，成交供应商需在成交后一个月（30日历日）内安排一名相关专业大学专科及以上学历技术人员到我单位驻站工作，驻站人员需有不少于1年的地表水水质自动站数据审核工作经验（提供相关工作经验证明）或有不少于1年的水站运维经验（提供有效的水站上岗证证书）或不少于1年的水质实验分析经验（提供工作经历承诺函）。主要工作为各级水质自动站数据审核、报告编制、水站数据跟踪统计和我单位安排的相关工作，若出现不适岗情况时成交供应商应及时更换驻站技术人员，成交供应商需履行对驻站人员的监督职责（提供适岗承诺函）。
3.运维单位须在成交后一个月（30日历日）内，配置1辆专门车辆，并向我单位提交已有、采购的证明材料（车辆接受租赁，如为租赁合同，则租赁合同周期需至少覆盖服务周期）。提供承诺函（格式自拟）。
4.运维单位需要配备1套通过计量检定/校准的便携式五参数（水温、pH值值、溶解氧、电导率和浊度）监测设备，溶解氧便携监测设备应满足原位监测要求，并在需要时用于水质自动监测站的质控及比对考核。（已经购买的须提供购置发票或采购合同证明，以及与设备型号一致的检定/校准证书；未购买的须与生产厂家签订了供货协议或意向性供货协议，并提供协议证明，以及检定/校准承诺函）。
5.运维单位须配备1套九参数分析仪（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）备机。备机均应通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测。提供具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告。测量数据等参数按水站数据传输协议上传我单位指定的平台。未购买备机的须与生产厂家签订供货协议或意向性供货协议（提供协议证明）。
6.运维单位须承诺成交后1个月（30日历日）内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。必须使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，则应使用经权威机构检定合格的），严禁使用未经权威机构检定合格或劣质备品备件和耗材。提供承诺函。（格式自拟）
7.若因不可控因素导致13个自动站运维服务超过原有运维周期，运维仍由原运维单位负责。成交供应商需承诺，超原有运维周期所产生的运维费用以本次成交价格和实际发生时间计算，由成交供应商支付给原运维单位。提供承诺函。（格式自拟）



（二）评分索引表
评分索引表

	序号
	评审因素
	分值
	评审要求或标准
	供应商提供的材料名称
	页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：按照竞争性磋商文件要求详细填列，可增减行。


（三）商务部分正负偏离表
商务部分正负偏离表

	序号
	商务条款
	竞争性磋商文件要求
	供应商响应具体情况
	结论（正偏离、符合或负偏离）
	备注

	1
	服务期限
	2026年11月21日-2027年11月20日。合同期满后，经考核合格，在服务内容不变的前提下，可续签合同，最多续签不超过两次。总服务期不超过三年。具体以采购人通知为准。
	
	
	

	2
	地点
	各分包所在水质自动站。
	
	
	

	3
	付款方式
	每次支付前，成交人均应出具在税务部门开具的正式增值税发票，双方结算均通过银行基本账户进行。
付款方式：合同签订后三个月内，支付成交总价款的30%，运维合同签订半年后支付成交总价款的40%，到期后根据日常考核情况支付剩余的运维资金。每次支付前，成交人均应出具在税务部门开具的正式增值税发票。
注：上述付款时均需扣除日常运维考核扣减费用，按实际费用支付。
说明：若在运维合同期间上级部门对其中全部或部分站点进行上收由国家、省、市直接接管，则本次采购中相对应的部分合同自动终止，运维费用按实际发生时间计算。若因不可控因素导致13个自动站运维服务超过原有运维周期，运维仍由原运维单位负责。成交供应商需承诺，超原有运维周期所产生的运维费用以本次成交价格和实际发生时间计算，由成交供应商支付给原运维单位。
	
	
	

	4
	报价要求
	（一）报价要求：响应供应商报价时按照项目整体任务报总价，为完成本项目规定服务范围的全部工作需支付的一切费用，包括技术服务费、交通费、设备使用费、培训费、材料费、人员经费、招标代理费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
响应供应商应对采购文件内的全部内容进行报价，采购文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付成交供应商没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中。
（二）成交后本项目不允许分包和转包。
（三）成交方应依照劳动合同相关规定，保障运维人员及驻站人员的合法权益，若因成交方违反相关规定影响水站运维及驻站的正常工作开展，采购人有权终止合同。
	
	
	


注：按照竞争性磋商文件要求详细填列，可增减行。





三、报价文件
（一）竞争性磋商响应报价表
竞争性磋商响应报价表（采购包一）
	供应商名称（加盖公章）：

	项目名称：

	项目编号：
	分包号：

	竞争性磋商响应报价（元）
	小写：

	
	大写：

	




竞争性磋商响应报价表（采购包二）
	供应商名称（加盖公章）：

	项目名称：

	项目编号：
	分包号：

	竞争性磋商响应报价（元）
	小写：

	
	大写：

	



竞争性磋商响应报价表（采购包三）
	供应商名称（加盖公章）：

	项目名称：

	项目编号：
	分包号：

	竞争性磋商响应报价（元）
	小写：

	
	大写：
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