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[bookmark: _Toc32256][bookmark: _Toc514054470][bookmark: _Toc27317]第一部分  招标公告
	项目概况
江苏省血液中心采供血业务配套设备采购项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网苏采云系统”获取招标文件，并于2026年11月17日9点30分（北京时间）前递交投标文件。


[bookmark: _Toc7588][bookmark: _Toc29050][bookmark: _Toc2298]一、项目基本情况  	
项目编号：JSZC-320000-JSHY-G2026-0257
项目名称：江苏省血液中心采供血业务配套设备采购项目
预算金额：379万元（包1：80万元；包2：28万元；包3：33万元；包4：220万元；包5：18万元；）
[bookmark: OLE_LINK30]最高限价（如有）：人民币379万元。
采购需求：
	[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]包号
	名称
	数量
	预算金额
	最高限价
	是否接受进口产品

	1
	全自动生化仪
	1台
	80万元
	80万元
	否

	2
	PCR仪
	2台
	16万元
	16万元
	是

	
	离心机
	4台
	12万元
	12万元
	

	3
	医用冷藏冷冻箱
	1台
	33万元
	33万元
	否

	
	医用冷藏箱
	2台
	
	
	

	
	超低温保存箱
	2台
	
	
	

	4
	分离机
	5台
	220万元
	220万元
	否

	5
	采血椅
	6台
	18万元
	18万元
	否



采购需求: 详见招标文件。
合同履行期限：合同签订后90天内到货
[bookmark: _Toc3038]本项目（是/否）接受联合体投标：否
[bookmark: _Toc16192][bookmark: _Toc8033]二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: OLE_LINK17]1.具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK18]2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK19]3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK20]4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK21]5.参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
[bookmark: OLE_LINK22]6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策满足的资格要求：
本项目为非预留份额的采购项目，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（三）本项目的特定资格要求：
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: _Toc1979][bookmark: _Toc26697][bookmark: _Toc13339][bookmark: OLE_LINK14]1.法定代表人授权书（原件）（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近6个月内至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。
2.如投标产品为医疗器械：
2.1.投标人须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章。
2.2若投标人为代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章。
3.投标人所投设备按国家规定须进行3C强制认证的，须提供3C证书，投标时需提供复印件加盖公章。
4.拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：
4.1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4.2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
4.3.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。
三、获取招标文件
1、时间：自公告发布之日起5个工作日。
2、地点：“江苏政府采购网苏采云系统”
3、方式：本项目采用网上注册登记方式免费获取。
[bookmark: _Toc2291][bookmark: _Toc28083][bookmark: _Toc12587]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标文件截止时间及开标时间：2026年11月17日09点30分（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc5544][bookmark: _Toc8288][bookmark: _Toc19411]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
6、 [bookmark: _Toc12845][bookmark: _Toc15265][bookmark: _Toc12830]其他补充事宜
[bookmark: _Toc10479]1、潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见苏采云系统。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。    
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
2.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。
[bookmark: _Toc24284][bookmark: _Toc26301]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc5336][bookmark: _Toc11624][bookmark: _Toc25617]1.采购人信息
[bookmark: _Toc18962]名称：江苏省血液中心
[bookmark: _Toc29917]地址：南京市玄武区龙蟠路179号 
联系方式：025-85411563-8401 
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc6514][bookmark: _Toc17590]名称：江苏弘业国际技术工程有限公司
[bookmark: _Toc29228][bookmark: _Toc8777]地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼
[bookmark: _Toc30931][bookmark: _Toc4151]联系方式： 025-52278674
[bookmark: _Toc2685][bookmark: _Toc23093]传  真：025-52278761
[bookmark: _Toc4597][bookmark: _Toc21139]3.项目联系方式
[bookmark: _Toc18816][bookmark: _Toc23478]项目联系人：王杰
[bookmark: _Toc13399][bookmark: _Toc12073]电话：025-52278674
[bookmark: _Toc7212][bookmark: _Toc10498]
            第二部分  投标人须知
[bookmark: _Toc17216][bookmark: _Toc17705][bookmark: _Toc10216][bookmark: _Toc514054471]投标人须知前附表
	序号
	内容
	说明及要求

	1
	特别说明
	若有内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。

	2
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	3
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]90日（从提交投标文件截止之日起算）

	4
	评标办法
	综合评分法
具体评标办法详见招标文件第三部分。
评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准，确定各投标人经评审后的得分，并按得分由高到低进行排序。

	5
	中标通知书领取
	领取地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼
需提供材料：中标服务费缴纳截图

	6
	中标服务费的收取
	本项目中标服务费参照苏招协【2022】002《江苏省招标代理服务收费指导价》及苏价服【2014】383号文的80%收取，应在领取中标通知书前缴纳。
	账户信息：
	户    名：江苏弘业国际技术工程有限公司
	开户银行：中国银行南京市中华路支行   
	账    号：527460884999

	7
	履约保证金
	本项目不适用。

	[bookmark: _Toc514054472][bookmark: _Toc25522]8
	采购标的所属行业
	本项目采购标的对应的行业主要为工业。

	[bookmark: _Toc22298][bookmark: _Toc20458]9
	其它
	中标供应商应在中标结果公告发布后提供纸质投标文件一正二副递交至采购代理机构存档。















一、总 则
1、招标方式
本次招标采取公开招标方式。
2、合格的投标人
2.1合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供货物和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织等。
2.2合格的投标人必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。
2.3合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
3、适用法律
本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
4、投标费用
投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。
5、招标文件的约束力
投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。
6、相同品牌产品投标
6.1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
6.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
6.3、非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc17916][bookmark: _Toc30610][bookmark: _Toc514054473][bookmark: _Toc21335]二、招标文件
7、招标文件构成
第一部分：招标公告；
第二部分：投标人须知； 
第三部分：评标方法和标准；
第四部分：采购需求；
第五部分：合同格式及条款；
第六部分：投标文件格式。
8、招标文件的澄清
任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。
9、招标文件的修改
9.1在投标文件接收截止日期15日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。
9.2招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”公布。 
9.3为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的投标人。
[bookmark: EB453bde7f4ddc418fae2aad9fbcd82554][bookmark: EBec71fc1696a240c4b620fe1e00b2ce58]9.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。   
[bookmark: _Toc26908][bookmark: _Toc514054474][bookmark: _Toc26871][bookmark: _Toc20227]三、投标文件的编制
10、投标文件的编制要求
10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
10.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、付款方式等实质性内容作出响应。
11、投标文件构成
11.1资格证明文件；
11.1.1具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
11.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）；
11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；
11.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）；
11.1.5 参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
11.1.6法律、行政法规规定的其他条件；
11.1.7法定代表人授权书（原件）（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近6个月内至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）；
11.1.8.如投标产品为医疗器械：
11.1.8.1.投标人须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章。
11.1.8.2若投标人为代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章。
11.1.9.投标人所投设备按国家规定须进行3C强制认证的，须提供3C证书，投标时需提供复印件加盖公章。
11.1.10.拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：
11.1.10.1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
11.1.10.2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
11.1.10.3.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。
11.2投标函；
11.3报价文件
11.3.1开标一览表；
11.3.2明细报价表。
11.4技术文件
[bookmark: EB7f6b24a996964930b08d6b290b36e3fd]11.4.1技术响应偏差表。
11.4.2其他技术文件（根据评分点自行提供）
11.5商务文件
[bookmark: EBdc2c24f6358343e896cd43bd6621a619]11.5.1商务响应偏差表；
11.5.2投标人承担类似项目业绩一览表
11.5.3其他商务文件（根据评分点自行提供）。
12、 投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，并以中文为准，否则可视为未提供；
13、投标报价
[bookmark: EB54dd097a55df4796bd5f9b6bdf2ddc40]13.1本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货物设计、制造、包装、运输、保险、装卸、安装调试、检测验收、技术培训、售后服务、质保期服务、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。
13.3报价注意事项：
13.3.1价格一律以人民币计算；
13.3.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。
14、投标保证金
本项目不收取投标保证金。
15、 招标代理服务费
15.1本项目预算包含招标服务费，采购人不额外支付，投标人的投标报价需包含该费用。
15.2费用参照苏招协【2022】002《江苏省招标代理服务收费指导价》及苏价服【2014】383号文的80%收取，由中标供应商支付给采购代理机构。
16、投标有效期
16.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。 
[bookmark: EB12ed6b870f334fa092f7ed1f9a9dbab8][bookmark: EB5d36e8077cc64e309c0c0f0cd8a6f496]16.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式，投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。     
[bookmark: _Toc26211][bookmark: _Toc514054475][bookmark: _Toc5409][bookmark: _Toc9292]四、投标文件的提交
[bookmark: _Toc11452][bookmark: _Toc514054476]17.1、投标文件的提交
17.1.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2、投标截止时间
17.2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二部分第18.1.2条 规定做无效投标处理。
17.2.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
17.3、投标文件被拒绝接收的情形
[bookmark: EB200c38d7a1c345f29b604b38d510a951]17.3.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。 
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]17.4、投标文件的撤回和修改
17.4.1投标文件的撤回
17.4.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
17.4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
17.4.2 投标文件的修改
17.4.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
17.4.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
17.4.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc27625][bookmark: _Toc30306]五、无效标、投标被拒绝、串通投标认定条款
[bookmark: EB94942e5430df4fb8a077f3cf7667f212]18、以下情形将视为无效投标
18.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
18.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
18.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
18.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的（以文字表明的实质性要求和标注“★”的内容均为实质性要求）。
18.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
18.1.6未通过符合性审查的。
18.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
18.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
18.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
18.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
18.1.11本项目采购产品如被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
18.1.12投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的；
18.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖公章的。
18.1.14投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；
18.1.15其它评标委员会认为有必要取消的投标；
18.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
19、以下情形投标将被拒绝
19.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（20条规定情形除外）；
19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
19.3因重大变故，采购任务取消的。
19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
19.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
19.6投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
19.7如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
20、投标人不足三家情形处理
投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。
21、凡有以下情形者，一经查实，取消中标候选人资格条款
21.1提供虚假材料谋取中标的；
21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
21.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
21.6法律、法规规定的其它情况。
22、恶意串通投标的情形
22.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；
22.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
22.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
22.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；
22.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
22.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；
22.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；
22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
22.13不同投标人的投标文件相互混装；
[bookmark: _Toc11517][bookmark: _Toc29013][bookmark: _Toc514054477][bookmark: _Toc13553]六、开标、资格审查、评标程序
23、开标会议
23.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
23.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后规定时间内未提出的，视同认可开标结果。
24、资格审查
[bookmark: EBa9c0a2c9e523494487594c65b2a92370]开标结束后，采购人或经采购人委托的采购代理机构依法据招标文件规定对投标人的资格证明文件等进行审查。
25、评标委员会
采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。
26、评标原则
“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。
27、评标过程的保密与公正
27.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
27.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
27.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
27.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
28、评标程序
[bookmark: EB48e5ba2667fe4390bf237677a47020dd]28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。
评标委员会判断“投标文件”的响应性，基于“投标文件”本身和招标文件要求提供的技术支持而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
28.2澄清有关问题。
28.2.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
28.2.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
28.2.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
28.2.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。
[bookmark: EB66024636071342209da8bda483232040]28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。 
29、 [bookmark: EBf6bd108017b14bde8ec3ea4804c87c27]政府采购政策功能落实
[bookmark: EBd9bc59d5f2ed4fb8a64ee2e373d8cc72][bookmark: _Toc9744][bookmark: _Toc514054478][bookmark: _Toc5167][bookmark: _Toc23173][bookmark: _Toc81493168]29.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》
工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
29.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。
29.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
29.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。
29.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
29.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
29.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。 
29.8进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
（4）采购包2预算金额未达到进口产品核准限额标准，根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）及江苏省财政厅转发文件（苏财购〔2008〕14号）关于按限额标准区分审核范围的规定，无需履行进口产品报批手续；采购人已按相关要求自行组织完成进口产品论证。
29.9落实政府采购《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号〕、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023]7号）等需求标准。
 29.10落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。
29.11 支持乡村产业振兴管理：落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求。
29.12涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。中标/成交供应商应提高绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
29.13采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
29.14创新产品采购
优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
29.15 网络产品、市场准入类产品采购
29.15.1本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
29.15.2本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
29.16落实《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。
29.17政府采购中实施本国产品标准及相关政策：
29.17.1.本项目对采购本国产品给予政策支持。
29.17.2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
29.17.3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
29.18根据财库〔2026〕2号文件，评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：
（一）1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在30分钟内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
29.19未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
29.20在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
七、中标及合同签订
30、标后审查
[bookmark: EB17cdacdfdd1244abbb73389fe0bfffe7]30.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。
30.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其中标资格，监管部门依法处理。如果确定第一中标候选人无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。
31、确定中标人
31.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人在相关部门监督下通过随机抽取的方式确定。
31.2 在中标结果公告届满之前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。
31.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。
31.4 中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
32、中标通知书
32.1中标结果在财政部门指定信息媒体上发布公告，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。
32.2中标人应及时到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。
33、签订合同
33.1中标人与采购人应当在中标通知书发出之日起30日内签订采购合同，并将合同送采购代理机构登记。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
33.2中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。
34、履约保证金
[bookmark: EB3094b551b51c42ca93e0255d679fb06f][bookmark: EB0d6067c6e00d44b1ad5603550c455e87]见前附表。  
[bookmark: _Toc514054479][bookmark: _Toc14752][bookmark: _Toc81493169][bookmark: _Toc31894][bookmark: _Toc25599]八、验收及付款
35、验收
[bookmark: EBbbb2492ed6b84c9193a6bb6f72a512f3]35.1由采购人组织验收，中标人配合。
36、付款
[bookmark: EBf0da31fab3a04ad0893de83144a87b34]36.1 采购人按招标文件要求办理采购款支付手续。
[bookmark: _Toc10945][bookmark: _Toc26939][bookmark: _Toc81493170][bookmark: _Toc514054480][bookmark: _Toc31322]九、质疑与投诉
37、质疑与投诉
37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见37.2），以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。
37.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
37.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
37.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
（8）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
37.5以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
37.6采购人、采购代理机构在收到质疑函后，认为质疑函不符合本规定的，一次性书面告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不成立。
37.7采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
37.8质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
37.9供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。 
[bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc26968][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc32340]十、政府采购履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
 
[bookmark: _Toc28399][bookmark: _Toc2112]
第三部分  评标方法和标准
[bookmark: _Toc17445][bookmark: _Toc12296][bookmark: _Toc24217_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4647]一、资格审查
采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	具有独立承担民事责任的能力
	符合招标文件规定

	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	

	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	

	无重大违法行为声明
	

	法律、行政法规规定的其他条件
	

	符合联合体规定
	符合招标文件规定

	特定资格要求（如有）
	符合招标文件规定


[bookmark: _Toc17529][bookmark: _Toc18818]二、符合性审查
符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	投标函
	符合招标文件的要求

	签署和盖章符合要求
	符合招标文件规定

	开标一览表及投标报价 
	格式、填写要求符合招标文件规定（报价未超过预算或最高限价）

	投标文件对招标文件的实质性条款的响应性
	符合招标文件规定


[bookmark: _Toc11959][bookmark: _Toc3702][bookmark: _Toc17823]     三、评分办法—综合评分法
1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。得分、投标报价均相同时，服务方案得分高优先；评分、报价、方案得分均相同时，由评标委员会通过抽签方式排序。 
评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。综合评分保留至小数点后两位。  
2、 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。
包1：
	评标标准
	分值
	评分细则

	价格
	30分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，即满足招标文件要求且投标价格最低的得30分（小数点后保留两位小数）。

	产品业绩
	5分
	所投产品（同品牌同类型）自2023年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）有销售业绩。未提供或未按要求提供不得分。
每提供一份业绩合同得1分（每份业绩需提供完整合同文件复印件等材料作为佐证材料；如买方名称、供货品牌/型号、合同金额、数量、签订时间等信息缺失，则视作无效业绩），最高得5分；并由投标人提供经营业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、供货机型、合同金额、数量、签订时间、联系人及电话等，采购人将根据此表随机抽查，如有虚假按照政府采购规定处理。

	技术响应
	30分
	基本上满足招标文件第四章“技术要求”的，得30分。其中标注“★”的内容为实质性条款，不满足做无效标处理。标注“▲”的内容为重要商务及技术条款，有一项负偏离的，每项扣3分；其他非重要商务及技术条款负偏离的，每项扣1分，扣完为止。缺项漏项视为负偏离。
注：1.投标文件中需提供★、▲技术指标的技术证明材料，且明确标明证明材料所在精确页码，证明材料包括但不限于公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构出具的检测报告等，未按要求提供的，视为负偏离。
2.如果投标人提供虚假材料，一经查实，视为放弃中标资格。

	质保期
	6分
	投标人质保期满足招标文件基本要求得3分，在满足招标文件规定的免费质保期基础上，每增加一年制造商提供的免费质保期加1.5分，最多加3分，本项最高得6分。（投标人在投标时需提供承诺书，承诺签订合同前提供制造商出具质保函或保修合同，若合同签订前无法提供，视为虚假响应），未提供或承诺书不包含上述内容的不得分。

	项目实施
	14分
	1、实施方案（7分）：针对投标人提供的关于交货、安装、调试等项目实施方案综合打分。方案内容全面，详细合理，针对性强，技术保障措施完善，得7分；方案内容较全面合理，针对性一般，技术保障措施较为完善，得4分；方案内容简单，未突出重点，技术保障措施一般，得1分。未提供的不得分。
2、培训计划（7分）：根据提供培训计划的内容、方式、时间、人次数等综合评分。培训计划实用，方式多样，安排合理得7分；培训计划较实用，方式较多样，安排较合理得4分，培训计划简单，形式单一，得1分。未提供的不得分。

	




售后服务
	
14分
	1、应急响应方案（7分）：根据对维修设备的响应和应急故障修复方案等综合评分，维修响应速度快，维修方案全面可行性强，应急故障修复方案完善得7分；维修响应较快，维修方案较全面，可行性较强，应急故障修复方案较完善得4分；维修响应一般，维修方案简单，应急故障修复方案一般得1分。未提供的不得分。
2、配件耗材情况（7分）：根据所投产品列出保修期外主要配件和耗材的清单和价格，评委根据配件和耗材的质量、价格等综合评分。质量优秀、价格优惠得7分；质量较优、价格较优惠得4分；质量一般、价格优惠力度低得1分。未提供的不得分。

	国家政策导向
	1分
	1、 投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，有得0.5分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。
2、 投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，有得0.5分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。
特别说明：投标人需提供环境标志产品证书/节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。







包2：
	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30
	30

	2.1
	技术响应
	技术参数响应情况（35分）
技术参数需根据要求提供相关证明材料（如产品说明书、彩页、相关检测报告、医疗器械产品技术要求、白皮书、手册、专利证书等）进行说明，每项按评分标准得分，未提供或提供的相关证明材料不能佐证评分参数内容的，评审时不予认可。
 各投标人在提供证明材料时需对所对应的技术参数进行醒目标注，以便评标委员会进行评审。本项最高得分35分。一般技术参数每条符合得0.5分，标▲为重点参数,按评分标准得分。
	序号
	设备名称
	设备参数
	评分标准

	1
	PCR仪
	2、最大模块变温速率至少可至4.0℃/秒，变温速率可调节；
	满足参数要求,得0.5分
变温速率可至5.0℃/秒,得1分
变温速率可至6.0℃/秒,得3分

	2
	PCR仪
	7、热盖：30-100℃（或更高温度），可设置关闭，自动调节压力；
	满足参数要求,得0.5分
热盖温度可至105℃,得1分
热盖温度可至110℃,得3分

	3
	PCR仪
	9、可精确设置不同温度分区，实现真正意义的梯度PCR；区间温差越大越佳 ；
	满足参数要求,得0.5分
可设置三个及以上梯度分区的,得1分
可设置六个及以上梯度分区的,得3分

	4
	PCR仪
	12、内置模拟模式，可模拟其他型号PCR仪的变温速率，保证实验的平稳过渡；
	满足参数要求,得0.5分
仅支持同品牌的跨仪器程序模拟,得1分
支持跨品牌仪器程序模拟,得3分

	5
	PCR仪
	[bookmark: _Hlk242521339]15具有远程访问功能,可远程登录，预约仪器、编辑程序或监控运行状态
	满足参数要求,得0.5分
仅电脑局端管控的,得1分
支持手机或电脑端远程登录的,得3分

	6
	离心机
	2、有单独的凝血酶程序；能准确的分离血小板中的凝血酶；
	满足参数要求,得0.5分
具有方便调用的凝血酶程序,得1分
面板上有单独的凝血酶设置旋钮；得3分

	7
	离心机
	3、加速到最大转速时间/刹车均在12秒以内；
	满足参数要求,得0.5分
在8秒以内,得1分
在6秒以内；得3分

	8
	离心机
	4、细胞洗涤反复倾倒上清操作时，玻璃试管不会脱落
	满足参数要求,得0.5分
能整体夹住试管不脱落的,得1分
每一试管有独立夹具的,得3分

	9
	离心机
	7、尺寸≤40（W）×40（D）×40（H）cm, 便于实验室台面放置；
	满足参数要求,得0.5分
尺寸≤30（W）×30（D）×30（H）cm,得1分
尺寸最小的,得3分



	35

	2.2
	
	供应商提供的产品功能完全匹配采购需求、性能稳定，得6分；基本满足项目需求得4分；不能完全满足需求、性能有缺陷得2分；未提供不得分。
	6

	3
	实施方案
	根据投标人提供的项目实施方案，包括但不限于质量保证措施、安装调试、试运行、测试、培训、组织部署、技术方案、人员配置、时间进度安排的合理性、科学性等进行比较评分，实施方案完善、可操作性强得7分；实施方案略有瑕疵、具有可操作性得4分，实施方案较差，可操作性较差得1分，不提供不得分。
	7

	4.1
	售后服务
	根据供应商针对本项目的售后服务方案（如服务体系、服务内容、服务承诺、故障解决方案、专业技术人员保障、质保期满后的售后服务范围和收费情况等）综合评分。
售后服务方案科学详细、可行性、合理性强，得7分；售后服务方案比较科学、比较详细、可行性合理性较强，得4分；售后服务方案不够科学、不够详细、可行性合理性一般，得1分；未提供的不得分。
	7

	[bookmark: _GoBack]4.2
	
	根据提供的培训方案、培训时间、培训内容进行评审：培训方案详细、完善、合理得7分；培训方案较完善、尚有改进空间得4分；培训方案仅满足项目基本需求得1分；未提供或基本不满足得0分。
	7

	5
	业绩
	2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今，供应商承担过类似项目业绩，每提供一份得2分，最高6分。提供合同复印件并加盖公章, 且必须含有与本次投标产品相同型号，否则不得分。
	6

	6
	国家政策导向
	1、投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一类产品加1分，最高得1分。提供认证证书复印件，否则不得分。
2、投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，每有一类产品加1分，最高得1分。提供认证证书复印件，否则不得分。
	2
















包3：
	评审因素
	分值
	评审标准

	价格分
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

	技术分
	36
	设备技术要求全部满足招标要求的得满分36分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项负偏离的，作无效投标处理；招标文件中标注“▲”的为重要参数，对这些重要参数负偏离或响应不充分的，则每项扣3分，其他非重要参数负偏离或响应不充分的，则每项扣1分。
注：标注“★”和“▲”的均必须在投标文件内提供技术支持资料（第四章采购需求中“技术要求”内有明确要求的根据要求提供；未要求的，提供明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页或产品说明书或由国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

	实施方案
	7
	根据供应商提供的整体实施方案、安装方案、进度安排、设备使用维护方案、验收方案进行评审：
（1）实施方案体系完整全面，进度规划科学合理，落地可执行性强，各项方案内容优于项目需求得 7分；
（2）实施方案内容齐全，进度安排可行，各项方案能够充分满足项目需求得4分；
（3）实施方案内容存在缺项，进度安排合理性一般，仅能基本满足项目需求得 1分；
（4）未提供实施方案不得分。

	售后服务
	7
	供应商根据项目需求提供售后服务方案，方案包括但不限于售后服务体系、服务内容、故障解决方案、售后人员、响应时间及其他供应商可提供的优惠条件等。
（1）售后方案满足采购需求，实用高效，售后服务体系完善，服务内容充实，故障解决方案合理、科学，优于项目需求得7分；
（2）售后服务体系基本完善，服务内容基本充实，故障解决方案基本合理，满足项目需求得4分；
（3）售后服务体系不完善，服务内容不充实，故障解决方案不合理、不能完全满足项目需求得1分；
（4）未提供不得分。

	
	7
	根据提供的培训方案、培训时间、培训内容进行评审：
（1）培训方案成熟完善，培训计划排布合理、培训内容体系完整、配套保障充分，能够保障培训有序落地实施得 7 分；
（2）可组织开展基础培训，培训安排及内容能够满足项目基本使用需求得 4 分；
（3）培训方案内容简陋，培训时间、授课内容说明模糊，培训相关保障措施不足得 1分；
（4）未提供不得分。

	
	3
	项目整体及所有设备满足招标文件免费质保期1年的不得分；在此基础上免费质保每增加1年加1分，本项最高得3分。
注：
需提供制造厂商出具的售后服务承诺书（原件扫描件）（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。

	业绩
	10
	2023年1月1日至今供应商或制造商有过与所投产品同品牌同型号的成功案例（提供合同复印件并加盖公章，以合同签订时间为准，原件备查），每提供一个得2分，最高10分。
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包4：
	评审因素
	评审标准

	价格分
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。

	技术参数
（44分）
	根据投标产品对招标文件技术参数的响应程度：全部响应即满足招标文件技术参数要求的得44分，标记“★”的为关键性技术参数，必须无条件满足，如不能满足，视为未实质性响应采购需求；带“▲”（即重要参数）的参数满足的每项得4分，一般参数满足的每项得2分。
注：标“▲”参数需提供相关证明材料。

	项目实施方案
（6分）
	投标人根据项目具体的实施情况制定整体实施方案、安装方案、进度安排、系统使用维护、验收方案。
方案完整全面，进度安排合理和可执行性高得6分；
方案较完整，进度安排较合理得3分；
方案简单，可执行性一般得1分；
其余或不提供不得分。

	售后服务方案
（6分）
	按照项目要求，投标人需制定售后服务方案，其包括但不仅限于售后服务内容、售后服务响应时间、服务方式及流程、质保时长。
方案满足招标文件要求，结构清晰，详细、规范全面，内容完整，可行性强，具有竞争力得6分；
方案满足招标文件要求，结构清晰、规范，内容完整，具有较高的可行性得3分；
方案结构清晰性、规范性及内容完整性有欠缺的，得1分；
未提供不得分。

	培训方案
（4分）
	评委根据投标人提供培训服务方案进行评审。
培训方案满足项目需求，人员安排合理，可行性、实用性、针对性强，得4分；
培训方案基本满足项目需求，人员安排基本满足项目需求，具有可行性、实用性，得2分；
培训方案有待完善，可行性、实用性、针对性有待提高，得1分
培训方案不可行或未提供有效佐证材料的不得分。

	综合性能评价
（6分）
	由评委根据所投产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于技术彩页、产品技术指标的描述、市场占有率、产品稳定性等内容。
优于招标文件要求得6分；
符合招标文件要求得3分；
低于招标文件要求得1分。
未提供有效佐证材料不得分。

	产品质保期
（2分）
	设备基础质保期为三年，每增加1年质保得1分，最高得2分。

	产品业绩
（2分）
	提供2023年1月至今同类产品供货业绩（以合同签订时间为准，包括但不限于投标人、厂家、各级代理的供货业绩）每个业绩得0.5分，本项最多得2分。
注：须提供合同，内容、时间等均以合同相应内容为准，如合同不能反映相关内容，则须提供加盖公章的建设单位证明，否则不得分。（业绩证明材料以原件的扫描件为准）

















包5：
	评分因素
	分值
	评分标准

	价格分
	30
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

	技术参数响应
	35
	根据《技术条款偏离表》进行评分：
（1）注“★”的配置要求为实质性响应，且须对应提供厂家盖章的彩页或产品注册证或产品说明书或其他有效证明材料佐证，出现负偏离或未按要求提供佐证材料的视为无效投标。
[bookmark: OLE_LINK2]（2）注“▲”的技术参数每一项皆满足要求，得25分。且须对应提供厂家盖章的彩页或产品注册证或产品说明书或其他有效证明材料佐证，若出现负偏离，每负偏离一项扣5分，扣完为止，未按要求提供佐证材料的视为负偏离；
（3）未标注“★、▲”的其他技术指标都符合要求，得10分，若技术参数里要求供应商提供对应的佐证资料，则需要按照要求提供，若出现负偏离，每负偏离一项扣2分，扣完为止，

	产品供货、安装调试方案、验收标准、质量保证措施
	9
	评委根据各投标人针对本项目提供的产品供货、安装调试方案、验收标准及质量保证措施等内容进行综合评分：
（1）方案、措施合理性、可操作性较强、完全满足项目需求的得 9 分；
（2）方案、措施合理性、可操作性一般、基本满足项目需求的得 6分；
（3）方案、措施合理性、可操作性瑕疵较多的得 3分；
（4）未提供的不得分。

	培训方案
	8
	评委根据各投标人有针对性的培训方案，培训方案应包括培训内容、培训方式、培训计划，对方案进行综合评分：
（1）培训方案完整详细、具体、明确，可行性、实用性、针对性符合本项目实际情况，得 8 分；
（2）培训方案完整详细、具体，针对性符合本项目基本实际情况，得 5 分；
（3）培训方案完整、不详细、不具体，可行性、实用性、针对性部分符合本项目实际情况，得3分；
（4）未提供方案的不得分。

	售后服务方案
	8
	评委根据各投标人对本项目有详细的用户培训计划和服务措施；有详细的维护及应急方案；详细的售后服务内容及方案等情况综合评分：
（1）综合评定优秀，用户培训计划和服务措施、售后方案考虑周全，有合理化建议的，得 8分；
（2）综合评定良好，用户培训计划和服务措施、售后方案能满足售后服务的，得 5 分；
（3）综合评定一般，有用户培训计划和服务措施、售后方案，但表述不完整的，得 3分；
（4）未提供服务方案不得分。

	业绩
	5
	投标人提供厂家采血椅自2023年10月至今的项目采购合同或中标通知书，须提供合同关键页（包括项目内容、金额、签约日期、双方盖章）复印件为评审依据，否则不得分。一份1分，满分5分。未按要求提供的不得分。（同类产品不同型号亦可得分）

	质保期
	5
	设备免费基础质保期1年，满足得2分；投标人承诺延长1年质保期得3分，承诺延长2年质保期得5分；本项最高得5分；投标人或厂家须提供质保期相关承诺函




说明：
（1）小微企业的价格扣除
1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。
1.2价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
（2）监狱和戒毒企业的价格扣除
2.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
（3）残疾人福利性单位的价格扣除
3.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（4）监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）采购本国产品的支持政策
5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线     划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（6）所有认证、证明和业绩均以复印件加盖公章作为依据（文件中明确要求原件的除外），原件标后备查。
3、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

















第4部分 [bookmark: _Toc8891][bookmark: _Toc23169][bookmark: _Toc514054482]采购需求
[bookmark: _Toc32119][bookmark: _Toc311]
一、项目概况


	包号
	设备名称
	目的地
	数量
	交货期

	1
	全自动生化仪
	江苏省血液中心指定地点
	1台
	合同签订后90天内到货

	2
	PCR仪
	江苏省血液中心指定地点
	2台
	合同签订后90天内到货

	
	离心机
	
	4台
	

	3
	医用冷藏冷冻箱
	江苏省血液中心指定地点
	1台
	合同签订后90天内到货

	
	医用冷藏箱
	
	2台
	

	
	超低温保存箱
	
	2台
	

	4
	分离机
	江苏省血液中心指定地
	5台
	合同签订后90天内到货

	5
	采血椅
	江苏省血液中心指定地
	6台
	合同签订后90天内到货




2、 技术、商务要求
包1：全自动生化仪
（一）技术要求：
1.★比色速度：≥800 测试/小时（提供技术白皮书、产品彩页或说明书） 
2.同时分析项目：≥63 项（含 ISE） 
3.分析方法：终点法、两点法、动力学法、比浊法等多种方法 
4.▲波长个数：≥13 个；包含 520nm 等波长，分光系统：光栅后分光技术（提 
供技术白皮书、产品彩页或说明书） 
5.吸光度线性范围：0-3.0 OD；常规样本进样区容量：≥150 管 
6.样本容器：多种规格的原始管（真空采血管）或样品杯可混合使用 
7.具备样本凝块检出功能及样品探针堵孔报警系统和探针防撞保护功能 
8.▲进样方式：轨道进样和圆盘进样（提供技术白皮书、产品彩页或说明书） 
9.▲采用干式孵育（提供技术白皮书、产品彩页或说明书）
10.试剂仓：冷藏功能，R1+R2 试剂位≥100 个 
11.配备样本和试剂条形码，具备试管液面自动跟踪功能 
12.▲采用石英玻璃反应杯，反应杯个数≥165 个（提供技术白皮书、产品彩页或说明书） 
13.最小总反应体积：≤120uL 
14.★最小样品体积：≤1.0uL（0.1uL 步进）（提供技术白皮书、产品彩页或说明书） 
15.▲R1/R2 最小试剂体积(需同时满足加样精度）：≤10uL （1uL 步进）（提供技术白皮书、产品彩页或说明书） 
16.▲支持多点校正，最多可支持≥7点校正
17.试剂全开放，并且可提供同品牌全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择，保证完整溯源性（提供技术白皮书、产品彩页或说明书） 
18.内置 Westgard 质控规则和 Levey Jennings 图形规则 
19.标准配置 RS-232C 接口，具备单/双向通讯，可进行远程诊断 
20.操作方便：可用鼠标、键盘或触摸屏等方式进行操作 
21.故障诊断：具备智能故障检测及在线帮助功能，可提示软硬件系统的故障原因和部位。 
22.▲供水：平均耗水量:≤30L/hr 水类型:去离子无菌水（提供技术白皮书、产品彩页或说明书）
23.数据处理工作站，配置不低于i5-12400、8G内存、512G硬盘、24寸显示器，含数据传输 COM口
（二）商务要求：
1、付款方式：自设备安装验收合格之日起两个月内一次性支付合同价款。
2、交货期：合同签订后90天内到货，完成合同范围内设备的供货、安装调试，并应附产品合格证书、产品保修书。
3、质保期：≥1年











包2：PCR仪、离心机
[bookmark: _Toc9893]（一）技术要求：

（1）PCR仪  二台
1、样品基座：标准0.2mL×96孔模块；
▲2、最大模块变温速率至少可至4.0℃/秒，变温速率可调节；
3、最大样本变温速率可至：4.4℃/秒；
4、温度范围覆盖：0-100℃；
5、温度均一性：＜0.5℃（达到95℃后30秒）；
6、温度准确性：≤±0.25℃（35-99.9℃之间）；
▲7、热盖：30-100℃（或更高温度），可设置关闭，自动调节压力；
[bookmark: OLE_LINK3]8、PCR体积范围覆盖：1-100 uL；
▲9、可精确设置不同温度分区，实现真正意义的梯度PCR；区间温差越大越佳 ；
10、不小于8英寸彩色TFT LCD触摸式显示屏，直观的导航按钮，图形化编辑设置简单方便；
11、采用配套的控制软件，可以集中管理和控制多台不同型号PCR仪，控制用户、仪器使用权限，并提供审计追踪日志；
▲12、内置模拟模式，可模拟其他型号PCR仪的变温速率，保证实验的平稳过渡；
13、内置多种PCR程序模板，可直接调用，包括基础PCR、热启动PCR、测序PCR、优化PCR、RT-PCR、高保真PCR、高特异PCR和Long PCR等；内置温度/时间递增选项，变温速率可调节；
14、其他功能包含：自动断电重启、多重用户权限管理、仪器自检测试、热盖温度可调或关闭、一键设置孵育、自动休眠、查看运行日志并导出等；
▲15具有远程访问功能,可远程登录，预约仪器、编辑程序或监控运行状态
（2） 离心机  四台
1、可用于血球清洗（冷冻试验）、血液检查等，分离、清洗HLA检查的淋巴细胞，培养细胞等的分离、精制。分红血球清洗和淋巴细胞清洗2种转子，管架交换简单方便
▲2、有单独的凝血酶程序；能准确的分离血小板中的凝血酶；
▲3、加速到最大转速时间/刹车均在12秒以内；
[bookmark: OLE_LINK5]▲4、细胞洗涤反复倾倒上清操作时，玻璃试管不会脱落；
5、具有红血球和淋巴球洗涤专用转子选择；
6、程序选择：操作面板上有三个独立的专用程序按键；
▲7、尺寸≤40（W）×40（D）×40（H）cm, 便于实验室台面放置；
8、有淋巴球清洗专用转子，最大离心力 ≥2000×g，最大处理量不小于12支1ml试管；
9、红血球清洗专用转子，最大离心力≥ 1000×g，最大处理量不小于12支外径10mm玻璃管；
10、配置要求：每台离心机需配置红血球专用转子。 
（二）商务要求：
1、付款方式：自设备安装验收合格之日起两个月内一次性支付合同价款。
2、交货期：合同签订后90天内到货，完成合同范围内设备的供货、安装调试，并应附产品合格证书、产品保修书。
3、质保期：PCR仪≥2年；离心机≥1年

























包3：医用冷藏冷冻箱等
（一）技术要求：

（1）医用冷藏冷冻箱 一台
1、工作条件：环境温度10-32℃，环境湿度≤80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz
2、样式：立式
★3、有效容积≥190L；冷藏室容积≥120L，冷冻室容积≥70L
▲4、冷藏温度2~8℃，冷冻温度-26℃~-10（可调）
5、温度控制：微电脑控制，冷藏显示分辨率0.1℃，冷冻显示分辨率0.1℃
6、上下门配备独立锁扣，安全可靠
7、多种报警功能：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现高低温报警，传感器故障报警；
8、存储安全：双压缩机独立制冷系统，冷藏冷冻单独显示，可独立开关
9、采用高性能压缩机，碳氢制冷剂，节能环保。
10、采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤2℃，波动性≤4.5℃
11、脚轮加底脚设计（4个脚轮/2个底脚），移动调整更简单
12、标配蓄电池，断电后可为屏幕供电≥24小时.
▲13、冷藏室内搁架间距可调节，满足不同物品放置位置易于清擦；冷藏室配有3个搁架；冷冻室配有4个抽屉，方便用户使用；
14、配有测试孔，方便客户接入温度监控设备，对箱内温度进行监测
▲15、外部尺寸≤650mm*600mm*1700mm
（2）医用冷藏箱 两台
▲1、门体：采用立式双门设计，三层玻璃发泡门，内外层LOW-E玻璃，降低传热效率，提升门体表面的防凝露能力，自关门功能。
★2、.有效容积：≥1200L，
▲3、微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±2℃范围内，控温精度0.1°C；高清液晶触摸大屏显示，观察方便数字显示箱内温度，可以查询工作状态，曲线显示，报警和事件记录等信息。
4、风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，同时增加测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度。
5、多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警。两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。
6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等。
7、冷凝水汇集后自动电加热蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。
8、 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能， 具有RS485网络接口，连接后可以将温度数据传输到用户监控软件端。
9、配备四个脚轮，两个底脚；可移动、可通过底脚锁定。
10、压缩机：变频压缩机，环保制冷剂，高效节能，低噪音，使用寿命长。通电开机温差大时高转速运行，快速降温，稳定运行时低转速，均匀性更好。
▲11、噪声低于国家标准，声压级≤45dB（A）。
12、不锈钢内胆设计，防腐可靠。
13、后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。
14、箱内≥6个高精度传感器，主控传感器为高精度PT100，环境温湿度传感器可显示环境温湿度。
15、防低温设计：防低温机械温控器，电控板故障时可直接控制压机开停，防止温低影响血液安全。
16、箱内设置LED照明灯，外部独立灯开关。
17、标配USB接口，可下载温度数据，报警记录等信息，可以存储箱内温度数据10年，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯。
▲18、≥10个蘸塑搁架，≥40个注塑血筐，≥10个内门，可减小开门取血的冷量散失。
19、标配物联模块，云网互联，通过电脑端和手机端可随时随地查看冷藏箱信息，故障一键报修。
▲20、外部尺寸：≤1550*1000*2000mm。
（3）超低温保存箱 两台
★1、有效容积≥410L，箱内温度 -40℃ ~-86℃可调
▲2、微电脑控制，≥10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能；
3、具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；
4、具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警；报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；
5、多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、过压保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护；
6、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；
7、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高；
8、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；
▲9、符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供中国质量中心节能证书和环保证书；
[bookmark: _Hlk186122110]10、2个高性能压缩机，整机稳定运行功率≤950W;
[bookmark: OLE_LINK1]▲11、25℃环温时，耗电量应≤8 Kw.h/24h；提供实验室符合资格的第三方机构报告；  
▲12、箱内温度均匀性要求，每层5个测试点（四角及中心），整机多于20点测试，温度均匀性≤±3℃；提供第三方机构报告；
13、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁；
[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK56]▲14、2个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好；
使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡（130mm），VIP厚度≥15mm；
15、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快；
16、具有两个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。
17、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。
18、电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式excel和PDF可选，实现数据的可追溯性；
19、标配RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯；
20、具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公；
21、具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口上传和下载箱内温度数据、报警记录以及事件记录等；
22、具有参数自动配置功能，可通过USB接口上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱；
23、具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档；
▲24、外部尺寸≤830*980*1980mm,内部尺寸≥460*700*1300mm
（二）商务要求：
1、付款方式：自设备安装验收合格之日起两个月内一次性支付合同价款。
2、交货期：合同签订后90天内到货，完成合同范围内设备的供货、安装调试，并应附产品合格证书、产品保修书。
3、质保期：≥3年















包4：分离机  五台 
（一）技术要求：
1、自动化、标准化制备各种血液成分，能够适用于国内使用的各种血袋，包括：顶-底血袋系统及顶-顶血袋系统；应具备分离各种血液产品（包括悬浮红细胞、血浆、浓缩血小板、冷沉淀凝血因子）的软件、硬件配置。
★2、血液分离工作效率要求：单机双袋系统，一台设备能够同时分离制备两袋全血。
3、人机交互操作屏幕：全中文彩色触摸屏操作，要求：操作屏幕布局方式为内嵌式布局非外嵌式布局，操作屏幕内嵌在机器内部且安装在整机的正前部分，方便工作人员操作；操作屏幕界面清晰,操作方便简单。
4、母袋血液成分分离挤压动力驱动模式：精密马达驱动。
5、离心后全血分离制备血浆、悬浮红细胞要求：离心后全血母袋及红细胞保养液袋需袋口朝上并与母带平行垂直挂袋，确保在误操作下不会造成血液未完全分离结束而保养液自动添加到未分离结束的血液成分中，避免造成不必要的血液报废。（要求保养液挂袋方式需提供详细的技术及配图说明，同时需提供第三检测机构出具的满足该项参数要求的检测报告扫描件）
6、人机交互指引：每个血液分离程序都具有自动提示挂袋、卡导管图文导航功能。操作挂袋、卡导管出现错误时触摸屏可自动显示并提示错误位置。确保挂袋、卡导管正确，保证血液安全。
7、血液成分分离目标血袋可插拔替换式托盘≧6组：底部可插拔替换式托盘2组，可满足未来顶底袋血袋模式；顶部为2+2组，其中2组为复合挤压式可拔插替换托盘，具备血浆空气排除、血浆回浆、定量称重的三重功能，另外备用2组平板式可拔插替换托盘，客户可根据制备需求通过插拔方式进行自由更换。
要求提供详细的说明书等技术资料说明，且同时需提供第三方检测机构出具的满足该项参数要求的检测报告扫描件。
8、定量称重装置：内置称重装置≥8个，具备在血液成分分离过程中挂放及称重血液各成分重量的双重功能。
9、血袋管路控制卡钳：血袋导管夹钳≥10个，卡钳直径≥45mm,保证卡导管操作便利，具备热合封口功能的导管夹钳≥8个，保证导管封口完整无漏液，保证血液无污染。
10、光感控制器：设备配有光学传感器≥20组，分别在机器竖排和卡钳端口，用于监测母袋内和导管内血液成分的变化。
11、自动掰塞控制：设备配备≧2组4个自动掰塞装置，可分别实现母袋及保养液袋的阻塞件的掰塞。
▲12、母袋自动掰塞控制：设备配备≧2个集成了称重功能的可伸缩的一体化母袋自动掰塞装置，要求装置同时具备母袋称重、母袋掰塞及装置整体自动伸缩三重功能；自动伸缩功能确保母袋在保养液添加完成后进行称重时可自动将母袋推离设备的垂直贴壁表面，保证母袋垂直称重精确。母袋自动掰塞功能需提供详细的技术说明，同时需提供第三方检测机构出具的满足该项参数要求的检测报告扫描件。（提供U盘操作视频）
13、设备主挤压板具有控速功能，挤压速度可通过分离程序设定分段运行速度，越靠近血袋可设定挤压速度越小越平稳。减少挤压板对血袋的冲击，保证血液制品的质量。
14、保养液添加要求实现距离控制、智能添加功能，满足血液不足量时保养液的定量添加。要求提供详细的技术资料说明。
▲15、顶底袋红细胞收集称重装置：设备左右两边各配置一套用户可自行拔插替换的托盘式称重装置，该装置为嵌入式、不得含有混匀功能、一体化设计非线缆外接式、分体式装置，该称重装置配套有重量数字显示，用于制备顶部底端血袋系统红细胞的称重及各种血液成分重量的人工核对。
要求提供详细的技术资料及配图说明。同时需提供第三方检测机构出具的满足该项参数要求的检测报告扫描件。
16、具有故障报警的声/光提示功能，设备卡钳通过不同颜色（红、绿）显示提示设备运行状态，能实时监控设备运行正常、故障和停止状态。
17、设备部件性能自检功能：要求设备自带挤压装置、光感控制装置、流速调节装置等部件的性能自检软件工具，可通过检测软件测试各个部件的性能状态，保证设备安全稳定运行。要求提供详细的技术资料及配图说明。
18、配备一支激光条码扫描设备，用于献血码、操作员、离心机等条码数据信息的扫描录入，系统支持≧5个血袋联袋献血码的扫描录入，适用制备手工血小板（白膜法）时血袋献血码的读取和智能比对。
19、设备具有提示血液目测功能：要求设备可以根据需要定制添加血液目测对话提示框，在血液制备开始、过程、工作完成提示血液目测情况，并自动记录血袋制备过程中的目测结果，防止问题不被发现流转到下一环节。
▲20、数据管理及联网要求：能够同血站现有的血液成分分离设备进行数据组网。支持血液成分信息化数据组网管理，同血站管理系统数据对接，自动生成制备过程数据和结果数据，并可生成工作报表和日志，支持远程服务功能。（需提供能够同血站现有成分分离机合法的数据组网技术许可授权书等证明材料）。
（二）商务要求：
1、付款方式：自设备安装验收合格之日起两个月内一次性支付合同价款。
2、交货期：合同签订后90天内到货，完成合同范围内设备的供货、安装调试，并应附产品合格证书、产品保修书。
3、质保期：≥ 3年


























包5：采血椅   
（一）技术要求：
1.★应急服务：左右扶手内置一键紧急提醒的按键且带呼叫提示灯，扶手处具备座椅角度调节按键，配备了便捷操作手柄，可实现按键和手柄双重控制模式；
2.★空间部署：坐姿状态下，采血椅底座离墙间隔距离≤20cm摆放固定，休克位躺平状态，底座固定不动，整个座椅可以自动向前移动≥40cm的距离展开休克体位。
3.舒适度：结合人机工学，最大限度匹配不同体格的人群。座椅采用高弹海绵和有机硅胶皮革填充包裹，耐消毒液腐蚀，提供最佳的坐姿支撑和舒适性，有效地减少坐姿造成的身体伤害和疲劳，提升献血过程的舒适度。
4.调节部位：左右扶手可电动调节，背部可电动调节，坐垫可电动调节，脚撑可电动调节，整机控制运动部位应用不少于6组电机。
5.▲坐姿调节：可根据不同献血者体型和习惯灵活调整坐姿，座椅高度电动升降范围570~670mm；靠背角度电动调节-10°-70°；腿托角度电动调节-15~80°。
6.▲扶手调节：采血扶手板面积尺寸≥150mmx550mm，扶手板具备电动升降功能，扶手板升降范围≥90mm，扶手可左右摇摆调节，调节角度范围7~45°。
7.▲扶手面为内凹造型，可为献血者提供手臂支撑，确保手臂放松自然舒展，提升献血过程的舒适性和安全性；
8、头枕调节：头枕高度可调节，调节范围≥70mm。
9.一键服务：具备一键紧急呼叫、一键机采位、一键全血位、一键头低脚高休克体位等，并通过电动控制系统调节和按钮实现各种姿势的轻松切换。（提供厂家相关证明材料）
10.▲加热功能：系统内置座垫加热、扶手加热，靠背加热。
11.操作手柄：可直接在手柄上实现座椅角度调节的全部操作，包含座椅一键复位、校准、一键体位控制、加热等功能；
12.具备一体化小桌板，小桌板可实现180°旋转，方便献血者根据需要调整角度；
13.具备USB接口，方便连接外部设备充电；
14.基础参数：设备尺寸≤长2000*宽950mm；整机重量≤160kg；最大承载重量≥150kg；额定功率≤450W；工作电压AC220V/50Hz。（提供厂家相关证明材料）
15.▲提供所投同型号设备符合GB/T42125.1-2024标准的安全规范测试完整版报告。
（二）商务要求：
1、付款方式：自设备安装验收合格之日起两个月内一次性支付合同价款。
2、交货期：合同签订后90天内到货，完成合同范围内设备的供货、安装调试，并应附产品合格证书、产品保修书。
3、质保期：≥1年。
设备出保后2年内：维保费用不超设备价格的3%；
设备出保后第3至5年的：维保费用不超设备价格的4%；
设备出保后5年以上的：维保费用不超设备价格的5%；
提供主要零配件、配套耗材清单，价格不高于市场价7折。
注：商务要求不接受任何一项的负偏离或者不满足，否则作无效投标处理
三、售后要求
1、设备发生故障，投标人在接到采购人报修电话后4小时内到达采购人现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则采购人可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由投标人承担。如有特殊情况，投标人将立即电话通知采购人不能响应的原因，在获得采购人同意后，才可推迟响应时间。
2、承诺所投产品的耗材及维修配件供应期限为10年。提供承诺书，加盖单位公章。
3、免费提供安装、校正、调试等必要的维修工具、调试设备和专用模型；免费提供维修系统（含基本维修软件、检测软件、报错系统）、系统恢复盘或GHOST恢复软件。各种软件均应有备份盘。
4、提供设备免费保养，保修期内一年至少2次设备现场维护保养。
5、如投标人提供的设备设有维修软件密码，免费提供维修密码,并保证无条件地为采购人永久免费打开。
6、系统软件终身免费升级。
7、无论在保修期内还是保修期外，投标人或生产厂家必须上门维修。
8、维修完成后，只收取配件成本费，免收人工费和其它工时杂费。
9、配件耗材情况：
（1）列出保修期内不能免费提供的耗材等清单和价格，未列出的视为免费保修范围内产品，格式自拟。
（2）列出保修期外主要配件和耗材的清单和价格及质保期，格式自拟。
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1. 定义：除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：
1.1 “买方”是指在“合同专用条款”中指明的买方。 
1.2“卖方”是指投标文件为买方接受且在“合同专用条款”中被指明的卖方。 
1.3“检验当局”是指位于工作现场或其附近的市场监督管理部门或具备资质的检验检测机构的地方分支机构，或“合同专用条款”规定情况下确定的检验方。
1.4“工作现场”是指“合同专用条款”规定的合同货物座落的地方。 
1.5 “合同货物”是指卖方提供的设备、材料、备件或其中任何一部分，详见合同附件1。 
1.6 “技术资料”是指与合同货物的检验、安装、试运行、性能考核、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。 
1.7“技术服务”是指在合同货物的安装、试运行、性能考核、操作、维修以及其他工作等方面卖方给予买方的技术指导、协助以及监督等。 
1.8“技术培训”是指在合同货物的安装、试运行、性能考核、操作、维修以及其他工作等方面卖方给予买方的培训。 
1.9“安装”是指有关货物、备件和材料的安装工作，包括按照设计图将零部件放置在适当的位置并连接起来。 
1.10“试运行”是指为验明合同货物的机械性能，在安装完毕后对单台货物和一系列货物分别进行的测试。 
1.11“性能考核”是指根据合同附件3的规定进行的，用以确定合同货物是否达到合同附件2所规定的技术性能和保证指标的考核。 
1.12“验收”是指合同货物在性能考核中达到合同附件2规定的技术性能和保证指标之后，买方对合同货物的接受。 
1.13“保证期”是指自验收之日起一定期间内，卖方保证合同货物的适当和稳定运行，并负责消除合同货物存在的任何缺陷。详见合同附件2。 
1.14“合同货币”是指“合同专用条款”规定的本合同项下的支付中所使用的货币。
1.15“合同价格”是指在卖方完全和适当地履行其合同义务后，买方根据合同规定应支付给卖方的价款。
1.16“合同生效日”是指在“合同专用条款”规定的所有条件得到履行时的日期。      
1.17“日”是指日历日数。 
1.18“月”是指日历月数。 
1.19“知识产权”是指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.		合同范围
2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供“合同专用条款”中规定的“合同货物”以及相关技术服务、技术培训和技术资料。
2.2	合同货物的原产地国家和制造商规定见“合同专用条款”中。 
3.价格
3.1本合同总价为“合同专用条款”标明的金额。合同总价是固定价格。
3.2	合同货物的分项价格表详见合同附件1。 
4.		支付
4.1	买方应根据“合同专用条款”规定的支付方式进行支付。
5.履约保证金　
5.1卖方应在收到中标通知书后30日内，向买方提交“合同专用条款”中所规定金额的履约保证金。
5.2如果卖方在合同有效期内未能履行本合同项下卖方的义务，买方有权从履约保证金中追索。
5.3履约保证金应采用本合同货币，或“合同专用条款”中所规定的买方可以接受的一种可自由兑换的货币并根据“合同专用条款”的规定采用下述方式之一提交： 
银行保函：由买方可接受的的银行。其格式采用招标文件中提供的格式或买方可接受的其他格式；或B. 银行本票、银行汇票或现金。 
5.4本合同第11.5条规定的保证期期满证书签署日期起60日后，履约保函
失效，其他形式的履约保证金买方将退还卖方。 
6.交货和保险
6.1	合同货物大约净重、总毛量、总体积规定见“合同专用条款”。
6.2卖方应按照“合同专用条款”规定的交货期限、批次和交货条件交付合
同货物。实际交货日期的规定见“合同专用条款”。
6.3	装运地点规定见“合同专用条款”。 
6.4	卸货地点规定见“合同专用条款”。 
6.5在“合同专用条款”规定的期限内，卖方应将合同号、货物的名称、装
运数量、金额、包装件数、总毛重、总体积（立方米）、以及货物准备发运和预计到达卸货地点的时间以传真方式通知买方。如果有易燃货物和危险货物，亦应注明有关细节。 
6.6	卖方应按“合同专用条款”中的有关规定装运并交付合同货物。 
6.7卖方应向一流的保险公司投保金额为装运的合同货物的发票价值110 ％
的货物运输保险。若交货地点为买方项目现场，则以卖方为受益人；若交货地点为卖方工厂，卖方代办货物运输及保险，则以买方为受益人。如果合同货物在运输途中丢失或损坏，卖方应协助买方向保险公司请求赔偿或者代表买方向保险公司索赔，并根据买方要求尽快以原合同价格补供丢失或损坏的合同货物。 
6.8	如果卖方未能按照合同规定的交货期间交货，卖方应按“合同专用条款”
的规定支付迟交违约金或提供其他救济。迟交违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同货物的义务。
7. 包装与标记	
7.1除非合同中另有规定，合同货物应由卖方用新的坚固的木箱进行包装并采取防潮、防雨、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保证合同货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。
7.2卖方应在每个包装箱的邻接四个侧面标明“合同专用条款”规定的内容。根据合同货物在装卸、运输上的不同要求，应在包装箱上显著地标明“轻放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字样以及其它国际运输中通用的标记。对于重量为二公吨或超过二公吨的合同货物，还应在包装箱上标明重量、重心和挂钩位置。 
7.3	在合同货物的每件包装中都应附有下列单据： 
A. 装箱明细单副本一式两份； 
B. 质量合格证副本一式两份； 
C. 相关合同货物的技术资料一份； 
D. 需要组装的部件及机器的系统装配图一式两份。
7.4	如果使用集装箱运输，卖方应在装箱以前对集装箱的状况进行检查，以确保用于运输合同货物的集装箱状态良好。集装箱内应备有充足的货物支架和包装垫木，以防止合同货物在集装箱内移动。卖方应对因其疏忽而导致的合同货物的任何损坏负责。 
7.5	凡由于对货物包装不当或采取防护措施不充分致使货物损坏或丢失时，卖方均应按合同的规定负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和唛头标记方面发生的错误或混淆不清事宜造成合同货物的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。 
8.技术资料
8.1	卖方应按照“合同专用条款”规定的期限和方式交付技术资料。
9.检验
9.1卖方或制造商应按照“合同专用条款”的规定对合同货物进行出厂检验。
9.2	在“合同专用条款”规定的期限内，买方应申请检验当局就合同货物的   
外观、规格和数量／重量进行检验。如果在开箱检验中发现交付的合同货物有短少、缺陷、损坏或其它与合同规定不符合的情形，检验当局出具的商检证书应作为买方向卖方提出索赔的有效证据。 
9.3如果在保证期满前发现合同货物存在缺陷，不论该缺陷是由于归咎于卖方的何种原因，包括但不限于隐蔽性缺陷或使用不适当的原材料引起的，买方均有权提请检验当局进行检验并有权凭商检证书向卖方提出索赔。 
9.4如果技术资料中规定的检验标准和规格不完全，检验当局有权自行决定按照买方国家的现行标准和／或检验当局认为合适的其它标准进行检验。 
10.技术服务和考核验收
10.1合同货物的安装、试运行、性能考核应按照“合同专用条款”的规定进行。
10.2在安装工作按照技术资料的规定完成后，合同双方应在安装结束后5日内签署安装证书。该证书的签署日期应视为安装工作完成日。 
10.3合同双方应按照“合同专用条款”的规定对合同货物进行性能考核。 
10.4如果合同附件2所规定的所有保证指标在性能考核中都已经达到，双方授权代表应在性能考核后5日内签署合同货物的验收证书一式四份，双方各持两份。 
10.5如果在本合同第10.3条规定允许的最后一次性能考核中仍有任何指标未达到合同附件2规定的要求，买方有权根据本合同第12条的规定向卖方提出索赔。 
10.6如果安装和/或试运行和/或性能考核因卖方原因发生迟延和/或在其它情况
下发生额外费用，双方应根据“合同专用条款”的规定进行处理。 
11.保证
11.1卖方保证合同货物是全新的、技术先进的、质量优越的、没有设计上和材料及工艺上的缺陷、符合合同附件2的规定并且适合于合同规定的用途和目的。 
11.2卖方保证所交付的技术资料应是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足合同货物安装、试运行、性能考核、操作和维修的要求。 
11.3卖方保证及时派遣合格的技术人员提供合同货物运行必需的专业的、正确的和高效的技术服务和技术培训。 
11.4卖方保证它是与合同货物和技术资料有关的知识产权的合法所有者或持有者。如果买方因使用合同货物而被诉称非法使用或侵犯了知识产权，买方应通知卖方，由卖方以买方名义并在买方的协助下自费处理与第三方的诉讼事务，卖方应补偿买方由此遭受的任何花费、赔偿或损失。 
11.5合同货物保证期的期限和内容为“合同专用条款”规定的期限和内容。保证期满后，买方应出具合同货物的保证期期满证书正副本各一份。 
12.索赔
12.1如果合同货物在检验、安装、试运行、性能考核和保证期内，卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求“合同专用条款”中规定的救济方式，救济方式包括：
A由卖方自负费用修理有缺陷的合同货物或消除合同货物的缺陷或不符合合同之处。如果卖方不能派遣人员到工作现场，买方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由卖方承担。 
B由卖方自负费用以新货物替换有缺陷的合同货物或用新的技术资料替换有错误的技术资料，或者补供遗漏的合同货物或技术资料，同时卖方应在重新起算的保证期内对替换后的货物作出质量保证。卖方应自负风险和费用将替换后的货物或补供的货物运抵工作现场。对于急需的货物，卖方应自负费用将其空运到工作现场。 
C按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同货物进行降价。 
D拒收货物,并由卖方退还买方合同价款和承担相关的损失和费用包括利息、银行费用、运费、保费、检验费、仓储费、装卸费以及全部保管和维护被拒收货物必需的其它费用。 
E赔偿由卖方违约引起的其他损失。 
12.2如果索赔通知是在保证期满后30日内提出的，便应被认为是有效的。 
12.3如果卖方在收到买方索赔要求后“合同专用条款”规定的期限内未能作出回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后“合同专用条款”规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方有权从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。
13.不可抗力
13.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以传真方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14日内以航空挂号信将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方。 
13.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以传真的方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方。 
13.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过“合同专用条款”规定的期限，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。 
14.合同的终止
14.1如果卖方有下述违约行为或“合同专用条款”中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。
A.卖方在合同规定的交货期后未能按“合同专用条款”中规定的最终期限交付合同货物和/或技术资料；或者 
B.卖方未能使合同货物达到合同附件2规定的技术性能和保证指标；或者 
C.卖方未能履行合同项下任何其它义务(细微义务除外)，并且在收到买方违约通知后未能按“合同专用条款”中规定的期限对其违约行为作出补救。 
14.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。 
14.3如果买方认定卖方在竞标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。 
A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。
B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为，其旨在使投标价成为人为的、无竞争的价格，并使买方无法从自由公开的竞争中受益。 
14.4在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按“合同专用条款”的规定对买方给予补偿。 
15.争议的解决
15.1因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，合同任何一方有权按“合同专用条款”的规定将争议提交仲裁机构或提交法院判决。      
16.适用法律
16.1本合同的执行和争议的解决应适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。
17.合同生效及其他
17.1本合同在“合同专用条款”规定的条件全部满足后生效。
17.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同有效期最长不超过“合同专用条款”规定的年限。合同到期后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同到期的影响。债务人仍应向债权人履行其义务。 
17.3双方应各自承担中国税务机构向其征收的与执行本合同有关的税费。 
17.4合同双方除非“合同专用条款”另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。 
17.5对本合同条款的任何补充、增添或修改应以书面方式进行并由双方授权代表签字。 
17.6没有另一方的事先同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。 
17.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予另一方的放松、宽容、延迟或放纵或时间不得损害、影响或限制那一方在合同之下的权利，任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同分项的免责，或弃权。
17.8除非上下文另有要求，本文件中的单数含意包括复数，复数也包括单数。
17.9合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。
17.10合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。 
17.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按“合同专用条款”中规定的地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。 
17.12如需进口，进口代理公司由合同双方协商确定。
18.合同附件
[bookmark: _Toc11005][bookmark: _Toc11970_WPSOffice_Level2]附件1	供货范围和分项价格清单（略） 
[bookmark: _Toc11060][bookmark: _Toc23941_WPSOffice_Level2]附件2 	技术规格、性能、保证指标和保证（略） 
[bookmark: _Toc21527_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13853]附件3 	技术服务、技术培训和验收考核（略） 
[bookmark: _Toc9730_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10277]附件4 	预付款银行保函格式 （略）












































[bookmark: _Toc5321_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14707]合同专用条款
下述关于要采购的货物的具体资料是对招标文件第五部分合同通用条款的主要内容的具体补充和修改，如果与招标文件第五部分合同通用条款有矛盾的话，应以本资料表为准。
	条款号
	内                     容

	1.1
	买方：江苏省血液中心

	1.2
	卖方：待定。

	1.4
	工作现场：江苏省血液中心指定地点

	1.14
	合同货币：人民币

	2.2
	合同货物的原产地：待定
合同货物的制造商：待定

	★4.1
	付款方式：详见招标文件。

	6.1
	卖方需提供货物大约净重、总毛量、总体积等技术资料

	6.2
	交货条件及时限：详见货物需求一览表

	6.3
	装运地点：待定

	6.4
	卸货地点：江苏省血液中心指定地点

	6.5
	发运前7天。

	6.6
	卖方每逾期一周交货，按设备总价的5‰收取滞纳金；如逾期时间超过6周仍未能交付全部或部分设备，在不妨碍买方其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同，并向卖方索赔。

	8.1
	卖方提供产品合格证书及说明书。

	★11.5
	质量保证期：详见招标文件。

	12.1
	根据卖方违约的程度，买方有权采取A、B、C、D、E五种救济方式中的任何一种或几种。

	12.3
	A.卖方收到买方索赔要求后14天内给予回复。

	14.1
	C.卖方未能履行合同项下任何其它义务(细微义务除外)，并且在收到买方违约通知后14天内仍未对其违约行为作出补救。

	增加14.1D
	D.未得到买方许可，擅自将本合同货物或服务分包给其他单位。

	14.4
	E.卖方应双倍返还买方已支付的货款（包括定金）。

	15.1
	因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，合同任何一方有权按“合同专用条款”的规定将争议提交买方所在地法院判决。

	16
	如中标设备为进口产品且符合招标人免税政策，由招标人指定的外贸代理公司办理免税进口事宜。


第六部分  投标文件格式

[bookmark: _Toc21788][bookmark: _Toc16009][bookmark: _Toc514054484][bookmark: _Toc26779]投标文件格式使用注意事项：
1. 投标文件编制时应使用的模板已在本部分列明，招标文件要求提供但未提供模板的，格式自拟。
1. 模板没有先后顺序，在使用模板时模板名称对应苏采云系统目录名称。
1. 招标文件中提供的投标文件格式与苏采云系统内不一致的，以苏采云系统的格式为准。




[bookmark: _Toc15407]封面




投 标 文 件





项   目   名   称：               
项   目   编   号：               
投 标 人 名 称 ： （加盖CA电子公章）           
日    期 ：                               
 
 

[bookmark: _Toc29318][bookmark: _Toc28278][bookmark: _Toc11040][bookmark: _Toc21292][bookmark: _Toc164203464]

[bookmark: _Toc5742]一、投标人基本情况
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	



[bookmark: _Toc30008][bookmark: _Toc164203465][bookmark: _Toc13486][bookmark: _Toc15353][bookmark: _Toc24265][bookmark: _Toc1147]
二、投标人资质（按资格要求提供）
    














[bookmark: _Toc18935][bookmark: _Toc15822][bookmark: _Toc4877][bookmark: _Toc18278][bookmark: _Toc164203466]三、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
提供符合招标文件要求的资料
[bookmark: _Toc11562_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29626][bookmark: _Toc514054489][bookmark: _Toc26507][bookmark: _Toc164203467][bookmark: _Toc1350][bookmark: _Toc3360]
四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购人名称）：
   我单位具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。
特此声明。


单位名称：（加盖CA电子公章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）              
     年      月      日
[bookmark: _Toc467_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc514054490][bookmark: _Toc13419][bookmark: _Toc10808][bookmark: _Toc514054491][bookmark: _Toc5571_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19673]
五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
提供符合招标文件要求的资料


[bookmark: _Toc16607][bookmark: _Toc25541][bookmark: _Toc12145][bookmark: _Toc164203468]六、无重大违法行为声明
[bookmark: _Toc7575_WPSOffice_Level2]无重大违法行为声明
 （采购人名称）：
我单位在参加编号为     号                    项目的投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明。
（说明：《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚， 其中较大数额罚款指200万元以上的罚款。）


单位名称：（加盖CA电子公章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）              
     年      月      日
[bookmark: _Toc30396][bookmark: _Toc19202]

七、承诺函


（采购人名称）：
根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：
1.本单位与其他参与本项目采购活动的供应商之间，不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在直接控股、管理关系。
2.除本项目为单一来源采购项目的情况外，本单位未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，且不会在本项目中参与上述服务之外的其他采购活动。
 
本单位承诺以上内容真实有效，若经查实存在虚假陈述，愿意承担由此产生的一切法律责任和后果，包括但不限于取消参与资格、中标无效等。
 

供应商名称：           （盖CA电子公章）
日期：    年    月   日
























八、投标文件签署、盖章齐全完整


投标文件签署、盖章的声明

（采购人名称）：
我司在参加编号为（项目编号）号（项目名称）项目，我司投标文件签署、盖章符合招标文件规定，具体报价内容详见投标文件。
特此声明
（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中签署、盖章不符合招标文件规定的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

供应商名称：           （盖CA电子公章）
日期：    年    月   日















九、对实质性条款的响应性


对实质性条款的响应的声明

（采购人名称）：
我司在参加编号为（项目编号）号（项目名称）项目，我司投标文件符合招标文件要求，对实质性条款完全响应并且不存在重大偏离，具体内容详见投标文件。
特此声明
（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件不符合招标文件要求或存在重大偏离的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

供应商名称：           （盖CA电子公章）
日期：    年    月   日












[bookmark: _Toc20806][bookmark: _Toc28775][bookmark: _Toc26700][bookmark: _Toc164203469]十、投标函
[bookmark: _Toc19604][bookmark: _Toc22395]                      ：
 经研究，我们决定参加项目编号为           ,项目名称为：    ，包号（如有）为  ：      的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1、 经研究招标文件的全部内容后，我方愿按招标文件的规定要求提供所有货物和服务；
二、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。 
三、我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系； 
四、我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。 
五、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；
六、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购或单一来源方式采购。
七、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。
八、我方同意遵守贵方有关招标投标的各项规定；
九、我方响应招标文件规定的投标有效期。
十、我司承诺若获得中标资格，我司保证在领取中标通知书前按照招标文件约定的标准，向采购代理机构一次性缴纳中标服务费。
十一、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、 其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。
十二、与本投标有关的正式联系方式为： 
联系人：               
地址：                 
电话：                         
十三、我方正式开户银行和帐号为： 
开户银行：                               
银行账号：                               
投标人名称：                 （加盖CA电子公章） 
日 期： 年 月 日
[bookmark: _Toc164203470][bookmark: _Toc14010][bookmark: _Toc12153][bookmark: _Toc10914]
十一、法定代表人身份证明或授权委托书
法定代表人身份证明

供应商名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        系
                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
（法定代表人出席开标会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证、扫描件。）               


单位名称：             （加盖CA电子公章）
法定代表人：           （签字或盖法定代表人章）
     年      月      日

法定代表人授权委托书

[bookmark: _Toc18616][bookmark: _Toc24999][bookmark: _Toc5779][bookmark: _Toc6146][bookmark: _Toc12853][bookmark: _Toc164203471]  本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位            （投标人代表）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （采购人名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。
     代理人无权转委托，特此委托。


                         单位名称：             （加盖CA电子公章）

      法定代表人：           （签字或盖法定代表人章）

         投标人代表（签字）：           

            日期：     年   月   日


[bookmark: _Toc29285]注：
1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件；
2、需提供被授权人近6个月内（截止到开标时间）至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明（如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。

十二、开标一览表
项目编号：
项目名称：
	投标报价：

	小写：                 （人民币：元）



日期：       年   月   日
单位名称：（加盖CA电子公章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）              
[bookmark: _Toc4471][bookmark: _Toc8851][bookmark: _Toc24436][bookmark: _Toc31564][bookmark: _Toc164203472]

[bookmark: _Toc7189]十三、明细报价表
	序号
	货物名称
	品牌.型号.产地
	单价
（元）
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	合计
	

	投标报价总计
	￥                          
人民币（大写）：
    仟    佰    拾    万    仟    佰    拾    元   角   分

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



单位名称：（加盖CA电子公章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）              
[bookmark: _Toc10632][bookmark: _Toc27976]
注：
1、“分项报价表”中“投标报价总计”金额应当与“开标一览表”中“投标报价”金额一致。
2、涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。
3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

[bookmark: _Toc18680][bookmark: _Toc22253][bookmark: _Toc164203481][bookmark: _Toc26570]十四、中小企业声明函
[bookmark: _Toc6995_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12023][bookmark: _Toc16234]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型 企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称：（加盖CA电子公章）                 

日  期：
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。  


[bookmark: _Toc109304977][bookmark: _Toc32196]中小微企业划型标准 
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）
 
 
 


[bookmark: _Toc5876]节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
 
 
 
 

[bookmark: _Toc16386]环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
 
 
 
 
 
[bookmark: _Toc1060]进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）


[bookmark: _Toc164203482][bookmark: _Toc356][bookmark: _Toc4596][bookmark: _Toc15535]十五、关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：如有）


本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1. （产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称：　（加盖CA电子公章）  

                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线     划除的地方无需填写。















十六、响应偏差表
（一）技术响应偏差表
	序号
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏差内容及说明
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


单位名称：（加盖CA电子公章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）              

注：投标文件中需提供★、▲技术指标的技术证明材料，且明确标明证明材料所在精确页码，证明材料包括但不限于公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构出具的检测报告等，未按要求提供的，视为负偏离。

[bookmark: _Toc9396][bookmark: _Toc8566]

（二）投标商务偏离表
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏差内容及说明

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


单位名称：（加盖CA电子公章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）              

注：
1、投标人须对照招标文件第四部分 采购需求中所列商务要求逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。
[bookmark: _Toc15828][bookmark: _Toc26943]

[bookmark: _Toc20188][bookmark: _Toc25001_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc514054502][bookmark: _Toc7579][bookmark: _Toc164203484][bookmark: _Toc21179][bookmark: _Toc109][bookmark: _Toc5519]十七、服务方案
[bookmark: _Toc2882_WPSOffice_Level2]按照招标文件要求，格式自拟


[bookmark: _Toc14378]十八、类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc5295][bookmark: _Toc15753][bookmark: _Toc20255][bookmark: _Toc6607][bookmark: _Toc14046][bookmark: _Toc164203485]

十九、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请空置。
















































[bookmark: _Toc3075]第七部分：特别提醒
[bookmark: _Toc31159]（有关围标串标情形的判定）

各投标人：	
评标委员会将对投标人提交的投标/响应文件进行评审，在评审过程中如发现投标人存在以下情形：
1.投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
2.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加投标；
3.投标人之间事先约定由某一特定投标人中标； 
4.投标人之间商定部分投标人放弃参加投标或者放弃中标； 
5.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
6.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
7.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
8.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
9.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 
10.不同投标人的投标文件相互混装；
11.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

将被判定为存在围标串标情形，相关投标文件均将被否决。
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